杭州市临安区天目医药港化工集聚区空气质量自动监测站

项目编号: [2021]2438号

公 开 招 标 文 件

（电子标）

采购单位：杭州市临安区锦南新城管理委员会

采购机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

日    期: 2021年10月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法及评标标准	19

第四章  采购需求	25

第五章  政府采购合同主要条款指引	25

第六章  投标文件格式	29

# 第一章 招标公告

项目概况

杭州市临安区天目医药港化工集聚区空气质量自动监测站的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）获取采购文件，并于2021年 11 月8 日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：[2021]2438号

项目名称：杭州市临安区天目医药港化工集聚区空气质量自动监测站

预算金额（元）：4100000元

采购需求：详见第四章采购需求

- 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1）政府采购促进中小企业发展、2）政府采购支持监狱企业发展、3）促进残疾人就业政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：公告发布之日至投标截止时间（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网进行报名。使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

售价：免费

## 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11 月 8 日14 时00分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2021年 11 月 8 日14时00分

开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

供应商应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交，提交投标文件截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。

## 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑。 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.电子招投标的说明：

1）本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1596504527868），电子投标具体流程详见：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购代理单位：杭州建设工程造价咨询有限公司

项目联系人：陈春波       联系电话：0571-61071118

质疑联系人：陈浩伟       联系电话：0571-63806616

地址：杭州市临安区锦北街道马溪路667号1号楼2楼

2.采购人：杭州市临安区锦南新城管理委员会

项目联系人：杨可静       联系电话：0571-61063090

质疑联系人：黄清波       联系电话：0571-63722665

地 址：临安区锦南街道九州街599号

3.同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

传真：0571-63722886

地址：杭州市临安区临天路1950号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临安区天目医药港化工集聚区空气质量自动监测站 |
| 2 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 政府采购节能 环保产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 ■ 本项目不适用 |
| 4 | 环境标志产品 | □优先采购环境标志产品 ■ 本项目不适用 |
| 5 | 小、微企业 价格扣除扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策；政采贷相关政策 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》（见附件）。 （2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供监狱企业声明函（见附件）及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 （4）凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表。 |
| 6 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，且应当在响应截止时间之前提出，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。招标人对已发出的采购文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性针对同一采购环节向采购人、采购代理机构提出质疑。 “供应商应知其权益受到损害之日”，是指： （1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 8 | 是否允许采购 进口产品 | 本项目不适用 |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 不统一组织，自行踏勘。 |
| 11 | 是否提供演示 | 本项目不适用 |
| 12 | 是否提供样品 | 本项目不适用 |
| 13 | 投标文件形式 及要求 | （1） 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 （2） “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （3）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用，不强制要求提交。） |
| 14 | 投标文件份数 及组成 | （1）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs）。 （2）每份电子投标文件应包括资格文件、商务技术文件和报价文件三部分内容。 （3）如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件一正一副。 |
| 15 | 电子加密 投标文件的递交 | 供应商应当在投标、响应截止时间前完成投标、响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标、响应文件。补充或者修改投标、响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标、响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标、响应文件。投标、响应截止时间后递交的投标、响应文件，电子交易平台应当拒收。 |
| 16 | 备份投标文件 的递交 | 供应商可以在投标、响应截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标、响应文件，以便标书解密异常时应急使用。 （1）备份投标文件密封要求：供应商须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，各投标供应商代表应当在30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。（建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。） （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如果递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将 “备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）；投标供应商如果未递交“备份投标文件”的，视为撤回投标、响应文件。 |
| 18 | 开标程序注意事项 | （1）开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。 （2）结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件附件）扫描件发至代理 机构经办人邮箱（邮箱地址：617044846@qq.com）。 （3）采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 （4）政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 20 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江政府采购网、杭州市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 21 | 合同签订时间 | 中标供应商应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，并与采购人签订合同后, 2日历天内将合同原件扫描件电子版发给采购代理机构，用于合同备案。 |
| 22 | 履约保证金 | 合同签订前，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，履约保证金的数额为中标金额的2%。 |
| 23 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 24 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 25 | 招标代理服务费 | - 由中标人支付，费用在发出成交通知书前付清。参照（发改价格[2011]534号文件有关规定收费标准的80%计取。 |
| 26 | 其他 | 拟中标单位在中标公示期间向采购人提供相关原件资料核查。采购人在合同签订前，将组织: （一）核验拟中标单位的营业执照、资质证书、业绩合同、项目负责人有关证件等原件及资质（资格），并核验拟配备的其他人员资质（资格）。 （二）查询拟中标人行贿犯罪记录情况。 - 上述证件凡一项核验不合格的、有行贿犯罪记录情况的、不提供核查资料原件、存在弄虚作假等行为的，取消其中标资格，采购人将重新招标。 |
| 27 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购代理机构”系指组织本次采购的杭州建设工程造价咨询有限公司。

2、“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

3、“采购人” 系指委托采购机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

- （四）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）采购文件的澄清与修改

- 1、 投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当以书面形式向采购机构提出。采购机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

- 2、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

▲投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

1、原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2 、节能环保要求（本项目不适用）

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3、促进中小企业发展

3.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

3.3依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6、.企业信用融资：凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）。

- 二、投标文件的编制

（一）投标文件的形式

投标文件为电子加密投标文件。电子加密投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- （二）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1、资格文件（不含报价）：

- （1）法定代表人资格证明书（附身份证复印件）

- （2）法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

- （3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

- （4）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（6）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

（7）符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

注：以上目录是编制商务技术内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

2、商务技术文件（不含报价）：

- （1）评分对应表（见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- （2）声明书

- （3）投标人情况介绍

- （4）同类项目实施情况一览表（含类似项目实施情况一览表、合同及验收报告扫描件）

- （5）产品性能

- （6）颗粒物监测仪（PM10和PM2.5）手工比对服务

- （7）项目实施方案

- （8）拟派项目人员及车辆情况

- （9）服务质量保证措施

- （10）合理化建议

- （11）培训计划

- （12）项目实施人员一览表

- （13）认为需要的其他商务技术文件或说明（含评分办法中需要提供的其他资料）

3、报价文件：

- （1）开标一览表（报价表）

- （2）报价明细清单

- （3）中小企业的相关证明材料：《中小企业声明函》（格式见附件）

- （4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位，格式见附件）

- （5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

- （6）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

- 注：资格文件、商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目而可能发生的各项费用（包括实际需要或提供相关服务收取的费用，包括有关部门评估、评审、配合验收、图件成果、数据成果等相关费用、风险因素、勘测、其他测试项目及辅助工作等所有费用、税金及招标代理费用。

- （五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标文件的签署

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件投标文件格式标注的要求进行盖章、签署。

- 三、开标

- （一）组织开标程序

1、采购组织机构将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息，需全程在线观候。

2、电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

2.4在系统上公开报价开标情况；

2.5评标委员会对报价情况进行评审；

2.6在系统上公布评审结果。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

2.1解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

2.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- （二）组织评标程序

- 招标方将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

- 2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

- 3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 5、根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

- 7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

- 9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （三）评审程序

- 1、在评审专家中推选评标委员会组长。

- 2、评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

- 4、评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

- 6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- 7、评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

- 8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （四）评审原则

- 1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

- 3、评审人员对有关采购文件、投标文件的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

- （一）确定成交人。

- 采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人将在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。

- （二）中标通知与中标结果公告。

- 1、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在财政部门指定的发布招标公告的相关网站上公告中标结果。

- 2、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1、成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

2、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

3、原中标供应商拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）履约保证金

- 1、履约保证金提交要求：见《投标人须知前附表》，中标供应商应提交而未提交履约保证金的，合同款不予支付、合同验收不予通过。

- 2、采购合同签订后，中标供应商不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对中标供应商已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理；此外，中标供应商还须按以下约定向采购人支付违约金、承担违约责任：

- 2.1采购人已向中标供应商支付了合同款的，中标供应商须一次性退还采购人已支付的合同款，并向采购人支付等额违约金；

- 2.2采购人还未向中标供应商支付合同款的，中标供应商须一次性向采购人支付合同总额 30%的违约金。

- 3、中标供应商的违约金用于弥补采购人、采购代理机构的损失，以及支付采购代理服务费、专家评审费等采购组织费用。

- 4、履约保证金在中标供应商按约定履约完毕后退还（具体退还方式以合同签订时约定为准）。

- 5、中标供应商不按合同履约的，采购人将对其行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

- 七、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商投标的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性投标小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

# 第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）商务技术评审；

（五）报价评审；

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。投标小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开商务技术文件，再开报价文件。

第五条  本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术分占70%，报价分占30%，投标人评标总得分=价格分+商务、技术分。即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，评标委员会对通过评审的所有投标人以总分由高到低推荐一名成交候选人，并进行采购结果公示。（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。）

第六条  评标步骤

1、资格审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

投标人资格条件应当符合《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》(浙财采监[2013]24号)第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的采购活动。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

①电子投标文件解密失败且未在规定时间内提供备份电子投标文件或备份电子投标文件解密失败的；

②投标人未能提供合格的响应文件；

③投标人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整；

④投标文件内容虚假的；

⑤投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；

⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦投标有效期等不能满足采购文件实质性要求的；

⑧投标人拒绝按文件修正原则对投标文件进行修正的；

⑨不符合法律、法规和本文件规定的其他实质性要求的。

3、在商务技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

②与采购文件有重大偏离的投标文件；

③不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

④投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

⑤商务技术文件中出现投标报价信息的。

⑥不符合法律、法规和本文件规定的其他实质性要求的。

▲公开招标：先公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果，再开报价文件。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

4、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）投标报价超出预算价的；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应投标文件要求的投标将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

- 评分细则

| 评分项目 |  | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 （16分） | 类似 业绩 | 5分 | 2019年1月1日起至投标截止时间，投标供应商承接过类似空气自动监测站点建设（监测因子至少含PM10、PM2.5、CO、NO2、SO2、O3、VOCs）业绩的，每个得1分，最高得5分。 注：须提供合同、中标通知书扫描件并加盖公章，否则不予认可，业绩材料时间以合同签订时间为准。 |
|  | 投标人信誉 | 6分 | - 投标供应商具有的认证证书（ISO9001质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理、五星级售后服务体系认证证书）且在有效期内的每个得0.5分，最高得2分。 - 2、投标人获得环保系统颁发的AAA级信用等级的得2分，AA级的得1分。 - 3、投标人具有环境空气连续自动监测系统运营服务能力证书“一级”的得2分，获得“二级”的得1分；其他不得分。 - 注：提供有效期内的证书扫描件并加盖公章，否则不予认可。 |
|  | 项目组 人员 实力 | 5分 | - 拟派本项目工作小组人员的相关资历：运维小组中具有本项目所含空气自动监测仪器运维经验满3年的，每人得0.5分，最高得1分； - 拟派本项目专业技术人员具有由省级或以上环境监测协会颁发有效期内的相关运维合格证书（空气类且含VOCs运维），每人得0.5分，最高得2分。 - 3、项目组成员具有环境类高级职称证书的每人得1分，最高得2分。 注：根据投标方提供的相关工作经验的劳动合同、社保证明（须提供近6个月以上的本单位缴纳社保证明）、职称证书、具有省级或以上环境监测协会颁发有效期内的相关运维合格证书（空气类且含VOCs运维）原件扫描件并加盖公章。 |
|  | 分仪器 | 5分 | 根据投标人所投PM10、PM2.5、CO、NO2、SO2、O3、VOCs分析仪浙江省内市场使用情况进行综合评分，最高得5分。 |
|  |  | 18分 | 所投自动分析仪器设备的所有指标满足招标需求的得18分，标注★的技术指标有一项不能满足招标需求的，扣2分，扣完为止；其他技术指标有1项不能满足招标需求的，扣1分，扣完为止。 |
| 技术部分 54分） | 集成方案 | 10分 | 投标人需针对技术要求并结合建设条件等情况提供完整的建设方案、系统集成方案、仪器设备安装调试方案。系统集成方案按照技术要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则，由评委横向比较打分。 |
|  | 运维方案 | 8分 | 投标人针对技术要求并结合所投建设方案制定运行维护方案。运维方案对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次等）、记录表格的填写等方面提供详细运维计划，由评委横向比较打分。 |
|  | 服务质量保证措施 | 2分 | 根据投标人售后服务情况（如办事机构、响应时间等），能方便为采购人提供优质服务的便利性进行综合评分由专家横向比较打分。 |
|  |  | 8分 | 投标人具有空气自动监测站所投分析仪器（PM2.5、O3、CO、NO2、PM10、SO2、VOCs、气象五参数）生产厂商或国内总代理商针对本项目出具质量保证承诺的得8分，少1台仪器得4分，少2台仪器得1分，少3台及以上仪器不得分。 |
|  | 合理化建议 | 3分 | 根据现场勘探结合采购需求，针对本项目提出合理性建议和措施，由专家横向比较打分。 |

6、 报价计算（30分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100]的计算公式计算。

3）政府采购价格扶持政策价格调整

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评审报价。

（2）符合政府采购扶持政策（价格扣除政策）的投标供应商调整后的评审价格=投标报价×90%。

7、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

第七条  开标内容的保密

1、开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清、说明或者补正，应由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，作为投标文件的补充部分。

# 第四章 采购需求

# 1、采购内容

项目采购清单

| 序号 | 采购类别 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业园区空气自动监测站 | PM2.5自动监测仪 | 1台 | 允许使用进口产品 |
|  |  | PM10自动监测仪 | 1台 | 允许使用进口产品 |
|  |  | O3自动监测仪 | 1台 | 允许使用进口产品 |
|  |  | S02自动监测仪 | 1台 | 允许使用进口产品 |
|  |  | NO2自动监测仪器 | 1台 | 允许使用进口产品 |
|  |  | CO自动监测仪器 | 1台 | 允许使用进口产品 |
|  |  | VOCs自动监测仪器 | 1台 |  |
|  |  | 动态校准仪 | 1台 | 允许使用进口产品 |
|  |  | 零气发生器 | 1台 | 允许使用进口产品 |
|  |  | 气象五参数 | 1台 | 允许使用进口产品 |
|  |  | 监测站房（含三通一平及辅助设施） | 1套 |  |
|  |  | 系统集成（包括数采软件） | 1套 |  |
|  |  | 运行维护 | 1年 |  |

# 2、招标技术要求

## 2.1、分析仪器性能要求

### （1）PM2.5颗粒物监测仪

1.用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度

2. ★测量方法：：实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收和光散射双检测技术或者震荡天平法

3. 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证

4.采样头：采用符合相关标准的PM10采样头和 PM-2.5切割器

5.动态加热系统：能使样气相对湿度控制在低于35%，能消除湿气干扰和保留挥发性颗粒物，保证测量的准确性

6.测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程

7.最低检测限：小于0.5µg/m3 (2σ)（1小时数据）

8.测量小时精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3

9.准确度：±5%（与美国联邦参考方法FRM比较）

10.跨漂：0.02%/天

11.检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm

12.采样流量： 16.67升/分钟。

13.仪器的时间分辨率：1分钟

14.压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据

### （2）PM10自动监测仪

1.用途：测量环境空气中的PM10质量浓度

2. ★测量方法：：实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收和光散射双检测技术或者震荡天平法

3. 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证

4.采样头：采用符合相关标准的PM10采样头和 PM-2.5切割器

5.动态加热系统：能使样气相对湿度控制在低于35%，能消除湿气干扰和保留挥发性颗粒物，保证测量的准确性

6.测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程

7.最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据）

8.测量小时精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3

9.准确度：±5%（与美国联邦参考方法FRM比较）

10.跨漂：0.02%/天

11.检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm

12.采样流量： 16.67升/分钟。

13.仪器的时间分辨率：1分钟

14.压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据

### （3）SO2自动监测仪

1.用途：测量环境空气中的二氧化硫浓度

2. ★测量方法：脉冲紫外荧光法

3. 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证。

4.测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；

5.零点噪声：<0.25ppb(RMS)；

6.最低检测限：0.5ppb；

7.测量精度：读数值的 1%；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<1ppb/24h， <1.0ppb/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11.响应时间：<120s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

### （4）NO2自动监测仪

1.用途：测量环境空气中的NO—NO2-NOX浓度

2. ★测量方法：化学发光法

3. 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证。

4.测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；

5.零点噪声：<0.25ppb(RMS)；

6.最低检测限：0.5ppb；

7.测量精度：读数值的 1%；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<1ppb/24h， <1.0ppb/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11.响应时间：<120s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

### （5）CO自动监测仪

1.用途：测量环境空气中的 一氧化碳浓度

2. ★测量方法：气体滤波相关红外法

3. 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证。

4.测量范围：0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,10000 ppm可选，双量程自动切换；

5.零点噪声：<0.02ppm(RMS)；

6.最低检测限：0.04ppm；

7.测量精度：±0.1 ppm；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<0.1ppm/24h， <0.2ppm/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11. 响应时间：<60s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

### （6）O3自动监测仪

1.用途：测量环境空气中的臭氧浓度

2. ★测量方法：紫外吸收光度法；

3. 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证。

4.测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10ppm可选，自动或手动选择分档；

5.零点噪声：<0.3ppb(RMS)；

6.最低检测限：0.6ppb；

7.测量精度：±1.0ppb；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<1.0ppb/24h/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11.响应时间：<20s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

### （7）动态校准仪

1. 具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能；

2.能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准；

3.具有自编程能力，编制/存储校准 程序,并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准；

4.流量测量准确度：±1%满量程；

5.流量测量重复性：±0.2%满量程；

6.流量测量线性度：±0.5%满量程；

7. 标准气输入口 3 个或以上，稀释气输出口 1 个；

8.臭氧发生器输出臭氧浓度范围 0.1ppm-6ppm，反应时间 180s(98%)；

9.具有自动检漏、压力检测和报警及自动断路功能；

10.电源电压：220VAC±10%/50Hz。

### （8）零气发生器

1.输出流量：≥10L/min；

2.输出压力：10-30PSI；

3. 含去除 HC 和 CO 装置；

4.零气纯度：NO、NO2、SO2、O3 <0.5ppb，CO、HC≤0.03ppm；

5.电源电压：220 VAC±10%/50Hz。

### （9）VOCs在线监测仪

- 1.仪器应用要求

适用于挥发性有机物的在线分析，满足环境空气挥发性有机物的定性定量分析；满足环保部《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》（环办监测函〔2017〕2024 号）规定的VOCs在线监测设备的应用要求，仪器采用GC-MS/FID法。

《附表:监测组分表》(注：监测内容不包括 表4中“序号1甲醛”)

- 2.仪器工作环境

2.1 工作环境温度： 20-30℃。

2.2 工作环境湿度： ≤ 85% RH (无冷凝)

2.3 电源：单相200-240V@50 Hz，电流大于10A。

3.仪器主要技术指标

3.1 仪器硬件

3.1.1 采样模块

1） 进样捕集模块：低温除样品中水分，低温填料富集目标VOCs；不使用液氮富集冷阱装置，采用单级小型制冷机实现低温，降温至少能达到-40℃，可浓缩富集 C2-C12 碳氢化合物，保证目标化合物有效捕集及脱附，满足高挥发性有机物的捕集需要；（提供仪器原厂技术说明书或用户手册等复印件）

2） 采用高精度电子质量流量模块精确控制采样流量和采样体积；

3） 热解吸模块：可在15秒内快速加热至除水、解吸样品等过程所需要的温度，保证干扰物去除，目标化合物被迅速解吸、进样，达到良好的分离效果；

4）系统控制软件可完成采样、捕集、热解吸、分析，加热反吹等全过程自动控制；

5）软件可全自动进行系统状态和性能检查，自动完成多点校准曲线绘制和方法切换；

6）采用分流进样，分流比可设置为5:1到90:1，可有效应对高浓度污染因子监测（提供仪器原厂技术说明书或用户手册等复印件）。

3.1.2 色谱分离模块

1）色谱柱系统：低热容毛细管柱，柱上直接加热，低功耗，高集成度，无需柱箱；（提供仪器原厂技术说明书或用户手册等复印件）

2) 色谱柱温度控制：室温+10℃到300℃；从300℃降温到50℃不超过1分钟；

3）色谱柱模块正常分析时，功耗小于80W；

3.1.3 FID检测器模块

1）全自动电子压力控制；

2）全自动点火，熄火自动保护；

3）在线仪器专用FID检测器。

3.1.4 质谱检测器

1）离子化方式：EI；

2）质量分析器：四级质谱检测器；

3）为确保测试间隔无残留，除离子源及传输模块可高温加热外，质量分析器可独立高温加热,最高温度可加热至240度；（需提供加盖质谱仪生产商原厂公章的技术说明书复印件）

4）质量稳定度≤0.1amu/12 h；（需提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告复印件，并加盖产品制造商公章）

5）质谱最大扫描速度不低于：10000amu/s；（需提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告复印件，并加盖产品制造商公章）

6）质量准确度≤0.1amu；（需提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告复印件，并加盖产品制造商公章）

7）质量范围：10-500amu；

8）质量分辨率：优于单位质量分辨率；

9) 真空系统：无油涡卷泵（或隔膜泵）+分子泵组合，真空系统无油设计；

10）启动及恢复时间：开机抽真空到分析，时间不超过20分钟。意外断电后可以自行恢复测试，确保数据获取率达到国家要求；

★11）色谱-质谱联用仪主机及前处理设备宽度不超过480mm,系统可集成在19英寸机柜内，与空气常规因子监测仪器安装形式保持一致，可在现有站房条件下安装。（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件，并加盖产品制造商公章，检测报告中具有色谱-质谱联用仪主机及前处理装置在19英寸机柜的安装图片）

3.2 仪器软件

1）软件全中文操作，具有图标式操作界面；

2）软件在WIN7/WIN8/XP等操作环境下工作；主机对温度、压力、气体、流量、时间等参数进行控制；主机屏幕实时显示浓度数据；

3）数据加密存储，所有谱图原始文件，均进行加密，不可修改；

4）数据分析软件具有数据采集，数据处理、谱库检索、报告输出功能。输出报告中可对所有物质进行分类统计，并提供各物质在不同时间段的变化趋势图；

5）内置基于质谱数据的AMDIS解卷积算法，可有效应对共流程出的干扰；

6）配置NIST谱库和环境中文版VOCs专用数据库，根据检索结果和其它的信息，对未知物进行定性分析；内置NIOSH化合物信息库，辅助用户进行信息决策；（提供仪器原厂技术说明书或用户手册，内含软件使用界面截图等证明文件）

7） 软件终生提供免费升级服务，需提供系统核心色谱质谱分析仪生产商盖章的承诺书。

4．仪器性能要求

1）可分析组分：大气中挥发性有机物，包括PAMS（57种），TO15组分（65种），OVOC（12种）等有机物；满足《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》（环办监测函〔2019〕11 号）规定的在线监测物种要求；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件，并加盖产品制造商公章，检测报告需包含PAMS（57种）、TO15（65种）及OVOC（12种）等116种因子）

★2)方法检出限：C2-C5 碳氢化合物：≤0.05 ppb（1-戊烯）；C6-C12 碳氢化合物：≤0.09ppb（甲苯）、≤0.06ppb（正壬烷）；卤代烃类挥发性有机物：≤0.08ppb（1,2-二氯丙烷）；含氧（氮）类挥发性有机物：≤0.05ppb（乙酸乙酯）；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心依据《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》出具的检测报告复印件，并加盖产品制造商公章）

3）量程范围：不低于50 nmol/mol；

4）保留时间漂移：≤5%；

5）方法线性：全部目标化合物的线性相关系数≥0.98；

6）重复性和稳定性：连续7次以上测定同一浓度目标化合物的标准气体，90%以上目标化合物的RSD小于10%；

★7）所有物种（需包含57种PAMS、65种TO15以及12种OVOC组分）系统残留均小于0.1nmol/mol；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心依据《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》出具的检测报告复印件，并加盖产品制造商公章）

★8）数据有效率≥85%；(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心依据《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》出具的检测报告复印件，并加盖产品制造商公章）

9）分离度≥1.0（以分离环戊烷及异戊烷为准）；(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心依据《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》出具的检测报告复印件，并加盖产品制造商公章）

★10）长时间浓度漂移、保留时间漂移：连续运行30d，氢火焰离子检测器检测组分的浓度漂移≤15%；质谱检测器检测80%的组分的浓度漂移≤30%；116种目标组分的长时间保留时间漂移≤0.3min；（提供仪器原厂盖章的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心依据《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》出具的检测报告）

10）供电及功率：220VAC±10%，50Hz ，≤1000瓦（含峰值）；（提供仪器原厂技术说明书或用户手册等证明文件复印件）；

5. 数据分析

5.1  数据分析系统具有报警管理功能，当设备出现故障、数据超过限定值，会通过短信或者邮件方式告知用户；（提供软件界面截图）

5.2  基于自动寻峰算法，通过指数算法自动识别，可以快速筛查同分异构体，进行VOCs组分的准确定性定量分析；

5.3  能够分析VOCs随时间变化规律，计算OFP臭氧生产潜势等参数，反映光化学污染状况及演变规律；（提供数据分析界面截图）

5.4  能够集成气象五参数分析仪，O3/NOx等常规分析仪，GPS及GIS等监测数据进行关联分析。（提供数据分析界面截图）

### （10）气象五参数

1.气温

测量范围：-52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)

在温度为20°C下精度 ：±0.3 °C (±0.5 °F)

2.相对湿度

测量范围： 0~100% RH

精度：±3 %RH （在0 ...90 %RH之间时）

±5 %RH （在 90 ...100 %RH之间时）

3.气压

测量范围：600~1100 hPa   单位 hPa

精度：±0.5 hPa （在0 ...30 °C (+32 ...+86 °F)之间时）

±1 hPa （在 -52 ...+60 °C (-60 ...+140 °F)之间时）

4.风向

测量范围：0~360°

精度：±3°

5.风速

测量范围 0~60 m/s

精度：0 ... 35 m/s ：±0.3 m/s或 ±3%, 较高者为准

35 m/s ... 60 m/s： ±5%

## 2.2、系统集成性能要求

包括所有监测仪器安装、调试、采样及辅助系统安装调试，能实现数据的自动传输。整套系统基于网络控制和管理，开放所有观测数据底层格式，参数配置或者任务管理都可以通过网络进行控制，可实时监控设备工作状态；项目实施整体方案设计和施工；确保系统观测精度高、运行稳定性好，设备可靠性高、易于维护和标校。

1)	数据采集软件应能接入常见的大气自动站常规气态污染物和VOCs在线监测系统的原始数据、运行状态参数；

2)应能将采集到的数据进行必要的处理、存储和显示等；

3)应能够根据通信协议要求存储并自动定时上传或根据上位机的需求信息按需上传带有标志位（根据业主方规定进行标识）的监测数据；

4)应能对采集到的数据进行初步审核，判断仪器是否出现超标/故障，同时还须对仪器特定状态下（如校零、校标、断电重启等）产生的异常数据进行自动或人工标识；

5)应具有数据打包和远程通信功能，将所采集的数据自动上传；当网络出现故障时，应能先将数据保存，待网络恢复后，立即进行数据补传；

6)应能对所存储数据进行分析、统计和检索，并以图表的方式表示出来；

7)应能用常用的移动存储设备（如U盘、移动硬盘等）现场提取所存储的数据；

8)应具有数据处理、参数远程设置功能，如通过上位机设定或修改监测参数报警值的上下限等；

9)应具有远程控制功能，上位机应能通过数据采集传输仪远程遥控在线监测仪器，启动现场在线监测仪器按照要求进行工作；

10)	应能运行相应程序，现场控制在线监测仪器及辅助设备按预定要求进行工作；

11)	可以对现场的常规气态污染物监测仪进行自动校零、校标或手动校零、校标工作，且校准期间内的数据有相应的标志位信息如“校准”、“维护”等信息；

12)	应具备断电保护功能，当意外断电且再度上电时，应能自动复位，并能自动上传断电前的数据；

13)	应具有故障报警、显示和诊断功能，能够将故障报警信号通过通信网络传输至上位机；

14)	低功耗；具有实时时钟，30天的时钟误差小于60秒，并具有与上位机进行自动时钟校准功能；

15)	在恶劣工作环境下，如当监测站房内有腐蚀性气体存在、房内气温较高时等，数据采集传输仪仍能稳定运行；

## 2.3、监测站房技术要求

（一）总体要求：

1.新站房的建筑面积按相关标准建造（占地面积不小于40平方米，带有缓冲间），其中仪器间隔为2间，常规六因子监测1间，VOCs监测1间。

2.站房要求安全、可靠、稳定，应便于安装，站房的结构标准化，站房的组件、部件、零件、附属设备及其安装接口标准通用。

3.站房主体结构设计上应能够承受风、雨、雪、冰雹、地震、沙尘、太阳辐射的能力，包括空气污染和化学工艺使用。应具有隔热、密闭、耐久、防火、抗震等性能。

4.在正常的外界条件地域（该地域气象年极值的平均值为低温－10℃至高温43℃、相对湿度不大于95％，没有特殊气体影响）和正常维护条件下，站房的使用年限≥20年。

材料要求：

1.板材及厚度：面层采用不锈钢钢板。

2.芯材的性能：芯材选用隔热性、强度及稳定性好的EPS或PU材料芯材性能应符合附件规定。要求防火性能良好。

3.框架要求：框架使用方管或圆钢管，顶部主龙骨呈井字形分布，框架龙骨间距≦300mm。

4.地板：应防滑并具有防静电效果。

5.房顶：顶部结构要求为平顶，能承受两人同时在房顶做维护工作。

6.安装底座要求：

（1）站房底座应与地基牢固连接，其强度应能满足防风、防地震的要求。

（2）房体与底座应可靠连接，其强度应能满足防风、防地震的要求。

7.照明

（1）正常照明系统包括日光灯组、布线、开关、插座。

（2）灯具应配套齐全、安装牢固可靠、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的 绝缘材料，应耐燃烧和防明火。

8.接地：站房外部应设有接地点（保护地）。

9.防雷：

技术要求：避雷针、引下线、接地装置、等电位接地网、等电位接地网间隔重复接地、接闪器与SPD的选择与安装、间隔管线、导线的防雷电感应跨接必须符合有关规范和省市防雷法规要求，采购单位需每年提供站房的防雷检测报告。

10.空调：2台3P和2台2p具有除湿和来电自启功能。

负荷要求：

1.站房顶板和侧板

常规要求应以50年设计基准期并且结合当地的50年一遇的雪压和风压值（设计风速大于等于45km/小时）进行结构设计。特定地点可能超过50年一遇以上风压时，由土建设计单位提出进一步加强抗风能力的方案。

2.站房底板

机架安装部位的站房底板荷载能力不小于6kN/m2。

## 2.4、站点基础设施技术要求

（一）视频监控

智能云台半球摄像机：采用主流高清晰度摄像机，实现站房区域内24小时实时情况、仪器实时运行状态及人员操作情况查看。具备低照度夜视功能；支持预置位、巡航路径设置，支持水平360°、垂直90°旋转；支持不小于20倍光学、10倍数字变焦。

人脸识别摄像机：采用主流高清晰度摄像机，采用深度学习硬件及算法，支持人脸抓拍、识别及比对功能，可同时对多张人脸进行抓拍比对，识别非许可人员进入；具备低照度夜视功能；支持联动声音报警，内置麦克风；安装时需充分考虑高度、角度及光线等因素，保证抓拍识别率。

网络硬盘录像机：部署在站房内，主要负责前端监控设备的接入管控、比对、计算及分析功能。可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于16路高清混合接入。存储空间不少于12T，支持3个月视频数据保存。

（二）动力环境

动力环境系统应具备对空气自动站内的温湿度、市电、烟雾、漏水等进行集中监控，实现异常情况的实时报警等功能。系统所监控的指标或智能设备子系统主要包括：动力配电监测、温湿度监测、漏水监测、烟雾监测等并配置相应传感器。系统采用集中管理和监控，在空气自动站机柜内放置监控主机，对各个环境参数进行集中监测。

（三）消防和防雷

至少配备手持式灭火器一组（2个）；配备悬挂式七氟丙烷自动灭火器1组（至少1个），自动灭火器在发生火灾时进行自动灭火操作。设施需放置合理、标识清晰，并参照国家相关规范实施。

站房应做好对直击雷的防护；需要在电源线路上配置多级电源电涌保护装置；信号线、数据线等需要配置相应的数据信号电涌保护器；站房内应具有接地排，构成接地等电位系统；站房应有良好的接地，接地电阻＜4Ω。

（四）电子围栏

2路智能警戒球机部署在站房警戒区域，室外型不低于IP66防护，实现区域监控、实时周界告警及电子围栏功能。采用主流高清晰度摄像机，提供精准侦测、报警、联动跟踪，可方便实现电子围栏区域设置；要求具有自动回位功能，可自动回归预警位，无需人工干预；当人员非法侵入时，支持声光警戒，声音内容可自定义，内置扬声器，要求播报声音清晰；智能算法可有效剔除飞鸟、动物、树叶等干扰；具备低照度夜视功能，提供红外及白光补光；超宽动态；带加热除雾功能；焦距不小于5-110mm，23倍光学变焦；水平360°、垂直90°旋转。部署时要求实现站房、采样区无死角全覆盖，可根据实际站房情况确定警戒球机数量。

（五）标识标牌

按照关于印发《浙江省大气环境自动监测系统标牌制作规定》《浙江省水环境自动监测系统标牌制作规定》的通知（浙环监函〔2021〕35号）中要求进行制作。

## 2.5、运行维护技术要求

### （1）总体要求

- 1.站点建设完成后需通过招标人的整体验收，验收后的日常运营管理由中标人负责，并且要符合《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则（试行）》、《浙江省环境空气质量自动监测技术规范》；

- 2.建立站点日常运维管理的方案及保证数据有效性的措施（提供详细的运维作业指导书。作业指导书内容须包括运维频率和内容；耗材备件更换周期；完整、详细的质控方案）；

- 3.建立严格的自动监测质控体系以确保有效运转，需提供详细的全流程的质控方案。质控体系包括质量控制计划、质量控制方法以及质量控制结果分析和评价；

- 4.中标单位须保证如有突发事件需立即响应并采取有效措施。仪器发生故障后需在4小时内解决故障，如超过24小时不能解决故障需直接用同品牌型号备机替代，并按要求做好备机的质控工作；

- 5.如运维期间站点因上级主管部门事权上收，则运维期自动截止。

### （2）机构、人员

- 1.运维公司及人员执行空气子站运行的规章制度，并接受采购单位的管理。

- 2.项目负责人未得到招标人书面认可，不得在项目执行中随意更换。

- 3.至少配有2名专业技术人员（其中至少一人应具备VOCs系统运维能力）负责日常维护，配备1辆专用巡检车辆。

- 4.投标公司所配备的运维人员持有环境空气自动监测系统运维上岗的能力证明。

- 5.配备必要的质量控制设备包括配套的流量计、臭氧校准仪；

- 6.在杭州市设立备件库，包括本项目运维所涉及设备的耗材和备件。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。

- 7配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

### （3）运维服务要求

#### A、常规参数（PM2.5、O3、CO、NO2、PM10、SO2）运维技术要求

常规巡查内容

①保持户外机柜内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

②检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行;

③保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

④指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

⑤定期检查消防和安全设施；

⑥每次维护后做好系统运行维护记录；

⑦进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

每日工作

至少每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

判断系统数据采集与传输情况；

根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

发现运行数据有持续异常值时，在每日6时～23时出现的故障，能在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但需及时与相关部门联系积极解决）；

根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

根据故障报警信号判断现场状况；

每日检查数据是否及时上传至平台。

每周工作

每周至少巡视子站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

检查子站的通讯系统，保证子站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。

在冬、夏季节应注意户外柜内外温差，若温差较大，及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

及时清除户外柜周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

经常检查避雷设施是否可靠，户外柜内是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

检查户外柜的安全设施，做好防火防盗工作。

每周更换臭氧分析仪采样滤膜；每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

每月工作

清洗PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

检查PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏；

每半年开展至少5天PM2.5手工采样。

对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

每月度对数据进行备份。

每两个月工作

视情况更换PM2.5分析仪滤纸带，进行系统自检；

校准和检查PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

每季度工作

采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

对PM2.5进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

每半年工作

检查PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

对臭氧分析仪进行多点线性检查。

至少每半年进行一次采样系统清洗

每年工作

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

更换所有泵组件。

日常运行维护记录

建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

子站运行维护记录表；

颗粒监测仪校准检查记录；

臭氧分析仪校准检查记录；

空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

空气自动监测系统备品备件管理记录表；

子站主要消耗材料使用登记表；

多点线性校准表格；

子站室内外环境记录；

空气自动监测系统仪器资料保管清单。

其他

每周更换的气态污染物用滤膜，滤膜为聚四氟乙烯材质；

及时制定下周工作计划，工作计划为第三方监理核查的重要依据。严格按计划执行，若有变更及时通知第三方监理。

每月5日前，将上月各类记录交给第三方监理，用于审核数据。

保证满足环保部门对子站故障的响应时间要求，当子站每日6时～23时出现故障，在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，中标方在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

质控要求

1、气体分析仪：

（1）每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。

（2）每月一次精密度检查并做好记录。

（3）每半年一次流量检查，使用可追溯标准流量计。

（4）氮氧化物分析仪的钼炉转化率每年至少检查一次。

（5）在每年4月份之前完成所有子站O3的溯源与标准传递工作。

（6）每半年一次多点线性校准并做好记录。

（7）仪器维修更换重要部件（如电光部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。

2、颗粒物分析仪（PM10/PM2.5）：

- 光浊度计/β射线法每半年一次流量校准，每季度一次浊度计零点校准，每年一次标准膜质量校准，每年一次环境温度/压力校准并做好记录。

3校准设备：

（1）多元气体校准仪：每年进行一次标气和零气的质量流量计校准并做好记录。

（2）使用有效期内的国家二级标准气体或其它权威部门确定的标准气体并提供标物证书。

（3）校准使用的气压、温度计必须经过权威部门鉴定并提供鉴定证书。

#### B、VOCs监测仪器运维技术要求

主要工作内容：

运维工作主要包括查看数据是否异常、仪器是否报警、更换耗材、常规保养、填写并及时上交运维记录表格、仪器校准、检查标气余量、故障排除等。

周期性工作内容包含以下几点：

1）每日： a.查看仪器运行是否正常，是否存在报警；

b.查看外标气测定数据，与实际浓度相对误差小于30%

2）每周： a.氮氢空一体机更换硅胶；

b. 添加氢空（氮）一体机的超纯水；

c. 观察内标响应值和外标数据，调整峰窗；

d．更换采样过滤膜。

3）两周： a.氢空（氮）一体机更换活性炭；

b.每十天左右更换二氧化碳去除管；

c. 每十天左右更换内标；

d．每十天左右更换外标。

4）季度： a.更换MS灯丝；b.清洗冷凝器

5）半年： a. 5个月左右更换高纯氦气；

b. 5个点以上的多点校准（每年校准3次）

6）每年： a.更换机械泵泵油；

b.更换扩散泵泵油；

c．按需更换易耗件（色谱柱，捕集柱，除水石英管，电子倍增器等）。

运维记录管理：

按照用户要求填写仪器运维表格，做好空气站运行管理记录和存档。每次到站房运维后填写运维表格，包括仪器报警、维修、更换、保养、仪器校准、标气使用、采样管清洁等运行维护内容。

每半年提交一次运维报告，年度运维完成后提交总报告。

### （4）应急管理

委托运维期间，要求运维公司提供7×24小时全天候服务。出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在2小时内、节假日应在4小时内到达站点处理故障并将信息反馈采购人。如不能在4小时内（节假日6小时内）排除故障，应更换备机，并及时以电话及书面形式报告采购人，协商处理方案。运维单位负责维修仪器，故障设备应在一周内完成维修，维修完毕及时替换备机，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，应协调供应商在半个月内完成维修。运维单位须负责相关维修费用。故障处理结束后，以书面形式报采购人并确认故障处理意见。

### （5）数据要求

1、常规六参数(SO2、NOX、PM10、PM2.5、O3、CO)的单个子参数月有效监测天数必须≥27天（2月份≥25天）。

2、有效数据捕获率：常规六参数（SO2、NOX 、PM10、PM2.5、CO、O3）的单台有效数据捕获率应达到90%以上。VOCs仪器有效数据获取率应达到80%以上。

3、其它未明确事项，参照下列标准规范执行：

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

国家标准方法和《气和废气监测分析方法》

《环境空气质量监测规范（试行）》

《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）

《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》

《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）。

# 3、项目其它要求

1.项目实施人员要求：项目实施人员必须按招标文件要求确定，如对实施人员进行变更，应经过采购人书面同意；如果投标人认为有必要，可以增加项目实施人员。

2.中标单位必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工，中标单位在项目施工过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标单位承担。

3.项目建设完成后需经过采购人组织的技术验收，质保期为从验收之日起计。

# 4、质量保证

中标人（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

为确保系统高质量，投标人应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

# 5、验收

投标人负责仪器设备从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作,所有费用应包括在投标总价中，在验收合格前，采购人不负责系统的运行维护。

按照相关技术规范具备验收条件后，中标人以书面形式向采购人提交验收报告及验收申请，采购人审核同意后组织验收组进行。采购人只接收验收合格的设备。

# 6、其他要求

1、投标人必须在投标文件中注明所投仪器的型号、生产厂家和技术指标。

2、投标人必须在投标文件中提供售后服务、响应时间计划，包括用户故障的响应、处理、定期巡检的情况。

# 7、商务要求

1、售后服务保障要求：

中标人在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。

2、质保期

2.1整体质量保修期不少于1年，计入投标总价；

2.2投标人须保证验收通过之后3-8年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。

3、交货时间及地点

3.1工期要求：3个月内完成安装调试进入试运行。

3.2安装地点为采购人指定地点。

3、项目实施

本项目建设为含系统施工设计的交钥匙工程。投标人需提供详尽实施方案；本标项所含设备及工程安装所需组件和材料均需有生产厂商标识、质量保证书、联系方式等。

- 付款方式：项目款项分期支付：

设备到货、安装完成后，并在采购人资金到位情况下支付合同总额的45；项目验收合格后，并在采购人资金到位情况下支付合同总额的50%；质保期满后支付剩余资金。

# 第五章  政府采购合同主要条款指引

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

鉴证方：杭州建设工程造价咨询有限公司

甲、乙双方根据杭州建设工程造价咨询有限公司关于项目编号为**********的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

| 采购内容 | 设备性能、型号、配置等 | 品牌 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： | 大写 |  |  |  |

注：1、以上表格可自行扩展；商品型号、数量、配置要求等也可附详细清单；

- 以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

- 报价时的工程量为预计数，结算时按审计后实际工程量支付（投标单价不得调整）。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货地点：

七、货款支付

付款方式：

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙、鉴证方三方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙方各执二份，鉴证方留存一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

鉴证方（盖章）：杭州建设工程造价咨询有限公司

地址：马溪路667号

电话：0571-61071118

签订时间：   年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。

# 第六章 投标文件格式

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

- ▲资格文件内容

- （1）法定代表人资格证明书（附身份证复印件）

- （2）法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

- （3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

- （4）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（6）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

（7）符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

注：以上目录是编制资格内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：                  性别：        年龄：

职务：               系               的法定代表人。为承接           项目，签署上述项目的响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附身份证复印件

投标人（公章）：

日 期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

（采购人）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：      ，联系电话：       手机：        传真：      )，代表我公司全权处理          项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

- 三、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

（加盖单位公章）

- 符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

我方郑重承诺，我方符合参与项目名称：                   【招标编号：                】政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（采购人）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

六、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

七、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）（加盖单位公章）

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

商

务

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲商务技术文件（不含报价）：

- （1）评分对应表（见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- （2）声明书

- （3）投标人情况介绍

- （4）同类项目实施情况一览表（含类似项目实施情况一览表、合同及验收报告扫描件）

- （5）产品性能

- （6）颗粒物监测仪（PM10和PM2.5）手工比对服务

- （7）项目实施方案

- （8）拟派项目人员及车辆情况

- （9）服务质量保证措施

- （10）合理化建议

- （11）培训计划

- （12）项目实施人员一览表

- （13）认为需要的其他商务技术文件或说明（含评分办法中需要提供的其他资料）

一、评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第三章评标办法及评分标准： |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

二、声明书

（采购人名称）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证响应文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我方承诺投标有效期为开标后    天（日历天）。

我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照采购文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 三、投标人情况介绍（自拟）

四、同类项目实施情况一览表（含类似项目实施情况一览表、合同及验收报告等扫描件）

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 合同 （万元） | 服务起止日期 | 服务单位联系人与电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

五、产品性能

六、颗粒物监测仪（PM10和PM2.5）手工比对服务

七、项目实施方案

八、拟派项目人员及车辆情况

九、服务质量保证措施

十、合理化建议

十一、培训计划

十二、项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位 工作时间 | 社保缴纳地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.人员须提供近6个月社保缴纳证明

2.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

十三、认为需要的其他商务技术文件或说明（含评分办法中需要提供的其他资料）

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

- （1）开标一览表（报价表）

- （2）报价明细清单

- （3）中小企业的相关证明材料：《中小企业声明函》（格式见附件）

- （4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位，格式见附件）

- （5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

- （6）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

注：以上目录是编制报价内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

- 一、报 价 一 览 表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（小写：） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合计金额大写：人民币 |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目而可能发生的各项费用（包括实际需要或提供相关服务收取的费用，包括有关部门评估、评审、配合验收、图件成果、数据成果等相关费用、风险因素、勘测、其他测试项目及辅助工作等所有费用、税金及招标代理费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 二、报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                         项目编号：

| 序号 | 内容 | 单位及数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 合计 | 投标总报价大写：人民币 小写： 元 |  |  |  |

注：1.投标人可按上述的格式自行编制。

2.投标单价包含应包括完成本项目而可能发生的各项费用（包括实际需要或提供相关服务收取的费用，包括有关部门评估、评审、配合验收、图件成果、数据成果等相关费用、风险因素、勘测、其他测试项目及辅助工作等所有费用、税金及招标代理费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 三、中小企业的相关证明材料（如供应商为中小微企业）：

【非中小微企业不用提供】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）,从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）,从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

_____________________________________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 四、残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 五、监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

六、采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |

### （投标文件解密后，请将此附件填写完整发送至邮箱：617044846@qq.com）

政府采购活动现场确认声明书

杭州建设工程造价咨询有限公司 ：

本人经由                          （单位名称）法定代表人  （姓名） 合法授权参加                  （项目名称）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                     供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人代表签名：

日   期 ：

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。