潮湿环境下土遗址实验室相关设施采购项目

招 标 文 件

（电子招投标）

编号:YHZFCG2024-099

采购人:杭州良渚古城遗址世界遗产监测管理中心

采购代理机构:耀华建设管理有限公司

二〇二四年四月二十五日

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

潮湿环境下土遗址实验室相关设施采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年05月16日09点

30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YHZFCG2024-099

项目名称：潮湿环境下土遗址实验室相关设施采购项目

预算金额（元）：1350000.00

最高限价（元）：1350000.00

采购需求：杭州良渚古城遗址世界遗产监测管理中心的潮湿环境下土遗址实验室相关设施采购项目，拟采购本项目所需相关实验台（全钢边台）、通风、储物及展示等相关设施设备。具体以招标文件“第三部分 采购需求”为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项名称:潮湿环境下土遗址实验室相关设施采购项目

预算金额（元）:1350000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 采购需求”。

合同履约期限：详见招标文件“第三部分 采购需求”。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年05月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年05月16日09点30分00秒止（北京时间）；

投标地点（网址）：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上投标响应；

开标时间： 2024年05月16日09点30分00秒（北京时间）；

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线响应开标；

组织机构线下开标地点：杭州市余杭区联创街77号汇银中心办公楼3幢2单元（整幢）3楼会议室，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：杭州良渚古城遗址世界遗产监测管理中心

地 址：杭州市余杭区瓶窑镇长命村卞家塘65号。

项目联系人（询问）：俞元盛 项目联系方式（询问）：0571- 88539383

质疑联系人:缪盛栋 质疑联系方式：0571- 86293398

2.采购代理机构信息

名 称：耀华建设管理有限公司

余杭地址：杭州市余杭区联创街77号汇银中心办公楼3幢2单元（整幢）1-3层。

临平地址：杭州市临平区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层（整层）。

项目联系人（询问）：李一帆 项目联系方式（询问）：0571-86320706

质疑联系人：单成燕 质疑联系方式：0571-86320727/18072887619

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市余杭区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地 址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）。

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

序号	事项	本项目的特别规定
1	项目属性与核心产品	项目属性：货物类； 核心产品：实验台（全钢边台）。
2	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业	标的：潮湿环境下土遗址实验室相关设施采购项目 ； 属于 工业 行业。 说明： 1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。 2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。 3.企业划分指标以现行统计制度为准。 1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。 2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。 3）资产总额，采用资产总计代替。 （3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求。 (4)符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 (5)监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。
3	是否允许采购进口产品	本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。
4	分包	 A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。
5	开标前答疑会或现场考察	A不组织。自行现场勘察。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。
6	样品提供	☐A不要求提供。 B要求提供。 样品1：全钢实验台 ，数量：1组； 样品2：三口龙头+PP水槽 ，数量：1组； 样品3：滴水架，数量：1个； （2）样品制作的标准和要求：尺寸及具体参数和其他要求详见第三部分 采购需求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）提供样品的时间： 2024年05月15日14时30分至16时30分期间内递交样品并完成安装和调试工作（开标前一天）；地点：杭州市余杭区瓶窑镇长命村卞家塘65号1号会议室；采购单位联系人:俞元盛；电话：0571-88539383，委托代理机构咨询联系人： 李一帆，联系电话： 18758201932。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 注：未提交样品的投标无效，提交样品不全或不符合要求的样品得分为0分。 (5)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （6）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。
7	方案讲解演示	A不组织。 ☐B组织。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。
8	投标人应当提供的资格、资信证明文件	（1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。
（2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。
9	节能产品、环境标志产品	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
10	报价要求	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。
11	中小企业信用融资	供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。
12	备份投标文件送达地点和签收人员	备份投标文件送达地点： 密封包装后（建议快递邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：杭州市余杭区联创街 77 号汇银中心3幢2单元 ；备份投标文件签收人员联系电话：李一帆收，18758201932。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
13	特别说明	联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。
☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。
14	招标服务费	本项目的招标代理费用由中标单位支付，代理费用付款按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）文件八折计取，直接支付给分散采购招标代理单位。投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标报价。
15	其他要求	中标后提供承诺书和纸质版投标文件一式三份（正本一份红章版，副本二份，可为正本复印件），承诺书详见附件。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。“★”系指重要参数条款。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5杭州市余杭区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）。收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

▲11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

▲11.1.3法人或者其他组织机构的营业执照（扫描件或复印件加盖公章）或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料；

▲11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,所有货物制造商和投标人应为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业和残疾人福利性单位；投标时提供中小企业声明函（格式后附），否则其投标文件作无效投标处理；

11.1.5本项目的特定资格要求：无。

注：上述资格条件审查材料未响应提供的，视为资格审查不通过。上述内容部分格式及内容详见“第六部分 应提交的有关格式范例”。

11.2 商务技术文件（包括不限于）：

▲11.2.1投标函；

▲11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

▲11.2.4符合性审查资料；

▲11.2.5商务技术偏离表；（格式内容见“第六部分 应提交的有关格式范例”）

投标人必须针对第三部分设备清单中“技术参数要求”逐个做出响应，并按相关要求提供证明材料或响应，否则视为未响应。

▲11.2.6投标产品清单（根据采购需求清单明细提供投标产品清单，即所投产品具体配置表）。

所投产品具体配置表：详细列明所投产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确所投产品的品牌、规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

11.2.7评标标准相应的商务技术资料；（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

▲11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

▲11.2.9政府采购活动现场确认声明书。

11.2.10关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

11.2.11投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

注：上述内容部分格式及内容详见“第六部分 应提交的有关格式范例”。

11.3 报价文件（包括不限于）：

▲11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.3中小企业声明函（如果有)。

注：投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构或评审小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，一般在收到评审报告当天确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

第三部分 采购需求

一、项目概况

潮湿环境下土遗址实验室相关设施采购项目，拟采购本项目所需相关实验台（全钢边台）、通风、储物及展示等相关设施设备。投标报价包括设备费、安装调试费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

本项目核心产品见前附表。若出现多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、采购清单

实验室采购清单
内容	序号	品名	规格（mm）	数量	单位	备注（其他要求详见“四、设备设施的需满足的技术参数”）
一楼
一	预留（检测分析室）	1	实验台（全钢边台）	1200*800*800 （4组）	4.8	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
2	实验台（全钢边台）	1500*800*800 （2组）	3	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
3	滴水架	700*550*122mm	1	套	PP材质
4	台式洗眼器	单眼	1	个	主体:加厚铜质
5	三口龙头+水槽	550*440*310	1	套	三口龙头+PP水槽
6	实验凳	5	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
二	修复实验室	7	实验台（全钢边台）	1500*800*800 （4组）	6	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
8	滴水架	700*550*122mm	1	套	PP材质
9	台式洗眼器	单眼	1	个	主体:加厚铜质
10	三口龙头+水槽	550*440*310	1	套	三口龙头+PP水槽
11	边台试剂架 (全钢结构)	1400*250*750 （2组）	2.8	米	全钢结构，带插座。
12	全钢台式通风柜	1500*850*2350	1	台	全钢结构，15mm陶瓷台面
13	实验凳	4	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
三	土遗址建造工艺实验室	14	实验台（全钢边台）	1500*800*800 （6组）	9	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
15	实验台（全钢边台）	5000*750*800	5	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
16	滴水架	700*550*122mm	3	套	PP材质
17	台式洗眼器	单眼	3	个	主体:加厚铜质
18	三口龙头+水槽	550*440*310	3	套	三口龙头+PP水槽
19	边台试剂架 (全钢结构)	1400*250*750 （2组）	2.8	米	全钢结构，带插座。
20	货架	1500*500*2000	1	组	全钢结构
21	万向吸风罩	1	套	主体：铝合金材质；关节：高密度PP材质
22	落地水槽	600*600	1	组	304不锈钢材质
23	全钢台式通风柜	1500*850*2350	1	台	全钢结构，15mm陶瓷台面
24	全钢通风药品柜	900*450*1800	1	台	全钢结构
25	实验凳	7	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
26	储物柜	1000*400*760	1	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
27	实验桌	1200*600*760	2	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
28	实验椅	常规	2	张	1、材料：面料采用优质环保皮，座垫采用45度以上高密度PU成型发泡海绵，高能气压泵。 2、技术说明：气压棒采用高能气压棒，伸缩自如，可调节8-12cm。
二楼
四	数字实验室	29	长桌	2000*1000*760	1	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
30	实验柜	900*450*2000	1	组	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
31	储物柜	800*400*800	1	组	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
32	实验桌	1200*600*760	4	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
33	实验椅	常规	4	张	1、材料：面料采用优质环保皮，座垫采用45度以上高密度PU成型发泡海绵，高能气压泵。 2、技术说明：气压棒采用高能气压棒，伸缩自如，可调节8-12cm。
五	研究室	34	会议桌	1600*600*750	10	张	要求会议桌可拆分、折叠，轻便可移动（可移动折叠会议桌）。面材：不褪色树脂保护膜； 基材：高强度环保板材； 五金配件：采用优质五金配件，含桌面拼接卡扣； 支撑结构：铝合金腿或更优，配备万向轮且具有锁定刹车功能。
35	会议椅	常规	12	张	1、面材：采用头层优质西皮（人体接触部位），柔软贴手，透气性好。皮革厚度大于1㎜，撕裂力≥30N，断裂伸长率35%~60%，摩擦色牢度干擦≥4级。 2、海绵：防火海绵，座绵密度≥30kg/m3，座垫厚度≥4mm，其他部位密度≥20kg/m3。 3、曲木板：12mm外板/6mm内板，优质优质曲木板。 4、椅架：实木椅架。
36	讲台	500*300*1500	1	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
37	会议设备（摄像头、话筒）	1	套	满足视频会议需求配备。
38	展示终端	2210*1240（100寸）	1	台	屏幕类型为LED屏幕或更优； 分辨率2560*1440或更高； 屏幕刷新率60Hz或更高； 适配HDMI 2.0接口； 包含可移动滑轮支架。
40	储物柜	1	个	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
六	专家研究室A	41	实验桌	1800*700*760	3	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
42	实验椅	常规	3	张	1、材料：面料采用优质环保皮，座垫采用45度以上高密度PU成型发泡海绵，高能气压泵。 2、技术说明：气压棒采用高能气压棒，伸缩自如，可调节8-12cm。
43	实验柜	900*450*2000	3	组	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
44	储物柜	800*400*800	3	组	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
45	实验桌	1200*600*760	3	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
46	实验椅	常规	3	张	与相应实验桌对应。 1、材料：面料采用优质环保皮，座垫采用45度以上高密度PU成型发泡海绵，高能气压泵。 2、技术说明：气压棒采用高能气压棒，伸缩自如，可调节8-12cm。
47	单人沙发	1000*1000*800	6	张	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、面料：耐干摩擦（级）≥4以上；具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、仿滑、抗老化等效果； 3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；
48	茶几	600*600*450	3	个	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
七	专家研究室B	49	实验桌	1600*700*760	2	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
50	实验椅	常规	2	张	1、材料：面料采用优质环保皮，座垫采用45度以上高密度PU成型发泡海绵，高能气压泵。 2、技术说明：气压棒采用高能气压棒，伸缩自如，可调节8-12cm。
51	单人沙发	800*800*800	4	张	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、面料：耐干摩擦（级）≥4以上；具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、仿滑、抗老化等效果； 3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；
52	茶几	400*400*450	2	个	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
53	实验柜	1200*500*2000	4	个	2组，每组两个 面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
八	学生研究室	54	实验桌	1200*600*760	2	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
55	实验椅	常规	2	张	1、材料：面料采用优质环保皮，座垫采用45度以上高密度PU成型发泡海绵，高能气压泵。 2、技术说明：气压棒采用高能气压棒，伸缩自如，可调节8-12cm。
56	实验柜	1200*500*2000	2	个	定制6门柜，上下两层 面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
三楼
九	储藏室	57	实验台（全钢边台）	1500*800*800 （2组）	3	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
58	货架	1500*500*2000	2	组	全钢结构
59	实验凳	2	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
十	显微分析室	60	实验台（全钢边台）	1500*800*800 （2组）	3	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
61	实验台（全钢边台）	1200*800*800	1.2	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
62	实验凳	3	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
十一	光谱分析室	63	实验台（全钢边台）	1500*800*800 （4组）	6	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
64	实验台（全钢边台）	1200*800*800 （2组）	2.4	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
65	实验台（全钢边台）	1000*800*800	1	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
66	滴水架	700*550*122mm	1	套	PP材质
67	台式洗眼器	单眼	1	个	主体:加厚铜质
68	三口龙头+水槽	550*440*310	1	套	三口龙头+PP水槽
69	万向吸风罩	3	套	主体：铝合金材质；关节：高密度PP材质
70	全钢药品柜	900*450*1800	1	组	全钢结构
71	实验凳	6	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
十二	标本室	72	实验台（全钢边台）	1500*800*800 （3组）	4.5	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
73	滴水架	700*550*122mm	1	套	PP材质
74	台式洗眼器	单眼	1	个	主体:加厚铜质
75	三口龙头+水槽	550*440*310	1	套	三口龙头+PP水槽
76	标本柜	900*450*1800	6	组	全钢结构
77	标本冰柜	1	台	温度：-30～-60℃ 电压：220V50Hz 功率：420W 外形尺寸：1655*770*950mm 內形尺寸：1450*445*620mm 有效容积：388L
78	标本冰柜	1	台	温度：-20～-40℃ 电压：220V50Hz 功率：450W 外形尺寸：1655*770*950mm 內形尺寸：1450*445*620mm 有效容积：380L
79	实验凳	4	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
十三	综合实验室	80	实验台（全钢边台）	1500*800*800 （7组）	10.5	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
81	滴水架	700*550*122mm	2	套	PP材质
82	台式洗眼器	单眼	1	个	主体:加厚铜质
83	三口龙头+水槽	550*440*310	2	套	三口龙头+PP水槽
84	边台试剂架 (全钢结构)	1400*250*750 （2组）	2.8	米	全钢结构，带插座。
85	全钢台式通风柜	1500*850*2350	1	台	全钢结构，15mm陶瓷台面
86	万向吸风罩	2	套	主体：铝合金材质；关节：高密度PP材质
87	实验凳	7	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
88	储物柜	1000*400*760	2	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
89	实验桌	1200*600*760	4	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
90	实验椅	常规	4	张	1、材料：面料采用优质环保皮，座垫采用45度以上高密度PU成型发泡海绵，高能气压泵。 2、技术说明：气压棒采用高能气压棒，伸缩自如，可调节8-12cm。
十四	公用设备间	91	实验台（全钢边台）	1500*800*800 （2组）	3	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
92	实验台（全钢边台）	1200*800*800	1.2	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
93	滴水架	700*550*122mm	1	套	PP材质
94	台式洗眼器	单眼	1	个	主体:加厚铜质
95	三口龙头+水槽	550*440*310	1	套	三口龙头+PP水槽
96	实验凳	2	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
97	敞开式书架	2	个	无门木书架
十五	化学实验操作室	98	实验台（全钢边台）	1500*800*800 （3组）	4.5	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
99	实验台（全钢边台）	2000*800*800	2	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
100	实验台（全钢边台）	1000*800*800	1	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
101	滴水架	700*550*122mm	2	套	PP材质
102	台式洗眼器	单眼	1	个	主体:加厚铜质
103	三口龙头+水槽	550*440*310	2	套	三口龙头+PP水槽
104	边台试剂架 (全钢结构)	1400*250*750 （2组）	2.8	米	全钢结构，带插座。
105	边台试剂架 (全钢结构)	1200*250*750	1.2	米	全钢结构，带插座。
106	全钢台式通风柜	1500*850*2350	1	台	全钢结构，15mm陶瓷台面
107	万向吸风罩	2	套	主体：铝合金材质；关节：高密度PP材质
108	防爆冰箱	1	台	温度：3-16℃ 电压：220V50Hz 防爆等级：Internal II 3 /-G Ex ic nA IIC T6 Gc； 外形尺寸：605*598*1840mm 内部尺寸：560*500*1290 有效容积：310L
109	普通冰箱	1	台	电压：220V50Hz 外形尺寸：594*502*1535mm 有效容积：190L(冷藏：120L,冷冻：70L)
110	实验凳	7	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
111	机械排风扇	2	台	风量：168m3/h 功率：21W 噪音：39dB
112	储物柜	1000*400*760	2	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
113	实验桌	1200*600*760	4	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
114	实验椅	常规	4	张	1、材料：面料采用优质环保皮，座垫采用45度以上高密度PU成型发泡海绵，高能气压泵。 2、技术说明：气压棒采用高能气压棒，伸缩自如，可调节8-12cm。
十六	合成实验室	115	实验台（全钢边台）	1500*800*800	1.5	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
116	实验台（全钢边台）	1200*800*800 （2组）	2.4	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
117	滴水架	700*550*122mm	1	套	PP材质
118	台式洗眼器	单眼	1	个	主体:加厚铜质
119	三口龙头+水槽	550*440*310	1	套	三口龙头+PP水槽
120	全钢台式通风柜	1500*850*2350	1	台	全钢结构，15mm陶瓷台面
121	实验凳	3	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
十七	药品间	122	实验台（全钢边台）	1500*800*800	1.5	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
123	边台试剂架 (全钢结构)	1400*250*750	1.4	米	全钢结构，带插座。
124	全钢通风药品柜	900*450*1800	1	组	全钢结构
125	全钢台式通风柜	1500*850*2350	1	台	全钢结构，15mm陶瓷台面
126	实验凳	2	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
十八	分子实验室	127	实验台（全钢边台）	1500*800*800 （3组）	4.5	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
128	实验台（全钢边台）	2000*800*800	2	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
129	实验台（全钢边台）	1000*800*800	1	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
130	滴水架	700*550*122mm	2	套	PP材质
131	台式洗眼器	单眼	1	个	主体:加厚铜质
132	三口龙头+水槽	550*440*310	2	套	三口龙头+PP水槽
133	边台试剂架 (全钢结构)	1400*250*750 （2组）	2.8	米	全钢结构，带插座。
134	边台试剂架 (全钢结构)	1200*250*750	1.2	米	全钢结构，带插座。
135	全钢台式通风柜	1500*850*2350	1	台	全钢结构，15mm陶瓷台面
136	万向吸风罩	2	套	主体：铝合金材质；关节：高密度PP材质
137	实验凳	7	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
138	储物柜	1000*400*760	2	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
139	实验桌	1200*600*760	4	张	面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面 基材：优质环保型密度板。 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金配件：采用优质五金配件。
140	实验椅	常规	4	张	1、材料：面料采用优质环保皮，座垫采用45度以上高密度PU成型发泡海绵，高能气压泵。 2、技术说明：气压棒采用高能气压棒，伸缩自如，可调节8-12cm。
十九	超净实验室	141	实验台（全钢边台）	1500*800*800	1.5	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
142	实验台（全钢边台）	1000*800*800	1	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
143	滴水架	700*550*122mm	1	套	PP材质
144	台式洗眼器	单眼	1	个	主体:加厚铜质
145	三口龙头+水槽	550*440*310	1	套	三口龙头+PP水槽
146	全钢台式通风柜	1500*850*2350	1	台	全钢结构，15mm陶瓷台面
147	实验凳	3	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
二十	培养室	148	实验台（全钢边台）	2300*800*800	2.3	米	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
149	边台试剂架 (全钢结构)	1500*250*750	1.5	米	全钢结构，带插座。
150	滴水架	700*550*122mm	1	套	PP材质
151	台式洗眼器	单眼	1	个	主体:加厚铜质
152	三口龙头+水槽	550*440*310	1	套	三口龙头+PP水槽
153	实验凳	/	1	张	能调节高低、带背垫，带滚轮 1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM 2、脚盘名称：无纹平脚 3、材质：铝质五脚 4、表面处理：电镀
二十一	走廊	154	紧急喷淋	/	1	套	不锈钢材质
二十二	其他	155	真空泵	/	2	套	功率：0.55Kw 抽气速率：4L/S 转速：1400转/分 外形尺寸：518*148*277mm
156	密码锁	/	31	套	指纹、密码、实体钥匙三合一
157	淋浴房置物架	/	2	组	可吸挂于壁面 具有两层或以上摆放空间
158	吊柜	/	16.22	米	实验室工位吊柜

通风系统清单
内容	序号	品名	材质规格（mm）	数量	单位	备注
一	PF-01通风系统	1	PF-01圆形风管	110ø	10	米	阻燃V2pp材质
2	PF-01圆形风管	160ø	14	米	阻燃V2pp材质
3	PF-01圆形风管	200ø	6	米	阻燃V2pp材质
4	PF-01圆形风管	250ø	35	米	阻燃V2pp材质
5	PF-01圆形风管	315ø	20	米	阻燃V2pp材质
6	PF-01圆形风管	650ø	3	米	阻燃V2pp材质，厚5mm,含法兰
7	PF-01矩形风管	320x320	21	米	阻燃V2pp材质，厚4mm,含法兰
8	PF-01矩形风管	490x550	3	米	阻燃V2pp材质，厚5mm,含法兰
9	PF-01矩形风管	500x400	4	米	阻燃V2pp材质，厚5mm,含法兰
10	PF-01矩形风管	800x320	1	米	阻燃V2pp材质，厚5mm,含法兰
11	PF-01矩形风管	800x400	18	米	阻燃V2pp材质，厚5mm,含法兰
12	PF-01圆形45°弯头	250ø-250ø	2	个	阻燃V2pp材质
13	PF-01圆形90°弯头	110ø-110ø	3	个	阻燃V2pp材质
14	PF-01圆形90°弯头	160ø-160ø	1	个	阻燃V2pp材质
15	PF-01圆形90°弯头	200ø-200ø	1	个	阻燃V2pp材质
16	PF-01圆形90°弯头	250ø-250ø	9	个	阻燃V2pp材质
17	PF-01圆形90°弯头	315ø-315ø	2	个	阻燃V2pp材质
18	PF-01圆形三通	160ø-160ø-160ø	1	个	阻燃V2pp材质
19	PF-01圆形变径	160ø-110ø	6	个	阻燃V2pp材质
20	PF-01圆形变径	200ø-160ø	1	个	阻燃V2pp材质
21	PF-01圆形变径	315ø-160ø	1	个	阻燃V2pp材质
22	PF-01圆形变径	315ø-250ø	2	个	阻燃V2pp材质
23	PF-01圆形封板	730ø-650ø	1	块	阻燃V2pp材质
24	PF-01圆形马蹄口	110ø-110ø	4	个	阻燃V2pp材质
25	PF-01圆形马蹄口	160ø-160ø	3	个	阻燃V2pp材质
26	PF-01圆形马蹄口	200ø-200ø	1	个	阻燃V2pp材质
27	PF-01圆形马蹄口	250ø-250ø	5	个	阻燃V2pp材质
28	PF-01圆形马蹄口	315ø-315ø	3	个	阻燃V2pp材质
29	PF-01圆防雨风帽	650ø	1	个	阻燃V2pp材质
30	PF-01底平变径	500x400-320x320	1	个	阻燃V2pp材质
31	PF-01底平变径	800x400-500x400	1	个	阻燃V2pp材质
32	PF-01底平变径	800x400-800x320	2	个	阻燃V2pp材质
33	PF-01矩形45°弯头	400x800-400x800	4	个	阻燃V2pp材质
34	PF-01矩形90°弯头	320x800-320x800	1	个	阻燃V2pp材质
35	PF-01矩形90°弯头	400x800-400x800	1	个	阻燃V2pp材质
36	PF-01矩形90°弯头	800x400-800x400	2	个	阻燃V2pp材质
37	PF-01矩形三通	800x400-800x400-800x400	1	个	阻燃V2pp材质
38	PF-01矩形封板	400x400-320x320	1	块	阻燃V2pp材质
39	PF-01矩形马蹄口	550x490-550x490	2	个	阻燃V2pp材质
40	PF-01软管	110ø	10	米	阻燃软管
41	PF-01软连接	700ø-800x400	2	个	PVC材质
42	PF-01软连接	491x550-490x550	2	个	PVC材质
43	PF-01圆形手动风阀	160ø-160ø	4	个	阻燃V2pp材质
44	PF-01圆形手动风阀	200ø-200ø	1	个	阻燃V2pp材质
45	PF-01圆形电动密闭风阀	160ø-160ø	4	个	阻燃V2pp材质
46	PF-01圆形电动密闭风阀	200ø-200ø	1	个	阻燃V2pp材质
47	PF-01圆形防火阀	315ø-315ø	1	个	镀锌，手动，非3C认证
48	PF-01矩形电动风阀	800x400-800x400	2	个	阻燃V2pp材质
49	PF-01矩形防火阀	800x400-800x400	1	个	镀锌，手动，非3C认证
50	PF-01活性炭吸附箱	L2200xW920xH1200mm	1	台	阻燃V2pp材质，含颗粒活性炭
51	PF-01 PP离心风机7A180°	F4-72-7A 7.5kw变频 右旋180°	2	台	阻燃V2pp材质
52	PF-01直接	110ø	3	个	阻燃V2pp材质
53	PF-01直接	160ø	5	个	阻燃V2pp材质
54	PF-01直接	200ø	2	个	阻燃V2pp材质
55	PF-01直接	250ø	9	个	阻燃V2pp材质
56	PF-01直接	315ø	6	个	阻燃V2pp材质
57	PF-01高空排放固定件	1	项	钢丝绳
58	PF-01采样口	2	个	阻燃V2pp材质
59	PF-01电缆	3*4+1	1	项	国标，含变频控制柜到风机，不含进线
60	PF-01槽钢钢架平台	1	项	主体10号国标槽钢 上边铺花纹板 油漆防腐处理
61	PF-01风阀开关	7	个	86型单开
二	PF-直排通风系统	62	PF-直排 圆形风管	250ø	2	米	阻燃V2pp材质
63	PF-直排 圆形45°弯头	250ø-250ø	2	个	阻燃V2pp材质
64	PF-直排 圆形90°弯头	250ø-250ø	2	个	阻燃V2pp材质
65	PF-直排 防雨百叶	250ø	1	个	定制
66	PF-直排 圆形手动风阀	250ø-250ø	1	个	阻燃V2pp材质
67	PF-直排 圆形止回阀	250ø-250ø	1	个	阻燃V2pp材质
68	PF-直排 管道风机	TD-250E	1	台	阻燃V2pp材质
69	PF-直排 风机启动器	1	个	含空开，继电器，交流接触器
70	其他安装辅料	1	项	含风管吊筋三件套，风管支架，搬运安防，信号线等，不含风机出风口加高及支架，不含风机等设备基础

通风控制系统清单
名称	序号	品名	数量	单位	备注
1	智控 B1 VAV变风量系统（高速执行器执行时间：3s/95°）	1	VAV显示面板	8	套	1.设计面风速0.3-0.5m/s，响应时间：2.5s，泄漏率小于0.1ppm。 2.符合变风量性能测试标准 ，需要时可以提供美标、密闭性、流量精准度、防火等级、CE认证、ROHS认证等检测报告。 3.包含：变风量压差碟阀、控制器、显示面板、位移传感器、快速执行器、电源模块等套装产品。 4.功能：自动调节风量恒定设定值 、模式切换、紧急排风、开关风机、开关灯、开关机、485通讯、自定义设置等。
2	VAV控制器（含流量传感器）	8	套
3	调节窗位移传感器	8	套
4	变风量压差碟阀	8	套
5	快速执行器	8	套
9	电源模块	8	套
2	静压系统	7	管道压力控制仪	1	套	AC/DC电源：10~24V AC 50/60 Hz；10~24V DC；具备抗干扰能力，具有报警功能。
8	管道静压传感器	1	套	"输出信号:4-20mA(2线)；0-10V或0-5V(3线) 响应时间:瞬时(默认)或3秒(可选)。"
9	VAV变频控制柜	1	套	ACS510 保护电机、延长使用寿命，可实现软启动、对过压、过载、掉电、过热、缺相等状况具备保护功能
10	一机两用变频系统组件	1	项	两个风机一用一备，当其中一台风机故障时可转换到另外一台风机使用，一套静压变频系统控制两台风机

注：1.部分外形或相关尺寸要求，均以实际产品为准，不作强制要求；

2.以上技术参数未明确要求，但实际投标时优于招标参数的均予以认可。

三、样品要求

序号	名称	数量	规格	备注
1	实验台（全钢边台）	1组	1500*800*800mm	全钢结构，下柜配活动层板1块，台面:15mm陶瓷台面，台面颜色：米茄白
2	三口龙头+PP水槽	1组	PP水槽550mm*450mm*310mm
3	滴水架	1个	700*550*122mm	PP材质

（1）样品的递交方式：投标人自行运送到招标文件前附表指定的地点。

（2）递交时间：招标文件前附表指定时间内递交并完成安装。

（3）递交地点：杭州市余杭区瓶窑镇长命村卞家塘65号1号会议室，联系人：俞元盛 0571-88539383

（4）未中标单位样品的退还处理方式：由未中标单位在开标结束后当天内自行撤回，招标人和代理机构不负责样品保管。

（5）中标人的样品应当由招标人进行保管、封存，作为履约验收的参考。

四、设备设施的需满足的技术参数

带“★”号为重要参数。

（一）实验室设施技术总体要求

1、外形尺寸

长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤ 1mm。

所有实验台应有很强的稳定性及承重性能，每延米的承重应在400公斤以上。

钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥ 75um，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。

各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。

2、产品标准：

《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009

《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017

《家具五金抽屉导轨》QB/T2454-2013

《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T10125-2012

《金属基体上金属和其他无覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》GB/T6461-2002

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 18580-2017

3、生产工艺要求：

钢结构部件表面经静电粉末喷涂处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，金属配件做除锈和防腐处理。

金属构件选用抗冲击性强，柔性好的材质，保证长期使用不变形。

金属构件焊接部分采用先进的CO2气体保护焊，有效避免假焊、虚焊、漏焊，保证长期使用不变形、脱落。

做工精细：表面平整、手感光滑，无划痕。所有工件几何尺寸精确，一致性好，平直度高，目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处，饱满、圆滑、自然。

坚固耐用：自身稳固，受力较大的部件连接处，有加强设计。紧固件、连接件均使用优质高强度镀锌金属件，不易损坏，可换性强，便于维护。喷涂表面与所有贴面附着牢固，无气泡，不易脱落，硬度较大，不易划伤，有较强的抗涂鸦能力与防破坏能力。

金属表面处理

预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程。

喷涂：环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。

防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。

磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。

硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。

防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。

湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。

其它要求：

产品应可任意拆卸组合，利于电气维修和清洁卫生，应具有最佳的经济性能比。

中央台、边台都为活动式，可随时调整位置，水、电、气等都由软管接到实验台上。

有预防、处置液态化学危险品渗透和溅落的考虑。带水池的实验台，实验台与水池的连接部，有防止潮湿、发霉、积尘的考虑。柜体内安装水管的，应有防止外部结露的技术。

有灵活拆卸组合的部分，以便于内部保洁、水电气管线维护、处理撒泼物质。同时便于移动和与其他家具组合搭配。

实验台带水池的，洗刷专用水龙头可部分考虑用不锈钢材质；通风柜内带水杯或水池的，台、杯或池的连接处不得漏水，连接的缝隙光滑、平整、不内陷、无藏水积垢的缺陷。

（二）实验室设施技术参数要求

（1）实验台

1、台面：

实验桌面选用≥15mm实验室专用陶瓷台面，一体芯芯黑色，桌面具有耐化学腐蚀、抗冲击性测试、承载及抗菌性能等特性，投标单位需提供第三方检测报告复印件及“产品质量及售后服务承诺书”，并加注本项目名称水印，盖有台面生产厂家鲜章有效。

1.1耐化学腐蚀性：依据GB/T 17657-2013标准，测试化学试剂内容包含，硫酸98%、双氧水30%、乙酸99%、磷酸85%、硝酸65%、氢氧化钾饱和溶液、氢氧化钠、碘酒、甲醇、盐酸37%、高氯酸90%、甲醛37%、氯苯、氨水28%、二氯甲烷，检测结果：无明显变化（5级）。

1.2耐磨性能检测：依据GB/T3810.7-2016标准。

1.3抗冲击性能：依据GB/T3810.5-2016标准。

1.4耐高温测试：依据GB/T 26696-2011标准。

1.5承载测试：依据T/CIQA 10-2020测试方法；

1.6★断裂模数性能：提供由CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，参照GB/T 3810.4-2016标准，检测结果平均值≥60.1Mpa,单个值≥58.1Mpa

1.7★抗菌性能要求：提供陶瓷台面表面不吸附细菌的检测证明，要求依据JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，检测结果抗大肠杆菌抗菌率＞90%。

1.8★吸水率：参照GB/T 3810.3-2016标准，吸水率平均值为0.04%；

2、三节导轨：

符合QB/T2454-2013、QB/T 3826-1999或QB/T 3827-1999标准；

2.1★耐久性≥200000次；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；

2.2经过≥450小时乙酸或中性盐雾试验后，耐腐蚀等级≥10级；

2.3功能要求：通过垂直向下静载荷（300N）、水平侧向静载荷（150N）、猛关或猛开试验：1)所有组件或连接件不应断裂损坏；2) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；4) 五金连接件不应松动；5) 所有组件的功能不应损害；6) 抽屉导轨及其组件不应分离。

3、抗菌粉末：

符合HG/T 2006-2006、HG/T 3950-2007标准；

3.1筛余物(125μm)，全部通过；

3.2涂膜外观正常；

3.3硬度(擦伤)≥H；

3.4附着力≤1级；

3.5耐碱性(5%NaOH)：168h无异常、耐酸性(3%HCl)：240h无异常、耐湿热性：500h无异常；

3.6可溶性重金属：铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤75mg/kg、铬Cr≤60mg/kg、汞Hg≤60mg/kg；

3.7★抗菌率：金黄色葡萄球菌≥99%、肺炎克雷伯氏菌≥99%。

4、柜体：

4.1材质要求：所以钢板均采用宝钢/鞍钢SPCC牌号冷扎钢板，拒绝使用镀锌板使喷涂表面附着力不够而导致日后容易掉漆脱漆隐患，裸板实厚需达到（1.0mm）；

4.2折弯要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板及抽屉面板折弯尺寸必须要求精度高，使框体与门板及抽屉面板横竖间隙达到≦3mm范围内，且间隙均匀，整体美观，所有外门板及抽屉外面板四周切割断面部分均需压死边处理，以保证门板及抽屉面板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈；

4.3焊接要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板及抽屉面板所有折弯拼接处必须全部进行满焊处理，以保证门板及抽屉面板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈；

4.4钣金加工成型后经打磨-抛光-酸洗-磷化-烘干工序处理方式，打磨外观平整，无麻点毛刺不伤手，增强钣金内部抗腐蚀能力及表面附着力，表面喷涂采用全球知名品牌阿克苏诺贝尔户外环氧树脂粉，并需提供厂商出具材质证明文件，喷涂厚度达到80-100um，全自动涂装流水线，经180度高温固化。成品喷涂厚度达到(1.2mm)，以保证实验室家具长期使用后耐腐蚀，耐高温，不掉漆脱漆，不褪色。

4.5 抽屉导轨：由投标商选择：品牌DTC/海福乐16寸阻尼导轨；

4.6 门板铰链：304不锈钢合页，内盖门最大开启角度180度；

4.7抽屉/门板拉手：无拼接一体折弯成型拉手/128mm304不锈钢拉手/锌合金外凸暗拉手；

4.8双柜后背面须采用卡扣式可拆卸后封板，以方便水电气检修；

4.9门板吸合方式采用塑料包覆强磁碰或塑料滚碰，使柜门关闭时起到防撞降音作用；

4.10抽屉门板采用优质橡胶防撞贴，使柜门关闭时起到防撞降音作用；

4.11抽屉门板采用聚氨酯发泡隔音板作消音处理；

4.12调整脚采用内置M10内六角，以方便柜体四周水平调节，预留孔位配孔盖，最大调整高度50mm。

4.13实验台必须符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。

5、试剂架+高柜+货架

5.1材质要求：所以钢板均采用宝钢/鞍钢SPCC牌号冷扎钢板，拒绝使用镀锌板使喷涂表面附着力不够而导致日后容易掉漆脱漆隐患，并需提供厂商出具材质证明文件， 裸板实厚需达到1.0mm；

5.2 折弯要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板及抽屉面板折弯尺寸必须要求精度高，使框体与门板及抽屉面板横竖间隙达到≦3mm范围内，且间隙均匀，整体美观，所有外门板及抽屉外面板四周切割断面部分均需压死边处理，以保证门板及抽屉面板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈。

5.3焊接要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板及抽屉面板所有折弯拼接处必须全部进行满焊处理，保证门板及抽屉面板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈。

5.4钣金加工成型后经打磨-抛光-酸洗-磷化-烘干工序处理方式，打磨外观平整，无麻点毛刺不伤手，增强钣金内部抗腐蚀能力及表面附着力，表面喷涂采用全球知名品牌阿克苏诺贝尔户外环氧树脂粉，并需提供厂商出具材质证明文件，喷涂厚度达到80-100um，全自动涂装流水线，经180度高温固化。成品喷涂厚度达到1.2mm，以保证实验室家具长期使用后耐腐蚀，耐高温，不掉漆脱漆，不褪色。

5.5门板铰链：304不锈钢合页，内盖门最大开启角度180度。

5.6门板拉手：由投标商选择：无拼接一体折弯成型拉手/128mm，304不锈钢拉手/锌合金外凸暗拉手。

5.7双柜后背面须采用卡扣式可拆卸后封板，以方便水电气检修。

5.8门板吸合方式采用塑料包覆强磁碰或塑料滚碰，使柜门关闭时起到防撞降音作用。

（2）实验室配件

1、水龙头

龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

（1）耐高低温性能检测：样品置于（150±2）℃ 试验箱内24h后，再置于室温恢复2h；再将其置于（-40±3）℃ 试验箱内存储120h后，经上述实验后样品外观无变化；提供第三方检测机构出具的检验报告；

（2）附着力：检测结果值要求达到0级；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；

（3）铜管拉伸试验：抗拉强度≥480MPa，断后伸长率≤15%。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检验报告）；

（4）耐水性试验：92℃ 至100℃ 的热水流到漆面5分钟，漆面无热水导致的明显影响；提供第三方检测机构出具的检验报告；

（5）耐冲击性：检测结果值要求50cm，应无裂纹、皱纹及剥落现象。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；

2、水槽

水槽采用全新PP料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

（1）球压痕硬度试验：两块试样叠合测试，试样总厚度约为7.2mm，检验结果为358N。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告)；

（2）弯曲模量：检验结果≥1450MPa。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告）；

（3）腐蚀性试验：77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、36%盐酸、42%氢氟酸、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，分别浸泡24小时后，无明显变化。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告)；

（4）总挥发性有机物（TVOC)释放率：检测结果≤0.04，符合I类材料。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；

（5）洛氏硬度：检验结果≥90HRR。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告）；

3、滴水架

1.材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；

2.款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm；

3.接水底部：中间设有排水孔；

4.可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根；

5.安装方式：壁挂式/台式；

6.弯曲强度试验：检测结果值≥30MPa，提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。

7.架杆检测，无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm。提供国家建筑材料及装饰材料质量监督中心认可的第三方检测机构出具的的检测报告。

8.耐候性试验：将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。

9.耐老化：氙灯光源暴露：氙灯测试120小时，结果为外观无变化。（需提供国家认可的第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）。

10.拉伸强度试验：检测结果值≥20MPa，提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。

4、洗眼器

1.主体:加厚铜质H59-1；

2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；

3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；

6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

8.供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

9.洗眼量：＞6L/min；

10.在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min；

11.阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；

12.喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）；

以上10-12点内容需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖CMA或CNAS章；

13提供国家认可的第三方检测机构出具的包含①管螺纹精度，②螺纹表面，③抗压强度，④外观，⑤启动开关灵活，⑥水柱喷射高度，⑦水流量，⑧耐压性，⑨密封性等9项检测项目的检测报告；

14洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求，并提供第三方检测机构出具的加盖CMA或CNAS章的检测报告；

5、象鼻式抽气罩

1.主体：铝合金材质；

2.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

3.管道直径：小径φ88mm & 大径φ110mm；

4.罩口直径：375mm，（可定制）

5.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；

6.关节连接杆：304不锈钢；

7.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；

8.伸缩导管：φ88mm铝管，伸缩长度可达480mm；

9.旋转装置：铝合金360°旋转、坚固耐用；

10.拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质，罩口加装360°旋转装置，做到无死角吸风；

11.顶部固定连接座：一体铸造铝合金材质，轻便高强度；

12.覆盖范围：长度2800mm以固定架为中心最大活动半径可达1510mm；

13.固定底座：采用铝合金材质，表面经氧化处理，方形底座壁厚≥2.5mm。固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定

14.定风量：当排风量200m3/h时，平均阻力达到≥145Pa，罩口平均风速≥0.55m/s；当排风量250m3/h时，平均阻力达到≥230Pa，罩口平均风速≥0.67m/s；提供第三方检测机构提供的检验报告复印件并加盖生产厂家授权章。

注：提供配件生产厂家针对本项目的授权书，及提供配件厂家生产厂家针对本项目的不少于5年质保承诺书并加盖项目授权章；提供产品责任保险证明书，投标时需提供第三方保险机构出具的加盖品牌方鲜章的产品责任保险证明书，复印件同时标明仅针对此项目投标使用。

6、实验凳

能调节高低、带背垫，带滚轮

1、凳面：UP防静电双圈大靠背凳面 直径38.5CM

2、脚盘名称：无纹平脚

3、材质：铝质五脚

4、表面处理：电镀

5、凳脚半径：24.5CM-26.5CM

6、升降原理：采用气缸杆升降，气压泵 “WDF”、“三宏”牌、“KGS”或同档次品牌或满足技术要求的产品；

7、安装脚钉高度：35.5CM-48.5CM

8、安装滑轮高度：38CM-51CM

（三）通风柜

1、台面

通风柜台面选用≥15mm实验室专用陶瓷台面，颜色为米茄白，一体芯芯黑坏，桌面具有耐化学腐蚀、抗冲击性测试、承载及抗菌性能等特性，投标单位需提供第三方检测报告复印件及“产品质量及售后服务承诺书”，并加注本项目名称水印，盖有台面生产厂家鲜章有效。

1.1耐化学腐蚀性：依据GB/T 17657-2013标准，测试化学试剂内容包含，硫酸98%、双氧水30%、乙酸99%、磷酸85%、硝酸65%、氢氧化钾饱和溶液、氢氧化钠、碘酒、甲醇、盐酸37%、高氯酸90%、甲醛37%、氯苯、氨水28%、二氯甲烷，检测结果：无明显变化（5级）

1.2耐磨性能检测：依据GB/T3810.7-2016标准。

1.3抗冲击性能：依据GB/T3810.5-2016标准。

1.4耐高温测试：依据GB/T 26696-2011标准。

1.5承载测试：依据T/CIQA 10-2020测试方法；

1.6断裂模数性能：提供由CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，参照GB/T 3810.4-2016标准，检测结果平均值≥60.1Mpa,单个值≥58.1Mpa

1.7抗菌性能要求：提供陶瓷台面表面不吸附细菌的检测证明，要求依据JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，检测结果抗大肠杆菌抗菌率＞90%。

1.8吸水率：参照GB/T 3810.3-2016标准，吸水率平均值为0.04%；

柜体：1、主要性能参数：★1.通风柜需通过JB/T 6412-1999 排风柜 型式检测，在投标文件中提供具有CMA和CNAS认证的机构出具的性能检测报告复印件，加盖投标人公章。

★2.通风柜需通过EN14175-3:2019 型检测认证，通风柜平均面风速：0.29m/s±5%，浓度测试内侧法及外侧法结果<0.01ppm。在投标文件中提供具有CMA和CNAS认证的机构出具的性能检测报告复印件，加盖投标人公章。

★3.通风柜需通过ASHRAE110-2016实验室排风柜性能测试方法 出厂检测（AM），并符合以下性能要求：

★平均面风速：通风柜平均面风速：0.28m/s±5%

★烟雾可视化：小烟雾：a.无可见的外溢或逃逸，b.大烟雾：无可见的外溢或逃逸

★示踪气体浓度测试：泄漏率≦0.000ppm

★拉门移动影响测试：泄漏率≦0.002ppm

周边扫描：泄漏率≦0.005ppm

静压/阻力：小于30Pa

在投标文件中提供具有CMA和CNAS认证的机构出具的性能检测报告复印件，加盖投标人公章。

2、上柜前框组件：

2.1左右立柱：采用3mm厚6063铝合金一体挤压成型,结构稳固，内含静音导轨，保证移门移动时更加静音，为避免移门卡槽形成进风湍流与通风柜移门交接处内凹或缝隙不得超过5mm。立柱设计宽度≦38mm，以保证内部操作空间宽度≧1420mm，需有带弧度的小斜坡设计，使通风柜进气顺畅，无过大湍流，外形美观，表面光洁。经专用CNC设备进行切、铣、钻孔、攻丝等加工，精度高。表面经过除油、氧化、打磨等前处理后，使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂，经180°高温固化，涂层厚度 0.07～0.09mm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

2.2上部门楣：可拆卸结构，方便安装及顶部电气等部件的检修和维护。

2.3固定视窗：采用全透明钢化玻璃无框设计，操作视线好，气流流经顺畅。

2.4移动视窗：配有视窗防坠落功能，当同步带意外断裂后移门掉落不得超过5cm,以保障工作人员安全。移门玻璃采用厚度≥5mm的钢化安全玻璃，强度大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片，在实验过程中可保护实验人员的人身安全；移门的最大开启高度为760mm,移门的外框及把手采用铝合金材质一体挤压成型，移门把手双层圆弧中空设计，气体导流效果佳，与玻璃采用四边包夹嵌入式结合，确保视窗的安全性以及耐用性；移门采用同步带结构，传动比准确，对轴作用力小于20N，结构紧凑，耐用，耐磨性好，抗老化性能好，为最大程度保证通风柜气流顺畅移门左右边框与通风柜立柱交界处内凹或缝隙≦5MM。滑动顺畅无卡顿无噪音无摩擦声且有超高警示标志。

2.5使用拉力器将视窗移门从下向上拉起，移门拉力≤21N，提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。

2.6底部风翼：双层双向圆弧结构设计，气流组织效果好，环氧树脂粉末烤漆或喷涂特氟龙涂层。

3、上柜后框组件：

3.1左右侧板：采用双层结构，外层钢板，内层抗倍特板，钢板采用国标1.0mm厚度的优质冷轧钢板，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。

4、下柜组件：

4.1下柜主体：采用国标1.0mm厚优质冷轧钢板，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，以确保结构的稳定性。然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。

4.2下柜上部功能区：模块化设计，安装水气阀门后高度不超过边柱平面，设有通风柜总开断路器及指示灯和急停开关，保护人员安全。水电气可以根据需求随意搭配，模块化设计外部可更换方便使用。

4.3下柜立柱：采用3mm厚6063铝合金一体挤压成型，经专用CNC设备进行切、铣、钻孔、攻丝等加工，精度高。表面环氧树脂静电喷塑，与上柜立柱齐平，外形美观。

5、金属涂层：

5.1参照GB/T 9274-1988标准，3%氢氧化钠24h浸泡试验条件下，表面无裂纹、无起泡、无脱落、无变色，提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。

5.2参照GB/T 9274-1988标准，3%硫酸24h浸泡试验条件下，表面无裂纹、无起泡、无脱落、无变色，提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。

6、照明：

6.1采用长条灯罩式设计，内置一体化LED灯管，光照度≥700LUX。灯罩下面有安全玻璃面板并且和柜体密封，隐藏于导流板上面，易维修，具有泄爆功能。

7、噪音：

7.1操作台正常运行过程中，测试前后左右位置噪音，测试距离：1m。结果显示前、后、左、右噪音均≤38dB，提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。

8、电器设施：

8.1 220V电源插座均配置IP-55或以上防护等级的合盖式保护盒。排风柜配置电源总开关，实验室人员在操作时如遇紧急情况可以强制性停止排风柜电路系统，以保障人身安全。配备带有漏电保护的空气断路器及急停开关。

（四）防爆冷藏箱参数

1、防爆类型：箱内防爆，防爆等级：Internal II 3 /-G Ex ic nA IIC T6 Gc；

2、微电脑控制，数字温度显示，可在3℃～16℃范围内任意调整设定温度，满足多温度段的存储要求；

3、报警方式：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警，开门报警；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式；

4、一键查询：可随时查看箱内实际温度的最高值和最低值；

5、采用全封闭铭牌压缩机，质量可靠，使用寿命长；

6、安全门锁设计，一把钥匙一把锁；

7、可调玻璃搁板设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；

8、交流防爆蒸发风机，防爆等级IIC，风冷式结构，合理设计风道及风量，精准控温，温度均匀性±3℃；冷凝风风机；

9、整机噪音低于40dB（A），耗电量低，高效节能；

10、立式单开门，发泡门设计，发泡层厚度40mm，箱内保温性能优；90°自关门结构设计，防止用户忘记关门；

11、设备分类为防爆II类设备，应用于2区爆炸性气体环境，全密闭工艺处理，内胆和门衬材质为永久性防静电材料，可随意擦拭且永久性防静电，保障箱内无静电火花的发生；

12、搭载过流保护器，从源头保护整机电路的安全性；

13、产品配备脚轮，可随意移动到你想到的地方；

14、产品具有国内NEPSI认证证书，安全可靠，权威保证；

15、配有内部不锈钢接水盒，方便倾倒蒸发器流下的化霜水。

（五）标本冰柜（-60℃）

规格项目	序号	具体项目	数据
结构	1	整体结构	卧式；单门，手把暗锁；内部台阶结构，铜管蒸发器设计，降温速度快，箱内温度均匀性高；
2	外部尺寸（mm）	1655(宽)*770(深)*950mm(高)
3	内部尺寸（mm）	1450(宽)*445(深)*620mm(高)
4	保存箱层数	1层
5	总有效容积	388L
6	网筐数量	可选配6个网筐，方便区分存储物品
7	发泡箱体保温层	100mm
电器	8	电压要求/频率	额定电压220V～/50Hz，有效使用电压198V-254V
9	控制	微电脑电子温控器控制，箱内温度数字显示，显示分辨率0.1度
性能	10	温度范围	-30～-60℃可调
11	输入功率	420W
12	多重故障报警	高温报警、低温报警、传感器故障报警
13	两种报警方式	声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警
安全系统	14	门锁	手把暗锁设计，锁芯为金属部件；保证安全
制冷系统	15	温度均匀性	±3℃
16	制冷控制	微电脑电子温控器控制，优化制冷系统，温度均匀性更高
17	制冷剂	碳氢制冷剂，完全环保；碳氢节能压缩机，节能环保
认证	18	产品认证	CCC认证
19	产品制造商管理体系认证证书	ISO9001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康ISO 45001认证。

产品各项功能的说明：

1.微电脑电子温控器控制，控温精度1℃，LCD数字显示箱内温度，显示分辨率0.1℃，方便用户观察。

2.程序加密设计，防止他人随意设置，保证安全；

3.设定温度可以在-30℃～-60℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于3℃。

4.多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器报警）

两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）

5.铜管蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

6.优化碳氢制冷系统，与微电脑电子温控器控制，保证箱内温度的稳定性和均匀性，温度均匀性±3℃以内；

7. 配备脚轮，灵活，可移动。

8.手把暗锁设计，用户可以根据实际使用暗锁，保存物品更安全；

9. 密封：采用嵌入式多密封气囊设计，保证更好的保温效果；

10. 材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用不锈钢材质，美观耐用并便于用户使用中对内部清洁；

11. 网筐：不锈钢网筐设计，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

12. 宽电压带设计，198V~254V均可正常运行，满足电压波动地区正常使用；

13. 采用碳氢压缩机和风机，高效制冷，使用寿命更长；

14. 碳氢制冷系统，真正完全环保；

15. 优化节能设计，能耗降低40%以上；

16. 优化系统与结构低噪音设计，噪音降至43.5分贝，彻底消除刺耳的高频噪音；

17. 测试孔设计，方便用户测控使用；

18.可选配短信查看温度和报警功能。

（六）标本冰柜（-40℃）

1、温度范围-20°C～-40°C可调节，控温精度0.1℃；

2、微电脑控制，LED数字显示箱内温度，显示精度0.1℃；

3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警；

4、具有两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示>18小时；

7、采用LBA环保发泡技术，绿色环保；

8、制冷技术采用内置冷凝器+后背冷凝器结构，制冷效果更好；

9、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用304不锈钢，美观，易打理，不生锈；

10、100mm超厚保温层设计，多气囊门封条设计，保温节能更好；

11、配备物品筐，方便物品拿取；

12、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

13、配备排水孔，方便化霜水排出；

14、采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g；

15、碳氢节能压缩机，低噪音节能风机，环保节能，提高系统安全性和可靠性；

16、门锁结构设计，保证用户存储物品安全性，安全可靠；

17、配备4个带刹车的万向脚轮设计，移动、止动灵活方便。

18、医疗器械注册证，CE认证。

19、其他描述：

一、功能描述：保存血浆、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等
二、技术要求及配置：
2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz
2.2、样式：卧式
2.3、有效容积380L
2.4、外部尺寸：1655*770*950mm
2.5、内部尺寸：1450*445*620mm，内胆材质为304不锈钢

（三）通风VAV系统技术要求：

投标人所列的设备材料清单除应参照所附清单，还应包括任何未明确标出的，但通风VAV控制系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件。

（1）概况

本项目为新建项目，本楼一共三层，设计实验用房位于本楼的一层和三层设计实验满足实验室功能要求，本次实验室设计的范围为室内通风管道，采用楼顶风机活性炭处理废气方式。

（2）设计原则

1.贯彻环保，节能，资源综合利用的概念。

2.在设计中充分考虑系统的可行性和可靠性，在保证实验室功能的前提下，符合相关法规，系统运行可靠。

（3）设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 （GB 50736-2012）

《建筑设计与防火规范》 （GB 50116-2014）

《公共建筑节能设计标准》 （GB 50189-2015）

《民用热工设计规范》 （GB 50176-93）

《科学实验建筑设计规范》 （JGJ 91-93）

《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB 50243-2002）

《全国民用工程设计建筑技术措施-暖通动力空调》

及客户所提出的建筑要求规范

（4）设计范围

三层的通风系统

（5）设计参数及标准

1.通风设计原则如下表：

设备名称	排风量（m3/h）	设备名称	排风量（m3/h）

通风柜（1.5m）	1500	万向吸风罩	350

2.风管、设备选择和布置：

2.1 风管材质要求

2.1.1排风系统应考虑耐腐蚀性材料做排风管材质：采用V2阻燃PP板材质。

2.1.2风管大小选择应根据通风风速10m/s及实际走管空间来计算。

2.2 调节风阀、消音器、防火阀布置

调节阀应根据通风系统所需合理设置调节阀，保障房间所需的风量。当风管出空调机房或防火分区时，应设置防火阀。

2.3 通风系统的风管宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，其最大长、短边之比不应超过10。

3.通风系统要求

3.1 风管漏风量应根据管道长短及其气密程度，按系统风量百分率计算，风管漏风率宜采用5%～10%。

3.2 通风系统的压力损失应进行压力平衡计算。各并联环路压力损失的相对差额，不宜超过15%

3.3 当通风系统采用变频控制时，系统选择的压力损失应有20%压力损失余量。

4. 排风控制系统方式的选择

本项目根据建筑本身的特点，以及使用方的要求，参照平面布置图要求，采用VAV定风量变频控制系统。

VAV定风量变频控制系统至少包括以下设备：

1.离心风机

2.风机变频器

3.PLC可编程控制器

4.风量调节阀 （根据功能要求分别配置手动及自动调节压差蝶阀）、控制器、显示面板、流量传感器、快速执行器、电源模块、位移传感器

VAV变风量系统主要性能参数基于ASHRAE 110-2016测试标准需满足以下要求：

★1.VAV控制测试

★2.响应时间小余2.5秒

★3.示踪气体浓度测试泄漏率<0.01PPM

★4.拉门移动影响测试泄漏率<0.01PPM

★5.提供以上测试检测报告

变风量蝶阀、位移传感器、系统控制面板需具备抗电磁干扰能力并通过CE认证，同时通过被限制有害物质测试并通过ROHS认证，包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质的含量不可超标。投标人在投标文件中提供相关认证证书复印件作为佐证材料。

蝶阀阀体需满足GB/T11547-2008标准规定的耐酸碱及有机溶剂腐蚀要求，在投标文件中提供具有CMA或CNAS认证等认证机构出具的性能检测报告复印件，加盖投标人公章。

控制盒防火等级需符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B₁(难燃)级的要求，在投标文件中提供具有CMA或CNAS等认证的机构出具的性能检测报告复印件，加盖投标人公章。

变风量蝶阀阀片的密封性需满足JG/T436-2014所规定的密封性（即漏风量检测结果为合格）要求，在投标文件中提供具有CMA或CNAS等认证的机构出具的性能检测报告复印件，加盖投标人公章。

变风量蝶阀应具备流量测量功能，须能对通风柜实时排风量进行精确测量和控制，并且可以实时反馈变风量阀的流量值，在指定阀前静压范围内，输出风量与设定风量平均偏差不大于8%，满足JG/T436-2014所规定要求，在投标文件中提供具有CMA或CNAS等认证的机构出具的性能检测报告复印件，加盖投标人公章。

5.终端排风设备

6.通风管道

7.相关的控信号线路

8.相关辅助材料

通风系统的方案设计原则：实际，实用，安全，高效。

★通风系统施工标准

（1）风管制作

1.PP风管板材厚度要求：

聚丙烯（PP）圆形风管板材厚度（mm）

风管直径Ｄ	板 材 厚 度

400≤D≤550	4.0mm

550<D≤650	5.0mm

650<D≤850	6.0mm

850<D≤1200	8.0mm

1200<D	10mm

聚丙烯（PP）矩形风管板材厚度（mm）

风管长边尺寸b	板 材 厚 度

0<b<500 4.0mm

500≤b≤800	5.0mm

800<b≤1200 6.0mm

1200<b≤2000 8.0mm

2000<b≤2500 12.0mm

2.PP风管施工应符合下列要求：

2.1实验室的排风管道均以PP聚丙烯制作，法兰连接。

2.2实验室中的排风主管均为矩形风管，部分采用PP圆管。

2.3风管吊装时吊杆使用镀锌钢丝，横担使用镀锌角钢，角钢下边使用双螺母锁紧。所有螺丝不外漏，均使用PP盖帽盖住。

2.4风管的固定支架材料为角钢，根据现场实际情况焊制。

2.5排风支管与排风设备之间不可以使用柔性管道连接。

2.3排出的气体采用高空排放，高出屋面2.5m，并且排风口处设置锥形风帽。

（2）风管部件与消声器制作

1.手动调节阀的手轮或扳手，应以顺时针方向转动为关闭，其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

2.电动、气动调节阀的驱动装置，动作应可靠，在最大工作压力下工作正常。

3.防火阀必须符合有关消防产品标准的规定，应有相应的产品合格证明文件。

4.防工作压力大于1000Pa的调节风阀，生产厂应提供(在1.5倍工作压力下能自由开关)强度测试合格的证书(或试验报告)。

5.消声弯管的平面边长大于800mm时，应加设吸声导流片；消声器内直接迎风面的布质覆面层应有保护措施。

（3）风管设备的安装

1. 风管设备安装后，必须进行严密性检验，合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下，低压风管设备可采用漏光法检测。

2. 风管设备吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时，必须符合其相应技术文件的规定。

3.在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

4. 风管安装必须符合下列规定：

4.1风管内严禁其他管线穿越；

4.2输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密。并不得设置接口；

4.3室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

4.4 输送空气温度高于80℃的风管。应按设计规定采取防护措施。

4.5防火阀的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm。

4.6 风管设备安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合相关规定。风管系统的严密性检验，应符合下列规定：

4.6.1低压系统风管的严密性检验应采用抽检，抽检率为5%，且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下，采用漏光法检测。检测不合格时，应按规定的抽检率做漏风量测试。

4.6.2中压系统风管的严密性检验，应在漏光法检测合格后，对系统漏风量测试进行抽检，抽检率为20%，且不得少于1个系统。

4.6.3系统风管严密性检验的被抽检系统，应全数合格，则视为通过；如有不合格时，则应再加倍抽检，直至全数合格。

5. 风管支、吊架的安装应符合下列规定：

5.1风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。

5.2风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。

5.3风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。

5.4支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

5.5当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。

5.6吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。风管或设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。

5.7抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与风管外径相一致。

6.各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持严密。防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，宜设独立支、吊架。

7.风帽安装必须牢固，连接风管与屋面或墙面的交接处不应渗水。

8.排、吸风罩的安装位置应正确，排列整齐，牢固可靠。

（4） 通风设备安装

1.通风设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件，设备还应具有商检合格的证明文件。

2.设备安装前，应进行开箱检查，并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。

3.设备就位前应对其基础进行验收，合格后方能安装。

4.设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定，并应做好设备的保护工作，防止因搬运或吊装而造成设备损伤。

5.通风机的安装应符合下列规定：

5.1型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确；

5.2叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在同一位置上；

5.3固定通风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施。

6.通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。

7.静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。

8.过滤吸收器的安装方向必须正确，并应设独立支架，与室外的连接管段不得泄漏。

9.消声器的安装应符合下列规定：

9.1消声器安装前应保持干净，做到无油污和浮尘；

9.2消声器安装的位置、方向应正确，与风管的连接应严密，不得有损坏与受潮。两组同类型消声器不宜直接串联；

9.3现场安装的组合式消声器，消声组件的排列、方向和位置应符合设计要求。单个消声器组件的固定应牢固；

9.4消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。

10.变风量末端装置的安装，应设单独支、吊架，与风管连接前宜做动作试验。

11.风机安装须考虑建筑承重，楼顶平台记录承重50kg。通风噪音、排风等不影响其他教室教学。

（5）系统调试

1.系统调试所使用的测试仪器和仪表，性能应稳定可靠，其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求，并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

2.通风工程的系统调试，应由施工单位负责、监理单位监督，设计单位与建设单位参与和配合。系统调试的实施可以是施工企业本身或委托给具有调试能力的其他单位。

3.系统调试前，承包单位应编制调试方案，报送专业监理工程师审核批准；调试结束后，必须提供完整的调试资料和报告。

4.通风系统无生产负荷的联合试运转及调试，应在制冷设备和通风设备单机试运转合格后进行。通风系统的连续试运转不应少于2h。

5.通风与空调工程安装完毕。必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目：

5.1设备单机试运转及调试：

5.2系统无生产负荷下的联合试运转及调试。

6.设备单机试运转及调试应符合下列规定：

通风机中的风机，叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；滚动轴承不得超过80℃；

系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%；

五、供货要求

1、要求提供的产品必须是全新的原装正品，产品及服务须符合国家质量标准和行业标准等，且符合本次技术要求，并带有产品合格证和质量保证书；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：招标人指定地址。

4、所有供货的设备设施在安装前、中、后相关土建开孔、基座基础、吊顶拆除等配合及修补修复工作均由设备安装方实施，费用包进投标价内。

六、项目实施要求

1、签订合同后，中标供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位并通过验收。

2、踏勘现场

2.1投标人如踏勘现场的，现场发生的费用自理。 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.2 招标人在踏勘现场中介绍的项目情况和提供的资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

七、售后服务要求

1、售中服务：包括运输、保险、卸货到采购人指定地点、保管、开箱验收（箱体外观无人为损坏情况下）、安装调试、检测、试运行、检验、权威部门检定、最终验收并交付。

2、本项目设备质保期为3年（采购内容及配备清单中有其他约定的以其质保期要求为准），从采购人验收合格之日起开始计算。保修期内如出现质量问题（非人为损坏），由受委托方负责包修、包换、包退，并承担修理调换的全部费用。保修期外重复出现保修期内出现的故障属免费保修范围，终身维修。仪器在保修期内如出现三次以上严重质量问题，供应商应当予以更换或是全面检修，并提供自更换和全面检修后用户验收合格之日起的保修期（合同签订前提供设备制造商维保承诺书）。

中标单位对本项目所提供的货物及零部件须提供足够的备件、附件和易损件，不得以停产、升级换代等任何理由更换不符合本次项目提供的备件、附件和易损件，或有偿推销其他产品或服务。

3、中标单位在接到使用单位维修及技术服务要求后应在1小时之内作出响应，24小时内令货物恢复正常使用。如需送修，则需配备同型号设备供采购单位使用，直至送修仪器设备修复完好送回安装调试完毕。

4、中标单位应根据实施情况提供免费培训，培训包括不限于培训会、视频讲演、操作手册汇编、实体操作等载体。安装时进行现场基本操作和维护培训，不限人次，直到使用人员可熟练操作仪器为止。

5、在保修期内，1年不少于一次定期巡检，并免费维护，保证仪器设备的运行正常。

6、供应商负责对系统进行检验、安装、调试，直至验收合格，并提供安装调试报告。所派人员的一切费用由供应商承担。在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。质保期满后投标方必须对所供产品实行终身维修。

7、保修期满后1年内维修只收材料费。仪器设备保修期过后，出现故障需要更换各种零配件或者消耗品时，供应商应以不高于本项目同等折扣优惠供应（折扣率=本合同价/官方报价）。软件终生免费升级。

8、供应商将派遣有丰富经验的高水平技术人员前往进行为期2天的仪器安装调试、现场培训，后期如设备操作人员发生变动，新培训人员可到供应商设立的实验室参加免费培训。

9、在质保期内，若设备或系统出现故障，供应商需立即做出明确响应和安排，并安排专业人员在2小时内到达现场，4小时内解决问题；如果故障在检修8小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供备机供采购人使用。对于在短时间内不能解决的问题，供应商需要立即提供应急措施和应急方案。此项工作属于免费维护范围，不得另行收费。出保后，提供远程7天*8小时服务。

10、技术服务中心配有专业维修工程师进行售后服务，售后服务按国家和我省相关规定以及生产厂家或投标人的承诺执行，并提供上门服务。

11、其他要求以产品要求为准。

八、培训要求

1、中标人至少必须满足建设项目要求的培训服务。

2、培训授课人必须是原厂工程师、技术员等。

3、中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

4、培训内容与课程要求：提供本系统的安装、使用、管理培训。对系统管理员进行相关设备的安装和管理培训。

5、培训费用计入投标总价。

九、工期要求

签订合同后，60个日历天完成送货、安装调试完毕，正常运行后交用户单位进行验收申请，通过验收后交付使用进入质保期。

十、报价要求

1、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物定制设计、供货、安装调试、货物验收辅助、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括含货款、样品费、为本项目货物的定制费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。

▲2、如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交报价情况说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因；未提交或提交证明材料不真实或无依据材料的，则评标委员会可认定为无效投标。（如有）

同时如评标委员会认为供应商的上述报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。否则评标委员会可认定为无效投标。

十一、货款支付

在合同签订并生效后具备支付条件7天内，中标人提供正规发票后支付合同额的50%作为预付款；项目安装调试完成，经业主初验后支付合同总价的30%，项目终验完成后支付合同总价的20%。以经审核通过的合同相应条款为准。

十二、验收、交付标准和方法

1、采购人按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对中标人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、验收产生的费用首次验收费用由采购人承担，如首次验收不合格，后续验收费用由中标人支付。

3、验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

①采购文件；

②投标文件；

③采购合同；

④产品清单：产品数量、规格、质量证明文件；

⑤到货核验单（需采购核验人、复核人及中标人三方签字盖章）、出厂合格证、检测报告、产品说明书、原厂质保函、质量保证书原件、三包凭证、产品拍照图片；

⑥其他需提供的相关材料。

4、履约验收标准：按照采购文件、响应文件及采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

十三、其他要求

1、中标人在安装过程中应采取措施保护管线设施等免遭破坏，如因投标人在安装现场对其它建筑物或设备物品发生损坏的，必须无条件赔偿或复原。对安装现场人员、公众及其他财产的安全事故和由此引起的纠纷全部由中标人负责。

2、投标人做好安全施工管理，对施工过程中发生的一切的安全问题都有投标人无条件承担。

3、中标人应遵守国家、现行有关行业管理规定；在备料、安装及生活中控制污染，废弃物运至指定地点。

4、关于知识产权：采购人在中华人民共和国境内因使用本招标项目产品和服务中的任何一部分时，采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。若出现以上情况，所有责任由投标人承担。

5、投标价格应包括所有应支付的对专利权、版权、设计或其他因知识产权而需要向其他方支付的税费。

6、受托方应尽职尽责为采购人提供服务，按时、按质、按量完成采购人委托的业务。

第四部分 评标办法

1、评标办法前附表

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分高低顺序排列，得分相同的，按投标报价得分高低顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+商务技术得分。

商务技术评分（70分）评分细则：

序号	评标标准	权重	主观分/客观分	投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录
1	投标人自2021年1月份以来（以合同签订时间为准）完成过实验室家具销售（供货）业绩合同的（单个业绩合同需同时涵盖实验室家具设备类及通风设施类），每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 【证明材料：须提供合同复印件或扫描件编入商务与技术文件，否则不得分。】	3	客观分	业绩
2	（1）投标人或核心产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证，且认证范围里有与本项目实施相关内容的，每提供一份得1分，最高得3分。（认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评审委员会认可是否得分。） 【证明材料：提供上述有效证书复印件并加盖投标人公章、全国认证认可信息公共服务平台网站（cx.cnca.cn）有效网页查询结果截图或打印件作为评审依据并加盖投标人公章，查询状态为暂停或不在状态的不得分（提供网页查询截图）。】	3	客观分	认证证书
（2）投标人具有有效期内家具有害物质限量认证证书（金属家具单元），且认证的主要产品至少包括：实验台、通风柜、药品柜、试剂架，提供证书复印件。每提供一项得1分，最高得2分。（认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评审委员会认可是否得分。） 【证明材料：提供上述有效证书复印件并加盖投标人公章、全国认证认可信息公共服务平台网站（cx.cnca.cn）有效网页查询结果截图或打印件作为评审依据并加盖投标人公章，查询状态为暂停或不在状态的不得分（提供网页查询截图）。】	2	客观分
（3）投标人具有有效期内低VOCs家具产品认证证书（金属家具单元），且认证的主要产品至少包括：实验台、通风柜、药品柜、试剂架，提供证书复印件。每一项得1分，最高得2分。（认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评审委员会认可是否得分。） 【证明材料：提供上述有效证书复印件并加盖投标人公章、全国认证认可信息公共服务平台网站（cx.cnca.cn）有效网页查询结果截图或打印件作为评审依据并加盖投标人公章，查询状态为暂停或不在状态的不得分（提供网页查询截图）。】	2	客观分
3	（1）提供实验台、抗菌粉末、304铰链、 轨道第三方权威检测机构出具的带有CAM及CNAS标志的合格检测报告（需要投标人送检，检测报告出具时间应在投标截止时间前二年内），每提供一样成品检测报告得1分，最高得4分。 【证明材料：投标文件中提供复印件，不提供或打★参数不符合要求不得分。】	4	客观分	检测报告
（2）对应采购物品（通风柜、陶瓷台面、三口龙头、滴水架、洗眼器、PP水槽）具有第三方权威检测机构出具的带有CAM及CNAS标志的合格检测报告，每提供一份检测检测报告得1分，最高得6分。 【证明材料：投标文件中提供复印件，不提供或★参数不符合要求不得分。】	6	客观分
4	本项目基础质保期为3年，每延长1年得2分（最高得4分），延长时间不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效。 【证明材料：投标人提供承诺书（格式自拟）并加盖公章，承诺不全或未提供的不得分。】	4	客观分	质保期
5	投标应可以提供官网产品技术参数描述截图或产品说明书或自拟产品技术参数表述（如采购文件要求提供相应检验（检测）报告的必须提供），作为产品的“技术要求”响应材料。 评委根据响应文件对采购文件“技术要求”的响应程度赋分： 所投产品均符合招标文件明确指标参数或明显优于招标文件要求的得15分； 对标注“★”的指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分；其他指标参数每项负偏离或缺漏扣1分；扣完为止。 【建议在投标文件中清晰标识出（红线框出）并索引各项技术参数偏离情况，便于专家评审。】	15	客观分	响应程度
6	（1）针对本项目的总体实施方案的特点、难点、重点描述的准确性及相对应的措施，方案的功能实现以及方案配置的合理性、先进性等方面进行论述。 注：方案详实、合理可行、可操作性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性一般的得2分；方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性较差的得1分；未提供或方案不合理的本项不得分。	3	主观分	项目重难点方案及实施方案
（2）针对本项目设置分工明确的项目管理团队，并具有合理明确的实施方案，以保障货物交付、安装、就位等有效的项目管理，根据安装是否符合规范，方案内容是否完整详实，对用户需求是否理解透彻，是否具有较强的可操作性及针对性进行评审。 注：方案详实、合理可行、可操作性强的得4分；方案部分详实或部分内容可操作性一般的得2分；方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性较差的得1分；未提供或方案不合理的本项不得分。	4	主观分
7	投标人自行组织现场勘查，并根据现场勘查情况进行图纸深化设计： 投标人按照采购需求对通风控制系统设施布局图纸进行规划、设计深化并符合使用要求。图纸应完整、明确、满足项目实际需要，从有利于项目执行角度评审。 注：方案详实、合理可行的得5分；方案部分详实或内容可操作性一般的得3分；方案可操作性较差的得1分；未提供或方案不合理的本项不得分。	5	主观分	项目深化方案
8	针对本项目有明确的质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容。根据品质管理管控方案的全面性、针对性，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品质量控制完善的措施等内容进行打分。 注：方案及相关措施可操作性强的得4分，方案及相关措施可操作性一般的得2分，方案及相关措施可操作性较差的得1分，未提供或方案不合理的本项不得分。	4	主观分	质量保障措施
9	投标人针对本项目的安装、调试、验收方案和措施，根据实际可行方案和措施的科学有效、完善程度、其他工程进度配合度进行打分。 注：方案及相关措施可操作性强的得4分，方案及相关措施可操作性一般的得2分，方案及相关措施可操作性较差的得1分，未提供或方案不合理的本项不得分。	4	主观分	安装调试及验收方案
10	根据投标人提供的售后服务体系、免费保修服务承诺、故障解决方案、解决方案等综合打分。 注：方案详实、合理可行、可操作性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性一般的得2分；方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性较差的得1分；未提供或方案不合理的本项不得分。	3	主观分	售后服务方案
11	根据样品制作工艺及质量进行打分： （1）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动（0-2分）。 （2）涂饰工艺及质量包括但不仅限于色泽，正视面（包括面板）平整光滑、清晰程度（0-2分）。 （3）其他部位表面手感，皱皮、发粘和漏漆程度，表面平整度、光泽度（0-2分）。 （4）整件产品和配套产品色泽应相似、样品尺寸规格与采购需求对应（0-2分）。 注：以上每条，完全符合要求的得2分；部分符合的得1分，不符合的不得分。	8	主观分	样品 （未提供样品的投标无效，未按招标要求制作或提供样品种类数量不全的，样品分为0分）

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位）；

3、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30×100（精确到小数点后二位）；

各投标人的综合得分为：技术商务得分+投标价格得分之和，总和为100分，其中：商务技术得分最高70分，投标价格得分最高30分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：潮湿环境下土遗址实验室相关设施采购项目

甲方： 杭州良渚古城遗址世界遗产监测管理中心

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， 杭州良渚古城遗址世界遗产监测管理中心 以 公开招标 对 潮湿环境下土遗址实验室相关设施采购项目 （采购编号：YHZFCG2024-099）项目进行了采购。经 评标委员会 评定， （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 杭州良渚古城遗址世界遗产监测管理中心 (以下简称：甲方)和 （中标或者成交供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量： ；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价

1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2合同预付款比例为合同金额的50％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的50％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见 采购需求 。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见采购需求；

1.5.2 交付地点：详见采购需求；

1.5.3 交付方式：详见采购需求。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任 另有约定的，从其约定。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.7.1 条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交 杭州余杭 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 杭州余杭 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方： 乙方：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.20.2 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 合同专用条款 个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.4
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6.7
1.7
1.7.1
1.7.2
2.3.2
2.4.1
2.4.3
2.8
2.12.3
2.12.4
2.16.1
2.16.3
2.20.1
2.20.2
2.22

第六部分 应提交的有关格式范例

电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在	年	月	日	时	分之前不得启封。

年	月	日

资格文件部分(封面）

（项目名称）

资 格 文 件

（线上电子招投标）

招标编号：YHZFCG2024-

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年 月 日

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）法人或者其他组织机构的营业执照…………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、法人或者其他组织机构的营业执照（扫描件或复印件加盖公章）或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料；

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.本项目为专门面向中小企业项目。货物全部由符合政策要求的中小微企业制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分(封面）

（项目名称）

商 务 技 术 文 件

（线上电子招投标）

招标编号：YHZFCG2024-

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年 月 日

商务技术文件部分

目 录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（7）投标标的清单……………………………………………………………（页码）（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

（9）确认声明书………………………………………………………………（页码）

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）……………（页码）

（11）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明……………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

序号	实质性要求	需要提供的符合性审查资料	投标文件中的 页码位置
1	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分	见投标文件 第 页
2	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。	投标函	见投标文件第 页
3	投标文件满足招标文件的其它实质性要求。	招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）	见投标文件第 页

注：按本格式和要求提供。

五、投标标的清单

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号	数量	备注
1
2
……

注：按本格式和要求提供。

六、商务偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离说明
1
2
……

投标人保证：我方承诺除商务偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部商务要求，对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

注：按本格式和要求提供。

技术偏离表

序号	招标文件采购清单配置技术参数要求	投标文件响应	偏离	偏离说明

注：投标人应根据产品技术参数要求，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

七、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

九、确认声明书（将以下表格填写完成后，与投标文件同步制作递交）

（要求在电子投标文件解密后，自行核实下述承诺内容，如有不符，重新联系代理公司重新按新的内容邮箱递交）

政府采购活动现场确认声明书

：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 项目（编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商盖章：

授权委托代表签名：

年 月 日

十、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）

十一、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明

报价文件部分(封面）

（项目名称）

报 价 文 件

（线上电子招投标）

招标编号：YHZFCG2024-

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年 月 日

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明（如果有）……………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函（如果有）……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

采购内容	交付期及质保期	投标总报价（元）	备注
潮湿环境下土遗址实验室相关设施采购项目	小写： 元； 大写： 元；	下附：报价各模块报价明细清单；

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：报价明细清单

项目名称： 项目编号：

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	小计	备注（如果有）
1	XX
2	XX
…
投标总报价（小写）
投标总报价（大写）

注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税费等费用。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各项相应报价相一致。

3、漏报视作包含在投标总价内。重大漏项的视为无效投标。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

二、报价情况说明（如果有）

注：如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

附：

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

本项目为专门面向中小企业项目。货物全部由符合政策要求的中小微企业制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。需根据“第三部分 采购需求”中采购清单逐一填写。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，投标供应商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 采购清单设备（自行根据采购清单分别逐一填写），属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.采购清单设备（自行根据采购清单分别逐一填写），属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）
行业	中型企业	小型企业	微型企业
从业人员X （人）	营业收入 Y （万元）	资产总额 Z （万元）	从业人员X（人）	营业收入Y （万元）	资产总额Z （万元）	从业人员X（人）	营业收入Y（万元）	资产总额Z（万元）
1、农林牧渔业	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
2、工业	300≤X＜1000	2000≤Y＜40000	20≤X＜300	300≤Y＜2000	X＜20	Y＜300
3、建筑业	6000≤Y＜80000	5000≤Z＜80000	300≤Y＜6000	300≤Z＜5000	Y＜300	Z＜300
4、批发业	20≤X＜200	5000≤Y＜40000	5≤X＜20	1000≤Y＜5000	X＜5	Y＜1000
5、零售业	50≤X＜300	500≤Y＜20000	10≤X＜50	100≤Y＜500	X＜10	Y＜100
6、交通运输业	300≤X＜1000	3000≤Y＜30000	20≤X＜300	200≤Y＜3000	X＜20	V＜200
7、仓储业	100≤X＜200	1000≤Y＜30000	20≤X＜100	100≤Y＜1000	X＜20	Y＜100
8、邮政业	300≤X＜1000	2000≤Y＜30000	20≤X＜300	100≤Y＜2000	X＜20	Y＜100
9、住宿业	100≤X＜300	2000≤Y＜10000	10≤X＜100	100≤Y＜2000	X＜10	Y＜100
10、餐饮业	100≤X＜300	2000≤Y＜10000	10≤X＜100	100≤Y＜2000	X＜10	V＜100
11、信息传输业	100≤X＜2000	1000≤Y＜100000	10≤X＜100	100≤Y＜1000	X＜10	Y＜100
12、软件和信息技术服务业	100≤X＜300	1000≤Y＜10000	10≤X＜100	50≤Y＜1000	X＜10	Y＜50
13、房地产开发经营	1000≤Y＜200000	5000≤Z＜10000	100≤Y＜1000	2000≤Z＜5000	Y＜100	Z＜2000
14、物业管理	300≤X＜1000	1000≤Y＜5000	100≤X＜300	500≤Y＜1000	X＜100	Y＜500
15、租赁和商务服务业	100≤X＜300	8000≤Z＜120000	10≤X＜100	100≤Z＜8000	X＜10	Z＜100
16、其他未列明行业	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

附件8（中标后提供）：

承 诺 书

耀华建设管理有限公司 ：

我单位参与投标的 （项目名称） 有幸中标，考虑本项目备案事宜，故由我单位再提供纸质版电子投标文件一式三份（正本一份红章版，副本二份，可为正本复印件）递交给招标代理机构备案，本公司承诺：

本单位提交给招标代理机构备案的投标文件纸质版与电子投标文件内容均一致，如不一致导致的任何法律责任自负。特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

202 年 月 日