政府采购

招标文件

采购编号： 2023NBHSJC050

项目名称：宁波市公安局海曙分局白云大楼改造工程（DNA实验室设备）采购项目

宁波市海曙区公共资源交易中心

二〇二三年九月

政府采购

招标文件

采购编号： 2023NBHSJC050

项目名称：宁波市公安局海曙分局白云大楼改造工程（DNA实验室设备）采购项目

采购单位名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

集中采购机构：宁波市海曙区公共资源交易中心

招标文件编制日期：二0二三年九月

（此页作为采购人对采购文件的确认书）

目      录

第一章 招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、 其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	7

第二章 投标人须知	8

一、投标须知前附表	8

二、总则	9

三、招标文件	12

四、投标文件	13

五、投标文件的递交	14

六、开标及评标	16

七、合同签订	22

第三章	项目需求说明	23

第四章 合同条款及格式（仅供参考）	45

第五章 部分投标文件格式	48

# 招标公告

项目概况

宁波市公安局海曙分局白云大楼改造工程（DNA实验室设备）采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2023年09月27日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2023NBHSJC050

项目名称：宁波市公安局海曙分局白云大楼改造工程（DNA实验室设备）采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：934.71

最高限价（万元）：889.3221

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

交货（完工）期限：合同签订具备进场条件后3个月内。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2023年09月06日至2023年09月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：依法获取招标文件方式为潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。招标公告附件中提供的招标文件仅供阅览使用，未按上述规定依法获取招标文件的潜在投标人，对招标文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取招标文件的投标人提交的投标文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年09月27日14:00（北京时间，下同）

投标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（五）[宁波市海曙区气象路58号（南门上）]（政采云平台：www.zcygov.cn）
    开标时间：2023年09月27日14:00

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（五）[宁波市海曙区气象路58号（南门上）]（政采云平台：www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载；

2、供应商须承诺自本公告发布之日起未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

3、供应商须承诺政府采购领域无商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见部分投标文件格式）；

4、投标与开标注意事项

4.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.3投标文件制作：

4.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

4.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，需按政府采购云平台要求制作，以用于在线解密不成功等异常情况处理。

4.4本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4.5供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

4.6供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件）的，投标无效。

4.7集中采购机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行线上评标。

4.8供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

4.8.1采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2023年09月27日11：30之前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心三楼3011办公室[宁波市海曙区气象路58号]；

拟在2023年09月27日11:30之后，2023年08月30日14：00之前到件的邮寄地址为：[宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（五）[宁波市海曙区气象路58号]；

收件人：岑老师 蒋老师   联系方式：0574-83890133  87236206

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本集采机构及采购人概不负责。

4.8.2采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商安排相关人员在投标截止时间前将备份投标文件送至投标地点。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

4.9如本项目改为电子备份文件评标，供应商须在电子备份投标文件（资格文件）中提供（1）指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码；（2）法定代表人或授权代表的手机号。评审过程中有关澄清、说明或者补正，集中采购机构将通过以下电子邮箱进行收发。

电子邮箱：1556150258@qq.com

4.10请采购人代表及各供应商代表注意个人卫生和公共健康，防止传染疾病传播。

5、关于分公司投标：银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业，分公司投标的，其单位负责人视同法定代表人，与营业执照等证明文件载明的一致，可直接投标。除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已有总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

6、特别政策：海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/haishu/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

7、若本公告内容与招标文件不一致，以招标文件为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：宁波市公安局海曙分局

地 址：宁波市海曙区尚书街84号

联系人：魏老师

联系方式：13586741468

2.集中采购机构信息

名  称：宁波市海曙区公共资源交易中心

地　址：宁波市海曙区气象路58号

传  真：0574-87236382

项目联系人：岑老师

电　话：0574-83890133

质疑联系人：周老师

电　话：0574-87201283

3.政府采购监督管理部门及投诉受理部门信息

名 称：宁波市海曙区政府采购办公室

联系电话：0574-87297540

# 第二章 投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市公安局海曙分局白云大楼改造工程（DNA实验室设备）采购项目 |
| 2 | 采购编号：2023NBHSJC050 |
| 3 | 采购单位：宁波市公安局海曙分局 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标文件组成: 1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2、以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 6 | 投标有效期：开标后 90日历天。 |
| 7 | 投标人的替代方案：不允许。 |
| 8 | 交货期限：合同签订具备进场条件后3个月内。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 10 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 11 | 评标标准及方法：综合评分法。 |
| 12 | 其他：节能产品、环境标志产品。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 13 | 履约保证金：不超过合同金额1%，具体按采购人要求（鼓励采购人根据采购项目特点和中标成交供应商信用情况免收履约保证金）。 |
| 14 | 本招标文件由招标采购单位负责解释。 |

## 二、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于投标邀请书（招标公告）中所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “集中采购机构”即宁波市海曙区公共资源交易中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2.3 “招标方”系指组织本次招标活动的集中采购机构或采购人。

2.4 “投标人”系指参加本次招标活动的供应商。

2.5 “投标人代理人”系指参加本次招标活动的供应商的被授权代表。

2.6 “小签”系指参加本次招标活动的投标人法定代表人或其授权代表的中文姓名。

2.7 “骑缝章”系指骑住投标文件所有缝的单位公章盖章，即盖完骑缝章后文本的每一页应该均有红印，不应存在漏页的情况，不论是中间漏还是前后漏。文本展开应该能够将骑缝章还原成原章。

2.8“书面形式”包括信函、传真、电函等。

3. 合格的投标人和投标产品

3.1 合格的投标人应具备以下条件：

3.1.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件和招标公告规定的特定条件。

3.1.2 投标人与采购人（含集中采购机构）应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人（含集中采购机构）的委托为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.3 投标人与采购人（含集中采购机构）有下列关系的，系直接或间接的关联，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任过投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.1.4 投标人之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人（含法定代表人、实际控制人）是同一人的供应商；

（2）母公司、直接或间接控股的被投资公司；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.5 一个投标人对一个标项只能提交一个投标文件。

3.1.6 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3.1.7 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式详见第五章投标文件格式部分）。

4. 投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 信息公告媒体

5.1中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（不含预算500万元以下项目）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）、浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、宁波公共资源交易网海曙区分网（ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/haishu/）等公告载体。本次政府采购活动有关信息均在发布招标公告相同网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

6. 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

7. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

本项目不允许转包、分包。若未经采购人同意中标单位私自转包、分包，采购人有权终止合同。

9. 特别说明：

9.1 提供相同品牌产品（单一产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

9.2 关于知识产权

9.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

9.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

9.3政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

9.3.1 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）。

9.3.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函（货物）》或《中小企业声明函（工程、服务）》。

9.3.3 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予10%-20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格得分。具体比例见评分表（如有）。

9.3.4 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.3.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

9.3.6 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.3.7 按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9.3.8鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

9.3.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

9.4本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

9.5 支持绿色发展

9.5.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

9.5.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

9.5.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，

10.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4潜在供应商已依法获取（按公告要求于政采云系统获取）采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

10.5质疑、投诉应当采用书面形式（且按规范格式提供），质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证明文件或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 三、招标文件

11. 招标文件

11.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知；

第三章  项目需求说明；

第四章  合同条款及格式；

第五章  部分投标文件格式。

11.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

11.3集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间15日前，在发布招标公告相同网站上发布补充公告。招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，并对所有投标人具有约束力。

11.4所有投标人（尤其是从网站自行下载招标文件的投标人）均有义务不定期登陆集中采购机构公布的网站获取相关信息，集中采购机构发布在网站的补充公告视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

## 四、投标文件

12. 投标文件语言和计量单位

12.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

12.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

13.投标文件编制的要求

13.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制投标文件。

13.2 投标文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人（代表人）或其授权委托人签字。资格性审查材料的复印件应是清晰可辨的。

13.3投标人必须按照招标文件给定的投标文件格式编制投标文件并自编目录及页码。除投标文件封面以外，每页（非空白页）都要编制页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由投标人自行承担。

13.4 投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。

14.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

14.1资格文件：

资格部分

（1）投标人资格声明函；

（2）投标人营业执照副本复印件；

（3）投标人商业贿赂行为承诺书；

（4）投标人法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

（5）招标公告特定条件的相关证明资料；

（6）其他所需证明材料。

14.2商务技术文件：

商务技术部分

（1）技术/服务条款偏离表；

（2）技术方案；

（3）实施方案；

（4）完成的类似项目一览表及相关合同复印件；

（5）实施技术/服务人员一览表；

（6）评分标准中打分需要提供的证明资料复印件；

（7）与技术相关的其他资料。

14.3报价文件：

报价部分

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）中小企业声明函；

（5）与报价相关的其他资料。

14.4其他材料。投标人认为需要提供的其他相关数据和材料。

15. 投标文件的有效期、签署及规定

15.1 自开标日起 90 天内，投标书应保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标人同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

15.3 组成投标文件的各项资料（本须知第14条中所规定）均应遵守本条。

15.4 电子投标文件必须逐页电子签章。

## 五、投标文件的递交

16. 投标文件的密封及标记

16.1电子备份投标文件要求：投标人应将资格文件、商务技术文件和报价文件以U盘形式存储，如有多标项，应将各标项分别密封封装。

16.2如果要求投标人提供合同原件、资质原件或样品，应单独包封并注明其内容，以便评标委员会查阅后退回投标人。

16.3注明下列识别标志：电子备份投标文件的外包装封皮上应注明招标项目名称、投标文件类型、招标项目编号、标项号和“北京时间    年  月  日时  分之前不得启封”的字样（具体时间详见招标文件第一章“招标公告”规定的投标截止时间），并加盖投标人公章。

16.4投标文件的签署和份数

16.4.1供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、包装投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.4.2投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

16.4.3电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.4.4投标文件的包装、递交、修改和撤回

①以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

②电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

③未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

④供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

⑤供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

16.5如果投标人未按第16.4条要求密封和标记，集中采购机构对投标文件的误投、错投或提前启封概不负责。对由此造成提前启封的投标文件，集中采购机构将予以拒绝，并退回投标人。

16.6投标人在投标时有下列情形之一的，集中采购机构将拒绝接受其投标文件：

（1）在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

（2）投标文件未按招标文件规定密封的。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

17.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.3 投标截止时间之后，投标文件不得撤销。如在投标有效期内撤销投标文件的，追究其违约责任，并将此作为失信行为记录报政府采购监管部门。

## 六、开标及评标

- 开标

18.1开标准备

集中采购机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

18.2开标程序：

第一阶段：

投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

18.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云线上开评标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，集中采购机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开评标，电子投标文件自动失效。如果是该供应商自身操作或电子备份投标文件本身问题，则作无效投标处理。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或集中采购机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录、访问、解密的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或集中采购机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

19. 评标

19.1 招标方根据项目特点组建评标委员会，对具备明确响应招标文件的投标文件进行评估和比较。评标委员会由技术、经济专家等组成。

19.2 评标严格按照招标文件的要求和条件，遵循公正、公平、科学、择优的原则，同时考虑以下因素：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资质、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的无效标条件

（6）经营信誉。

20. 评标方法及投标无效的情形

20.1本项目的评标方法采用：综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项要素进行综合评审得出总分进行排名。各标项评标总分为100分，具体详见附：评分表。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

20.2投标文件有下列情形之一的，按照无效投标处理：

没有响应招标文件实质性要求（或出现重大偏差）的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
  20.2.1在资格审查（资格文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
  1、资格文件未按照招标文件规定要求签署或盖章（审查内容为招标文件第15条的相关部分）；
  2、资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求（审查内容主要包括招标文件第14.1条的资格部分）。
  20.2.2在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
  1、商务技术文件未按照招标文件规定要求签署或盖章（审查内容为招标文件第15条的相关部分）；
  2、商务技术文件未明确响应招标文件或对实质性条款响应不完全； 
  3、商务技术文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
  4、商务技术文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
  5、带“★”的条款不能满足招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

6、采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
  7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
  8、商务技术文件中出现报价或单价的；
  9、投标文件的有效期不满足招标文件要求；
  10、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
  20.2.3在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
  1、报价文件未按照招标文件规定要求签署或盖章（审查内容为招标文件第15条的相关部分）；
  2、报价文件未明确响应招标文件或对实质性条款响应不完全；
  3、报价文件未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
  4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
  5、投标报价具有选择性的；
  6、投标报价中出现重大缺项、漏项；
  7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；
  8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：经查实（或中标后查实），两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）投标的，则该几家供应商投标文件作无效投标处理或取消其中标资格，按串标围标及失信行为记录并上报。

21. 评标纪律

21.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责               任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.2评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

（4）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

21.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

22. 资格审查及评标程序

由集中采购机构进行资格文件的审查，审查通过的投标文件进入下一评审阶段（评委会评审）。

22.1 先评商务技术标。对投标文件的初审，初审内容为符合性和有效性审查。评委会依据招标文件的规定，从投标文件是否符合招标文件要求、响应的有效性、完整性和响应程度进行审查，特别是无效标条款，以确定是否对招标文件的实质性要求作出明确响应。

22.2投标的澄清。评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

22.3错误的修正。投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

22.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.3.5 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

22.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

22.5评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出明确响应。未能在实质上明确响应的投标，应做无效标处理。

22.6评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

22.6.1下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求明确响应实质性条款、要求，或未提供要求必须提供的相关资料的；

（2）投标文件没有按招标文件要求签署盖章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定的期限；

（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出明确响应，并按本规定第20.2规定作无效标处理。

22.6.2 细微偏差是指投标文件明确响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

22.7详细技术评审。经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分作进一步评审、比较。以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，进行打分汇总。

22.7.1由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标进行记名打分。统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，用算术平均法求出每一份投标文件的平均得分（小数点后保留2位，四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评委会组长提醒相关评审人员进行复核修正或书面说明理由。

22.7.2综合评分。评分标准的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。

22.7.3若采购的主要产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分（需提供证明材料，且能在官方发布网站查询）

22.7.4若采购的主要产品为宁波市自主创新产品或宁波市优质产品，自纳入《宁波市重点自主创新产品推荐目录》或《宁波市优质产品推荐目录》之日起两年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分（需提供证明材料，且能在官方发布网站查询）

22.7.5本次采购为非专门面向中小企业，评标将对符合中小企业声明函要求且满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格（包括监狱或残疾人福利性企业）给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。相关证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

附：评分表

| 价 格 分 ︵ 30分 ︶ | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（20%）； 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格； 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30； 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 备注：报价超过最高限价的视为无效投标。 |  |
| --- | --- | --- |
| 技 术 方 案 及 质 量 分 ︵ 57分 ︶ | 投标产品的性能与需求的吻合程度（32分）（客观分） | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度高于或符合招标技术指标的得32分，带“★”的为实质性参数，不得有任何偏离，否则做无效投标处理；带“▲”的为重要参数，每负偏离一条扣3分的，其余参数每负偏离一条扣1分，扣完为止。 |
|  | 投标产品的稳定性（6分）（主观分） | 投标产品的综合质量情况，性能的稳定性（0-1.5分）、可靠性及制造标准（0-1.5分）、安装标准（0-1.5分）、技术规范等相关标准的完整性（0-1.5分）进行综合评分，满分6分。 |
|  | 投标产品的先进性（6分）（主观分） | 投标产品的生产工艺和技术水平，包括产品的科学性（0-1.5分）、先进性（0-1.5分）、可行性（0-1.5分）和扩展性（0-1.5分）进行综合评价，满分6分。 |
|  | 投标产品的品牌知名度、市场占有率等（5分）（主观分） | 投标产品的品牌知名度（0-1.5）、市场占有率（0-1.5）、影响力（0-1分）和认可度（0-1分），由评委进行综合评价，满分5分。 |
|  | 组织实施方案（5分）（主观分） | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括设备供货组织机构（0-1分）、工作时间进度表（0-1分）、工作程序和步骤（0-1分）、管理和协调方法（0-1分）、关键步骤的思路和要点（0-1分）。 |
|  | 培训方案（3分）（主观分） | 投标人提供的培训计划，包括人员、时间、培训内容和目标等（0-3分） |
| 资 信 及 商 务 分 分 ︵ 13分 ︶ | 投标人综合实力、产品质量（2分）（客观分） | 投标单位具有ISO14001系列环境管理体系认证1分；ISO9001系列质量管理体系认证1分；最高得2分；不重复计分。 （所有证件均在有效期内方为有效） |
|  | 售后服务及服务点（6分）（主观分） | 1、依据是否有合理、完整、特色的“三包”承诺及售后服务方案和措施的得0-4分。 2、能为本项目提供售后服务点的得0-2分，按服务点距离、稳定性、有效性等综合评分（以服务点产权证明或租赁证明或营业执照为依据）。 |
|  | 经营业绩（3分）（客观分） | 案例、经验业绩： 对投标人提供的2020年1月1日以后同类业绩情况进行横向比较，根据业绩与采购需求的匹配程度、业绩的可复制性、业绩数量等方面进行比较，每提供1个业绩的得1分，最高得3分； 备注：业绩必须是投标单位所拥有的合同，其他公司签订的合同无效。（投标文件中附上合同复印件，中标通知书复印件加盖公章） |
|  | 政策分（2分）（客观分） | 1、所投产品或其主要（核心）设备列入国家节能环保产品目录的，得1分； 2、所投产品按规定享受国家政策支持（扶持）的，得1分。（提供国家相关权威部门的证明） |

23.8最终得分及排序

（1）各投标人最终得分即商务技术分与报价分的总和；

（2）按评分结果由高到低排序，评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐3名中标候选人。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.9编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

23． 评标过程监控及保密

23.1 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝，并承担相应法律责任；

23.2 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24. 中标人确定

政府集中采购机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。定标时，若出现技术商务评审得分和报价得分相同，且并列排名第一的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人逾期未确定中标供应商且不说明理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25. 中标通知书及中标结果公告

自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，宁波市海曙区公共资源交易中心将向中标人发出《中标通知书》，并在招标公告相同网站上发布中标结果公告。

26.其他事项

26.1到报名截止时间，投标人不足3家的，不再开标，重新组织采购活动。

26.2投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，采购程序不再继续进行，作废标处理。

## 七、合同签订

27. 中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件等约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

28. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

29. 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，或者重新组织招标。

30. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%（除经政府采购监管部门认定的跟标采购项目外）。

31. 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。

# 项目需求说明

一、采购需求（采购清单及技术指标）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室专用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 基因分析仪（人类身份鉴定专用） | 1 | 台 | ★1、概述：仪器基于毛细管电泳技术，用于法医DNA实验室的个体身份识别和亲权关系鉴定，可进行日常刑事案件检材的检测和数据库样本检测。 2、检测通道：24通道。 3、样品盘规格：支持8联管、96孔板或384孔板。 4、样品盘容量：一次可容纳4个96孔板或384孔板，或者48个8联排管。 5、具备一体化胶泵，可有效提高灌胶效率。 6、激光光源：免维护，波长505nm 固态激光激发源，采用标准电源供电，激光功率小，无需散热。 7、先进的多色荧光分析能力，可对DNA片段进行最多8种不同荧光染料的多重检测。 8、带有触摸屏的计算机内置在仪器中，可实现一键开关机。且仪器具有声控功能，可以支持英文语言下的基础和高级互动。 9、无线射频识别（RFID）技术可追踪关键消耗品（毛细管、POP胶、阴极缓冲液、阳极缓冲液）数据并记录管理信息，并且支持记录带有条码的样品板编号的功能。。 10、可进行连续装板和待检测样品的重新排序，以满足刑侦工作中突发案件的需求。 11、更换毛细管后无需重新进行光谱校准，仪器能自动配适新毛细管的光谱文件，从而减少维护时间。 12、数据存储：电泳完成数据可以选择本地仪器、USB、网络硬盘、云端（如果连接互联网）等多种储存路径。 13、仪器已通过法医DNA分析方法科学工作组(Scientific Working Group on DNA Analysis Methods, SWGDAM)指南的验证，可用于人类身份鉴定相关的应用（提供证书复印件加盖生产厂家公章）。 14、数据收集软件： （1）软件预装在仪器内置的触摸屏计算机上。 （2）可对数据进行初步分析，并能展示消耗品和毛细管的使用信息。 （2）具有快速启动功能、系统维护提醒和专为HID提供的向导式样品板设置。 （3）可对数据进行实时分析，并具有评估、快速挑选和进行重新上样的功能。 （4）具有安全性、核查和电子签名等特征（提供软件相关功能界面的截图作为证明）。 （5）提供过饱和数据恢复功能，使高浓度检材得到更好的数据质量。 15、数据分析软件： （1）提供中文、英文两种语言界面。 （2）软件利用减少人工审核步骤达到减少数据分析瓶颈、提高分析效率的目的。 （3）人工审核工具的设计（颜色提示等）可以把工作中心聚焦在需要检查的异常位置，而不需要在正常数据上浪费时间。 （4）具备实验室人员分型质控功能，能够让实验人员轻松找到潜在污染。 （5）具备DNA混合分析功能，能够有效的协助分析DNA混合样本数据。 （6）软件具有安全管理、审核管理和多用户数据库管理功能，并可依据不同实验室而进行客户自定义（提供软件相关功能界面的截图作为证明）。 （7）提供过饱和数据恢复功能，具有更高的高浓度检材一次分析通过率。 （8）软件已通过法医DNA分析方法科学工作组(Scientific Working Group on DNA Analysis Methods, SWGDAM)指南的验证，可用于人类身份鉴定相关的应用（提供证书复印件加盖生产厂家公章）。 |
| 2 | 扩增仪 | 3 | 台 | 1、模块：96孔，0.2ml。 2、PCR体积范围：10-100 ul。 3、温度范围：0—100℃。 4、变温速率：模块最大变温速率6.0℃/秒，样品最大变温速率4.4℃/秒。 5、温度准确度：±0.25℃（35-99.9℃）。 6、温度均一性：<0.5℃ 7、仪器已通过法医DNA分析方法科学工作组(Scientific Working Group on DNA Analysis Methods, SWGDAM)指南的验证，可用于人类身份鉴定相关的应用（提供证书复印件加盖生产厂家公章）。 8、具有热力学模拟模式，可简单准确地模拟市场上其他PCR仪的变温速率，轻松实现新旧仪器的过渡。 |
| 3 | 扩增仪 | 1 | 台 | 1、模块：3*32孔，0.2ml，可同时运行3个独立的实验。 2、PCR体积范围：10-80 ul。 3、温度范围：0—100℃。 4、变温速率：模块最大变温速率6.0℃/秒，样品最大变温速率4.4℃/秒。 5、温度准确度：±0.25℃（35-99.9℃）。 6、温度均一性：<0.5℃。 7、模块可互换，可根据实验需要更换成96孔或2*96孔模块，操作简单。 8、仪器已通过法医DNA分析方法科学工作组(Scientific Working Group on DNA Analysis Methods, SWGDAM)指南的验证，可用于人类身份鉴定相关的应用（提供证书复印件加盖生产厂家公章）。 |
| 4 | 全自动硅磁一体微量DNA提取工作站 | 1 | 台 | 性能描述： 1、用途：可以实现自动裂解，自动离心分离检材，微量检材的自动核酸提取，可用于血液、血斑、唾液等常规检材和脱落细胞、接触性样本、混合精斑、骨骼等疑难检材和微量检材的自动核酸提取。 ★2、工作站样本通量：96通道。 ▲3、内置案件检材的磁珠自动化提取方法和硅珠自动化提取方法，满足实验室多种提取方法的全面覆盖。（提供相应提取试剂盒检测报告） ▲4、双机械臂设计：独立的移液臂和独立的机器人夹手臂避免夹手反复装卸的故障，整套系统由高精度4通道移液系统、自动化固液分离模块、自动化孵育模块、可旋转式机器人夹手，集成式控制平台及远程控制模块组成，具有多终端控制和监控功能。（提供相应证明图片） ▲5、工作站采用全封闭的C级洁净提取设计，顶置式HEPA高效空气滤清系统，避免提取过程中的交叉污染并有效避免DNA气溶胶的产生。（提供相应证明图片） 6、设备可同时自动裂解1-96个样本，磁珠法提取96个微量检材的时间约为180分钟，硅珠法约180分钟。 ▲7、采用膜捕集短时多步裂解法进行精斑的自动分离提取，可同时对女性成分和男性精子进行独立纯化，24个精斑检材（自动提取可同时获得24份男性样本和24份女性样本）时间不超过180分钟。 ▲8、设备自带核酸提取，PCR体系构建，指定样本制板（指定样本加做Y-STR分析）功能，根据用户需求可选择是否进行PCR体系构建以及指定样本制板功能，进一步释放人力，并避免人工操作引起的误差和误操作。 硬件组成： 9、移液系统采用4通道高精度气动移液泵，可提供0.5μl-1000μl的移液范围，最小步进精度可达0.1μl，活塞泵套管内置防液体滤芯，使用滤芯式石墨吸头，双重滤芯可有效防止液体过冲时产生的移液泵污染。 10、每个移液泵均可由一套精密的马达和电子组件独立控制，双重液面探测功能，电容式和压力式自动感应液面，并实现液面跟随功能，吸排液时吸头无需过多插入液面。 11、更高的定位精度：机械臂和移液泵在X, Y, Z轴上的定位分辨率为0.1mm，和更好的移液精度：10μl微量分液处理时，移液的准确度CV≤1.5%；精密度CV≤1.0%，为PCR板位构建等小体积精准移液提供有效的技术保障。 12、自动化分离模块采用双板位自动离心机，转速可达4200转/分钟，处理1-96个任意数量检材时离心机可自动配重，自动分离检材载体，自动编码器及控制电路可以实现离心板位的精准定位。 13、加热震荡模块采用高效率的封闭式热传导，实时监控温度变化并调节升温，保证模块升温速度快，有效防止温度过冲。针对深孔板定制的夹具，配以四轴固定的震荡模式，保证无温度边缘效应和液体蒸发，实现样本更充分的混合。 14、配置四个24位检材裂解孵育器，可以实现1-96个检材提取的自由选择，旋转式机器人夹手可270°旋转，可以实现板位的横向和竖向转换。 软件及控制系统： 15、触摸屏操作电脑，内置适用于常规检材、微量检材和混合精斑检材等多种检材的提取程序，一键式启动即可自动完成提取。 16、后台工作站管理软件、具有3D模拟功能，用户管理、文件保护和可追溯性功能，符合FDA 21 CFR Part 11 法规的要求，每次运行结束后自动保存运行日志， 17、可连接LIMS系统，通过LIMS自动加载检材上样表，并反馈提取运行日志等可追溯性文件进行记录。 18、具备远程维护和远程故障恢复功能，可以通过4G网络接入厂家售后维护系统，厂家技术人员可以远程进行运行报告查验、运动部件维护、校准和控制程序的修复，提供远程排除故障的服务。 试剂及耗材： 19、工作站具有三种配套提取试剂盒：微量DNA硅珠纯化试剂盒、微量DNA磁珠纯化试剂盒、混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒。 20、开放式提取平台，可使用未封装的反应板与各种进口和国产磁珠试剂盒配合应用，同时提供预封装专用DNA提取试剂的反应板和试剂槽，即开即用，避免污染同时更为便捷。 21、检材裂解使用24孔嵌套式反应板，上层套管具有不吸附DNA的纤维素滤膜，进行检材的裂解，可在分离模块上实现自动化离心去载体过程，并通过机器人夹手自动移除上层套管，同时通过移液臂进行裂解清液的转移。 22、移液吸头需使用带滤芯的石墨吸头，滤芯可以有效防止液体的过冲，避免移液泵的污染，石墨吸头可实现自动液面探测功能。 |
| 5 | 超纯水系统 | 1 | 套 | 1、整体描述：该系统原装进口，由纯水作进水，连续生产超纯水，由分析级纯水或蒸馏水做进水，连续生产适用于各种高精度仪器（AAS、HPLC、LC、滴定、光谱等）分析实验的超纯水。由预纯化柱、紫外灯、精纯化柱、显示屏和取水器等组成。 2、用途：超纯水可应用于：各种化学分析仪器、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序等）。 3、超纯水产水产水水质 三档取水流速，超纯水产水流速最大2L/min 超纯水水质指标： 出水电阻率 18.2MΩ.cm @ 25℃ TOC含量 ≤5ppb 微生物 <0.01cfu/ml 4、系统监控及主要纯化部件： 4.1 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃,采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求。 4.2 系统内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化和杀菌 4.3 有4种以上终端精制器可供选择配置，适用不同实验水质的要求，并可提供原厂质量证书。每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。 4.4 为确保产品质量及使用安全，该产品是在ISO9001和ISO14001注册的生产现场内生产的。 4.5 全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储至少2年的水质数据。 5、操作功能 5.1 系统为中文操作界面，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。 5.2 取水装置高度能够调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器。取水装置必须具有定量（0.1L~25L，调节增量为100ml）自动取水功能。 6、配置清单 超纯水主机 1台 初纯化柱 1根 精纯化柱 1根 终端过滤器 1个 |
| 6 | 生物安全柜 | 4 | 台 | 1、气流模式：30%外排，70%循环 2、流入气流平均风速0.53±0.025 m/s，下降气流平均风速0.35±0.025 m/s 3、ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12 um，过滤效率≥99.999% 4、安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试 5、在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性 6、品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动 7、工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速 8、LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数 9、主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 10、前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警 11、工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护 12、整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 13、玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 14、紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间 15、操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大 16、出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500 Pa，保持30 min后气压不低于450 Pa 17、通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1 × 105 18、安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏 19、联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制 20、可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能 21、柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便 22、具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便 23、噪音 ≤ 65 dB(A) 24、外形尺寸:整体高度（含支架）≤ 2130 mm（最低可至2030 mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥ 1250 mm 25、工作区间照明度：≥1000 lux |
| 7 | 电子天平 | 1 | 台 | 1、前置式水平仪 2、防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 3、五面玻璃防风罩，视野清晰 4、超级双杠杆单体传感器 5、40MHz 高速微处理器 MC1，测量结果更快 6、最新 SMT 技术，线路集成度更高 7、内置 RS232 接口，符合 GLP 标准 8、下部吊钩，满足大体积称量 9、自动校准系统 10、量程（g）≥220 11、可读性(mg)0.1 12、秤盘尺寸(mm)≤90 13、重复性（≤+mg）0.1 14、线性（≤+mg）0.2 15、校准方式：内校 |
| 8 | 超声波清洗机 | 1 | 套 | 一、基本技术参数： 1、清洗槽体积：≥28 L 2、腔体尺寸：约568 x 340 x 321 mm 3、内部尺寸：约505 x 300 x 200 mm 4、超声频率：37k Hz 5、加热范围：30~80 ℃ 6、定时范围：1~30 min 7、功率消耗：1500 W 8、超声功率：300 W 9、加热功率：1200 W 10、吊篮尺寸：约455 x 250 x 115 mm 11、重量：约11 kg 12、排水孔口径：3/8” 13、保护等级：IP 20 二、主要功能： 14、高性能的 37k Hz 夹层式换能器，有效传导能量并且耐用 15、Sweep 技术清洗功能，调频优化声场均匀稳定 16、Normal 功能，用于样品萃取、乳化、混匀、溶解等实验 17、Degas 脱气功能，主要用于 HPLC 脱气，去除清洗介质中的气体成分和促进清洗剂混匀 18、LED 刻度显示器，显示设定和实际的清洗温度、时间 19、仪器连续运行 12h 后，自动休眠，利于仪器自身维护 20、定时：1～30 min或连续操作模式，控温：30℃～80 ℃，以 5 ℃为刻度 21、由耐气蚀不锈钢制成的清洗槽 22、自动开启功能：温度达到设定值，超声清洗自动开始 23、带有防干烧功能 24、在浴温为 90 ℃时自动安全关闭 25、人性化的操作面板，防水设计，保护电子器件 26、防水设计的 IEC 插头，可拆卸电源线 三、基本配置： 27、主机、电源线、排水弯头、操作手册 28、不锈钢网篮，带有把手，并有可塑涂层，降音、防腐 29、降音盖，翻转可作滴水盘 |
| 9 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 台 | 1、电源电压：220V 50HZ 2、控温范围：室温+10-250 ℃ 3、温度波动：+1 ℃ 4、控温精度：+1 ℃ 5、定时范围：1-9999 min 6、耗物托架：2 块 7、内部尺寸：≥420×395×350 mm |
| 10 | 台式疑难生物物证搜索显现系统 | 1 | 套 | 一、产品参数： ▲1、光谱响应范围须在：325-1100nm； 2、须配备≥2400万像素光谱CCD； 3、全高清实时成像：须≥1920x1080； ▲4、多光谱取证光源必须≥十个波段：白光、紫外1、紫外2、蓝光、蓝绿光、绿光、橙色光、红色光、红外1、红外2； 5、须配备五个以上的光学镀膜滤光片（可选配两个特殊窄通滤光片）； 6、须具有多光谱（紫外、红外、可见光）之间一键自动切换功能； 7、放大倍数：≥20X光学放大，≥200X数码放大； 8、须具有自动对焦或手动对焦两种模式； 9、须配备多功能万向臂，以支撑固定主机，可上下左右任意调整不同的角度，使用操作方便； 10、设备左、右各带一个物证激光标记窗口，轻松标记物证； 11、须配备专属图像处理软件； 12、观察窗口须采用三倍放大透镜； 13、输出模式：HDMIx1、DVIx1、USBIx1； 14、相机镜头光圈：f/4.7； 15、100-240V 大功率输入适配器。 ▲二、多光谱光源响应必须是以下范围： 1、白光:观察光（-） 2、紫外光1:368.2nm 3、紫外光2:408.25nm 4、蓝光:442.95nm 5、青绿光:503.66nm 6、绿光:524.3nm 7、橙光:599.41nm 8、红光:638.14nm 9、红外光1:737.77nm 10、红外光2:865.42nm ▲三、必须配置以下高纯度光学镀膜滤光片组合： 1、CY黄色光学镀膜滤光片 2、CB橙色光学镀膜滤光片 3、BP53特殊滤光片534.08nm 4、BP53特殊滤光片550nm 四、须配备专用的滤光片组盒台式存放支架 五、图像处理工作站：必须配置设备原厂原品牌触摸屏一体化处理终端，内置安装专属图像处理软件，屏幕≥65英寸。 以上带“▲”为重要的技术指标，须提供“公安部刑事技术产品质量监督检验中心”的检验报告中体现，否则为无效响应，扣减技术分。 |
| 11 | 多功能物证工作台 | 1 | 套 | 1、工作台面自带面光源，亮度线性可调，可消除拍照阴影； ▲2、台面四周面光源，亮度线性可调； ▲3、顶部垂直面光源；亮度线性可调； 4、顶部四面光源，角度手动调整，亮度线性可调； 5、顶灯升降行程1000mm,升起最大高度1910mm； 6、独立移动式触摸屏操控盘，可触摸操控设备升降和灯的亮度； 7、配套平板可Wi-Fi连接相机，可遥控观察和拍照； 8、升降式可调工作平台，平台升降行程：500mm,升起最大高度：1025mm; 9、工作台面带可升降X/Y轴移动比例尺，比例尺升降行程：h=195mm; 10、激光感应行程开关，确保顶灯和工作台面之间的安全距离； 11、电源：AC/220V,50/60Hz,功率1500W; 12、工作台面积：1200mm*780mm; 13、设备尺寸：1424mm*1030mm*1158mm; 14、设备总重量：约200kg； 15、底部带可调水平式万向轮。 |
| 12 | 微量物证真空收集系统 | 1 | 套 | 1、玻璃碎片、纤维、头发、皮屑、甚至植物孢子等微量物证提取；一次性滤芯可避免交叉污染，可过滤0.001mm直径物证。 2、整机长≤ 415mm、宽≤ 212mm、厚≤ 90mm 3、5mm直径，一次性平嘴吸取腔 4、吸取腔采用弹簧压拔式更换机构 5、扳机式开关，按键 6、金属式硬性吸管 7、底座式一体锂电 |
| 13 | 生物显微镜 | 1 | 套 | 1、研究级正置显微镜，可作明场观察。 2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm 3、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 4、观察镜筒：倾斜角度可调节三目镜筒。 5、照明装置：内置透射光柯勒照明器，LED冷光源灯，光强预调开关，左右手均可操作。 6、物镜：平场消色差物镜 6.1 4X（N.A.≥0.1,且W.D.≥18.5）,F.N≥26 6.2 10X（N.A.≥0.25,且W.D.≥10.6）,F.N≥26 6.3 40X（N.A.≥0.65,且W.D.≥0.6 spring）F.N≥26 6.4 100X (N.A≥1.25且W.D≥0.15 spring oi)F.N≥26 7、载物台：右手油式（或低位）载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准 9、物镜转换器：编码型五孔物镜镜转换器。 10、聚光镜：摇摆式聚光镜N.A≥0.9； 11、具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。 12、芯片尺寸：高灵敏度芯片，芯片靶面1英寸大靶面； 13、CCD分辨率：≥2000万像素； 14、帧率：全分辨率帧率22帧/秒；最高可达60帧 15、像素混合模式：2 x 2或4x4 ，彩色/黑白（可选）； 16、曝光控制：0.5毫秒到40分钟，自动曝光； 17、数字界面：Usb3.0接口； 18、快门控制：电子快门； 19、光学界面：1"，C-Mount； 20、制冷方式：电路制冷； 21、应用场合：弱荧光，化学发光，生物发光，流式细胞分析，GFP,FISH,NIR,FRET成像； 22、配套软件功能：自动/手动 一键白平衡，区域白平衡；实时预览，图像采集，录像，自动拍照；实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；测量数据EXCEL表格输出，配套图文报告软件；图像阴影校正，图像裁剪，图像拼接，各种图像处理功能；可升级其他应用模块，软件免费升级；低分辨率预览，高分辨采集；荧光叠加，荧光能量曲线测量； |
| 14 | 台式离心机 | 6 | 台 | 1、最大相对离心力（rcf）：21,330 × g （15,060 rpm） 2、最大容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管， 96 × 0.2 mL 单管/12 × 8 排管 3、离心时间：10 s‐2 min，可以以10 s 为幅度进行调整； 2 min-10 min，可以以 30 s 为幅度进行调整；10 min‐9 h 59 min，可以以1 min 为幅度进行调整；连续离心 4、加速时间（零至最高转速）：15 s 5、减速时间（最高转速至零）：15 s 6、超低噪音水平(≤ 51 dB(A))：确保超静音的工作环境 7、快速的加速和减速功能（10档加速/减速） 8、气密性固定角转，提供更安全的操作环境 9、气密性转子，由英国Porton Down 的独立的第三方检验机构Health Protection Agency (HPA)进行测试并认证，符合IEC 1010-2-020 annex AA 标准，离心危险样品更安全 10、QuickLock转子盖快速锁定技术，可快速、轻松地开盖和关盖 11、软件功能；显示运行结束时间，了解离心后的样本在离心机内停留的时间；3 个快速程序键，方便快速调取；优化的short 瞬时功能，一按即启动 12、转子识别程序；10 × 5.0 mL 角转：适用于螺旋盖和锁扣盖离心管；PCR水平转子，用于PCR排管或96孔可拆分PCR板，显著提示通量 13、离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品 14、紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故 15、旋钮式（方便快速参数选择）或按键式（方便清洁）两款不同型号，符合不同实验操作习惯 16、配24 × 1.5 ml角转1个 |
| 15 | 台式离心机 | 1 | 台 | 1、最大相对离心力（rcf）： 30,130 × g（17,500 rpm） 2、转速/离心力：100-5,000 rpm，10 rpm 递增，5,000-17,500 rpm, 100 rpm递增1 × g；10‐3,000 × g, 10 × g 递增；3,000-30,130 × g，100 × g递增 3、离心时间：30 s - 10 min，30 s 递增；10 min - 9 h 59 min，1 min 递增；连续离心 4、最大转子容量： 48 × 1.5/2.0 mL 离心管 5、噪音水平：≤ 58 dB(A) 6、12 款不同转子可选择，可离心0.2 mL 至50 mL 的所有离心管、微孔板和PCR 板等 7、可选配新款48 孔转子，显著缩短离心时间 8、从零加速至最高转速的时间：14 秒 9、从最高转速降速至零的时间：15 秒 10、铝合金材质转子,导热性好，保护温度敏感性样品 11、QuickLock转子盖快速锁定技术，可快速、轻松地开盖和关盖 12、具备SOFT 软刹车功能，防止样品重悬 13、自动识别12 款不同转子，并进行限速控制 14、自动转子失衡识别，离心更安全 15、可存储多达50 个常用程序 16、5个快捷程序按键，快速运行常用程序 17、Short Spin 瞬时离心功能，按住即可离心 18、At set rpm 定时计时功能，达到预定转速后再倒计时 19、具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证，可高温高压灭菌 20、配 30 × 1.5 ml角转1个 |
| 16 | 台式离心机 | 2 | 台 | 1、最大相对离心力（rcf）： 1.5 ml固定角转： 20,800 × g（14,000 rpm）； 5 ml固定角转： 20,913 × g（14,000 rpm）； 50 ml 固定角转：16,639 × g (11,000 rpm)；水平转子：4,500 × g（5,000 rpm）；工作板转子：2,250 × g（3,700 rpm） 2、转速/离心力： 200-5,000 rpm，10 rpm 递增，5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增； 10-3,000 × g, 10 × g 递增； 3,000-20,913 × g， 100 × g递增 3、离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增； 4、最大转子容量： 4 × 250 mL 离心管； 5、噪音水平：55 dB(A)（角转），62 dB(A)（水平） 6、最大容量：4 × 250 mL （水平转子），6 × 85 mL、48 × 1.5 /2.0 mL、20 × 5 mL Eppendorf Safe-Lock 管、48 × 15 mL 玻璃管（固定角转），10 × MTP（工作板转子） 7、具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全 8、可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序 9、QuickLock快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖 10、转子使用寿命可高达100,000 次 11、铝合金材质转子,导热性好，保护温度敏感性样品 12、具有5 ml 固定角转，离心力不小于20,913 × g 13、工作板转子，最大承载高度不小于89 mm 14、“Soft” 软加速/ 减速功能，可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬 15、所有转子、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟） 16、定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 17、配工作板转子1个 |
| 17 | 恒温混匀仪 | 3 | 台 | 1、运行模式：15秒至99小时30分钟计时；连续运行 2、混匀频率：300 – 3,000 rpm（由模块决定） 3、温控范围：室温以下15℃ – 100℃ 4、温度精确度：20°C – 45°C之间，±0.5 °C 5、升温速率：7 ℃/分钟；降温速率：2.5 ℃/分钟（当使用工作板模块时） 6、2DMix-Control二维混匀操控技术，确保出色混匀效果 7、防溅射技术，有效防止管盖润湿和交叉污染 8、可选配ThermoTop热盖，具备防冷凝保护技术，有效防止管盖和管壁上产生冷凝水，提高温度均一性 9、独立传感器控制的加热模块，具有最佳温控精确性和均一性 10、QuickRelease技术便于快速更换加热模块 11、多种加热模块可选，可实现常见离心管和工作板（5 μL至50mL）的加热、冷却和混匀 12、加热模块缘隔热防烫设计，安全可靠 13、预设程序按键和多样化程序编辑功能，可保存20个用户自定义程序，操作更简便 14、低噪音水平，工作环境更安静 15、配1.5 ml加热模块1个及ThermoTop热盖1个 |
| 18 | 振荡仪 | 1 | 台 | 1、独特的二维混匀操控技术，高效、快速地混匀5 μL ~ 2 mL 体积范围的样品 2、防溅射技术，完全可控的混匀轨迹，防止管盖润湿和溅射引起的交叉污染 3、种混匀支架，适配96孔PCR板、0.2mL PCR单管或8排管、0.5mL微量离心管和1.5/2.0mL微量离心管，并具有Vortex振荡混匀功能 （经鉴定手和手臂所受的振荡压力非常小） 4、通用型底座，可混匀各种带裙边的96孔或384孔工作板，如微孔板、深孔板、PCR板 5、预设快速按键：为每种样品管和工作板提供最佳混匀时间及频率振荡功能，可混匀不同类型的试管(如微量离心管，15和50 mL Falcon管) 6、最高转速下运行也确保稳定且静音 7、界面直观易懂，操作简单 8、低噪音水平，工作环境更安静 9、配置混匀模块：96孔PCR板架 1个；1.5/2.0 mL 离心管架 1个 |
| 19 | PH计 | 1 | 台 | 1、实验室 PH 计；显示方式：全自动显示 2、温度范围： -5.0~105 ℃ 3、PH 分辨率： 0.01 4、PH 检测范围： 0.00-14.00 |
| 20 | 移液器 | 10 | 支 | 0.1-2.5 µl 0.1 µl ±48.0% ≤ 12.0% 0.25 µl ±12.0% ≤ 6.0% 1.25 µl ±2.5% ≤ 1.5% 2.5 µl ±1.4% ≤ 0.7% |
| 21 | 移液器 | 10 | 支 | 0.5-10 µl 0.5 µl ±8.0% ≤ 5.0% 1 µl ±2.5% ≤ 1.8% 5 µl ±1.5% ≤ 0.8% 10 µl ±1% ≤ 0.4% |
| 22 | 移液器 | 10 | 支 | 2-20 µl 2 µl ±3.0% ≤ 2.0% 10 µl ±1.0% ≤ 0.5% 20 µl ±0.8% ≤ 0.3% |
| 23 | 移液器 | 10 | 支 | 20-200 µl 20 µl ±1.0% ≤ 0.3% 100 µl ±0.9% ≤ 0.3% 200 µl ±0.6% ≤ 0.2% |
| 24 | 移液器 | 10 | 支 | 100-1000 µl 100 µl ±3.0% ≤ 0.3% 500 µl ±1.0% ≤ 0.2% 1000 µl ±0.6% ≤ 0.2% |
| 25 | 移液器 | 5 | 支 | 0.5-10 µl 八道 0.5 µl ±12.0％ ≤ 8.0％ 1 µl ±8.0％ ≤ 5.0％ 5 µl ±4.0％ ≤ 2.0％ 10 µl ±2.0％ ≤ 1.0％ |
| 26 | 移液器 | 3 | 支 | 10-100 µl 八道 10 µl ±3.0％ ≤ 2.0％ 50 µl ±1.0％ ≤ 0.8％ 100 µl ±0.8％ ≤ 0.3％ |
| 27 | 旋转式支架 | 5 | 支 | 旋转式，可放6支移液器 |
| 28 | -80超低温冰箱 | 1 | 台 | 1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2、样式：立式 3、有效容积≥728L，整机装箱量（2ML冻存管容量）50000个样本 4、外部尺寸：约1041*980*1980mm 5、内部尺寸：约766*716*1310mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板 6、净重/毛重（KG）：约350/383.5Kg 7、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃ - 86℃可调，超温报警，断电记忆 8、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地 9、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能 10、门：外门1个，可快速拆卸内门4个；可调节搁架，便于物体存放；“创新式”一体式门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，灵活方便；内门手把：一体双料压铸成型，使用方便 11、外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小 12、隔热层：加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm 13、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保 14、SECOP压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性 15、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能 16、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠 17、测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度 18、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警 19、可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本 20、标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上 21、25℃环温时，降温速度≤6小时 22、25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量10.5KW/24h 23、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待 24、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险 |
| 29 | 漩涡振荡器 | 5 | 台 | 1、应用范围广，可震荡试管、离心管、烧杯、三角烧杯、酶标板等多种容器 2、橡皮底座可避免主机在运行时发生移动 3、有接触震荡及连续震荡两种运行模式 4、震荡速率 20 - 3000 rpm 可调 5、主机包含单孔试管震荡板及烧杯震荡板 |
| 30 | 冷冻骨骼研磨仪 | 1 | 台 | 1、15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器。 2、可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ML)/24*2ML/12*(5-15)ML/4*15ML/2*25ML/2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。 3、触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作： 3.1可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。 4、开盖运行保护：电磁锁定 5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。 6、最终出料粒度：~5µm。 7、研磨平台数(可接纳研磨罐数)>2。 8、带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。 9、均质速度：0-70HZ/秒,工作时间：0秒-999分钟，用户可自行设定。 10、转速范围：1000rpm-7000rpm 11、研磨球直径：0.1-30mm。 12、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 13、加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度。 14、智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。 15、噪音等级：<55db。 16、制冷功能：有，-50℃到室温可调节。控温精度：控温精度：±0.5℃ 17、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 18、适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢 19、可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，可接受任意规格定制。 20、配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。 |
| 31 | 稳压电源UPS | 1 | 套 | 正弦输出，零转换时间，输入零火线侦测功能，旁路输出人性化，旁路保护，自动启动功能，长效型供电设计，长效机强大充电功能，自我检测功能，强力抗干扰。可配备发电机使用，可接感性负载。 1、额定容量 20KV，后备时间 4H，CLOK并联含电源 2、输入: 2.1 输入配线单相二线+地线 2.2 电压（176~276）VAC 2.3 频率（46~54）Hz 3、输出: 3.1 电压 220*（1+/-1％）VAC 3.2 频率与输入市电同步，并且同步范围可调〔市电模式〕50*（1+/-0.1％）Hz〔电池模 式〕 4、电流峰值比 3：1 5、波 形正弦波 6、备用时间（满载/半载）>7’/20’ 7、电池形式Panasonic 阀控式（密封）铅蓄电池 8、外接电池标称电压240VDC 9、转换时间零中断 10、超载能力 105％～130％ 10min，130%以上 1min 11、通讯界面RS-232 ＋Intelligent Slot 12、环境: 12.1 温度 0℃～40℃ 12.2 湿度 20％～90％ |
| 32 | 磁力搅拌器 | 3 | 台 | 1、转速：50 - 1500 rpm 2、最高承重：11.3 Kg 3、整体尺寸：约287 x 411 x 102mm 4、顶板材质：陶瓷或铝 5、操作环境温度：5°C ~ 35°C |
| 33 | 扫码枪 | 1 | 把 | 1、图像传感器：CMOS 2、识读精度：≥3mil 3、像素：1280 × 960 4、运动容差：2m/s(HD/AP/SR),10cm/s(HHD) 5、照明：白光 LED（HHD /HD/SR）红光 LED（AP） 6、视场角度：水平40.5°，垂直30.4° 7、对焦：激光 650nm 8、符号反差：≥25% 9、识读码制： 2D PDF417,QR Code,Data Matrix,Chinese Sensible Code(汉信码),etc. 1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. 10、典型识读景深： EAN-13（13mil） 25mm~155mm Code 39（5mil） 50mm~100mm PDF 417（6.7mil） 40mm~105mm Data Matrix（10mil） 40mm~110mm QR Code （15mil） 35mm~155mm 11、条码灵敏度： 倾斜(pitch) ±50° (HD/AP/SR) / ±45° (HHD) 旋转(tilt) 360° 偏转(skew) ±50° 12、通讯接口：RS-232,USB,PS/2 13、提示方式：蜂鸣器，LED指示，振动器 14、工作电压：5 VDC±5% |
| 34 | 高拍仪2200万像素 A3 | 1 | 套 | 1、结构方式：金属铝杆直立 2、接口类型：USB2.0 3、扫描像素：≥2200万自动对焦 4、扫描速度：约1秒 5、聚焦方式：自动聚焦 6、拍摄幅面：A3、A4、A5及以下 7、文档格式：WORD、Excel、TXT 8、图片格式：JPG、PNG、BMP、PDF 9、扫描光源：自然光+LED补光 10、录像格式：AVI/WMV/MP4 |
| 35 | 碎纸机 | 1 | 台 | 1、碎纸宽度：A4纸 2、功率：≥390W 3、单次碎纸量；18张（A4/70g） 4、连续碎纸时间：60min 5、保密等级：4级 6、碎纸效果：4×38mm 7、碎纸速度：3.5米/分 8、碎纸箱容积：≥31L |
| 36 | 冰箱 | 9 | 台 | 1、产品类别：冰箱 2、总容积：≥312L 3、冷藏室容积：≥166L 4、冷冻室容积：≥104L 5、变温室容积：≥42L 6、温控方式：电脑控温 7、制冷方式：风冷 8、冷冻能力（kg/12h）：4.5 9、能效等级：1级 10、额定耗电量（KW*h/24h）：0.73 11、噪声值：38db 12、制冷剂：R600a 13、压缩机：变频 14、电源电压：220V/50Hz 15、按键方式：触摸 |
| 37 | 冰柜 | 2 | 台 | 1、冷冻能力（kg/12h）：8 2、电源电压：220V/50Hz 3、总容量：≥228L 4、额定耗电量（KW*h/24h）：0.69 5、能效等级：1级 6、制冷方式：风冷 7、噪声值：39db 8、温控方式：电脑控温 |
| 二、实验室配套设施 |  |  |  |  |
| 38 | 物证检材柜 | 1 | 台 | 规格：≥900*450*1800mm。柜体采用≥1.2mm厚钢板制作，全自动数控折弯机一次性折弯成型，配专业电子刷卡锁。 |
| 39 | 物证检材架 | 2 | 个 | 规格：≥1500*550*2000mm。1、立柱为C型采用≥1.2mm厚钢板，经冲压，组合整体焊接为H型侧架，含加强筋；2、层板采用≥0.8mm厚钢板，四周双重折边；3、横梁采用≥1.2mm厚钢板，经数控一体折边为梯形，稳定性好，承重性强；4、挂片采用≥1.2mm厚钢板，经模具冲压成L型；5、所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀；6、承重性能每层层板承重力在≥300kg以内。 |
| 40 | 实验台 | 2 | 台 | 规格：≥3000*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 41 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥7000*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 42 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥1000*1000*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 43 | 实验台 | 2 | 台 | 规格：≥3000*1500*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 44 | 实验凳工作椅 | 8 | 只 | 采用一体成型凳面，气杆升降，凳面调节高度：450-600mm。椅脚采用优质冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，凳面撕裂力≥30N，断裂伸长率35%~60%，摩擦色牢度干擦≥4级；气压棒：采用通过QB/T 2280-2016技术标准的气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性；椅轮：优质椅轮。 |
| 45 | 实验室台式插座 | 50 | 只 | 含一体冲压成型插座盒，可安装两个插座，220V10A实验室专用二三插座，国标，四周密封处理。 |
| 46 | 带排风装置操作柜 | 1 | 台 | 规格：≥1500*800*2300mm， 1、柜体采用1.2mm厚一级优质镀锌钢板。采用液晶触摸显示屏面板（可设置快慢自由调节，支持电动风阀6秒快开）按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 |
| 47 | 检材柜 | 1 | 台 | 规格：≥900*450*1800mm。柜体采用≥1.2mm厚钢板制作，全自动数控折弯机一次性折弯成型，配专业电子刷卡锁。 |
| 48 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥3600*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 49 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥2230*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 50 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥3000*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 51 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥1000*1000*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 52 | 实验水槽 | 1 | 台 | 规格：≥550*450*310mm±2mm，1、PP水盆主体：高密度PP；耐40%硫酸、40%硝酸、40%盐酸、40%氢氧化钠、99.5%四氯化碳、99%氯仿、99%乙醇、1%甲基橙等化学试剂常温浸泡24小时，表面无明显变化。 |
| 53 | 实验龙头 | 1 | 只 | 三口水龙头，18mm加厚铜质，表面涂层高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯90旋转使用寿命开关50万次，高密度PP开关旋钮。阀门为精密陶瓷芯，铜管可360°旋转。 |
| 54 | 洗眼器 | 1 | 个 | 1、主体：加厚铜制；2、洗眼喷头：加厚铜制环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫壮水柱；3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；4、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；5、抗压强度：在1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象；6、水流量：0.3MPa动水压下打开开关，流量≧0.25L/S。 |
| 55 | 实验凳工作椅 | 4 | 只 | 采用一体成型凳面，气杆升降，凳面调节高度：450-600mm。椅脚采用优质冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，凳面撕裂力≥30N，断裂伸长率35%~60%，摩擦色牢度干擦≥4级；气压棒：采用通过QB/T 2280-2016技术标准的气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性；椅轮：优质椅轮。 |
| 56 | 实验室台式插座 | 18 | 只 | 含一体冲压成型插座盒，可安装两个插座，220V10A实验室专用二三插座，国标，四周密封处理。 |
| 57 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥3000*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 58 | 实验水槽 | 1 | 只 | 规格：≥550*450*310mm±2mm，1、PP水盆主体：高密度PP；耐40%硫酸、40%硝酸、40%盐酸、40%氢氧化钠、99.5%四氯化碳、99%氯仿、99%乙醇、1%甲基橙等化学试剂常温浸泡24小时，表面无明显变化。 |
| 59 | 实验龙头 | 1 | 只 | 三口水龙头，18mm加厚铜质，表面涂层高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯90旋转使用寿命开关50万次，高密度PP开关旋钮。阀门为精密陶瓷芯，铜管可360°旋转。 |
| 60 | 洗眼器 | 1 | 个 | 1、主体：加厚铜制；2、洗眼喷头：加厚铜制环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫壮水柱；3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；4、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；5、抗压强度：在1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象；6、水流量：0.3MPa动水压下打开开关，流量≧0.25L/S。 |
| 61 | 实验凳工作椅 | 2 | 只 | 采用一体成型凳面，气杆升降，凳面调节高度：450-600mm。椅脚采用优质冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，凳面撕裂力≥30N，断裂伸长率35%~60%，摩擦色牢度干擦≥4级；气压棒：采用通过QB/T 2280-2016技术标准的气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性；椅轮：优质椅轮。 |
| 62 | 实验室台式插座 | 4 | 60 | 含一体冲压成型插座盒，可安装两个插座，220V10A实验室专用二三插座，国标，四周密封处理。 |
| 63 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥4600*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 64 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥3000*900*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 65 | 实验水槽 | 1 | 只 | 规格：≥550*450*310mm±2mm，1、PP水盆主体：高密度PP；耐40%硫酸、40%硝酸、40%盐酸、40%氢氧化钠、99.5%四氯化碳、99%氯仿、99%乙醇、1%甲基橙等化学试剂常温浸泡24小时，表面无明显变化。 |
| 66 | 实验龙头 | 1 | 只 | 三口水龙头，18mm加厚铜质，表面涂层高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯90旋转使用寿命开关50万次，高密度PP开关旋钮。阀门为精密陶瓷芯，铜管可360°旋转。 |
| 67 | 洗眼器 | 1 | 个 | 1、主体：加厚铜制；2、洗眼喷头：加厚铜制环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫壮水柱；3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；4、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；5、抗压强度：在1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象；6、水流量：0.3MPa动水压下打开开关，流量≧0.25L/S。 |
| 68 | 实验凳工作椅 | 3 | 只 | 采用一体成型凳面，气杆升降，凳面调节高度：450-600mm。椅脚采用优质冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，凳面撕裂力≥30N，断裂伸长率35%~60%，摩擦色牢度干擦≥4级；气压棒：采用通过QB/T 2280-2016技术标准的气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性；椅轮：优质椅轮。 |
| 69 | 实验室台式插座 | 14 | 只 | 含一体冲压成型插座盒，可安装两个插座，220V10A实验室专用二三插座，国标，四周密封处理。 |
| 70 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥3000*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 71 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥3800*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 72 | 消毒机矮台 | 1 | 台 | 规格：≥1400*750*400mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 73 | 实验水槽 | 2 | 只 | 规格：≥550*450*310mm±2mm，1、PP水盆主体：高密度PP；耐40%硫酸、40%硝酸、40%盐酸、40%氢氧化钠、99.5%四氯化碳、99%氯仿、99%乙醇、1%甲基橙等化学试剂常温浸泡24小时，表面无明显变化。 |
| 74 | 滴水架 | 1 | 个 | PP材质，≥550*400*120mm，卡扣设计，耐磨，耐腐蚀。所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。滴水架底部有向排水孔倾斜的排水槽。 |
| 75 | 实验龙头 | 2 | 只 | 三口水龙头，18mm加厚铜质，表面涂层高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯90旋转使用寿命开关50万次，高密度PP开关旋钮。阀门为精密陶瓷芯，铜管可360°旋转。 |
| 76 | 洗眼器 | 2 | 个 | 1、主体：加厚铜制；2、洗眼喷头：加厚铜制环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫壮水柱；3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；4、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；5、抗压强度：在1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象；6、水流量：0.3MPa动水压下打开开关，流量≧0.25L/S。 |
| 77 | 实验凳工作椅 | 2 | 只 | 采用一体成型凳面，气杆升降，凳面调节高度：450-600mm。椅脚采用优质冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，凳面撕裂力≥30N，断裂伸长率35%~60%，摩擦色牢度干擦≥4级；气压棒：采用通过QB/T 2280-2016技术标准的气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性；椅轮：优质椅轮。 |
| 78 | 实验室台式插座 | 12 | 只 | 含一体冲压成型插座盒，可安装两个插座，220V10A实验室专用二三插座，国标，四周密封处理。 |
| 79 | 试剂架 | 2 | m | 立柱采用≥80mm*42mm*1.0-1.2mm的铝镁合金专用型材 ，挡条采用40mm*15mm*0.8-1mm的铝镁合金专用型材 ，支撑件采用1.2mm厚冷轧钢板冲压成型，边实验台用的宽度为240mm ; 中央实验台用的宽为340mm 。支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节。金属件外喷纯环氧树脂，高温固化。固定件采用4mm厚的专用合金件 ，充分保证试剂架安装后的稳定性。电源盒 采用防溅结构。试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖 和立柱套 。试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝 ，层板采用8-12mm浮法钢化玻璃。 |
| 80 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥2100*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 81 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥1500*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 82 | 天平台 | 1 | 台 | 规格：≥900*600*800mm±2mm，具有三级避震装置，采用85度避震橡胶压制成型的调节垫。 |
| 83 | 实验水槽 | 1 | 只 | 规格：≥550*450*310mm±2mm，1、PP水盆主体：高密度PP；耐40%硫酸、40%硝酸、40%盐酸、40%氢氧化钠、99.5%四氯化碳、99%氯仿、99%乙醇、1%甲基橙等化学试剂常温浸泡24小时，表面无明显变化。 |
| 84 | 实验龙头 | 1 | 只 | 三口水龙头，18mm加厚铜质，表面涂层高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯90旋转使用寿命开关50万次，高密度PP开关旋钮。阀门为精密陶瓷芯，铜管可360°旋转。 |
| 85 | 洗眼器 | 1 | 个 | 1、主体：加厚铜制；2、洗眼喷头：加厚铜制环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫壮水柱；3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；4、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；5、抗压强度：在1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象；6、水流量：0.3MPa动水压下打开开关，流量≧0.25L/S。 |
| 86 | 实验凳工作椅 | 3 | 只 | 采用一体成型凳面，气杆升降，凳面调节高度：450-600mm。椅脚采用优质冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，凳面撕裂力≥30N，断裂伸长率35%~60%，摩擦色牢度干擦≥4级；气压棒：采用通过QB/T 2280-2016技术标准的气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性；椅轮：优质椅轮。 |
| 87 | 实验室台式插座 | 6 | 只 | 含一体冲压成型插座盒，可安装两个插座，220V10A实验室专用二三插座，国标，四周密封处理。 |
| 88 | 试剂柜 | 1 | 台 | 规格：≥900*450*1800mm。柜体采用≥1.2mm厚钢板制作，全自动数控折弯机一次性折弯成型，配专业电子刷卡锁。 |
| 89 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥4000*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 90 | 实验台 | 1 | 台 | 规格：≥2900*750*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 91 | 实验水槽 | 1 | 只 | 规格：≥550*450*310mm±2mm，1、PP水盆主体：高密度PP；耐40%硫酸、40%硝酸、40%盐酸、40%氢氧化钠、99.5%四氯化碳、99%氯仿、99%乙醇、1%甲基橙等化学试剂常温浸泡24小时，表面无明显变化。 |
| 92 | 实验龙头 | 1 | 只 | 三口水龙头，18mm加厚铜质，表面涂层高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯90旋转使用寿命开关50万次，高密度PP开关旋钮。阀门为精密陶瓷芯，铜管可360°旋转。 |
| 93 | 洗眼器 | 1 | 个 | 1、主体：加厚铜制；2、洗眼喷头：加厚铜制环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫壮水柱；3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；4、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；5、抗压强度：在1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象；6、水流量：0.3MPa动水压下打开开关，流量≧0.25L/S。 |
| 94 | 实验凳工作椅 | 3 | 只 | 采用一体成型凳面，气杆升降，凳面调节高度：450-600mm。椅脚采用优质冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，凳面撕裂力≥30N，断裂伸长率35%~60%，摩擦色牢度干擦≥4级；气压棒：采用通过QB/T 2280-2016技术标准的气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性；椅轮：优质椅轮。 |
| 95 | 实验室台式插座 | 12 | 只 | 含一体冲压成型插座盒，可安装两个插座，220V10A实验室专用二三插座，国标，四周密封处理。 |
| 96 | 耗材柜 | 4 | 台 | 规格：≥900*450*1800mm。柜体采用≥1.2mm厚钢板制作，全自动数控折弯机一次性折弯成型，配专业电子刷卡锁。 |
| 97 | 耗材架 | 2 | 个 | 规格：≥1500*550*2000mm。1、立柱为C型采用≥1.2mm厚钢板，经冲压，组合整体焊接为H型侧架，含加强筋；2、层板采用≥0.8mm厚钢板，四周双重折边；3、横梁采用≥1.2mm厚钢板，经数控一体折边为梯形，稳定性好，承重性强；4、挂片采用≥1.2mm厚钢板，经模具冲压成L型；5、所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀；6、承重性能每层层板承重力在≥300kg以内。 |
| 98 | 更衣柜 | 6 | 台 | 规格：≥900*500*1850mm，框架结构，全钢卡扣层板，环保静电喷塑，承重力强。 |
| 99 | 受理台 | 1 | 台 | 规格：≥2200*800*800mm，采用新型、环保、整体厚树脂理化板，单层厚度≥13mm，并作下翻边≥26mm。台面抗菌耐磨，硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 |
| 100 | 分析椅 | 1 | 只 | 优质网饰面，尼龙背框，定型海绵配高弹力绒布座，PP扶手，尼龙脚过1136KG静压测试，50mm黑色尼龙轮，黑色气杆，2.5加厚中班蝴蝶底盘，固定腰垫，黑色PP玻纤背框和扶手，高密度一次性发泡定型棉，耐磨亲肤弹力座布，背加密加厚网H网饰面。 |
| 101 | 实验室台式插座 | 4 | 只 | 含一体冲压成型插座盒，可安装两个插座，220V10A实验室专用二三插座，国标，四周密封处理。 |
| 102 | 数据柜 | 16 | 台 | 规格：≥900*400*1850mm，框架结构，全钢卡扣层板，环保静电喷塑，承重力强。 |
| 103 | 数据实验台 | 4 | 台 | 规格：≥1500*1400*750mm，采用E1级环保板，经过防虫、防腐等化学处理各项指标均达到国际标准，板材厚度25mm；甲醛含量小于1.5mg/100g,表面硬度大于3H；封边平直、不脱胶、翘起；采用高强度五金连接件。 |
| 104 | 数据柜 | 4 | 台 | 规格：≥800*400*1100mm，采用E1级环保板，经过防虫、防腐等化学处理各项指标均达到国际标准，板材厚度25mm；甲醛含量小于1.5mg/100g,表面硬度大于3H；封边平直、不脱胶、翘起；采用高强度五金连接件。 |
| 105 | 研讨台 | 1 | 台 | 规格：≥2000*1000mm*750mm，采用E1级环保板，经过防虫、防腐等化学处理各项指标均达到国际标准，板材厚度40mm。 |
| 106 | 分析椅 | 8 | 只 | 优质网饰面，尼龙背框，定型海绵配高弹力绒布座，PP扶手，尼龙脚过1136KG静压测试，50mm黑色尼龙轮，黑色气杆，2.5加厚中班蝴蝶底盘，固定腰垫，黑色PP玻纤背框和扶手，高密度一次性发泡定型棉，耐磨亲肤弹力座布，背加密加厚网H网饰面。 |
| 107 | 茶水台 | 1 | 台 | 规格：≥800*400*750mm，采用E1级环保板，经过防虫、防腐等化学处理各项指标均达到国际标准，板材厚度25mm；甲醛含量小于1.5mg/100g,表面硬度大于3H；封边平直、不脱胶、翘起；采用高强度五金连接件。 |
| 108 | 沙发 | 1 | 套 | 规格：≥1800*600mm 定制沙发，实木框架，面料：采用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久，断裂伸长率≤60%； |
| 109 | DNA检材传递装置 | 4 | 台 | 1、定制，采用≥1.2mm304不锈钢，采用国际先进技术设计、经精密数控设备生产制造，并经多道酸洗磷化喷塑；2、传递窗门为SUS304不锈钢全透视玻璃门，与门齐平；3、内壁配照明及紫外杀菌；4、设有电子互锁装置，有效阻止交叉污染。 |
| 110 | DNA实验室装配式结构 | 11 | 套 | 配置检测室、扩增室、扩增加样室、常量、微量提取室、人员提取室、初检室、试剂配置室、清洗消毒室、耗材室、受理室、检材暂存室、缓冲室、更衣室、内走廊等，成品模块结构：板材组成：面层为0.5-0.8mm电解钢板（宝钢产品），模块板周边为铝合金型材骨架，中间为10mm双玻镁加岩棉填充，通过高强度环保胶复合为一个整体，形成表面平整、高强度、安装方便的成品一体化模块结构板产品，厚度50mm。成套面积80平方米（平均），铝合金型材采用专用模具型材制作，高100mm，可调节避免由于土建地坪高低产生的误差，最大调节高度为40mm，每块板的周边留有槽口，可通过专用接连件进行现场拼装连接，连接缝通过专用结构耐候胶进行密封。墙与墙、墙与顶之间采用50-100mm铝合金模具型材过渡，形成一个整洁实验室环境，有效屏蔽气溶胶污染。配套实验室同质透芯地板。配套完成走廊背景墙，规格≥4000*2300mm，采用12mm厚阻燃板+9mm石膏板打底，8mm岩板面层，配符号标识、精品不锈钢字发光字、精品不锈钢字，科室牌采用亚克力，长度≥200mm。 |
| 111 | DNA实验室排风系统 | 7 | 套 | 成套排风系统：1.PLC控制，2.变频控制柜，含箱体、变频器1.5kw功率1套；3.玻璃钢离心风机，额定风量1800m3/h,功率1.5kw，变频电机，玻璃钢材质；4.PP电动调节阀，活性炭过滤箱1台,处理风量1800m3/h；5.含风管吊筋三件套，风管支架，搬运安防，信号线等。 |
| 112 | DNA实验室紫外控制系统 | 1 | 套 | 控制系统包含DNA实验区主房杀菌、辅房杀菌，软件编程含柜体，PLC控制元器件，配10"西门子触摸屏。1、含软硬件；2、含可编程控制器及配套模块，低压控制器，断路器，中间继电器等，故障报警，符合低压电气成套设备3C认证；3、配10"西门子触摸屏，10.1 英寸宽屏，64 K 色真彩显示，集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口。 |
| 113 | DNA新风系统 | 1 | 套 | 成套新风系统：共18台，1.设备参数：总制冷量≥50kW,总制热量≥55kW；2.减振装置形式;减震垫（随设备配套）；3.安装形式：吸顶安装；4.含控制柜、铜管、配管配线、冷凝水管、冷媒410A、分液器、空调温控开关、减震设备、支架、空调附件、开槽开孔封堵、室外机基础、接线盒、制冷剂、阀门、保温、调试等完成所需材料及辅材。 |
| 114 | DNA实验室中央控制系统 | 1 | 套 | 控制配置检测室、扩增室、扩增加样室、常量、微量提取室、人员提取室、初检室、试剂配置室、清洗消毒室、耗材室、受理室、检材暂存室、缓冲室、更衣室、内走廊等照明系统、新风系统、排风系统，系统联动可控，同时100个客户端进行操作，远程APP手机控制。 |
| 115 | 实验室门禁系统 | 1 | 套 | 成套监控系统：系统支持特殊门禁权限的设置功能（包含人员权限、门禁开门时间的权限、不同部门下人员设置管制群组等等）；系统具有异常刷卡记录、正常刷卡记录、报警设备事件表、普通设备事件表、历史事件等功能，并可以自动生成报表；出入口控制设备人脸识别门禁7套，7英寸，IPS屏，触摸操作方式，支持门锁，输出真人检测，照片视频防假，工作温度-10~50℃，工作湿度0-90％，出入口控制执行机构7套，配套管线。 |
| 116 | 实验室监控系统 | 1 | 套 | 成套监控系统：1.监控摄像设备：≥400万 CMOS 红外半球型网络摄像机17台； 支持Smart侦测：虚焦侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测；补光灯类型: 红外灯，红外波长范围≥850 nm，最大图像尺寸≥1920×1080，网络存储: 支持NAS，网络: 自适应以太网口，音频: 1个内置麦克风，支持防反接保护；2.蓄电池17个，球型摄像机供电电源 12V10A；3.录像设备1台；4.显示设备：液晶显示单元，55英寸；5.输入设备，管理计算机，I5处理器，4G内存，1T硬盘，1G独显，键盘、鼠标等1套；6.安全防范分系统调试。 |
| 117 | DNA实验室智能照明系统 | 1 | 套 | 控制系统包含DNA实验区照明控制，一键启停，软件编程，PLC控制元器件。1、含软硬件；2、含可编程控制器及配套模块，低压控制器，断路器，中间继电器等，故障报警，符合低压电气成套设备3C认证，集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口。 |
| 118 | 实验室网络系统 | 1 | 套 | 集成网络系统：1.交换机:48口千兆交换机1台，功能:标准1U设备，固化千兆电口≥48个，非复用千兆光口≥4个，支持CPU安全保护策略(硬件CPP)，支持端口防雷等级≥6KV，交换容量≥432Gbps、包转发率≥87Mpps，支持端口流量限速；支持ACL条目≥1200；支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL，支持静态链路聚合、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像、支持防环路检测，自动解决环路问题；支持生成树 STP/RSTP，支持云端管理； 2.信息插座，双口信息面板（含插座底盒）12个，含底盒； 3.屏蔽线缆，双绞线缆，线缆对数:Cat6 UTP，24口配线架（含6类非屏蔽模块、尾纤及耦合器），高抗压及阻燃塑料材质，UL94V-2等级，背面自带理线器，双绞线缆测试； 4.配线架，插拔次数：≥750次，端接寿命：≥250次，适用于传输数字和模拟的语音，数据和视频信号。 |
| 119 | 成套配电箱 | 1 | 台 | 1.型号规格：AL1按要求及行业标准,质量应符合要求(不含电气火灾、电源监测、能耗等模块);2.安装方式：落地安装.进户线甲供. |
| 120 | 照明插座配电箱 | 3 | 台 | 1.型号规格：CZ-1-3，其他按要求及行业标准,质量应符合要求(不含电气火灾、电源监测、能耗等模块);2.安装方式：嵌入式安装. |
| 121 | UPS分配电箱 | 1 | 台 | 1.型号规格：PZ30，其他按要求及行业标准,质量应符合要求(不含电气火灾、电源监测、能耗等模块);2.安装方式：嵌入式安装. |
| 122 | 电缆桥架 | 38 | m | 1.规格：≥200*100 2.材质：热镀锌钢制; 3.类型：梯式; 4.配件、附件：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等安装. |
| 123 | 桥架支吊架 | 156 | kg | 材质：型钢; |
| 124 | 支架油漆 | 87 | kg | 1.除锈级别：轻锈; 2.油漆品种：防锈漆、调和漆; 3.结构类型：一般钢结构; 4.涂刷遍数：底漆二道,面漆二道. |
| 125 | 低烟无卤耐火电力电缆 | 150 | m | 1.型号规格：WDZ-YJY-3×1.5; 2.材质：铜芯; 3.敷设方式：沿桥架或穿管敷设. |
| 126 | 低烟无卤耐火电力电缆 | 150 | m | 1.型号规格：WDZ-YJY-5×2.5; 2.材质：铜芯; 3.敷设方式：沿桥架或穿管敷设. |
| 127 | 低烟无卤耐火电力电缆 | 30 | m | 1.型号规格：WDZ-YJY-5×4; 2.材质：铜芯; 3.敷设方式：沿桥架或穿管敷设. |
| 128 | 低烟无卤耐火电力电缆 | 60 | m | 1.型号规格：WDZ-YJY-4×10+1×6; 2.材质：铜芯; 3.敷设方式：沿桥架或穿管敷设. |
| 129 | 低烟无卤耐火电力电缆 | 22 | m | 1.型号规格：WDZ-YJY-4×16+1×10; 2.材质：铜芯; 3.敷设方式：沿桥架或穿管敷设. |
| 130 | 电缆终端头 | 2 | 个 | 1.规格：120mm2以下; 2.电压等级：1kV以下. |
| 131 | 电缆终端头 | 2 | 个 | 1.规格：25mm2以下; 2.电压等级：1kV以下. |
| 132 | 电缆终端头 | 4 | 个 | 1.规格：10mm2以下; 2.电压等级：1kV以下. |
| 133 | 配管 | 1250 | m | 1.名称：PVC电线管; 2.规格：SC20; 3.配置形式：结构暗配. |
| 134 | 配管 | 200 | m | 1.名称：PVC电线管; 2.规格：SC25; 3.配置形式：结构暗配. |
| 135 | 配线 | 2650 | m | 1.名称：铜芯绝缘导线; 2.配置形式：穿管敷设; 3.型号规格：WDZ-BYJ-2.5mm2. |
| 136 | 配线 | 1790 | m | 1.名称：铜芯绝缘导线; 2.配置形式：穿管敷设; 3.型号规格：WDZ-BYJ-4mm2. |
| 137 | 配线 | 60 | m | 1.名称：铜芯绝缘导线; 2.配置形式：穿管敷设; 3.型号规格：WDZ-BYJ-6mm2. |
| 138 | 配线 | 55 | m | 1.名称：铜芯绝缘导线; 2.配置形式：穿管敷设; 3.型号规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm2.. |
| 139 | 插座 | 50 | 个 | 1.名称：插座 2.规格：10A,,250V,86系列; 3.安装方式：暗装.底边距地0.3M. |
| 140 | 医疗专用灯 | 43 | 套 | 1.名称：LED吸顶灯(含光源); 2.规格：200V/48W; 3.安装形式：吸顶安装. |
| 141 | 医疗专用灯 | 9 | 套 | 1.名称：LED吸顶灯(含光源); 2.规格：200V/36W; 3.安装形式：吸顶安装. |
| 142 | 医疗专用灯 | 2 | 套 | 1.名称：LED吸顶灯(含光源); 2.规格：200V/24W; 3.安装形式：吸顶安装. |
| 143 | LED扣板灯 | 8 | 套 | 1.名称：LED铝扣板灯(含光源); 2.规格：200V/24W; 3.安装形式：吸顶安装. |
| 144 | 照明开关 | 20 | 个 | 1.名称：暗开关; 2.规格：10A,250V,86系列; 3.安装方式：暗装,底边距地1.3M; |
| 145 | 接线盒 | 350 | 个 | 1.材质：钢制; 2.规格：86H; 3.安装形式：暗装. |
| 146 | 塑料管 | 4 | m | 室内塑料PP-R冷水管（热熔连接） DN25 1.含管件安装 2.含管道消毒、冲洗 |
| 147 | 塑料管 | 11 | m | 室内塑料PP-R冷水管（热熔连接） DN20 1.含管件安装 2.含管道消毒、冲洗 |
| 148 | 塑料管 | 22 | m | 室内塑料PP-R冷水管（热熔连接） DN15 1.含管件安装 2.含管道消毒、冲洗 |
| 149 | 塑料管 | 34 | m | 室内塑料UPVC排水管（粘接）De50 1.含管件安装 |
| 150 | 塑料管 | 18 | m | 室内塑料UPVC排水管（粘接）De100 1.含管件安装 |
| 151 | 螺纹阀门 | 1 | 个 | 1.类型：截止阀（螺纹连接）; 2.规格：DN25; |
| 152 | 螺纹阀门 | 1 | 个 | 1.类型：防回流污染止回阀（螺纹连接）; 2.规格：DN25; |
| 153 | 螺纹阀门 | 11 | 个 | 1.类型：截止阀（螺纹连接）; 2.规格：DN15; |
| 154 | 其他成品卫生器具 | 1 | 组 | 1.规格、类型：成品拖布池含龙头; 2.附件：下水、网管、五金配件等. |
| 155 | 洗脸盆 | 1 | 组 | 1.规格、类型：成品感应式台式洗脸盆含龙头（卫生间）; 2.附件：下水、网管、五金配件等; 3.类型：台式洗脸盆冷水安装 |
| 156 | 大便器 | 3 | 组 | 1.规格、类型：成品低水箱蹲便器含感应式冲洗阀; 2.附件：下水、网管、五金配件等. |
| 157 | 小便器 | 2 | 组 | 1.规格、类型：成品感应式小便器(含感应器); 2.附件：下水、网管、五金配件等. |
| 158 | 管道绝热 | 52.6 | m | 1、名称：管道保温（厚度20mm)（管道） 2、品种：橡塑管壳 |
| 159 | 管道支架 | 264 | Kg | 1.材质：型钢; 2.管架形式：一般管架. |
| 160 | 给、排水附（配）件 | 1 | 项 | 含地漏、存水弯、弯头直接等配件 |

备注：

1、针对以上各标项参考采购内容和参考要求，鼓励参数偏好，鼓励更优的投标方案，各项偏离情况包括未偏离情况均在技术商务偏离情况表（可自制）说明，并与评分表内容共同作为打分依据。

2、本采购文件中若有涉及品牌、型号及规格（非特定或限定）的，仅供投标人投标时参考，投标人可选择推荐品牌、型号及规格，也可选择与推荐品牌、型号及规格相当或更优的产品投标。投标人如选择其他品牌、型号及规格的产品报价时，应提供详细的品牌规格、配置、技术参数等说明，且应当按照少数服从多数的原则经评委会成员书面记录并签字确认为不低于参考品牌档次。

3、投标报价：投标人投标产品应按本招标文件要求一次性报价。报价应包含人工、材料、运输、包装、装卸、施工、安装、调试、验收、税费、质保期内的保修费等所有相关费用。

4、供方应确保产品质量，并且符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的，未使用过的，供方应保证全部设备经正确安装调试且达到验收标准。

二、其他要求

1、本项目质保期：1年；

2、交货期限：自合同签订具备进场条件后3个月内；

★3、投标人具有专业的技术维护人员，能提供良好的技术支持和厂家工程师的现场培训（提供相关证明）。

4、本招标文件仅对招标货物提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责；

5、本项目不得转包或分包，一旦发现中标单位转包或分包本项目，采购单位有权终止合同并罚没本项目全部履约保证金；

★6、授权书或售后服务承诺书：为保障得到终身免费原厂售后技术支持服务，中标人在中标确认期间须出具第1-5、10、11、14-17项产品的生产厂家（或国内总代、区域总代）授权书原件或售后服务承诺书，逾期未提供或提供的授权书或售后服务承诺书未满足本项目需求的，采购人将取消该投标人的中标资格。

7、交付要求：本项目必须涵盖样本全流程的检测包括样本的提取、扩增、检测、数据分析、数据图谱输出等功能，项目为交钥匙工程。

8、本项目不收取投标保证金和质量保证金。

# 第四章 合同条款及格式（仅供参考）

一般条款（双方可参照此格式或根据具体情况自行编制）

甲方（采购人）：                          （以下简称甲方）

乙方（供应商）：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：）于       年    月   日，在宁波市海曙区公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方中标（成交）。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.采购文件； b.投标文件及澄清文件； c.中标（成交）通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、货物内容及合同价格

标包号：                                                       金额单位：元

| 货物（服务）名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

注：1、详细的商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等见附件清单；

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

- 合同生效并具备实施条件后7个工作日内甲方支付给乙方合同总价40%的合同预付款；

- 项目验收合格后支付合同总价的60%（或按照双方约定方式支付，可修改本条款）。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，按照市、区政府采购履约验收相关文件规定进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量、质保、售后等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经交易中心确认、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》和政府采购相关法律法规有关条文执行。

5.本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，区公共资源交易中心和区财政局各执一份。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定（授权）代表人：                             开户行：

签字日期： 年  月  日                            开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

# 第五章 部分投标文件格式

注：1.以下的投标文件格式为通用的格式，投标人在制作投标文件时应以“第二章投标人须知第14投标文件的组成内容”的要求为准，选择相应的投标文件格式。

2. 对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

3、投标文件的资格技术文件、投标报价文件须分别编制并单独装订成册后,分别密封包装。

格式0

注：请投标人使用此页格式作为所编写投标文件的封皮。

海曙区政府采购项目

投  标  文  件

资格文件/商务技术文件/报价文件

招标项目名称：

招标项目编号：

标项号：

投标人名称  （盖章）：

在      年  月  日  时  分之前不得开启

资格文件

格式1-1

（1）供应商资格声明函；

（2）营业执照副本复印件；

（3）公告中的特定条件。

格式1-1

（1）

投标人资格声明函

宁波市海曙区公共资源交易中心：

关于贵中心      年　　月　　日发布                            项目（项目编号： 　　    ）的邀请公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）于本项目公告发布之日起未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（3）公告中的特定条件

（提供特定条件相关证明材料，格式自拟）

格式1-2

投标人政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或加盖名章）：

签署日期：          年        月        日

格式1-3

法定代表人资格证明书

单位名称：

企业类型（微型、小型、中型、大型）：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人。 就参加你中心组织的招标编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

★  说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

格式1-4

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你中心组织的招标编号为             （项目编号）的            （项目名称）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成和服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本企业为         企业（微型、小型、中型、大型）。

本授权书于        年      月      日生效，无转委权，特此声明。

代理人：                   性别：         年龄：           。

单  位：                   部门：         职务：           。

（※此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

★  说明：法定代表人的授权委托人参加本招标项目投标的，仅须出具此授权委托书（粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限）。

格式1-5

商务/技术/服务条款偏离表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标项号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我们承诺本服务指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

填写说明：1. 投标人必须认真填写本表的每项内容，不得漏项。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标文件服务响应优于招标文件服务要求；“负偏离”是指投标文件服务响应劣于招标文件服务要求；“无偏离”是指投标文件服务响应与招标文件服务要求无差别。

3. 证明材料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

格式1-6

售后服务表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标项号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 体 系 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-7

完成的类似项目一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标项号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-8

项目实施工作人员一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                  标项号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-9

投标产品详情

合理化建议

其他与评分有关的证明材料

投标人认为有必要提供的资料等

（格式自拟）

报价部分

格式2-1

投标函

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

（供应商全称）授权               （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的

（招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对

（标项号、标项名称）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件1份（政采云系统上传），电子备份文件1份（U盘）；

2、投标项目标项的总价或费率为：                 （元或%）

3、供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定。

4、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标。

6、本投标自开标之日起       天内有效。

7、与本投标有关的一切往来通信请寄：

名称：

地址：                                               邮编：

联系人：            电话：                 传真：

移动电话：                 电子邮件：

供应商(盖章)：

供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-2

开标一览表（报价表）

招标项目名称：                           招标项目编号：                        标项号：

| 序号 |  | 货物或服务内容 | 品牌及规格型号 | 数量 | 投标总价 （人民币：元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人 申 明 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：1、本表应按标项号分别填制；2、投标总价含义同“格式2-3投标分项报价表”中“投标总价”栏，“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第2项“投标项目的总投标价”一致；3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标人申明中载明。

格式2-3

投标分项报价表（明细报价表）

招标项目名称：_______                  招标项目编号：_____                            标项包号：                        （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13；

2、“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致；

3、单价为含税金额，项目有模块或配件的须提供明细，投标总价须小计；

4、开标一览表分项报价后本表可不采用。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-4 （按照项目类型填报声明函，本项目为货物类R、服务类£、工程类£，项目所属行业为         （根据工信部联企业〔2011〕300号）。提供的货物或承接的服务、工程为大型企业的，不需提供此声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式2-5

投标人认为有必要提供的其他相关数据和材料

（格式自拟）

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）【以文件规定为准】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 4、《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》全文链接：http://zfcg.changzhou.gov.cn/print.php?fid=191352060146258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |