（送审稿）

宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目

招标文件

（电子招投标）

编号:FHZFCG(2023)115D/ NBMC-20236059G

采购单位：宁波市奉化区卫生健康局（盖章）

采购代理：宁波名诚招标代理有限公司（盖章）

二〇二三年六月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。获取（下载）招标文件，并于2023年06月26日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHZFCG(2023)115D/ NBMC-20236059G

项目名称：宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目

预算金额（元）：7130000

最高限价（元）：2220000，1250000，2900000, 760000

采购需求：

标项一

标项名称：彩色多普勒超声仪

数量：3

预算金额（元）： 2220000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件“第三部分 采购需求”

备注：无

标项二

标项名称：DR射线机

数量： 2

预算金额（元）： 1250000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件“第三部分 采购需求”

备注： 无

标项三

标项名称：CT机

数量： 1

预算金额（元）：2900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件“第三部分 采购需求”

备注： 无

标项四

标项名称：胃镜主机带配套设备

数量： 1

预算金额（元）：760000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件“第三部分 采购需求”

备注： 无

合同履约期限：标项 1/2/3/4，详见采购文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年06月01日至2023年06月08日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2023年06月26日09:00 （北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2023年06月26日09:00。

开标地点（网址）：宁波市奉化区公共资源交易中心（奉化区大成东路277号行政服务中心4楼）开标厅一

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区卫生健康局

地    址：宁波市奉化区茗山路15号

传    真：  /

项目联系人（询问）：楼老师

项目联系方式（询问）：0574-88586676

质疑联系人： 汪老师

质疑联系方式：0574-88979588

2.采购代理机构信息

名    称：宁波名诚招标代理有限公司

地    址：宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦9楼

传    真：  /

项目联系人（询问）：史涛 仇欣毅

项目联系方式（询问）：0574-87101283

质疑联系人：方芳

质疑联系方式：0574-87101260

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 宁波市奉化区财政局采购办

地    址： 宁波市奉化区大成东路275号1015办公室

传    真：  0574-89285326

联 系 人 ： 邓老师

监督投诉电话： 0574-89285326

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2023年06月01日

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 3 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ¨B不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： 地点： ，联系方式： 。各投标人可到项目地点进行现场踏勘。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： / ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准：/； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐是，☐否；，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 本项目采购国产产品，不允许进口产品投标。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | A货物类， 标项一：单一产品或核心产品为：彩超A； 标项二：单一产品或核心产品为：DR射线机A； 标项三：单一产品或核心产品为：CT机； 标项四：单一产品或核心产品为：胃镜主机； 多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 ☐B服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目为非面向中小企业采购项目。 - 标项一标的：彩色多普勒超声仪 ，属于 工业 行业。 - 标项二标的：DR射线机 ，属于 工业 行业。 - 标项三标的：CT机，属于 工业 行业。 - 标项四标的：胃镜主机及配套设备，属于 工业 行业。 （详见《中小企业声明函》） |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 中标服务费 | 中标人向采购代理支付中标服务费，标项一28000元；标项二18000元；标项三36000元；标项四11000。在中标通知书发出后5个工作日内向采购代理缴纳中标服务费。（开户银行：宁波银行海曙支行，户名：宁波名诚招标代理有限公司，账号：20010122000443166） |
| 14 | 特别说明 | 1.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 2.鼓励供应商依据《住房公积金管理条例》，为单位职工规范缴存住房公积金。 |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网 |

- 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3根据《关于促进自主创新进一步改进招标采购工作的意见》(甬资交管办〔2019〕 1号)规定，若投标产品列入地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录的，相应的资格审查和业绩评分试同完全满足（以投标文件中提供地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录证明材料为准）。

- 特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1 招标公告；

6.1.2 投标须知；

6.1.3 采购需求；

6.1.4 评标办法；

6.1.5 拟签订的合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

7.1 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、投标

- 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

9.1 资格文件：

9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；

9.1.3联合协议（如有）；

9.1.4分包意向协议（如有）；

9.1.5本项目的特定资格要求（如有）。

9.2 商务技术文件：

9.2.1 符合性自查表；

9.2.2 投标函；

9.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.4 供应商情况表；

9.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

9.2.7 商务响应表；

9.2.8 技术响应表；

9.2.9 同类业绩情况一览表；

9.2.10政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.11其他资料（如适用）。

9.3 报价文件：

9.3.1 开标一览表；

9.3.2 投标报价明细表；

9.3.3 中小企业声明函（如适用）；

9.3.4 残疾人福利性单位声明函（如适用）；

9.3.5 监狱企业的证明文件（如适用）；

9.3.6 政府采购统计基础信息表；

9.3.7其他资料（如有）。

- 投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。本项目不适用。

- 五、评标

- 评标委员会

17.1 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.4 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

- 确定中标供应商

本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

- 中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

22.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金（如适用）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

九、验收

- 验收

25.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商可以参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

25.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分   采购需求

一、招标产品清单

| 标项 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 彩色多普勒超声仪 | 3台 | 222万 | 222万 |
| 二 | DR射线机 | 2台 | 125万 | 125万 |
| 三 | CT机 | 1台 | 290万 | 290万 |
| 四 | 胃镜主机及配套设备 | 1套 | 76万 | 76万 |

二、技术条款要求

子包一：彩色多普勒超声仪  3台
（一）彩超A  1台

| 序号 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 |  |
| 1.1 | 设备用途说明： 腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 2.1.1 | ≥17" 逐行扫描液晶监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度分别可调，≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏 |  |
| 2.1.2 | 多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的声信息量得到数百倍提升，海量信息得以被真实还原。 |  |
| 2.1.3 | 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 |  |
| 2.1.4 | 微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率、方位角分辨率、时间分辨率明显提升。 |  |
| 2.1.5 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 |  |
| 2.1.6 | 数字化M型显示及分析系统 |  |
| 2.1.7 | 数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元 |  |
| 2.1.8 | 数字化能量血流成像单元 |  |
| 2.1.9 | 数字化频谱多普勒显示和分析系统 |  |
| ★2.1.10 | 数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 2.1.11 | 组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调 |  |
| 2.1.12 | 空间复合成像技术，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，多角度调节，可与彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 |  |
| 2.1.13 | 高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节，支持3D/4D |  |
| 2.1.14 | 编码成像功能，可获取高轴向分辨率、高信噪比的临床图像，可显著提高远场图像的穿透力。 |  |
| 2.1.15 | 具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性 |  |
| 2.1.16 | 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 |  |
| 2.1.17 | 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 |  |
| 2.1.18 | 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多普勒速度、基线等参数 |  |
| 2.1.19 | 自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示。 |  |
| 2.1.20 | 二维和彩色多普勒动态双幅显示，可双幅同时显示穿刺引导线及穿刺深度 |  |
| 2.1.21 | 具备E-FLOW高分辨率的空间复合血流成像技术或高精细血流成像技术 |  |
| 2.1.22 | 实时自动多普勒包络分析;可提供心脏、外周血管实时包络及专业分析，胎儿静脉导管实时包络及专业分析，具备多普勒角度自动校正技术 |  |
| ▲2.1.23 | 实时双多普勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值；具有PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI 可调 |  |
| ★2.1.24 | 增强的多普勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多普勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，可频谱测量，操作面板上有单独操作键 |  |
| ★2.1.25 | 具备荧光棒技术，可增强穿刺针道的显示，易于识别，提高穿刺介入时的准确性 |  |
| ★2.1.26 | 可任意角度M型，360度旋转，任意位置移动，移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现, M型取样线≥3 条,支持相控阵、凸阵、线阵探头 |  |
| 2.2 | 测量和分析：（B型，M型，频谱多普勒，彩色多普勒）。 |  |
| 2.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、髋关节角度、直方图、B Index |  |
| 2.2.2 | M型测量：距离 (振幅)，时间间隔，心率，速度，M.Index，解剖M型 |  |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量及分析：速度，加速度， 阻力指数（RI），时间间隔，压力减半时间，心率，D.Caliper测量，通用指标测量，平均速度，脉搏波指数（PI），D.Trace测量，狭窄血流测量，返流测量，多普勒自动描记，血流容积 |  |
| 2.2.4 | 实时多普勒频谱自动描计：能对胎儿静脉导管频谱自动描记并计算 |  |
| 2.2.5 | 产科测量与分析：具备胎龄，胎儿体重，胎儿多普勒测量，胎儿心脏功能测量，羊水指数（AFI），子宫颈长度，兼容多胎妊娠，生长曲线分析功能(显示过去的测量数据)，自动NT测量 |  |
| 2.2.6 | 子宫测量与分析：具备子宫动脉测量 |  |
| 2.2.7 | - 卵巢、卵泡测量与分析：具备卵泡容积测量，卵巢动脉测量，只测量 - 单一径直线，智能识别。（附图） |  |
| 2.2.8 | - 妇科测量与分析：具备专业卵泡测量软件包 ，可自动计算卵泡大小 - 及平均值，具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序，报告中每 - 侧显示卵泡≥10个 |  |
| 2.2.9 | 心脏功能测量与分析：具备左室容积、质量，右室，二尖瓣、三尖瓣，LA/AO，肺动脉瓣，LVOT，RVOT，返流，狭窄，冠脉，PISA测量 |  |
| 2.2.10 | 外周血管血流测量与分析（自动、实时显示）：具有快速测量下肢血管局部狭窄的功能 |  |
| 2.2.11 | 具有泌尿科测量和分析功能 |  |
| 2.2.12 | 具有小器官测量和分析功能 |  |
| 2.2.13 | 具有腹部测量和分析功能 |  |
| 2.2.14 | 报告功能：可以调取以前的测量报告，历史检查数据可以在报告中分开显示，可以用PC打印机直接打印报告，输出格式可以是CSV文件。 |  |
| 2.2.14.1 | 具备产科报告、妇科报告、心功能报告、外周血管报告、IMT （内膜厚度）报告、泌尿科报告、腹部测量报告、小器官报告 |  |
| 2.2.14.2 | 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式 |  |
| 2.2.14.3 | 测量结果的字号可以更改≥3种选择 |  |
| 2.2.14.4 | VCR回放图像可以测量，利于手动校准 |  |
| 2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入: VCR，外部视频 |  |
| 2.4.2 | 输出: 复合视频，S---视频 |  |
| 2.5 | 图像管理与记录装置：超声图像存档与病案管理，USB接口，兼容DICOM3.0 |  |
| 2.6 | 系统通用功能 |  |
| 2.6.1 | 监视器：≥17"逐行扫描液晶监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度分别可调 |  |
| 2.6.2 | 主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10英寸 |  |
| 2.6.3 | 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义 |  |
| 2.6.4 | 探头个数：4个（腹部、高频、腔内、心脏） |  |
| 2.6.5 | 全激活可任意互换电子探头接口：≥3个 |  |
| 2.6.6 | 二维、彩色双幅实时成像功能 |  |
| 2.6.7 | 系统数字化通道≥300,000 |  |
| 2.6.8 | 系统动态范围≥220dB |  |
| 2.6.9 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.7 | 灰阶显像主要参数 |  |
| 2.7.1 | 探头工作频率范围 |  |
| 2.7.1.1 | 凸阵：超声频率1-5MHz |  |
| 2.7.1.2 | 线阵：超声频率2-12MHz |  |
| ★2.7.1.3 | 腔内凸阵：超声频率2-10MHz 200° |  |
| ★2.7.1.4 | 相控阵：超声频率1-5MHz 90° |  |
| 2.7.2 | 发射声束聚焦：复合脉冲波发射器，可编程的脉冲波形调制发射， ≥16段 |  |
| 2.7.3 | 接收方式：多重高速数字化声束形成器 |  |
| 2.7.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |  |
| 2.7.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥10000幅 |  |
| 2.7.6 | 增益调节：B、M、D可独立调节 STC分段≥8段调节 实时调节或冻结后可再调节 |  |
| 2.7.7 | 成像速率： 凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥19帧/秒，相控阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥47帧/秒 |  |
| 2.7.8 | 横向（水平向）增益调节功能：≥8段 |  |
| 2.7.9 | 最大扫描深度：≥ 40cm |  |
| 2.8 | 频谱多普勒 |  |
| 2.8.1 | 方式：脉冲波多普勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； 连续波多普勒 CW；双脉冲频谱多普勒 Dual Gate Doppler |  |
| 2.8.2 | 多普勒频率可选择≥2种，可视可调 |  |
| 2.8.3 | 最大测速：PWD正向或反向血流速度≥6.87 m/s CWD血流速度≥12 m/s |  |
| 2.8.4 | 最低测速：≤2mm/s |  |
| 2.8.5 | 零位移动：≥6级 |  |
| 2.8.6 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 |  |
| 2.8.7 | 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |  |
| 2.8.8 | 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 |  |
| 2.9 | 彩色多普勒 |  |
| 2.9.1 | 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 |  |
| 2.9.2 | 彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 |  |
| 2.9.3 | 高精细动态血流，具有无二维背景显示 |  |
| 2.9.4 | 彩色显示帧频： 凸阵探头全视野，18cm深，彩色显示帧频10帧/秒，相控阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频20帧/秒 |  |
| 2.9.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30° |  |
| 2.9.6 | 彩色自动优化功能 |  |
| 2.9.7 | 彩色壁运动消除技术 |  |
| 2.10 | 探头规格 |  |
| 2.10.1 | 频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择≥5种，多普勒中心频率可选择≥2种 |  |
| 2.10.2 | 类型：腹部凸阵探头、小器官/血管线阵探头、心脏相控阵探头 |  |
| 2.10.3 | B、D、M兼用：凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M，线阵：B/PWD，B/CWD，B/M，相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M |  |
| 2.10.4 | 数字化图像管理与记录装置 |  |
| 2.10.5 | 原始射频数据存储 |  |
| 2.10.6 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 彩色多普勒超声诊断仪主机1台，腹部、高频、心脏、腔内探头各1个，中文超声影像工作站1套，开通DICOM接口，超声检查床1张，椅子1把。 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 整机保修期：≥伍年。提供24小时技术维修服务专线,接到用户报修通知后2小时内响应，省内24小时内到达现场 |  |
| 4.2 | 卖方应免费提供现场技术培训及临床指导，确保使用人员能正常操作该设备的各种功能。 |  |
| 4.3 | 提供软件免费升级，每年回访≥2次，帮助用户解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。 |  |
| 4.4 | 要求中国境内设有备件、维修配件库，保证6年以上的配件供应期，附备件清单及价格。 |  |
| 4.5 | 提供设备安装操作手册一套，使用操作手册一套，维修手册一套和说明书 |  |

- （二）彩超B  2台

| 序号 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 |  |
| 1.1 | 设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、术中及其他介入检查和治疗 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 2.1.1 | 维灰阶成像部件 |  |
| 2.1.2 | M型显示和分析系统 |  |
| 2.1.3 | 频谱多普勒显示及分析系统 |  |
| 2.1.4 | 彩色多普勒超声波诊断部件 |  |
| 2.1.5 | 能量多普勒超声波诊断部件 |  |
| 2.1.6 | 连续多普勒显示及分析系统 |  |
| 2.1.7 | 组织多普勒成像单元 |  |
| 2.1.8 | 谐波成像单元：具备纯净脉冲反转谐波，具备宽带谐波 |  |
| ▲2.1.9 | 具备E-FLOW高分辨率的空间复合血流成像技术：高分辨率血流成像，采用宽带多普勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，可频谱测量，操作面板上有单独操作键 |  |
| 2.1.10 | 二维和彩色多普勒实时双幅显示 |  |
| 2.1.11 | 二维和彩色多普勒动态双幅显示时可双幅同时显示穿刺引导线 |  |
| ★2.1.12 | 穿刺针实时双幅增强显示功能，增强显示的穿刺针道可变角度≥35°，步长≤5°，冻结后可调多个参数 |  |
| 2.1.13 | 图像局部放大功能，放大不失帧 |  |
| 2.1.14 | 具备多普勒角度自动校正功能 |  |
| 2.1.15 | 具备精细图像处理技术，原始数据，冻结后可用，可视可调≥3级 |  |
| 2.1.16 | 具备梯形成像功能 |  |
| ★2.1.17 | 具备实时双幅显示二维图像和慢放图像功能，慢放速度可实时调节，慢放速度可达原速度的1/10 |  |
| ★2.1.18 | 二维模式下可监听多普勒声音 |  |
| ★2.1.19 | 即时轨迹追踪技术，更容易观察快速运动器官，仔细了解病变部位的变化，减少漏诊和误诊。 |  |
| 2.1.20 | AIP自适应图像处理技术，可视可调≥6 |  |
| 2.2 | 测量和分析:(B型,M型,频谱多普勒,彩色多普勒) |  |
| 2.2.1 | 一般测量 |  |
| 2.2.2 | 产科测量与分析 |  |
| 2.2.3 | 妇科测量与分析：具备专业卵泡测量软件包，具备专业卵泡测量软件包，具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序，报告中每侧显示卵泡≥10个 |  |
| 2.2.4 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 2.2.5 | 血管血流测量与分析（自动、实时显示） |  |
| 2.2.6 | 乳腺测量与分析：具备专业乳腺测量软件包， 具备乳腺占位分布图 |  |
| 2.2.7 | 髋关节角度测量与分析，可显示基于Graf分布的髋臼类型 |  |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号: |  |
| 2.4.1 | 输入:VCR,外部视频 |  |
| 2.4.2 | 输出:复合视频,S-视频 |  |
| 2.5 | 图像管理与记录装置 |  |
| 2.5.1 | 超声图像存档与病案管理 |  |
| 2.5.2 | USB接口 |  |
| 2.5.3 | 与DICOM3.0兼容 |  |
| 2.6 | 轨迹球显示颜色可调≥7种 |  |
| 2.7 | 系统通用功能 |  |
| 2.7.1 | 监视器≥17英寸高分辨率彩色液晶显示器, 高分辨率逐行扫描 |  |
| 2.7.2 | 探头个数:3个（腹部、高频、腔内） |  |
| 2.7.3 | 探头接口数:3个 |  |
| 2.7.4 | 安全性能：符合商品安全质量要求 |  |
| 2.8 | 探头规格 |  |
| 2.8.1 | 频率:宽频或变频探头，所有具体成像频率在屏幕上显示，变频探头基波中心频率可选择≥4种，多普勒可选择≥2种不同频率 |  |
| 2.8.2 | 类型：凸阵、线阵、相控阵 |  |
| 2.8.3 | B、D、M兼用: 凸阵:B/PWD，B/M 线阵:B/PWD，B/M 相控阵:B/PWD,B/CWD，B/M |  |
| 2.8.4 | 穿刺导向:探头可选配穿刺导向装置 |  |
| 2.9 | 灰阶显像主要参数: |  |
| 2.9.1 | 探头工作频率范围 |  |
| 2.9.1.1 | 凸阵、线阵探头具有谐波功能 |  |
| 2.9.1.2 | 凸阵：超声频率2.0~6.0MHz 线阵：超声频率5.0~13.0MHz 腔内凸阵：腔内微凸：超声频率3.0~9.0MHz |  |
| 2.9.2 | 成像速率凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥28帧/秒 |  |
| ★2.9.3 | 腔内微凸探头扫描角度:≥180° |  |
| 2.9.4 | 发射声束聚焦：发射8段 |  |
| 2.9.5 | 最大扫描深度：40cm |  |
| 2.9.6 | 接收方式：前端发射通道为1024，多波束信号并行处理 |  |
| 2.9.7 | 数字式声束形成器:数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit |  |
| 2.9.8 | 谐波成像基波频率个数≥4，谐波成像与基波成像帧频相同 |  |
| 2.9.9 | 回放重现: 灰阶图像回放≥10000帧 |  |
| 2.9.10 | 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 2.9.11 | 增益调节： B、M、D可独立调节，STC分段≥8段调节，实时调节或冻结后可再调节 |  |
| ★2.9.12 | 具有横向增益调节≥8段 |  |
| 2.10 | 频谱多普勒: |  |
| 2.10.1 | 方式:脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF；连续波多普勒CW |  |
| 2.10.2 | 多普勒基准频率: 线阵：PWD4.44~6.67MHz 凸阵：PWD2.11~3.64MHz 相控阵：PWD2.0~3.64MHz |  |
| 2.10.3 | 最大测量速度：PWD2.OMHz：正向或反向血流速度≥7.00m/s，CW2.0MHz：正向或反向血流速度≥15.00m/s |  |
| 2.10.4 | 最低测量速度：1mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.10.5 | 多普勒自动描记：实时自动描记和冻结后自动描记两种方式 |  |
| 2.10.6 | 显示方式：B/D、M/D、B/M 以及 M 型取样线可任意改变角度 |  |
| 2.10.7 | 零位移动：≥6级 |  |
| 2.10.8 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 |  |
| 2.10.9 | 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |  |
| 2.10.10 | 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 |  |
| 2.10.11 | 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B-刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |  |
| 2.11 | 彩色多普勒 |  |
| 2.11.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |  |
| 2.11.2 | 彩色显示帧频： 凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥14帧/秒 |  |
| 2.11.3 | 显示位置调整：线阵扫描彩色取样框偏转范围：-30°~+30° |  |
| 2.11.4 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.11.5 | 彩色增强功能： 能量图，方向能量图， 高精细彩色血流增强技术，彩色捕捉功能 |  |
| 2.11.6 | 彩色运动抑制技术 |  |
| 2.12 | 超声功率输出调节：B/M/PWD/彩色多普勒输出功率可调 |  |
| 2.13 | 数字化图像管理与记录装置 |  |
| 2.14 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 彩色多普勒超声诊断仪主机2台，腹部、高频、腔内探头各2个，中文超声影像工作站2套，开通DICOM接口，超声检查床2张，椅子2把。 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 保修期：≥伍年。终身维修，质保期外不收取任何维修差旅费，仅收取配件成本费。 |  |
| 4.2 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，教会为止。 |  |
| 4.3 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证6年以上的供应期。如果需要买方自己储备一些备件，卖方必须提供备件的名称，价格及其有效期，保证供应期等。 |  |
| 4.4 | 提供详细的配置清单 |  |
| 4.5 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 4.6 | 如有专用工具，应向买方免费提供设备维护的专用工具。 |  |

子包二：DR射线机	2台

- DR射线机A  1台

| 序号 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 功能要求：全自动悬吊机型，用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可一键电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现多种摄影体位的一键自动摆位功能。 |  |
| 1.2 | 具备自动跟踪自动对中功能，满足批量体检需要。具备遥控系统，能隔室遥控胸片架的升降并能触发球管支架的自动跟踪、机架的一键立卧位的自动摆位。 |  |
| 二 | 主要技术规格和要求 |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| ▲2.1.1 | 大功率高压发生器功率≥80kW，逆变频率≥500KHz |  |
| 2.1.2 | 管电压可调范围：40～150kV |  |
| 2.1.3 | 曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s |  |
| 2.1.4 | 最大输出电流≥1000mA |  |
| ★2.1.5 | 最大电流时间积≥1000mAs |  |
| 2.1.6 | 曝光保护控制装置：具备，提供能证明具备该功能的证明文件 |  |
| 2.1.7 | 高压发生器关机保护装置：具备，提供能证明具备该功能的证明文件 |  |
| 2.1.8 | 工作站采集界面病人体型选择≥4种 |  |
| 2.2 | X线球管 |  |
| 2.2.1 | 球管焦点最大功率≥80kW |  |
| 2.2.2 | 球管小焦点≤0.6mm |  |
| 2.2.3 | 球管小焦点≤1.2mm |  |
| ★2.2.4 | 阳极热容量≥300kHU |  |
| 2.2.5 | 数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示球管热容量状态 |  |
| 2.2.6 | 安全保护：球管外壳具备紧急急停按钮 |  |
| 2.3 | 球管悬吊支架 |  |
| 2.3.1 | 高档悬吊式机架系统 |  |
| 2.3.2 | 吊架运动模式：电动+手动（双模式） |  |
| 2.3.3 | 球管架沿纵轴运动距离≥320cm |  |
| ★2.3.4 | 球管架沿横轴运动距离≥200cm |  |
| 2.3.5 | 球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90° |  |
| 2.3.6 | 球管套可沿水平轴旋转范围≥±120° |  |
| ★2.3.7 | 全自动天轨机架系统，预设常用全自动一键摆位功能：≥10种摄影摆位。 |  |
| 2.4 | 无线平板探测器 |  |
| 2.4.1 | 无线平板探测器数量：1套 |  |
| 2.4.2 | 探测器尺寸≥430mm×430mm（即17×17英寸） |  |
| 2.4.3 | 探测器像素尺寸≤140um |  |
| 2.4.4 | 采集灰阶度≥16bits |  |
| 2.4.5 | 空间分辨率≥3.7lp/mm |  |
| 2.4.6 | 探测器像素：≥900万 |  |
| 2.4.7 | 像素矩阵≥3000*3000 |  |
| 2.4.8 | 平板探测器噪声消除技术：具备，提供第三方证明文件 |  |
| 2.4.9 | DQE：≥70% |  |
| 2.4.10 | MTF：≥70%（@ 1.0 LP/mm） |  |
| 2.4.11 | 平板探测器防跌损把手设计：具备 |  |
| 2.5 | 胸片架 |  |
| 2.5.1 | 胸片架垂直运动范围≥145cm |  |
| 2.5.2 | 探测器中心距地面高度≤370cm |  |
| 2.5.3 | 平板探测器可绕水平轴旋转范围≥0°~120° |  |
| 2.5.4 | 支持平板探测器在胸片架内即插式充电 |  |
| 2.5.5 | X射线管组件与探测器可自动跟随 |  |
| ★2.5.6 | 数字化和智能化：近台机头采用触摸式高清彩色液晶屏进行集成控制，可反馈显示曝光参数、机械参数、病人基本信息，具备体型选择和APR器官程序摄影设置功能，具备摆位图示化提示功能，具备曝光后图像预览功能。 |  |
| 2.6 | 球管侧近台操控系统与束光器 |  |
| 2.6.1 | 操控方式：彩色高清触控屏 |  |
| 2.6.2 | 屏幕尺寸≥11英寸 |  |
| 2.6.3 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 |  |
| 2.6.4 | 可显示患者的详细登记信息 |  |
| 2.6.5 | 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等） |  |
| 2.6.6 | 具备APR器官程序摄影模块，实现曝光参数快速设置 |  |
| 2.6.7 | 显示摆位图示化引导提示 |  |
| 2.6.8 | 具备患者体型选择≥4种 |  |
| 2.6.9 | 可以显示SID数值 |  |
| 2.6.10 | 可通过触控系统实现机械系统的全自动一键摆位，≥17种摄影摆位 |  |
| 2.6.11 | 可显示曝光图像预览 |  |
| 2.6.12 | 束光器辐射野（SID=650mm）：最大350mm×350mm最小0mm×0mm |  |
| 2.6.13 | 束光器操作方式：支持手动、电动、自动 |  |
| 2.6.14 | 启动机架一键摆位时，束光器能自动切换至对应摄影摆位的视野大小 |  |
| 2.7 | 摄影床 |  |
| 2.7.1 | 固定式摄影床，非移动式。 |  |
| 2.7.2 | 四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥800mm 、横向≥260mm |  |
| 2.7.3 | 滤线器纵向范围≥530mm |  |
| 2.7.4 | 床面最大承重≥200kg |  |
| 2.7.5 | 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁 |  |
| 2.7.6 | 支持平板在线充电 |  |
| 2.7.7 | X射线管组件与探测器可自动跟随 |  |
| 2.7.8 | 滤线栅采用振动栅（非固定栅） |  |
| 2.7.9 | 滤线栅采用可拔插设计，非固定式，满足低剂量儿童模式需要。 |  |
| 2.8 | 图像采集工作站 |  |
| 2.8.1 | windows 7及以上操作系统 |  |
| 2.8.2 | 操作界面语言采用中文设计 |  |
| 2.8.3 | 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示 |  |
| 2.8.4 | 具有图像放大及漫游功能 |  |
| 2.8.5 | 具有曝光参数记录和显示功能 |  |
| 2.8.6 | 具有边缘增强功能 |  |
| 2.8.7 | 具有窗宽窗位调节功能 |  |
| 2.8.8 | 具有图象翻转及旋转功能 |  |
| 2.8.9 | 具有图像正负像翻转功能 |  |
| 2.8.10 | 具有图像标注功能 |  |
| 2.8.11 | 具有DICOM图像导出存储功能 |  |
| 2.8.12 | 具有病人登记，信息管理功能 |  |
| 2.8.13 | 具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能 |  |
| 2.8.14 | 高压参数采集曝光与胶片同步技术：具备，提供第三方证明文件 |  |
| 2.8.15 | 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等 |  |
| 2.8.16 | 具有DAP剂量面积乘积显示功能 |  |
| ★2.8.17 | 整机稳定性：核心部件中的高压发生器、探测器、球管、机械系统、软件系统均为同一品牌或同一厂家生产 |  |
| 2.8.18 | 工作站酷睿处理器 (双核, 3MB, 3.0GHz)或以上，内存：≥4GB 硬盘：≥1T 光驱：DVD刻录 |  |
| 2.8.19 | 软件稳定性:软件一次性通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC,提供同时包含上述四项测试的一次性通过证书。 |  |
| 2.8.20 | 智能骨抑制技术：具备，提供DR原厂软著证明，随时可根据需要作出升级 |  |
| 2.8.21 | 气胸智能定位技术：具备，提供DR原厂软著证明，随时可根据需要作出升级 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | （1）后处理模块：骨抑制、肺结核AI诊断模块，要求原厂 1套 （2）独立的影像中心PACS工作站含接口 1套 （3）铅衣架 1套 （4）成人与儿童射线防护套装 各1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 保修期：≥3年，必须为原厂整机保修，签订合同时提供原厂保修证明。 |  |
| 4.2 | 具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（需提供相关证明文件证明） |  |
| 4.3 | 签订合同前提供生产厂家盖公章（非影印章）的产品出厂技术标准参数（datasheet）或证明文件以作为应标参数的佐证，必须包含“★”与“▲”条款的证明，否则视为虚假应标。若实际参数与投标响应不符，同意采购人无条件终止合同、无条件退货。 |  |

- （二）DR射线机B  1台

| 序号 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 功能要求：双板全自动悬吊机型，用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可一键电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现多种摄影体位的一键自动摆位功能。 |  |
| 1.2 | 具备自动跟踪自动对中功能，满足批量体检需要。具备遥控系统，能隔室遥控胸片架的升降并能触发球管支架的自动跟踪、机架的一键立卧位的自动摆位。 |  |
| 二 | 主要技术规格和要求 |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| ★2.1.1 | 高压发生器功率≥70kW，逆变频率≥500KHz |  |
| 2.1.2 | 管电压可调范围：40～150kV |  |
| 2.1.3 | 曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s |  |
| 2.1.4 | 最大输出电流≥800mA |  |
| ★2.1.5 | 最大电流时间积≥1000mAs |  |
| 2.1.6 | 曝光保护控制装置：具备，并提供能证明具备该功能的证明文件 |  |
| 2.1.7 | 高压发生器关机保护装置：具备，并提供能证明具备该功能的证明文件 |  |
| 2.1.8 | 工作站采集界面病人体型选择≥4种 |  |
| 2.2 | X线球管 |  |
| 2.2.1 | 球管焦点最大功率≥70kW |  |
| 2.2.2 | 球管小焦点≤0.6mm |  |
| 2.2.3 | 球管小焦点≤1.2mm |  |
| ★2.2.4 | 阳极热容量≥400kHU |  |
| 2.2.5 | 数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示球管热容量状态 |  |
| 2.2.6 | 安全保护：球管外壳具备紧急急停按钮 |  |
| 2.3 | 球管悬吊支架 |  |
| 2.3.1 | 高档井字轨悬吊式机架系统 |  |
| 2.3.2 | 吊架运动模式：电动+手动（双模式） |  |
| 2.3.3 | 球管架沿纵轴运动距离≥320cm |  |
| ★2.3.4 | 球管架沿横轴运动距离≥200cm |  |
| 2.3.5 | 球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90° |  |
| 2.3.6 | 球管套可沿水平轴旋转范围≥±120° |  |
| ★2.3.7 | 全自动井字形天轨机架系统，预设常用全自动一键摆位功能：≥17种摄影摆位。 |  |
| 2.4 | 无线平板探测器 |  |
| 2.4.1 | 无线平板探测器数量：2套 |  |
| 2.4.2 | 探测器尺寸≥430mm×430mm（即17×17英寸） |  |
| ▲2.4.3 | 双探测器均为百微级探测器，像素尺寸≤100um |  |
| 2.4.4 | 采集灰阶度≥16bits |  |
| 2.4.5 | 两套平板探测器为同型号规格，且空间分辨率≥4.5lp/mm |  |
| 2.4.6 | 探测器像素：≥1600万 |  |
| 2.4.7 | 像素矩阵≥4000*4000 |  |
| 2.4.8 | 平板探测器噪声消除技术：具备，提供第三方证明文件 |  |
| 2.4.9 | DQE：≥70% |  |
| 2.4.10 | MTF：≥70%（@ 1.0 LP/mm） |  |
| 2.4.11 | 平板探测器防跌损把手设计：具备 |  |
| 2.5 | 胸片架 |  |
| 2.5.1 | 胸片架垂直运动范围≥145cm |  |
| 2.5.2 | 探测器中心距地面高度≤370cm |  |
| 2.5.3 | 平板探测器可绕水平轴旋转范围≥0°~120° |  |
| 2.5.4 | 支持平板探测器在胸片架内即插式充电 |  |
| 2.5.5 | X射线管组件与探测器可自动跟随 |  |
| ★2.5.6 | 数字化和智能化：近台机头采用触摸式高清彩色液晶屏进行集成控制，可反馈显示曝光参数、机械参数、病人基本信息，具备体型选择和APR器官程序摄影设置功能，具备摆位图示化提示功能，具备曝光后图像预览功能。 |  |
| 2.6 | 球管侧近台操控系统与束光器 |  |
| 2.6.1 | 操控方式：彩色高清触控屏 |  |
| 2.6.2 | 屏幕尺寸≥11英寸 |  |
| 2.6.3 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 |  |
| 2.6.4 | 可显示患者的详细登记信息 |  |
| 2.6.5 | 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等） |  |
| 2.6.6 | 具备APR器官程序摄影模块，实现曝光参数快速设置 |  |
| 2.6.7 | 显示摆位图示化引导提示 |  |
| 2.6.8 | 具备患者体型选择≥4种 |  |
| 2.6.9 | 可以显示SID数值 |  |
| 2.6.10 | 可通过触控系统实现机械系统的全自动一键摆位，≥17种摄影摆位 |  |
| 2.6.11 | 可显示曝光图像预览 |  |
| 2.6.12 | 束光器辐射野（SID=650mm）：最大350mm×350mm最小0mm×0mm |  |
| 2.6.13 | 束光器操作方式：支持手动、电动、自动 |  |
| 2.6.14 | 启动机架一键摆位时，束光器能自动切换至对应摄影摆位的视野大小 |  |
| 2.7 | 摄影床 |  |
| 2.7.1 | 固定式摄影床，非移动式。 |  |
| 2.7.2 | 四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥800mm 、横向≥260mm |  |
| 2.7.3 | 滤线器纵向范围≥530mm |  |
| 2.7.4 | 床面最大承重≥200kg |  |
| 2.7.5 | 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁 |  |
| 2.7.6 | 支持平板在线充电 |  |
| 2.7.7 | X射线管组件与探测器可自动跟随 |  |
| 2.7.8 | 滤线栅采用振动栅（非固定栅） |  |
| 2.7.9 | 滤线栅采用可拔插设计，非固定式，满足低剂量儿童模式需要。 |  |
| 2.8 | 图像采集工作站 |  |
| 2.8.1 | windows 7及以上操作系统 |  |
| 2.8.2 | 操作界面语言采用中文设计 |  |
| 2.8.3 | 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示 |  |
| 2.8.4 | 具有图像放大及漫游功能 |  |
| 2.8.5 | 具有曝光参数记录和显示功能 |  |
| 2.8.6 | 具有边缘增强功能 |  |
| 2.8.7 | 具有窗宽窗位调节功能 |  |
| 2.8.8 | 具有图象翻转及旋转功能 |  |
| 2.8.9 | 具有图像正负像翻转功能 |  |
| 2.8.10 | 具有图像标注功能 |  |
| 2.8.11 | 具有DICOM图像导出存储功能 |  |
| 2.8.12 | 具有病人登记，信息管理功能 |  |
| 2.8.13 | 具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能 |  |
| 2.8.14 | 高压参数采集曝光与胶片同步技术：具备，提供第三方证明文件 |  |
| 2.8.15 | 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等 |  |
| 2.8.16 | 具有DAP剂量面积乘积显示功能 |  |
| ★2.8.17 | 整机稳定性：核心部件中的高压发生器、探测器、球管、机械系统、软件系统均为同一品牌或同一厂家生产 |  |
| 2.8.18 | 工作站酷睿处理器 (双核, 3MB, 3.0GHz)或以上，内存：≥4GB 硬盘：≥1T 光驱：DVD刻录 |  |
| 2.8.19 | 软件稳定性:软件一次性通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC,提供同时包含上述四项测试的一次性通过证书。 |  |
| 2.8.20 | 智能骨抑制技术：具备，提供DR原厂软著证明，可根据需要作出升级 |  |
| 2.8.21 | 气胸智能定位技术：具备，提供DR原厂软著证明，可根据需要作出升级 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | （1）全脊柱长骨拼接系统 1套 （2）独立的影像中心PACS工作站含接口 1套 （3）铅衣架 1套 （4）成人与儿童射线防护套装 各1套 （5）后处理模块：骨抑制、肺结核AI诊断模块，要求原厂 1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 保修期：≥3年，必须为原厂整机保修，签订合同时提供原厂保修证明。 |  |
| 4.2 | 具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（需提供相关证明文件证明） |  |
| 4.3 | 签订合同前，须提供生产厂家盖公章（非影印章）的产品出厂技术标准参数（datasheet）或证明文件以作为应标参数的佐证，必须包含“★”与“▲”条款的证明，否则视为虚假应标。若实际参数与投标响应不符，同意采购人无条件终止合同、无条件退货。 |  |

子包三：CT机	1台

| 序号 | 技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围或功能概述 |  |
| 1.1 | 设备功能、用途：可用于头部、脊柱、腹部、骨关节等部位的CT平扫、增强扫描。 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 2.1 | 机架系统 |  |
| 2.1.1 | 滑环类型：低压滑环 |  |
| 2.1.2 | 扫描架孔径：≥70cm |  |
| 2.1.3 | 扫描架物理倾角（非数字倾角）：≥±30° |  |
| 2.1.4 | 焦点到等中心点的距离：≤570mm |  |
| 2.1.5 | 焦点到探测器的距离：≤970mm |  |
| 2.1.6 | 固态探测器类型：稀土陶瓷 |  |
| 2.1.7 | 机架系统可遥控：具备 |  |
| 2.1.8 | 具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作：具备 |  |
| 2.1.9 | 具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作：具备 |  |
| 2.1.10 | 具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置：具备 |  |
| 2.1.11 | 具备智能摆位功能，智能自动设置床高及床面位置：具备 |  |
| 2.1.12 | 三维激光定位系统：具备 |  |
| 2.1.13 | 机架冷却方式：风冷 |  |
| 2.2 | 扫描参数 |  |
| 2.2.1 | 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.75s |  |
| 2.2.2 | 每圈扫描层数：≥32层 |  |
| 2.2.3 | 螺旋扫描模式最薄扫描层厚：≤0.6mm |  |
| 2.2.4 | 轴向（断层）扫描模式最薄扫描层厚：≤0.6mm |  |
| 2.2.5 | 最薄图像重建层厚：≤0.6mm |  |
| 2.2.6 | 扫描视野：≥50cm |  |
| 2.2.7 | 图像显示矩阵：≥512×512 |  |
| 2.2.8 | 高清显示矩阵：≥1024×1024 |  |
| 2.2.9 | 单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s |  |
| 2.2.10 | 单次螺旋扫描最大范围：≥160cm |  |
| 2.2.11 | 3D锥形束重建：具有 |  |
| 2.2.12 | 定位像长度：≥160cm |  |
| ★2.2.13 | 最大螺距：≥1.8 |  |
| 2.2.14 | 最小螺旋：≤0.5 |  |
| 2.2.15 | 螺距自由选择：具备 |  |
| 2.2.16 | 扫描模式：轴扫、螺旋 |  |
| 2.2.17 | 自动螺旋：具备 |  |
| 2.2.18 | 10毫安低剂量扫描技术：具备 |  |
| 2.3 | 探测器及数据采样系统 |  |
| 2.3.1 | 各厂家应提供最高档的探测器技术：具备 |  |
| ▲2.3.2 | 探测器Z轴物理排列数：≥32排 |  |
| 2.3.3 | 探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.6mm |  |
| ▲2.3.4 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥22mm |  |
| ★2.3.5 | 每排探测器单元数：≥864个 |  |
| 2.3.6 | 探测器物理单元总数：≥27000个 |  |
| 2.3.7 | 探测器采样率：≥2320views/圈 |  |
| 2.4 | 球管及高压系统 |  |
| 2.4.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥3.5MHU |  |
| 2.4.2 | 球管阳极实际冷却率：≥300KHU/min |  |
| 2.4.3 | 冷却方法：风冷 |  |
| 2.4.4 | 最大球管电压：≥140KV |  |
| ★2.4.5 | 最小球管电压：≤70KV |  |
| 2.4.6 | 最大输出管电流（不含等效概念）：≥350mA |  |
| 2.4.7 | 最小可调管电流：≤30mA |  |
| 2.4.8 | 最小毫安调节范围：≤1mA |  |
| ★2.4.9 | 球管小焦点：≤0.5mm×1.3mm |  |
| 2.4.10 | 球管大焦点：≤1.2mm×1.4mm |  |
| 2.4.11 | 高压发生器功率（不含等效概念）：≥42KW |  |
| 2.5 | 智能技术平台 |  |
| 2.5.1 | 具备智能摄像采集系统 |  |
| 2.5.2 | 具备智能扫描方案 |  |
| 2.5.2.1 | 摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况 |  |
| 2.5.2.2 | 智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可识别面部位置 |  |
| 2.5.2.3 | 具备智能自动定位和摆位功能，具备隔室智能摆位功能，可在操作台进行升降及进出扫描床操作 |  |
| 2.5.2.4 | 智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV |  |
| 2.5.2.5 | 具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床 |  |
| 2.6 | 扫描床 |  |
| 2.6.1 | 最大移动范围：≥1700mm |  |
| 2.6.2 | 可扫描范围：≥1600mm |  |
| 2.6.3 | 床升降最高高度：≥900mm |  |
| 2.6.4 | 床升降最低高度：≤600mm |  |
| 2.6.5 | 最大横向进床速度：≥200mm/s |  |
| 2.6.6 | 最小横向进床速度：≤5mm/s |  |
| 2.6.7 | 扫描床最大载重量：≥205Kg |  |
| 2.6.8 | 具备扫描床控制脚踏开关 |  |
| 2.7 | 图像质量 |  |
| 2.7.1 | 空间分辨率@0%MTF：≥18LP/CM |  |
| 2.7.2 | 密度分辨率：≤2mm |  |
| 2.7.3 | 具备低剂量迭代降噪技术 |  |
| 2.8 | 主控制台计算机系统 |  |
| 2.8.1 | 内存：≥16GB |  |
| 2.8.2 | 硬盘：≥1TB |  |
| 2.8.3 | 主频：供应商自报 |  |
| 2.8.4 | CPU内核数目：供应商自报 |  |
| 2.8.5 | 24英寸以上高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵：≥1920×1200 |  |
| 2.8.6 | 具备显示器逐行扫描 |  |
| 2.8.7 | 具备网络接口DICOM3.0 |  |
| 2.8.8 | 永久贮存刻录方式：DVD |  |
| 2.8.9 | 具备激光相机DICOM3.0接口 |  |
| 2.8.10 | 具备提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能 |  |
| 2.8.11 | 具备自动照相技术 |  |
| 2.8.12 | 具备自动语音系统及双向语音传输 |  |
| 2.8.13 | 具备同步并行图像处理功能 |  |
| 2.9 | 临床应用软件 |  |
| 2.9.1 | 具备MPR |  |
| 2.9.2 | 具备CPR |  |
| 2.9.3 | 具备SSD |  |
| 2.9.4 | 具备VR |  |
| 2.9.5 | 具备最大密度投影（MIP） |  |
| 2.9.6 | 具备最小密度投影（MinP） |  |
| 2.9.7 | 具备CT血管造影 |  |
| 2.9.8 | 具备血管测量功能 |  |
| 2.9.9 | 具备一键式去骨功能 |  |
| 2.9.10 | 具备一键式骨分离功能 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 扫描机架（含球管、探测器、高压发生器等核心部件） |  |
| 3.2 | 扫描床 |  |
| 3.3 | 操作控制台 |  |
| 3.4 | 临床应用软件（MPR/MIN/MinIP/CPR/VR/SSD等） |  |
| 3.5 | 3M医用显示器一套 |  |
| 3.6 | 高压注射器一套 |  |
| 3.7 | 胶片打印机一台 |  |
| 3.8 | 防护用品成人二套 |  |
| 3.9 | 防护用品儿童二套 |  |
| 3.10 | 负责PACS软件接口费用 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 设备安装验收合格后质保期≥1年（含球管、探测器等主要配件及全部附件）。 |  |
| 4.2 | 质保期内每年提供两次免费设备保养和维护。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间≤1小时，工程师24小时内到位排除故障，备件48小时内到位。 |  |
| 4.4 | 提供操作培训服务。 |  |
| 4.5 | 提供首次计量检测服务 |  |
| 4.6 | 投标文件中提供出保后的设备保修价格（签订合同时提供原厂家盖章承诺）。 |  |

子包四：胃镜主机及配套设备	1套

| 序号 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 |  |
| 1.1 | 配置互相匹配，用于消化内科胃肠镜下早期癌症的诊断及治疗 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 2.1 | 图像处理装置与冷光源分体设计 |  |
| ★2.2 | 主机系统至少具备以下其中一项功能： - NBI窄带波成像； - VIST光电复合染色成像； - BLI 蓝色激光成像； - OE光学成像； |  |
| 2.3 | 支持镜体热插拔 |  |
| 2.4 | 图像处理装置 |  |
| 2.4.1 | 全高清染色内窥镜，支持1080P高清图像输出 |  |
| 2.4.2 | 支持全高清图像输出，具有DVI、SDI、CVBS、S-VIDEO、VGA等信号输出方式 |  |
| 2.4.3 | 具有色调调节功能：“R”调节：±8档，“B”调节：±8档。 |  |
| 2.4.4 | 具有自动增益功能：（AGC）开/关； |  |
| 2.4.5 | 测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光； |  |
| 2.4.6 | 色彩增强功能：三档可调，每档具有 0-15 级调节； |  |
| 2.4.7 | 轮廓强调功能：三档可调，每档具有 0-15 级调节； |  |
| 2.4.8 | 构造调节功能，可选 A/B 两种模式，每种模式三档可调，每档具有 0-15 级调节； |  |
| 2.4.9 | 对比度调节功能：高、中、低； |  |
| 2.4.10 | 具有白平衡自动修正功能,白平衡记忆功能 |  |
| 2.4.11 | 具有CHB伪彩色图显示功能，实时显示区域血红蛋白浓度伪彩图，以及血红蛋白浓度平均值。 |  |
| 2.4.12 | 具有电子放大功能，最大能放大4倍，三档可调； |  |
| 2.4.13 | 有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放； |  |
| ★2.4.14 | 具有 500G 存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理， 可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索； |  |
| 2.4.15 | 可通过 USB 接口一键导出视频、图像、报告等信息； |  |
| 2.4.16 | 具有常规数字接口及网络接口（DICOM3.0协议），无需通过工作站等中转设备即可直接连接医院网络系统 |  |
| 2.4.17 | 具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能； |  |
| 2.4.18 | 画中画功能，大图像冻结，活动小画面出现，保证检查治疗的安全。 |  |
| 2.4.19 | 主机具备≥3个USB接口。 |  |
| 2.4.20 | 具有内镜冻结图像功能。 |  |
| 2.4.21 | 具有内镜信息显示功能：可在显示器上显示内镜相关数据信息。 |  |
| 2.5 | 内窥镜冷光源 |  |
| ★2.5.1 | 多光谱照明光源（双路 LED 设计）：白光 LED，70W；蓝紫光 LED，50W； |  |
| ★2.5.2 | 支持白光和两种特殊光照明模式（SFI和VIST模式），共有三种照明模式。 |  |
| 2.5.3 | 光源灯使用寿命：≥10000 小时； |  |
| 2.5.4 | 色温≥5700K； |  |
| 2.5.5 | 具有自动和手动两种调光模式，调光级别：具有1到19级可调； |  |
| 2.5.6 | 长寿命静音气泵, 最大气泵压力范围应为 45kPa～65kPa； |  |
| 2.5.7 | 气泵的送气流量范围：2.0-5.5L/min，送气量等级：四挡（关闭、高、中、低）； |  |
| 2.5.8 | 噪声≤55dB； |  |
| 2.5.9 | 主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况； |  |
| 2.5.10 | 透光模式功能，光导定位； |  |
| 2.6 | 高清电子胃镜 |  |
| 2.6.1 | 视野角≥140° |  |
| 2.6.2 | 景深：3-100mm |  |
| ★2.6.3 | 头端部外径≤9.3mm，具有辅助送水功能（专用送水孔道）。 |  |
| 2.6.4 | 插入部外径≤9.3mm |  |
| 2.6.5 | 钳道孔内径≥2.8mm |  |
| 2.6.6 | 弯曲角度：上210°，下90°，左右各100° |  |
| 2.6.7 | 有效工作工作长度1050mm |  |
| 2.6.8 | 镜体操作部具有4个遥控按钮，每个按钮的功能可自由编程设置 |  |
| 2.7 | 监视器 |  |
| 2.7.1 | 专业级液晶监视器，具有16：9比例高亮度、高清洗显示。屏幕尺寸≥24英寸，分辨率≥1920×1080 |  |
| 2.7.2 | 视角：水平178°，垂直178°。 |  |
| 2.7.3 | 信号输入：DVI/SDI/Video/S-Video |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 图像处理装置：1台 |  |
| 3.2 | 内窥镜冷光源：1台 |  |
| 3.3 | 高清电子胃镜：3根 |  |
| 3.4 | 24 英寸专业医用监视器：1台 |  |
| 3.5 | 内镜专用台车：1辆 |  |
| 3.6 | 内镜中心清洗槽1套 |  |
| 3.7 | 转运车2辆 |  |
| 3.8 | 储镜柜1个 |  |
| 3.9 | 图文工作站（单机版）1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 保证售后服务和备品备件供应的及时性。 |  |
| 4.2 | 整机质保期≥3年，终身维修；质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费。 |  |
| 4.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场。 |  |

- 三、 商务条款要求

| 项 目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| ▲投标报价 | 本项目投标报价包括设备费、材料费、零配件费用、运输及保险费用、安装调试及验收费用、质保期及售后服务费用、培训费、税费、中标服务费等完成本项目的所有费用。投标报价不得超过采购预算（或最高限价）。 供应商应认真研读招标文件，熟悉项目情况，并在投标文件中考虑可能影响投标报价的一切因素，中标后不得以任何理由，提出其他经济补偿。 |
| 履约保证金 | 不适用 |
| ▲付款方式 | 合同签订后7个工作日内支付合同总价的40%，安装调试并验收合格后30日内付清余款（节假日顺延）。供应商如有更优惠的付款方式请提供。 |
| ▲交货期、交货地点 | 交货期：合同签订后60天内交货并通过验收。 交货地点：采购人指定地点 |
| 安装、调试、验收要求 | 提供设备的操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、注意事项、基本的标准操作程序、操作中注意事项/安全风险、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）； 设备安装后，买方组织按国际和国家行业标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册和部分验收专用仪器，并承担所有的费用（直到仪器能正常使用）。 |
| 售后服务方案 | 售后服务方案包括售后服务承诺、响应时间、质保期时间、备品备件、技术支持力量及保障等内容。 质保期：详见二、技术条款要求规定，终身维修；在质保期内提供免费维修或更换有缺陷的产品或部件。 |
| 培训要求 | 卖方应免费提供技术操作培训及维修保养培训, 保证使用人员能正常操作设备的各种功能及基本的维修操作。 |
| 第三方检测机制 | 第三方检测机制：本次采购项目对采购质量履约引入第三方检测机构检测机制。中标投标人如不能严格按照投标文件的响应内容及合同约定履约的，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款认定为提供虚假材料谋取中标、成交。并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 |
| ▲必须提供的证明文件 | 投标文件提供符合国家NMPA管理要求的投标人及产品的证明文件： 招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的： 1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 招标产品未纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，提供情况说明并盖投标单位公章。 |

第四部分   评标办法

评标办法前附表（适用所有标项）

| 评议细则 投标单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术60分 | 1、技术参数响应情况（30分） 投标文件对采购文件的技术响应情况：技术指标全部满足招标文件要求的得30分。标注“★”为重要技术参数，每负偏离一项扣减3分；其它的（无任何标注）为一般技术参数，每负偏离一项扣减2分。允许偏离的技术参数偏离项达到16项的投标无效。 标志“▲”的实质性条款不允许任何负偏离，否则投标无效。 |  |  |  |
|  | 2、评标委员会对投标产品技术性能的综合评议（4分）。 投标产品的技术性能稳定可靠、为同系列产品中的中高端机型得4分；技术性能比较稳定可靠、为同系列产品中的中档机型得2分；产品性能不稳定、为同系列产品中的低端机型、或面临更新淘汰风险的得1分。 |  |  |  |
|  | 3、评标委员会对投标产品故障率、操作维修便捷性等的综合评议（4分）。 投标产品的故障率低、易于操作与维修、后期维护成本低得4分；故障率在同类产品中居中、操作及维修较方便、后期维护成本尚属合理得2分；故障率明显偏高、或操作使用维修困难、或维护成本偏高的得1分。 |  |  |  |
|  | 4、培训方案（4分） 培训方案：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训），对培训内容、培训人员及次数、培训师资等综合评定，培训师资力量强大、培训课程内容完全满足临床需求得4分；培训师资力量有欠缺、或培训内容不够规范系统但尚不影响履约得2分；培训内容无法满足临床需求、培训师资力量薄弱会影响项目履约的得1分。 |  |  |  |
|  | 5、售后服务能力（8分） 5.1售后服务响应时间：能在30分钟内响应并在2小时内到达项目现场的得2分；在1小时内响应并在4小时内到达现场的得1分；响应时间超过1小时或到达时间超过4小时的不得分。 5.2维修工程师资质力量：专业维修工程师资历经验丰富、完全满足采购需求得2分；有维修工程师但资历经验不足得1分；没有专业维修工程师无法保证项目顺利实施的不得分。 5.3质保期时间：质保期时间优于采购需求得2分，满足采购需求1分，质保期时间不满足采购需求不得分。 5.4 备件库水平及是否承诺提供备机：备件库充足、且能在紧急情况下为医院提供备机的得2分；备件库充足但不承诺提供备机得1分；备件库不足、不承诺提供备机的不得分。 |  |  |  |
|  | 6、安装调试及验收方案（4分） 安装调试方案具体细致、验收标准符合卫生行业规范的得4分；安装调试方案不够具体详细或存在细微瑕疵、验收标准符合卫生行业规范的得2分；安装调试方案没有针对性、或存在明显的不规范之处的得1分。 |  |  |  |
|  | - 7、同类案例（4分） 提供合同复印件，每份合同得1分，最高4分。` （合同签订时间为2020年1月1日之后，要求合同内容与投标产品一致，不要求合同供货单位与投标人一致）。 |  |  |  |
|  | 8、政策性加分（2分） 投标产品均为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分。 投标产品均为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。 提供证明文件复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格40分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值 10%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总分（100分） |  |  |  |

评委签字：

日期：

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本次采购为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物供应商为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。进口产品不适用。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤对于联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

⑥根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）和《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）规定，在政府采购活动中对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中开标一览表不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

3.4.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效的情形。

4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖供应商公章部分均须CA签章。）

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 投标代表人未能出具身份证明或身份证明与法定代表授权委托书不符的；

4.2.3.4 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.5 投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.3.6 带“▲”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.8 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.9 商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1未提供或未如实提供投标服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目负偏离最高项数：详见《评分标准》；

4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.5 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.3.6 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.4.3 投标报价具有选择性的；

4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、投标的；

4.5.2 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同文本

（货物类）

项目名称： 宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目

甲方：  宁波市奉化区卫生健康局

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目  项目进行了采购。经  评标委员会   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

- 3 货物

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌名称 | 规格型号/技术要求/质量要求 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

- 6 货物交付期限、地点和方式

6.1 交付期限：

6.2 交付地点：

6.3 交付方式：

- 7 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

- 9 包装和装运

9.1乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 10 履约保证金

10.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按         方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后         日内提交不超过合同金额1%的履约保证金。

10.2  履约保证金在              （合同规定的履约时间）内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金无息退还乙方。

10.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 11 履约检查和问题反馈

11.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 12 检验和验收

12.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在交付后     个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

12.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

- 13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 14 质量保证

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 15 货物的风险负担

货物在甲方未收货前出现的货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

- 16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 18 合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.05  %，最高限额为本合同总价的 10  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市奉化区人民法院提起诉讼。

- 24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 26 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 27合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 28合同效力

本合同一式四份，甲乙双方各两份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

见证人（公章）：采购代理机构名称

住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

电话:

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3 联合协议（如有）；

4 分包意向协议（如有）；

5 本项目的特定资格要求（如有）。

一、 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目【项目编号：      】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 三、联合协议（如有）

- （如为联合体投标需提供，否则无需提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章)：

联合体成员名称(公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议（如有）

- （如需分包需提供，否则无需提供）

- （中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到         %，小微企业合同金额达到         %  。

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

五、本项目的特定资格要求

本项目无

商务技术文件部分

- 目 录

1 符合性自查表；

2 投标函；

3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4 供应商情况表；

5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6 评标标准相应的商务技术资料；

7 商务响应表；

8 技术响应表；

9 同类业绩情况一览表；

10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11 其他资料。

- 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签章或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | / |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。（“▲” 系指实质性要求条款） | （通用商务条款、适用于所有标项） ▲本项目投标报价包括设备费、材料费、零配件费用、运输及保险费用、安装调试及验收费用、质保期及售后服务费用、培训费、税费、中标服务费等完成本项目的所有费用。投标报价不得超过采购预算（或最高限价）。 供应商应认真研读招标文件，熟悉项目情况，并在投标文件中考虑可能影响投标报价的一切因素，中标后不得以任何理由，提出其他经济补偿。 ▲付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同总价的40%，安装调试并验收合格后30日内付清余款（节假日顺延）。供应商如有更优惠的付款方式请提供。 ▲交货期：合同签订后60天内交货并通过验收。 交货地点：采购人指定地点 ▲投标文件提供符合国家NMPA管理要求的投标人及产品的证明文件： 招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的： 1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 招标产品未纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，提供情况说明并盖投标单位公章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  |  | （适用于标项一） 彩超A： ▲2.1.23 实时双多普勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值；具有PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI 可调。 彩超B： ▲2.1.9 具备E-FLOW高分辨率的空间复合血流成像技术：高分辨率血流成像，采用宽带多普勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，可频谱测量，操作面板上有单独操作键。 |  |  |
|  |  | （适用于标项二） DR射线机A： ▲2.1.1 大功率高压发生器功率≥80kW，逆变频率≥500KHz； DR射线机B： ▲2.4.3 双探测器均为百微级探测器，像素尺寸≤100um； |  |  |
|  |  | （适用于标项三） ▲2.3.2 探测器Z轴物理排列数：≥32排 ▲2.3.4 探测器Z轴覆盖宽度：≥22mm； |  |  |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款。 | □通过 □不通过 | / |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目【项目编号：      】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起  90 天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3 联合协议（如有）；

2.1.4 分包意向协议（如有）；

2.1.5本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 投标函；

2.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务响应表；

2.2.8 技术响应表；

2.2.9 同类业绩情况一览表；

2.2.10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11 其他资料。

2.3报价文件

2.3.1 开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3 中小企业声明函（如适用）；

2.3.4 残疾人福利性单位声明函（如适用）；

2.3.5 监狱企业的证明文件（如适用）；

2.3.6 政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除商务技术响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如适用）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:   （如有，请说明）                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：     年      月      日

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

- 供应商情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称(电子签章)：

日期：

- 5.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期:

- 6.评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 7.商务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：根据采购文件商务条款要求逐条响应，不得有任何虚假应标，否则一经证实，作无效标处理并上报监管单位。

投标人名称(电子签章)：

日期:

- 8.技术响应表

（1）、投标产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量、单位 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

▲投标产品不允许缺项，如有缺项经评标委员会确认作无效标处理。

（2）、技术响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：根据采购文件技术条款要求逐条响应，不得有任何虚假应标，否则一经证实，作无效标处理并上报监管单位。

投标人名称(电子签章)：

日期:

- 9.同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日  期：

- 10.政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

1 开标一览表；

2 投标报价明细表；

3 中小企业声明函（如适用）；

4 残疾人福利性单位声明函（如适用）；

5 监狱企业的证明文件（如适用）；

6 政府采购统计基础信息表；

7 其他资料（如适用）。

一、开标一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表 (单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务项目。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人名称(电子签章)：

日  期：

二、投标报价明细表

投标人名称：

标    项：

项目编号：                                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 总报价： |  |  |  |  |  |

注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人名称(电子签章)：

日  期：

三、中小企业声明函（如适用）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

标项一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 彩超A  ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 彩超B  ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

标项二、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. DR射线机A ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. DR射线机B ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

标项三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. CT机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

标项四、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 宁波市奉化区中医医院医共体锦屏分院采购医疗设备项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 胃镜主机及配套设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中标单位的《中小企业声明函》（或残疾人福利性单位声明函、或监狱企业的证明文件）（如有）将依法公示，提供虚假资料者将被取消中标资格，并依法承担一切责任。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

四、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日  期：

五、监狱企业的证明文件（如适用）

六.政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位是否为外商投资企业 |  |
| 投标单位是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

投标人名称(电子签章)：

日期：