机电产品采购

国际公开招标文件

(第二册)

招标编号：    0762-2041CBNB1006

项目名称：  宁波市鄞州人民医院医共体

采购64排CT项目

招标人：宁波市鄞州人民医院医共体

招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二○二○年一月

目    录

第五章、	投标邀请	2

第六章、	投标资料表	4

第七章、	合同条款资料表	9

第八章、	货物需求一览表及技术规格	10

(一)	货物需求一览表	10

(二)	技术规格	11

◆  表A  设备概况	11

◆  表B 技术规格表	12

◆  表C  技术服务及培训	17

◆  表D－1  两年零备件、易损件报价单	18

◆  表D－2 五年零备件报价单	18

# 投 标 邀 请

宁波中基国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2020年1月9日在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1.招标条件

项目概况：宁波市鄞州人民医院医共体因发展需要，需采购64排CT1台。

资金到位或资金来源落实情况：项目所需资金已经落实。

项目已具备招标条件的说明：项目已具备招标条件。

2.招标内容：

招标项目编号：0762-2041CBNB1006

招标项目名称：宁波市鄞州人民医院医共体采购64排CT项目

项目实施地点：中国浙江省

招标产品列表（主要设备）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 64排CT | 1台 | 全身扫描的临床应用和临床研究 | / |

3.投标人资格要求

3.1投标人应具备的资格或业绩：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

3.2投标人的特定资格要求：

3.2投标人的特定资格要求：

3.2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

3.2.2投标设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。

3.3国际招标有关主管部门在中国国际招标网上公布的投标人在投标截止日前六个月内驳回投诉、不良投诉累计达到2次及以上，或一年内累计到达3次及以上的，投标人无资格参与本次投标。

3.4本项目不接受联合体投标。

3.5未领购招标文件不可以参加投标。

4.招标文件的获取

招标文件领购开始时间：2020年1月9日，上午：8:30-11:30 ；下午：13:30-17:00。

招标文件领购结束时间：2020年1月17日17:00（北京时间）。

招标文件领购地点：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼）前台，李小姐，电话88090098，传真：0574-87425386，电子邮箱：719126619@qq.com。

招标文件售价：每套售价500元人民币或50美元，售后不退。

本项目允许在线购买招标文件，招标文件在线购买网址：https://dwz.cn/BzVsB93Q。

5.投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2020年2月3日09:00（北京时间）。

投标文件送达地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】

开标地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】

6.投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。

7.联系方式

招标人：宁波市鄞州人民医院医共体

地址：宁波市鄞州区百丈东路251号

联系人：徐磊

联系方式：0574-87017162

招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：徐承、张亮、戴蓓霞、王鸯鸯、李艳

联系方式：0574-87425387

8.汇款方式

招标代理机构开户银行（人民币）：中国工商银行宁波鼓楼支行

招标代理机构开户银行（美元）：中国工商银行宁波鼓楼支行

帐号（人民币）：3901110009200043078

帐号（美元）：3901110009814008126

帐号（日元）：3901110009827008737

帐号（欧元）：3901110009838008695

swift代码：ICBKCNBJNBO

行号（人民币）：25197003

# 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| - 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人：宁波市鄞州人民医院医共体 地址：宁波市鄞州区百丈东路251号 联系人：徐磊 联系方式：0574-87017162 招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司 地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼 联系人：徐承、张亮、戴蓓霞、王鸯鸯、李艳 联系方式：0574-87425387 |
| 1.3 | 鄞州人民医院医共体因发展需要，需采购64排CT 1台。 项目资金已落实。 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可参加投标 |
| 4.1 | 买方名称：宁波市鄞州人民医院医共体 招标机构名称：宁波中基国际招标有限公司 |
| - 招 标 文 件 |  |
| 5.2 | 招标文件以中、英文两种文字编写，中文本与英文本如有差异时，以中文本为准。 纸质招标文件与电子介质招标文件具有同等法律效力，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。 |
| 6.1 | 潜在投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止时间至少10日前，以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| - 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 9 | 1、投标文件的构成（包括但不限于以下内容）： - 2、投标书（格式见Ⅳ-1）； - 3、开标一览表（格式见Ⅳ-2）； - 4、投标分项报价表（格式见Ⅳ-3）； - 5、单位负责人授权书（格式件附件Ⅳ-8）； - 6、资格证明文件 6.1 资格声明（格式见Ⅳ-9-1）； 6.2 制造商资格声明（格式见Ⅳ-9-2）； 6.3投标人(作为代理)的资格声明（格式见Ⅳ-9-3）； 6.4制造商出具的授权函（格式见Ⅳ-9-4）； 6.5有效的营业执照副本复印件（加盖公章）； 6.6 证书（格式见Ⅳ-9-5）； 6.7投标人开户行许可证及开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明复印件； 6.8投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）； 7、投标货物的业绩证明； 8、商务条款响应/偏离表（格式见Ⅳ-6）； 9、技术规格响应/偏离表（格式见Ⅳ-5）； 10、货物说明一览表（格式见Ⅳ-4）； 11、投标产品清单（包括但不限于产品名称、示例图片、技术规格、产品材质、品牌和产地、产品数量、特殊工具及备件清单等）； 12、投标单位（生产厂家）情况介绍； 13、售后服务方案和售后服务承诺； 14、技术服务及培训方案； 15、合理化建议及优惠条件； 16、中标服务费支付承诺函； 17、其他招标文件要求提供的资料、材料、图纸。 备注：投标文件正本资格证明文件中6.1资格声明、6.2制造商资格声明、6.3投标人(作为代理)的资格声明、6.4制造商出具的授权函、6.6证书必须提供原件，其他资格证明文件允许提供复印件，原件备查。 资格证明文件必须由出具单位负责人或授权人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人或授权人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 |
| 10.3 | 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.2.1 | 投标人投标报价缺漏项超出投标总价的10%，为实质性偏离指标文件要求，其投标将被否决。 |
| 11.2.2 | 缺漏项在投标总价10%以内，经投标人确认缺漏项已包含在投标价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价。若投标人确认缺漏项不包含在投标价中的，评标委员会将否决其投标。 |
| 11.2.3 | 签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。 |
| 11.3 | 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 |
| 11.5 | 采购预算：人民币900.00万元；投标报价超过采购预算的作无效标处理。 |
| 11.6.1 | 投标报价为：货到医院价（关境内制造的货物和投标截止时间前已经进口的货物） 相关费用： 增值税和其他税、货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随费用。 |
| 11.6.2 | 投标报价为：DDP医院（关境外提供的货物） 相关费用： 增值税和其他税、货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随费用。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币（关境内提供的货物和服务） |
| 12.2 | 投标货币：人民币（关境外提供的货物和服务） |
| 13.1 | 本项目不允许联合体投标。 |
| *13.3 | 资格标准： 1.投标人应具备的资格或业绩：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。 2.投标人的特定资格要求： 2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； 2.2投标设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。 3.国际招标有关主管部门在中国国际招标网上公布的投标人在投标截止日前六个月内驳回投诉、不良投诉累计达到2次及以上，或一年内累计到达3次及以上的，投标人无资格参与本次投标。 4.本项目不接受联合体投标。 5.未领购招标文件不可以参加投标。 |
| 14.3.2 | 货物验收后运行 2 年所需的备件清单及价格。 |
| *14.3.4 | 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料（如制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等，网上下载的data sheet应加盖制造商公章），未提供评标时将视为无效技术支持资料。 |
| *15.1 | 投标保证金金额：人民币180000.00元。 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 投标保证金退还时不计息。 |
| *15.3 | 投标保证金形式： 银行即期汇票、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、电汇。（其中以现金或支票形式提交的保证金应当从其基本账户转出） 投标人应于2020年1月31日17:00前将投标保证金交至宁波中基国际招标有限公司，开户银行：中国工商银行宁波鼓楼支行，银行账号：3901110009200043078。 |
| 15.6 | 未中标的投标人，在招标结果公示期结束后，凭开户银行、账号办理退款手续。保证金一律以网银形式退还。 |
| 15.7 | 中标人的投标保证金在与买方签订书面合同，按规定交纳了履约保证金，且由中标人交付中标服务费后，凭合同复印件和开户银行、账号办理退款手续。 保证金一律以网银形式退还。 |
| *16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件的份数：正本1份，副本4份；电子文本份数 1份。 当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。 |
| *17.2 | 投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。 |
| 四、 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.2.1 | 投标书递交至：宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】 |
| 18.2.2 | 招标邀请的标题和编号：宁波市鄞州人民医院医共体采购64排CT项目0762-2041CBNB1006 |
| 19.1 | 投标截止时间：2020年2月3日09:00（北京时间） |
| 五、 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2020年2月3日09:00（北京时间） 地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】 |
| 23.1 | 本项目采用综合评价法进行评议，具体评标方法和标准详见附件评标办法。 |
| 25 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：参见投标人须知26.3 1)2)3)4)5)6)7)8) |
| 26.4.1 | 内陆运输、保险及其他伴随费用 投标人应提供： (1)每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 (2)每件包装箱的出厂价（EXW）,到岸价（CIF）,“运费、保险付至…价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货时间：接采购单位通知后30天内全部供货、安装并调试完成。 所选方案：26.4.2(2) ，每延期1周，评标价增加投标总价0.5%，迟于10周（含10周）交货做废标处理。 |
| 26.4.3 | 付款条件：安装调试验收合格后三个月内付合同金额95%，一年后付清剩余的5% 。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.8 | 其他额外评标因素和标准：不适用 |
| 六、 授 予 合 同 |  |
| 35 | 履约保证金：不适用 |
| 36 | 中标服务费： 中标方须按以下标准和规定向本招标公司缴付中标服务费： 以“中标通知书”中确定的中标总金额作为收费的计算基数，按国家发改委发改办价格[2003]857号通知、国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发改委发改价格[2011]534号通知中的货物费率下浮20% 规定向中标人收取。 中标服务费币种与签订合同的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行首次公布汇率卖出价折算）。 中标服务费的缴付方式：在签约前向本招标公司直接缴付中标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式（但对来自国外的付款，仅接受电汇或现金）。或合同生效后20天内按上述规定的标准，一次向本招标公司缴清中标服务费。 |

# 合同条款资料表

### 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 业主名称、地址：宁波市鄞州人民医院医共体 |
| 7.1 | 履约保证金额：不适用 货币：不适用 |
| 7.3 | 履约保证金形式：不适用 |
| 11 | 目的港：上海港或宁波港 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务有：合同条款及技术规格表中要求 |
| 17.2 | 备品备件要求：技术规格表中要求 |
| 18.2 | 保证期：合同条款及技术规格表中要求 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：合同条款及技术规格表中要求 |
| 20.1 | 付款条件：安装调试验收合格后三个月内付合同金额95%，一年后付清剩余的5% 。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：宁波市鄞州人民医院医共体 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国和 政府关于所得税和财产税避免双重增税和防止偷漏税的协定。” |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

注1：卖方的名称和地址应在合同签字时填入。

注2：买方应重新打印本表并填写全部空格。

# 货物需求一览表及技术规格

### 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 64排CT | 1台 | 接采购单位通知后30天内全部供货、安装并调试完成 | 宁波市鄞州人民医院医共体 |

### 技术规格

（请将本部分所要求的内容填妥后作为投标文件的一部分递交）

#### ◆  表A  设备概况

| 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 生产国家、厂家 |  |
| 型 号 |  | 生产年限 |  |
| 中 国 已 有 用 户 名 单 |  |  |  |

#### ◆  表B 技术规格表

设备名称：64排CT                                                           数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途 | / |
| 1.1 | 全身扫描的临床应用和临床研究。 |  |
| 二 | 主要技术规格 | / |
| 2.1 | X线球管及高压发生器 | / |
| 2.1.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7MHU或者新型低热容量高散热率球管，热容量≤1MHU |  |
| 2.1.2 | 球管最大电流：≥550mA |  |
| 2.1.3 | 球管最小电流：≤20mA |  |
| 2.1.4 | 球管电流递增幅度：≤1mA |  |
| 2.1.5 | 球管最小电压：≤70KV |  |
| 2.1.6 | 球管最大电压：≥140KV |  |
| 2.1.7 | 球管大焦点：≤0.9mm×1.1mm |  |
| 2.1.8 | 球管小焦点：≤0.7mm×0.7mm |  |
| ▲2.1.9 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥80kW |  |
| 2.1.10 | 球管电压可调档位数量≥4档 |  |
| 2.2 | 扫描床系统 | / |
| 2.2.1 | 扫描床可扫描垂直升降范围：51-92cm |  |
| 2.2.2 | 扫描床水平移动范围：≥160cm |  |
| 2.2.3 | 扫描床水平可扫描范围：≥160cm |  |
| 2.2.4 | 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s |  |
| 2.2.5 | 扫描床承重量：≥200kg |  |
| 2.2.6 | 床移动精度：≤±0.25mm |  |
| 2.2.7 | 提供扫描床控制脚踏开关 |  |
| 2.3 | 扫描架系统 | / |
| 2.3.1 | 扫描架孔径：≥70cm |  |
| 2.3.2 | 扫描架倾角：≥±30°，可遥控 |  |
| 2.3.3 | 驱动方式：高精度数字钢带或磁悬浮驱动 |  |
| 2.3.4 | 滑环类型：低压滑环 |  |
| 2.3.5 | 机架冷却方式：风冷或水冷 |  |
| 2.3.6 | 探测器类型：稀土陶瓷固体探测器，Stellar探测器、或Gemstone宝石探测器、或微平板探测器、或Z-detector时空探测器、或光子探测器、或微量子探测器 |  |
| 2.3.7 | 探测器Z轴物理排数： 64排 |  |
| 2.3.8 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥38 mm |  |
| 2.3.9 | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥736个/排 |  |
| 2.3.10 | 探测器物理单元总数≥47104个 |  |
| ▲2.3.11 | 探测器单元Z轴最薄物理厚度：≤0.6mm |  |
| 2.3.12 | 最快转速时每圈数据采样率：≥4600views/圈 |  |
| 2.3.13 | 提供内置三维激光定位系统 |  |
| 2.3.14 | 提供机架内置无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 |  |
| 2.4 | 扫描参数 | / |
| ▲2.4.1 | 机架最快旋转扫描时间/圈： ≤0.33秒/360° |  |
| 2.4.2 | 最薄图像层厚≤0.6mm |  |
| 2.4.3 | 扫描采集视野：≥50cm |  |
| 2.4.4 | 定位片扫描长度：≥159cm |  |
| 2.4.5 | 定位片扫描宽度：≥50cm |  |
| 2.4.6 | 定位片计划：双定位 |  |
| 2.4.7 | 螺距范围：0.3-1.5，连续可调 |  |
| 2.4.8 | 单次连续螺旋扫描：≥80秒 |  |
| 2.4.9 | 数据采集通道≥128，提供英文原版Datasheet |  |
| 2.5 | 主控制台计算机系统 | / |
| 2.5.1 | CPU：≥4核*2.66GHz |  |
| 2.5.2 | 内存：≥16.0GB |  |
| 2.5.3 | 硬盘容量：≥1TB |  |
| 2.5.4 | 图像存储量：≥250,000幅(512矩阵不压缩图像) |  |
| 2.5.5 | 存储系统：DVD-RW |  |
| 2.5.6 | 液晶显示器：≥19寸″,分辨率≥1280×1024，数量≥1台 |  |
| 2.5.7 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统,双向语音传输 |  |
| 2.5.8 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 |  |
| 2.5.9 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务 |  |
| 2.6 | 图像质量 | / |
| 2.6.1 | X-Y轴空间分辨率：≥20LP/CM@0%MTF |  |
| 2.6.2 | 密度分辨率：≤5mm@0.3% |  |
| 2.6.3 | 提供三维锥束重建技术 |  |
| 2.6.4 | CT值范围：-1000HU ~ +3000HU |  |
| 2.6.5 | 标准图像重建矩阵：≥512×512 |  |
| 2.6.6 | 图像显示矩阵：≥1024×1024 |  |
| 2.7 | 提供原厂独立后处理工作站，SIEMENS提供Syngo.Via；PHILIPS提供IntelliSpace Portal；GE公司提供AW Server；Toshiba提供Vitra VES等 |  |
| 2.7.1 | CPU：≥4核*3.3Hz |  |
| 2.7.2 | 内存：≥24GB |  |
| 2.7.3 | 硬盘容量：≥1TB |  |
| 2.7.4 | 永久贮存刻录方式：DVD |  |
| 2.7.5 | 液晶显示器：≥19寸″,分辨率≥1280×1024 |  |
| 2.7.6 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |  |
| 2.7.7 | 自动照相功能：标配 |  |
| 2.8 | 具备临床应用软件 | / |
| 2.8.1 | 多平面重建MPR |  |
| 2.8.2 | 最大密度投影(MIP) |  |
| 2.8.3 | 最小密度投影(MinIP) |  |
| 2.8.4 | 曲面重建(CPR) |  |
| 2.8.5 | 组织透明化显示技术 |  |
| 2.8.6 | 高级容积处理软件 |  |
| 2.8.7 | 表面重建（SSD） |  |
| 2.8.8 | 容积漫游（VRT）、容积测量评估软件 |  |
| 2.8.9 | 模拟手术刀 |  |
| 2.8.10 | 螺旋扫描降噪技术 |  |
| 2.8.11 | 容积伪影抑制软件 |  |
| 2.8.12 | 肺纹理增强技术 |  |
| 2.8.13 | 低剂量肺扫描软件 |  |
| 2.8.14 | CT电影功能 |  |
| 2.8.15 | CT血管造影（CTA） |  |
| 2.8.16 | CT仿真内窥镜显示功能 |  |
| 2.8.17 | 血管测量软件包 |  |
| 2.8.17.1 | 零剪影头颈部血管成像功能 |  |
| 2.8.17.2 | 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能 |  |
| 2.8.18 | 心脏冠脉分析软件包 |  |
| 2.8.18.1 | 心电门控扫描技术 |  |
| 2.8.18.2 | 心脏多扇区扫描技术 |  |
| 2.8.18.3 | 一键式自动提取冠状动脉树 |  |
| 2.8.18.4 | 智能追踪特定冠脉分支 |  |
| 2.8.18.5 | 心脏智能分离，按血管造影体位自动投照，可自由旋转 |  |
| 2.8.18.6 | 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择 |  |
| 2.8.18.7 | 智能心电编辑 |  |
| 2.8.18.8 | 冠脉狭窄分析 |  |
| 2.8.18.9 | 识别、标记冠脉狭窄部位 |  |
| 2.8.18.10 | 智能测量冠脉直径、截面积、长度、狭窄容积等 |  |
| 2.8.18.11 | 多点、两点中心线追踪和中心线校正 |  |
| 2.8.18.12 | 冠脉钙化分析 |  |
| 2.8.18.13 | 心脏功能评估 |  |
| 2.8.19 | 灌注软件包 |  |
| 2.8.19.1 | 头部灌注软件 |  |
| 2.8.19.2 | 体部灌注软件 |  |
| 2.8.19.3 | 肿瘤灌注软件 |  |
| 2.8.20 | 肺结节评估软件包 |  |
| 2.8.21 | 肿瘤分析软件包 |  |
| 2.8.22 | 结肠高级应用软件包 |  |
| 2.8.23 | 齿科评估软件 |  |
| 2.8.24 | 最新的去金属伪影技术 |  |
| 2.9 | 低剂量平台 | / |
| 2.9.1 | 提供各家最新发布的高端迭代技术，Siemens提供SAFIRE，GE提供VEO，Philips提供iMR，Toshiba提供AIDR3D |  |
| 2.9.2 | 提供智能mA调节技术 |  |
| 2.10 | 附件 | / |
| 2.10.1 | 提供质控水模和床垫 |  |
| 2.10.2 | 提供主计算机用不间断电源（UPS） |  |
| 2.10.3 | 提供主控台工作桌椅套件 |  |
| 三 | 配置要求 | / |
| 3.1 | 配备高压注射器1台（市场主流品牌） |  |
| 3.2 | 铅衣架3个 |  |
| 3.3 | 防护铅衣6套 |  |
| 3.4 | 防护围脖9个 |  |
| 3.5 | 铅帽10个 |  |
| 3.6 | 铅围裙（45cm*45cm）4个 |  |
| 3.7 | 防护铅中单（60cm*60cm）3个 |  |
| 3.8 | 防护铅中单（60cm*100cm）3个 |  |
| 3.9 | 医用显示器3兆6个 |  |
| 3.10 | 医用显示器5兆或以上2个 |  |
| 3.11 | 监控设施2套 |  |
| 3.12 | 硬盘架和硬盘盒1套 |  |
| 3.13 | 应列出详细的设备配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中； |  |
| 3.14 | 标书中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供； |  |
| 3.15 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中； |  |
| 四 | 售后服务 | / |
| 4.1 | 保修期：设备验收合格后原厂整机（含球管、探测器、工作站等）免费保修≥1年，终身维修；质保期过后不收任何维修、人工费、差旅费等服务性费用，仅收取基本零配件费，零配件按报价8折或更优折扣提供，先维修后付款；（附厂家或总代证明） |  |
| 4.2 | 提供保修期过后整机保修方案和费用：设备故障后，由医院启动保修，并且含首次故障费用（签订合同附原厂证明） |  |
| 4.3 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场，，如短期内无法修复（从报修开始60小时），需提供相应的解决方案。 |  |
| 4.4 | 软件升级服务：终身免费提供软件升级服务 |  |
| 4.5 | 提供设备操作培训计划：提供现场操作培训，保证被培训人员能独立操作设备的各项功能，提供2周国内综合性大医院操作培训，并包含所有费用。 |  |
| 4.6 | 免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养（PM）步骤等；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料 |  |
| 4.7 | 保修期内的开机率：投标方保证正常开机率≥95% |  |
| 4.8 | 提供中文操作、保养、维修手册。 |  |
| 4.9 | 提供400服务电话，在江浙沪有备件库，提供常用备件清单 |  |
| 4.10 | 包含接入PACS系统相关所需费用。 |  |
| 4.11 | 提供设备场地设计、运送、安装、验收（计量）等所有验收前服务，并包含所有费用 |  |
| 4.12 | 投标人应具有服务所需要的相关证件如医疗器械经营许可证、辐射安全许可证等。注：提供证书复印件并加盖公章。 |  |
| 五 | 其他要求 | / |
| 5.1 | 提供医疗器械注册证复印件，若为进口则还需在交货时提供海关报关、商检等相关文件 |  |
| 5.2 | 特殊设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的报告 |  |
| 5.3 | 如有选配件及消耗品，请提供相应的投标价格，如可收费（包括设备检查治疗收费）并提供相应的收费资料 |  |
| 5.4 | 提供近三年同机型用户名单（以合同为准） |  |
| 5.5 | 装机现场提供操作规程（含电源及环境要求、使用前准备、操作程序、注意事项、维护保养（PM）要求、安全警告），否则不予验收 |  |
| 六 | 安装及验收要求 | / |
| 6.1 | 交货期：接采购单位通知后30天内全部供货、安装并调试完成 |  |
| 6.2 | 4.5、4.6、5.1、5.5资料未全，设备不予验收签字 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.5 | 安装验收前产生一切费用由中标商提供，安装后设备随带的木箱或与设备无关的东西由中标商带离。 |  |
| 6.6 | 安装并调试后必需提供设备的检测报告，否则设备不予以验收 |  |
| 6.7 | 培训验收：需提供培训资料、培训图片、考核资料 |  |

表C  技术服务及培训

技术服务（安装调试指导)：要求投标商免费提供。

| 内 容 | 人 数 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从卖方工厂到买方工厂往返路费 |  |  |  |
| 每天工资水平 |  |  |  |
| 培 训 费 用 |  |  |  |
| 总 额 |  |  |  |

表D－1是供设备两年使用的必备的零件，易损件，专用工具，专用润滑剂的报价表，

由投标商填写，费用应包括在投标总价中：

#### ◆  表D－1  两年零备件、易损件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 |  | 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | DDP价 | 出厂价 | DDP价 |

表D－2是供设备五年使用的零件，专用润滑剂等，由投标商推荐，供买方选购：

#### ◆  表D－2 五年零备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 |  | 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | DDP价 | 出厂价 | DDP价 |

# 附件1   评标方法

- 一、概述

为保证宁波市鄞州人民医院医共体采购64排CT项目招标评标工作顺利进行，依据“公平、公正、科学和择优”的原则，特制定本评标办法。

1）评标工作严格执行国家颁布的有关法规，包括但不限于《中华人民共和国招标投标法》、《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》(商务部令〔2014〕第1号)以及“商务部关于印发《机电产品国际招标综合评价法实施规范(试行)》的通知”（商产发[2008]311号）等。

2）本评标办法的解释权归招标人鄞州人民医院医共体及招标代理机构宁波中基国际招标有限公司所有。

- 二、评标原则

以招标文件及可能有的补遗和澄清文件为依据，对所有实质性响应招标文件要求的投标文件进行审查、评价和比较，以“综合评价法”方式从商务、技术、价格、服务及其他方面进行打分，评标综合得分排名第一的投标人推荐为第一中标候选人，本项目推荐一名中标候选人。

- 三、评标组织机构

1）宁波中基国际招标有限公司作为招标代理机构负责组织本次招标工作。

2）招标人将按照《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》及有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标代理机构、招标人代表及按照《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》在中国国际招标网（http://www.chinabidding.com）中聘请的技术和经济专家组成，评标委员会人数为五人及以上单数构成，其中三分之二以上为外聘专家。

3）评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标人提交书面评标报告。

- 四、评标工作程序

1）评标工作将按照下述程序进行：

投标人的全部投标文件须按照投标截止时间要求提交至招标代理机构。

2）评标准备

评标委员会成员阅读招标文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法，签署“承诺书”。

3）投标文件的初步评审（符合性检查）

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

在评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1）投标人未提交投标保证金、保证金金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

2）不满足招标文件对合格投标人要求的；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）投标文件未按招标文件要求签字盖章，无单位负责人签字或签字人无单位负责人有效授权书的；

5）投标有效期不足的；

6）投标文件不满足招标文件中加注星号（“*”）条款的；

7）投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

8）投标人及其制造商与招标人、招标代理机构有利害关系的；

9）投标文件符合招标文件中规定废标的其他条款的。

4）对投标文件的详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行详细评审（通过初步评审的投标人为合格投标人）。

详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”、“服务及其他”和“价格”四个方面进行评审并按照评分标准进行打分。

若某评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20％，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；若评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。

4.1商务评审（满分5分）：主要评审内容详见“商务评分表”。

4.2技术评审（满分45分）：主要评审内容详见“技术评分表”。

技术评审采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。

4.3服务及其他评审（满分20分）：主要评审内容详见“服务及其他评分表”。

服务及其他评审采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。

4.4价格评审

4.4.1算术性修正

评标委员会在对投标文件进行报价评估时应当按下述原则进行修正：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；

（3）分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。

（4）如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。

4.4.2 价格调整的原则是：

（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。

（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。

（3）如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。

（4）如果投标人不接受上述调整原则，则投标将被否决。

（5）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格打分公式进行打分。

4.4.3评标基准价的确定

评标基准价=价格评审合格投标人中的最低评标价格。

4.4.4价格打分（满分30）

其他投标报价得分计算公式如下：

投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100

5）对投标文件的澄清

评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。

6）综合评分

综合得分＝商务得分+技术得分＋服务及其他得分+价格得分

7）评标结论

7.1 评标委员会对综合得分由高到底进行排序，综合得分高者排名在前，综合得分相同时，价格得分高者排序在前；价格得分相同时，技术得分高者排序在前；若综合得分、价格得分和技术得分都相同时，则由业主代表抽签决定，先抽中者为推荐中标人。

7.2 出现下列情形之一的，将不得被确定为推荐中标人：

1）该投标人的评标价格超过全体合格投标人的评标价格平均值40%以上的；

2）该投标人的技术得分低于全体合格投标人的技术得分平均值30%以上的。

7.3所有投标人的投标文件均不满足招标文件的要求，招标代理机构和招标人将宣布本次招标无效，重新组织招标。

- 五、评分办法说明

1、评分分值的计算

评标委员会成员对各评标指标打分时应精确至小数点后2位，得分计算结果保留至小数点后2位（四舍五入制）。

2、详细评审内容、相应的评审阶段及权重如下表所示：

| 序号 | 评审内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 5分 |
| 2 | 技术 | 45分 |
| 3 | 服务及其他 | 20分 |
| 4 | 价格 | 30分 |

3、商务评分表（满分5分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 交货期满足或优于招标文件要求的，得1分，否则不得分。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 | 付款方式满足或优于招标文件要求的，得1分，否则不得分。 | 1 |  |  |  |
| 3 | 业绩要求 | 根据投标人提供的同类设备（同一型号）销售业绩进行相对比较评议：好3分；较好2分；一般1分；未提供不得分。 | 3 |  |  |  |

4、技术评分表（满分45分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件的技术响应 | 所有技术参数均符合招标文件的要求的得满分25分，每1条带“▲”的技术参数偏离的扣6分，其余技术参数偏离的扣3分，扣完25分为止。 | 25 |  |  |  |
| 2 | 设备的配置完整性、先进性、操作性 | 根据各投标人提供的设备的配置完整性、先进性、操控性进行相对评价。 8≤最优≤10，6≤较优＜7.99，4≤一般＜5.99，0≤差＜3.99 | 10 |  |  |  |
| 3 | 设备的功能适用性 | 根据各投标人提供的设备的功能适用性进行相对评价。 8≤最优≤10，6≤较优＜7.99，4≤一般＜5.99，0≤差＜3.99 | 10 |  |  |  |

备注：采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。

3、服务及其他评分表（满分20分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 | 根据各投标人的售后服务（承诺）和质保期方案及进行比较评议，包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等。 8≤最优≤10，6≤较优＜7.99，4≤一般＜5.99，0≤差＜3.99 | 10 |  |  |  |
| 2 | 技术服务及培训方案 | 提供详细的操作培训和维修培训计划，提供免费的操作培训及维修培训，由评委根据各投标人的培训方案进行比较评议。 4≤最优≤5，3≤较优＜3.99，2≤一般＜2.99，0≤差＜1.99 | 5 |  |  |  |
| 3 | 备件供应 | 评标委员会根据投标人备件库情况以及能提供及时有效服务的情况进行综合评价。 4≤最优≤5，3≤较优＜3.99，2≤一般＜2.99，0≤差＜1.99 | 5 |  |  |  |

备注：采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。