机电产品采购

国际公开招标文件

(第二册)

招标编号：   0762-2041CBNB1004

项目名称： 宁波市第六医院采购大平板

数字减影血管造影（DSA）项目

招标人：宁波市第六医院

招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2020年1月

目    录

第五章、	招标邀请	2

第六章、	投标资料表	4

第七章、	合同条款资料表	10

第八章、	货物需求一览表及技术规格	11

(一)	货物需求一览表	11

(二)	技术规格	12

◆  表A  设备概况	12

◆  表B 技术规格表	13

◆  表C  技术服务及培训	28

◆  表D－1  两年零备件、易损件报价单	29

◆  表D－2 五年零备件报价单	29

# 招 标 邀 请

宁波中基国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2020年1月7日在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1. 招标条件

项目概况：宁波市第六医院因发展需要，需采购大平板数字减影血管造影(DSA)1台。

资金到位或资金来源落实情况：项目所需资金已经落实。

项目已具备招标条件的说明：项目已具备招标条件。

2. 招标内容：

招标项目编号：0762-2041CBNB1004

招标项目名称：宁波市第六医院采购大平板数字减影血管造影(DSA)项目

项目实施地点：中国浙江省

招标产品列表（主要设备）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大平板数字减影血管造影(DSA) | 1台 | 适用于临床对患者心、脑、全身血管等进行造影检查和介入手术时提供X射线透视、摄影和数字减影血管图像 |

3. 投标人资格要求

3.1投标人应具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

3.2投标人的特定资格要求：

3.2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

3.2.2投标设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。

3.3国际招标有关主管部门在中国国际招标网上公布的投标人在投标截止日前六个月内驳回投诉、不良投诉累计达到2次及以上，或一年内累计到达3次及以上的，投标人无资格参与本次投标。

3.4本项目不接受联合体投标。

3.5未领购招标文件不可以参加投标。

4. 招标文件的获取

招标文件领购开始时间：2020年1月7日，上午：8:30-11:30 ；下午：13:30-17:00。

招标文件领购结束时间：2020年1月17日17:00（北京时间）

招标文件领购地点：宁波中基国际招标有限公司前台，李小姐0574-88090098，邮箱719126619@qq.com。

招标文件在线购买网址：https://dwz.cn/BzVsB93Q

招标文件售价：每套售价500元人民币或80美元，售后不退。

5. 投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2020年2月6日14:00（北京时间）

投标文件送达地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】

开标地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】

6. 投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。

7. 联系方式

招标人：宁波市第六医院

地址：宁波市中山东路1059号

联系人：胡女士

联系方式：0574-87996358

招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：徐承、张亮、王鸯鸯、李艳

联系方式：0574-87425387

8. 汇款方式

招标代理机构开户银行（人民币）：中国工商银行宁波鼓楼支行

招标代理机构开户银行（美元）：中国工商银行宁波鼓楼支行

帐 号（人民币）：3901110009200043078

帐 号（美元）：3901110009814008126

帐号（日元）：3901110009827008737

帐号（欧元）：3901110009838008695

swift代码：ICBKCNBJNBO

行号（人民币）：25197003

# 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招标人：宁波市第六医院 地址：宁波市中山东路1059号 联系人：胡女士 联系方式：0574-87996358 招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司 地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼 联系人：徐承、张亮、王鸯鸯、李艳 联系方式：0574-87425387 |
| 1.3 | 宁波市第六医院因发展需要，需采购大平板数字减影血管造影(DSA)1套，项目资金已落实。 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可参加投标 |
| 4.1 | 买方名称：进口单位还未确定 招标机构名称：宁波中基国际招标有限公司 |
| 招 标 文 件 |
| 5.2 | 招标文件以中、英文两种文字编写，中文本与英文本如有差异时，以中文本为准。 纸质招标文件与电子介质招标文件具有同等法律效力，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。 |
| 6.1 | 潜在投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止时间至少10日前，以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |
| 8 | 投标语言：中文或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 9 | 投标文件的构成（包括但不限于以下内容）： 投标书（格式见Ⅳ-1）； 开标一览表（格式见Ⅳ-2）（除投标文件中应有此表，还应按投标人须知第18.1条密封标记并与投标保证金一同单独提交）； 投标保证金底单复印件(与开标一览表一同密封单独提交)； 投标分项报价表（格式见Ⅳ-3）； 单位负责人授权书（格式件附件Ⅳ-8）； 资格证明文件 6.1 资格声明（格式见Ⅳ-9-1）； 6.2 制造商资格声明（格式见Ⅳ-9-2）； 6.3投标人(作为代理)的资格声明（格式见Ⅳ-9-3）； 6.4制造商出具的授权函（格式见Ⅳ-9-4）； 6.5有效的营业执照副本复印件（加盖公章）； 6.6 证书（格式见Ⅳ-9-5）； 6.7投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明复印件； 6.8投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）； 6.9投标设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证复印件；第二、三类医疗器械提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证复印件。 6.10 书面声明（格式见本册） 7、投标货物的业绩证明； 8、商务条款响应/偏离表（格式见Ⅳ-6）； 9、技术规格响应/偏离表（格式见Ⅳ-5）； 10、货物说明一览表（格式见Ⅳ-4）； 11、投标产品清单（包括但不限于产品名称、示例图片、技术规格、产品材质、品牌和产地、产品数量、特殊工具及备件清单等）； 12、投标单位（生产厂家）情况介绍； 13、售后服务方案和售后服务承诺； 14、技术服务及培训方案； 15、合理化建议及优惠条件； 16、其他招标文件要求提供的资料、材料、图纸。 备注：投标文件正本资格证明文件中6.1资格声明、6.2制造商资格声明、6.3投标人(作为代理)的资格声明、6.4制造商出具的授权函、6.6证书及6.10书面声明需提供原件、6.7资信证明提供复印件，其他资格证明文件允许提供复印件。 资格证明文件必须由出具单位负责人或授权人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人或授权人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 |
| 10.3 | 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.2.1 | 投标人投标报价缺漏项超出投标总价的10%，为实质性偏离指标文件要求，其投标将被否决。 |
| 11.2.2 | 缺漏项在投标总价10%以内，经投标人确认缺漏项已包含在投标价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价。若投标人确认缺漏项不包含在投标价中的，评标委员会将否决其投标。 |
| 11.2.3 | 签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。 |
| 11.3 | 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 |
| *11.5 | 本项目采购预算：人民币800万元；投标报价超过采购预算的作无效标处理。 |
| 11.6.1 | 投标报价为：货到医院价（关境内制造的货物和投标截止时间前已经进口的货物） 相关费用： 增值税和其他税、货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随费用。 |
| 11.6.2 | 投标报价为：DDP医院（关境外提供的货物） 相关费用： 增值税和其他税、货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随费用。 |
| *12.1 | 投标货币：人民币（关境内提供的货物和服务） |
| *12.2 | 投标货币：人民币（关境外提供的货物和服务） |
| 13.1 | 本项目不允许联合体投标。 |
| *13.3 | 资格标准： 1、投标人应具备的资格或业绩：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人的特定资格要求： 2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； 2.2投标设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。 3、本项目不接受联合体投标。 4、未领购招标文件不可以参加投标。 5、国际招标有关主管部门在中国国际招标网上公布的投标人在投标截止日前六个月内驳回投诉、不良投诉累计达到2次及以上，或一年内累计到达3次及以上的，投标人无资格参与本次投标。 |
| 14.3.2 | 货物验收后运行 2 年所需的备件清单及价格。 |
| *14.3.4 | 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料（如制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等，网上下载的data sheet应加盖制造商公章），未提供评标时将视为无效技术支持资料。 |
| *15.1 | 投标保证金金额：人民币160000.00元。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 投标保证金退还时不计息。 |
| *15.3 | 投标保证金形式：银行即期汇票、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、电汇。（其中以现金或支票形式提交的保证金应当从其基本账户转出） 投标人应于2020年2月5日16:00前将投标保证金交至宁波中基国际招标有限公司，开户银行：中国工商银行宁波鼓楼支行，银行账号：3901110009200043078。 |
| 15.6 | 未中标的投标人，在招标结果公示期结束后，凭开户银行、账号办理退款手续。保证金一律以网银形式退还。 |
| 15.7 | 中标人的投标保证金在与买方签订书面合同，按规定交纳了履约保证金，且由中标人交付中标服务费后，凭合同复印件和开户银行、账号办理退款手续。 保证金一律以网银形式退还。 |
| *16.1 | 投标有效期： 90 天 |
| 17.1 | 投标文件的份数：正本1份，副本4份；电子文本份数 1份。 当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。 |
| *17.2 | 投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。 |
| 四、 投 标 文 件 的 递 交 |
| 18.2.1 | 投标书递交至：宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】 |
| 18.2.2 | 招标邀请的标题和编号：宁波市第六医院采购大平板数字减影血管造影(DSA)项目0762-2041CBNB1004 |
| 19.1 | 投标截止时间：2020年2月6日14:00（北京时间） |
| 五、 开 标 与 评 标 |
| 22.1 | 开标日期：2020年2月6日14:00（北京时间） 地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】 |
| 23.1 | 本项目采用最低评标价法进行评议。 |
| 25 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：参见投标人须知26.3 1)2)3)4)5)6)7)8) |
| 26.4.1 | 内陆运输、保险及其他伴随费用 投标人应提供： (1)每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 (2)每件包装箱的出厂价（EXW）,到岸价（CIF）,“运费、保险付至…价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货时间：合同签订后60个工作日内； 所选方案：26.4.2(2) ，每延期1周，评标价增加投标总价的0.5%，迟于10周（含10周）交货作废标处理。 |
| 26.4.3 | 付款计划的偏离：如果属于买方可以接受的，对提前付款所产生的利息按年利率10％计算，并计入其评标价。若付款条件与标书有重大偏离时，将直接导致废标。重大偏离是指由于该项偏离而使评标价调整大于或等于投标总价的3%。 所选方案： 26.4.3(2) 付款条件：货到医院后支付合同总价的90%，验收合格后三个月内支付合同总价的10% |
| 26.4.4 | 备件的价格 所选方案： 26.4.4(1) 备件价格： 2年所需备件价格清单 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施： 投标人应在江浙地区设有负责联络和售后服务的常驻机构 调整用百分比（％）： 未具备上述条件的投标，其评标价将增加投标总价的1％ |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用： 不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知26.4.7(1) 调整方法： 1.国家法律法规有明确规定和招标文件（第一册）中注明可能导致投标被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致投标被否决。 2.招标文件（第二册）中标注星号（“*”）的为重要条款（参数），对这些重要条款（参数）的任何偏离，将被视为不满足招标文件实质性要求，导致投标被否决。 3.设备、备品备件、服务条款等条款发生偏离时，将据实进行调整。 4.一般商务条款（参数）的偏离，评标价格由评标委员会根据偏离程度，评标价每项将在该设备投标价的基础上增加不超过1%。 5. 对于技术规格中的一般技术参数未达招标文件要求的，每一项偏离加该设备投标价格的1%；投标文件中未列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。 6.一般商务和技术条款（参数）偏离达到6项或者投标设备缺漏项超过投标总价10%，其投标将被否决。 7.技术规格偏离表必须根据招标文件第九章货物需求及技术规格，依据投标人本身产品说明书及样本如实逐项逐条填写；对于那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，或以功能描述回答。任何通过简单拷贝招标文件技术规格要求或简单标注“符合”、“满足”的投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其他额外评标因素和标准： 不适用 |
| 六、 授 予 合 同 |
| 35 | 履约保证金： 不适用 |
| 36 | 招标服务费： 中标方须按以下标准和规定向本招标公司缴付中标服务费：以“中标通知书”中确定的中标金额作为收费的计算基数，按国家计委计价格〖2002〗1980号文件和国家发改委发改价格[2011]534号通知规定向中标人收取。 中标服务费的缴付方式：由代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中货物费率下浮20%，按照中标通知书确定的中标金额，向中标人收取中标服务费。 如果中标方在合同生效后15天内未按上述规定缴付中标服务费，则本招标公司有权从中标人的投标保证金中收取中标服务费。本条款为“投标保证金保函格式”的支付条件的补充。 |

# 合同条款资料表

### 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 业主名称、地址：宁波市第六医院 |
| 7.1 | 履约保证金额：不适用 货币： 不适用 |
| 7.3 | 履约保证金形式：不适用 |
| 11 | 目的港：宁波港 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务有：合同条款及技术规格表中要求 |
| 17.2 | 备品备件要求：技术规格表中要求 |
| 18.2 | 保证期：合同条款及技术规格表中要求 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：合同条款及技术规格表中要求 |
| 20.1 | 付款方法和条件为：货到医院后支付合同总价的90%，验收合格后三个月内支付合同总价的10%。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：宁波市第六医院 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国和 政府关于所得税和财产税避免双重增税和防止偷漏税的协定。” |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

注1：卖方的名称和地址应在合同签字时填入。

注2：买方应重新打印本表并填写全部空格。

# 货物需求一览表及技术规格

### 货物需求一览表

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大平板数字减影血管造影(DSA) | 1台 | 合同签订后60个工作日内 | 医院 |

### 技术规格

（请将本部分所要求的内容填妥后作为投标文件的一部分递交）

#### ◆  表A  设备概况

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 数 量 |  | 生产国家、厂家 |  |
| 型 号 |  | 生产年限 |  |
| 中 国 已 有 用 户 名 单 |  |

#### ◆  表B 技术规格表

设备名称：大平板数字减影血管造影（DSA）                           数量：1台

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1.1 | 此设备适用于临床对患者心、脑、全身血管等进行造影检查和介入手术时提供X射线透视、摄影和数字减影血管图像。 |  |
| 二 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |  |
| *1.1 | 悬吊式三轴机架，能覆盖全身之功能 |  |
| 1.2 | 机架三轴可进行等中心旋转，机架旋转速度(55°/秒，覆盖范围≥240° |  |
| 1.3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |  |
| 1.4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥25°/秒 |  |
| 1.5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥25°/秒 |  |
| 1.6 | CRA≥90° |  |
| 1.7 | CAU≥90° |  |
| 1.8 | RAO≥185° |  |
| 1.9 | LAO≥120° |  |
| 1.10 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |  |
| 1.11 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |  |
| 1.12 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |  |
| 1.13 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围≥300 cm |  |
| 1.14 | C型臂弧深≥90cm （不包括L臂补偿） |  |
| 1.15 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |  |
| 2 | 导管床：满足全身检查、治疗的要求 |  |
| 2.1 | 床面材质应为碳纤维材料 |  |
| 2.2 | 床面Al当量≤0.8mmAl |  |
| 2.3 | 导管床纵向运动范围≥120cm |  |
| 2.4 | 导管床横向运动≥36cm |  |
| 2.5 | 床面升降范围≥28c |  |
| 2.6 | 床面最低高度≤74.5cm |  |
| 2.7 | 承重≥250KG + 500N额外CPR承重 |  |
| 2.8 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR. |  |
| 2.9 | 床长度≥319cm |  |
| 2.10 | 床宽度≥50cm |  |
| 2.11 | 床面患者最大有效覆盖≥223cm |  |
| 2.12 | 床面旋转角度≥270度 |  |
| 2.13 | 导管床应配备床垫、轨道夹及输液架 |  |
| 2.14 | 具备桡动脉穿刺用臂托、双侧手臂托架、头托 |  |
| 3 | 液晶控制系统：具有触摸功能，用于图像采集条件控制及图像后处理、量化分析控制 |  |
| 3.1 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |  |
| 3.2 | 可进行图像采集条件控制 |  |
| 3.3 | 可进行图像后处理及量化分析控制 |  |
| 3.4 | 若有床旁液晶屏，应配置触摸式鼠标功能，方便床旁的定量分析等操作 |  |
| 4 | 高压发生器 |  |
| 4.1 | 高频逆变发生器，功率≥100KW |  |
| 4.2 | 最大管电流≥1000mA |  |
| 4.3 | 最小管电压：≤40KV |  |
| 4.4 | 最大管电压：≥125KV |  |
| 4.5 | 最短曝光时间≤1ms |  |
| 4.6 | 自动SID跟踪 |  |
| 4.7 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |  |
| 5 | X线球管 |  |
| 5.1 | 液态金属轴承球管，金属陶瓷外壳 |  |
| 5.2 | 球管阳极热容量≥2.4Mhu |  |
| *5.3 | 球管阳极散热率≥11000 W |  |
| 5.4 | 球管阳极转速≤4200转/分钟 |  |
| 5.5 | 球管焦点≥2个，小焦点≤0.4mm，大焦点≤0.7mm |  |
| 5.6 | 最小焦点功率≥30KW，大焦点功率≤65KW |  |
| 5.7 | 球管阳极靶边直径≥200mm |  |
| 5.8 | 球管应采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |  |
| 5.9 | 球管内置栅控技术 ，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |  |
| *5.10 | 球管内置多档金属铜滤片 ，最厚达1.0mm |  |
| 5.11 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |  |
| 5.12 | 遮光器位置可存储 |  |
| 5.13 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |  |
| 5.14 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 5.15 | 提供DoseWise射线防护技术 |  |
| 6 | 动态平板探测器 |  |
| 6.1 | 探测器类型：非晶硅数字化平板探测器 |  |
| 6.2 | 平板外壳尺寸≤42cm X 52cm |  |
| 6.3 | 最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm |  |
| *6.4 | ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |  |
| 6.5 | 最小探测视野（边长）≤11 X 11cm |  |
| 6.6 | 最大图像矩阵灰阶输出：2480 x 1920 x 16 bits |  |
| 6.7 | 平板探测器分辨率≥3.25LP／mm |  |
| 6.8 | 像素尺寸≤154μm |  |
| 6.9 | 透视及曝光采集DQE量子捕获效应≥77％ |  |
| 6.10 | 平板可90度旋转 |  |
| 6.11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| 7 | 图像显示器系统 |  |
| 7.1 | 医用高分辨率LCD显视器，分辨率≥1280 x 1024 |  |
| 7.2 | 操作室：19英寸高亮医用高分辨率LCD黑白显视器二台，19英寸高分辨率LCD彩色显视器四台；控制室：19英寸高亮医用高分辨率黑白LCD显视器一台，19英寸高分辨率LCD彩色显视器二台 |  |
| 7.3 | 黑白显视器亮度≥1000 cd/m2，可依周围环境亮度变化自动调节亮度 |  |
| 7.4 | 黑白显示器图像观察视角≥170° |  |
| 7.5 | 操作室内6架位显视器吊架 |  |
| 7.6 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围≥360 cmx 300cm |  |
| 7.7 | 显示器吊架可进行人性化电动升降 |  |
| 7.8 | 显示器吊架旋转范围≥350° |  |
| 8 | 图像系统 |  |
| 8.1 | 人体外周采集、处理、存储图像矩阵为2K，采集速度≥0.5 – 6帧 /秒 |  |
| 8.2 | 人体心脏采集、处理、存储图像矩阵≥10242，采集速度≥15- 30帧 /秒，具备30帧/秒单向采集扩展功能 |  |
| 8.3 | 具备实时减影，脉冲透视功能 |  |
| 8.4 | 床旁可直接选择透视剂量≥3档，最小档≤5伦琴/分钟 |  |
| 8.5 | 最大脉冲透视速度≥30幅/秒，最小脉冲透视速度≤3.75幅/秒 |  |
| 8.6 | 具有透视末帧图像保持功能 |  |
| 8.7 | 具备血管序列实时DSA功能和DA功能 |  |
| 8.8 | 具备路径图造影剂自动峰值保持功能 |  |
| 8.9 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |  |
| 8.10 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记等 |  |
| 8.11 | 可存储单幅及序列透视图像（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 8.12 | 硬盘图像存储量1024 矩阵≥50,000幅,，2048矩阵≥12,500幅 |  |
| 8.13 | 支持术中事件记录并存储 |  |
| 9 | 旋转血管造影采集 |  |
| 9.1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度≥55°/秒， 有效覆盖范围≥305° |  |
| 9.2 | L臂侧位旋转采集C臂旋转速度≥30°/秒 ，有效覆盖范围≥180° |  |
| 9.3 | 旋转采集下图像矩阵为10242时，最快采集速度≥30幅/秒 |  |
| 9.4 | 可实时减影 |  |
| 10 | 主机系统测量分析软件 |  |
| 10.1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |  |
| 10.2 | 室壁运动曲线测量方法≥三种 |  |
| 10.3 | 冠状动脉定量分析软件 |  |
| 10.4 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |  |
| 11 | 智能路径图功能 |  |
| 11.1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在液晶控制屏上直接进行参数调整 |  |
| 11.2 | 可在液晶控制屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式 |  |
| 11.3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式 |  |
| 11.4 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |  |
| 11.5 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 |  |
| 12 | 组合蒙片功能 |  |
| 12.1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 |  |
| 12.2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 |  |
| 12.3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 |  |
| 12.4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅 |  |
| 12.5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 |  |
| 13 | 高级三维图像处理工作站 |  |
| 13.1 | 有独立的原装进口三维重建工作站硬件和软件，（如飞利浦提供XtraVision工作站，西门子提供Syngo X Workplace工作站，GE提供AW工作站） |  |
| 13.2 | 机架旋转速度(55°/秒，覆盖范围≥240° |  |
| 13.3 | 机架可在头位及侧位进行三维采集 |  |
| 13.4 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |  |
| 13.5 | 具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能 |  |
| 13.6 | 具有局部放大重建 |  |
| 13.7 | 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能 |  |
| 13.8 | 具有钙化斑块重建 |  |
| 13.9 | 具有距离测量、体积测量功能 |  |
| 13.10 | 具有三维自动血管分析 |  |
| 13.11 | 具有动脉瘤手术时模拟导管进入动脉瘤，并指导医生对导管头模拟塑形的功能 |  |
| 13.12 | 仅造影序列便可重建出三维图像;无需蒙片序列;减少曝光,加快手术进程 |  |
| 14 | 多用途工作站（第三方） |  |
| 14.1 | 具有电脑DICOM光盘阅读软件，并可制作带图像的诊断报告 |  |
| 14.2 | 提供PC机DICOM阅读软件 |  |
| 14.3 | 具有各种图像处理功能,可从硬盘或网络中提取及存储图像 |  |
| 14.4 | 可多图像显示用于选择与报告 |  |
| 14.5 | 具有动态图像显示功能，速率≥30幅/秒,可单幅图象显示 |  |
| 14.6 | 可输出及叠加单幅图像（.JPEG文件） |  |
| 14.7 | 可用AVI文件输出完整图像 |  |
| 14.8 | 可向PACS网发送图像 |  |
| 14.9 | 具备与DICOM．net的双向高速接口 |  |
| 14.10 | 具备CD-R刻盘功能，光盘刻录数据可回传至主机，并进行后处理、分析 |  |
| 15 | 网络与接口 |  |
| 15.1 | 系统具有DICOM发送、打印、排队、检索功能 |  |
| 15.2 | 系统具有DICOM Worklist、MPPS功能 |  |
| 15.3 | 系统具有激光相机接口 |  |
| 15.4 | 系统具有高压注射器接口 |  |
| 15.5 | 系统具有标准视频输出接口，该接口能够支持视频转播、会议、教学、家属等待区图像浏览等 |  |
| 15.6 | 系统应具备与医院PACS系统无缝连接并传输的功能 |  |
| 三 | 设备配置其他要求 |  |
| 3.1 | 具备整个系统的升级能力 |  |
| 3.2 | 具有双向对讲系统 |  |
| 3.3 | 具有图像处理操作面板 |  |
| 3.4 | 具有红外遥控器至少2个 |  |
| 3.5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |  |
| 3.6 | 具有悬吊式射线防护屏 |  |
| 3.7 | 具有床旁射线防护帘 |  |
| 3.8 | 具有悬吊式手术灯 |  |
| 3.9 | 配备治疗检查时使用进口监护仪一台 |  |
| 3.10 | 配备治疗检查时使用进口防护用品5套 |  |
| 四 | 附加必备条件 |  |
| 4.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；标书中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供 |  |
| 4.2 | 投标商提供进口医疗设备器械注册证和产品注册登记表，交货时提供海关报关单及商检证书 |  |
| 4.3 | 提供中英文用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |
| 4.4 | 提供同类产品浙江省及宁波市用户名单（近三年） |  |
| 4.5 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet |  |
| 4.6 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中 |  |
| 4.7 | 必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实提供响应标书的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应 |  |
| *4.8 | 应配合医院提供符合设备进场安装调试的整体基础环境,负责机房建设 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 设备验收合格后免费保修≥壹年，终身维修，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，提供国内维修点及零配件供应点，提供保修期外年保修费价格。 |  |
| 5.2 | 保修期内开机率≥95%（包括法定节假日），超过一天保修期延长五天；维修响应时间≤2小时，24小时内到场（包括节假日）。 |  |
| 5.3 | 零配件供应应保证8年以上 |  |
| 5.4 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告 |  |
| 5.5 | 培训：免费提供操作培训和维修培训，确保院方使用人员可自行完成常规操作，使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务,院方维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 5.6 | 在保修服务期内免费提供原厂规定的产品升级（包括配件及人工服务），以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录。 |  |
| 5.7 | 设备在使用过程中发现投标文件无偏离或正偏离的项目实际为负偏离时，视具体情况要求卖方赔偿。 |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| 6.1 | 安装地点：医院内。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：合同签订后2个月内交货，接医院通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，卖方必须更换设备，并承担由此给用户造成的损失。 |  |
| 6.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由供方负责提供。 |  |

表C  技术服务及培训

1. 技术服务（安装调试指导)：要求投标商免费提供。

| 内 容 | 人 数 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从卖方工厂到买方工厂往返路费 |  |  |  |
| 每天工资水平 |  |  |  |
| 培 训 费 用 |  |  |  |
| 总 额 |  |  |  |

表D－1是供设备两年使用的必备的零件，易损件，专用工具，专用润滑剂的报价表，

由投标商填写，费用应包括在投标总价中：

#### ◆  表D－1  两年零备件、易损件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | CIF价 | 出厂价 | CIF价 |

表D－2是供设备五年使用的零件，专用润滑剂等，由投标商推荐，供买方选购：

#### ◆  表D－2 五年零备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | CIF价 | 出厂价 | CIF价 |

6.10

书面声明

我方郑重声明：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日   期：