竞争性磋商采购文件

项目编号：CBNB-20211743G

项目名称：舟山医院新冠核酸检测基地设备采购项目

采 购 人：舟山医院

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2021年11月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  采购需求	8

第三章  供应商须知	14

第四章  评审办法及评分标准	30

第五章  合同主要条款	32

第六章  响应文件格式	36

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

舟山医院新冠核酸检测基地设备采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2021年11月16日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20211743G

项目名称：舟山医院新冠核酸检测基地设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：6,820,000.00

最高限价（元）：700,000.00、2,760,000.00、3,360,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：核酸提取仪
数量：5台 
预算金额（元）：700,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于临床样本核酸提取和纯化，具体详见采购文件。

备注：本标项设备不允许采购进口设备

标项二：

标项名称：荧光定量PCR仪（96通道）
数量：6台 
预算金额（元）：2,760,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于基因表达、基因检测、基因定量、SNP（单核苷酸多态性）突变检测、基因分型等方面的分析检测和研究，具体详见采购文件。

备注：本标项设备允许采购进口设备

标项三：

标项名称：荧光定量PCR仪（96通道）
数量：21台 
预算金额（元）：3,360,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于基因表达、基因检测、基因定量等方面的分析检测和研究，详见采购文件。

备注：本标项设备不允许采购进口设备

合同履约期限：标项1、2、3，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：标项1、2、3：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的磋商。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2021年11月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：1.本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

3.磋商公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的磋商无效责任自负。

售价：0元。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年11月16日09:30（北京时间）

地点（网址）：①“电子加密响应文件”(采用现场递交方式）递交至：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交；②“电子备份响应文件”：舟山市公共资源交易中心四楼（舟山市新城翁山路555号）开标室三。

五、响应文件开启

开启时间：2021年11月16日09:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1采购项目需要落实的政府采购政策：（1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.2本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在供应商。

2.3特别提醒事项：

（1）供应商应于响应文件提交（上传）截止时间前将电子加密响应文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子加密响应文件，视为供应商放弃磋商。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以代理机构联系人签收时间为准）在响应文件提交（上传）截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”。

（3）电子交易有关事项说明：

①本项目通过“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子响应文件提交（上传），供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作响应文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4）疫情期间特别提醒事项：

①采用邮寄方式提交备份响应文件，需按以下要求递交：

供应商须在响应文件提交（上传）截止日前一个工作日16:00（北京时间）前将备份响应文件邮寄至规定地点，由代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份响应文件递交时间以代理机构实际收到响应文件的时间为准。迟到的备份响应文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本代理机构及采购人概不负责。

备份响应文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务一部。

收件人：张亮，联系方式：0574-88090213，15906518649

②采用现场递交方式递交备份响应文件，在响应文件提交（上传）截止日当天供应商人员需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入磋商现场（以响应文件开启日当日测量体温为准）递交备份响应文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入磋商现场的，由供应商自行负责。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：舟山医院

地址：浙江省舟山市定海区临城街道定沈路739号

传真：/

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0580-2292560

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0580-2292568

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：徐承、张亮

项目联系方式（询问）：0574-88090213

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87425382

3.同级政府采购监督管理部门

名称：舟山市财政局政府采购监管处

地址：舟山市财政局

传真：0580-2282519

联系人 ：孙先生

监督投诉电话：0580-2282519

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见技术需求 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由供应商提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由采购人认可的有关国家权威标准 - 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见技术需求。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见商务需求 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见商务需求 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见技术需求 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见技术需求 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无 |

一、商务需求

| 采购标的的数量 | 详见第一章 公开招标采购公告。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后15天内。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | - 合同生效后十五日内，采购人向中标人支付合同金额的30%。 - 2、全部物资及服务提供完毕并经最终验收合格后15日内,采购人向中标人支付剩余合同价款。 3、若因中标商未及时提交发票或者保函导致的支付延期，采购人免责。 |
| 履约保证金 | 合同签订完成后5个工作日内向采购人提交合同总金额的5%银行保函，有效期按照设备质保期。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1、免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 2、供应商须在响应文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |
| 质保期 | 质保期为设备验收合格之日起≥3年（包含免费校准）。 注：供应商在质保期响应时应说明质保期的具体年限，不得简单复制粘贴或用范围表示，否则视为未响应。 |
| 售后服务要求 | 1、设备装机后，成交供应商负责设备的全方位校准和性能验证，并提供规范的验证报告。 2、维修响应时间：电话响应＜2小时，到场维修（包括节假日）＜48小时，如需返厂维修需提供备用设备，提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 3、每年提供至少两次免费设备保养和维护。 4、终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费。 5、延保价格：每年≤合同采购价的6%。（注：供应商响应时须提供具体数字，不得简单复制黏贴，否则视为未响应） 6、提供免费操作培训。 7、质保期内的开机率保证：供应商保证开机率≥95％。 8、要求终生提供相关备件供应。 9、培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供采购人院外培训，成交供应商负责采购人相关人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)，具体细节由采购人定。 |
| ★验收标准 | 1、安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由成交供应商负责提供。 2、安装、验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 3、按照《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》配合采购人做好验收相关工作。详见附表：附表五《履约验收通知但》、附表六《政府采购履约验收书》。 |
| ★其他要求 | 1、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件（适用于按医疗器械管理的设备）。 3、供应商应对项目实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因供应商造成的不良影响和损失，供应商应承担相应责任。 |

- 技术需求

标项一：核酸提取仪（不接受进口产品）                                 数量：5台

| 序号 | 技术规格 | 磋商响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途要求 | / |
| ▲1.1 | 用于临床样本核酸提取和纯化。 |  |
| 二 | 核酸提取仪技术参数要求 | / |
| 2.1 | 提取方式：磁珠提取技术，常规提取时间≤20min。 |  |
| 2.2 | 磁珠回收效率≥95% |  |
| 2.3 | 加样范围：≥20~1000uL。 |  |
| 2.4 | 加热功能：配备加热制冷模块。 |  |
| 2.6 | 内置空气过滤系统。 |  |
| 2.7 | 内置紫外消毒功能。 |  |
| 2.8 | 具备异常报警功能：必须包含但不限于： |  |
| 2.9 | 一次性可抽提96份样本。 |  |
| 2.10 | 可进行PCR体系构建。 |  |
| 2.11 | 提取的核酸纯度高（260/280 OD值：1.8-2.0）。 |  |
| ★2.12 | 提取仪必须与提取试剂配套，提取试剂为省药械采购平台线上产品；扩增试剂必须为浙江省药械采购平台中标产品。 |  |
| 三 | 核酸全自动样本处理系统技术参数要求 | / |
| ▲3.1 | 全自动样本处理系统可自动完成拧盖、加样、加蛋白酶K功能。 |  |
| 3.2 | 全自动样本处理系统支持市面通用多规格1.5ml、3ml、5ml、10ml病毒采样管。 |  |
| 3.3 | 全自动样本处理系统批处理通量：96个。批处理速度需≤20mins。支持16/32/96不同规格深孔板。 |  |
| ▲3.4 | 全自动样本处理系统通道数量：2个移液通道，物理空间独立，分别依次开盖加样无交叉污染。 |  |
| 3.5 | 全自动样本处理系统实验仓内置紫外消毒灯，自带HEPA高效空气过滤器。具有外接式液滴捕获盘，防止移液过程滴落污染。 |  |
| 四 | 配置要求 | / |
| 4.1 | 核酸自动提取仪共5台。 |  |
| 4.2 | 核酸全自动样本处理系统共2套。 |  |

标项二：荧光定量PCR仪（96通道）（接受进口产品）                     数量：6台

| 序号 | 技术规格 | 磋商响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途要求 | / |
| ▲1.1 | 用于基因表达、基因检测、基因定量、SNP（单核苷酸多态性）突变检测、基因分型等方面的分析检测和研究。 |  |
| 二 | 技术参数要求 | / |
| ▲2.1 | 荧光检测系统：通过光学滤镜分光，CCD摄像机成像。 |  |
| 2.2 | 机械设计：一体化设计。 |  |
| 2.3 | 加热冷却方式为板式加热，采用半导体加热模块。 |  |
| 2.4 | 温度均一性：≤±0.5℃。 |  |
| 2.5 | 温度精确性：≤±0.25℃。 |  |
| 2.6 | 反应后保存：可降温至4℃保存。 |  |
| 2.7 | 动力学范围：1－1010拷贝。 |  |
| 2.8 | 分辨率：能有效区分5000-10000拷贝浓度的差异。 |  |
| 2.9 | 可检测单拷贝基因。 |  |
| 2.10 | 40个PCR循环≤1.5小时。 |  |
| 2.11 | 分析模式多样，绝对定量、相对定量、基因分型（溶解曲线法和终点法）、高分辨率溶解曲线分析，同时适用几乎所有检测模式（染料检测、水解探针（TaqMan探针）、杂交探针、简单探针等）。 |  |
| 2.12 | 开放式平台：可使用市面上绝大多数荧光染料以及第三方提供的8 连管，96孔板。 |  |
| 2.13 | 实时动态检测和显示，可同时检测5种荧光材料，至少有5种滤光片。 |  |
| 2.14 | 实验要求：必须能同时检测FAM、VIC、TAMRA、ROX四种荧光，能进行探针法定量，并可开展CNV研究。 |  |
| 2.15 | 定量量型：能进行绝对定量和相对定量，可同时对无限个数据同时进行分析，比对和作柱形图。 |  |
| 2.16 | 分析应用：可以进行熔解曲线分析、突变分析、等位基因分析等。 |  |
| ★2.17 | 必须为浙江省药械采购平台不少于一种中标扩增试剂说明书配套的PCR仪。 |  |

标项三：荧光定量PCR仪（96通道）（不接受进口产品）                  数量：21台

| 序号 | 技术规格 | 磋商响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途要求 | / |
| ▲1.1 | 用于基因表达、基因检测、基因定量等方面的分析检测和研究。 |  |
| 二 | 技术参数要求 | / |
| ▲2.1 | 荧光检测系统：通过光学滤镜分光，CCD摄像机成像。 |  |
| 2.2 | 机械设计：一体化设计。 |  |
| 2.3 | 加热冷却方式为板式加热，采用半导体加热模块。 |  |
| 2.4 | 温度均一性：≤±0.5℃。 |  |
| 2.5 | 温度精确性：≤±0.25℃。 |  |
| 2.6 | 动力学范围：1－ 1010拷贝。 |  |
| 2.7 | 分辨率：能有效区分5000-10000拷贝浓度的差异。 |  |
| 2.8 | 可检测单拷贝基因。 |  |
| 2.9 | 40个PCR循环≤1.5小时。 |  |
| 2.10 | 分析模式多样，绝对定量、相对定量、基因分型（溶解曲线法和终点法）、高分辨率溶解曲线分析，同时适用几乎所有检测模式【染料检测、水解探针（TaqMan探针）、杂交探针、简单探针等】。 |  |
| 2.11 | 开放式平台：可使用市面上绝大多数荧光染料以及第三方提供的8 连管，96孔板。 |  |

第三章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：舟山医院新冠核酸检测基地设备采购项目 |
| ★2 | 报价要求及费用： 1、本项目报价应以人民币报价；包括但不限于设备费及零件费用、运输、保险、装卸、调试等，以及产品保护、现场清理、验收、技术资料、质保期维保费、磋商服务费、税金等所发生的一切费用。 2、本项目预算金额/最高限价：详见第一章竞争性磋商公告。投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 3、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 其他： 磋商服务费的收取标准： （1）磋商服务费的收取标准：代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中货物费率，其中单一标项100万（含）以内部分按照标准计取，100万（不含）以上部分按标准下浮40%计取，按照成交金额向每标项成交供应商收取磋商服务费，收款账号信息如下： 开户银行：宁波银行科技支行 帐号：31010122000005488 户名：宁波中基国际招标有限公司 （2）成交供应商接到本公司通知后5个工作日内向本公司支付磋商服务费。 （3）磋商服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| 3 | 响应文件份数： 本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子响应文件（含资格证明文件、资信技术文件、报价文件）。 （2）以U盘形式提供的备份电子响应文件数量1份（含资格证明文件、资信技术文件、报价文件）。 |
| 4 | 响应文件提交（上传）截止时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。 |
| 5 | 响应文件开启时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。 |
| 6 | 评审办法及评分标准：详见第四章评审办法及评分标准。 |
| 7 | 结果公示：磋商结束后，结果公示于磋商公告发布的网站。 |
| 8 | 签订合同时间：确定成交通知书发出后30日内。 |
| 9 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 10 | 付款方式：非专项资金支付。 |
| 11 | 响应文件有效期：自响应文件提交（上传）截止之日起90天。 |
| 12 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人。 |
| 13 | 允许分标项报名 |

一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于舟山医院新冠核酸检测基地设备采购项目的磋商、响应文件提交（上传）、成交、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次磋商的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购人（舟山医院）。

2.“供应商”系指向采购人提交响应文件的单位。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、耗材、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商采购方式进行。

（四）磋商委托

如供应商代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书（响应文件正本用原件，副本可用复印件）并在响应文件中提供供应商代表的社保部门出具的距响应文件开启之日近三个月内任一个月的社保证明，未按上述要求提供社保证明的作无效响应文件处理。

（五）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体

本项目不接受联合体。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，未经采购人同意，不得分包。

（八）特别说明：

★1.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★2.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（磋商公告期限届满之日后获取采购文件的为磋商公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.竞争性磋商公告；

2.采购需求；

3.供应商须知；

4.评审办法及标准；

5.合同主要条款；

6.响应文件格式；

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.采购单位对已发出的磋商采购文件进行必要的澄清和修改时，将在递交首次响应文件截止时间前五日内，在采购信息发布网站上发布更正公告。不足五日的，采购单位将顺延提交首次响应文件截止时间。

2.更正公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应自行下载最新发布的电子磋商文件制作磋商响应文件。

4.潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日（获取磋商文件晚于磋商文件公告期限届满之日的，以磋商文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期提出的将不予受理。对磋商采购文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

5、没有提出异议且又参与了该项目磋商的供应商将被视为完全认同磋商采购文件。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的形式和效力

1.响应文件分为电子响应文件以及备份响应文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。

2.电子响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

3.以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，即电子响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4.响应文件的效力

响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

（二）响应文件的组成

响应文件由资格审查文件、资信技术文件、报价文件三部分组成，电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格证明文件：

- 供应商自查表①资格条件自查表（附件三）；

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 供应商的特定条件的证明文件（如有请提供）。

2.报价文件：

- 报价函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）；

- 报价报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（适用小微企业政策的请提供，附件一，未提供的不享受小微企业政策）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件二，如是请提供）；

- 成交服务费支付承诺函（附件四）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

3.资信技术文件：

- 供应商自查表②符合性自查表（附件三）；

- 法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书及授权代表身份证正反面复印件（格式见附件）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式见附件）；

- 技术条款响应（偏离）表（格式见附件、按第二章二、技术需求中的要求填写）；

- 供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件（适用于按医疗器械管理的货物）；

- 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件（适用于按医疗器械管理的设备）；

- 业绩一览表（格式见附件）；

- 售后服务、质保、培训、安装调试验收方案（格式自拟）；

- 设备配置清单及对设备的配置完整性、先进性、操作性、功能适用性的阐述（格式自拟）；

- 节能环保产品证明材料（加盖公章，如有请提供）；

- 其他采购需求或评分标准所需资料。

注：上述组成响应文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

（三）响应文件的语言及计量

★1.响应文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

★2.报价计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.报价要求：详见招标文第三章《供应商须知》前附表第2条。

★3.响应文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）响应文件的有效期

★1.自响应文件提交（上传）截止之日起90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。

4.成交供应商的响应文件自响应文件开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）响应文件的签署和份数

1.本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

（1）供应商于“政采云”上提供电子响应文件（含资格证明文件、资信技术文件、报价文件）。

（2）以U盘形式提供的备份电子响应文件数量1份（含资格证明文件、资信技术文件、报价文件）。

（七）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.响应文件由资格证明文件、资信技术文件、报价文件三部分组成。

电子响应文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称（电子响应文件的备份文件）、项目名称、项目编号、标项号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.以U盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

4.未按规定密封或标记的电子备份响应文件将被拒绝，由此造成电子备份响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5.在响应文件提交（上传）截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密响应文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。响应文件提交（上传）截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交（上传）截止时间后递交的电子加密响应文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

6.在响应文件提交（上传）截止期后到采购文件规定的有效期终止前，供应商不能撤回响应文件，否则将上报监督管理部门，按相关法律法规处理。

（八）响应无效的情形

1.在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，响应文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

- 响应文件未按采购文件要求签署、签章的；

- 响应文件的有效期不满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的（磋商小组提出变动的除外）；

- 响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 供应商代表非该供应商的法定代表人且未提供法定代表人授权委托书或定代表人授权委托书填写项目不齐全的；

- 响应文件提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 响应文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

3.在资信技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供相应货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）资信技术文件中出现报价的（技术参数中要求的除外）；

（5）供应商所响应设备为进口设备的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

- 最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用响应文件要求的报价形式报价的；

- 报价具有选择性；

- 报价中出现重大缺项、漏项或者竞争性认为供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 采购文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的响应文件为无效。

四、磋商

（一）磋商准备

采购代理机构将在规定的时间和地点按采购文件中的相关规定进行磋商。疫情期间，供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代表无须到达磋商现场。

（二）磋商程序

1.供应商在响应文件提交（上传）截止时间之前在政府采购云平台中上传电子加密响应文件。

2.响应文件提交（上传）截止时间止后，代理机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

3.代理机构在政府采购云平台中开启本项目响应文件的资格证明文件和资信技术文件。

4.在评审专家中推选磋商小组组长。

5.代理机构或采购人查阅资格证明文件对各供应商的资格进行审查。

6.磋商小组查阅响应文件，不符合符合性审查、商务和技术审查的供应商将被拒绝。

7.磋商小组与进入磋商的单一供应商分别先就商务和技术进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求（即本磋商文件第二章采购需求）以及合同草案条款（即本磋商文件第五章政府采购合同草案条款），但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内重新提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。重新递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

8.经磋商确定最终采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行第一阶段（商务技术部分）评分（评审标准详见第四章  评审办法及评分标准）；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

9.再开启报价文件，磋商小组与进入磋商的单一供应商就报价进行磋商，并由供应商作出最终报价，采购代理机构根据各供应商的最终报价以及第四章评审办法及评分标准中规定的报价部分规定进行报价部分得分计算，汇总各供应商的综合得分。

10.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商（当有效供应商为＜3名时，采购人择日重新组织磋商），并编写评审报告。评审得分且最终报价相同的，则由采购人通过抽签确定排名。

11.磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

12.采购人从评审报告提出的候选供应商中，按照排序由高到低的原则录取第一名确定为本项目成交供应商。

13.代理机构在磋商公告发布的网站上公布成交结果。

五、评审

（一）组建磋商小组

磋商小组由政府采购评审专家或采购人代表共3人或以上单数组成。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件和响应文件。

（三）评审程序

1.形式审查

采购人或代理机构工作人员对供应商的资格进行审查。

采购人代表和代理机构工作人员协助磋商小组对供应商的响应文件（除资格证明文件外）的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）磋商小组审查响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

（2）磋商小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询问,供应商要向磋商小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术商务得分为所有磋商小组成员的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助磋商小组根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）磋商小组完成评审后,评审成员对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。磋商小组按评审原则推荐成交候选供应商同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，若供应商不确认的，则其投标无效。

（六）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。本项目评审办法是 综合评分法 ，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

供应商在评审过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

六、确定成交供应商

1.确定成交供应商。本项目由磋商小组推荐成交候选供应商，采购人不得在磋商小组推荐的成交候选供应商以外确定成交候选供应商。

2.采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告确定的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购人在收到评审报告之日起5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选供应商排序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

3.采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在发布磋商公告的网站上对成交结果进行公示，成交结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评审过程的监控

1.本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

八、合同授予

1.采购人与成交供应商应当在《确定成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。

九、履约验收

采购人负责对成交供应商的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十一、信贷政策

1.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-21852018205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

第四章  评审办法及评分标准

一.总则

本次磋商遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，磋商活动及当事人接受依法实施的监督。本次磋商采用综合评分法。

二.评审组织

磋商小组：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照法律法规规定组建磋商小组。磋商小组由采购人、技术、经济等方面专家等有关人员组成。

三.磋商程序

详见第三章供应商须知 四、磋商

四.评审程序

详见第三章供应商须知 五、评审

五、评分标准

第一阶段：资信技术部分（70分）

适用于标项一

| 投标单位 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 业绩 （3分） | 根据供应商提供的自2018年1月1日（以合同签订日期为准）至今，所投产品同类设备销售业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：响应文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （44分） | 技术需求响应全部满足磋商文件第二章采购需求二、技术需求要求的得36分。 1.每一条标注“▲”条款负偏离的扣5分； 2.每一条未标注“★和▲”条款负偏离的扣3分，负偏离扣分超过36分的作无效标处理。 |
|  | 供应商所响应核酸提取仪提取方式为磁珠提取技术且常规提取时间≤15min的得2分。 |
|  | 供应商所响应核酸提取仪具备“磁棒套未安装警报装置”的得2分。 |
|  | 供应商所响应设备的核酸全自动样本处理系统可自动完成留样、提取产物分杯、加Mix试剂的得4分。 |
| 售后服务、质保、培训、安装调试验收方案 （18分） | 根据各供应商的售后服务方案（售后服务响应、售后服务体系、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评议，满分4分。 |
|  | 根据各供应商的质保期方案（包括保修服务方案、延保价格）进行评议，满分4分。 |
|  | 根据各供应商的耗材或易耗品价格及优惠服务进行评议，满分4分。 |
|  | 根据各供应商的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议，满分3分。 |
|  | 根据响应文件中所提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性综合评审打分，满分3分。 |
| 商务响应 （4分） | 交货期满足磋商文件要求的得2分，不满足磋商文件要求的不得分。 |
|  | 质保期为3年的不得分，设备整体每增加1年质保得1分，最多得2分。 |
| 节能产品 环境标志产品 （1分） | 磋商产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 磋商产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：响应文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

适用于标项二

| 投标单位 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 业绩 （3分） | 根据供应商提供的自2018年1月1日（以合同签订日期为准）至今，所投产品同类设备销售业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：响应文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （42分） | 技术需求响应全部满足磋商文件第二章采购需求二、技术需求要求的得38分。 1.每一条标注“▲”条款负偏离的扣5分； 2.每一条未标注“★和▲”条款负偏离的扣3分，负偏离扣分超过38分的作无效标处理。 |
|  | 浙江省药械采购平台不少于一种中标扩增试剂说明书配套的PCR仪，每增加一种得2分，满分4分。 |
| 售后服务、质保、培训、安装调试验收方案 （20分） | 根据各供应商的售后服务方案（售后服务响应、售后服务体系、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评议，满分4分。 |
|  | 根据各供应商的质保期方案（包括保修服务方案、延保价格）进行评议，满分5分。 |
|  | 根据各供应商的耗材或易耗品价格及优惠服务进行评议，满分5分。 |
|  | 根据各供应商的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议，满分3分。 |
|  | 根据响应文件中所提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性综合评审打分，满分3分。 |
| 商务响应 （4分） | 交货期满足磋商文件要求的得2分，不满足磋商文件要求的不得分。 |
|  | 质保期为3年（包含免费校准）的不得分，设备整体每增加1年质保加1分，最多得2分。 |
| 节能产品 环境标志产品 （1分） | 磋商产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 磋商产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：响应文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

适用于标项三

| 投标单位 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 业绩 （3分） | 根据供应商提供的自2018年1月1日（以合同签订日期为准）至今，所投产品同类设备销售业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：响应文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （42分） | 技术需求响应全部满足磋商文件第二章采购需求二、技术需求要求的得38分。 1.每一条标注“▲”条款负偏离的扣5分； 2.每一条未标注“★和▲”条款负偏离的扣3分，负偏离扣分超过36分的作无效标处理。 |
|  | 供应商所响应设备为浙江省药械采购平台中标扩增试剂说明书配套设备的得4分。 |
| 售后服务、质保、培训、安装调试验收方案 （20分） | 根据各供应商的售后服务方案（售后服务响应、售后服务体系、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评议，满分4分。 |
|  | 根据各供应商的质保期方案（包括保修服务方案、延保价格）进行评议，满分5分。 |
|  | 根据各供应商的耗材或易耗品价格及优惠服务进行评议，满分5分。 |
|  | 根据各供应商的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议，满分3分。 |
|  | 根据响应文件中所提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性综合评审打分，满分3分。 |
| 商务响应 （4分） | 交货期满足磋商文件要求的得2分，不满足磋商文件要求的不得分。 |
|  | 质保期为3年（包含免费校准）的不得分，设备整体每增加1年质保得1分，最多得2分。 |
| 节能产品 环境标志产品 （1分） | 磋商产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 磋商产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：响应文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

第二阶段：价格分（30分）（适用于所有标项）

| 供应商 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 参与评审的价格=报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 评审基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评审基准价的其价格分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格分=（评审基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 注：1、价格分计算以最终报价为准，且上述价格均指最终报价，最终报价超过最高限价的作无效报价处理。 2、价格分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

第五章  政府采购合同主要条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（招标编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付：

十一、政府采购合同贷款

11.1本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

11.2乙方收款账户信息：

11.3本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

十二.税

12.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十三、质量保证及售后服务

13.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

13.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

13.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

13.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

14.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

14.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

14.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

14.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

14.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

15.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

15.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

15.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

19.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

19.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

第六章  响应文件格式

1.响应文件的外包装封面格式（可选用）：

响应文件（资格证明文件/报价文件/资信技术文件）

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

响应文件（资格证明文件/报价文件/资信技术文件）

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

格式一：

供应商资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加磋商，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

日    期：_____年___月___日

格式二：

报价函

致（采购代理机构）：

（供应商全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称、标项号）竞争性磋商采购活动，代表本公司（单位）处理竞争性磋商采购活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行报价，在此：

1、提供采购文件中“供应商须知”规定的全部响应文件：、资格证明文件资信技术文件、报价文件电子响应文件1份，电子备份响应文件1份；

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）第一次报价（大写）：人民币        元。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在响应文件有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本报价自响应文件提交（上传）截止之日起90天内有效。

- 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

- 保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在确定成交后按照采购文件的规定支付成交服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次磋商的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 供应商已详细审查并理解全部采购文件，已完全明确采购文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商名称(公章)：___________________

日期：_____年___月___日

格式三：

报价一览表

项目编号：                   项目名称：                          标项号：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 产地、品牌 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：本表总价应与“报价明细表”中的“总价”相一致。

供应商名称(公章)：___________________

日期：_____年___月___日

格式四：

报价明细表

项目编号：                 项目名称：                          标项号：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 单位及数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：___________________

日期：_____年___月___日

格式五：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （供应商名称）      的法定代表人，为     （项目编号、项目名称）   项目，签署上述项目的响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

供应商名称(公章)：___________________

日期：_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

格式六：

法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

（供应商全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称、标项号)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

供应商全称（盖公章）：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：_____年___月___日

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。另请提供供应商代表的社保部门出具的响应文件开启之日近三个月任意一个月的社保证明。

格式七：

商务条款响应（偏离）表

项目编号：          项目名称：                               标项号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表根据第二章《招标需求》一、商务要求表制作。

供应商名称（盖章）：

日  期：_____年___月___日

格式八：

技术条款响应（偏离）表

项目编号：            项目名称：                               标项号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 响应文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商须根据所响应设备的性能指标，对照采购文件第二章采购需求 二、技术需求要求进行逐条填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（盖章）：

日  期：_____年___月___日

格式九：

业绩一览表

项目编号：              项目名称：                                     标项号：

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同价格（元） | 采购人 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：按第四章评审标准及评分办法的要求后附证明材料并加盖公章。

供应商名称（盖章）：

日  期：_____年___月___日

附件一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：若供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供本函。

附件三：

供应商自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（/）页 |
|  | 1、供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。（供应商资格声明函）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四．供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于响应文件提交（上传）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、响应文件完全满足采购文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、响应文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件四：

成交服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

供应商单位名称郑重承诺：

若我司在                     项目（以下简称“本项目”）中有幸确定成交，我司将严格按照本项目采购文件第三章供应商须知序号3中有关成交服务费的规定，在本项目结果公示期满5个工作日内向贵司支付成交服务费，并领取确定成交通知书。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目成交服务费200%的违约金，且在确定成交通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

日期：2021年   月  日

附件五：

履约验收通知单

（参考模板）

供应商：

| 采购单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同金额 |  |  |  |
| 验收地点 |  | 验收时间 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| （备注说明） 盖章 |  |  |  |

附件六：

政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 向社会公众提供的公共服务项目方式 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □优秀□合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □优秀□合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格□不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格□不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格□不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格□不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □优秀 □合格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，验收组织机构可以根据工作实际进行调整。