公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20221060G

项目名称：舟山医院移动式核酸检测车采购项目

采购单位：舟山医院

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2022年1月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	16

第四章  评标办法及评分标准	31

第五章  合同主要条款	35

第六章  投标文件格式	39

第一章 公开招标采购公告

项目概况

舟山医院移动式核酸检测车采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年2月21日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20221060G

项目名称：舟山医院移动式核酸检测车采购项目

预算金额（元）：9,000,000.00

最高限价（元）：9,000,000.00

采购需求：

标项1：

标项名称：移动式核酸检测车
   数量：2台套
   预算金额（元）：9,000,000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：集成式核酸检测实验室配备三个主实验室、缓冲及pcr走廊，且在同一实验舱实现试剂准备、样本处理、扩增实验分析的三个主体功能，满足核酸检测流程诉求；具体详见招标文件。 
   备注：本标项不允许采购进口设备。

合同履约期限：标项1，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年2月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年2月21日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：①“电子加密投标文件”：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交；②“电子备份投标文件”(采用现场递交方式）递交至：舟山市公共资源交易中心四楼（舟山市新城翁山路555号）开标室2。

开标时间：2022年2月21日09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标

2.2采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.3本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.4特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。

（3）电子招投标有关事项说明：

①本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4）疫情期间特别提醒事项：

①采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在投标截止日前一个工作日17:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。

收件人：张亮，联系方式：0574-88090213，15906518649。

②采用现场递交方式递交电子备份投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“健康码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交电子备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：舟山医院

地址：浙江省舟山市定海区临城街道定沈路739号

传真：/

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0580-2292560

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0580-2292568

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：徐承、张亮

项目联系方式（询问）：0574-88090213

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87425382

3.同级政府采购监督管理部门

名称：舟山市财政局政府采购监管处

地址：舟山市财政局

传真：0580-2282519

联系人 ：孙先生

监督投诉电话：0580-2282519

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见技术需求 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由招标人认可的有关国家权威标准 - 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见技术需求。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见商务需求 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见商务需求 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见技术需求 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见技术需求 |
| - 八 | - 核心产品 | - 实时荧光定量PCR仪和核酸提取仪 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无 |

一、商务需求

| 采购标的的数量 | 详见第一章 公开招标采购公告。 |
| --- | --- |
| ★交货时间及地点 | 合同签订时间：中标结果公示之日起3-5日内。 交货时间：中标结果公示之日起30日内。 交货地点：舟山医院，招标人指定地点。 |
| 付款条件 | 1、合同生效后15日内，采购人向中标人支付合同金额的30%。 2、全部物资及服务提供完毕并经最终验收合格后15日内,采购人向中标人支付剩余合同价款。 3、若因中标商未及时提交发票或者履约保函导致的支付延期，采购人免责。 |
| 履约保证金 | 合同签订完成后5个工作日内向采购人提交合同总金额的2.5%银行保函，设备验收完成后解除（或另行约定）。若投标人没有履行本项目下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，招标人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，招标人有权从任何一笔货款中扣除。 |
| 备品备件及耗材等 要求 | 免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 投标人须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |
| 质保期 | 质保期为设备验收合格之日起≥3年（注：投标人在质保期响应时应说明质保期的具体年限，不得简单复制粘贴或用范围表示，合同签订前，投标人提交原厂保修证明，否则视为虚假应标)。 |
| 售后服务要求 | ★1、质保期后，招标人有权选择原厂续保，实验舱（不含核酸提取仪、荧光定量PCR仪）每年保修服务费不超过实验舱购买价的2%，荧光定量PCR仪全生命周期每年免费校准不少于一次（以生产厂方校准要求为准）。（注：投标人在续保价格响应时应说明续保价格，不得简单复制粘贴或用范围表示） 2、维修响应时间＜2小时，16小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话。 3、质保期内，提供至少每年2次的免费上门维修保养服务。 4、质保期后，如招标人不选择买保，招标人只承担维修配件成本费用。 5、质保期后，维修付款，必须做到先维修后付款。 6、详细列出主要配件价格列表。 7、升级：投标人免费提供5年内软件升级及设备全生命周期数据库更新服务。 8、为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天或超过五天未修复需提供备机服务。 9、设备使用年限不少于8年。 |
| ★验收标准 | 1、安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由中标人负责提供。 2、安装、验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 3、按照《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》配合招标人做好验收相关工作。详见附表：附表五《履约验收通知但》、附表六《政府采购履约验收书》。 |
| ★其他要求 | 1、若投标人为医疗器械生产企业的，投标文件中提供第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件。 若投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件（适用于按医疗器械管理的货物）。 2、投标人所投设备为医疗设备的，投标文件中提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件（适用于按医疗器械管理的设备）。 3、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。 4、供货时提供电子版或纸质版中文用户操作手册和维修手册。 |

- 技术需求

2.1执行标准

2.1.1总体要求

移动式核酸检测车主体为三部分：牵引车头、挂车、实验舱。实验舱配备三个主实验室、缓冲及pcr走廊，且在同一实验舱实现试剂准备、样本处理、扩增实验分析的三个主体功能，满足核酸检测流程诉求，为加强型生物安全防护二级标准室设计、生产实验室，具有独立的生物密闭与空气处理装置，气流组织采用单向流设计。实验室产生的污水经过处理使其排放符合国家现行要求。

2.1.2设计依据

（1）新型冠状病毒感染的肺炎实验室检测技术指南（第三版）

（2）医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法 2010

（3）GB 50346-2011：生物安全实验室建筑技术规范

（4）GB19489-2008：实验室生物安全通用要求

（5）GB50849-2014：传染病医院建筑设计规范

（6）GB50686-2011：传染病医院建筑施工及验收规范

（7）WS 233-2017：病原微生物实验室生物安全通用准则

（8）GB 27421-2015：实验室生物安全要求

2.2实验舱设计要求

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台标准配置 |  |
| ★1.1 | 线束 | 整车改装线束采用镀锡铜线，线束对接采用插接件，保证车辆改装部分电器线束的安全。 注：投标文件中提供线束及插接件的照片以及加工设备照片并加盖投标人公章。 |
| 1.2 | 尺寸 | ≥13716×2438×2896mm（45HQ高柜）。 |
| 1.3 | 内高 | ≥2200mm。 |
| 2 | 改装部分 |  |
| 2.1 | 内饰风格 |  |
| 2.1 | 室内设计温度 | （1）温度控制：根据细胞的适宜生长温度，温度控制在 25℃以下，考虑温度的浮动范围，保证温度在 23℃左右，为满足温度要求，具体措施要求：采用组合式空调机组，对室内进行补新风通风，空调器的冷热源采用循环式温控系统，冬季适当减少排风量，以减小能耗，同时送风直接到工作人员区域，保证工作人员的舒适的工作环境。 （2）湿度控制：根据对湿度条件的依赖特点，控制湿度在 40%～65℃ 左右。 （3）杀菌措施：在室内设置紫外杀菌灯对可能存在的菌种进行灭活处理。 |
| 2.2 | 实验室及缓冲间主要技术参数 | （1）洁净度要求：主实验区洁净度达到十万级，缓冲间洁净度要求达到十万级；空调机组送排风设置初、中效过滤器，末端采用高效送风口送风。每个功能区排风均应设置高效过滤器，室内空气经过滤后方可排出. （2）核心功能区空气每小时换气次数不低于15次，每个功能区均应设紫外灯消毒。 （3）室内温度：18～25℃。 （4）室内照度： 平均不小于500Lux/m2。 （5）室内压差：阶梯式下降10Pa左右，从试剂准备区、样本制备区、扩增区压强依次降低，气流单向流动。 （6）菌落数：小于等于500 CFU/m³。 （7）实验台面：台面使用要求使用不小于13mm加厚边不小于26mm抗病毒型实心理化板台面，理化板达到国家目前的安全要求：在24小时测试对甲型流感病毒（H1N1）抗病毒活性值>4.27，抗病毒活性率>99.99%。 注：投标文件中提供抗病毒检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 2.3 | 实验室隔墙 | （1）车辆内顶部及四周均采用5cm厚度净化板材，确保实验室保温隔热性能，内饰风格统一。 注：投标文件中提供实物照片及承诺函并加盖投标人公章。 （2）固定件、锚固件应做防腐、防锈处理。 （3）金属夹心板施工安装前应严格画线、编号，墙角应垂直交接。 （4）安装过程中不得剥离金属夹心板表面保护膜，不得撞击板面。 |
| 2.4 | 吊顶 | （1）吊顶施工应在完成基底打磨与清理的粉尘作业、现场清洁、表面涂界面剂和涂刷涂料、吊顶内各项隐蔽工程验收交接后进行。 （2）吊顶周边应与墙体交接严密并密封。 |
| 2.5 | 墙角 | （1）地面与墙面的夹角应为曲率半径R不小于30mm的圆角。用柔性材料粘贴地面时，应延伸至地面以上形成圆角并与墙面平齐。 （2）地面与墙角的夹角用R不小于30mm的型材过渡形成圆角时，突出墙面、地面的两端应用弹性材料逐渐过渡并嵌固密封。 （3）实验室内墙面阳角做成圆角或大于120度的钝角。 |
| 2.6 | 门窗 | （1）实验室内采用钢制净化门 （1.1）边框：采用1.2mm厚304不锈钢。 （1.2）门板：50mm平板钢制门，铝蜂窝芯材，材质0.8mm厚冷轧板。 （1.3）门锁：向安L型把不锈钢锁，自动升降密封扫地条，含合页、等小五金配件。 （1.4）门上安装闭门器。 （1.5）视窗：门板带双层玻璃视窗约400mm×600mm。 （2）实验室内观察窗： （2.1）窗：双层5mm中空钢化玻璃，高效隔音。 |
| 2.7 | 缝隙密封与平整度 | 密封嵌缝材料选择不含刺激性挥发物、耐老化、抗腐蚀的优质中性材料，用于表面的应加抑菌剂。 |
| 2.8 | 地面 | （1）实验室采用自流平2.0mmPVC塑胶地板。 （2）达到GMP 规范中对高洁净场所的严苛要求。 （3）绿色环保、光泽度高、强韧耐磨。 （4）施工厚度不小于2.0mm。 |
| 2.9 | 供电 | （1）市电供电。 （2）净化实验室明灯具为净化灯,照度应达到 500LUX 以上。洁净区采用吸顶式LED净化灯，采用喷塑面板一体灯（含背板），灯罩带密封胶条，可拆卸式。 （3）开关、插座、数量按规范要求嵌入式安装。 （4）电线选用阻燃型产品，桥架、穿线管（PVC）为国标产品。 （5）缓冲间和操作间所设置的紫外线杀菌灯（2—2.5w/m³）。杀菌灯采用不锈架杀菌灯 1×30 W 形式（悬挂式）。 （6）传递窗为机械连锁带杀菌装置。 |
| 2.10 | 净化通风系统 | ★（1）空调采用全排全送净化空调，采用初效、中效、二级过滤送风，末端采用高效过滤器，进行三级过滤送风至房间及排放出室外。 （2）空调净化系统设计范围：实验室安装符合标准的空调净化设备。 （3）从新风到回风的全套系统所需的机械、电气、控制设备（仪表、阀门、就地箱至仪表的电缆）。 ★（4）各实验室相邻区域设置压力梯度，三个缓冲区为-5Pa，一区+10Pa，二区-10Pa，三区-20Pa。 （5）风管规格系列采用全国通用通风管道统一规格，风管材质采用优质镀锌钢板，风管的制作及安装标准应符合（GB50243-2002）标准，外层保温外皮采用防护且满足保温要求。 （6）风管吊装前需将管内用中性洗涤剂清洗脱脂，吊装后封盖好， 开孔后清除铁末，施工时注意保持管内清洁，严防施工垃圾落入风管。 （7）各种风口、回风百叶等均采用铝合金制作，外表面喷塑。回风口与围护隔断应采取密封措施。 （8）墙下回风口采用固定叶片、可开启式，滤网清洗、更换方便。施工单位需核实回风百叶窗有效通风面积。 （9）风管道系统和部件要求表面耐腐蚀、不生锈、不产尘、易清扫。 （10）进风防雨百叶带可拆过滤网，排风防雨百叶配防虫网。 （11）应在送风、回风、新风的主干管上安装风量测定孔。 （12）风阀、止回阀等采用 1.5mm厚冷轧钢板制作，表面喷塑处理。 ★（13）空调为上送下排或上送侧排，且排风管有防鼠设计。 （14）绝对负压区域的壁板拼接缝和穿管道、风口的缝隙必须严格进行双面硅胶密封。 （15）设备、阀门、管道及管道附件如弯头等， 应充分考虑其工作环境，应有可靠的耐磨性能。 ★（16）实验室空调制冷功率≥30KW。 |
| 2.11 | 给排水系统 | （1）感应水龙头及简易洗眼器，水槽。 （2）实验室污水处理系统：全自动化控制，达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005污水处理排放标准。 （3）供水储水箱：不锈钢材质，含加压泵，配置液位感应计。 |
| 2.12 | 专用净化机组技术 要求 | （1）控制总对象 （1.1）控制一台全新风直膨机组。 （1.2）控制送风机，送风机组恒风压控制。 （1.3）送风机组，过滤器初中效，过滤器脏堵报警。 （1.4）控制顺序，开机，先排后送，关机，先送后排。负压优先。 （1.5）房间压差显示。 （2）机组开关机控制：具备本地/远程启停切换功能。 （3）应急通风控制 （3.1）正常情况下变频启动。 （3.2）变频器故障情况下工频启动。 （3.3）当变频器及控制器故障时应急起动送风机和排风机。 （4）温湿度控制：根据房间温湿度调节压缩机、电加热的投入量，实现夏季恒温恒湿度控制，冬季恒温控制。 （5）排风机控制 （5.1）生物安全柜运行时，标本制备室排风机低频率运行。 （5.2）生物安全柜关闭时，标本制备室排风机高频率运行 （6）压缩机控制 （6.1）选用变频压缩机。 （6.2）具备启动延时功能，防止压机频繁启停。 （6.3）制冷系统总故障信号监测并关闭压机。 （6.4）制冷工况盘管进风低温保护并禁止压机投入。 （6.5）当新风温度小于12℃（可设定）时，压缩机自动保护，防止损坏。 （7）状态监测及故障报警、系统保护 （7.1）送风机运行、故障状态监测。 （7.2）排风机运行、故障状态监测。 （7.3）标本制备温湿度监测。 （7.4）基因扩增温湿度监测。 （7.5）生物安全柜运行信号监测。 （7.6）压缩机和冷凝风扇故障信号监测。 （7.7）压缩机低压、高压报警信号监测。 （7.8）高温报警指示并关闭电加热设备。 （7.9）机组缺风报警指示并关闭热湿设备。 （7.10）盘管进风低温报警指示。 （7.11）初效滤网压差报警指示。 （7.12）中效滤网压差报警指示。 （7.13）高效滤网压差报警指示。 （7.14）机组急停报警指示。 （7.15）停机延时保护。 （7.16）防火阀、消防报警信号报警指示。 |
| 2.13 | 监控系统 | 1.高清监控系统必须对每个舱室及舱室内工作全区域进行监控； 2.各舱室间、舱室及外部均可进行无线通话。 |
| 2.14 | 市电配电设施 | 空调供电380V,设备用电220V;配电箱（包含开关电源、漏电保护器等）1件，50m电缆盘1个，充逆变一体机（24V,2kW@，配蓄电池，用于两个冰箱行车用电）；UPS一台（10KVA,220V）,塔式标机一台。 |
| 2.15 | 服务设施 | 4KG干粉灭火器不少于2件。 接地桩1件，榔头1件。 医用垃圾桶不少于3件。 集装箱用挂梯不少于3件。 各区域标识及生物安全标识。 圆凳6件。 |
| 2.16 | 无线网络 | 配置5G无线网络，含5G无线路由器、无线网卡。 |
| 2.17 | 其他 | 水槽、洗眼器、移动紫外消毒灯每区域各1个；遮阳棚1套。 |
| 2.18 | ▲整车防腐性能要求 | （1）方舱整体能够满足1000小时盐雾性能，整车有防护涂层，保证8-10年不生锈。 （2）车身内外无防腐死角，整车漆膜涂布率达到100％，防腐无死角，车身内外防腐性能一致。 |
| 2.19 | ★专用车生产资质 要求 | 核酸检测车生产厂家具有专用车生产资质。 注：投标文件中提供生产项目备案批复证明文件、准入审查通过报告和生产准入审查批复证明文件并加盖供应商公章。 |
| 2.20 | 标志要求 | 实验室入口处应喷涂国际通用生物学危险符号。同时明确负责人姓名、紧急联络方式等。生物危险符号的颜色为黑色，背景为黄色。安全操作部位有警示标记。 |

2.3实验舱设计要求（每台套）

（1）实验舱主体

★（1.1）实验舱主体规格：≥13716×2438×2896mm（45HQ高柜），数量：1套。

★（1.2）洁净新风：≥15次换气/小时，数量：1套。

★（1.3）舱道式生物安全密闭排风：≥15次换气/小时，数量：2套。

★（1.4）实验室UV灯：≥20W，数量：9套。

★（1.5）样本接收通道：≥500×400(mm)，数量：1套。

★（1.6）检样传送通道：≥400×400(mm)，数量：1套。

★（1.7）试剂传送通道：≥400×400(mm)，数量：1套。

（2）实验室家具

★（2.1）实验台，数量：3套。

★（2.2）国际标准单口洗眼器，数量：3个。

（3）自动化

★（3.1）实验室自控系统，数量：1套。

★（3.2）网络，数量：1套。

★（3.3）无线呼叫对讲，数量：1套。

（4）安防

★（4.1）带密码门禁，数量：2套。

★（4.2）监控系统，数量：1套。

（5）电气

★（5.1）供电控制系统，数量：1套。

（6）给水

★（6.1）给水系统，数量：1套。

★（6.2）洗手盆：≥300×250(mm)，数量：3个。

（7）排水

★（7.1）给水系统（含水泵），数量：1套。

★（7.2）污水处理装置（含污水提升泵），数量：1套。

2.4实验舱配置要求（每台套）

2.4.1整体要求：

核酸检测实验舱要按医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法的要求设置，要求设备试剂储存和准备区（一区）、标本制备区（二区）、扩增区（三区）、灭菌区及三个缓冲区。各区压差要求：三个缓冲区为-5Pa，一区+10Pa，二区-10Pa，三区-15Pa。

★2.4.2配置清单：

| 区域划分 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 试剂准备间 | 超净工作台 | 1台 |
|  | 医用冷藏冷冻箱 | 1台 |
|  | 八道可调移液器 | 2支 |
|  | 移液器（0.5-10μl/5-50μl/20-200μl/20-1000μl） | 1套（4支/套） |
|  | 移液器支架 | 2个 |
|  | 迷你离心机 | 1台 |
|  | 移动紫外线消毒车 | 1台 |
| 样本制备区 | 生物安全柜（A2型，1.8m） | 2台 |
|  | 96通道核酸提取仪 | 5台 |
|  | 医用冷藏冷冻箱 | 1台 |
|  | 低温高速离心机 | 1台 |
|  | 迷你离心机 | 1台 |
|  | 漩涡混合器 | 2台 |
|  | 八道可调移液器 | 4支 |
|  | 移液器（0.5-10μl/5-50μl/20-200μl/20-1000μl） | 2套（4支/套） |
|  | 移液器（20-1000μl） | 2支 |
|  | 移液器支架 | 4个 |
|  | 电脑一体机（带扫样头） | 1台 |
|  | 移动紫外线消毒车 | 1台 |
| 扩增及产物分析区 | 96通道实时荧光定量PCR仪 | 12台 |
|  | 微孔板离心机 | 1台 |
|  | 移动紫外线消毒车 | 1台 |
|  | 笔记本电脑 | 12台 |
|  | 打印机 | 1台 |
| 灭菌区 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1台 |
| 5G | 5G无线路由器及无线网卡 | 1套 |

2.4.3主要器械技术参数：

2.4.3.1超净工作台

（1）外型尺寸：≤1010W×730D×1600Hmm.

（2）工作区尺寸：≤870W×690D×520H。

（3）洁净等级：ISO 5级、100级。

（4）带备用电源插座和总电源开关。

（5）材质：箱体为优质钢板静电涂层处理，工作台面为优质304不锈钢。

（6）移门采用技术生产的升降控制系统(卷簧控制)，可任意定位。

（7）产品具备医疗器械产品注册认证和CE认证。

（8）噪音：≤62分贝。

（9）配置荧光灯和紫外灯。

（10）配置触摸键开关，可调风速设计。

（11）垂直气流形式  配置可定位脚轮。

2.4.3.2医用冷藏箱

（1）样式：立式。

（2）冷冻室容积：≥70L。

（3）冷藏室容积：≥130L。

（4） 总有效容积：≥200L。

（5）温度范围：冷藏2℃～8℃；冷冻-15℃～-25℃。

（6）外部材料：彩色涂层钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁。

（7）内部材料：HIPS内胆，材质更耐用、储存物品更安全。

（8）外门数量：2扇；上下结构，上部是冷藏室门体，下部是冷冻室门体。

（9）压缩机：高效全封闭压缩机，节能静音。

（10）噪声值：≤41dB。

（11）温度控制：

（11.1）微电脑控制系统，保持箱内温度准确控制，自由设定温度，冷冻温度-15℃～-25℃可调，冷藏箱内温度控制在2℃～8℃范围内。

（11.2）LED数码显示屏，高亮度显示箱内温度，温度显示精确1℃。

（11.3）冷藏、冷冻独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。

★（11.4）要求安装冷链模块，并接入我院目前使用的冷链系统（海尔），相关费用由投标商承担。

（12）安全系统：

（12.1）温控器键盘锁定功能，防止随意调整运行参数。

（12.2）具备安全锁设计，保证物品安全。

（12.3）宽电压带适用：在187V～254V范围内正常使用。

（12.4）有电磁阀，双系统设计，稳定性、安全性更高。

（13） 报警系统：

（13.1）具备：超温报警、开门报警、传感器故障报警。

（13.2）双重报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁。

（13.3）控制器具有断电记忆功能：断电时保存箱的工作状态被锁定，来电后仍然按照断电前的设定工作（若在速冻模式下断电，断电后不记忆）。

（14）报警方式：具备声音蜂鸣的报警方式。

（15）特色功能：

（15.1）立式侧开门体，选用左侧边内藏式把手，和谐美观、方便开启。

（15.2）冰箱底部后面两个滑轮，方便移动；冰箱底部前面两个支脚，可调节高度以固定冰箱位置，防止滑动。

（15.3）箱内配置高度可调节的钢化玻璃搁架，承重能力强。

（15.4）抽屉采用PS材料的设计，材质更耐用，存储物品更安全。

（15.5）外箱除露管设计，可有效避免凝露问题。

2.4.3.3移液器

（1）超轻机身，重量低，减少疲劳度。

（2）全新的活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一。

（3）新型材质，无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀。

（4）符合人体工程力学，长时间移液无压迫感，按压流畅省力，一停点4N，二停点10N，带来舒适的单手移液体验。

（5）一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差。

（6）量程调节轻盈顺滑有质感。

（7）单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀。

（8）拆卸简单，方便维护。

（9）单通道可调量程7个型号，覆盖0.1ul~1000ul。

2.4.3.4漩涡混合器

（1）转速范围：0-3000rpm，无级调速，圆周震荡方式。

（2）运行方式：连续运转/点动。

（3）电压 [VAC]： 220-230，频率 [Hz] ，50。

（4）主机，包含标准碗盖头，平板垫片。

2.4.3.5移动紫外线消毒车

（1）灯管功率：≥30W×2。

（2）灯管数量：2支。

（3）静态适用面积：≥30㎡。

（4）电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10%。

（5）输人功率：180VA。

（6）紫外线波长：253.7nm/185nm。

（7）辐照强度：≥214uw/cm2。

（8）移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：90°，135°，180°。

（9）带定时装置：0-120分钟。

（10）可以增加带遥控器（遥控器为穿墙而过）。

2.4.3.6生物安全柜

★（1）产品描述：通常由柜体、前窗操作口、支撑脚及脚轮、风机、集液槽、过滤器、控制面板、紫外灯、照明光源等组成。

★（2）预期用途：用于对临床实验室操作过程中的人员、产品及环境进行保护。

（3）气流模式：70%内部循环，30%外排。

（4）过滤：采用ULPA超高效过滤器，截留效率不低于99.999%（对于≥0.12μm颗粒）。

（5）在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证安全性。

（6）柜体结构要求：一体成型的304＃不锈钢内壁，双层侧壁形成负压保护。

（7）前窗设计：采用人体工程学设计，操作前窗8度倾角设计，操作口采用一体化搁手架设计，有利于实验操作。

（8）工作区和外排出风口处各配备一个外置可见的微风速传感器，非压差传感器，实时测量风速，风速传感器具有自动零点校准的功能。

（9）紫外灯安装在前窗操作口上方，方便清洁操作区两侧和后壁避免视觉干扰。

（10）安全性能：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁扰流系统，可避免泄漏。

（11）外形尺寸：1.8m双人。

（12）产品应符合YY0569-2011标准，并具有第三类医疗器械注册证。

2.4.3.7核酸提取仪

★（1）用于临床样本核酸提取和纯化。

★（2）提取方式：磁珠提取技术，常规提取时间≤20min。

（3）磁珠回收效率≥95%。

（4）加样范围：≥20~1000uL。

（5）加热功能：配备加热制冷模块。

（6）内置空气过滤系统。

（7）内置紫外消毒功能。

（8）具备异常报警功能。

（9）一次性可抽提96份样本。

（10）可进行PCR体系构建。

（11）提取的核酸纯度高（260/280 OD值：1.8-2.0）。

★（12）提取仪必须与提取试剂配套；扩增试剂必须为浙江省药械采购平台中标产品。

▲（13）参考品牌：圣湘生物、江苏硕世、上海之江。

2.4.3.8低温高速离心机

★（1）产品描述：通常由控制系统、离心腔、驱动系统、转子、制冷系统和安全保护装置等组成。。

★（2）用途：用于样本分析前人体样本的分离。

（3）最高转速≥15,000 rpm，最大相对离心力≥21,300xg。

▲（4）最大转子容量≥24×1.5/2.0ml离心管，10×5ml离心管，96×0.2mlPCR管。

▲（5）温控范围必须包含但不限于-10℃至 +40℃。

▲（6）离心机具备快速制冷功能，从 21℃降温至4℃≤9分钟。

▲（7）加减速（最高转速）的时间短于15s。

▲（8）转子可在≥ 120℃的条件下，高温高压灭菌20分钟，完全杜绝污染。

▲（9）具有冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀。

（10）具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品。

（11）24×1.5/2ml金属材质气密性固定角转子1个/套。

2.4.3.9迷你离心机

（1）最高转速7000rpm，最大相对离心力2680xg。

（2）翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便。

（3）卡扣式转子，安全耐磨损，平衡性高。

（4）主机，包含可用最大容量2ml×8离心管；4×0.2ml PCR 8排管，0.5ml或0.2ml离心管适配器各8个。

2.4.3.10八道手动可调移液器

（1）重量轻（约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。

（2）可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。

（3）人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。

（4）下半支可徒手拆卸，便于清洁保养。

（5）伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。

（6）四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积。

（7）体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作。

（8）密度调节窗口，适用于不同密度的液体。

（9）颜色标识移液器量程。

（10）数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。

（11）多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 。

（12）多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性。

（13）可单手设定体积及操作。

（14）具有电动功能。

2.4.3.11实时荧光定量PCR仪

★（1）用于基因表达、基因检测、基因定量、SNP（单核苷酸多态性）突变检测、基因分型等方面的分析检测和研究。

（2）荧光检测系统：通过光学滤镜分光，CCD摄像机成像。

（3）机械设计：一体化设计。

（4）加热冷却方式为板式加热，采用半导体加热模块。

（5）温度均一性：≤±0.5℃。

（6）温度精确性：≤±0.25℃。

（7）反应后保存：可降温至4℃保存。

（8）动力学范围：1－1010拷贝。

（9）分辨率：能有效区分5000-10000拷贝浓度的差异。

（10）可检测单拷贝基因。

（11）40个PCR循环≤1.5小时。

（12）分析模式多样，绝对定量、相对定量、基因分型（溶解曲线法和终点法）、高分辨率溶解曲线分析，同时适用几乎所有检测模式（染料检测、水解探针（TaqMan探针）、杂交探针、简单探针等）。

★（13）开放式平台：可使用市面上绝大多数荧光染料以及第三方提供的8管，96孔板。

（14）实时动态检测和显示，可同时检测5种荧光材料，至少有5种滤光片：

（15）实验要求：必须能同时检测FAM、VIC、TAMRA、ROX四种荧光，能进行探针法定量，并可开展CNV研究。

（16）定量量型：能进行绝对定量和相对定量，可同时对无限个数据同时进行分析，比对和作柱形图。

（17）分析应用：可以进行熔解曲线分析、突变分析、等位基因分析等。

▲（18）武汉明德、圣湘生物新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）(招标人主用试剂)说明书推荐适用仪器。

▲（19）参考品牌：宏石、晶格、雅睿。

2.4.3.12立式压力蒸汽灭菌器

（1）容积：≥75L；内腔尺寸Φ386×695mm，外形尺寸：550×640×1080mm。

（2）额定工作温度：134℃。

（3）使用温度105～136℃。

（4）产品可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。

（5）灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。

（6）手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

（7）具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

（8）LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

（9）自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

（10）电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

（11）微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

（12）设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

（13）灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。

（14）脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

（15）全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

（16）具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

（17）具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

2.4.3.13笔记本电脑

（1）中央处理器：≥i5。

（2）内存：≥8G。

（3）液晶显示屏：≥14英寸。

（4）硬盘：固态。

（5）SSD：≥256G。

2.5车辆要求：

★2.5.1牵引车头及挂车单独开具发票；供应商必须协助采购人完成上牌（购置税及上牌检测费用由采购人支付），车辆再交付验收。

2.5.2牵引车头技术要求

（1）排放标准：国六。

（2）额定功率：不小于340KW。

（3）轴距（mm）：不小于3350+1350。

（4）排量（L）：不小于10。

（5）最大扭矩（Nm）:不小于2000。

（6）车头尺寸（mm）：不小于6800*2500*3900。

（7）轮胎数量：不少于10个（不含备胎）。

（8）轮胎规格：不低于295/80R22.5-18pr。

（9）车辆室内配置要求，如监控体统、行车记录仪、GPS导航等。

2.5.2挂车技术要求

（1）尺寸（mm）：不小于13800*2500*1300

（2）轴距（mm）：不小于8700+1310。

（3）轮胎数量：不少于8个（不含备胎）。

（4）备胎架：不少于2个

（5）支腿：28T联动碳钢支腿/1套/厂标。

（6）工具箱：1.4m铝合金/1；侧防护：铝合金；轮罩：铝合金平直轮罩.。

（7）储气筒：铝合金/2件；继动阀：4孔；ABS:4S/2M，带低压报警；带驻车制动；带气压测试接头；带干燥器及车轴制动衬片磨损报警装置。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：舟山医院移动式核酸检测车采购项目 |
| ★2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价；包括但不限于产品（包括车辆及随车设备）及零件费用、车辆改造费、设备（系统）集成费、运输、保险、装卸、调试等，以及产品保护、现场清理、验收、技术资料、质保期维保费、中标服务费、税金等所发生的一切费用。 2、本项目预算金额/最高限价：详见第一章 公开招标采购公告。投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 其他： 中标服务费的收取标准： - 中标服务费的收取标准：代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中货物费率，其中单一标项100万（含）以内部分按照标准计取，100万（不含）以上部分按标准下浮40%计取，按照预算金额向中标人收取中标服务费。 （2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 投标文件份数： 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）。 （2）以U盘形式提供的电子备份投标文件数量1份（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 采购资金来源：其他资金。 |
| 12 | 付款方式：自行支付。 |
| 13 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于舟山医院移动式核酸检测车采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购单位（舟山医院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（车辆及随车设备）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的改造、集成、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包、分包。

（八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（招标公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购单位对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2. 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

2、电子加密投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信技术文件和报价文件三部分组成，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格证明文件：

- 投标人自查表①资格条件自查表（附件三）；

- 投标人的效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

- 投标人资格声明函（格式见附件）；

- 投标人的特定条件的证明文件：如有请提供。

2.报价文件：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（附件一）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件二，如是请提供）；

- 中标服务费支付承诺函（附件四）

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

3.商务技术文件：

- 投标人自查表②符合性自查表（附件三）；

- 法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书及授权代表身份证正反面复印件（格式见附件）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式见附件）；

- 技术条款响应（偏离）表（格式见附件、按第二章要求填写）；

- 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

- 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

- 业绩一览表（格式见附件）；

- 售后服务方案（格式自拟）；

- 安装及验收方案（格式自拟）；

- 培训方案（格式自拟）；

- 设备配置清单及对设备的配置完整性、先进性、操作性、功能适用性的阐述（格式自拟）；

- 节能环保产品证明材料和国家认定的不发达地区或少数民族地区企业证明材料【如有，提供相关证明材料并加盖公章】（加盖公章，如有请提供）；

- 其他采购需求或评分标准所需资料；

注：上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

（三）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第2条

★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件由资格证明文件、报价文件、资信技术文件三部分组成。

电子备份投标文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.在投标截止时间前，投标人均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.在投标截止期后到采购文件规定的投标有效期终止前，投标人不能撤回投标文件，否则将上报监督管理部门，按相关法律法规处理。

（八）投标无效的情形

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，或资格证明文件未按招标文件要求签署、盖章的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的，或投标文件组成不全的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书的；

- 投标文件提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的；

（4）技术商务文件出现投标总价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评审小组认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评审小组对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评审小组对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4病毒发作导致不能进行正常操作的；

5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评审小组完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人，采购人不得在评审小组推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

九、履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1.本项目非专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6.本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十一、信贷政策

1.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-21852018205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

第四章  评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评审小组：本项目评审小组依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或者授权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购代理机构首先开启各投标人的资信技术文件和资格证明文件，资信技术文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的资信技术文件进行符合性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其资信技术内容，评标委员再根据各投标人的资信技术文件进行综合评分，并进行资信技术分的汇总（资信技术部分得分保留小数点后二位）。

3.资信技术文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的资信技术得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照北部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评审小组认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评审小组认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排序第一的投标人为的本项目的第一中标候选人，推荐综合得分排序第二的投标人为的本项目的第二中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由投标人抽签决定。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

第一阶段：商务技术部分（70分）

| 投标人 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 业绩 （3分） | 根据投标人提供的自2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今，所投产品同类设备销售业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：上述业绩评分针对的是产品（单个合同至少包括车辆及PCR仪等3种及以上的随车设备）的业绩，并非投标人的业绩；投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （45分） | 技术需求响应全部满足招标文件第二章招标需求二、技术需求的得35分。 每一条未标注“★”“▲”条款负偏离的扣2分；每一条标注“▲”条款负偏离的扣4分；未标注“★”条款负偏离扣分超过35分的作无效标处理。 |
|  | 根据各投标人所投设备功能情况进行评议，满分5分。 |
|  | 根据各投标人所投设备配置情况进行评议，满分5分。 |
| 售后服务、质保、培训、安装调试验收方案 （15分） | 根据各投标人的售后服务方案（保修服务方案、售后服务响应、售后服务体系、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评议，满分4分。 |
|  | 供应商所投设备质保期的响应情况进行评议，满分2分。 |
|  | 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议，满分4分。 |
|  | 根据各投标人的的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性进行评议，满分5分。 |
| 供货响应 （6分） | 中标结果公示之日起30日内；七天内到货验收，得6分；七天至十四天内到货验收，得4分；十四天至二十一天内到货验收，得2分；二十一天以上到货验收的不得分。 |
| 节能产品 环境标志产品 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

第二阶段：价格评分（30分）

| 投标人 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

第五章  政府采购合同主要条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（招标编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付：

10.1甲方按以下第10.1.2种方式支付乙方合同价款。

10.1.1一次性支付:乙方承诺无需预付款；本合同项下的全部服务提供完毕并经最终验收合格且收到乙方提供的银行出具的合同金额10%的保函后15日内,甲方向乙方支付全部合同价款。

10.1.2分期支付:合同生效且收到乙方提供的银行出具的合同金额30%的预付款保函后15日内，采购人向乙方支付合同金额的30%；全部物资及服务提供完毕并经最终验收合格且收到乙方提供的银行出具的合同金额10%的保函后15日内,采购人向乙方支付剩余合同价款。

10.2由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

10.3甲方付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票,甲方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票,并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

10.4当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十八、政府采购合同贷款

18.1本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

18.2乙方收款账户信息：

18.3本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且收到乙方提交的履约保证金后生效。

19.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

19.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

19.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.5 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本     份，(用途)。

甲方：舟山医院                            乙方：

地址：舟山市新城定沈路739号               地址：

法定代表人：                               法定代表人：

(授权代表)                                 (授权代表)

签订日期：     年  月  日                  签订日期：     年  月  日

乙方收款银行：

乙方收款开户账号：

见证方：（盖章）

第六章  投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件（资格证明文件/报价文件/资信技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格证明文件/报价文件/资信技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

格式一：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

日    期：

格式二：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：报价文件、资格证明文件、商务技术文件电子加密投标文件1份，电子备份投标文件1份；

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标总价（大写）：人民币                        元。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标截止日起90天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（6）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（7）投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式三：

开标一览表

项目编号：            投标人名称：

| 序号 | 采购内容 |  | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |

注:报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式四：

投标报价明细表

项目编号：                  项目名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引车 |  |  |  |  |  |
| 2 | 挂车 |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验舱 | / |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式五：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式六：

法定代表人授权委托书

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或盖章：                       法定代表人签名或盖章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件及被授权人身份证正反面复印件，加盖公章。

格式七：

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                             项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购标的的数量 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

投标人（盖章）：

日  期：

格式八：

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                              项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标应根据投标产品的性能指标，对照招标文件第二章招标需求 二、技术需求进行逐条填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

日  期：

格式九：

业绩一览表

项目编号：                              项目名称：

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 数量（套） | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

注：后附合同复印件或中标通知书并加盖公章，销售业绩时间以合同签订时间为准，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

附件一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、风险提示：（1）对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业扶持政策。

（2）投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、投标人的营业执照副本复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目投标。（投标人资格声明函）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（/）页 |
|  | 2、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（/）页 |
|  | 4、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（/）页 |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（/）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件四：

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在                     项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件第三章投标人须知序号3中有关中标服务费的规定，在本项目结果公示期满5个工作日内向贵司支付中标服务费，并领取中标通知书。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

日期：

附件五：

履约验收通知单

（参考模板）

供应商：

| 采购单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同金额 |  |  |  |
| 验收地点 |  | 验收时间 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| （备注说明） 盖章 |  |  |  |

附件六：

政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 向社会公众提供的公共服务项目方式 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □优秀□合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □优秀□合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格□不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格□不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格□不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格□不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □优秀 □合格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，验收组织机构可以根据工作实际进行调整。