机电产品采购

国际公开招标文件

(第二册)

招标编号：      0762-2241CBNB1041

项目名称：丽水市中心医院国际招标采购CT和磁共振项目

招   标   人：丽水市中心医院

招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二○二二年十二月

目    录

第五章、	投标邀请	2

第六章、	投标资料表	5

第七章、	合同条款资料表	11

第八章、	货物需求一览表及技术规格	12

# 投 标 邀 请

宁波中基国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2022年12月2日在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1. 招标条件

项目概况：丽水市中心医院因发展需要，需采购CT和磁共振各1套。

资金到位或资金来源落实情况：项目所需资金已经落实。

项目已具备招标条件的说明：项目已具备招标条件。

2. 招标内容：

招标项目编号：0762-2241CBNB1041

招标项目名称：丽水市中心医院国际招标采购CT和磁共振项目

项目实施地点：中国浙江省

招标产品列表（主要设备）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 1套 | 适用于手术室内的全身扫描临床应用。 | *投标人须就CT和磁共振同时投标。 |
| 2 | 磁共振 | 1套 | 为保证技术的先进性，各厂家必须提供获得NMPA认证的高端1.5T磁共振机型，搭载最新技术平台。 |  |

3. 投标人资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.2投标人的特定资格要求：

3.2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。

3.3本项目接受联合体投标。

3.4未领购招标文件不可以参加投标。

4. 招标文件的获取

招标文件领购开始时间：2022年12月2日，上午：00:00-12:00；下午：12:00-23:59。

招标文件领购结束时间：2022年12月23日（北京时间）

招标文件领购地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。投标人联系人联系方式和营业执照必须发送邮件至宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼前台），李小姐，电话0574-88090098，传真：0574-87425386，电子邮箱：719126619@qq.com报名，未提交报名资料所造成的风险由投标人自行承担。

招标文件售价：免费

5. 投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2022年12月23日09:30（北京时间）

投标文件送达地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）和中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

6.（1）本项目按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标。（2）投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。（3）本投标邀请中3、投标人资格要求的资格要求：第1条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。（4）本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。以电子邮件提供的备份电子投标文件数量1份。（自行决定，非必须要求）备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（362216499@qq.com）。

7. 联系方式

招标人：丽水市中心医院

地址：丽水市莲都区括苍路289号

传真：/

项目联系人（询问）：钟老师

项目联系方式（询问）：0578-2285462

质疑联系人：徐处

质疑联系方式：0578-2285462

招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：杨未、单琛耘、张亮

项目联系方式（询问）：0574-88090213、87425382

质疑联系人：蒋海佳

质疑联系方式：0574-87423685

同级政府采购监督管理部门

名称：丽水市财政局政府采购监管处

地址：丽水市莲都区北苑路190号

传真：0578-2669165

联系人：吴先生、叶先生

监督投诉电话：0578-2669165

8. 汇款方式

招标代理机构开户银行（人民币）：中国工商银行宁波鼓楼支行

招标代理机构开户银行（美元）：中国工商银行宁波鼓楼支行

帐 号（人民币）：3901110009200043078

帐 号（美元）：3901110009814008126

帐号（日元）：3901110009827008737

帐号（欧元）：3901110009838008695

swift代码：ICBKCNBJNBO

行号（人民币）：25197003

# 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| - 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人：丽水市中心医院 地址：丽水市莲都区括苍路289号 传真：/ 项目联系人（询问）：钟老师 项目联系方式（询问）：0578-2285462 质疑联系人：徐处 质疑联系方式：0578-2285462 招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司 地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼 传真：0574-87425386 项目联系人（询问）：杨未、单琛耘、张亮 项目联系方式（询问）：0574-88090213、87425382 质疑联系人：蒋海佳 质疑联系方式：0574-87423685 同级政府采购监督管理部门 名称：丽水市财政局政府采购监管处 地址：丽水市莲都区北苑路190号 传真：0578-2669165 联系人：吴先生、叶先生 监督投诉电话：0578-2669165 |
| 1.3 | 丽水市中心医院因发展需要，需采购CT和磁共振各1套。 项目资金已落实。 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可参加投标 |
| 4.1 | 买方名称：丽水市中心医院 招标机构名称：宁波中基国际招标有限公司 |
| - 招 标 文 件 |  |
| 5.2 | 招标文件以中、英文两种文字编写，中文本与英文本如有差异时，以中文本为准。 纸质招标文件与电子介质招标文件具有同等法律效力，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。 |
| 6.1 | 潜在投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止时间至少10日前，以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| - 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 9 | 投标文件的构成（包括但不限于以下内容）： 1、投标书（格式见Ⅳ-1）； 2、开标一览表（格式见Ⅳ-2）；（除投标文件中应有此表，还应按投标人须知第18.1条密封标记单独提交）； 3、投标分项报价表（格式见Ⅳ-3）； 4、单位负责人授权书（格式件附件Ⅳ-8）； 5、资格证明文件 5.1资格声明（格式见Ⅳ-9-1）； 5.2制造商资格声明（格式见Ⅳ-9-2）； 5.3投标人(作为代理)的资格声明（格式见Ⅳ-9-3）； 5.4制造商出具的授权函（格式见Ⅳ-9-4）； 注：CT和磁共振均需提供。 5.5有效的营业执照副本复印件（加盖公章）； 5.6证书（格式见Ⅳ-9-5）； 5.7投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）； 5.8投标设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证； 5.9书面声明（格式见附件）。 - 5.10联合体投标协议书（格式见附件，如须组成5.1、5.3、5.7、5.9项须同时提供） 6、投标货物的业绩证明； 7、商务条款响应/偏离表（格式见Ⅳ-6）； 8、技术规格响应/偏离表（格式见Ⅳ-5）； 9、货物说明一览表（格式见Ⅳ-4）； 10、投标产品清单（包括但不限于产品名称、示例图片、技术规格、产品材质、品牌和产地、产品数量、特殊工具及备件清单等）； 11、投标单位（生产厂家）情况介绍； 12、售后服务方案和售后服务承诺； 13、技术服务及培训方案； 14、合理化建议及优惠条件； 15、中标服务费支付承诺函（格式见附件）； 16、采购活动现场确认声明书（格式见附件）； 17、其他招标文件要求提供的资料、材料、图纸。 备注：投标文件正本资格证明文件中5.1资格声明、5.2制造商资格声明、5.3投标人(作为代理)的资格声明、5.4制造商出具的授权函、5.10 书面声明必须提供原件，其他资格证明文件允许提供复印件。 资格证明文件必须由出具单位负责人或授权人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人或授权人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 |
| 10.3 | 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.2.1 | 投标人投标报价缺漏项超出投标总价的10%，为实质性偏离指标文件要求，其投标将被否决。 |
| 11.2.2 | 缺漏项在投标总价10%以内，经投标人确认缺漏项已包含在投标价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价。若投标人确认缺漏项不包含在投标价中的，评标委员会将否决其投标。 |
| 11.2.3 | 签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。 |
| 11.3 | 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 |
| 11.5 | 采购预算/最高限价：人民币1800万元（CT人民币800万元，磁共振人民币1000万元），投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |
| 11.6.1 | 投标报价为：货到医院价（关境内制造的货物和投标截止时间前已经进口的货物） 相关费用：增值税和其他税、货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随费用。 |
| 11.6.2 | 投标报价为：DDP医院（关境外提供的货物） 相关费用：增值税和其他税、货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随费用。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币（关境内提供的货物和服务） |
| 12.2 | 投标货币：人民币（关境外提供的货物和服务） |
| 13.1 | 本项目允许联合体投标。 |
| *13.3 | 资格标准： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.投标人的特定资格要求： 2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； 3.本项目接受联合体投标。 4.未领购招标文件不可以参加投标。 |
| 14.3.2 | 货物验收后运行2年所需的备件清单及价格。 |
| *14.3.4 | 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料（如制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等，网上下载的data sheet应加盖制造商公章），未提供评标时将视为无效技术支持资料。 |
| 15 | 投标保证金：不适用 |
| *16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件的份数： （1）投标人于“政采云”上提供电子加密投标文件。 （2）以U盘形式提供的电子备份投标文件数量1份。 （3）纸质备份文件：正本1份，副本4份；电子文本份数 1份。 注：1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件，其他方式编制的备份投标文件视为无效电子备份投标文件。 2）当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以电子介质的投标文件为准。 |
| 四、 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.2.1 | 投标书递交至： （1）电子加密投标文件：政府采购云平台（www.zcygov.cn） （2）纸质备份投标文件：中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室 |
| 18.2.2 | 招标邀请的标题和编号：丽水市中心医院国际招标采购CT和磁共振项目0762-2241CBNB1041 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年12月23日上午09:30（北京时间） |
| 五、 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2022年12月23日上午09:30（北京时间） 地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）和中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室 |
| 23.1 | 本项目采用综合评价法进行评议。具体评标方法和标准详见附件评标办法。 |
| 25 | 评标货币：美元 |
| 26.4.2 | 交货时间：合同生效后三个月内。 |
| 26.4.3 | 付款条件： 1.合同生效并具备实施条件后，收到投标人预付款保函后7个工作日内支付合同金额的40%。 2.项目验收合格并收到对方正式发票之日起7个工作日内一次性付清合同款。 |
| 六、 授 予 合 同 |  |
| 35 | 履约保证金： 不适用 |
| 36 | 中标服务费： 中标方须按以下标准和规定向本招标公司缴付中标服务费： - 以“中标通知书”中确定的中标总金额作为收费的计算基数，参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知、国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发改委发改价格[2011]534号通知下浮10%向中标人收取。 - 中标服务费币种与签订合同的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行首次公布汇率卖出价折算）。 - 中标服务费的缴付方式： - 在签约前向本招标公司直接缴付中标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式（但对来自国外的付款，仅接受电汇或现金）。 - 合同生效后20天内按上述规定的标准，一次向本招标公司缴清中标服务费。 |

# 合同条款资料表

### 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 业主名称、地址：丽水市中心医院 |
| 7.1 | 履约保证金额：不适用 货币： 不适用 |
| 7.3 | 履约保证金形式：不适用 |
| 11 | 目的港：上海港或宁波港 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务有：合同条款及技术规格表中要求 |
| 17.2 | 备品备件要求：技术规格表中要求 |
| 18.2 | 保证期：合同条款及技术规格表中要求 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：合同条款及技术规格表中要求 |
| 20.1 | 付款方法和条件为： 1.合同生效并具备实施条件后，收到投标人预付款保函后7个工作日内支付合同金额的40%。 2.项目验收合格并收到对方正式发票之日起7个工作日内一次性付清合同款。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：丽水市中心医院 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国和 政府关于所得税和财产税避免双重增税和防止偷漏税的协定。” |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

注1：卖方的名称和地址应在合同签字时填入。

注2：买方应重新打印本表并填写全部空格。

# 货物需求一览表及技术规格

### 货物需求一览表

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 1套 | 合同生效后三个月内 | 医院指定地点 |
| 2 | 磁共振 | 1套 |  |  |

### 技术规格

（请将本部分所要求的内容填妥后作为投标文件的一部分递交）

#### ◆  表A  设备概况

| 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 生产国家、厂家 |  |
| 型 号 |  | 生产年限 |  |
| 中 国 已 有 用 户 名 单 |  |  |  |

#### ◆  表B 技术规格表

序号1：CT                                                                        数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要技术规格及系统概述 | / |
| 1.1 | 总体要求 | / |
| *1.1.1 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同一品牌。 |  |
| 1.2 | 设备技术要求及主要规格参数 | / |
| 1.2.1 | 机架系统 | / |
| 1.2.1.1 | 机架孔径：≥80cm。 |  |
| 1.2.1.2 | 驱动方式：线性马达或气垫轴承。 |  |
| 1.2.1.3 | 数据传输方式：射频信号传递。 |  |
| 1.2.1.4 | 滑轨方案：单室或双室可选。 |  |
| *1.2.1.5 | 机架内冷却方式：水冷。 |  |
| 1.2.1.6 | 机架旋转时间≤0.5秒。 |  |
| 1.2.1.7 | 机身配备平板操作系统。 |  |
| 1.2.1.8 | 平板内显示病人相关信息。 |  |
| 1.2.2 | X线系统 | / |
| 1.2.2.1 | 高压发生率功率：≥80KW。 |  |
| 1.2.2.2 | 球管阳极热容量：≥8MHU，或者新型低热容量高散热率球管，热容量：≤1MHU。 |  |
| 1.2.2.3 | 球管阳极最大散热率：≥2.0MHU/min。 |  |
| 1.2.2.4 | 球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.8mm×0.8mm。 |  |
| 1.2.2.5 | 球管大焦点（IEC标准 60336）：≤1.0mm×1.1mm。 |  |
| 1.2.2.6 | 最小球管电流：≤20mA。 |  |
| 1.2.2.7 | 最大球管电流：≥600mA。 |  |
| 1.2.2.8 | 最大球管电压：≥140KV。 |  |
| *1.2.2.9 | 最小球管电压：≤70KV。 |  |
| 1.2.2.10 | 球管电压可调分级：≥5档。 |  |
| 1.2.3 | 探测器系统 | / |
| 1.2.3.1 | 探测器排数为≥32排。 |  |
| 1.2.3.2 | 探测器类型：各家提供最新型探测器。 |  |
| 1.2.3.3 | 探测器物理总数≥14000个。 |  |
| 1.2.3.4 | 数据最大采样率≥2300次/360度。 |  |
| 1.2.3.5 | 探测器最薄物理单元：≤0.6mm。 |  |
| 1.2.3.6 | 每排探测器通道数≥1472个。 |  |
| 1.2.4 | 控制台 | / |
| 1.2.4.1 | 计算机内存：≥8GB。 |  |
| 1.2.4.2 | 计算机主频：≥2.5GHz。 |  |
| 1.2.4.3 | 硬盘容量：≥260GB。 |  |
| 1.2.4.4 | 图像存储量：（512×512不压缩）≥500,000幅。 |  |
| 1.2.4.5 | 一体化图像光盘存储系统DVD刻录（DICOM兼容）。 |  |
| 1.2.4.6 | 医学专用液晶超薄平面19寸显示器，分辨率：≥1280×1024，数量≥1台。 |  |
| 1.2.4.7 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作。 |  |
| 1.2.4.8 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输。 |  |
| 1.2.4.9 | 提供DICOM3.0 发送/接收/打印/查询/网络功能。 |  |
| 1.2.5 | 扫描参数 | / |
| 1.2.5.1 | 最快扫描速度：≤0.5秒/360°。 |  |
| 1.2.5.2 | 图像最薄层厚：≤0.6mm。 |  |
| 1.2.5.3 | 扫描图像层数≥20层图像/360度。 |  |
| 1.2.5.4 | 图像重建速度：≥20幅/秒（512×512矩阵）。 |  |
| 1.2.5.5 | 图像重建矩阵：≥512×512。 |  |
| 1.2.5.6 | 图像显示矩阵：≥1024×1024。 |  |
| 1.2.5.7 | 单次螺旋连续扫描时间：≥200秒。 |  |
| 1.2.5.8 | 螺旋扫描螺距范围：≥0.35～1.5，任意可调。 |  |
| 1.2.5.9 | 显示视野范围≥5cm~50cm。 |  |
| 1.2.6 | 图像质量 | / |
| 1.2.6.1 | 空间分辨率Z轴≥20LP/cm(0%MTF)。 |  |
| 1.2.6.2 | 空间分辨率(X,Y)轴≥17LP/cm(0%MTF)。 |  |
| 1.2.6.3 | 低密度分辨率：≤5mm@0.3%≤15mGy, 20cm体模。 |  |
| 1.2.6.4 | CT值范围：≥－10000到＋30000。 |  |
| 1.2.6.5 | 扩展CT值范围：≥－10000Hu到＋30000Hu。 |  |
| 1.2.6.6 | 各家提供迭代技术名称。 |  |
| 1.2.6.7 | 提供控制台及工作站所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接。 |  |
| 1.2.7 | 临床应用软件 | / |
| 1.2.7.1 | 多平面重建MPR。 |  |
| 1.2.7.2 | 任意曲面重建。 |  |
| 1.2.7.3 | 最大密度投影MIP。 |  |
| 1.2.7.4 | 最小密度投影MinP。 |  |
| 1.2.7.5 | 表面三维重建3D SSD。 |  |
| 1.2.7.6 | 组织透明化显示技术。 |  |
| 1.2.7.7 | CT血管成像。 |  |
| 1.2.7.8 | 高级容积处理软件。 |  |
| 1.2.7.9 | 模拟手术刀。 |  |
| 1.2.7.10 | 数字减影。 |  |
| 1.2.7.11 | 容积测量评估软件。 |  |
| 1.2.7.12 | 肺纹理增强软件。 |  |
| 1.2.7.13 | 低剂量扫描软件。 |  |
| 1.2.7.14 | CT电影。 |  |
| 1.2.7.15 | 容积伪影抑制软件。 |  |
| 1.2.7.16 | 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能。 |  |
| 1.2.7.17 | 实时智能X线剂量调控软件。 |  |
| 二 | 设备配置要求 | / |
| 2.1 | 主机一套。 |  |
| 2.2 | 第三方配套产品。 |  |
| 2.3 | 请列出产品详细配置清单。 |  |
| 三 | 商务要求 | / |
| 3.1 | 设备验收合格后，免费保修不少于1年。 |  |
| 3.2 | 请详细提供产品的配置清单（硬件及软件）。 |  |
| 3.3 | 提供保修内巡视保养措施。 |  |
| 3.4 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；提供维修技术人员培训。 |  |
| 3.5 | 提供所投设备datesheet且所有技术文件响应须与data sheet相符。 |  |
| 3.6 | 提供用户操作手册及维修手册（中文一套）；提供简明操作规程。 |  |
| 3.7 | 提供医疗器械注册证盖章复印件。交货时提供合格证明文件；进口设备提供商检证。 |  |

序号2：磁共振                                                                    数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要技术规格及系统概述 | / |
| 1.1 | 总体要求 | / |
| 1.1.1 | 投标机型技术先进性要求：为保证技术的先进性，各厂家必须提供获得NMPA认证的高端1.5T磁共振机型，搭载最新技术平台。 |  |
| 1.1.2 | 各投标机型的生产厂家需具备所有核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度线圈、谱仪作为核心部件，必须为原厂生产；与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代。 |  |
| 1.2 | 磁体系统 | / |
| 1.2.1 | 磁场强度：1.5T。 |  |
| 1.2.2 | 为了提升患者体验感，磁体长度（不含外壳）≤150cm。 |  |
| 1.2.3 | 磁场均匀度，典型值，V－RMS测量法（以产品datasheet为准）： 10 cm DSV≤ 0.005ppm； 20 cm DSV≤ 0.03ppm； 30 cm DSV≤ 0.15 ppm； 40 cm DSV≤ 0.20 ppm。 |  |
| 1.2.4 | 具备高阶匀场。 |  |
| 1.2.5 | 磁场稳定度＜0.1 ppm/h。 |  |
| 1.2.6 | 磁体重量（以datasheet为准）≥4000kg。 |  |
| 1.2.7 | 液氦容积（以datasheet为准）≤1400L。 |  |
| *1.2.8 | 磁体孔径（患者检查孔道内径）≥70cm。 |  |
| 1.2.9 | 磁体线圈冷却方式：液氦制冷。 |  |
| 1.2.10 | 液氦消耗率（正常使用状态）：0.0升/年。 |  |
| 1.2.11 | 冷头类型：4K冷头。 |  |
| 1.2.12 | 5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴）≤2.5m×2.5m×4m。 |  |
| 1.3 | 梯度系统 | / |
| 1.3.1 | 梯度控制技术：全数字实时。 |  |
| 1.3.2 | 梯度冷却方式：水冷。 |  |
| 1.3.3 | 最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）≥33 mT/m。 |  |
| 1.3.4 | 最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）≥130 T/m/s。 |  |
| 1.3.5 | 最短梯度上升时间≤0.275ms。 |  |
| 1.4 | 射频系统 | / |
| 1.4.1 | 射频发射功率≥18kW。 |  |
| *1.4.2 | 独立射频接收通道数≥48，请提供datasheet（技术白皮书）证明，并注明页码位置。 |  |
| 1.4.3 | 最高接收动态范围≥165dB。 |  |
| 1.4.4 | 线圈接口数≥8个，可同时接驳使用。 |  |
| 1.4.5 | 线圈联合扫描技术：具备，投标机型可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查。 |  |
| 1.5 | 计算机系统 | / |
| 1.5.1 | 主控计算机 |  |
| 1.5.1.1 | 中央处理器：四核，主频≥3.5GHz。 |  |
| 1.5.1.2 | 中央处理器位数≥64位。 |  |
| 1.5.1.3 | 内存容量≥48GB。 |  |
| 1.5.1.4 | 硬盘容量≥2.4TB。 |  |
| 1.5.1.5 | 图像存储容量（256×256）≥2,400,000幅。 |  |
| 1.5.1.6 | 显示器分辨率≥1920×1200。 |  |
| 1.5.1.7 | 显示器大小及规格≥24英寸，医用级彩色显示器。 |  |
| 1.5.2 | 计算服务器：以下参数请提供datasheet（技术白皮书）证明 |  |
| 1.5.2.1 | 处理器总核心数≥50，主频≥2.1GHz。 |  |
| 1.5.2.2 | 图像重建速度≥100,000幅/秒(256×256,全FOV)，请提供datasheet（技术白皮书）证明，并注明页码位置。 |  |
| 1.5.3 | 最大重建矩阵≥2048×2048。 |  |
| 1.5.4 | 同步扫描重建功能：扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能。 |  |
| 1.5.5 | 集成式软件操作系统：具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能。 |  |
| 1.6 | 后处理接口 | / |
| 1.6.1 | 软件控制照相技术：具备。 |  |
| 1.6.2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）：具备。 |  |
| 1.6.3 | 标准激光相机数字接口：具备。 |  |
| 1.7 | 扫描参数 | / |
| 1.7.1 | X轴最大FOV≥500mm。 |  |
| 1.7.2 | Y轴最大FOV≥500mm。 |  |
| 1.7.3 | Z轴最大FOV≥500mm。 |  |
| 1.7.4 | 最小FOV≤5mm。 |  |
| 1.7.5 | 最薄层厚2D≤0.1mm。 |  |
| *1.7.6 | 最薄层厚3D≤0.05mm。 |  |
| 1.7.7 | 最大弥散加权b值≥10000。 |  |
| 1.7.8 | 可设置b值数量≥40。 |  |
| 1.7.9 | 软件界面：具备原生中文/英文可切换界面。 |  |
| 1.8 | 扫描技术与序列 | / |
| 1.8.1 | 自旋回波序列（FSE），包括 |  |
| 1.8.1.1 | 2D/3D快速自旋回波：具备。 |  |
| 1.8.1.2 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列：具备。 |  |
| 1.8.1.3 | 可选择角度的自旋回波序列：具备。 |  |
| 1.8.1.4 | 单回波、双回波、多回波技术：具备。 |  |
| 1.8.1.5 | 单次激发快速自旋回波序列：具备。 |  |
| 1.8.1.6 | 脂肪抑制序列：具备。 |  |
| 1.8.1.7 | 快速脂肪饱和技术：具备。 |  |
| 1.8.1.8 | 水抑制序列：具备。 |  |
| 1.8.1.9 | 反转恢复（IR）：具备。 |  |
| 1.8.1.10 | 常规反转恢复序列：具备。 |  |
| 1.8.1.11 | 快速自由水抑制序列（FLAIR）：具备。 |  |
| 1.8.1.12 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术：具备。 |  |
| 1.8.1.13 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术：具备。 |  |
| 1.8.1.14 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）：具备。 |  |
| 1.8.1.15 | 短TI反转恢复水脂分离成像：具备。 |  |
| 1.8.1.16 | 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）：具备。 |  |
| 1.8.2 | 梯度回波(2D/3D)，包括 |  |
| 1.8.2.1 | 多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像：具备。 |  |
| 1.8.2.2 | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术：具备。 |  |
| 1.8.2.3 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术：具备。 |  |
| 1.8.2.4 | 重T2加权高对比序列：具备。 |  |
| 1.8.2.5 | 3D梯度回波技术：具备。 |  |
| 1.8.2.6 | 快速稳态进动梯度回波：具备。 |  |
| 1.8.2.7 | 超快速场回波序列：具备。 |  |
| 1.8.2.8 | 三维成像技术：具备。 |  |
| 1.8.3 | 平面回波成像技术（EPI），包括 |  |
| 1.8.3.1 | 单次激发平面回波成像技术：具备。 |  |
| 1.8.3.2 | 多次激发平面回波成像技术：具备。 |  |
| 1.8.3.3 | 自旋回波EPI：具备。 |  |
| 1.8.3.4 | 梯度回波EPI：具备。 |  |
| 1.8.3.5 | 反转EPI：具备。 |  |
| 1.8.3.6 | 高分辨EPI采集：具备。 |  |
| 1.8.4 | 神经系统成像技术，包括 |  |
| 1.8.4.1 | 高分辨解剖成像：具备。 |  |
| 1.8.4.2 | 高分辨率内耳三维成像技术：具备。 |  |
| 1.8.4.3 | 全脊髓成像：具备。 |  |
| 1.8.5 | 弥散成像技术，包括 |  |
| 1.8.5.1 | ADC成像：具备。 |  |
| 1.8.5.2 | 各向同性采集：具备。 |  |
| 1.8.5.3 | 各向异性采集：具备。 |  |
| 1.8.5.4 | ADC值测量：具备。 |  |
| 1.8.5.5 | ADC-map：具备。 |  |
| 1.8.5.6 | 自动采集处理：具备。 |  |
| 1.8.5.7 | 单次激发EPI：具备。 |  |
| 1.8.5.8 | 多次激发EPI：具备。 |  |
| 1.8.5.9 | 实时弥散成像：具备。 |  |
| 1.8.5.10 | 自动生成ADC图：具备。 |  |
| 1.8.5.11 | 可选优化B值：具备。 |  |
| 1.8.6 | 血管与水成像技术，包括 |  |
| 1.8.6.1 | 时飞法技术（2D/3D）：具备。 |  |
| 1.8.6.2 | 流入法采集技术（2D/3D）：具备。 |  |
| 1.8.6.3 | 连续多层3D时飞法技术：具备。 |  |
| 1.8.6.4 | 动静脉分离成像技术：具备。 |  |
| 1.8.6.5 | 磁转移（MTC）对比技术：具备。 |  |
| 1.8.6.6 | 最大密度投影技术：具备。 |  |
| 1.8.6.7 | 可变翻转角度射频技术：具备。 |  |
| 1.8.6.8 | 多层层面重建技术：具备。 |  |
| 1.8.6.9 | 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU）：具备。 |  |
| 1.8.6.10 | 电影采集回放功能：具备。 |  |
| 1.8.6.11 | 实时互动最大密度投影技术：具备。 |  |
| 1.8.7 | 伪影消除技术，包括 |  |
| 1.8.7.1 | 流动补偿：具备。 |  |
| 1.8.7.2 | 呼吸补偿：具备。 |  |
| 1.8.7.3 | 呼吸导航技术：具备。 |  |
| 1.8.7.3 | 流动校正梯度波形技术：具备。 |  |
| 1.8.7.4 | 区域饱和技术：具备。 |  |
| 1.8.7.5 | 卷积伪影去除技术：具备。 |  |
| 1.8.7.6 | 自旋回波运动伪影消除技术：具备。 |  |
| 1.8.7.7 | 自由呼吸技术：具备。 |  |
| 1.8.7.7 | 图像滤波增强技术：具备。 |  |
| 1.8.7.8 | K空间降噪技术：具备。 |  |
| 1.8.7.9 | 环形伪影抑制技术：具备。 |  |
| 1.8.8 | 节时技术，包括 |  |
| 1.8.8.1 | 半扫描技术：具备。 |  |
| 1.8.8.2 | 全方向部分编码采集技术：具备。 |  |
| 1.8.8.3 | 矩形视野采集技术：具备。 |  |
| 1.8.8.4 | 三维重叠连续采集技术：具备。 |  |
| 1.8.8.5 | 一维并行采集技术：具备。 |  |
| 1.8.8.6 | 二维并行采集技术：具备。 |  |
| 1.8.8.7 | 时空并行采集技术：具备。 |  |
| 1.8.8.8 | 部分回波采集：具备。 |  |
| 1.8.9 | 其他成像技术，包括 |  |
| 1.8.9.1 | 短TR、TE快速成像功能：具备。 |  |
| 1.8.9.2 | 三维定位系统：具备。 |  |
| 1.8.9.3 | 放射状片层定位技术：具备。 |  |
| 1.8.9.4 | 扫描暂停：具备。 |  |
| 1.8.9.5 | 可变带宽技术：具备。 |  |
| 1.8.9.6 | 预扫描技术：具备。 |  |
| 1.8.9.7 | 信噪比显示功能：具备。 |  |
| 1.8.9.8 | 静音扫描技术：具备。 |  |
| 1.8.9.9 | 实时交互式成像功能：具备。 |  |
| 1.8.9.10 | 磁共振实时定位：具备。 |  |
| 1.8.9.11 | 磁共振实时交互式参数改变：具备。 |  |
| 1.8.9.12 | 高分辨成像检查：具备。 |  |
| 1.8.9.13 | 组合扫描功能：具备。 |  |
| 1.8.9.14 | 水饱和技术：具备。 |  |
| 1.8.9.15 | 预饱和技术：具备。 |  |
| 1.8.9.16 | 饱和带数目：具备。 |  |
| 1.8.9.17 | 平行饱和带：具备。 |  |
| 1.8.9.18 | 伴随饱和带：具备。 |  |
| 1.8.9.19 | 脂肪饱和技术：具备。 |  |
| 1.8.9.20 | 信号平均技术，包含内模式和外模式：具备。 |  |
| 1.8.9.21 | 频率编码方向扩大采集：具备。 |  |
| 1.8.9.22 | 相位编码方向扩大采集：具备。 |  |
| 1.8.9.23 | 偏中心扫描技术：具备。 |  |
| 1.8.9.24 | 可变K空间填写方式：具备。 |  |
| 1.8.9.25 | K空间快速采集：具备。 |  |
| 1.8.9.26 | 线圈灵敏度校正技术：具备。 |  |
| 1.8.9.27 | 肝脏动态增强技术：具备。 |  |
| 1.8.9.28 | 图像亮度均一化校正技术：具备。 |  |
| 1.8.9.29 | 自动中心扫描技术：具备。 |  |
| 1.8.9.30 | 图像插值放大技术：具备。 |  |
| 1.8.9.31 | 图像变形校正技术：具备。 |  |
| 1.8.10 | 高级临床应用软件包，包括 |  |
| 1.8.10.1 | 神经成像软件包：具备。 |  |
| 1.8.10.2 | 体部系统软件包：具备。 |  |
| 1.8.10.3 | 骨关节成像软件包：具备。 |  |
| 1.8.10.4 | 肿瘤成像软件包：具备。 |  |
| 1.8.10.5 | 血管成像软件包：具备。 |  |
| 1.8.10.6 | 心脏成像软件包：具备。 |  |
| 1.8.10.7 | 妇产成像软件包：具备。 |  |
| 1.8.10.8 | 儿科成像软件包：具备。 |  |
| 1.8.11 | 全身静音软件包，包括 |  |
| 1.8.11.1 | SE及FSE静音序列：具备。 |  |
| 1.8.11.2 | GRE静音序列：具备。 |  |
| 1.8.11.3 | DWI弥散静音序列：具备。 |  |
| 1.8.11.4 | WFI水脂分离静音序列：具备。 |  |
| 1.8.11.5 | MRA血管成像静音序列：具备。 |  |
| 1.8.11.6 | MRS波谱成像静音序列：具备。 |  |
| 1.8.11.7 | SWI磁敏感静音序列：具备。 |  |
| 1.8.11.8 | FLAIR液体衰减反转恢复静音序列：具备。 |  |
| 1.8.11.9 | Scout定位像静音序列：具备。 |  |
| 1.8.11.10 | 支持预扫描校准静音：具备。 |  |
| 1.9 | 高级应用平台及软件 | / |
| 1.9.1 | 压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术：具备，不可用其他技术如并行采集技术替代，提供datasheet（技术白皮书）证据。GE提供HyperSense，西门子提供Compressed Sense，飞利浦提供CS SENSE，联影提供光梭成像技术，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。 |  |
| 1.9.1.1 | 全身动态增强成像压缩感知技术：具备≤2s/期的高时间分辨率，提供国内用户腹部多期动态增强成功案例。 |  |
| 1.9.1.2 | 全身三维静态成像压缩感知技术：具备。 |  |
| 1.9.1.3 | 全身二维静态成像压缩感知技术：具备。 |  |
| 1.9.2 | 波谱成像技术(MRS)：具备单体素和多体素波谱。 |  |
| 1.9.3 | 三维多体素波谱成像技术：具备。 |  |
| 1.9.4 | 提供磁敏感加权成像（包括头部和体部），须同时具备相位图和幅度图。 注：投标文件中提供可满足诊断的腹部磁敏感加权成像案例。 |  |
| 1.9.5 | 全新磁敏感加权成像技术：具备高通滤波的相位图，且可以出一次成像多个连续TE回波的动画图 |  |
| 1.9.6 | 提供腹部自由呼吸成像技术（非导航技术基于K空间径向填充，注明名称）。 注：响应时请说明技术名称并提供自由呼吸状态下完成可满足诊断的腹部扫描图像。 |  |
| 1.9.7 | 虚拟弥散加权成像功能：具备。 |  |
| 1.9.8 | 小视野弥散成像技术：具备， 西门子提供ZooMit EPI，GE提供FOUCS，飞利浦提供Zoom DWI，联影提供MicroView，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。 |  |
| 1.9.9 | “类PET”全身弥散加权成像技术：具备。 |  |
| 1.9.10 | 单次屏气三维胰胆管水成像技术。 |  |
| 1.9.11 | 自动在线拼接。 |  |
| 1.9.12 | 智能扫描技术 |  |
| 1.9.12.1 | 头部智能扫描。 |  |
| 1.9.12.2 | 脊柱智能扫描。 |  |
| 1.9.12.3 | 膝关节智能扫描。 |  |
| 1.9.12.4 | 心脏智能扫描。 |  |
| 1.9.12.5 | 多协议智能规划。 |  |
| 1.10 | 后处理工作站及高级应用后处理软件 | / |
| 1.10.1 | 独立原厂高级影像后处理工作站：提供原厂最新最高版本后处理工作站，不得采用第三方工作站产品。 |  |
| 1.10.2 | 脑灌注高级后处理：具备。 |  |
| 1.10.3 | 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理：具备。 |  |
| 1.10.4 | BOLD高级后处理：具备。 |  |
| 1.10.5 | 波谱高级后处理：具备，支持单体素与多体素。 |  |
| 1.10.6 | ADC定量后处理：具备。 |  |
| 1.10.7 | T1&T2&T2*参数定量高级后处理：具备。 |  |
| 1.10.8 | 图像融合高级后处理：具备。 |  |
| 1.10.9 | 图像拼接高级后处理：具备。 |  |
| 1.10.10 | 动态分析：具备。 |  |
| 1.10.11 | 血管分析高级后处理：具备。 |  |
| 1.10.12 | 动态增强定量高级后处理：具备。 |  |
| 1.11 | 病人检查环境 | / |
| 1.11.1 | 检查孔径内麦克风：具备。 |  |
| 1.11.2 | 防磁耳机：具备，内置双向沟通装置,能进行通话指示和音乐播放;可减噪,降低病人不安。 |  |
| 1.11.3 | 检查孔径内可调试病人通风系统：具备。 |  |
| 1.11.4 | 检查孔径内可调试病人照明系统：具备。 |  |
| 1.11.5 | 检查孔径内高级星空灯患者照明系统：具备。 |  |
| 1.11.6 | 无线生理信号监控单元：具备。 |  |
| 1.11.7 | 患者紧急呼叫装置：具备。 |  |
| 1.11.8 | 扫描检查床最大承重≥250Kg。 |  |
| 1.11.9 | 扫描检查床最低位置 ≤52cm。 |  |
| 1.11.10 | 扫描检查床水平进床最大速度≥20cm/s。 |  |
| 二 | 配置要求 | / |
| 2.1 | 原厂正交发射/接收体线圈：具备。 |  |
| 2.2 | 原厂头颈联合线圈：具备，≥24单元。 |  |
| 2.3 | 原厂体部相控阵线圈 ：具备，≥12单元。 |  |
| 2.4 | 原厂脊柱相控阵线圈：具备，≥24单元（非组合）。 |  |
| 2.5 | 原厂大柔性多功能线圈：具备，≥8单元。 |  |
| 2.6 | 原厂小柔性多功能线圈：具备，≥8单元。 |  |
| 2.7 | 原厂膝关节专用相控阵线圈（不可用柔性多用途线圈替代）：具备，≥10单元。 |  |
| 2.8 | 原厂足踝关节专用相控阵线圈（不可用柔性多用途线圈替代）：具备，≥20单元。 |  |
| 2.9 | 独立原厂高级影像后处理工作站一套：提供。 |  |
| 2.10 | 人工智能科研平台：提供。 |  |
| 三 | 设备配置要求 | / |
| 3.1 | 主机一套。 |  |
| 3.2 | 第三方配套产品。 |  |
| 3.3 | 请列出产品详细配置清单。 |  |
| 四 | 商务要求 | / |
| 4.1 | 设备验收合格后，免费保修不少于1年。 |  |
| 4.2 | 请详细提供产品的配置清单（硬件及软件）。 |  |
| 4.3 | 提供保修内巡视保养措施。 |  |
| 4.4 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；提供维修技术人员培训。 |  |
| 4.5 | 提供所投设备datesheet且所有技术文件响应须与data sheet相符。 |  |
| 4.6 | 提供用户操作手册及维修手册（中文一套）；提供简明操作规程。 |  |
| 4.7 | 提供医疗器械注册证盖章复印件。交货时提供合格证明文件；进口设备提供商检证。 |  |

◆  表C  技术服务及培训

1. 技术服务（安装调试指导)：要求投标商免费提供。

| 内 容 | 人 数 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从卖方工厂到买方工厂往返路费 |  |  |  |
| 每天工资水平 |  |  |  |
| 培 训 费 用 |  |  |  |
| 总 额 |  |  |  |

表D－1是供设备两年使用的必备的零件，易损件，专用工具，专用润滑剂的报价表，

由投标商填写，费用应包括在投标总价中：

#### ◆  表D－1  两年零备件、易损件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 |  | 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | DDP价 | 出厂价 | DDP价 |

表D－2是供设备五年使用的零件，专用润滑剂等，由投标商推荐，供买方选购：

#### ◆  表D－2 五年零备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 |  | 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | DDP价 | 出厂价 | DDP价 |

附件1

书面声明

我方郑重声明：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在                     项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件第六章投标资料表序号36中有关中标服务费的规定，在本项目结果公示期满5个工作日内向贵司支付中标服务费，并领取中标通知书。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：

联合投标协议书

联合投标协议书

（联合体投标须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应       （招标方）组织实施的    项目（采购编号：                招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的工作和义务占合同总金额的    %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的工作和义务占合同总金额的    %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方单位（盖章）：                            乙方单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2022年  月   日                     日期：2022年  月   日

附件2

政府采购活动现场确认声明书

宁波中基国际招标有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                        （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加丽水市中心医院国际招标采购CT和磁共振项目（项目编号：0762-2241CBNB1041）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 £不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022年  月  日（填写开标当天日期）

说明：（1）供应商解密投标文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：362216499@qq.com。

（2）在电子投标文件解密后投标人可看到所投标项的投标人名称，在确认与采购人和其他投标人无任何上述关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，四中的2个下划线用斜杠“/”划掉。

（3）此声明书非投标文件的组成内容，无需编入投标文件中。

# 附件  评标方法

一、概述

为保证丽水市中心医院国际招标采购CT和磁共振项目招标评标工作顺利进行，依据“公平、公正、科学和择优”的原则，特制定本评标办法。

1）评标工作严格执行国家颁布的有关法规，包括但不限于《中华人民共和国招标投标法》、《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》(商务部令〔2014〕第1号)以及“商务部关于印发《机电产品国际招标综合评价法实施规范(试行)》的通知”（商产发[2008]311号）等。

2）本评标办法的解释权归招标人丽水市中心医院及招标代理机构宁波中基国际招标有限公司所有。

二、评标原则

以招标文件及可能有的补遗和澄清文件为依据，对所有实质性响应招标文件要求的投标文件进行审查、评价和比较，以“综合评价法”方式从商务、技术、价格方面进行打分，评标综合得分排名第一的投标人推荐为第一中标候选人，本项目推荐一名中标候选人。

三、评标组织机构

1）宁波中基国际招标有限公司作为招标代理机构负责组织本次招标工作。

2）招标人将按照《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》及有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表及按照《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》在中国国际招标网（http://www.chinabidding.com）中聘请的技术和经济专家组成，评标委员会人数为五人及以上单数构成，其中三分之二以上为外聘专家。

3）评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标人提交书面评标报告。

四、评标工作程序

1）评标工作将按照下述程序进行：

投标人的全部投标文件须按照投标截止时间要求提交至招标代理机构。

2）评标准备

评标委员会成员阅读招标文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法，签署“承诺书”。

3）投标文件的初步评审（符合性检查）

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

在评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）不满足招标文件对合格投标人要求的；

（2）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（3）投标文件未按招标文件要求签字盖章，无单位负责人签字或签字人无单位负责人有效授权书的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件不满足招标文件中加注星号（“*”）条款的；对加注星号（“*”）的关键技术参数，投标人未在投标文件中提供技术支持资料；

（6）投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

（7）投标人及其制造商与招标人、招标代理机构有利害关系的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其他条款的。

4）对投标文件的详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行详细评审（通过初步评审的投标人为合格投标人）。

详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”和“价格”三个方面进行评审并按照评分标准进行打分。

若某评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20％，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；若评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。

4.1商务评审（满分5分）：主要评审内容详见“商务评分表”。

4.2技术评审（满分65分）：主要评审内容详见“技术评分表”。

序号2-5项技术评审采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。

4.3价格评审

4.3.1算术性修正

评标委员会在对投标文件进行报价评估时应当按下述原则进行修正：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；

（3）分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。

（4）如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。

4.3.2 价格调整的原则是：

（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。

（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。

（3）如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。

（4）如果投标人不接受上述调整原则，则投标将被否决。

（5）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格打分公式进行打分。

4.3.3评标基准价的确定

评标基准价=价格评审合格投标人中的最低评标价格。

4.3.4价格打分满分30

投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×30%×100

5）对投标文件的澄清

评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。

6）综合评分

综合得分＝商务得分+技术得分+价格得分

7）评标结论

7.1 评标委员会对综合得分由高到底进行排序，综合得分高者排名在前，综合得分相同时，价格得分高者排序在前；价格得分相同时，技术得分高者排序在前；若综合得分、价格得分和技术得分都相同时，则由业主代表抽签决定，先抽中者为推荐中标人。

7.2 出现下列情形之一的，将不得被确定为推荐中标人：

1）该投标人的评标价格超过全体合格投标人的评标价格平均值40%以上的；

2）该投标人的技术得分低于全体合格投标人的技术得分平均值30%以上的。

7.3所有投标人的投标文件均不满足招标文件的要求，招标代理机构和招标人将宣布本次招标无效，重新组织招标。

五、评分办法说明

1、评分分值的计算

评标委员会成员对各评标指标打分时应精确至小数点后2位，得分计算结果保留至小数点后2位（四舍五入制）。

2、详细评审内容、相应的评审阶段及权重如下表所示：

| 序号 | 评审内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 5分 |
| 2 | 技术 | 65分 |
| 3 | 价格 | 30分 |

3、商务评分表（满分5分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 交货期满足或优于招标文件要求的，得1分，否则不得分。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 | 付款方式满足或优于招标文件要求的，得1分，否则不得分。 | 1 |  |  |  |
| 3 | 业绩要求 | 2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类设备销售业绩进行评议，每个合同得1分，最高得3分。 注：1、投标文件中提供业绩清单列表和合同复印件并加盖公章，未提供列表或未提供合同复印件或未按要求盖章的不予认可。2、本项评分针对的是同类设备的业绩，非投标人本身业绩。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提供相应的证明材料。 | 3 |  |  |  |

4、技术评分表（满分65分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件的技术响应 | 投标人如有带“*”的技术指标的负偏离将导致废标；其余技术条款进行相对综合评价。 25≤最优≤33，19≤较优＜24.99，10≤一般＜18.99，0≤差＜9.99。 | 33 |  |  |  |
| 2 | 设备功能、配置、技术指标及工艺水平等的优化程度 | 根据投标人提供的投标设备的技术指标高低、功能和配置的优劣和合理性以及满足用户要求的优化程度进行评价。 7≤最优≤10，4≤较优＜6.99，2≤一般＜3.99，0≤差＜1.99。 | 10 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 | 根据各投标人的售后服务（承诺）和质保期方案及进行比较评议，包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等及其他优惠条件。 7≤最优≤10，4≤较优＜6.99，2≤一般＜3.99，0≤差＜1.99。 | 10 |  |  |  |
| 4 | 技术服务及培训方案 | 提供详细的操作培训和维修培训计划，提供免费的操作培训及维修培训，由评委根据各投标人的培训方案进行比较评议。 4≤最优≤6，2≤较优＜3.99，1≤一般＜1.99，0≤差＜0.99。 | 6 |  |  |  |
| 5 | 备件供应 | 评标委员会根据投标人备件库情况以及能提供及时有效服务的情况进行综合评价。 4≤最优≤6，2≤较优＜3.99，1≤一般＜1.99，0≤差＜0.99。 | 6 |  |  |  |

备注：1-5项采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。