宁波市鄞州区卫生健康局采购医疗设备项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号：CBNB-20231219G

采购人：宁波市鄞州区卫生健康局

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二三年七月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	8

第三部分 采购需求	24

第四部分 评标办法	95

第五部分 拟签订的合同文本	101

第六部分 应提交的有关格式范例	105

- 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市鄞州区卫生健康局采购医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年8月15日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20231219G

项目名称：宁波市鄞州区卫生健康局采购医疗设备项目

预算金额（元）：7,260,000.00

最高限价（元）：标项一人民币470,000.00元、标项二人民币660,000.00元、标项三人民币910,000.00元、标项四人民币3,270,000.00元、标项五人民币510,000.00元

标项一：
   标项名称：双能X线骨密度仪
   数量：1套
   预算金额（元）：600,000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效，人体成分检测，详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：本标项允许采购进口产品。

标项二：
   标项名称：手术床
   数量：6张
   预算金额（元）：660,000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：手术床适合医院所有类型手术。根据现有情况及提供未来升级可能，提供合理化解决方案。详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：本标项不接受进口产品。

标项三：
   标项名称：病床
   数量：1批
   预算金额（元）：1,000,000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于患者护理、疗养。详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：本标项不接受进口产品。

标项四：
   标项名称：康复科设备
   数量：1批
   预算金额（元）：3,700,000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：本标项部分产品允许采购进口产品（详见第三部分采购需求）。

标项五：
   标项名称：五官科设备
   数量：1批
   预算金额（元）：1,300,000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：本标项部分产品允许采购进口产品（详见第三部分采购需求）。

合同履约期限：标项1、2、3、4、5：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目接受联合体投标：是。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) 。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年7月25日至2023年8月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年8月15日09点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年8月15日09点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市鄞州区卫生健康局

地址：宁波市鄞州区学士路1221号

传真：/

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0574-87418650

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0574-87418633

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：张亮、徐承、蒋海佳、王鸯鸯、戚鸿涛

项目联系方式（询问）：0574-88090213

质疑联系人：印莹

质疑联系方式：0574-87420768

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：标项一：双能X线骨密度仪、标项二：手术床、标项三：双摇病床、标项四：冲击波治疗仪、标项五：耳声发射仪。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - （1）标的：双能X线骨密度仪，属于工业行业。 - （2）标的：手术床（具体清单详见第三部分采购需求，供应商须将清单中的所有产品一一列明），属于工业行业。 - （3）标的：病床（具体清单详见第三部分采购需求，供应商须将清单中的所有产品一一列明），属于工业行业。 - （4）标的：康复科设备（具体清单详见第三部分采购需求，供应商须将清单中的所有产品一一列明），属于工业行业。 - （5）标的：五官科设备（具体清单详见第三部分采购需求，供应商须将清单中的所有产品一一列明），属于工业行业。 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ¨本项目不允许采购进口产品。 þ可以就部分产品（清单详见第三部分采购需求）允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的/工作分包。 þB不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过/分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过/人。讲解演示结束后按要求解答评审小组提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评标现场讲解演示。现场讲解地点为/，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收 人员 | （1）供应商如提供备份投标文件的，可采用邮寄方式或直接方式递交备份投标文件，供应商需将以U盘存储的备份投标文件密封递交，逾期送达或未密封将予以拒收。 （2）采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交： 供应商应在开标前一日17：00（含）前将备份投标文件邮寄至规定地点，邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务一部，收件人：张亮，联系方式：0574-87423685/15906518649。由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 （3）采用直接提交方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：在投标截止时间前将备份投标文件送至宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区政务服务中心5楼，具体开标厅室详见大厅大屏幕）开标室。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：供应商应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用收取标准：本项目采购代理服务费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定的货物费率下浮40%，以中标金额为计费基数，按费率差额定律累进计取。 （3）支付形式及账号： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 （4）支付流程：中标人按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息（请注明发票类型为专票还是普票）和发票邮寄地址（若自取的请注明无需邮寄，自取）发送至362216499@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“þ”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

11.1.3联合协议（如果有)；

11.1.4业务专用章使用说明函（如适用）；

11.1.5投标人声明。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.5投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

11.2.6食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

11.2.7投标标的清单；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9评标标准相应的商务技术资料；

（11.2.9-1）供货方案；

（11.2.9-2）安装调试方案；

（11.2.9-3）所投设备运行和维修成本及质保期后备品备件清单；

（11.2.9-4）质保期方案；

（11.2.9-5）技术培训方案；

（11.2.9-6）服务承诺；

（11.2.9-7）业绩一览表；

（11.2.9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

（11.2.9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函(如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函(如有）；

11.3.4由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。除招标文件有特别要求外，其他采购文件要求需盖章的部分，可仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表载明地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在招标文件第二部分投标人须知前附表规定截止时间之前送达到规定的地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。本项目资格文件、商务技术文件和报价文件同时开启。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评审小组将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的基本概况，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

供应商可登录政采云平台—【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

具体详见第三部分采购需求。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收（若项目所在区/县/市或其他部门有特殊规定的，从其规定）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

- 第三部分   采购需求

一、技术及服务要求

标项一：双能X线骨密度仪（允许采购进口产品）                     数量：1套

| 序号 | 详细技术及服务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一）技术及服务要求 |  |  |
| 1 | 设备用途 | / |
| 1.1 | 诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效，人体成分检测。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 扫描床 | / |
| 2.1.1 | 封闭式防护床体，有效防止射线外溢。 |  |
| 2.1.2 | 床体长度≥220mm，最大病人承重≥200kg。 |  |
| 2.1.3 | 可旋转扫描臂（水平90°）；多功能液晶触控操控面板，配置各检测部位快捷扫描模块。 |  |
| 2.1.4 | 床面高度：床面高度≤65cm。 |  |
| 2.1.5 | 最大有效扫描视野：长度×宽度≥800mm×480mm。 |  |
| 2.1.6 | 激光及操作面板：精确激光定位灯。 |  |
| 2.1.7 | 扫描方式：连续窄角扇束扫描，扇束在床面投影尺寸17mm×2mm。 |  |
| 2.1.8 | X线高压发生系统：恒稳电压输出，K边缘过滤模式。 |  |
| 2.1.9 | 高能KV值：≥83KV，低能KV值：≥41KV，标称电功率≤0.249KW。 |  |
| 2.1.10 | 球管最大耐受电流：球管最大耐受电流≥15mA。 |  |
| 2.1.11 | X射线管球热容量：≥30KJ。 |  |
| 2.1.12 | X射线管球冷却方式：油冷+风冷。 |  |
| 2.1.13 | X线球管分档式输出电流范围：0.38mA-3mA。 |  |
| ★2.1.14 | 探测器：半导体直接数字化探测器，64矩阵通道采集。 |  |
| 2.1.15 | 扫描精度：骨密度测量准确度偏差≤0.72%，重复性偏差≤0.70%。 |  |
| 2.2 | 扫描部位及功能 | / |
| 2.2.1 | 扫描部位：躯干、股骨、前臂、腰椎正侧位、脊柱侧位。 |  |
| 2.2.2 | 侧位脊柱扫描、评估。 |  |
| 2.2.3 | 单侧股骨扫描。 |  |
| 2.2.4 | 双侧股骨自动扫描、评估。 |  |
| 2.2.5 | 躯干BMD扫描，并可进行胸部、腹部、髋部的单独区域分析测量。 |  |
| 2.2.6 | 躯干部位肌肉/脂肪成分分析，并可进行胸部、腹部、髋部的单独区域分析测量。 |  |
| 2.2.7 | 自动WHO体重指数评估。 |  |
| 2.2.8 | 前臂自动扫描、评估。 |  |
| 2.2.9 | 躯干部位任意感兴趣区区域骨密度测量，分析。 |  |
| 2.2.10 | 扫描时间；局部14-24秒；躯干≤5分钟。 |  |
| 2.2.11 | 多部位报告集成系统：自动生成图像、数据、报告，可根据用户需要定制报告模式。 |  |
| 2.2.12 | 用户界面：中文windows操作平台；全中文图形化操作界面。 |  |
| 2.2.13 | 参考数据库：具有多人种及中国人正常数据库。 |  |
| 2.2.14 | 测量数据：骨密度（BMD）、骨矿物含量（BMC）、骨均质指数（BHI）、面积（AREA）、T值、Z值、体重质数（BMI）、脂肪含量、肌肉含量，骨密度变化走势分析。 |  |
| 2.3 | 软件功能 | / |
| 2.3.1 | 全中文，高智能化骨密度操作软件及全中文报告。 |  |
| 2.3.2 | 金属及异物自动分析软件。 |  |
| 2.3.3 | 与既往检查对比分析软件。 |  |
| 2.3.4 | T值和Z值分析软件，根据中国人标准数据库和WHO认可的标准。 |  |
| 2.3.5 | 智能扫描软件：快速扫描，降低辐射剂量。 |  |
| 2.3.6 | 体成分分析软件：躯干部位骨密度及体成分分析：包含胸部、腹部、髋部等各部位骨密度及体成分分析。 |  |
| 2.3.7 | 完整FRAX骨质疏松和骨折风险评估分析软件（单独A4纸报告输出）。 |  |
| 2.3.8 | 彩色色阶骨结构分析，含骨质疏松/骨密度/相对骨密度/的色阶骨结构直观分析BCM/RCM/OCM软件。 |  |
| ★2.3.9 | 躯干任意位置和面积下，实时肌肉、脂肪含量分析软件BODY-SCOPE。 |  |
| ★2.3.10 | 双功能扫描功能软件DUAL-SCAN，腰椎或髋部一次扫描可以获得骨密度和体成分双重数据。 |  |
| 2.3.11 | 全中文软件处理包 |  |
| 2.3.12 | 影像处理软件：能对骨骼影像做放大、对比度、灰度调节处理。 |  |
| 2.3.13 | 骨编辑软件：实现骨骼、软组织的添加和删减。 |  |
| 2.3.14 | 人工关节置换分析软件包含多个区域。 |  |
| 2.3.15 | 侧位腰椎骨密度分析软件和脊柱侧位形态学分析软件。 |  |
| 2.3.16 | 自动感兴趣区识别软件（ROI）。 |  |
| 2.3.17 | 单能图像分析软件，可增加图像分析的精准度。 |  |
| 2.4 | 工作站 |  |
| 2.4.1 | 高性能电脑工作站：至少配备8G内存 /1T硬盘。 |  |
| 2.4.2 | 液晶显示器≥19寸。 |  |
| 2.4.3 | 彩色打印机。 |  |
| 2.4.4 | DICOM 3.0接口：开放式接口，可与医院HIS和PACS连接。 |  |
| 2.5 | 质量控制 |  |
| 2.5.1 | 检测质量控制系统。 |  |
| 2.5.2 | 自动化质量检测趋势分析。 |  |
| 2.5.3 | 质量检测模型。 |  |
| 2.5.4 | DICOM 3.0接口：开放式接口，可与医院HIS和PACS连接。 |  |
| 2.6 | 由中标人承担所投设备与医院HIS和PACS连接所需的接口费。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 |  |
| 3.1 | 双能X射线骨密度仪1套。 |  |
| 3.2 | 招标文件中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.3 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.4 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.5 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| （二）、其他要求 |  |  |
| 1 | 产品及服务质量保证 | / |
| 1.1 | 投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 1.3 | 需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 1.4 | 投标人所投设备是进口设备的须是最新出厂6个月内，所投设备是国产设备的须是最新出厂3个月内，以到货时间为准。【若遇到特殊情况（如战争等）允许进口设备是最新出厂12个月内】 |  |
| 2 | 售后服务要求 | / |
| 2.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| ▲2.2 | 质保期为设备验收合格后整机免费保修≥5年，终身维修。 |  |
| 2.3 | 质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，质保期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，且维修只收取成本费，不收取维修费、差旅费等人工费，投标文件中列出主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 2.4 | 要求中国境内设有备件、维修配件保税库，保证6年以上的配件供应期。 |  |
| 2.5 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，提供24小时技术维修服务专线,接到采购人报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场。 |  |
| 2.6 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 2.7 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 2.8 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 2.9 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价。 |  |
| 2.10 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 2.11 | 提供软件免费升级，每年回访≥2次，帮助采购人解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。 |  |
| 3 | 安装及验收 | / |
| 3.1 | 安装完成时间：接采购人通知后1个月内完成安装。 |  |
| 3.2 | 交货及安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 3.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| 3.4 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、计量检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 3.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |

标项二：手术床（不接受进口产品）                                 数量：6套

| 序号 | 详细技术及服务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一）技术及服务要求 |  |  |
| 1 | 总体要求 | / |
| 1.1 | 投标人所投产品制造商应通过ISO13485 及ISO9001质量体系认证。 注：投标文件中提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。 |  |
| 1.2 | 手术床适合医院所有类型手术。根据现有情况及提供未来升级可能，提供合理化解决方案。 |  |
| 1.3 | 要求投标产品由同一厂家制造，为了保证产品品质的一致性，不接受OEM产品。后续如采购骨科牵引架，必须与手术床为同一品牌，以便于日后的维修服务，不接受OEM产品。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 控制系统及性能要求 | / |
| 2.1.1 | 动力系统：电动液压驱动机制。 |  |
| 2.1.2 | 手术床调节系统：电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。 |  |
| 2.1.3 | 具备高性能充电电池，无电源状态下可满足≥50次手术需要，充电电池无需保养和维护，使用寿命长。同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。 |  |
| 2.1.4 | 操作方式：具备多种控制方式。 |  |
| 2.1.5 | 具备有线手控制器。 |  |
| 2.1.6 | 具备应急控制面板（禁止安装在头端，以保障使用安全） |  |
| ★2.1.7 | 具有手持有线控制器和立柱应急控制面板两套控制系统，功能一致、且相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 |  |
| 2.2 | 材料 | / |
| 2.2.1 | 手术床台面框架和立柱采用优质不锈钢，基座外壳采用玻璃钢，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。 |  |
| 2.2.2 | 床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。 |  |
| 2.2.3 | 床体整体结实，坚固耐用，承重量≥360KG。 |  |
| 2.3 | 结构 | / |
| 2.3.1 | 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用优质气弹簧组件，可在+20°/-90°范围内任意上下折；头板和腿板可前后互换。 |  |
| 2.3.2 | 腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构，可一键式拆卸、可下折和可分叉的多功能特性。 注：投标文件中提供图片证明并加盖投标人公章，否则视为负偏离。 |  |
| 2.3.3 | 床板均可透过X线。 |  |
| ★2.3.4 | 床垫：需配置记忆海绵床垫，由密封度高、质地柔软的整体制成。厚度75mm，无缝隙，防水、易清洗，防静电。 |  |
| 2.3.5 | 具备一键形成屈曲，反屈曲功能。 |  |
| 2.3.6 | 具备一键复位功能。 |  |
| 2.3.7 | 具备电动平移功能。 |  |
| 2.3.8 | 独立腰桥，升距可达12CM。 |  |
| 2.3.9 | 台面长度(mm) ：2060（±25）。 |  |
| 2.3.10 | 台面宽度(mm) ：520（±25）。 |  |
| 2.3.11 | 最低高度(mm) ：600（±25）。 |  |
| 2.3.12 | 台面升距(mm) ：350（±10）。 |  |
| 2.3.13 | 平移(mm) ：320（±10）。 |  |
| 2.3.14 | 前后倾(°)：25（±5）。 |  |
| 2.3.15 | 左右倾(°)：20（±5）。 |  |
| 2.3.16 | 头板(°)：+45/-90（±5）。 |  |
| 2.3.17 | 背板(°)：+80/-40（±10）。 |  |
| 2.3.18 | 腿板(°)：+20/-90（±5）。 |  |
| 2.3.19 | 屈曲(°)：220。 |  |
| 2.3.20 | 反屈曲(°)：100。 |  |
| 2.3.21 | 腰桥升距：120（±10）。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 手术床6套。 |  |
| 3.2 | 招标文件中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.3 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.4 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.5 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| （二）、其他要求 |  |  |
| 1 | 产品及服务质量保证 | / |
| 1.1 | 投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 1.3 | 需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 1.4 | 投标人所投设备是进口设备的须是最新出厂6个月内，所投设备是国产设备的须是最新出厂3个月内，以到货时间为准。【若遇到特殊情况（如战争等）允许进口设备是最新出厂12个月内】 |  |
| 2 | 售后服务要求 | / |
| 2.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| ▲2.2 | 质保期为设备验收合格后整机免费保修≥5年，终身维修。 |  |
| 2.3 | 质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，质保期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，且维修只收取成本费，不收取维修费、差旅费等人工费，投标文件中列出主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 2.4 | 要求中国境内设有备件、维修配件保税库，保证6年以上的配件供应期。 |  |
| 2.5 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，提供24小时技术维修服务专线,接到采购人报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场。 |  |
| 2.6 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 2.7 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 2.8 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 2.9 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价。 |  |
| 2.10 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 2.11 | 提供软件免费升级，每年回访≥2次，帮助采购人解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。 |  |
| 3 | 安装及验收 | / |
| 3.1 | 安装完成时间：接采购人通知后1个月内完成安装。 |  |
| 3.2 | 交货及安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 3.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| 3.4 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、计量检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 3.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |

标项三：病床（不接受进口产品）                                   数量：1批

| 序号 | 详细技术及服务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一）技术及服务要求 |  |  |
| 1 | 设备用途 | / |
| 1.1 | 用于患者护理、疗养。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 双摇病床（数量：241张） |  |
| 2.1.1 | 规格尺寸（长宽高）：≥2160mm×960mm×520mm。 |  |
| 2.1.2 | 病床调节范围：背部升降0-70°（±5°），腿部升降0-40°（±5°）。 |  |
| 2.1.3 | 床头尾板：采用全新的ABS工程材料整体注塑成型，保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，流线型设计，美观大方，无卫生死角。 注：投标文件中提供床头尾板受力测试第三方检测报告复印件加盖投标人公章。投标人所响应内容与检测报告中的内容不一致的，以检测报告中的内容为准。 |  |
| 2.1.4 | 床面：采用厚度≥1.2mm 优质冷轧钢板冲孔工艺一次冲压成型，床面为三折四组设计，高透气性、防滑、耐压、保证床板的完整性。床面各段使用接轴连接，并用螺栓紧固，避免摩擦易损坏，经酸洗、磷化后喷塑处理，附着力达一级标准，涂层光滑均匀，色泽一致。 注：投标文件中提供床面板SGS盐雾检测报告复印件加盖投标人公章。投标人所响应内容与检测报告中的内容不一致的，以检测报告中的内容为准。 |  |
| 2.1.5 | 病床护栏：采用六档不锈钢折叠式护栏，优质电泳冷轧钢喷塑横梁，具有良好的刚性，立柱由Φ19×2mm无缝钢管制作而成，牢固耐用。底座采用30×30×2.0的钢制管材，整体护栏总长度≥1400mm竖立状态时床栏高度≥350mm（床面离护栏顶端距离），护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。确保病人安全，护栏可受65KG拉力情况下不产生损坏，可正常使用。 注：投标文件中提供护栏受力测试第三方检测报告复印件加盖投标人公章。投标人所响应内容与检测报告中的内容不一致的，以检测报告中的内容为准。 |  |
| 2.1.6 | 脚轮：采用五寸双面中控轮，主架采用PA材质，轮体表面采用TPU耐磨材质，牢固耐用；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨；钢制脚踏刹车装置位于床体腿部底座中央。带警示色操作示意，一脚制动，四轮同时制动。 |  |
| 2.1.7 | 餐桌：餐板采用ABS工程塑料注塑成型，采用液压带阻尼装置翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，放倒时无噪音，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。 |  |
| 2.1.8 | 摇杆系统：背部驱动与腿部驱动摇杆各一套, 摇杆采用优质螺母，具有防尘套结构，丝杆材料为45#滚丝，全封闭免维护，无灰尘进入，并且有两极空转限位装置，防止意外损耗。病床摇杆承重力好，可以承重≥6000N压力，使用寿命长。 注：投标文件中提供摇杆受力测试第三方检测报告复印件加盖投标人公章。投标人所响应内容与检测报告中的内容不一致的，以检测报告中的内容为准。 |  |
| ★2.1.9 | 材质：床框采用40×80mm,厚度≥1.5mm，床脚采用冷轧方管40×40mm,厚度≥1.5mm。经过精密焊接加工而成。表面磷化喷涂处理，抗酸碱、耐腐浊、耐褪色。 注：投标文件中提供所投产品第三方检测机构出具的床框材质厚度复印件加盖投标人公章。投标人所响应内容与检测报告中的内容不一致的，以检测报告中的内容为准。 |  |
| 2.1.10 | 病床焊接工艺：病床的各种金属部件90%由焊接机器人焊接，剩余10%关键部件由人工和机器人相结合的方式焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实。 |  |
| ★2.1.11 | 病床金属表面处理：采用全自动喷塑流水线，经过环保型前处理喷淋，有效去除金属表面杂质，同时金属表面密度增加形成致密的保护层，配合全自动大旋风粉房，机器臂静电喷枪，最后通过三级恒温烤房，达到内外防锈的目的，延长病床的使用寿命。 注：投标文件中提供喷涂钢板第三方检测机构出具的抗菌和不含镉、汞重金属的检测报告复印件加盖投标人公章。投标人所响应内容与检测报告中的内容不一致的，以检测报告中的内容为准。 |  |
| 2.1.12 | 静电粉末喷涂，涂料为绿色环保产品，有效抑制表面的细菌滋生。 |  |
| 2.1.13 | 床体四周配4个输液架插座，可插入配套的输液杆支架。 |  |
| 2.1.14 | 床体两侧配四个引流袋挂钩，多体位输液引流。 |  |
| 2.1.15 | 床体设置床垫防滑装置，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动。 |  |
| 2.1.16 | 床底头尾各配置一只杂物架，规格与床配套，方便放置物品。 |  |
| 2.1.16 | 病床外形整齐且附件使用时牢固可靠，安装与拆卸方便，病床焊接整齐，表面无峰棱毛刺、冷裂开、漏焊等缺陷。床体静态承载重量≥400kg，床体动态承载重量≥200kg，承载无明显缺陷；硬度≥2H；附着力达到一级。 注：投标文件中提供所投产品第三方检测机构出具的病床承重检测报告复印件加盖投标人公章。投标人所响应内容与检测报告中的内容不一致的，以检测报告中的内容为准。 |  |
| 2.2 | 多功能电动病床（数量：14张） |  |
| 2.2.1 | 规格：≥2210mm(L）×970mm（w）。 |  |
| ★2.2.2 | 床板：采用四段式设计，其中背部面板、尾部面板采用≥1.2mm 的优质冷轧钢板设计，避免重压异响，且由电动推杆控制可伸缩，并带有防滑装置；床面板连接部位采用金属含件技术及高级耐磨材料组合，避免活动噪音，方便拆卸消毒。床外框由优质冷轧钢板焊接而成。 |  |
| 2.2.3 | 调节功能：背部上升0-75°；膝部上升0-45°；高低升降250mm；头高脚低0-13°，头低脚高0-13°；一键复位；背腿同步联动；电动CPR。 |  |
| 2.2.4 | 头尾板：可拆卸式床头、床尾板采用聚乙烯树脂材料一体吹塑成型。头板、尾板带有锁定装置。在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。并配有防撞轮装置。头尾板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，便于推行。 |  |
| 2.2.5 | 护栏：新型四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作。护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。 |  |
| 2.2.6 | 控制器：配有手持遥控器，线控制器可以插床左边、右边；中文按键操作，大图标显示操作。防水，抗静电。 |  |
| 2.2.7 | 脚轮：采用五寸双面中控脚轮，主架采用PA材质，轮体表面采用TPU耐磨材质，牢固耐用，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨；中控刹车装置位于床体腿部底座中央，采用钢管焊接外装塑料包面脚踏，带警示色操作示意，一脚制动，四轮刹车。 |  |
| 2.2.8 | 电动系统：采用医疗专用电机，额定电源：交流电100~240V/50HZ，低噪音；低EMI（电磁辐射），不干扰床旁心电监护仪等医疗设备工作。配有不间断电源一个，能保障病床在断电情况下继续操作6~8小时。在断电或运送患者时可任意调节。电机动力强劲，性能稳定，平缓静音，耐用。 |  |
| 2.2.9 | 四个点滴架插座，插槽塑料件采用加强设计，使用安全，推动时输液杆无抖动现象。四个引流袋挂钩，分别置于病床两侧，使用方便。 |  |
| 2.3 | 液压升降平车（数量：7张） | / |
| 2.3.1 | 用途：供医院转移、运送病人使用。 |  |
| 2.3.2 | 规格：≥2070×740×（630-850mm) |  |
| 2.3.3 | 床面可上下液压升降(630-850mm) |  |
| 2.3.4 | 气动助力床面背板角度可调节0-75°，腿部升降0-45° |  |
| 2.3.5 | 整床可前倾斜0-13°，后倾斜0-13°。 |  |
| 2.3.6 | 脚轮：采用先进的中控刹车系统，直径150mm防尘脚轮，配可旋式推把，方便推动。带定向轮装置，移动更灵活。车尾设有中控刹车踏板，方便制动平车。 |  |
| ★2.3.7 | 主体采用镀锌钢管，床面板可透X射线，有床垫粘合带，底罩采用优质ABS工程材质一体成型，方便清理。 |  |
| 2.3.8 | 护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理。 |  |
| 2.3.9 | 配置可移动、伸缩输液架 |  |
| 2.3.10 | 床垫使用阻燃物料制造 |  |
| 2.3.11 | 分体结构，上体选用大型油压杆支撑梁柱设计，车身不会摇晃。车体一端采用丝杠传动系统，ABS摇把，控制车体背部升降。 |  |
| 2.3.12 | 采用双气压升降系统。升降、倾斜及反倾斜由车体两侧踏板操作，使用方便。 |  |
| 2.4 | 液压升降平车（带称重功能）（数量：1张） |  |
| 2.4.1 | 用途：供医院转移、运送病人使用。 |  |
| 2.4.2 | 规格：≥1930×663×（550—890±20mm）。 |  |
| 2.4.3 | 床面可上下液压升降（550—890±20mm）。 |  |
| 2.4.4 | 高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。 |  |
| 2.4.5 | 背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。 |  |
| 2.4.6 | 脚轮：中控锁双面带防缠绕功能脚轮，防止头发等杂物进入脚轮内部而造成推行故障，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 |  |
| 2.4.7 | 智能称重显示系统 |  |
| 2.4.7.1 | 整床称重测量范围≥0-170kg。 |  |
| 2.4.7.2 | 称重系统采用内外框架式结构，强度高、稳定性好，称重变差小。 |  |
| 2.4.7.3 | 传感器采用4个高精度拉（压）力传感器，量称范围大，抗过载能力高，稳定性好。 |  |
| 2.5 | 骨科牵引床（四柱）（数量：1张）（允许采购进口产品） | / |
| 2.5.1 | 规格：≥2180mm×960mm×500mm |  |
| 2.5.2 | 调节功能：背部升降调节 0～75°±5°腿部升降调节：0～45°±5°（可分腿调节）。 |  |
| 2.5.3 | 床头尾板：插拔式床头尾板材质采用优质ABS 工程塑料，内置高强度铝合金，整体模具注塑成型，两侧配有防撞护角。能有效防止病床在移动时损坏家具或墙体。凹凸弧形设计，增强牵拉性能，可以一键锁定，方便拆卸。 |  |
| 2.5.4 | 龙门架：采用优质不锈钢四柱牵引龙门架。表面通过打磨、抛光处理；十字架为高强度工程塑料，模压成型，安装、脱卸方便；拉手杆为双手、单手拉环，模具注塑成型的具有手感好，且能承受150Kg的拉力而不变形。 |  |
| 2.5.5 | 床板：面板分腿式设计，腿部分左右两部分，可分腿调节，采用 ≥1.2mm的冷轧钢板，通过模具一次冲压成型，椭圆形透气孔设计，床面边配有Ф8mm圆钢床垫防滑装置，防止床垫滑动。 |  |
| 2.5.6 | 床框：采用40×80×1.5碳素钢喷塑方管制作而成。 |  |
| 2.5.7 | 床脚：床脚为6个,其中4个带脚轮，脚轮为豪华静音脚轮，并附防尘盖，防推送时毛发卷入。静止牵引时6个床脚均着地，移动时4个脚轮着地。 |  |
| ★2.5.8 | 病床护栏：采用六档不锈钢折叠式护栏，优质电泳冷轧钢喷塑横梁，具有良好的刚性，立柱由Φ19×2mm无缝钢管制作而成，牢固耐用。底座采用30×30×2.0的钢制管材，整体护栏总长度≥1400mm竖立状态时床栏高度≥350mm（床面离护栏顶端距离），护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。确保病人安全，护栏可受65KG拉力情况下不产生损坏，可正常使用。 |  |
| 2.5.9 | 手摇柄：采用高强度 ABS 工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。 |  |
| 2.5.10 | 丝杆与连接件：各部位活动联接件采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,丝杆采用加长铜螺母，钢制防尘套结构，丝杆为滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置，防损耗。 |  |
| 2.5.11 | 餐桌：优质ABS滑动伸缩式餐桌，不用时可取下或放下。 |  |
| 2.5.12 | 床体四周配4个输液架插座，可插入配套的输液杆支架。 |  |
| 2.5.13 | 床体两侧配四个引流袋挂钩，多体位输液引流。 |  |
| 2.5.14 | 床体设置床垫防滑装置，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动。 |  |
| 2.5.15 | 鞋架：鞋架材料为碳钢喷塑材质。鞋架可在床脚底盘上前后滑行。 |  |
| 2.6 | 骨科牵引床（双柱）（数量：1张）（允许采购进口产品） |  |
| 2.6.1 | 规格：≥2180×960×500mm。 |  |
| 2.6.2 | 调节功能：背部升降调节 0～75°±5°腿部升降调节：0～45°±5°。 |  |
| 2.6.3 | 床头尾板：插拔式床头尾板材质采用优质ABS 工程塑料，内置高强度铝合金，整体模具注塑成型，两侧配有防撞护角。能有效防止病床在移动时损坏家具或墙体。凹凸弧形设计，增强牵拉性能，可以一键锁定，方便拆卸。 |  |
| 2.6.4 | 床头两侧配有双臂助力棒固定器装置，有助于患者的康复训练，床尾部配有牵引架固定装置，有助于患者康复训练，且拆装方便，操作性强，与床尾板有良好的互换性，腿部可以通过摇把调节升降，腿部升降时床板平行于床面。 |  |
| 2.6.5 | 床体：床框采用加厚30×60×1.5mm矩型钢管；床体双层结构，稳定性更高。 |  |
| 2.6.6 | 床面：采用厚度≥1.2mm 品牌优质冷轧钢板冲孔工艺一次冲压成型，床面为三折四组设计，高透气性、防滑、耐压、保证床板的完整性。床面各段使用接轴连接，并用螺栓紧固，避免摩擦易损坏，经酸洗、磷化后喷塑处理，附着力达一级标准，涂层光滑均匀，色泽一致。 |  |
| 2.6.7 | 丝杆：具有双向到位无极限保护及自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，ABS摇手把内置金属件一次注塑成型工艺，内置≥Φ12mm钢芯；隐藏式设计。 |  |
| 2.6.8 | 病床护栏：采用5档不锈钢折叠式护栏，优质电泳冷轧钢喷塑横梁，具有良好的刚性，立柱由Φ19×2mm无缝钢管制作而成，牢固耐用。底座采用30×30×2.0的钢制管材，整体护栏总长度≥1100mm竖立状态时床栏高度≥350mm（床面离护栏顶端距离），护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。 |  |
| 2.6.9 | 脚轮：采用四只125mm静音聚氨脂脚轮，配有全封闭高精度滚珠轴承，轮毂两侧配有防尘盖，有效防止头发之类异物缠绕。 |  |
| 2.6.10 | 配置四个点滴架插座，四个引流袋挂钩，分别置于病床两侧，使用方便。 |  |
| 2.6.11 | 床底配置杂物架，规格与床配套，方便放置物品。 |  |
| 2.7 | 床头柜（数量：241个） |  |
| 2.7.1 | 规格：≥440×460×800mm。 |  |
| 2.7.2 | 结构及材质：框架采用优质冷轧板折边而成，钢板厚度≥1.0mm，并设有一门、一抽屉、一写字台板。 |  |
| 2.7.3 | 两边配置有隐藏式不锈钢毛巾架，抽拉灵活。 |  |
| 2.7.4 | 抽屉、写字板、门采用优质碳钢焊接而成，抽屉采用优质二节高静音导轨。 |  |
| 2.7.5 | 扣手及台面材质：扣手及台面材料均采用ABS一次注塑成型。 |  |
| 2.7.6 | 柜内可放置热水瓶并具有防潮防虫功能，门板内装有磁条，便于开合。 |  |
| 2.7.7 | 脚轮：采用四个2寸优质聚氨酯脚轮，使床头柜摆放固定，需活动时更方便。 |  |
| 2.7.8 | 板面：采用木纹色PU纸板面，多种颜色由采购人选订。 |  |
| 2.8 | 床垫（数量：256张） |  |
| 2.8.1 | 规格尺寸与床配套。 |  |
| ★2.8.2 | 面料：采用军用防水透气帆布，颜色为军绿色（或灰色）。 床垫内部为双层式结构，上层为厚度50mm高密度海绵，下层为厚度30mm密度适中的椰棕，环保材料，经高温高压消毒抗菌处理。床垫的甲醛释放量≤0.038mg/m²h。 注：投标文件中提供所投产品由国家认可的第三方检测机构出具的床垫检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.8.3 | 床垫具有液体不易渗透，表层容易擦拭，可长期保持床面干净卫生；床垫配有拉链，可拆洗，面料遇水不退色；床垫每侧带有通气孔，长期使用无塌陷。 |  |
| （二）、其他要求 |  |  |
| 1 | 产品及服务质量保证 | / |
| 1.1 | 投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 1.3 | 需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 1.4 | 投标人所投设备是进口设备的须是最新出厂6个月内，所投设备是国产设备的须是最新出厂3个月内，以到货时间为准。【若遇到特殊情况（如战争等）允许进口设备是最新出厂12个月内】 |  |
| 2 | 售后服务要求 | / |
| 2.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| ▲2.2 | 质保期为设备验收合格后原厂质保期≥5年，终身维修。 |  |
| 2.3 | 质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，质保期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，且维修只收取成本费，不收取维修费、差旅费等人工费，投标文件中列出主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 2.4 | 要求中国境内设有备件、维修配件保税库，保证6年以上的配件供应期。 |  |
| 2.5 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，提供24小时技术维修服务专线,接到采购人报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场。 |  |
| 2.6 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 2.7 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 2.8 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 2.9 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价。 |  |
| 2.10 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 2.11 | 提供软件免费升级，每年回访≥2次，帮助采购人解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。 |  |
| 3 | 安装及验收 | / |
| 3.1 | 安装完成时间：接采购人通知后1个月内完成安装。 |  |
| 3.2 | 交货及安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 3.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| 3.4 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、计量检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 3.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |

标项四：康复科设备（部分设备允许采购进口产品）                   数量：1批

| 序号 | 详细技术及服务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一）技术及服务要求 |  |  |
| 设备1：短波治疗仪（数量：1台）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 设备用途 | / |
| 1.1 | 肌纤维织炎、扭挫伤、骨性关节病、肩关节周围炎、骨折延期愈合、伤口延期愈合、神经炎、前列腺炎、盆腔炎、肌痛、关节炎、术后粘连、等慢性和亚急性炎症等伤病的临床物理治疗。 |  |
| 2 | 功能和技术参数 | / |
| 2.1 | 额定工作频率：27.12MHz±0.6%。 |  |
| 2.2 | 两种治疗模式：持续和脉冲。 |  |
| 2.3 | 功率能量：持续输出时，功率最大值可设到400W；脉冲输出时，最大输出功率为1000W。 |  |
| 2.4 | 脉冲输出时，脉冲重复频率可以在15—200Hz之间选择，分为10个等级。 |  |
| 2.5 | 脉冲输出的平均功率：在0.6W到80W之间；最大输出功率1000W时，平均功率为6W到80W之间。 |  |
| ★2.6 | 提供不同脉冲频率及脉冲峰值功率的平均功率治疗表。 |  |
| 2.7 | 快速自动调谐，保证功率输出恒定，温度精准控制，保证使用安全。 |  |
| 2.8 | 脉冲持续时间（脉冲宽度）：0—400us。 |  |
| 2.9 | 输出波形：方波脉冲波。 |  |
| 2.10 | 治疗时间：0-30分钟可调，到达预定时间发出声音信号并自动停止输出。 |  |
| 2.11 | 盘式电容电极(Ø130 mm)，电极接头分5档可调，每档距离5MM。 |  |
| ★2.12 | 安全保护：在治疗过程中，由持续输出转为脉冲输出是设备自动停止输出；由脉冲输出转为连续输出，设备输出自动调节到最小安全值。 |  |
| 2.13 | 全金属外壳，配有高频开关，高频电路设置独立自动空气断路器，具备多重防过载保护。 |  |
| 2.14 | 全屏蔽设计，设备电源线为具有电磁屏蔽网的不可拆卸软电缆，具有良好的电磁兼容性，屏蔽有害电磁辐射。 |  |
| 2.15 | 电极臂长度：≥93cm。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 主机数量×1。 |  |
| 3.2 | 电缆夹×2。 |  |
| 3.3 | 电缆支撑臂×2。 |  |
| 3.4 | 圆形电容电极Ø130mm×2。 |  |
| 3.5 | 电极导线×2。 |  |
| 3.6 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.7 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.8 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备2：超声骨折愈合仪（数量：1台）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 设备用途 | / |
| 1.1 | 在体内传播时可引起生物体系的功能或结构发生改变，发射低强度脉冲超声（LIPUS）不仅可以加速新鲜骨折的愈合，而且可以治疗骨折延缓愈合和骨不愈合。能有效的作用于骨折深部，而不产生热效应，能迅速消除伤痛和肿胀，刺激骨痂形成等，就算有金属内固定也可以使用。 |  |
| 2 | 功能和技术参数 | / |
| 2.1 | 超声频率：1.5MHz。 |  |
| ★2.2 | 输出功率：30mW/cm2、45mW/cm2、60mW/cm2分三段切换，分别提高了从浅表部到深部各种复杂部位的治疗效果。 |  |
| 2.3 | 两个特殊探头、两个输出通道可同时或单独使用，可同时针对多处骨折部位或局部骨折面的两侧进行治疗。 |  |
| 2.4 | BNR值（非均匀性比率）为3.5。 |  |
| 2.5 | 独特的超声波探头固定器具使超声治疗变得相当简单易操作。 |  |
| 2.6 | 髓内钉及固定钢板都可使用。 |  |
| 2.7 | 患者模式进入后的自动锁定功能，防止误操作。 |  |
| 2.8 | 交直流两用。方便病床或出诊使用。 |  |
| 2.9 | 脉冲频率：1000Hz/100Hz切换。 |  |
| 2.10 | 治疗时间：20/30分钟切换。 |  |
| 2.11 | 尺寸：≤145(H)×98(W)×40(D)mm。 |  |
| 2.12 | 重量：主机重量小于250克。 |  |
| 2.13 | 输出模式：脉冲20%。 |  |
| 2.14 | 电源：AC220V，50Hz，DC4.8V。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 超声骨折愈合仪×1。 |  |
| 3.2 | 主机×1。 |  |
| 3.3 | 超声波探头1.5 MHz×2。 |  |
| 3.4 | 电源适配器×1。 |  |
| 3.5 | 耦合剂250ml×1瓶。 |  |
| 3.6 | 操作手册×1。 |  |
| 3.7 | 电源线×1根。 |  |
| 3.8 | 超声探头固定绑带700mm×1。 |  |
| 3.9 | 超声探头固定绑带450mm×1。 |  |
| 3.10 | 超声探头固定绑带470mm×1。 |  |
| 3.11 | 手提包×1。 |  |
| 3.12 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.13 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.14 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备3：超声波治疗仪（数量：1台）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 设备用途 | / |
| 1.1 | 超声波治疗仪通过温热、机械、理化三大效应，针对体表组织进行无创治疗时病变组织损伤变性用于慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗。 |  |
| 2 | 功能和技术参数 | / |
| 2.1 | 显示：7英寸大屏幕彩色触摸式液晶显示屏。 |  |
| 2.2 | 菜单语言：8种语言供选择，可选中文菜单。 |  |
| 2.3 | 输出频率：每一个超声波探头都可以选择1MHz和3MHz，2种频率。 |  |
| ★2.4 | 低BNR值（非均匀性比率）：最低为2.4，L型大探头3.0@1MHz/2.4@3MHz，S型小探头2.9@1MHz/2.4@3MHz BNR对于治疗效果和安全性非常重要。 |  |
| 2.5 | 耦合剂选择功能：既可选择一般耦合剂，也可使用药物软膏作为耦合剂。 |  |
| 2.6 | 自动判别接触情况功能：只有当探头和皮肤表面正确接触时，机器才会输出。如果治疗中超声波耦合剂变少，系统也会提示。 |  |
| 2.7 | 治疗探头防水设计：IPX7等级防水，可进行水中治疗。 |  |
| 2.8 | 电源：AC100~240V，50/60Hz。 |  |
| 2.9 | 消耗功率：85VA。 |  |
| 2.10 | 输出强度：连续模式最大2W/cm2,脉冲模式最大3W/cm2 |  |
| 2.11 | 超声波脉冲频率：16Hz、48Hz、100Hz可选择 |  |
| 2.12 | 输出占空比：5%、10%、20%、30%、40%、50%、100%连续 |  |
| 2.13 | ERA(探头有效辐射面积)：L型大探头5.0cm2@1MHz/6.0cm2@3MHz，S型小探头0.9cm2@1MHz/0.5cm2@3MHz。 |  |
| ★2.14 | 预设人体治疗部位的图谱，每个部位提供常用病例的推荐治疗程序，只需要触摸选择就可以使用，方便快捷。同时设置的急性期的无热模式和慢性期的温热治疗模式。 |  |
| 2.15 | 预设治疗程序：42个。 |  |
| 2.16 | 定时器：最大30分钟，计算有效治疗时间。 |  |
| 2.17 | 尺寸：≤290(W)×233(D)×96(H)mm。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 超声波治疗仪×1。 |  |
| 3.2 | 主机×1。 |  |
| 3.3 | L型超声波探头×1个。 |  |
| 3.4 | S型超声波探头×1个。 |  |
| 3.5 | 耦合剂250ml×1瓶。 |  |
| 3.6 | 操作手册×1。 |  |
| 3.7 | 电源线×1根。 |  |
| 3.8 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.9 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.10 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备4：冲击波治疗仪（数量：1台）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 设备用途 | / |
| 1.1 | 该产品在医疗机构中使用，用于缓解肌筋膜激痛点和炎症引起的疼痛，放松肌肉。 |  |
| 2 | 主要技术参数 | / |
| 2.1 | 发生原理：气压弹道发散式冲击波。 |  |
| ★2.2 | 仪器组成：内置无油压压缩气泵，主机和气泵属于一体式结构，不可分离。 |  |
| 2.3 | 手柄重量：＜0.6Kg。 |  |
| ★2.4 | 压力范围：1.4-5Bar。 |  |
| 2.5 | 功率增量：0.2Bar。 |  |
| 2.6 | 脉冲频率：单冲击/连续冲击0.5-21Hz。 |  |
| 2.7 | 双通道输出：能同时连接2支治疗手柄。 |  |
| 3 | 功能参数 | / |
| 3.1 | 四种方式设置治疗方案 |  |
| 3.1.1 | ≥10个快速链接适应症。包含：临床常见病症，供临床治疗使用。 |  |
| 3.1.2 | ≥80个临床方案。根据身体部位选择相应方案。临床方案包含：治疗参数、治疗部位图片等信息。 |  |
| 3.1.3 | ≥200个自定义处方，可编辑储存治疗信息。 |  |
| 3.1.4 | 主界面可人工编辑治疗方案，简单方便。 |  |
| 3.2 | 能量能级自动调节功能：以患者实际情况为基础，能量能级可自动、平稳梯度递增，增量指标为0.1bar。 |  |
| 3.3 | 配备患者医疗信息IC卡：可储存≥14个患者治疗方案。治疗方案具有检索、查看、编辑疼痛资料、保存治疗信息等功能。 |  |
| 3.4 | 界面显示功能：6英寸彩色液晶触摸屏操作界面，45度仰角，机头可360度旋转。 |  |
| 3.5 | 双重开关功能:主机开关和手柄开关，双重保护，使用安全。 |  |
| 3.6 | 治疗系统提供全套的治疗参考信息:包含人体生理结构图、冲击波手枪传导子治疗位置、发散式冲击波治疗理论依据、禁忌症及传导子参数介绍等。 |  |
| 3.7 | 振动治疗技术：具备。 |  |
| 3.8 | 计数功能：主机可记录每通道手柄击打总次数。 |  |
| 3.9 | 手柄维护：可自行更换探头耗材，无需返厂更换或维护设备，节约时间。 |  |
| 3.10 | 传导子参数：D20传导子，直径20mm，D型传导子，震荡波柱形传播; 肌筋膜扳机点治疗，肌肉以及结缔组织。 |  |
| 3.11 | 传导子参数：R15传导子,直径15mm，体外冲击波传导子，发散式传播；发散式压力波治疗，针对各种类型肌腱类疾病(通用型传导子)。 |  |
| 4 | 配置清单 | / |
| 4.1 | 主机1台。 |  |
| 4.2 | 发射手枪1把。 |  |
| 4.3 | 抛射体3个。 |  |
| 4.4 | 导管3根。 |  |
| 4.5 | 20mm传导子1个。 |  |
| 4.6 | 15mm传导子1个。 |  |
| 4.7 | 密封装置1套。 |  |
| 4.8 | 清洁刷1个。 |  |
| 4.9 | 凝胶250ML1瓶。 |  |
| 4.10 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 4.11 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 4.12 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备5：多功能止痛及肌肉刺激仪（数量：1台）（不接受采购进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 肌肉劳损、肌炎肌痛、扭伤挫伤、关节风湿痛、肩关节周围炎、肱骨上髁炎、颈神经综合征、坐骨神经痛、三叉神经痛、中风后遗症、腰椎间盘突出症、肌力低下、肌肉萎缩、减轻肌痉挛、软化瘢痕、松解粘连等治疗。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 输出波形：正弦波及双向脉冲波。 |  |
| 2.2 | 触摸屏液晶面板 |  |
| ★2.3 | 三段式程序编程：在专家处方模式下，一个处方20分钟的治疗时间内，可以分三段时间设定不同的治疗强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，从而达到更好的治疗效果。 |  |
| 2.4 | 四通道八路，最多可同时治疗四人 |  |
| 2.5 | 带有自增功能：治疗开始后，点自增，设备会在治疗过程中会自动增加输出强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，强度最大增加设定值的25%。 |  |
| ★2.6 | 系统带有≥20个自带专家处方，可编辑，内设交替和间歇刺激。 |  |
| 2.7 | 干扰电频率：≥4000-5000Hz。 |  |
| 2.8 | 低频频率：≥1-1000Hz。 |  |
| 2.9 | 中频频率：≥2000-3000Hz。 |  |
| 2.10 | 差频频率范围：≥0-1000Hz。 |  |
| 2.11 | 低频调整范围：双路均为1-1000Hz，调制幅度：0%、70%、100%。 |  |
| 2.12 | 治疗仪动态节律为1-10s。 |  |
| 2.13 | 输出电流0-100mA。 |  |
| 2.14 | 治疗仪吸附负压为≦-40kpa±10%，极限负压值：40Kpa。 |  |
| 2.15 | 安全设置：按防电击类型分类：II类设备；按防电击的程度分类：BF型；按GB4208规定的对进液的防护程度分类：IPX0设备；零启动自动安全锁功能。 |  |
| 2.16 | 治疗模式：全自动模式、急性疼痛模式、慢性疼痛模式、中频模式、肌肉训练模式、专家模式。 |  |
| 2.17 | 电流模式：干涉一（IF1）、干涉二(IF2)、干涉三(IF3)、中频模式（MF）、低频模式 (LF)。 |  |
| 2.18 | 治疗时间：设定范围1～99分钟，以1秒为单位倒计时显示剩余治疗时间。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 主机1套。 |  |
| 3.2 | 负压碗（60mm×60mm）×4。 |  |
| 3.3 | 负压碗（32mm×32mm）×4。 |  |
| 3.4 | 吸水海绵(60mm×60mm）×4。 |  |
| 3.5 | 吸水海绵（32mm×32mm）×4。 |  |
| 3.6 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.7 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.8 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备6：冷敷器（数量：2台）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 缓解关节肿胀、疼痛。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 功能要求 |  |
| ★2.1.1 | 便携式加压冷疗，具备冷疗加压功能，适用于临场运动损伤应急处理，温度需要维持在10-15℃，有助于运动损伤后减轻疼痛，消除肿胀，加速康复进程，且避免冻伤发生。 |  |
| 2.2 | 技术要求 |  |
| ★2.2.1 | 功能要求：具备冷疗和加压同步治疗。 |  |
| 2.2.2 | 支持预设压力。 |  |
| 2.2.3 | 内置加压泵，输出压力≥87kpa。 |  |
| 2.2.4 | 加压方式：间歇加压式。 |  |
| 2.2.5 | 无电源条件下使用：允许手动操作。 |  |
| 2.2.6 | 压力值范围不小于：45mmHg-60mmHg。 |  |
| 2.2.7 | 加压周期：自动间歇性，45s+30s周期，误差±3s。 |  |
| 2.2.8 | 设备隔热性良好。 |  |
| 2.2.9 | 冰囊型号：有适用于肩、肘、腕、腰背、大腿、膝、小腿、踝、脚等部位的多种型号，完全可以满足患者身体各部位治疗的需要。 |  |
| 2.2.10 | 工作环境：环境温度：10℃-40℃； 相对湿度：30%-75%； 大气压强：700hPa-1060hPa。 |  |
| 2.2.11 | 存放/运输环境：环境温度：-20℃-60℃； 相对湿度：10%-95%； 大气压强：500hPa-1060hPa。 |  |
| 2.2.12 | 电源要求：电源：AC/DC。 |  |
| 2.3.4 | 电源：AC/DC；输入电源：100/240V，50Hz。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 冷敷器2台。 |  |
| 3.2 | 冰囊8个。 |  |
| 3.3 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.4 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.5 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备7：认知康复训练系统（数量：1台）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 治疗范围 | / |
| 1.1 | 针对认知损害进行全面评估与训练，包括各种筛查测验（含定向力测验）以及注意、记忆、计算、思维、知觉专项5大模块。认知康复训练与评估系统是采用专业的认知检查量表，阶梯式的趣味情景训练方案，应用于认知障碍的评估、康复训练及指导。通过对认知信号进行实时检测、处理，为认知障碍的评估提供相关信息，并提供相应的康复训练，以及康复过程的动态评估与监控。训练内容全面丰富，提供大量的训练与评估测试方案，可根据患者的不同情况选择个性化训练内容。 |  |
| 2 | 眼动辅助评估/训练模块 | / |
| ★2.1 | 眼动跟踪传感器：近红外波长≥850nm；眼动捕捉范围不小于50-95cm，采样率≥120Hz；可通过算法剔除头部相对位移速度不低于40cm/s；眼动辅助评估：可针对注意力障碍、单侧忽略、阅读障碍、视觉跟踪进行辅助评估；快速、直观、准确地对患者注意力的诊断；至少包括11个眼动跟踪训练项目，系统能出具眼动数据训练报告；诊疗主机系统带有眼球跟踪自动识别功能模块、AR增强现实模块（标书中须提供增强现实康复训练系统软件著作权证书、眼动辅助康复评定系统软件著作权证书、认知康复诊疗系统软件著作权证书），训练素材在有网络的情况下会自动更新。 |  |
| ★2.2 | 系统具备动态洛文斯顿工具箱的计算及分析系统，根据评估数据，自动定量分析脑功能各个维度静态水平和动态水平（提供软件界面截图）。 |  |
| 3 | 认知障碍评定模块 | / |
| 3.1 | 权威专业量表：采用国际通用认知评估量表对认知障碍患者进行认知评估；提供不少于30个神经心理学、认知康复相关量表，以及常规认知功能测验内容，应至少包括：MMSE、MOCA、EC301、星型划销、划消测验、瞬时记忆、反应时检查、威斯康星测验等多种评定筛查工具。评定结果能出具可编辑的评估报告。 |  |
| 3.2 | 自动化评估及管理：评估过程采用"全自动－患者人机对话－治疗师监控微调"模式，测试及训练全程自动化记录，并对训练数据智能化分析统计，生成评估报告，一键打印设置，显著降低治疗师的工作量，提高认知评定工作的效率。 |  |
| 4 | 认知障碍训练模块 | / |
| 4.1 | 训练系统与评定系统的检查分类相对应，训练应至少包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍等5大康复训练模块。 |  |
| 4.2 | 训练内容多样化：内置丰富的音频、图片、动画资源，充分结合了认知障碍人群的心理特点，内容趣味生动。 |  |
| 4.3 | AR增强现实训练：AR卡片≥3套，应至少包括常见的动物、植物 、交通工具等常见的ADL生活物品；认知功能训练的细分亚型≥5个，且每个亚型的子亚型分类≥3个；可以通过AR功能可实现手眼脑的协调训练、数字、颜色、空间方位等的训练， 让患者在训练过程中更有参与感与积极性。 每套认知康复诊疗系统配置一个系统主机和1台移动训练终端PAD版，PAD版训练终端具有移动训练的功能，服务主机与诊疗终端均可单独实现患者认知训练功能，即可实现两个患者同时进行康复训练。 |  |
| 4.4 | 训练应具有难度梯度自适应调整算法，医生也可手动调整难易程度 |  |
| 4.5 | 智能化的设计，系统对操作人员的知识水平要求较低，操作对象为：医护人员培训后可操作诊断，非医护人员可操作康复相关模块。 |  |
| 5 | 后台病案管理功能 | / |
| 5.1 | 专业数据库存储功能，能存储上百万条以上的治疗数据。 |  |
| 5.2 | 管理系统中能详细记载每一个患者的病历资料，通过授权许可进入数据修改，可对任意病历资料进行修改，或对系统密码等参数修改。同时还可录入并查询病人一般情况、病史、认知评定结果与报告、康复治疗计划及处方设定、信息迁移等。 |  |
| 6 | 系统管理功能 | / |
| 6.1 | 可对科室的训练资源进行排班管理，并保证最大程度的利用。 |  |
| 6.2 | 针对不同的用户可以开通相应的权限。 |  |
| 6.3 | 对系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等。 |  |
| 7 | 配置清单 | / |
| 7.1 | 认知康复训练与评估软件1套（含眼动）。 |  |
| 7.2 | 触控显示器：23寸高清电容触控屏，分辨率：1920×1080；1个。 |  |
| 7.3 | 计算机主机1台（配置要求：I3处理器，64GB硬盘，4GB内存）。 |  |
| 7.4 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 7.5 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 7.6 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备8：生物反馈治疗仪（数量：1台）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 注册证适应范围包括肌电信号采集、分析功能。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 硬件要求 | / |
| 2.1.1 | 主机：集成化一体式机箱设计（信号采集和电刺激模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。 |  |
| ★2.1.2 | 主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。 |  |
| 2.1.2 | 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。 |  |
| ★2.1.3 | 肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）。 |  |
| 2.1.4 | 分辨率：≤0.5μV（r.m.s）。 |  |
| 2.1.5 | 通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)。 |  |
| 2.1.6 | 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 |  |
| 2.1.7 | 电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10μs可调节。 |  |
| 2.1.8 | 电刺激脉冲频率：至少在1-500Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。 |  |
| 2.1.9 | 上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。 |  |
| 2.2 | 软件参数 | / |
| 2.2.1 | 筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，标准筛查耗时小于等于2分40秒。筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。 |  |
| 2.2.2 | 盆底表面肌电标准评估（Glazer评估），对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时约6分钟。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快速收缩上升时间，快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。 |  |
| 2.2.3 | 肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。 |  |
| 2.2.4 | 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分，提供证明材料。 |  |
| 2.2.5 | 筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导，提高临床效率。 |  |
| 2.2.6 | 监测盆底肌电信号时，若腹肌肌电幅值高于阈值，则系统自动弹出提示标志，提醒患者减少腹部发力。 |  |
| 2.2.7 | 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。 |  |
| 2.2.8 | 系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。 |  |
| 2.2.9 | 系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。 |  |
| 2.2.10 | 多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练。 |  |
| 2.2.11 | 内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。 |  |
| 2.2.12 | 具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗至少可设置8个治疗模式组合。 |  |
| 2.2.13 | 所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。 |  |
| 2.2.14 | 盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。 |  |
| 2.2.10 | 扫描时间；局部14-24秒；躯干≤5分钟。 |  |
| 2.2.11 | 多部位报告集成系统：自动生成图像、数据、报告，可根据用户需要定制报告模式。 |  |
| 2.2.12 | 用户界面：中文windows操作平台；全中文图形化操作界面。 |  |
| 2.2.13 | 参考数据库：具有多人种及中国人正常数据库。 |  |
| 2.2.14 | 测量数据：骨密度（BMD）、骨矿物含量（BMC）、骨均质指数（BHI）、面积（AREA）、T值、Z值、体重质数（BMI）、脂肪含量、肌肉含量，骨密度变化走势分析。 |  |
| 2.2.15 | 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。 |  |
| 2.2.16 | 肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，系统可根据肌肉收缩情况自动调整阈值。 |  |
| 2.2.17 | Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。 |  |
| 2.2.18 | 触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。 |  |
| 2.2.19 | 多台设备可实现筛查评估及治疗数据的自动实时同步。 |  |
| 2.2.20 | 系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。 |  |
| 2.2.21 | 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。 |  |
| 2.2.22 | 系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。 |  |
| 2.2.23 | 系统支持患者通过手机实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。 |  |
| 2.2.24 | 具有完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 生物刺激反馈仪【评估治疗一体机（四通道）】1套。 |  |
| 3.2 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.3 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.4 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备9：手功能综合评估与训练系统（数量：1台）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 能满足多人同时训练手和腕关节训练，提升肌力与肌耐力，改善手功能和手眼协调能力，有效提高手部本体感觉，促进各肌肉群之间的相互作用。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| ★2.1 | 手功能桌面的升降范围为0～320mm（±10mm）。 注：投标文件提供具有CMA和CNAS章的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2 | 产品具有前臂旋转训练、手部屈伸训练、手指握力训练、手指屈曲、提拉训练、腕关节尺偏桡偏训练、手指伸展训练、柱状抓握训练、拇指对掌力量训练、手指抓握训练、腕关节屈伸训练、手臂拉伸训练共12个训练模块。 |  |
| 2.3 | 配重装置具有四面独立的配重模块，可同时满足四位患者进行康复训练，训练时配重可调节，配重模块的配重块数量在1～11块间可选，每块配重块重量为250g，允差±5g。配重调节可在250g～2750g范围内按250g的整数倍进行调节。 |  |
| ★2.4 | 产品配置有四台平板电脑，电脑内存6G及以上，硬盘容量128G及以上，屏幕11寸及以上，分辨率2000×1200及以上，并具有wiFi和蓝牙功能。 注：投标文件提供具有CMA和CNAS章的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.5 | 平板电脑可实现上、下、左、右方向上的角度调节，上、下翻转范围±70°，允差±5°；左、右翻转范围±40°，允差±5°。 注：投标文件提供具有CMA和CNAS章的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.6 | 平板电脑可实现前后方向的距离调节，调节范围为0～270mm，允差±5mm。 注：投标文件提供具有CMA和CNAS章的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.7 | 电脑系统至少包括患者信息管理模块、手功能评估模块、游戏训练模块、报告模块。 |  |
| 2.8 | 具有软件管理系统，可以建立患者详细的档案，包括：病历号、姓名、身份证号码、性别（男女可选）、年龄等；可以实现数据管理、检索、统计、修改、导出、报告打印；可以通过输入一个关键词查询到相应患者档案或治疗信息。 |  |
| 2.9 | 系统可以实时测量出12个功能模块的活动范围最大数值，评估患者的活动能力，根据测量的最大数值设置为训练的目标，12个部位的评估均有视频示范评估动作，以达到最规范的采集评估数据。 注：投标文件提供具有CMA和CNAS章的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.10 | 系统具有多个训练游戏，游戏训练参数也可以根据患者能力自由设置，可以设置的参数包括：游戏难度等级可调、游戏间隔时间、训练时间等。 |  |
| 2.11 | 康复处方功能：系统具有训练处方功能，可以根据评估数据制定个性化训练方案，训练前，可以一次选好所有要训练的游戏项目，训练中途不用再选择训练项目，节约治疗师时间。 |  |
| 2.12 | 不论是评估还是训练，结束后系统均会自动生成报告，详细的记录评估和训练数据，方便医护人员对患者的恢复状况进行评估，制定最科学的治疗方案。 |  |
| 2.13 | 视频指导训练：十二种单项训练均有视频指导规范性训练，患者实时掌握正确训练方式有助于康复训练效果提升。 注：投标文件提供具有CMA和CNAS章的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 升降桌1套。 |  |
| 3.2 | 配重模块4套。 |  |
| 3.3 | 平板触摸电脑4台。 |  |
| 3.4 | 万向电脑支架4套。 |  |
| 3.5 | 12个手部训练组件1套。 |  |
| 3.6 | 手功能综合评估与训练系统软件4套。 |  |
| 3.7 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.8 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.9 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备10：电动多功能理疗床1（数量：2张）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 用于颈、肩、腰、腿等关节疼痛的辅助治疗，可根据治疗师的需要选择不同的仰、卧体位。适用于中医科、康复医学科、运动医学科等科室。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 框架材质：铁框架加表面喷塑处理。 |  |
| 2.2 | 承重：≥250kg。 |  |
| 2.3 | 电压：220V~50HZ。 |  |
| 2.4 | 升降高度：≥49-92cm。 |  |
| 2.5 | 调节需要时间：≤30秒。 |  |
| 2.6 | 第一段长度≥43cm，可调节角度：≥45度到-40度；扶手调节距离≥15cm。 |  |
| 2.7 | 第二段长度≥51cm，可调节角度：≥0-25度。 |  |
| 2.8 | 第三段长度≥96cm，可调节角度：≥0度到75度，下肢分腿段位。 |  |
| 2.9 | 头部气杆控制角度的调整。 |  |
| 2.10 | 海绵厚度≥5cm 密度≥36g/cm³。 |  |
| 2.11 | 阻燃PVC。 |  |
| 2.12 | 透气孔加孔塞设计。 |  |
| 2.13 | 伸缩脚轮设计，方便床身移动。 |  |
| 2.14 | 360度环形碰触式升降调节开关。 |  |
| 2.15 | 专业7.5cm直径医用承压轮。 |  |
| 2.16 | 四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性。 |  |
| 2.17 | 所投产品通过ISO13485质量管理体系认证。 注：投标文件中提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 电动推杆4台。 |  |
| 3.2 | 医用承压轮8只。 |  |
| 3.3 | 控制器2套。 |  |
| 3.4 | 升降扶手4套。 |  |
| 3.5 | 气弹簧6支。 |  |
| 3.6 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.7 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.8 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备11：电动多功能理疗床2（数量：1张）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 用于颈、肩、腰、腿等关节疼痛的辅助治疗，可根据治疗师的需要选择不同的仰、卧体位。适用于中医科、康复医学科、运动医学科等科室。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 框架材质：铁框架加表面喷塑处理。 |  |
| 2.2 | 承重：≥250kg。 |  |
| 2.3 | 电压：220V~50HZ。 |  |
| 2.4 | 升降高度：≥46-90cm。 |  |
| 2.5 | 调节需要时间：≤30秒。 |  |
| 2.6 | 第一段长度≥40cm，可调节角度：≥45度到-40度。 |  |
| 2.7 | 第二段长度≥54cm。 |  |
| 2.8 | 第三段长度≥93cm，可调节角度：≥0度到80度。 |  |
| 2.9 | 头部气杆控制角度的调整。 |  |
| 2.10 | 海绵厚度≥5cm 密度≥36g/cm³。 |  |
| 2.11 | 阻燃PVC。 |  |
| 2.12 | 透气孔加孔塞设计。 |  |
| 2.13 | 伸缩脚轮设计，方便床身移动。 |  |
| 2.14 | 360度环形碰触式升降调节开关。 |  |
| 2.15 | 专业7.5cm直径医用承压轮。 |  |
| 2.16 | 四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 电动推杆1台。 |  |
| 3.2 | 医用承压轮4只。 |  |
| 3.3 | 控制器1套。 |  |
| 3.4 | 气弹簧3支。 |  |
| 3.5 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.6 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.7 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备12：bobath床（电动）（数量：2张）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 适用于需要采取抑制异常姿势，促进正常姿势的发育和恢复的方法治疗中枢神经损伤的患者。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 框架材质：铁框架加表面喷塑处理。 |  |
| 2.2 | 承重：≥250kg。 |  |
| 2.3 | 电压：220V~50HZ。 |  |
| 2.4 | 升降高度：≥49-93cm。 |  |
| 2.5 | 调节需要时间：≤30秒。 |  |
| 2.6 | 第一段长度≥65cm，可调节角度：≥0度到65度。 |  |
| 2.7 | 第二段长度≥121cm 。 |  |
| 2.8 | 头部气杆控制角度的调整。 |  |
| 2.9 | 海绵厚度≥5cm 密度≥36g/cm³。 |  |
| 2.10 | 阻燃PVC。。 |  |
| 2.11 | 3个透气孔加孔塞设计。 |  |
| 2.12 | 伸缩脚轮设计，方便床身移动。 |  |
| 2.13 | 360度环形碰触式升降调节开关。 |  |
| 2.14 | 专业7.5cm直径医用承压轮。 |  |
| 2.15 | 四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 |  |
| 3.1 | 电动推杆1台。 |  |
| 3.2 | 医用承压轮4只。 |  |
| 3.3 | 控制器1套。 |  |
| 3.4 | 气弹簧2支。 |  |
| 3.5 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.6 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.7 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备13：运动反馈仪（数量：1套）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 全身肢体功能训练，偏瘫肢体综合训练，生物反馈治疗，认知训练，平衡功能训练等。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 可通过挂钩、挂扣或吸铁石等接头配件，既可与现有任何产生直线位移的训练设备连接，也可与患者身体相连，在传统训练方法中加入实时生物反馈，实现各种运动控制能力的训练。 |  |
| ★2.2 | 可进行本体感觉、协调性、反应速度的测试和训练,可进行认知训练，如颜色、形状、计算和记忆等。 |  |
| 2.3 | 配套软件可以存储患者基本信息，并且可以为患者和治疗师提供客观量化的运动处方和报告。 |  |
| 2.4 | 无线蓝牙数据传输，无线传输的距离≥10米；主机体积小巧，移动方便。 |  |
| 2.5 | 高清晰彩色界面,中文操作界面。 |  |
| 2.6 | ≥10款高清晰游戏，游戏难易程度可以调整；患者可根据游戏的状态，调整自己的训练模式，充分激发患者参与训练的兴趣；患者的信息和锻炼结果可以随时记录，以便日后查阅和对比康复结果，并可打印测试报告。 |  |
| 2.7 | 测试范围：功能耐力测试、预判能力测试、本体感觉测试、协调性测试、反应时间测试等。 |  |
| ★2.8 | 训练范围：康复练习、随机反应训练、等长收缩训练、控制路径训练、随机爆发训练、控制位置训练、随机减速训练、综合训练、数字计算训练、认知训练以及3D运动训练。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 运动反馈仪主机1台。 |  |
| 3.2 | 电脑1套。 |  |
| 3.3 | 蓝牙适配器1个。 |  |
| 3.4 | 专用软件1套。 |  |
| 3.5 | 中英文说明书 1套。 |  |
| 3.6 | 连接力量训练设备的挂钩和锁扣1套。 |  |
| 3.7 | 电源适配器 1套。 |  |
| 3.8 | 升降桌1个。 |  |
| 3.9 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.10 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.11 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备14：上下肢交叉运动训练器（数量：2台）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 满足全身功能性、协调性的运动训练需求，提高上下肢肌肉力量、神经肌肉控制功能水平，也可进行有氧训练，改善心血管系统和骨骼肌肉的功能水平。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 可让训练者以模拟步行的单一、联动、流畅的动作运动四肢，通过在自然的坐姿下实现流畅的踏步运动，可锻炼到所有主要肌群，让肌力低下的训练人群以舒适的坐姿进行有效的运动训练。 |  |
| 2.2 | 可通过上肢带动下肢，健侧带动患侧，一肢带动三肢，实现上肢伸够、下肢蹬踏的四肢联动训练方式对零肌力患者进行早期的主动康复训练。 |  |
| 2.3 | 含有应急保护按钮，可在任何需要的时候一键锁定设备，训练者可自由调整座椅和上肢运动杆，训练者可任意的开始和停止锻炼，保障运动过程的安全。 |  |
| 2.4 | 座椅前方和两侧配有扶手，前方扶手便于训练者安全独立上下设备，两侧扶手可帮助训练者维持躯干平衡，方便训练者转移。 |  |
| 2.5 | 训练模式中可设置目标竞速模式，并且可调节训练目标速度，提高训练者的运动控制能力与主动参与程度。 |  |
| 2.6 | 配有握位手套、腰绑带、髋膝关节腿部支撑架、足部绑带等安全附件，分别固定训练者的手、躯干、腿部和足部，方便肌力低下的训练者开展训练，并保障训练过程的安全。 |  |
| 2.7 | 握位手套：可调节松紧度。 |  |
| ★2.8 | 髋膝关节腿部支撑架可对大腿位置固定，保持训练者正常的下肢功能运动体位，髋膝关节腿部支撑架活动范围：0-180°，包含≥10个不同的调节位置，两侧可交换使用。 |  |
| 2.9 | 座椅前后调节范围：0-38cm。 |  |
| 2.10 | 上肢运动杆长度调节范围：0-38cm，左右侧可单独调节运动杆长度，满足训练者上肢不同关节活动范围的屈伸训练。 |  |
| ★2.11 | 座椅可360°自由旋转，45°分档，≥8个锁定部位，方便训练者快速实现转移。 |  |
| 2.12 | 10级抗阻调节，可做节律性的有氧运动及力量训练。 |  |
| 2.13 | 步频范围：5-210步/分。 |  |
| 2.14 | 功率范围：0-800瓦特，2-24梅脱。 |  |
| 2.15 | 卡路里消耗：0－999kcal。 |  |
| 2.16 | 可显示内容：步速、功率、梅脱、累积计步、阻力级别、卡路里消耗、训练时间，心率。 |  |
| 2.17 | 主机屏幕可用电池供电，主机无需外接电源，便于在无电源处使用。 |  |
| 2.18 | 最大承重≥180kg。 |  |
| 2.19 | 可与心律监测设备联用，保障训练安全。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 主机1台。 |  |
| 3.2 | 单侧髋膝关节腿部支撑架1套。 |  |
| 3.3 | 握位手套1对。 |  |
| 3.4 | 足部绑带1对。 |  |
| 3.5 | 中英文说明书 1套。 |  |
| 3.6 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.7 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.8 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备15：视觉反馈下蹲肌群运动控制功能测评训练系统（数量：1台）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 用于器械运动训练，肢体功能训练，认知训练，肌力检查，偏瘫运动功能评定，生物反馈训练等。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 针对下蹲肌群进行运动评测和控制训练，其以任务为导向的训练模式和互动式趣味游戏，能够帮助患者对再学习的运动技能进行深入感觉和记忆，并激发患者主动运动的兴趣；足部定位装置，提供准确安全的训练方式。 |  |
| 2.2 | 打破传统总是训练最大力量的概念，通过高科技的电脑生物反馈模式，强调训练患者的神经肌肉运动控制能力，从而更有效的提高完成目标动作的功能康复。 |  |
| 2.3 | 可同步训练患者下蹲肌群的速度控制、力量控制、稳定性控制和目标准确性控制的能力，从而整体提高了完成目标动作的协调性和本体感觉。 |  |
| 2.4 | 可先对下蹲肌群的运动能力做各种功能评测，然后根据测试结果设定个性化的运动处方，使患者能更有效的投入训练；每一次的评测和训练结果都可自动记录，为临床和科研提供了客观的数据。 |  |
| 2.5 | 站蹲位的下肢力量控制训练，适用于膝、髋、肩和下背部的康复训练；尤其适合ACL和PCL损伤患者和全髋\全膝关节置换术早期的康复训练；有效锻炼和增强下背部肌群力量，增强腰骶肌稳定性；通过对前\后交叉韧带、髌骨、股骨、臀部等下蹲肌群的运动控制训练，恢复患者下蹲肌群和骨盆肌群的力量及运动控制功能，改善膝关节稳定性。 |  |
| 2.6 | 以躺卧姿势安全地进行早期下肢力量康复训练的系统；独特的可滑动雪橇型设计，模拟日常下蹲动作的下肢闭链运动。 |  |
| 2.7 | 踏板的位置传感器可以帮助患者在训练和测试中精确调整踝膝关节活动范围；两个限位器可保障患者在安全的活动范围下进行评估和训练。 |  |
| 2.8 | 汉化中文界面，分病人信息，测试模块和训练模块三个主要部分，并可对接临床康复管理软件。 |  |
| ★2.9 | 彩色三维游戏模块，包括接球，过障碍，避开降落物，穿线等≥11种游戏模式，分五级难易程度，适合早期，中期，后期康复的不同患者需求。 |  |
| 2.10 | 融合了认知游戏，如颜色和形状的识别，计算能力，记忆能力，方向控制能力等，充分激发了患者主动参与训练的兴趣，减少了对疼痛和不适的关注。 |  |
| ★2.11 | 测试范围包括：等长测试、耐力测试、本体感觉测试、最大力量测试、协调性测试、Holton测试、反应时测试、肌力测试等。 |  |
| 2.12 | 训练范围包括：速度控制训练、控制路径训练、控制位置训练、等长收缩训练、随机爆发训练、随机减速训练、颜色和形状认知训练、计算能力训练、记忆能力训练、趣味运动训练等。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 主机框架1台。 |  |
| 3.2 | 躺椅1个。 |  |
| 3.3 | 电子测训部件1套。 |  |
| 3.4 | 限位器2个。 |  |
| 3.5 | 中英文说明书 1套。 |  |
| 3.6 | 软件光盘1个。 |  |
| 3.7 | 电脑主机1套。 |  |
| 3.8 | 键盘鼠标电源线1套。 |  |
| 3.9 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.10 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.11 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备16：床边下肢主被动训练仪（数量：1台）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 主要适用下肢的主动性训练和被动性训练。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 针对患者训练的安全性和稳定性设备，具有配重设计和防滑设计。 |  |
| 2.2 | 电机动力系统运动时有力且平稳，使患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。 |  |
| 2.3 | 动力系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。 |  |
| 2.4 | 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 |  |
| 2.5 | 彩色液晶触摸屏：≥10寸。 |  |
| 2.6 | 具有六种针对性的训练模式。 注：投标文件中提供第三方检验报告复印件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。 |  |
| 2.6.1 | 神经模式：连续旋转运动的训练模式，可智能接受患者自主运动功能反馈，自动调整训练等级。 |  |
| 2.6.2 | 骨科模式：定位的角度往复训练模式，设置调节角度等级为±5°。 |  |
| 2.6.3 | 心肺模式：完全的主动运动训练模式，阻力调节等级为±5N。 |  |
| 2.6.4 | 反馈模式：建立协调性的训练模式，通过动画实时反馈。 |  |
| 2.6.5 | 被动模式：强化训练肌力、耐力的训练模式。 |  |
| 2.6.6 | 游戏模式：通过互动游戏增添训练者的康复趣味性，使其提高肌力、肢体控制能力。 |  |
| ★2.7 | 具有四种患者训练安全保护功能（提供省级医疗器械检验所检验报告证明文件）：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 |  |
| 2.8 | 可调参数 | / |
| 2.8.1 | 定时范围：≥0～120min±1min。 |  |
| 2.8.2 | 速度显示范围：≥0-99r/min±10%。 |  |
| 2.8.3 | 速度设定范围：≥0-60r/min±10%。 |  |
| 2.8.4 | 角度设定范围：≥0-330°±5°。 |  |
| 2.8.5 | 阻力设定等级：1-20。 |  |
| 2.8.6 | 阻力力矩：0-20Nm。 |  |
| 2.9 | 能够实时显示患者主动做功情况。 |  |
| ★2.10 | 气动助力升降高度≥130-165cm；根据患者情况训练单元高低调节，充分考虑了患者训练体位。 |  |
| 2.11 | 具有脚刹驻机功能。 |  |
| 2.12 | 显示屏平面翻转0-90°，显示屏轴向旋转0-200°。 |  |
| 2.13 | 电器参数 | / |
| 2.13.1 | 整机重量：≤50KG。 |  |
| 2.13.2 | AC220V±10% 50Hz。 |  |
| 2.13.3 | 输入功率：床边型＜300VA。 |  |
| 2.13.4 | 熔断器：F1AL250V，F3AL250V。 |  |
| 2.14 | 下肢治疗运动半径两档可调。 |  |
| ★2.15 | 下肢训练臂具有四个可调角度，适合不同身高患者使用。 |  |
| ★2.16 | 适应ICU各种病床，机器前支撑宽度不大于46cm,高度不大于7.8cm。 |  |
| 2.17 | 腿部弹力无级可调减重保护装置，最小调节旋转角度单位为1°。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 主机1台。 |  |
| 3.2 | 磁控开关 1个。 |  |
| 3.3 | 耳麦1个。 |  |
| 3.4 | 绑带1副。 |  |
| 3.5 | 电源线1根。 |  |
| 3.6 | 说明书1本。 |  |
| 3.7 | 保修卡1张。 |  |
| 3.8 | 合格证1张。 |  |
| 3.9 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.10 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.11 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备17：上下肢主被动训练仪（数量：1台）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 主要适用与上肢和下肢的主动性训练和被动性训练。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 系统动力系统采用特殊的结构设计，高度可以调节。 |  |
| 2.2 | 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 |  |
| 2.3 | 彩色液晶触摸屏：≥10寸。 |  |
| ★2.4 | 具有六种针对性的训练模式。 注：投标文件中提供第三方检验报告复印件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。 |  |
| 2.4.1 | 神经模式：连续旋转运动的训练模式，可智能接受患者自主运动功能反馈，自动调整训练等级； |  |
| 2.4.2 | 骨科模式：定位的角度往复训练模式，设置调节角度等级为±5°。 |  |
| 2.4.3 | 心肺模式：完全的主动运动训练模式，阻力调节等级为±5N。 |  |
| 2.4.4 | 反馈模式：建立协调性的训练模式，通过动画实时反馈。 |  |
| 2.4.5 | 被动模式：强化训练肌力、耐力的训练模式； |  |
| 2.4.6 | 游戏模式：通过互动游戏增添训练者的康复趣味性，使其提高肌力、肢体控制能力。 |  |
| ★2.5 | 具有四种患者训练安全保护功能（提供省级医疗器械检验所检验报告证明文件）：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 |  |
| 2.6 | 电器参数 | / |
| 2.6.1 | AC220V±10%，50Hz。 |  |
| 2.6.2 | 输入功率：上下肢＜800VA。 |  |
| 2.6.3 | 熔断器：F1AL250V,F3AL250V。 |  |
| 2.7 | 可调参数 | / |
| 2.7.1 | 定时范围：≥0～120min±1min。 |  |
| 2.7.2 | 速度显示范围：≥0-99r/min±10%。 |  |
| 2.7.3 | 速度设定范围：≥0-60r/min±10%。 |  |
| 2.7.4 | 角度设定范围：≥0-330度±5。 |  |
| 2.7.5 | 阻力设定等级：1-20。 |  |
| 2.7.6 | 阻力力矩：0-20Nm。 |  |
| 2.7.7 | 心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min。 |  |
| 2.8 | 能够实时显示患者主被动做功情况。 |  |
| 2.9 | 可以根据患者情况上肢训练单元可高低调节,显示屏幕可220度转动。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 主机1台。 |  |
| 3.2 | 磁控开关1个。 |  |
| 3.3 | 耳麦1个。 |  |
| 3.4 | 手套1副。 |  |
| 3.5 | 绑带1副。 |  |
| 3.6 | 电源线1根。 |  |
| 3.7 | 说明书1本。 |  |
| 3.8 | 保修卡1张。 |  |
| 3.9 | 合格证1张。 |  |
| 3.10 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.11 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.12 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备18：肩关节训练器（数量：1台）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 总体要求 | / |
| 1.1 | 肩关节松解术；肩关节置换术；肩周炎；关节囊、滑膜切除术；肱骨上段、肩胛骨骨折；各种原因引起的肩关节肌力减退；脑卒中引起的肩关节半脱位、疼痛、挛缩。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 产品运动轨迹完需要符合人体运动生理曲线，防止二次损伤。 |  |
| 2.2 | 动力配置要求采用伺服电机控制，实现关节屈伸运动的精准性。 |  |
| 2.3 | 要求具有内置角度传感系统进行ROM测量，实现循证康复。 |  |
| 2.4 | 运动控制要求：参数调节、模式调节、快速调节、动态调节 |  |
| ★2.5 | 要求具有痉挛和疼痛触发保护功能，阻力等级≥5级。 注：投标文件中提供相关证明文件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。 |  |
| 2.6 | 要求具有实时监测和运动状态的显示功能。 |  |
| 2.7 | 要求具有人体肩关节三个剖析平面运动模式≥4种。 |  |
| 2.8 | 极限角度延时牵伸最大时间设置≥900秒。 注：投标文件中提供相关证明文件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。 |  |
| 2.9 | 具有运态角度设置功能，运动角度渐进式变化，确定极限角度，保证治疗的黄金区域。 |  |
| 2.10 | 要求预设运动程序≥16种预设程序，针对不同病人进行个性化的训练。 |  |
| 2.11 | 要求满足最低身高≤140cm,最高身高≥200cm。 |  |
| ★2.12 | 前伸展运动幅度最大角度≥180°，后屈曲运动幅度最大角度≤20°，外展运动幅度最大角度≥160°，内收运动幅度最大角度≤20°，内旋运动幅度最大角度≥60°，外旋运动幅度最大角度≥90°，复合运动：内收最大角度≤20°，外展最大角度≥160°；内旋最大角度≥30°，外旋最大角度≥90°。 |  |
| 2.13 | 外展运动最小速度≤50°/分钟，最大速度≤120°/分钟。 |  |
| 2.14 | 旋转运动最小速度≤80°/分钟，最大速度≤150°/分钟。 |  |
| 2.15 | 上臂长度可调范围最小≤27cm，最大≥43cm。 |  |
| 2.16 | 前臂长度可调范围最小≤10cm，最大≥35cm。 |  |
| 2.17 | 产品重量≤40㎏。 |  |
| 2.18 | 体积≤56×100×76㎝。 |  |
| 2.19 | 电源要求220V/50Hz 50VA。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 座椅1台。 |  |
| 3.2 | 上臂电机1个。 |  |
| 3.3 | 前臂电机1个。 |  |
| 3.4 | 手控器1个。 |  |
| 3.5 | 手臂支架组织1套。 |  |
| 3.6 | 手控器支架1套。 |  |
| 3.7 | 绑带1套。 |  |
| 3.8 | 电源线1根。 |  |
| 3.9 | 说明书1套。 |  |
| 3.10 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.11 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.12 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备19：膝关节训练器（数量：1台）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 膝关节各类韧带修复术；膝关节置换术；髌骨、胫骨、股骨骨折；股四头肌肌腱损伤修复术等术后关节功能康复；烧伤后因瘢痕增生或制动引起的关节僵硬、ROM下降、肌力下降可以得到有效康复。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 产品运动轨迹完需要符合人体运动生理曲线，防止二次损伤。 |  |
| 2.2 | 动力配置要求采用伺服电机控制，实现关节屈伸运动的精准性。 |  |
| 2.3 | 要求具有内置角度传感系统进行ROM测量，实现循证康复。 |  |
| 2.4 | 运动控制要求：参数调节、模式调节、快速调节、动态调节。 |  |
| 2.5 | 要求具有实时监测和运动状态的显示功能。 |  |
| ★2.6 | 极限角度延时牵伸最大时间设置≥900秒。 注：投标文件中提供相关证明文件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。 |  |
| 2.7 | 具有运态角度设置功能，运动角度渐进式变化，确定极限角度，保证治疗的黄金区域。 |  |
| 2.8 | 要求预设运动程序≥16种预设程序，针对不同病人进行个性化的训练。 |  |
| 2.9 | 要求满足最低身高≤112cm，最高身高≥206cm。 |  |
| ★2.10 | 要求具有儿童功能，选配多功能扩展孔与儿童专用伸缩式足部踏板，实现6岁以上儿童关节康复。 |  |
| 2.11 | 运动幅度最大角度≥130°。 |  |
| 2.12 | 要求具有过伸功能，运动幅度最大角度≥3°。 |  |
| 2.13 | 运动最小速度≤35°/分钟。 |  |
| 2.14 | 运动最大速度≤320°/分钟。 |  |
| 2.15 | 小腿长度可调范围最小≤32 cm，最大≥57cm。 |  |
| 2.16 | 大腿长度可调范围最小≤26cm，最大≥50cm。 |  |
| 2.17 | 脚踝固定跖屈最大角度≥40°。 |  |
| 2.18 | 脚踝固定背屈最大角度≥30°。 |  |
| 2.19 | 脚踝固定内收/外展最大角度≥30°。 |  |
| 2.20 | 产品重量≤15㎏。 |  |
| 2.21 | 体积≤109×33×35㎝。 |  |
| 2.22 | 电源要求220V/50Hz，50VA。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 主机1台。 |  |
| 3.2 | 手控器1个。 |  |
| 3.3 | 胶托支架1个。 |  |
| 3.4 | 训练衬垫1套。 |  |
| 3.5 | 电源线1根。 |  |
| 3.6 | 说明书1本。 |  |
| 3.7 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.8 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.9 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备20：踝关节训练器（数量：1台）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 踝关节、胫骨、距骨、跟骨等骨折康复；踝关节滑膜切除术；踝关节骨折内固定术；踝关节融合术等术后关节功能康复；各种原因引起的踝关节周围肌力减退；脑卒中引起的踝关节疼痛、挛缩；烧伤后因瘢痕增生或制动引起的关节僵硬、ROM下降、肌力下降可以得到有效康复。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 产品运动轨迹完需要符合人体运动生理曲线，防止二次损伤。 |  |
| 2.2 | 动力配置要求采用伺服电机控制，实现关节屈伸运动的精准性。 |  |
| 2.3 | 要求具有内置角度传感系统进行ROM测量，实现循证康复。 |  |
| 2.4 | 运动控制要求：参数调节、模式调节、快速调节、动态调节。 |  |
| 2.5 | 要求具有痉挛和疼痛触发保护功能，阻力等级≥5级。 注：投标文件中提供相关证明文件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。 |  |
| 2.6 | 要求具有实时监测和运动状态的显示功能。 |  |
| 2.7 | 要求既可卧式训练，也可选配坐式训练。 |  |
| 2.8 | 要求具有热身模式，角度循环递增，增加患者被动运动的适应性。 注：投标文件中提供相关证明文件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。 |  |
| ★2.9 | 极限角度延时牵伸最大时间设置≥900秒。 注：投标文件中提供相关证明文件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。 |  |
| 2.10 | 具有运态角度设置功能，运动角度渐进式变化，确定极限角度，保证治疗的黄金区域。 |  |
| 2.11 | 要求预设运动程序≥16种预设程序，针对不同病人进行个性化的训练。 |  |
| 2.12 | 要求可选配专属迷你脚托：专为幼儿足踝定制，实现3周岁以上儿童关节康复。 |  |
| ★2.13 | 跖屈运动幅度最大角度≥40°，背屈运动幅度最大角度≥30°，内翻运动幅度最大角度≥25°，外翻运动幅度最大角度≥25°。 |  |
| 2.14 | 运动最小速度≤52°/分钟。 |  |
| 2.15 | 运动最大速度≤150°/分钟。 |  |
| 2.16 | 足部可调范围最小≤19cm，最大≥29cm。 |  |
| 2.17 | 产品重量≤13㎏。 |  |
| 2.18 | 体积≤56×37×45㎝。 |  |
| 2.19 | 电源要求220V/50Hz，50VA。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 主机1台。 |  |
| 3.2 | 电机1个。 |  |
| 3.3 | 手控器1个。 |  |
| 3.4 | 衬垫1套。 |  |
| 3.5 | 搁脚板2个。 |  |
| 3.6 | 电源线1根。 |  |
| 3.7 | 说明书1套。 |  |
| 3.8 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.9 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.10 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备21：动静态平衡治疗仪（数量：1台）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 针对本体感觉及运动控制能力进行评估与训练。主要适用于神经损伤、运动损伤和骨损伤患者，针对影响人体平衡的5种感觉因素：视觉、前庭觉、运动感觉、位置感觉及负重感觉进行筛查式评估及针对性训练，进而提高患者坐位及站位的平衡能力。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 功能参数 | / |
| 2.1.1 | 具有人体站立时静态平衡能力评估，重心移动轨迹捕捉及分析功能。 |  |
| 2.1.2 | 具有维持平衡的感觉信息中视觉参与度的评估功能。 |  |
| ★2.1.3 | 具有前庭感受器的空间位置感知功能评估功能。 |  |
| 2.1.4 | 具有稳定极限评估功能：8个方向独立评估，分析日常生活跌倒风险并进行预防性训练或护理注意事项，提高患者活动安全性。 |  |
| 2.1.5 | 具有痛阈测试功能：组织损伤后负重感觉的评估，保证训练安全性，提高步行周期中单腿支撑能力，改善步态，测试值会自动保存到用户档案中。 |  |
| 2.1.6 | 具有动态平衡的评估功能：站立位动态模式下4种测试功能，人体维持稳定功能评估功能。 |  |
| 2.1.7 | 具有动态平衡的训练功能：不同体位，分别实现下肢髋、膝、踝关节运动控制训练，运动感觉、位置感觉及负重感觉针对性改善训练。 |  |
| ★2.1.8 | 有200余种动静态平衡轨迹训练处方，帮助患者循序渐进康复，同时可自定义设置，为不同患者制定个性化方案。 |  |
| 2.1.9 | 患者资料无限制储存，提供训练前后不同时间段的结果对比，方便医务人员评估治疗的有效性。结果有回放功能。 |  |
| 2.1.10 | 针对坐位和站位下髋、膝、踝的不同训练需求，系统预设康复方案，每个方案都有是多种训练要求，引导用户实现渐进性康复训练。 |  |
| 2.1.11 | 听觉反馈，患者的动作超出预设范围时，系统会发出声音提醒患者及时纠正。 |  |
| 2.2 | 设备参数 | / |
| 2.2.1 | 电子倾斜板：直径≥55cm，单足、双足使用均可。 |  |
| 2.2.2 | 最大倾斜角度±15°，精确度为0.1°。 |  |
| 2.2.3 | 8根轴线将平板平均分成8个象限。 |  |
| 2.2.4 | 空气动力装置：为电子倾斜板提供动力，前-后、左-右4个方位的阻力调节一键自动调节。 |  |
| 2.2.5 | 阻力范围：范围1-50级。 |  |
| 2.2.6 | 负重范围：0-150kg。 |  |
| 2.2.7 | 胸位传感器：可测角度±30°，分辨率0.1°。 |  |
| 2.2.8 | 不锈钢扶手，高度为90cm，左右宽度为90cm，给用户充分的训练空间和保护。 |  |
| 2.2.9 | 触屏显示器，方便操作，显示器高度可调，范围为15cm；显示器倾斜角度可调，±20°，方便不同身高患者使用。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 平衡测试及训练系统1套。 |  |
| 3.2 | 电子倾斜板（含吸收器）1套、底座1套、扶手1套、胸位感应器1个、自动静态锁1套、显示器1个。 |  |
| 3.3 | 用户操作手册1份。 |  |
| 3.4 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.5 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.6 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备22：减重步态训练器（含跑台）（数量：1套）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 通过悬吊方式，帮助站立功能、平衡功能受限的患者进行站立、平衡、踏步训练，减去部分重量负荷进行正常的步行训练；患者平衡能力、下肢肌力、步行姿态得到一体式训练。可与运动跑台配合使用。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 设备采用气压驱动式减重，配置静音空气压缩机。 |  |
| 2.2 | 空气压缩机内设超压自动保护功能。 |  |
| 2.3 | 设备具有三种操作模式 |  |
| ★2.3.1 | 动态模式： 任意减重重量可调，牵引力有补偿，使患者在做下蹲训练时更容易从蹲位到立位； |  |
| ★2.3.2 | 静态模式：任意减重重量可调，牵引力保持不变，配合跑步机使用时，可恒定起步和落步时被减去的重量； |  |
| ★2.3.3 | 平衡模式：任意减重重量可调，牵引力保持不变，如果患者突然滑倒，可将患者锁定在安全高度。 |  |
| 2.4 | 矫正型吊带背心：可做行走训练过程中的髋，膝，踝关节和背部前倾，后倾，侧倾的姿势矫正训练，充气式背心，增加舒适感。 |  |
| ★2.5 | 设备的高度可调，可适用成人及儿童的步行训练。 |  |
| 2.6 | 具有减重重量指示的功能。 |  |
| 2.7 | 斜边结构，治疗师可保持坐姿观察及纠正患者步态。 |  |
| 2.8 | 设备尺寸：≤1400×1300×2700（mm）。 |  |
| 2.9 | 额定工作气压：600kPa。 |  |
| 2.10 | 减重架子（充气工作）负荷为100kg。 |  |
| 2.11 | 减重吊架整体安全载荷：≤200kg。 |  |
| 2.12 | 减重吊架离地高度应为2400mm～2700mm。 |  |
| 2.13 | 牵引绳升降行程：0～600mm。 |  |
| 2.14 | 扶手高度可调：950mm～1250mm。 |  |
| 2.15 | 康复运动跑台技术要求。 |  |
| 2.15.1 | 编程控制：3个预设定编程，2个自定义程式，心肺测量功能、反向训练模式。 |  |
| 2.15.2 | 速度范围：≥0.1Km－10Km。 |  |
| 2.15.3 | 坡度范围：≥0-15度。 |  |
| 2.15.4 | 心率控制：手握心率。 |  |
| 2.15.5 | 具备折叠功能。 |  |
| 3 | 配置要求及必备附件 | / |
| 3.1 | 减重步态训练器（含跑台）1套。 |  |
| 3.2 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.3 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.4 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备23：深层肌肉刺激仪（数量：1台）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 设备用途 | / |
| 1.1 | 促进血液循环和淋巴流动；缓解痉挛，减少肌肉疼痛；消减瘢痕组织，减少乳酸堆积；加速损失后康复。 |  |
| 2 | 术参数、功能及配置要求 | / |
| 2.1 | 振动头敲击频率：≥2200次/分钟。 |  |
| 2.2 | 振动头伸缩距离：≥6mm。 |  |
| 2.3 | 材质：不锈钢与钛合金。 |  |
| 3 | 配置要求 | / |
| 3.1 | 主机1台。 |  |
| 3.2 | 电源线1条。 |  |
| 3.3 | 电源转换器1个。 |  |
| 3.4 | DVD、中文、英文说明书各1本。 |  |
| 3.5 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.6 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.7 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备24：其他康复设备（数量：1批）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 设备名称：上肢协调功能练习器，数量：1台。 |  |
| 2 | 设备名称：OT桌，数量：1张。 |  |
| 3 | 设备名称：可调式磨砂板及附件，数量：1套。 |  |
| 4 | 设备名称：滚筒，数量：1套。 |  |
| 5 | 设备名称：手动功率车，数量：1辆。 |  |
| 6 | 设备名称：牵引网架，数量：1套。 |  |
| 7 | 设备名称：PT床，数量：2张。 |  |
| 8 | 设备名称：液压踏步器，数量：1台。 |  |
| 9 | 设备名称：肘关节训练椅，数量：1台。 |  |
| 10 | 设备名称：股四头肌训练椅，数量：1台。 |  |
| 11 | 设备名称：下肢功率车，数量：1辆。 |  |
| 12 | 设备名称：医用垫（三角垫），数量：2套。 |  |
| 13 | 设备名称：PT凳，数量：5把。 |  |
| 14 | 设备名称：肋木，数量：1套。 |  |
| 15 | 设备名称：矫正镜，数量：2套。 |  |
| 16 | 设备名称：平衡杠（配矫正板），数量：1套。 |  |
| 17 | 设备名称：手支撑器，数量：1套。 |  |
| 18 | 设备名称：平衡垫，数量：4个。 |  |
| 19 | 设备名称：bobath球（中、小），数量：2个。 |  |
| 20 | 设备名称：抽屉式阶梯，数量：1套。 |  |
| 21 | 设备名称：训练用阶梯，数量：1套。 |  |
| 22 | 设备名称：体操棒与抛接球，数量：1套。 |  |
| 23 | 设备名称：股四头肌训练板，数量：1套。 |  |
| 24 | 设备名称：系列哑铃，数量：1套。 |  |
| 25 | 设备名称：站立架，数量：1套。 |  |
| 26 | 设备名称：踝关节矫正板，数量：2套。 |  |
| 27 | 设备名称：平衡球半圆，数量：2个。 |  |
| 28 | 设备名称：系列沙袋，数量：1套。 |  |
| 29 | 设备名称：软垫，数量：4个。 |  |
| 30 | 设备名称：平衡板，数量：1套。 |  |
| 31 | 设备名称：筋膜刀，数量：1把。 |  |
| 32 | 设备名称：空气压力治疗仪，数量：1台。 |  |
| 33 | 设备名称：神经肌肉电刺激治疗仪，数量：1台。 |  |
| 34 | 设备名称：电动起立床，数量：1张。 |  |
| （二）、其他要求 |  |  |
| 1 | 产品及服务质量保证 | / |
| 1.1 | 投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 1.3 | 需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 1.4 | 投标人所投设备是进口设备的须是最新出厂6个月内，所投设备是国产设备的须是最新出厂3个月内，以到货时间为准。【若遇到特殊情况（如疫情、战争等）允许进口设备是最新出厂12个月内】 |  |
| 2 | 售后服务要求 | / |
| 2.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| ▲2.2 | 质保期为设备验收合格后整机免费保修≥5年，终身维修。 |  |
| 2.3 | 质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，质保期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，且维修只收取成本费，不收取维修费、差旅费等人工费，投标文件中列出主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 2.4 | 要求中国境内设有备件、维修配件保税库，保证6年以上的配件供应期。 |  |
| 2.5 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，提供24小时技术维修服务专线,接到采购人报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场。 |  |
| 2.6 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 2.7 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 2.8 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 2.9 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价。 |  |
| 2.10 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 2.11 | 提供软件免费升级，每年回访≥2次，帮助采购人解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。 |  |
| 3 | 安装及验收 | / |
| 3.1 | 安装完成时间：接采购人通知后1个月内完成安装。 |  |
| 3.2 | 交货及安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 3.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| 3.4 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、计量检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 3.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |

标项五：五官科设备（部分设备允许采购进口产品）                   数量：1批

| 序号 | 详细技术及服务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一）技术及服务要求 |  |  |
| 设备1：耳鼻喉科综合治疗台（数量：2套）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 设备用途 | / |
| 1.1 | 用于耳鼻喉科门诊或病房诊疗。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 人造汉白玉台面，整体磨具制作，耐高速冲击、耐腐蚀，台面尺寸：≥940×570×800mm，书写台台面尺寸：≥1020×570×800mm。 |  |
| 2.2 | 智能化程度：整机开机自检。 |  |
| 2.3 | 喷枪：2直1弯，采用双动开关，工作噪音≤50dB。 |  |
| 2.4 | 吸枪：负压压力0~700mmHg，吸力可调，防回流装置。 |  |
| 2.5 | 吹枪：正压压力1.2~2.0kgf/cm2。 |  |
| 2.6 | LED聚束光照明灯装置：色温3200~3500K，光照度≥1200LX，9V、6W，使用寿命10万小时，光色柔和聚束光线，无热辐射，无发热感，带阻力平衡支臂，操作移动可在任意位置固定。 |  |
| 2.7 | LED冷光源：3.7V，50W。 |  |
| 2.8 | 喉镜预热器1套：预热时间9S、15S、20S三级调节及时间显示，智能控制。 |  |
| 2.9 | 排污清洁装置：主、副污物瓶设计，集中式污物处理方式，并有污物容量上限及自动预警指示灯提示功能。 |  |
| 2.10 | 微电脑控制系统1套：微电脑弱电控制，整机与人体接触的全部为安全电压。 |  |
| 2.11 | 器械盘：医用不锈钢。 |  |
| 2.12 | 配置滴药瓶。 |  |
| 2.13 | 配置镊子杯。 |  |
| 2.14 | 配置棉球杯：医用不锈钢。 |  |
| ★2.15 | 内置式硬管镜浸泡消毒筒杯：硬管镜放置筒杯内可进行消毒。 |  |
| 2.16 | 污染物放置：塑料污物桶和医用不锈钢污染器械盘，可取出消毒。 |  |
| 2.17 | 阅片灯：LED超薄型，可调亮度，无发光死点，无须更换灯管。 |  |
| 2.18 | 医生座椅：可上、下升降，360度旋转。 |  |
| 2.19 | 电动病人椅 |  |
| 2.19.1 | 最大可承受压力≥250kg。 |  |
| 2.19.2 | 座垫升降行程≥495mm-615mm。 |  |
| 2.19.3 | 靠背可调角度≥90-135度。 |  |
| 2.19.4 | 枕头伸缩行程≥100mm(可折叠、拆卸)。 |  |
| 2.19.5 | 座椅可180°旋转。 |  |
| 2.19.6 | 独立脚控控制。 |  |
| 2.20 | 电脑储物柜：带抽屉。 |  |
| 3 | 配置要求 | / |
| 3.1 | 主台面（高级汉白玉玻璃台面）：2套。 |  |
| 3.2 | 药物喷枪（2直1弯）：6支。 |  |
| 3.3 | 吹枪：2支。 |  |
| 3.4 | 吸枪：2支。 |  |
| 3.5 | 压缩机马达（正压泵）：2个。 |  |
| 3.6 | 真空吸引马达（负压泵）：2个。 |  |
| 3.7 | 器械盘：4个。 |  |
| 3.8 | 滴药瓶：4个。 |  |
| 3.9 | 镊子杯：8个。 |  |
| 3.10 | 棉球杯：6个。 |  |
| 3.11 | 内置式硬管镜浸泡消毒筒杯：2个。 |  |
| 3.12 | 内置式污物桶：2个。 |  |
| 3.13 | 污染器械回收盘：2个。 |  |
| 3.14 | 喉镜预热器：2套。 |  |
| 3.15 | LED照明灯：2套。 |  |
| 3.16 | 排污装置系统：2套。 |  |
| 3.17 | 内置LED冷光源：2套。 |  |
| 3.18 | 医生座椅：2张。 |  |
| 3.19 | 豪华超薄阅片灯：2套。 |  |
| 3.20 | 病人治疗椅：2张。 |  |
| 3.21 | 医用头灯：2个。 |  |
| 3.22 | 检耳镜：2个。 |  |
| 3.23 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.24 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.25 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备2：听力计（数量：1台）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 用于耳鼻喉科对病人的主观听力进行诊断和鉴别。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 |  |
| 2.1 | 基本测试功能：气导测听、骨导测听。 |  |
| 2.2 | 特殊测试功能：ABLB（双耳交替响度平衡试验）、Stenger（伪聋测试）、Modified Hughson-Westlake（自动听阈测试）。 |  |
| 2.3 | 输入信号：测试信号纯音、啭音、脉冲音测试。 掩蔽信号：窄带噪声、白噪声。 |  |
| 2.4 | 掩蔽声强：能显示掩蔽声强。 |  |
| 2.5 | 测试频率：气导：125~8000Hz；骨导：250~8000Hz。 |  |
| 2.6 | 测试强度：气导：-10~120dB HL；骨导：-10~80dB HL。 |  |
| 2.7 | 给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；可选择默认测试频率提高工作效率。 |  |
| 2.8 | 给声方式：安静的触摸式给声开关。 |  |
| ★2.9 | 显示屏：≥4.3英寸高清彩色显示屏，中文界面，全屏幕显示双耳听力图，及所有频率掩蔽信息。 |  |
| 2.10 | 内部存储：内部可存储＞400位患者，并可通过USB数据接口上传下载，可在设备上随时查看历史测试结果，便于采购人体检或外出体检使用。 |  |
| 2.11 | 报告打印：通过USB接口直接连接打印机输出测试结果。 |  |
| ★2.12 | 供电模式：直流适配器供电；电池供电；USB端口供电，便于采购人体检或外出体检使用。 |  |
| 2.13 | 便携设计，重量＜1.4kg，配原装便携包。 |  |
| 3 | 配置要求 | / |
| 3.1 | 主机：1台。 |  |
| 3.2 | 气导耳机：1副。 |  |
| 3.3 | 骨导耳机：1副。 |  |
| 3.4 | 患者应答器：1个。 |  |
| 3.5 | 电源适配器：1个。 |  |
| 3.6 | 手提包：1个。 |  |
| 3.7 | 品牌打印机：1台。 |  |
| 3.8 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.9 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.10 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备3：声阻抗仪（数量：1套）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 用于耳鼻喉科对病人的中耳进行诊断和分析。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 鼓室图功能 | / |
| 2.1.1 | 测试方式：自动。 |  |
| 2.1.2 | 探头音频率：226Hz，1000Hz；强度：85dB SPL，AGC。 |  |
| 2.1.3 | 气泵压力控制范围：-600 daPa至+400 daPa；安全限制：-750 daPa至+550 daPa；压力变化速率：低、中、高或自动可选。 |  |
| 2.1.4 | 声顺测量范围：0.1~8.0ml。 |  |
| 2.2 | 具备咽鼓管功能 | / |
| 2.2.1 | 完整鼓膜咽鼓管功能测试。 |  |
| 2.2.2 | 穿孔鼓膜咽鼓管功能测试。 |  |
| 2.3 | 声反射测试 | / |
| 2.3.1 | 测试方式：自动。 |  |
| 2.3.2 | 同侧声反射：最大强度120dB HL；刺激声频率为500、1000、2000、4000Hz纯音及窄带噪声，宽频噪声，高频噪声，低频噪声。 |  |
| 2.3.3 | 对侧声反射：最大强度120dB HL；刺激声频率为250、500、1000、2000、4000、6000、8000Hz纯音及窄带噪声，宽频噪声，高频噪声，低频噪声。 |  |
| 2.3.4 | 反射衰减测试：自动阈上10dB或者手动调节强度，持续时间10秒，同侧或对侧刺激。 |  |
| 2.4 | 听力计功能 | / |
| 2.4.1 | 测试类型：手动纯音听阈测试、Hughson-Westlake自动测听。 |  |
| 2.4.2 | 测试频率和强度：频率125~8000Hz ；强度-10~110dB HL。 |  |
| 2.4.3 | 给声方式：安静的触摸式给声开关。 |  |
| 2.5 | 其他要求 | / |
| 2.5.1 | 气泵技术：无限持续给压气泵技术。 |  |
| ★2.5.2 | 显示屏：≥10英寸高清彩色显示屏，同时显示鼓室图、声反射测试结果，同时显示双耳测试结果。 |  |
| 2.5.3 | 报告打印：主机可直接连接打印机，完成报告的打印。 |  |
| 2.5.4 | 内部存储：内部可存储500位患者/50000个测试会话。 |  |
| 2.5.5 | 接口：USB接口连接电脑，USB接口连接打印机；HDMI接口，连接投影仪或者外接大屏幕。 |  |
| 3 | 配置要求 | / |
| 3.1 | 主机：1台。 |  |
| 3.2 | 探头：1套。 |  |
| 3.3 | 对侧耳机：1副。 |  |
| 3.4 | 耳模头1套。 |  |
| 3.5 | 电源：1套。 |  |
| 3.6 | 品牌打印机：1台。 |  |
| 3.7 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.8 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.9 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备4：耳声发射仪（数量：1套）（允许采购进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 进行听力损失的诊断测试。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 频率范围：≥500~10000Hz。 |  |
| 2.2 | 强度：≥30~80dB SPL。 |  |
| 2.3 | 测试频点数：无限制。 |  |
| 2.4 | 单频点重测：在测试完成后可单独重复测试任意频点。 |  |
| 2.5 | 具备DP-Gram功能。 |  |
| 2.6 | 具备DP-I/O功能。 |  |
| 2.7 | 手动测试/电脑控制测试；用户自定义测试协议。 |  |
| ★2.8 | 给压OAE测试：具备。 |  |
| 2.9 | AD分辨率：≥24位。 |  |
| 2.10 | 自动标记：打钩标记代表引出耳声发射。 |  |
| 2.11 | 显示正常值：具备。 |  |
| 2.12 | 最大输出（保护）：≥90dB SPL。 |  |
| 2.13 | 分析时间：最小2秒，无最大时间限制。 |  |
| 2.14 | 通过判断标准：频段SNR，刺激数量，测试时间，Min OAE，Min重复性等条件，可自定义。 |  |
| 2.15 | 测试压力：可选根据鼓室图测得的峰压 |  |
| 2.16 | 操作模式：单机操作，电脑操作 USB线连接、蓝牙连接 |  |
| ★2.17 | 附带功能：226Hz鼓室图功能。 |  |
| 2.18 | 重量：≤360g。 |  |
| 3 | 配置要求 | / |
| 3.1 | 主机：1台。 |  |
| 3.2 | 探头：1套。 |  |
| 3.3 | 电源：1个。 |  |
| 3.4 | 耳塞：1套。 |  |
| 3.5 | 锂电池：2块。 |  |
| 3.6 | 软件光盘：1张。 |  |
| 3.7 | 底座：1个。 |  |
| 3.8 | USB线：1根。 |  |
| 3.9 | 手提包：1个。 |  |
| 3.10 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.11 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.12 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备5：隔音室（数量：1个）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 技术参数及功能要求 | / |
| 1.1 | 房间功能：可在室内开展听阈测试和声阻抗测试。 |  |
| 1.2 | 尺寸要求：外径：≥1.5m×1.7m×2.5m；内径：≥1 m×1.2m×2m。 |  |
| 1.3 | 室内本底噪声：符合GB/T 16296标准，（室外本底噪声≤55dB（A），室内≤25dB（A））。 |  |
| ★1.4 | 整体结构：全钢悬浮组装式结构，六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接，现场不得焊接，整体可拆卸，重装后仍可符合隔声要求；双层墙体整体厚度≥25cm。 |  |
| 1.5 | 隔音棉：采用环保材料，白色零甲醛隔音玻璃棉。 |  |
| 1.6 | 隔声门：全钢结构，磁控开启，无孔安装，外表面不能有镙丝等金属物件，以免划伤，不得安装门锁。 |  |
| 1.7 | 隔音观察窗：双层钢化中空玻璃。 |  |
| 1.8 | 减振器：耐高温、耐潮湿，不老化变形。 |  |
| ★1.9 | 通风系统：主动式有源通风，采用消音通风系统，换气量≥40m³/小时，消音量≥35dB，在通风开启状态下，室内本底噪声误差不得大于2dB。 |  |
| 1.10 | 外墙材质：1.5 mm镀锌钢板、双面静电喷涂预处理，防潮、防锈，不得使用喷漆现场施工。 |  |
| 1.11 | 内饰材质：采用冲孔铝塑板，冲孔率40%。 |  |
| 1.12 | 信号转接器：12路信号转接系统。 |  |
| 1.13 | 地面材质：采用环保地胶或隔音地毯。 |  |
| 2 | 配置要求 | / |
| 2.1 | 可拆卸隔音墙：1套。 |  |
| 2.2 | 隔音门：1套。 |  |
| 2.3 | 隔音窗：1套。 |  |
| 2.4 | 外饰烤漆钢板：1套。 |  |
| 2.5 | 内饰吸音铝板：1套。 |  |
| 2.6 | 节能照明系统：1套。 |  |
| 2.7 | 消音换气系统：1套。 |  |
| 2.8 | 环保地毯：1套。 |  |
| 2.9 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 2.10 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 2.11 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 设备6：耳鼻喉内窥镜摄像系统（数量：1套）（不接受进口产品） |  |  |
| 1 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 用于耳鼻喉科对病人的耳，鼻，喉进行诊断和治疗。 |  |
| 2 | 技术参数及功能要求 | / |
| 2.1 | 医用内窥镜摄像系统 | / |
| 2.1.1 | 影像传感器：1/2.8寸高敏感度CMOS。 |  |
| 2.1.2 | 扫描方式：逐行扫描16：9。 |  |
| 2.1.3 | 输出像素：≥1920（H)×1080（V）。 |  |
| ★2.1.4 | 水平清晰度：≥1244线。 |  |
| 2.1.5 | 信噪比：52 dB。 |  |
| ★2.1.6 | 摄像头可兼容耳内窥镜，鼻窦镜及纤维鼻咽喉镜， IPX8级防水设计，可浸泡消毒。 |  |
| 2.1.7 | 摄像头具有四个按键设计，可以实现锁定白平衡、图像冻结，亮度调节等多种遥控功能。 |  |
| 2.1.8 | 多种高清视频输出接口：DVI/HDMI/CVBS/HD-SDI。 |  |
| 2.1.9 | 前面板采用触摸无感按键设计，优于传统的薄膜开关接触式按键，完全解决了因为长时间使用按键失灵导致故障的问题。 |  |
| 2.1.10 | 新一代全高清全数字图像处理算法，拥有多种ISP软件功能，可以进行手术场景选择，色调调整，数字降噪，暗区改善等更重图像调优设置，满足各种不同临床使用需求。 |  |
| 2.2 | 医用内窥镜冷光源 | / |
| 2.2.1 | LED冷光源具有触摸按键，使操作更人性化，简易方便。 |  |
| 2.2.2 | 灯泡：LED灯珠。 |  |
| 2.2.3 | 色温：3000K～7000K。 |  |
| 2.2.4 | 显色指数：≥90。 |  |
| 2.2.5 | 光通量：≥800lm。 |  |
| 2.2.6 | 光谱范围：400~700nm。 |  |
| 2.2.7 | 噪声：≤60dB。 |  |
| 2.2.8 | 输入功率：≥200W。 |  |
| 2.2.9 | 亮度调节：可调，液晶面板触摸按键。 |  |
| 2.2.10 | 灯泡寿命：≥30000小时。 |  |
| 2.3 | 监视器 | / |
| 2.3.1 | 显示屏：≥24寸LED显示屏。 |  |
| 2.3.2 | 屏幕比例：16:9。 |  |
| 2.3.3 | 可用遥控器控制 开关机，菜单参数等减少手术室的污染。 |  |
| 2.3.4 | 点距：0.2475mm×0.2475mm。 |  |
| 2.3.5 | 最大分辨率：1920×1080。 |  |
| 2.3.6 | 色度：16.7M。 |  |
| 2.3.7 | 对比度：1500:1。 |  |
| 2.3.6 | 色度：16.7M。 |  |
| 2.3.7 | 对比度：1500:1。 |  |
| 2.3.8 | 响应时间：≤5ms。 |  |
| 2.3.9 | 亮度：400cd/㎡。 |  |
| 2.3.10 | 可视角度：178°（H）×178°（V）。 |  |
| 2.3.11 | 输入信号：HDMI、DVI、VGA、CVBS、USB。 |  |
| 2.3.12 | 输出信号：CVBS。 |  |
| 2.4 | 层式金属推车 | / |
| 2.4.1 | 金属立柱：整体组合，装卸自如。 |  |
| 2.4.2 | 多层组合：层板可调，空间多重组合。 |  |
| 2.4.3 | 安全性高：隐藏式线缆管理，安全美观。 |  |
| 2.4.4 | 轻巧灵便：医用静音轮，移动灵活自如。 |  |
| 2.4.5 | 空间性广：立柱两侧排孔式设计，扩展性增强。 |  |
| 2.5 | 高清工作站 | / |
| 2.5.1 | 高端商务主机，≥21寸高清显示器。 |  |
| 2.5.2 | 可进行≥1920×1080P手术视频的无损录像拍片。 |  |
| 2.5.3 | 全高清（1080P）数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放。 |  |
| 3 | 配置要求 | / |
| 3.1 | 医用内窥镜摄像系统主机：1台。 |  |
| 3.2 | 医用内窥镜冷光源：1台。 |  |
| 3.3 | 24寸监视器：1台。 |  |
| 3.4 | 层式金属推车：1台。 |  |
| 3.5 | 高清工作站：1台。 |  |
| 3.6 | 耳内镜：5根。 |  |
| 3.7 | 鼻内镜：5根。 |  |
| 3.8 | 喉内镜：5根。 |  |
| 3.9 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.10 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.11 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| （二）、其他要求 |  |  |
| 1 | 产品及服务质量保证 | / |
| 1.1 | 投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 1.3 | 需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 1.4 | 投标人所投设备是进口设备的须是最新出厂6个月内，所投设备是国产设备的须是最新出厂3个月内，以到货时间为准。【若遇到特殊情况（如战争等）允许进口设备是最新出厂12个月内】 |  |
| 2 | 售后服务要求 | / |
| 2.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| ▲2.2 | 质保期为设备验收合格后原厂质保期≥5年，终身维修。 |  |
| 2.3 | 质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，质保期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，且维修只收取成本费，不收取维修费、差旅费等人工费，投标文件中列出主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 2.4 | 要求中国境内设有备件、维修配件保税库，保证6年以上的配件供应期。 |  |
| 2.5 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，提供24小时技术维修服务专线,接到采购人报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场。 |  |
| 2.6 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 2.7 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 2.8 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 2.9 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价。 |  |
| 2.10 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 2.11 | 提供软件免费升级，每年回访≥2次，帮助采购人解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。 |  |
| 3 | 安装及验收 | / |
| 3.1 | 安装完成时间：接采购人通知后1个月内完成安装。 |  |
| 3.2 | 交货及安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 3.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| 3.4 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、计量检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 3.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |

二、商务要求表

| 序号 | 商务要求条款 |
| --- | --- |
| 1 | 生产、经营许可 |
| ▲1.1 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。（适用于按医疗器械管理的货物） |
| ▲1.2 | 投标文件中提供所投设备医疗器械注册证及其他相关必要证件。（适用于按医疗器械管理的货物） |
| 2 | 付款条件 |
| 2.1 | （1）适用于中小企业：①合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的70%作为预付款。中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定。②验收合格后一次性付清余款。 （2）适用于大型企业：项目验收合格后付清全款。 注：供应商如有更优惠的付款方式欢迎提供。 |
| 3 | 交货时间：接采购人通知后1个月内到货。 |
| 4 | 履约保证金：不适用。 |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表（适用所有标项）

| 投标单位 评分项及分值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 服务 评议 （66分） | 1、技术需求响应情况（40分）：技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求一、技术及服务要求（一）技术及服务要求的得40分。 每负偏离一条未标注“★”条款的扣2分；每负偏离一条标注“★”条款的扣4分；扣分超过40分的作无效标处理。 |  | 客观评审 |
|  | 2、供货方案（4分）：根据投标人提供的针对本项目的供货方案进行评议，包括交货时间是否满足招标文件要求、交货方式是否切合实际、供货保障流程是否合理、供货流程要点是否明确、供货实施步骤是否清晰，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，本项最高得4分，最低得0分。 |  | 主观评审 |
|  | 3、安装调试方案（4分）：根据投标人提供的针对本项目的安装方案、安装人员配置、调试要求、开箱测试方式进行评议，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，本项最高得4分，最低得0分。 |  | 主观评审 |
|  | 4、所投设备运行和维修成本（5分）：根据投标人提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费是否合理，维修人员配备是否全面和维修完成时间是否及时进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，本项最高得5分，最低得0分。 |  | 主观评审 |
|  | 5、质保期及方案（5分）：根据供应商的质保期方案进行评议，包括质保期内定期服务方案是否合理、巡检服务方案是否全面、售后服务保障是否完整、售后服务机构设置是否完善及质保期内故解决方案，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，本项最高得5分，最低得0分。 |  | 主观评审 |
|  | 6、技术培训方案（4分）：根据投标人所提供的技术培训服务内容进行评议，包括培训时间安排是否合理、培训内容是否全面、培训人员是否齐全、培训次数和培训场地安排是否合理，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，本项最高得4分，最低得0分。 |  | 主观评审 |
|  | 7、服务承诺（4分）：根据投标人的服务承诺内容进行评议，包括服务方式是否合理、服务响应时间是否及时、技术支持是否全面、服务体系是否完整、退换货品承诺是否合理，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，本项最高得4分，最低得0分。 |  | 主观评审 |
| 商务 资信 评议 （3分） | 8、业绩（3分）：根据投标人提供的自2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今，所投产品同品牌同型号销售业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：上述业绩评分针对的是产品的业绩，并非投标人的业绩；投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |  | 客观评审 |
| 节能产品 环境标志产品评议 （1分） | 9.1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 9.2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |  | 客观评审 |
| 价格 评议 （30分） |  | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=各有效投标人的投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 | 客观评审 |

注：（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（2）评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评审小组应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评审小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观评分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.3汇总商务技术得分。评审小组各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，评审因素的量化指标评审得分此高的投标人为排名第二的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的；

4.2.13投标人所投设备技术需求响应情况负偏离扣分≥40分的；

4.2.14投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.15投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评审小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六.转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交付期及交付地点

8.1 交付期：

8.2 交付地点：

九、货款支付

9.1 付款方式：

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在▲小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报鄞州区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式▲份，具有同等法律效力，甲乙双方各执▲份，代理机构执一份；副本▲份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

见证方（盖章）：宁波中基国际招标有限公司

重要提醒：

根据鄞州区政府采购要求，本招标项目的合同经买、卖双方签名盖章后，还须经招标代理公司盖章见证（非鉴证），请勿忘！

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

（3）联合协议（如果有）；

- （4）业务专用章使用说明函（如果有）；

- （5）投标人声明。

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件3）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 四、业务专用章使用说明函（如果有）

- [如适用，提供业务专用章使用说明函（附件2）]

五、投标人声明

投标人声明

已完全明确招标文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》和《特别告知函》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（3）符合性审查资料；

（4）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

（5）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

（6）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

（7）投标标的清单；

（8）商务技术偏离表；

（9）评标标准相应的商务技术资料；

（9-1）供货方案；

（9-2）安装调试方案；

（9-3）所投设备运行和维修成本及质保期后备品备件清单；

（9-4）质保期方案；

（9-5）技术培训方案；

（9-6）服务承诺；

（9-7）业绩一览表；

（9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

（9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2.1.2承诺函；

2.1.3联合协议（如果有)；

2.1.4业务专用章使用说明函（如适用）。

2.1.5投标人声明。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.5投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

2.2.6食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9评标标准相应的商务技术资料；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）；

2.3.3残疾人福利性单位声明函(如有）；

2.3.4由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：   自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件需要签字盖章的各页。 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

四、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

五、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

六年级、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

『编制说明』：

- 投标人需按“第三部分  采购需求”中各项要求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）

3、技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。

注：按本格式和要求提供。

九、评标标准相应的商务技术资料

（9-1）供货方案；

（9-2）安装调试方案；

（9-3）所投设备运行和维修成本；

（9-4）质保期方案；

（9-5）技术培训方案；

（9-6）服务承诺；

（9-7）业绩一览表；

（9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）

（9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

质保期后备品备件清单

| 标项序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人名称((电子签章):___________________

日期:_____年___月___日

（9-7）业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日  期：

（9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）

（9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）

（2）中小企业声明函(如有）

（3）残疾人福利性单位声明函(如有）

（4）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

附件2：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件3：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件5、加强政府采购售后服务、质量管理须知

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知
    《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交投标人向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购人和投标人协商解决，保证采购人在遇到售后服务问题时能及时便利与投标人联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购人填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。投标人应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。
    三、投标人监督管理须知
   1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的投标人，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的投标人，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购人提供完整的售后服务，对采购人的工作造成影响的投标人，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

附件6、特 别 告 知 函

特 别 告 知 函

各投标商：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财［2009］1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的投标人，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

鄞州区政府采购管理办公室

附件7、政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（代理机构名称）：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                 （项目编号：                  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2023年  月  日（填写开标日当天日期）

说明：（1）供应商解密投标文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：362216499@qq.com。

（2）在电子投标文件解密后投标人可看到所投标项的投标人名称，在确认与采购人和其他投标人无上述利害关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，四中的2个下划线用斜杠“/”划掉。

（3）此声明书非投标文件的组成内容，无需编入投标文件中。