公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20221095G

项目名称：宁波市第一医院采购中央监护系统等医疗设备项目

采购单位：宁波市第一医院

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2022年2月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	44

第四章  评标办法及评分标准	55

第五章  合同主要条款（参考）	58

第六章  投标文件格式	62

# 第一章 招标公告

### 项目概况

宁波市第一医院采购中央监护系统等医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年3月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20221095G

项目名称：宁波市第一医院采购中央监护系统等医疗设备项目

预算金额（元）：21720000.00

最高限价（元）：4000000.00、6900000.00、1300000.00、1620000.00、900000.00、7000000.00

采购需求：

标项一:
   标项名称:中央监护系统
   数量:4 
   预算金额（元）:4000000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于危重病人生命体征监测及信息采集、显示、打印具体详见招标文件。

备注：数量为4套，不接受进口产品。

标项二
   标项名称:除颤仪、全自动体外除颤仪、监护仪
   数量:1 
   预算金额（元）:6900000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于对临床科室，成人、小儿、新生儿的生理参数监测等，具体详见招标文件。

备注：其中除颤仪数量为42台、全自动体外除颤仪为40台、监护仪数量为450台，不接受进口产品。

标项三
   标项名称:多色单分子核酸检测系统
   数量: 1
   预算金额（元）:1300000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：病原体绝对定量，检测待测样本拷贝数变异、稀有突变检测等，具体详见招标文件。

备注：数量为1套，不接受进口产品。

标项四
   标项名称:全自动内镜清洗机
   数量:6
   预算金额（元）:1620000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要用于胃镜、肠镜、支气管镜等软式内镜的清洗和高水平的化学消毒及灭菌，具体详见招标文件。

备注：数量为6台，不接受进口产品。

标项五
   标项名称:不锈钢内镜消毒清洗槽
   数量:1
   预算金额（元）:900000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：台面为SUS304不锈钢材质，槽体为SUS316L不锈钢材质，具体详见招标文件。

备注：数量为1台，不接受进口产品。

标项六
   标项名称:高清腔镜
   数量:7
   预算金额（元）:7000000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：摄像系统主机可兼容三晶片全高清摄像头等，具体详见招标文件。

备注：数量为7套，不接受进口产品。

合同履约期限：标项1、标项2、标项3、标项4、标项5、标项6：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年2月21日至2022年2月28日，每天上午08:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年3月15日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”现场提交地址：中基招标会议中心1楼开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）

开标时间：2022年3月15日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：①对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；②优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。③落实扶持不发达地区和少数民族地区政府政策。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

（3）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

（4）电子招投标有关事项说明：

（4.1）本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（4.2）供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4.3）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（4.4）供应商在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”。

（4）疫情期间特别提醒事项：

供应商提交电子备份投标文件方式：

采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在2022年3月14日17:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。

收件人：印莹     联系方式：0574-87423685

采用现场递交方式递交备份投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市第一医院

地    址：宁波市柳汀街59号

传     真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-87085047

质疑联系人：褚老师

质疑联系方式：0574-87085047

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传     真：0574-87425386

项目联系人（询问）：徐承、印莹

项目联系方式（询问）：0574-87423685、87425387

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87423685

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传     真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见技术需求 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由招标人认可的有关国家权威标准 - 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见技术需求 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见商务需求 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见商务需求 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见技术需求 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见技术需求 |
| - 八 | - 现场踏勘 | - 无 |
| - 九 | - 样品要求 | - 无 |
| - 十 | - 核心产品 | - 无 |

一、项目要求

| - 标项号 | 一 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 中央监护系统 |
| - 数量 | 4套 |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为400.00万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

| - 标项号 | 二 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 除颤仪、全自动体外除颤仪、监护仪 |
| - 数量 | 1批（其中除颤仪数量为42台、全自动体外除颤仪为40台、监护仪数量为450台） |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为690.00万元（其中除颤仪采购预算为168.00万元、全自动体外除颤仪采购预算为72.00万元、监护仪采购预算为450.00万元），投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

| - 标项号 | 三 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 多色单分子核酸检测系统 |
| - 数量 | 1套 |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为130.00万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

| - 标项号 | 四 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 全自动内镜清洗机 |
| - 数量 | 6台 |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为162.00万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

| - 标项号 | 五 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 不锈钢内镜消毒清洗槽 |
| - 数量 | 1台 |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为90.00万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

| - 标项号 | 六 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 高清腔镜 |
| - 数量 | 7套 |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为700.00万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

二、技术及商务需求

标项一：中央监护系统

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |
| （一） | 总体要求： |  |
| 1 | 用于危重病人生命体征监测及信息采集、显示、打印。 |  |
| 2 | 免费开放信息端口，供电子病历软件采集数据。 |  |
| （二） | 技术规格、参数及配置要求： |  |
| 2.1 | 中央监护系统：4套 |  |
| 2.1.1 | 中心监护系统支持Window 7系统，中、英文操作系统。 |  |
| 2.1.2 | 中心监护系统支持24寸液晶屏幕显示，高分辨率彩色液晶显示。 |  |
| 2.1.3 | 可同时集中监护多达64 个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示。 |  |
| 2.1.4 | 多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 |  |
| 2.1.5 | 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形 |  |
| 2.1.6 | 提供全床位最近24小时的报警事件浏览功能 |  |
| 2.1.7 | 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240 小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少240 小时的ST片段回顾 |  |
| 2.1.8 | 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾 |  |
| 2.1.9 | 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告等 |  |
| 2.1.10 | 中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连 |  |
| 2.1.11 | 中央监护系统支持有线、无线、遥测等联网方式。 |  |
| ▲2.1.12 | 中心监护系统可支持参数监测，如ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O， ScvO2，ICG，BIS，RM，EtCO2，AG，EEG，NMT，rSO2，PiCCO等 |  |
| 2.2 | 病人监护仪Ⅰ：15台 |  |
| 2.2.1 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 |  |
| 2.2.2 | 整机无风扇设计。 |  |
| 2.2.3 | ≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率1280*800像素，≥10通道波形显示。 |  |
| 2.2.4 | 屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 |  |
| 2.2.5 | 屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 |  |
| 2.2.6 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 |  |
| 2.2.7 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双体温及双有创参数监测。 |  |
| 2.2.8 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  |
| 2.2.9 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |  |
| 2.2.10 | 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 2.2.11 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |  |
| 2.2.12 | 无创血压监测，提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 |  |
| 2.2.13 | 提供辅助静脉穿刺功能。 |  |
| 2.2.14 | 支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，以及ART/CVP/PAWP等，适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| 2.2.15 | 支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。 |  |
| 2.2.16 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |
| 2.2.17 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |  |
| 2.2.18 | 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 |  |
| 2.2.19 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 |  |
| 2.2.20 | 配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 |  |
| 2.2.21 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 |  |
| 2.2.22 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |  |
| 2.2.23 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 |  |
| 2.2.24 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 2.2.25 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 2.2.26 | 每台配置EtCO2功能。 |  |
| 2.3 | 心电监护仪Ⅱ：68台 |  |
| ▲2.3.1 | ≥12.1英寸显示屏，分辨率≥1280x 800像素。电容触摸屏。 |  |
| 2.3.2 | 屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。显示屏为视角上下、左右视角均达到178度。提供多点触摸和手势操作功能。监护仪自身集成≥4槽插件箱，能够满足大部分临床需求。 |  |
| 2.3.3 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。 |  |
| 2.3.4 | 基本功能模块支持3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、双体温及双有创压监测功能，双体温和双有创可同时使用。 |  |
| ▲2.3.5 | 可选配IBP，EtCO2，RM，C.O.，PiCCO，ScvO2，ICG，BIS，EEG，NMT，rSO2等参数模块，以及记录仪、设备集成模块、转运模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用，具体需求结合医院实际需求提供。 |  |
| 2.3.6 | 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| ▲2.3.7 | 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 2.3.8 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。 |  |
| 2.3.9 | 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |  |
| 2.3.10 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 2.3.11 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 2.3.12 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |  |
| 2.3.13 | 可选配双血氧监测功能 |  |
| 2.3.14 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |  |
| 2.3.15 | 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。 |  |
| 2.3.16 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据喜好选择。 |  |
| 2.3.17 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |  |
| 2.3.18 | 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 2.3.19 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |  |
| 2.3.20 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |  |
| 2.3.21 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |  |
| ▲2.3.22 | 可选配专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 |  |
| ▲2.3.23 | 可选配脓毒症筛查工具，以及满足2012SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 |  |
| 2.4 | 病人监护仪Ⅲ：8台 |  |
| ▲2.4.1 | 5.5英寸彩色液晶触摸显示屏，分辨率1280 x 720像素。提供多点触摸和手势操作功能 |  |
| 2.4.2 | 具有智能光感调节屏幕亮度功能及户外模式。 |  |
| 2.4.3 | 通过无线方式（红外通信和硬连接）作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块 |  |
| 2.4.4 | 智能锂电池（自带电量指示器）供电，可支持至少8小时的持续监测。 |  |
| 2.4.5 | 设备重量不超过1 kg（不含模块和附件）。 |  |
| 2.4.6 | 可同时提供3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温。 |  |
| 2.4.7 | 可选配内置旁流ETCO2 |  |
| 2.4.8 | 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 2.4.9 | 提供智能导联脱落功能，能够在第一道ECG波形相关的导联发生脱落，系统会自动切换到其他可用导联重新计算心率和分析心电波形。 |  |
| 2.4.10 | 可以掉电保存120小时的趋势数据，数据可上传至高端监护仪，方便病人转移，实现病人信息的无缝转移 |  |
| 2.4.11 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 2.4.12 | 提供NIBP同侧功能。当SpO2和NIBP测量均位于病人同一侧手臂时，能够屏蔽由于袖带压迫血管导致弱灌注而触发不必要的血氧误报警。 |  |
| 2.4.13 | NIBP提供手动、自动间隔 、连续、序列四种测量模式。 |  |
| 2.4.14 | 120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 2.4.15 | 48小时全息波形回顾。 |  |
| 2.5 | 配置要求： 中央监护系统：4套； 病人监护仪Ⅰ：15台； 病人监护仪Ⅱ：68台； 病人监护仪Ⅲ：8台； PiCCO模块：2个； EtCO2模块：2个； BIS模块：2个； C.O.模块：2个； ScvO2模块：2个。 |  |
| 二、商务需求 |  |  |
| （三） | 其他要求： |  |
| ★3.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| （四） | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| 4.2 | 设备验收合格后免费保修≥贰年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 4.3 | 零配件供应应保证≥8年。 |  |
| 4.4 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间24小时内。 |  |
| 4.5 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 4.6 | 提供中英文用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |
| 4.7 | 提供同类产品国内用户名单。 |  |
| 4.8 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 4.9 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 4.10 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| （五） | 安装及验收 |  |
| 5.1 | 交货时间：合同签订后60日内交货。 |  |
| 5.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 5.3 | 安装地点：采购人指定科室。 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| （六） | 付款条件：货到验收合格后支付合同金额的70%，合同金额的30%在验收合格后三个月内付清。 |  |

标项二：除颤仪、全自动体外除颤仪、监护仪

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |
| （一） | 总体要求：适用于对临床科室，成人、小儿、新生儿的生理参数监测。在国家注册中无病人类型的限制，并提供注册证材料。 |  |
| 1.1 | 技术规格、参数要求（病人监护仪）： |  |
| ▲1.1.1 | ≥10寸屏幕，彩色高分辨率不低于800*600。一体式监护仪，可用于监护成人，儿童，新生儿患者。 |  |
| 1.1.2 | 支持附件收纳盒且为三面封闭凹槽型设计，让床旁附件管理更有序、更高效；设备维护抗清洁消毒剂种类≥6种 |  |
| 1.1.3 | 监护配置具有：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温功能；具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；心律算法具备20种心律失常分析功能 |  |
| 1.1.4 | 采用ASIC芯片集成技术，功耗低，易维护；可兼容同品牌不同系列监护仪附件； 并可实现与同品牌其他设备信息互联；支持QT/QTc分析；ST分析支持新生儿；支持20组ST参考模板存储； |  |
| ▲1.1.5 | 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测；可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 |  |
| 1.1.6 | 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护；具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征； |  |
| 1.1.7 | 具备1000小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能，48小时全息波形回顾；具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；具备报警集中设置功能；可连接鼠标与键盘；支持中文输入；支持条码扫描枪输入； |  |
| 1.1.8 | 具备报警集中设置功能，且具有自动设置报警限功能。 |  |
| 1.1.9 | 心电指标： 导联模式： 三导联模式及五导联模式可切换 导联方式：I，II，III，avR,avL,avF,V 心率：15-300BPM 具有心律失常，起搏分析，S-T段分析功能。 |  |
| 1.1.10 | 呼吸指标： 方式：阻抗法（RA-LL/LA-RA）；呼吸率：0-120BPM 分辨率：1BPM 精度：2BPM；增益: ×0.25,×0.5,×1,×2×3,×4,×5 |  |
| 1.1.11 | 无创血压指标： 测量方法：振荡法；工作模式：手动/自动/连续；测量和报警范围： 收缩压：40-260mmHg 平均压：20-230mmHg 舒张压：10-200mmHg 精度：±1 支持同屏显示多组血压测量结果；支持序列测量；mmHg |  |
| 1.1.12 | 血氧饱和度指标： 测量范围0-100% ；准确度±2% |  |
| 1.1.13 | 脉搏指标： 测量范围20-250 bpm；精度±2bpm |  |
| 1.1.14 | 体温指标： 显示通道数单通道； 测量和报警范围：0-50℃； 精度：±0.1℃ |  |
| 1.1.15 | 仪器为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。 |  |
| 1.1.16 | 可连接鼠标与键盘；支持中文输入；支持条码扫描枪输入； |  |
| 1.1.17 | 要求监护仪无风扇设计，防止病原体通过风扇形成的气流扩散传播，防止交叉感染； |  |
| 1.1.18 | 支持0.75m五面抗跌落 |  |
| 1.1.19 | 标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时 |  |
| ▲1.1.20 | 具备内置Wi-Fi功能，支持2.4G/5G，信息端口开放，支持电子病历系统互联 |  |
| （二） | 技术规格、参数要求（除颤监护仪） |  |
| 2.1 | 总体要求：用于对患者进行手动除颤、体外自动除颤（AED）、起搏、心电（ECG）监护等。监护信息可以显示、回顾、和打印。 |  |
| 2.1.1 | 技术规格、参数要求： |  |
| 2.1.1.1 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）、起搏功能。 |  |
| ▲2.1.1.2 | 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 |  |
| 2.1.1.3 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |
| 2.1.1.4 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 |  |
| 2.1.1.5 | 可根据病人类型自动调整除颤能量。 |  |
| ▲2.1.1.6 | 开机迅速，开机时间≤5s。 |  |
| 2.1.1.7 | 最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J≤5s。 |  |
| 2.1.1.8 | 可配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 |  |
| 2.1.1.9 | 可选配CPR辅助功能，可指导CPR操作。 |  |
| 2.1.1.10 | 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 |  |
| 2.1.1.11 | 可选配血氧饱和度、无创血压监护功能。 |  |
| 2.1.1.12 | 可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。 |  |
| 2.1.1.13 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |  |
| 2.1.1.14 | 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 |  |
| ▲2.1.1.15 | 体外电极板支持病人接触阻抗指示，且可实时显示阻抗值。 |  |
| 2.1.1.16 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 |  |
| 2.1.1.17 | 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |  |
| 2.1.1.18 | 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |  |
| 2.1.1.19 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |
| 2.1.1.20 | 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 |  |
| 2.1.1.21 | 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 |  |
| 2.1.1.22 | 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 |  |
| 2.1.1.23 | 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 |  |
| 2.1.1.24 | 具备良好的防尘防水性能，防水级别IP44。 |  |
| 2.1.1.25 | 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  |
| ▲2.1.1.26 | 可连接同品牌中央站，自检报告自动发送至中央站集中管理 |  |
| （三） | 技术规格、参数要求（半自动体外除颤仪（AED）） |  |
| 3.1 | 整机重量（含电池）≤2.3Kg |  |
| 3.2 | 设备主机裸机具备便携把手，具备高便携性 |  |
| 3.3 | 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击 |  |
| 3.4 | 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55。 |  |
| 3.5 | 工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC。 |  |
| 3.6 | 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 |  |
| ▲3.7 | 输出能量：成人最大能量可支持360J |  |
| ▲3.8 | 开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜7s |  |
| 3.9 | 提供与机器配套的电极片，电极片上具有电极片粘贴方式指示图，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露。 |  |
| 3.10 | 适合环境下，电池待机寿命≧5年;电极片有效期≧5年。 |  |
| 3.11 | 在待机状态，电极片与主机预先连接，节省开机后插入电极片步骤，提高抢救效率 |  |
| ▲3.12 | 可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量;支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 |  |
| 3.13 | 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能语音提示急救人员粘贴电极片。 |  |
| 3.14 | 至少可支持300次200J除颤治疗或190次360J除颤治疗 |  |
| 3.15 | 可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电 |  |
| ▲3.16 | 一键开机或开盖开机，整个操作步骤不超过3步。 |  |
| 3.17 | 设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用 |  |
| 3.18 | 提供中英文双语支持，包括图示和语音提示，可一键快速切换中英文 |  |
| 3.19 | CPR按压模式支持配置30:2、15:2和仅按压模式 |  |
| 3.20 | 在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示 |  |
| 3.21 | 存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告 |  |
| 3.22 | 具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音 |  |
| 3.23 | 数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等 |  |
| 3.24 | 支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 |  |
| 3.25 | 设备支持用户自检和设备自检功能 |  |
| 3.26 | 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检 |  |
| 3.27 | 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态 |  |
| 3.28 | 支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态 |  |
| 二、商务需求 |  |  |
| （四） | 其它要求 |  |
| ★4.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| 4.2 | 提供中/英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 4.3 | 提供同型号机型的近二年用户名单 |  |
| 4.4 | 设备设计使用年限≥10年，提供相关证明材料。 |  |
| （五） | 售后服务及培训 |  |
| 5.1 | 设备验收合格后质保期：主机≥2年，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣，先维修后付款 |  |
| 5.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场 |  |
| 5.3 | 如果主机发生故障，提供备机给医院使用 |  |
| 5.4 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 5.5 | 设有售后服务点及常用配件仓库，能为医院提供便捷的售后服务。 |  |
| 5.6 | 培训： |  |
| 5.6.1 | 免费提供操作培训及维修保养培训 |  |
| 5.6.2 | 免费提供软件升级、提供维修密码 |  |
| （六） | 交货、安装与验收： |  |
| 6.1 | 交货时间：合同生效后60天 |  |
| 6.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 6.3 | 安装完成时间：接采购人通知后5天内 |  |
| 6.4 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |
| （七） | 付款条件：货到验收合格后支付合同金额的70%，合同金额的30%在验收合格后三个月内付清。 |  |

标项三：多色单分子核酸检测系统

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |
| （一） | 总体技术需求 |  |
| 1.1 | 适用范围：病原体绝对定量，检测待测样本拷贝数变异、稀有突变检测、基因相对表达研究、转基因检测、二代测序结果验证、测序前样本建库、肿瘤液体活检、无创产前诊断、靶向测序等。 |  |
| 1.2 | 环境要求：工作电源AC 220V±10%，50Hz，温度15-30℃，相对湿度≤85% |  |
| 1.3 | 液滴生成方式：仪器采用压力动力产生油包水液滴，非纳米孔固态分区 |  |
| 1.4 | 液滴检测方式：非流式液滴分析技术，无需参入额外本底荧光即可识别阴性液滴。且具有后台实时液滴质控机制，自动记录并剔除质量不合格的液滴，保证检测结果的可靠性。并且有可追溯功能 |  |
| 1.5 | 反应体系（样本量）：≤15μL |  |
| ▲1.6 | 光源：不少于6个独立LED光源 |  |
| 1.7 | 检测器：CMOS检测器，成像器呈现真实的二维，三维图像，相机的分辨率4096*3000，像素单元的分辨率为3.5μm左右 |  |
| 1.8 | 灵敏度：≤0.1%，能检测到单拷贝基因 |  |
| 1.9 | 液滴制备量：单个样本生成液滴数≥25000个 |  |
| 1.10 | 液滴体积：≤1nL |  |
| 1.11 | 最低检测限：0.1 copies/μL |  |
| ▲1.12 | 样本处理数：样本制备仪可同时1-32个样品生成液滴 |  |
| 1.13 | 样品处理：支持探针法和染料法 |  |
| 1.14 | 浓度动态范围：5 个数量级 |  |
| 1.15 | 精确度：≤±10% |  |
| 1.16 | 生物安全风险控制：样本液滴生成、PCR扩增、读取等检测过程全密封，上样后即可实现全自动操作，无需额外转移液滴，避免操作误差。 |  |
| 1.17 | 上样后无需开盖、封盖或封膜等复杂操作，避免污染。 |  |
| 1.18 | 液滴生成在内置芯片中无需过滤网，降低污染可能性。 |  |
| 1.19 | 扩增模块温度：平均升温速率≥1.5℃/s，平均降温速率≥1.5℃/s，控温精度≤±0.5℃，温度准确性≤±0.5℃，温度持续时间与编制温度时间的相对偏差≤5%范围内 |  |
| 1.20 | 扩增模块压力：≤99kPa，压力准确性＜±1 kPa |  |
| 1.21 | 压力装置与仪器一体化集成设计：压力装置与仪器一体化集成设计无需外接任何外源性气源及空气压缩机 |  |
| 1.22 | 检测通量：单次阅读分析样品数不少于32个 |  |
| ▲1.23 | 检测通道数：不少于6色荧光检测通道 |  |
| 1.24 | 激发滤光片：激发滤光片尺寸规格不小于Ф27mm ,数量不少于6片 |  |
| 1.25 | 发射滤光片：发射滤光片尺寸规格不小于Ф27mm ,数量不少于6片 |  |
| 1.26 | 二向分色镜：尺寸规格不小于40*29mm ,数量不小于6片 |  |
| 1.27 | 分析软件：能完成机器操控和数据分析的一体化操作。软件能够进行绝对定量分析（直接算出每个样品中含有靶分子的拷贝数或浓度(copies/uL)），以及拷贝数变异分析（直接计算拷贝数、拷贝数浓度，CNV值，突变率等），支持手动或自动划分阈值线，每个样本可单独设定阈值或者多样本并行划分阈值 |  |
| 1.28 | 软件具有荧光补偿分析功能，可显示和手动更改补偿参数或者自动生成补偿文件设置，排除两种及以上荧光溢出现象对数据影响。 |  |
| 1.29 | 液滴数据质控功能，软件可视化质控液滴体积的分析图和液滴原始图，通过质控获取有效的总液滴数，排除无效液滴对结果进行质控。 |  |
| 1.30 | 在点状图中，对单个或者多个液滴进行圈选，进行液滴的标记和回看，直接给出可视化的所选取的液滴的原始荧光图像数据，便于信号真实性质控； |  |
| 1.31 | 数据显示：可以输出每个液滴通道的荧光信号，输出阴阳性点数柱状图、直方图、一维图、二维图、三维图、95%置信度不确定性区间等；能够自动识别复杂液滴并进行分簇，提供中文和英文分析软件人性化界面设置，多种分析工具供用户选择 |  |
| 1.32 | 数据输出：分析结果可直接excel输出或导出报表JPG/PDF格式报告，以及 CSV、图片等文件 |  |
| 1.33 | 分析电脑：操作系统：64位Win10，独立显示卡，支持软件：office2007及以上版本，CP主频2.00 GHz，8G及以上内存，配置不低于Intel I5,显存容量512M，显存频率2GHz,存储器：1TB及以上存储硬盘，三级缓存6 MB |  |
| 1.34 | 可合并多个样品（技术重复）的液滴总数进行统计分析 |  |
| 1.35 | 临床样本处理体积：2-20mL |  |
| 1.36 | 临床样本前处理能力：可全自动实现样本核酸纯化和PCR体系构建，样品管全自动核酸纯化、自动混样、反应样本自动加入PCR芯片内 |  |
| 1.37 | 配置要求：样本制备仪 1台，PCR扩增仪1台，生物芯片阅读仪1台，配套软件1套，电脑分析工作站1套，纸质版说明书及电子版说明书各1份，安装验证试剂盒1套，临床样本前处理设备1台（包含全自动核酸纯化模块1个和自动加样机械臂1个） |  |
| 1.38 | 提供2盒血流感染试剂盒，覆盖常见微生物，主要包括：铜绿假单胞、阴沟肠杆菌、克雷伯属、大肠埃希菌、鲍曼不动杆菌复合体、金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌属（CoNS）、肠球菌属、链球菌属、念珠菌属 |  |
| 1.39 | 在血流感染领域有成熟的应用方案（至少提供2篇以上的文章支撑） |  |
| 二、商务需求 |  |  |
| （二） | 其他要求 |  |
| ★2.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| （三） | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| 3.2 | 设备验收合格后免费保修≥贰年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 3.3 | 零配件供应应保证≥8年。 |  |
| 3.4 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间24小时内。 |  |
| 3.5 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 3.6 | 提供中英文用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |
| 3.7 | 提供同类产品国内用户名单。 |  |
| 3.8 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 3.9 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 3.10 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| （四） | 安装及验收 |  |
| 4.1 | 交货时间：合同签订后60日内交货。 |  |
| 4.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 4.3 | 安装地点：采购人指定科室。 |  |
| 3.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| （六） | 付款条件：货到验收合格后支付合同金额的70%，合同金额的30%在验收合格后三个月内付清。 |  |

标项四：全自动内镜清洗机

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |
| （一） | 总体技术需求 |  |
| 1.1 | 主要用途：主要用于胃镜、肠镜、支气管镜等软式内镜的清洗和高水平的化学消毒及灭菌 |  |
| ▲1.1.1 | 荷载量：可一次同时清洗三条内镜 |  |
| 1.1.2 | 消毒情况：具有自身消毒功能，可对机器自身内部液体管道进行消毒 |  |
| 1.2 | 清洗舱 |  |
| 1.2.1 | 清洗方式：先进旋转喷淋和旋转喷嘴灌流，720°喷淋技术，冲洗洗清洗舱，高压灌流口，使水流流速高，更好的清洗内镜 |  |
| ▲1.2.2 | 消毒液：消毒液一洗一排，不需要储液槽,不需要加热，有效避免二次污染 |  |
| 1.2.3 | 开关方式：配备脚控电动开门功能，降低交叉感染风险 |  |
| ▲1.3 | 容积：180L（体积更小，占地面积小） |  |
| 1.3.1 | 材质：1.5mm厚316不锈钢镜面板；清洗托盘：316L不锈钢；外装饰罩：非金属材料（安全性能高，避免漏电风险） ☆卫生级不锈钢材质分体独立式负载架，采用一体式专用快接拔插接头，一次对接多管道连接，整机主体采用卫生级不锈钢，机壳采用亚克力材质，耐腐蚀。 |  |
| 1.3.2 | 对接口：独立托盘，一体化拔插接口 |  |
| 1.3.3 | 清洗舱保温：12mm橡塑海绵 |  |
| 1.4 | 密封门 |  |
| 1.4.1 | 开门方式：自动下开门 |  |
| ▲1.4.2 | 通道类型（专利技术）：立式双门，双门通道型、采用前、后门设计、双门可实现互锁，洁污分离。 |  |
| 1.4.3 | 门玻璃：双层中空22mm厚镀膜防爆钢化玻璃门，隔音隔热 |  |
| 1.4.4 | 门障碍：关门遇障碍可自动停止 |  |
| 1.4.5 | 压紧方式：门采用主动压紧方式（电缸压紧），密封可靠 |  |
| 1.5 | 管路系统 |  |
| 1.5.1 | 管路设计：不锈钢管路+医用硅胶管路 |  |
| 1.5.2 | 干燥系统：噪音≤65dB，大风量风机，低功率高效率散热器； |  |
| 1.5.3 | 核心配件：循环泵、电磁阀、计量泵、压力检测开关、排水阀均为进口品牌 |  |
| 1.5.4 | 计量泵：6个 （加清洗酶泵 1个；加消毒液泵 2个，灌流泵3个） |  |
| 1.5.5 | 循环泵：不锈钢泵体，流量最大350L/分钟 |  |
| 1.5.6 | 阀门：进口电磁阀控制 |  |
| ▲1.5.7 | 快速管路设计：可外置预热加热器 |  |
| 1.5.8 | 管路材质证明：采用进口经FDA认证的食品级软管，并提供认证证书和报关单； |  |
| 1.5.9 | 过滤装置：过滤精度≤0.2 um，过滤等级可达到H13级（99.99%）设备内置耐高温高效过滤器，可99.99%阻断拦截空气中的粒子、细菌 |  |
| 1.6 | 控制系统 |  |
| 1.6.1 | 控制方式：采用≥7英寸显示屏。功能过程实时显示，在触摸屏中，工艺流程图动态显示，可以在线显示实时温度。 PLC控制清洗消毒全过程，触摸屏显示及操作；预设内镜和器械两种负载程序可选，负载程序共预设5个内置程序；具有故障自动检测、报警及故障记录； |  |
| 1.6.2 | 界面显示：高精度高分辨率彩色触摸屏显示，显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片； 具有报警信息显示功能； 适合高温、高湿环境，稳定性高； |  |
| 1.6.3 | 流程控制：初洗、酶洗、漂洗、消毒、末洗2次、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 全自动清洗内镜全部腔道，处理内镜时，具备初洗、漂洗、化学消毒、漂洗、干燥功能。一键式操作，设备自行完成从进水到吹干管路的流程，无需人工操作。 |  |
| 1.6.4 | 温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。 |  |
| 1.6.5 | 记录方式：设备采用多级密码保护，可自动打印整个运行过程参数/具备过程数据打印功能，能够记录储存洗消数据及数据导出功能 |  |
| 1.6.6 | 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行； 电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 ☆设备具有手动模式，可点动主机泵、电磁阀等关键元件，同时，具有应急操作功能。 |  |
| 1.7 | 整体参数 |  |
| ▲1.6.1 | 运行时间：≤22分钟(标准消毒程序) ，≤27分钟（标准灭菌程序） |  |
| 1.6.2 | 最大装载量：3条软式内镜（软式内镜专用设备） |  |
| 1.6.3 | 外形尺寸：（宽×高×深）940×2020×720 |  |
| 1.6.4 | 舱体尺寸：520*520*720（宽x深x高） |  |
| 1.6.5 | 设备净重：300Kg |  |
| 1.6.6 | 设备运行重量：350Kg |  |
| 1.6.7 | 清洗温度：0-40℃可调 |  |
| ▲1.6.8 | 消毒温度：0℃～40℃(可调)具备恒温控制装置，直到达到温度要求，进行消毒作业 |  |
| 1.6.9 | 干燥温度：0～120℃(可调) |  |
| 1.6.10 | 加热方式：电加热 |  |
| 1.6.11 | 耗水量：13L/步 |  |
| 1.6.12 | 耗电量：2度/循环 |  |
| 1.6.13 | 使用寿命：10年（25000次清洗循环） |  |
| 1.6.14 | 测漏压力传感器：采用品牌压力传感器； |  |
| 1.6.15 | 测漏功能：采用全程内镜互动式测漏监控装置，即时声光报警；具备内镜保护设计 |  |
| 1.6.16 | 灌流功能：全自动内镜清洗消毒设备全灌流智能监控系统，具有全灌流功能，能实时监控内镜各管道灌流状况 |  |
| 1.6.17 | 干燥功能：空气干燥 |  |
| 1.6.18 | 内镜内腔清洗接头：提供奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头或其他同档次品牌内镜内腔清洗接头（须满足医院原有设备配套使用），详见接头明细； |  |
| 1.6.19 | 消毒剂不足报警：消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容。具有可视化和声音提醒的双重故障报警 |  |
| 1.6.20 | 酶液不足报警：酶液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容。具有可视化和声音提醒的双重故障报 |  |
| 1.6.21 | 水压低报警：水压不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容。具有可视化和声音提醒的双重故障报警 |  |
| 1.6.22 | 酶液添加、排放：自吸、自排 |  |
| 1.6.23 | 消毒液添加、排放：自吸、自排 |  |
| 1.6.24 | 消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； |  |
| 1.6.25 | 追溯系统（可选）：采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理，☆可读取机器自身实时洗消程序 |  |
| 1.6.26 | 内管腔流量监测：智能恒压，独立灌流系统，3套独立清洗、消毒、干燥系统；实时监测每条内镜灌流数据，保证各腔道洗消效果，更专注更安全； |  |
| 1.6.27 | 报警指示：程序运行舱体显示绿灯，故障报警舱体显示红灯，程序结束舱体显示黄灯 |  |
| 1.7 | 标准配置：每台主机 配3个软式内镜清洗托盘 |  |
| 二、商务需求 |  |  |
| （二） | 其他要求 |  |
| ★2.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| （三） | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| 3.2 | 设备验收合格后免费保修≥贰年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 3.3 | 零配件供应应保证≥8年。 |  |
| 3.4 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间24小时内。 |  |
| 3.5 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 3.6 | 提供中英文用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |
| 3.7 | 提供同类产品国内用户名单。 |  |
| 3.8 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 3.9 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 3.10 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| （四） | 安装及验收 |  |
| 4.1 | 交货时间：合同签订后60日内交货。 |  |
| 4.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 4.3 | 安装地点：采购人指定科室。 |  |
| 4.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| （五） | 付款条件：货到验收合格后支付合同金额的70%，合同金额的30%在验收合格后三个月内付清。 |  |

标项五：不锈钢内镜消毒清洗槽

| 序号 | 招标规格 |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |  |  |  |
| （一）用途：对医院内镜中心的软式内镜（包括胃镜、肠镜、支气管镜等）的手工预处理、清洗、消毒、干燥等。 |  |  |  |  |  |
| / | 名称 | 单位 | 数量 | 具体技术需求 |  |
| 1 | 洗消槽 | 个 | 28 | 主体采用不锈钢材质：台面为SUS304不锈钢材质，槽体为SUS316L不锈钢材质 清洗槽外形尺寸：520×420×200mm（长×宽×深） 其中清洗槽共9个，漂洗槽9个，消毒槽5个，终末漂洗槽5个 |  |
| 2 | 干燥台 | 米 | 5.1 |  |  |
|  | 水/气“一次性”全自动灌注器 | 个 | 9 | 采用液晶中文显示屏，微电脑控制，隐藏式设计，工作面板采用一体式亚克力灰色面板，高端美观，触摸控制按键，非按键膜按键，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能，隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷，一次性用水；电压12V |  |
| 5 | 酶液/消毒液全自动循环灌注器 | 个 | 19 | 采用液晶中文显示屏，微电脑控制，隐藏式设计，工作面板采用一体式亚克力灰色面板，高端美观，触摸控制按键，非按键膜按键，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能，隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷，一次性用水；电压12V，压力0.2~0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa |  |
| 6 | 过滤型水质处理器 | 个 | 3 | 对工作站末洗槽提供符合规范要求的过滤水，过滤型水处理器为5μm和0.1μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。 |  |
| 7 | 排污型水质处理器 | 个 | 2 | 高精度过滤，超滤精度 1微米，进水压力 0.1-0.3MPa，具备排污功能，及时把杂质、病毒、细菌等有害物质排出，有效避免了滤芯堵塞产生污染 |  |
| 8 | 折叠型不锈钢水龙头 | 个 | 10 | 全优质SUS304不锈钢材质水龙头，360度旋转式设计，有冷热水接口，方便灵活，多层防腐防锈处理 |  |
| 9 | 供排水、供气系统 | 点 | 1 | 所有给水管采用优质不锈钢冷、热水管材和管件 |  |
| 10 | 中心气体处理器 | 个 | 3 | 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器 |  |
| 11 | 高压水枪 | 个 | 10 | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，耐受压力0-0.7MPa。 |  |
| 12 | 高压气枪 | 个 | 5 | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，压力：0～0.7Mpa，由中心气体处理器精确调控气压。 |  |
| 13 | 手套盒、纱布盒 | 个 | 10 | 铝制手套盒，可放置各种不同的手套铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块； |  |
| 14 | 管道自消毒系统 | 套 | 5 | 使用一次性消毒剂对终末漂洗槽包括0.2μm过滤滤芯在内的内部管道定期消毒，保障内镜清洗用水水质符合规范中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果，程序控制，一键启动。 |  |
| 15 | 酒精灌注系统 | 个 | 3 | 酒精自动灌注内镜管腔，辅助干燥工作，方便快捷,50ml/min,0.25MPa |  |
| 16 | 自动供酶系统 | 个 | 9 | 自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，可以不同厂家的清洗酶配套使用，进酶量5mL/s，一键启动，操作简便 |  |
| 17 | 排风系统 | 套 | 5 | 位于消毒槽后方，隐藏式设计，风量达198立方每小时，风压达156pa，及时抽走有害气体产生的气溶胶，保护医务人员。换气扇额定功率为26W |  |
| 18 | 空气过滤器 | 个 | 3 | 滤芯的过滤精度为0.22μm，有效过滤掉空气中的杂质和水分，保证设备使用的洁净干燥的空气 |  |
| 19 | 内嵌式超声波清洗槽 | 个 | 3 | 超声波采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：38～41KHz。 |  |
| 20 | 自动翻盖系统 | 套 | 5 | 槽盖采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 槽盖采用脚踏开关控制，电动推杆提供动力，推杆速度6-8mm/s。 采用铝制翻盖支架，在配件故障时，亦可手动打开槽盖，防止耽误临床使用。 |  |
| 二、商务需求 |  |  |  |  |  |
| （二） | 其他要求 |  |  |  |  |
| ★2.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |  |  |  |
| （三） | 售后服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 设备验收合格后免费保修≥贰年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |  |  |  |
| 3.3 | 零配件供应应保证≥8年。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间24小时内。 |  |  |  |  |
| 3.5 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |  |  |  |
| 3.6 | 提供中英文用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |  |  |  |
| 3.7 | 提供同类产品国内用户名单。 |  |  |  |  |
| 3.8 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |  |  |  |
| 3.9 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |  |  |  |
| 3.10 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |  |  |  |
| （四） | 安装及验收 |  |  |  |  |
| 4.1 | 交货时间：合同签订后60日内交货。 |  |  |  |  |
| 4.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |  |  |  |
| 4.3 | 安装地点：采购人指定科室。 |  |  |  |  |
| 4.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |  |  |
| （五） | 付款条件：货到验收合格后支付合同金额的70%，合同金额的30%在验收合格后三个月内付清。 |  |  |  |  |

标项六：高清腔镜

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |
| （一） | 总体要求： |  |
| 1.1 | 制造商通过ISO13485质量体系认证。 |  |
| 1.2 | 所有医疗设备必须为同一制造商。 |  |
| （二） | 技术规格、参数及配置要求： |  |
| 2.1 | 高清腔镜Ⅰ 5套 |  |
| 2.1.1 | 摄像主机与摄像头 |  |
| 2.1.1.1 | 摄像系统主机可兼容三晶片全高清摄像头，具备全高清图像处理性能，能够输出1920*1080P动态图像，水平分辨线≥1000线； |  |
| 2.1.1.2 | 摄像系统主机具有静态和动态图像采集（内置USB静态储存装置）、图像水平翻转、图像垂直翻转功能，可根据用户需求选配； |  |
| ▲2.1.1.3 | 摄像系统主机内置USB输出接口，可直接通过USB移动储存设备储存静态图像和动态视频。动态视频采集支持1920*1080P分辨率，静态图像采集支持1920*1080分辨率。 |  |
| 2.1.1.4 | 具备多种高清、标清信号输出接口，满足医院多显示器需求，信号输出包括： HDTV信号：HD-SDI*2个、DVI-D*2个，最高分辨率可达1920*1080P； SDTV 信号：复合视频信号S-Video； |  |
| 2.1.1.5 | 主机面板设计简洁，易于操作和清洁； |  |
| 2.1.1.6 | 主机具有隐藏操作面板设计，可有效避免医护人员误操作；打开隐藏面板可进行主机性能设置； |  |
| 2.1.1.7 | 出厂预设4种工作模式，另可通过菜单，调节白平衡设置、曝光区域设置、图像清晰度设置等，进行客户自定义操作； |  |
| ▲2.1.1.8 | 摄像头采用3个1/3英寸CMOS的三晶片的成像技术，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化的全高清成像； |  |
| 2.1.1.9 | 摄像头具备≥2倍光学变焦技术；配合摄像主机，还可实现4倍电子放大，能够精准进行手术治疗和检查诊断； |  |
| 2.1.1.10 | 摄像头具备齐焦变焦技术，术中针对同一操作术野，单次对焦后，变焦过程中不失焦；手术过程中无需反复对焦，简便操作流程，提高手术效率； |  |
| 2.1.1.11 | 摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管和软性纤维镜，包括但不限于10mm腹腔镜、5mm腹腔镜、宫腔镜、鼻窦镜、关节镜、电切镜、纤维膀胱镜和纤维输尿管软镜等； |  |
| 2.1.1.12 | 摄像头具备3个或以上遥控按钮，可操作拍照、录像和白平衡； |  |
| 2.1.1.13 | 摄像头具备IPX7级防水性能，可用于浸泡消毒； |  |
| ▲2.1.1.14 | 信噪比≥62db，最小照度≤1Lux，图像传感器ADC位宽≥12Bits； |  |
| 2.1.2 | LED冷光源 |  |
| 2.1.2.1 | 整机输入电源电压： AC 100～220V±10%，50/60HZ； |  |
| 2.1.2.2 | 整机输入电流 ：1.9-0.8A； |  |
| 2.1.2.3 | 设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要； |  |
| 2.1.2.4 | 灯泡输入功率：135W； |  |
| 2.1.2.5 | 冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm； |  |
| 2.1.2.6 | 冷光源的输出总光通量应≥1400lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度； |  |
| 2.1.2.7 | 灯工作寿命≥20000小时，节约医院后续维护成本； |  |
| 2.1.2.8 | 色温≥6600K，确保能最接近于自然光； |  |
| 2.1.2.9 | 光输出最大中心照度≥3200000LX，确保照明充足； |  |
| 2.1.2.10 | 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求； |  |
| 2.1.2.11 | 冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤50dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境； |  |
| 2.1.2.12 | 可通过外部设备的串行控制接口控制LED光源的功能； |  |
| 2.1.3 | 高流速气腹机 |  |
| ▲2.1.3.1 | 流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求； |  |
| 2.1.3.2 | 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg； |  |
| 2.1.3.3 | 采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥6英寸； |  |
| 2.1.3.4 | 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求； |  |
| 2.1.3.5 | 具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示； |  |
| 2.1.3.6 | 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高； |  |
| 2.1.3.7 | 具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min； |  |
| 2.1.3.8 | 气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复； |  |
| 2.1.3.9 | 与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。 |  |
| 2.1.4 | 高清腹腔镜镜头 |  |
| ▲2.1.4.1 | 与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高； |  |
| 2.1.4.2 | 直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm； |  |
| 2.1.4.3 | 视场中心角分辨率≥7.0C/(°)； |  |
| 2.1.4.4 | 大景深光学视管，有效景深3mm-190mm； |  |
| 2.1.4.5 | 专利设计降低畸变现象，可减少中心到边缘图像扭曲； |  |
| 2.1.4.6 | 可进行高温高压、等温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥450次。 |  |
| 2.1.5 | 26寸医用监视器 |  |
| 2.1.5.1 | 26寸或以上高清医用LCD监视器； |  |
| 2.1.5.2 | 支持1920*1080P全高清显示； |  |
| 2.1.5.3 | 具有DVI、HD-SDI、VGA、RGB等多种高清接口，可满足不同摄像主机需求； |  |
| 2.1.5.4 | 支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器； |  |
| 2.1.5.5 | 显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性； |  |
| 2.1.5.6 | 最大背光亮度≥900cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性； |  |
| 2.1.5.7 | 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求； |  |
| 2.1.5.8 | 显示器对比度≥1400:1； |  |
| 2.2 | 高清腔镜Ⅱ 2套 |  |
| 2.2.1 | 摄像主机与摄像头 |  |
| ▲2.2.1.1 | 摄像主机可兼4K分辨率荧光摄像头，具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160P 60Hz动态图像； |  |
| ▲2.2.1.2 | 采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示； |  |
| 2.2.1.3 | 摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过USB端口进行录像和图片输出，主机内置3个USB接口； |  |
| 2.2.1.4 | 摄像主机具备USB移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。 |  |
| 2.2.1.5 | 具备至少4个够同时输出的4K超高清信号，信号输出方式应包括12G-SDI或HDMI中至少一种，以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接，便于手术室线缆管理。 |  |
| 2.2.1.6 | 专用荧光摄像头可捕捉荧光信号，传输到影像处理系统，生成白光和荧光融合图像； |  |
| 2.2.1.7 | 有多种荧光显示模式，并可通过摄像头上的自定义按键进行图像切换，切换显示，包括：4K白光模式，黑白荧光模式、融合荧光模式；摄像头采用CMOS全数字高清图像传感器； |  |
| 2.2.1.8 | 具备2倍光学齐变焦和2倍电子变焦，最大可实现4倍图像放大。可通过摄像头上的调焦按键调节焦距，调整图像清晰度；支持三分屏成像模式。 |  |
| 2.2.2 | LED冷光源 |  |
| ▲2.2.2.1 | 设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行光源的常用参数调整； |  |
| 2.2.2.2 | 设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要； |  |
| 2.2.2.3 | 具备LED可见光光源和NIR近红外激光光源，且NIR近红外激光光源为3R级医用激光。 |  |
| 2.2.2.4 | 冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm； |  |
| 2.2.2.5 | 冷光源的输出总光通量应≥1300lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度； |  |
| 2.2.2.6 | LED灯泡工作寿命≥60000小时，节约医院后续维护成本； |  |
| 2.2.2.7 | 色温≥6600K，确保能最接近于自然光； |  |
| 2.2.2.8 | 光输出最大中心照度≥3000000LUX，确保照明充足； |  |
| 2.2.2.9 | 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求； |  |
| 2.2.2.10 | 冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤50dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境。 |  |
| 2.2.3 | 高流速气腹机 |  |
| ▲2.2.3.1 | 流速50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求； |  |
| 2.2.3.2 | 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg； |  |
| 2.2.3.3 | 采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥7英寸； |  |
| 2.2.3.4 | 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求； |  |
| 2.2.3.5 | 具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示； |  |
| 2.2.3.6 | 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高； |  |
| 2.2.3.7 | 具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥10L/min； |  |
| 2.2.3.8 | 气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复； |  |
| 2.2.3.9 | 与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。 |  |
| 2.2.4 | 高清腹腔镜镜头 |  |
| ▲2.2.4.1 | 与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高； |  |
| 2.2.4.2 | 直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm； |  |
| 2.2.4.3 | 视场中心角分辨率≥7.0C/(°)； |  |
| 2.2.4.4 | 大景深光学视管，有效景深3mm-200mm； |  |
| 2.2.4.5 | 专利设计降低畸变现象，可减少中心到边缘图像扭曲； |  |
| 2.2.4.6 | 可同时传输白光和近红外光；可进行高温高压、等温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥500次。 |  |
| 2.2.5 | 31寸医用监视器 |  |
| 2.2.5.1 | 31英寸4K医用LCD监视器； |  |
| 2.2.5.2 | 支持3840*2160P 50/60Hz超高清4K显示； |  |
| 2.2.5.3 | 具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示； |  |
| 2.2.5.4 | 具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示； |  |
| 2.2.5.5 | 支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器； |  |
| 2.2.5.6 | 显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性； |  |
| 2.2.5.7 | 最大背光亮度≥525cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性； |  |
| 2.2.5.8 | 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求； |  |
| 2.2.5.9 | 显示器对比度≥1400:1； |  |
| 2.5 | 配置要求： 高清腔镜Ⅰ：5套； 高清腔镜Ⅱ：2套； |  |
| 二、商务需求 |  |  |
| （三） | 其他要求 |  |
| ★3.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| （四） | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| 4.2 | 设备验收合格后免费保修≥贰年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 4.3 | 零配件供应应保证≥8年。 |  |
| 4.4 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间24小时内。 |  |
| 4.5 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 4.6 | 提供中英文用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |
| 4.7 | 提供同类产品国内用户名单。 |  |
| 4.8 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 4.9 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 4.10 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| （五） | 安装及验收 |  |
| 5.1 | 交货时间：合同签订后60日内交货。 |  |
| 5.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 5.3 | 安装地点：采购人指定科室。 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| （六） | 付款条件：货到验收合格后支付合同金额的70%，合同金额的30%在验收合格后三个月内付清。 |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市第一医院采购中央监护系统等医疗设备项目 |
| 2 | 投标报价及费用： （1）本项目投标应以人民币报价；包括但不限于产品及零件费用、运输、保险、装卸、调试等，以及产品保护、现场清理、验收、技术资料、质保期维保费、中标服务费、税金等所发生的一切费用。 （2）本项目预算金额/最高限价：详见第一章《公开招标采购公告》。投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 （3）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 其他： 中标服务费的收取标准： （1）中标服务费的收取标准：本公司参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 （2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （4）有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| ★4 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |
| 5 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评分办法及评分标准》 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 11 | 付款方式：自行支付 |
| 12 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 13 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购单位（宁波市第一医院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件及缴纳社保的证明资料（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包、分包。

- （八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价文件、商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）

（2）资格条件自查表（格式见第六章）

（3）投标人资格声明函（格式见第六章）

2.报价文件：

- 投标函（格式见第六章）

- 开标一览表（格式见第六章）

- 投标报价明细表（格式见第六章）

- 质保期后备品备件清单（格式见第六章）

- 中小企业声明函（格式见第六章）

- 残疾人福利性单位声明函（格式见第六章，如是请提供）

（7）中标服务费支付承诺函(格式见第六章)

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

3.商务技术文件：

- 符合性自查表（格式见第六章）

（2）不发达地区或少数民族地区企业证明材料（如有，提供相关证明材料并加盖公章）

（3）法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表身份证正反面复印件（格式见第六章）

（4）政府采购统计基础信息表（格式见第六章）

（5）商务条款响应（偏离）表（格式见第六章）

（6）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

（7）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）

（8）技术条款响应（偏离）表（格式见第六章）

（9）技术需求中要求提供的证明资料

（10）业绩一览表（格式见第六章，附投标产品的销售业绩的合同复印件加盖公章）

（11）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）

（12）根据评分标准中的各条评分项提供相应资料

（13）其他采购需求或评分标准所需资料

- （二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ★2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第2条

- ★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子加密投标文件：供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

- （七）投标无效的情形

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件提供的资料内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术部分文件、报价部分文件进行评审；

4.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

解密失败的异常处理：若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回；如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2各工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

- 1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 九、履约验收

- 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6. 本项目对符合《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳定提质的通知》（浙财采监﹝2022﹞3号）规定的小微企业报价给予 10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

12、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三.评标程序

1、采购机构按招标文件规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购机构组织，按招标文件的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.本次公开招标投标文件的资格证明文件、商务技术文件、报价文件同时开启，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总。

3、按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照北部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐中标候选人。如该项目投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由投标人抽签决定。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 技术评议 （40分） | 技术需求响应全部满足招标文件要求的得40分。 技术需求响应负偏离的： 1.每负偏离一条标注“▲”指标的扣2分； 2.每负偏离一条未标注“▲”指标的扣1分； 3.当扣减至0分（或以下）时，作无效标处理。 |
| 业绩 （3分） | 根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）至今，同类设备销售业绩进行评定，有1个合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 售后服务承诺和质保期方案 （10分） | 根据各投标人的售后服务承诺进行评议（5分）。 |
|  | 根据各投标人的质保期方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力）进行评议（5分）。 |
| 培训技术服务 （5分） | 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议（5分）。 |
| 安装验收方案 （5分） | 根据投标人对招标文件的安装验收方案的响应性进行评议（5分）。 |
| 对招标文件付款的响应（1分） | 投标人响应招标文件付款条件要求的得1分。 |
| 维修成本（4分） | 评委对维修成本进行评价，满分4分。 |
| 政策性加分 （1分） | 投标人为不发达地区或少数民族地区企业的得1分 。投标文件中提供证明材料。 |
| 节能产品、环境标志产品 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

- 合同主要条款（参考）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（招标编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如有）

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款条件：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

- 投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件（资格证明文件/报价文件/商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格证明文件/报价文件/商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

格式一：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标总价（大写）：          元人民币。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起  90  天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式二：

开标一览表

| 标项号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标单价（元） | 投标价合计（元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式三：

投标报价明细表（标项号：  ）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式四：

质保期后备品备件清单（标项号：  ）

| 标项 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式五：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

格式六：

法定代表人授权委托书

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

附：授权人身份证正反面复印件

格式七：

商务条款响应（偏离）表（标项号：  ）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |

注：对照第二章招标需求中的商务需求进行填写。

投标人（盖章）：

日  期：

格式八：

技术条款响应（偏离）表（标项号：  ）

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标应根据投标产品的性能指标，对照招标文件第二章招标需求 一、技术需求填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

日  期：

格式九：

业绩一览表（标项号：  ）

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式十：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

格式十一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

风险提示：
1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。
2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

格式十二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 格式十三：

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在                     项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件第三章投标人须知中有关中标服务费的规定，在本项目结果公示期满5个工作日内向贵司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

日期：

- 格式十四：

- 资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。（提供《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

- 格式十五：

- 符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1.投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |