公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20221580G

项目名称：宁波市妇女儿童医院委外检测服务项目

采购单位：宁波市妇女儿童医院

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2022年9月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	15

第四章  评标办法及评分标准	27

第五章  合同主要条款	33

第六章  投标文件格式	36

# 第一章 招标公告

### 项目概况

宁波市妇女儿童医院委外检测服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年10月8日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20221580G

项目名称：宁波市妇女儿童医院委外检测服务项目

预算金额（元）：12,200,000.00

最高限价（元）：标项一：7,200,000.00、标项二：5,000,000.00

采购需求：

标项一： 
   标项名称：无创DNA产前筛查扩展版（NIPT-PLUS）外送服务
   数量：1
   预算金额（元）:7,200,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：进行无创DNA产前筛查扩展版（NIPT-PLUS）外送服务，具体详见招标文件。

备注：服务期限：三年，合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。

标项二：
   标项名称：无创DNA产前筛查委外
   数量：1
   预算金额（元）：5,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：进行无创DNA产前筛查委外，具体详见招标文件。

备注：服务期限：三年，合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。

合同履约期限：标项1，标项2：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年9月14日至2022年9月21日，每天上午08:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月8日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”现场提交地址：中基招标会议中心开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）

开标时间：2022年10月8日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：①对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；②落实扶持不发达地区和少数民族地区政府政策。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

（3）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

（4）电子招投标有关事项说明：

（4.1）本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（4.2）供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4.3）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（4.4）供应商在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”。

（4）疫情期间特别提醒事项：

供应商提交电子备份投标文件方式：

采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在开标前一日17:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。

收件人：印莹     联系方式：0574-87423685

采用现场递交方式递交备份投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“健康码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

本招标公告中二、申请人的资格要求：第1条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市妇女儿童医院

地址：宁波市海曙区柳汀街339号

传真：/

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0574-87083380

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0574-87083380

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：徐承、印莹

项目联系方式（询问）：0574-87423685、87425387

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87425382

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

# 前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | 详见服务需求及商务需求 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由招标人认可的有关国家权威标准 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见服务需求及商务需求 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见服务需求及商务需求 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见服务需求及商务需求 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 详见服务需求及商务需求 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见服务需求及商务需求 |
| 八 | 现场踏勘 | 无 |
| 九 | 样品要求 | 无 |
| 十 | 核心产品 | 无 |

一、服务需求

标项一：无创DNA产前筛查扩展版（NIPT-PLUS）外送服务

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于孕妇外周血胎儿游离DNA产前检测（扩展版）NIPT-PLUS的外送服务。 |  |
| 1.2 | 采购内容：包括但不限于配套的运输服务、驻点技术人员的服务、标本检测、售后服务等工作。 |  |
| 二 | 技术服务要求 |  |
| 2.1 | 检测内容：21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征、性染色体异常在内的所有染色体非整倍体异常，不少于90种临床明确的染色体微缺失/微重复综合征。 |  |
| 2.2 | 检测试剂盒要求检测项目采血量≤5mL，所需血浆的起始量≤200uL |  |
| ▲2.3 | 测序准确性：测序数据质量达到Q30标准且比例达到90％ |  |
| 2.4 | 相关的检测试剂盒具有注册证或备案证，同时试剂盒与本院现有的高通量基因测序仪适配。 |  |
| ▲2.5 | 样本数据量：每个样本的平均数据量≥25M Reads |  |
| 2.6 | 受检者类型包括单胎、双胎、双胎减胎，分别有针对性信息分析流程，保证检测准确性。 |  |
| 2.7 | 可提供胎儿浓度富集相关的试剂，匹配针对性信息分析流程，用于提升胎儿浓度，可提升70%以上，从而提升检测准确性。 |  |
| 2.8 | 保险额度：为受检者购买保险，阳性报销5000元：21、18、13三体，其他染色体数目异常和缺失重复综合征；假阴性报销：包含21、18、13三体、其他染色体数目异常和不少于90种缺失重复综合征，出生后检测结果假阴性赔付不低于40万、出生前检测结果假阴性不低于2万。 |  |
| 2.9 | 检测数据可实现本地化存储、分析及管理，与网络有物理隔绝，保证信息安全 |  |
| 2.10 | 可提供一体化的分析软件，功能可支持样品管理、实验管理、数据管理、报告管理、多种临床检测应用的信息分析、权限设置。 |  |
| 2.11 | 软件分析界面可显示样本的关键质控指标：有效数据量，GC含量，胎儿浓度等；详细的检测范围内微缺失微重复疾病的CNV信息展示，支持查看区间信息、位点信息等。 |  |
| 2.12 | 实现基层各级采血机构通过互联网或专网的方式使用系统，进行样本登记、样本递送、结果查询、报告打印、异常处理、统计分析、报表、随访等。 |  |
| 2.13 | 实现采购人及采血点产前筛查NIPT-PLUS项目的申请单手机扫码填写信息及结果查询，线上宣教，支持项目自定义项目宣教，报告查询。 |  |
| ▲2.14 | 信息服务方面：投标人承担建立生物样本库信息系统的相关费用，实现NIPT-PLUS项目与产前筛查项目数据合并、关联、实现产前筛查- NIPT-PLUS-产前诊断无缝对接，提供自助报告打印机。投标人承担为满足无创产前筛查检测项目启动和运行所作的HIS、LIS及其它相关数据库改建和对接所需的费用。所有费用的购买票据复印件需提供给医院留存。 |  |
| 2.15 | 样本应在7个工作日内，完成检测并出具报告，其中发生因样本原因须再次采样的需在5个工作日完成并报告。 |  |
| 2.16 | 每半年提供数据重分析一次，并随时提供后台数据去标签化的全面查询检索服务。 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 供应商或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构应具有质量管理体系认证： ISO 15189、ISO 9001、ISO 27001、ISO14001、ISO45001、CAP、CLIA。 |  |
| 3.2 | 供应商或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构2019年1月1日以来参与全国外周血胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）高通量基因检测项目（NIPT）室间质评，并合格通过。 |  |
| 3.3 | 供应商或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构具有充足的临床经验，NIPT扩展版(NIPT-PLUS)合作的联合实验室超过20家，省级产前诊断中心超过5家。 |  |
| 3.4 | 提供科研支持基础与方案，具体参考院方既往同类合同内容 |  |
| 3.5 | 提供服务能力、质量管理及保障体系方案。 |  |
| 3.6 | 提供项目负责人情况包括提供负责人专业水平、工作经验。 |  |
| 3.7 | 提供实施团队情况包括拟派项目实施团队配置的人员数量、人员专业水平、类似工作经验、分工情况等。 |  |
| 3.8 | 提供各项服务保障措施、应急措施。 |  |
| 3.9 | 通过合规渠道无偿提供NIPT-PLUS标本采集及标本前处理所需的设备和耗材：包括但不限于采集管、样本管、离心机等。对全套所需使用到的所有设备，承担全部维修维保费用。 |  |
| 3.10 | 提供售后服务方案。并提供相关文件、数据供检查核对及院方的年度审查。 |  |

标项二：无创DNA产前筛查委外

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于孕妇外周血胎儿游离DNA产前检测的外送服务。 |  |
| 1.2 | 采购内容：包括但不限于配套的运输服务、驻点技术人员的服务、标本检测、售后服务等工作。 |  |
| 二 | 技术服务要求 |  |
| 2.1 | 检测内容：21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征；样本类型：孕妇外周血，5mL。 |  |
| 2.2 | 检测准确性：按国家卫健委要求，胎儿染色体非整倍体基因检测，21 三体综合征检出率应不低于95%，18 三体综合征检出率应不低于85%，13 三体综合征检出率应不低于70%；复合假阳性率应不高于0.5%；复合阳性预测值（PPV）≥50%。 |  |
| ▲2.3 | 样本数据量和测序通量：每个样本数据量不少于6M reads且测序单次运行检测≥96样本。 |  |
| 2.4 | 增强测序信号的扩增方法：采取线性扩增的方式进行扩增以实现测序信号增强目的，始终以原始序列为模板进行扩增，降低指数扩增带来的错误累积。 |  |
| ▲2.5 | 测序准确性：测序数据质量达到Q30标准且比例达到90％。 |  |
| ▲2.6 | 采用国产化基因测序仪、分析软件、检测试剂盒，且三者都具备NMPA批准可用于临床检测。 |  |
| 2.7 | 投标人需为受检人群购买保险，保险内容包括检测阳性孕妇（21、18、13三体）报销产前诊断费用不少于2500元，双胎孕妇增加报销额度，出现假阴性赔付：胎儿未出生不低于2万，胎儿出生不低于40万。 |  |
| 2.8 | 生物信息分析一体机：无需联网进行数据回传，在本地即可完成数据分析，以实现对人类遗传资源信息安全的最大限度保护。 |  |
| 2.9 | 实现基层各级采血机构通过互联网或专网的方式使用系统，进行样本登记、样本递送、结果查询、报告打印、异常处理、统计分析、报表、随访等。 |  |
| 2.10 | 实现采购人及采血点产前筛查NIPT项目的申请单手机扫码填写信息及结果查询，线上宣教，支持项目自定义项目宣教，报告查询。 |  |
| ▲2.11 | 实现NIPT项目与产前筛查项目数据合并、关联、实现产前筛查-NIPT-产前诊断无缝对接，提供自助报告打印机。投标人承担为满足无创产前筛查检测项目启动和运行所作的HIS、LIS及其它相关数据库改建和对接所需的费用。所有费用的购买票据复印件需提供给医院留存。 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 供应商或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构应具有质量管理体系认证：ISO 15189、ISO 9001、ISO 27001、ISO14001、ISO45001、CAP、CLIA。 |  |
| 3.2 | 供应商或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构2019年1月1日以来参与全国外周血胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）高通量基因检测项目（NIPT）室间质评，并合格通过。 |  |
| 3.3 | 供应商或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构具有充足的临床经验，该品牌试剂在胎儿染色体非整倍体基因检测项目（NIPT）已完成检测例数大于1000万例。 |  |
| 3.4 | 供应商或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构业绩：自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似项目的业绩。 |  |
| 3.5 | 提供科研支持基础与方案。具体参考院方既往同类合同内容。 |  |
| 3.6 | 提供服务能力、质量管理及保障体系方案。 |  |
| 3.7 | 提供项目负责人情况包括提供负责人专业水平、工作经验。 |  |
| 3.8 | 提供实施团队情况包括拟派项目实施团队配置的人员数量、人员专业水平、类似工作经验、分工情况等。 |  |
| 3.9 | 提供各项服务保障措施、应急措施。 |  |
| 3.10 | 通过合规渠道无偿提供NIPT标本采集及标本前处理所需的设备和耗材：包括但不限于采集管、样本管、离心机等。对全套所需使用到的所有设备，承担全部维修维保费用。 |  |
| 3.11 | 提供售后服务方案。并提供相关文件、数据供检查核对及院方的年度审查。 |  |

二、商务需求

| 服务期限 | 服务期限：三年 合同一年一签，合同期满后，招标人根据中标人在上一年合同履约、考核情况决定是否续签。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 每1个月核对一次，并经招标人签字确认后1个月内按实支付（遇质量问题等特殊情况除外）。 |
| 投标报价要求 | 1）本项目投标报价为服务比例报价。采购人根据中标人报出的服务比例向中标人支付产生的收益。（报价应为唯一的服务比例报价，出现二个或二个以上的报价，作无效标处理）。服务比例换算成金额后，小数点舍弃，四舍五入。 2）报价包括完成本项目服务所发生的全部费用以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 3）标项一：按宁波市收费标准≤33%进行报价，超出此服务比例的报价，为无效报价处理。 标项二：按宁波市收费标准≤33%进行报价，超出此服务比例的报价，为无效报价处理。 |

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市妇女儿童医院委外检测服务项目 |
| 2 | 投标报价及费用： （1）本项目投标报价包括完成本项目服务所发生的全部费用以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 （2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 其他： 中标服务费的收取标准： （1）中标服务费的收取标准：本项目向标项一中标人收取4.5万元服务费，向标项二中标人收取3.5万元服务费。 （2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （4）有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| ★4 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |
| 5 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： 1.“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评分办法及评分标准》 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 11 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1. “招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购单位（宁波市妇女儿童医院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

1.本项目接受联合体投标（联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，明确各联合投标单位的责任和义务）。

2.招标公告规定接受联合体投标的，除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

（七）转包与分包

本项目不得转包，未经采购人允许不得分包。

## （八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

## （九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价文件、商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

## 投标人有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；联合体投标的，联合体双方须分别提供。

（2）资格条件自查表（格式见第六章）

## （3）投标人资格声明函（格式见第六章）联合体投标的，联合体双方须分别提供。

## （4）联合体协议书（格式见第六章，如为联合体投标的须提供）

2.报价文件：

- 投标函（格式见第六章）

- 开标一览表（格式见第六章）

- 中小企业声明函（格式见第六章）

- 残疾人福利性单位声明函（格式见第六章，如是请提供）

- 供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

（6）中标服务费支付承诺函(格式见第六章)

（79）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

3.商务技术文件：

- 符合性自查表（格式见第六章）

（2）不发达地区或少数民族地区企业证明材料（如有，提供相关证明材料并加盖公章）

（3）非联合体投标的提供：法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书）及授权代表身份证正反面复印件（格式见第六章）

联合体投标的提供：联合体牵头人的法定代表人的身份、身份证正反面复印件，联合投标授权委托书（投标人的代表若为非联合体牵头人的法定代表人的，必须提交联合投标授权委托书）及授权代表身份证正反面复印件（格式见第六章）

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见第六章）

（5）服务条款响应（偏离）表（格式见第六章）

（6）技术需求中要求提供的证明资料（如有）

(7）总体实施方案

(8)科研支持基础与方案

（9）服务能力、质量管理及保障方案

（10）数据对接方案

（11）实施团队

（12）服务保障措施、应急措施

（13）售后服务方案

（14）业绩一览表（格式见第六章，附合同复印件加盖公章）

（15）根据评分标准中的各条评分项提供相应资料

（16）其他采购需求或评分标准所需资料

# （二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

# 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

# ★2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第2条

# ★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子加密投标文件：供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

### （七）投标无效的情形

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件提供的资料内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术部分文件、报价部分文件进行评审；

4.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

解密失败的异常处理：若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回；如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

## 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

## 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

## 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

1.确定中标人。 采购人将根据评标委员会提交的评标报告及推荐的中标候选人，确定第一中标候选人为中标人， 如排序并列，按技术得分高者为中标人，如技术得分相同，抽签确定中标人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 七、评标过程的监控

## 1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

## 九、履约验收

## 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1.本项目非专门面向中小企业采购。本项目为服务采购项目。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.本项目对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

7.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

9.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

11.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三.评标程序

1、采购机构按招标文件规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购机构组织，按招标文件的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.本次公开招标投标文件的资格证明文件、商务技术文件、报价文件同时开启，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总。

3、按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 中标原则

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

# 适用标项一

| 评分项及分值 | 评审类型 |
| --- | --- |
| 价格分 （10分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值（如有））。 参与评审的价格为评标基准价的得满分10分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×10％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 | 客观分 |
| 技术商务 评议 （89分） | 投标人提供的服务方案全部满足招标文件第二章《招标需求》中一、服务要求/一、总体要求、二、技术服务要求的得40分。 技术需求响应负偏离的： 1.每负偏离一条标注“▲”指标的扣4分； 2.每负偏离一条未标注“▲”指标的扣2分； 3.扣分至0分及以下的，作无效标处理。 | 客观分 |
|  | 投标人或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构具有质量管理体系认证： ISO 15189、ISO 9001、ISO 27001、ISO14001、ISO45001、CAP、CLIA，每提供以上一个认证证书的得1分，满分为7分（投标文件中提供有效的认证证书复印件加盖公章，未提供的不得分）。 | 客观分 |
|  | 投标人或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构2019年1月1日以来参与全国外周血胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）高通量基因检测项目（NIPT）室间质评，并合格通过的得4分（投标文件中提供质评合格证书复印件加盖公章）。 | 客观分 |
|  | 投标人或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构的临床经验（4分）： （1）NIPT扩展版合作的联合实验室≥20家者，得2分；10-20家（不含）者，得1分；＜10家者，不得分。 （2）省级产前诊断中心：≥5家者，得2分；3-5家（不含）者，得1分；＜3家不得分。 （投标文件中提供合作医院的清单、合同或协议书复印件加盖公章） | 客观分 |
|  | 总体实施方案（5分）：根据投标人提供的标本采集及处理流程、标本物流方案、应急保障措施，从方案的合理性、可行性、全面性进行评议，方案欠合理、欠可行、欠全面每处扣0.5分，方案不合理、不可行、不全面每处扣1分。 | 主观分 |
|  | 科研支持基础与方案（5分）：根据投标人提供的科研支持基础与方案，从方案的合理性、可行性、全面性进行评议，方案欠合理、欠可行、欠全面每处扣0.5分，方案不合理、不可行、不全面每处扣1分。 | 主观分 |
|  | 服务能力、质量管理及保障方案（5分）：根据投标人提供的服务能力、质量管理及保障方案，从检测流程、检测周期（包括假阴性、假阳性）的可行性、合理性、全面性情况进行评议，方案欠合理、欠可行、欠全面每处扣0.5分，方案不合理、不可行、不全面每处扣1分。 | 主观分 |
|  | 数据对接方案（5分）：投标人确保检测结果传递的及时性，能接入招标人的信息系统，能实现无纸化传输检测结果。根据检测数据查询、传输方案的完善性及可行性评议，方案欠完善、欠可行每处扣0.5分，方案不完善、不可行的每处扣1分。 | 主观分 |
|  | 实施团队（6分）： （1）拟派项目负责人（3分）：根据拟派的项目负责人专业水平、工作经验进行评议，专业水平好，经验丰富的得3分；专业水平一般，经验不太丰富的得2分；专业水平差，无经验的得1分。 （2）拟派项目实施团队（3分）：根据投标人提供的团队人员数量、人员专业水平、类似工作经验进行评议，人员数量充足，拥有丰富的资质技术水平和工作经验的得3分；人员数量满足需求，资质技术水平和工作经验尚可的得2分；人员数量、资质技术水平和工作经验一般的得1分；未提供技术人员情况的不得分。 | 主观分 |
|  | 服务保障措施、应急措施（5分）：根据投标人提供的服务保障措施、应急措施，从方案的合理性、可行性、全面性进行评议，方案欠合理、欠可行、欠全面每处扣0.5分，方案不合理、不可行、不全面每处扣1分。 | 主观分 |
|  | 售后服务方案（3分）：根据投标人提供的售后服务体系，沟通能力，能否及时有效处理受检者投诉进行评议，方案欠合理每处扣0.5分，方案不合理、每处扣1分。 | 主观分 |
| 政策性加分 （1分） | 投标人为不发达地区或少数民族地区企业的得1分 。投标文件中提供证明材料。 | 客观分 |

适用标项二

| 评分项及分值 | 评审类型 |
| --- | --- |
| 价格分 （10分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值（如有））。 参与评审的价格为评标基准价的得满分10分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×10％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 | 客观分 |
| 技术商务 评议 （89分） | 投标人提供的服务方案全部满足招标文件第二章《招标需求》中一、服务要求/一、总体要求、二、技术服务要求的得40分。 技术需求响应负偏离的： 1.每负偏离一条标注“▲”指标的扣4分； 2.每负偏离一条未标注“▲”指标的扣2分； 3.扣分至0分及以下的，作无效标处理。 | 客观分 |
|  | 投标人或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构具有质量管理体系认证： ISO 15189、ISO 9001、ISO 27001、ISO14001、ISO45001、CAP、CLIA，每提供以上一个认证证书的得1分，满分为7分（投标文件中提供有效的认证证书复印件加盖公章，未提供的不得分）。 | 客观分 |
|  | 投标人或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构2019年1月1日以来参与全国外周血胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）高通量基因检测项目（NIPT）室间质评，并合格通过的得4分（投标文件中提供质评合格证书复印件加盖公章）。 | 客观分 |
|  | 投标人或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构的临床经验（4分）：胎儿染色体非整倍体基因检测项目(NIPT)已完成检测例数≥1000万例者得4分；检测例数800-1000万例（不含）者得3分；检测例数600-800万例（不含）者得2分；检测例数400-600万例（不含）者得1分；检测例数＜400万例者，不得分。（投标文件中提供公开发表的证明材料） | 客观分 |
|  | 投标人或投标所用品牌的试剂厂商或授权的检测机构业绩（1分）：自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过的同类服务项目，每提供一个业绩得0.5分，最多得1分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章，未提供的不得分） | 客观分 |
|  | 总体实施方案（5分）：根据投标人提供的标本采集及处理流程、标本物流方案、应急保障措施，从方案的合理性、可行性、全面性进行评议，方案欠合理、欠可行、欠全面每处扣0.5分，方案不合理、不可行、不全面每处扣1分。 | 主观分 |
|  | 科研支持基础与方案（5分）：根据投标人提供的科研支持基础与方案，从方案的合理性、可行性、全面性进行评议，方案欠合理、欠可行、欠全面每处扣0.5分，方案不合理、不可行、不全面每处扣1分。 | 主观分 |
|  | 服务能力、质量管理及保障方案（5分）：根据投标人提供的服务能力、质量管理及保障方案，从检测流程、检测周期（包括假阴性、假阳性）的可行性、合理性、全面性情况进行评议，方案欠合理、欠可行、欠全面每处扣0.5分，方案不合理、不可行、不全面每处扣1分。 | 主观分 |
|  | 数据对接方案（5分）：投标人确保检测结果传递的及时性，能接入招标人的信息系统，能实现无纸化传输检测结果。根据检测数据查询、传输方案的完善性及可行性评议，方案欠完善、欠可行每处扣0.5分，方案不完善、不可行的每处扣1分。 | 主观分 |
|  | 实施团队（6分）： （1）拟派项目负责人（3分）：根据拟派的项目负责人专业水平、工作经验进行评议，专业水平好，经验丰富的得3分；专业水平一般，经验不太丰富的得2分；专业水平差，无经验的得1分。 （2）拟派项目实施团队（3分）：根据投标人提供的团队人员数量、人员专业水平、类似工作经验进行评议，人员数量充足，拥有丰富的资质技术水平和工作经验的得3分；人员数量满足需求，资质技术水平和工作经验尚可的得2分；人员数量、资质技术水平和工作经验一般的得1分；未提供技术人员情况的不得分。 | 主观分 |
|  | 服务保障措施、应急措施（4分）：根据投标人提供的服务保障措施、应急措施，从方案的合理性、可行性、全面性进行评议，方案欠合理、欠可行、欠全面每处扣0.5分，方案不合理、不可行、不全面每处扣1分。 | 主观分 |
|  | 售后服务方案（3分）：根据投标人提供的售后服务体系，沟通能力，能否及时有效处理受检者投诉进行评议，方案欠合理每处扣0.5分，方案不合理、每处扣1分。 | 主观分 |
| 政策性加分 （1分） | 投标人为不发达地区或少数民族地区企业的得1分 。投标文件中提供证明材料。 | 客观分 |

- 合同主要条款

项目名称：                                  项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                政府采购项目的招标结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金（如有）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金      元。（履约保证金在中标投标人按合同约定验收合格后自行转为质保金）

八、合同履行时间、履行地点

1. 履行时间：

2. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式△份，具有同等法律效力，甲乙双方各执△份；△份，(用途)。

甲方：                                           乙方：

地址：                                           地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日                   签字日期：      年  月  日

- 投标文件格式

电子备份投标文件外包装封面格式（可选用）：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

格式一：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对    进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）所投服务比例（%）：          。本报价已经包含了所供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起  90  天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：如联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

格式二：

联合体协议书

（联合体投标须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应       （招标方）组织实施的    项目（采购编号：                招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                   为联合体牵头人，             为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额占合同总金额的   %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额占合同总金额的   %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方单位：          （盖章）                  乙方单位：           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月   日                                  年  月   日

格式三：

开标一览表（标项一）

| 服务项目名称 | 服务比例限额（%） | 所投服务比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 无创DNA产前筛查扩展版（NIPT-PLUS）外送服务 | 按宁波市收费标准≤33%进行报价，超出此服务比例的报价，为无效报价处理。 |  |
| 投标声明 | （如有，请说明） |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：如联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

开标一览表（标项二）

| 服务项目名称 | 服务比例限额（%） | 所投服务比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 无创DNA产前筛查委外 | 按宁波市收费标准≤33%进行报价，超出此服务比例的报价，为无效报价处理。 |  |
| 投标声明 | （如有，请说明） |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：如联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

格式四：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

法定代表人授权委托书

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

附：授权人身份证正反面复印件

联合投标授权委托书

（如为联合体投标的须提供）

本授权委托书声明：根据             与             签订的《联合投标协议书》的内容，联合体牵头人            的法定代表人            现授权             为联合投标委托代理人，委托代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签字盖章）：

日期：    年  月  日

委托代理人（签字盖章）；

日期：    年  月  日

注:联合体投标的，此委托书由联合体牵头人的法定代表人签署，并加盖联合体牵头人单位章。

格式五：

商务条款响应（偏离）表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |

注：对照第二章招标需求中的商务需求进行填写。

投标人（盖章）：

日  期：

注：如联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

格式六：

服务条款响应（偏离）表

| 序号 | 招标文件 的服务要求 | 投标文件 对应服务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

=

投标人（盖章）：

日  期：

注：如联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

格式七：

业绩一览表

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：如联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

格式八：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

注：如联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

格式九：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

风险提示：
1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。
2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

格式十：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 格式十一：

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在                     项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件第三章投标人须知中有关中标服务费的规定，在本项目结果公示期满5个工作日内向贵司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

日期：

# 格式十二：

# 资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。（提供《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三、本项目接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

# 格式十三：

# 符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1.投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

附件:

政府采购活动现场确认声明书

宁波中基国际招标有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                 （编号：                  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022年  月  日

说明：（1）供应商解密投标文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：372263232 @qq.com。

（2）在电子投标文件解密后供应商可看到所参与标项的供应商名称，在确认与采购人和其他供应商无任何关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，四中的2个下划线用斜杠“/”划掉。

（3）此声明书非响应文件的组成内容，无需编入投标文件中。