公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20221655-BL069G

项目名称：宁波市北仑区医疗中心物流系统采购项目

采购单位：宁波市北仑区人民医院

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2022年11月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	25

第四章  评标办法及评分标准	38

第五章  合同主要条款	45

第六章  投标文件格式	46

第一章 公开招标采购公告

### 项目概况

宁波市北仑区医疗中心物流系统采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年12月8日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20221655-BL069G

项目名称：宁波市北仑区医疗中心物流系统采购项目

预算金额（元）：20,000,000.00

最高限价（元）：20,000,000.00

采购需求：

标的内容：物流系统

数量: 1

预算金额（元）: 20,000,000.00

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件第二章  招标需求。

备注：无。

合同履约期限：标项1，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年12月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月8日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”（采用现场方式提交）：北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心开标室）

开标时间：2022年12月8日09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1采购项目需要落实的政府采购政策：落实中小企业扶持政策。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

2.3本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.4特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。

（3）电子招投标有关事项说明：

①本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4）疫情期间特别提醒事项：

①采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在开标时间前一日17:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。

收件人：王鸯鸯，联系方式：0574-88090157

②采用现场递交方式递交电子备份投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“场所码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交电子备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

（5）本公告中二、申请人的资格要求：第1条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市北仑区人民医院

地    址：宁波市北仑区庐山东路1288号

传     真：/

项目联系人（询问）：叶帅

项目联系方式（询问）：0574-86776545

质疑联系人：邬老师

质疑联系方式：0574-86776022

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传     真：0574-87425386

项目联系人（询问）：王鸯鸯、徐承

项目联系方式（询问）：0574-88090157、87425387

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87425382

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：北仑区财政局政府采购办公室

地    址：北仑区长江路1166号

传     真：/

联系人 ：阮老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见技术需求 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由招标人认可的有关国家权威标准 - 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见技术需求。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见商务需求 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见商务需求 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见技术需求 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见技术需求 |
| - 八 | - 核心产品 | - 收发工作站 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无 |

一、商务需求

| 工期 | 180日历天内完成所有设备的采购、安装、调试并交付使用，具体开工日期以开工报告为准。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 1.预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内凭同等金额预付款保函支付合同金额的40%, 中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款。 2.所有货到采购人指定地点经验收合格后支付至合同金额的80%。 3.结算审计完成后，支付至结算审计价的100%。 |
| ★质保期 | 自项目验收合格之日起1年。质保期内因不能排除故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。 质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少1年。 |
| ★履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的1% 履约保证金形式：采用电汇、转账、银行保函或保险保函等非现金形式。 缴纳及退还：中标人于合同签订后三个工作日内缴纳履约保证金至采购人指定账户，合同中所有事项履行完毕后七个工作日内无息退还。如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从中得到补偿。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 投标人须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |
| 售后服务要求 | 1、设备装机后，中标方负责设备的全方位校准和性能验证，并提供规范的验证报告； 2、维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后2小时内有响应，24小时内解决（包括节假日）；如七天内不能修复，则必须提供备机给院方使用。 3、对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买）； 4、保修期内零配件更换需要按产品制造商有关规定； 5、培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)，具体细节由院方定。 6、提供一年一次的免费校准。 |
| ★安装标准及验收标准 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 验收标准：按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收，同时应符合我国有关技术规范和技术标准。 |

二、技术需求

（一）项目概述

1、本项目包含中型箱式物流系统53个站，气动物流59个站，物流机器人2台。一期住院楼、门诊医技楼外挂传输系统改造。

2、科室楼层分布一览表

| 宁波北仑人民医院气动站点一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新住院楼 |  |  |  |  | 老住院楼 |  | 老门诊医技楼 |  |
| 12F | 护士站 |  |  | 护士站 |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 11F | 护士站 |  |  | 护士站 |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 10F | 护士站 |  |  | 护士站 |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 9F | 护士站 |  |  | 护士站 |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 8F | 护士站 |  |  | 护士站 |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 7F | 护士站 |  |  | 护士站 |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 6F | 护士站 |  |  | 护士站 |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 5F | 护士站 |  |  | 护士站 |  | 护士站 | 护士站 |  |  |
| 4F |  | 血库 | 急诊检验 |  |  | 护士站 |  |  |  |
| 3F | ICU |  | 手术室 |  |  | 护士站 | 护士站 | 病理科 | 手术室（老） |
| 2F | 护士站 |  | 血透 |  |  |  |  | 检验科*5 |  |
| 1F |  | 抢救大厅 | 急诊药房 |  | 采血 | 静配中心*4 | 住院药房*4 |  |  |
| 小计 | 25 |  |  |  |  | 27 |  | 7 |  |
| 合计 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）中型箱式物流系统的技术要求

2.1 基本要求

1、医用物流输送设备是以有效运载单元为载体，通过水平输送和垂直输送相互协调配合，实现物品平稳输送的设备。

2、输送货品种类：大输液、药品、标本、手术器械包、医疗器械等

3、主要科室输送量:

（1）静配中心:以250ML输液袋为标准，单次输送不少于100袋输送量。

（2）药房：单次输送重量不低于50kg.

（3）检验科、病理科:单次输送标本不低于一个病区输送量，且输送过程平稳，能够满足病区大小便标本输送。

（4）中心供应室：满足《WS310.2-2009（中华人民共和国卫生行业标准）》中有关手术包和器械包的体积的输送，并能够满足85%骨科和泌尿科等超国标器械包（L≥50cm)输送。

4、物流货品输送方式：医用物品装入专用有效运载单元输送。

2.2箱式物流传输系统技术要求

| 1. | 系统参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 设备应适应的工作环境 |
| 1.1.1 | 温度：-10℃～45℃； |
| 1.1.2 | 相对湿度：40%～98%（无凝露）； |
| 1.2 | 设备应适应的供电状况 |
| 1.2.1 | 三相 AC 380（1±10%）V； |
| 1.2.2 | 单相 AC 220（1±10%）V； |
| 1.3 | 传送方式：双侧皮带驱动式或滚筒驱动式（请提供图片说明） |
| 1.4 | 控制方式：采用PLC 控制 |
| ▲1.5 | 系统噪音：小于45分贝（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并提供检测资质；如投标响应与检测报告不一致的，以检测报告为准） |
| 1.6 | 监控器：65英寸以上液晶显示屏，能够实时监控传输箱在传输过程中的动态位置。 |
| 2 | 主要设备技术指标 |
| 2.1 | 工作站 |
| 2.1.1 | 工作站具备接收和发送功能，任意两个工作站都具备相互对发功能。（投标文件中提供图片说明） |
| ▲2.1.2 | 工作站采用双侧皮带驱动式。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并提供检测资质，以及提供已投入运行项目关键位置图片及用户联系方式备查；如投标响应与检测报告不一致的，以检测报告为准） |
| 2.1.3 | 工作站配置7英寸以上的彩色液晶触摸屏，触摸屏采用菜单选择目的站。 |
| ▲2.1.4 | 识别方式：使用RFID芯片技术（投标文件中提供已投入运行项目关键位置图片及用户联系方式备查）。 |
| 2.1.5 | 工作站的控制采用PLC 。 |
| 2.1.6 | 工作站外观需符合医院装修风格，采用特殊材质进行整体包装（投标文件中提供实物图片）。 |
| 2.2 | 传输箱 |
| 2.2.1 | 传输箱箱体材质及数量：每个工作站标配≥5个传输箱。传输箱体为抗冲击改性PP或ABS工程塑料材质。 |
| 2.2.2 | 标准传输箱最大载重≥50kg。 |
| 2.2.3 | 传输箱以根据科室需要特制密码箱、冷链箱，在投标文件中提供箱体尺寸及实物照片。在投标文件中提供箱体尺寸及实物照片。 |
| ▲2.2.4 | 传输箱配有智能芯片，该智能芯片存储传输箱的多种信息，如：发送站、目的站、发送时间、到达时间等可追溯信息，并具有自动返回功能（投标文件中提供已投入运行项目关键位置图片及用户联系方式备查）。 |
| 2.3 | 垂直提升设备 |
| 2.3.1 | 往复式垂直提升设备 |
| ▲2.3.1.1 | 往复式提升机垂直传输速度：≥4m /s。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件；如投标响应与检测报告不一致的，以检测报告为准） |
| 2.3.1.2 | 往复式提升机满足≥120箱/h（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并提供检测资质；如投标响应与检测报告不一致的，以检测报告为准） |
| ▲2.3.1.3 | 根据设计图纸摆放工作站站点方向，提升机井道进出口可从不同方向分别进入，不得采用叠加形式进入井道从而压顶吊顶高度，水平传输机与井道进出口连接高度不得高于700mm（投标文件中提供已投入运行项目关键位置图片及用户联系方式备查）。 |
| 2.3.2 | 提升机必须设置有制动系统 , 保证设备在发生故障时,能够进行紧急制动。 |
| ▲2.3.3 | 井道参数：井道可两面或三面进出，同时和工作站或水平传输机对接。（投标文件中提供已投入运行项目关键位置图片及用户联系方式备查）。 |
| 2.3.4 | 电气系统应具备短路、缺相及错相保护功能；电气系统应具备过载保护,发生过载保护时应能切断供电电源；提升机应设置故障、报警信号。 |
| 2.3.5 | 安全防护装置：在相应位置应设置急停按钮 ，以便在发生异常情况时能使设备立即停止运转。在紧急情况能迅速切断动力回路总电源,但不应切断电源插座、照明、通风、消防和警报电路的电源。 |
| 2.3.6 | 急停按钮复位应是非自动复位, 人工复位后系统自动运行。 |
| 2.3.7 | 当升降限位开关动作时,该提升机立即停止工作。 |
| 2.3.8 | 防坠落装置：当轿厢运行到位后,若出现意外,有可能使轿厢从高处坠落时,应设置防坠落装置,即使发生钢丝绳、链条等关键部件断裂的严重情况,防坠落装置必须保证轿厢不坠落。 |
| 2.3.9 | 提升机应具备限速功能 |
| 2.3.10 | 提升机应设置安全钳,以保轿厢在运行过程中悬挂装置断裂的情况下,安全钳应能夹紧导轨,使轿厢制动停止并保持静止状态。 |
| 2.3.11 | 提升机应设置撞地和冲顶缓冲器 |
| 2.4 | 控制系统 |
| 2.4.1 | 控制器：采用PLC部件 |
| 2.4.2 | 操作单元：采用7英寸触摸屏 |
| 2.5 | 中心监控系统（CMS） |
| 2.5.1 | 实时监测功能：实时监控传输箱在垂直提升设备上的全程动态位置。 |
| 2.5.2 | 运行状态监测功能：显示全部设备的运行、停止、报警等信息 |
| 2.5.3 | 设备异常诊断功能：显示设备异常的位置、设备编号及异常原因 |
| 2.5.4 | 存储及查询功能：具备运行记录存储及查询功能，数据可保留10年以上 |
| 2.5.5 | 远程监控诊断功能：通过云技术与生产厂家云平台远程联机，生产厂家的监控中心可直接对设备进行实时监控给予运行保障 |
| 2.5.6 | 系统断电恢复功能：传输过程中如发生断电，数据不丢失，通电后数据自动恢复，继续完成原定输送指令。 |
| 2.6 | 防火分区控制 |
| ▲2.6.1 | 物流系统与消防具有联动功能，一旦出现火警，传输系统确保防火窗或防火卷帘下方没有传输箱，确保防火窗或防火卷帘下落。 |
| ▲2.6.2 | 物流系统与消防具有联动功能，一旦出现火警，传输系统确保防火窗/防火卷帘下方没有传输箱，确保防火窗/防火卷帘下落。系统穿越防火防区方式由投标单位自行考虑，但须通过当地相关部门消防验收，提供已运行同类项目消防验收合格证明。 |
| 2.7 | 水平传输机 |
| 2.7.1 | 系统节能性：水平传输线需采用独立的传输模组设计，当传输箱通过任意水平模块后，该水平模块立即停止（投标文件中提供已投入使用客户系统实物运行照片）。 |
| 2.7.2 | 传输速度≥1m/s |
| 2.7.3 | 单件承载重量≥50kg |
| 2.7.4 | 水平运载能力≥1200 箱/h（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并提供检测资质；如投标响应与检测报告不一致的，以检测报告为准） |
| ▲2.7.5 | 监测装置：每个独立的传输单元具备光电监测功能，可实时上传至中心控制器 |
| 2.7.6 | 平稳性：双侧皮带驱动式或滚筒驱动式，全程无颠簸。 |
| 2.7.7 | 结构要求：水平传输线两侧支撑材质需选用稳定可靠的金属材料组成，确保传输线两侧模组支撑强度且不生锈。 |
| ▲2.7.8 | 水平传输线采用平行双通道排布，两条通道之间需预留单独的维修通道，以便日后维修，双通道宽度小于 1700mm(含转弯位置)，水平通道占用吊顶的高度小于700mm(含井道出入口位置)（提供已投入运行项目关键位置图片及用户联系方式备查）。 |
| ▲2.7.9 | 在水平传输线十字交叉、丁字交叉位置采用转向器，转向器旋转方式：可0-90度自旋转（提供已投入运行项目关键位置图片及用户联系方式备查） |
| ▲2.7.10 | 转向器占地空间（面积）：≤0.8平方米。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并提供检测资质；如投标响应与检测报告不一致的，以检测报告为准） |
| 2.8 | 设备结构要求： 系统设备应模块化，整个系统和单机设备均由各种功能模块拼装组成，相同功能的模块可互换使用，并能方便地扩容。各机械零部件及控制部件、电路板、插接板、集成块等均应标准化，具有可靠的互换性。计量单位应采用国际单位制。所有设备操作界面上的文字标注均为中文方式。 |
| 2.9 | 电力要求： 应设置电力控制箱，控制箱面板上安装有电源开/关指示灯、启停按钮等。 设备应能在满载条件下平稳启动。 控制电路具有过压、过热、过流、短路等设备保护功能。 控制箱结构合理，面板指示灯、控制按钮排列整齐合理，标识清晰。 控制箱排列整齐，固定牢固，安放位置便于操作、维护。 箱门应启闭灵活，并装有门锁，控制箱防尘、散热良好。 箱内元器件排列整齐，布局合理、安装牢固、拆换方便、便于维护。 箱内引线布置整齐，捆扎牢固，强电与弱电应分开走线，引线端子紧固可靠、标志明显；插接件质量可靠，接触良好。 控制箱必须接地良好，箱内接线绝缘符合要求，其绝缘电阻值应大于0.5MΩ。 各类熔断器的熔体规格应符合要求。 走线槽内强弱线分开布放，绑扎整齐，出线口有保护措施。 通信网线布放应符合GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》中的规定。 现场执行装置、器件的接线端子应有保护措施，不得裸露。 所有引线端子应采用焊接或冷压端子连接，端子串码标号。 |
| 2.10 | 安全防护要求 启动时应有声光告警、提升机有缓慢启动。 应在供箱点、装箱点等工位设置紧急停机按钮，紧急停机时应有声光告警指示。 系统设备应有接地保护。 系统设备外观应洁净、完整，无明显工艺缺陷和破损，如表面开裂、轮廓边缘粗糙、有尖角、毛刺、连接松脱、电气导线裸露等。 输送机两侧均设有导向装置。 系统电气安全符合相关规范要求。 系统安全设计按GB5083-1999《生产设备安全卫生设计总则》相关规定执行。 |
| 2.11 | 表面处理及色彩要求: 设备零部件应进行表面处理。设备外表涂层应光洁、牢固、防止锈蚀，满足高湿度气候的环境要求。设备外表喷塑涂层应光洁、均匀、牢固，无堆积、剥落、锈蚀、气泡等缺陷，颜色和谐美观。 色彩设计力求使工作环境色彩协调。 色彩组合应柔和、协调、美观、大方的原则。 危险部位、活动部件涂以醒目色彩，以保护人身、设备安全。 |
| 3 | 系统软件要求 |
| 3.1 | 远程运维管理系统软件：对医院物流运输系统进行管理及监控，采取物流系统数据并上传到云端数据库，云端服务器读取数据库数据信息并显示到前端页面。可随时随地远程监控医院物流运输情况及设备状态；售后人员可根据此系统软件制定点检计划，也可实时监控物流运输情况，及时排查故障。投标文件需提供相应的软件著作权证书； |
| 3.2 | 实时控制与监视 用图形方式模拟显示设备运行状况；在线显示设备的开机、关机、故障等，记录故障位置、发生时间等。闭环监控：从“电气输出→机械动作→电气检测”所有的机械动作都能实现闭环监控，并设有电脑人机界面和声光报警系统对每个动作点的工作状况进行监控指示。实时显示每个传输箱在垂直传输运行过程中的位置。 |
| 3.3 | 系统追溯功能：可在同一界面显示水平与垂直竖井的实时动态画面。 |
| 3.4 | 信息处理要求 (1).设备运行信息的统计：设备的运行时间、正常停机时间、作业任务汇总； (2).设备故障信息的统计：故障的发生时间、部位、故障类型、维护方法等； |
| 3.5 | 系统具有停电恢复功能：输送中如发生断电，数据不能丢失，通电后能数据自动恢复，继续完成原定输送指令，整机系统具有故障自动诊断功能； |
| 3.6 | 系统诊断及维护要求 (1).对关键部件及故障部件进行在线手动检测，显示系统运行状态测试结果，进行日常维护； (2).系统发生故障时，能根据故障类型显示相应的维护方法。 (3).系统应具备在线监控功能，实时显示设备运行状态。 (4).系统应具有远程维护功能，发生故障后，系统自动将故障信息发送到指定的手机上。 |
| 4 | 系统安装要求： 走线槽内强弱线分开布放，绑扎整齐，出线口有保护措施。 控制箱排列整齐，固定牢固，安放位置便于操作、维护。 |
| 5 | 系统调试要求： 制订合理的系统调试计划，保证项目顺利验收。 |
| 6 | 系统维护要求： 系统应便于维修，一次维修、易损件更换最长时间不得超过30分钟，部件更换最长时间不得超过2小时。 设备维护说明书应包括以下内容：维护项目说明，易损零件更换修复说明，检测标准，电控系统插板图和连线图。 对提供通用的备品备件，互换性强，易损易耗品及部件应尽量选用易购产品。提供常用电器维护工具，专用工具及仪表。 系统应配置各种常规功能的检测程序。检测程序应使用简单可靠，能诊断出故障所在的准确部位及类别。系统的故障次数及时间统计应由数据处理系统自动完成。 应能显示系统当前的运行状态，系统运行状态的记录方式可采用报表形式记录系统运行日志，一旦系统出现故障应有自动报警和故障自动诊断功能。 信息系统和控制系统应有远程维修功能。 系统设备除配备各种常规工具和仪器、安装维护工具及维护备件。对较复杂的工具、备件及测试设备，应提供详细的使用说明及相关培训。 |

2.3气动物流传输系统技术要求

1、系统管道型号

1.1 系统管道为160型，材质为U-PVC 。

2、使用条件要求

2.1  适于传送药品、标本、血液标本、血浆、X光片、医疗器械和医院文书等；

2.2  适于环境温度-10℃--+40℃；

2.3  适于每日连续使用24小时，每周连续工作7天。

3、系统的主要技术要求

3.1  工作原理：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品，并能消除静电，并由电脑进行实时监控的自动控制系统。

3.2  传送方式：单管/双向传输。

3.3  控制方式：计算机实时监控，中心控制机为高性能的PC机。

3.4  物流系统规模：

3.4.1 系统工作站数：59站

3.4.2 站点具体位置以图纸为准

3.5  管道外径：160mm，管壁厚3.0-3.2mm。

3.6  传送速度

3.6.1  正常速度：≧5-8m/s；

3.6.2  半速：≧2.5m/s（可手动或由系统自动选择）；

3.6.3  各工作站可设定传送速度。

3.7  最大载重量：≧5kg。

3.8  满负荷最大传输距离：横向≧1500m，纵向≧100m。

3.9  平稳性

3.9.1  启动及停止均有缓冲，无撞击平稳接收；

3.10  安装方式

3.10.1  管道在室内外均可安装，在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施；

3.10.2  管道可穿过楼板安装。

3.11  安全、可靠性

3.11.1  管道及部件应为防火难燃材料、系统有防火装置；

3.11.2  系统无气体泄漏、无气体和静电造成的污染。工作站、转换器、三向阀内气体密封圈为特氟隆材料制成；

- 3.11.3  系统不对其他设备产生影响；

- 3.11.4  可满足业主未来扩大分站数量要求；

- 3.11.5  系统易管理、易维护、易升级，可以在任何一个站点或转换器处使用便携装置检测系统运行情况及进行维护管理；

- 3.11.6  系统具有故障恢复能力，传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定传输指令，整机系统具有故障自诊自动排除装置功能；

- 3.11.7  工作站、转换器、三向阀等定位控制采用非机械接触式传感器PCB电子智能定位。整机系统具有故障自诊自动排除；

- 3.11.8  系统具备采用新风技术，防止空气交叉感染，工作站要求绝对密闭的，禁止通过工作站将该科室的空气带到另外的科室里造成空气交叉感染。

- 3.12 系统电源

- 3.12.1　系统的电源采用分布式开关电源。

- 3.13 通讯技术

- 3.13.1　系统采用国际先进的、高可靠性、抗干扰强的CAN-BUS总线通讯方式和通讯设备，不得使用廉价的RS485或RS422通讯方式, 总线通讯速率要求：≥1 M bps。

- 4、系统各主要组成部分及技术要求

- 4.1　控制系统及机房设备

- 4.1.1　中央主控器

- 4.1.1.1  功能要求：

- a.可显示整个医院物流系统的流程图，显示当前传输瓶在管道里行走的状态，请提供流程图并给予说明；

- b.可实时监控整个系统的运转状态显示整个医院每个站点排队的状态记录，所有收发记录并做出统计数据和查询，请提供在计算机上显示的相应记录表格并给予说明；

- c.可以记录所有设备的故障信息，具有故障分析查询及处理功能，具有储存50万条记录的能力，若某收发站有故障可关闭此站不影响整个系统的运行，具有远程在线故障诊断功能.

- d.支持全部汉字显示操作界面可打印或存储打印。

- 4.1.1.2  配置要求：

- （1）投标人在技术方案中须明确每个传输区域空压机台数；

- （2）监控电脑：

- 配置要求：内存8G ，硬盘 256G+1T，12串口，DELL显示21.5寸；外型形尺寸:177*482.6*452mm；工作温度:0℃-50℃、存储温度:-40℃-60℃、相对湿度:5%-90%,40℃无结露。

- 功能要求：可实现故障分析查询功能；控制信号最远可传递2000米，无需加信号放大器。

- 安装要求：监控电脑可根据客户需要安装在系统的任何位置，方便医院的协调安排。

- 4.1.2  转换器及相关设备

- 4.1.2.1 可在各系统内由一主通道分支为若干条通道，各子系统共同构成完整系统

- 4.1.2.2 子系统内部使用的转换器为三路转换器，请说明尺寸

- 4.1.2.3 预留可预见的系统扩展接口；

- 4.1.3　空压机系统

- 4.1.3.1 可为整个系统提供稳定动力，数量5台

- 4.1.3.2 噪声db(A)：噪声值符合IEE标准，噪声值≤60db；

- 4.1.3.3 电源380V，AC三相，功率≥5.5KW ；

- 4.1.3.4其它要求：可根据需要配消声器噪声<60db，加配消声器后≤50db；空压机功率应留有以后系统扩展的余量；可根据需要安装在楼宇的任何位置；

- 4.1.3.5 空压机只有发送和接受时才工作，提供专用空气过滤器，可防止异物进入。

- 4.1.4　回收站

- 4.1.4.1可设置任何一个工作站为系统兼容回收站，可根据需要，专门设置回收单元。

- 4.1.5　空气旁路装置

- 4.1.5.1 材料：PVC；

- 4.1.5.2 可减缓传输瓶到达目的站时的速度；

- 4.1.5.3 其规格（长*宽）组成。

- 4.2　工作站及相关设备

- 4.2.1　工作站总体要求；

- ▲4.2.1.1 工作站类型：前置式自动门工作站，外观采用注塑加吸塑工艺，外壳配合精密，整体感强；（请给出实物图片）

- 4.2.1.2 符合人体工程学，拿取舒适；配置自动门，有效防止异物进入，增强安全管理；

- 4.2.1.3 一体化落瓶缓冲结构：节约落瓶框安置空间，造型更美观；内置记忆棉，接收传输瓶时起到降噪保护作用；一次性可存放4个传输瓶。

- 4.2.1.4 可用于传输瓶的接收和发送；

- 4.2.1.5 工作条件：（1）具备收发功能（2）采用彩色液晶触摸屏操作（3）中文信息动态界面，使用寿命≥15年, 工作站要求密闭，禁止通过工作站将该科室的空气带到另外的科室里造成空气交叉感染；

- 4.2.1.6 控制系统

- （1）工作站采用电阻触摸屏，尺寸不得小于8英寸，在有发送任务时可以直接点击发送、选择目标科室、自返回等功能按键；支持音视频播放，传输瓶发送、接收均有动态图片提醒，使用者更直观的了解产品运行状态；（请给出实物图片）

- （2）可同时显示≥10行汉字信息和动态流程，显示当前传输瓶在管道里行走的状态；（请给出实物图片）

- （3）可以在一张画面同时显示全部科室的汉字名称，通过按动光标方式选择发送科室。可以设置十个常用科室名称，实现快速一键发送功能，发送更加简单快捷。（请给出实物图片）

- （4）具备至少30个已发送的历史记录查询功能，实时监控每个站点排队的状态记录，所有收发记录并做出统计数据和查询；

- （5）可中文显示目的站地址、发送站地址、操作提示和系统状态；

- （6）发送遇忙可自动排队等候；

- （7）系统可设优先发送及目的站转移，全套系统可设1-16个优先级；

- （8）可设置缺省地址；

- （9）配有智能识别装置，具有防异物进入自动识别保护功能；

- （10）可设无人状态拒绝接受或目的站转移；

- （11）具备蓝牙功能，可外接

- 4.2.4　套管

- 4.2.4.1  可用于工作站及转换器与直管的连接。

- 4.2.5　传输瓶

- 4.2.5.1  用于装载需传送的物品；

- 4.2.5.2  材料：工程塑料，请说明内径，长度；

- 4.2.5.3  自闭式传输瓶，两端有双旋盖，保护圈，密封性能好，可防止液体漏出；

- 4.2.5.4  传输瓶在管道中运行的噪音值≤30db；

- 4.2.5.5  自返回功能，工作站读取传输瓶IC卡信息，自动选择归属科室发送；

- 4.2.5.6  每个工作站配2个智能传输瓶。

- 4.3　管路及安装材料

- 4.3.1　PVC直管

- （1）用于传输瓶在工作站之间传送的通道，请说明内径，外径；

- 4.3.2 　PVC弯管

- 4.3.2.1  用于连接成直角的PVC管道；

- 4.3.2.2  请说明转弯半径，内径，外径；

- 4.3.4　连接套管

- 4.3.4.1  用于同一水平PVC管道间的连接；

- 4.3.4.2  材料：U-PVC材质；

- 4.3.5　阻火圈

- 4.3.5.1  用于分割防火分区， 防火防烟时间≥90分钟；

- 4.3.6　管路粘接剂

- 4.3.6.1  用于管道之间连接处的粘接和密封，管道粘接出不能有任何泄露点；

- 4.3.7　控制和电源电缆

- 4.3.7.1  连接各转换器、工作站；

- 4.3.7.2  控制板电缆为专用电缆具有双重屏闭功能；

- 4.3.8　管路及安装材料

- 4.3.8.1  管道应达到建筑材料标准（国际标准B1级，适用温度-25℃--+60℃）；

- 4.3.8.2  管道具有耐磨性、防腐性、抗压性及抗静电性能；

- 4.3.8.3  管道可在室外安装；

- 4.3.9　管路夹

- 4.3.9.1  可将管道固定于墙面；

- 4.3.9.2  材料为镀锌钢；

- 4.3.10　电线夹子

- 4.3.10.1  将电源电缆和控制电缆固定于PVC管道；

- 4.3.10.2  规格：350mm*5mm；

- 4.3.11　电源

- 4.3.11.1  电源为电子开关电源；

- 4.3.11.2  具有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能；

2.4机器人技术要求

- 1.机器人外观及尺寸要求

- 1.1周身无锐角设计，以提高机器人亲和力；

- 1.2安装孔隐藏式设计，外表面不得外露安装孔，以提高整体一致性；

- 1.3调试接口内置式设计，解锁打开箱门后方能进行调试，以提高设备安全性；

- 1.4双车头设计，前后双向运动，提高机器人运动灵活性；

- 1.5材质需采用ABS医用洁净材质，提高设备安全性；

- 1.6机器人尺寸：长度690mm~700mm，宽度490~500mm，高1190mm~1200mm；

- 1.7箱体内尺寸：长度550mm~560mm，宽度320~330mm，高690mm~700mm，有效容积大于120L；

- 1.8机器人上设有交互屏幕，屏幕尺寸不低于10寸，方便操作；

- 1.9交互屏幕中心高度1140mm~1150mm，倾斜角度18°~20°，以方便操作；

- 1.10设有环绕机器人的光带，能根据机器人状态变换光带形态；

- 1.11竖直条状LED灯两组，前后对称布置；

- 2.机器人技术规格及功能要求

- 2.1机器人载重≥120kg；

- 2.2机器人最窄通过宽度≤700mm；

- 2.3顶部设有紧急停止按钮，有透明按钮保护盖防止误触碰；

- 2.4设有扬声器，双声道，功率≥25瓦，扬声器需有阵列式出音孔以保证出音质量；

- 2.5扬声器两组，对称前后布置，以提高设备语音立体效果；

- 2.6充电电极两组，对称前后布置，布置高度≤120mm；

- 2.7设有人脸识别摄像头，摄像头像素≥200万，布置高度1140mm~1160mm；

- 2.8机器人外部设有视频监控设备，可以通过手机等移动设备查看实时视频图像；

- 2.9机器人箱内设有视频监控设备，可以通过手机等移动设备查看实时视频图像；

- 2.10设有紧急钥匙开门装置，以在异常情况下打开箱门取出物品；

- 2.11设有隐藏式钥匙孔保护盖，无需任何工具可以单手开启保护盖；

- 2.12最大面积开门，门尺寸不小于560mm*700mm，方便大件物品放入；

- 2.13箱内空间需设有可调隔板，不少于 11 档调节，且无需任何工具手工即可调节隔板高度；

- 2.14机器人前后、上下部位各布置1组RGBD深度摄像头，共4组，下方摄像头高度≤230mm，上方摄像头高度≥990mm，前后对称布置；

- 2.15机器人使用2个激光传感器进行导航定位，前后对称布置，360°全方位探测，有效探测距离≥10m；

- 2.16无需调头即可变换运动方向，前后双向导航、避障等运动性能一致；

- 2.17通讯方式：支持wifi，4G/5G及lora；

- 2.18使用电子门锁，具有开关门信号反馈功能；

- 2.19箱门开锁安全认证：支持人脸识别、RFID刷卡、指纹识别、密码及手动钥匙开锁；

- 2.20导航方式：同时支持激光导航+惯性导航+视觉导航；

- 2.21机器人能在低温-10℃、高温30℃的环境中保持运行2h；

- 2.22机器人可以经受从2CM高度跌落没有明显异常；

- 2.23满足GB/T 37283-2019 《服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值》条款的要求；

- 2.24满足 GB/T-37284-2019 《服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值》条款的要求；

2.5一期病房、门诊医技楼外挂传输系统改造

1.系统改造尺寸根据图纸要求。

2.外挂系统采用钢结构形式，其外观和原建筑风格保持一致。

3.各投标人根据图纸尺寸要求对外挂结构进行深化设计以及出具规划部门审核图纸，符合规划部门审核要求。

4.各投标人根据深化方案报价，材料明细不做具体要求。

（三）设备采购清单

3.1中型箱式物流传输系统设备采购清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收发工作站 | 53 | 台 |
| 2 | 往复式小型提升机LT1 | 1 | 台 |
| 3 | 往复式大型提升机LT2 | 1 | 台 |
| 4 | 往复式大型提升机LT3 | 1 | 台 |
| 5 | 往复式大型提升机LT4 | 1 | 台 |
| 6 | 往复式小型提升机LT5 | 1 | 台 |
| 7 | 往复式小型提升机LT6 | 1 | 台 |
| 8 | 往复式小型提升机LT7 | 1 | 台 |
| 9 | 往复式小型提升机LT8 | 1 | 台 |
| 10 | 往复式大型提升机LT9 | 1 | 台 |
| 11 | 往复式大型提升机LT10 | 1 | 台 |
| 12 | 往复式大型提升机LT11 | 1 | 台 |
| 13 | 往复式小型提升机LT12 | 1 | 台 |
| 14 | 往复式大型提升机LT13 | 1 | 台 |
| 15 | 往复式小型提升机LT14 | 1 | 台 |
| 16 | 往复式小型提升机LT15 | 1 | 台 |
| 17 | 往复式小型提升机LT16 | 1 | 台 |
| 18 | 往复式小型提升机LT17 | 1 | 台 |
| 19 | 90度转换器/弯道机 | 83 | 台 |
| 20 | 水平传输线 | 912 | 米 |
| 21 | 传输箱 | 265 | 个 |
| 22 | 甲级防火窗/门 | 27 | 套 |
| 23 | 水平换轨机 | 11 | 台 |
| 24 | ACB电控柜 | 17 | 台 |
| 25 | SCB电控柜 | 16 | 台 |
| 26 | TBL电控柜 | 17 | 台 |
| 27 | CCB电控柜 | 1 | 台 |
| 28 | 实时数据库 | 1 | 套 |
| 29 | 运行管理应用软件 | 1 | 套 |
| 30 | 中型物流传输系统控制软件 | 1 | 套 |

3.2气动物流传输系统设备采购清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收发工作站及辅助部件 | 台 | 59 |
| 2 | 三向换向器及辅助部件 | 台 | 15 |
| 3 | 终端装置 | 套 | 22 |
| 4 | 三向阀及辅助部件 | 台 | 5 |
| 5 | 智能传输瓶及辅助部件 | 个 | 118 |
| 6 | 回收站 | 台 | 1 |
| 7 | 风机 | 台 | 5 |
| 8 | 中心控制器 | 台 | 1 |
| 9 | 系统控制箱 | 套 | 5 |
| 10 | 物流控制软件 | 套 | 1 |
| 11 | 电源中继器 | 套 | 1 |
| 12 | 专用U-PVC管道 | 套 | 1 |

备注：上述清单仅为设计基本要求，并非进行限制。投标人可以提出替代产品,但替代产品必须优于设计及招标文件的要求。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市北仑区医疗中心物流系统采购项目 |
| ★2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价；投标报价应包括完成本项目的以下（但不限于以下）费用如：设备价格、外立面设计及施工、标准附件、备品备件、专用工具、包装运费、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、检测费、培训、保修、管理费、人员差旅费、企业利润、税金、临时水电费、中标服务费及合同总价2%的总包配合费等所发生的全部费用。除采购内容变更允许调整费用外，其余费用一律不作调整。任何有选择性的报价将不予接受，只允许有一个报价。 2、本项目预算金额/最高限价：详见第一章公开招标采购公告。投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 3、投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不获批准。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 其他： 中标服务费的收取标准： （1）中标服务费的收取标准：本招标公司参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率（下浮10%），按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 （2）中标人接到中标通知书后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。 （3）中标服务费形式：银行票汇款、电汇款。 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| 4 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 5 | 投标截止时间及地点：详见第一章公开招标采购公告 |
| 6 | 开标时间及地点：详见第一章公开招标采购公告 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省政府采购网、宁波公共资源交易网北仑分网和宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 10 | 采购资金来源：预算资金 |
| ★11 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| ★13 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名、投标的作无效标处理。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于宁波市北仑区医疗中心物流系统采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购单位（宁波市北仑区人民医院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目主要产品不得转包、分包。

2.如需转包分包需经甲方确认审核同意后才可。

- （八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（招标公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购单位对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价及商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

- 投标人自查表①资格条件自查表（附件三）；

- 投标人的效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

- 投标人资格声明函（格式见附件）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：

①中小企业声明函（格式见附件；如是，请提供）

②供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如是，请提供）

③残疾人福利性单位声明函（格式见附件；如是，请提供）。

2.报价及商务技术文件：

2.1.报价文件：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 中标服务费支付承诺函（格式见附件）

2.2商务技术文件：

- 投标人自查表②符合性自查表（附件二）；

- 法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书及授权代表身份证正反面复印件（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明，格式八、格式九）；

- 政府采购统计基础信息表（附件四）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式见附件）；

- 技术条款响应（偏离）表（格式见附件、按第二章要求填写）；

- 技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

- 业绩一览表（格式见附件），合同复印件（加盖公章）；

- 有效期内的物流系统相关软件著作权证书、相关专利证书复印件并加盖公章（如有请提供）；

- 有效期内的体系认证证书复印件并加盖公章（如有请提供）；

- 实施方案（格式自拟）；

- 拟投入本项目的人员安排（格式自拟）；

- 售后服务方案（格式自拟）；

- 培训方案（格式自拟）；

- 节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

- 其他采购需求或评分标准所需资料；

注：上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

- （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ★2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第2条。

- ★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

- （七）投标无效的情形

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，或者资格证明文件未按要求签字或盖章的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件提供内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

- 1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 九、履约验收

- 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1、本项目是专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3、中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、供应商提供的货物符合下列情形的，可享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

5、中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

6、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

8、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

10、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三.评标程序

1、采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。

2、本次公开招标投标文件的资格证明文件、商务技术文件及报价文件同时开启，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总。

3、按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.确定采购结果

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且得分最高的供应商为排名第一的中标候选人、得分次高的供应商为排名第二的中标候选人。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

| 投标单位 评分项及分值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 | 客观评审 |
| 业绩 （3分） | 所投产品品牌自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，完成过类似项目业绩的，每个业绩得1分，满分3分，无不得分。 注：投标文件中提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 | 客观评审 |
| 资信分（3分） | ①所投产品制造商具有物流系统相关软件著作权证书的得1分； ②所投产品制造商具有物流系统相关专利证书的，每个得1分，满分2分； 本项最高得3分，无不得分；投标文件中提供有效期内的证书复印件并加盖公章，未提供或未加盖公章的，不得分。 | 客观评审 |
| 体系认证（3分） | 投标人具有质量管理体系认证的得1分、具有环境管理体系认证的得1分、具有职业健康管理体系认证的得1分，满分3分。（投标文件中提供有效期内的认证证书复印件并加盖公章，未提供或未加盖公章的，不得分。） | 客观评审 |
| 技术评议 （29分） | 技术需求响应全部满足招标文件第二章《招标需求》二、技术需求“（二）中型箱式物流系统的技术要求”中所有条款的得29分。 技术需求响应负偏离的：每负偏离一条标注“▲”指标的扣2分；每负偏离一条未标注“▲”指标的扣1分；当减至0分(或以下）时，作无效标处理。 | 客观评审 |
| 项目实施方案（15分） | 评委根据供应商对施工总体部署情况是否明确、合理、可行进行评议：总体部署明确、措施合理、可行的得3分，总体部署较明确、措施较合理、较可行的得2.5分，总体部署与采购需求切合程度一般、措施一般的得2分，总体部署与采购需求不符合、措施不合理、不可行的得1分，未提供方案的不得分。 | 主观评审 |
|  | 评委根据供应商对关键技术、工艺、重点及难点分析进行评议：关键技术及工艺完全符合采购需求、重点及难点分析到位的得3分，关键技术及工艺较符合采购需求、重点及难点分析较到位的得2.5分，关键技术及工艺部分符合采购需求、重点及难点分析一般的得2分，关键技术及工艺与符合采购需求相差较大、重点及难点分析不到位的得1分，未提供方案的不得分。 | 主观评审 |
|  | 评委根据供应商对关键技术、重点及难点的解决方案进行评议：解决措施合理可行的得3分，解决措施较合理可行的得2.5分，解决措施合理性及可行性一般的得2分，解决措施合理可行差的得1分，未提供方案的不得分。 | 主观评审 |
|  | 评委根据供应商对施工进度安排及保证措施进行评议：进度安排及保证措施合理性、可行性强的得3分、进度安排及保证措施合理性、可行性较强的得2.5分，进度安排及保证措施合理性、可行性一般的得2分，进度安排及保证措施合理性、可行性较差的得1.5分，进度安排及保证措施合理性、可行性差的得1分，未提供方案的不得分 | 主观评审 |
|  | 评委根据供应商对安全文明施工保证措施进行评议：安全文明施工保证措施合理性、可行性强的得3分，安全文明施工保证措施合理性、可行性较强的得2.5分，安全文明施工保证措施合理性、可行性一般的得2分，安全文明施工保证措施合理性、可行性较差的得1.5分，安全文明施工保证措施合理性、可行性差的得1分，未提供方案的不得分。 | 主观评审 |
| 拟投入本项目的人员安排 （3分） | 评委根据供应商拟投入本项目的人员数量、结构、经验进行评议，人员数量及结构合理性强、经验丰富的得3分，人员数量及结构合理性较强、经验较丰富的得2.5分，人员数量及结构合理性一般、经验一般的得2分，人员数量及结构合理性较差、工作经验缺乏的得1.5分，人员数量及结构合理性差、无相关工作经验的得1分，未提供方案的不得分。 | 主观评审 |
| 售后服务方案（10分） | 评委根据供应商售后服务响应时间进行评议：响应时间最快的得3分，响应时间较快的得2分，响应时间与招标文件要求有偏离的得1分，未提供方案的不得分。 | 主观评审 |
|  | 满足招标文件质保期要求的不得分，在此基础上每增加1年加1年，满分7分。 | 客观评审 |
| 培训方案（3分） | 评委根据供应商培训时间、培训内容、培训师资进行评议：培训时间安排合理、内容详实、师资雄厚的得3分，培训时间安排较合理、内容较详实、师资较雄厚的得2.5分，培训时间安排合理性一般、内容有瑕疵、师资一般的得2分，培训时间安排合理性较差、内容不够详细、师资配置较差的得1分，未提供方案的不得分。 | 主观评审 |
| 政策分（1分） | 节能产品、环境标志产品（1分） 投标产品或主要部件属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品或主要部属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 客观评审 |

第五章  政府采购合同主要条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（招标编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付：

10.1预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内凭同等金额预付款保函支付合同金额的40%, 中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款。

10.2所有货到采购人指定地点经验收合格后支付至合同金额的80%。

10.3结算审计完成后，支付至结算审计价的100%。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

第六章  投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件（电子备份投标文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

2. 投标人自查表①资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、投标人的效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 二.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四. 本项目专门面向中小企业。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

3. 投标人的效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

4. 投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 收发工作站，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 往复式小型提升机LT1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 往复式大型提升机LT2，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 往复式大型提升机LT3，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 往复式大型提升机LT4，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 往复式小型提升机LT5，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 往复式小型提升机LT6，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 往复式小型提升机LT7，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 往复式小型提升机LT8，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 往复式大型提升机LT9，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 往复式大型提升机LT10，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 往复式大型提升机LT11，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 往复式小型提升机LT12，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 往复式大型提升机LT13，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 往复式小型提升机LT14，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 往复式小型提升机LT15，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 往复式小型提升机LT16，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 往复式小型提升机LT17，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 90度转换器/弯道机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 水平传输线，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 传输箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 甲级防火窗/门，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 水平换轨机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. ACB电控柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. SCB电控柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. TBL电控柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. CCB电控柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. 实时数据库，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 运行管理应用软件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. 中型物流传输系统控制软件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 收发工作站及辅助部件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 三向换向器及辅助部件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 终端装置，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 三向阀及辅助部件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35. 智能传输瓶及辅助部件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 回收站，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37. 风机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38. 中心控制器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

39. 系统控制箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

40. 物流控制软件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

41. 电源中继器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

42. 专用U-PVC管道,属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

风险提示：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

6.供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如是，请提供）

7.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（若投标人为非残疾人福利性单位的本含可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8. 投标函

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份；U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）_______份。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标总价（大写）：人民币            元。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖公章）：

日期：

9.开标一览表

开标一览表

项目编号：            投标人名称：

| 序号 | 报价内容 | 投标报价（元） | 交货时间、地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖公章）：

日期：

10.投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：                      项目名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

日期：

11.中标服务费支付承诺函

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在________________项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件中的规定，在中标公告发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖公章）：

日期：

12.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

13. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）（签字或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

14. 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：　　              （采购人名称）：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

15.政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 |  |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 |  |
| 投（中）标金额（万元） |  |

备注：请各投标商务必填写此表作为投标文件的组成部分。

16. 商务条款响应（偏离）表

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                              项目名称：_____________

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

日期：

17. 技术条款响应（偏离）表

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                             项目名称：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标应根据投标产品的性能指标，对照招标文件第二章招标需求 二、技术需求填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖公章）：

日期：

18. 技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

19. 业绩一览表

业绩一览表

（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 |  |

投标人（盖公章）：

日期：

20.有效期内的物流系统相关软件著作权证书、相关专利证书复印件并加盖公章（如有请提供）；

21.有效期内的体系认证证书复印件并加盖公章（如有请提供）；

22.实施方案（格式自拟）；

23.拟投入本项目的人员安排（格式自拟）；

24.售后服务方案（格式自拟）；

25.培训方案（格式自拟）；

26.节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；