公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20221523G

项目名称：宁波大学医学院附属医院采购医疗设备项目

采购单位：宁波大学医学院附属医院

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2022年8月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	27

第四章  评标办法及评分标准	39

第五章  合同主要条款	43

第六章  投标文件格式	47

第一章 公开招标采购公告

### 项目概况

（宁波大学医学院附属医院采购医疗设备项目）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年9月15日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20221523G

项目名称：宁波大学医学院附属医院采购医疗设备项目

预算金额（元）：5,025,000.00

最高限价（元）：标项一1,100,000.00、标项二1,450,000.00、标项三1,800,000.00、标项四675,000.00

采购需求：

标项一: 彩色多普勒超声诊断仪（体检中心）
   数量:1
   预算金额（元）：1,100,000.00

单位：套
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、心脏、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用；详见招标文件。

备注：不接受进口产品

标项二: 彩色多普勒超声诊断仪（体检中心） 
   数量:2 
   预算金额（元）：1,450,000.00

单位：台
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、术中及其他介入检查和治疗；详见招标文件。

备注：不接受进口产品

标项三: 彩色多普勒超声诊断仪（特检科） 
   数量:1 
   预算金额（元）：1,800,000.00

单位：台
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它；详见招标文件。

备注：不接受进口产品

标项四: 便携式彩超（麻醉科） 
   数量:1 
   预算金额（元）：675,000.00

单位：台
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：腹部、小器官、浅表、妇科、产科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用；详见招标文件。

备注：不接受进口产品

合同履约期限：标项一、二、三、四，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年8月23日至2022年8月30日，每天上午08:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

- 潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月15日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”（采用现场递交方式）：递交至中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室

开标时间：2022年9月15日14:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；扶持不发达地区和少数民族地区。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

2.3本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.4特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。

（3）电子招投标有关事项说明：

①本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4）疫情期间特别提醒事项：

①采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在开标时间前一日的17:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。

收件人：王鸯鸯     联系方式：0574-88090157

②采用现场递交方式递交电子备份投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“场所码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交电子备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波大学医学院附属医院

地    址：宁波市江北区人民路247号

传     真：/

项目联系人（询问）：舒川军

项目联系方式（询问）：0574-55873962

质疑联系人：卜老师

质疑联系方式：0574-87035562

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传     真：0574-87425386

项目联系人（询问）：徐承、王鸯鸯

项目联系方式（询问）：0574-87425387、88090157

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87425382

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传     真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见招标需求 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由招标人认可的有关国家权威标准 - 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见招标需求。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见招标需求 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见招标需求 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见招标需求 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见招标需求 |
| - 八 | - 现场踏勘 | - 无 |
| - 九 | - 样品要求 | - 无 |
| - 十 | - 核心产品 | - 无 |

一、招标需求

标项一：彩色多普勒超声诊断仪（体检中心）（不接受进口产品）                数量：1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术要求 |  |  |
| 1 | 设备用途：腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、心脏、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。 |  |
| 2 | 主要技术及系统概述 |  |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 2.1.1 | 数字化彩色超声诊断系统主机； |  |
| 2.1.2 | 高分辨率LED液晶显示器≥21.5英寸； |  |
| 2.1.3 | ≥13英寸液晶触摸屏； |  |
| 2.1.4 | 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间； |  |
| 2.1.5 | 数字化二维灰阶成像单元； |  |
| 2.1.6 | 数字化M型成像单元； |  |
| 2.1.7 | 数字化彩色多普勒血流成像单元； |  |
| 2.1.8 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元； |  |
| 2.1.9 | 数字化能量多普勒，方向性能量图； |  |
| 2.1.10 | 数字化波束形成器，多倍声束处理； |  |
| 2.1.11 | 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射； |  |
| 2.1.12 | 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥7级调节； |  |
| ▲2.1.13 | 一键实时扫查优化技术（非传统一键优化技术）：扫查前按下面板上该功能键，扫查过程中可以实时动态优化灰阶图、彩色多普勒、频谱多普勒图像；切换扫查部位无需重复按键，始终保持优化状态, 扫描深度变化的同时，频率、增益、线密度等参数随之改变； |  |
| 2.1.14 | 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）； |  |
| 2.1.15 | 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头； |  |
| 2.1.16 | 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图； |  |
| 2.1.17 | 具备曲线解剖M型； |  |
| 2.1.18 | 心内膜自动包络计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，一幅图像分三部分显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据，支持成人、小儿及新生儿心脏探头； |  |
| 2.1.19 | 组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图，Q-analysis定量分析曲线等； |  |
| 2.1.20 | 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度； |  |
| 2.1.21 | 产科自动测量软件：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果； |  |
| ▲2.1.22 | 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作（附图证明）； |  |
| 2.1.23 | 中文操作界面； |  |
| 2.1.24 | 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量； |  |
| 2.1.25 | 膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积； |  |
| 2.1.26 | 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥7个； |  |
| ▲2.1.27 | 语音备注：连接外接话筒，点击触摸屏上的功能图标，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放； |  |
| 2.2 | 技术参数及要求 |  |
| 2.2.1 | 探头规格 |  |
| 2.2.1.1 | 激活探头接口≥4个； |  |
| 2.2.1.2 | 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18 MHz； |  |
| 2.2.1.3 | 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率； |  |
| 2.2.1.4 | 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面、术中、容积腹部、容积腔内探头等； |  |
| 2.2.1.5 | 穿刺导向：具有穿刺引导线； |  |
| 2.2.1.6 | 探头配置及扫描频率： 腹部凸阵探头一把：超声频率2.0—5.0 MHz； 浅表线阵探头一把：超声频率4.0—11.0 MHz； 心脏相控阵探头一把：超声频率2.0—5.0 MHz； 腔内微凸阵探一把：超声频率4.0—10.0 MHz； |  |
| ▲2.2.1.7 | 扫描角度：相控阵探头扫描角度≥120°（附图证明） |  |
| 2.2.2 | B型成像主要参数 |  |
| 2.2.2.1 | ≥256灰阶； |  |
| 2.2.2.2 | 发射声束聚焦：≥8段； |  |
| 2.2.2.3 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥60秒； |  |
| 2.2.2.4 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种，减少常用所需的外部调节及组合调节； |  |
| 2.2.2.5 | 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥10段；LGC调节≥8段（附图证明）； |  |
| 2.2.2.6 | 超声系统最大探查深度≥33 cm； |  |
| 2.2.2.7 | 系统动态范围≥275 dB； |  |
| 2.2.2.8 | 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥46帧； 相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥81帧； |  |
| 2.2.3 | 频谱多普勒 |  |
| 2.2.3.1 | 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD； |  |
| 2.2.3.2 | 多普勒发射频率可视可调； |  |
| 2.2.3.3 | 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s； 最小测量速度：≤1mm/s； |  |
| ▲2.2.3.4 | 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显（附图证明）； |  |
| 2.2.3.5 | PW取样容积宽度1-16mm； |  |
| 2.2.4 | 彩色多普勒 |  |
| 2.2.4.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示； |  |
| 2.2.4.2 | 彩色多普勒频率可视可调； |  |
| 2.2.4.3 | 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧； 相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧； |  |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |
| 2.3.1 | 一般测量； |  |
| 2.3.2 | 妇产科测量； |  |
| 2.3.3 | 心功能测量与分析； |  |
| 2.3.4 | 多普勒血流测量与计算； |  |
| 2.3.5 | 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数； |  |
| 2.3.6 | 泌尿科测量与分析； |  |
| 2.4 | 电影回放重现及病案管理单元 |  |
| 2.4.1 | 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将 存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像； |  |
| 2.4.2 | 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节； |  |
| 2.4.3 | USB接口≥4个； |  |
| 2.4.4 | USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中； |  |
| 2.4.5 | 内置硬盘≥500GB； |  |
| 2.5 | 输入、输出信号 |  |
| 2.5.1 | 输入、输出接口：VGA、S-Video、RCA、Audio、USB、HDMI等； |  |
| 2.5.2 | DICOM3.0接口部件； |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 彩色多普勒超声诊断仪:主机1台、显示器1个、液晶触摸屏1个、可升降控制面板1个、键盘1个、探头架1套、硬盘1个、CPU处理器1个、数字波束形成器1个； |  |
| 3.2 | 腹部凸阵探头1把； |  |
| 3.3 | 浅表线阵探头1把； |  |
| 3.4 | 腔内微凸阵探头1把； |  |
| 3.5 | 心脏相控阵探头1把； |  |
| 3.6 | 超声工作站1套； |  |
| 3.7 | 设备信息端口1个； |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 免费开放设备信息端口，连接医院信息系统； |  |
| 4.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场； |  |
| 4.3 | 在国内设有仓库，设原厂维修工厂，能为院方提供便捷快速的售后服务； |  |
| 4.4 | 培训：免费提供操作培训及维修保养培训； |  |
| 二、商务要求 |  |  |
| ★1 | 质保期：设备验收合格后质保期≥5年，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费。 |  |
| ★2 | 交货、安装与验收： |  |
| 2.1 | 交货时间：合同生效后2个月内。 |  |
| 2.2 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 2.4 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| ★3 | 付款方式： ①合同签订生效后在15天内预付合同总金额的40%；(在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。) ②设备安装验收合格后付清合同总款的100%； ③采购人支付前，中标供应商须提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付； ④当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。 |  |
| 4 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 备品备件及耗材等要求：免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 投标人须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |  |
| ★4.2 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 |  |
| ★4.3 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备） |  |
| 4.4 | 供货时提供中英文用户操作手册和维修手册。 |  |

标项二：彩色多普勒超声诊断仪（体检中心）（不接受进口产品）               数量：2台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术要求 |  |  |
| 1 | 设备用途：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、术中及其他介入检查和治疗。 |  |
| 2 | 主要技术规格和描述： |  |
| 2.1 | 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： |  |
| 2.1.1 | 维灰阶成像部件； |  |
| 2.1.2 | M型显示和分析系统； |  |
| 2.1.3 | 频谱多谱勒显示及分析系统； |  |
| 2.1.4 | 彩色多谱勒超声波诊断部件； |  |
| 2.1.5 | 能量多谱勒超声波诊断部件； |  |
| 2.1.6 | 连续多谱勒显示及分析系统； |  |
| 2.1.7 | 组织多普勒成像（TDI） 可更直观地观察组织运动； |  |
| 2.1.8 | 谐波成像单元：具备纯净脉冲反转谐波，具备宽带谐波； |  |
| ▲2.1.9 | 具备eFLOW 高分辨率的空间复合血流成像技术：高分辨率血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多谱勒和方向性能量图功能，可频谱测量，操作面板上有单独操作键（附图）； |  |
| 2.1.10 | 二维和彩色多谱勒实时双幅显示； |  |
| 2.1.11 | 二维和彩色多普勒动态双幅显示时可双幅同时显示穿刺引导线； |  |
| ▲2.1.12 | 穿刺针实时双幅增强显示功能，增强显示的穿刺针道可变角度≥35°，步长≤5°，冻结后可调多个参数； |  |
| 2.1.13 | 图像局部放大功能，放大不失帧； |  |
| 2.1.14 | 具备多普勒角度自动校正功能； |  |
| 2.1.15 | 具备精细图像处理技术， 原始数据，冻结后可用，可视可调≥3级； |  |
| 2.1.16 | 具备梯形成像功能； |  |
| 2.1.17 | 具备自适应图像处理技术（AIP） ，在获取到高帧频的同时清晰显示组织间的差异，减少斑点噪音，完整细腻的呈现灰阶信息，更清晰的显示需要强调的边界，可视可调≥6级； |  |
| ▲2.1.18 | 具备实时双幅显示二维图像和慢放图像功能，慢放速度可实时调节，慢放速度可达原速度的1/10； |  |
| 2.1.19 | 二维模式下可监听多普勒声音； |  |
| ▲2.1.20 | 即时轨迹追踪技术(DSD)，更容易观察快速运动器官，仔细了解病变部位的变化，减少漏诊和误诊； |  |
| 2.1.21 | 具备荧光棒技术，可增强穿刺针道的显示，易于识别，提高穿刺介入时的准确性； |  |
| 2.2 | 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) |  |
| 2.2.1 | 一般测量； |  |
| 2.2.2 | 产科测量与分析； |  |
| 2.2.3 | 妇科测量与分析：具备专业卵泡测量软件包，具备专业卵泡测量软件包，具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序，报告中每侧显示卵泡≥10个； |  |
| 2.2.4 | 心脏功能测量与分析； |  |
| 2.2.5 | 血管血流测量与分析（自动、实时显示）； |  |
| 2.2.6 | 乳腺测量与分析：具备专业乳腺测量软件包， 具备乳腺占位分布图； |  |
| 2.2.7 | 髋关节角度测量与分析，可显示基于Graf分布的髋臼类型； |  |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元； |  |
| 2.4 | 输入/输出信号: |  |
| 2.4.1 | 输入:VCR,外部视频； |  |
| 2.4.2 | 输出:复合视频,S-视频； |  |
| 2.5 | 图像管理与记录装置 |  |
| 2.5.1 | 超声图像存档与病案管理； |  |
| 2.5.2 | USB接口； |  |
| 2.5.3 | 与DICOM3.0兼容； |  |
| ▲2.6 | 轨迹球显示颜色可调≥7种（附图）； |  |
| 3 | 技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 系统通用功能 |  |
| 3.1.1 | 监视器≥17英寸高分辨率彩色液晶显示器, 高分辨率逐行扫描； |  |
| 3.1.2 | 探头个数:3个（腹部、高频、腔内）； |  |
| 3.1.3 | 探头接口数:3个； |  |
| 3.1.4 | 安全性能：符合商品安全质量要求； |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 频率:宽频或变频探头，所有具体成像频率在屏幕上显示，变频探头基波中心频率可选择≥4种，多谱勒可选择≥2种不同频率； |  |
| 3.2.2 | 类型：凸阵、线阵、相控阵； |  |
| 3.2.3 | B、D、M兼用: 凸阵:B/PWD，B/M 线阵:B/PWD，B/M 相控阵:B/PWD,B/CWD，B/M |  |
| 3.2.4 | 穿刺导向:探头可选配穿刺导向装置 |  |
| 3.3 | 灰阶显像主要参数: |  |
| 3.3.1 | 探头工作频率范围； |  |
| 3.3.1.1 | 凸阵、线阵探头具有谐波功能； |  |
| 3.3.1.2 | 凸阵：超声频率2.0~6.0MHz； 线阵：超声频率5.0~13.0MHz； 腔内凸阵：腔内微凸：超声频率3.0~9.0MHz； |  |
| 3.3.2 | 成像速率凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥28帧/秒； |  |
| 3.3.3 | 极限帧频：745帧/秒； |  |
| 3.3.4 | 可配腔内微凸探头扫描角度:≥180°； |  |
| 3.3.5 | 发射声束聚焦：发射8段； |  |
| 3.3.6 | 最大扫描深度：40cm； |  |
| 3.3.7 | 接收方式：前端发射通道为1024，多波束信号并行处理； |  |
| 3.3.8 | 数字式声束形成器:数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit； |  |
| 3.3.9 | 谐波成像基波频率个数≥4，谐波成像与基波成像帧频相同； |  |
| 3.3.10 | 回放重现: 灰阶图像回放≥10000帧； |  |
| 3.3.11 | 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节； |  |
| 3.3.12 | 增益调节： B、M、D可独立调节，STC分段≥8段调节，实时调节或冻结后可再调节； |  |
| 3.3.13 | 具有横向增益调节≥4段； |  |
| 3.4 | 频谱多谱勒: |  |
| 3.4.1 | 方式:脉冲波多谱勒PWD，包括高频脉冲HPRF；连续波多普勒CW； |  |
| 3.4.2 | 多谱勒基准频率: 线阵：PWD4.44~6.67MHz； 凸阵：PWD2.11~3.64MHz； 相控阵：PWD2.0~3.64MHz； |  |
| 3.4.3 | 最大测量速度：PWD2.OMHz：正向或反向血流速度≥7.00m/s，CW2.0MHz：正向或反向血流速度≥15.00m/s； |  |
| 3.4.4 | 最低测量速度：1mm/s（非噪声信号）； |  |
| 3.4.5 | 多普勒自动描记：实时自动描记和冻结后自动描记两种方式； |  |
| 3.4.6 | 显示方式：B/D、M/D、B/M 以及 M 型取样线可任意改变角度； |  |
| 3.4.7 | 零位移动：≥6级； |  |
| 3.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调； |  |
| 3.4.9 | 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节； |  |
| 3.4.10 | 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调； |  |
| 3.4.11 | 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B-刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位； |  |
| 3.5 | 彩色多谱勒 |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示； |  |
| 3.5.2 | 彩色显示帧频： 凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥14帧/秒； |  |
| 3.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描彩色取样框偏转范围：-30°~+30°； |  |
| 3.5.4 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比； |  |
| 3.5.5 | 彩色增强功能： 能量图，方向能量图， 高精细彩色血流增强技术，彩色捕捉功能； |  |
| 3.5.6 | 彩色运动抑制技术； |  |
| 3.6 | 超声功率输出调节：B/M/PWD/彩色多谱勒输出功率可调； |  |
| 3.7 | 数字化图像管理与记录装置； |  |
| 3.8 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换； |  |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 | 彩色多普勒超声诊断仪：2台； |  |
| 4.2 | 腹部探头：2个，高频探头：2个，腔内探头：2个； |  |
| 4.3 | 中文超声影像工作站：2套； |  |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 免费开放设备信息端口，连接医院信息系统； |  |
| 5.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场； |  |
| 5.3 | 在国内设有仓库，设原厂维修工厂，能为院方提供便捷快速的售后服务； |  |
| 5.4 | 培训：免费提供操作培训及维修保养培训； |  |
| 二、商务要求 |  |  |
| ★1 | 质保期：设备验收合格后质保期≥5年，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费。 |  |
| ★2 | 交货、安装与验收： |  |
| 2.1 | 交货时间：合同生效后3个月内。 |  |
| 2.2 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 2.4 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| ★3 | 付款方式： ①合同签订生效后在15天内预付合同总金额的40%；(在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。) ②设备安装验收合格后付清合同总款的100%； ③采购人支付前，中标供应商须提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付； ④当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。 |  |
| 4 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 备品备件及耗材等要求：免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 投标人须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |  |
| ★4.2 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 |  |
| ★4.3 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备） |  |
| 4.4 | 供货时提供中英文用户操作手册和维修手册。 |  |

标项三：彩色多普勒超声诊断仪（特检科）（不接受进口产品）                  数量：1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它。 |  |
| 2 | 招标设备要求和配置 |  |
| 2.1 | 主机系统性能概括： |  |
| 2.1.1 | 空间复合成像技术； |  |
| 2.1.2 | 二维灰阶成像模式； |  |
| 2.1.3 | 频谱多普勒显示及分析系统； |  |
| 2.1.4 | 彩色血流成像模式； |  |
| 2.1.5 | 微血流成像模式； |  |
| 2.1.6 | 多普勒能量图； |  |
| 2.1.7 | 组织多普勒技术； |  |
| 2.1.8 | 组织谐波成像技术，支持二次谐波和次谐波成像，对应所有探头； |  |
| 2.1.9 | 全自动多普勒包络和分析系统； |  |
| 2.1.10 | 二维彩色偏转成像功能； |  |
| 2.1.12 | 扩展成像技术(支持凸阵、线阵、容积、心脏探头)； |  |
| 2.1.13 | 动静态声学数字化放大技术； |  |
| 2.1.14 | 自适应增益补偿； |  |
| 2.1.15 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像； |  |
| ▲2.1.16 | 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示）； |  |
| ▲2.1.17 | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示； |  |
| 2.1.18 | 具备原始数据采集、存储、处理技术，可以对存储的原始数据信号进行二次优化处理； |  |
| 2.1.19 | 域扫描成像技术，相对传统波束形成器提高线扫描速度； |  |
| 2.1.20 | 可选配乳腺病灶自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥4相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析，可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态，分析结果自动进入报告； |  |
| 2.1.21 | 图文用户显示操作界面； |  |
| 2.1.22 | 具有硬盘、CD-RW/DVD+RW/DVD-RAM、USB移动硬盘存储功能； |  |
| 2.1.23 | 系统硬盘≥1T； |  |
| 2.1.24 | 有效探头接口4个，全部支持高端机特有的超大数据传输无针触点探头接口连接技术； |  |
| 2.1.25 | 系统采用高速高性能主机系统，开机启动进入工作状态用时40秒，关机时间15秒； |  |
| 2.1.26 | 腹部探头：超声频率1.2- 6.0 MHz； 高频探头：超声频率5.0-14.0 MHz； 高频探头：超声频率3.0-11.0 MHz； 腔内容积探头：超声频率3.0-11.0 MHz； 腹部容积探头：超声频率1.0-8.0 MHz； 双平面探头：凸阵频率4.0-9.9MHZ,线阵频率4.0-12.0MHZ； |  |
| 2.1.27 | 具有外周血管诊断功能； |  |
| ▲2.1.28 | 具备应变式弹性和实时二维剪切波弹性成像功能，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能，剪切波弹性可测得杨氏模量、剪切波速度及剪切模量三种数值，且支持腹部、浅表、腔内探头； |  |
| 2.1.29 | 高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头、腔内探头 凸阵探头在10cm深度，扫描角度45°，造影成像模式下，帧率可达30帧/秒及以上； 线阵探头在4cm深度，造影成像模式下，帧率可90帧/秒及以上； |  |
| 2.1.30 | 支持立体血流技术； |  |
| 2.1.31 | 支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值； |  |
| 2.2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |  |
| 2.2.1 | 一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）； |  |
| 2.2.2 | 多普勒血流测量及分析 ； |  |
| 2.2.3 | 心脏功能测量与分析； |  |
| 2.2.4 | TDI 组织多普勒基本成像单元（包含TVI/TEI/TVM/TVD四种模式）； |  |
| 2.2.5 | Auto EF左室心功能自动测量软件（支持心室容积随时间变化的容积变化曲线）； |  |
| 2.2.6 | Auto LV 自动左室收缩功能测量软件（用于Simpson法自动描记心内膜分析左心功能）； |  |
| 2.2.7 | 自由解剖M型（多达3线）； |  |
| 2.2.8 | TEI 全心功能TEI指数测量软件（用于全心功能心肌指数测量分析）； |  |
| 2.2.9 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用； |  |
| 2.2.10 | 外周血管测量与分析； |  |
| 2.2.11 | 妇产科测量与分析，含胎儿参数、生长发育曲线、胎儿体重估测、预产期等； |  |
| 2.2.12 | 用户可建立自定义用途测量软件包； |  |
| 2.2.13 | 具备智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可以对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔进行自动测量与评估，肛提肌裂孔面积可通过3D或断层成像，一键自动显示“开、闭、闭”； |  |
| 2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入：USB、SVHS、复合视频、RGB彩色视频； |  |
| 2.4.2 | 输出：复合视频、RGB彩色视频、HDMI/DVI全数字高清输出接口、USB； |  |
| 3 | 设备技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 系统通用功能 |  |
| 3.1.1 | 监视器：≥20”高分辨率彩色纯平超薄液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可折叠、平移、旋转及升降； |  |
| 3.1.2 | ≥11寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调； |  |
| 3.1.3 | 控制面板可独立旋转、升降及平移； |  |
| 3.1.4 | 探头接口选择≥4个，大小一致，采用最高保真无针触点式接口，探头接口可通用； |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 二维及多普勒（B/D）兼用：电子凸阵探头B/PW、电子线阵B/PW； |  |
| 3.2.2 | 类型：电子凸阵，电子线阵、电子相控阵、电子凸阵经阴道； |  |
| 3.2.3 | 频率：宽频带、变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，同一探头二维模式中心频率可选择中心频率≥5种，多普勒可选频率≥2种； |  |
| 3.2.4 | 所有探头均具备谐波成像功能； |  |
| 3.3 | 扫描方式：域扫描成像； |  |
| 3.4 | 声束聚焦：全域聚焦 ； |  |
| 3.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥128幅； |  |
| 3.6 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节；及常用所需的外部调节及组合调节； |  |
| 3.7 | 增益调节：D/B/M/CFM可独立调节， STC分段≥8； |  |
| 3.8 | 系统最大扫描深度≥40cm； |  |
| 3.9 | 频率多普勒 |  |
| 3.9.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD, 连续波多普勒(CWD) ,高脉冲重复频率(HPRF)； |  |
| 3.9.2 | 多普勒发射频率： 2.0-8.3MHz； |  |
| 3.9.3 | 最大测量速度：PWD 血流速度最大≥7.0m/s，CWD 血流速度最大≥14.0m/s； |  |
| 3.9.4 | 最低测量速度1mm/s（非噪声信号）； |  |
| 3.9.5 | 显示方式：B/D，M/D，D，B/CFM/M/D，B/CFM/PW； |  |
| 3.9.6 | 冻结后多普勒基线可调 ； |  |
| 3.9.7 | 多普勒取样容积宽度和范围: 1-10mm，分级可调； |  |
| 3.10 | 彩色多普勒 |  |
| 3.10.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示； |  |
| 3.10.3 | 彩色显示帧数：相控阵彩色帧率：最大扫描角度、深度17cm，彩色帧频≥12帧/秒，凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm深，彩色帧频≥ 10帧/秒； |  |
| 3.10.4 | 显示位置调整； |  |
| 3.10.5 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图； |  |
| 3.10.6 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比； |  |
| 3.11 | 输入/输出： 输入：USB、RGB彩色视频、DVD 输出：复合视频、RGB彩色 视频/S-视频、USB、DVD及全数字音频、视输出功能的DVI或HDMI接口。采用国际一流高端彩超的DVI或HDMI数字信号的液晶显示器不存在相位差问题，避免像素抖动及几何失真，提高诊断准确率。 |  |
| 3.12 | 超声图像存档与病案管理功能：实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像； |  |
| 3.13 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调； |  |
| 4 | 配置需求： |  |
| 4.1 | 彩色多普勒超声诊断仪：显示器1个、液晶触摸屏1个、可升降控制面板1个、小键盘1个、探头架1套、硬盘1个、CPU处理器1个、数字波束形成器1个； |  |
| 4.2 | 腹部凸阵探头1把； |  |
| 4.3 | 高频线阵探头2把； |  |
| 4.4 | 腹部容积探头1把； |  |
| 4.5 | 腔内容积探头1把； |  |
| 4.6 | 双平面探头1把； |  |
| 5 | 售后服务及其他 |  |
| 5.1 | 免费开放设备信息端口，连接医院信息系统； |  |
| 5.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场； |  |
| 5.3 | 在国内设有仓库，设原厂维修工厂，能为院方提供便捷快速的售后服务； |  |
| 5.4 | 培训：免费提供操作培训及维修保养培训； |  |
| 二、商务要求 |  |  |
| ★1 | 质保期：设备验收合格后主机质保期≥3年，探头质保期≥3年。保修期外免收人工费、维修费、差旅费，承诺先维修后付款，要求原厂或原厂授权维修服务机构承诺。提供保修期内每年至少两次巡视、保养与检测，并提交相关检测报告。 |  |
| ★2 | 交货、安装与验收： |  |
| 2.1 | 交货时间：合同生效后30天内。 |  |
| 2.2 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 2.4 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| ★3 | 付款方式： ①合同签订生效后在15天内预付合同总金额的40%；(在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。) ②设备安装验收合格后付清合同总款的100%； ③采购人支付前，中标供应商须提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付； ④当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。 |  |
| 4 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 备品备件及耗材等要求：免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 投标人须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |  |
| ★4.2 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 |  |
| ★4.3 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备） |  |
| 4.4 | 供货时提供中英文用户操作手册和维修手册。 |  |

标项四：便携式彩超（麻醉科）（不接受进口产品）                              数量：1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术要求 |  |  |
| 1 | 设备用途：腹部、小器官、浅表、妇科、产科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用。 |  |
| 2 | 主要功能参数需求 |  |
| ▲2.1 | ≥21.5英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作； |  |
| ★2.2 | 机器内置≥2个探头接口，可同时激活； |  |
| 2.3 | ≥4个USB3.0接口； |  |
| 2.4 | 屏幕分辨率≥1920*1080； |  |
| 2.5 | 多倍波束合成； |  |
| 2.6 | 二维灰阶模式； |  |
| 2.7 | 组织谐波成像模式； |  |
| 2.8 | 宽带频移谐波； |  |
| 2.9 | 组织特异性成像； |  |
| 2.10 | 频率复合成像； |  |
| 2.11 | 空间复合成像； |  |
| 2.12 | 斑点抑制成像； |  |
| 2.13 | 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）； |  |
| 2.14 | 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒成像； |  |
| 2.15 | 组织多普勒成像； |  |
| 2.16 | 解剖M型模式； |  |
| 2.17 | 支持全屏放大，≥2档可调； |  |
| 2.18 | 回波增强技术； |  |
| 2.19 | 实时双幅对比成像； |  |
| 2.20 | 自动下腔静脉定量分析（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图）； |  |
| ★2.21 | 具备基于磁场感应技术，通过提示探头与穿刺针空间位置关系的俯视投影图、磁场信号强度、带刻度标尺的引导延长线等图标，能够实时引导、提示针体与针尖位置； |  |
| ▲2.22 | 具备智能追踪探头信息功能，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯，有助于院感控制； |  |
| 2.23 | 支持自动锁屏功能； |  |
| 2.24 | 二维灰阶模式； |  |
| 2.25 | 数字化声束形成器； |  |
| 2.26 | 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit； |  |
| 2.27 | 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理； |  |
| 2.28 | 扫描线：每帧线密度≥512超声线； |  |
| 2.29 | 发射声束聚焦：发射≥8段； |  |
| 2.30 | 最大扫描深度≥310mm； |  |
| 2.31 | 最大帧率: ≥960帧/秒； |  |
| 2.32 | 增益调节：B/M/D可独立调节；TGC: ≥6段； |  |
| 2.33 | 二维灰阶：≥256； |  |
| 2.34 | 频谱多普勒： |  |
| 2.35 | 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒； |  |
| 2.36 | 零位移动：≥6 级； |  |
| 2.37 | 最小速度: ≤0.5mm /s； |  |
| 2.38 | 彩色多普勒： |  |
| 2.39 | 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； |  |
| 2.40 | 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； |  |
| 2.41 | B/Color双幅实时显示； |  |
| 2.42 | 扫描帧率最大帧频≥340帧/秒； |  |
| 2.43 | 测量和分析： |  |
| 2.44 | 常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）； |  |
| 2.45 | 多普勒测量及分析（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）； |  |
| 2.46 | 全科测量包，自动生成报告； |  |
| 2.47 | 心脏功能专用测量及分析； |  |
| 2.48 | 自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV； |  |
| ▲2.49 | 自动胃窦测量软件，自动识别胃窦特征，同时自动包络胃窦切面，提供面积及趋势测量图； |  |
| 2.50 | 便携式彩超一台，探头规格： |  |
| 2.51 | 支持单晶体凸阵探头，单晶体相控阵探头； |  |
| 2.52 | 探头频率： 线阵探头频率范围: 3-10.5MHz，扩展后最大角度40° 凸阵探头频率范围：1.0-5.6MHz，扩展后最大角度可达100° 相控阵探头频率范围：1.5- 4.4 MHz，最大角度≥90° |  |
| 2.53 | 线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能； |  |
| 2.54 | 穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头 |  |
| 3 | 配置需求 |  |
| 3.1 | 超声主机：1台； |  |
| 3.2 | 线阵探头：1把； |  |
| 3.3 | 凸阵探头：1把； |  |
| 3.4 | 相控阵探头：1把； |  |
| 3.5 | 原车台车：1台； |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 免费开放设备信息端口，连接医院信息系统； |  |
| 4.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场； |  |
| 4.3 | 在国内设有仓库，设原厂维修工厂，能为院方提供便捷快速的售后服务； |  |
| 4.4 | 培训：免费提供操作培训及维修保养培训； |  |
| 二、商务要求 |  |  |
| ★1 | 质保期：设备验收合格后质保期≥3年，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费。 |  |
| ★2 | 交货、安装与验收： |  |
| 2.1 | 交货时间：合同生效后2个月内。 |  |
| 2.2 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 2.4 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| ★3 | 付款方式： ①合同签订生效后在15天内预付合同总金额的40%；(在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。) ②设备安装验收合格后付清合同总款的100%； ③采购人支付前，中标供应商须提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付； ④当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。 |  |
| 4 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 备品备件及耗材等要求：免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 投标人须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |  |
| ★4.2 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 |  |
| ★4.3 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备） |  |
| 4.4 | 供货时提供中英文用户操作手册和维修手册。 |  |

温馨提示：投标人制作《技术条款响应（偏离）表》要根据本章“一、技术要求”的内容逐条响应，根据投标产品的参数如实地详细地填写，不允许虚假应标，不允许简单应答“符合”、“响应”之类作为作为投标响应，也不允许缺项漏项，否则有可能被评委判定为技术参数的负偏离甚至导致投标无效。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波大学医学院附属医院采购医疗设备项目 |
| ★2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价；包括但不限于产品及零件费用、运输、保险、装卸、调试等，以及产品保护、现场清理、验收、技术资料、质保期维保费、中标服务费、税金等所发生的一切费用。 2、本项目最高限价：标项一人民币110万元、标项二人民币145万元、标项三人民币180万元、标项四人民币67.5万元。投标报价超过最高限价的作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 其他： 中标服务费的收取标准： （1）中标服务费的收取标准：本招标公司参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率，按照中标金额向每标项中标人收取中标服务费。 （2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （4）有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行科技支行 帐号：31010122000005488 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| 4 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 5 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 6 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 10 | 采购资金来源：预算资金 |
| 11 | 付款方式：自行支付 |
| 12 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 13 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| ★14 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上下载招标文件或者上传投标文件的作无效标处理。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购单位（宁波大学医学院附属医院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

1、本项目接受联合体投标（联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，明确各联合投标单位的责任和义务）。

2、招标公告规定接受联合体投标的，除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

（七）转包与分包

本项目不得转包、分包。

- （八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购单位对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

投标文件的组成（资格证明文件、报价及商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

- 资格条件自查表（格式见第六章）。

- 投标人的效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）； 联合体投标的，联合体双方须分别提供。

- 投标人资格声明函（格式见第六章）； 联合体投标的，联合体双方须分别提供。

- 联合体协议书（格式见第六章，联合体投标的须提供）。

2.报价及商务技术文件：

2.1.报价文件：

- 投标函（格式见第六章）；

- 开标一览表（格式见第六章）；

- 投标报价明细表（格式见第六章）；

- 质保期后备品备件清单（格式见第六章）；

- 中小企业声明函（格式见第六章）；

- 残疾人福利性单位声明函（格式见第六章，如是请提供）；

- 中标服务费支付承诺函（格式见第六章）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.2商务技术文件：

- 符合性自查表（格式见第六章）；

- 非联合体投标的提供：法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，提供距离开标日近三个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章））及授权代表身份证正反面复印件（格式见第六章）；

- 联合体投标的提供：联合体牵头人的法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，提供距离开标日近三个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件并加盖公章）及授权代表身份证正反面复印件（格式见第六章）；

- 政府采购统计基础信息表（格式见第六章）；

- 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

- 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

- 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

- 技术条款响应（偏离）表（格式见第六章）；

- 技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

- 供货方案（格式自拟）；

- 所投设备运行及维修成本方案（格式自拟）；

- 安装调试及验收方案（格式自拟）；

- 售后服务方案（格式自拟）；

- 技术服务和技术培训方案（格式自拟）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式见第六章）；

- 业绩一览表（格式见第六章），投标产品的销售业绩的合同复印件（加盖公章）；

- 节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

- 国家认定的不发达地区或少数民族地区企业第三方证明材料（如有，请按评分标准要求提供）。

- （三）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ★2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第2条

- ★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

- （八）投标无效的情形

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，或者资格证明文件未按招标文件要求签署/盖章的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2各工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

- 1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 九、履约验收

- 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1.本项目 非 专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6. 本项目对符合《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监﹝2022﹞8号）规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

12、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三、评标程序

1、采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.本次公开招标投标文件的资格证明文件、商务技术文件及报价文件同时开启，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总。

3、按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照北部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.确定采购结果

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

- 评分标准（适用于所有标项）

| 分值 | 评审内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  | 客观评审 |
| 技术评议（66分） | 技术需求响应全部满足招标文件第二章《招标需求》一、招标需求中“一、技术要求”的得36分。 技术需求响应负偏离的： 1.每负偏离一条未标注“▲”或未标注“★”指标的扣2分； 2.每负偏离一条标注“▲”指标的扣4分； 3.当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理； 4.标注“★”的指标为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。 |  | 客观评审 |
|  | 供货方案（5分）：根据投标人提供的针对本项目的供货方案进行评议，包括供货期限是否满足招标文件要求、交货方式是否切合实际、供货保障流程是否合理、供货流程要点是否明确、供货实施步骤是否清晰，方案欠实际、欠合理、欠明确、欠清晰的每项扣0.5分，方案不实际、不合理、不明确、不清晰的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完5分为止，本项最高得5分。 |  | 主观评审 |
|  | 所投设备运行和维修成本（5分）：根据投标人提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，扣完5分为止，无相应内容的不得分，本项最高得5分。 |  | 主观评审 |
|  | 安装调试及验收方案（5分）：根据投标人提供的包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案，开箱测试方式、产品验收方案进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，扣完5分为止，无相应内容的不得分，本项最高得5分。 |  | 主观评审 |
|  | 售后服务（10分） | 根据投标人的质保期方案进行评议，包括质保期内定期服务方案是否合理、巡检服务方案是否全面、售后服务保障是否完整、售后服务机构设置是否完善，方案欠合理、欠全面、欠完整、欠完善的每项扣0.5分，方案不合理、不全面、不完整、不完善的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完5分为止，本项最高得5分。 | 主观评审 |
|  |  | 根据投标人的服务承诺内容进行评议，包括服务方式是否合理、服务响应时间是否及时、技术支持是否全面、服务体系是否完整、退换货品承诺是否合理，内容欠合理、欠及时、欠全面、欠完整的每项扣0.5分，内容不合理、不及时、不全面、不完整的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完5分为止，本项最高得5分。 | 主观评审 |
|  | 技术服务和技术培训方案（5分）：根据投标人所提供的技术培训服务内容进行评议，包括培训时间安排是否合理、培训内容是否全面、培训人员是否齐全、培训次数和培训场地安排是否合理，内容欠合理、欠全面、欠齐全的每项扣0.5分，内容不合理、不全面、不齐全的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完5分为止，本项最高得5分。 |  | 主观评审 |
| 业绩 （3分） | 根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）至今，同类设备销售业绩进行评定，有1个合同得1分，满分3分。 注：1、投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。2、联合体投标的，联合体任意一方的有效业绩均与认可。 |  | 客观评审 |
| 政策分 （1分） | 节能产品、环境标志产品（0.5分） 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.25分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.25分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  | 客观评审 |
|  | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族企业的得0.5分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。 |  | 客观评审 |

第五章  合同主要条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据宁波大学医学院附属医院采购医疗设备项目（招标编号：CBNB-20221523G）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：生物显微镜

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间交货并提供相关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

第六章  投标文件格式

1、电子备份投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件（电子备份投标文件）

项目名称：

项目编号：

标项号

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

1、资格条件自查表：

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、投标人的效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 二.本项目接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

2、投标人的效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；联合体投标的，联合体双方须分别提供。

3、投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布                       项目（项目编号：　　　）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

备注：联合体投标的，联合体双方须分别提供。

4、联合体协议书

联合体协议书

（联合体投标须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应       （招标方）组织实施的    项目（采购编号：                招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额占合同总金额的   %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额占合同总金额的   %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方单位：          （盖章）                  乙方单位：           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月   日                                  年  月   日

5、投标函

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标总价（大写）：人民币                        元。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起90天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

6、开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：                 标项：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 （人民币元） | 交货时间、地点 | 产地 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

7、投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：                   项目名称：            标项：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

8、质保期后备品备件清单

质保期后备品备件清单

项目编号：                   项目名称：                标项：

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

9、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

风险提示：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（若投标人为非残疾人福利性单位的本含可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

11、中标服务费支付承诺函

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在________________项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件中的规定，在中标公告发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖公章）：

日期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

12、符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

13、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

14、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（非联合体投标人适用）

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加  （项目名称）（项目编号）          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

附：授权代表人身份证正反面复印件及提供距离开标日近三个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章）

联合投标授权委托书

（联合体投标须提供）

本授权委托书声明：根据             与             签订的《联合体协议书》的内容，联合体牵头人            的法定代表人            现授权             为联合投标委托代理人，委托代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2022年  月  日

委托代理人（签字或盖章）；

日期：2022年  月  日

注：联合体投标的，此委托书由联合体牵头人的法定代表人签署，并加盖联合体牵头人单位章。

15、政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 |  |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 |  |
| 投（中）标金额（万元） |  |

备注：请各投标商务必填写此表作为投标文件的组成部分。

16、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

17、投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

18、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）

19、技术条款响应（偏离）表

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                     项目名称：                       标项：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件第二章《招标需求》一、招标需求中“一、技术要求”中的指标进行逐条响应，并在“是否响应”栏里如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

日  期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

20、技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）

21、供货方案（格式自拟）；

22、所投设备运行及维修成本方案（格式自拟）；

23、安装调试及验收方案（格式自拟）；

24、售后服务方案（格式自拟）；

25、技术服务和技术培训方案（格式自拟）；

26、商务条款响应（偏离）表

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                     项目名称：                       标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件第二章《招标需求》一、招标需求中“二、商务要求”中的指标进行逐条响应，并在“是否响应”栏里如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

日  期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

27、业绩一览表

业绩一览表

项目编号                          项目名称：              标项：

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

28、节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）

29、国家认定的不发达地区或少数民族地区企业第三方证明材料（如有，请按评分标准要求提供）