公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20196335G

项目名称：宁波市第一医院中心实验室设备采购项目

采购单位：宁波市第一医院

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2019年12月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  供应商须知	13

第四章  评标办法及评分标准	26

第五章  合同主要条款	30

第六章  投标文件格式	34

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，经宁波市财政局批准，现就宁波市第一医院中心实验室设备采购项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的供应商前来投标。

一、项目编号：CBNB-20196335G

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、公告期限：2019年12月10日-2019年12月17日

四、项目概况：

| 子包号 | 货物名称 | 数量 | 采购预算/最高限价（万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基因组序研究设备 | 1批 | 185 | 详见第二章招标需求 |
| 二 | 蛋白质组、微生物组学基础实验设备 | 1批 | 205 |  |
| 三 | 病理学研究设备 | 1批 | 240 |  |
| 四 | 细胞生物学研究设备 | 1批 | 390 |  |

五、合格供应商的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（二）本项目特定条件：

2.1供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

2.2供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。

2.3食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。

（三）供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

（五）本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

六、招标文件的发售：

6.1.发售时间：2019年12月10日至2019年12月17日，上午： 8:30-11:30 ；下午13:30-17:00 （双休日及法定节假日除外）。

6.2.发售地点：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼）前台，李小姐 电话：0574-88090098，传真：0574-87425386，邮箱：719126619@qq.com。

6.3.售价：500元/每子包(请勿个人或支付宝汇款)，售后不退。如需邮购，请另付50元人民币特快专递费，并请按下述开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及项目编号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

6.4、招标文件在线购买网址：https://dwz.cn/klDXYTUZ

提示：供应商付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真或发邮件至我公司前台标书发售人员，并在底单上注明需要购买标书的项目编号、子包号、联系人、手机号及QQ邮箱，如未按此要求操作，供应商将有可能不能及时收到招标文件，请给予配合。

注：采购公告的附件（采购文件）仅供阅览。潜在供应商应当按照本款方式获取采购文件，未按本款方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

七、投标保证金（人民币）：子包1：37000元；子包2：40000元；子包3：48000元；子包4：78000元。

供应商应于投标截止时间前将投标保证金以银行电汇或网银（公对公转账形式）交至宁波中基国际招标有限公司账户。

八、投标截止时间及地点：

供应商应于2019年12月31日09：00（北京时间）前将投标文件密封送交到中基招标会议中心开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2019年12月31日09：00（北京时间）在中基招标会议中心开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标，供应商可以派授权代表出席开标会议。

十、其他事项：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

十一、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

十二、业务咨询：

采购单位：宁波市第一医院

地址：宁波市海曙区柳汀街59号

联系人：吴先生

电话：0574-87085070

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：王近娜、叶工、王莹巧、周旭坤、张嘉城、朱贤东

联系电话：0574-87425371、87425583

传真：0574-87425373

监管部门：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：徐老师

联系电话：0574-87188441

本项目有关标书费、投标保证金以及中标服务费均汇入以下账户：

开户银行：宁波银行科技支行

帐号：31010122000005488

户名：宁波中基国际招标有限公司

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见技术需求 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由供应商提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由采购人认可的有关国家权威标准 - 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见技术需求。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见商务需求 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见商务需求 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见技术需求 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见技术需求 |
| - 八 | - 现场踏勘 | - 无 |
| - 九 | - 样品要求 | - 无 |

一、商务需求

| 采购标的的数量 | 详见第一章 公开招标采购公告 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货期：合同签订后1个月内 地点：医院指定地点 (如技术需求有要求，则以技术需求为准) |
| 付款条件（适用所有子包） | 1.合同金额的90%货到验收合格后一个月内支付； 2.首次付款三个月后支付合同金额的5%； 3.余款5%在质保期结束后一个月内付清。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 供应商须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |
| 质保期 | 详见招标文件技术需求 |
| 售后服务要求 | 详见招标文件技术需求 |
| 验收标准 | 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。详见招标文件技术需求 |

- 设备清单

子包一：基因组序研究设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字PCR仪 | 1 |
| 2 | 荧光定量PCR仪 | 1 |
| 3 | 普通PCR仪 | 1 |
| 4 | 超微量紫外分光光度计 | 1 |
| 5 | 全自动核酸提取系统 | 1 |
| 6 | 水平电泳仪 | 1 |

子包二：蛋白质组、微生物组学基础实验设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能成像系统 | 1 |
| 2 | 垂直电泳系统 | 1 |
| 3 | 蛋白半干转印系统 | 1 |
| 4 | 蛋白湿式转印系统 | 1 |
| 5 | 多功能酶标仪 | 1 |
| 6 | 超声波破碎仪 | 1 |
| 7 | 洗板机 | 1 |
| 8 | 脱色摇床 | 1 |
| 9 | 恒温摇床 | 1 |
| 10 | 微生物培养箱 | 1 |
| 11 | 超速低温离心机 | 1 |
| 12 | 层析柜 | 1 |
| 13 | 冷冻干燥机 | 1 |
| 14 | 托盘天平 | 1 |
| 15 | 4℃冷藏箱 | 2 |
| 16 | 冷藏冷冻箱 | 2 |
| 17 | -86℃超低温冰箱 | 1 |
| 18 | 生物安全柜 | 4 |
| 19 | 台式冷冻离心机 | 1 |
| 20 | 台式离心机 | 1 |
| 21 | 掌式离心机 | 2 |
| 22 | 掌式离心机 | 2 |
| 23 | 高压灭菌锅 | 1 |
| 24 | 干燥箱 | 1 |
| 25 | 超声波清洗机 | 1 |
| 26 | 医用微波炉 | 1 |
| 27 | 漩涡混合器 | 1 |
| 28 | 加热型磁力搅拌器 | 1 |
| 29 | 超纯水仪 | 1 |
| 30 | 制冰机 | 1 |
| 31 | 金属浴 | 1 |
| 32 | 水浴锅 | 1 |
| 33 | PH计 | 1 |
| 34 | 万分之一电子天平 | 1 |
| 35 | 千分之一电子天平 | 1 |
| 36 | 托盘天平 | 1 |
| 37 | 防爆柜 | 3 |
| 38 | 酸碱柜 | 1 |
| 39 | 单道移液器套装 | 5 |
| 40 | 八道移液器 | 2 |
| 41 | 电动助吸器 | 1 |

子包三：病理学研究设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字病理扫描仪工作站 | 1 |
| 2 | 全自动组织脱水机 | 1 |
| 3 | 全自动免疫组化染色机 | 1 |
| 4 | 组织包埋机 | 1 |
| 5 | 全自动石蜡切片机 | 1 |
| 6 | 冰冻切片机 | 1 |
| 7 | 正置荧光显微镜 | 1 |
| 8 | 倒置荧光显微镜 | 1 |
| 9 | 正置光学显微镜 | 1 |

子包四：细胞生物学研究设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厌氧/低氧工作站 | 1 |
| 2 | 电穿孔仪 | 1 |
| 3 | 水套式二氧化碳培养箱 | 1 |
| 4 | 分析流式细胞仪 | 1 |
| 5 | 光学倒置显微镜 | 1 |
| 6 | 洁净工作台 | 2 |
| 7 | 离心机 | 1 |
| 8 | 流式分选仪 | 1 |
| 9 | 全自动温和组织处理系统 | 1 |
| 10 | 三气式二氧化碳培养箱 | 1 |
| 11 | 台式真空泵 | 1 |
| 12 | 全自动细胞计数仪 | 1 |
| 13 | 液氮罐 | 1 |

- 技术需求

子包一：基因组序研究设备                                            数量：1批

1、数字PCR仪

| 序号 | 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ▲1.1 | 具备医疗器械注册证。 |  |
| ▲1.2 | 可以在临床和科研领域同时使用。 |  |
| 1.3 | 提供≥10种经过测试的配套使用检测试剂盒。 |  |
| 1.4 | 单次运行能将每个样品分隔形成不少于15000个均一的PCR体系。 |  |
| 1.5 | 通量可灵活选择（1-24个）。 |  |
| 1.6 | 单个样品数字PCR检测（不包PCR扩增时间）的时间不多于2分钟。 |  |
| 1.7 | 检测灵敏度≥0.1%。 |  |
| ▲1.8 | 采用PMT或CCD或更为优秀的光学检测器，以适应数字PCR对弱信号检测所的需要。 |  |
| 2. | 配置要求： |  |
| 2.1 | 电源100–240 VAC, 50–60HZ。 |  |
| 2.2 | 环境温度 15-30 ℃。 |  |
| 2.3 | 大气压 600-1060hPa。 |  |
| 2.4 | 主机。 |  |
| 2.5 | 芯片上样装置。 |  |
| 2.6 | 平板PCR扩增仪。 |  |
| 2.7 | 工作软件：具有仪器控制、数据采集、数据处理、定量分析和报告功能。 |  |
| 3. | 商务要求： |  |
| 3.1 | 交货期限:合同签订后60天内。 |  |
| 3.2 | 保修期限: 设备的质保期3年。 |  |
| 3.3 | 售后服务: 免费提供操作和保养培训。 |  |
| 3.4 | 培训要求: 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |  |

2、荧光定量PCR仪

| 序号 | 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器配置： |  |
| 1.1 | 主机和电脑各1台。 |  |
| 1.2 | 配备绝对定量和相对定量分析软件。 |  |
| 2 | 主要技术参数： |  |
| 2.1 | 容纳样本数量≥96个，支持反应体积10—100ul。 |  |
| 2.2 | 检测波长范围：490nm～795 nm。 |  |
| 2.3 | 光源:氙灯光源或同等强度的宽光谱光源。 |  |
| ▲2.4 | 荧光检测系统：使用冷CCD检测器，或光电倍增管（PMT）。 |  |
| 2.5 | 仪器移动后无需进行光路校正。检测通道数≥6个。 |  |
| 2.6 | 加热冷却方式为板式加热，采用新型银制半导体加热模块。 |  |
| 2.7 | 温度控制范围：室温至95℃。 |  |
| 2.8 | 样本最大升温速度：≥2.5℃/S。 |  |
| 2.9 | 温度控制的精度和整个加热模块的温度均一性≤±0.25℃。 |  |
| ▲2.10 | 动力学范围：1－1010拷贝。 |  |
| 2.11 | 反应时间：使用开放国产临床试剂时， 40个标准循环：≤60分钟。 |  |
| ▲2.12 | 保证能实时进行检测，移动后无需进行光路校正，检测过程中无需使用ROX试剂校正。 |  |
| 2.13 | 分辨率：能有效区分≥5000-10000拷贝的差异，可信度为≥99.7％。 |  |
| 2.14 | PCR反应管无特殊要求，实验所需其它试剂通用性强，试剂耗材开放。 |  |
| 2.15 | 进行双向LIS连接，报告实验结果。 |  |
| 3 | 售后服务： |  |
| 3.1 | 保修期：五年免费维修保养，保修期自验收签字之日起计算。 |  |
| 3.2 | 厂家技术支持免费提供操作和保养培训。 |  |
| 3.3 | 浙江省内有厂家维修点，厂家维修响应时间6个工作小时。 |  |
| 3.4 | 提供用户操作和保养手册，提供医疗器械注册证。 |  |
| 4 | 安装及验收要求： |  |
| 4.1 | 到货期：合同签到订后60日内。 |  |
| 4.2 | 安装地点：由投标方方免费将货送至医院安装现场。 |  |
| 4.3 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成。 |  |

3、普通PCR仪

| 序号 | 主要技术要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品基座 | 0.2ml，96孔。 |  |
| 2 | 最大模块变温速率 | 3.5℃/Sec，变温速率可调节。 |  |
| ▲3 | 最大样本变温速率 | 2.7℃/Sec。 |  |
| 4 | 温度范围 | 0-100.0℃。 |  |
| 5 | 温度均一性 | ＜0.5℃（达到95℃后30秒）。 |  |
| 6 | 温度准确性 | ±0.25℃（35-99.9℃）。 |  |
| 7 | PCR体积范围 | 10—100 uL。 |  |
| ▲8 | 满足多个温控区域 | 3个独立控温区域，可精确设置三个不同温度，实现真正意义的梯度PCR，最大可设20℃温差（区间10℃）。 |  |
| 9 | 程序存储 | 机载存储2000MB（存储超过1000个程序文件），也具有USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序。 |  |
| ▲10 | 满足有线或无线网络连接 | 有线或无线网络连接，可选配Wi-Fi连接装置，客户可免费下载Instrument Connect手机app到iphone或android设备，在手机端或电脑端随时随地远程查看仪器状态或控制仪器，也可以在电脑端编辑程序、预约仪器、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件；可连接打印机。 |  |
| ▲11 | 联机操控 | 允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控。 |  |
| ▲12 | 内置热学模拟模式 | 可以模拟Applied Biosystems 2720，Bio-Rad T100，Bio-Rad MyCycler, MJ Research PTC-200, Takara Dice, BIOER XP等PCR仪的热学性能，方便实验的平稳过渡。 |  |
| 13 | 保修 | 三年免费维修保养，保修期自验收签字之日起计算。 |  |
| 14 | 电源 | 100-240 V， 50-60 Hz, 最大 500W。 |  |
| 15 | 工作条件 | 环境温度15～30 ℃，相对湿度15%～80%。 |  |

4、超微量紫外分光光度计

| 序号 | 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途： |  |
| 1.1 | 用于超微量样本的全光谱分析。 |  |
| 2 | 功能、配置： |  |
| 2.1 | 主机。 |  |
| 3 | 主要技术参数： |  |
| 3.1 | 基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）。 |  |
| 3.2 | 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析。 |  |
| 3.3 | 光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确。 |  |
| 3.4 | 检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV。 |  |
| ▲3.5 | 最小样品体积≤1ul。 |  |
| 3.6 | 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器。 |  |
| 3.7 | 当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度。 |  |
| 3.8 | 可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果。 |  |
| 3.9 | 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性。 |  |
| 3.10 | 保修期：三年免费维修保养，保修期自验收签字之日起计算。 |  |

5、全自动核酸提取系统

| 序号 | 主要技术要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术原理 | 磁珠法核酸提取，采用有开关控制的可磁化/去磁化的磁棒旋转来混匀和吸附磁珠。 |  |
| 2 | 磁珠 | M-PVA（聚乙烯醇）包被的亲水型磁珠，对核酸亲和力高，对蛋白的亲和力非常低，磁珠机械和热稳定性好，可高温高压灭菌。磁珠可常温吸附和洗脱核酸，无需加热。 |  |
| 3 | 样本处理体积 | 10-1000μL。 |  |
| 4 | 样本类型 | 全血，血浆，唾液，粪便，尿液，羊水，刮片，拭子，细胞等各种动物组织和植物样本。 |  |
| 5 | 通量 | 一次可处理1-12个样本。 |  |
| 6 | 磁珠回收率 | ≥97%。 |  |
| 7 | 处理时间 | 每批次≤50分钟。 |  |
| 8 | 核酸洗脱体积 | 40uL-100μL 。 |  |
| 9 | 耗材 | 标准96深孔板，塑料Tip头，核酸洗脱在EP管中。 |  |
| 10 | 分液器 | 集成7道分液器，分液体积最小20μL。 |  |
| 11 | 条形码阅读 | 手持式扫描仪，LIMS兼容日志文件。 |  |
| 12 | 操控/接口 | 触摸屏操控，带USB接口，可升级提取程序和导出操作记录。 |  |
| 13 | 储存 | 可储存500个操控程序，99次操作记录。 |  |
| 14 | 保修期 | 三年免费维修保养，保修期自验收签字之日起计算。 |  |

6、水平电泳仪

| 序号 | 主要技术要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳槽尺寸 | 9.2 x 25.5 x 5.6 厘米。 |  |
| 2 | 凝胶托盘尺寸 (OD)（宽 x 长） | 7 x 7 厘米； 7 x 10 厘米。 |  |
| 3 | 兼容 ReadyAgarose™ 凝胶 | 兼容8 孔、12 孔、2 x 8 孔ReadyAgarose™ 凝胶。 |  |
| 4 | 样本通量 | 8–30。 |  |
| 5 | 基本缓冲液需要量 | 270 ml。 |  |
| 6 | 缓冲液再循环 | 否。 |  |
| 7 | 溴酚蓝迁移 | 4.5 cm/hr（75V 下）。 |  |
| 8 | 保修期 | 三年免费维修保养，保修期自验收签字之日起计算。 |  |

子包二：蛋白质组、微生物组学基础实验设备                           数量：1批

1、多功能成像系统

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 功能：用于采集多色荧光（MULTIPLE-FLUORESCENCE）、红外荧光（NIR-FLUORESCENCE）化学发光（CHEMILUMINESCENCE）、比色（COLORIMETRIC）及STAIN-FREE免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。 |  |
| 2 主要技术参数及配置 |  |
| 2.1 功能涵盖：化学发光，光密度成像，多色荧光成像，Stain-Free免染成像等，应用范围包括但不仅限为： 核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar； 蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton； 印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、SYPRO Ruby、Coomassie Fluor Orange、Alexa Fluor 488、DyLight 488、Qdot 525、Qdot 565、Qdot 625、IRDye 800、Cy7、Alexa Fluor 790、DyLight 800、IRDye 680、StarBright、DyLight 680。 |  |
| 2.2 CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率＞6M pixel。 |  |
| 2.3 12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能。 |  |
| 2.4 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm。 |  |
| 2.5 CCD暗电流：0.002 e/p/s；CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需。 |  |
| ▲2.6 使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦。 |  |
| 2.7 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦。 |  |
| 2.8 16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级。 |  |
| 2.9 智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能。 |  |
| 2.10三种样品托盘设计：标配Chemi/UV/Stain-Free样品盘（支持化学发光、紫外和免染样品成像）。 |  |
| ▲2.11 光源：反射白光，透射紫外（302nm），可选配透射蓝光。 |  |
| ▲2.12 滤光片轮：无需激发滤光片，检测滤光片轮不少于八位。 |  |
| ▲2.13 多色荧光通道：RGB+2IR，共5个荧光通道。 |  |
| 2.14多色荧光激发光源： 侧蓝光，460–490 nm 激发； 侧绿光，520–545 nm 激发； 侧红光，625–650 nm 激发； 侧远红光，650–675 nm 激发； 侧近红外，755–777 nm 激发。 |  |
| 2.15多色荧光检测通道： 518–546 nm滤光片，用于蓝光激发染料检测； 577–613 nm滤光片，用于绿光激发染料检测； 675–725 nm滤光片，用于红光激发染料检测； 700–730 nm滤光片，用于远红光激发染料检测； 813–860 nm滤光片，用于近红外激发染料检测。 |  |
| 2.16紫外光源：302nm。 |  |
| 2.17最大成像面积≥16.8 x 21 cm。 |  |
| 2.18 自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式。 |  |
| 2.19数据传输：USB及局域网。 |  |
| 2.20累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。 |  |
| 2.21Stain-Free成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。 |  |
| 3 软件功能 |  |
| 3.1 触屏软件控制系统。 |  |
| ▲3.2 支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全。 |  |
| 3.3 系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA CRF32 PART11对电子签名要求。 |  |
| 3.4 可通过USB及Ethernet输出原始格式数据，及TIF、JPEG格式图。 |  |
| 3.5 显示过饱和像素保证精确定量。 |  |
| 3.6 电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出。 |  |
| 3.7 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算。 |  |
| 3.8 相对含量百分数分析。 |  |
| 3.9 绝对浓度、密度计算。 |  |
| 3.10 12种预设染料颜色标记显示及输出。 |  |
| 3.11 多幅图像合并显示并分析功能。 |  |
| 3.12 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。 |  |
| 3.13 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn。 |  |
| 3.14 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出。 |  |
| 4 配置清单： |  |
| 4.1 成像系统主机 1台。 |  |
| 4.2 软件1套。 |  |
| 4.3 配套电脑 1套。 |  |

2、垂直电泳系统

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 技术参数： |  |
| ▲1.1 凝胶数：1到4。 |  |
| ▲1.2 凝胶大小(W x L) 手灌胶≥8.3 x 7.3 cm；预制胶≥8.6 x 6.8 cm。 |  |
| 1.3 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以彻底防止漏胶。 |  |
| 1.4 具有专利的上样模具，防止上样时遗漏和上样量过多。 |  |
| 1.5 模块化设计。 |  |
| ▲1.6 要求与电源、转印系统同品牌。 |  |
| ▲1.7 输出电压≥300 V，电流≥400mA，最大功率≥75W，可同时输出4组电源，可适用于凝胶的电泳和转印，无需更换电源。 |  |
| 1.8 小巧，可叠放。 |  |
| 1.9 可恒流、恒压。 |  |
| 2 配置清单： |  |
| 2.1 基础电源 1个。 |  |
| 2.2 小型垂直电泳 1套。 |  |

3、蛋白半干转印系统

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 技术参数： |  |
| ▲1.1 无需缓冲液槽或转印夹就能实现快速、有效、经济的转印。 |  |
| 1.2 15-60分钟内完成快速、高效的转印。 |  |
| 1.3 能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开。 |  |
| 1.4 简单的闭锁设计，方便快速装配。 |  |
| 1.5 板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极，能实现均匀可靠的转印，且经久耐用。 |  |
| 1.6 阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对印三明治产生均一压力。 |  |
| 1.7 标配的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA。 |  |
| 1.8 无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板。 |  |
| 1.9 提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者。 |  |
| ▲1.10 最大凝胶尺寸≥24 x 16 cm。 |  |
| 1.11缓冲液要求≤200 ml。 |  |
| ▲1.12 电源与转印系统为同一品牌。 |  |
| ▲1.13 电源输出电压≥250 V，电流≥3A，最大功率≥300W，可同时输出4组电源，可适用于凝胶的电泳和转印，无需更换电源。 |  |
| 1.14 电源小巧，可叠放。 |  |
| 1.15 电源可恒流、恒压。 |  |
| 2 配置清单： |  |
| 2.1 高电流电源 1个。 |  |
| 2.2 蛋白转印系统 1套。 |  |

4、蛋白湿式转印系统

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 技术参数： |  |
| ▲1.1要求与电源、垂直电泳系统同品牌。 |  |
| ▲1.2 转印模块(不带电源线和槽盖) 。 |  |
| ▲1.31小时内转印2块 7.5*10 cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜。 |  |
| 1.4 电极丝相距4 cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印。 |  |
| 1.5 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向。 |  |
| 1.6内置Bio-Ice冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量。 |  |
| ▲1.7 即可作为完整的独立设备，也可以作为一个模块与Mini-PROTEAN Tetra 转印槽的缓冲液槽和盖兼容。 |  |
| 2 配置清单： |  |
| 2.1 蛋白转印系统 1套。 |  |

5、多功能酶标仪

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 技术参数： |  |
| 1.1 读板能力：6-384孔微孔板。 |  |
| 1.2 具备功能：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移。 |  |
| 1.3 主机10英寸大触摸屏界面，内置嵌入式电脑，无需额外配置电脑，节约实验室空间。 |  |
| 1.4 具备无触摸式用户身份识别系统，确保实验数据快速调取。 |  |
| 1.5 通过网络联接，实现实验数据直接储存到指定网络终端。 |  |
| 1.6 光源：高能氙闪灯，不低于10亿次使用寿命。 |  |
| 1.7 温度控制：室温+5℃——65℃；温度均一性：±0.75℃；温度精确度：±1℃@37℃。 |  |
| 1.8 震荡方式：圆周和双圆周；震荡幅度可调。 |  |
| ▲1.9检测器：超冷PMT（增益-光子技术PMT）检测和硅光电二极管。 |  |
| 1.10 检测模式：终点法、动力学、全波长扫描、区域扫描。 |  |
| 1.11 读取高度优化：顶部检测可自动聚焦(Z-focusing)，自动优化读取高度。 |  |
| 1.12 光吸收检测参数： |  |
| ▲a)波长230nm-1000nm，双光栅技术，1nm可调，在230-1000nm内全波长带宽≤4.0nm。 |  |
| b) 波长精确度： ±2.0nm；波长重复性：±1nm。 |  |
| c) 光度量范围：0-4.0 OD。 |  |
| d) 测读线性：0-3.0 OD。 |  |
| 1.13 荧光检测参数： |  |
| a) 读板能力：顶读/底读微孔板。 |  |
| b) 波长范围：激发和发射波长范围250nm—850nm；四光栅技术，1nm可调。 |  |
| c) 动态学范围：≥6个数量级。 |  |
| ▲d)光栅模式最佳灵敏度：顶读≤ 0.1fmol 荧光素/孔，384孔板100ul（1pM 荧光素，384孔板）；底读 ≤0.25fmol荧光素/孔，384孔板100ul（2.5pM 荧光素，384孔板）。 |  |
| 1.14 化学发光检测参数： |  |
| a) 读板能力：顶读/底读微孔板。 |  |
| ▲b)波长范围： 300—850nm，1nm可调。 |  |
| c) 动态学范围：≥7个数量级。 |  |
| d) 灵敏度：≤2 pM ATP 96孔板（辉光）。 |  |
| 1.15 软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，19种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成。 |  |
| 2 配置清单： |  |
| 2.1 多功能酶标仪主机1台。 |  |
| 2.2 配套电脑1套。 |  |

6、超声波破碎仪

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 技术参数 |  |
| 1.1用途：适用于小体积样品超声波细胞粉碎机。 |  |
| 1.2频率：20-25 KHz。 |  |
| 1.3显示方式：7寸TFT触摸屏显示。 |  |
| 1.4功率≥650 W（1%-99%）。 |  |
| 1.5随机变幅杆：6 mm。 |  |
| 1.6可选配变幅杆：2、3、6、10、12、15mm。 |  |
| 1.7破碎容量：0.5-500 ml。 |  |
| 1.8占空比：1-99%。 |  |
| 1.9报警：时间，过载。 |  |
| 1.10电源机箱尺寸≥430*255*300mm。 |  |
| 1.11隔音箱尺寸≥345*340*570mm |  |
| 2 配置清单： |  |
| 2.1 超声波破碎仪主机 1台。 |  |
| 2.2 6mm变幅杆1个。 |  |
| 2.3 说明书 1套。 |  |

7、洗板机

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 技术参数 |  |
| 1.1适用各型酶标板 平底板、V型底板、U型底板、圆型底板（96孔和48孔均可）。 |  |
| 1.2清洗液平均残留量：<0.7ul/孔。 |  |
| 1.3注液精度：96孔间加液误差 CV小于1.5% 。 |  |
| 1.4清洗头 8通道和12通道各一个。 |  |
| 1.5清洗次数 1～999次可调。 |  |
| 1.6清洗条数 1～12排可选，通过键盘快速选中并指示。 |  |
| 1.7清洗方式 板式或条式。 |  |
| 1.8清洗液加入量 50～950μl/每孔，间隔50μl可调 （可拓展到0~6000ul/孔，间隔25ul可调）。 |  |
| 1.9注液通道≥3个（洗液2种和蒸馏水1种，可拓展到5种）。 |  |
| 1.10洗板模式：3种，浸泡、震板和震泡。 |  |
| 1.11模式时间：0-999秒/分/时可调。 |  |
| 1.12吸液时间：0.1-99.9秒可调，间隔0.1秒。 |  |
| 1.13冲洗管路时间：0-240秒可调。 |  |
| 1.14蒸馏水自动冲洗间隔：0-20秒板块。 |  |
| 1.15清洗针位置参数：五种（水平、左边、中心、右边、触底）可调节。 |  |
| 2 配置清单： |  |
| 2.1 洗板机主机 1台。 |  |
| 2.2 说明书 1套。 |  |

8、脱色摇床

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 技术参数 |  |
| 1.1功率≥40W。 |  |
| 1.2频率≥40-240转/分。 |  |
| 1.3旋幅：回转半径15mm。 |  |
| ▲1.4速度：无级调速，数字显示。 |  |
| 1.5定时：0-120分。 |  |
| 1.6托盘：320×265mm。 |  |
| 2 配置清单： |  |
| 2.1 脱色摇床主机 1台。 |  |
| 2.2 说明书 1套。 |  |

9、恒温摇床

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 技术参数 |  |
| 1.1侧开门设计，方便置于试验台上操作。 |  |
| 1.2三位一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠。 |  |
| 1.3静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果。 |  |
| 1.4具有超温报警功能及异常情况自动断电功能。 |  |
| 1.5具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题。 |  |
| 1.6中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况。 |  |
| 1.7流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不容易滋生细菌、防腐蚀；外壳采用静电喷塑。 |  |
| 1.8配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰。 |  |
| 1.9 LCD触摸屏，设定温度、转速、剩余时间在同一界面显示。 |  |
| 1.10空载振荡频率：10-300rpm。 |  |
| 1.11振荡频率精度：±1rpm。 |  |
| 1.12温控范围：室温+5～60℃。 |  |
| ▲1.13温度调节精度：±0.1℃。 |  |
| 1.14温度均匀度：±1℃（at 37℃）。 |  |
| 1.15定时范围：0-999.9小时。 |  |
| 1.16噪音＜55dB。 |  |
| ▲1.17标配万能夹具。 |  |
| 2 配置清单： |  |
| 2.1 恒温摇床主机 1台。 |  |
| 2.2 说明书 1套。 |  |

10、微生物培养箱

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 技术参数 |  |
| 1.1拉丝不锈钢内胆，四角半圈弧过渡，搁板可以自由装卸，便于工作室清洁。 |  |
| 1.2隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温。 |  |
| 1.3箱内有便于观察玻璃门，在工作状态，用户可以随时打开玻璃门，培养箱会自动暂停工作，并切断加热与循环风机。 |  |
| 1.4微电脑控制器；自整定PID技术，不会形成温度过冲；具有温度、水位和开门报警等人性化设计功能，能避免温度突变对实验样品的破坏。 |  |
| 1.5循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。 |  |
| ▲1.6容积≥80L。 |  |
| ▲1.7加热方式：水套式。 |  |
| 1.8控温范围：RT+5～65℃。 |  |
| 1.9温度分辨率/波动度0.1℃/±0.3℃。 |  |
| 1.10温度均匀度±0.5℃ (测试点为37℃)。 |  |
| 1.11定时范围：1～5999min。 |  |
| 1.12内胆尺寸(mm)W×D×H≥400×400×500。 |  |
| 1.13外形尺寸(mm)W×D×H≤550×550×800。 |  |
| 2 配置清单： |  |
| 2.1 恒温摇床主机 1台。 |  |
| 2.2 载物托架2块。 |  |
| 2.3 说明书 1套。 |  |

11、超速低温离心机

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 .技术参数 |  |
| ▲1.1要求主机最高转速 ≥30,000 rpm；最大相对离心力≥64,400×g；最大容量≥6×85ml。 |  |
| 1.2主机由微机控制，数字显示，触摸式按键操作。 |  |
| ▲1.3温控系统：温度设置范围：-20℃至40℃，采用非CFC冷冻剂. |  |
| 1.4转头在最高转速运行时，仍能维持样品在4℃。 |  |
| 1.5升/降速率选择：10个/10个。 |  |
| 1.6数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。 |  |
| 1.7时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能。 |  |
| ▲1.8可配备60x1.8ml密封水平生物安全转头及多种锥形定角转头可供选择。 |  |
| 1.9离心机具有安全功能： |  |
| A、转头不平衡检测。 |  |
| B、超速、超温保护。 |  |
| C、配备有生物安全转头，防止工作人员受样品污染。 |  |
| 2.配置清单： |  |
| 2.1 高速冷冻离心机主机 1台。 |  |
| 2.2 12×2.0ml高速定角转头 1个。 |  |
| 2.3 1.5/1.8ml离心管适配器 12个。 |  |

12、层析柜

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、参数指标： |  |
| 1.1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。 |  |
| 1.2、样式：立式，玻璃门。 |  |
| 1.3、有效容积≥525L。 |  |
| 1.4、外部尺寸（宽*深*高mm）≤720*810*1961。 |  |
| 1.5、内部尺寸（宽*深*高mm）≥610*685*1264。 |  |
| 1.6、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 |  |
| 1.7、箱体材料：喷涂钢板。 |  |
| 1.8、内胆材料：喷涂铝板。 |  |
| 1.9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 |  |
| 1.10、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。 |  |
| 1.11、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。 |  |
| 1.12、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。 |  |
| 1.13、前后4个万向脚轮（其中2个自带刹车锁止功能），移动固定方便。 |  |
| 1.14、高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃。 |  |
| 1.15、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 |  |
| ▲1.16、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。 |  |
| 1.17、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。 |  |
| 1.18、风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。 |  |
| 1.19、完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。 |  |
| 1.20、断电报警后，蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。 |  |
| 1.21、左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。 |  |
| 1.22、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 |  |
| 1.23、标配485接口、远程报警接口。 |  |
| 1.24、标配电加热玻璃门，门体加热模式：自动加热模式、常开加热模式、常关模式等，开门小角度自动关门功能。 |  |
| 1.25、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机会按照规律智能开停，确保物品存储安全。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1层析柜主机 1台。 |  |
| 2.2高密度钢丝浸塑搁架 6个。 |  |

13、冷冻干燥机

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 直立式不锈钢冷阱，最大集冰量≥2.5L。 |  |
| 1.2 24小时除水量≥2L。 |  |
| ▲1.3 冷阱最低温度：-50℃。 |  |
| 1.4 无氟制冷压缩机，功率1/3Hp。 |  |
| 1.5 磨毛不锈钢外壳，环氧树脂涂层，蓝色控制面板。 |  |
| 1.6 真空显示范围：0.001~5mBar，精度0.001mBar；真空控制范围：0.02-1.65mBar，精度0.02mBar。 |  |
| 1.7 主机会真空泵断电时，引入空气到系统内部，断电小于5分钟，待供电恢复，系统自动重启，断电超过五分钟且冷阱温度高于安全限值，冷冻干燥系统不会自动重启。 |  |
| 1.8 自动或手动按钮开启真空和制冷，手动优先。 |  |
| 1.9 透明亚克力冷阱盖，3/4’厚，开口直径3’。 |  |
| 1.10 配备不锈钢干燥室。 |  |
| 1.11 5英寸彩色触屏lyo-work 操作系统。 |  |
| 1.12 具有一键除霜功能。 |  |
| 1.13 提供一根3英尺长，3/4" 内径真空管和两个管箍。 |  |
| 1.14 冷阱温度可用摄氏度或华氏度表示。 |  |
| ▲1.15 冷阱排水管水分报警连锁装置。 |  |
| 1.16 报警信息提示。 |  |
| 1.17 后置以太网接口，冻干终点等附件接口。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 冷冻干燥机主机 1台。 |  |
| 2.2 12头不锈钢干燥室 1个。 |  |
| 2.3 300ml冻干瓶 6个。 |  |
| 2.4 600ml冻干瓶 6个。 |  |
| 2.5 3/4不锈钢连接头 12个。 |  |
| 2.6 真空泵 1台。 |  |
| 2.7 说明书 1套。 |  |

14、托盘天平

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1最大量程：1000g。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1托盘天平 1台。 |  |
| 2.2砝码 1套。 |  |

15、4℃冷藏箱

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数: |  |
| 1.1、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。 |  |
| 1.2、样式：立式，单门。 |  |
| ▲1.3、有效容积≥260L。 |  |
| 1.4、外部尺寸≤575mm*583mm*1690mm。 |  |
| 1.5、内部尺寸≥490mm*485mm*1172mm。 |  |
| 1.6、左侧标配1个测试孔。 |  |
| 1.7、双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带有脚轮。 |  |
| 1.8、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺；内壁为HIPS工程塑料。 |  |
| 1.9、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 |  |
| 1.10、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。 |  |
| 1.11、电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 |  |
| 1.12、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。 |  |
| 1.13、后背外挂式高效冷凝器，整体吹胀式蒸发器，制冷迅速。 |  |
| 1.14、箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。 |  |
| 1.15、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 |  |
| 1.16、采用名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 4℃冷藏箱主机 2台。 |  |
| 2.2 优质钢丝浸漆搁架 6个。 |  |

16、冷藏冷冻箱

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、用途： |  |
| 1.1可用于冷藏药品、疫苗、试剂等，冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、卫生所、卫生防疫系统、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。 |  |
| 2、主要指标： |  |
| 2.1 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ，频率50±1Hz。 |  |
| 2.2 样式：立式，双门。 |  |
| ▲2.3 有效容积≥299L（冷藏≥186L、冷冻≥113L）。 |  |
| 2.4 外部尺寸（宽*深*高mm）：≤700*640*1826。 |  |
| 2.5 内部尺寸（宽*深*高mm）：冷藏≥600×510×657,冷冻≥500×460×535。 |  |
| 2.6 冰箱背部采用平面设计，让冰箱可以全方位展示，既美观又便于清洗。 |  |
| 2.7 内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。 |  |
| 2.8 箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。 |  |
| 2.9 无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好。 |  |
| 2.10 无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 |  |
| 2.11 高清晰数码温度显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点。 |  |
| 2.12 高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调。 |  |
| 2.13 冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 |  |
| ▲2.14 双压缩机双系统，独立控制上下冷藏室、冷冻室。 |  |
| 2.15 压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音。 |  |
| 2.16 完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。 |  |
| 2.17 具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。 |  |
| 2.18 箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。 |  |
| 2.19 LED照明，视物更清晰。 |  |
| 2.20 冰箱门采用可拆卸式门封条，易于清洗，可使冰箱常保美观洁净。 |  |
| 3、配置清单： |  |
| 3.1 冷藏冷冻箱 2台； |  |
| 3.2 说明书 2套。 |  |

17、-86℃超低温冰箱

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1 技术参数： |  |
| 1.1箱壳材质：电锌板喷粉。 |  |
| 1.2内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用高性能VIP真空隔热保温材料。 |  |
| 1.3外部尺寸（mm）≤812(宽)*893(深)*1980高)。 |  |
| 1.4内部尺寸（mm）≥465(宽)*630(深)*1310(高)。 |  |
| 1.5保存箱层数：3层4个间室，存放12个冻存架/台。 |  |
| 1.6最大样本容量≥19440个2ml冻存管（以9×9规格2寸冻存盒计算）。 |  |
| ▲1.7总有效容积≥388L。 |  |
| 1.8内门数量≥2扇。 |  |
| ▲1.9发泡箱体保温层：两侧130mm；后背90mm（VIP材质）。 |  |
| 1.10多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、断电报警。 |  |
| 1.11两种报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁。 |  |
| 1.12远程报警功能：有。 |  |
| 1.13网络功能：RS232、RS485接口、可有线和无线连接计算机网络（可选配）。 |  |
| 1.14保护功能：开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能。 |  |
| 数据存储：标配USB模块，用于记录箱内温度、设定温度、高、低温报警温、环温等，可记录10年以上。 |  |
| 1.15具有医疗器械注册证。 |  |
| 2 配置清单： |  |
| 2.1 超低温冰箱主机 1台。 |  |
| 2.2 内门 2扇。 |  |

18、生物安全柜

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 气流模式：30%外排，70%循环。 |  |
| 1.2 流入气流平均风速0.53m/s，下降气流平均风速0.35m/s。 |  |
| ▲1.3 ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%。 |  |
| 1.4 安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试。 |  |
| 1.5 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供证明文件。 |  |
| ▲1.6 知名品牌单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动。 |  |
| 1.7 工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速。 |  |
| 1.8 LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数。 |  |
| 1.9 温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态。 |  |
| 1.10 前窗采用手动升降方式，具有安全高度±5mm高精度上、下限位，声光报警。 |  |
| 1.11 工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护。 |  |
| 1.12 整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒。 |  |
| 1.13 玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性。 |  |
| 1.14 具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间。 |  |
| 1.15 前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能。 |  |
| 1.16 出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 |  |
| 1.17 通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105。 |  |
| 1.18 安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏。 |  |
| 1.19 联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制。 |  |
| 1.20 可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能。 |  |
| 1.21 柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便。 |  |
| 1.22 具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便。 |  |
| 1.23 噪音≤63分贝。 |  |
| 1.24 外形尺寸(宽x高x深mm）≤1340x2130x790。 |  |
| 1.25 工作区尺寸(宽x高x深mm）≥1250x625x575。 |  |
| 1.26 工作区间照明度：>1000 lux。 |  |
| ▲1.27 产品具有SFDA医疗器械注册证。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 生物安全柜主机 4台。 |  |
| 2.2 固定式支架 4台。 |  |
| 2.3 紫外消毒灯管 4个。 |  |
| 2.4 荧光灯管 4个。 |  |

19、台式冷冻离心机

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| ▲1.1 最高转速≥16,000转/分。 |  |
| 1.2 最大离心力≥24,328×g。 |  |
| ▲1.3 最大离心容量≥4×145ml。 |  |
| 1.4 驱动系统：无碳刷电机直接驱动。 |  |
| 1.5 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示。 |  |
| 1.6 运行时间控制：9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式。 |  |
| 1.7 加/减速选择2（标准及Soft运行）。 |  |
| 1.8 程序：4个快捷程序可一键调用。 |  |
| 1.9安全性能： |  |
| 1.9.1具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换。 |  |
| 1.9.2转头自动识别。 |  |
| 1.9.3电子式不平衡监测。 |  |
| 1.9.4状态自诊断。 |  |
| 1.9.5水平转头吊篮可选配生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。 |  |
| 1.10 噪音≤ 61 dB。 |  |
| ▲1.11控温范围：-10℃到 40℃。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 离心机主机 1台。 |  |
| 2.2 水平转头 1个。 |  |
| 2.3 圆形吊篮 1套。 |  |
| 2.4 15ml尖底管适配器 1个。 |  |
| 2.5 50ml尖底管适配器 1个。 |  |
| 2.6 24×2ml微量角转头 1个。 |  |

20、台式离心机

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| ▲1.1 最高转速≥16,000转/分。 |  |
| 1.2 最大离心力≥24,328×g。 |  |
| ▲1.3 最大离心容量≥4×145ml。 |  |
| 1.4 驱动系统：无碳刷电机直接驱动。 |  |
| 1.5 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示。 |  |
| 1.6 运行时间控制：9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式。 |  |
| 1.7 加/减速选择2（标准及Soft运行）。 |  |
| 1.8 程序：4个快捷程序可一键调用。 |  |
| 1.9 安全性能： |  |
| 1.9.1 具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换。 |  |
| 1.9.2 转头自动识别。 |  |
| 1.9.3 电子式不平衡监测。 |  |
| 1.9.4 状态自诊断。 |  |
| 1.9.5 水平转头吊篮可选配生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。 |  |
| 1.10 噪音≤61dB。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 离心机主机 1台。 |  |
| 2.2 水平转头 1个。 |  |
| 2.3 圆形吊篮 1套。 |  |
| 2.4 15ml尖底管适配器 1个。 |  |
| 2.5 50ml尖底管适配器 1个。 |  |

21、掌式离心机

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 最大转速：6000rpm。 |  |
| 1.2 最大离心力：2000×g。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 掌式离心机主机 2台。 |  |
| 2.2 8×1.5/2.0ml转子 2个。 |  |

22、掌式离心机

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 最大转速：6000rpm。 |  |
| 1.2 最大离心力：2000×g。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 掌式离心机主机 2台。 |  |
| 2.2 8×1.5/2.0ml转子 2个。 |  |

23、高压灭菌锅

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| ▲1.1容积≥75L。 |  |
| 1.2高工作/设计温度：135℃/138℃。 |  |
| 1.3高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa。 |  |
| 1.4定时范围（分钟）：0-120。 |  |
| 1.5内腔尺寸（mm）≥Ф400×570。 |  |
| 1.6提篮尺寸（mm）≥Ф360×280×2个。 |  |
| 1.7外形尺寸（mm）≤ 600×500×1130。 |  |
| 1.8自控型。 |  |
| 1.9技术：手轮式快开门安全连锁装置结构。 |  |
| 1.10外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀。 |  |
| 1.11微电脑智能化自动控制。 |  |
| 1.12压力安全联锁装置，超温自动保护装置。 |  |
| 1.13自涨式密封圈，自动排放冷空气。 |  |
| 1.14高低水位报警，断水自控。 |  |
| 1.15超压自泄。 |  |
| ▲1.16内循坏排汽式，带3升集气瓶。 |  |
| 1.17融化温度60~98℃，融化时间范围0~999分钟。 |  |
| 1.18保温温度40~60℃，保温时间范围0~999分钟。 |  |
| 1.19灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机。 |  |
| 1.20三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气 c.加热-灭菌-不排汽。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 灭菌锅主机 1台。 |  |
| 2.2 提篮 2个。 |  |

24、干燥箱

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、 技术参数： |  |
| 1.1 工作室采用优质钢板或不锈钢板。 |  |
| 1.2 微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。 |  |
| 1.3 热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀。 |  |
| 1.4 观察窗：有。 |  |
| 1.5 工作室材质：不锈钢。 |  |
| 1.6 电源电压为：220V-50Hz。 |  |
| 1.7 温度波动：±1℃。 |  |
| 1.8 控温精度：0.1℃。 |  |
| 1.9 定时范围：0~9999min。 |  |
| 1.10 控温范围：室温+10-200℃。 |  |
| 1.11 工作室尺寸≥450*550*550mm。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 灭菌箱主机 1台。 |  |
| 2.2 说明书 1本。 |  |

25、超声波清洗机

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、 技术参数： |  |
| 1.1 数显设定超声清洗时间。 |  |
| 1.2 工作时间倒计时显示。 |  |
| 1.3 1-600分钟总工作时间设定。 |  |
| 1.4 配有专用不锈钢网篮、降音盖。 |  |
| 1.5 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢。 |  |
| 1.6 仪器的操作程序采用单片机软件。 |  |
| 1.7 工作参数断电记忆功能。 |  |
| 1.8 内槽 长·宽·高(mm)L/W/H≥300*240*150。 |  |
| ▲1.9 容量≥10L。 |  |
| 1.10 频率：40KHz。 |  |
| 1.11 功率：200W。 |  |
| 1.12 时间可调：1-600 min。 |  |
| 1.13 排水：有。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 超声波清洗机主机 1台。 |  |
| 2.2 说明书 1本。 |  |

26、医用微波炉

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 容量≥20L。 |  |
| 1.2 微波功率≥700W。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1微波炉主机 1台； |  |
| 2.2说明书 1本。 |  |

27、漩涡混合器

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 可变速LSE涡旋混合器，在最小振动幅度下，确保快速、有效混合。此装置带有强劲的平衡制动电动机。 |  |
| 1.2 “连续式”或“触控式”两种混合模式。 |  |
| 1.3 柔和至强力多档混合速度可选择。 |  |
| 1.4 优化的平衡制动，使振动降到最低程度。 |  |
| 1.5 适用于所有标准微量管和离心管的接头。 |  |
| 1.6 根据不同试管和多孔板选用合适的接头。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 漩涡混合器主机 1台。 |  |
| 2.2 说明书 1本。 |  |

28、加热型磁力搅拌器

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| ▲1.1 转速控制：无级。 |  |
| 1.2 搅拌点位数目：1个。 |  |
| 1.3 单个搅拌点位的转速偏差：5 %。 |  |
| 1.4 最大搅拌量 (H2O) ≥20L。 |  |
| 1.5 转速显示：LED。 |  |
| 1.6 速度范围：50-1500rpm。 |  |
| 1.7 加热输出功率：600W。 |  |
| 1.8 加热速度：1升H2O in H 15：6.5K/min。 |  |
| ▲1.9 加热温度范围：室温～310℃。 |  |
| 1.10 加热温度控制精确度：1±K。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 加热型磁力搅拌器主机 1台。 |  |
| 2.2 说明书 1本。 |  |

29、超纯水仪

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 超纯水供应量： |  |
| ▲1.1.1超纯水供水量≥1.5L/min。 |  |
| 1.1.2电阻率：18.2 MΩ·cm@25℃。 |  |
| 1.1.3总有机碳（TOC）：<5ppb。 |  |
| 1.1.4细菌：<0.01 cfu/ml。 |  |
| 1.1.5内毒素：<0.001Eu/ml。 |  |
| 1.1.6 RNA酶：＜0.5pg/ml。 |  |
| 1.1.7 DNA酶：＜5pg/ml。 |  |
| 1.1.8 >0.2μm的颗粒：<1per/ml。 |  |
| 1.2操作系统： |  |
| 1.2.1 主机显示屏可实时显示，去离子水电导率Q1，超纯水电导率Q2值，管路水温， UV灯开启状态，机器运行状态等信息。 |  |
| ▲1.2.2 设置节能模式，可自由设置主机的运行间歇时间，并且可设定间歇期间的内循环频率。 |  |
| 1.2.3 报警提示功能，系统包含运行计时功能，定期提示机器维护信息，可查看主机、内置泵、紫外灯等运行时间，并有过期提醒功能。当出现水质不达标、温度过高等情况，机器报警，屏幕显示报警信息。 |  |
| 1.2.4 带有温度自动补偿功能。 |  |
| 1.2.5 重要信息密码保护功能。 |  |
| 1.3功能： |  |
| 1.3.1 以纯水为进水，制备 I类超纯水。 |  |
| 1.3.2 超纯水水质符合或优于ASTM、CAP、CLSI及ISO3696的一类水水质标准。 |  |
| 1.3.3 超纯水取水器固定于主机正前方，方便取水，可根据取水时间和取水量来选择两种方式。 |  |
| 1.3.4 标配增压泵，为进水和超纯水内循环提供压力。 |  |
| 1.3.5 系统内循环设计，抑制细菌生长，防止水温过热。 |  |
| ▲1.3.6 配有注射式杀菌组件，包含注射器和三通连接器，可对超纯水部分的所有管路进行清洗。 |  |
| ▲1.3.7 内置双电导率检测仪，分别检测进水和超纯水水质。 |  |
| 1.3.8 内置双波长紫外灯。 |  |
| 1.3.9 所有连接口插拔式设计，无需使用任何工具即可方便更换过滤柱，安装简便，配有启动耗材。 |  |
| ▲1.3.10 机器外壳采用阻燃级特殊ABS工程塑料，抗震、减压，厚度>5mm。 |  |
| 1.3.11 带壁挂组件，可选择放在台面上或挂在墙上。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 超纯水仪主机 1台。 |  |
| 2.2 DI去离子滤芯 1根。 |  |
| 2.3 大容量抛光树脂滤芯 1根。 |  |
| 2.4 双波长紫外灯 1根。 |  |
| 2.5 0.2μm除菌过滤器 1根。 |  |
| 2.6 注射式杀菌组件1套。 |  |

30、制冰机

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| ▲1.1 雪花冰日产量≥105KG。 |  |
| ▲1.2 内置出冰箱储冰量≥30KG。 |  |
| 1.3 电子运行控制，带有自检功能的外部指示灯显示，可以最快的检测运行故障以及最早的发出警示。 |  |
| 1.4 外部组件均为防腐不锈钢构成，设计美观实用，并且用于所有外表面。 |  |
| 1.5 最大限度的方便实用，倾斜的角度与储冰箱门完美结合。 |  |
| 1.6 简便的前部技术维修通道。 |  |
| 1.7 前进风前出风的设计，方便维修。 |  |
| 1.8 环保冷媒R404A。 |  |
| 1.9 包含120mm的腿。 |  |
| 1.10 冷凝方式：风冷。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 主机 1台。 |  |
| 2.2 电源线 1根。 |  |

31、金属浴

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 LCD液晶显示。 |  |
| 1.2 具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行。 |  |
| 1.3 微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小。 |  |
| 1.4 设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间。 |  |
| 1.5 多种标准样品模块可供选择，更换方便。 |  |
| 1.6 温度校准功能及短振荡点动功能。 |  |
| 1.7 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。 |  |
| 1.8 多重安全保护功能，符合CE 安全标准，安全可靠。 |  |
| ▲1.9 具有制冷功能，温控范围0℃~100℃(环境温度≤20℃下检测)。 |  |
| 1.10 温度均匀性≤0.5℃。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 主机 1台。 |  |
| 2.2 2.0ml离心管适配器 1个。 |  |

32、水浴锅

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。 |  |
| 1.2高精度微电脑控制器，控温精确可靠。 |  |
| 1.3超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。 |  |
| 1.4控温范围：RT+5～99℃。 |  |
| 1.5恒温波动度：±0.5℃。 |  |
| 1.6跟踪报警：±2℃。 |  |
| 1.7容积：9.9L。 |  |
| 1.8定时范围：1～999min。 |  |
| ▲1.9双列四孔。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 水浴锅主机 1台。 |  |
| 2.2 说明书 1本。 |  |

33、PH计

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1存储容量：200组测量数据 当前校准数据。 |  |
| 1.2测量范围 -2.00~16.00 pH； -2000~2000 mV； -5~105˚C (23~221˚F)。 |  |
| 1.3分辨率 0.01/0.1 pH； 1mV； 0.1℃。 |  |
| 1.4精度 ±0.01 pH； ±1 mV； 0.3℃。 |  |
| 1.5电极接口：BNC、Cinch、NTC30kΩ。 |  |
| 1.6具有RS232接口。 |  |
| 1.7具有USB接口。 |  |
| 1.8具有参比接口。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 PH计主机 1台。 |  |
| 2.2 说明书 1本。 |  |

34、万分之一电子天平

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰。 |  |
| 1.2四级防震。 |  |
| 1.3具有自动校准系统。 |  |
| 1.4具有五面玻璃防风罩，视野清晰。 |  |
| 1.5动态温度补偿。 |  |
| 1.6全自动故障诊断。 |  |
| 1.7具有超载保护。 |  |
| 1.8计算因子。 |  |
| 1.9密度直读。 |  |
| 1.10前置式水平仪。 |  |
| 1.11超级双杠杆单体传感器。 |  |
| 1.12可读性：0.0001g。 |  |
| 1.13量程：120g。 |  |
| 1.14重复性(≤±g) ：0.0001。 |  |
| 1.15线性(≤±g) ：0.0002。 |  |
| 1.16平均响应时间(s)：2.5。 |  |
| 1.17校准方式：外部。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 万分之一电子天平主机 1台。 |  |
| 2.2 防尘罩 1个。 |  |

35、千分之一电子天平

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1最大称重能力：220 g。 |  |
| 1.2可读性：1 mg。 |  |
| 1.3校准：外部。 |  |
| 1.4显示器：液晶LCD。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 千分之一电子天平主机 1台。 |  |
| 2.2 防尘罩 1个。 |  |

36、托盘天平

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1最大量程：1000g. |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 托盘天平 1台。 |  |
| 2.2 砝码 1套。 |  |

37、防爆柜

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 根据医院实际场地要求进行定制。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 防爆柜主机 3台。 |  |
| 2.2 说明书 3本。 |  |

38、酸碱柜

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 根据医院实际场地要求进行定制。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1 酸碱柜主机 1台。 |  |
| 2.2 说明书 1本。 |  |

39、单道移液器套装

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 手动单道量程可调。 |  |
| 1.2 具有超轻的耐化学腐蚀活塞。 |  |
| 1.3 弹性吸嘴功能可降低装配吸头的用力，提高移液均一性。 |  |
| 1.4 四位数字显示，数字放大窗口更易快速和准确地设定体积。 |  |
| 1.5单套包含移液器 5支，量程分别为0.1-2.5μL、0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、100-1000μL。 |  |
| 2、配置清单：单道可调量程移液器 5套，配置如下： |  |
| 2.1 0.1-2.5μL单道可调量程移液器 5支。 |  |
| 2.2 0.5-10μL单道可调量程移液器 5支。 |  |
| 2.3 2-20μL单道可调量程移液器 5支。 |  |
| 2.4 20-200μL单道可调量程移液器 5支。 |  |
| 2.5 100-1000μL单道可调量程移液器 5支。 |  |

40、八道移液器

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 手动单道量程可调。 |  |
| 1.2 具有超轻的耐化学腐蚀活塞。 |  |
| 1.3 弹性吸嘴功能可降低装配吸头的用力，提高移液均一性。 |  |
| 1.4 四位数字显示，数字放大窗口更易快速和准确地设定体积。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1八道可调量程移液器 2支，量程30-300 ul。 |  |

41、电动助吸器

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1舒适直观的速度控制按键，手指用力非常小即可完成精准速度控制。 |  |
| 1.2先进的电池设计，使用寿命更长，手柄处的指示灯便于随时观察剩余电量。 |  |
| 1.3适用于0.1-100ml移液管，不同体积的连续分液。 |  |
| 1.4 电源类型：锂聚合电池。 |  |
| 1.5移液类型：气体活塞。 |  |
| 2、配置清单： |  |
| 2.1电动助吸器 1支，量程0.1-100ml。 |  |

子包三：病理学研究设备                                             数量：1批

| 序号 | 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：病理学研究。 |  |
| 二 | 用途：用于病理学全方面研究，从切片、制片、到图像采集、传输、诊断以及免疫组化制作。 |  |
| 三 | 重要技术参数： |  |
| 1 | 数字病理扫描仪工作站，数量：一套。 |  |
| 1.1 | 切片规格： 1英寸 x 3 英寸 (25.4 cm x 7.62 cm) 载玻片。 |  |
| 1.2 | 切片容量：≥6张标准规格载玻片。 |  |
| ▲1.3 | 扫描相机：JAI SW-4000T-MCL棱镜式线阵扫描相机。含有三枚用于感应R（红色）、G（绿色）、B（蓝色）的传感器。光通过棱镜后组后被分解成R、G、B三束，对三原色在各自的传感器上进行呈现。 |  |
| 1.4 | 扫描区域：1 英寸 x 3 英寸 (25.4 cm x 7.62 cm) 载玻片：26.5 mm（从顶部到底部边缘）x 61 mm （从载玻片右侧边缘测量）。 |  |
| 1.5 | 光源：大功率光纤LED冷光源，平均照度572,000 lx。 |  |
| 1.6 | 物镜：20x/0.75 NA SAPO (40x 扫描 加 2x 光学放大器)。 |  |
| 1.7 | 扫描分辨率：0.375 μm/像素，20x扫描 ；40x 扫描时为 0.19 μm/像素。 |  |
| ▲1.8 | 扫描方法：线性扫描。 |  |
| 1.9 | 组织查找：自动。 |  |
| 1.10 | 对焦点：自动。 |  |
| 1.11 | 扫描输出：24 位彩色金字塔 TIFF，可即时查看。 |  |
| 1.12 | 文件格式：标准金字塔算法的 TIFF 及 JPEG 图像压缩。 |  |
| 1.13 | 网络接口：1 GB以太网。 |  |
| 1.14 | 电源：通用 AC 输入，功率因素修正.100vAC – 240VAC, 50Hz/60Hz, 2 amp。 |  |
| 1.15 | 显示器：LCD显示屏。 |  |
| 1.16 | 控制电脑操作系统：Windows 7 64位。 |  |
| 1.17 | 配置要求：主机一台、工作站一套。 |  |
| 2 | 全自动组织脱水机： |  |
| ▲2.1 | 有序排放的金属脱水篮3只，可处理≥300个标准包埋筐样品，WINDOWS主菜单和子菜单全中文操作系统。 |  |
| 2.2 | 彩色防腐蚀液晶触摸屏，图像化实时监测，包括工作缸液面高度探测，当前灌注状态、脱水缸内温度、压力、石蜡缸温度，石蜡缸和脱水缸加热系统状态等实时监控功能。 |  |
| 2.3 | 试剂相溶性监视系统，在更换试剂时如果试剂之间相互不相溶则提示用户，可防止误操作引起的试剂交叉污染。 |  |
| 2.4 | 试剂具有外接自动灌注和排放功能，石蜡外接排放，试剂瓶可拔下清洗。 |  |
| 2.5 | 脱水缸排空速度：可选（80，120，140 秒），3 步。 |  |
| 2.6 | 工作缸容量≥4.3L，试剂瓶容量≥4.3L，石蜡缸容量≥4.3L。 |  |
| 2.7 | 石蜡温度：40-65℃，试剂温度：35-55℃。 |  |
| 2.8 | 真空：-70pa(g)、压力+35pa(g)。 |  |
| 2.9 | 用户自定义程序数≥15 个，每个程序≥13 个步骤。 |  |
| 2.10 | 清洁程序≥4 个，清洁试剂≥3 种，具有主动石蜡清洁程序。 |  |
| 2.11 | 具有增强试剂管理系统（RMS），可根据试剂使用天数、使用次数，处理的蜡快数提示更换试剂。 |  |
| 2.12 | 具有文档处理功能，能够记录工作日志，能够备份和恢复程序及所有仪器状态设定。 |  |
| 2.13 | 具有废气、废液处理系统。 |  |
| 2.14 | 具有预检测功能。 |  |
| 2.15 | 具有USB接口，打印并口、串口。 |  |
| 2.16 | 实现实时应用和维护支持的RemoteCare系统。 |  |
| 2.17 | 配置要求：主机一台、金属脱水篮三个、试剂瓶十四个。 |  |
| 3 | 全自动免疫组化染色机： |  |
| 3.1 | 简易的台式结构，全自动化机型，从烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需额外人工操作。 |  |
| 3.2 | 玻片容量：玻片容量≥30张玻片，单批次免疫组化染色速度≤3小时。 |  |
| 3.3 | 每个玻片可以具有不同的抗原修复条件，抗原修复温度：室温到100度。 |  |
| ▲3.4 | 试剂滴加方式：侧面滴加，最大限度减少对组织切片的伤害。 |  |
| 3.5 | 在每张玻片表面增加一个塑料薄片,防止试剂蒸发,配以负压抽吸，试剂轻柔弥散，防止组织损伤。 |  |
| 3.6 | 玻片识别：OCR(光学字符识别功能)可读取打印的或手写的标签，试剂识别：条码识别。 |  |
| 3.7 | 废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀。 |  |
| 3.8 | 三个独立的玻片架，可选择一次性大批量上载或者小批量连续上载，增加实验室效率和灵活性。 |  |
| 3.9 | 机载小容量抗体试剂瓶数量≥36个。 |  |
| ▲3.10 | 废液处理：符合国际环保标准，分开收集有害废液和无害废液，废液产生量小（标注完成每片染色废液量）。 |  |
| 3.11 | 模块组合：一台电脑可控制多台染色机。 |  |
| 3.12 | 具备自检系统，避免错误产生。 |  |
| 3.13 | 中文操作系统，简单易懂，人性化设计。 |  |
| 3.14 | 配同品牌烤片机一台，温度控制范围：室温至75℃。 |  |
| 3.15 | 温度精度：±1℃调节。 |  |
| 3.16 | 尺寸：≥300×330×90mm。 |  |
| 3.17 | 工作台面：≥305×275mm。 |  |
| 3.18 | 配置要求：主机一台、电源线一根。 |  |
| 3.19 | 配置要求：主机一台、玻片标签打印仪一个、条码扫描仪一个、玻片架四个，恒温箱一个，电磁炉一个。 |  |
| 4 | 组织包埋机，数量：一套 |  |
| ▲4.1 | 分体式组织包埋机，适合左右利手应用。 |  |
| 4.2 | 人体学扶手设计，降低疲劳，有效隔热，防止烫伤，防止组织滑落。 |  |
| 4.3 | 可拆式加热镊子架，可放置 6 把镊子，从两侧进行操作。 |  |
| 4.4 | 独立冷台可以随意放置在热台的两侧。 |  |
| 4.5 | 5.7英寸LCD可触式电容屏幕，无多级菜单，一目了然，操作简便，灵敏，耐用。 |  |
| 4.6 | 石蜡出口的触发开关高度可调，甚至可以翻至后方而使用脚踏开关，这样便于大型组织的包埋，也可以选配脚踏开关控制石蜡分配。 |  |
| 4.7 | 工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢。 |  |
| 4.8 | 石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节。 |  |
| 4.9 | LED灯照明，耐用，抗疲劳。 |  |
| 4.10 | 速冷点面积可满足超大包埋盒的包埋。 |  |
| 4.11 | 石蜡槽容量≥4升。 |  |
| 4.12 | 包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量约100个包埋盒或50个模具。 |  |
| 4.13 | 包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围:50℃至75℃，以1℃递进。 |  |
| 4.14 | 可预设自动开机、关机时间。 |  |
| 4.15 | 可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日。 |  |
| 4.16 | 提供出错消息，便于监控操作条件。 |  |
| 4.17 | 提供强化加热功能，以便更快速地熔化石蜡。 |  |
| 4.18 | 分体式独立冷台, 也可用作切片前样本预冷。 |  |
| 4.19 | 使用简单、模块化的设计，并提供一个功能强大的制冷机，能够精确制冷。 |  |
| 4.20 | 环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6℃。 |  |
| 4.21 | 冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。 |  |
| 4.22 | 制冷表面大，可容纳约 70 个蜡块。 |  |
| 4.23 | 配置要求：热台主机一台、冷台主机一台、石蜡收集盘两个、包埋盒模子预热槽两个，通风柜2个。 |  |
| 5 | 全自动石蜡切片机，数量：一台 |  |
| 5.1 | 设计紧凑的独立控制面板，图形化按钮有效控制所有重要的操作。 |  |
| 5.2 | 机身内置的控制面板和独立的控制面板完全同步，液晶显示屏上可提示切片厚度总计和切片总计，修块厚度，切片厚度，并提示重要操作状态。 |  |
| 5.3 | 半刀切片同时有自动进样和回缩。 |  |
| 5.4 | 切片厚度：切片厚度设定范围：0.5-100μm； 切片总厚度及切片总数均可显示； 设定值：0.5 -5μm，以0.5μm递进； 5-20μm，以1μm递进； 20-60μm，以5μm递进； 60-100μm，以10μm递进。 |  |
| 5.5 | 修块厚度设定范围：1-600μm,步进修块功能； 设定值：1-10μm，以1μm递进； 10-20μm，以2μm递进； 20-50μm，以5μm递进； 50-100μm，以10μm递进； 100-600μm，以50μm递进。 |  |
| ▲5.6 | 水平进样幅度：30mm，通过步进马达进样。 |  |
| 5.7 | 垂直样品行程：70mm。 |  |
| 5.8 | 四种切片模式：单一、连续、步进、半刀切片速度根据切片厚度自动调节。 |  |
| 5.9 | 手动操作模式，样品回缩值：5-100μm，以5μm递进，可关闭。 |  |
| ▲5.10 | 电动切片模式，样品回缩值：随切片速度的变化而变化，可关闭。 |  |
| 5.11 | 粗进速度：300μm/s和900μm/s。 |  |
| 5.12 | 切片速度：0.5-420mm/s±10%。 |  |
| 5.13 | 最大样品尺寸（L×H×W）：50×60×40mm。 |  |
| 5.14 | 8° X/Y 轴精确定位，每2° 有止爪停止位点，并且有红色 0 刻度位。 |  |
| 5.15 | 切片和修块模式可一键轻松转换。 |  |
| 5.16 | 切片厚度和修块厚度可独立选择并储存。 |  |
| 5.17 | 可视信号和声音信号提示进样时前进后退的极限和剩余进样距离。 |  |
| 5.18 | E型刀架带有红色护手，覆盖刀锋全长，确保安全，在切片和更换蜡块时有效保护操作者。同时刀架具备侧向移动功能，充分利用刀片全长。 |  |
| 5.19 | 储物盘可置于切片机顶部或旁边，方便常用工具的拿取，切片机顶部也可存放冷盒冷却蜡块。 |  |
| 5.20 | 手轮的旋转极其平滑，专利的弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，符合人体工程学设计，减轻用户的疲劳。 |  |
| 5.21 | 安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的第二手轮锁可将手轮轻松锁定在最高位，方便更换刀片。 |  |
| 5.22 | 多种样本夹可满足不同样本的需要。 |  |
| 5.23 | 通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等。 |  |
| 5.24 | 步进马达进样，三种电动切片模式可选。 |  |
| 5.25 | 切片机外壳材料耐腐蚀。 |  |
| 5.26 | 配同品牌摊片机一台，温度控制范围：室温至75℃。 |  |
| 5.27 | 温度精度：±1℃调节。 |  |
| 5.28 | 尺寸：≥300×330×90mm。 |  |
| 5.29 | 水槽：≥230×180×55mm。 |  |
| 5.30 | 配置要求：主机一台、电源线一根。 |  |
| 5.31 | 配置要求：主机一台、控制器一个、废屑槽一个、刀架一个。 |  |
| 6 | 冰冻切片机，数量：一台 |  |
| 6.1 | 防溅水设计冰冻切片机，便于进行化学消毒。 |  |
| 6.2 | 压缩机制冷箱体。 |  |
| 6.3 | 冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃。 |  |
| 6.4 | 冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次（持续12分钟）。 |  |
| 6.5 | 带冷冻箱手动除霜功能。 |  |
| 6.6 | 速冻架冷冻位点：8个。 |  |
| 6.7 | 速冷架制冷温度最低达：-40℃。 |  |
| 6.8 | 切片厚度范围：1-100 um。 |  |
| 6.9 | 切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全。 |  |
| 6.10 | 电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.6mm/s。 |  |
| 6.11 | 带样品回缩功能，避免样品刮擦到刀片而损坏。 |  |
| 6.12 | 样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行。 |  |
| ▲6.13 | 经过有效性认证的紫外线表面消毒（CM1860UV），随时开启，充分消毒。两种模式可选-30分钟或3小时。 |  |
| 6.14 | 银离子抗菌银表面涂层有效阻止感染性物质在仪器外部的繁殖。 |  |
| 6.15 | 配置要求：主机一台、切片手轮一个、样本托五个、刀架及底座一套。 |  |
| 7 | 正置荧光显微镜，数量：一套 |  |
| 7.1 | 无限远光路设计，无误差修正光路，达到增强光路，对比度及分辨率效果。 |  |
| 7.2 | 高度可调的聚焦旋钮。 |  |
| 7.3 | 陶瓷载物台耐刮、耐腐蚀，内置式齿轮设计，调节时齿轮不会暴露在外。 |  |
| 7.4 | 载物台调节可左右互换，可同时进行调焦和载物台控制。 |  |
| 7.5 | 无极扭力调节、调焦限制机械载物台，通用玻片夹适应多种规格载片。 |  |
| 7.6 | 六孔物镜转盘。 |  |
| 7.7 | 三目照相镜筒，10 X 22mm 视野，仰角35度。 |  |
| ▲7.8 | 平场消色差物镜，5X，10X，20X，40X，100X。所有物镜均有防霉涂层保证镜头不会发霉。 |  |
| ▲7.9 | 带彩色表记的视场光栏，和物镜的彩色条一致时达到最佳光学效果。 |  |
| 7.10 | 稳定T型镜座，使高倍工作时无震动。 |  |
| 7.11 | 同步亮度物镜设计，在放大倍数下无需调节亮度。 |  |
| 7.12 | 滤色块：配备三色荧光滤色块1.激发波长：340-380nm；2.激发波长：450-490nm，3.激发波长：515-560nm。 |  |
| 7.13 | 主机光源：LED冷光源，可在90-250V内自动调节 ；荧光光源103W汞灯光源。 |  |
| 7.14 | 配备的2000万像素COMS传感器，40帧/秒的帧率，实现对样品的快速对焦和定位。 |  |
| 7.15 | 数字CCD的软件：具有图像处理功能、自动，手动曝光，颜色调整，白平衡、彩色／黑白拍照等功能。 |  |
| 7.16 | 配置要求：主机一台，物镜组：5X,10X,20X,40X,100X各一个，摄像头以及C接口一套。 |  |
| 8 | 倒置荧光显微镜，数量：一套 |  |
| 8.1 | 机身：一体化机身，防震机座，稳定结构，具有外置霍夫曼、荧光等观察方式。 |  |
| 8.2 | 光学系统：无限远校正光学系统，45mm齐焦距离。 |  |
| 8.3 | 物镜转盘≤4孔位，方便快速直接切换到目标位置。 |  |
| 8.4 | 调焦：粗微调同轴调节，张力可调，带限位装置，最小步进1um。 |  |
| 8.5 | 明场照明装置：超长寿命LED冷光源,细胞无热损伤。 |  |
| 8.6 | 载物台：防菌耐磨陶瓷三板载物台。 |  |
| 8.7 | 观察镜筒：具有短光路、宽视野侧光路出口的三目镜筒，100%分光比率。 |  |
| 8.8 | 聚光镜：长工作距离聚光镜，NA≥0.45。 |  |
| ▲8.9 | 平场消色差物镜，10X，20X，40X，63X，所有物镜均有防霉涂层保证镜头不会发霉。 |  |
| 8.10 | 滤色块：配备三色荧光滤色块1.激发波长：340-380nm；2.激发波长：450-490nm，3.激发波长：515-560nm。 |  |
| ▲8.11 | 配备荧光专用数码-20℃冷CCD固定色温控制-色温保持为3200K，物理像素高达500万以上和软件系统同品牌的可升级的专业软件。 |  |
| 8.12 | 具有高清细节的彩色采图模式和快速高灵敏度的黑白采图格式两种成像方式。 |  |
| 8.13 | 配置要求：主机一台、物镜组：10X,20X,40X,63X，摄像头及C接口一套。 |  |
| 9 | 正置光学显微镜，数量：一台 |  |
| 9.1 | HC无限远光路设计，无误差修正光路，达到增强光路，对比度及分辨率效果。 |  |
| 9.2 | 高度可调的聚焦旋钮。 |  |
| 9.3 | 载物台耐刮、耐腐蚀，内置式齿轮设计，调节时齿轮不会暴露在外。 |  |
| 9.4 | LED照明光源，灯泡寿命≥50000小时，具有2小时后自动关闭电源功能（可关闭此功能）。 |  |
| 9.5 | 无极扭力调节、调焦限制机械载物台，通用玻片夹适应多种规格载片。 |  |
| 9.6 | 三目观察镜筒，10 X 20mm 视野目镜。 |  |
| 9.7 | 配备平场消色差物镜，10X，20X，40X，100X。所有物镜均有防霉涂层保证镜头不会发霉。 |  |
| 9.8 | Abbe聚光镜，0.9/1.25数值孔径，可调孔径光阑。 |  |
| 9.9 | 稳定T型镜座，使高倍工作时无震动。 |  |
| 9.10 | 同步亮度物镜设计，在放大倍数下无需调节亮度。 |  |
| 9.11 | 配置要求：主机一台，物镜组：10X,20X,40X,100X各一个。 |  |

子包四：细胞生物学研究设备                                         数量：1批

- 厌氧/低氧工作站

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 仪器的基本功能 |  |
| 提供各种微好氧微生物及厌氧微生物的连续培养，传代，培养基转换和观察等工作的工作站，可直接在工作站的厌氧/微需氧环境中进行操作，无需离开厌氧/微需氧环境拿出工作站外再进行操作。 |  |
| 技术参数及指标 |  |
| - 工作站构成材料：工作站由优质聚丙烯树脂板经过退火工艺制造而成，结构稳定，且具有优越的耐化性,耐热性及耐冲击性、无毒、无味，保温、保湿性好； 面板连接：工作站的前面板与顶部面板、底部面板无缝链接，避免微生物在缝隙处滋生； 前面板：由下向上6°倾斜，符合人体工学设计，便于观察与操作。 |  |
| 2. 工作站尺寸： |  |
| 2.1 外部占用尺寸：高度：650mm；宽度：800 mm；深度：660 mm。 |  |
| ▲2.2 内部尺寸：高度：420mm；宽度：500 mm；深度：460 mm。 |  |
| 2.3 转移匣尺寸：高度：200mm；宽度：100mm；深度：100mm。 |  |
| 2.4外部占地面积不大于0.53平方米，内部工作空间不小于96升。 |  |
| 3. 转移匣： |  |
| ▲3.1带有标准的、位于工作室外部的转移匣，转移匣不可占用工作室空间，不能镶嵌在前面板上，以免遮挡视线。 |  |
| 3.2转移匣体积不小于2L。 |  |
| 3.3培养皿进入转移匣后，要经过氮气吹洗的过程，将转移匣内的氧气全部驱除，才可打开转移匣内门将培养皿转入工作室内。 |  |
| 3.4转移匣转移时间≤15秒（转移匣可在15s内达到0%氧气条件）。 |  |
| 4. 工作站各指标控制范围： |  |
| ▲4.1 氧气浓度范围：0%到23%，调节精度0.1%。 |  |
| 4.2可在气体混合机的触屏上任意设置氧气浓度，仪器自动调节，无需通过更换气罐调节氧气浓度。 |  |
| 4.3二氧化碳浓度范围：0.1%到30.0%，调节精度0.1%。 |  |
| 4.4可在气体混合机的触屏上任意设置CO2浓度，仪器自动调节，无需通过更换气罐调节CO2浓度。 |  |
| 4.5温度控制范围：室温+5℃-45℃，可选配增加到55℃，精度0.1℃。 |  |
| 4.6配有自动湿度控制装置，控制范围：室内湿度-85%。 |  |
| ▲5．裸手操作系统：带有袖套的裸手系统，能裸手进入工作站。进入工作站时经过抽真空，能够保证100%去除氧气，避免氧气进入工作站。 |  |
| ▲6．氧气探头置于气体混合机内部，而非裸露于工作室中，氧气探头前设有冷凝器，以防止由于工作室内部的湿度、pH影响氧气探头，造成氧气探头失灵及缩短氧气探头寿命。氧气探头具有一键快速（5分钟内）校正功能，无需拆卸，校正十分方便，并且在校正过程中不用中断实验进程。 |  |
| 7．带有USB端口，可连续30天以上储存数据，包括氧气浓度、二氧化碳浓度、腔体内压力变化及事件记录九种参数，并可将电子数据以excel格式保存，方便进行数据统计分析。 |  |
| ▲8．配套带有Gas Mixer气体混合机。气体混合机可置于工作站顶端，节约空间； 气体混合机可进行氧气和二氧化碳4段时间及浓度梯度设定； 氧气循环程序：可进行高达4种氧气浓度的循环，可以自定义设置循环时间及氧气浓度； 二氧化碳循环程序：可进行高达4种二氧化碳浓度的循环，可以自定义设置循环时间及二氧化碳浓度。 |  |
| 9．具有温度和低压视/听报警系统。 |  |
| 10．带有活性炭过滤系统，用于除去挥发性气体如硫化氢和挥发性不饱和脂肪酸，去除生长抑制因子。 |  |
| 11. 带有钯催化剂，在厌氧模式下能够去除工作站内的痕量氧气。 |  |
| ▲12．具有15cm单皿进入系统，非抽屉式，无需推杆，位于工作站的左侧板上且不占用工作站内部空间，可快速转移单个培养皿或小件器皿。 |  |
| 13．标配内部电源插座。 |  |
| ▲14．工作室内部配有日光灯用于日常照明，另配有节能荧光灯用于检测。 |  |
| 15．工作室内部带有感应温度的精确温度探头、湿度传感器、压力感应器和真空泵。 |  |
| 16．兼具有在工作站内直接培养和直接操作（传代、换液、观察等）两种功能，是培养兼操作一体机。 |  |
| 17．可精确控制工作站内整体的温度及厌氧/低氧环境，无需设置培养小室。 |  |
| 18．首次使用排除空气方法：先充定量氮气，再通过气体混合机自动调节气体组成；不采用先抽真空再充氮气的过程，以防工作站由于外界压强过大造成破裂的危险。 |  |
| 19.气体供应：厌氧兼低氧模式（一瓶氮气，一瓶无氧混合气，一瓶压缩空气，一瓶二氧化碳）。 |  |
| 20. 生产厂家具有ISO认证资格。 |  |
| Bugbox M配置单 序号; 备品备件名称; 数量; 单位. 1; Bugbox M主机; 1; 台. 2; 裸手进入系统; 1; 套. 3; 袖套; 1; 副. 4; 150mm“O”型环; 4; 个. 5; 活性碳过滤系统; 1; 包. 6; 钯催化剂; 1; 包. 7; 装培养皿的容器; 3; 个. 8; 气体混合机; 1; 个. 9; 3米的氮氢混合气气体供应软管+夹子; 1; 根. 10; 3米的氮气供应软管+夹子; 1; 根. 11; 3米的二氧化碳气体供应软管+夹子; 1; 根. 12; 3米的压缩空气供应软管+夹子; 1; 根. 13; 用户手册; 1; 份. 14; 电源线; 1; 根. 15; 氧气探头; 1; 个. 16; 节能荧光照明灯; 1; 个. 17; 检验聚光灯; 1; 个. 18; 低压气体报警器; 1; 个. 19; 自动湿度控制器; 1; 个. 20; 单皿进入系统; 1; 个. 21; 内部电源插座; 1; 个. |  |

- 电穿孔仪

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 可安全高效地转化细菌、酵母及其它微生物。 |  |
| 1.2 设计简单，一个按钮的脉冲传输，直接与电激杯室连接。 |  |
| 1.3 预置优化的程序，用于常用的细菌和真菌样品，程序选择快速。 |  |
| 1.4 弧光保护系统，减少贵重样品的损失。 |  |
| 1.5 提供广泛的参数选择，电压范围是200-3000V，精确度为10V；脉冲宽度是1.0-4.0mS。 |  |
| 1.6 精确度为0.1mS。 |  |
| 1.7 输出波型：带 RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型最大输出。 |  |
| 1.8 输出电压和电流： 3,000 V 峰值，>600 W 负载，峰值最大电流 100 A。 |  |
| 1.9 输出电压和脉冲时间调节：电压可调范围为 200–3,000 V，精度为 10 V；5 ms 默认值，或 1–4 ms，精度 0.1 ms。 |  |
| 1.10 输入电压：100–120 V 或 220–240 V。 |  |
| 1.11 预设程序：5 种杆菌，5 种真菌。 |  |
| 2、配置： |  |
| 2.1 主机 一台。 |  |
| 2.2 0.1 cm电击杯 五个。 |  |
| 2.3 0.2 cm电击杯 五个。 |  |

3、水套式二氧化碳培养箱

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、采购内容：水套式二氧化碳培养箱，单台配置要求：标准配置 |  |
| 2、性能指标及要求： |  |
| 2.1工作环境温度: 10-35℃。 |  |
| 2.2工作环境湿度: 20- 80%。 |  |
| 2.3电源: 220V  10% ，50 Hz/60 Hz。 |  |
| ▲2.4工作体积：184.1升。 |  |
| 2.5标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/17块。 |  |
| 2.6 温度控制范围：高于室温5℃～55℃。 |  |
| 2.7温度控制精度：±0.1℃。 |  |
| 2.8温度均一性: ±0.2℃(在37℃下)。 |  |
| 2.9报警：断电，温度差异、CO2浓度差异、（选配O2浓度差异、湿度差异）。 |  |
| ▲2.10箱体构造：水套式。 |  |
| 2.11二氧化碳控制范围：0～20%。 |  |
| 2.12二氧化碳控制精度：±0.1%。 |  |
| 2.13二氧化碳浓度控制：箱体内TC 热导传感器在线检测CO2浓度。 |  |
| ▲2.14 具有专利的HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。 |  |
| ▲2.15具有第三方认证100级空气质量白皮书。 |  |
| ▲2.16 具有医疗器械注册证。 |  |

4、分析流式细胞仪

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、功能： |  |
| 1.1能够进行细胞计数、免疫分型、细胞因子测定、抗体测定、细胞活性鉴定等细胞全方位分析。 |  |
| 2、技术规格： |  |
| ▲2.1 配置488nm蓝光固态激光器和640nm红光固态激光器。 |  |
| 2.2 配原厂操作软件，软件无加密狗或序列号限制，分析软件可安装于任何一台电脑上使用。 |  |
| ▲2.3 采用比二极管类信噪比更高及更稳定的PMT检测器。 |  |
| 2.4 液流系统：采用传统鞘液上样，避免交叉污染及液路堵塞；负压上样，上样口开放，兼容任意规格的上样管包括流式管、EP管（0.5-50ml)。 |  |
| ▲2.5 可使用流式细胞仪设置和追踪（CS&T)微球对机器进行日常自动化检测，以确保仪器硬件满足性能规格的要求。仪器质量控制结果在软件中显示的同时将以PDF格式进行存储。软件自动生成Levey-Jennings图，跟踪监测仪器性能随时间的变化趋势。 |  |
| ▲2.6 每次使用质控微球执行仪器质量控制时，软件也会同时更新FITC、PE、APC及PerCP或PerCP-Cy5.5等荧光染料的补偿设置，无需制备单染管调补偿，实现全自动补偿。除了全新的自动补偿模块，同时支持传统的手动补偿设置。 |  |
| 2.7 样本检测速度：≥10000细胞/秒。 |  |
| 2.8 单次检测细胞能力：≥100万个细胞信号。 |  |
| 2.9 荧光灵敏度：FITC < 150MESF, PE < 100MESF。 |  |
| 2.10 荧光检测分辨率：CV值＜3%（采用荧光微球检测，所有通道均需满足)。 |  |
| 2.11 最小颗粒检测能力：≤0.5um。 |  |
| 2.12 荧光检测系统：固定光路，即使搬运也无需调整光路。 |  |
| 2.13 绝对计数：无需荧光微球，可进行绝对计数和测量样本实际浓度。 |  |
| 2.14 可使用缩放工具直接放大数据区域，不遗漏任何实验细节；可以自由创建彩色直方图并进行叠加分析。 |  |
| ▲2.15 数据采集动态范围：由24bit芯片收集数据，实时显示107.2以上超高动态范围，实验操作中免调电压。 |  |
| 2.16 数据精度：变异系数＜3%。 |  |
| ▲2.17 液流系统：具有双动力液流控制装置，实现鞘液流流速和样本流流速可单独控制并可实现非固定体积的连续上样，配备鞘液桶及废液桶，具备自动管路抽吸、清洗系统。 |  |
| ▲2.18 后置式蠕动泵：蠕动泵位于检测池后方，避免细胞进入检测池前受到挤压，影响实验结果。 |  |
| 2.19 试剂与耗材：完全开放,使用通用试剂和耗材，流式管，EP管。 |  |
| 2.20 具有除气泡功能，清洗功能，消毒功能，排堵功能。 |  |
| 2.21 软件支持多种分析方法，包括：矩形圈门，多边形圈门，十字象限分析法，水平和垂直方向线性圈门等。 |  |
| 2.22 具有脉冲信号处理系统，能同时检测脉冲信号的宽度、高度和面积以区分粘连体细胞。 |  |
| 2.23 仪器需具备国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证（提供复印件，原件备查）。 |  |
| 3、配置要求： |  |
| 3.1 流式细胞仪主机1台。 |  |
| 3.2 液晶显示器 2台。 |  |
| 3.3 净化稳压电源 1台。 |  |
| 3.4 质控微球 1套。 |  |

5、光学倒置显微镜

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、光学系统：无限远光学系统。 |  |
| ▲2、目镜：高眼点、超大视场目镜EW10X/22，视场直径达到22mm。 |  |
| ▲3、观察头：铰链式三目观察头，带接口，30度倾斜，360度旋转，始终保持图象同步清晰。超大瞳距调节范围48-75mm，目镜前部可360度旋转，向上旋转180度以提升眼点水平高度，使不同身高的用户都能舒适使用，土5视度可调。带标准摄影接口，可接专业数码摄像仪。内置日本防霉技术，防止闷热潮湿环境下霉菌的生长。 |  |
| 4、高清500万像素数码成像系统，分辨率2592Ｘ1944，USB输出，带正版图像软件，软件著作权登记证书。 |  |
| ▲5、物镜：无限远平场长距物镜4X/0.1,WD17.3mm；使得观察标本视野更平坦、亮度更高、反差更强，且更容易观察活细胞的状态；无限远平场相衬物镜：PH10X/0.25,WD10mm；PH20X/0.4,WD5.1mm； 40X/0.6,WD2.1mm。 |  |
| 6、转换器：五孔转换器，滚珠式定位。 |  |
| 7、聚光镜：超长工作距离聚光镜NA0.3，工作距离72mm；卸下聚光镜后培养皿高度可达150mm。 |  |
| 8、相衬滑板：10X-20X、40X预调中心相衬滑板。可观察低反差或透明标本的鲜明图象。 |  |
| 9、载物台：平面载物台160X250mm，载物台插入圆板，同步带机械移动尺，右手低位同轴X、Y方向旋钮，移动范围120X78mm，接长托板70X180mm，接长托板，Terasaki托架,直径35mm、54mm、90mm培养皿托架。 |  |
| 10、焦距调节：同轴粗微调焦机构，通过转换器的上下移动进行调焦，粗微行程每圈37.7mm，微调行程每圈0.2mm,调焦范围上8mm，下3mm。 |  |
| 11、照明系统：220V/6V30W卤素灯，亮度连续可调。 |  |
| 12、滤色镜：直径45mm蓝色、绿色、磨砂玻璃。 |  |
| 13、提供国家光学检测机构的检测报告。 |  |

6、洁净工作台

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、技术参数： |  |
| 1.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作。 |  |
| 1.1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1040mm×615mm×1770mm； |  |
| 内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×540mm×545mm； |  |
| 额定功率：350 W； |  |
| 气流流速：0.3～0.5m/s； |  |
| 紫外灯功率：18W； |  |
| LED日光灯功率：12W； |  |
| 前窗玻璃开口最大高度：310mm； |  |
| 工作台到地面高度：750mm； |  |
| 噪音≤65dB(A)； |  |
| 风机型号：泛仕达FS133Q风机，转速:1250 RPM，流量：800 m³/h，功率300W。 |  |
| 1.1.2 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min。 |  |
| ▲1.1.3过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%。 |  |
| 1.1.4工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品。 |  |
| 1.1.5 可在洁净台顶部更换、维修风机及过滤器。 |  |
| 1.1.6箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重。 |  |
| 1.1.7工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀。 |  |
| ▲1.1.8控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：通过光柱多少显示风机的风速。 |  |
| 1.1.9洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止。 |  |
| 1.1.10 照明：≥350lx。 |  |
| 1.1.11 底脚顶丝、洁净台万向轮的设计，洁净台可通过万向轮移动且可以通过调节底脚顶丝固定调平。 |  |
| ▲1.1.12紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。 |  |

7、离心机

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、设备名称：高速离心机。 |  |
| - 主要用途： |  |
| 该设备主要用于实验室复杂样本的离心实验，能完成细胞、病毒、组织、血液样本等的离心实验。 |  |
| - 仪器工作环境要求： |  |
| 1、电源：100–240 VAC, 50–60Hz。 |  |
| 2、环境温度：15-30℃。 |  |
| 3、相对湿度：≤80%。 |  |
| 四、技术指标要求： |  |
| ▲1、最高转速：≥15,000转/分。 |  |
| ▲2、最大离心力：≥24,000×g。 |  |
| 3、最大离心容量：30×1.5/2.0ml离心管，24×5.0/7.0ml离心管，2×酶标板。 |  |
| 4、离心安全性：角转子自动锁定，水平吊篮密封锁定，所有操作可单手戴手套完成。 |  |
| 5、驱动系统：无碳刷电机直接驱动。 |  |
| 6、运行时间控制：0-99小时59分钟，并具有瞬时离心及连续离心方式。 |  |
| ▲7、转头配置：通过不同转头配置，可以离心1.5/2ml微量离心管、15ml/ 50ml尖底离心管和酶标板等。 |  |
| 8、不平衡检测系统：震动连续监测，带转头重量校正。 |  |
| 9、生物安全性能：所有转子提供具有第三方认证的生物安全密封圈，必须提供认证证书，控制面板、角转子和水平转子盖子部分均可手套操作。 |  |
| 10、噪音：≤ 58Dba。 |  |
| 11、体系认证：UL / CE / IVD / 生物安全认证1。 |  |
| ▲12、紧凑型台式离心机，仪器占地宽度≤480mm。 |  |

8、流式分选仪

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、主要功能： |  |
| 1.1流式细胞分选系统主要用于复杂细胞样本中同时快速分选纯化出一种或几种目标细胞，分选下来的细胞要求纯度高，活性好，回收率高，可以直接进行培养、诱导、增殖、分化、活化和移植等多种实验手段进行更深一步的功能研究、各种致病机理研究和细胞治疗研究。 |  |
| 2、技术规格： |  |
| ▲2.1独立固体激光器：488nm激光4色荧光；同时为保证细胞活性，激光功率必须小于75mw。主机可灵活升级到三个激光。 |  |
| ▲2.2荧光灵敏度：FITC<110 MESF，PE<30MESF，具有极佳的灵敏度。 |  |
| 2.3分析速度：不小于40,000细胞/秒；分选速度：不小于34,000细胞/秒；分选通路：不少于2路。 |  |
| ▲2.4具备全自动实时液滴延迟校准系统，不需要借助荧光显微镜等其它外部设备或人工读取荧光微球数等方式来进行辅助校准。 |  |
| ▲2.5具备自动液滴断点监控和堵塞监测系统。液滴分析精度高达1/32，使得细胞在液滴中所处位置的判断更加准确，从而保证分选得率和纯度实现最大化平衡和兼顾。 |  |
| ▲2.6采用石英杯激发方式，稳定性光路设计，无需日常调校；专利光胶耦合石英杯技术大幅提高了检测灵敏度和分辨率。 |  |
| ▲2.7采用了七角形全反射检测器：七角形全反射收集光路设计，使得传递过程中最易衰减的长波长荧光信号最先检测，最大程度减少光传播过程能量损失，增加检测灵敏度。 |  |
| ▲2.8 Filter-mirror ID：每个Filter-mirror都配有ID识别芯片，在插入相应的滤片槽后，仪器会自动识别，确保系统配置符合设置实验的要求。 |  |
| 2.9分选纯度：大于98%；回收率：大于80%。 |  |
| 2.10液滴振荡频率：不少于34KHz。 |  |
| 2.11分选喷嘴：100μm喷嘴，适用于1-20µm的生物微粒的分析和分选；另外，低的鞘液压力有利于降低对细胞的剪切力，保证细胞的活力。 |  |
| ▲2.12全自动进样功能：具有自动样本混匀功能，自动样本间冲洗和关机清洗，自动气泡检测和警示，全封闭上样系统，完全程序化控制。 |  |
| ▲2.13进样和样本收集温控设置：可以设置进样仓4℃、22℃、37℃、42℃，最大程度保证细胞的活性；接收装置选配水浴循环温控系统。 |  |
| 2.14支持多种分选接收装置：适配1.5/2/5ml的离心管，单克隆细胞分选装置：6/24/48/96/384孔板、96孔PCR板、显微镜载玻片等。 |  |
| 2.15开放配置：覆盖从单激光到三激光的配置，适合90%以上的常规分选应用。激光颜色配置更加灵活，且可以进行激光器和颜色通道的升级。 |  |
| ▲2.16全新的软件系统极大地简化了计算机操作过程，采用流程化设置，开机15分钟便可以开始进行分选操作；软件界面友好，操作人员使用和学习过程变得更加简单。 |  |
| ▲2.17自动补偿控制和调节：使用beads进行全自动的补偿调节，每60天进行一次，即可避免每次实验进行补偿设置；即使在不同实验中，补偿设置也会根据PMT电压自动调节。 |  |
| 2.18全面的质控系统：软件沿用了专利的CS&T质控系统。 |  |
| ▲2.19分体式的整机设计，主机可以轻松置于4英尺或6英尺的超净台或生物安全柜中，实现真正意义的无菌/无生物危害性分选。 |  |
| 3、配置要求： |  |
| 3.1 流式细胞分选仪主机（单激光4色） 1台。 |  |
| 3.2电脑显示器 2台。 |  |
| 3.3 质控微球 1套。 |  |
| 3.4 液滴延迟校准微球 1套。 |  |
| 3.5 空气泵 1台。 |  |
| 3.6 净化稳压电源 1台。 |  |

9、全自动温和组织处理系统

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、设备用途：用于把组织样品处理成高活性单细胞悬液或组织匀浆。 |  |
| 二、技术性能： |  |
| 1、一机两用，既可以高效的将组织处理成高活性的单细胞悬液，也可以将组织处理成组织匀浆。 |  |
| 2、仪器可以处理多种不同的组织，包括人肿瘤、脐带、皮肤等组织，以及小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织、皮肤、肌肉组织等。 |  |
| 3、所获得的单细胞悬液可以用于细胞分选、细胞培养，流式细胞分析、分子生物学分析等多种不同的后续应用。 |  |
| 4、满足新鲜组织和冰冻组织制备组织匀浆的功能，制备出的组织匀浆可以用于蛋白提取、分析、等应用，也可以满足mRNA提取和cDNA合成，纯化和分选等后续应用。 |  |
| 5、仪器可满足无菌操作要求，如有试剂耗材必须无菌。 |  |
| 6、一次可处理八个样品。 |  |
| 7、可以同时或分别处理八个不同的样品。 |  |
| 8、厂家可对仪器进行免费的程序升级，并提供国际相关实验的最新进展。 |  |
| 9、仪器可以处理编程优化方案，并且可以保存方案便于后续使用。 |  |
| 10、配备八个独立的加热模块，可以加热至37摄氏度，便于组织解离过程中的酶解加热。 |  |
| 11、样本容量：0.3-10ml。 |  |
| 12、标本重量：20mg-4g。 |  |
| 13、不少于4篇CNS参考文献。 |  |

10、三气式二氧化碳培养箱

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、品名、数量、用途及保修期： |  |
| 1.1品名：水套式三气二氧化碳培养箱。 |  |
| 1.2数量：1台。 |  |
| 1.3用途：用于细胞培养。 |  |
| 1.4保修期：1年。 |  |
| - 2、工作条件： |  |
| 2.1工作环境温度： 10-35℃。 |  |
| 2.2工作环境湿度： 20- 80%。 |  |
| 2.3电源: 220V  10% ，50 Hz 1。 |  |
| 3、技术要求： |  |
| 3.1箱体： |  |
| 3.1.1工作体积：184升。 |  |
| 3.1.2具有玻璃内门和不锈钢内壁。 |  |
| 3.1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/17块。 |  |
| 3.2温度控制： |  |
| 3.2.1温度控制范围：高于室温5℃～55℃。 |  |
| 3.2.2温度控制精度：±0.1℃。 |  |
| 3.2.3温度均一性: ±0.2℃(在37℃下)。 |  |
| 3.2.4温度跟踪报警：有。 |  |
| 3.2.5温度显示：绿色LED。 |  |
| 3.2.6 保温方式：水套。 |  |
| 3.3气体控制： |  |
| 3.3.1二氧化碳控制范围：0～20%。 |  |
| 3.3.2二氧化碳控制精度：±0.1%。 |  |
| 3.3.3二氧化碳跟踪报警：有。 |  |
| ▲3.3.4二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到5±0.2%。 |  |
| ▲3.3.5二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。 |  |
| 3.3.6 氧气浓度范围：1-20%。 |  |
| 3.3.7 氧气传感器：燃烧池。 |  |
| 3.3.8 用户编程上下限可跟踪报警。 |  |
| ▲3.4 HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。 |  |
| 3.5 具有程序自检功能。 |  |
| 3.6 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度和氧气浓度。 |  |
| 3.7 断电自动启动：有。 |  |
| 3.8 加热玻璃内门，防止腔体内玻璃上形成冷凝水，造成污染。 |  |
| 3.9 银离子水盘污染防护。 |  |
| 3.10 AquaTec银离子消毒技术，消除水源污染。 |  |

11、台式真空泵

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、抽气速度：≥3.8L/min。 |  |
| 2、最大真空度：≥20"Hg。 |  |
| 3、最大压力：≥0.06psi。 |  |
| 4、吸液瓶容量：≥500ml。 |  |

12、全自动细胞计数仪

| 主要技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 用途：细胞计数 |  |
| 1、工作条件： |  |
| - 1.1 环境温度：4-32℃。 |  |
| - 1.2 相对湿度：30-90%。 |  |
| - 1.3海拔高度：≤2000m。 |  |
| 2、技术指标： |  |
| 2.1仪器类型：台式细胞计数仪. |  |
| ▲2.2处理时间：<10秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞所占比例和细胞显微图片。 |  |
| ▲2.3细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL。 |  |
| 2.4微粒/细胞直径范围：5-60um。 |  |
| 2.5所需的样品体积: 10 μl。 |  |
| 2.6程序：已经预设好计数程序，无特殊需求无需更改，或者一个月做一次矫正即可。 |  |
| ▲2.7光学: 3通道（明场 + 2 个 EVOS® LED光立方插槽），可选配2种光立方，有20种光立方可供选择。 |  |
| 2.8摄像机: 5百万像素，2.5倍光学放大。 |  |
| ▲2.9可使用一次性玻片或选配可重复使用玻片。 |  |
| 2.10软件：Countess®全自动细胞计数平台软件。 |  |
| 2.11仪器尺寸: 11.5 x 17.5 x 11.5英寸（宽 x 厚 x 高）。 |  |
| 2.12工作电源: 100–240 VAC，0.58 A（最高）。 |  |
| 2.13频率：50/60 Hz。 |  |
| 2.14电源输入：12 VDC，2.0A。 |  |
| 2.15重量：8磅。 |  |
| 3、仪器配置及必备件： |  |
| 3.1 Countess II FL全自动细胞计数仪，1台。 |  |
| 3.2四种电源接头，一套。 |  |
| 3.3 Countess细胞计数板，1包（50个）。 |  |
| 3.4 Countess USB drive，4GB, 1个。 |  |
| 3.5 Quick reference card（QRC），1个。 |  |

13液氮罐

| 主要技术要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  | 单位 |  | YDS-120-216 |  |  |  |
| 几何容积 |  | L |  | 121 |  |  |  |
| 空 重 |  | kg |  | 43 |  |  |  |
| 容器口径 |  | mm |  | 216 |  |  |  |
| 外 径 |  | mm |  | 573 |  |  |  |
| 高 度 |  | mm |  | 1000 |  |  |  |
| 日蒸发量 | 优等品 |  | L/d |  | 0.95 |  |  |
| 保存期 | 优等品 |  | d |  | 127 |  |  |
| 提筒数量 |  | n |  | 5 |  |  |  |
| 提筒尺寸 |  | mm |  | 142×144 |  |  |  |
| 盒子尺寸 |  | mm |  | 134×134 |  |  |  |
| 安瓶数量 |  | n |  | 4050 |  |  |  |

第三章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市第一医院中心实验室设备采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价；包括但不限于产品及零件费用、运输、保险、装卸、调试等，以及产品保护、现场清理、验收、技术资料、质保期维保费、中标服务费、税金等所发生的一切费用。 2、本项目预算金额/最高限价：详见第一章公开招标采购公告。投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 其他： 中标服务费的收取标准（货物标准）：按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 服费类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算 |
| ★3 | 投标保证金（人民币）：按第一章公开招标采购公告第七条规定交纳。 |
| 4 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予受理；招标采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 6 | 投标文件组成：资格证明文件、报价及商务技术文件正本各1份；副本各4份，电子文本1份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见第一章公开招标采购公告 |
| 8 | 开标时间及地点：详见第一章公开招标采购公告 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的供应商，公示期结束办理退款手续，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标供应商支付中标服务费后，凭合同办理退款手续，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金以网银形式退还公司账户。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 13 | 履约保证金金额：不适用 |
| 14 | 履约保证金形式：不适用 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金 |
| 16 | 付款方式：自行支付 |
| 17 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于宁波市第一医院中心实验室设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购单位（宁波市第一医院）。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。供应商代表须为供应商的在职员工，如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供供应商代表身份证正反面复印件（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包、分包。

- （八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标采购公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购单位对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价及商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

- 供应商自查表①资格条件自查表（附件三）；

- 供应商的营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 距离开标日当月近六个月任意一个月的财务报告（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

- 供应商距离开标日当月近六个月任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

- 供应商距离开标日当月近六个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章）；

- 如依法不需要缴纳提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式一）；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式二）；

- 供应商资格声明函（格式三）；

- 供应商的特定条件的证明文件：如有请提供。

2.报价及商务技术文件：

2.1.报价文件：

- 投标函（格式四）；

- 开标一览表（格式五）；

- 投标报价明细表（格式六）；

- 质保期后备品备件清单（格式七）；

- 中小企业声明函（附件一）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件二，如是请提供）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.2商务技术文件：

- 供应商自查表②符合性自查表（附件三）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件（如银行缴款凭证复印件）；

- 基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件（加盖公章）；

- 法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，提供距离开标日当月近三个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章））及授权代表身份证正反面复印件（格式八、格式九）；

- 政府采购统计基础信息表（附件四）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式十）；

- 供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

- 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）

- 制造商出具的授权函（如为进口产品必须提供，格式见附件）；

- 技术条款响应（偏离）表（格式十一、按第二章要求填写）；

- 技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

- 设备配置清单及对设备的配置完整性、先进性、操作性、功能适用性的阐述；

- 业绩一览表（格式十二），投标产品的销售业绩的合同复印件（加盖公章）；

- 优惠承诺；

- 售后服务的内容、措施及设立服务机构的承诺或现有服务机构的情况；

- 节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

- 其他采购需求或评分标准所需资料；

注：上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

- （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及供应商与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ★2.报价要求：详见招标文第三章《供应商须知》前附表第2条

- ★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1.供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.资格证明文件、报价及商务技术文件正本各1份；副本各4份，电子版投标文件1份。资格证明文件、报价及商务技术文件应分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件由资格证明文件、报价及商务技术文件两部分组成，两部分文件应分别装订并密封。投标文件的外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（资格证明文件、报价及商务技术文件）、投标项目名称、项目编号、品目号（如有），并加盖供应商公章。

电子版投标文件可封入报价及商务技术文件中或单独包封。若单独包封，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（电子版投标文件）、投标项目名称、项目编号、品目号（如有），并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未按招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的（不平衡报价）；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向供应商出具签收回执。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封。

5.采购代理机构在开标仪式上，将公布供应商名称、投标内容、投标价格、交货期等以及采购人认为合适的其他内容，并做开标记录。

6. 采购代理机构做开标记录， 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由开标人员当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

7.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对供应商的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各供应商的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，若供应商不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2各工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

- 1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 九、履约验收

- 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1.进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

2.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

2.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

2.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三.评标程序

1、采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。供应商的法定代表人或全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购机构组织，按《招标文件》的规定对供应商的基本情况进行审核。

2.本次公开招标投标文件的资格证明文件、商务技术文件及报价文件同时开启，由唱标人公布供应商名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对供应商的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各供应商的投标文件进行评审。对供应商表述不清的内容，评标委员会将向供应商进行询标，请其澄清其商务技术内容。最终评标委员会对各供应商进行打分，并进行汇总。

3、按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对供应商的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从供应商的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行综合打分。

评委打分参照北部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为供应商报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据供应商的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的供应商为中标候选人。如该项目供应商的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由供应商抽签决定。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

- 评分标准（适用于任何子包）

| 投标单位 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分（30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 同类设备销售业绩（3分） | 根据供应商提供的自2016年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议（50分） | 对招标文件的技术响应（30分）： 投标产品全部满足招标文件技术需求的得30分，每一条未带“▲”的技术指标负偏离扣3分，每一条带“▲”的技术指标负偏离扣5分，本项30分扣完为止。 |
|  | 设备的配置完整性、先进性、操作性（15分）： 根据各供应商提供的设备配置完整性进行评定，满分5分。 根据各供应商提供的设备配置先进性进评定，满分5分。 根据各供应商提供的设备配置操控性进行评定，满分5分。 |
|  | 设备的功能适用性（5分）： 根据各供应商提供的设备的功能适用性进行评定，满分5分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各供应商的售后服务承诺可行性进行评定，满分5分。 根据各供应商的质保期方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分5分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各供应商的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 节能产品、环境标志产品（1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（1分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分1分。 |

第五章  政府采购合同主要条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（招标编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1合同金额的90%货到验收合格后一个月内支付；首次付款三个月后支付合同金额的5%；余款5%在质保期结束后一个月内付清。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

第六章  投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件（资格证明文件/报价及商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

品 目 号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格证明文件/报价及商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

品 目 号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

格式一：

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）：

日期：

格式二：

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）：

日    期：

格式三：

供应商资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布                       项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）：

日    期：

格式四：

投标函

致（采购代理机构）：

（供应商全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：资格证明文件、报价及商务技术文件正本各1份；副本各4份，电子文本1份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标总价（大写）：                        元人民币。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 供应商已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式五：

开标一览表

项目编号：            供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

供应商名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式六：

投标报价明细表

项目编号：                      项目名称：

序号：                                                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率: % |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率： % |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

供应商名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式七：

质保期后备品备件清单

项目名称：                                项目编号：                序号：

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式八：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （供应商名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

供应商名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

格式九：

法定代表人授权委托书

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

供应商名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式十：

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                              序号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购标的的数量 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或印章)：

日  期：

格式十一：

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                              序号：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标应根据投标产品的性能指标，对照招标文件第二章招标需求 二、技术需求填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或印章)：

日  期：

格式十二：

业绩一览表

（供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 数量（套） | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附件一：

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（项目编号______序号______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

供应商自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、供应商的营业执照副本复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 3、距离开标日当月近六个月任意一个月的财务报告（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、供应商距离开标日当月近六个月任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、供应商距离开标日当月近六个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、如依法不需要缴纳提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式一） |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  | 第（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。（供应商资格声明函）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四．供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五．供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件四：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标商务必填写此表作为投标文件的组成部分。