政府采购采购文件

| 采购编号： | CBNB-20196408G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 采购1.5T磁共振项目 |
| 采购人： | 宁海县中医医院医疗健康集团 |

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇一九年十二月

目      录

第一章  采购公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  供应商须知	19

第四章  评标办法及评分标准	35

第五章  合同条款及格式	37

第六章  部分投标文件格式	40

第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经宁海县政府采购管理办公室批准，现就宁海县中医医院医疗健康集团采购1.5T磁共振项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的供应商前来投标。

一、采购编号：CBNB-20196408G

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式、用途：公开招标、医院自用

四、采购文件公告期限： 2020年01月03日至2020年01月10日止

五、项目概况：

| 子包号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术要求 | 预算 （人民币万元） | 最高限价 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1.5T磁共振 | 1套 | 最大切换率：≥130mT/m/ms | 550 | 550 |

六、合格供应商的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（二）本项目特定条件：

2.1供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

2.2供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

2.3所投产品必须符合中华人民共和国有关技术卫生各种标准；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。）

（五）本项目不接受联合体投标。

七、采购文件的发售：

1.发售时间：2020年01月03日至2020年01月13日，上午8:30-11:00 ；下午13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）。

2.发售地点：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼）前台，联系人：李小姐，联系电话：0574-88090098，传真：0574-87425386，邮箱：719126619@qq.com。

3.售价：500元(请勿个人或支付宝汇款)，售后不退。如需邮购，请另付 50 元人民币特快专递费，并请按下述开户银行及账号汇款（汇款单上应注明汇款用途、项目编号及子包号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

4、招标文件在线购买网址：https://dwz.cn/klDXYTUZ

提示：供应商付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真或发邮件至我公司前台标书发售人员，并在底单上注明需要购买标书的项目编号、子包号、联系人、手机号及QQ邮箱，如未按此要求操作，供应商将有可能不能及时收到招标文件，请给予配合。

注：采购公告的附件（采购文件）仅供阅览。潜在供应商应当按照本款方式获取采购文件，未按本款方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

*八、投标保证金（人民币）：110000.00元。

供应商应于投标截止时间前将投标保证金以同城支票、华东三省一市汇票、电汇等形式交至宁波中基国际招标有限公司。开户银行：宁波银行科技支行，银行账号：31010122000005488。

特别提示： 1、供应商在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号，如采购文件要求分标段（子包）缴纳保证金的，还需要注明标段号（子包号），未注明项目编号和标段号（子包号）或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负。

九、投标截止时间和地点：

供应商应 2020年02月05日09:30时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年02月05日09:30时（北京时间）在宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），供应商可以派授权代表出席开标会议。

十一、有意向的潜在供应商若需对本次招标提出询问，请与宁波中基国际招标有限公司六部联系（有关技术规格方面的询问请用信函或传真的形式）。

十二、其他事项：

参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

十三、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

十四、业务咨询：

采购单位：宁海县中医医院医疗健康集团

地址：宁海县跃龙街道桃源街道桃源北路1299号

联系人姓名：徐老师

电话：0574-55686028

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：王近娜、叶工、王莹巧、周旭坤、张嘉城、朱贤东

联系电话： 0574-87425371、87425570传真：0574-87425373

监管部门：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

联系人：王老师

联系电话：0574-65265668   传真号码：0574-65265612

关于本次采购的标书费、投标保证金、服务费都汇入以下帐户：

开户银行： 宁波银行科技支行

帐    号： 31010122000005488

户    名： 宁波中基国际招标有限公司

# 第二章  采购需求

- 项目编号：CBNB-20196408G

- 采购单位名称：宁海县中医医院医疗健康集团

- 招标内容

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 医疗设备 |
| 2 | 单位及数量 | 详见三、技术需求 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见三、技术需求 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见三、技术需求 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 详见三、技术需求 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见三、技术需求 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见三、技术需求 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见三、技术需求 |
| 9 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见三、技术需求 |
| 10 | 安装及验收 | 详见三、技术需求 |
| 11 | 现场踏勘 | / |
| 12 | 演示时间及地点 | / |
| 13 | 样品要求 | / |
| 14 | 本项目的核心产品 | / |

二、商务要求

| 质保期 | 详见三、技术需求 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 售后服务：供应商列出最便捷的售后服务机构，便于采购人购买备件，并在需要时安排技术服务。 售后服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间详见技术需求。 (如技术需求有要求，则以技术需求为准) |
| 履约保证金 | 履约保证金的收取及退还： 1）履约保证金金额：合同总价的5%； 2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）； 3）担保收件人：采购人； 4）提交时间：签订合同前5个工作日内； 5）履约保证金的退取：在验收合格一年后退还。 |
| 付款条件 | 安装验收完成后，凭开具全款的单张发票三个月内付清。 (如技术需求有要求，则以技术需求为准) |
| 交货时间 | 详见三、技术需求 |
| 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 供应商须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价。 |

三、技术需求

子包一：1.5T磁共振                                                       采购数量：1套

| 序号 | 技术参数名称 | 招标指标 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| ▲1.1 | 提供已获得CFDA认证的1.5T磁共振仪，必须为该厂商所研发生产的最新、最高端机型，具备最优最全配置、最佳技术性能指标的完整系统。 |  |  |
| 2 | 设备工作条件 |  |  |
| 2.1 | 供电要求：三相交流AC380V±10% | 具备 |  |
| 3 | 磁体系统 |  |  |
| 3.1 | 磁场强度 | 1.5T |  |
| 3.2 | 磁场类型 | 超导 |  |
| 3.3 | 磁体材质 | 不锈钢合金 |  |
| 3.4 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |  |
| ▲3.5 | 裸磁体长度 | ≤157cm |  |
| 3.6 | 磁体内径（患者检查孔道内径） | ≥60cm |  |
| 3.7 | 磁体重量（含液氦） | ≤4.0吨 |  |
| 3.8 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |
| 3.9 | 磁场均匀度 | V－RMS测量法 |  |
| 3.10.1 | 10cmDSV | ≤0.002ppm |  |
| 3.10.2 | 20cmDSV | ≤0.02ppm |  |
| 3.10.3 | 30cmDSV | ≤0.06ppm |  |
| 3.10.4 | 40cmDSV | ≤0.2ppm |  |
| 3.10.5 | 45cmDSV | ≤0.4ppm |  |
| 3.11 | 液氦零挥发技术 | 具备 |  |
| 3.12 | 液氦容积(100%) | ≥1400L |  |
| ▲3.13 | 提供4K冷头 | 具备 |  |
| 3.14 | 冷头保用时间 | ≥5年 |  |
| 3.15 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≦4.0m |  |
| 3.16 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≦2.5m |  |
| 3.17 | 磁体监控装置 | 具备 |  |
| 3.18 | 磁体紧急失超装置 | 具备 |  |
| 4 | 匀场方式 |  |  |
| 4.1 | 被动匀场 | 具备 |  |
| 4.2 | 主动匀场 | 具备 |  |
| 4.2.1 | 高阶匀场 | 具备 |  |
| 4.2.2 | 三维容积匀场 | 具备 |  |
| 4.2.3 | 局部动态匀场 | 具备 |  |
| 5 | 梯度系统 |  |  |
| 5.1 | 最大梯度场强 | ≥33mT/m |  |
| 5.2 | 最大切换率 | ≥130mT/m/ms |  |
| 5.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率可同时达到 | 具备 |  |
| 5.4 | 最短爬升时间 | ≤0.26ms |  |
| 5.5 | 工作周期 | 100% |  |
| 5.6 | 占空比 | 100% |  |
| 5.7 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收 |  |
| 5.8 | 梯度工作方式 | 非共振 |  |
| 5.9 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |  |
| 5.10 | 梯度功放冷却方式 | 水冷 |  |
| 6 | 射频系统 |  |  |
| 6.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |
| 6.2 | 射频放大器 | 固态前放 |  |
| 6.3 | 射频功率 | ≥18KW |  |
| 6.4 | 前置放大器噪声水平 | ≤0.5dB |  |
| 6.5 | 射频线圈免调谐技术 | 具备 |  |
| 6.6 | 发射带宽 | ≥500KHz |  |
| 6.7 | 接收带宽 | ≥1MHz |  |
| 6.8 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 6.9 | 射频接收通道数 | ≥16个 |  |
| 6.10 | 相位分辨率 | 0.09° |  |
| 6.11 | 放大器冷却方式 | 风冷式 |  |
| 6.12 | 接收线圈接口位置 | 检查床长轴两端 |  |
| 6.13 | 接收线圈接口数量 | ≥4个 |  |
| 7 | 接收线圈 |  |  |
| 7.1 | 发射线圈必须具备独立接收功能 | 具备 |  |
| 7.2 | 头颈联合线圈 | ≥16通道 |  |
| 7.3 | 柔性体部线圈 | ≥16通道 |  |
| 7.4 | 颈胸腰椎联合线圈 | ≥12通道 |  |
| 7.5 | 通用柔性线圈（小柔） | ≥8通道 |  |
| 7.6 | 膝部线圈 | ≥8通道 |  |
| 7.7 | 肩部线圈 | ≥8通道 |  |
| 7.8 | 乳腺线圈 | ≥8通道 |  |
| 8 | 检查床与环境调节系统 |  |  |
| 8.1 | 扫描床最大承重 （垂直运动状态下） | ≥225Kg |  |
| 8.2 | 检查床最低高度 | ≤500mm |  |
| 8.3 | 检查床重复定位精度 | ≤±1mm |  |
| 8.4 | 检查床最大承受重量 | ≥220kg |  |
| 8.5 | 检查床水平运动最大速度 | ≥150mm/sec |  |
| 8.6 | 检查床长度 | ≥2300mm |  |
| 8.7 | 检查床最大行程 | ≥2800mm |  |
| 8.8 | 检查床自动步进 | 具备 |  |
| 8.9 | 床旁双侧控制系统 | 具备 |  |
| 8.10 | 全身足先进扫描模式（除头颈部） | 具备 |  |
| 8.11 | 病人通道环境 |  |  |
| 8.11.1 | 照明系统 | 具备 |  |
| 8.11.2 | 通风系统 | 具备 |  |
| 8.11.3 | 双向对讲系统 | 具备 |  |
| 8.12 | 呼叫报警装置 | 具备 |  |
| 8.13 | 生理信号显示 | 具备 |  |
| 8.14 | 紧急制动系统 | 具备 |  |
| 8.15 | 无线门控装置 | 具备 |  |
| 8.15.1 | 心电门控 | 具备 |  |
| 8.15.2 | 呼吸门控 | 具备 |  |
| 8.15.3 | 脉搏门控 | 具备 |  |
| 8.16 | 床旁扫描启动功能 | 具备 |  |
| 8.17 | 纵向移动计数器 | 具备 |  |
| 8.18 | 激光定位系统 | 具备 |  |
| 9 | 计算机系统 |  |  |
| 9.1 | 主CPU主频 | ≥3GHz |  |
| 9.2 | 主内存 | ≥8GB |  |
| 9.3 | 硬盘容量（SSD企业级） | ≥500GB |  |
| 9.4 | 硬盘图像存储量 | ≥600,000幅，256×256矩阵，未压缩图像 |  |
| 9.5 | 最大重建矩阵 | ≥2048×2048 |  |
| 9.6 | 重建速度（2D 傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，上述条件必须同时满足） | ≥5500幅/秒 |  |
| 9.7 | Linux 或windows 操作系统 | 符合 |  |
| 9.8 | DVD+RW，DICOM光盘刻录机，一体化DVD+RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） | 具备 |  |
| 9.9 | 医用专业彩色LCD液晶显示器，≥24英寸 | 具备 |  |
| 9.10 | 显示图像分辨率，≥1920×1200 | 具备 |  |
| 10 | 扫描参数 |  |  |
| 10.1 | 最大FOV | ≥500mm |  |
| 10.2 | 最小FOV | ≤5mm |  |
| 10.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≤0.5mm |  |
| 10.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.05mm |  |
| 10.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 10.6 | 梯度回波最短TR时间（128矩阵） | ≤0.9ms |  |
| 10.7 | 梯度回波最短TE时间（128矩阵） | ≤0.3ms |  |
| 10.8 | EPI最短回波间隔时间（128矩阵） | ≤0.4ms |  |
| 10.9 | 快速自旋回波最大回波链 | ≥512 |  |
| 10.10 | EPI最大回波链 | ≥512 |  |
| 10.11 | 最大弥散加权b值 | 10000 |  |
| 11 | 标准扫描序列 |  |  |
| 11.1 | 自旋回波序列 |  |  |
| 11.1.1 | 组织弛豫时间测量 | 具备 |  |
| 11.1.2 | 可选择角度的自旋回波 | 具备 |  |
| 11.1.3 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |  |
| 11.2 | 快速自旋回波序列（2D/3D) |  |  |
| 11.2.1 | 单次激发自旋回波技术 | 具备 |  |
| 11.2.2 | 多次激发自旋回波技术 | 具备 |  |
| 11.2.3 | 回波时间模式（长/短） | 具备 |  |
| 11.3 | 反转恢复序列 |  |  |
| 11.3.1 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |
| 11.3.2 | T1WI快速自由水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.3.3 | T2WI快速自由水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.3.4 | 快速翻转恢复脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 11.4 | 扰相梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.5 | 稳态梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.6 | 平衡稳态梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.7 | 翻转稳态回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.8 | EPI 平面回波序列 |  |  |
| 11.8.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |
| 11.8.2 | 多次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |
| 11.8.3 | 自旋回波 EPI | 具备 |  |
| 11.8.4 | 梯度回波 EPI | 具备 |  |
| 11.8.5 | 反转 EPI | 具备 |  |
| 11.8.6 | 高分辨 EPI 采集 | 具备 |  |
| 11.9 | 磁化转移技术 | 具备 |  |
| 11.10 | 驱动平衡技术 | 具备 |  |
| 11.11 | 水激发技术 | 具备 |  |
| 12 | 颅脑神经系统成像功能 |  |  |
| 12.1 | 高分辨内耳3D扫描成像 | 具备 |  |
| 12.2 | 视神经高分辨扫描技术 | 具备 |  |
| 12.3 | 全脊神经一体化成像技术 | 具备 |  |
| 12.4 | 灰、白质分离成像技术 | 具备 |  |
| 12.5 | 磁敏感加权成像技术 | 具备 |  |
| 12.6 | 弥散加权成像技术 | 具备 |  |
| 12.7 | 弥散张量成像技术（方向数≥30） | 具备 |  |
| ▲12.8 | IVIM扫描技术(单次弥散加权成像扫描最高不少于10个b值) | 具备 |  |
| 12.9 | ADC map分析功能 | 具备 |  |
| 12.10 | 神经成像软件包（包含灌注测量及分析功能、全脑灌注大于50期） | 具备 |  |
| 13 | 体部成像功能 |  |  |
| 13.1 | MRCP 磁共振胰胆管造影 | 具备 |  |
| 13.2 | MRU 磁共振尿路造影 | 具备 |  |
| 13.3 | MRM 脊髓造影 | 具备 |  |
| 13.4 | 呼吸导航功能 | 具备 |  |
| 13.5 | 容积重建技术 | 具备 |  |
| 13.6 | 肝脏动态增强扫描及分析软件 | 具备 |  |
| 13.7 | 腹部弥散技术 | 具备 |  |
| 13.8 | 前列腺弥散技术 | 具备 |  |
| 14 | 骨关节成像功能 |  |  |
| 14.1 | 骨关节高分辨扫描技术 | 具备 |  |
| 14.2 | 全身各部位骨关节成像技术 | 具备 |  |
| 15 | 乳腺成像高级功能 |  |  |
| 15.1 | 乳腺高分辨扫描技术 | 具备 |  |
| 15.2 | 双侧乳腺容积动态增强扫描不少于10期 | 具备 |  |
| 15.3 | 乳腺增强自动减影及TIC 时间强度曲线分析技术 | 具备 |  |
| 15.4 | 双侧乳腺弥散加权成像 | 具备 |  |
| ▲15.5 | 乳腺增强自动减影功能 | 具备 |  |
| 16 | 血管成像功能 |  |  |
| 16.1 | 2D/3D TOF MRA 成像技术 | 具备 |  |
| 16.2 | PC MRA 成像技术 | 具备 |  |
| 16.3 | PC MRV 成像技术 | 具备 |  |
| 16.4 | CE MRA 增强血管成像技术 | 具备 |  |
| 16.5 | 外周血管增强成像技术 | 具备 |  |
| 16.6 | 动脉自旋标记血管成像技术 | 具备 |  |
| 16.7 | 动静脉双期减影血管成像技术 | 具备 |  |
| 17 | 全身成像技术 |  |  |
| 17.1 | 全身类PET成像技术 | 具备 |  |
| 17.2 | 双下肢血管成像技术 | 具备 |  |
| 17.3 | 全脊柱成像技术 | 具备 |  |
| 18 | 快速扫描技术 |  |  |
| 18.1 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 18.2 | 矩形FOV | 具备 |  |
| 18.3 | 部分K空间扫描技术 | 具备 |  |
| 18.4 | 部分回波采集技术 | 具备 |  |
| 18.5 | 快速K空间填充技术 | 具备 |  |
| 19 | 脂肪抑制技术 |  |  |
| 19.1 | 水激发功能 | 具备 |  |
| 19.2 | 频率选择脂肪饱和法 | 具备 |  |
| 19.3 | 快速翻转恢复脂肪抑脂技术 | 具备 |  |
| 19.4 | 多脉冲频率选择脂肪抑脂技术 | 具备 |  |
| 19.5 | 质子密度脂肪抑制技术 | 具备 |  |
| 20 | 定位功能 |  |  |
| 20.1 | 三维定位系统 | 具备 |  |
| 20.2 | 多层多角度片层定位 | 具备 |  |
| ▲20.3 | 头颅自动定位技术 | 具备 |  |
| 20.3.1 | 横轴位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 20.3.2 | 冠状位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 20.3.3 | 矢状位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 20.4 | 中心成像功能 | 具备 |  |
| 20.5 | 实时定位成像技术 | 具备 |  |
| 20.6 | 透视成像技术 | 具备 |  |
| 20.7 | 交互成像技术 | 具备 |  |
| 21 | 空间饱和技术 |  |  |
| 21.1 | 图形交互式饱和带定位 | 具备 |  |
| 21.2 | 自由饱和带技术（最大不少于8条饱和带） | 具备 |  |
| 21.3 | 平行饱和带 | 具备 |  |
| 21.4 | 追踪饱和带 | 具备 |  |
| 22 | 伪影抑制技术 |  |  |
| 22.1 | 刀锋或螺旋桨或雷达或风车采集技术 | 具备 |  |
| 22.2 | 容积图像均匀性校正技术 | 具备 |  |
| 22.3 | 流动补偿技术 | 具备 |  |
| 22.4 | 呼吸触发扫描技术 | 具备 |  |
| 22.5 | 腹部屏气扫描技术 | 具备 |  |
| 22.6 | 卷褶伪影消除技术 | 具备 |  |
| 22.7 | 区域饱和技术 | 具备 |  |
| 22.8 | 图像滤波增强技术 | 具备 |  |
| 23 | 图像质量校正技术 |  |  |
| 23.1 | 图像伪影去除技术 | 具备 |  |
| 23.2 | 图像变形校正技术 | 具备 |  |
| 23.3 | 图像均衡化校正技术 | 具备 |  |
| 23.4 | 图像滤波技术 | 具备 |  |
| 23.5 | 图像插值 | 具备 |  |
| 24 | 系统后处理功能 |  |  |
| 24.1 | 图像智能自动拼接技术 | 具备 |  |
| 24.2 | 信噪比统计分析功能 | 具备 |  |
| 24.3 | 图像插值放大技术 | 具备 |  |
| 24.4 | 并行采集空间均匀性校正技术 | 具备 |  |
| 24.5 | T2 弛豫图技术 | 具备 |  |
| 24.6 | 智能实时MIP | 具备 |  |
| 24.7 | 智能实时MPR | 具备 |  |
| 24.8 | 智能实时VR | 具备 |  |
| 24.9 | 自由感兴趣区MIP自动重建 | 具备 |  |
| 24.10 | 图像减影，电影回放 | 具备 |  |
| 24.11 | 实时互动多平面重建 | 具备 |  |
| 24.12 | 动态定量分析软件：有（ADC-map,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等） | 具备 |  |
| 24.13 | 2D定量分析软件 | 具备 |  |
| 25 | 其他扫描技术 |  |  |
| 25.1 | 静音扫描技术 | 具备 |  |
| 25.2 | 支持组合扫描 | 具备 |  |
| 25.3 | 频率/相位编码过采样技术 | 具备 |  |
| 25.4 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 25.5 | 可变 K 空间填写方式 | 具备 |  |
| 25.6 | 扫描暂停功能 | 具备 |  |
| 25.7 | 自动语音功能 | 具备 |  |
| 25.8 | 可变重建矩阵 | 具备 |  |
| 25.9 | 客户许可控制协议 | 具备 |  |
| 26 | 软件接口 |  |  |
| 26.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |
| 26.2 | 远程维修接口 | 具备 |  |
| 26.3 | DICOM Worklist | 具备 |  |
| 26.4 | DICOM MPPS反复功能 | 具备 |  |
| 26.5 | IHE Key Image Note关键图像注释功能 | 具备 |  |
| 26.6 | IHE PDI 光盘刻录功能 | 具备 |  |
| 26.7 | DICOM打印 | 具备 |  |
| 26.8 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 26.8.1 | DICOM查询/检索 | 具备 |  |
| 26.8.2 | DICOM发送/接收 | 具备 |  |
| 26.8.3 | DICOM 与RIS/PACS网络连接 | 具备 |  |
| 27 | 附属设备 |  |  |
| 27.1 | 冷头、压缩机制冷系统 | 1套（注明型号、功率、产地、价格） |  |
| 27.2 | 水冷机组系统 | 1套（注明型号、功率、产地、价格） |  |
| 27.3 | 磁体间氧气监测装置 | 具备 |  |
| 27.4 | 磁体监控系统 | 具备 |  |
| 27.5 | 校正用标准水模 | 具备 |  |
| 27.6 | 随机说明书一套（含光盘） | 具备 |  |
| 27.7 | 主要产品零配件供应保证时间 | ≥10年 |  |
| 27.8 | 计算机零配件供应保证时间 | ≥10年 |  |
| 28 | 服务 |  |  |
| 28.1 | 本地化服务要求 | 具备售后服务机构 |  |
| 28.2 | 具体实施响应要求 | 提供 |  |
| 28.3 | 维修应急时间 | 1小时响应，6小时内到现场（针对浙江地区）（工作时间包括节假日） |  |
| 28.4 | 零配件供应周期 | ≤48小时 |  |
| 29 | 辅助及配套设备 |  |  |
| 29.1 | 满足机房、扫描室和控制室使用要求的恒温恒湿精密空调一套 | 提供 |  |
| 29.2 | 无磁耳机一套 | 提供 |  |
| 29.3 | 线圈柜一组 | 提供 |  |
| 29.4 | 温湿度计一个 | 提供 |  |
| 29.5 | 电源稳压器 | 具备 |  |
| 29.6 | MRI扫描间摄像监控系统 无磁灭火器 无磁性平车 各1套 | 提供 |  |
| 29.7 | 主机计算机系统和诊断工作站使用的不间断电源 | 提供 |  |
| 29.8 | 压力检测系统 | 提供 |  |
| 30 | 其他 |  |  |
| 30.1 | 开机率 | ≥95%（按工作日计算） |  |
| ▲30.2 | 整机免费保修并提供软件及序列升级 | ≥5年 |  |
| ▲30.3 | 供方负责将中标方设备与医院PACS、HIS、LIS系统进行无缝连接，并承担相应费用 | 具备 |  |
| 30.4 | 免费保修期后保修方案及价格 | 本项不计入总价中，作为评标时重要参考 |  |
| 30.5 | 提供操作手册 | 提供 |  |
| 30.6 | 提供系统软件光盘 | 提供 |  |
| 30.7 | 提供安全和应用培训计划 | 提供 |  |
| 30.8 | 必须提供合法有效的医疗器械注册证及产品注册登记表 | 具备 |  |
| 30.9 | 验收时必须提供产品所需证件 | 具备 |  |
| 30.10 | 配置生产厂商能提供的所有序列和扫描技术,并保证终身免费升级。在设各保修期内新开发的序列和扫描技术,生产厂商承诺保证免费提供 | 具备 |  |
| 30.11 | 各类软件终身免费升级；提供长期有效的维修密码 | 具备 |  |
| 30.12 | 提供纸质版与电子版中文用户操作手册和维修手册 | 具备 |  |
| 30.13 | 必须以采购人需要的机型进行投标，在投标时如实提供响应标书的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效果 | 具备 |  |
| 30.14 | 列出详细的设备配置清单（包括选配项及其附件），清单包括：硬件、软件、接口、规格型号、及选配件及其附件的分项价格并提供价格的折扣率。招标文件中未提及的某些属选配的功能、软硬件，供方必须充分告知院方，以院方选择为准。若在交付使用后院方发现其功能或软件未告知院方的，供方必须无条件提供。 | 具备 |  |
| 30.15 | 投标产品如为法定商检产品或国家强检计量设备，由中标人负责进行商检或计量，费用包含在投标总价之内。 | 具备 |  |
| 31 | 维修与质量保证： |  |  |
| 31.1 | 应标需提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖厂方售后维修部门公章）。售后服务不得转让给任何第三方售后公司。 | 具备 |  |
| 31.2 | 设备验收合格后整机（含磁体、线圈、液氦、冷头及其冷却系统等包括后处理工作站所有配套附件）免费保修期≥五年),保修期内不收取任何费用；终身维修；质保期后不得收任何维修费、差旅费等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费（以后若市场价低于投标折扣时按最低市场价）；先维修后付款； | 具备 |  |
| 31.3 | 保修期内开机率≥95%（包括法定节假日），若开机率达不到，少一天则保修期延长五天； | 具备 |  |
| 31.4 | 零配件供应应保证至设备机型停产之日起10年以上，维修用零配件到医院现场时间≤48小时； | 具备 |  |
| 31.5 | 浙江省内维修点，常驻专业维修工程师≥3人； | 具备 |  |
| 31.6 | 维修响应时间：维修应急时间：1小时响应，4小时内到现场（工作时间包括节假日） | 具备 |  |
| 31.7 | 提供出保修后续保方案供院方以后参考，续保方案包括整机（含磁体、线圈、液氦、冷头及其冷却系统等）保修报价、其他各类保修方案报价。不计入总价中，作为投标时重要参考。 | 具备 |  |
| 31.8 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务。浙江地区有售后服务机构，并设立备件备品库。 | 具备 |  |
| 31.9 | 非院方人为原因发生磁体失超：由厂方承担全部责任和费用 | 具备 |  |
| 31.10 | 出保修期后如机器故障，由医院选择启动续买保修，并且续买保修含首次故障维修费用 | 具备 |  |
| 31.11 | 免费提供操作培训及维修培训，确保院方使用人员可自行完成常规操作、院方维修人员可自行处理常见故障维修，需由院方受训人员签字确认后视为本条款完成。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。总部集中培训（诊断、操作及维护维修人员各2名）：≥2周。现场操作及高级培训：≥1周。提供省推广中心或国内三甲医院应用培训（包含医师、技师各2名的培训）≥3个月 | 具备 |  |
| 32 | 安装与验收： |  |  |
| 32.1 | 安装地点：医院指定地点 | 具备 |  |
| 32.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 | 具备 |  |
| 32.3 | 交货期：合同签定后30天内。安装完成时间：接到用户通知后20天内全部安装调试完毕。 | 具备 |  |
| 32.4 | 厂方免费全面负责机房结构、线路等设计图纸及服务，并免费负责所有相关机房装修及磁屏蔽等事项，直至设备安装调试完成后与机房一并验收合格并交付使用视为完成。 | 具备 |  |
| 32.5 | 厂方免费负责安装、调试、技术协助。验收合格前产生的所有费用（如运输费、卸货、搬运费、检测费等）均由供方承担。 | 具备 |  |
| 32.6 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准。 | 具备 |  |

# 第三章 供应商须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县中医医院医疗健康集团采购1.5T磁共振项目 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备价、安装调试、货物运至项目现场的运输费、保险费、培训费、售后服务、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、中标服务费的收取标准（货物标准）：按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 服费类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算 |
| *3 | 投标保证金（人民币）：详见《第一章 公开招标采购公告》 |
| 4 | 现场踏勘：供应商可自行前往现场踏勘。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予受理；招标采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 6 | 投标文件组成：资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份，word版电子版1份（包含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见《第一章 公开招标采购公告》 |
| 8 | 开标时间及地点：详见《第一章 公开招标采购公告》 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 《评标办法及评分标准》 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于宁波市政府采购网，宁海县公共资源交易中心网，宁波中基国际招标有限公司网站 |
| 11 | 预中标公告：无 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 14 | 履约保证金金额：详见《第二章 采购需求》 |
| 15 | 履约保证金形式：详见《第二章 采购需求》 |
| 16 | 采购资金来源：预算资金 |
| 17 | 付款方式：自行支付 |
| *18 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 19 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

二、总则

一   总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（“采购单位”）和采购单位。

2.“供应商”系指向采购单位提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

- （八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标单位须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在开标前10天以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

（2）采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

（5）延长投标截止时间和开标时间，至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前书面通知所有采购文件收受人。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购单位在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购单位提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

- （九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.合同条款及格式

6.部分投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止日期10日以前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信技术文件和报价文件三部分组成。

1.资格审查文件

- 供应商资格条件自查表；

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）：

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

- 2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（4）供应商的特定条件的证明文件；

2.商务技术文件

（1）符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）供应商响应表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

（4）开户许可证复印件加盖公章；

（5）技术部分：针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

（6）投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（8）技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（9）商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（10）投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（11）企业业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

（13）供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

（14）制造商资格声明(如供应商为经销商或代理商时必须提供) （格式详见第六章 投标文件格式）；

（15）医疗器械注册证及医疗器械生产（或经营）企业许可证（投标产品符合中华人民共和国有关技术、卫生标准等许可证明证书）；

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）投标分项报价表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）中小企业声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

以上要求中如有原件备查，请提交原件（单独包装并注明供应商名称）与投标同时递交，评审结束后退还给供应商。

*注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知《前附表》。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

*1.供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  同城支票、华东三省一市汇票、电汇。

3.保证金不计息。

4.供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

6.采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

7.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.投标文件要求正本1份，副本 4份，word版电子版1份（包含资格审查文件、商务技术文件、报价文件），装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

若有多个子包，资格审查文件、商务技术及投标报价文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成，要求分别装订成册，电子版放入报价文件中。投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（资格审查文件、商务技术文件或报价文件）、项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

- 1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

- 2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

- 3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

- 4、供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

- 5、按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开资格审查文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

- 6、资格审查、符合性检查、技术、资信售后服务及其他分评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

- 7、再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

- 8、采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

- 9、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

- 10、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会按照相关法律规定组成。

（二）评标的方式

本项目评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 |
|  | （二）特定条件： 2.1供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证； 2.2供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； （适用于按医疗器械管理的货物）； 2.3所投产品必须符合中华人民共和国有关技术卫生各种标准； |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。） |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留一位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

在投标响应截止时间或评审期间出现实质性响应供应商不足3家的情形，则请示主管部门后再定。

- 4.投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）未按规定交纳投标保证金的；

（8）未按规定签章的；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。

若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

5.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。‘

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

- 六、采购方式变更

1．政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，则请示主管部门后再定。

- 七、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，否则将没收中标供应商的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 九、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

- 十、特别说明

1.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。

1.4  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方案: 综合评分法（满分100分）

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、开标程序

详见第三章 供应商须知。

- 评标程序

详见第三章 供应商须知。

评分标准

项目编号：CBNB-20196408G

| 投标单位 分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分70 | - 设备技术参数对招标文件的符合情况（30分）。所有技术参数均符合招标文件的要求的得30分。评委根据供应商的技术指标响应情况进行评议，其中标注“▲”的为重要技术参数。 |  |  |  |  |
|  | - 评标委员会对设备配置的完整性、先进性、操作性的评议（20分） | 2.1根据各供应商提供的设备配置完整性进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  |  | 2.2根据各供应商提供的设备配置先进性进行评定，满分5分。 |  |  |  |
|  |  | 2.3根据各供应商提供的设备配置操作稳定性能进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  |  | 2.4根据各供应商提供的设备的功能适用性进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  | 3、售后服务要求（15分） | 3.1根据各供应商的售后服务承诺可行性进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  |  | 3.2根据各供应商的质保期方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠等）进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  |  | 3.3培训技术服务（5分）： 根据各供应商的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  | 4、销售业绩（3分）：2016年1月1日至今，同型号设备销售业绩进行评议（注：投标文件中须提供相关合同复印件加盖公章，未提供合同复印件不得分。） |  |  |  |  |
|  | 5、优于招标文件的承诺和建议（1分）：对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委进行评议。 |  |  |  |  |
|  | 6、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |  |
| 价格分30分 | 基准价=所有有效投标中的参与评审的价格最低的报价 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 基准价30分。 参与评审的价格最低的供应商得满分30分，其余供应商得分为： 报价得分=（基准价/参与评审的价格）×30 （经评标委员会审核，供应商所投产品若有缺项，所缺部分将加上其他供应商所投产品同类部分中的最高价格作为其投标价作为其投标价格进行打分） |  |  |  |  |
| 总分100分 |  |  |  |  |  |

# 第五章 合同条款及格式

（仅供参考，可以另行拟定）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（项目编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金            元。（履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁海县。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；代理机构一份，副本__份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

# 第六章 部分投标文件格式

- 资格审查文件格式

1.资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格审查文件包括：

1.资格审查文件

（1）供应商资格条件自查表；

（2）供应商资格声明函（格式见附件）；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（4）供应商的特定条件的证明文件；

4.资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二．特定条件： 2.1供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证； 2.2供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； （适用于按医疗器械管理的货物）； 2.3所投产品必须符合中华人民共和国有关技术卫生各种标准； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 七．投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 八．若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 九．采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.投标声明书

投标声明书

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

供应商公章：

年    月    日

6.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件

（2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

7.商业贿赂行为承诺书：

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与集中采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或加盖名章）：

签署日期：          年        月        日

二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3. 商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商响应表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 开户许可证复印件加盖公章；

- 技术部分：针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 企业业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

- 制造商资格声明(如供应商为经销商或代理商时必须提供) （格式详见第六章 投标文件格式）；

- 医疗器械注册证及医疗器械生产（或经营）企业许可证（投标产品符合中华人民共和国有关技术、卫生标准等许可证明证书）；

4.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.供应商响应表：

供应商响应表

招标项目编号                      子包号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

供应商名称：

年  月  日

6.投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

7.开户许可证复印件加盖公章；

8.技术部分：针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

9. 投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，子包号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交商务技术文件、报价文件正本各1份、副本4份、电子版1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

10.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

11.法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

12.技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 条款号 | 采购文件的服务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

13.商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

14.投标单位情况一览表

投标单位情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15.企业业绩表：业绩证明材料（提供合同复印件加盖公章，原件备查）；

企业业绩表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 序号 | 服务名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。（投标文件中提供加盖公章合同复印件，投标时随带合同原件备查）

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）

年  月  日

16.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

17.供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

18.供应商资格声明

供应商单位：（公章）                                                                           日期：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |  |  | 被授权代表 |  |  |
| 一、从事本投标货物的制造（或开发或集成）或销售的经验及企业概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商声明 |  | 1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。 2.我方提供（制造商名）的授权函1份正本、4份副本，我方代表该制造商，并受其约束。 |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 注册资金 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 职工总数 |  |  | 人 |  |  | 上年主要经济指标 | 营业总额 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 出口 | 万元 |  |
|  | 实收资本 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 工程技术人员 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国内 | 万元 |  |
|  | 固定资产 |  | 原值 万元净值 万元 |  |  |  |  |  | 长期负债 |  | 万元 |  |  |  |  | 主要货物名称及产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动负债 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 平方米 |  |  |  |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要货物情况 | 货物名称 |  |  |  |  | 型号 |  | 生产能力 |  |  |  |  | 四、投标货物中本单位不生产，需从其他单位购买的主要零部件（或软件） |  |  | 主要零部件（软件）名称 |  |  |  |  |  |  | 供货单位的名称和地址 |  |  |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。                 2. 单位类型是指：国有、事业、股份制、有限责任、私营等。

19.制造商资格声明

（当供应商为代理商时需提供）

1.名 称 及 概 况 ：

2.供 应 商 名 称：

3.总 部 地 址 ：

4.传 真 / 电 话 号 码：

5.成立 和 / 或 注 册 日 期：

6．实 收 资 本：

7.近期资产负债表（到        年     月     日止）

固定资产：

流动资产：

长期负债：

流动负债：

净    值：

主要负责人姓名：

制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话，仅适用于国外制造商）

8.(1)关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称和地址：

年生产能力：

（2）本制造商不生产而需从其他制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件（软件）名称：

9.本制造商生产投标货物的经验（包括年限、累计销售总量、商业运行起始日期）

10.近三年该货物在中国国内主要用户的名称和地址：

11.易损件制造商的名称和地址：

易损件名称                          制造商

12.基本账户开户银行的名称和地址：

13.制造商所属的集团公司，若有的话：

14.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制 造 商 名 称 （公章）

签字人姓名和职务（印刷体）

签   字   人   签   字

签     字     日    期

传                  真

电                  话

电     子     函    件

20.制造商出具的授权函

（供应商为贸易公司时需提供）

致：（招标代理公司）

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家货物制造（或开发）商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（项目编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造（或开发）的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（供应商名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

说明：本授权书应是由制造商为本招标项目专门出具的正本。若无采购文件许可，制造商出具的授权代理经销证书不能代替本授权书。

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3. 报价文件目录

- 开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标分项报价表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 中小企业声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

4. 开标一览表格式：

开标一览表

项目编号：                  供应商名称：                      单位：元

| 子包号 |  | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

5. 投标分项报价表：                                    投标分项报价表

招 标 编 号：                            招标项目名称：                                        （价格单位：人民币万元）

| 子包号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商/集成商或开发商名 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                      供应商单位（盖章）：

3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

- 货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 特殊工具清单及价目表                                                       供应商代表（签字）：

- 备品、备件清单及价目表

- 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                     日             期：

6.中小企业声明函格式：

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购单位公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购单位公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

日  期：

注：

1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（六）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

为配合政采云网站的实施工作，购买标书（成功报名）后，请于3日内编辑附件A内容传至宁波中基国际招标有限公司项目工作人员。发送方式如下:

- 填写附件A表格（要求字迹清晰），传真至：0574-87425373 ；

- 编辑附件A表格内要求所填内容，发送至邮箱：732699348@qq.com ；

附件A

| 项目编号 | 单位名称 | 子包号 | 产地品牌 | * 参加开标 的授权代表联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CBNB-20196408G |  |  |  | 全 名: 手机号： |

注：发送后后期若内容有所更改，最晚请于开标前2日重新发送给宁波中基国际招标有限公司项目工作人员，感谢配合！