机电产品采购

国际公开招标文件

(第二册)

招标编号：0762-2041CBNB6001

项目名称：宁波市医疗中心李惠利医院

采购钛激光治疗机等医疗设备项目

宁波中基国际招标有限公司

NINGBO CHINA BASE INTERNATIONAL TENDERING CO., LTD.

二○二○年七月

目    录

第五章、	投 标 邀 请	1

第六章、	投标资料表	3

第七章、	合同条款资料表	6

第八章、	货物需求一览表及技术规格	7

(一)	货物需求一览表	7

(二)	技术规格	8

◆  表A  设备概况	8

◆  表B 技术规格表	9

◆  表C  技术服务及培训	18

◆  表D－1  两年零备件、易损件报价单	14

◆  表D－2 五年零备件报价单	14

# 投标邀请（招标公告）

宁波中基国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标。本项目已完成进口论证。现邀请合格的投标人提交密封投标。

1. 招标条件

项目概况：宁波市医疗中心李惠利医院因发展需要，需采购钛激光治疗机  1套，腹部彩色多普勒超声诊断仪2套。

资金到位或资金来源落实情况：项目所需资金已经落实。

项目已具备招标条件的说明：项目已具备招标条件。

2. 招标内容：

招标项目编号：0762-2041CBNB6001

招标项目名称：宁波市医疗中心李惠利医院采购钛激光治疗机等医疗设备项目

项目实施地点：中国浙江省

招标产品列表（主要设备）：

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术参数 | 采购预算/人民币 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 钛激光治疗机 | 1套 | 最小脉冲频率：≤5Hz | 380.00万元 |
| 二 | 腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 2套 | 二维图像灰阶≥256 | 380.00万元 |

3. 投标人资格要求

3.1投标人应具备的资格：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 投标产品符合中华人民共和国有关技术卫生标准。

3.3投标人及其法定代表人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.4参加同一品目的投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购产品提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购产品的采购活动；

3.5本项目不接受联合体投标。

3.6未领购招标文件不可以参加投标。

4. 招标文件的获取

招标文件领购开始时间：2020年07月23日，上午：8:30-11:30 ；下午：13:30-17:00。

招标文件领购结束时间：2020年08月06日17:00（北京时间）

招标文件领购地点：宁波中基国际招标有限公司（宁波鄞州区天童南路666号中基大厦19楼前台，联系人：李小姐，电话：0574-88090098，传真：0574-87425386。）

招标文件售价：每子包售价500元人民币或80美元，售后不退(邮购须另加50元人民币[国内]或40美元[国外])。

招标文件在线购买网址：https://dwz.cn/klDXYTUZ

5. 投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2020年08月12日09:30（北京时间）

投标文件送达地点：：中基招标会议中心开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）

开标地点：中基招标会议中心开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）

6. 其他注意事项

6.1 投标人必须在投标截止时间前在中国国际招标网 (www.chinabidding.com)完成注册。

6.2 投标人必须在投标截止时间前在政府采购云平台(www.zcygov.cn)完成注册。

7. 联系方式

采购单位：宁波市医疗中心李惠利医院

地址：宁波市高新区江南路1111号

联系人：顾军民

电话：0574－55836396

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市天童南路666号中基大厦19楼

联系人：王莹巧、周旭坤、张嘉城、朱贤东

联系电话：0574-87425371、0574-87425569

8. 汇款方式

招标代理机构开户银行（人民币）：中国工商银行宁波鼓楼支行

招标代理机构开户银行（美元）：中国工商银行宁波鼓楼支行

帐号（人民币）：3901110009200043078

帐号（美元）：3901110009814008126

帐号（日元）：3901110009827008737

帐号（欧元）：3901110009838008695

# 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1.1 | 招标人名称、地址、电话： 招标人：宁波市医疗中心李惠利医院 地址：宁波市高新区江南路1111号 联系人：顾军民 电话：0574－55836396 |  |
| 1.1 | 合同名称：钛激光治疗机等医疗设备采购合同 |  |
| 2.1 | 招标代理机构名称、地址、电话： 招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司 地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼 联系人：王莹巧、周旭坤、张嘉城、朱贤东 联系电话： 0574-87425371、87425570传真：0574-87425373 |  |
| *2.2 | 合格的投标人： 凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常 贸易往来的国家和地区的投标人均可参加投标 |  |
| 3.1 | 合同中所有的提供货物及有关服务的原产地： 均应来自上述2.2条款规定的合格来源国或地区。 |  |
| 投 标 语 言、 报 价 和 货 币 |  |  |
| 8.1 | 投标语言： 中文或英文，技术部分应有中文文本。中文本与英文本如有差异，以中文本为准。 |  |
| 11.1 | *投标报价须附有分项报价表。 投标价为一次性报价。投标人的投标方案、投标声明（价格折扣或其他声明）都必须在开标一览表中标明，除此之外的任何报价均不视为投标报价。 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。 |  |
| 11.6.1 | 投标人从中华人民共和国境内提供的货物的投标报价为：含增值税和其他税的到医院价 ；若货物是从境外进口的或货物使用从境外进口的部件和原材料的均应包含全部进口税。 报出相关费用：货物运至现场的国内运输费、保险费和伴随费用、安装调试培训费等，含入投标总价。 |  |
| 11.6.2 | 投标人从中华人民共和国境外提供的货物的投标报价： DDP医院价 报出相关费用：货物运至现场的国内运输费、保险费和伴随费用、安装调试培训费等，含入投标总价。 |  |
| 12.1 | 从中华人民共和国境内提供的货物和服务的投标货币： 人民币 |  |
| 12.2 | 来自中人民共和国境外的货物和服务的投标货币：美元或其他国际流通货币 |  |
| 投 标 书 的 编 制 、 递 交、开 标 日 期 |  |  |
| *13.3 |  | 资格标准： 详见《招标公告》 |
| 14.3 |  | 货物质保期后2年内所需的备件清单及价格。 |
| *15.1 |  | 投标保证金金额：品目一 ：（人民币）76000.00元；品目二 ：（人民币）76000.00元，或足额外币，于投标截止时间前汇至宁波中基国际招标有限公司，开户银行：宁波银行科技支行，银行账号：31010122000005488。 投标保证金截止时间：2020年08月12日09:30（北京时间） |
| 15.3 |  | 投标保证金形式： 银行保函、银行即期汇票、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、电汇。（其中以支票形式提交的保证金应当从其基本账户转出） 投标保证金应在投标有效期截止日后（30）天内有效。 |
| *16.1 |  | 投标有效期： 自开标日起 90 天 |
| 17.1 |  | 投标文件的份数：正本1份，副本4份 |
| *17.2 |  | 投标文件的每一页都应由法人或其授权代表小签 |
| 18.2 |  | 投标书递交至：详见《招标公告》 |
| 18.2 |  | 投标文件的项目名称和招标编号：宁波市医疗中心李惠利医院采购钛激光治疗机等医疗设备项目，0762-2041CBNB6001 |
| 19.1 |  | 投标截止期：详见招标公告 |
| 22.1 |  | 开标日期/地点：详见招标公告 |
| 评 标 |  |  |
| 23.1 |  | 本次招标采用的评标办法：最低评标价法 |
| 24.4 |  | 投标文件对本须知中加注“*”的任一条款的偏离将导致废标。 |
| *24.5 |  | (8)超出经营范围投标的 |
| 26.4 |  | 评标价量化因素：26.4.1、2、3、4、5、6、7、8 |
| 26.4.1 |  | 在中华人民共和国境内的运输费、保险费及其他伴随服务费用： 对以CIF/EXW报价的投标，评标时将把货物运至项目现场的境内运输、保险及其他伴随服务费计入评标价。投标人可提供每件包装箱的估计的尺寸、运输重量和数量，供评标时核对报价估算所需。 |
| 26.4.2 |  | 交货时间：详见《货物需求一览表》 所选方案：调整用的百分比（%）：每延期1周，其评标价增加投标总金额的1％，延期4周及以上者为商务评议不合格 |
| 26.4.3 |  | 付款计划：付款方法和条件为：安装调试验收合格后三个月内一次性付清余款。 所选方案：不允许偏离。任何偏离均为商务不合格。 |
| 26.4.4 |  | 零部件和备件的费用 所选方案： 26.4.4(1) 备件价格： 2年所需备件价格清单 |
| 26.4.5 |  | 买方国内的备件和售后服务设施： 投标人应在江浙地区设有负责联络和售后服务的常驻机构 调整用百分比（％）： 未具备上述条件的投标，其评标价将增加1％ |
| 26.4.6 |  | 决定运行和维护费用： 不适用 |
| 26.4.7 |  | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知26.4.7(1) 调整方法： 一般技术指标的偏离，每项调整价格为投标总价的1%；每缺少一项功能配置，其投标价加上其他投标商投标中最好的性能或功能配置的相应价格；一般技术指标偏离的项数达到6项的技术评议为不合格。 技术规格中标注“*”号的为主要指标，对这些主要指标的任何偏离将导致废标。 *投标文件必须提供对这些关键技术参数的支持资料（如制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等，官网下载的data sheet应加盖制造商公章），未提供的在评标时不予认可。 本项目采购预算详见《招标公告》，超过采购预算的投标无效。 |
| 26.4.8 |  | 其它额外评标因素和标准：不适用 |
| 26.5 |  | 推荐中标候选人数量：1个 |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 31.1 |  | 中标人的确定：招标人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 34 |  | 按照招标文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 招 标 服 务 费 |  |  |
| 中标方须按以下标准和规定向本招标公司缴付招标服务费： - 以“中标通知书”中确定的中标总金额作为收费的计算基数。 - 中标服务费的收取标准（货物标准）：按照预算金额，向中标人收取中标服务费。 服费务类率型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. - 招标服务费币种与开标时的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行公布汇率卖出价折算）。 - 招标服务费的缴付方式： - 在签约前向本招标公司直接缴付中标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式（但对来自国外的付款，仅接受电汇或现金）。 - 合同生效后20天内按上述规定的标准，一次向本招标公司缴清中标服务费。 如果中标方在合同生效后15天内未按上述规定缴付招标服务费，则本招标公司有权从中标人的投标保证金中收取招标服务费。 |

# 合同条款资料表

合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 业主名称、地址：宁波市医疗中心李惠利医院 |
| 7.1 | 履约保证金额：不适用 货币： 不适用 |
| 7.3 | 履约保证金形式：不适用 |
| 11 | 目的港：宁波港 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务有：合同条款及技术规格表中要求 |
| 17.2 | 备品备件要求：技术规格表中要求 |
| 18.2 | 保证期：合同条款及技术规格表中要求 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：合同条款及技术规格表中要求 |
| 20.1 | 付款方法和条件为：安装调试验收合格后三个月内一次性付清余款。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：宁波市医疗中心李惠利医院 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国和 政府关于所得税和财产税避免双重增税和防止偷漏税的协定。” |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

注1：卖方的名称和地址应在合同签字时填入。

注2：买方应重新打印本表并填写全部空格。

# 货物需求一览表及技术规格

货物需求一览表

| 品目 | 货 物 名 称 | 数量 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 钛激光治疗机 | 1套 | 合同生效后60天 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |
| 二 | 腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 2套 | 合同生效后60天 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |

### 技术规格

（请将本部分所要求的内容填妥后作为投标文件的一部分递交）

#### ◆  表A  设备概况

| 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 生产国家、厂家 |  |
| 型 号 |  | 生产年限 |  |
| 中 国 已 有 用 户 名 单 |  |  |  |

#### ◆  表B 技术规格表

品目一：钛激光治疗机                                                 数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 激光主机获得FDA认证，CFDA认证，CE认证，通过ISO13485体系认证 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 激光波长：2100nm±100nm |  |
| *2.2 | 激光棒：4腔设计结构，实际装配激光棒数量≥4 |  |
| *2.3 | 最大脉冲频率：≥80Hz |  |
| 2.4 | 最小脉冲频率：≤5Hz |  |
| 2.5 | 频率显示条：可提示当前模式下可调频率的最大范围 |  |
| *2.6 | 最大单脉冲能量：≥6 J |  |
| 2.7 | 最小单脉冲能量：≤0.2 J |  |
| 2.8 | 能量显示条：可提示当前模式下可调能量的最大范围 |  |
| 2.9 | 能量统计：可累计手术中能量输出总值 |  |
| 2.10 | 最大平均输出功率：≥120W |  |
| 2.11 | 最大脉冲宽度：≥1300μs |  |
| 2.12 | 最小脉冲宽度：≤100μs |  |
| 2.13 | 脉冲宽度档位选择：≥3档 |  |
| 2.14 | 脚踏按键数：≥3键 |  |
| 2.15 | 脚踏功能：可发射不同参数的激光，也可切换待机和就绪 |  |
| 2.16 | 指示光波长：532nm±5nm |  |
| 2.17 | 指示光功率：≤5mW |  |
| 2.18 | 指示光亮度：≥3档，可调，且可设成闪烁模式 |  |
| 2.19 | 光纤性能：可匹配最小弯曲半径≤6mm的光纤，且其最大传输能量≥45W |  |
| 2.20 | 光纤发散角：≤260mrad |  |
| 2.21 | 显示屏旋转角度：水平面360度任意旋转，垂直面180度任意旋转，方便术中设置参数 |  |
| 2.22 | 急停开关：可在设备出现故障时紧急关闭机器 |  |
| 2.23 | 设备温度显示：可显示设备实时温度，精确到小数点后一位 |  |
| 2.24 | 设备电压显示：可显示设备实时电压 |  |
| 2.25 | 节约模式：部分激光棒故障时，仍能发射激光，保障手术安全 |  |
| 2.26 | 配备外部门互锁插头：可确保机器外部门打开时激光不能发射 |  |
| 2.27 | 装配有急停开关：可在设备出现故障时紧急关闭机器 |  |
| 2.28 | 移动性：可随意移动 |  |
| 2.29 | 保护镜系统：可不拆卸机器更换透镜保护镜 |  |
| 2.30 | 进口组织粉碎器一套 |  |
| 2.30.1 | 主机一台 |  |
| 2.30.2 | 粉碎镜一根 |  |
| 2.30.3 | 电切镜一根 |  |
| 2.33 | 提供配件（耗材）报价，并提供折扣。 |  |
| 三、 | 售后服务： |  |
| 3.1 | 制造商在华东地区设有原厂维修服务中心，提供800售后服务热线 |  |
| 3.2 | 在国内医疗设备权威机构的评比中获得售后服务金奖 |  |
| 3.3 | 在中国设有保税仓库，能及时提供所需备品备件用于售后，提供证明文件 |  |
| 3.4 | 设备整机保修2年（提供厂家保修承诺）；质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费（按报价70%以下计算），并保证先维修后付款； |  |
| 3.5 | 提供软件终身升级服务； |  |
| 3.6 | 免费提供操作培训及维修培训； |  |
| 3.7 | 每年提供两次免费设备保养和维护，并提供维保资料及档案； |  |

品目二：腹部彩色多普勒超声诊断仪                                      数量：2套

腹部彩色多普勒超声诊断仪（1）

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要技术规格及系统概述 |
| 1 | 主机成像系统 |
| 1.1 | 此设备为原装进口各厂家最新机型（注册证2019年后），最高档次彩色多普勒超声诊断仪。具有开展心脏、腹部、妇科、产科、外周血管、小器官、介入等超声新技术的能力,客户认可机型 |
| 1.2 | 显示器与操作系统：≥21寸医用专业LCD显示器, 英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |
| 1.3 | 操作面板具备抽拉操作键盘，多方向控制转位, 可升降 |
| 1.4 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |
| *1.5 | 触摸屏和主屏幕可同时显示超声图像，便于临床操作; 具备全屏高清放大功能，通过触摸屏一键获取，放大后图像显示区域尺寸≥21寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）（附图证明） |
| 1.6 | 二维图像灰阶≥256 |
| 1.7 | 数字化处理通道≥7,000,000，多波束信号并行处理 |
| 1.8 | 系统接收超声信号动态范围≥320dB |
| 1.9 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围 |
| *1.10 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能(附图，有相关菜单显示)，有效补偿心肌侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段 |
| 1.11 | XRES自适应图像处理技术 |
| 1.12 | iScan一键图像优化技术 |
| 1.13 | 具备自适应血流成像技术 |
| 1.14 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术 |
| 1.15 | 系统屏幕必须具备TAC1/TAC2操作键（附图），针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响 |
| 1.16 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |
| 1.17 | 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |
| 1.18 | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多勒多种显像方式，具备浅表及腔内弹性成像，主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 |
| 1.19 | 造影功能，造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科的需求 |
| 1.19.1 | 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 |
| 1.19.2 | 具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术 |
| 1.19.3 | 造影连续采集时间≥5分钟 |
| 1.20 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。（附图证明） |
| 1.21 | 具备两种剪切波定量技术，包括点式剪切波定量技术及实时剪切波弹性定量技术； |
| 1.21.1 | 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。 |
| 1.21.2 | 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。 |
| 1.21.3 | 取样框ROI可调节大小，最大达5x6cm； |
| 1.21.4 | 具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量。 |
| 2 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |
| 2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |
| 2.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； |
| 2.3 | 外周血管测量和计算功能； |
| 2.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |
| 3 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |
| 3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 |
| 3.2 | 硬盘≥1024G，DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧 |
| 3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |
| 3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |
| 4. | 输入/输出信号 |
| 4.1 | 输入：DICOM DATA |
| 4.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |
| 二 | 系统技术参数及要求 |
| 1 | 系统通用功能 |
| 1.1 | 显示器与操作系统：≥21寸医用专业LCD显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转 |
| 1.2 | 操作键盘：多方向控制转位,具有触摸屏操作界面≥12寸 |
| 1.3 | 探头接口选择：≥ 4 个，并可全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔 |
| 1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 2 | 探头规格 |
| 2.1 | 频率：超宽频带或变频探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频 |
| 2.2 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 |
| 2.3 | 探头数量：5只 |
| 2.4 | 所配探头采用纯净波探头或冰晶探头或单晶体探头； |
| 2.5 | 腹部凸阵1个：扫描频率1.0-5.0MHz |
| *2.6 | 阵列聚焦纯净波单晶体线阵探头1个：扫描频率2.0-22.0MHz，大于等于1900个阵元 |
| 2.7 | 血管探头1个：扫描频率3.0-12.0MHz |
| 2.8 | 腹部容积探头1个：扫描频率2.0-6.0MHz |
| 2.9 | 腔内容积探头1个：扫描频率3.0-9.0MHz |
| 3 | 二维显像主要参数 |
| 3.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥55帧/秒 线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |
| 3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |
| 3.3 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节 |
| 3.4 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 |
| 3.5 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦 |
| 3.6 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 |
| 3.7 | 二维灰阶成像 ≥ 256 灰阶 |
| 3.8 | 凸阵探头扫描深度≥40cm,线阵探头扫描深度≥14cm。 |
| 4 | 频谱多普勒 |
| 4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW） |
| 4.2 | 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD2.0-4.0MHz；电子凸阵:PWD:3.0-5.0MHz；电子线阵:PWD:3.5-7.5MHz |
| 4.3 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD:血流速度19.0m/s |
| 4.4 | 最低测量速度：≤ 1 mm/s (非噪音信号) |
| 4.5 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调 |
| 4.6 | 零位移动：≥ 9 级 |
| 4.7 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算 |
| 5 | 彩色多普勒 |
| 5.1 | 扫描速率：扇扩探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率≥15 帧/秒 |
| 5.2 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20° |
| 6 | 记录装置 |
| 6.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |
| 6.2 | USB接口≥４个，用于图像传输 |
| 7 | 原装进口设备。 |
| 8 | 售后服务 |
| 8.1 | 设备验收合格后质保期原厂保修贰年，终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费（按报价70%以下计算），并保证先维修后付款； |
| 8.2 | 提供软件终生升级服务； |
| 8.3 | 维修响应时间4小时，工程师24小时内到位排除故障； |
| 8.4 | 免费提供操作培训及维修培训； |
| 8.5 | 每年提供两次免费设备保养和维护，并提供维保资料及档案； |
| 8.6 | 提供稳压净化电源1台，提供dicom入网接口 |
| 8.7 | 随机提供4台4M医用专业显示器（知名品牌）。 |

腹部彩色多普勒超声诊断仪（2）

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要技术规格及系统概述 |
| 1 | 主机成像系统 |
| 1.1 | 此设备为欧美原产地原装进口各厂家最新机型（注册证2019年后），最高档次彩色多普勒超声诊断仪。具有开展心脏、腹部、妇科、产科、外周血管、小器官、介入等超声新技术的能力,客户认可机型 |
| 1.2 | 显示器与操作系统：≥21寸医用专业LCD显示器, 英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |
| 1.3 | 操作面板具备抽拉操作键盘，多方向控制转位, 可升降 |
| 1.4 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |
| *1.5 | 触摸屏和主屏幕可同时显示超声图像，便于临床操作; 具备全屏高清放大功能，通过触摸屏一键获取，放大后图像显示区域尺寸≥21寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）（附图证明） |
| 1.6 | 二维图像灰阶≥256 |
| 1.7 | 数字化处理通道≥7,000,000，多波束信号并行处理 |
| 1.8 | 系统接收超声信号动态范围≥320dB |
| 1.9 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围 |
| *1.10 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能(附图，有相关菜单显示)，有效补偿心肌侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段 |
| 1.11 | XRES自适应图像处理技术 |
| 1.12 | iScan一键图像优化技术 |
| 1.13 | 具备自适应血流成像技术 |
| 1.14 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术 |
| 1.15 | 系统屏幕必须具备TAC1/TAC2操作键（附图），针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响 |
| 1.16 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |
| 1.17 | 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |
| 1.18 | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多勒多种显像方式，具备浅表及腔内弹性成像，主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 |
| 1.19 | 造影功能，造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科的需求 |
| 1.19.1 | 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 |
| 1.19.2 | 具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术 |
| 1.19.3 | 造影连续采集时间≥5分钟 |
| 1.20 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。（附图证明） |
| 1.21 | 具备两种剪切波定量技术，包括点式剪切波定量技术及实时剪切波弹性定量技术； |
| 1.21.1 | 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。 |
| 1.21.2 | 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。 |
| 1.21.3 | 取样框ROI可调节大小，最大达5x6cm； |
| 1.21.4 | 具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量。 |
| *1.22 | 具备先进乳腺智能筛查功能，可专门用于乳腺检查（附图证明） |
| 1.22.1 | 具备自动乳腺导航模式，定位乳腺位置，无需压迫乳腺组织； |
| 1.22.2 | 可显示完整乳腺扫查轨迹，并可实现任意回放功能； |
| 1.22.3 | 可对任意病灶进行标记，点击所选病灶即可自动获取该病灶的动态图像； |
| 1.22.4 | 可通过一键方式自动显示病灶位置信息，例如象限、与乳头距离等参数； |
| 1.22.5 | 可对同一病灶同屏实现两个相交切面影像； |
| 1.22.6 | 可在该系统下对病灶进行彩色血流及弹性等多模态检查 |
| 1.22.7 | 无需额外工作站即可完成分析计算。 |
| 2 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |
| 2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |
| 2.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； |
| 2.3 | 外周血管测量和计算功能； |
| 2.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |
| 3 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |
| 3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 |
| 3.2 | 硬盘≥1024G，DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧 |
| 3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |
| 3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |
| 4. | 输入/输出信号 |
| 4.1 | 输入：DICOM DATA |
| 4.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |
| 二 | 系统技术参数及要求 |
| 1 | 系统通用功能 |
| 1.1 | 显示器与操作系统：≥21寸医用专业LCD显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转 |
| 1.2 | 操作键盘：多方向控制转位,具有触摸屏操作界面≥12寸 |
| 1.3 | 探头接口选择：≥ 4 个，并可全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔 |
| 1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 2 | 探头规格 |
| 2.1 | 频率：超宽频带或变频探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频 |
| 2.2 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 |
| 2.3 | 探头数量：4只 |
| 2.4 | 所配探头采用纯净波探头或冰晶探头或单晶体探头； |
| 2.5 | 腹部凸阵1个：扫描频率1.0-5.0MHz |
| *2.6 | 阵列聚焦纯净波单晶体线阵探头1个：扫描频率2.0-22.0MHz，大于等于1900个阵元 |
| 2.7 | 血管探头1个：扫描频率3.0-12.0MHz |
| 2.8 | 腔内探头1个：扫描频率3.0-10.0MHz |
| 3 | 二维显像主要参数 |
| 3.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥55帧/秒 线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |
| 3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |
| 3.3 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节 |
| 3.4 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 |
| 3.5 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦 |
| 3.6 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 |
| 3.7 | 二维灰阶成像 ≥ 256 灰阶 |
| 3.8 | 凸阵探头扫描深度≥40cm,线阵探头扫描深度≥14cm。 |
| 4 | 频谱多普勒 |
| 4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW） |
| 4.2 | 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD2.0-4.0MHz；电子凸阵:PWD:3.0-5.0MHz；电子线阵:PWD:3.5-7.5MHz |
| 4.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD:血流速度19.0m/s |
| 4.5 | 最低测量速度：≤ 1 mm/s (非噪音信号) |
| 4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调 |
| 4.7 | 零位移动：≥ 9 级 |
| 4.8 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算 |
| 5 | 彩色多普勒 |
| 5.1 | 扫描速率：扇扩探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率≥15 帧/秒 |
| 5.2 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20° |
| 6 | 记录装置 |
| 6.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |
| 6.2 | USB接口≥４个，用于图像传输 |
| 7 | 原装进口设备。 |
| 8 | 售后服务 |
| 8.1 | 设备验收合格后质保期原厂保修贰年，终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费（按报价70%以下计算），并保证先维修后付款； |
| 8.2 | 提供软件终生升级服务； |
| 8.3 | 维修响应时间4小时，工程师24小时内到位排除故障； |
| 8.4 | 免费提供操作培训及维修培训； |
| 8.5 | 每年提供两次免费设备保养和维护，并提供维保资料及档案； |
| 8.6 | 提供稳压净化电源1台，提供dicom入网接口 |

◆  表C  技术服务及培训

1. 技术服务（安装调试指导)：要求投标商免费提供。

| 内 容 | 人 数 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从卖方工厂到买方工厂往返路费 |  |  |  |
| 每天工资水平 |  |  |  |
| 培 训 费 用 |  |  |  |
| 总 额 |  |  |  |

表D－1是供设备两年使用的必备的零件，易损件，专用工具，专用润滑剂的报价表，

由投标商填写，费用应包括在投标总价中：

#### ◆  表D－1  两年零备件、易损件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 |  | 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | CIF价 | 出厂价 | CIF价 |

表D－2是供设备五年使用的零件，专用润滑剂等，由投标商推荐，供买方选购：

#### ◆  表D－2 五年零备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 |  | 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | CIF价 | 出厂价 | CIF价 |

合格投标人的资格承诺书:

合格投标人的资格承诺书

宁波市医疗中心李惠利医院：

宁波中基国际招标有限公司：

我方郑重承诺：

（一）我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

1、投标产品符合中华人民共和国有关技术卫生标准。

2、参加同一品目的投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购产品提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购产品的采购活动；；

特此承诺！

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：