公开招标文件

| 项目编号 | CBNB-20201853G |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宁波市镇海区人民医院医疗集团 采购彩超项目 |

招   标   人：宁波市镇海区人民医院医疗集团

招标代理单位：宁波中基国际招标有限公司

2020年12月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目   录

第一章  招标公告…………………………………1

第二章  投标须知…………………………………7

第三章  开标和评标须知…………………………13

第四章  评分办法及标准…………………………15

第五章  合同范本…………………………………17

第六章  招标内容与技术需求……………………21

第七章  商务条款…………………………………64

第八章  附    件…………………………………65

# 第一章  招标公告

### 项目概况

宁波市镇海区人民医院医疗集团采购彩超项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2021年1月15日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20201853G

项目名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团采购彩超项目

预算金额（元）：10,310,000.00

最高限价（元）：10,310,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：彩超（妇产科机型）

数量：1台

预算金额：1,900,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件

备注：/

标项二：

标项名称：彩超（全身机1）

数量：1台

预算金额：2,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件

备注：/

标项三：

标项名称：彩超（全身机2）

数量：1台

预算金额：1,850,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件

备注：/

标项四：

标项名称：彩超（手术室）

数量：1台

预算金额：1,400,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件

备注：/

标项五：

标项名称：彩超（炼化院区）

数量：1台

预算金额：1,960,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件

备注：/

标项六：

标项名称：彩超（澥浦院区）

数量：1台

预算金额：1,200,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件

备注：/

合同履行期限：标项 1、2、3、4、5、6，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项1、2、3、4、5、6:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

三、获取招标文件

时间：2020年12月24日至2020年12月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/)

方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上报名操作指南：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年1月15日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；

（2）“备份投标文件”：镇海区骆驼街道金华南路55-57号三楼（镇海区公共资源交易中心）开标室一

开标时间：2021年1月15日 14:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

2.2本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.3特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份电子投标文件递交可采用现场递交或邮寄的方式。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至镇海区骆驼街道金华南路55-57号三楼（镇海区公共资源交易中心）开标室，投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

方式二：EMS邮寄送达。供应商可以通过EMS邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼），联系人：戚鸿涛，联系方式0574-87425273、18258559323。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：516302780@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。电子投标文件邮寄送达截止时间2021年1月15日11:00。

疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守镇海区公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送标时间。

- 开标时间后30分钟内供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

- 投标与开标注意事项：

①投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

②标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。

投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html，

供应商投标文件制作及电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2575.html （PDF操作指南）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1.采购人信息

名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团

地址：宁波市镇海区骆驼街道南二西路718号

传真：/

项目联系人（询问）：龙科

项目联系方式（询问）：0574-86655160

质疑联系人：苏先生

质疑联系方式：0574-86655160

7.2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：徐承、戚鸿涛

项目联系方式（询问）：0574-87425387、0574-87425273

质疑联系人：蒋海佳

质疑联系方式：0574-87423685

7.3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市镇海区采购管理办公室

地  址： /

传真：0574-89389666

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。         CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标方”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2、“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3、“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的义务。

4、“同级政府采购监管部门”系指宁波市镇海区采购管理办公室。

5、“*”系指实质性响应条款。

三、投标供应商的资格要求

1、详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

2.1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包含需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

*1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个工作日。

2、特殊情况下，招标方可与投标供应商协商延缓投招标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成（电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章）。

（一）资格审查文件

1、资格证明文件（关于资格的声明函）格式见附件：

1.1、资格条件自查表（格式见附件）

1.2、有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

1.3、书面声明（格式见附件）。

（二）商务技术文件：

1、项目投标人响应表（格式见附件）；

2、符合性自查表（格式见附件）；

3、投标供应商一般情况（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料）（格式见附件六）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、技术条款响应表（格式见附件）

7、同类项目业绩表（格式见附件）；

8、评分标准或招标文件需要提供的其他商务技术材料：

- 设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

- •售后服务方案及能力（格式自拟）；

- •项目业绩表（格式见附件），后附业绩合同复印件（加盖公章，原件备查）；

•合理化建议（格式自拟）；

9、节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

（三）报价文件

1、投招标文件（格式见附件九）；

2、开标一览表（格式见附件十）；

3、投标报价明细表（格式见附件十一）；

4、中小企业声明函（格式见附件十二）

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件十三，如是请提供）

6、其它本招标文件要求提供的报价部分材料。

八、投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、以U盘形式提供的备份电子投标文件1份（包含资格审查文件、商务技术文件和报价文件）。

3、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

4、投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，未传输递交电子投标文件的，投标无效。。

九、投标文件的递交

1、电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3、接受招标文件时间

（一）现场递交方式。供应商应于投标截止时间前将电子备份投标文件送至投标地点。

*十、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“*”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

9、违返公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

11、投标人有下列情形之一的视为投标人串通投标，其投标无效：

11.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

11.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

11.5不同投标人的投标文件相互混装；

12、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十一、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理公司提出，逾期视为各供应商对招标文件无异议。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波公共资源交易网镇海区分网、宁波中基国际招标有限公司网站公布，视同送达所有潜在供应商。

3、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十二、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

十三、采购方式变更

政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标人将重新组织招标。

十四、特别声明

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

*十五、采购预算/最高限价

本项目设采购预算/最高限价：标项一：彩超（妇产科机型）190万元；标项二：彩超（全身机1）200万元；标项三：彩超（全身机2）185万元；标项四：彩超（手术室）140万元；标项五：彩超（炼化院区）196万元；标项六：彩超（澥浦院区）120万元。投标价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。

十六、中标服务费

本项目参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率，按照每标项中标金额向每标项中标人收取中标服务费。

服务费收缴账户：

宁波中基国际招标有限公司

开户银行：宁波银行科技银行，

银行账户：31010122000005488

十七、特别说明

1、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

2、本招标文件解释权归招标方。

3、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

3.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

3.3本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四部分评标标准。

3.4如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明

3.5中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

3.6执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

*4、若在开标当天如遇网络中断或受到攻击等突发性不可抗拒的事件，一时无法恢复的，可以只对中标候选人事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

*5、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

第三章  开标和评标须知

一、开标

（一）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会议并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守镇海区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

- （二）电子招投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。本次公开招标投标文件的资格证明文件、商务技术文件及报价文件同时开启。

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、评标委员会对报价情况进行评审；

5、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、评标原则与方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标供应商提供服务的价格、服务方案、公司业绩等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分排名第一的投标供应商为第一预中标人。

（二）客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

*（三）在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

1、资格审查（采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查）：对投标供应商的资格条件进行审查，不满足的，投标无效。

2、符合性审查：对投标文件的完整性、投标有效性等方面进行审查。

3、商务评议：按照第七章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

4、技术评议：按照第六章招标内容与技术要求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

5、综合评估：通过资格审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第四章评分办法及标准的规定进行打分。

评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

6、推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为本项目预中标供应商。

7、定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

第四章  评分办法及标准

一、评标办法

1.本项目实行“综合评分法”进行评标。

2.本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对满足招标文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

3.综合评分法：在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标供应商。

4、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分，对明显畸高、畸低的商务技术评分（其商务技术总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一的投标供应商为第一预中标供应商；排名第二的投标供应商为第二预中标供应商。评分过程中采用四舍五入，并保留小数2位。

5、综合评分法评分表（适用于所有标项）

| 供应商 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 商务和技术分70分 | 1、评标委员会对投标设备的先进性进行评议，满分5分 | 5 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议，满分5分 | 5 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议，满分5分 | 5 |
|  | 4、“第六章招标内容与技术需求”响应性（36分）： （1）完全响应招标文件“第六章招标内容与技术需求”所有指标的得36分。 （2）“第六章招标内容与技术需求”中标“▲”的指标，每负偏离一条扣4分。 （3）“第六章招标内容与技术需求”中未标“▲”和“*”的指标，每负偏离一条扣2分。 负偏离10项（含）以上作无效标处理。 | 36 |
|  | 5、业绩（3分）： 2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同类设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 | 3 |
|  | 6、评标委员会对供应商的售后服务方案及其他优惠措施进行评议，满分5分 | 5 |
|  | 7、评标委员会对供应商的技术培训服务进行评议，满分5分。 | 5 |
|  | 8、评标委员会对供应商的质保期方案进行评议，满分5分。 | 5 |
|  | 9、政策性因素加分（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购标项清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购标项清单详见《关于印发环境标志产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |

- 第五章  合同条款及格式

（仅供参考）

项目名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团采购彩超项目

采购编号: CBNB-20201853G

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据                         项目的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1货物名称：

1.2品牌型号规格：

1.3数量：

1.4主要配置：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                  元（￥                元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分及全部技术资料均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币       /      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转由他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，由此造成的经济损失全部由乙方承担。

八、质量保证期

8.1质量保证期                         年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：

9.2交货方式：

9.3交货地点：

9.4安装调试及时间：乙方应在货到甲方指定地点后         时间内将设备安装调试至合格，安装调试费用由乙方承担。

十、货款支付

10.1付款方式：1、安装结束初验合格后支付合同金额的80%；2、试运行6个月终验合格后支付合同金额的20%。采购人支付前，供应商应提供正规发票，否则采购人有权不予支付。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，甲方有权在以下办法中选择一种方式处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

12.4在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为                         年，对因人为因素出现的故障保修不免费。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，初步验收的时间为五个工作日内。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，调试符合技术要求后，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场；验收完毕后作出验收结果报告，甲方负责人签字并加盖公章；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。因乙方的逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，镇海区公共资源交易管理办公室备案一份。

18.5双方约定的其他事项：

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定代表人（或授权委托人）：                     法定代表人（或授权委托人）：

签订地点：                                      签订日期：      年    月    日

- 招标内容与技术需求

标项一：彩超（妇产科机型）（可采购进口设备）                           数量：1台

| 序号 | 招标需求 | 投标商响应 |
| --- | --- | --- |
| 技术需求 |  |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备用途：腹部、妇产科、泌尿科、小器官、血管、肌肉骨骼、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的高级四维超声系统 |  |
| ▲1.2 | 原装全数字化超声成像系统，投标机型由制造商品牌所在国生产 |  |
| 1.3 | 提供制造厂商原版的技术资料（DataSheet），所有技术文件响应需与data sheet和产品注册证相符 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| 2.1 | 彩色超声诊断仪 |  |
| 2.1.1 | 显示器：≥23寸显示器，显示器可以上下左右活动、仰俯等，全屏高清成像，显示器分辨率≥1920×1080p |  |
| 2.1.2 | 具备≥10.1英寸彩色LED触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作 |  |
| 2.1.3 | 具备多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入 |  |
| 2.1.4 | 数字化通道数≥300000，多路信号并行处理 |  |
| 2.1.5 | 二维灰阶成像及分析单元 |  |
| 2.1.6 | 彩色多普勒显示及分析单元 |  |
| 2.1.7 | M型显示及分析单元 |  |
| 2.1.8 | 能量多普勒显示及分析单元 |  |
| 2.1.9 | 脉冲多普勒显示及自动分析单元 |  |
| 2.1.10 | 组织谐波成像技术 |  |
| 2.1.11 | 脉冲反相谐波成像技术 |  |
| 2.1.12 | 空间复合成像技术 |  |
| 2.1.13 | 斑点减少滤波技术 |  |
| 2.1.14 | 精细彩色血流成像技术 |  |
| 2.1.15 | 图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断 |  |
| ▲2.1.16 | 屏幕显示最大可视可调动态范围：≥200dB，从50DB可每1dB步进逐级可视微调,提高图像细微层次感，提高胎儿颅内结构、胎心、双肾、脊髓圆锥等细小结构成像效果（请提供图片） |  |
| 2.1.17 | 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像 |  |
| 2.1.18 | 高级复合成像技术，结合空间、频率复合于一键，保证整场图像一致性，屏幕可显示，多级可调，可结合其他技术同时使用 |  |
| 2.1.19 | 单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像 |  |
| 2.1.20 | 有消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度，达到核磁图像效果，以满足不同组织对图像不同要求，≥5级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用 |  |
| 2.1.21 | 测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，放大镜图像跟随测量标移动跟踪放大，测量标中心点与放大镜中心点实时同步），提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关系（附图证明） |  |
| 2.1.22 | 在凸阵探头二维模式下可以自动识别NT/IT，并可以通过一键进行精确半自动测量 |  |
| 2.1.23 | 具有胎儿心率自动测量功能，可自动识别频谱并自动测量及显示胎儿心率 |  |
| 2.1.24 | 机器上具有耦合剂加热器装置，与机器一体，无需另外配置，≥3档温度调节，方便根据环境选择 |  |
| ▲2.1.25 | 所提供机型必须配有频率1～8MHz腹部单晶体容积探头或配有一体化激光消融技术或配有实时双多普勒取样功能技术，可以在同一心动周期下，实现两个不同部位的脉冲多普勒同步取样，有至少3种模式可调或配有商用凸阵曲面电子矩阵4D探头 |  |
| 2.1.26 | 空间复合成像，可实现曲别针实验，应用于2D/彩色血流模式下 |  |
| 2.1.27 | 投标机型可选配乳腺人工智能探测技术：可自动识别乳腺肿块的多种参数，具有自动包络肿块和自动在屏幕上给出肿块的描述，包括形状，生长方向，后方特征，边缘，回声模式等具体信息 |  |
| 2.1.28 | 投标机型可选配乳腺人工智能软件：可以通过大数据底层分析，对乳腺肿块的分级进行辅助性评估，在机实现符合BI-RADS分级标准的数据及自动生成报告系统，以及具有科研价值 |  |
| 2.2 | 测量和分析部分 |  |
| 2.2.1 | 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等 |  |
| 2.2.2 | 腹部测量与分析 |  |
| 2.2.3 | 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示 |  |
| 2.2.4 | 妇科测量与分析 |  |
| 2.2.5 | 颈动脉测量与分析 |  |
| 2.2.6 | 上下肢动静脉测量与分析 |  |
| 2.2.7 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.2.8 | 胎儿心脏测量与分析 |  |
| 2.2.9 | 小儿髋关节测量后可自动显示具体分型并在报告中显示 |  |
| 2.2.10 | 肌肉骨骼测量 |  |
| 2.3 | 探头规格 |  |
| 2.3.1 | 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收 |  |
| 2.3.2 | 支持3D及实时3D成像 |  |
| 2.3.3 | 探头接口：≥4个，接口大小一致，2D及3D探头接口通用，必须同时激活（不包含悬挂探头接口和ECG小接口） |  |
| 2.3.4 | 探头接口采用最新技术无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探头插拔损伤几率，延长使用寿命 |  |
| 2.4.5 | 性能：超宽频带变频探头，频段及频率数字双重显示模式，探头在二维模式下频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选择≥2种；频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调 |  |
| 2.4.6 | 探头规格：腹部探头和腹部容积探头为最新的单晶体探头、纯净波探头或苹果探头 |  |
| ▲2.3.7 | 凸阵探头：1-7MHz，基波成像的频率个数≥3个，谐波成像的频率个数≥3个，可视可调 |  |
|  | 小器官线阵探头：3-12MHz，基波成像的频率个数≥3个，谐波成像的频率个数≥3个，可视可调 |  |
|  | 腔内容积探头：3-10MHz，基波成像的频率个数≥3个，谐波成像的频率个数≥3个，可视可调 |  |
|  | 腹部容积探头：1-8MHz，基波成像的频率个数≥3个，谐波成像的频率个数≥3个，可视可调 |  |
| 2.3.8 | 腔内容积角度≥120度 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号： |  |
| 2.4.1 | 输入：S-VHS、VHS、USB2.0、DICOM、外部音频等 |  |
| 2.4.2 | 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0、DICOM 3.0等 |  |
| 2.4.3 | 主机内置一体化USB接口≥8个 |  |
| 2.5 | 二维成像主要参数 |  |
| 2.5.1 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥30帧/秒 |  |
| 2.5.2 | 扫描线：每帧线密度≥512超声线 |  |
| 2.5.3 | 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦 |  |
| 2.5.4 | 接收方式：接收通道≥100000，多路信号并行处理 |  |
| 2.5.5 | 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹 |  |
| 2.5.6 | 谐波成像基波频率个数：≥3个 |  |
| 2.5.7 | 回放重现：2D灰阶图像回放≥50秒 |  |
| 2.5.8 | 最大显示深度≥30cm |  |
| 2.5.9 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.5.10 | 增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，TGC≥8段增益补偿调节 |  |
| 2.5.11 | 数码TGC≥8段增益补偿调节 |  |
| 2.6 | 频谱多普勒 |  |
| 2.6.1 | 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF） |  |
| 2.6.2 | 最大测量速度：（基线为零时）PW：血流速度≥3.05m/s |  |
| 2.6.3 | 最低测量速度：≤ 5mm/s |  |
| 2.6.4 | 显示方式：B/D、B/C/D |  |
| 2.6.5 | 多普勒电影回放：≥8192线 |  |
| 2.6.6 | 零位移动：≥8级 |  |
| 2.6.7 | 取样宽度及位置范围：多级可调，0.5mm≥取样框宽度可调范围≥15mm |  |
| 2.6.8 | 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV，DEV，TAP，RI，PI，S/D值 |  |
| 2.6.9 | 实时三同步功能 |  |
| 2.7 | 彩色多普勒 |  |
| 2.7.1 | 彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式 |  |
| 2.7.2 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等 |  |
| 2.7.3 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.7.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 2.7.5 | 彩色标尺显示：基线居中时，标尺显示最低血流测量速度≤2.25cm/s |  |
| 2.7.6 | 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 ≥10帧/s |  |
| 2.8 | 内置一体化实时三维超声成像 |  |
| 2.8.1 | 3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D |  |
| 2.8.2 | 多种三维显示模式，包括表面模式(一般,柔和)、透明模式(最大模式，最小模式，X线成像模式)和亮度模式 |  |
| 2.8.3 | 具备立体彩色、能量多普勒成像单元 |  |
| 2.8.4 | 具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精确计算，并包括多种结果分析方式 |  |
| 2.8.5 | 可自动识别感兴趣区,自动改变三维取样框大小，进行3D、实时3D的扫查 |  |
| 2.8.6 | 具有观察不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合 |  |
| 2.8.7 | 具有3D立体图像编辑切割功能 |  |
| 2.8.8 | 具有CT立体成像形式，便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构 |  |
| 2.8.9 | 可通过此模式，清晰显示低回声或液性暗区的立体结构 |  |
| 2.8.10 | 可以通过调节容积取样框的曲率弧度，提高容积图像的清晰度 |  |
| 2.8.11 | 具有三维成像独立特有的图像优化软件功能，并具备多种模式，可进行3D图像边缘锐化，显著提高图像对比度和分辨率，更清晰显示容积数据组织间区别 |  |
| 2.8.12 | 可进行肤色渲染，生成自然真实的3D图像，先进技术，独立软件功能；使得穿透力和组织图像边缘得到增强，提高微小解剖结构的显现力 |  |
| 2.9 | 具备以下3D成像功能 |  |
| 2.9.1 | 智能断层成像：可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥12幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调 |  |
| 2.9.2 | 任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像 1）通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像 2）通过多条任意方向直线或曲线切割从而同时获得多个剖面成像，最多可同屏显示≥9幅剖面图像，从而能从不同方位、不同角度分析感兴趣区，对疾病诊断、科研教学等极具价值 |  |
| 2.9.3 | 高级任意形状体积计算功能,取样间距≤0.5mm，测量结果更加精确 |  |
| 2.10 | 高级3D成像功能 |  |
| 2.10.1 | 一次三维扫查，可同屏显示≥7幅不同模式的容积图像；每幅图像分别可设定为不同颜色及不同成像模式 |  |
| 2.10.2 | 同屏显示多方位的立体图像 |  |
| ▲2.10.3 | 同屏可显示多幅剖面容积成像，根据已有切面进行切割显示所需剖面。切割厚度1-20mm可选，切割间距可调，可以多条平行、交叉及任意等方式切割。同屏显示≥9幅不同剖面容积成像（附图证明） |  |
| 2.10.4 | 在多平面显示的基础上，增加了在参考平面上的另外两个参考面，帮助判断正常与异常的诊断及方位确定 |  |
| 2.10.5 | 多切面成像基础上, 用户可同时看到与参考平面垂直的另外2个平面，不同于传统定位帮助中只能看到一个 |  |
| 2.11 | 程序化操作流程 |  |
| 2.11.1 | 使经常用到的许多操作步骤变成一个过程，可以更快更容易进行检查，减少漏诊 |  |
| 2.12 | 超声图像及病案管理系统 |  |
| 2.12.1 | 固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 |  |
| 2.12.2 | 系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，硬盘容量≥500G |  |
| 2.12.3 | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接查看图像 |  |
| 2.12.4 | 具有图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 彩色超声诊断仪1台，以及相关附属配置，包括满足2.3.7的探头各1把，合计4把探头。另配超声床椅1套，工作站电脑打印机及工作站软件1套。 |  |
| 3.2 | 招标文件中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |
| 其他需求 |  |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供合法有效的医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |
| 4.2 | 进口产品需提供海关报关单，商检产品需提供商检报告。提供纸质装箱清单，纸质合格证，纸质出厂检测报告。 |  |
| 4.3 | 提供同款设备推出时间和近期省内市内医院用户名单及联系方式，提供合同复印件。 |  |
| 4.4 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册（含电路图）；进口产品另需提供相应的英文版本。提供电子版说明书。提供预防性维护（PM）资料及方法。提供三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供培训用PPT。提供电子版操作规程。如有专用工具，供方应向需方提供设备维护的专用工具；验收时必须提供产品所需各类证件及上述资料，否则不予以验收。 |  |
| 4.5 | 最新版本软件，并保证终身免费升级；提供长期有效的维修密码。 |  |
| 4.6 | 投标设备必须为各厂家的专业妇产高档机。必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对招标文件响应内容，不得以任何理由加价，招标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效果。 |  |
| *4.7 | 设备所涉及所有院方今后可能会购买的耗材均需报价，非省标市标耗材价格不得高于宁波地区最低价，未报价的耗材视为免费提供。报价时提供的耗材名称务必为注册证名，务必提供耗材注册证号，写明耗材规格型号。 |  |
| *4.8 | 开通DICOM接口，如产生连接费用由中标公司承担。 |  |
| 4.9 | 承担院方一台东芝200彩超的一年第三方保修费用（含探头），保修起始时间由院方定。 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 下述条款应标需提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖厂方售后维修部门公章）。 |  |
| *5.2 | 设备验收合格后整机（含探头）质保期≥四年，终身维修。质保期后不得收任何维修费、差旅费等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费（以后若市场价低于投标折扣时按最低市场价）；先维修后付款；列出主要维修配件的价格清单供院方参考；其中单价高于1000元的配件若未列出的，今后维修更换配件时一律按1000元结算。使用前按政策规定及院方要求，设备的首次计量检定、计量校准费用由中标公司承担。 |  |
| 5.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测、检定费用，并免费维修直至通过检测、检定为止。 |  |
| 5.4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长五天。 |  |
| 5.5 | 零配件供应应保证10年以上，零配件最长供货时间≤5天。 |  |
| 5.6 | 维修响应时间≤2小时响应，24小时内到场（包括节假日）。供方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 |  |
| 5.7 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。免费提供至少每年1次的性能检测服务，并出具客观真实的书面检测报告。 |  |
| 5.8 | 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保院方使用人员可自行完成常规操作，院方维修人员可自行处理常见故障维修。需由院方受训人员在验收报告及临床使用培训记录上签字确认，试卷考核通过后视为本条款完成。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 六 | 安装验收 |  |
| 6.1 | 安装地点：医院指定科室。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装。 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.4 | 验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由供方负责提供。 |  |

标项二：彩超（全身机1）（可采购进口设备）                                数量：1台

| 序号 | 招标需求 | 投标商响应 |
| --- | --- | --- |
| 技术需求 |  |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备用途：主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| 2.1 | ≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为≥1920×1080，采用灵活可调节支撑臂 |  |
| 2.2 | 采用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及回波多声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频 |  |
| 2.3 | 具备智能动态微片技术（iDMS)技术，在超声切面厚度方向上所有深度都能实现精确的连续聚焦，提高成像的敏感度、空间和对比分辨率及全场均匀一致性，超声切面厚度可控制调节 |  |
| 2.4 | 具备多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量 |  |
| 2.5 | 具备组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，接收聚焦可实现自动补偿 |  |
| 2.7 | 具备D-THI差量谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力 |  |
| 2.8 | 具备高级复合成像技术，将实时空间复合、实时频率复合和斑点噪声消除等技术集成在一起，提高图像的细节分辨率及全场图像的均一性 |  |
| ▲2.9 | 具备ADF高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量，或E-FLOW高分辨率的空间复合成像技术或X-VIEW丽影成像技术 |  |
| 2.10 | 具备精确成像技术，在信号前端整合多条临近声束的信息进行图像优化，实现结构显示更为清晰，背景显示更加平滑；有效降低组织结构中高回声区域的饱和度，组织结构显示更加自然。可应用在所有探头上 |  |
| 2.11 | 具备智能化图像一键优化技术，可应用在二维、多普勒及造影剂谐波成像等多种模式 |  |
| 2.12 | 具备组织多普勒成像，支持相控阵探头和凸阵探头 |  |
| ▲2.13 | 具备SMI超微血流成像，采用独特的处理方式，消除运动伪像，增强显示超低速血流信号，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺最低显示≤0.2cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱多普勒进行定量，或Fine Flow高精细血流成像技术或X-FLOW血流成像技术 |  |
| 2.14 | 超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示，操作便捷、立体直观 |  |
| 2.15 | 超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，准确计算血流信号在目标区域内的像素比，对风湿类关节炎等疾病具有重要的诊断价值 |  |
| 2.16 | 具备凸阵探头的多重反射消除技术，发射/接收时让各条声束偏转一个角度而不是沿着像素曲线方向进行，消除多重反射带来的伪像，提高成像质量，声束偏转角度可选择调节 |  |
| 2.17 | 具备实时应变弹性成像功能，支持凸阵、线阵、腔内和腔内容积探头，具有成像质量控制曲线显示，提高弹性成像准确度 |  |
| 2.18 | 具备剪切波弹性成像功能，采用2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)，具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域的选择，减少重复取样，提高测量分析的准确度，可以实现四幅显示，分别显示B模式、速度图、传播图或方差图，具有剪切波弹性成像的三维立体显示功能，可进行测量定量分析，具有测量区域自动检测功能，提高测量的可靠性和准确度 |  |
| 2.19 | 具备衰减成像功能，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。能够提供客观量化指标、规避人为因素影响，系统可升级粘弹性成像功能 |  |
| 2.20 | 具备超声造影成像功能，采用幅值调制方式，应用脉冲减影造影剂谐波技术，具有双幅监控模式和机械指数MI恒值功能（选件） |  |
| 2.21 | 具有血管识别成像模式（VRI），用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色方向性显示较大血管灌注，绿颜色高分辨显示微细血管的灌注，有利于肿瘤新生血管的判别和分析 |  |
| 2.22 | 具有造影剂微血管成像模式，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布。具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，获得更为清晰的图像 |  |
| 2.23 | 具有造影剂微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在单幅图像中，即可显示造影剂灌注的微血管架构，也可显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断 |  |
| 2.24 | 具有造影剂超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，采用独特算法，消除组织运动伪像，增强显示超低速造影剂信号，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构 |  |
| 2.25 | 具有实时四幅显示功能，分别显示不同模式下的造影图像 |  |
| 2.26 | 具备超声造影定量功能，具有时间曲线分析功能，利用造影成像获取的图像来对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动追踪功能 |  |
| 2.27 | 具备超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，显示造影剂血流动力学信息，计算特征参数值 |  |
| 2.28 | 具备微小钙化增强显示技术，采用独特的信号处理技术，将微小钙化从组织背景中提取并增强显示，采用蓝色组织背景，显著提升0.1-0.2mm微钙化点的检测识别能力。可以与原始图像实时双幅对比显示，可应用在乳腺、甲状腺等腺体组织恶性肿瘤的早期筛查及穿刺引导 |  |
| 2.29 | 具备超宽视野成像功能，可进行测量，最大成像长度≥170mm |  |
| 2.30 | 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒等） |  |
| 2.30.1 | 一般测量 |  |
| 2.30.2 | 心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型） |  |
| 2.30.3 | 妇、产科测量与分析 |  |
| 2.30.4 | 血管血流测量与分析 |  |
| 2.30.5 | 血管内中膜自动测量，包括IMT-C10测量 |  |
| 2.30.6 | 颈后透明层自动测量 |  |
| 2.30.7 | 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度，可应用在所有线阵探头上 |  |
| 2.31 | 输入/输出信号： |  |
| 2.31.1 | 输入： S-VHS、RGB彩色视频 |  |
| 2.31.2 | 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI、USB接口，USB接口≥5个 |  |
| 2.31.3 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用 |  |
| 2.32 | 图像管理与记录装置： |  |
| 2.32.1 | 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式（BMP/ JPEG/ MPEG-4/ WMV9/DICOM等）静态及动态图像的存储 |  |
| 2.32.2 | 支持原始数据存储（RAW DATA） |  |
| 2.32.3 | 存储：双硬盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD两种方式。SSD 容量≥128 GB；HDD容量≥500 GB，保证存储和处理功能的独立进行，提高机器启动和运行速度 |  |
| 2.33 | 监视器：≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为≥1920×1080 |  |
| 2.34 | ≥12英寸彩色液晶触摸屏，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节 |  |
| 2.35 | 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个，监视器上具有操作导航功能 |  |
| 2.36 | 操作控制台可上下左右自由调节 |  |
| 2.37 | 探头个数：6个 |  |
| 2.38 | 激活成像探头接口≥4个，通用可互换 |  |
| 2.39 | 最大成像深度≥50cm（凸阵探头） |  |
| 2.40 | 探头规格： |  |
| 2.41 | 性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调 |  |
| ▲2.42 | 系统支持的探头频率范围：在1—24MHz之间选择，最高显示频率≥24MHz |  |
| 2.43 | 系统支持电子矩阵探头 |  |
| 2.44 | 支持超声切面厚度调节控制功能 |  |
| 2.45 | 类型：相控阵、凸阵，线阵，电子矩阵探头 |  |
| 2.46 | 高频血管探头：外周血管/小器官/肌骨应用，可视频率范围4.0~10.0MHz |  |
| 2.47 | 凸阵探头：频率范围1~8MHz，可视频率范围：1.8~6.2MHz，单晶体探头，超声切面厚度可调节 |  |
| 2.48 | 线阵探头：频率范围5~18MHz，可视频率范围：5.0~18.0MHz，超声切面厚度可调节 |  |
| 2.49 | 腔内探头：频率范围3~11MHz，可视频率范围：3.6~10.5MHz，成像角度≥180° |  |
| 2.50 | 宽频带双平面经直肠探头：凸阵/线阵方式，泌尿应用，可视频率范围4.5~9.0MHz |  |
| 2.51 | 宽频带线阵穿刺探头：穿刺专用探头，腹部穿刺应用，可视频率范围2.0~5.5MHz |  |
| 2.52 | 二维灰阶成像主要参数： |  |
| 2.53 | 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit |  |
| 2.54 | 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 |  |
| 2.55 | 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个 |  |
| 2.56 | 扫描线：每帧线密度≥512超声线（线阵探头） |  |
| 2.57 | 回放重现：电影回放的内存容量≥960MB，灰阶图像回放≥10000幅，回放时间≥180秒 |  |
| 2.58 | 增益调节：深度方向采用硬件和软件双模式进行STC（DGC）调节，分段≥8；横向增益采用软件STC调节，分段≥6 |  |
| 2.59 | 频谱多普勒： |  |
| 2.60 | 方式：脉冲波多普勒PWD；HPRF PWD；连续波多普勒CWD |  |
| 2.61 | 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能 |  |
| 2.62 | 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节 |  |
| 2.63 | 最大测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s；CWD：最大血流速度≥21.0m/s |  |
| 2.64 | 最低测量速度：≤0.2mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.65 | 电影回放时间：≥210秒 |  |
| 2.66 | 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级 |  |
| 2.67 | 彩色多普勒： |  |
| 2.68 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |  |
| 2.69 | 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像ADF，超微血流成像SMI |  |
| 2.70 | 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 |  |
| 2.71 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° |  |
| 2.72 | 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.73 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s |  |
| 2.74 | 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm |  |
| 2.75 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 |  |
| 2.76 | 系统软件终身免费升级 |  |
| 2.77 | 开通声衰减成像、粘弹性成像高级应用软件 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 彩色超声诊断仪1台，以及相关附属配置，包括腹部探头、高频探头（甲状腺乳腺）、高频（血管）、普通腔内、双平面探头、专用穿刺探头各一个，金属穿刺架5个，工作站电脑打印机及工作站软件各一套，笔记本1台，75寸华为智慧屏 1个，超声检查床、专用椅各1个。 |  |
| 3.2 | 招标文件中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供合法有效的医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |
| 4.2 | 进口产品需提供海关报关单，商检产品需提供商检报告。提供纸质装箱清单，纸质合格证，纸质出厂检测报告。 |  |
| 4.3 | 提供同款设备推出时间和近期省内市内医院用户名单及联系方式，提供合同复印件。 |  |
| 4.4 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册（含电路图）；进口产品另需提供相应的英文版本。提供电子版说明书。提供预防性维护（PM）资料及方法。提供三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供培训用PPT。提供电子版操作规程。如有专用工具，供方应向需方提供设备维护的专用工具；验收时必须提供产品所需各类证件及上述资料，否则不予以验收。 |  |
| 4.5 | 最新版本软件，并保证终身免费升级；提供长期有效的维修密码。 |  |
| 4.6 | 必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对招标文件响应内容，不得以任何理由加价，招标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效果。 |  |
| *4.7 | 设备所涉及所有院方今后可能会购买的耗材均需报价，非省标市标耗材价格不得高于宁波地区最低价，未报价的耗材视为免费提供。报价时提供的耗材名称务必为注册证名，务必提供耗材注册证号，写明耗材规格型号。 |  |
| *4.8 | 开通DICOM接口，如产生连接费用由中标公司承担 |  |
| 4.9 | 承担院方现有东芝A500、X200和飞利浦IU22三台彩超整机保修（含探头）各一年，保修起始时间由院方定。 |  |
| 其他需求 |  |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 下述条款应标需提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖厂方售后维修部门公章）。 |  |
| *5.2 | 设备验收合格后整机（含探头）质保期≥五年，终身维修。质保期后不得收任何维修费、差旅费等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费（以后若市场价低于投标折扣时按最低市场价）；先维修后付款；列出主要维修配件的价格清单供院方参考；其中单价高于1000元的配件若未列出的，今后维修更换配件时一律按1000元结算。使用前按政策规定及院方要求，设备的首次计量检定、计量校准费用由中标公司承担。 |  |
| 5.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测、检定费用，并免费维修直至通过检测、检定为止。 |  |
| 5.4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长五天。 |  |
| 5.5 | 零配件供应应保证10年以上，零配件最长供货时间≤5天。 |  |
| 5.6 | 维修响应时间≤2小时响应，24小时内到场（包括节假日）。供方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 |  |
| 5.7 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。免费提供至少每年1次的性能检测服务，并出具客观真实的书面检测报告。 |  |
| 5.8 | 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保院方使用人员可自行完成常规操作，院方维修人员可自行处理常见故障维修。需由院方受训人员在验收报告及临床使用培训记录上签字确认，试卷考核通过后视为本条款完成。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 六 | 安装验收 |  |
| 6.1 | 安装地点：医院指定科室。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装。 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.4 | 验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由供方负责提供。 |  |

标项三：彩超（全身机2）（可采购进口设备）                                数量：1台

| 序号 | 招标需求 | 投标商响应 |
| --- | --- | --- |
| 技术需求 |  |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备用途：主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| 2.1 | ≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为≥1920×1080，采用灵活可调节支撑臂 |  |
| 2.2 | 采用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及回波多声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频 |  |
| 2.3 | 具备智能动态微片技术（iDMS)技术，在超声切面厚度方向上所有深度都能实现精确的连续聚焦，提高成像的敏感度、空间和对比分辨率及全场均匀一致性，超声切面厚度可控制调节 |  |
| 2.4 | 具备多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量 |  |
| 2.5 | 具备组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，接收聚焦可实现自动补偿 |  |
| 2.7 | 具备D-THI差量谐波成像技术 ，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力 |  |
| 2.8 | 具备高级复合成像技术，将实时空间复合、实时频率复合和斑点噪声消除等技术集成在一起，提高图像的细节分辨率及全场图像的均一性 |  |
| ▲2.9 | 具备ADF高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量，或E-FLOW高分辨率的空间复合成像技术或X-VIEW丽影成像技术 |  |
| 2.10 | 具备精确成像技术，在信号前端整合多条临近声束的信息进行图像优化，实现结构显示更为清晰，背景显示更加平滑；有效降低组织结构中高回声区域的饱和度，组织结构显示更加自然。可应用在所有探头上 |  |
| 2.11 | 具备智能化图像一键优化技术，可应用在二维、多普勒及造影剂谐波成像等多种模式 |  |
| 2.12 | 具备组织多普勒成像，支持相控阵探头和凸阵探头 |  |
| ▲2.13 | 具备SMI超微血流成像，采用独特的处理方式，消除运动伪像，增强显示超低速血流信号，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺最低显示≤0.2cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱多普勒进行定量，或Fine Flow高精细血流成像技术或X-FLOW血流成像技术 |  |
| 2.14 | 超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示，操作便捷、立体直观 |  |
| 2.15 | 超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，准确计算血流信号在目标区域内的像素比，对风湿类关节炎等疾病具有重要的诊断价值 |  |
| 2.16 | 具备凸阵探头的多重反射消除技术，发射/接收时让各条声束偏转一个角度而不是沿着像素曲线方向进行，消除多重反射带来的伪像，提高成像质量，声束偏转角度可选择调节 |  |
| 2.17 | 具备实时应变弹性成像功能，支持凸阵、线阵、腔内和腔内容积探头，具有成像质量控制曲线显示，提高弹性成像准确度 |  |
| 2.18 | 具备剪切波弹性成像功能，采用2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)，具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域的选择，减少重复取样，提高测量分析的准确度，可以实现四幅显示，分别显示B模式、速度图、传播图或方差图，具有剪切波弹性成像的三维立体显示功能，可进行测量定量分析，具有测量区域自动检测功能，提高测量的可靠性和准确度 |  |
| 2.19 | 具备衰减成像功能，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。能够提供客观量化指标、规避人为因素影响，系统可升级粘弹性成像功能 |  |
| 2.20 | 具备超声造影成像功能，采用幅值调制方式，应用脉冲减影造影剂谐波技术，具有双幅监控模式和机械指数MI恒值功能（选件） |  |
| 2.21 | 具有血管识别成像模式（VRI），用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色方向性显示较大血管灌注，绿颜色高分辨显示微细血管的灌注，有利于肿瘤新生血管的判别和分析 |  |
| 2.22 | 具有造影剂微血管成像模式，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布。具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，获得更为清晰的图像 |  |
| 2.23 | 具有造影剂微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在单幅图像中，即可显示造影剂灌注的微血管架构，也可显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断 |  |
| 2.24 | 具有造影剂超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，采用独特算法，消除组织运动伪像，增强显示超低速造影剂信号，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构 |  |
| 2.25 | 具有实时四幅显示功能，分别显示不同模式下的造影图像 |  |
| 2.26 | 具备超声造影定量功能，具有时间曲线分析功能，利用造影成像获取的图像来对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动追踪功能 |  |
| 2.27 | 具备超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，显示造影剂血流动力学信息，计算特征参数值 |  |
| 2.28 | 具备微小钙化增强显示技术，采用独特的信号处理技术，将微小钙化从组织背景中提取并增强显示，采用蓝色组织背景，显著提升0.1-0.2mm微钙化点的检测识别能力。可以与原始图像实时双幅对比显示，可应用在乳腺、甲状腺等腺体组织恶性肿瘤的早期筛查及穿刺引导 |  |
| 2.29 | 具备超宽视野成像功能，可进行测量，最大成像长度≥170mm |  |
| 2.30 | 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒等） |  |
| 2.30.1 | 一般测量 |  |
| 2.30.2 | 心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型） |  |
| 2.30.3 | 妇、产科测量与分析 |  |
| 2.30.4 | 血管血流测量与分析 |  |
| 2.30.5 | 血管内中膜自动测量，包括IMT-C10测量 |  |
| 2.30.6 | 颈后透明层自动测量 |  |
| 2.30.7 | 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度，可应用在所有线阵探头上 |  |
| 2.31 | 输入/输出信号： |  |
| 2.31.1 | 输入： S-VHS、RGB彩色视频 |  |
| 2.31.2 | 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI、USB接口，USB接口≥5个 |  |
| 2.31.3 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用 |  |
| 2.32 | 图像管理与记录装置： |  |
| 2.32.1 | 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式（BMP/ JPEG/ MPEG-4/ WMV9/DICOM等）静态及动态图像的存储 |  |
| 2.32.2 | 支持原始数据存储（RAW DATA） |  |
| 2.32.3 | 存储：双硬盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD两种方式。SSD 容量≥128 GB；HDD容量≥500 GB，保证存储和处理功能的独立进行，提高机器启动和运行速度 |  |
| 2.33 | 监视器：≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为≥1920×1080 |  |
| 2.34 | ≥12英寸彩色液晶触摸屏，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节 |  |
| 2.35 | 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个，监视器上具有操作导航功能 |  |
| 2.36 | 操作控制台可上下左右自由调节 |  |
| 2.37 | 探头个数：6个 |  |
| 2.38 | 激活成像探头接口≥4个，通用可互换 |  |
| 2.39 | 最大成像深度≥50cm（凸阵探头） |  |
| 2.40 | 探头规格： |  |
| 2.41 | 性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调 |  |
| ▲2.42 | 系统支持的探头频率范围：在1—24MHz之间选择，最高显示频率≥24MHz |  |
| 2.43 | 系统支持电子矩阵探头 |  |
| 2.44 | 支持超声切面厚度调节控制功能 |  |
| 2.45 | 类型：相控阵、凸阵，线阵，电子矩阵探头 |  |
| 2.46 | 高频血管探头：外周血管/小器官/肌骨应用，可视频率范围4.0~10.0MHz |  |
| 2.47 | 凸阵探头：频率范围1~8MHz，可视频率范围：1.8~6.2MHz，单晶体探头，超声切面厚度可调节 |  |
| 2.48 | 线阵探头：频率范围5~18MHz，可视频率范围：5.0~18.0MHz，超声切面厚度可调节 |  |
| 2.49 | 腔内探头：频率范围3~11MHz，可视频率范围：3.6~10.5MHz，成像角度≥180° |  |
| 2.50 | 相控阵探头：频率范围1~6MHz，可视频率范围：1.8~6.0MHz，单晶体探头，超声切面厚度可调节 |  |
| 2.51 | 超高频线阵探头：频率范围8~24MHz，可视频率范围：8.8~24.0 MHz，超声切面厚度可调节 |  |
| 2.52 | 二维灰阶成像主要参数： |  |
| 2.53 | 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit |  |
| 2.54 | 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 |  |
| 2.55 | 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个 |  |
| 2.56 | 扫描线：每帧线密度≥512超声线（线阵探头） |  |
| 2.57 | 回放重现：电影回放的内存容量≥960MB，灰阶图像回放≥10000幅，回放时间≥180秒 |  |
| 2.58 | 增益调节：深度方向采用硬件和软件双模式进行STC（DGC）调节，分段≥8;横向增益采用软件STC调节，分段≥6 |  |
| 2.59 | 频谱多普勒： |  |
| 2.60 | 方式：脉冲波多普勒PWD；HPRF PWD；连续波多普勒CWD |  |
| 2.61 | 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能 |  |
| 2.62 | 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节 |  |
| 2.63 | 最大测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s；CWD：最大血流速度≥21.0m/s |  |
| 2.64 | 最低测量速度：≤0.2mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.65 | 电影回放时间：≥210秒 |  |
| 2.66 | 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级 |  |
| 2.67 | 彩色多普勒： |  |
| 2.68 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |  |
| 2.69 | 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像ADF，超微血流成像SMI |  |
| 2.70 | 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 |  |
| 2.71 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° |  |
| 2.72 | 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.73 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s |  |
| 2.74 | 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm |  |
| 2.75 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 |  |
| 2.76 | 系统软件终身免费升级 |  |
| 2.77 | 开通声衰减成像、粘弹性成像高级应用软件 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 彩色超声诊断仪1台，以及相关附属配置，包括腹部探头、腔内探头、心脏探头、高频探头（甲状腺乳腺）、高频（血管）、超高频探头各一个，腔内探头配4个金属穿刺架，工作站电脑打印机及工作站软件各一套，笔记本1台，75寸华为智慧屏1个，超声检查床、专用椅各1个。 |  |
| 3.2 | 招标文件中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供合法有效的医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |
| 4.2 | 进口产品需提供海关报关单，商检产品需提供商检报告。提供纸质装箱清单，纸质合格证，纸质出厂检测报告。 |  |
| 4.3 | 提供同款设备推出时间和近期省内市内医院用户名单及联系方式，提供合同复印件。 |  |
| 4.4 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册（含电路图）；进口产品另需提供相应的英文版本。提供电子版说明书。提供预防性维护（PM）资料及方法。提供三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供培训用PPT。提供电子版操作规程。如有专用工具，供方应向需方提供设备维护的专用工具；验收时必须提供产品所需各类证件及上述资料，否则不予以验收。 |  |
| 4.5 | 最新版本软件，并保证终身免费升级；提供长期有效的维修密码。 |  |
| 4.6 | 必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对招标文件响应内容，不得以任何理由加价，招标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效果。 |  |
| *4.7 | 设备所涉及所有院方今后可能会购买的耗材均需报价，非省标市标耗材价格不得高于宁波地区最低价，未报价的耗材视为免费提供。报价时提供的耗材名称务必为注册证名，务必提供耗材注册证号，写明耗材规格型号。 |  |
| *4.8 | 开通DICOM接口，如产生连接费用由中标公司承担 |  |
| 其他需求 |  |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 下述条款应标需提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖厂方售后维修部门公章）。 |  |
| *5.2 | 设备验收合格后整机（含探头）质保期≥五年，终身维修。质保期后不得收任何维修费、差旅费等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费（以后若市场价低于投标折扣时按最低市场价）；先维修后付款；列出主要维修配件的价格清单供院方参考；其中单价高于1000元的配件若未列出的，今后维修更换配件时一律按1000元结算。使用前按政策规定及院方要求，设备的首次计量检定、计量校准费用由中标公司承担。 |  |
| 5.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测、检定费用，并免费维修直至通过检测、检定为止。 |  |
| 5.4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长五天。 |  |
| 5.5 | 零配件供应应保证10年以上，零配件最长供货时间≤5天。 |  |
| 5.6 | 维修响应时间≤2小时响应，24小时内到场（包括节假日）。供方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 |  |
| 5.7 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。免费提供至少每年1次的性能检测服务，并出具客观真实的书面检测报告。 |  |
| 5.8 | 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保院方使用人员可自行完成常规操作，院方维修人员可自行处理常见故障维修。需由院方受训人员在验收报告及临床使用培训记录上签字确认，试卷考核通过后视为本条款完成。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 六 | 安装验收 |  |
| 6.1 | 安装地点：医院指定科室。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装。 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.4 | 验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由供方负责提供。 |  |

标项四：彩超（手术室）（可采购进口设备）                                 数量：1台

| 序号 | 招标需求 | 投标商响应 |
| --- | --- | --- |
| 技术需求 |  |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备用途：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊 |  |
| 1.2 |  |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| 2.1 | 彩色多谱勒超声诊断仪 |  |
| 2.1.1 | ≥21.3" 逐行扫描液晶监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度分别可调，≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏 |  |
| 2.1.2 | 多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的声信息量得到数百倍提升，海量信息得以被真实还原 |  |
| 2.1.3 | 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度 |  |
| 2.1.4 | 微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率、方位角分辨率、时间分辨率明显提升 |  |
| 2.1.5 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 |  |
| 2.1.6 | 数字化M型显示及分析系统 |  |
| 2.1.7 | 数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元或SMI超微血流成像单元 |  |
| 2.1.8 | 数字化能量血流成像单元 |  |
| 2.1.9 | 数字化频谱多谱勒显示和分析系统 |  |
| ▲2.1.10 | 数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 2.1.11 | 组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调 |  |
| 2.1.12 | 空间复合成像技术，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，多角度调节，可与彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 |  |
| 2.1.13 | 高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节，支持3D/4D |  |
| 2.1.14 | 编码成像功能，可获取高轴向分辨率、高信噪比的临床图像，可显著提高远场图像的穿透力 |  |
| 2.1.15 | 具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性 |  |
| 2.1.16 | 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 |  |
| 2.1.17 | 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 |  |
| 2.1.18 | 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多谱勒速度、基线等参数 |  |
| 2.1.19 | 自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示 |  |
| 2.1.20 | 二维和彩色多普勒动态双幅显示，可双幅同时显示穿刺引导线及穿刺深度 |  |
| 2.1.21 | 实时自动多普勒包络分析;可提供心脏、外周血管实时包络及专业分析，胎儿静脉导管实时包络及专业分析，具备多普勒角度自动校正技术 |  |
| ▲2.1.22 | 实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值；具有PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI 可调 |  |
| 2.1.23 | 具备Fine Flow高精细血流成像技术或具备E-FLOW高分辨率的空间复合血流成像技术或ADF高级动态血流成像技术 |  |
| 2.1.24 | 具备实时组织弹性成像功能 |  |
| 2.1.24.1 | 双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择 |  |
| 2.1.24.2 | 具有自动识别最佳弹性图像功能，并自动选取，提高测量分析的准确率和一致性 |  |
| ▲2.1.24.3 | 支持线阵、凸阵、容积、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等 |  |
| 2.1.25 | 具备荧光棒技术，可增强穿刺针道的显示，易于识别，提高穿刺介入时的准确性 |  |
| 2.2 | 测量和分析：（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒） |  |
| 2.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、髋关节角度、直方图、B Index等 |  |
| 2.2.2 | M型测量：距离 (振幅)，时间间隔，心率，速度，M.Index，解剖M型等 |  |
| 2.2.3 | 多谱勒血流测量及分析：速度，加速度，阻力指数（RI），时间间隔，压力减半时间，心率，D.Caliper测量，通用指标测量，平均速度，脉搏波指数（PI），D.Trace测量，狭窄血流测量，返流测量，多普勒自动描记，血流容积 |  |
| 2.2.4 | 实时多谱勒频谱自动描计：能对胎儿静脉导管频谱自动描记并计算 |  |
| 2.2.5 | 产科测量与分析：具备胎龄，胎儿体重，胎儿多谱勒测量，胎儿心脏功能测量，羊水指数（AFI），子宫颈长度，兼容多胎妊娠，生长曲线分析功能(显示过去的测量数据)，自动NT测量 |  |
| 2.2.6 | 子宫测量与分析：具备子宫动脉测量 |  |
| 2.2.7 | 卵巢、卵泡测量与分析：具备卵泡容积测量，卵巢动脉测量 |  |
| 2.2.8 | 心脏功能测量与分析：具备左室容积、质量，右室，二尖瓣、三尖瓣，LA/AO，肺动脉瓣，LVOT，RVOT，返流，狭窄，冠脉，PISA测量 |  |
| 2.2.9 | 外周血管血流测量与分析（自动、实时显示）：具有快速测量下肢血管局部狭窄的功能 |  |
| 2.2.10 | 泌尿科测量和分析 |  |
| 2.2.11 | 小器官测量和分析 |  |
| 2.2.12 | 腹部测量和分析 |  |
| 2.2.13 | 报告功能：可以调取以前的测量报告，历史检查数据可以在报告中分开显示，可以用选购PC打印机直接打印报告，输出格式可以是CSV文件等 |  |
| 2.2.13.1 | 具备产科报告、妇科报告、心功能报告、外周血管报告、IMT （内膜厚度）报告、泌尿科报告、腹部测量报告、小器官报告 |  |
| 2.2.13.2 | 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式 |  |
| 2.2.13.3 | 测量结果的字号可以更改≥3种选择 |  |
| 2.2.13.4 | VCR回放图像可以测量，利于手动校准 |  |
| 2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入：VCR，外部视频 |  |
| 2.4.2 | 输出：复合视频，S-视频 |  |
| 2.5 | 图像管理与记录装置：超声图像存档与病案管理，USB接口，兼容DICOM3.0 |  |
| 2.6 | 探头个数：4个（高频、心脏、腹腔镜、腹部穿刺） |  |
| 2.7 | 全激活可任意互换电子探头接口：≥3个 |  |
| 2.8 | 二维、彩色双幅实时成像功能 |  |
| 2.9 | 系统数字化通道≥300,000 |  |
| 2.10 | 系统动态范围≥220dB |  |
| 2.11 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.12 | 安全性能：符合进口商品安全质量要求 |  |
| 2.13 | 灰阶显像主要参数 |  |
| 2.14 | 探头工作频率范围 |  |
| 2.15 | 线阵：超声频率2-12MHz |  |
| 2.16 | 相控阵：超声频率1-5MHz |  |
| 2.17 | 腹腔镜探头：超声频率1-5MHz； |  |
| 2.18 | 凸阵穿刺探头：超声频率1-5MHz； |  |
| 2.19 | 所有术中探头适用以下消毒灭菌法： 浸泡消毒法 气体熏蒸消毒法 低温等离子过氧化氢消毒法等 |  |
| 2.20 | 发射声束聚焦：复合脉冲波发射器，可编程的脉冲波形调制发射，≥16段 |  |
| 2.21 | 接收方式：多重高速数字化声束形成器 |  |
| 2.22 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |  |
| 2.23 | 回放重现：灰阶图像回放≥10000幅 |  |
| 2.24 | 增益调节：B、M、D可独立调节 STC分段≥8段调节 实时调节或冻结后可再调节 |  |
| 2.25 | 成像速率： 凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥19帧/秒，相控阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥47帧/秒 |  |
| 2.26 | 横向（水平向）增益调节功能：≥8段 |  |
| ▲2.27 | 最大扫描深度：≥ 40cm |  |
| 2.28 | 频谱多谱勒 |  |
| 2.29 | 方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； 连续波多普勒 CW；双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler |  |
| 2.30 | 多谱勒频率可选择≥2种，可视可调 |  |
| 2.31 | 最大测速：PWD正向或反向血流速度≥6.87 m/s CWD血流速度≥12 m/s |  |
| 2.32 | 最低测速：≤2mm/s |  |
| 2.33 | 零位移动：≥6级 |  |
| 2.34 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 |  |
| 2.35 | 多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |  |
| 2.36 | 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 |  |
| 2.37 | 彩色多谱勒 |  |
| 2.38 | 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 |  |
| 2.39 | 彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 |  |
| 2.40 | 高精细动态血流，具有无二维背景显示 |  |
| 2.41 | 彩色显示帧频： 凸阵探头全视野，18cm深，彩色显示帧频10帧/秒，相控阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频20帧/秒 |  |
| 2.42 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30° |  |
| 2.43 | 彩色自动优化功能 |  |
| 2.44 | 彩色壁运动消除技术 |  |
| 2.45 | 探头规格 |  |
| 2.46 | 频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择≥5种，多谱勒中心频率可选择≥2种 |  |
| 2.47 | 类型：腹部凸阵探头、小器官/血管线阵探头、心脏相控阵探头 |  |
| 2.48 | B、D、M兼用：凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M，线阵：B/PWD，B/CWD，B/M，相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M |  |
| 2.49 | 数字化图像管理与记录装置 |  |
| 2.50 | 原始射频数据存储 |  |
| 2.51 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 |  |
| 2.52 | 软件终身免费升级 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 彩色超声诊断仪1台，以及相关附属配置，包括高频探头1把、心脏探头1把、腹腔镜探头1把、侧边开槽0度进针腹部穿刺探头1把；超声床椅1套，腹腔镜消毒盒1只等 |  |
| 3.2 | 招标文件中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供合法有效的医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |
| 4.2 | 进口产品需提供海关报关单，商检产品需提供商检报告。提供纸质装箱清单，纸质合格证，纸质出厂检测报告。 |  |
| 4.3 | 提供同款设备推出时间和近期省内市内医院用户名单及联系方式，提供合同复印件。 |  |
| 4.4 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册（含电路图）；进口产品另需提供相应的英文版本。提供电子版说明书。提供预防性维护（PM）资料及方法。提供三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供培训用PPT。提供电子版操作规程。如有专用工具，供方应向需方提供设备维护的专用工具；验收时必须提供产品所需各类证件及上述资料，否则不予以验收。 |  |
| 4.5 | 最新版本软件，并保证终身免费升级；提供长期有效的维修密码。 |  |
| 4.6 | 必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对招标文件响应内容，不得以任何理由加价，招标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效果。 |  |
| *4.7 | 设备所涉及所有院方今后可能会购买的耗材均需报价，非省标市标耗材价格不得高于宁波地区最低价，未报价的耗材视为免费提供。报价时提供的耗材名称务必为注册证名，务必提供耗材注册证号，写明耗材规格型号。 |  |
| *4.8 | 开通DICOM接口，如产生连接费用由中标公司承担 |  |
| 其他需求 |  |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 下述条款应标需提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖厂方售后维修部门公章）。 |  |
| ▲5.2 | 设备验收合格后质保期腹腔镜探头保修≥贰年，主机及其他探头保修≥叁年，终身维修。质保期后不得收任何维修费、差旅费等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费（以后若市场价低于投标折扣时按最低市场价）；先维修后付款；列出主要维修配件的价格清单供院方参考；其中单价高于1000元的配件若未列出的，今后维修更换配件时一律按1000元结算。使用前按政策规定及院方要求，设备的首次计量检定、计量校准费用由中标公司承担。 |  |
| 5.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测、检定费用，并免费维修直至通过检测、检定为止。 |  |
| 5.4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长五天。 |  |
| 5.5 | 零配件供应应保证10年以上，零配件最长供货时间≤5天。 |  |
| 5.6 | 维修响应时间≤2小时响应，24小时内到场（包括节假日）。供方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 |  |
| 5.7 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。免费提供至少每年1次的性能检测服务，并出具客观真实的书面检测报告。 |  |
| 5.8 | 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保院方使用人员可自行完成常规操作，院方维修人员可自行处理常见故障维修。需由院方受训人员在验收报告及临床使用培训记录上签字确认，试卷考核通过后视为本条款完成。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 六 | 安装验收 |  |
| 6.1 | 安装地点：医院指定科室。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：合同签订后2个月内交货，接买方通知后3天内完成安装。 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.4 | 验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由供方负责提供。 |  |

标项五：彩超（炼化院区）（可采购进口设备）                                 数量：1台

| 序号 | 招标需求 | 投标商响应 |
| --- | --- | --- |
| 技术需求 |  |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用于开展心脏、腹部、妇科、产科、外周血管、小器官、介入等超声检查 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| 2.1 | 显示器与操作系统：≥21寸医用专业LCD显示器,分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 |  |
| 2.2 | 操作面板具备抽拉操作键盘，多方向控制转位,可升降 |  |
| ▲2.3 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度 |  |
| 2.4 | 触摸屏和主屏幕可实时同步显示超声图像，便于临床操作；具备全屏高清放大功能，通过触摸屏一键获取，放大后图像显示区域尺寸≥21寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）（附图证明） |  |
| 2.5 | 二维图像灰阶≥256 |  |
| 2.6 | 数字化处理通道≥7,000,000，多波束信号并行处理 |  |
| 2.7 | 系统接收超声信号动态范围≥320dB |  |
| 2.8 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围 |  |
| ▲2.9 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能(附图，有相关菜单显示)，有效补偿心肌侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段 |  |
| 2.10 | XRES自适应图像处理技术 |  |
| 2.11 | iScan一键图像优化技术 |  |
| 2.12 | 具备自适应血流成像技术 |  |
| 2.13 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术 |  |
| ▲2.14 | Purewave纯净波探头技术 |  |
| ▲2.15 | 系统屏幕必须具备TAC1/TAC2操作键（附图），针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响 |  |
| 2.16 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |  |
| 2.17 | 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  |
| 2.18 | 具备应变弹性成像定量分析功能 |  |
| 2.19 | 具备剪切波定量软件 |  |
| 2.20 | 造影成像技术 - 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 - 具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术 3) 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵,矩阵探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科以及三维成像的需求 |  |
| 2.21 | 具备感兴趣区定量分析（ROI） |  |
| 2.22 | 具备实时微血管成像（MVI） |  |
| 2.23 | 具备内中膜厚度测量功能（IMT） |  |
| 2.24 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式等) |  |
| 2.25 | 一般测量：距离、面积、周长等 |  |
| 2.26 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 |  |
| 2.27 | 外周血管测量和计算功能 |  |
| 2.28 | 多普勒血流测量与分析(含自动多普勒频谱包络计算) |  |
| 2.29 | 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 |  |
| 2.30 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时JPEG解压缩，可进行参数编程调节 |  |
| 2.31 | 硬盘≥500G（1024G），DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧 |  |
| 2.32 | 具备主机硬盘图像数据存储 |  |
| 2.33 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 2.34 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |  |
| 2.35 | 输入/输出信号 |  |
| 2.36 | 输入：DICOM DATA |  |
| 2.37 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 2.38 | 探头接口选择：≥4个，并可全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔 |  |
| 2.39 | 探头规格 |  |
| 2.40 | 频率：超宽频带或变频探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频 |  |
| 2.41 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 |  |
| 2.42 | 探头数量：6只 |  |
| 2.43 | 所配探头≥3把纯净波探头或冰晶探头或单晶体探头 |  |
| 2.44 | 腹部探头1个：扫描频率1.0-5.0MHz，纯净波单晶体探头 |  |
| ▲2.45 | 超高频探头1个：扫描频率2.0-22.0MHz，超宽频纯净波单晶体探头，阵元数≥1920个 |  |
| 2.46 | 心脏探头1个：扫描频率1.0-5.0MHz，纯净波单晶体探头 |  |
| 2.47 | 腔内探头1个：扫描频率3.0-10.0MHz ，纯净波单晶体探头 |  |
| 2.48 | 血管探头1个：扫描频率3.0-12.0MHz |  |
| 2.49 | 小儿腹部探头1个：扫描频率5.0-8.0MHz |  |
| 2.50 | 二维显像主要参数 |  |
| 2.51 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥55帧/秒 线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |  |
| 2.52 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |
| 2.53 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节 |  |
| 2.54 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |  |
| 2.55 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 |  |
| 2.56 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦 |  |
| 2.57 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 |  |
| 2.58 | 二维灰阶成像 ≥ 256 灰阶 |  |
| 2.59 | 频谱多普勒 |  |
| 2.60 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW） |  |
| 2.61 | 发射频率： 电子相控阵：PWD，CWD2.0-4.0MHz 电子凸阵：PWD：3.0-5.0MHz 电子线阵：PWD：3.5-7.5MHz |  |
| 2.62 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW |  |
| 2.63 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥7.6m/s；CWD：血流速度≥19.0m/s |  |
| 2.64 | 最低测量速度：≤ 1 mm/s (非噪音信号) |  |
| 2.65 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调 |  |
| 2.66 | 零位移动：≥ 9 级 |  |
| 2.67 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 2.68 | 彩色多普勒 |  |
| 2.69 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CDE)、高分辨率血流成像（HD-Color）；BDF/MDF、BDF/MDF/FFT |  |
| 2.70 | 扫描速率：扇扩探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率≥15 帧/秒 |  |
| 2.71 | 显示方式：B/CDV、B/CDV/PW、B/CDV/CW、B/CCD、B/CCD/PW、B/CCD/CW |  |
| 2.72 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM) |  |
| 2.73 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 2.74 | 记录装置 |  |
| 2.75 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 |  |
| 2.76 | USB接口≥４个，用于图像传输 |  |
| 2.77 | 配置剪切波软件、弹性成像软件、造影软件、ROI、MVI、IMT软件 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 彩色多普勒超声诊断仪1台，以及相关附属配置，包括心脏、腹部、小儿腹部、血管、超高频、阴超探头各1把，腹部探头穿刺架1个，高频探头穿刺架1个，工作站电脑打印机及工作站软件1套，掌式超声仪1台，笔记本电脑1台，超声床1张，超声椅1把。 |  |
| 3.2 | 招标文件中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供合法有效的医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |
| 4.2 | 进口产品需提供海关报关单，商检产品需提供商检报告。提供纸质装箱清单，纸质合格证，纸质出厂检测报告。 |  |
| 4.3 | 提供同款设备推出时间和近期省内市内医院用户名单及联系方式，提供合同复印件。 |  |
| 4.4 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册（含电路图）；进口产品另需提供相应的英文版本。提供电子版说明书。提供预防性维护（PM）资料及方法。提供三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供培训用PPT。提供电子版操作规程。如有专用工具，供方应向需方提供设备维护的专用工具；验收时必须提供产品所需各类证件及上述资料，否则不予以验收。 |  |
| 4.5 | 最新版本软件，并保证终身免费升级；提供长期有效的维修密码。 |  |
| 4.6 | 必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对招标文件响应内容，不得以任何理由加价，招标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效果。 |  |
| *4.7 | 设备所涉及所有院方今后可能会购买的耗材均需报价，非省标市标耗材价格不得高于宁波地区最低价，未报价的耗材视为免费提供。报价时提供的耗材名称务必为注册证名，务必提供耗材注册证号，写明耗材规格型号。 |  |
| *4.8 | 开通DICOM接口，如产生连接费用由中标公司承担 |  |
| 4.9 | 提供省级三甲医院培训1个月 |  |
| 其他需求 |  |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 下述条款应标需提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖厂方售后维修部门公章）。 |  |
| *5.2 | 设备验收合格后整机（含探头）质保期叁年，终身维修。质保期后不得收任何维修费、差旅费等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费（以后若市场价低于投标折扣时按最低市场价）；先维修后付款；列出主要维修配件的价格清单供院方参考；其中单价高于1000元的配件若未列出的，今后维修更换配件时一律按1000元结算。使用前按政策规定及院方要求，设备的首次计量检定、计量校准费用由中标公司承担。 |  |
| 5.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测、检定费用，并免费维修直至通过检测、检定为止。 |  |
| 5.4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长五天。 |  |
| 5.5 | 零配件供应应保证10年以上，零配件最长供货时间≤5天。 |  |
| 5.6 | 维修响应时间≤2小时响应，24小时内到场（包括节假日）。供方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 |  |
| 5.7 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。免费提供至少每年1次的性能检测服务，并出具客观真实的书面检测报告。 |  |
| 5.8 | 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保院方使用人员可自行完成常规操作，院方维修人员可自行处理常见故障维修。需由院方受训人员在验收报告及临床使用培训记录上签字确认，试卷考核通过后视为本条款完成。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 六 | 安装验收 |  |
| 6.1 | 安装地点：院区指定科室。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：合同签订后2个月内交货，接买方通知后3天内完成安装。 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.4 | 验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由供方负责提供。 |  |

标项六：彩超（澥浦院区）（可采购进口设备）                                 数量：1台

| 序号 | 招标需求 | 投标商响应 |
| --- | --- | --- |
| 技术需求 |  |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备用途：用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿；血管（外周、颅脑、腹部）；小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| 2.1 | 主机成像系统 |  |
| 2.1.1 | 具备≥21.5英寸LED高分辨率液晶显示器，采用IPS平板转换技术,无闪烁，不间断逐行扫描，可视角度180°，可上下左右任意旋转，可前后折叠；操作面板支持180°任意偏转 |  |
| 2.1.2 | 具备液晶触摸屏≥13.3英寸（1920*1080），可以进行≥20度倾斜角度的位置调节，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数 |  |
| 2.1.3 | 数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元 |  |
| 2.1.4 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF) |  |
| 2.1.5 | 高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型） |  |
| 2.1.6 | 彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图 |  |
| 2.1.7 | 彩色组织多普勒成像：彩色组织多普勒速度图，彩色组织多普勒能量图 |  |
| 2.1.8 | 血流脉冲波频谱多普勒、组织频谱多普勒、连续波频谱多普勒 |  |
| 2.1.9 | 实时二同步/三同步能力 |  |
| 2.1.10 | 频谱及图像电影回放功能 |  |
| 2.1.11 | 自动频谱跟踪及计算 |  |
| 2.1.12 | 全数字化多波束形成器 |  |
| 2.1.13 | 组织谐波成像（具备二种谐波成像技术） |  |
| 2.1.14 | 宽频带、多频变频成像，二维、彩色、M型、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可调并可在屏幕上显示具体数值 |  |
| 2.1.15 | 动态组织对比增强技术DTCE或SRI斑点噪音去除技术或XRES像素优化技术，可改善边界，降低噪声，减少伪像，分级可调 |  |
| 2.1.16 | 具备真实高级空间复合成像技术，可做曲别针试验 |  |
| 2.1.17 | 实时自动图像优化和一键优化功能，可实时优化二维灰阶图像、彩色多普勒和频谱多普勒； |  |
| 2.1.18 | 具备组织多普勒成像技术DTI，可显示彩色、M型、频谱、能量四种模式 |  |
| 2.1.19 | 具有彩色血流多普勒速度定量识别技术，可自动实时识别血流边界、湍流、射流血流标示技术；血管增强技术：增强血管壁的二维显示，可清晰显示血管腔和血管壁的结构； |  |
| 2.1.20 | 内置一体化超声工作站 |  |
| 2.1.21 | 内置DICOM3.0标准输出接口 |  |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) |  |
| 2.2.1 | 一般测量, 距离、面积、周长等 |  |
| 2.2.2 | 妇科、产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等 |  |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量与分析（含自动多普勒频谱包络计算） |  |
| 2.2.4 | 配备实时三维软件 |  |
| 2.2.5 | 外周血管测量与分析 |  |
| ▲2.2.6 | 髋关节发育评估测量：髋关节超声检查采用比较广泛的奥地利Graf教授提出的方法，所有测量结果将以Graf图表的方式直观在主机上显示出来，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断 |  |
| 2.2.7 | 应变式弹性成像 1）能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压 2）提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像 3）具备弹性指南针功能，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量 4）具有QF质量因子，提高弹性成像的准确性。可自动判断组织的整体位移程度，与本底图像进行自动比较，得到高质量的弹性成像 |  |
| ▲2.2.8 | 声脉冲组织定量技术 1）利用超声探头主动发射声脉冲而进行声力式组织弹性定量技术，是无创评估肝脏组织弹性的超声成像技术 2）可在1秒内瞬时获取剪切波数值，以对组织进行绝对硬度定量； 3）可对感兴趣区域无限制取样，并记入肝评估报告包 4）测量单位支持KPa和m/s同屏显示 |  |
| 2.2.9 | 卵泡自动评估技术：支持多卵泡测量，能够自动识别卵泡边界、捕获和记录测量结果值 |  |
| 2.2.10 | 穿刺增强技术，具有开关穿刺增强功能选项，可选择增强的级别和角度，偏转 |  |
| 2.3 | 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元 |  |
| 2.3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输 |  |
| 2.3.2 | 500G固态硬盘，DVD/USB 图像存储，电影回放重现单元3000帧 |  |
| 2.3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |  |
| 2.3.4 | 一体化的剪切版功能，方便图像浏览，调取动、静态图像 |  |
| 2.3.5 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 2.3.6 | 具备≥6个USB接口，CD－RW及DVD-RW驱动，图像储存格式可用于PC计算机，无需特殊软件 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入：DVI、DICOM、USB接口、外部视频、RGB彩色视频 |  |
| 2.4.2 | 输出：DVI、VGA、 外部视频、DICOM、USB接口、RGB彩色视频 |  |
| 2.5 | 系统通用功能 |  |
| ▲2.5.1 | 监视器：≥21.5英寸LED高分辨率液晶显示器采用IPS平板转换技术，无闪烁，不间断逐行扫描，可视角度180°，可上下左右任意旋转，可前后折叠；液晶触摸屏≥13.3英寸，可以进行≥20度倾斜角度的位置调节，并可通过手指滑动触摸屏进行翻页，具备主机在机原配耦合剂加热装置，温度至少3档可调 |  |
| ▲2.5.2 | 探头接口选择：≥5个，采用无针微触点式接口，接口大小一致并全部激活可互换通用 |  |
| 2.5.3 | 预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需外部调节 |  |
| 2.5.4 | 安全性能：符合国家商品安全质量要求 |  |
| 2.6 | 探头规格： |  |
| ▲2.6.1 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频（频率数值可视可调），投标机型所配探头，全部为透镜技术或单晶体技术或冰晶技术或多维列阵技术 |  |
| 2.6.2 | 腹部凸阵探头具备透镜探头技术：2.0-5.0MHz（频率数值可视可调） |  |
| 2.6.3 | 血管/小器官线阵探头具备宽频变频技术：4.0–11.0MHz（频率数值可视可调） |  |
| 2.6.4 | 腔内探头频率：5.0-9.0HMz |  |
| 2.6.5 | 心脏相控阵探头具备宽频变频技术：1.1-4.8MHz（频率数值可视可调） |  |
| 2.6.6 | 扫描深度≥30cm |  |
| 2.6.7 | B/D 兼用：凸阵：B/PWD；线阵: B/PWD；相控阵：B/PWD、B/CWD |  |
| 2.6.8 | 探头可配穿刺导向装置 |  |
| 2.7 | 二维显像主要参数 |  |
| 2.7.1 | 成像速度：相控阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥65帧/秒；凸阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥50帧/秒 |  |
| 2.7.2 | 显示模式：全屏、无缝双幅显示、双幅实时显示，四幅显示，90°图像旋转 |  |
| 2.7.3 | 二维图像成像频率变频数≥6个，所有频率均可视可调 |  |
| 2.7.4 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节 |  |
| 2.7.5 | 高清放大：放大时信息量增加，提高分辨率及帧频 |  |
| 2.7.6 | 接收方式：独立接收和发射通道数，多被信号并行处理 |  |
| 2.7.7 | 接收超声信号系统动态范围≥320dB |  |
| 2.7.8 | 线密度≥512线/帧 |  |
| 2.7.9 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |  |
| 2.8 | 彩色多普勒 |  |
| 2.8.1 | 显示方式：速度图（CDV）、能量图（CPA）、方向性能量图（DCPA） |  |
| 2.8.2 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥11帧/秒 |  |
| 2.8.3 | 能量多普勒背景增强 |  |
| 2.8.4 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV） |  |
| 2.8.5 | 自动彩色血流技术：分级可调，提供最优化血流状态 |  |
| 2.8.6 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.8.7 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° |  |
| 2.9 | 频谱多普勒 |  |
| 2.9.1 | 显示模式：脉冲波多普勒（PWD） 连续波多普勒 (CWD) 高脉冲重复频率 (HPRF) |  |
| 2.9.2 | 频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥3个 |  |
| 2.9.3 | 频谱多普勒取样容积范围：0.5mm---20mm多级可调 |  |
| 2.9.4 | 最低测量速度：≤ 0.1cm/s (非噪声信号) |  |
| 2.9.5 | 零位移动≥13级 |  |
| 2.9.6 | 显示控制：反转显示（上/下）、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |  |
| 2.9.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |  |
| 2.9.8 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 2.10 | 超声功率输出调节 |  |
| 2.10.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER |  |
| 2.10.2 | 输出功率选择分别分级可调 |  |
| 2.11 | 记录装置 |  |
| 2.11.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPG等PC通用格式直接储存 |  |
| 2.11.2 | DVD-RW或USB图像存储 |  |
| 2.11.3 | USB接口≥6个，用于图像传输 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 彩色超声仪1台，以及相关附属配置，包括探头（心脏、腹部、腔内、高频各一把）。增配容积软件包，工作站电脑打印机及工作站软件1套，超声床、超声椅各一把。 |  |
| 3.2 | 招标文件中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供合法有效的医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |
| 4.2 | 进口产品需提供海关报关单，商检产品需提供商检报告。提供纸质装箱清单，纸质合格证，纸质出厂检测报告。 |  |
| 4.3 | 提供同款设备推出时间和近期省内市内医院用户名单及联系方式，提供合同复印件。 |  |
| 4.4 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册（含电路图）；进口产品另需提供相应的英文版本。提供电子版说明书。提供预防性维护（PM）资料及方法。提供三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供培训用PPT。提供电子版操作规程。如有专用工具，供方应向需方提供设备维护的专用工具；验收时必须提供产品所需各类证件及上述资料，否则不予以验收。 |  |
| 4.5 | 最新版本软件，并保证终身免费升级；提供长期有效的维修密码。 |  |
| 4.6 | 必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对招标文件响应内容，不得以任何理由加价，招标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效果。 |  |
| *4.7 | 设备所涉及所有院方今后可能会购买的耗材均需报价，非省标市标耗材价格不得高于宁波地区最低价，未报价的耗材视为免费提供。报价时提供的耗材名称务必为注册证名，务必提供耗材注册证号，写明耗材规格型号。 |  |
| *4.8 | 开通DICOM接口，如产生连接费用由中标公司承担 |  |
| 其他需求 |  |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 下述条款应标需提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖厂方售后维修部门公章）。 |  |
| *5.2 | 设备验收合格后整机（含探头）质保期≥叁年，终身维修。质保期后不得收任何维修费、差旅费等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费（以后若市场价低于投标折扣时按最低市场价）；先维修后付款；列出主要维修配件的价格清单供院方参考；其中单价高于1000元的配件若未列出的，今后维修更换配件时一律按1000元结算。使用前按政策规定及院方要求，设备的首次计量检定、计量校准费用由中标公司承担。 |  |
| 5.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测、检定费用，并免费维修直至通过检测、检定为止。 |  |
| 5.4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长五天。 |  |
| 5.5 | 零配件供应应保证10年以上，零配件最长供货时间≤5天。 |  |
| 5.6 | 维修响应时间≤2小时响应，24小时内到场（包括节假日）。供方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 |  |
| 5.7 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。免费提供至少每年1次的性能检测服务，并出具客观真实的书面检测报告。 |  |
| 5.8 | 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保院方使用人员可自行完成常规操作，院方维修人员可自行处理常见故障维修。需由院方受训人员在验收报告及临床使用培训记录上签字确认，试卷考核通过后视为本条款完成。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 六 | 安装验收 |  |
| 6.1 | 安装地点：院区指定科室。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装。 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.4 | 验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由供方负责提供。 |  |

- 商务条款

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 产品及服务质量保证 | 1、投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,医院有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2、在所供设备交付时，投标人必须向医院提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 3、保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |
| 付款条件 | 付款方法和条件： 1、安装结束初验合格后支付合同金额的80%； 2、试运行6个月终验合格后支付合同金额的20%。 采购人支付前，供应商应提供正规发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 履约保证金 | 不适用 |
| 培训及升级 | 免费提供操作培训及维修培训，免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息，免费提供软件升级。 |

第八章  附    件

一、资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

资格审查文件包括：

1、资格证明文件（关于资格的声明函）格式见附件：

1.1、资格条件自查表（格式见附件）

1.2、有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

1.3、书面声明（格式见附件）。

附件一、资格条件自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的营业执照复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 3.投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 6.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章（公章）：

日  期：

附件二：

书面声明

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

投标人盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

二、商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

商务技术文件包括：

1、项目投标人响应表（格式见附件）；

2、符合性自查表（格式见附件）；

3、投标供应商一般情况（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料）（格式见附件六）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、技术条款响应表（格式见附件）

7、同类项目业绩（格式见附件）；

8、评分标准或招标文件需要提供的其他商务技术材料：

设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

•售后服务方案及能力（格式自拟）；

•项目业绩表（格式见附件），后附业绩合同复印件（加盖公章，原件备查）；

•合理化建议（格式自拟）；

9、节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

附件三、项目投标人响应表

项目投标人响应表

招标编号：                      项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写（价格分外）。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件四、符合性自查表；

②符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章（公章）：

日  期：

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

附件五、投标供应商一般情况

投标供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

附件六-1、

法定代表人授权书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料

附件六-2

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

附件七、商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：                                    招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照商务条款逐项比较填写

投标供应商盖章（公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

附件八、同类项目业绩表

同类项目业绩

招标编号：                                      招标项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 业主单位 | 合同金额（元） | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2. 表后提供合同复印件并加盖公章。

投标供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字（签字或盖章）：

年  月  日

附件九、技术条款响应表

技术条款响应表

项目名称：                                    招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照商务条款逐项比较填写

投标供应商盖章（公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

三、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

四、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

报价文件包括：

1、投招标文件（格式见附件）；

2、开标一览表（格式见附件）；

3、投标报价明细表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如是请提供）

6、其它本招标文件要求提供的报价部分材料。

附件九、投招标文件

投 标 书

致：（招标方）

(投标供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的    （项目名称）项目（项目编号：         ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、若中标，投标供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方符合招标方提出的资格要求。

5、投标文件有效期为开标之日起    个工作日。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

附件十、开标一览表

开标一览表

招标项目名称：                               招标编号：

| 标项 | 货物名称 | 产地、品牌 | 规格型号 | 投标总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大写： 小写： |  |

1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

附件十一、投标报价明细表

投标报价明细表

项目 编 号：                    项目名称：

| 费 用 名 称 | 报价（元） | 规格型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：__________元 大写： |  |  |  |

投标供应商盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日             期：

附件十二、中小企业声明函

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X （人） | 营业收入 Y （万元） | 资产总额 Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件十三

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期