公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20201336G

项目名称：宁波市妇女儿童医院采购1.5T以下磁共振项目

采购单位：宁波市妇女儿童医院

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2020年6月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	18

第四章  评标办法及评分标准	30

第五章  合同主要条款	33

第六章  投标文件格式	37

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，经宁波市财政局批准，现就宁波市妇女儿童医院采购1.5T以下磁共振项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的供应商前来投标。

一、项目编号：CBNB-20201336G

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、公告期限：2020年6月23日-2020年7月1日

四、采购内容、数量、采购预算、最高限价及简要技术要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购预算/最高限价 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磁共振（1.5T以下） | 1台 | 650万元 | 详见第二章招标需求 |

五、合格投标人的资格要求

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

5.2投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

5.4本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

六、招标文件的获取：

6.1获取时间：2020年6月23日-2020年7月1日17:00（北京时间，下同）。

6.2供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

6.3获取方式：供应商注册后直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）下载电子采购文件。

注：本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，潜在供应商应按上述“6.1、6.2、6.3”条款规定操作获取采购文件，未按规定方式获取采购文件的不得对采购文件提起质疑投诉。

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年7月14日14:00时（北京时间）前将投标文件密封送交到中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2020年7月14日14:00时（北京时间）在中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

九、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

十、参加投标的投标人可于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

十一、业务咨询：

采购单位：宁波市妇女儿童医院

地址：宁波市柳汀街339号

联系人：王女士

电话：0574-87083380

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：徐承、戴蓓霞、杨未

联系电话：0574-87425387、87425273

传真：0574-87425386

质疑联系人：李女士

联系电话：0574-87423685

监管部门：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：徐老师

联系电话：0574-87188441

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见技术需求 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由招标人认可的有关国家权威标准 - 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见技术需求。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见商务需求 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见商务需求 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见技术需求 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见技术需求 |
| - 八 | - 现场踏勘 | - 无 |
| - 九 | - 样品要求 | - 无 |

一、商务需求

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间及地点 | 交货期：合同签订后15天内 地点：医院指定地点 |  |
| 2 | 付款条件 | 1、合同签订且中标人下订单后支付合同金额的30%； 2、全部货到采购人指定地点经安装、调试合格后3个月内，支付合同金额的70%； |  |
| 3 | 履约保证金 | 履约保证金：合同总价的5%。 履约保证金形式：电汇、转账、银行保函 履约保证金的缴纳及退还：在签订合同之前支付给采购人；设备验收合格满一年后一个月内无息退还。 |  |
| 4 | 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 投标人须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |  |
| ★5 | 其他要求 | 1、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备） |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |
| 6.1 | 本项目要求提供原厂保修，整机及附属设备保修期为设备验收合格后免费保修一年，如有延长，需原厂保修。 |  |  |
| 6.2 | 提供免费保修期后整机（磁体、线圈、液氦、冷头及其冷却系统等）保修方案和费用：提供保修具体方案及价格。 |  |  |
| 6.3 | 保修期内开机率≥95%，包括法定节假日，若开机率达不到，少一天则保修期延长5天 |  |  |
| 6.4 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |  |  |
| 6.5 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |  |
| 6.6 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)）。 |  |  |
| ★6.7 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |  |  |
| 6.8 | 提供厂家保修点地址。 |  |  |
| 6.9 | 升级：免费提供5年内软件升级。 |  |  |
| 6.10 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |  |  |
| 7 | 安装及验收 |  |  |
| 7.1 | 安装地点：医院指定地点。 |  |  |
| 7.2 | 安装完成时间：到货后接到院方通知20天内安装完毕。 |  |  |
| ★7.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |  |
| 7.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |  |

二、技术需求

设备名称：磁共振（1.5T以下）                                       数量：1台

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 机型必须具备CFDA认证证书 |  |  |
| ★1.2 | 先进性：投标人需提供国内注册的磁场强度小于1.5T超导磁共振（不包含1.5T） |  |  |
| 2 | 设备工作条件 |  |  |
| 2.1 | 供电要求：三相交流AC380V±10% | 符合 |  |
| 3 | 磁体系统 |  |  |
| 3.1 | 磁场强度 | ＜1.5T |  |
| 3.2 | 磁场类型 | 超导 |  |
| 3.3 | 磁体材质 | 不锈钢合金 |  |
| 3.4 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |  |
| 3.5 | 裸磁体长度 | ≤160cm |  |
| 3.6 | 磁体内径（患者检查孔道内径） | ≥60cm |  |
| 3.7 | 磁体重量（含液氦） | ≤3.9吨 |  |
| 3.8 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |
| 3.9 | 磁场均匀度 | V－RMS测量法 |  |
| 3.9.1 | 10cmDSV | ≤0.002ppm |  |
| 3.9.2 | 20cmDSV | ≤0.02ppm |  |
| 3.9.3 | 30cmDSV | ≤0.06ppm |  |
| 3.9.4 | 40cmDSV | ≤0.2ppm |  |
| 3.9.5 | 45cmDSV | ≤0.4ppm |  |
| 3.9.6 | 50cmDSV | ≤0.5ppm |  |
| 3.10 | 液氦零挥发技术 | 具备 |  |
| 3.11 | 液氦总容积（100%） | ≤1400L |  |
| ▲3.12 | 制冷系统 | 提供4K 冷头,注明产地 |  |
| 3.13 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≦4.0m |  |
| 3.14 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≦2.5m |  |
| 3.15 | 磁体监控装置 | 具备 |  |
| 3.16 | 磁体紧急失超装置 | 具备 |  |
| 3.17 | 高阶匀场线圈≥2组 | 具备 |  |
| 3.18 | 局部匀场（B0,Z2） | 具备 |  |
| 4 | 匀场方式 |  |  |
| 4.1 | 被动匀场 | 具备 |  |
| 4.2 | 主动匀场 | 具备 |  |
| 4.2.1 | 高阶匀场 | 具备 |  |
| 4.2.2 | 三维容积匀场 | 具备 |  |
| 4.2.3 | 局部动态匀场 | 具备 |  |
| 5 | 梯度系统 |  |  |
| 5.1 | 最大梯度场强 | ≥33mT/m |  |
| ▲5.2 | 最大切换率 | ≥130mT/m/ms |  |
| 5.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率可同时达到 | 具备 |  |
| 5.4 | 最短爬升时间 | ≤0.26ms |  |
| 5.5 | 工作周期 | 100% |  |
| 5.6 | 占空比 | 100% |  |
| 5.7 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收 |  |
| 5.8 | 梯度工作方式 | 非共振 |  |
| 5.9 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |  |
| 5.10 | 梯度功放冷却方式 | 水冷 |  |
| 6 | 射频系统 |  |  |
| 6.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |
| 6.2 | 射频放大器 | 固态前放 |  |
| ▲6.3 | 射频功率 | ≤18KW |  |
| 6.4 | 前置放大器噪声水平 | ≤0.5dB |  |
| 6.5 | 射频线圈免调谐技术 | 具备 |  |
| 6.6 | 发射带宽 | ≥500KHz |  |
| 6.7 | 接收带宽 | ≥1MHz |  |
| 6.8 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 6.9 | 射频接收通道数 | ≥16个 |  |
| 6.10 | 相位分辨率 | 0.09° |  |
| 6.11 | 放大器冷却方式 | 风冷式 |  |
| 6.12 | 接收线圈接口位置 | 检查床长轴两端 |  |
| 6.13 | 接收线圈接口数量 | ≥4个 |  |
| 7 | 接收线圈（以通道为基准） |  |  |
| 7.1 | 发射线圈必须具备独立接收功能 | 具备 |  |
| 7.2 | 头颈联合线圈，≥16通道 | 具备 |  |
| 7.3 | 颈胸腰椎联合线圈，≥12通道 | 具备 |  |
| 7.4 | 柔性线圈（大柔），≥16通道 | 具备 |  |
| 7.5 | 通用柔性线圈（小柔），≥8通道 | 具备 |  |
| 7.6 | 膝部线圈，≥8通道 | 具备 |  |
| 7.7 | 肩部线圈，≥8通道 | 具备 |  |
| 7.8 | 乳腺线圈，≥8通道 | 具备 |  |
| 7.9 | 提供关节专用线圈 | 提供 |  |
| 8 | 检查床与环境调节系统 |  |  |
| 8.1 | 检查床最低高度 | ≤500mm |  |
| 8.2 | 检查床重复定位精度 | ≤±1mm |  |
| 8.3 | 检查床最大承受重量 | ≥220kg |  |
| 8.4 | 检查床水平运动最大速度 | ≥150mm/sec |  |
| 8.5 | 检查床长度 | ≥2300mm |  |
| ▲8.6 | 检查床最大行程 | ≥2800mm |  |
| 8.7 | 检查床自动步进 | 具备 |  |
| 8.8 | 床旁双侧控制系统 | 具备 |  |
| 8.9 | 全身足先进扫描模式（除头颈部） | 具备 |  |
| 8.10 | 病人通道环境 |  |  |
| 8.10.1 | 照明系统 | 具备 |  |
| 8.10.2 | 通风系统 | 具备 |  |
| 8.10.3 | 对讲系统 | 具备 |  |
| 8.11 | 呼叫报警装置 | 具备 |  |
| 8.12 | 生理信号显示 | 具备 |  |
| 8.13 | 紧急制动系统 | 具备 |  |
| 8.14 | 进口无线门控装置 | 具备 |  |
| 8.14.1 | 心电门控 | 具备 |  |
| 8.14.2 | 呼吸门控 | 具备 |  |
| 8.14.3 | 脉搏门控 | 具备 |  |
| 8.15 | 床旁扫描启动功能 | 具备 |  |
| 8.16 | 纵向移动计数器 | 具备 |  |
| 8.17 | 激光定位系统 | 具备 |  |
| 9 | 计算机系统 |  |  |
| 9.1 | 主CPU主频 | ≥3GHz |  |
| 9.3 | 主内存 | ≥8GB |  |
| 9.4 | 硬盘容量（SSD企业级） | ≥500GB |  |
| 9.5 | 硬盘图像存储量 | ≥600,000幅，256×256矩阵，未压缩图像 |  |
| 9.6 | 最大重建矩阵 | ≥2048×2048 |  |
| 9.7 | 重建速度（2D 傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，上述条件必须同时满足） | ≥5500幅/秒 |  |
| 9.8 | Linux 或windows 操作系统 | 符合 |  |
| 9.9 | DVD+RW，DICOM光盘刻录机，一体化DVD+RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） | 具备 |  |
| 9.10 | 医用专业彩色LCD液晶显示器，≥24英寸 | 具备 |  |
| 9.11 | 显示图像分辨率，≥1920×1200 | 具备 |  |
| 10 | 扫描参数 |  |  |
| 10.1 | 最大FOV | ≥500mm |  |
| 10.2 | 最小FOV | ≤5mm |  |
| 10.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≤0.5mm |  |
| 10.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.05mm |  |
| 10.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 10.6 | 梯度回波最短TR时间（128矩阵） | ≤0.9ms |  |
| 10.7 | 梯度回波最短TE时间（128矩阵） | ≤0.3ms |  |
| 10.8 | EPI最短回波间隔时间（128矩阵） | ≤0.4ms |  |
| 10.9 | 快速自旋回波最大回波链 | ≥512 |  |
| 10.10 | EPI最大回波链 | ≥512 |  |
| 10.11 | 自旋回波最短TR时间 128*128 | ≤6.8ms |  |
| 10.12 | 自旋回波最短TE 128*128 | ≤2.6ms |  |
| 11 | 回波间隔FSE 128*128 | ≤2.4ms |  |
| 11.1 | 自旋回波序列 |  |  |
| 11.1.1 | 组织弛豫时间测量 | 具备 |  |
| 11.1.2 | 可选择角度的自旋回波 | 具备 |  |
| 11.1.3 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |  |
| 11.2 | 快速自旋回波序列（2D/3D) |  |  |
| 11.2.1 | 单次激发自旋回波技术 | 具备 |  |
| 11.2.2 | 多次激发自旋回波技术 | 具备 |  |
| 11.2.3 | 回波时间模式（长/短） | 具备 |  |
| 11.3 | 反转恢复序列 |  |  |
| 11.3.1 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |
| 11.3.2 | T1WI快速自由水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.3.3 | T2WI快速自由水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.3.4 | 快速翻转恢复脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 11.4 | 扰相梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.5 | 稳态梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.6 | 平衡稳态梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.7 | 翻转稳态回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.8 | EPI 平面回波序列 |  |  |
| 11.8.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |
| 11.8.2 | 多次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |
| 11.8.3 | 自旋回波 EPI | 具备 |  |
| 11.8.4 | 梯度回波 EPI | 具备 |  |
| 11.8.5 | 反转 EPI | 具备 |  |
| 11.8.6 | 高分辨 EPI 采集 | 具备 |  |
| 11.9 | 磁化转移技术 | 具备 |  |
| 11.10 | 驱动平衡技术 | 具备 |  |
| 11.11 | 水激发技术 | 具备 |  |
| 12 | 颅脑神经系统成像功能 |  |  |
| 12.1 | 高分辨内耳3D扫描成像 | 具备 |  |
| 12.2 | 视神经高分辨扫描技术 | 具备 |  |
| 12.3 | 全脊神经一体化成像技术 | 具备 |  |
| 12.4 | 灰、白质分离成像技术 | 具备 |  |
| 12.5 | 磁敏感加权成像技术 | 具备 |  |
| 12.6 | 弥散加权成像技术 | 具备 |  |
| 12.7 | 弥散张量成像技术（方向数≥30） | 具备 |  |
| ▲12.8 | IVIM扫描技术(单次弥散加权成像扫描最高不少于10个b值) （提供图片证明） | 具备 |  |
| 12.9 | ADC map分析功能 | 具备 |  |
| 12.10 | 神经成像软件包（包含灌注测量及分析功能、全脑灌注大于50期） （提供功能截图及扫描图像） | 具备 |  |
| 13 | 体部成像功能 |  |  |
| 13.1 | MRCP 磁共振胰胆管造影 | 具备 |  |
| 13.2 | MRU 磁共振尿路造影 | 具备 |  |
| 13.3 | MRM 脊髓造影 | 具备 |  |
| 13.4 | 呼吸导航功能（提供证明图片） | 具备 |  |
| 13.5 | 容积重建技术 | 具备 |  |
| 13.6 | 肝脏动态增强扫描及分析软件 | 具备 |  |
| 13.7 | 腹部弥散技术 | 具备 |  |
| 13.8 | 前列腺弥散技术 | 具备 |  |
| 14 | 骨关节成像功能 |  |  |
| 14.1 | 骨关节高分辨扫描技术 | 具备 |  |
| 14.2 | 全身各部位骨关节成像技术 | 具备 |  |
| 14.3 | 骨关节软骨损伤定量分析技术 | 具备 |  |
| 14.4 | 骨关节定量分析 | 具备 |  |
| 15 | 乳腺成像高级功能 |  |  |
| 15.1 | 乳腺高分辨扫描技术 | 具备 |  |
| 15.2 | 双侧乳腺容积动态增强扫描不少于10期 | 具备 |  |
| 15.3 | 乳腺增强自动减影及TIC 时间强度曲线分析技术 | 具备 |  |
| 15.4 | 双侧乳腺弥散加权成像 | 具备 |  |
| 16 | 血管成像功能 |  |  |
| 16.1 | 2D/3D TOF MRA 成像技术 | 具备 |  |
| 16.2 | PC MRA 成像技术 | 具备 |  |
| 16.3 | PC MRV 成像技术 | 具备 |  |
| 16.4 | CE MRA 增强血管成像技术 | 具备 |  |
| 16.5 | 外周血管增强成像技术 | 具备 |  |
| 16.6 | 动脉自旋标记血管成像技术 | 具备 |  |
| 16.7 | 动静脉双期减影血管成像技术 | 具备 |  |
| 17 | 全身成像技术 |  |  |
| 17.1 | 全身类PET成像技术 | 具备 |  |
| 17.2 | 双下肢血管成像技术 | 具备 |  |
| 17.3 | 全脊柱成像技术 | 具备 |  |
| 18 | 快速扫描技术 |  |  |
| 18.1 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 18.2 | 矩形FOV | 具备 |  |
| 18.3 | 部分K空间扫描技术 | 具备 |  |
| 18.4 | 部分回波采集技术 | 具备 |  |
| 18.5 | 快速K空间填充技术 | 具备 |  |
| 19 | 脂肪抑制技术 |  |  |
| 19.1 | 水激发功能 | 具备 |  |
| 19.2 | 频率选择脂肪饱和法 | 具备 |  |
| 19.3 | 快速翻转恢复脂肪抑脂技术 | 具备 |  |
| 19.4 | 多脉冲频率选择脂肪抑脂技术 | 具备 |  |
| 19.5 | 质子密度脂肪抑制技术 | 具备 |  |
| 20 | 定位功能 |  |  |
| 20.1 | 三维定位系统 | 具备 |  |
| 20.2 | 多层多角度片层定位 | 具备 |  |
| ▲20.3 | 头颅自动定位技术（auto post） | 具备 |  |
| 20.3.1 | 横轴位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 20.3.2 | 冠状位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 20.3.3 | 矢状位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 20.4 | 中心成像功能 | 具备 |  |
| 20.5 | 实时定位成像技术 | 具备 |  |
| 20.6 | 透视成像技术 | 具备 |  |
| 20.7 | 交互成像技术 | 具备 |  |
| 21 | 空间饱和技术 |  |  |
| 21.1 | 图形交互式饱和带定位 | 具备 |  |
| 21.2 | 自由饱和带技术（最大不少于8条饱和带） | 具备 |  |
| 21.3 | 平行饱和带 | 具备 |  |
| 21.4 | 追踪饱和带 | 具备 |  |
| 22 | 伪影抑制技术 |  |  |
| 22.1 | 刀锋或螺旋桨或雷达或风车采集技术 | 具备 |  |
| 22.2 | 容积图像均匀性校正技术 | 具备 |  |
| 22.3 | 流动补偿技术 | 具备 |  |
| 22.4 | 呼吸触发扫描技术 | 具备 |  |
| 22.5 | 腹部屏气扫描技术 | 具备 |  |
| 22.6 | 卷褶伪影消除技术 | 具备 |  |
| 22.7 | 区域饱和技术 | 具备 |  |
| 22.8 | 图像滤波增强技术 | 具备 |  |
| 23 | 图像质量校正技术 |  |  |
| 23.1 | 图像伪影去除技术 | 具备 |  |
| 23.2 | 图像变形校正技术 | 具备 |  |
| 23.3 | 图像均衡化校正技术 | 具备 |  |
| 23.4 | 图像滤波技术 | 具备 |  |
| 23.5 | 图像插值 | 具备 |  |
| 24 | 系统后处理功能 |  |  |
| 24.1 | 图像智能自动拼接技术 | 具备 |  |
| 24.2 | 信噪比统计分析功能 | 具备 |  |
| 24.3 | 图像插值放大技术 | 具备 |  |
| 24.4 | 并行采集空间均匀性校正技术 | 具备 |  |
| 24.5 | T2 弛豫图技术 | 具备 |  |
| ▲24.6 | 主机自带智能自动实时MIP（提供图片证明 ） | 具备 |  |
| ▲24.7 | 主机自带智能自动实时MPR（提供图片证明 ） | 具备 |  |
| ▲24.8 | 主机自带智能自动实时VR（提供图片证明 ） | 具备 |  |
| 24.9 | 自由感兴趣区MIP重建 | 具备 |  |
| 24.10 | 图像减影，电影回放 | 具备 |  |
| 24.11 | 实时互动多平面重建 | 具备 |  |
| 24.12 | 动态定量分析软件：有（ADC-map,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等） | 具备 |  |
| 24.13 | 2D定量分析软件 | 具备 |  |
| 25 | 心脏成像技术 |  |  |
| 25.1 | 心脏电影成像技术 | 具备 |  |
| 25.2 | 多层多时相技术 | 具备 |  |
| 25.3 | 延时增强扫描技术 | 具备 |  |
| 25.4 | T2准备脉冲技术 | 具备 |  |
| 25.5 | 心脏黑血成像技术 | 具备 |  |
| 25.6 | 心肌灌注成像技术 | 具备 |  |
| 26 | 其他扫描技术 |  |  |
| 26.1 | 静音扫描技术 | 具备 |  |
| 26.2 | 支持组合扫描 | 具备 |  |
| 26.3 | 频率/相位编码过采样技术 | 具备 |  |
| 26.4 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 26.5 | 可变 K 空间填写方式 | 具备 |  |
| 26.6 | 扫描暂停功能 | 具备 |  |
| 26.7 | 自动语音功能 | 具备 |  |
| 26.8 | 可变重建矩阵 | 具备 |  |
| 26.9 | 客户许可控制协议 | 具备 |  |
| 26.10 | 同时多b值扫描技术≥10组 | 具备 |  |
| 26.11 | 同时多b值多方向扫描技术≥30个方向 | 具备 |  |
| 27 | 软件接口 |  |  |
| 27.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |
| 27.2 | 远程维修接口 | 具备 |  |
| 27.3 | DICOM Worklist | 具备 |  |
| 27.4 | DICOM MPPS反复功能 | 具备 |  |
| 27.5 | IHE Key Image Note关键图像注释功能 | 具备 |  |
| 27.6 | IHE PDI 光盘刻录功能 | 具备 |  |
| 27.7 | DICOM打印 | 具备 |  |
| 27.8 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 27.8.1 | DICOM查询/检索 | 具备 |  |
| 27.8.2 | DICOM发送/接收 | 具备 |  |
| 27.8.3 | DICOM 与RIS/PACS网络连接 | 具备 |  |
| 28 | 附属设备 |  |  |
| 28.1 | 冷头、压缩机制冷系统一套 | 提供 |  |
| 28.2 | 校正用标准水模一套 |  |  |
| 28.3 | 满足机房、扫描室和控制室使用要求的恒温恒湿的精密空调一套：提供品牌型号 | 提供 |  |
| 28.4 | 水冷机组一套：要求双机组，提供品牌型号 | 提供 |  |
| 28.5 | 符合当地电源环境和设各使用的稳压电源一台 | 提供 |  |
| 28.6 | 提供未列出的磁共振配套设备，详细列明品名及数量及金额。 | 提供 |  |
| 28.7 | MR机房改造及磁屏蔽（不含土建）：一套 | 提供 |  |
| 28.8 | 无磁灭火器：一个 | 提供 |  |
| 28.9 | 3M专业显示器4台、配套主机4台 | 提供 |  |
| 28.10 | 氧浓度检测仪：一台 | 提供 |  |
| 28.11 | 提供主控台工作桌椅套件 | 提供 |  |
| 28.12 | 配套线圈柜：一组 | 提供 |  |
| 28.13 | 压力检测系统 | 提供 |  |
| 28.14 | 提供该设备与医院现有的PACS网络连接 | 提供 |  |
| 28.15 | 进口双筒高压注射器：一个 | 提供 |  |
| 29 | 其他 |  |  |
| ▲29.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 | 提供 |  |
| 29.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 | 提供 |  |
| 29.3 | 提供医疗器械注册证及原厂DATASHEET等各类必要证件（书），全套设备必须为全新。 | 提供 |  |
| 29.4 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 | 提供 |  |
| 29.5 | 提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，并提供标准操作规程电子版。 | 提供 |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市妇女儿童医院采购1.5T以下磁共振项目 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价；包括但不限于产品及零件费用、运输、保险、装卸、调试等，以及产品保护、现场清理、验收、技术资料、质保期维保费、中标服务费、税金等所发生的一切费用。 2、本项目预算金额/最高限价：详见第一章公开招标采购公告。投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 其他： 中标服务费的收取标准： （1）中标服务费的收取标准：本招标公司参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 （2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （4）有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行科技支行 帐号：31010122000005488 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予受理；招标采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 5 | 投标文件组成：资格证明文件、报价及商务技术文件正本各1份；副本各4份，电子文本1份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一章公开招标采购公告 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章公开招标采购公告 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 12 | 履约保证金金额：详见招标文件第二章招标需求中商务要求。 |
| 13 | 履约保证金形式：详见招标文件第二章招标需求中商务要求。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金 |
| 15 | 付款方式：自行支付 |
| 16 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于宁波市妇女儿童医院采购1.5T以下磁共振项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购单位（宁波市妇女儿童医院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包、分包。

- （八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购单位对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价及商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

- 投标人自查表①资格条件自查表（附件三）；

- 投标人的营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 距离开标日当月近六个月任意一个月的财务报告（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

- 投标人距离开标日当月近六个月任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

- 投标人距离开标日当月近六个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

- 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式一）；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式二）；

- 投标人资格声明函（格式三）；

2.报价及商务技术文件：

2.1.报价文件：

- 投标函（格式四）；

- 开标一览表（格式五）；

- 投标报价明细表（格式六）；

- 质保期后备品备件清单（格式七）；

- 中小企业声明函（附件一）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件二，如是请提供）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.2商务技术文件：

- 投标人自查表②符合性自查表（附件三）；

- 基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件（加盖公章）；

- 法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，提供距离开标日近三个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章））及授权代表身份证正反面复印件（格式八、格式九）；

- 政府采购统计基础信息表（附件四）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式十）；

- 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

- 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）

- 技术条款响应（偏离）表（格式十二、按第二章要求填写）；

- 技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

- 设备配置清单及对设备的配置完整性、先进性、操作性、功能适用性的阐述；

- 业绩一览表（格式十三），投标产品的销售业绩的合同复印件（加盖公章）；

- 优惠承诺；

- 售后服务的内容、措施及设立服务机构的承诺或现有服务机构的情况；

- 节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

- 其他采购需求或评分标准所需资料；

注：上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

- （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ★2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第2条

- ★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.资格证明文件、报价及商务技术文件正本各1份；副本各4份，电子版投标文件1份。资格证明文件、报价及商务技术文件应分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件由资格证明文件、报价及商务技术文件两部分组成，两部分文件应分别装订并密封。投标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、报价及商务技术文件）、投标项目名称、项目编号、品目号（如有），并加盖投标人公章。

电子版投标文件可封入报价及商务技术文件中或单独包封。若单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子版投标文件）、投标项目名称、项目编号、品目号（如有），并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封。

5.采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人名称、投标内容、投标价格、交货期等以及采购人认为合适的其他内容，并做开标记录。

6. 采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由开标人员当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

7.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2各工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

- 1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 九、履约验收

- 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1.进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

2.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

2.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

2.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三.评标程序

1、采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.本次公开招标投标文件的资格证明文件、商务技术文件及报价文件同时开启，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总。

3、按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照北部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。如该项目投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由投标人抽签决定。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

| 投标单位 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 满足招标文件要求且参与评审的价格最低的投标人的参与评审的价格为评标基准价，得满分30分， 其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 注：投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 |
| 技术评议 （61分） | 技术需求响应全部满足招标文件要求的得58分。 1、标注“★”号的关键技术需求响应负偏离的，技术评议不合格，投标无效。 2、技术需求响应负偏离的： - 2.1标注“▲”号条款，每一项负偏离扣减3分； - 2.2未标注“★”和“▲”条款每一项负偏离扣减1分； - 2.3技术需求响应负偏离达20项（含）以上的，技术得分为0分。 |
|  | 设备整体配置的完整性、先进性、操作性（3分）： 根据各投标人提供的设备整体配置的完整性、先进性、操控性进行评议，满分3分。 |
| 售后服务 （8分） | 售后服务响应情况（3分）： 根据各投标人提供的售后服务（承诺）方案进行评议（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等），满分3分。 |
|  | 整机质保期（5分）： 质保期满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加一年得1分。 本项最高得5分。 |
| 政策性加分 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

第五章  政府采购合同主要条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（招标编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1合同签订且中标人下订单后支付合同金额的30%；

10.2全部货到采购人指定地点经安装、调试合格后3个月内，支付合同金额的70%；

10.3当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

第六章  投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件（资格证明文件/报价及商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格证明文件/报价及商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

格式一：

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）：

日期：

格式二：

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）：

日    期：

格式三：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布                       项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）：

日    期：

格式四：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：资格证明文件、报价及商务技术文件正本各1份；副本各4份，电子文本1份；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标总价（大写）：                        元人民币。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式五：

开标一览表

项目编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式六：

投标报价明细表

项目编号：                      项目名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率: % |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率： % |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式七：

质保期后备品备件清单

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式八：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

格式九：

法定代表人授权委托书

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式十：

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                              项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购标的的数量 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| ★其他要求 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或印章)：

日  期：

格式十一：

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                              项目名称：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标应根据投标产品的性能指标，对照招标文件第二章招标需求 二、技术需求填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或印章)：

日  期：

格式十二：

业绩一览表

（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 数量（套） | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附件一：

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（项目编号______序号______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业投标人须根据上年财务报表等，登录进入网上投标人平台中“投标人账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型投标人不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件二

残疾人福利性单位声明函

（若投标人为非残疾人福利性单位的本含可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、投标人的营业执照副本复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 3、距离开标日当月近六个月任意一个月的财务报告（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、投标人距离开标日当月近六个月任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、投标人距离开标日当月近六个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式一） |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  | 第（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目投标。（投标人资格声明函）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件四：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标商务必填写此表作为投标文件的组成部分。