机电产品采购

国际公开招标文件

(第二册)

招标编号：     0762-2141CBNB6001

项目名称： 宁海县第一医院铥激光等医疗设备采购项目

宁波中基国际招标有限公司

NINGBO CHINA BASE INTERNATIONAL TENDERING CO., LTD.

二○二一年三月

目    录

第五章、	投 标 邀 请	1

第六章、	投标资料表	4

第七章、	合同条款资料表	7

第八章、	货物需求一览表及技术规格	8

(一)	货物需求一览表	8

(二)	技术规格	9

◆  表A  设备概况	9

◆  表B 技术规格表	10

◆  表C  技术服务及培训	14

◆  表D－1  两年零备件、易损件报价单	21

◆  表D－2 五年零备件报价单	21

# 投标邀请（招标公告）

宁波中基国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标。本项目已完成进口论证。现邀请合格的投标人提交密封投标。

1. 招标条件

项目概况：宁海县第一医院因发展需要，需采购铥激光1台、彩色多普勒超声诊断仪2台。

资金到位或资金来源落实情况：项目所需资金已经落实。

项目已具备招标条件的说明：项目已具备招标条件。

2. 招标内容：

招标项目编号：0762-2141CBNB6001

招标项目名称：宁海县第一医院铥激光等医疗设备采购项目

项目实施地点：中国浙江省

招标产品列表（主要设备）：

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术参数 | 最高限价/人民币 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 铥激光 | 1台 | 激光波长：1940nm | 320万元 |
| 二 | 彩色多普勒超声诊断仪（1） | 1台 | 监视器：≥22英寸OLED高分辨率显示器，广视角、高对比度，超稳动态显示图像 | 200万元 |
| 三 | 彩色多普勒超声诊断仪（2） | 1台 | 监视器：≥21英寸高分辨率彩色纯平超薄液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描 | 140万元 |

3. 投标人资格要求

3.1投标人应具备的资格：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 投标产品符合中华人民共和国有关技术卫生标准。

3.3投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，且投标人的法定代表人和授权委托人在中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）无失信信息记录；未在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录（以开标当天在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将取消其中标资格）。

3.4参加同一品目的投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购产品提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购产品的采购活动；

3.5本项目不接受联合体投标。

3.6未领购招标文件不可以参加投标。

4. 招标文件的获取

招标文件领购开始时间：2021年03月05日，上午：8:30-11:30 ；下午：13:30-17:00。

招标文件领购结束时间：2021年03月12日17:00（北京时间）

招标文件领购地点：宁波中基国际招标有限公司（宁波鄞州区天童南路666号中基大厦19楼前台，联系人：李小姐，电话：0574-88090098，传真：0574-87425386。）

招标文件售价：每品目售价500元人民币或80美元，售后不退(邮购须另加50元人民币[国内]或40美元[国外])。招标文件在线购买网址：https://dwz.cn/klDXYTUZ

5. 投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2021年03月29日14:00（北京时间）

投标文件送达地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）

开标地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）

6. 其他注意事项

6.1 投标人必须在投标截止时间前在中国国际招标网 (www.chinabidding.com)完成注册。

6.2 投标人必须在投标截止时间前在政府采购云平台(www.zcygov.cn)完成注册。

7. 联系方式

采购单位：宁海县第一医院

地址：宁海县桃源中路142号

联系人：李戈

电  话：0574-65578361

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：朱贤东、王莹巧、周旭坤、张嘉城

联系电话：0574-87425371、87426203传真：0574-87425373

8. 汇款方式（标书费、中标服务费）

招标代理机构开户银行（人民币）：中国工商银行宁波鼓楼支行

招标代理机构开户银行（美元）：中国工商银行宁波鼓楼支行

帐 号（人民币）：3901110009200043078

帐 号（美元）：3901110009814008126

帐号（日元）：3901110009827008737

帐号（欧元）：3901110009838008695

# 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 招标人名称、地址、电话： 采购单位：宁海县第一医院 地址：宁海县桃源中路142号 联系人：李戈 电 话：0574-65578361 |
| 1.1 | 合同名称：铥激光等医疗设备采购项目 |
| 2.1 | 招标代理机构名称、地址、电话： 招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司 地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼 联系人：朱贤东、王莹巧、周旭坤、张嘉城 联系电话： 0574-87425371、87425570传真：0574-87425373 |
| *2.2 | 合格的投标人： 凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常 贸易往来的国家和地区的投标人均可参加投标 |
| 3.1 | 合同中所有的提供货物及有关服务的原产地： 均应来自上述2.2条款规定的合格来源国或地区。 |
| 投 标 语 言、 报 价 和 货 币 |  |
| 8.1 | 投标语言： 中文或英文，技术部分应有中文文本。中文本与英文本如有差异，以中文本为准。 |
| 11.1 | *投标报价须附有分项报价表。 投标价为一次性报价。投标人的投标方案、投标声明（价格折扣或其他声明）都必须在开标一览表中标明，除此之外的任何报价均不视为投标报价。 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。 |
| 11.6.1 | 投标人从中华人民共和国境内提供的货物的投标报价为：含增值税和其他税的到医院价 ；若货物是从境外进口的或货物使用从境外进口的部件和原材料的均应包含全部进口税。 报出相关费用：货物运至现场的国内运输费、保险费和伴随费用、安装调试培训费等，含入投标总价。 |
| 11.6.2 | 投标人从中华人民共和国境外提供的货物的投标报价： DDP医院价 报出相关费用：货物运至现场的国内运输费、保险费和伴随费用、安装调试培训费等，含入投标总价。 |
| 12.1 | 从中华人民共和国境内提供的货物和服务的投标货币： 人民币 |
| 12.2 | 来自中人民共和国境外的货物和服务的投标货币：美元或其他国际流通货币 |
| 投 标 书 的 编 制 、 递 交、开 标 日 期 |  |
| *13.3 | 资格标准： 详见《招标公告》 |
| 14.3 | 货物质保期后所需的备件清单及价格。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：/ |
| 15.3 | 投标保证金形式：/ |
| *16.1 | 投标有效期： 自开标日起 90 天 |
| 17.1 | 投标文件的份数：正本1份，副本4份 |
| *17.2 | 投标文件的每一页都应由法人或其授权代表小签 |
| 18.2 | 投标书递交至：详见《招标公告》 |
| 18.2 | 投标文件的项目名称和招标编号：宁海县第一医院铥激光等医疗设备采购项目 0762-2141CBNB6001 |
| 19.1 | 投标截止期：详见招标公告 |
| 22.1 | 开标日期/地点：详见招标公告 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 本次招标采用的评标办法：最低评标价法 |
| 24.4 | 投标文件对本须知中加注“*”的任一条款的偏离将导致废标。 |
| *24.5 | (8)超出经营范围投标的 |
| 26.4 | 评标价量化因素：26.4.1、2、3、4、5、6、7、8 |
| 26.4.1 | 在中华人民共和国境内的运输费、保险费及其他伴随服务费用： 对以CIF/EXW报价的投标，评标时将把货物运至项目现场的境内运输、保险及其他伴随服务费计入评标价。投标人可提供每件包装箱的估计的尺寸、运输重量和数量，供评标时核对报价估算所需。 |
| 26.4.2 | 交货时间：详见《货物需求一览表》 所选方案：调整用的百分比（%）：每延期1周，其评标价增加投标总金额的1％，延期4周及以上者为商务评议不合格 |
| 26.4.3 | 付款计划： - 1、合同签订之日起20天内支付合同总价的30%。 2、安装验收完成后，凭开具全款的发票三个月内支付全部合同货款。 任何偏离均为商务不合格。 |
| 26.4.4 | 零部件和备件的费用 所选方案： 26.4.4(1) 备件价格： 2年所需备件价格清单 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施： 投标人应在江浙地区设有负责联络和售后服务的常驻机构 调整用百分比（％）： 未具备上述条件的投标，其评标价将增加1％ |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用： 不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知26.4.7(1) 调整方法： 一般技术指标的偏离，每项调整价格为投标总价的1%；每缺少一项功能配置，其投标价加上其他投标人投标中最好的性能或功能配置的相应价格；一般技术指标偏离的项数达到5项的技术评议为不合格。 技术规格中标注“*”号的为主要指标，对这些主要指标的任何偏离将导致废标。 *投标文件必须提供对这些关键技术参数的支持资料（如制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等，官网下载的data sheet应加盖制造商公章），未提供的在评标时不予认可。 本项目采购预算详见《招标公告》，超过采购预算的投标无效。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：不适用 |
| 26.5 | 推荐中标候选人数量：1个 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.1 | 中标人的确定：招标人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 34 | 按照招标文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 招 标 服 务 费 |  |
| 中标方须按以下标准和规定向本招标公司缴付招标服务费： - （1）中标服务费的收取标准：招标公司按下表中货物招标的标准（按差额定率累进法计算），根据每个品目采购预算，向每个品目的中标供应商收取中标服务费。 服务费类率型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算 - （2）招标服务费币种与开标时的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行公布汇率卖出价折算）。 - （3）招标服务费的缴付方式： - 在签约前向本招标公司直接缴付中标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式（但对来自国外的付款，仅接受电汇或现金）。 - 合同生效后20天内按上述规定的标准，一次向本招标公司缴清中标服务费。 如果中标方在合同生效后15天内未按上述规定缴付招标服务费，则本招标公司有权从中标人的投标保证金中收取招标服务费。 |

# 合同条款资料表

合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 业主名称、地址：宁海县第一医院 |
| 7.1 | 履约保证金额：不适用 货币： 不适用 |
| 7.3 | 履约保证金形式：不适用 |
| 11 | 目的港：宁波港 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务有：合同条款及技术规格表中要求 |
| 17.2 | 备品备件要求：技术规格表中要求 |
| 18.2 | 保证期：合同条款及技术规格表中要求 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：合同条款及技术规格表中要求 |
| 20.1 | - 付款方法和条件为： - 1、合同签订之日起20天内支付合同总价的30%。 2、安装验收完成后，凭开具全款的发票三个月内支付全部合同货款。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：宁海县第一医院 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国和 政府关于所得税和财产税避免双重增税和防止偷漏税的协定。” |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

注1：卖方的名称和地址应在合同签字时填入。

注2：买方应重新打印本表并填写全部空格。

# 货物需求一览表及技术规格

货物需求一览表

| 品目 | 货 物 名 称 | 数量 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 铥激光 | 1台 | 签订合同后30天内 | 宁海县第一医院 |
| 二 | 彩色多普勒超声诊断仪（1） | 1台 | 签订合同后60天内 | 宁海县第一医院 |
| 三 | 彩色多普勒超声诊断仪（2） | 1台 | 签订合同后60天内 | 宁海县第一医院 |

### 技术规格

（请将本部分所要求的内容填妥后作为投标文件的一部分递交）

#### ◆  表A  设备概况

| 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 生产国家、厂家 |  |
| 型 号 |  | 生产年限 |  |
| 中 国 已 有 用 户 名 单 |  |  |  |

#### ◆  表B 技术规格表

品目一：铥激光                                                                   数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标人对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途： |  |
| 1.1 | 适用于良性前列腺增生的治疗 |  |
| 二 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 人体软组织的汽化、切割、凝固、止血 |  |
| 三 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 激光波长：1940nm |  |
| 3.2 | 激光分类： 4类 |  |
| 3.3 | 激光器类型：光纤激光器 |  |
| 3.4 | 激光传输方式：光纤 |  |
| *3.5 | 输出功率：5W~125W、步进5瓦 |  |
| 3.6 | 激光输出方式：连续 |  |
| 3.7 | 激光输出功率不稳定度：≤±5% |  |
| 3.8 | 激光输出功率复现性：≤±5% |  |
| 3.9 | 指示光：520nm绿光，功率≤5mw |  |
| 3.10 | 电源：AC220V/50Hz |  |
| 3.11 | 可插拔式电源线 |  |
| *3.12 | 脚踏开关：双脚踏 |  |
| 3.13 | 界面操作：彩色电容屏、功能控制按钮、功率调节按钮、指示光亮度调节按钮 |  |
| 3.14 | 冷却方式：内置压缩机制冷；独有的循环冷水专利，确保性能稳定 |  |
| *3.15 | 临床应用特点：激光对水吸收率高，汽化切割组织效率高，对接触组织精细切割，不损伤非接触组织，穿透深度约0.1~0.2毫米，组织热损伤小，去除组织后创面平整、无碎屑，术中几乎无出血，手术视野清晰 |  |
| 3.16 | 获得省市级高新技术成果转化（A类） |  |
| 3.17 | 拥有软件著作权 |  |
| 四 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 摻铥光纤激光治疗机 |  |
| 4.1.1 | 主机 1台 |  |
| 4.1.2 | 脚踏开关 1套 |  |
| 4.1.3 | 光纤 2根 |  |
| 4.1.4 | 光纤剥离器 1个 |  |
| 4.1.5 | 光纤切割器 1个 |  |
| 4.1.6 | 手持光纤端面检测仪 1个 |  |
| 4.1.7 | 激光防护镜 1副 |  |
| 4.1.8 | 使用说明书 1份 |  |
| 4.1.9 | 电源线 1根 |  |
| 4.2 | 65瓦钬激光治疗机 |  |
| 4.2.1 | 主机 1台 |  |
| 4.2.2 | 脚踏开关 1套 |  |
| 4.2.3 | 使用说明书 1份 |  |
| 4.2.4 | 电源线 1根 |  |
| 4.3 | 内窥镜手术刨削器 |  |
| 4.3.1 | 主机 1台 |  |
| 4.3.2 | 脚踏开关 1套 |  |
| 4.3.3 | 使用说明书 1份 |  |
| 4.3.4 | 电源线 1根 |  |
| 4.3.5 | 手柄 2个 |  |
| 4.3.6 | 刀头 2个 |  |
| 4.4 | 尿道膀胱镜 2根 |  |
| 4.5 | 电切镜及附件 2套 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 5.2 | 提供配置清单及选配件报价单 |  |
| 5.3 | 提供中文用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.4 | 生产企业通过ISO9001:2015、ISO13485:2016认证 |  |
| 5.5 | 提供配套耗材品目与价格清单。（无耗材可不提供） |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务 |  |
| 6.2 | 设备自验收合格之日起免费保修贰年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 6.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 6.4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长三天 |  |
| 6.5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养 |  |
| 6.6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 到货日期：合同签订后30天月内 |  |
| 7.3 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

品目二：彩色多普勒超声诊断仪（1）                                             数量：1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标人对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神 经、泌尿、儿科、腔内、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，可以满足开展新的临床应用需求的超声系统。 |  |
| 二 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 2.1.1 | ≥22英寸OLED高分辨率监视器，广视角、高对比度，超稳动态显示图像 |  |
| 2.1.2 | ≥10.4英寸大屏幕彩色液晶触摸控制屏 |  |
| 2.1.3 | 智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可旋转，高度可调 |  |
| 2.1.4 | 全新对焦传输和接收技术，全程动态聚焦 |  |
| 2.1.5 | 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 |  |
| 2.1.6 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 |  |
| 2.1.7 | 数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元 |  |
| 2.1.8 | 数字化能量多普勒血流成像单元 |  |
| 2.1.9 | 数字化频谱多普勒显示及分析系统 |  |
| 2.1.10 | 数字化M型显示和分析系统 |  |
| 2.1.11 | 全方位M型技术，可360°旋转取样线角度及任意移动位置，图像冻结前后均可取M型， M型取样线≥3条。 |  |
| 2.1.11.1 | 全方位M型技术支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| *2.1.12 | 数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 2.1.13 | 组织多普勒成像单元 |  |
| 2.1.14 | 空间复合成像技术（支持部分线阵及凸阵探头，复合角度可调） |  |
| 2.1.15 | 组织谐波成像功能 |  |
| 2.1.16 | 图像一键优化技术，智能调整图像参数，获得最优成像 |  |
| 2.1.17 | 自适应成像技术，智能化滤波解析，抑制图像斑点噪声，得到一致和高对比度的优异图像，可分级调节≥8级 |  |
| 2.1.18 | 具备自动声速校正功能，可对组织差异进行自识别，优化调整对肥胖、 困难病人的条件 |  |
| 2.1.19 | 具备实时二同步/三同步能力 |  |
| 2.1.20 | 具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 |  |
| *2.1.21 | 具备LV eFLOW增强血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多普勒技术，以高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息 |  |
| 2.1.22 | 具备实时多普勒自动包络分析功能 |  |
| 2.1.23 | 具备造影谐波成像技术 |  |
| 2.1.24 | 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能，慢放倍率可实时调节，慢放速度可达原速度1/10 |  |
| *2.1.25 | 具备实时双多普勒功能，可以在同一心动周期下，实现两个不同位点 的多普勒同步取样， ≥三种模式可选，PW&PW、TDI&PW、 TDI&TDI，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 2.1.26 | 系统数字化处理通道≥7,072,000 |  |
| 2.1.27 | 具备联合弹性 Combi-Elasto 成像技术，在双屏视图中同时显示RTE 和SWM图像，同屏测算并显示RTE和SWM计算多项参数数值 |  |
| 2.1.28 | 具备宽景成像功能 |  |
| 2.1.29 | 具备组织弥散定量分析软件 |  |
| 2.1.30 | 具备实时组织弹性成像功能 |  |
| 2.1.31 | 具备剪切波测量技术 |  |
| 2.1.32 | 具备自动血管内中膜厚度测量：通过在血管长轴设置感兴趣区ROI， 可自动提取IMT厚度并取平均值 |  |
| 2.2 | 测量和分析（B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒） |  |
| 2.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等 |  |
| 2.2.2 | M型测量 |  |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记） |  |
| 2.2.4 | 产科测量与分析：包括全面的产科经线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 |  |
| 2.2.5 | 妇科测量与分析：具备专业卵泡测量软件包，可自动计算卵泡大小及平均值，具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序，报告中每侧显示卵泡≥10个 |  |
| 2.2.6 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 2.2.7 | 外周血管血流测量与分析 |  |
| 2.2.8 | 乳腺测量与分析：具备专业乳腺测量软件包，具备乳腺占位分布图 |  |
| 2.2.9 | 髋关节角度测量与分析：可显示基于Graf分布的髋臼类型 |  |
| 2.2.10 | 报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示 |  |
| 2.1.10.1 | 具备产科、妇科、心功能、血管、IMT（内中膜厚度）、泌尿科、腹 部测量、小器官等报告 |  |
| 2.1.10.2 | 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式 |  |
| 2.1.10.3 | 测量结果的字号可更改≥3种选择 |  |
| 2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号： |  |
| 2.4.1 | 输入：DVI、S端子 |  |
| 2.4.2 | 输出：DVI、S端子、复合视频 |  |
| 2.5 | 图像管理与记录装置 |  |
| 2.5.1 | 超声图像存档与病案管理 |  |
| 2.5.2 | 支持USB存储器 |  |
| 2.5.3 | 兼容DICOM 3.0 |  |
| 三 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 系统通用规格： |  |
| 3.1.1 | 监视器：≥22英寸OLED高分辨率显示器，广视角、高对比度，超稳动态显示图像 |  |
| 3.1.2 | 操作面板具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 |  |
| 3.1.3 | 探头接口：≥6个（4个激活，2个备用） |  |
| 3.1.4 | 探头个数：6个（腹部、高频、超高频、小儿心脏、成人心脏、双平面） |  |
| 3.1.5 | 预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设及用户自定义最优参 数条件 |  |
| 3.1.6 | 安全性能：符合进口商品安全质量要求 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 频率：超宽频或变频探头，中心频率可视可调 |  |
| 3.2.2 | 类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头 |  |
| 3.2.3 | B、D、M兼用：凸阵：B/PWD，B/CWD，B/M 线阵：B/PWD，B/CWD，B/M 相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M |  |
| 3.2.4 | 探头工作频率范围 |  |
| 3.2.4.1 | 凸阵：频率 1-6 MHz |  |
| 3.2.4.2 | 线阵血管：频率 2-12 MHz |  |
| 3.2.4.3 | 线阵高频：频率 5-18 MHz |  |
| 3.2.4.4 | 小儿相控阵探头：频率2.0-9.0MHz 90° |  |
| 3.2.4.5 | 成人相控阵探头：频率 1.0-5.0MHz 90° |  |
| *3.2.4.6 | 双平面探头（凸阵+线阵）：频率2.0-10.0MHz 180°/2.0-14.0MHz 63mm |  |
| 3.2.5 | 最大扫描深度≥40cm（依赖探头） |  |
| 3.3 | 灰阶显像主要参数： |  |
| 3.3.1 | 发射方式：复合脉冲发射器，可编程的脉冲波形调制发射 |  |
| 3.3.2 | 接收方式：多重高速数字化波束形成器 |  |
| 3.3.3 | 数字式声束形成器： 数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12-bit |  |
| 3.3.4 | 增益调节：B、M、D可独立调节，TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向 增益补偿≥8段，实时及冻结后均可调 |  |
| 3.4 | 频谱多普勒： |  |
| 3.4.1 | 显示模式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF 连续波多普勒CW；双多普勒 Dual Gate Doppler |  |
| 3.4.2 | 多普勒频率可视可调 |  |
| 3.4.3 | 多普勒基准频率： 凸阵：PWD；2.1 ~ 3.1MHz 线阵：PWD；6.3 ~ 7.5MHz 相控阵：PWD：1.5 ~ 2.5MHz |  |
| 3.4.4 | 最大测量速度： PWD正向或反向血流速度≥8.02m/s |  |
| 3.4.5 | 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） |  |
| 3.4.6 | 取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 |  |
| 3.4.7 | 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |  |
| 3.5 | 彩色多普勒 |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示 |  |
| 3.5.2 | 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 |  |
| 3.5.3 | 高精细动态血流 |  |
| 3.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30° ~ +30° |  |
| 3.6 | 数字化图像管理与记录装置 |  |
| 3.7 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP、JPEG格式直接传输到存储媒介，不需要特殊软件转换，即可在普通PC机上直接观看图像 |  |
| 3.8 | 投标机型要求为原装进口，采用最新的软硬件版本，以国家食品药品监督管理局颁发的注册证为准。 |  |
| 四 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 彩色超声诊断仪主机1台，腹部探头1个，高频探头1个、超高频探头1个、小儿心脏探头1个、成人心脏探头1个、双平面探头1个 |  |
| 4.2 | 中文超声影像工作站1套，超声工作床1张，工作椅2把，UPS 1台 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 5.2 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 提供进口医疗设备注册证及产品注册登记表 |  |
| 6.2 | 保修期：双平面探头保修贰年，主机及其它所配探头保修叁年。提供24小时技术维修服务专线,接到用户报修通知后2小时内响应，省内24小时内到达现场 |  |
| 6.3 | 卖方应免费提供现场技术培训及临床指导，确保使用人员能正常操作该设备的各种功能。 |  |
| 6.4 | 提供软件免费升级，每年回访≥2次，帮助用户解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。 |  |
| 6.5 | 要求中国境内设有备件、维修配件保税库，保证6年以上的配件供应期，附实物清单及价格。要求浙江省内设有售后服务中心，并提供联系方式。 |  |
| 6.6 | 提供设备安装操作手册一套，使用操作手册一套，维修手册一套和说明书，提供原厂英文原版完整技术参数的原始数据（DATA SHEET） |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 交货时间：合同签订后60天内 |  |
| 7.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 7.3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 7.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |

品目三：彩色多普勒超声诊断仪（2）                                             数量：1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标人对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 货物名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 1.1 | 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 |  |
| 1.2 | 投标机型是医院认可的本公司该类设备中的高档机型及2020年最新软件和硬件平台 |  |
| 二 | 招标设备要求和配置 |  |
| 2.1 | 主机系统性能概括 |  |
| 2.1.1 | 空间复合成像技术 |  |
| 2.1.2 | 二维灰阶成像模式 |  |
| 2.1.3 | 频谱多普勒显示及分析系统 |  |
| 2.1.4 | 彩色血流成像模式 |  |
| 2.1.5 | 微血流成像模式 |  |
| 2.1.6 | 多普勒能量图 |  |
| 2.1.7 | 组织多普勒技术 |  |
| 2.1.8 | 组织谐波成像技术，支持二次谐波和次谐波成像，对应所有探头 |  |
| 2.1.9 | 全自动多普勒包络和分析系统 |  |
| 2.1.10 | 二维彩色偏转成像功能 |  |
| 2.1.11 | 扩展成像技术(支持凸阵、线阵、容积、心脏探头) |  |
| 2.1.12 | 动静态声学数字化放大技术 |  |
| 2.1.13 | 自适应增益补偿 |  |
| 2.1.14 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 |  |
| *2.1.15 | 声速匹配技术，对所有器官、组织实时进行最佳声速匹配成像，获得最佳分辨率，并实时显示成像声速值 |  |
| *2.1.16 | 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致 （图像上无焦点显示） |  |
| 2.1.17 | 具备原始数据采集、存储、处理技术，可以对存储的原始数据信号进行二次优化处理 |  |
| 2.1.18 | 域扫描成像技术，相对传统波束形成器提高线扫描速度 |  |
| 2.1.19 | 宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示） |  |
| 2.1.20 | 自由臂三维成像 |  |
| 2.1.21 | 精细血流自动识别成像 |  |
| 2.1.22 | 图文用户显示操作界面 |  |
| 2.1.23 | 具有硬盘、CD-RW/DVD+RW/DVD-RAM、USB移动硬盘存储功能 |  |
| 2.1.24 | 系统硬盘≥1T |  |
| 2.1.25 | 有效探头接口4个，全部支持高端机特有的超大数据传输无针触点探头接口连接技术； |  |
| 2.1.26 | 系统采用高速高性能主机系统，开机启动进入工作状态用时40秒，关机时间15秒。 |  |
| 2.1.27 | 探头配置： 腹部探头：1把，频率1.0-6.0 MHz 高频探头：1把，频率5.0-14.0 MHz 腹部容积探头：1把，频率2.0-8.0 MHz 腔内容积探头：1把，频率3.0-10.0MHz，图像角度≥170° 心脏探头：1把，频率1.0-5.0 MHz |  |
| 2.1.28 | 具有外周血管诊断功能 |  |
| 2.1.29 | 配造影技术，具有造影计时器及造影彩色模式，具有造影图像与基础图像双幅实时监控模式，具备造影一体化时间强度曲线分析功能 |  |
| *2.1.30 | 配压力式弹性成像和剪切波弹性成像,剪切波弹性成像具有三种定量参数：杨氏模量，剪切波速度，剪切模量 |  |
| 2.2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |  |
| 2.2.1 | 一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等） |  |
| 2.2.2 | 多普勒血流测量及分析 |  |
| 2.2.3 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 2.2.4 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 |  |
| 2.2.5 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.2.6 | 妇产科测量与分析，含胎儿参数、生长发育曲线、胎儿体重估测、预产期等； |  |
| 2.2.7 | 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 |  |
| 2.2.8 | 自动NT测量 |  |
| 2.2.9 | 用户可建立自定义用途测量软件包 |  |
| 2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入：USB、SVHS、复合视频、RGB彩色视频 |  |
| 2.4.2 | 输出：复合视频、RGB彩色视频、HDMI/DVI全数字高清输出接口、USB。 |  |
| 三 | 设备技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 系统通用功能 |  |
| 3.1.1 | 监视器：≥21寸高分辨率彩色纯平超薄液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可折叠、平移、旋转及升降 |  |
| 3.1.2 | ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 |  |
| 3.1.3 | 控制面板可独立旋转、升降及平移 |  |
| 3.1.4 | 探头接口选择≥4个，大小一致，采用最高保真无针触点式接口，探头接口可通用 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 二维及多普勒（B/D）兼用：电子凸阵探头B/PW、电子线阵B/PW |  |
| 3.2.2 | 类型：电子凸阵，电子线阵、电子相控阵 |  |
| 3.2.3 | 频率：宽频带、变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，同一探头二维模式中心频率可选择中心频率≥5种，多普勒可选频率≥2种 |  |
| 3.2.4 | 所有探头均具备谐波成像功能 |  |
| 3.2.5 | 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 |  |
| 3.3 | 扫描方式：域扫描成像 |  |
| 3.4 | 声束聚焦：全域聚焦 |  |
| 3.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥128幅 |  |
| 3.6 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节；及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 3.7 | 增益调节：D/B/M/CFM可独立调节， TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 |  |
| 3.8 | 系统最大扫描深度≥380mm |  |
| 3.9 | 频率多普勒 |  |
| 3.9.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD, 连续波多普勒(CWD) ,高脉冲重复频率(HPRF) |  |
| 3.9.2 | 多普勒发射频率： 2.0-8.3MHz |  |
| 3.9.3 | 最大测量速度：PWD 血流速度最大≥7.0m/s，CWD 血流速度最大≥14.0m/s |  |
| 3.9.4 | 最低测量速度1mm/s（非噪声信号） |  |
| 3.9.5 | 显示方式：B/D，M/D，D，B/CFM/M/D，B/CFM/PW |  |
| 3.9.6 | 冻结后多普勒基线可调 |  |
| 3.9.7 | 多普勒取样容积宽度和范围: 1-10mm，分级可调 |  |
| 3.10 | 彩色多普勒 |  |
| 3.10.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示； |  |
| 3.10.2 | 彩色显示帧数：相控阵彩色帧率：最大扫描角度、深度17cm，彩色帧频≥12帧/秒，凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm深，彩色帧频≥ 10帧/秒 |  |
| 3.10.3 | 显示位置调整 |  |
| 3.10.4 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图 |  |
| 3.10.5 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 3.10.6 | 最大帧率: ≥200 帧/秒 |  |
| 3.11 | 四维模式： |  |
| 3.11.1 | 支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制 |  |
| 3.11.2 | 容积厚层成像，包括任意剖面成像 |  |
| 3.11.3 | 支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 |  |
| 3.11.4 | 4D最大显示帧率 ≥45 |  |
| 3.11.5 | 支持VOI 在同一平面进行360度旋转 |  |
| 3.12 | 容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源） |  |
| 3.13 | 胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值 |  |
| *3.14 | 智能盆底解决方案，可以对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估 |  |
| 3.15 | 超声图像存档与病案管理功能：实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像 |  |
| 3.16 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  |
| *四 | 超声远程会诊软件一套，可通过精确同步的连续实时超声图像、打图视频和语音，实现超声远程培训、远程会诊和质控。 |  |
| 五 | 售后服务及其他 |  |
| 5.1 | 设备验收合格后免费保修：≥3年（附厂家证明） |  |
| 5.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 5.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 5.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 5.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 5.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 5.7 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.8 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.9 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.10 | 提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 5.11 | 提供同类产品机型用户名单 |  |
| 六 | 安装与验收 |  |
| 6.1 | 交货时间：合同签订后60天内 |  |
| 6.2 | 安装地点：医院 |  |
| 6.3 | 安装完成时间：接到通知7天内全部安装调试完成 |  |
| 6.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.5 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致 |  |
| 6.6 | 安装验收完成后，凭开具全款的发票三个月内支付全部合同货款 |  |

◆  表C  技术服务及培训

1. 技术服务（安装调试指导)：要求投标人免费提供。

| 内 容 | 人 数 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从卖方工厂到买方工厂往返路费 |  |  |  |
| 每天工资水平 |  |  |  |
| 培 训 费 用 |  |  |  |
| 总 额 |  |  |  |

表D－1是供设备两年使用的必备的零件，易损件，专用工具，专用润滑剂的报价表，

由投标人填写，费用应包括在投标总价中：

#### ◆  表D－1  两年零备件、易损件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 |  | 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | CIF价 | 出厂价 | CIF价 |

表D－2是供设备五年使用的零件，专用润滑剂等，由投标人推荐，供买方选购：

#### ◆  表D－2 五年零备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 |  | 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | CIF价 | 出厂价 | CIF价 |

合格投标人的资格承诺书:

合格投标人的资格承诺书

宁海县第一医院：

宁波中基国际招标有限公司：

我方郑重承诺：

（一）我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

1、投标产品符合中华人民共和国有关技术卫生标准。

2、参加同一品目的投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购产品提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购产品的采购活动；

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：