政府采购

公开招标文件

（全一册）

| 采购项目： | 宁波海洋生物种业研究院建设项目实验室专用仪器设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CBZJ-20226153G |
| 采购人： | 浙江万里学院宁海海洋生物种业研究院 |

浙江中基正采管理咨询有限公司

二〇二二年四月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	49

第四章  评标办法及评分标准	58

第五章  政府采购合同主要条款	66

第六章  投标文件格式	71

- 第一章  公开招标公告

项目概况： 宁波海洋生物种业研究院建设项目实验室专用仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年5月7日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：CBZJ-20226153G

2.项目名称：宁波海洋生物种业研究院建设项目实验室专用仪器设备采购项目

3.预算金额（元）：5500000.00

4.最高限价（元）：5500000.00

5.采购需求：

标项名称:实验室专用仪器设备采购

数量:1批

预算金额（元）：5500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批实验室专用仪器设备，具体详见第二章 采购需求。

备注：/

6.合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

7.本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。3.2未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购人将依法取消其中标资格）。

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年4月15日至2022年4月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3.方式：供应商注册后直接登录“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）下载电子招标文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年5月7日14:00（北京时间）。

2.投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3.开标时间：2022年5月7日14:00

4.开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：

2.1.1对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2.1.2优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.1.3执行扶持不发达地区和少数民族地区的政策。

2.2投标与开标注意事项

2.2.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.2.3投标文件制作：

2.2.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.2.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.2.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.3本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.4供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.5供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘存储的电子备份投标文件的，投标无效。

2.6采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行。

2.7供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

2.7.1采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2022年5月6日16:00（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部；

拟在2022年5月6日16:00之后，2022年5月7日14：00之前到件的邮寄地址为：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）；

收件人：张工   联系方式：0574-87425569	18606688727

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

2.7.2采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份投标文件送至：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）。

2.8开标过程全程视频监控记录。

2.9投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.10投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.11如投标截止时间前疫情解除，上述第2.8-2.10条内容废止。

2.12肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市宁海县公共资源交易中心各项防疫措施规定。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：浙江万里学院宁海海洋生物种业研究院

地    址： 宁海县一市镇缆头村

传    真：/

项目联系人（询问）：柳先生

项目联系方式（询问）：0574-82538518

质疑联系人：王标

质疑联系方式：0574-59958205

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425373

项目联系人（询问）：张工、王工

项目联系方式（询问）：0574-87425569

质疑联系人：王燕

质疑联系方式：0574-87425370

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁海县政府采购管理办公室

地    址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传    真：0574-65265612

联系人 ：王老师

投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | - 合同履行期限：详见第一章 《公开招标公告》 - 实施地点：详见本章内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 详见本章内容 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |
| 13 | 样品要求 | 本项目不采用 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 序号67、有机碳分析仪 |
| ★15 | 其他说明 | 本项目允许采购进口产品。 |

★一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、交货期及地点 | （1）合同签订后并收到预付款之日起3个月内。 （2）实施地点：采购人指定地点。 |
| 2、付款方式 | 合同签订后支付合同总价的40%作为预付款；设备到实施地点，经采购人设备清点支付合同总价的30%；安装调试验收合格后，支付合同总价的25%，剩余5%待验收合格满1年后支付。 |
| 3、履约保证金 | 履约保证金的收取及退还： （1）履约保证金金额：年度合同金额的2.5%； （2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函、保险保单或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）； （3）履约保证金的退取：在安装调试验收合格后及时退还。（如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中优先扣除应由中标人承担的违约金、赔偿金以及所有与合同履行相关的费用，履约保证金扣除后，中标人应于三日内补足）。 |
| 4、质量保证 | （1）中标人确保提供的货物完全是崭新产品。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。 （2）本项目所有设备要求质保期不少于一年，时间从采购人验收合格之日起计算，个别设备在本章 《技术规格要求》中有另外要求的，以《技术规格要求》中的质保期为准。 （3）质保期内属于产品的质量问题，由供货厂家全权负责，根据实际情况退换。 |
| 5、免费维修的响应期限 | 在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的24-48小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的6小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责，更换时间不得超出48小时。 |
| 6、迟交货物的处罚 | 按迟交货物价款的1%每天计收迟交货物违约金。（由于新冠疫情及不可预计、不可控的特殊情况造成的延期交付除外。） |
| 7、备品备件及材料等要求 | 免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要（需在投标文件内明确免费提供的备品名称和数量）。 供应商须在投标文件中提供质保期满后5年的相应备品备件（或易损件）清单及报价，供应商须承诺价格不高于市场价，且质保期满后5年内不变。 |
| 8、培训要求 | 在用户安装现场对用户进行操作培训；为用户提供基本原理、操作、日常维护及基础分析理论课程； |
| 9、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |
| 10、其他要求 | 中标人必须负责将产品运输至采购人指定的地点，运输费及保险费等一切费用由中标人承担。产品在最终验收合格之前所有风险由中标人承担。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失，因搬运或安装过程中造成采购人范围内物品损坏，采购人有权从中标人货款中直接扣除相应赔偿金额。 |

二、技术需求

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液氮罐 | 5 |
| 2 | 液氮存储罐 | 2 |
| 3 | BOD测定仪 | 1 |
| 4 | COD测定仪 | 1 |
| 5 | PCR仪 | 2 |
| 6 | PCR仪 | 2 |
| 7 | PCR仪 | 2 |
| 8 | 半干转印仪 | 1 |
| 9 | 便携式PH仪 | 2 |
| 10 | 便携式溶氧仪 | 1 |
| 11 | 便携式多参数水质分析仪（电导/温度/PH/DO/ORP/氨氮) | 2 |
| 12 | 冰柜 | 6 |
| 13 | 冰箱 | 8 |
| 14 | 超纯水机 | 1 |
| 15 | 超低温冰箱 | 6 |
| 16 | 超净工作台 | 3 |
| 17 | 超声波清洗机 | 2 |
| 18 | 超声波细胞破碎仪 | 2 |
| 19 | 超微量核酸仪 | 1 |
| 20 | 蛋白转印系统 | 1 |
| 21 | 垂直电泳槽 | 2 |
| 22 | 水平电泳槽 | 2 |
| 23 | 水平电泳槽 | 5 |
| 24 | 电泳仪 | 5 |
| 25 | 电子天平 | 4 |
| 26 | 电子天平 | 3 |
| 27 | 电子天平 | 3 |
| 28 | 叠加式振荡培养箱 | 2 |
| 29 | 二氧化碳培养箱 | 2 |
| 30 | 高压灭菌器 | 2 |
| 31 | 光照培养箱 | 1 |
| 32 | 恒温恒湿试验箱 | 1 |
| 33 | 恒温金属浴 | 2 |
| 34 | 烘箱 | 4 |
| 35 | 解剖镜 | 1 |
| 36 | 可加热磁力搅拌器 | 3 |
| 37 | 冷冻干燥机 | 1 |
| 38 | 离心机（大容量台式冷冻） | 1 |
| 39 | 离心机（落地） | 1 |
| 40 | 离心机（迷你） | 5 |
| 41 | 离心机（微孔板） | 2 |
| 42 | 离心机（微量） | 2 |
| 43 | 离心机（微量冷冻） | 3 |
| 44 | 立式振荡培养箱 | 2 |
| 45 | 马弗炉 | 1 |
| 46 | 酶标仪（多功能） | 1 |
| 47 | 凝胶成像 | 1 |
| 48 | 全自动菌落计数仪 | 1 |
| 49 | 全自动样品快速研磨仪 | 1 |
| 50 | 生化培养箱 | 4 |
| 51 | 生物安全柜 | 2 |
| 52 | 数码照相机 | 1 |
| 53 | 水浴锅 | 3 |
| 54 | 台式PH仪 | 2 |
| 55 | 台式电导率仪 | 1 |
| 56 | 脱色摇床 | 3 |
| 57 | 微波炉 | 4 |
| 58 | 显微镜（倒置） | 2 |
| 59 | 显微镜（普通） | 4 |
| 60 | 消解仪 | 1 |
| 61 | 漩涡振荡器 | 4 |
| 62 | 药品保存箱 | 5 |
| 63 | 移液管控制器 | 2 |
| 64 | 移液器 | 10 |
| 65 | 移液器（单道） | 3 |
| 66 | 荧光定量PCR | 1 |
| 67 | 有机碳分析仪 | 1 |
| 68 | 匀浆机 | 2 |
| 69 | 制冰机 | 1 |
| 70 | 紫外分光光度计 | 1 |

（二）总的说明和要求

1、货物执行的标准

1.1、货物标准：按标准制造的货物应符合国家或行业的有关标准或许可规范；非标准货物应按照采购人的要求和制造商的企业标准制造；

1.2、货物的环境、节能和安全：应满足国家有关的环保、节能和安全标准或规范；

1.3、货物的材料：应符合国家有关的材料应用标准或应用规范；

1.4、货物的零部件：均应按相关的国家、行业或企业标准制造、由具有制造资格的企业提供，并由货物的最终供应商负质量责任；

1.5、货物包装：供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运过程中损坏或变质。此类包装应采取防潮、防晒、防锈、腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。供应商应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

1.6、货物验收标准：应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范及合同约定；

1.7、本部分提出的技术指标或标准若与供应商执行的标准不一致，应按较高的标准执行；

1.8、货物使用地的电源：电源电压：220V±10%，电源频率：50Hz或60Hz±1%。

2、交货前的买方查验

2.1、如果有需要，买方有权在货物组装期间到卖方的工厂查验货物及其部件，有权察看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。买方查验人员的费用除合同有约定外由买方自负。

3、对买方人员提供培训以及货物安装与验收的要求

3.1、卖方应负责货物的安装与调试，并应在合同规定的期限内完成。

3.2、卖方应在买方现场对买方的操作人员和维修人员进行技术培训，使之能够独立操作和进行日常的维护保养。买方有权要求更换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

3.3、货物的买方验收：

3.3.1、买方验收的目的：

a.确认货物性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。

b. 确认安装成功；

3.3.2、买方对运达的货物除合同有约定的外，不进行过程验收。合同项下的货物运达后须由卖方的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，卖方应立即无条件掉换、补发；

3.3.3、安装后的检验：

在进行终交验收之前，对于国家实行特种设备管理的货物，卖方应该负责联系技术检验监督部门进行检验，并取得合格证或许可证。

3.3.4、终交验收：

买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的货物进行验收。卖方应事先准备好验收文件并获买方的确认，按照合同内容向买方逐一核对货物的数量，演示并核对外观、功能、性能、能力、程序、达到的参数或/和指标等；如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因，并应在双方约定的时间内完成再次调试，因此而产生的全部费用由卖方承担；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，买方可拒绝接受该货物，卖方应赔偿买方的一切损失。

4、需要供应商提供伴随的相关服务要求：每年的维护保养，巡检，回访，软件终生免费升级。

（三）技术规格要求（注：以下技术指标中，标注“★”的技术参数为实质性指标，若负偏离作废标处理，标注“★”的仪器，中标商应在招标结束后7日内提供一份由负责该区域制造商或代理商出具给中标商的正式授权，凭正式授权与采购方签署合同，否则取消其中标资格。标注“▲”的技术参数为主要技术指标，由评标委员会在评审过程中进行综合评议）：

设备1：液氮罐

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 几何容积（L）：≥31.5 |
| 2 | - 静态液氮蒸发量（L/d）：0.12 |
| 3 | - 静态液氮保存期（d） ：≥254 |

设备2：液氮存储罐

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 悬挂架和隔箱设计，能够完全跟踪和取出样品 |
| 2 | - 安全锁扣设计，防止他人擅自开启 |
| 3 | - 标配 2 英寸的冻存管架 |
| 4 | - 罐体容量（L）：184 |
| 5 | - 冻存架数量：6个 |
| 6 | - 2 ml 冻存管样本量：6000 |
| 7 | - ▲静态保存时间（天）：不小于185 |

设备3：BOD测定仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 测量原理：呼吸法 |
| 2 | 数字显示：2位7段LED,10mm |
| 3 | - 测量范围：≥0～40mg/l |
| 4 | - 测量温度：20℃±1℃ |

设备4：COD测定仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 光源：双光束 |
| 2 | 光谱带宽：5.0 nm |
| 3 | - 光源（典型寿命）：卤钨灯（1000 小时典型应用） |
| 4 | - 检测器：双波长光电检测器 |
| 5 | - 精确度：0.5 nm |
| 6 | - 重复性：<±0.2 nm |
| 7 | - 扫描速度：自动 - 最高 1800nm/ 分钟 |
| 8 | - 数据分辨率：0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm |
| 9 | - 测量模式：吸光度，% 透光率，浓度 |
| 10 | - 量程：–3A to +3.5A; >1000 %T to 0 %T; 9999C |
| 11 | - 精确度：±0.002A@0.5A, ±0.004A@1.0A,±0.008A@2.0A |
| 12 | - 漂移：<0.0010A/ 每小时 |
| 13 | - 杂散光：<0.05%T @ 340 nm & 400 nm |
| 14 | - 显示：7英寸彩色触摸屏，高清晰度，800*1280像素 |

设备5：PCR仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 样品基座：标准0.2ml×96孔模块 |
| 2 | 可根据实验需要更换其他通量样本模块，5种可选：3×32孔，96孔，双96孔，双384孔，双平板模块支持数字芯片 |
| 3 | ▲最大模块变温速率：6.0℃/Sec 最大样品变温速率：4.4℃/Sec 温度范围：0-100℃ - 温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后20秒） |
| 4 | ▲VeriFlex技术，共6组独立控温区域，可精确设置6个不同温度，实现真正意义的梯度PCR；区域间温差最大5℃，整体25℃ 8.4英寸彩色TFT 触摸式显示屏，直观的导航按钮，图形化编辑设置参数简单方便 配备Wi-Fi连接装置，仪器可通过此可下载免费手机应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态，启动或控制运行；也可以通过免费Cloud平台在电脑端编辑程序、启动或终止运行、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件 - 联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控 |
| 5 | ★内置热学模拟模式，可模拟Applied Biosystems 9700，Bio-Rad C1000等市面主流PCR仪热学性能，保证实验的平稳过渡 - 内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置AutoDelta选项(适合Touchdown PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整）、变温速率可调节, VeriFlex等可选功能辅助优化PCR程序 |
| 6 | 其他功能：自动断电重启、多重用户权限管理、实验中编辑或暂停程序、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、变温速率可调、一键设置孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等 - 程序存储：机载存储（5.9 GB, 最多可存120万个程序文件），也具有U盘插槽，用于转移和保存程序 |

设备6：PCR仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 7”TFT高清真彩全触摸屏，曲线图形实时显示程序 |
| 2 | 多功能模块:模块+原位载盘，一机三用，可做常规、梯度和原位PCR |
| 3 | - ▲最大升温速度：6℃/秒；最大降温速度：5℃/秒 |
| 4 | - 中英文双语可选界面 |
| 5 | - 全新Top-Open开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，热盖自动关闭功能 |
| 6 | - 样品台温度范围：0℃～100℃； 梯度温度范围：30℃～99.9℃；梯度温度均匀性：≤±0.2℃ |
| 7 | - 主机可储存15,000个以上PCR标准程序, 还可通过U盘无限量下载程序或升级软件 |
| 8 | - 独特的前进风后出风的风道设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间 |
| 9 | - 多用户登录并有密码保护，有TM计算器，有程序向导功能 |

设备7：PCR仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 新一代半导体芯片技术，最大升温速度可达7.5℃/秒，循环次数可达一百万次 |
| 2 | 10”TFT高清真彩全触摸屏，屏幕角度可任意调节，适合不同视角使用 |
| 3 | - 样品台规格: 2组48孔*0.2ml独立样品台，可以同时运行二个完全不同的程序，真正现实一机两用。每组独立样品台可设置8个梯度温度 |
| 4 | - 温度范围：0℃～105℃；温度准确性：≤±0.1℃，温度均匀性：≤±0.2℃ |
| 5 | - 梯度范围：30℃～105℃ |
| 6 | - 主机可储存最多15,000个PCR标准程序，还可通过U盘无限量下载程序 |
| 7 | - 全新开合盖技术，准确锁定热盖压力 |

设备8：半干转印仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 半干转印系统由Trans-Blot SD半干转印槽和PowerPac HC 高电流电泳仪电源组成 |
| 2 | 15–60 分钟内完成快速、高效的转印 |
| 3 | - 琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA 和 RNA |
| 4 | - 无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板 |
| 5 | - 最大凝胶尺寸(W x L) ：24 x 16 cm |
| 6 | - 缓冲液要求：200 ml |
| 7 | - 凝胶容量：≥3块 |

设备9：便携式pH计

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 测量参数：pH/ORP/℃ |
| 2 | 特点：经济型pH、ORP 测量,仪表表面防尘防水 |
| 3 | - pH 量程: 0.00 到14.00pH |
| 4 | - pH 解析度: 0.01pH |
| 5 | - pH 精度: ±0.01pH |
| 6 | - 校正点数: 3 点 |
| 7 | - 温度显示:0-100℃ |
| 8 | - 温度解析度：0.1℃ |
| 9 | - 温度精度：±0.5℃ |
| 10 | - ORP 量程：±1000mV |
| 11 | - ORP 解析度：0.1mV(199.9mV)/1mV(超量程) |
| 12 | - ORP 精度：±2mV/±2mV±1 LSD |
| 13 | - 自动温度补偿:ATC/MTC(0 到100℃) |
| 14 | - 缓冲设置：USA/NIST/PWB |
| 15 | - 自动关机：20 分钟不操作自动关机 |
| 16 | - 电池寿命:>200 小时 |
| 17 | - LCD 显示：LCD（4.5X2.3cm） |

设备10：便携式溶氧仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 一 | RDO荧光法溶解氧浓度： |
| 1 | 测量范围：0-50mg/L |
| 2 | 分辨率：0.1, 0.01 |
| 3 | 相对精度： ±0.1mg/L（0-8mg/L） ±0.2mg/L（8-20mg/L） 读数的10%（20-50mg/L） |
| 4 | 饱和度： |
| 5 | 测量范围：0-500% |
| 6 | 分辨率：1, 0.1 |
| 7 | 相对精度：饱和度_200% 时，±2%，饱和度＞ 200%，±10% |
| 8 | 大气压自动补偿范围：450.0-850.0mmHg |
| 9 | 盐度校正系数：0-45ppt |
| 10 | 校准类型：饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 |
| 二 | 温度： |
| 1 | 范围：0-50℃ |
| 2 | 分辨率：0.1 |
| 3 | 相对精度：±0.1 |
| 4 | 温度校准功能：有，1点 |
| 三 | 数据存储： |
| 1 | 数量：1000条，符合GLP标准 |
| 2 | 记录类型：手动、自动 |
| 3 | 记录编辑：末条删除或全部删除 |
| 4 | 溶解氧探头：9针mini DIN接口 |
| 5 | AA电池：4节 |

设备11：便携式多参数水质分析仪  通道数：3个

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 测量范围-2.000 – 20.000 分辨率0.1, 0.01, 0.001 相对精度±0.002 校准点最多5点 校准编辑功能：有 |
| 2 | mV/RmV： 测量范围±2000.0mV 分辨率0.1 相对精度±0.2mV 或±0.05%，取大值 EH ORP模式有 |
| 3 | 离子浓度： 测量范围0 - 19999 分辨率最多三位有效数字 相对精度±0.2 mV 或 ±0.05%，取大值 单位ppm, M, mg/L, %, ppb或无单位 校准点最多5点 校准编辑功能有 校准功能线性校准，可选择非线性自动空白，低浓度测量稳定性 |
| 4 | 溶解氧： 探头类型：极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 浓度： 测量范围0 – 90mg/L 分辨率0.1, 0.01 相对精度±0.2 或读数的2%，取大值 极谱式溶解氧饱和度% 测量范围0 – 600% 分辨率1, 0.1 相对精度± 2% 或读数的± 2%，取大值 |
| 5 | 电导率： 测量范围0.001μS – 3000mS 分辨率最小0.001μS或四位有效数字 相对精度读数的0.5% 参比温度5、10、15、20、25℃ 温度补偿类型线性（0-10.0%/℃），非线性，超纯水非线性，美国药典纯水限定值 电极常数范围0.001 – 199.9 校准点最多5点 校准编辑功能有 |

设备12：冰柜

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品类型：卧式冷柜 |
| 2 | 冷冻室容积：≥300L，±10L |
| 3 | 制冷方式：直冷 |
| 4 | 能效等级：一级 |

设备13：冰箱

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 冷藏室容积(L)：大于170，±10L |
| 2 | 冷冻室容积(L)：大于110，±10L |
| 3 | 压缩机：变频 |
| 4 | 能效等级：一级 |

设备14：超纯水机

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 进水要求：城市自来水 纯水产量： 16L/hr |
| 2 | ASTM TYPE I 超纯水水质： 电阻率：18.2 MΩ-cm @25℃ 电导率：0.055μs/cm@25℃ |
| 3 | ASTM TYPE II 纯水水质： 电阻率： 达10 MΩ-cm @25℃ 电导率： 达0.1 μs/cm@25℃ |
| 4 | TOC水平：1-5 ppb 热源：≤ 0.001 EU/ml RNase: <0.003 ng/ml DNase: <0.4pg/μl 微生物：≤ 0.01 CFU/ml，颗粒≤ 1/ml (>0.2μm) 出水流速：0 – 1.0 L/min，连续可调 185/254 nm 双波长紫外灯 超纯水取水口标配有0.1μm终端滤器 |
| 5 | ▲内置超滤膜UF，可自动冲洗，寿命长达2年以上 显示面板角度可调节，自动检测，自动维护提示，自动报警等功能 漏液监测，漏液时系统自动关闭，防止持续漏水 有RS232接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料 水箱带CO2吸收和隔绝细菌0.2μm滤膜的呼吸器，可根据颜色变化更换呼吸器 |
| 6 | ▲有包含纯水箱，DI柱，UF柱，UV灯的大循环功能，保证水箱中II级纯水长期稳定 配置：主机（包含水质监测器，内置超滤装置，双波长紫外灯，超纯化柱一套，0.1μm终端微滤器，30升外置水箱） |

设备15：超低温冰箱

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲内部容积：不小于651L，±10L，2英寸冻存盒容量不少于400个 |
| 2 | 压缩机:2台1 HP工业级高效率压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC, 阻燃 |
| 3 | 工作温度:-50℃∽-86℃ |
| 4 | 工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器 |
| 5 | Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 |
| 6 | 配有两台冷凝风机，快速散热；智能开停，周期运转，有效延长风机寿命 标配四扇内门，减少冷气丢失 外部尺寸（cm）：197.9H ×103.6W ×98.9D 三层式门密封条，提供极佳的保温性能 符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性 |
| 7 | 标配4-20mA, RS-485、dry contacts数据输出端口以及25mm预留外接端口，可连接外部探头或仪器 超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果 外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 |

设备16：超净工作台

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 洁净台分类：垂直层流、单面操作 外部尺寸≥（L×D×H）1460mm×560mm×1850mm； 内部尺寸≥（L×D×H）1338mm ×530mm×650mm； 气流流速：0.30～0.45m/s； 紫外灯功率：40W； LED日光灯功率：16W； |
| 2 | 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；洁净ISO等级5（100级) |
| 3 | 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，进口AAF高效滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999% |
| 4 | 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间 |
| 5 | 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止；双侧窗设计，操作区光线更充足 |
| 6 | 照明：≥300lx |
| 7 | 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员 |
| 8 | 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定 |
| 9 | 留有PAO口，检测高效过滤器完整性 |

设备17：超声波清洗机

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 操控方式：感应触控 |
| 2 | 容量（L) ：10 ±1L |
| 3 | 工作频率(KHz)：40 |
| 4 | 超声功率（W）：300 |
| 5 | 功率可调（%）：40-100 |
| 6 | 加热功率（W)：300W或者600W |
| 7 | 设温范围（℃）：RT-80 |
| 8 | 时间控制（min）：1-999 |
| 9 | 内槽尺寸（mm) ：300×240×150 外槽尺寸（mm)：328×266×290 |
| 10 | 标准配置：托架 排水套装 降音盖 硅橡胶垫片 |

设备18：超声波细胞破碎仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备具有超声变幅杆自动识别功能，更换不同尺寸的钛合金变幅杆无需手动调节，仪器具有自动识别功能 |
| 2 | 二种超声模式可选：可选择连续超声模式；可选择间隙性超声模式 超声频率：25KHz自动追频，自适应 超声功率：650W，功率可调：0-100%，步进10% 处理量： 0.1-500ML 总时间可调：0.1s-9999m，脉冲间隙时间可调：0.1s-99.9s |
| 3 | 采用PT100温度传感器，控制样品温度（0-200 ℃） 隔音箱整体尺寸：330.300.500mm，具备照明功能 钛合金变幅杆标配：6mm |
| 4 | 基本配置： 一体式超声破碎机主机 1台 密闭换能器器及钛合金探头 1套 铝合金升降台 1个 工具包 1套 照明灯 1套 温度探头 1个 |

设备19：超微量核酸仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★样品量: 0.3–2μl |
| 2 | 光度范围:0.02–330 A |
| 3 | 检测限：dsDNA：1ng/μl，BSA：0.03mg/ml |
| 4 | 波长扫描范围:200–900nm |
| 5 | 光程数量≤2个，采用双固定光程，电磁弹射切换，终身无需校正及维护 |
| 6 | 开机无需预热，检测时间≤4 秒 |
| 7 | 波长重复性:± 0.2nm |
| 8 | 波长精度:± 0.75nm |
| 9 | 带宽:优于 1.8nm |
| 10 | 吸光度精度:<读数的1.8 %（0.67mm光程，0.7A，280nm处） |
| 11 | ★光学检测系统:3648像素CCD阵列 |
| 12 | 光源:脉冲氙灯 ,闪烁不低于109次 |
| 13 | 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟 |
| 14 | 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600 |
| 15 | 仪器控制与操作：自带基于Linux的NPOS系统的 7寸彩色平板电脑，2.4 GHz的Intel Celeron双核处理器。同时仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或苹果系统 |
| 16 | 数据和方法存储：自带平板电脑，内置32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法 |
| 17 | 数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式 |
| 18 | 显示器规格：1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏 |
| 19 | 采用样品压缩技术，检测过程中无需形成样品液柱，样品被完全封闭在稳定环境中，可检测易挥发溶剂的样品 |
| 20 | 样品质量控制，可识别气泡、样品杂质、浊度、棉绒残留物和潜在的污染，具有空白质量控制功能 |
| 21 | 自带2800rpm低速涡旋混匀器，随时随地混匀，保证重复性和准确性 带有自动检测功能，放下样品盖可自动检测样品，无需点击测量按钮 |

设备20：蛋白转印系统

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 通量：1-2块中型/1-4块小型凝胶 |
| 2 | 便利性：预组装的印迹夹，无需附加试剂 |
| 3 | 在7分钟内转印标准小型或中型凝胶 |
| 4 | 兼容传统的半干转印耗材,可进行90分钟的半干转印 |

设备21：垂直电泳槽

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 凝胶数：1–4 |
| 2 | 凝胶尺寸（宽 x 长）：Precast: 8.6 x 6.8 cm Handcast: 8.3 x 7.3 cm |
| 3 | 玻璃板尺寸（宽 x 长）： 短板10.1 x 7.3 cm， 玻板10.1 x 8.2 cm |
| 4 | 2 块凝胶的缓冲液总体积：700 ml |
| 5 | 4 块凝胶的缓冲液总体积：1,000 ml |
| 6 | SDS-PAGE 典型运行时间：35–45 min |
| 7 | 小型垂直电泳槽 （含有厚、薄玻璃板；梳子；制胶夹、取胶器；带电源线的安全盖） 1套 |

设备22：水平电泳槽

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 电泳槽尺寸（宽 x 长 x 高）：18 x 40.5 x 9.4 厘米 |
| 2 | 凝胶托盘尺寸 (OD)（宽 x 长）: 15 x 10 厘米\15 x 15 厘米\15 x 20 厘米\15 x 25 厘米 |
| 3 | 样本通量:1–120 基本缓冲液需要量:~1 L |
| 4 | 水平电泳槽 1套 |

设备23：水平电泳槽

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察 |
| 2 | 凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察 |
| 3 | 凝胶板规格（L×W）：大胶 120×120mm；宽胶60×120mm ；长胶120×60mm；小胶60 ×60mm |
| 4 | 试样格：2+3 齿（ 2.0mm 厚），6+13 齿，8+18 齿（1.5mm 厚），11+25 齿（1.0mm 厚） |
| 5 | 可用排枪加样 |
| 6 | 缓冲液总容量：650ml |

设备24：电泳仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 微电脑智能控制 |
| 2 | 液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间 |
| 3 | 采用开关电源输出 |
| 4 | 具有存储记忆功能 |
| 5 | 具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 |
| 6 | 外型尺寸（ W × D × H）：235×295×95mm |
| 7 | 并联输出：4组 |
| 8 | 输出范围（显示分辨率）：6～600V（1V）、4～400mA（1mA）、240W |

设备25：电子天平（百分之一）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 量 程：2200g |
| 2 | 可读性：10mg |
| 3 | 重复性：10mg |
| 4 | 线 性：±6mg |
| 5 | 点击屏幕图标，一键选择防震等级 |
| 6 | 内置 11 种应用程序：称量、填料、计数、称量百分比、混合、净重总重、组分、总重、动物称量、计算、自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重等 |
| 7 | 双接口：USB及RS232，可连接打印机、PC、第二显示器、扫描枪等外设 |
| 8 | 密码保护，防止意外更改天平设置 |
| 9 | ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号 |
| 10 | 称量室高度240mm，便于较大容器及样品的称量 |

设备26：电子天平（千分之一）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 量 程：310g |
| 2 | 可读性：1mg |
| 3 | 重复性：1mg |
| 4 | 线 性：2mg |
| 5 | MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Excel，无需任何软件 |
| 6 | 监管锁功能可锁定菜单，防止设置被篡改 |
| 7 | 下部吊钩称重 |

设备27：电子天平（万分之一）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 量 程：220g |
| 2 | 可读性：0.1mg |
| 3 | 重复性：0.1mg |
| 4 | 线 性：0.2mg |
| 5 | 全自动温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性 |
| 6 | 直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面 |
| 7 | 全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷 |
| 8 | MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议 |
| 9 | 具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源 |
| 10 | 管理员锁功能，防止数据被篡改 |
| 11 | 其他应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等 |
| 12 | 可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式 |
| 13 | 下部吊钩称重 |

设备28：叠加式振荡培养箱

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 三层组合式小容量振荡培养箱，下面两层一体双层不可拆分，三层单独控制温度、转速 |
| 2 | ▲摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶；内置导流式防水系统，机器内部腔体可以实现无死角防水冲洗，无须专用工具清理方便 |
| 3 | PLC控制系统，控温更精准，能随时添加任何程序，更人性化的满足用户需求 |
| 4 | 精密三风道设计，确保整个箱体内无温度死角，保证整个箱体均匀度 |
| 5 | ▲人性化设计的开盖缓停和开盖即停功能，使用更加安全便捷，减小了对细胞的剪切力，稳定性更强 |
| 6 | 中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况 |
| 7 | LCD触摸屏，设置温度、转速、时间，实际温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；可自由设定摇板正转或反转；自由设定强制对流的风扇常开、自动或关闭 |
| 8 | 触摸屏可以查看实验过程中温度和转速曲线图，便于观察实验过程中温度和转速对实验的影响，还可以实现时间累计功能和定时功能。数据可以储存一年 |
| 9 | ▲振荡频率：10-350rpm 温控范围：4-60℃ 温度调节精度：±0.1℃ 温度均匀度：±0.5℃ |
| 10 | ▲最大容量：250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×6或3000mlX5（共三层） 箱体内部具有紫外线灭菌功能 |

设备29：二氧化碳培养箱

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 箱体 工作体积：165升 ±10L 标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块，隔板带孔可调节高度 单隔板承重10kg，总承重30kg |
| 2 | 温度控制 温度控制范围：高于室温3℃～55℃ 温度控制精度 （时间）：±0.1℃ 温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点 温度跟踪报警：有, ±1℃ 温度显示：触摸屏 保温方式：直热式 双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲 开门后30s，温度恢复至37度时间小于5分钟 |
| 3 | 气体控制 二氧化碳控制范围：1～20% 二氧化碳控制精度：±0.1% 二氧化碳跟踪报警：有, ±1%，系统带一键自动校准功能 ▲二氧化碳浓度控制：最新TC180探头，带湿度补偿，在开门30s后，恢复设置值时间小于6分钟 用户编程上下限可跟踪报警 开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间小于6分钟 |
| 4 | ▲无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示 湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后） |
| 5 | ▲180度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌测试点35个包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括TC180探头，氧气监控探头，灭菌时间≤12小时 |
| 6 | 标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5，HEPA去除颗粒物效果：4-log （5分钟内） |
| 7 | ▲控制面板 配置触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据，并可通过仪器自带USB端口下载历史数据 |

设备30：高压灭菌器

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 生产厂家本身具有中华人民共和国特种设备（压力容器）制造许可证 |
| 2 | 容量:85升,立式结构,底部带脚轮 |
| 3 | 开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，节省实验室空间 |
| 4 | 时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-8700分钟，定时器预置范围：0-6天延迟 |
| 5 | 温度和压力: 最高工作温度≥138℃ 设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa |
| 6 | ▲缺水双重保护:配备双水位传感器,杜绝误判, 防止干烧 |
| 7 | 记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序 |
| 8 | ▲排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，缩短整个灭菌进程时间，提高工作效率，优于传统的全排，不排，微排等排气方式 |
| 9 | 具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌 |
| 10 | 集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用 |
| 11 | 标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度 |
| 12 | 冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开 |
| 13 | 防烫台面：灭菌器台面覆以树脂隔热层，避免烫伤 |
| 14 | 具有六种灭菌模式，包含液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式 仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，打印机口前置，腔体深度合理 |
| 15 | 附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套 安全装置： 八柱均分，闭盖检查系统：电动式双内锁：冷却锁OPEN温度：缺水保护 过压双重保护： 自动故障检测系统、后台安全测试程序， 温度监控 漏电、过流与短路保护 防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫 |

设备31：光照培养箱

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 温控范围： 0～50℃ |
| 2 | 容积：大于350升 ±10L |
| 3 | 光照度：0～5000LX 两面LED侧面光源 |
| 4 | 搁板层数：大于3层 |
| 5 | 控温精度：0.1℃ |
| 6 | 温度波动度：±0.6℃ |
| 7 | 控湿范围：50%RH～95%RH |
| 8 | 控湿精度：1%RH |
| 9 | 湿度波动度：±5%RH |
| 10 | 光照度调节范围：0～100%Emax，无级调光 |

设备32：恒温恒湿试验箱

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 多段可编程PID控制器 |
| 2 | 采用进口304镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作 |
| 3 | 控温范围：-10～100℃ |
| 4 | 温度分辨率：0.1℃ |
| 5 | 温度波动度：高温:±0.5℃ 低温:±1.0℃ |
| 6 | 控湿范围：35～95%RH |
| 7 | 湿度偏差：±3%RH |

设备33：恒温金属浴

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 温度控制范围：RT+5～100℃ |
| 2 | 温度均匀性：≤±0.3℃ |
| 3 | 温度稳定性：±0.2℃ |
| 4 | 温度显示精度：0.1℃ |
| 5 | 升温速度：<20min (从20℃to 100℃) |
| 6 | 振荡转速范围：200-1500 rpm (步进 1rpm) |
| 7 | 振荡幅度：2mm (水平回转) |
| 8 | 定时范围：0～99h59min |
| 9 | 标配模块：15×0.5ml+20×1.5ml |

设备34：烘箱

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠 |
| 2 | 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度 |
| 3 | 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小 |
| 4 | 控温范围：≥RT+10～200℃/RT+10～250℃ |
| 5 | 恒温波动度：±1.0℃ |
| 6 | 温度分辨率：0.1℃ |
| 7 | 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） |
| 8 | 容积：≥136L ±10L |
| 9 | 内胆尺寸（mm）W×D×H：≥550×450×550 |
| 10 | 外形尺寸（mm）W×D×H：≥840×580×730 |
| 11 | 载物托架（标配）：2块 |
| 12 | 定时范围：0~9999min |

设备35：解剖镜

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲变倍范围8：1 |
| 2 | ▲光学系统：平行光学系统，可扩展为荧光观察功能 |
| 3 | 工作距离：78mm |
| 4 | ▲放大倍率：10X-80X |
| 5 | 整体复消色差光学系统，可观察大景深最细微的结构 |
| 6 | 10X宽视野目镜：≥22mm |
| 7 | 人机学目镜筒：双目观察筒 FOV≥22 |
| 8 | 底座：专业透反射大底座，LED光源，寿命不低于20000小时. |
| 9 | 反射光源：配备反射光光源，寿命不低于20000小时 |

设备36：可加热磁力搅拌器

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 温度范围：RT+50℃ - 350℃ |
| 2 | 搅拌转速范围是50-2000 rpm |
| 3 | 加热板温度达到450℃，过温保护功能开启，自动关闭加热 |
| 4 | 整体尺寸（W×D×H）：161×290×100 mm |
| 5 | 加热面板材质：铝制，陶瓷涂层 |
| 6 | 可通过支撑杆（选配）灵活配置传感器等其他配件 |
| 7 | 搅拌容量：20 L |

设备37：冷冻干燥机

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲冷阱最大除冰量 4.5L，容积大于8L |
| 2 | 除冰速率 ≥4L/24Hr |
| 3 | 复叠式双压缩机，冷阱温度 -84℃ |
| 4 | 19mm厚透明亚克力冷阱盖，具有≥76mm直径的大开口，有效提高冻干效率 |
| 5 | ▲5英寸彩色触摸屏控制运行参数，并实时显示实际参数 |
| 6 | ▲内置设备操控和运行软件，可以显示冻干曲线 |
| 7 | 自动或手动两种方式开启冷阱和真空泵，手动优先 |
| 8 | 报警功能可以提示真空异常，运行时间过长，提示换油，提示除冰等 |
| 9 | 可设置不同的用户权限，避免运行参数被任意修改 |
| 10 | 参数单位可选，包括（℃/℉可选）和气压（mBar/Pa/Torr可选）等 |
| 11 | 运行数据可通过USB接口或无线网络导出 |
| 12 | ▲报警信息可通过无线网络传输至Android设备或用户邮箱 |
| 13 | 标配真空管和管箍 |
| 14 | 自动热气除霜 |
| 15 | 冷阱温度可用摄氏度或华氏度表示 |
| 16 | 冷阱水分报警连锁装置，开机时如果探测到冷阱内有水分可阻止真空启动 |
| 17 | 真空释放阀可在冻干结束后自动释放空气进入系统，如果冻干中断，5分钟内重新启动则可继续运行，如果超过5分钟，冷阱温度明显回升，真空将自动释放 |
| 18 | 真空度可在1.5mBar至最低真空度之间任意控制 |
| 19 | 不锈钢干燥室，配12个冻干瓶接口 |
| 20 | 内置3层铝制样品搁架 |
| 21 | 真空油泵 最高真空2 x 10-3 mBar (1.5 mmHg). 流速98 L/min |
| 22 | 标配带油雾过滤器 配置：冻干机一台，不锈钢冻干腔一个，三层隔板一个，真空泵一台 |

设备38：离心机（大容量台式冷冻）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲最高转速：≥15,200rpm/min |
| 2 | 最大离心力:≥ 25830g |
| 3 | ▲角转头最大离心容量：6×100ml |
| 4 | ▲水平转头最大离心容量：4×400ml |
| 5 | 驱动系统：无碳刷电机直接驱动 |
| 6 | 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 |
| 7 | 运行时间控制：0-9小时99分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 |
| 8 | 温度控制范围：-10℃ 到+40℃ |
| 9 | 加/减速选择: 9加速/10减速 |
| 10 | 程序储存：99个，5个快捷程序可一键调用 |
| 11 | ★转头安装及锁定方式 ：自动锁定，更换转头无须使用工具 |
| 12 | 安全性能：转头自动识别，电子式不平衡监测，状态自我诊断，自动锁盖及内锁装置 |
| 13 | 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启 |
| 14 | 设定功能：具有RCF设定，语种选择，离心结束自动开盖，离心结束声音提醒 |
| 15 | 配置要求 高速冷冻离心机 一台 8x50ml碳纤维转子一个（14500rpm） 15 ml 尖底管适配器4套(2个/套) |

设备39：离心机（落地）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲最高转速：≥24,000转/分 |
| 2 | ▲最大离心力：≥68905×g |
| 3 | 最大容量：4×1,000毫升 |
| 4 | 温度控制范围: -10℃至+40℃ |
| 5 | 温度控制精度:±2℃ |
| 6 | 时间控制:0~99小时59分钟，及连续运行（hold） |
| 7 | 加减速控制:9级加速/9级减速 |
| 8 | 控制系统:全触摸显示屏，AUTO-ID自动识别和显示转子所有信息，操作直观简便 |
| 9 | 驱动系统:无碳刷大力矩电机, 直接驱动,无须齿轮变速装置和皮带传动系统 |
| 10 | 用户权限管理，内置操作培训视频，转头计算器，ACE积分功能 |
| 11 | ▲转头锁定系统:转头Auto-Lock自锁方式，无需人工螺丝固定 |
| 12 | 噪声≤59dBa |
| 13 | 控温系统：具有预冷系统，无氟制冷，具有离心腔智能真空系统，热输出＜2.0kw |
| 14 | 安全系统：Auto-ID瞬时转头自动识别功能；具有自动门锁，转子不平衡检测；超速和超温保护停机功能 |
| 15 | ★大容量4x1000ml转子具有碳纤维材质，耐酸碱，抗腐蚀，有效方式漏液导致的转子和离心机腔体腐蚀现象 |
| 16 | 配置要求： 落地式高速冷冻离心机主机 1台 8*50ml角转子1个（≥24000rpm） 4x1000ml碳纤维角转子1个（≥10000rpm） |

设备40：离心机（迷你）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 最高转速：≥6000rpm |
| 2 | 最大离心力：≥2000g |
| 3 | 最大离心容量：6*2ml |
| 4 | 配置： ①迷你离心机 一台 ②6*1.5/2.0ml定角转头 一个 ③16*0.2ml转头一个 ④ 0.2ml适配器一套 ⑤ 0.5ml适配器一套 |

设备41：离心机（微孔板）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 最多可同时处理192个0.2ml样品 |
| 2 | 点动瞬时离心，有效离下挂壁液滴 |
| 3 | 适用带裙边，不带裙边及各种PCR微孔板 |
| 4 | 样品处理量：2×96孔PCR板 |
| 5 | 最高转速：2,500rpm |
| 6 | 相对离心力：500 xg |

设备42：离心机（微量）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲最高转速：≥14800rpm |
| 2 | 最大离心力：≥21100g |
| 3 | 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 |
| 4 | 控制系统：电脑控制系统，大屏幕数字显示 |
| 5 | 运行时间控制：1～99分钟，快速离心或连续离心三种方式 |
| 6 | 安全性能：转头自动识别；自动锁盖；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 |
| 7 | 时间设置：1～99min，增量1min |
| 8 | 加减速时间（s）：11/12秒 |
| 9 | ▲转子最大单管容量5ml，可选配10*5ml定角转头 |
| 10 | 最大噪音：＜56dBA |
| 11 | 质量认证：CSA,CE,IVD,生物安全性认证 |
| 12 | 配置24*1.5/2.0ml定角转头 一个 |

设备43：离心机（微量冷冻）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 最高转速：≥14800rpm |
| 2 | 最大离心力：≥21100g |
| 3 | 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 |
| 4 | 控制系统：电脑控制系统，大屏幕数字显示 |
| 5 | 运行时间控制：1～99分钟，快速离心或连续离心三种方式 |
| 6 | 安全性能：转头自动识别；自动锁盖；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 |
| 7 | 时间设置：1～99min，增量1min |
| 8 | 温度设置：-9～40℃，增量1℃，带预冷程序 |
| 9 | 加减速时间（s）：10/12秒 |
| 10 | ▲转子最大单管容量5ml，可选配10*5ml定角转头 |
| 11 | 配置24*1.5/2.0ml定角转头 一个 |

设备44：立式振荡培养箱

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 全温振荡培养箱，既可静态培养、也可作动态培养 双层摇板，立式设计 侧面有透气孔，满足样品对氧气的需求 采用红外加热管，升温快，耗能少 中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况 |
| 2 | 采有优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行 |
| 3 | PID微电脑智能控温仪，控温精确 |
| 4 | LCD大屏幕背光液晶显示，参数的设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作 |
| 5 | 具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间 |
| 6 | 采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 |
| 7 | ▲采用三风道设计，温度控制更精确，均匀度更高。 |
| 8 | 静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果 |
| 9 | 激光测速装置，转速测定精确可靠；寿命长,免保养 |
| 10 | ▲开盖即停和开盖缓停功能，使用更加安全便捷 |
| 11 | 振荡频率：30-300rpm 温控范围：4-60℃ 温度调节精度：±0.1℃ 温度均匀度： ±1℃ 最大容量：单层最大容量250mlX25个或500mlX16个或1000mlX9个（共两层） 箱体具有紫外线灭菌功能 |

设备45：马弗炉

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 温度范围：≥100°C—1100°C |
| 2 | 腔体体积：≥18.4L |
| 3 | 内腔尺寸≥宽x高x深（mm）:228.6×355.6×228.6 |
| 4 | ▲数字控制器：多段单程序控制器 |
| 5 | 加热元件确保外表面温度最低化，并确保腔体温度均一性 |
| 6 | 高效率保温层内置加热元件，升/降温速率快，同时能够控制升温速度以防止过热 |
| 7 | 侧开门方便操作并增加空间利用率 |
| 8 | 采用K型热电偶，使用寿命长 |
| 9 | 顶部排气孔（直径≥1英寸）和后部进气孔（直径≥0.375英寸）用于通惰性气体 |
| 10 | 炉盘用于放置样品，保护炉底部 |
| 11 | 带有可调节超温保护功能，炉门开启时即刻切断加热电源，保护加热元件和操作者安全 |

设备46：酶标仪（多功能）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、主机 1. 检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光(BRET2 ,ChromaGlo、NanoBRET)、光吸收和荧光波长扫描 2. 光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁； 3. 波长选择：激发双光栅，发射双光栅，杂光率<0.001%； 4. 适用板型：6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其他自定义板型； 5. ▲检测器：配备三个独立检测器，紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）、单光子计数PCT（发光） 6. 多点测量：每孔多至225点信号均一化处理； 7. 多标记检测：单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物； 8. 荧光具有Z轴自动优化功能：可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰；也可根据孔内不同液面高度进行调整，高准确性、高精确度、高灵敏度完成不同体积检测体系的检测需要，可有效降低反应体系体积、节约检测试剂用量； 9. 振板功能：线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调； 10. 温度控制：室温+5℃～42℃； |
| 2 | 二、光吸收模块 11. 光吸收检测器：紫外硅光电二极管； 12. 光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增； 13. ▲光栅波长准确性：<±0.5nm； 14. 光吸收检测分辨率：0.0001 OD； 15. 光栅波长重复性：<±0.5nm； 16. 光吸收测量范围：0-4 OD； 17. 光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差。 18. ▲测量准确性：< 0.5%（在易干扰紫外波段260nm下测定）； 19. 测量精确性：< 0.2%（在易干扰紫外波段260nm下测定）； |
| 3 | 三、荧光模块 20. 荧光检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围； 21. 检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光扫描等； 22. 激发波长检测和扫描范围：230-850nm，1nm递增； 23. 发射波长检测和扫描范围：280-850nm，1nm递增； 24. 光栅波长准确性：<±2nm； 25. 光栅波长重复性：<±1nm； 26. 带宽：激发<5nm（230-315nm）/ <9nm（316-850nm），发射<20nm； 27. ▲荧光顶部检测灵敏度：200 amol 荧光素/孔； 28. 配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析； 29. 荧光底部检测灵敏度：20 fmol 荧光素/孔（96孔板，200ul体系）； 30. 时间分辨荧光灵敏度：100 amol 铕/孔（1 pM，384孔板，100ul体系）； 31. 荧光检测线性范围： 7个数量级； 32. 读板速度（含进出板）：96孔板20s，384孔板30s，全光谱扫描150s（450-550nm，5nm增幅，96孔板）； |
| 4 | 四、发光模块 33. 发光检测器：发光波段专用单光子计数PCT； 34. 波长检测范围：380-600nm 35. 检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等； 36. 发光检测线性范围： 8个数量级； 37. 灵敏度：20 amol ATP/孔；（使用ENLITEN® 试剂盒检测）。 38. ▲配备BRET2/Chroma-Glo和NanoBRET专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测 39. 发光性能通过Promega DLReady第三方认证； |
| 5 | 配置要求： 1. 主机（含温控及振荡功能）1台 2. 连续波长光吸收模块1个 3. 连续波长荧光模块（顶读/底读/时间分辨）1个 4. 时间分辨功能 1个 5. 高灵敏度双色发光模块 1个 6. 四光栅光路 1套 - 电脑1台：i5-9500 8G/16G 1T机械硬盘，win7/win10专业版正版 22寸显示器 |

设备47：凝胶成像

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具备免染成像功能，满足非染色下检测电泳结果及数据功能 |
| 2 | 机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭 |
| 3 | 构造：人体工程学设计，集观察、切胶、拍照多种功能为一体；可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、白光、紫外灯的自动控制 |
| 4 | CCD相机：Tanon 3000M高分辨率低照度数码摄像头 |
| 5 | 读出噪声：1.76e@方差中值 |
| 6 | 信噪比：≥76db，信噪比提高了30%，有效减少图像失真现象 |
| 7 | 硬件像素：504万像素，非插值 |
| 8 | 像素合并：1×1，2×2 |
| 9 | 图像分辨率：300/600/1200DPI |
| 10 | 感光效率：High QE: >79%@600nm，可检测低于3 pgEB染色的DNA/RNA |
| 11 | 像素密度：16 bit (0-65535灰阶) |
| 12 | 动态范围：>3.8个数量级，足够宽的线性动态范围，在采集弱信号的同时避免强信号的饱和 |
| 13 | 曝光时间：10ms-120min |
| 14 | 数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定，可控 |
| 15 | ▲高清晰高通透6倍变焦电动镜头，Computar F=1:1.2，12.5-75mm，可提供≤0.1mm的空间分辨率 |
| 16 | 紫外透射光源302nm，自动定时关闭，开门自动关闭紫外，防止紫外线泄露 |
| 17 | ▲高亮度LED蓝光激发光源470nm，激发光源有效寿命20000小时，可拍摄安全蓝光型核酸染料,保护样品及实验人员安全 |
| 18 | 紫外/白光转换平台：20cm×20cm |
| 19 | 拍摄面积：紫外21cm×26cm，白光20cm×20cm，蓝光22cm×28cm |
| 20 | 全自动5位滤光片轮，一键式切换，方便各种实验操作 |
| 21 | 标配590nm滤光片（可选配其他波长滤光片） |
| 22 | Tanon GIS 1D图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能 |
| 23 | 实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰 |
| 24 | 具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理 |
| 25 | ▲自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，可进行蛋白纯度及等电点分析 |
| 26 | 分析数据能输出至Excel及TXT文件 |
| 27 | 电脑1台：i5-9500 8G/16G 1T机械硬盘，win7/win10专业版正版 22寸显示器 |

设备48：全自动菌落计数仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 镜头：M12镜头HD |
| 2 | 数字式变焦：x 28 |
| 3 | 分辨率：100万像素 |
| 4 | 计数时间：1000个菌落\秒 |
| 5 | 最小菌落的大小：0.1 mm |
| 6 | 培养皿螺旋接种 |
| 7 | 照明技术：长寿命LED白光/Dark Field |
| 8 | 照明系统：置顶和置底光源，黑色和白色背景自动调节，一共6种组合 |
| 9 | 通过USB 连接 |
| 10 | 电脑1台：i5-9500 8G/16G 1T机械硬盘，win7/win10专业版正版 22寸显示器 |

设备49：全自动样品快速研磨仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用24位和48位的液氮冷冻适配器 可以同时处理64个2ML研磨管，24个5ml普通研磨管,，12个5ml的耐磨套适配器和12个（7-15）ml研磨管，2个25ml 研磨罐，2个50ML研磨罐，可以任意定做各种规格研磨管 |
| 2 | 触摸屏显示,可以方便直观的操作 |
| 3 | 可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式 模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰 |
| 4 | ▲防震原理：JXFSTPRP-1防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果 |
| 5 | 最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节 |
| 6 | 研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 |
| 7 | 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定 研磨球直径： 0.1-30mm |
| 8 | ▲采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化 |
| 9 | 噪音等级： <55db |
| 10 | 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 |
| 11 | 可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配可接受任意规格定制 |
| 12 | 配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染 |
| 13 | 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力 |
| 14 | 采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定 |
| 15 | 基本配置： 主机一台 2ml制冷金属适配器2套， 5ml耐磨管适配器一套 ，金属钢罐一套 5号进口不锈钢研磨珠一瓶，3号进口不锈钢研磨珠一瓶 2ml离心管一袋 ,5ml离心管一袋 离心管开盖工具一把 |

设备50：生化培养箱

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 |
| 2 | 液晶屏幕显示，菜单式操作 |
| 3 | 控温范围：0～60℃ |
| 4 | 温度分辨率：0.1℃ |
| 5 | 温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃ |
| 6 | 温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃） |
| 7 | 输入功率：600W |
| 8 | 载物托架（标配）：3块 |

设备51：生物安全柜

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 气流模式：30%外排，70%循环 |
| 2 | 内部尺寸(W×D×H)：1200x630x780mm |
| 3 | 外部尺寸(W×D×H)：1300x802x1520mm |
| 4 | HEPA过滤效率：最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%，0.3微米直径颗粒过滤效果高于99.999% |
| 5 | 工作台面材料：不锈钢一体成型 |
| 6 | 噪音：<=67dB |
| 7 | ▲独立双风机系统:两台独立风机可自动独立调节进风风量及层流速度，确保稳定风速和风量 |
| 8 | ▲风速测定:风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速 |
| 9 | ▲具有节能模式，前窗完全关闭后，风机可继续低速工作 |
| 10 | UV灯管可定时操作（30分钟-24小时定时控制） |
| 11 | 前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜 |
| 12 | 侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染 |
| 13 | 控制面板信息：风速显示(下降风速，进风风速)，总工作时间显示，紫外消毒剩余时间，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修） |
| 14 | 相关认证：UL认证 |
| 15 | 配置：主机（含两台独立风机），紫外灯，荧光灯，两个搁手架，可调高度支架 |

设备52：数码照相机

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 传感器类型：CMOS |
| 2 | 帧频：NTSC制时：119.88P/59.94P/29.97P，PAL制时：100P/50P/25P |
| 3 | 焦点数量：45个 |
| 4 | 接口：HDMI；Wi-Fi；蓝牙 |
| 5 | 传感器尺寸：APS画幅 |
| 6 | 有效像素：3250万 |
| 7 | 液晶屏尺寸：3.0英寸 |
| 8 | 液晶屏像素：104万 |
| 9 | 取景器类型：光学取景器 |
| 10 | 包装清单：机身×1，电池充电器×1，锂电池×1，相机宽背带 ×1，EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM×1，保修卡×1，说明书×1，包装盒×1 |

设备53：水浴锅

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 消耗功率：2000W |
| 2 | 控温范围：RT+5～99℃ |
| 3 | 恒温波动度：±0.5℃ |
| 4 | 跟踪报警：±2℃ |
| 5 | 容积：19.8L ±1L |
| 6 | 定时范围：0～999min |
| 7 | 孔位规格：双列八孔 |

设备54：台式PH仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | AUTO-READTM 功能可将读数锁定，当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数 |
| 2 | 温度校准和温度自动补偿，可补偿温度对电极斜率的影响，确保测量精度，使测量结果更可靠 |
| 3 | 可自动识别 USA/NIST/DIN 缓冲液 |
| 4 | 可编辑 pH 校准结果，优化校准曲线，避免重复校准 |
| 5 | 内置海水盐度曲线 |
| 6 | TDS 测量时可选择线性或 ISO/EN 27888 曲线 |
| 7 | 可保存多至2000组测量数据，符合 GLP 标准 |
| 8 | 可使用 USB 或 RS232 接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件 |
| 9 | 防护等级 IP54 |
| 10 | 测量范围：-2.000-20.000 |
| 11 | 分辨率：0.1，0.01，0.001 |
| 12 | 相对精度：±0.002 |
| 13 | 校准点：5 点 |
| 14 | 校准编辑功能：有 |
| 15 | 配置台式pH 主机1台， 超级 ROSS 复合 pH 电极1个，温度补偿电极1个，溶液套装1套，电极支架1个，电源适配器1个 |

设备55：台式电导率仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | AUTO-READTM 功能可将读数锁定，当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数 |
| 2 | 温度校准和温度自动补偿，可补偿温度对电极斜率的影响，确保测量精度，使测量结果更可靠 |
| 3 | 内置海水盐度曲线 |
| 4 | TDS 测量时可选择线性或 ISO/EN 27888 曲线 |
| 5 | 可保存多至 2000 组测量数据，符合 GLP 标准 |
| 6 | 可使用 USB 或 RS232 接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件 |
| 7 | 防护等级 IP54 |
| 8 | 测量范围：0.001μS/cm-3000mS/cm |
| 9 | 分辨率：最小 0.001μS/cm 或 4 位有效数字 |
| 10 | 相对精度：读数的 0.5% |
| 11 | 参比温度：5、10、15、20、25℃ |
| 12 | 温度补偿类型：线性（0-10.0%/℃），非线性，超纯水非线性，美国药典纯水限定值电极常 |
| 13 | 数范围：0.001-199.9 |
| 14 | 校准点：5 点 |
| 15 | 校准编辑功能：有 |

设备56：脱色摇床

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 频率：40～240转/分, 无极调速 |
| 2 | 旋幅：回转半径15mm |
| 3 | 定时：0～120分/连续 |
| 4 | 托盘：320×265mm |

设备57：微波炉

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 容量：≥20L ±2L |

设备58：显微镜（倒置）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标配明场、相差观察方式 |
| 2 | 采用高冷光白色LED照明（环保照明） |
| 3 | ▲物镜转换器≥5孔 |
| 4 | 长工作距离聚光器，工作距离≥75mm |
| 5 | 镜筒：俯角45度，瞳距调整范围：50-75mm |
| 6 | 目镜FOV≥22mm |
| 7 | 机械载物台：行程≥126（X）X78（Y）mm，兼容五种微型试验板、多孔板和载物台夹 |
| 8 | 通用托板：用于Terasaki板托板、载玻片、35mm-65mm培养皿和血球计数板 |
| 9 | ▲相差物镜： 4X相差物镜：N.A. ≥0.13, W.D.≥17.1mm 10X 相差物镜：N.A. ≥0.25, W.D.≥6.2 mm 20X 相差物镜：N.A. ≥0.40, W.D.≥3.0 mm 40X 相差物镜：N.A. ≥0.55, W.D.≥2.1 mm |
| 10 | 配置：显微镜主机一台、机械载物台一套、相差物镜一套 |

设备59：显微镜（普通）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲光学系统：CFI无限远光学补正系统 |
| 2 | 载物台：双层高硬度平台，台面尺寸127× 182mm，平台行程76mm（X）× 30mm（Y） |
| 3 | ▲调焦机构：同轴粗微调机构，两侧均具有粗微调机构，使用快速、便捷，微调格值0.02mm，粗动行程每圈0.2mm，调焦范围向上2mm，向下13mm；带有粗调随时上限位装置，随时定位焦面，方便快速找片。 |
| 4 | 限位结构：根据客户需求可任意设置上限位定位焦面，用于快速更快切片，提升阅片效率，限位装置至于粗动手轮前侧，可根据客户习惯进行左右互换，避免镜身中置，操作不便。 聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，使用彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应，结合外凸式结构。 |
| 5 | ▲照明系统：60000小时超长寿命LED光源，采用复眼照明系统，照明舒适均匀。 |
| 6 | ▲目镜：10X大视场目镜，屈光度可调接，视场数20mm，观察舒适高效。 |
| 7 | 物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘，内倾式结构便于放置标本等操作。与机身连接处做独特的防尘设计，有效避免灰尘进入光路，提升使用寿命。 |
| 8 | 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1 W.D≥24） 10X（N.A.≥0.25 W.D≥6） 40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6） 100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14） |
| 9 | 防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜等光学部件都采用防霉技术做了防霉处理，有效保证显微镜在温湿环境下的正常使用。 |
| 10 | 光源开关:前置的光源开关及调光手轮，配合光源状态指示灯，使用明了便捷，同时老师可以根据指示灯颜色了解学生显微镜的状态，指导学生进行操作。具有休眠按钮，在不关闭整体电源的情况下关闭照明光源，节能环保。 |

设备60：消解仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 加热材质：高纯石墨 |
| 2 | 温控范围：室温~450℃ |
| 3 | 加热面积：360×270mm |
| 4 | 控温方式：PID |
| 5 | 控温精度：±2℃ |

设备61：漩涡振荡器

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 高清LED显示屏，数字显示运行时间与实际转速，确保转速的精准性，十分方便用户操作及查看 |
| 2 | 采用直流无刷电机，低噪音，免维护，使用寿命长 |
| 3 | 转速范围：200-3000 rpm，轨道振幅为4mm |
| 4 | 可快速设定至高转速数值，节约实验时间： 兼具连续振荡和点振两种模式 可设置连续振荡或倒数计时两种计时方式，倒数计时最长可设定99分钟。倒数计时结束后，显示屏3秒闪烁提示，机身3秒声音提示，保证及时进行下一步操作 |

设备62：药品保存箱

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 有效容积≥330L ±10L |
| 2 | 微电脑控制系统，温度数字显示，精度达到0.1℃；箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；铜管铝翅片式蒸发器，确保箱内温度恒定 |
| 3 | 完善的声光报警，高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警 |
| 4 | 温控器密码保护，防止更改运行参数；门体配锁 |
| 5 | 断电保护：延时启动功能，避免线路超负荷 |
| 6 | 双层中空钢化玻璃门，电加热，防止冷凝水 |
| 7 | 标配测试孔，方便监测或采集数据 |
| 8 | 高度可调节搁架 |
| 9 | 万向脚轮设计 |
| 10 | 内置LED节能照明灯 |

设备63：移液管控制器

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管、血清管 |
| 2 | 八档吸液和放液速度单独可调，LCD显示选择的移液速度，胜任各种粘度、密度、挥发性等溶液的快速移取 |
| 3 | 充电时间：3小时，一次充电可连续使用15小时 |
| 4 | 配有疏水滤器，有效防止过量液体进入枪体内，防止交叉污染 |

设备64：移液器

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 连续可调0.2-2ul,1-10ul , 10-100ul,20-200ul,100-1000ul |
| 2 | 液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合 |
| 3 | 符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息 |
| 4 | 色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用 |
| 5 | 小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度 |
| 6 | 白色背景，黑色超大数字显示 |
| 7 | 双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作 |
| 8 | 量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变 |
| 9 | 吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌 |

设备65：移液器（单道）

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 连续可调单道移液器的量程涵盖：0.2-2ul ,1-10ul, 10-100ul, 20-200ul, 100-1000ul |
| 2 | 小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度 |
| 3 | 双控按钮设计:顶部旋转式按钮，底部液量调节按钮用于精细的液量操作，上下按钮独立操作,防止误操作 |
| 4 | 采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外辐射灭菌 |

设备66：荧光定量PCR

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 功能：基因表达分析 |
| 2 | 2.1.不少于六个检测通道，可实现5重PCR，可同时检测不少于5个靶基因，配有专用FRET检测通道； 2.2.样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8）； 2.3.耗材类型：耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等。完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用； 2.4.反应体系：1-50µl； ★2.5.激光光源：六个不同波长LED，使用寿命≥105小时 2.6.激发/发射波长范围：450-730nm； ▲2.7.升降温速度≥5℃/秒； 2.8.温控范围：0-100℃； 2.9.温度准确性≤±0.2℃（90℃时）； 2.10.温度均一性≤±0.3℃（10秒内达到90℃）； ★2.11.有动态温度梯度PCR功能，可以同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同； 2.12.动态温度梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃； 2.13.显示：≥8.5英寸彩色触摸屏且角度可调（12-55°）； 2.14.可独立运行，真正离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线； 2.15.支持无线（WiFi）连接； 2.16.通过云平台无需将电脑与仪器进行连接即可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能； 2.17.单机仪器无需外接存储设备即可存储1000次运行结果； 2.18.经过运输或搬动不需要校正就可检测； 2.19.数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能； 2.20.数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF； 2.21.染色体结构研究：采用real-time PCR方法，通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果，定量分析染色质结构的方法； 2.22.qbase+软件：标准化策略（多参考基因归一化、全局平均归一化检查所有目标的归一化、用户定义的归一化因子）、提供多种类型的质量控制（稀释系列的扩增效率评估、控制PCR复制变异、阳性和阴性对照样品的评估、确定参考基因表达的稳定性、偏离样本归一化因子的评估、批间校准的质量控制、样品质量控制）、集成的统计分析向导、批间校准、CNV分析、MIQE兼容、geNorm算法； 2.23.软件可以免费进行无限制安装 |
| 3 | 配置要求： 3.1.荧光定量 PCR 仪1台； 3.2.操作分析软件1套； 3.3、电脑1台：i5-9500 8G/16G 1T机械硬盘，win7/win10专业版正版 22寸显示器 |
| 4 | 售后服务承诺：接到用户售后服务诉求后，2小时内做出应答，12小时内给出解决方案，若问题不能有效解决，48小时内到达用户现场进行维修。 |

设备67：有机碳分析仪

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 该仪器必须能够进行总碳、总有机碳、总无机碳的定量分析，适用于生活饮用水、制药用水、超纯水、自来水、地表水、污水、废水、海水、发酵液体等所有水质样品分析 总有机碳（TOC）分析仪包括下列单元：高温催化燃烧单元、液体自动进样器、单独固体燃烧单元，四通道NDIR检测器系统、电子气路控制系统、软件及计算机控制系统。 |
| 2 | 工作条件 - 电源：AC 220V +/- 10%， 50Hz 环境温度：10-35°C 环境湿度：<85% |
| 3 | ▲高温催化燃烧单元 主机液体模块最高炉温≥ 1000 ℃； 样品最高允许含盐量: 80 g/L 样品中颗粒物兼容性≥300μm 催化剂：Pt和CeO2 |
| 4 | ▲检测器系统 非色散红外检测器（NDIR）必须为四通道 - 测量范围：TOC：0――30000 mg/L ，检出限≤2ppb 重现性：TOC 优于2% 同步分析TOC 和总氮，要求一次进样，在相同反应条件下，得到TOC和TN的结果 在500ppb检测范围内必须可实现同一浓度不同体积绘制标准曲线 |
| 5 | 电子气路控制系统 - 具有Vita技术可以补偿气流流速引起的变化 气体流速数字化控制, 带有气体流量自动补偿校正系统 采用免维护的Peliter电子干燥装置，非化学干燥方式 |
| 6 | 液体自动进样器 20位以上全自动液体进样器 具有自动吹扫，平行吹扫，自动搅拌 所有样品位带自动搅拌功能，搅拌速度10级可调。 |
| 7 | 固体燃烧单元 固体样品最大进样量不小于3g 固体最大绝对碳含量＞150mg 固体最大燃烧温度＞1300℃ 固体检测模块必须独立装置，独立供电，液体与固体切换时不需要更换燃烧管或其它硬件设备（需提供独立固体燃烧炉照片及详细描述） 固体样品由样品舟直接进样，无需使用锡囊等一次性耗材。敞开式进样系统，非球阀进样，降低机械故障率。 固体燃烧管：高纯净耐温陶瓷材质。无需内外套管，结构简洁，分析中不使用催化剂。 超温报警功能：炉温超过 1350℃时，自动报警提示。 |
| 8 | 软件系统 中文版本Win 10或更高下运行 具有方法开发和储存功能； 具有1次方或2次方线性回归校正曲线； 遵循GLP优良实验室规范 操作软件必须为全中文界面 |
| 9 | 配置要求 总有机碳分析仪主机 1台 专用分析软件 1套 独立供电固体燃烧单元 1套 21位液体自动进样器 1套 50ml样品瓶21个，磁力搅拌子21个 粗燃烧管2根 密封圈2个 石英碎片80g 石英棉 1包 高温垫片/6片 1包 催化剂/40g 2份 大小过滤器/1个 卤素吸附填充物 1包 陶瓷舟 1000个 计算机 1台：联想 M420c i5-9500 8g/16G 1t机械硬盘 win7/win10专业版正版 22寸显示器 打印机 1台 |

设备68：匀浆机

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 容量(H2O):0.0005 - 0.1 l |
| 2 | 最大粘度:5000 mPas |
| 3 | 速度范围:8000 - 30000 rpm |
| 4 | 转速控制:无级 |
| 5 | 配置：主机一台、分散刀头一把 |

设备69：制冰机

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 不规则雪花状碎冰颗粒 |
| 2 | 制冰量：7kg/24h |
| 3 | 储冰量：25kg |
| 4 | 冷凝方式：风冷 |
| 5 | 耗水量：<2.9L/h |

设备70：紫外分光光度计

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲光学系统：采用对称的Czerny-Turner的双光束光路系统 |
| 2 | 波长范围：190~1100nm |
| 3 | 光谱带宽：≤1.0nm |
| 4 | ▲杂散光：<0.05% |
| 5 | 波长准确性：±0.3nm（全波段） |
| 6 | 波长设定重复性：±0.1nm |
| 7 | 光度测量范围：-3.3~3.3ABS，0~300%T |
| 8 | 吸光度准确性： ±0.002ABS（0~0.5ABS），±0.004ABS（0.5~1.0ABS） |
| 9 | 吸光度重复性： ±0.002ABS（0~1.0ABS） |
| 10 | ▲基线平整度： ±0.0009ABS（200~950nm） |
| 11 | 基线漂移：≤0.0005ABS/小时（260nm，开机2小时预热） |
| 12 | 噪声：≤0.0001ABS（500nm） |
| 13 | 波长扫描速度：10 nm/min，40nm/min，100nm/min，200nm/min，400 nm/min，800nm/min， 1200 nm/min，2400 nm/min，4800 nm/min，6000 nm/min |
| 14 | 检测器：2个硅光二极管 |
| 15 | ▲样品仓：标配电动六联池支架 |
| 16 | 控制方式：可选配iPad无线或PC网络远程控制 |
| 17 | 软件功能：中文软件，GLP，多波长分析，时间扫描，波长扫描，定性、定量分析 |
| 18 | 电脑1台：i5-9500 8G/16G 1T机械硬盘，win7/win10专业版正版 22寸显示器 |

第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）本项目预算金额（最高限价）：详见《第一章 公开招标公告》；若供应商的投标报价（综合单价最高限价）超过预算金额/最高限价（综合单价最高限价）的，其投标作无效标处理。 3）供应商须报出各类设备的综合单价和投标总价，报价须包括货物原价、生产制作费用、配件费用、包装费、运杂费、运输损耗、装卸费、保险费、安装、税金、保管、利润、配送、售后服务、产品检测等所有费用，如漏报，最终所发生的费用均由中标人承担，采购人一律不予承担。按合同约定，配送到指定地点。 4）供应商所报的产品单价或单项价格在合同实施期间保持不变，并不因数量的变化或因劳务、材料机械等成本的价格变动而做任何单价调整（除合同规定的条款外），凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、交货现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或延长供货时限等的要求。 5）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 6）招标代理服务费的收取标准：招标公司向中标人收取招标代理服务费人民币60000元整。注：中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 7）采购代理机构财务信息： 开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 账 号：30010122001229488 户 名：浙江中基正采管理咨询有限公司 |
| 2 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海县分网、浙江中基正采管理咨询有限公司网等网站。 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出后10日内。 |
| 5 | 采购资金来源：自筹资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2、“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意不得分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指招标文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、招标文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本招标文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网下载专区下载。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、公开招标公告

2、采购需求

3、供应商须知

4、评标办法及评分标准

5、政府采购合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

- 资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告  二、申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 本项目负责人简历表（格式见附件）

- 本项目组人员配备情况表（格式见附件）

- 同类业绩情况一览表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- 报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 质保期内及质保期外备品备件报价表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

（1）投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（2）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2、投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5、投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”和“电子备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”。在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

四、特别说明

1、本项目 非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在政府采购云平台进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可在线参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

若出现参与的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，本项目作废标处理。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目不接受联合体投标； |
|  | （五）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

A、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合招标文件要求；

2、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达50项（含）以上的；

9、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

10、商务技术文件中出现报价或单价的；

11、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

12、投标文件的有效期不满足招标文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

- 评分标准（兼评委打分表）

| 供应商 评分项及分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分（69分） | 1.技术指标条款响应情况（44分） | 根据各供应商所投产品技术参数与招标文件第二章《采购需求》（三）技术规格要求的响应情况进行评议： 1.1完全响应采购文件 “（三）技术规格要求”中所有指标的得44分； 1.2“（三）技术规格要求”中，标注“★”的指标负偏离一条及以上作无效标处理，标注“▲”指标每负偏离一条的扣2分，其他指标每负偏离一条的扣1分。 ★注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 | 44 |
|  | 2、主要性能（4分）： 对各供应商产品性能进行评议，满分4分。 |  | 4 |
|  | 3、产品的稳定性（3分） 对各供应商提供的产品稳定性进行评议，满分3分。 |  | 3 |
|  | 4、产品的功能适用性（3分） 对各供应商提供的产品功能适用性进行评议，满分3分。 |  | 3 |
|  | 5、产品的操控性（3分） 对各供应商提供的产品操控性进行评定，满分3分。 |  | 3 |
|  | 6、安装、调试、验收方案（4分） 根据供应商提供的安装、调试、验收方案进行评议，本项满分4分； |  | 4 |
|  | 7、售后及技术支持服务方案（3分） 根据供应商提供的售后及技术支持服务方案进行评议，本项满分3分。 |  | 3 |
|  | 8、培训方案（2分） 根据供应商提供的培训方案进行评议,本项满分2分。 |  | 2 |
|  | 9、质量保证措施方案（3分） 对各供应商提供的质保期（保修期）、质量保证措施方案进行评议，本项满分3分。 |  | 3 |
| 政策性加分 （1分） | 1.不发达地区或少数民族地区企业0.5分 供应商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加0.5分（注：投标文件中须提供相关证明材料并加盖公章）。 2.节能产品、环境标志产品0.5分 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.25分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.25分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业优惠（如有）； 满足采购要求的有效投标且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价，得30分； 其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 |  | 30 |
| 综合评分得分 |  |  | 100 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

评委签字：                                            年  月   日

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：）于  年  月  日，在宁海县公共资源交易中心进行公开招标，经结果公告确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.招标文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、项目概况

1.1项目基本情况

1.2 货物名称、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 单位及数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3交货期、交货方式及安装时间

1.4交货时间：      。

1.5交货地点：按甲方指定地点；                                     ；

二、合同金额

2.1本合同暂定总价为人民币        元。

2.2 乙方的中标单价在合同实施期间保持不变，并不因数量的变化或因劳务、材料机械等成本的价格变动而做任何单价调整（除合同规定的条款外）。如有数量变更则由甲方统一调配并以签字认可的联系单为准，产生的费用增减均计入发生期间所对应批次货物的费用中。

三、技术资料

3.1提交货物的技术规格应与招标文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表(如果被甲方接受的话)相一致。

3.2若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或其他资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.4货物交货时，乙方应提供货物清单、产品质量合格证书、货物图纸资料、检测报告、使用说明书等。

四、组成合同的文件

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件；

（4）招标文件；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸；

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

五、履约保证金

5.1 在合同签订前，乙方向甲方交纳          元作为本合同的履约保证金。在履约保证金用于抵扣索赔或被没收后的15天内，乙方应重新向甲方缴纳或补足该履约保证金。

5.2履约保证金在乙方提交甲方出具的合同履行完成证明资料后，视履行情况无息退还（但如乙方未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给甲方造成损失的，甲方有权在其提交的履约保证金中作相应扣除，不足部分甲方有权继续向乙方追偿）。

5.3 乙方未按约缴纳履约保证金的，即使合同已经签订，甲方仍要求乙方缴纳履约保证金，若乙方拒不缴纳的甲方有权解除合同并按履约保证金数额要求乙方承担赔偿责任，若损失大于履约保证金的，还可以要求乙方赔偿不足部分。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接提供，不得转让他人。

6.2 除非得到甲方的书面同意，否则乙方不得分包给他人。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿因此而造成的损失。

七、知识产权

7.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等一切指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用；造成甲方损失的，须赔偿甲方所有损失。

八、产权担保

8.1乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、运输、保管、安装

9.1乙方将货物运至甲方指点的地点，并承担运输、装卸费用。

9.2乙方负责安装现场货物的保管及安全，并承担所涉及的一切费用。

十、质保及售后服务

10.1乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物在正常使用和保养情况下，其使用寿命期内应具有使用户满意的性能。

10.2乙方须对所供货物提供     个月的质保期，时间从甲方接收之日起计算。在保修期内，乙方须免费负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障，以及所有设备的免费维护。

10.3在质保期结束后，货物自动进入终身维修期，并提供详细的售后服务方案和收费标准。

10.4 乙方设有完善的售后服务机构，能快速地处理设备的故障维修。在产品保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知工作日的6小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的6小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责，更换时间不得超出48小时。

十一、索赔

11.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的设备及材料，甲方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)退货：乙方将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时乙方应相应延长修补或更换部件的质保期。

11.2如果在甲方发出索赔通知后15天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。乙方未按规定的方法或要求解决索赔事宜，甲方将从未付款或从乙方的履约保证金(若有)中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权要求乙方赔偿不足部分的索赔金额。

11.3送货单位服务满意率：与每季度货款结算周期同步进行，若该批次货物接收单位对送货单位的服务满意率在95%以下，经核实，扣除该批次货物金额的5%；若同家接收单位出现第二次对送货单位的服务满意率在95%以下，经核实，扣除该批次货物金额的10%，若同家接收单位出现第三次（含三次）满意率在95%以下，经核实，扣除该批次货物金额的20%，同时，甲方有权选择终止合同，并根据法律有关条文向乙方进行索赔。若不同家接收单位满意率低于95%次数三次（含三次），除按以上规定扣款外，甲方有权选择终止合同，并根据法律有关条文向供货方进行索赔。

十二、延期交货

12.1在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.2除不可抗力外，未经甲方同意，乙方拖延交货每逾期一天应向甲方支付迟交货物价款的1%的违约金。

12.3逾期交付时间超过甲方同意延长的限期，乙方仍不能交付的，甲方可以没收履约保证金并采取终止合同。

十三、经费支付方式

13.1    ；

13.2    。

十四、税

14.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十五、违约终止合同

15.1乙方未能履行合同规定的义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，没收履约保证金并终止部分或全部合同。

15.2在甲方根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

十六、不可抗力事件处理

16.1本合同执行期间，如遇不可抗力，致使本合同无法履行时，双方应按有关法律规定协商处理。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

十七、其它

17.1本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

17.3如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

17.4除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十八、合同生效

18.1合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

18.2合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。

甲方：(公章)                               乙方：(公章)

地址：                                     地址：

法定代表人：(签字)                         法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                         委托代理人：(签字)

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

邮政编码：                                 邮政编码：

合同见证方：浙江中基正采管理咨询有限公司

见证日期：

第六章　投标文件格式

一、资格文件、商务技术文件格式

1、资格、商务技术文件封面格式：

封面格式：

正本

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 供应商资格声明函格式；

供应商资格声明函

浙江中基正采管理咨询有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商公章：

年    月    日

5、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

6、供应商特定资格条件的证明文件（如有）：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

7、招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

8.商务技术文件内容包括

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 本项目负责人简历表（格式见附件）

- 本项目组人员配备情况表（格式见附件）

- 同类业绩情况一览表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- 符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达50项（含）以上的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）供应商响应表格式

供应商响应表

采购项目：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分（价格分除外）。

供应商名称：

年  月  日

（3）商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

采购项目：

项目编号：

标项号：

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（4）投标函格式

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的公开招标公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

（5）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购人名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月内当地相关部门出具的社保证明。

（6）技术（服务）条款偏离表格式

技术（服务）条款偏离表

采购编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

（7）供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

(8)本项目负责人简历表格式

本项目负责人简历表

采购项目：

项目编号：

标项号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 合同履行期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

(9)本项目组人员配备情况表格式

本项目组人员配备情况表

采购项目：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所处岗位 | 上岗证书 | 一线作业人员（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如存在作业人员为中标后配置的，请在本表后明确中标后配置的人员数量及岗位，以及其中一线作业人员数量。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

（10）同类业绩情况一览表格式

同类业绩情况一览表

采购项目：                  项目编号：              标项号：

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 服务地点 | 合同履行期限 | 合同价格（元） | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（11）技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

（13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

二、报价文件

1、报价文件封面格式：

封面格式：

正本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标分项报价表（格式见附件）；

- 质保期内及质保期外备品备件报价表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（1）开标一览表格式

开标一览表

采购项目：                                               项目编号：

单位：元

| 标项号 | 项目名称 | 交货期及地点 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 投标声明 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签名或印章，否则其投标作无效标处理。

2、若供应商尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

3、以上投标总价应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

供 应 商 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

（2）投标分项报价表格式

投标分项报价表

采购项目名称：                            项目编号：                 标项号：

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标产品制造商名称 | 合价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  |  | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 货物单价 | 原材料 | 机械费 | 人工 | 其他 | 运输、保险、售后 | 其他 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8+项13+项14

2、项8＝项9+项10+项11+项12

3、项6＝项7×项4

4、表格栏目不得空白，可填写“免费”“已含”“无”等字样。

备注：1）本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟表格。

供 应 商  （盖章）：

供应商代表（签名或印章）：

日             期：

（3）质保期内及质保期外备品备件报价表

质保期内备品备件报价表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

质保期外备品备件报价表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

（4）中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业、所有货物的制造商）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企  业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（5）残疾人福利性单位声明函格式（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

浙江中基正采管理咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                  （编号：CBZJ-         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有供应商投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

2022年  月  日