公开招标采购文件

项目编号：CBZJ-20201073G

项目名称：宁波市眼科医院采购医疗设备项目

采 购 人：宁波市眼科医院

代理机构：浙江中基正采管理咨询有限公司

2020年11月

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  招标需求	3

第三章  投标人须知	11

第四章  评标办法及评分标准	24

第五章  政府采购合同主要条款	27

第六章　投标文件格式	31

- 第一章  公开招标采购公告

### 项目概况

宁波市眼科医院采购医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2020年12月22日13:30（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBZJ-20201073G

项目名称：宁波市眼科医院采购医疗设备项目

预算金额（元）：5500000.00

最高限价（元）：标项一1300000.00，标项二600000.00，标项三1500000.00，标项四400000.00，标项五1200000.00

采购需求：

标项一:

标项名称: 超声乳化仪

数量: 1套

预算金额（元）: 1300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于白内障超声乳化手术及前节波切，具体详见采购文件。

备注：/

标项二:

标项名称: 角膜板层刀

数量: 1套

预算金额（元）: 600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：应用于角膜手术中板层剖切。如准分子激光手术中的制瓣、板层角膜移植中植片、植床的制作；角膜内皮移植手术中内皮植片的制作，具体详见采购文件。

备注：/

标项三:

标项名称: 新生儿眼底筛查仪

数量: 1套

预算金额（元）: 2000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新生儿（含早产儿）、婴幼儿、儿童、成人眼内、外部结构及眼底照相和检查，具体详见采购文件。

备注：/

标项四:

标项名称: 黑白AB超机

数量: 1套

预算金额（元）: 400000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于眼科A超、B超常规检测，具体详见采购文件。

备注：/

标项五:

标项名称: 眼底多波长激光

数量: 1套

预算金额（元）: 1200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于眼底各类激光治疗术，具体详见采购文件。

备注：/

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：标项一：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。标项二：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。标项三：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。标项四：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。标项五：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

三、获取招标文件

时间：2020年12月1日至2020年12月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月22日13:30（北京时间）

投标地点：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区惠江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。

开标时间：2020年12月22日13:30

开标地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.4投标文件制作：

2.4.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份投标文件的递交：

- 2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交： 供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。 投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务一部。

收件人：张亮       联系方式：15906518649

2.4.4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件的，供应商人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。本项目开标及评审过程，所有工作人员及评审小组成员均全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，评标室内所有人员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。疫情防控期间，请供应商遵守鄞州区公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

- 2.5采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市眼科医院

地址：宁波市鄞州区北明程路599号

传真：/

项目联系人（询问）：杨老师

项目联系方式（询问）：0574-87862228

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-87862228

2.采购代理机构信息

名称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：徐承、张亮

项目联系方式（询问）：0574-88090213

质疑联系人：李艳

质疑联系方式：0574-87423685

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见后款第一条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见后款第一条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见后款第二条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见后款第三条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见后款第三条及第四条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后款第四条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照招标文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无。 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无。 |

- 一、采购标的需实现的功能或者目标、以及为落实政府采购需满足的要求

宁波市眼科医院采购医疗设备1批，具体详见后款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

落实政府采购需满足的要求详见第一章《公开招标采购公告》第六条。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范，应与产品原始样本技术资料及招标文件技术文件一致。

- 详细采购需求

标项一：超声乳化仪（可采购进口产品）                                 数量：1套

| 序号 | 采购需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |  |  |
| 一 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 用于白内障超声乳化手术及前节波切。 |  |
| 二 | 技术参数要求 | / |
| 2.1 | 泵系统 | / |
| 2.1.1 | 全密闭、非顺应性液流管理系统。 |  |
| 2.1.2 | 激光镭射式双压 力感应技术（兼具非侵入性负压感应器及独有的灌注压力感应器）。 |  |
| 2.1.3 | 负压设定范围：0-700mmHg。 |  |
| 2.1.4 | 抽吸速率范围：0-60cc/min。 |  |
| 2.1.5 | 平衡双段式蠕动泵设计，文丘里式液流装置性能模拟。 |  |
| 2.2 | 白内障乳化模式 | / |
| ▲2.2.1 | 有扭动超声乳化模式和纵向超声乳化模式。 |  |
| 2.2.2 | 超声振动方向为左右侧向，振动频率30kHz-60kHz。 |  |
| 2.2.3 | 超声能量线性/固定/连续/个性化输出。 |  |
| 2.3 | 超声能量调制模式 | / |
| 2.3.1 | 有Pulse脉冲，Burst爆破，Continuous连续三种模式。 |  |
| 2.4 | 系统控制 | / |
| 2.4.1 | 可同时线性脚踏控制超声能量的输出、抽吸速率和负压。 |  |
| 2.4.2 | 可根据手术需要或者术者习惯设置连续灌注。 |  |
| 2.4.3 | 可通过面板、脚踏或遥控器控制IV杆的自动升降。 |  |
| 2.4.4 | 可通过面板、脚踏或遥控器转变手术步骤。 |  |
| ▲2.4.5 | PEL（眼位灯）设定：-40cm~10cm；调节速率1cm。 |  |
| 2.4.6 | 续灌注Cont Irr可实现脚踏控制/触摸屏控制。 |  |
| 2.5 | 脚踏控制 | / |
| 2.5.1 | 可根据需要进行编程。 |  |
| 2.5.2 | 可以利用脚踏控制多项功能（回吐、连续灌注、灌注液瓶升降、手术步骤改变、已存储手术参数的调用等）。 |  |
| 2.5.3 | 脚踏板无线控制、无线充电；也可连接线路。 |  |
| 2.6 | 液流控制系统 | / |
| ▲2.6.1 | 由主动液流控制系统和重力液流控制系统。 |  |
| 2.6.2 | 主控液流系统：IOP范围：26-110mmHg（35-150cmH2O）最小调节速率2mmHg；最大调节速率5mmHg 。 |  |
| 2.6.3 | 重力液流控制系统IV杆范围：20-110CM；在2/3档可根据手术需要分别设定线性/恒定。 |  |
| 2.7 | 前节玻切 | / |
| ▲2.7.1 | 气动玻切，切割频率1-4000cpm。 |  |
| 2.7.2 | 子模式：前节玻璃体切除、虹膜周切、皮质去除、粘弹剂抽吸。 |  |
| 2.7.3 | 可接23G玻切头。 |  |
| 2.8 | 人机互动 | / |
| 2.8.1 | 彩色液晶触摸屏≥19英寸。 |  |
| 2.8.2 | 针对不同医生的手术习惯可以个性化设定编辑手术步骤，并对每一步手术步骤进行个性化参数设定。 |  |
| 2.8.3 | 同一界面内多种选择与控制，按手术步骤操作命令设定。 |  |
| 2.8.4 | 形象化、图形化界面，动画提示和确认。 |  |
| 2.8.5 | 无线遥控器实现无接触手术控制。 |  |
| 2.8.6 | CDE累计消耗：手术时间/超声时间/消耗灌注液/能量累计。 |  |
| 2.8.7 | 无菌台照明灯设计。 |  |
| 2.9 | 双极电凝 | / |
| 2.9.1 | 功率0-8W。 |  |
| 2.10 | 手术切口 | / |
| 2.10.1 | 能满足同轴微切口手术的需要。 |  |
| 2.11 | 人工晶体自动推注 | / |
| 2.11.1 | 通过轻质、可高温高压消毒的电动推注器手柄实现辅助人工晶体植入。 |  |
| 2.12 | 智能连接 | / |
| 2.12.1 | 可搭载白内障手术数字导航系统、HD overlay等，组成智能系统。 |  |
| 2.13 | 配置要求 | / |
| 2.13.1 | 配备超声乳化手柄/I/A注吸手柄至少8套。 |  |
| 2.13.2 | 配备积液盒至少96套。 |  |
| 三 | 其他 | / |
| 3.1 | 提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单。 |  |
| 3.2 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| （二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |
| 一 | 产品及服务质量保证 | / |
| 1.1 | 投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 1.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 二 | 付款条件 | / |
| 2.1 | 1、全部货到采购人指定地点经安装、调试，验收合格后2个月内，支付至合同金额的95%； 2、余款5%在验收合格满一年后一个月内无息支付。 |  |
| 三 | 生产、经营许可 | / |
| *3.1 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。（适用于按医疗器械管理的货物） |  |
| *3.2 | 投标人所投设备为进口设备的请提供进口医疗器械注册证及相关证件，交货时还须提供海关报关单。若投标人所投设备为国产设备的，提供国内医疗器械注册证及相关证件。 |  |
| 四 | 售后服务 | / |
| 4.1 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 4.2 | 设备验收合格后整机及配套附件免费保修宁波市眼科医院3年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间≤2小时，到场地时间≤24小时，请具体说明实现上述承诺的保障措施（维修机构、人员配备、备机情况等）。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 | / |
| 5.1 | 交货期：合同签订后一个月内交货。 |  |
| 5.2 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 5.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件的技术文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.5 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由中标人承担。 |  |

标项二：角膜板层刀（可采购进口产品）                                 数量：1套

| 序号 | 采购需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |  |  |
| 一 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 应用于角膜手术中板层剖切。如准分子激光手术中的制瓣、板层角膜移植中植片、植床的制作；角膜内皮移植手术中内皮植片的制作。 |  |
| 二 | 性能技术参数 | / |
| 2.1 | 具备二个真空泵，能相互感应。 |  |
| 2.2 | 负压压力控制：主机具有高低二组吸力。 |  |
| ▲2.3 | 主机可连接多种电动刀头系统：包括：旋转刀头系统和平推刀头系统等。 |  |
| 2.4 | 主机可以连接气动刀头系统。 |  |
| 2.5 | 主机可以连接角膜内层移植手术配套设备。 |  |
| 2.6 | 可预先设置各种角膜瓣的参数。 |  |
| 2.7 | 角膜移植电动马达手柄参数 | / |
| 2.7.1 | 采用电动的平推切削方式。 |  |
| 2.7.2 | - 刀片振动速度为每分钟≥15000次。 |  |
| ▲2.7.3 | 可以用来制作角膜移植手术板层和内皮移植的供体植片。 |  |
| 2.7.4 | 有6种以上不同型号和规格的刀头和刀片,满足不同深度板层移植的需要。 |  |
| ▲2.7.5 | 可以搭配人工前房使用, 人工前房必须提供稳定的眼内压。 |  |
| ▲2.7.6 | 在多种压力环境下切割供体角膜瓣,即人工前房压力恒定不变。 |  |
| 2.7.7 | 制作的供体植片的直径为≥10mm, 制作的植片厚度最厚可达650um。 |  |
| 三 | 其他 | / |
| 3.1 | 提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单。 |  |
| 3.2 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| （二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |
| 一 | 产品及服务质量保证 | / |
| 1.1 | 投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 1.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 二 | 付款条件 | / |
| 2.1 | 1、全部货到采购人指定地点经安装、调试，验收合格后2个月内，支付至合同金额的95%； 2、余款5%在验收合格满一年后一个月内无息支付。 |  |
| 三 | 生产、经营许可 | / |
| *3.1 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。（适用于按医疗器械管理的货物） |  |
| *3.2 | 投标人所投设备为进口设备的请提供进口医疗器械注册证及相关证件，交货时还须提供海关报关单。若投标人所投设备为国产设备的，提供国内医疗器械注册证及相关证件。 |  |
| 四 | 售后服务 | / |
| 4.1 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 4.2 | 设备验收合格后整机及配套附件免费保修≥3年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间≤2小时，到场地时间≤24小时，请具体说明实现上述承诺的保障措施（维修机构、人员配备、备机情况等）。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 | / |
| 5.1 | 交货期：合同签订后一个月内交货。 |  |
| 5.1 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 5.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 5.3 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由中标人承担。 |  |

标项三：新生儿眼底筛查仪（可采购进口产品）                           数量：1套

| 序号 | 采购需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |  |  |
| 一 | 适用范围 | / |
| ▲1.1 | 新生儿（含早产儿）、婴幼儿、儿童、成人眼内、外部结构及眼底照相和检查。 |  |
| 二 | 性能技术参数 | / |
| ▲2.1 | 成像视野：最大可视角130度。 注：投标文件中提供药监局检测报告文件证明复印件并加盖公章。 |  |
| 2.2 | 临床使用中能完整观察到颞侧Ⅲ区至锯齿缘，避免ROP漏诊。 注：投标文件中提供包含锯齿缘在内的清晰、原始图像证明并加盖公章。 |  |
| ★2.3 | 可置换镜头，以满足不同的对比度和放大细节，适用不同病种的诊断级别质量图像。可选择配置不同成像视野的镜头，包括130度、120度、80度。 |  |
| ▲2.4 | 为了保证数据真实可靠，配有专用肖像镜头或可拍摄肖像的130度镜头，所拍摄图像需与真人无异，不能有桶形，球形畸变。 注：投标文件中提供所投设备所拍摄的任何实际物体（1个实际物体即可）的原始图像证明并加盖公章。 |  |
| 2.5 | 所拍图像和展示图像必须是设备原始拍摄影像。如果是软件后处理图像，必须同时并列展示原始拍摄图像和后处理的图像，并必须对后处理图像明确进行标注，防止软件后处理图像的美化干扰正常临床诊断。 |  |
| 2.6 | 设备输出的图像，在图片属性中必须含有图像的原始拍摄条件，如果是软件后处理图像，则必须在图像上明显标示。 |  |
| 2.7 | 供电方式：220V交流电持续供电方式，并具备充电电池，则充电后连续开机使用时间不能小于6小时。 |  |
| 2.8 | 移动图像采集拍摄中，有防止拍摄时抖动功能。 |  |
| 2.9 | 图像采集时的显示器分辨率不小于传感器总像素，保证采集时眼底观察清晰完整。 |  |
| 2.10 | 拍摄参数 | / |
| 2.10.1 | 无闪光拍摄：拍摄中不使用闪光（一次闪光和多次闪光），如必须使用闪光拍摄，则需对闪光强度峰值进行说明，并在投标文件中提供药监局出具的检测报告复印件并加盖公章，以及此强度下的闪光对新生儿眼无伤害的临床和技术证明文件复印件并加盖公章。 |  |
| 2.10.2 | 成像方式：一次性快门成像。 |  |
| 2.10.3 | 拍摄方式：单张拍摄；连续动态摄像。 |  |
| 2.10.4 | 单次摄像最大持续时间不小于90秒，可多段记录。 |  |
| 2.10.5 | 可以回放动态摄像，并从中冻结和提取需要的眼底图像。 |  |
| 2.10.6 | 最近对焦距离可拍摄前房和房角的清晰图像。 注：投标文件提供临床实际采集图像并加盖公章。 |  |
| 2.10.7 | 实时取景影像，影像与实景同步，无任何延迟。 |  |
| 2.10.8 | 脚踏开关：包含照明光强度控制按钮，摄像机对焦控制按钮及快门按钮。 |  |
| 2.11 | 光源导入和眼底照明技术 | / |
| 2.11.1 | 采用圆形光场导入眼底的照明技术。 |  |
| 2.11.2 | 照明系统导入眼底的光场不能存在方形或菱形的不均匀光场伪影， 也不能有点状或直边的亮点和暗点。 |  |
| ▲2.11.3 | 光源采用卤素灯光源。 |  |
| 2.12 | 计算机系统参数 | / |
| 2.12.1 | 操作系统：嵌入式Windows 7系统。 |  |
| 2.12.2 | 网络连接：LAN/WLAN。 |  |
| 2.12.3 | 硬盘：≥500GB。 |  |
| 2.12.4 | CPU：主频≥2.0GHZ。 |  |
| 2.12.5 | 内存：≥3.0GB。 |  |
| 2.12.7 | 主机显示器：15-23英寸彩色液晶显示器。 |  |
| 2.12.8 | USB存储：提供USB外接口提供数据导入和导出功能。 |  |
| 2.13 | 手持式视频摄像机 | / |
| 2.13.1 | 摄像机类型：高分辨率CMOS。 |  |
| 2.13.2 | 动态图像抓取速度：30fps。 |  |
| 2.13.3 | 黑白平衡自动调节功能。 |  |
| 2.13.4 | 传感器动态范围可手动调节，针对不同眼底色素深浅调整图像拍摄动态范围，提高图像质量。 |  |
| 2.14 | 软件系统功能 | / |
| 2.14.1 | 病人数据全面本地存储，并可以备份。 |  |
| 2.14.2 | 内置数字影像采集回放软件。 |  |
| 2.14.3 | 视频保存格式为无压缩方式。 |  |
| 2.14.4 | 数据库分类搜索功能：提供人名，ID，出生日期搜索。 |  |
| 2.14.5 | 分类管理功能：能够将不同种类病人，不同医生检查的病人等根据需要分类存储，调取域之间可加密，指定用户才能访问。 |  |
| 2.14.6 | 图像对比功能：任意两张图像并排对比，并可打印。 |  |
| 2.14.7 | 图像处理：提供对比度、亮度、红绿蓝三原色等图像调节功能。 |  |
| 2.14.8 | 图像及数据可根据需要单独或批量本地导入导出。 |  |
| 2.14.9 | 影像标注：对采集的图像进行后处理标注编辑功能，提供注释、标记功能。局部病变放大。 |  |
| 2.15 | 扩展性 | / |
| 2.15.1 | 提供远程医疗网络接口，配远程医疗模块。 |  |
| 2.15.2 | 远程模块在使用过程中不收取任何费用，为满足《人口健康信息管理办法（试行）》要求，云存储空间由用户自行选择商家租赁。设备供应方不得向用户提供由其自身开发、维护的云存储和云数据库等相关服务，确保用户数据的安全性、唯一性、可追溯性。 |  |
| 2.16 | 数据安全性 | / |
| ▲2.16.1 | 需满足人口健康信息管理办法（试行）中： 第九条 人口健康信息实行分级存储。责任单位按照国家统一规划，负责存储、管理工作中产生的人口健康信息，应当具备符合国家有关规定要求的数据存储、容灾备份和管理条件，建立可靠的人口健康信息容灾备份工作机制，定期进行备份和恢复检测，确保数据能够及时、完整、准确恢复，实现长期保存和历史数据的归档管理。 第十三条 人口健康信息的利用实行分类管理，逐步实现互联共享。人口健康信息的利用应当以提高医学研究、科学决策和便民服务水平为目的。依法应当向社会公开的信息应当及时主动公开；涉及保密信息和个人隐私信息，不得对外提供。 第十八条 责任单位应当建立痕迹管理制度，任何建立、修改和访问人口健康信息的用户，都应当通过严格的实名身份鉴别和授权控制，做到其行为可管理、可控制、可追溯。 第十九条 人口健康信息相关系统的信息技术产品和服务提供者应当遵守国家有关信息安全审查制度，不得中断或者以其他方式中断合理的技术支持与服务，并应当为人口健康信息在不同系统间的迁移、交互、共享提供安全与便利条件。 |  |
| 2.17 | 其他 | / |
| 2.17.1 | 需保证用户所采集数据完整，无丢失，并可进行本地备份，存储。对于使用云端存储设备的产品，用户必须独自掌控数据进出云服务器的安全秘钥信息。用户可对自有数据进行变更查询，做到可管理、可控制、可追溯。除用户及其授权人外，其他人无权对此数据进行任何操作。 |  |
| 2.17.2 | 提供国内或国际的准入证明材料，用于证实设备可以用于ROP诊断以及小儿眼科疾病诊断。 |  |
| 2.17.3 | 设备适合院间出诊使用，配有专用小型移动箱或背包。 |  |
| 2.174 | 配备便携移动多功能台车，可升降。伸缩储物托盘；显示器可根据工作需要旋转，升降，远近拉伸。 |  |
| 三 | 其他 | / |
| 3.1 | 提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单。 |  |
| 3.2 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| （二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |
| 一 | 产品及服务质量保证 | / |
| 1.1 | 投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 1.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 二 | 付款条件 | / |
| 2.1 | 1、全部货到采购人指定地点经安装、调试，验收合格后2个月内，支付至合同金额的95%； 2、余款5%在验收合格满一年后一个月内无息支付。 |  |
| 三 | 生产、经营许可 | / |
| *3.1 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。（适用于按医疗器械管理的货物） |  |
| *3.2 | 投标人所投设备为进口设备的请提供进口医疗器械注册证及相关证件，交货时还须提供海关报关单。若投标人所投设备为国产设备的，提供国内医疗器械注册证及相关证件。 |  |
| 四 | 售后服务 | / |
| 4.1 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训； |  |
| 4.2 | 设备验收合格后整机及配套附件免费保修≥3年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间≤2小时，到场地时间≤24小时，请具体说明实现上述承诺的保障措施（维修机构、人员配备、备机情况等）； |  |
| 五 | 安装及验收要求 | / |
| 5.1 | 交货期：合同签订后一个月内交货。 |  |
| 5.2 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 5.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件的技术文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.5 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由中标人承担。 |  |

标项四：黑白AB超机（可采购进口产品）                                 数量：1套

| 序号 | 采购需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |  |  |
| 一 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 用于眼科A超、B超常规检测 |  |
| 二 | 技术规格、参数要求： | / |
| 2.1 | B超技术要求 | / |
| 2.1.1 | 探头频率：≥10MHz。 |  |
| 2.1.2 | 扫描角度：≥50°。 |  |
| 2.1.3 | 扫描深度：≥60mm。 |  |
| 2.1.4 | 聚焦深度：≥25mm |  |
| 2.1.5 | 轴向分辨率：≤150um。 |  |
| 2.1.6 | 侧向分辨率：≤300um。 |  |
| ▲2.1.7 | 帧率：≥16Hz。 |  |
| 2.1.8 | 增益调节范围：≥90dB。 |  |
| 2.1.9 | 时间增益调节：0-30dB。 |  |
| 2.1.10 | 动态增益调节：自25-90dB可调。 | / |
| 2.1.11 | 图像后处理工具：距离、面积、标记、注释等。 |  |
| 2.1.12 | 探头驱动方式：电磁驱动。 |  |
| 2.1.13 | B超模式下能自动生物测量，用于人工晶体计算。 |  |
| ▲2.1.14 | 冻结图像后能任意调节增益、对比度等参数。 |  |
| ▲2.1.15 | 具备录像回放时间：不小于40S/400幅扫描录像时间，支持单帧或连续回放。 |  |
| 2.2 | A超技术要求 | / |
| ▲2.2.1 | 频率：≥11MHz。 |  |
| 2.2.2 | 探头直径：≤6mm。 |  |
| 2.2.3 | 方法：接触式、浸润式。 |  |
| 2.2.4 | 固视点投射光：LED或激光。 |  |
| 2.2.5 | 电子分辨率：≤0.04mm。 |  |
| 2.2.6 | 深度：40/80mm，2048点。 |  |
| 2.2.7 | 测量数据：前房、晶状体、玻璃体以及人工晶体和玻璃体材料，自动计算标准差和平均值，结果分析。 |  |
| 2.2.8 | 测量模式：有晶体眼、无晶体眼、PMMA、丙烯、硅油填充眼等。 |  |
| 2.2.9 | 测量次数：10次。 |  |
| 2.2.10 | 传导声速：可调。 |  |
| 2.2.11 | 冻结图像：自动、自动+保存、手动。 |  |
| ▲2.2.12 | 自动检测巩膜波行。 |  |
| 2.2.13 | 6种人工晶体计算公式：SRK-T、SRK-Ⅱ、Holloday、Binkhorst-II、Hoffer-Q、Haigis。 |  |
| ▲2.2.14 | 6种屈光术后人工晶体植入计算方法：History derived, refraction derived, contact lens method, Rosa regression, Shammas regression, Double K/SRK-T。 |  |
| 2.2.15 | 显示7种人工晶体度数结果以达到预期正视值。 |  |
| 2.2.16 | 同屏显示≥4种不同的人工晶体计算方法。 |  |
| 三 | 其他 | / |
| 3.1 | 提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单 |  |
| 3.2 | 提供用户操作手册和维修手册； |  |
| （二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |
| 一 | 产品及服务质量保证 | / |
| 1.1 | 投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 1.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 二 | 付款条件 | / |
| 2.1 | 1、全部货到采购人指定地点经安装、调试，验收合格后2个月内，支付至合同金额的95%； 2、余款5%在验收合格满一年后一个月内无息支付。 |  |
| 三 | 生产、经营许可 | / |
| *3.1 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。（适用于按医疗器械管理的货物） |  |
| *3.2 | 投标人所投设备为进口设备的请提供进口医疗器械注册证及相关证件，交货时还须提供海关报关单。若投标人所投设备为国产设备的，提供国内医疗器械注册证及相关证件。 |  |
| 四 | 售后服务 | / |
| 4.1 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 4.2 | 设备验收合格后整机及配套附件免费保修≥2年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间≤2小时，到场地时间≤24小时，请具体说明实现上述承诺的保障措施（维修机构、人员配备、备机情况等）。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 | / |
| 5.1 | 交货期：合同签订后一个月内交货。 |  |
| 5.2 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 5.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.5 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由中标人承担。 |  |

标项五：眼底多波长激光（可采购进口产品）                             数量：1套

| 序号 | 采购需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |  |  |
| 一 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 用于眼底各类激光治疗术。 |  |
| 二 | 性能技术参数 | / |
| 2.1 | 激光模块 | / |
| 2.1.1 | 激光类型：量子芯片激光。 |  |
| ▲2.1.2 | 绿激光波长：532nm量子芯片激光。 |  |
| ▲2.1.3 | 黄激光波长：577nm量子芯片激光。 |  |
| 2.1.4 | 红激光波长：659nm半导体泵浦倍频。 |  |
| 2.1.5 | - 绿激光功率：50mW到1500mW，可变增量调节。 |  |
| 2.1.6 | - 黄激光功率：50mW到1000mW，可变增量调节。 |  |
| 2.1.7 | - 红激光功率：50mW到800mW，可变增量调节。 |  |
| 2.1.8 | - 各激光腔独立工作。 |  |
| 2.2 | - 脉冲时间：0.01到3.0 秒之间连续可调。 |  |
| 2.3 | - 脉冲间隔：0.05到1.0秒之间连续可调，及单次输出模式。 |  |
| 2.4 | - 光斑尺寸：50-1000um连续可调（单点）。 |  |
| 2.5 | - 瞄准光：红色，亮度可调，635nm，≤1.0mW。 |  |
| ▲2.6 | - 保证在视网膜上呈锐利的光斑，同时降低对角膜和晶状体的损伤。 |  |
| ▲2.7 | - 高清滤光片：提供安全与高清晰视野。 |  |
| 2.8 | - 双光纤输出口：FC、SMA接口及Smart光纤技术。 |  |
| 2.9 | - 用户界面：彩色触摸屏。 |  |
| 2.10 | - 配备遥控器：可通过远程遥控器进行参数调节。 |  |
| 2.11 | - 具备良好的冷却系统。 |  |
| 2.12 | - 安全提示：能语音提示操作中的参数变化，保证安全。 |  |
| 2.13 | - 参数预设：治疗参数可以提前预设并方便快捷的调用。 |  |
| 2.14 | - 激光用裂隙灯 | / |
| 2.14.1 | - 带自动眼防护过滤镜片 |  |
| 2.14.2 | - 放大倍数：目镜为10×时，5×，8×，12×，20×，32×；目镜为12.5×时，6×，10×，16×，25×，40×。 |  |
| 2.14.3 | - 目镜放大倍数：10×，12.5×（可选）超高出射点式目镜；可补偿±8D屈光不正。 |  |
| 2.14.4 | - 视场直径：目镜为10×时，40-6 mm；目镜为12.5×时，31-5mm。 |  |
| 2.14.5 | - 裂隙长度：0-14mm连续可调。 |  |
| 2.14.6 | - 裂隙宽度：6档：0.3／2.5／3.5／7/10/14mm逐级调节；三段式裂隙。 |  |
| 2.14.7 | - 入射角度：0°- 20°。 |  |
| 2.14.8 | - 多点激光扫描：包含多点激光扫描器，可实现多点扫描功能。 |  |
| 2.14.9 | - 激光扫描可传输图形：单点、正方形、直线形（矩形）、三角形、圆形、半圆形、四分之一圆形。 |  |
| 2.14.10 | - 激光扫描光斑间距：仅单点时为0；扫描图形时为0.25、0.50、0.75、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00。 |  |
| 2.14.11 | - 激光扫描光斑持续时间：10、20、30、40、50ms。 |  |
| 2.15 | - 532nm激光 | / |
| 2.15.1 | - 激光波长：532nm。 |  |
| 2.15.2 | - 脉冲时间：最小0.01秒, 最大3.0秒。 |  |
| 2.15.3 | - 脉冲频率：0.05-1.0秒, 单脉冲。 |  |
| 2.15.4 | - 能量设置：最大能量2500毫瓦。 |  |
| 2.15.5 | - 瞄准光：红光, 亮度可调, ＜1.0毫瓦。 |  |
| 2.15.6 | - 具备良好的冷却系统。 |  |
| 2.15.7 | - 在角膜和晶状体处保持低能量密度的同时，提供边缘锐利能量均匀的光斑。 |  |
| 三 | 配置需求 | / |
| 3.1 | 多波长激光治疗仪主机：1台。 |  |
| 3.2 | 多波长激光治疗仪配套裂隙灯：1台。 |  |
| 3.3 | 多波长激光治疗机用配套升降台：1台。 |  |
| 3.4 | 532nm激光治疗机：1台。 |  |
| 3.5 | 532nm激光治疗机用23G或25G光纤共5根。 |  |
| 3.6 | 165度眼底镜子：1个。 |  |
| 3.7 | 三面镜：1个。 |  |
| 四 | 其他 | / |
| 4.1 | 提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单。 |  |
| 4.2 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| （二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |
| 一 | 产品及服务质量保证 | / |
| 1.1 | 投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 1.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 二 | 付款条件 | / |
| 2.1 | 1、全部货到采购人指定地点经安装、调试，验收合格后2个月内，支付至合同金额的95%； 2、余款5%在验收合格满一年后一个月内无息支付。 |  |
| 三 | 生产、经营许可 | / |
| *3.1 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。（适用于按医疗器械管理的货物） |  |
| *3.2 | 投标人所投设备为进口设备的请提供进口医疗器械注册证及相关证件，交货时还须提供海关报关单。若投标人所投设备为国产设备的，提供国内医疗器械注册证及相关证件。 |  |
| 四 | 售后服务 | / |
| 4.1 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 4.2 | 设备验收合格后整机及配套附件免费保修≥3年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间≤2小时，到场地时间≤24小时，请具体说明实现上述承诺的保障措施（维修机构、人员配备、备机情况等）。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 | / |
| 5.1 | 交货期：合同签订后一个月内交货。 |  |
| 5.2 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 5.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.5 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由中标人承担。 |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市眼科医院采购医疗设备项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： - 本项目投标报价应以人民币报价。投标报价应包括设备费、设备安装费（含完成安装调试验收合格所需的所有零部件费用）、场运输费、终验收、耗材费用、中标服务费、人工费、企业管理费、合理利润、风险费用、税金、质保期内服务费用等直至完成本项目所产生的全部合理费用。 *2、本项目最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标总价超过最高限价均作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、中标服务费：由代理机构向标项一中标人收取中标服务费人民币壹万捌仟叁佰元整，向标项二中标人收取中标服务费人民币玖仟元整，向标项三中标人收取中标服务费人民币贰万陆仟元整，向标项四中标人收取中标服务费人民币陆仟元整，向标项五中标人收取中标服务费人民币壹万柒仟贰佰元整。 5、中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内领取中标通知书。 6、有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：浙江中基正采管理咨询有限公司 开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 帐号：30010122001229488 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份 。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波公共资源交易网鄞州区分网和浙江中基正采管理咨询有限公司网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金。 |
| *13 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| *14 | 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于代理机构。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指宁波市眼科医院。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、配合验收以及其他类似的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件）并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日近三个月任意一个月的社保证明，未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

- （八）特别说明：

1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外，不允许分公司（分支机构）参加投标。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成

- 1.报价文件包括以下内容：

- （1）投标声明书（格式见附件）；

- （2）开标一览表（格式见附件）；

- （3）分项报价表（格式见附件）；

- （4）中小企业声明函（格式见附件）；

- （5）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明 1.7条的条件，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）；

- （6）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

- （7）中标服务费支付承诺函（格式见附件）；

- （8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 2.资格证明文件包括以下内容：

- （1）资格条件自查表（格式见附件）；

- （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

- （3）书面声明（格式见附件）；

- （4）投标人声明（格式见附件）。

- 3.技术商务文件包括以下内容：

- （1）符合性自查表（格式见附件）；

- （2）法定代表人资格证明（格式见附件）；

- （3）法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明，格式见附件）；

- （4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

- （5）技术条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

- （6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

- •设备配置方案（含所投设备型号、设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

- •项目业绩表（格式见附件，提供自2017年1月1日以来同类项目业绩），后附业绩合同复印件（加盖公章）；

- •售后服务承诺和质保期方案（格式自拟）；

- •安装及验收方案（格式自拟）；

- •培训方案（格式自拟）；

- 节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

- （8）型号说明和彩页（如有，加盖公章）；

- （9）评分标准要求提供的其他技术资料及说明；

- （10）投标人认为有必要提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。

- （二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.报价要求：详见第三章《投标人须知》前附表第3条。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.以U盘形式提供的备份电子投标文件1份。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标项号及“开标之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生负偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*”的条款发生实质性偏离的；或未标“▲”参数条款发生实质性偏离条数超过11条（含）的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）技术商务文件出现投标总价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起60分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组依法组建。

（二）评标原则

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评审小组对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评审小组完成评标后,评委或代理机构对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人，采购人不得在评审小组推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的第一中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评审小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评审小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

九、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章  评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评审小组依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。技术商务得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务标得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评审小组讨论决定。

6.中标结果

代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

第一阶段：技术商务部分评审（适用所有标项）

| 投标单位 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 业绩 （3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）至今，同类设备销售业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （46分） | 技术需求响应全部满足招标文件第二章招标需求三、详细采购需求（一）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求的得41分。 1.每一条标注“▲”参数负偏离的扣5分； 2.每一条未标注“▲”参数负偏离的扣2分； 注：未标注“▲”参数负偏离11项（含）以上作无效标处理。 |
|  | 设备的配置先进性、操作性、完整性（5分）： 根据各投标人提供的设备配置先进性、操控性、完整性进行评定，满分5分。 |
| 售后服务承诺和质保期方案 （8分） | 售后服务承诺（4分）： 根据各投标人的售后服务承诺（售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分4分。 |
|  | 质保期方案（4分）： 根据各投标人的质保期方案（包括详细的质保期方案并明确质保期后的修包费用等）进行评定，满分4分。 |
| 安装及验收方案（6分） | 安装方案（3分）： 根据各投标人的安装方案进行评定，满分3分。 |
|  | 验收方案（3分）： 根据各投标人的验收方案进行评定，满分3分。 |
| 培训方案 （6分） | 培训方案完整性（3分）： 根据各投标人提供的培训方案完整性进行评定，满分3分。 |
|  | 培训方案可行性（3分）： 根据各投标人提供的培训方案可行性进行评定，满分3分。 |
| 节能产品、环境标志产品 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

- 第二阶段：报价文件评审（适用所有标项）

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

- 第五章  政府采购合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六.转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交付期及交付地点

8.1 交付期：

8.2 交付地点：

九、货款支付

9.1 付款方式： 1、全部货到采购人指定地点经安装、调试，并当地政府部门指定检测部门检测合格后2个月内，支付至合同金额的95%；

2、余款5%在验收合格满一年后一个月内无息退还。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报鄞州区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式△份，具有同等法律效力，甲乙双方各执△份，代理机构执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

见证方（盖章）：浙江中基正采管理咨询有限公司

重要提醒：

根据鄞州区政府采购要求，本招标项目的合同经买、卖双方签名盖章后，还须经招标代理公司盖章见证（非鉴证），且招标代理公司要留一份原件用于财政备案，请勿忘！

第六章　投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

开标前不得启封

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

- 格式一：

投标声明书

致（代理公司）  ：

（投标人全称） 授权（全权代表姓名）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称、标项号） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对 （货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

2、据此函，签名代表宣布并承诺如下：

投标报价：人民币        元。

本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受市场价变化、不受实际工作量变化及利率波动的影响。

3、本投标自投标截止之日起90天内有效。

4、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

5、保证遵守招标文件有关条款规定。

6、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

7、承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

8、与本项目有关的澄清、补充文件请发送至：

电子邮箱：                   传真号码：

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人全称（盖公章）：

日期：2020年  月  日

- 格式二：

开标一览表

项目名称：                        项目编号：                      标项号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标报价（人民币/元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1套 | 小写： 大写： |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（盖公章）：

日期：2020年  月  日

- 格式三：

分项报价表

项目名称：                        项目编号：                      标项号：

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 产地 品牌 | 规格 型号 | 单价 （人民币/元） | 合价 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：“分项报价表”中“投标总价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致。

投标人全称（盖公章）：

日期：2020年  月  日

- 格式四：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《书面声明》）： | □通过 □不通过 | / |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |

- 格式五：

- 书面声明

致：浙江中基正采管理咨询有限公司

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位符合以下条件：

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；我单位不是本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

- 特此声明。

投标人全称（盖公章）：

日期：2020年  月  日

- 格式六：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章 | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3. 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、未标“▲”的条款发生实质性偏离条数未超过11条（不含） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 6、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |

- 备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

- 格式七：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签名）：

日期：2020年  月  日

格式八：

法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

（投标人全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签名生效，特此声明。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签名）：

日期：2020年  月  日

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签名：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标日近三个月内任意一个月的社保证明。

- 格式九：

- 商务条款响应（偏离）表

项目名称：                        项目编号：                      标项号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表根据第二章《招标需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作。

投标人全称（盖公章）：

日期：2020年  月  日

格式十：

技术条款响应（偏离）表

项目名称：                       项目编号：                     标项号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表根据第二章《招标需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作。

投标人全称（盖公章）：

日期：2020年  月  日

格式十一：

项目业绩表

项目名称：                             项目编号：                    标项号：

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同价格（元） | 采购人 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：提供2017年1月1日至今的同类项目业绩。投标文件中提供合同复印件并加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

日期：2020年  月  日

格式十二：

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

本单位为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖公章）：

日期：2020年  月  日

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业投标人须根据上年财务报表等，登录进入网上投标人平台中“投标人账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型投标人不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

8、小微企业提供的货物全部为小微企业的产品可以享受对小微企业的优惠政策，小微企业提供的货物中有部分大中型企业的产品，则不能享受优惠政策。

格式十四：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式十五：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

格式十六：

中标服务费支付承诺函

致：浙江中基正采管理咨询有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在宁波市眼科医院采购医疗设备项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件中的规定，在中标公告发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

日期：

附件一

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知
    《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交投标人向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购人和投标人协商解决，保证采购人在遇到售后服务问题时能及时便利与投标人联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购人填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。投标人应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。
    三、投标人监督管理须知
   1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的投标人，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的投标人，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购人提供完整的售后服务，对采购人的工作造成影响的投标人，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

附件二

特 别 告 知 函

各投标商：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财［2009］1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的投标人，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

鄞州区政府采购管理办公室

投标人声明

已完全明确招标文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》和《特别告知函》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人全称（盖公章）：

日期：    年   月  日