政府采购

公开招标采购文件

（全一册）

| 采购项目： | 宁海县深圳中心卫生院CT等医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CBZJ-20226117G |
| 采购人： | 宁海县深圳中心卫生院 |

浙江中基正采管理咨询有限公司

二〇二二年八月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	7

第三章  供应商须知	39

第四章  评标办法及评分标准	48

第五章  政府采购合同主要条款	58

第六章　投标文件格式	62

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况： （宁海县深圳中心卫生院CT等医疗设备采购项目）招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年09月08日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：CBZJ-20226117G

2.项目名称：宁海县深圳中心卫生院CT等医疗设备采购项目

3.预算金额（元）：6210000

4.最高限价（元）：2800000、940000、600000、450000、400000、370000、350000、300000

5.采购需求：

标项一：

标项名称：CT

数量：1台

预算金额（元）:2800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于CT全身扫描的临床检查应用等。详见采购文件。

备注：/

标项二：

标项名称：无抽搐电休克治疗仪

数量：1套

预算金额（元）:940000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于医疗单位对各个阶段的抑郁症精神病患者的治疗等，详见采购文件。

备注：/

标项三：

标项名称：肌电诱发电位仪

数量：1台

预算金额（元）:600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于医疗机构作肌电图、神经电图和视听体感诱发电位检查等。详见采购文件。

备注：/

标项四：

标项名称：多导睡眠监测仪

数量：1台

预算金额（元）:450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：睡眠监护与分析，脑功能监护与分析，神经电生理检查与监护，从而为临床诊断提供信息等。详见采购文件。

备注：/

标项五：

标项名称：血药浓度监测仪

数量：1台

预算金额（元）:400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：在临床用于对来源于人体血液样本中的有机化合物定性定量检测等。详见采购文件。

备注：/

标项六：

标项名称：脑电图仪

数量：1台

预算金额（元）:370000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：系统通道数：≥45导联（32导标准脑电、8个自定义生理通道、1个事件通道、4个血氧通道）等。详见采购文件。

备注：/

标项七：

标项名称：经颅电刺激治疗仪

数量：1台

预算金额（元）:350000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：设备应有经颅直流电刺激模式、经颅交流电刺激模式、微电流刺激模式等。详见采购文件。

备注：/

标项八：

标项名称：五分类全自动血球分析仪

数量：1台

预算金额（元）:300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：检测及分类参数数目：≥32个参数（不含直方图和散点图）等。详见采购文件。

备注：/

6.合同履行期限：详见采购文件。

7.本项目（是）接受联合体投标。组成联合体的成员数量不超过2个。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

标项一、二、三、四、五、六、七、八：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）。

## 三、获取采购文件

1.时间：2022年08月19日至2022年08月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.方式：供应商注册后直接登录“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）下载电子采购文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取采购文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年09月08日14:00（北京时间）。

2.投标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。

3.开标时间：2022年09月08日14:00

4.开标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：

2.1.1对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2.1.2优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.1.3扶持不发达地区和少数民族地区的政策。

2.2投标与开标注意事项

2.2.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.2.3投标文件制作：

2.2.3.1应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.2.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.2.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.3本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

2.4供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.5供应商如提供电子备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供电子备份投标文件的，投标无效。

2.6采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行异常情况处理。

2.7供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份投标文件。

2.7.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在规定时间前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以采购代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。

拟在2022年09月07日16：00（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部；

收件人：朱工   联系方式：0574-87425380

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

2.7.2采用现场方式送达电子备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商安排“健康码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间半小时前将电子备份投标文件送至投标地点。电子备份投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.8开标过程全程视频监控记录。

2.9投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.10投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.11如投标截止时间前疫情解除，上述第2.9-2.11条内容废止。

2.12肺炎防疫期间，请供应商遵守宁波市宁海县公共资源交易中心各项防疫措施规定。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁海县深圳中心卫生院

地    址：宁海县深圳镇东升南路63号

传    真：/

项目联系人（询问）：袁老师

项目联系方式（询问）：0574-65285597

质疑联系人：袁院

质疑联系方式：0574-65285597

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425373

项目联系人（询问）：朱贤东

项目联系方式（询问）：0574-87425380

质疑联系人：王燕

质疑联系方式：0574-87425583

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁海县政府采购管理办公室

地    址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传    真：0574-65265612

联系人 ：王老师

投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见后款第一条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见后款第一条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见后款第二条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见后款第三条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见后款第三条及第四条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后款第四条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照采购文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无。 |

- 一、采购标的需实现的功能或者目标、以及为落实政府采购需满足的要求

宁海县深圳中心卫生院CT等医疗设备采购项目，具体详见后款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

落实政府采购需满足的要求详见第一章《公开招标采购公告》六、其他补充事宜。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范，应与产品原始样本技术资料及采购文件技术文件一致。

- 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

标项一：CT（不可采购进口产品）                                           1台

| 条款号 | 主要技术规格及配置 | 要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要要求： |  |  |
| 1.1 | 用于CT全身扫描的临床检查应用 | 具备 |  |
| 1.2 | 探测器Z轴方向物理排数 | ≥24排 |  |
| 1.3 | 配置主控制台计算机系统 | 具备 |  |
| 二 | 主要技术参数： |  |  |
| 2.1 | 机架系统： |  |  |
| 2.1.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |  |
| ▲2.1.2 | 扫描架孔径 | ≤72厘米 |  |
| ▲2.1.3 | 扫描架物理倾角（非数字倾角） | ≥±30度 |  |
| 2.1.4 | 焦点到等中心点的距离 | ≤600毫米 |  |
| ▲2.1.5 | 焦点到探测器的距离 | ≤980毫米 |  |
| 2.1.6 | 固态探测器类型 | 稀土陶瓷 |  |
| 2.1.7 | 机架系统可遥控 | 具备 |  |
| 2.1.8 | 具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
| 2.1.9 | 具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
| 2.1.10 | 具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置 | 具备 |  |
| 2.1.11 | 三维激光定位系统 | 具备 |  |
| 2.2 | 扫描参数： |  |  |
| 2.2.1 | 机架最快旋转扫描时间/360° | ≤0.5秒 |  |
| 2.2.2 | 每圈扫描层数 | ≥32层 |  |
| 2.2.3 | 螺旋扫描模式最薄扫描层厚 | ≤0.625毫米 |  |
| 2.2.4 | 断层扫描模式最薄扫描层厚 | ≤0.625毫米 |  |
| 2.2.5 | 最大扫描视野 | ≥50厘米 |  |
| 2.2.6 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 2.2.7 | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100秒 |  |
| 2.2.8 | 单次螺旋扫描最大范围 | ≥150厘米 |  |
| 2.2.9 | 定位像长度 | ≥150厘米 |  |
| 2.2.10 | 最小螺距 | ≤0.5 |  |
| 2.2.11 | 最大螺距 | ≥1.5 |  |
| 2.2.12 | 螺距自由选择 | 具备 |  |
| 2.2.13 | 扫描模式 | 轴扫、螺旋 |  |
| 2.2.14 | 自动螺旋 | 具备 |  |
| 2.3 | 探测器及数据采样系统： |  |  |
| 2.3.1 | 探测器Z轴排列数 | ≥24排 |  |
| 2.3.2 | 探测器单元Z轴方向最小尺寸 | ≤0.6毫米 |  |
| ★2.3.3 | 探测器Z轴总宽度 | ≥22毫米 |  |
| 2.3.4 | 每排探测器单元数 | ≥672个 |  |
| 2.3.5 | 探测器物理单元总数 | ≥21880个 |  |
| 2.4 | 球管及高压系统： |  |  |
| ▲2.4.1 | 球管阳极热容量 | ≥5MHU |  |
| 2.4.2 | 球管阳极实际冷却率 | ≥500KHU/min |  |
| 2.4.3 | 冷却方法 | 风冷 |  |
| 2.4.4 | 最大球管电压 | ≥140千伏 |  |
| 2.4.5 | 最小球管电压 | ≤80千伏 |  |
| 2.4.6 | 最大输出管电流 | ≥420毫安 |  |
| 2.4.7 | 最小可调管电流 | ≤13毫安 |  |
| ★2.4.8 | 球管小焦点尺寸 | ≤0.65 mm² |  |
| 2.4.9 | 球管大焦点尺寸 | ≤1.3 mm² |  |
| 2.4.10 | 高压发生器功率 | ≥50千瓦 |  |
| 2.5 | 智能工作流模块： |  |  |
| 2.5.1 | 摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况 | 具备 |  |
| 2.5.2 | 人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置 | 具备 |  |
| 2.5.3 | 人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置 | 具备 |  |
| 2.5.4 | 人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动进行定位；患者位置发生变化时，自动更新定位 | 具备 |  |
| 2.5.5 | 人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV | 具备 |  |
| 2.5.6 | 隔室操作功能 | 具备 |  |
| 2.6 | 扫描床： |  |  |
| 2.6.1 | 最大移动范围 | ≥1580毫米 |  |
| 2.6.2 | 可扫描范围 | ≥1500毫米 |  |
| 2.6.3 | 床升降最高高度 | ≥880毫米 |  |
| 2.6.4 | 床升降最低高度 | ≤500毫米 |  |
| 2.6.5 | 最大横向进床速度 | ≥100毫米/秒 |  |
| 2.6.6 | 最小横向进床速度 | ≤2毫米/秒 |  |
| 2.6.7 | 扫描床最大载重量 | ≥200千克 |  |
| 2.6.8 | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |  |
| 2.7 | 图像质量： |  |  |
| 2.7.1 | 空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF | ≥15线对/厘米 |  |
| 2.7.2 | 空间分辨率（Z轴）@0%MTF | ≥15线对/厘米 |  |
| 2.7.3 | 密度分辨率 | ≤3mm@0.3% |  |
| 2.8 | 主控制台计算机系统： |  |  |
| 2.8.1 | 内存 | ≥24GB |  |
| 2.8.2 | 硬盘 | ≥3TB |  |
| 2.8.3 | 图像存储量(512矩阵不压缩图像) | ≥800,000幅 |  |
| 2.8.4 | CPU内核数目 | ≥10核 |  |
| 2.8.5 | 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵 | ≥1920×1080 |  |
| 2.8.6 | 显示器逐行扫描 | 具备 |  |
| 2.8.7 | 网络接口DICOM 3.0 | 具备 |  |
| 2.8.8 | 永久贮存刻录方式 | DVD |  |
| 2.8.9 | 激光相机DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 2.8.10 | 提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 | 具备 |  |
| 2.8.11 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |  |
| 2.8.12 | 同步并行图像处理功能 | 具备 |  |
| 2.8.13 | 主控制台可以独立完成 MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 | 具备 |  |
| 2.9 | 一体化影像后处理系统： |  |  |
| 2.9.1 | 图像减影功能 | 具备 |  |
| 2.9.2 | CT电影功能 | 具备 |  |
| 2.9.3 | 管电流自动调节功能 | 具备 |  |
| 2.9.4 | MPR/CPR/SSD/MIP/VR | 具备 |  |
| 2.9.5 | 组织裁剪 | 具备 |  |
| 2.9.6 | 三维（3D、SSD）软件 | 具备 |  |
| 2.9.7 | 最大及最小密度投影（MIP,MinP） | 具备 |  |
| 2.9.8 | 三维容积测量评估功能 | 具备 |  |
| 2.9.9 | CT血管造影 | 具备 |  |
| 2.9.10 | 一键式容积重建 | 具备 |  |
| 2.9.11 | 血管测量功能 | 具备 |  |
| 2.9.12 | 一键式去骨功能 | 具备 |  |
| 2.9.13 | 一键式骨分离功能 | 具备 |  |
| 2.9.14 | 容积漫游（VRT） | 具备 |  |
| 2.9.15 | 三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查 | 具备 |  |
| 2.9.16 | 智能计算机辅助肺结节筛查功能（CAD），自动探查肺结节，自动给出结节体积等定量数据 | 具备 |  |
| 2.9.17 | 三维肺气肿分析评估软件 | 具备 |  |
| 2.10 | 其他参数： |  |  |
| 2.10.1 | 质控水模和床垫等 | 具备 |  |
| 2.10.2 | 主控台工作桌椅套件 | 具备 |  |
| 2.11 | 原厂独立后处理工作站： |  |  |
| 2.11.1 | 内存 | ≥24G |  |
| 2.11.2 | 硬盘 | ＞1TB |  |
| 2.11.3 | 主频CPU数目 | ≥4个 |  |
| 2.11.4 | 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵 | ≥1920×1080 |  |
| 2.11.5 | 显示器逐行扫描 | 具备 |  |
| 2.11.6 | 网络接口DICOM 3.0 | 具备 |  |
| 2.11.7 | 永久贮存刻录方式 | DVD |  |
| 2.11.8 | 激光相机DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 2.11.9 | 提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 | 具备 |  |
| 2.11.10 | 同步并行图像处理功能 | 具备 |  |
| 三 | 其他相关配件： |  |  |
| 3.1 | 4M显示器含电脑 | 一套 |  |
| 3.2 | 成人铅衣 | 一套 |  |
| 3.3 | 儿童铅衣 | 一套 |  |
| 3.4 | 计量检测 | 提供 |  |
| 3.5 | 接口 | ≥2个 |  |

标项二：无抽搐电休克治疗仪（可采购进口产品）                            1 套

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 电痉挛治疗仪（1台） |  |
| 1.1 | 功能要求： |  |
| 1.1.1 | 适用于医疗单位对各个阶段的抑郁症精神病患者的治疗。 |  |
| 1.2 | 性能参数： |  |
| 1.2.1 | 电刺激输出： |  |
| 1.2.1.1 | 电流：0.9安培及以上； |  |
| 1.2.1.2 | 频率：10赫兹到70赫兹。 |  |
| ▲1.2.2 | 声化脑电图：提供持续的脑电图监测。 |  |
| 1.2.3 | 监测与打印： |  |
| 1.2.3.1 | 多通道监测与打印，能监测脑电图（EEG）、肌电图（EMG）及心电图（EKG）； |  |
| 1.2.3.2 | 图表记录仪：打印速度可调。 |  |
| 1.2.4 | 储存功能：本身自带储存可重复打印当前的治疗报告，也可通过RS232端口连接用户的电脑，建立治疗工作站； |  |
| 1.2.5 | 刺激模式要求：单个旋钮控制，一键式操作，可选多个治疗模式。 |  |
| 1.2.6 | 抽搐质量的检测： |  |
| 1.2.6.1 | 记录抽搐终点时间； |  |
| 1.2.6.2 | 记录平均抽搐能量指数； |  |
| 1.2.6.3 | 记录发作后抑制指数； |  |
| 1.2.6.4 | 频谱边缘频率分析； |  |
| 1.2.7 | 打印治疗报告：提供多个实时运行参数和客观治疗数据。 |  |
| 二 | 监护仪 |  |
| 2.1 | 整机要求： |  |
| 2.1.1 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用； |  |
| 2.1.2 | 整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高； |  |
| 2.1.3 | ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥8通道波形显示，需有倾斜角度，倾斜≥10~15度； |  |
| 2.1.4 | 屏幕采用最新电容屏非电阻屏； |  |
| 2.1.5 | 显示屏可支持亮度自动调节功能； |  |
| 2.1.6 | 可选配遥控器无线远程操作监护仪； |  |
| 2.1.7 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时； |  |
| 2.1.8 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型； |  |
| 2.1.9 | 监护仪设计使用年限≥8年； |  |
| 2.1.10 | 监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。 |  |
| 2.2 | 监测参数： |  |
| 2.2.1 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测； |  |
| 2.2.2 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能； |  |
| 2.2.3 | 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证； |  |
| 2.2.4 | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50 mm/s； |  |
| 2.2.5 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看； |  |
| 2.2.6 | 支持≥23种心律失常分析,包括房颤分析； |  |
| 2.2.7 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms； |  |
| 2.2.8 | 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果； |  |
| 2.2.9 | 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿； |  |
| 2.2.10 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁； |  |
| 2.2.11 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿； |  |
| 2.2.12 | 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用； |  |
| 2.2.13 | 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg； |  |
| 2.2.14 | 提供辅助静脉穿刺功能； |  |
| 2.2.15 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名； |  |
| 2.2.16 | 支持升级患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温参数。 |  |
| 2.3 | 系统功能： |  |
| 2.3.1 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则； |  |
| 2.3.2 | 支持肾功能计算功能； |  |
| 2.3.3 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源； |  |
| 2.3.4 | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾； |  |
| 2.3.5 | ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； |  |
| 2.3.6 | ≥1000组NIBP测量结果存储与回顾； |  |
| 2.3.7 | ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾； |  |
| 2.3.8 | 支持48小时全息波形的存储与回顾功能； |  |
| 2.3.9 | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘； |  |
| 2.3.10 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式； |  |
| 2.3.11 | 配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能； |  |
| 2.3.12 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化； |  |
| 2.3.13 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择； |  |
| 2.3.14 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； |  |
| 2.3.15 | 支持升级动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息； |  |
| 2.3.16 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 2.4 | 配置要求： |  |
| 2.4.1 | 半插件式监护仪主机 2台 |  |
| 2.4.2 | 心电附件包 2套 |  |
| 2.4.3 | 血氧附件包 2套 |  |
| 2.4.4 | 血压附件包 2套 |  |
| 三 | 呼吸机（1台） |  |
| 3.1 | 基本要求： |  |
| 3.1.1 | 适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机； |  |
| 3.1.2 | 电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运； |  |
| 3.1.3 | 主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运； |  |
| 3.1.4 | 采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280×800； |  |
| 3.1.5 | 中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能； |  |
| 3.1.6 | 不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上； |  |
| 3.1.7 | 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； |  |
| 3.1.8 | 呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； |  |
| 3.1.9 | 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能； |  |
| 3.1.10 | 病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出； |  |
| 3.1.11 | 提供旁流CO2监测； |  |
| 3.1.12 | 提供主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数； |  |
| 3.1.13 | 具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 |  |
| 3.2 | 呼吸模式及功能： |  |
| ▲3.2.1 | 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式，VCV减速波； |  |
| 3.2.2 | 高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）； |  |
| 3.2.3 | 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式； |  |
| 3.2.4 | 具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式； |  |
| ▲3.2.5 | 具备高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能； |  |
| 3.2.6 | 具备智能能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，不需医护人员频繁手动调节上述参数； |  |
| 3.2.7 | 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定； |  |
| 3.2.8 | 具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数； |  |
| 3.2.9 | 具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致； |  |
| ▲3.2.10 | 具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 |  |
| 3.3 | 设置参数要求： |  |
| 3.3.1 | 潮气量：20ml-2000ml； |  |
| 3.3.2 | 呼吸频率：1-100次/min； |  |
| 3.3.3 | SIMV频率：1-60次/min； |  |
| 3.3.4 | 吸/呼比：1:10-4:1； |  |
| 3.3.5 | 最大峰值流速：≥210L/min； |  |
| 3.3.6 | 吸气压力： 5-80 cmH2O； |  |
| 3.3.7 | 压力支持：0-80cmH2O； |  |
| 3.3.8 | 呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O； |  |
| 3.3.9 | 压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O； |  |
| 3.3.10 | 流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min； |  |
| 3.3.11 | 呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%； |  |
| 3.3.12 | 氧浓度：21-100%； |  |
| 3.3.13 | 压力上升时间：0-2s； |  |
| 3.3.14 | 吸气时间：0.1-10s (0.2-30s @ DuoLevel)。 |  |
| 3.4 | 监测参数要求： |  |
| 3.4.1 | 气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压； |  |
| 3.4.2 | 分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比； |  |
| 3.4.3 | 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）； |  |
| 3.4.4 | 呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率； |  |
| 3.4.5 | 氧浓度参数：吸入氧浓度； |  |
| 3.4.6 | 肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数； |  |
| 3.4.7 | 其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测； |  |
| 3.4.8 | 屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示； |  |
| 3.4.9 | 具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图； |  |
| 3.4.10 | 呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示； |  |
| 3.4.11 | 趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析； |  |
| 3.4.12 | 日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。 |  |
| 3.5 | 报警要求： |  |
| 3.5.1 | 智能化分级报警、声光报警； |  |
| 3.5.2 | 气道压力：过高报警； |  |
| 3.5.3 | 呼出每分钟通气量：过高/过低报警； |  |
| 3.5.4 | 自主呼吸频率：过高报警； |  |
| 3.5.5 | 呼出潮气量：过高/过低报警； |  |
| 3.5.6 | 呼气末正压：过高/过低报警； |  |
| 3.5.7 | 吸入氧浓度：过高/过低报警； |  |
| 3.5.8 | EtCO2：过高/过低报警； |  |
| 3.5.9 | 窒息报警，时间可设置（5-60s）； |  |
| 3.5.10 | 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障； |  |
| 3.5.11 | 电源、气源中断报警； |  |
| 3.5.12 | 电池低压报警。 |  |
| 3.6 | 其他功能要求： |  |
| 3.6.1 | 强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）； |  |
| 3.6.2 | 灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式； |  |
| 3.6.3 | 灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式； |  |
| 3.6.4 | 信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议； |  |
| 3.6.5 | 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫； |  |
| 3.6.6 | 配附件：台车、重复性呼吸管路、湿化器、模拟肺； |  |
| 3.6.7 | 软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用； |  |
| 3.7 | 认证及标准符合： |  |
| 3.7.1 | 符合IP21防水等级。 |  |
| 四 | 除颤起搏监护仪（1台） |  |
| 4.1 | 总体要求： |  |
| 4.1.1 | 由主机、电池、除颤监护仪软件以及附件组成。 |  |
| 4.1.2 | 产品适用范围：产品用于对患者进行手动除颤、体外自动除颤（AED）、起搏、心电（ECG）监护。监护信息可以显示、回顾、和打印。 |  |
| 4.2 | 功能要求及技术参数： |  |
| 4.2.1 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）(AED支持8岁以下儿童)、起博功能； |  |
| 4.2.2 | 整机带电极板、电池的重量不超过6kg； |  |
| 4.2.3 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； |  |
| 4.2.4 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； |  |
| ▲4.2.5 | 最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J≤5s； |  |
| 4.2.6 | CPR辅助功能，可指导CPR操作，并根据病人类型自动调整除颤能量和CPR提示； |  |
| 4.2.7 | 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm； |  |
| 4.2.8 | 可充电锂电池，支持200次360J除颤； |  |
| 4.2.9 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警； |  |
| 4.2.10 | 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片； |  |
| 4.2.11 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示； |  |
| 4.2.12 | 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面； |  |
| 4.2.13 | 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s； |  |
| 4.2.14 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看； |  |
| 4.2.15 | 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测； |  |
| 4.2.16 | 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC； |  |
| 4.2.17 | 具备良好的防尘防水性能，防水级别IP44； |  |
| 4.2.18 | 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击； |  |
| 4.2.19 | 可支持联网功能，将数据上传至信息系统网络； |  |
| 五 | 中高档麻醉机 |  |
| 5.1 | 适用范围： |  |
| 5.1.1 | 适合低流量、微流量麻醉； |  |
| 5.1.2 | 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 |  |
| 5.2 | 主要技术性能： |  |
| 5.2.1 | 基本配件： |  |
| 5.2.1.1 | 标配锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟； |  |
| 5.2.1.2 | 具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能； |  |
| 5.2.1.3 | 机架：带大工作台侧栏杆推车，≥3个抽屉。 |  |
| 5.2.2 | 气源： |  |
| 5.2.2.1 | 标配氧气、空气气源，可选笑气气源； |  |
| 5.2.2.2 | 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警； |  |
| 5.2.2.3 | 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%； |  |
| 5.2.2.4 | 快速充氧范围25 - 75 l/min。 |  |
| 5.2.3 | 流量计： |  |
| 5.2.3.1 | 标配电子流量计； |  |
| 5.2.3.2 | 配备机械总流量计。 |  |
| 5.2.4 | 挥发罐： |  |
| 5.2.4.1 | 标配单麻醉罐位，可选配具备安全互锁功能的双麻醉罐位； |  |
| ▲5.2.4.2 | 标配一个原厂（非OEM）高品质挥发罐，具备压力、流速和温度补偿。 |  |
| 5.2.4.3 | 首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml。 |  |
| 5.2.5 | 呼吸回路： |  |
| 5.2.5.1 | 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转； |  |
| 5.2.5.2 | 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染； |  |
| 5.2.5.3 | 二氧化碳吸收罐，容积≧1400ml； |  |
| 5.2.5.4 | 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端； |  |
| 5.2.5.5 | 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激； |  |
| 5.2.5.6 | 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 |  |
| 5.2.6 | 呼吸机： |  |
| 5.2.6.1 | 气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示； |  |
| 5.2.6.2 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制通气、压力控制通气、手动通气、电子PEEP。可选配同步间歇指令通气容控（SIMV-VC）、间歇指令通气压控（SIMV-PC）、带窒息后备保护通气的PSV、PCV-VG； |  |
| 5.2.6.3 | 潮气量设置范围：20ml-1500ml； |  |
| 5.2.6.4 | 吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O； |  |
| 5.2.6.5 | 呼吸频率：4-100 次/分钟； |  |
| 5.2.6.6 | 吸呼比：4:1到1:8； |  |
| 5.2.6.7 | 压力限制范围：10到 100 cm H2O； |  |
| 5.2.6.8 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O； |  |
| 5.2.6.9 | 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间； |  |
| 5.2.6.10 | 最大吸气流速120L/min； |  |
| 5.2.6.11 | 可选SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.5–15 L/min；触发窗范围可调： 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：4-60次/分钟、吸气时间：0.4-5.0se； |  |
| 5.2.6.12 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。小儿手术无需更换风箱，操作简单； |  |
| 5.2.6.13 | 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差； |  |
| 5.2.6.14 | 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全； |  |
| 5.2.6.15 | 具备内置第三个流量传感器，可以实现对吸入端和呼出端两个传感器的用户自校准，保证流量传感器的精准和潮气量的精准。 |  |
| 5.2.7 | 数字和波形监测： |  |
| 5.2.7.1 | 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示； |  |
| 5.2.7.2 | 彩色触摸屏≥12英寸，可同屏显示3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式； |  |
| 5.2.7.3 | 内置插件槽，可直接热插拔插件； |  |
| 5.2.7.4 | 插件可在监护仪和麻醉机之间通用； |  |
| 5.2.7.5 | 可选择插件：EtCO2, AG。可升级AG麻醉气体功能，除O2和CO2、NO2外还可以监测5种麻醉气体；自动识别麻醉药物。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正，更加准确； |  |
| 5.2.7.6 | 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体），呼吸环（P-V,P-F）监测； |  |
| 5.2.7.7 | 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形）； |  |
| 5.2.7.8 | 潮气量监测范围：0 到2500ml； |  |
| 5.2.7.9 | 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min。 |  |
| 5.3 | 其他： |  |
| 5.3.1 | 主机 1台 |  |
| 5.3.2 | 挥发罐 1个 |  |
| 5.3.3 | 呼吸回路 1套 |  |
| 5.3.4 | 二氧化碳吸收罐 1个 |  |
| 5.3.5 | 后备电池 1块 |  |
| 六 | 其他要求 |  |
| 6.1 | 免费提供仪器性能检测报告。 |  |

标项三：肌电诱发电位仪（不可采购进口产品）                               1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途： |  |
| 1.1 | 产品供医疗机构作肌电图、神经电图和视听体感诱发电位检查。 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数： |  |
| 2.1 | 输入阻抗：≥3000MΩ； |  |
| 2.2 | 噪声电压（短路噪声）：≤0.4uV； |  |
| 2.3 | 共模抑制比：≥117dB； |  |
| ▲2.4 | 幅频特性（频率范围）：0.15Hz～10KHz，电压测量误差+5% ~-10%； |  |
| 2.5 | 分辨率：24比特； |  |
| ▲2.6 | 电压灵敏度：0.05uV/div到30mV/div分档控制，显示灵敏度0.01uv/D—30mv/D； |  |
| 2.7 | 扫描速度测量误差（扫描时程）：0.5ms/D—30000ms/D内，要求不超过±5%； |  |
| 2.8 | 采样率：≥200千赫/每通道； |  |
| 2.9 | 电刺激器：1个； |  |
| 2.10 | 刺激类型：恒流； |  |
| 2.11 | 刺激强度：0-100mA； |  |
| 2.12 | 刺激分辨率：0.1mA； |  |
| 2.13 | 听觉刺激器：1个； |  |
| 2.14 | 刺激极性：疏音、密音、交替音； |  |
| 2.15 | 刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音等； |  |
| 2.16 | 视觉刺激器：棋盘格翻转、LED； |  |
| 2.17 | 刺激输出：≥21寸视觉刺激器； |  |
| 2.18 | 刺激视野：全视野、半视野、1/4视野； |  |
| 2.19 | 视觉注视点：可移动。 |  |
| 三 | 软件功能项目： |  |
| 3.1 | 神经电图：运动传导速度、感觉传导速度、F-波、H-反射、重复电刺激、瞬目反射、运动单位数目、交感皮肤反应； |  |
| 3.2 | 肌电图：静息单位电位、运动单位电位、干扰相、同步电位； |  |
| 3.3 | 体感诱发电位：上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感； |  |
| 3.4 | 听觉诱发电位：脑干诱发电位、40Hz听觉； |  |
| 3.5 | 视觉诱发电位：棋盘格翻转、LED闪光； |  |
| ▲3.6 | 运动诱发电位（配齐软硬件，可直接开展工作）； |  |
| 3.7 | 事件相关电位：视觉P300、听觉P300、听觉P50； |  |
| ▲3.8 | 前庭诱发电位。 |  |
| 四 | 其他要求： |  |
| 4.1 | 免费提供仪器性能检测报告。 |  |

标项四：多导睡眠监测仪（不可采购进口产品）                               1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途： |  |
| 1.1 | 睡眠监护与分析，脑功能监护与分析，神经电生理检查与监护，从而为临床诊断提供信息。 |  |
| 二 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 必须具备睡眠分析、睡眠呼吸暂停、视频脑电监测、脑功能监护与分析等功能。 |  |
| 三 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 脑电、肌电、眼电通道： |  |
| 3.1.1 | 微电子设计，放大器高度集成，抗干扰能力优异。32通道信号采集，每一通道独立放大器设计，采集连续、稳定； |  |
| 3.1.2 | 共模抑制比：不小于110dB； |  |
| ▲3.1.3 | 噪声水平不大于1.0μV(峰-峰值)或者< 0.15μV rms； 注：投标文件中须提供注册证附件作为证明材料，不提供不得分。 |  |
| ▲3.1.4 | 脑电、肌电、眼电通道的幅频特性：0.5Hz～120Hz ，偏差不超过＋5%～－30%；注：投标文件中须提供注册证附件作为证明材料，不提供不得分。 |  |
| 3.1.5 | 标准的VR参考电极，避免了耳电极活化对采集造成的影响，同时可以使左右脑EEG信号采集更加准确和一致； |  |
| 3.1.6 | 双重自适应定标系统，随时标定仪器，采集信号准确不失真； |  |
| 3.1.7 | 可根据不同目的和对象，方便地选择4、8、16、24、32通道信号检测； |  |
| 3.1.8 | 4导中线电极设计，实现真正意义的导联切换； |  |
| 3.1.9 | 含独立的二导蝶骨电极； |  |
| 3.1.10 | 含八对可调生理信号通道（可根据需要设置成肌电、眼电、心电、呼吸等通道）； |  |
| 3.1.11 | 含阻抗测试功能。 |  |
| 3.2 | 心电通道： |  |
| 3.2.1 | 电压测量误差：最大允许误差±10%； |  |
| 3.2.2 | 心率显示值误差的检定：在（30～200）次/分范围内，最大允许误差±（显示值的5%+1个字）； |  |
| 3.2.3 | 心电图：标准 三通道 五导联； |  |
| 3.3 | 呼吸率测量范围为：0rpm～150rpm,呼吸率测量精度为：±2rpm； |  |
| 3.4 | 无创血压测量范围：收缩压：30mmHg～270 mmHg，舒张压：10mmHg～220 mmHg，平均压：20mmHg～235 mmHg .测量误差：在以上的测量范围内，测量平均差应不大于±5 mmHg，测量标准偏差应不大于8 mmHg； |  |
| 3.5 | 血氧饱和度测量范围：0% — 100%； |  |
| 3.6 | 体温显示范围：0℃～50℃。 |  |
| 3.7 | 中央主机系统： |  |
| 3.7.1 | 中文Windows操作系统，≥24寸液晶显示器，集中控制的中央作业平台，对床旁机可以进行同步控制与管理，对数据进行记录、显示、存储等； |  |
| 3.7.2 | 支持病人视频同时实时显示，根据需要可以遥控摄像头的角度和方向； |  |
| 3.7.3 | 大容量存储，可靠的数据备份与系统恢复功能，可以回放各种参数，可以拷贝，可以打印； |  |
| 3.7.4 | 有线网络进行连接，保证数据传输稳定，抗干扰性强。 |  |
| 3.8 | 多参数监护仪（神经监护仪）： |  |
| 3.8.1 | 中文操作界面，紧急状态报警；可与中央主机之间的连接、配合使用，有监护、显示、报警、等功能；每台床边机之间不能有互相干扰； |  |
| 3.8.2 | 功能配置：同步显示脑电（EEG ）、心电（ECG）、无创血压（NIBP）、血氧（SpO2）、呼吸（RESP）、脉率（PR）、体温（TEMP）、肌电（EMG）、眼电（EOG）。 |  |
| 3.9 | 视频监测： |  |
| 3.9.1 | 对病员进行视频监测，与所有监测参数同步记录并显示，看得见的“完全同步”，多种视频配置可选； |  |
| ▲3.9.2 | 摄像机为高清网络数字摄像机，可以做画中画处理； 注：投标文件中须提供画中画软件运行截图做为证明材料，不提供不得分。 |  |
| 3.10 | 分析附台： |  |
| 3.10.1 | ≥24吋液晶显示器，分析作业平台，与中央机具有数据通信能力，可以调取所有病员数据，进行分析、处理、出报告及打印等。 |  |
| 3.11 | 睡眠组件： |  |
| 3.11.1 | 含PSG盒：含眼电（2导）、肌电（4导 ）、口鼻气流（热敏）、鼻气流（压力）、胸式呼吸（压力气带）、腹式呼吸（压力气带）、鼾声、体位监测等； |  |
| ▲3.11.2 | 系统带有专业的睡眠分析软件包： 1）可完成睡眠的自动分期及手动分期，并给出各项睡眠参数，用于睡眠分析及睡眠障碍的诊断。 2）含睡眠呼吸暂停综合征自动分型及手动调整，用于睡眠呼吸暂停的监测与诊断。 |  |
| 3.12 | 软件功能： |  |
| 3.12.1 | 脑功能分析系统软件（要求提供以下各项具体软件分析功能实际病例分析图，不提供不得分）： |  |
| 3.12.1.1 | 脑功能状态综合评价； |  |
| 3.12.1.2 | 脑功能综合指数分析； |  |
| ▲3.12.1.3 | 半球复杂度变异性分析； |  |
| 3.12.1.4 | 相对变化分析； |  |
| ▲3.12.1.5 | 爆发抑制分析； |  |
| 3.12.1.6 | 睡眠分析； |  |
| 3.12.1.7 | 特殊类型昏迷检测、昏迷过程睡眠事件检测（嗜睡分析）； |  |
| 3.12.1.8 | 脑功能与生命体征相关分析； |  |
| ▲3.12.1.9 | 加权趋势分析。 |  |
| 3.12.2 | 发作性疾病等常规视频脑电分析功能； |  |
| 3.12.3 | AEEG振幅整合分析（要求提供具体软件分析功能病例分析图，不提供不得分）； |  |
| 3.12.4 | QEEG 定量脑电分析（要求提供具体软件分析功能病例分析图，不提供不得分）； |  |
| 3.12.5 | 其它功能：多种参数报警设置，病人信息管理与设置,报告编辑与自由打印。 |  |
| 四 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 中央主机1套： I7/4G/1T/24＂ |  |
| 4.2 | 多参数监护仪（32通道神经监护仪）： 2台 |  |
| 4.3 | 视频模块： 2套 |  |
| 4.4 | 睡眠组件： 2套 |  |
| 4.5 | 分析附台： 1套 |  |
| 4.6 | 配件（含脑电导联线、肌电导联线、导电膏等）： 2套 |  |
| 五 | 其他要求： |  |
| 5.1 | 保证接入医院的信息系统（双向传输），软件由采购人现行LIS合作商提供，费用含在投标总价中。 |  |

标项五：血药浓度监测仪（不可采购进口产品）                               1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途： |  |
| 1.1 | 药物浓度检测。 |  |
| 二 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 在临床用于对来源于人体血液样本中的有机化合物定性定量检测； |  |
| 2.2 | 可检测药物范围：精神科药物、抗癫痫药物、催眠镇静类、抗肿瘤药物类、抗菌素抗生素类、抗结核类、单胺类 、镇痛类药物、毒品类药物、 循环系统、 胃肠道药物 或其它药物等。 |  |
| 三 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 检测分析方法：采用高效液相色谱法 |  |
| ▲3.1.1 | 仪器系统采用技术：二维液相色谱技术； |  |
| ▲3.1.2 | 采用双伺服电机，分别独立驱动二根精密滚珠丝杆的恒流泵输液系统，柱塞冲程20uL-140uL可调。 |  |
| ▲3.1.3 | 双四元低压恒流泵系统，八路在线脱气流路； |  |
| ▲3.1.4 | 内置四元梯度比例阀，比例阀寿命 >1000万次； |  |
| ▲3.1.5 | 具有10寸TFT高分辨率触控彩屏。并具有大屏幕直接操控与电脑软件反控二种功能； |  |
| 3.1.6 | 样品处理的自动化，采用精密计量泵量自动抽取技术，通过电脑随时改变进样量大小，同时具有八种独立流动相（试剂）及其流路，设备可自动控制选择不同的试剂及用量，在线进行混合、配制各种药物所需的配套检测试剂； |  |
| 3.2 | 内置8路在线脱气机，脱气机采用高效Teflon AF管，脱气机死体积<300uL； |  |
| 3.2.1 | 仪器系统采用技术：二维液相色谱技术，具备二维系统直观引导、操作界面，可实时显示测定样品状态； |  |
| 3.2.2 | 仪器具备多项目检测功能，一批次可完成多种药品的自动检测，可自动更换不同药物品种，自动清洗管路，不需人工干预； |  |
| 3.3 | 内置自动进样器； |  |
| 四 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 配置: 药物浓度检测仪/二维液相色谱仪一套（四元梯度恒流泵二套、高压稀释泵一套、UV紫外检测器 一套、综合分离分析系统 一套、自动进样器一套、脱气机（8路在线系统）一套、色谱控制软件系统 一套、分析柱一根、SPE固相萃取柱一根）； |  |
| 4.2 | 配套：配套电脑一套； |  |
| 4.3 | 配套：配套打印机一台 。 |  |
| 五 | 其他要求： |  |
| 5.1 | 保证接入医院的信息系统（双向传输），软件由院方现行LIS合作商提供，费用含在投标总价中； |  |
| 5.2 | 免费提供仪器性能检测报告。 |  |

标项六：脑电图仪（可采购进口产品）                                       1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 放大器要求： |  |
| 1.1 | 系统通道数：≥45导联（32导标准脑电、8个自定义生理通道、1个事件通道、4个血氧通道）； |  |
| 1.2 | HD放大器 ：整机一体化设计，放大功能、接线功能和通信功能全部集成在一个放大器内； |  |
| ▲1.3 | 具备高清采集系统 采样率：≥16000HZ；采样精度：≥24bit；采样存储率：≥4000HZ；频宽：DC-1100HZ； |  |
| 1.4 | 噪声水平：＜2μVpp； |  |
| ▲1.5 | POE抗干扰供电技术：须一根数据线来传输数据信号和电源供应，完全杜绝外界交流电及其他磁体干扰，保证数据的完整。 |  |
| 二 | 脑电自动分析软件功能： |  |
| 2.1 | 具备睡眠脑电图、常规脑电图、视频脑电图分析功能，具备二维脑地形图、频谱分析、对于棘波、尖波、棘慢波、尖慢波、慢波等异常脑电图分析功能，并可自动监测、监控及回放； |  |
| 2.2 | 快捷montage序列设置：可创建多个组合导联序列，将设备配置和电极安放设置，并具备独有的图片拖动方式使导联排序快捷简单； |  |
| 2.3 | 实时动态的脑电地形图分析功能：可从多达四种不同的模式给专业人员提供频率领域的动态和静态读取，方便了分析医生的阅图便利性； |  |
| 2.4 | 功能齐全的脑电数据管理软件：一步即可对EEG数据进行移动、复制或删除操作； |  |
| 2.5 | 实时监测时可即时加入事件评价； |  |
| ▲2.6 | 双采样率功能：支持双采样率记录，可同时存储高采样率和低采样率脑电图，高采样率进行精准分析，低采样率进行快速浏览和查找； |  |
| ▲2.7 | HFO高频振荡分析功能：在大脑皮层采集80-500HZ的高频脑电活动记录范围，捕捉高频信号发生的位置、时间，为神经科癫痫用户提供最真实、准确的依据； |  |
| 2.8 | 具备癫痫时间分析模块功能； |  |
| 2.9 | 滤波功能：交流滤波、制定频率滤波、抗混淆滤波； |  |
| 2.10 | 收录回放功能：具备高清软件收录回放功能，可多窗口工作，并对多个病例进行回放和分析； |  |
| 2.11 | 同步双视频功能：具备双视频浮动窗口显示，每条视频两个视图功能并采用高清网络日/夜远红外数字摄像头，H.265视频信号与电脑信号完全同步； |  |
| 2.12 | 具备事件相关电位（ERP）实验的升级能力，无需另行采购硬件，即可完成神经影像采集、分析、并可结合分析多模态神经影像数据，进行偶级子定位和电流密度3D动态分析，兼容现有软件系统； |  |
| 2.13 | 可完成术前、术中、术后监测：具备手术前异常放电监测检查手术提供精准定位；、外部刺激诱发、术中操作皮层电极、术后深部电极，可以电极电刺激治疗，为配带电刺激设备提供帮助； |  |
| 2.14 | 可以定制专用分析模板，便于不同的医生使用或用于不同的分析目的，并可提供软件个性化更新； |  |
| 2.15 | 提供标尺（如用来定义EEG慢波确定N3/N4）、时间轴、放大镜、卷屏、快进快退、直达指定点等各种工具； 测量波幅，显示波幅和对应时间（可以用来手动判别呼吸事件的类型，或者每帧慢波SWS的时间等）, 每帧所测定波幅的时间间期可自动计算总和； |  |
| ▲2.16 | 定向分析功能：可任意对一帧或两帧信号进行分析并出具报告，对临床即时采集数据和分析提供精准、及时、可对比的依据； |  |
| 2.17 | 滤波功能：交流50/60hz；指定频率波段的滤波；抗混淆滤波； |  |
| 2.18 | 灵敏度：1,2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 500，1000mV/mm； |  |
| 2.19 | 高频滤波：15, 30, 75, 100Hz； |  |
| 2.20 | 低频滤波：0.1，0.3，0.5，1，1.6，2，3，10，15 Hz； |  |
| 2.21 | 走纸速度：0.5，1，2.5，5，10, 15, 20，30, 60 mm/秒； |  |
| 2.22 | 记录软件具有在线分析和报警功能； |  |
| 2.23 | 输入EDF文件，数据编辑，视频段落整合，CD刻录，病人资料输出等； |  |
| 三 | 配置要求： |  |
| 3.1 | 放大器及软件：≥45导高清脑电图机1套、EEG5.0版软件1套； |  |
| 3.2 | 闪光刺激系统：独立POE抗干扰电源供应的闪光刺激系统，增强型LED闪光灯，独立数据传输，时间，频率可根据临床要求进行调节； |  |
| 3.3 | 视频系统：原厂同步视频软件+高清网络摄像头：支持高清同步回放、红外，广角，变焦； |  |
| 3.4 | 计算机一台：i7处理器，≥16G内存、≥1T硬盘、DVD刻录机、独立显卡，显示器≥22英寸； |  |
| 3.5 | 脑电图机专用台车一台。 |  |
| 四 | 其他要求： |  |
| 4.1 | 终身免费提供技术支持。 |  |

标项七：经颅电刺激治疗仪（不可采购进口产品）                             1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途： |  |
| 1.1 | 失眠、认知障碍患者使用。 |  |
| 二 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 设备有经颅直流电刺激模式（tDCS模式）、经颅交流电刺激模式（tACS模式）、微电流刺激模式（CES模式）。 |  |
| 三 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 输出方式： |  |
| 3.1.1 | 通道数：4 通道,4个通道同时刺激输出电流，可同时治疗4名患者，通道间互不干扰； |  |
| 3.1.2 | 参数设定：可通过推车的控制软件设置参数，也可直接在经颅直流电刺激仪主机设置相应参数； |  |
| ▲3.1.3 | 传输方式：治疗方案可以通过无线传输发送至刺激终端，无线传输范围≥10米。 注：投标文件须提供产品说明书加以证明，不提供不得分。 |  |
| 3.2 | 电流输出： |  |
| ▲3.2.1 | 刺激模式：经颅直流电刺激模式（tDCS模式）、经颅交流电刺激模式（tACS模式）、微电流刺激模式（CES模式）。 |  |
| 3.3 | 输出参数： |  |
| ★3.3.1 | tDCS输出范围：100uA～2500uA范围内可调，误差≤5uA。 |  |
| ★3.3.2 | tACS输出范围：100uA～2500uA范围内可调，误差≤5%；频率范围：1Hz～100Hz连续可调，误差≤1%。 |  |
| ▲3.3.3 | CES输出范围：100uA～500uA范围内可调，误差≤5%；脉冲宽度：0.25s、0.5s、0.75s、1s，误差≤1%；脉冲群宽度：9s，误差≤1%； |  |
| 3.4 | 电流控制：电流全程淡入、淡出时间均为15s，保证患者舒适度。 |  |
| 3.5 | 刺激时间： |  |
| 3.5.1 | 刺激时间范围： 30s～3600s 连续可调（步进30s）； |  |
| ▲3.6 | 阻抗监测：在tDCS模式下，实时显示真实的阻抗值，在（5kΩ～40kΩ）范围内，阻抗检测误差≤10%。阻抗超过50KΩ则无法输出，治疗期间超过50KΩ会自动切断输出； |  |
| 3.7 | 工作电压： 25V± 2.5V。 |  |
| 3.8 | 设备显示状态： |  |
| 3.8.1 | 控制软件显示功能： |  |
| 3.8.1.1 | 病人病历管理系统：能够添加、修改、查询病人信息，能查看患者的治疗记录； |  |
| 3.8.1.2 | 电子处方：控制软件配置电子治疗处方； |  |
| 3.8.1.3 | 量表评估系统：可根据不同的病症选择不同的量表； |  |
| 3.8.1.4 | 实时显示经颅直流电刺激仪主机输出参数，电池电量等。 |  |
| 3.8.2 | 经颅直流电刺激仪主机显示功能： |  |
| 3.8.2.1 | 能够显示模式、电量、设置电流、刺激频率、实际输出电流等参数（不同输出模式有不同的显示参数）； |  |
| 3.8.2.2 | 声音提示功能：治疗过程中开路报警及治疗时间结束提示； |  |
| ▲3.9 | 电极片：应配备专用盐水电极片（电极片应提供生物相容性检测报告及备案凭证）,确保患者安全； |  |
| ▲3.10 | 注册证适用范围：认知障碍、失眠。 注：投标文件须提供医疗器械注册证加以证明，不提供不得分。 |  |
| 四 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 经颅直流电刺激仪 1台 |  |
| 4.2 | 经颅直流电刺激仪刺激器 4个 |  |
| 4.3 | 控制软件 1套 |  |
| 4.4 | 电极线 8根 |  |
| 4.5 | 电极片 20片 |  |
| 4.6 | 耳夹电极 20个 |  |
| 4.7 | 电极帽 8顶 |  |
| 五 | 其他要求： |  |
| 5.1 | 免费提供仪器性能检测报告。 |  |

标项八：五分类全自动血球分析仪（可采购进口产品）                        1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备主要技术要求： |  |
| 1.1 | 检测及分类参数数目：≥32个参数（不含直方图和散点图）； |  |
| 1.2 | 单套血液分析仪CBC+DIFF检测速度：≥100个样品/小时； |  |
| ▲1.3 | 样本量：全自动进样和开盖模式时全血用血量≤88微升； |  |
| ▲1.4 | 末梢血检测：具有末梢血五分类检测功能，末梢血预稀释模式用血量≤20微升； |  |
| ▲1.5 | 采用激光流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行白细胞分类； |  |
| 1.6 | 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加3倍； |  |
| 1.7 | 检测用光源采用半导体激光； |  |
| 1.8 | 白细胞幼稚粒细胞检测：能对幼稚粒细胞进行精确的定量检测，并报告幼稚粒细胞百分比和绝对值； |  |
| 1.9 | 有核红细胞检测：具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞细胞计数的校正； |  |
| ▲1.10 | 有核红细胞检测速度：≥100个样品/小时； |  |
| 1.11 | 体液分析：具有体液分析检测功能； |  |
| 1.12 | 体液分析模式：具有独立体液分析模式，体液检测速度：≥40样本/小时； |  |
| 1.13 | 体液样本类别：可对脑脊液、胸腹水、关节腔积液等体液样本进行检测； |  |
| 1.14 | 体液分类：可对体液中的白细胞进行四分类检测； |  |
| ▲1.15 | 体液异常检测：具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； |  |
| 1.16 | 具备四种进样方式，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释； |  |
| 1.17 | 扩展功能：可连接多台血液分析仪和推片染色仪，拓展为血液分析流水线； |  |
| 1.18 | 无需轨道即可连接特定蛋白分析仪，组成血常规和特定蛋白分析流水线，实现血液常规检测与特定蛋白分析无缝链接。 |  |
| 二 | 特定蛋白分析仪技术要求： |  |
| 2.1 | 特定蛋白分析仪： 1套 |  |
| 2.2 | 检测方法:采用免疫散射比浊法； |  |
| ▲2.3 | 测试速度：≥180T/H； |  |
| 2.4 | 检测线性范围：0.5-370.0mg/L； |  |
| 2.5 | 重复性：对同一样品重复测量时变异系数≤5%； |  |
| 2.6 | 准确度：在规定的测量范围内相对误差不超过±5%，样本携带污染≤0.5%； |  |
| 2.7 | 样品类型：静脉全血、末梢全血、血清、血浆； |  |
| 2.8 | 自动化程度：样本自动颠倒混匀，采血管全自动封闭盖帽穿刺操作采血； |  |
| 2.9 | 条形码扫描功能：配有条形码扫描器，样本信息自动输入； |  |
| 2.10 | 急诊功能：有急诊位，可同步操作末梢血； |  |
| 2.11 | 扩展功能：可拓展轨道自动进样功能。 |  |
| 三 | 血液分析仪质控要求： |  |
| 3.1 | 提供原厂配套质控品，可以提供终生免费的实时在线网上质控服务，及时验证检测结果的准确性； |  |
| 3.2 | 提供白细胞分类原厂质控（附分类质控的SFDA注册证）； |  |
| 3.3 | 提供体液原厂配套质控，并通过SFDA认证；（附体液质控的SFDA注册证）。 |  |
| 四 | 其他要求： |  |
| 4.1 | 承担LIS接口费用。 |  |

四、采购标的其他要求（适用于所有标项）：

- 1、供应商的投标文件中列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中；

- 2、设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的第三方检测报告。

- 3、提供全套医疗器械注册证、用户操作手册、维修手册、设备中文标签、纸质塑封操作规程；供应商提供产品如为进口设备，投标文件中需提供设备的进口医疗器械注册证、产品注册登记表；验收时提供海关报关单及商检证书，设备应符合国家进口商品安全质量要求；

- 4、提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格并提供价格的折扣率；

- 5、采购文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供；

- 6、供应商必须如实响应磋商文件中的技术要求并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

- 五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

| 产品及服务质量保证 | 1、供应商保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,医院有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2、在所供设备交付时，供应商必须向医院提供产品说明书、质量保证书、保修卡及采购文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 3、采购文件中未提及的某些属标配的功能、软件，供应商必须无条件提供。 4、质保期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货（安装）时间及地点 | 交货时间： |  | 合同签订后30天内。 |
|  | 安装地点：采购人指定地点。 |  |  |
|  | 安装完成时间： |  | 标项一、二、三、四、五、六、七：接采购人通知后7天内全部安装调试完成； |
|  |  |  | 标项八：设备送至医院后到达7个工作日内中标人派人安装调试完成。 |
|  | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |
|  | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |
|  | 安装、验收所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供应商负责。 |  |  |
| ★付款条件 | - 合同签订后，七个工作日内支付合同总额的40%； 2）货到验收合格六个月后一次性付清余款。 |  |  |
| 履约保证金 | 不适用。 |  |  |
| 质保期 | 标项一、二、六、八：整机原厂保修≥1年,质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费并提供价格的折扣率； |  |  |
|  | 标项三、四、七：设备安装后整机保修≥1年（附厂家质保证明，厂家质保证明可在中标人与采购人签订合同之前提供，如无厂家质保证明，采购人有权拒绝签订合同）；在项目所在地区设有售后维修部，需配备原厂认可的工程师。 |  |  |
|  | 标项五：设备安装后整机保修≥1年（附厂家质保证明，厂家质保证明可在中标人与采购人签订合同之前提供，如无厂家质保证明，采购人有权拒绝签订合同）；在项目所在地区设有售后维修部，需配备原厂认可的工程师。 |  |  |
| 维修响应时间 | 标项一、二：要求有及时的售后服务，维修12小时内到达现场，对保修期外维修付款必须做到先维修后付款； |  |  |
|  | 标项三、四、五、六、七：要求有及时的售后服务，维修4小时内到达现场，对保修期外维修付款必须做到先维修后付款； |  |  |
|  | 标项八：接到用户维修通知后，2小时内响应，24小时内排除故障。 |  |  |
| 培训 | 标项一、二、三、四、五、六、七：免费提供操作培训和工程师的维修培训； |  |  |
|  | 标项八：提供培训计划，免费系统培训操作技师、保养技师和本院维修工程师，现场培训不少于3天，包括使用人员培训和维护人员培训。 |  |  |
| 软件升级 | 终身免费提供软件升级。 |  |  |
| 其他要求 | 标项八： | 提供售后服务机构联系方式，有专职工程师提供技术及售后服务：每年由厂方派专职工程师对仪器操作系统校验一次，保证仪器的光路、电路等回复到出厂时的技术标准； |  |
|  |  | 提供易损件和主要零配件厂方价格清单，供应价格不高于报价的八折，配件供应至仪器停产后10年； |  |
|  |  | 保修期内、外每年两次免费保养，其中一次必须为全面保养，（提供保养具体内容）； |  |
|  |  | 每年不少于二次的技术支持（巡回）或人员培训（至少一次）。 |  |
| ★生产、经营许可 | 1、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物） 2、供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物） 3、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备） |  |  |

- 第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）本项目投标报价须是完成本项目的所有费用，应包括设备价、安装调试、货物运至项目现场的运输费、保险费、培训费、售后服务、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。 3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4）招标代理服务费的收取标准：代理机构按下表中货物招标的标准（按差额定率累进法计算），根据本项目每个标项的中标金额，向每个标项中标人收取招标代理服务费。 服费类型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：中标人接到本公司通知后5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费，并领取中标通知书。招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 关于本次采购的服务费请汇入以下账户： 开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 账 号：30010122001229488 户 名：浙江中基正采管理咨询有限公司 |
| 2 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海县分网、浙江中基正采管理咨询有限公司网等网站。 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 5 | 采购资金来源：自筹资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未做实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意不得分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其他方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

- 资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；
（4）联合体协议（如有，格式见附件）；

（5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书（格式见附件）；

（4）技术条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

（5）商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

（6）设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

（7）制造商出具的授权函（如为进口产品必须提供，格式见附件）；

（8）供货方案（格式自拟）；

（9）安装与验收方案（格式自拟）；

（10）售后服务方案（格式自拟）；

（11）技术培训方案（格式自拟）；

（12）维修成本（格式自拟）；

（13）同类业绩情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（14）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（15）供应商认为有需要提供的其他有关资格、资质证明资料。

- 报价文件内容包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）分项报价表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

3、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”、“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、“纸质备份投标文件”是指按招标文件要求编制的纸质投标文件。

5、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”。

在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

在“纸质备份投标文件”启用时，“电子投标文件”、“电子备份投标文件”自动失效。“电子投标文件”、“电子备份投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“纸质备份投标文件”的，由采购代理机构采用线下开标程序，未在投标截止时间之前递交“纸质备份投标文件”的视为放弃投标。所有供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”自动失效。

四、特别说明

1、本项目  非  专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  工业   。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4、参与过采购项目进口产品论证的专家应当回避；

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目接受联合体投标； |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、商务技术文件中出现报价或单价的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- 评分标准（兼评委打分表）

- 评分标准（一）：适用于标项一、三、五、六：

| 评分标准 |  |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 |  | 30 | 客观评审 |
| 技术 商务 得分 70分 | - 对采购文件的技术响应 （35分） | （1）完全响应采购文件 “第二章 采购需求 二、技术规格和要求”中所有指标的得35分； （2）“第二章 采购需求 二、技术规格和要求”中标“▲”的指标，每负偏离一条扣5分； （3）“第二章 采购需求 二、技术规格和要求”中未标“▲”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 | 35 | 客观评审 |
|  | 2、供货方案 （5分） | 根据供应商提供的针对本项目的供货方案进行评议，包括供货期限是否满足招标文件要求、交货方式是否切合实际、供货保障流程是否合理、供货流程要点是否明确、供货实施步骤是否清晰，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 3、安装与验收方案（5分） | 根据供应商提供的针对本项目的安装方案、安装人员配置、调试要求、开箱测试方式、产品验收方案等进行评议，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 4、售后服务方案（10分） | 根据供应商的服务承诺内容进行评议，包括服务方式是否合理、服务响应时间是否及时、技术支持是否全面、服务体系是否完整、退换货品承诺是否合理，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | 根据供应商的质保期方案进行评议，包括质保期内定期服务方案是否合理、巡检服务方案是否全面、售后服务保障是否完整及售后服务机构设置是否完善，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 5、技术培训服务（5分） | 根据供应商所提供的技术培训服务内容进行评议，包括培训时间安排是否合理、培训内容是否全面、培训人员是否齐全、培训次数和培训场地安排是否合理，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 6、维修成本 （5分） | 根据供应商提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费是否合理，维修人员配备是否全面和维修完成时间是否及时，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，扣完为止，无相应内容的不得分，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 7、同类设备销售业绩（3分） | 2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 | 3 | 客观评审 |
|  | 8、政策加分 （2分） | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观评审 |
|  |  | 供应商或制造商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。注：投标文件中提供相关证明材料并加盖公章。 | 1 | 客观评审 |

- 评分标准（二）：适用于标项二、四、七、八：

| 评分标准 |  |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 |  | 30 | 客观评审 |
| 技术 商务 得分 70分 | - 对采购文件的技术响应 （35分） | （1）完全响应采购文件 “第二章 采购需求 二、技术规格和要求”中所有指标的得35分； （2）“第二章 采购需求 二、技术规格和要求”中标“▲”的指标，每负偏离一条扣4分； （3）“第二章 采购需求 二、技术规格和要求”中未标“▲”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 | 35 | 客观评审 |
|  | 2、供货方案 （5分） | 根据供应商提供的针对本项目的供货方案进行评议，包括供货期限是否满足招标文件要求、交货方式是否切合实际、供货保障流程是否合理、供货流程要点是否明确、供货实施步骤是否清晰，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 3、安装与验收方案（5分） | 根据供应商提供的针对本项目的安装方案、安装人员配置、调试要求、开箱测试方式、产品验收方案等进行评议，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 4、售后服务方案（10分） | 根据供应商的服务承诺内容进行评议，包括服务方式是否合理、服务响应时间是否及时、技术支持是否全面、服务体系是否完整、退换货品承诺是否合理，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | 根据供应商的质保期方案进行评议，包括质保期内定期服务方案是否合理、巡检服务方案是否全面、售后服务保障是否完整及售后服务机构设置是否完善，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 5、技术培训服务（5分） | 根据供应商所提供的技术培训服务内容进行评议，包括培训时间安排是否合理、培训内容是否全面、培训人员是否齐全、培训次数和培训场地安排是否合理，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 6、维修成本 （5分） | 根据供应商提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费是否合理，维修人员配备是否全面和维修完成时间是否及时，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，扣完为止，无相应内容的不得分，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 7、同类设备销售业绩（3分） | 2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 | 3 | 客观评审 |
|  | 8、政策加分 （2分） | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观评审 |
|  |  | 供应商或制造商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。注：投标文件中提供相关证明材料并加盖公章。 | 1 | 客观评审 |

注：1、小数点后保留一位数。2、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。3、联合体中任意一方具有上述证明材料的均予以认可。

评委签字：                                            年  月   日

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标人的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：   ）于       年    月   日，在宁海县公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.采购文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、货物清单

1.1 货物清单：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及产权担保

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

5.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

5.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

5.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、质保期

6.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货期

7.1 交货期：

八、货款支付

8.1付款方式：

九.税

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 采购文件和乙方的响应文件及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

16.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

合同见证方：浙江中基正采管理咨询有限公司

见证日期：

- 第六章　投标文件格式

一、资格文件

（一）资格文件封面格式：

封面格式：

正本

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；
（4）联合体协议（如有，格式见附件）；

（5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）供应商资格声明函

供应商资格声明函

浙江中基正采管理咨询有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标请公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

年    月    日
注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（3）供应商的特定条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

（4）联合体协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                 （联合体名称），共同参加            （项目名称）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．            （某成员单位名称）为                 （联合体名称）牵头人。

2．联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3．联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）由联合体牵头人承担               工作（占合同总金额     %）；

（2）由联合体成员承担                 工作（占合同总金额     %）。

5．投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖章并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

联合体成员名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年     月    日

注：采用联合体形式投标的供应商必须提供联合体协议；如单独投标无须提供“联合体协议”。

（5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件

（一）商务技术文件封面格式：

封面格式：

正本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）商务技术文件内容包括

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书（格式见附件）；

（4）技术条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

（5）商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

（6）设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

（7）制造商出具的授权函（如为进口产品必须提供，格式见附件）；

（8）供货方案（格式自拟）；

（9）安装与验收方案（格式自拟）；

（10）售后服务方案（格式自拟）；

（11）技术培训方案（格式自拟）；

（12）维修成本（格式自拟）；

（13）同类业绩情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（14）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（15）供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

- 符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________      日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人（签名）：

日期：2022年  月  日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                            法定代表人（签名或印章）：

职务：                                      职务：

授权代表身份证号码：

供应商名称（公章）：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及授权代表开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（4）技术条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（5）商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（6）设备配置方案（格式自拟，含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

（7）制造商出具的授权函（如为进口产品必须提供，格式见附件）；

制造商出具的授权函

（供应商为代理商时需提供）

致：（招标代理公司）

我们（制造商名称或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家货物制造（或开发）商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（招标编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造（或开发）的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（供应商名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

说明：本授权书应是由制造商为本招标项目专门出具的正本。若无采购文件许可，制造商出具的授权代理经销证书不能代替本授权书。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（8）供货方案（格式自拟）；

（9）安装与验收方案（格式自拟）；

（10）售后服务方案（格式自拟）；

（11）技术培训方案（格式自拟）；

（12）维修成本（格式自拟）；

（13）业绩一览表

业绩一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中须提供符合第四章《评标办法及评分标准》“五、评标程序（四）评分标准”要求的证明材料复印件并加盖公章。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（14）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（15）供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

三、报价文件

1、报价文件封面格式：

封面格式：

正本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）报价文件内容包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（1）开标一览表

开标一览表

采购项目：                                               项目编号：

单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 规格、型号 |  | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 交货时间、 地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、若供应商尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

供 应 商 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（2）投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：                            项目名称：                                        （价格单位：人民币万元）

| 标项 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商/集成商或开发商名 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                        供应商名称（盖章）：

3、除填写本表外，供应商还应提供以下附件：

1）货物主要部件（包括附件）分项价目表

2）特殊工具清单及价目表                                                      法定代表人或授权代表（签名或印章）：

3）备品、备件清单及价目表

4）所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                     日             期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

政府采购活动现场确认声明书

浙江中基正采管理咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加 宁海县深圳中心卫生院CT等医疗设备采购项目 （编号：CBZJ-20226117G）政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022 年  月  日