政府采购

公开招标采购文件

（全一册）

| 采购项目： | 2023年宁海县污染源在线监控运维项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CBZJ-20236010G |
| 采购人： | 宁波市生态环境局宁海分局 |

浙江中基正采管理咨询有限公司

二〇二三年三月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  供应商须知	20

第四章  评标办法及评分标准	28

第五章  政府采购合同主要条款	36

第六章  投标文件格式	39

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况： (2023年宁海县污染源在线监控运维项目)招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2023年04月11日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBZJ-20236010G

项目名称：2023年宁海县污染源在线监控运维项目

预算金额（元）：4093550.00

最高限价（元）：4093550.00

采购需求：

标项名称:2023年宁海县污染源在线监控运维项目

数量:1批

预算金额（元）:4093550.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第二章  采购需求”。

备注：组成联合体的成员数量不超过2个。

合同履约期限：一年。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）。

三、获取采购文件

时间：2023年03月20日至2023年03月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商注册后直接登录“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）下载电子采购文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取采购文件的，其投标无效。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的获取采购文件时间内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年04月11日13:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间：2023年04月11日13:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：

2.1.1对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2.2投标与开标注意事项

2.2.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.2标前准备：因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.2.3投标文件制作：

2.2.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.2.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.2.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.3本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.4供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.5供应商如现场提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘存储的电子备份投标文件的，投标无效。

2.6采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

2.7供应商可采用邮寄（含快递）方式递交备份投标文件：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2023年04月10日16:00（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部；

收件人：周工   联系方式：0574-87426203

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

2.8本公开招标采购公告中二、申请人的资格要求：第一条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

2.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市生态环境局宁海分局

地址：宁海县桃源街道南畈路5号桃源大厦B幢

传真：/

项目联系人（询问）：金老师

项目联系方式（询问）：0574-89285115

质疑联系人：谢先生

质疑联系方式：0574-89285116

2.采购代理机构信息

名称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：0574-87425373

项目联系人（询问）：周工、朱工

项目联系方式（询问）：0574-87426203

质疑联系人：王近娜

质疑联系方式：0574-87425583

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传真：0574-65265612

联系人：王老师

监督投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线“95763”获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章 《公开招标采购公告》 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 《公开招标采购公告》 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | - 服务期限：详见本章内容 - 实施地点：采购人指定地点。 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 无 |
| 7 | 物理特性要求 | 无 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 详见本章内容 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无 |

★一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、合同履约期限（服务期限） | 详见《第一章 公开招标采购公告》 |
| 2、付款方式 | 1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额50%的预付款； 2、余款在中标人通过采购人考核后15日内根据考核结果进行支付。 |
| 3、履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同价的1%； 2、履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保险保单和银行保函等非现金形式。 3、履约保证金提交时间：合同签订后交至采购人。 4、履约保证金的退取：履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权扣除相应履约保证金）。 |
| 4、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

二、招标需求

1、工作内容及采购预算（最高限价）组成

（1）工作内容：

中标人负责宁海县行政区域内安装并已与市生态环境局宁海分局平台联网的“88家宁海县辖区企业废水在线监测系统运行维护”、“88家宁海县辖区企业污染源自动监控现场端视频监控及人脸门禁系统运行维护”、“7家宁海县辖区内（污水处理厂）在线监测系统运行维护”和“7家宁海县辖区（污水处理厂）污染源自动监控现场端视频监控及人脸门禁系统运行维护（共计28个监控点）”的运行维护，确保系统正常运行。

（2）最高限价组成

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务内容 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁海县辖区企业废水在线监测系统运行维护 （详见附件1） | 88家 | 废水在线自动监测系统运行维护。 | 331.018万元/年 |
| 2 | 宁海县辖区企业污染源自动监控现场端视频监控及人脸门禁系统运行维护 （详见附件2） | 88家 | 88家企业采样区视频监控、治理设施（工况）监控、站房内视视频监控、人脸门禁。 |  |
| 3 | 宁海县辖区内（污水处理厂）在线监测系统运行维护（详见附件3） | 7家 | 废水在线自动监测系统运行维护 | 78.337万元/年 |
| 4 | 宁海县辖区（污水处理厂）污染源自动监控现场端视频监控及人脸门禁系统运行维护（详见附件4） | 7家 | 采样区视频监控、治理设施（工况）监控、站房内视视频监控、人脸门禁(共计28个监控点) |  |
| 合计 |  |  |  | 409.355万元/年 |

- 注：供应商对应的投标报价超过以上最高限价的，作无效标处理。

- 2、废水污染源在线自动监测系统运行维护内容：

# （1）中标人负责对整个水污染源自动监控系统按《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）、《2010年度浙江省污染源自动监控系统运行管理考核细则》和《浙江省污染源自动监控系统运行维护工作指导意见》进行保养和维护；

（2）中标人必须按规定对仪器设备进行定期校准及校验；

（3）每周填写完整的运行维护记录；

（4）及时以书面形式上报重大事故或严重故障情况；

（5）保证整个水污染源自动监控系统的联网率达到95%；

（6）在运行维护过程中，中标人不得违规修改参数或规避监管；

（7）配合采购人不定期对运行维护情况进行检查；

（8）中标人必须对在线监测站房上锁，并在运维过程中对监测站房进行卫生打扫。

3、污染源自动监控视频监控及人脸门禁系统运行维护内容：

污染源自动监控视频监控及人脸门禁系统运行维护内容具体包括污水在线监测房门禁、站房内视频、排放口视频及治理设施的视频。按浙环函〔2017〕449 号《浙江省污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统建设技术要求（试行）》进行保养和维护。

- 制定运行维护的规章制度和操作规程；

- 在维护期1年内，要求提供24小时热线电话服务；

- 指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助买方维护检测等工作；

- 若设备、系统发生故障，应在1小时内响应，2小时内到达，24小时内修复；

- 当设备、系统暂时无法修复时，要求提供相应的替代产品，以保证设备、系统正常运行。

4、技术服务质量要求

采购人按《浙江省污染源自动监控系统运行维护工作指导意见》（浙环发〔2010〕19号）、运维合同等文件要求对中标单位进行考核。如环境管理上级主管部门下发新的要求，通过双方共同认可。

- 5、其他要求

供应商须根据项目实际情况制定服务计划书、安排相应的作业人员及专用设备保障运维工作，同时根据项目特点制定相应的项目保障方案及售后服务。

附件1

88家宁海县辖区企业废水在线监测系统运行维护清单

| 序号 | 企业名称 | 运维内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁波天虹文具有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、混合分瓶采样器、雨水口PH、雨水口数采仪、 |
| 2 | 宁波九隆五金有限公司 | PH、水温、数采仪、数采仪、混合分瓶采样器、COD、氨氮 |
| 3 | 宁海县舒而佳文具有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、混合分瓶采样器； 雨水口PH、雨水口数采仪 |
| 4 | 宁海县馨源泰纸制品有限公司（宁海县宁兴纸业有限公司） | PH、水温、COD、氨氮、总氮、数采仪、混合分瓶采样器 |
| 5 | 宁波派灵实业有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、混合分瓶采样器； 雨水口PH、雨水口数采仪 |
| 6 | 宁波榆林金属制品有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、混合分瓶采样器 |
| 7 | 宁波捷光表面涂装有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、混合分瓶采样器 |
| 8 | 宁海卡依之食品有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、混合分瓶采样器 |
| 9 | 爱文易成文具有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、混合分瓶采样器； 雨水口PH、雨水口数采仪 |
| 10 | 宁波市东腾纸业有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、总氮、数采仪、混合分瓶采样器 |
| 11 | 山中合金(宁波)有限公司 | PH、水温、数采仪、分瓶采样器 |
| 12 | 宁海县环保工业发展有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、总氮、总磷、总铜、总镍、总铬、数采仪、混合分瓶采样器； 雨水口PH 2套、雨水口数采仪 |
| 13 | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、总氮、数采仪、混合分瓶采样器 |
| 14 | 宁海县西店空调配件厂 | PH、水温、流量计、数采仪、分瓶采样器 |
| 15 | 宁波旭东表面处理有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、混合分瓶采样器 |
| 16 | 宁海县城关连头山印染织厂 | PH、水温、COD、氨氮、总氮、数采仪、混合分瓶采样器 |
| 17 | 宁海县同兴氧化厂 | PH、水温、数采仪、混合分瓶采样器、COD、氨氮 |
| 18 | 宁波永泰金属制品有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器 |
| 19 | 宁波信豪铝业有限公司 | PH、水温、数采仪、分瓶采样器 |
| 20 | 宁波利铭金属制品有限公司 | PH、水温、COD、总磷、数采仪、混合分瓶采样器 |
| 21 | 宁海县金艺氧化厂 | PH、水温、数采仪、混合分瓶采样器、COD、氨氮 |
| 22 | 宁波雪银铝业有限公司 | PH、水温、流量计、数采仪、分瓶采样器 |
| 23 | 宁海县西店云龙金属彩色氧化厂 | PH、水温、数采仪、混合分瓶采样器、COD、氨氮 |
| 24 | 宁海县西店灵峰氧化厂 | PH、水温、数采仪、混合分瓶采样器、COD、氨氮 |
| 25 | 锦翔（宁波）轴瓦有限公司（宁波轴瓦厂） | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、混合分瓶采样器、 雨水口PH、雨水口数采仪 |
| 26 | 宁海县环境卫生指导中心 （宁海县生活垃圾填埋场） | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、混合分瓶采样器 |
| 27 | 宁波索普橡塑有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 28 | 宁波云峰文具有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 29 | 宁海县西店钢家具厂 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 30 | 宁波光辉灯饰有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 31 | 宁海县源达冷配电器厂 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 32 | 宁海县深圳制冷配件厂 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 33 | 得力集团有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 34 | 宁波塑才金属制品有限公司（宁波好孩子儿童用品有限公司） | PH、数采仪、分瓶采样器、 |
| 35 | 宁海县振业汽车部件有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 36 | 宁波市凯博数控机械有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 37 | 宁波天天文具有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 38 | 宁海县华天休闲用品有限公司 | PH、水温、COD、总磷、PH、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |
| 39 | 宁波金波金属制品有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 40 | 宁波联合华发五金机械有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 41 | 宁波如意股份有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 42 | 宁海县凯盛文具有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 43 | 宁波美亚达汽车部件制造有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 44 | 宁波振达文具有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 45 | 宁海县文丰文具有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 46 | 宁波万信文具有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 47 | 宁波好特富工具制造有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 48 | 宁波泰虎光电科技有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 49 | 宁波佳和物流设备有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 50 | 宁海县敏捷五金塑料厂 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 51 | 浙江森森电器有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 52 | 宁海兴达旅游用品有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 53 | 浙江优逸科汽车部件有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 54 | 宁波颂美钢架制品有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 55 | 宁海县奥力电泳厂（普通合伙） | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 56 | 宁波世嘉嘉辰机械有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 57 | 宁波储力叉车有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 58 | 宁波市住生洁具有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计、总铬、总镍 |
| 59 | 宁波杰明电子有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 60 | 宁波永信钢管有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 61 | 宁波森汇达机电制造有限公司（宁波百富机电制造有限公司） | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 62 | 宁波捷豹集团有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 63 | 宁波无边橡塑有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 64 | 宁波雷鸟新材料科技有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 65 | 宁波诚若电器有限公司 （宁海县博成电器有限公司） | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 66 | 艾美卫信生物药业（浙江）有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |
| 67 | 宁波星屹宠物用品有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 68 | 宁波为富工艺品有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 69 | 宁波富海华压力容器制造有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 70 | 宁波唯高金属制品有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 71 | 宁海建新橡塑有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 72 | 宁波世裕金属制品有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 73 | 宁波恒生管件有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 74 | 浙江兴达文具有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 75 | 宁波会通磁电科技有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 76 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |
| 77 | 宁海县国鸿肉类加工有限公司（宁海食品有限公司） | PH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |
| 78 | 宁波伯利恒电器有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 79 | 宁海县昌盛试剂厂 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 80 | 宁波豹王汽车部件有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 81 | 宁波捷杰电器有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 82 | 宁波益众金属制品有限公司（宁海县日春金属化建有限公司） | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 83 | 宁波金琪铝合金表面处理有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 84 | 宁海农发牧业有限公司 | PH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |
| 85 | 浙江慧冠休闲用品有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 86 | 宁波兴宝华刷业有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 87 | 宁海县锦辉机械有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |
| 88 | 宁波丹隆家居用品有限公司 | PH、数采仪、分瓶采样器、流量计 |

附件2

88家宁海县辖区企业污染源自动监控现场端视频监控及人脸门禁系统运行维护清单

| 序号 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 1 | 宁波天虹文具有限公司 |
| 2 | 宁波九隆五金有限公司 |
| 3 | 宁海县舒而佳文具有限公司 |
| 4 | 宁海县馨源泰纸制品有限公司（宁海县宁兴纸业有限公司） |
| 5 | 宁波派灵实业有限公司 |
| 6 | 宁波榆林金属制品有限公司 |
| 7 | 宁波捷光表面涂装有限公司 |
| 8 | 宁海卡依之食品有限公司 |
| 9 | 爱文易成文具有限公司 |
| 10 | 宁波市东腾纸业有限公司 |
| 11 | 山中合金(宁波)有限公司 |
| 12 | 宁海县环保工业发展有限公司 |
| 13 | 宁波盛绵针织制衣有限公司 |
| 14 | 宁海县西店空调配件厂 |
| 15 | 宁波旭东表面处理有限公司 |
| 16 | 宁海县城关连头山印染织厂 |
| 17 | 宁海县同兴氧化厂 |
| 18 | 宁波永泰金属制品有限公司 |
| 19 | 宁波信豪铝业有限公司 |
| 20 | 宁波利铭金属制品有限公司 |
| 21 | 宁海县金艺氧化厂 |
| 22 | 宁波雪银铝业有限公司 |
| 23 | 宁海县西店云龙金属彩色氧化厂 |
| 24 | 宁海县西店灵峰氧化厂 |
| 25 | 锦翔（宁波）轴瓦有限公司（宁波轴瓦厂） |
| 26 | 宁海县环境卫生指导中心 （宁海县生活垃圾填埋场） |
| 27 | 宁波索普橡塑有限公司 |
| 28 | 宁波云峰文具有限公司 |
| 29 | 宁海县西店钢家具厂 |
| 30 | 宁波光辉灯饰有限公司 |
| 31 | 宁海县源达冷配电器厂 |
| 32 | 宁海县深圳制冷配件厂 |
| 33 | 得力集团有限公司 |
| 34 | 宁波塑才金属制品有限公司（宁波好孩子儿童用品有限公司） |
| 35 | 宁海县振业汽车部件有限公司 |
| 36 | 宁波市凯博数控机械有限公司 |
| 37 | 宁波天天文具有限公司 |
| 38 | 宁海县华天休闲用品有限公司 |
| 39 | 宁波金波金属制品有限公司 |
| 40 | 宁波联合华发五金机械有限公司 |
| 41 | 宁波如意股份有限公司 |
| 42 | 宁海县凯盛文具有限公司 |
| 43 | 宁波美亚达汽车部件制造有限公司 |
| 44 | 宁波振达文具有限公司 |
| 45 | 宁海县文丰文具有限公司 |
| 46 | 宁波万信文具有限公司 |
| 47 | 宁波好特富工具制造有限公司 |
| 48 | 宁波泰虎光电科技有限公司 |
| 49 | 宁波佳和物流设备有限公司 |
| 50 | 宁海县敏捷五金塑料厂 |
| 51 | 浙江森森电器有限公司 |
| 52 | 宁海兴达旅游用品有限公司 |
| 53 | 浙江优逸科汽车部件有限公司 |
| 54 | 宁波颂美钢架制品有限公司 |
| 55 | 宁海县奥力电泳厂（普通合伙） |
| 56 | 宁波世嘉嘉辰机械有限公司 |
| 57 | 宁波储力叉车有限公司 |
| 58 | 宁波市住生洁具有限公司 |
| 59 | 宁波杰明电子有限公司 |
| 60 | 宁波永信钢管有限公司 |
| 61 | 宁波森汇达机电制造有限公司（宁波百富机电制造有限公司） |
| 62 | 宁波捷豹集团有限公司 |
| 63 | 宁波无边橡塑有限公司 |
| 64 | 宁波雷鸟新材料科技有限公司 |
| 65 | 宁波诚若电器有限公司 （宁海县博成电器有限公司） |
| 66 | 艾美卫信生物药业（浙江）有限公司 |
| 67 | 宁波星屹宠物用品有限公司 |
| 68 | 宁波为富工艺品有限公司 |
| 69 | 宁波富海华压力容器制造有限公司 |
| 70 | 宁波唯高金属制品有限公司 |
| 71 | 宁海建新橡塑有限公司 |
| 72 | 宁波世裕金属制品有限公司 |
| 73 | 宁波恒生管件有限公司 |
| 74 | 浙江兴达文具有限公司 |
| 75 | 宁波会通磁电科技有限公司 |
| 76 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 |
| 77 | 宁海县国鸿肉类加工有限公司（宁海食品有限公司） |
| 78 | 宁波伯利恒电器有限公司 |
| 79 | 宁海县昌盛试剂厂 |
| 80 | 宁波豹王汽车部件有限公司 |
| 81 | 宁波捷杰电器有限公司 |
| 82 | 宁波益众金属制品有限公司（宁海县日春金属化建有限公司） |
| 83 | 宁波金琪铝合金表面处理有限公司 |
| 84 | 宁海农发牧业有限公司 |
| 85 | 浙江慧冠休闲用品有限公司 |
| 86 | 宁波兴宝华刷业有限公司 |
| 87 | 宁海县锦辉机械有限公司 |
| 88 | 宁波丹隆家居用品有限公司 |

附件3

7家宁海县辖区内（污水处理厂）在线监测系统运行维护清单

| 序号 | 企业名称 | 运维内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁海县兴海污水处理有限公司-出水 | PH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |
| 2 | 宁海县长街污水处理厂-出水 | PH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |
| 3 | 宁海县深甽污水处理厂-出水 | PH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |
| 4 | 宁海县西店污水处理厂-出水 | PH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |
| 5 | 宁海县宁东污水处理厂-出水 | PH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |
| 6 | 宁海县城南污水处理厂-出水 | PH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |
| 7 | 宁海县临港污水处理厂-出水 | PH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、混合分瓶采样器、流量计 |

备注：宁海县内现有在线监测设备品牌有：岛津、微兰。

附件4

7家宁海县辖区（污水处理厂）污染源自动监控现场端视频监控及人脸门禁系统运行维护清单（共计28个监控点）

| 序号 | 企业名称 | 运维内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁海县兴海污水处理有限公司-出水 | 采样区视频监控、治理设施（工况）监控、站房内视视频监控、人脸门禁 |
| 2 | 宁海县长街污水处理厂-出水 | 采样区视频监控、治理设施（工况）监控、站房内视视频监控、人脸门禁 |
| 3 | 宁海县深甽污水处理厂-出水 | 采样区视频监控、治理设施（工况）监控、站房内视视频监控、人脸门禁 |
| 4 | 宁海县西店污水处理厂-出水 | 采样区视频监控、治理设施（工况）监控、站房内视视频监控、人脸门禁 |
| 5 | 宁海县宁东污水处理厂-出水 | 采样区视频监控、治理设施（工况）监控、站房内视视频监控、人脸门禁 |
| 6 | 宁海县城南污水处理厂-出水 | 采样区视频监控、治理设施（工况）监控、站房内视视频监控、人脸门禁 |
| 7 | 宁海县临港污水处理厂-出水 | 采样区视频监控、治理设施（工况）监控、站房内视视频监控、人脸门禁 |

附件5

宁海县废水在线自动监测系统考核内容

一、考核依据：

- HJ355-2019 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范

- 浙环发[2010]19号 关于印发《2010年度浙江省污染自动监控系统运行管理考核细则》和《浙江省污染自动监控系统运行维护工作指导意见》的通知

- 甬环发[2009]39号 宁波市环境保护局关于印发《宁波市污染源在线监测监控系统运行维护考核办法(试行)》的通知

- 浙环函〔2017〕449 号《浙江省污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统建设技术要求（试行）》、甬环发【2018】1号和甬环发【2020】4号的通知

二、工作目标：

- 数据联网率>95%

- 数据完整率>95%

- 设备运转率>95%

- 数据合格率，达到上级部门检查要求

- CODCr 平均无故障连续运行时间≥360h/次， 其余项目平均无故障连续运行时间≥720h/次

三、考核内容：

- 日常维护保养

| 周期 | 项目 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 巡检 | 每日两次远程检查仪器运行状态, 检查数据传输系统是否正常 |
| 每周 | 维护 | - 检查COD、PH、流量、氨氮、总磷、总氮、分瓶采样仪等仪器设备及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。 - 检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。 - 检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。 - 对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。 - 若部分站点使用气体钢瓶，应检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求。 - 检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。 - 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏, 对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。 视频监控及人脸门禁保养: 一．摄像机包含定期维护及日常维护:1.定检维护：1.对各输煤塔内的摄像机镜头镜片，外观清洁卫生为每周星期四进行打扫; 2.日常巡检：对其他区域摄像机镜头镜片，外观清洁卫生为每日巡检常规打扫; 3.按需维护：对有特定需求区域的摄像机镜头镜片，外观清洁卫生按业主需求进行. 二. 对云台维护一般采用定期维护方法。一、对球形云台一般采用定期检查，检查包括：内置散热系统是否工作，解码板上的元件是否因温度过高出现发黄，电容爆裂的现象。二、对于重型云台如果是内置解码器的，看摄像机的视频线，信号线，电源线是否因长时间操作而出现绕圈现象。一些重型云台底盘下面有限位开关的，查看是否有因氧化有脱落的迹象。三、对于全球型云台，一般打开护罩检查内里连接路线是否因温度过高有烧毁保护层迹象，摄像机电机转动是否有异响。 三、解码器：针对外围云台的解码器一般采用日常观察，定期维护方法，期限为每季度一次。查看外围解码器防水，外围连接线是否有松动，断裂等；检查设备外壳是否带电，接地是否完好；检查各连接线是否有松动；检查内置绕线是否因长期绕圈出现保护皮破损 四、供电设备：1.对于摄像机，云台，解码器前端的各供电连接点，在日常巡检，定期维护，按需维护时检查是否有松动，保护绝缘层是否因高温有损坏脱落现象；2.低于集供中心，在做控制室巡检，维护时检查供电系统线路是否正常，是否有松动脱落，保护绝缘层是否因高温有损坏脱落现象 五.控制设备：控制设备指中心总端各种控制设备，包含，平衡传输分配器，工控硬盘录像机，显示器，键盘，鼠标，控制键盘，机柜等。对控制中心的维护一般采取定期维护和按需维护，定期维护为每月一次；对各控制设备的外观清洁卫生进行打扫；检查散热系统是否正常；检查电源线，跳线，主板是否有松动；对工控硬盘录像机，机柜如有前置过滤网的，每月对过滤网进行清洗；每季度对设备进行断电重启以查看主机是否正常。 |
|  | 质控样校验 | 对COD、PH、流量、氨氮、总磷、总氮等分析仪器进行质控样校验检查 |
| 每月 | 维护保养 | - 总有机碳（TOC）水质自动分析仪：检查TOC-CODCr 转换系数是否适用，必要时进行修正。对TOC 水质自动分析仪载气气路的密封性、泵、管、加热炉温度等进行一次检查，检查试剂余量（必要时添加或更换）, 检查卤素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器，必要时加蒸馏水。 - pH 水质自动分析仪： pH 水质自动分析用酸液清洗一次电极，检查pH 电极是否钝化，必要时进行更换，对采样系统进行一次维护。 - 化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪： 检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。 - 流量计：检查超声波流量计高度是否发生变化。 - 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪：检验UV- CODCr 转换曲线是否适用。必要时进行修正。 - 氨氮水质自动分析仪：气敏电极表面是否清洁，仪器管路进行保养、清洁。 - 总磷水质自动分析仪：检查采样部分、计量单元、反应器单元、加热器单元、检测器单元的工作情况，对反应系统进行清洗。 - 每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常校验。 |
|  | 标定 | 对COD、PH、流量、氨氮、总磷、总氮等分析仪器进行曲线更新或标定 |
|  | 实样比对 | 对COD、PH、流量、氨氮、总磷、总氮等分析仪器进行实样比对，3个样品中至少有2个比对合格。 |
| 每季 | 维护保养 | - 至少对总有机碳（TOC）水质自动分析仪试样计量阀等进行一次清洗。 - 检查化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时进行更换； - 检查氨氮水质自动分析仪气敏电极膜，必要时进行更换。 |
| 每年 | 维护保养 | 根据实际情况更换化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，每年至少更换一次总有机碳（TOC）水质自动分析仪注射器活塞、燃烧管、CO2 吸收器。 |
| 其它预防性维护 | 维护保养 | - 保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。 - 保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。 - 对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。 - 此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。 - 操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。 |

- （1）在宁波市生态环境局对采购人运维的废水在线监控系统年度考核中，考核结果为优秀（90分及以上）采购人支付全额废水在线监控系统运行维护合同价；考核结果为良好（80分（含）～90分）扣除废水在线监控系统运行维护合同价的10%；考核结果为合格（60分（含）～80分）扣除废水在线监控系统运行维护合同价的15%；考核结果为不合格（60分以下）除废水在线监控系统运行维护合同价的20%。注：根据《浙江省生态环境厅关于印发2021年度市生态环境局目标责任书的通知》（浙环函【2021】111号）、《宁波市污染源自动监控系统运行管理办法》（甬环发【2020】16号）、《宁波市污染源自动监控运维单位考核测评办法》等有关规定进行考核。

- （2）每月10日前（如遇长假，延后一周），中标人向采购人提交运维情况书面材料。如超期，每次扣除废水在线监测系统运行维护合同价的1%。

- （3）因中标人原因受市级以上（含市级）环保部门到书面通报批评，每项扣废水在线监测系统运行维护合同价的0.2%。

- （4）采购人检查发现中标人未对在线监测站房上锁，每发现一次扣废水在线监测系统运行维护合同价的0.1%。

- （5）中标人未及时进行卫生打扫，在线监测站房卫生较差，每发现一次扣废水在线监测系统运行维护合同价的0.1%。

- （6）中标人在运营过程中有私自修改设备参数、更改历史数据等弄虚作假行为时，采购人有权单方面终止合同。已执行合同的时间部分，按月结算。

- （7）中标人受市级以上环保部门（如：亮剑行动）技术核查等检查被书面扣分的，因中标人原因造成，根据检查结果企业平均扣分情况，企业平均扣1分，则扣废水在线监测系统运行维护合同价的0.1%（企业平均扣X分，则扣废水在线监测系统运行维护合同价的0.X%）。

- （8）点位安装视频监控，如未安装点位视频监控企业单位应及时向当地环保部门上报，中标人知情不报的每发现一次扣系统运行维护合同价的0.1%。

- （9）已安装点位监控视频是否正确联网。如未正确联网每发现一次扣系统运行维护合同价的0.2%。

- （10）已安装点位监控视频是否连接查看或是否能够回放的，如查看未连接查询失败或是不能回放的每发现一次扣系统运行维护合同价的0.2%。

- （11）已安装点位监控视频覆盖范围是否全面，如未正确全面覆盖范围的每发现一次扣系统运行维护合同价的0.2%。

- （12）已安装点位监控视频录像存储时间是否达标（信息连续存储时间不小于 30 天，重点视频或图片信息存储时间不小于 90 天），如视频录像存储时间未达标的每发现一次扣系统运行维护合同价的0.2%。

- （13）运维污染源企业如停产或者报停3个月以上，则按停产或报停时间扣除该点位运维费用。

- 故障检修

- 在线监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经环境保护有关部门批准。

- 运行单位发现故障或接到故障通知，在2小时内响应并现场进行处理，简单故障在24 小时内修复。

- 对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8 小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若72 小时内无法排除，应及时书面通知当地环保部门，并制定相应措施。

- 仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次校验和比对实验。

- 若数据存储／控制仪发生故障，应保证已采集的数据不丢失，若因硬件无法修复的，应保留一年历史数据。

- 备有足够的备品备件及备仪器用，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

- 在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，及时向环境保护有关部门报告，必要时采用人工方法进行监测。

- 监控系统及人脸门禁系统检修： 检查站房内视频是否正常，排放口视频是否正常，处理设备视频是否正常。发现故障应尽快采取措施予以解决。（24小时内予以解决，若24 小时内无法排除，应及时书面通知当地环保部门，并制定相应措施。）

- 技术档案

- 技术档案包括

- 日常维护记录。

- 故障维修记录。

- 质控样校验比对记录。

- 仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录。

- 各种仪器的操作、使用、维护规范。

- 技术档案基本要求

- 档案中的表格应采用统一的标准表格。

- 记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。

- 可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。

- 与仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均应妥善保存

- 其它工作内容

- 为环境主管部门提供月报、季报、年报表

- 配合各级环保管理部门进行监理检查

- 配合环保部门进行监督性比对工作

- 配合宁海县和宁波市环保部门做好数据有效性审核和总量减排工作。

- 配合宁海县和宁波市环保部门做好现场核查和上级检查工作。

表1	水污染源在线监测仪器运行技术指标

| 仪器类型 | 技术指标要求 | 试验指标限值 | 样品数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr、TOC 水质自动分析仪 | 采用浓度约为现场工作量程上限值0.5 倍的标准样品 | ±10% | 1 |
|  | 实际水样CODCr<30mg/L （用浓度为20～25 mg/L的标准样品替 代实际水样进行测试） | ±5 mg/L | 比对试验总数应不少于3对。当比对试验数量为3对时应至少有2 对满足要求；4 对时应至少有3对满足要求；5 对以上时至少需4对满足要求 |
|  | 30 mg/L≤实际水样CODCr<60mg/L | ±30% |  |
|  | 60 mg/L≤实际水样CODCr<100mg/L | ±20% |  |
|  | 实际水样 CODCr≥100 mg/L | ±15% |  |
| NH3-N水 质自动分析仪 | 采用浓度约为现场工作量程上限值0.5 倍的标准样品 | ±10% | 1 |
|  | 实际水样氨氮<2mg/L （用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实 际水样进行测试） | ±0.3 mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  | 实际水样氨氮≥2mg/L | ±15% |  |
| TP水质自动分析仪 | 采用浓度约为现场工作量程上限值0.5 倍的标准样品 | ±10% | 1 |
|  | 实际水样总磷<0.4 mg/L （用浓度为0.2 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.04mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  | 实际水样总磷≥0.4mg/L | ±15% |  |
| TN水质自动分析仪 | 采用浓度约为现场工作量程上限值0.5 倍的标准样品 | ±10% | 1 |
|  | 实际水样总氮<2mg/L （用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  | 实际水样总氮≥2mg/L | ±15% |  |
| pH水质自动分析仪 | 实际水样比对 | ±0.5 | 1 |
| 温度计 | 现场水温比对 | ±0.5℃ | 1 |
| 超声波明渠流量计 | 液位比对误差 | 12 mm | 6组数据 |
|  | 流量比对误差 | ±10% | 10分钟累计流量 |

三、投标要求

1、供应商须根据评分标准的要求提供相应的履约能力及业绩的证明材料。

2、供应商须在投标文件中提供服务计划安排的投标方案。

3、供应商须根据投标文件中的技术及运维力量提供相应的证明材料。

4、供应商须根据项目保障情况拟定完善的保障方案。

- 第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价。 2）本项目采购预算：详见第一章《公开招标采购公告》；投标总价超过采购预算（最高限价）的，作无效标处理。 3）本项目投标报价必须包括本项目作业实施过程中的运维管理、监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、备品备件更换、仪器运行故障排除、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、接受环境监测部门考核、完成环境监测部门交办的其他工作内容所需的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。合同价款结算时中标人须提供正式发票。 4）供应商承诺的投标报价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生运维数量的增加或减少，以采购人、中标人双方签字盖章认可的联系单为准，产生的费用计入发生期间所对应的月份中。 6）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 7）中标服务费的收取标准：采购代理机构按下表中服务招标的标准（按差额定率累进法计算），以最高限价为基准，向中标人收取中标服务费。 金额（万元） 费率 服务类型; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 备注：中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。汇入以下账户： 开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 账号：30010122001229488 户名：浙江中基正采管理咨询有限公司 |
| 2 | - 投标文件组成与份数： - （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海县分网、浙江中基正采管理咨询有限公司网等网站。 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 5 | 采购资金来源：财政资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件中须提供原件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人允许，不得分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1、资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 联合体协议（格式见附件）；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

2、商务技术文件内容包括：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）供应商响应表（格式见附件）；

（3）商务条款偏离表（格式见附件）；

（4）投标函（格式见附件）；

（5）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（6）技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

（7）供应商基本情况表（格式见附件）；

（8）本项目负责人简历表（格式见附件）

（9）本项目组人员配备情况表（格式见附件）

（10）同类业绩情况一览表（格式见附件）；

（11）技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

（13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

3、报价文件内容包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”和“电子备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”。在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

四、特别说明

1、本项目 非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4、参与过采购项目进口产品论证的专家应当回避；

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，以此类推。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （二）特定资格条件：详见“第一章 公开招标采购公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （三）本项目接受联合体投标； |
|  | （四）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件规定部分有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （六）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （三）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （四）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （五）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （六）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （七）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件规定部分无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、商务技术文件中出现报价或单价的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

3、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

4、投标报价具有选择性的；

5、投标报价中出现重大缺项、漏项；

6、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

7、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

8、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- 评分标准（兼评委打分表）

| 评分项目 |  | 评审细则 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分80分 | 1、履约能力(7分) | （1）供应商具有有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。 | 3 | 客观评审 |
|  |  | （2）供应商具有环境服务认证证书-自动监控系统（水）运行服务能力证书的得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。 | 2 | 客观评审 |
|  |  | （3）自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商具有类似维护项目成功案例，每提供一个得1分，最高得2分。 注：投标文件中须同时提供合同及中标通知书复印件加盖公章，未提供不得分。 | 2 | 客观评审 |
|  | 2、服务计划安排（28分） | （1）根据供应商针对本项目制定的运维方案内容及运维方案实施的安排是否详细、是否全面、是否合理、是否可行的情况进行综合评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | （2）根据供应商针对本项目提供的配件方案是否具有后续保障性及配件供应安排是否可靠、以及方案内容是否详细全面的情况进行评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得3分。 | 3 | 主观评审 |
|  |  | （3）根据供应商针对本项目的实施所制定的方案是否具有各项操作流程、是否具有质控措施、是否具有流程措施、理解程度是否具有深度的情况进行评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | （4）根据供应商针对本项目中突发事件的应急预案是否合理、是否全面以及处置措施是否可行、是否具有针对性、是否合理的情况进行评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | （5）根据供应商针对本项目前后端光缆传输链路施工等各项业务正常开展时段保证信号畅通是否合理，提供延续服务的实施保障措施是否可行、是否合理，对接通畅性方案是否全面、是否合理的情况进行评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | （6）根据供应商针对本项目设立的内部管理制度是否可行、档案管理制度是否合理、制度的有效性是否具有针对性的情况进行评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得3分。 | 3 | 主观评审 |
|  |  | （7）根据供应商针对本项目业务数据、网络安全的保障方案是否具有针对性、是否可行、是否合理的情况进行评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  | 3、技术及运维力量（10分） | - （1）拟指派项目负责人具有中级及以上工程师技术职称证书的得1分、具有信息系统项目管理师证书得1分，最高得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件和距开标日近三个月（其中1个月即可）的社保证明复印件加盖公章，未提供不得分。 | 2 | 客观评审 |
|  |  | - （2）拟指派本项目技术人员组成及配备情况（不包括项目负责人），其中指派人员6人的得1分；在此基础上每增加1人得1分，最高得3分；中标后拟指派技术人员须常驻宁海参与运维工作。 - 注：投标文件中须提供人员运维培训合格证书复印件和距开标日近三个月（其中1个月即可）的社保证明复印件加盖公章，未提供或提供不全的不得分。 | 3 | 客观评审 |
|  |  | - （3）根据供应商针对本项目拟配备的专用设备的种类是否齐全、数量是否充足、是否具有针对性，专用设备使用安排是否合理可行、是否具有操作性的情况进行评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 4、项目保障情况（35分） | （1）根据供应商是否已有或是否承诺中标后取得现有设备主要在线监测分析仪器生产商（或国内总代理商）出具的特约维修授权，授权种类（包括：TOC、COD、氨氮、总磷、总氮等）是否齐全、是否多样，以及获取方式是否合理、可行的情况进行评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 注：投标文件中须提供相关承诺或证明材料，无相关材料的本项不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | （2）根据供应商针对本项目提出的项目运维建议是否合理，针对本项目的综合分析、对重点、难点和疑点问题把握、关键点诊断及其他运维建议是否详细、是否可行的情况进行评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | （3）根据供应商针对本项目提供的服务质量是否合理、是否全面、保证措施承诺是否合理、是否可行、是否具有针对性情况进行综合评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | （4）根据供应商针对本项目的特色服务承诺内容及实施形式是否合理、是否可行、是否透彻、是否全面、是否具有针对性进行综合评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | （5）根据供应商针对本项目提供的技术支持承诺是否合理，技术响应是否及时，解决问题是否迅速的情况进行综合评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得3分。 | 3 | 主观评审 |
|  |  | （6）根据供应商针对本项目建有涉及到本项目仪器的备品备件库设置以及库存安排方案是否详细、是否可行、是否合理、备机种类（配备足够满足运维需要的仪器及耗材）是否全面、是否具有针对性的情况进行评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | （7）根据供应商运维车辆数量进行综合评议：满足每20个运维点（88+7=95）配置一辆运维车辆（不少于5辆），得3分；无车辆或车辆不足5辆的不得分。 注：投标文件中须提供车辆行驶证复印件加盖公章，未提供不得分。 | 3 | 客观评审 |
|  |  | （8）根据供应商针对本项目制定的服务保障方案是否详细、是否全面，服务响应是否迅速、到达指定地点是否及时的情况进行评议。内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
| 价格分20分 |  | 参与评审的价格=投标报价-小微企业政策优惠（如有）； 基准价=满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，基准价20分； 其余供应商得分为：报价得分=（基准价/参与评审的价格）×20%×100。 | 20 | 客观评审 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。4、联合体中任意一方具有上述证明材料的均予以认可。

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认（确定排名第一的中标候选人为中标人）。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：）于  年  月  日，在宁波市宁海县公共资源交易中心进行公开招标，经结果公告确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.采购文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、项目名称、服务期限、服务内容

1.1项目名称：

1.2服务期限：

1.3服务内容：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：               元（￥                元）人民币。

三、履约保证金

3.1履约保证金金额：

3.2履约保证金形式：

3.3担保收件人：

3.4履约保证金的退取：

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、合同付款方法

5.1

六、税

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、完成质量要求

7.1 服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认。

7.2服务期间，乙方须配备足够的人员和设备。

7.3合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所以损失由乙方承担。

八、违约责任

8.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

8.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

8.3 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文、补充协议、投标承诺、投标文件、采购文件及补充执行。

11.4本合同正本一式   份，甲乙双方各执  份；副本  份，甲乙双方各执  份。合同正副本具有同等法律效力。

甲方：(公章)                               乙方：(公章)

地址：                                     地址：

法定代表人：(签字)                         法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                         委托代理人：(签字)

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

邮政编码：                                 邮政编码：

合同见证方：浙江中基正采管理咨询有限公司

见证日期：

- 第六章　投标文件格式

一、资格文件、商务技术文件格式

（一）资格、商务技术文件封面格式：

封面格式：

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（二）资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 联合体协议（格式见附件）；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）供应商资格声明函

供应商资格声明函

浙江中基正采管理咨询有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚采购文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（3）供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

（4）联合体协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                 （联合体名称），共同参加            （项目名称）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．            （某成员单位名称）为                 （联合体名称）牵头人。

2．联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3．联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）由联合体牵头人承担               工作（占合同总金额     %）；

（2）由联合体成员承担                 工作（占合同总金额     %）。

5．投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖章并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

联合体成员名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年     月    日

注：采用联合体形式投标的供应商必须提供联合体协议；如单独投标无须提供“联合体协议”。

（5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（三）商务技术文件内容包括

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 本项目负责人简历表（格式见附件）

- 本项目组人员配备情况表（格式见附件）

- 同类业绩情况一览表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- 符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件规定部分有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）供应商响应表格式

供应商响应表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分（价格分部分除外）。

供应商名称：

年  月  日

（3）商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

采购项目：

项目编号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（4）投标函格式

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：      ），授权代表      （全名）经正式授权并代表供应商           （供应商名称）提交投标文件。

据此函，授权代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（5）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人提供并签章。

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购人名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月内（其中一月即可）当地相关部门出具的社保证明。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人提供并签章。

（6）技术（服务）条款偏离表格式

技术（服务）条款偏离表

采购编号：                   项目名称：

| 条款号 | 采购文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（7）供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

(8)本项目负责人简历表格式

本项目负责人简历表

采购项目：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 服务期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

(9)本项目组人员配备情况表格式

本项目组人员配备情况表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所处岗位 | 上岗证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（10）同类业绩情况一览表格式

同类业绩情况一览表

采购项目：                  项目编号：

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 服务地点 | 服务期限 | 合同价格（元） | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- （11）技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- （12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- （13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

二、报价文件

（一）报价文件封面格式：

封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（二）报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标分项报价表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（1）开标一览表

开标一览表

采购项目：                                               项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年宁海县污染源在线监控运维项目 | 1项 |  |
| 投标总价 （人民币：元） | 大写： 小写： |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签名或印章，否则其投标作无效标处理。

供 应 商 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（2）投标分项报价表

投标分项报价表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |

注：投标单位可根据实际情况自行调整表格

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（3）中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3、供应商自行更改所属行业的，未填写企业类型（中、小、微型）的，本声明函作无效处理。

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（3）残疾人福利性单位声明函格式（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日