- 宁波市鄞州区质量检测中心离子色谱仪、一体式充电桩（机）现场校验仪采购项目

- 采购文件（货物）

- （电子招投标）

项目编号：CBZJ-20253021G

采购人：宁波市鄞州区质量检测中心

采购代理机构：浙江中基正采管理咨询有限公司

2025年6月

目 录

第一部分 招标公告	3

第二部分 供应商须知	6

第三部分 采购需求	19

第四部分 评标办法	29

第五部分 拟签订的合同文本	35

第六部分 应提交的有关格式范例	44

- 第一部分 招标公告

项目概况： 宁波市鄞州区质量检测中心离子色谱仪、一体式充电桩（机）现场校验仪采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年7月8日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：CBZJ-20253021G

项目名称：宁波市鄞州区质量检测中心离子色谱仪、一体式充电桩（机）现场校验仪采购项目

预算金额（元）：895000

最高限价（元）：895000

采购需求：

标项一：

标项名称：离子色谱仪、一体式充电桩（机）现场校验仪

数量：1

预算金额（元）：895000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标项1，具体详见采购文件第三部分 采购需求。

备注：

合同履约期限：标项1，自合同签订之日起60个日历天内完成安装调试和试运行并通过采购人验收及现场培训。

本项目（是）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无。

- 本项目的特定资格要求：标项1：无。

- 获取（下载）采购文件

时间：2025年6月17日至2025年6月25日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月8日14时00分（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。

开标时间：2025年7月8日14时00分（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问、质疑、投诉。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：（1）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在供应商。（4）电子招投标有关事项说明：①本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。③供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：宁波市鄞州区质量检测中心

地址：宁波市鄞州区天童北路1118号

传真：/

项目联系人（询问）：黄老师

项目联系方式（询问）：0574-89292821

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0574-89292826

- 采购代理机构信息

名称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路 666 号中基大厦19楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈露、张龙峰、夏巍

项目联系方式（询问）：0574-87425512

质疑联系人：王燕

质疑联系方式：0574-87425370

- 同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

政策咨询：/

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类； 单一产品或核心产品为：离子色谱仪。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目非专门面向中小企业。 标的： 离子色谱仪、一体式充电桩（机）现场校验仪 ，属于 工业 行业。 注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定： 工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ■ 本项目不允许采购进口产品 □ 可以就 / 采购进口产品 |
| 4 | 分包 | ■ 经采购人同意后，大中型企业可以向小微企业合理分包。 □ 不同意分包 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ■ 不组织 □ 组织 |
| 6 | 样品提供 | ■ 不要求提供 □ 要求提供 |
| 7 | 方案讲解演示 | ■不组织 □ 组织 |
| 8 | 供应商应当提供的资格证明文件、商务技术文件、报价文件 | （1）资格证明文件：详见采购文件第二部分 供应商须知第11.1款。供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术文件：根据采购文件第二部分 供应商须知第11.2款和采购文件第四部分 评标办法提供。 |
|  |  | （3）报价文件：根据采购文件第二部分 供应商须知第11.3款提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | ★报价要求 | 投标报价为交钥匙价，包括但不限于设备的全部内容及其安装、设备调试、验收、管理运行费、人工、保险、装卸、搬运、运费、各种税费、以及交通、食宿、加班、操作、售后服务、提交相应技术资料、中标服务费等达到采购人所有要求所需的一切费用。 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 电子备份投标文件送达地点和签收人员 | 详见采购文件第一部分 招标公告。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交电子备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | □ 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | □ 联合体投标的，联合体各方均需按采购文件第四部分 评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 □ 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件第四部分 评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 履约保证金 | ■ 不适用 |
| 15 | ★付款方式 | 付款方式（中标人为中小微企业适用）： 1、预付款：合同签订后以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额40％； 2、货到安装、调试、验收合格后7个工作日内，采购人向中标人支付至合同总额100％。 注：每次付款前，中标人必须开具等额的正规税务发票给采购人。 付款方式（中标人为大型企业适用）： 1、预付款：合同签订后以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额30％； 2、货到安装、调试、验收合格后7个工作日内，采购人向中标人支付至合同总额100％。 注：每次付款前，中标人必须开具等额的正规税务发票给采购人。 |
| 16 | 质保期 | 详见采购文件第三部分 采购需求。 |
| 17 | 中标服务费的 收取标准 | 1、本项目本招标公司向中标人收取中标服务费人民币15000元整。 2、中标人在公示期满5个工作日内向采购代理机构支付中标服务费。 3、中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 收款单位（户名）：浙江中基正采管理咨询有限公司 开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 银行账号：3001 0122 0012 29488 |
| 18 | 转让 | 本项目不得转让、转包。 |
| 19 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

- 总则

- 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

- “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

- “供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

- “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- “★”系指实质性要求条款，“■”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目原则上采购本国生产的货物，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不得对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

- 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

- 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉

- 鼓励在线询问、质疑、投诉

- 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

- 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明（附件2）。

- 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）的规定执行。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉材料可寄送至：宁波市鄞州区政府采购管理办公室（宁波市鄞州区民惠东路16号），收件人：郑老师，电话：0574-89295894。

投诉书范本及制作说明（附件3）。

- 采购文件的构成、澄清、修改

- 采购文件的构成

- 采购文件包括下列文件及附件：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

- 与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 采购文件的澄清、修改

- 已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

- 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 投标

- 采购文件的获取

详见采购文件第一部分 招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分 供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- 投标文件的语言及计量

- 投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件内容视同未提供。

- 投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 投标文件的组成

- 资格证明文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件；

- 联合协议（如有）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求（如有）；

- 业务专用章使用说明函（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函（附中标服务费支付承诺书）；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 投标标的清单；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 技术条款偏离表（格式自拟）；

- 供应商资信证明材料；

- 对采购文件第三部分 采购需求的承诺（如有）；

- 项目业绩表，后附业绩合同扫描件，加盖公章；

- 项目团队配置表，后附采购文件第四部分 评标办法评标办法前附表中要求所需材料的扫描件（如有请提供），均加盖公章；

- 供货方案；

- 安装、调试及仪器设备应用方案；

- 培训方案；

- 售后服务方案；

- 维保服务方案；

- 节能环保产品证明材料（如有）；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 供应商声明（附录2）；

- 其他供应商认为需要提供的材料或采购文件需要供应商提供的材料、说明。

- 报价文件：

- 开标一览表（报价表）；

- 中小企业声明函（如有）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

注：1、政府采购活动现场确认声明书（附录3），该声明书无须编制进投标文件中，仅需在提交投标文件截止时间后填写并进行回传。

2、上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未提供规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

3、投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对采购文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于采购文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

- 投标文件的编制

- 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

- 供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

- 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

- 投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

- 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 电子备份投标文件

- 供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接递交或者以邮政快递方式递交电子备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商递交电子备份投标文件。

- 电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘等存储介质中。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明项目名称，供应商名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的电子备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

- 直接提交电子备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将电子备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的电子备份投标文件。

- 以邮政快递方式递交电子备份投标文件的，供应商应先将电子备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。电子备份投标文件须在投标截止时间之前送达采购文件第二部分 供应商须知前附表规定的电子备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的电子备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

- 投标文件的无效处理

有采购文件第四部分 评标办法第4.2款规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

- 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

- 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

- 开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

- 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

- 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定时间完成在线解密。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的所有投标文件，公布供应商名称、投标内容、投标报价等以及采购代理机构认为合适的其他内容，供应商须在政府采购云平台的“开标记录”模块中进行在线签字确认。

- 投标文件未按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- 资格审查

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

- 供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

- 合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

- 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

- 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

- 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 评标

- 评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分 评标办法。

- 定标

- 确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

- 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

- 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标情况、资格审查情况、评标专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单等信息。

- 公告期限为1个工作日。

- 合同授予

- 合同主要条款详见第五部分 拟签订的合同文本。

- 合同的签订

- 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

- 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购合同由采购人与中标人根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 验收

- 验收

- 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 用于检测。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见第一部分 招标公告。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。详见第三部分 采购需求 第一条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见第三部分 采购需求 第一条。 |
| - 四 | - 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 采购标的数量、实施的时间（即合同履约期限）：详见第一部分 招标公告。 - 实施的地点：采购人指定地点。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见第三部分 采购需求 第四条。 |
| - 六 | - 采购标的验收标准 | - 按照中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的其他技术、服务等要求 | - 详见第三部分 采购需求 第五条。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 详见第二部分 供应商须知 前附表。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 本项目各潜在供应商宜至项目地点进行现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况，任何因忽视或误解项目现场实际情况而导致的增加费用、索赔或期限延长申请将不获批准。 |
| - 十 | - 样品 | - 详见第二部分 供应商须知 前附表。 |

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 离子色谱仪（1台）

| 序号 | 技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围：适用于食品样品中阴离子、有机酸类物质的分析 |  |
| 2 | 工作条件 |  |
| 2.1 | 电源电压：220V， 且必须接地 |  |
| 2.2 | 温度：15－30℃ |  |
| 2.3 | 湿度：≤80％ |  |
| 3 | 技术要求 |  |
| 3.1 | 该离子色谱仪系统使用自动再生抑制器和高容量分离柱。 |  |
| 3.2 | 所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。 |  |
| 3.3 | 泵：高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0-14的淋洗液及反相有机溶剂。 |  |
| 3.3.1 | 流速范围：单泵头最大流速需达到5.0 mL/min |  |
| 3.3.2 | 最大压力：35Mpa(5000 psi) |  |
| 3.3.3 | 压力脉冲：小于系统压力的1.0% |  |
| 3.3.4 | 配置流动相截止阀，方便仪器维护。 |  |
| 3.4 | 电导检测器 |  |
| 3.4.1 | 与自动连续再生抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。 |  |
| ▲3.4.2 | 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。 |  |
| 3.4.3 | 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。 |  |
| ▲3.4.4 | 全程信号输出范围：0-18000 μS |  |
| ▲3.4.5 | 检测器分辨率：< 0.003nS/cm |  |
| ▲3.4.6 | 检测器耐受最大压力：＞8 MPa |  |
| ▲3.4.7 | 信号采集频率：100Hz。 |  |
| 3.5 | 抑制器 |  |
| 3.5 | 具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线。 |  |
| 3.5.2 | 抑制器再生液通道和淋洗液通道相互独立，是完全隔绝的通道，不存在再生液中的离子对样品的污染，可对亚ppb级低浓度离子进行准确定量。 |  |
| ★3.5.3 | 阴离子抑制器无需使用酸溶液进行轮流再生，无需切换； |  |
| ★3.5.4 | 无需使用蠕动泵，使用维护简单方便。 |  |
| 3.6 | 原装色谱分析柱：高效高容量分离柱及相应的保护柱组成，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂，使用强酸强碱淋洗液。 |  |
| 3.6.1 | 高容量阴离子分离柱及保护柱1套，柱交换量220 μeq/根以上，可一次进样完成多种阴离子的分析。 |  |
| 3.6.2 | 色谱柱必须能耐受2mL/min及以上的流速，既能满足常用的1mL/min流速分析方法，也能满足柱平衡、色谱柱冲洗等高流速要求。 |  |
| 3.7 | 柱温箱 |  |
| 3.7.1 | 原装内置柱温箱。 |  |
| 3.7.2 | 操作温度范围：环境+5-60℃。 |  |
| 3.7.3 | 可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱。 |  |
| 3.8 | 在线电解淋洗液发生器：利用去离子水产生高纯度的、无碳酸盐的流动相，减小基线漂移，提高保留时间的稳定性和分离度，并保证连续运行时良好的重现性。 |  |
| 3.8.1 | 须标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移。 |  |
| ▲3.8.2 | 梯度产生于泵后高压区，避免泵前低压区形成的气泡造成基线不稳定。 |  |
| 3.8.3 | 发生方式：在线电解，而非使用在线稀释功能实现淋洗液浓度的变化。 |  |
| 3.9 | 离子色谱自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。 |  |
| ★3.9.1 | 样品容量大于45位。 |  |
| ▲3.9.2 | 自动进样器带有样品盘和保护罩，样品瓶包含带过滤功能的瓶盖。 |  |
| ▲3.9.3 | 进样盘兼容5mL和0.5mL规格。 |  |
| 3.10 | 软件 |  |
| 3.10.1 | 可兼容Windows等多种操作系统。 |  |
| 3.10.2 | 通过USB方式和电脑进行数字信号传输，可以通过电脑直接控制仪器的运行。可编制分析方式和顺序，色谱图积分和分析报告产生。 |  |
| 3.10.3 | 可通过升级兼容第三方仪器，并可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方公司仪器。 |  |
| 3.11 | 配置要求 |  |
| 3.11.1 | 离子色谱仪1套（包含泵、电导检测器，进样阀等） |  |
| 3.11.2 | 控制软件1套 |  |
| 3.11.3 | 柱温箱1套 |  |
| 3.11.4 | 高效阴离子分析柱及保护柱 2套 |  |
| 3.11.5 | 阴离子自动再生抑制器 1套 |  |
| 3.11.6 | 淋洗液自动发生器1套 |  |
| 3.11.7 | 自动进样器1套 |  |
| 3.11.8 | 品牌电脑1台 |  |
| 3.11.9 | 激光打印机1台 |  |
| 4 | 技术支持和服务 |  |
| 4.1 | 设备安装、调试和验收和服务： |  |
| 4.2 | 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行免费安装调试，现场免费培训，直至仪器可正常运行，并按合同要求通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在3个工作日内完成。厂家在国内应有良好的业绩，提供优质服务。 |  |
| 4.3 | 供应商必须为采购人两位人员提供3～5天免费培训，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。 |  |
| 4.4 | 保修期（质保期）：提供不少于两年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。 |  |
| 4.5 | 维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。 |  |

- 一体式充电桩（机）现场校验仪（1台）

## 2.1设备清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非车载充电机现场校验仪 | 台 | 1 |
| 2 | 非车载充电机负载 | 台 | 1 |
| 3 | 交流充电桩现场校验仪 | 台 | 1 |

2.2详细技术参数

| 序号 | 技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产品概述 |  |
| 1.1 | 本非车载充电机现场校验仪具备电能计量和收费等检测功能，自带7.5kW负载，可级联15kW负载；本交流载充电桩现场校验仪具备电能计量和收费等检测功能，自带3.5kW和7kW两档负载。采用蓝牙通讯与手机APP实现设备操作，数据显示等功能；基于互联网技术设计，实现检测自动化、数据可视化、设备便携化。 |  |
|  | 本技术规范是根据国家市场监督管理总局对充电桩的强检要求，依据2022年颁布的《JJG-1148交流充电桩检定规程》、《JJG-1149非车载充电机检定规程》可实现对交、直流充电桩进行现场验收、到货验收、定期巡检等检测。 |  |
| 二 | 引用标准和规范 |  |
| 2.1 | GB/T 18487.1-2015 电动车辆传导充电系统第一部分 通用要求 |  |
|  | GB/T 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统电动车辆与交流直流电源的连接要求 |  |
|  | GB/T 18487.3-2001 电动车辆传导充电系统电动车辆交流直流充电机（站） |  |
|  | GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |  |
|  | GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 |  |
|  | GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |  |
|  | GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |  |
|  | GB/T 29318-2012 电动汽车非车载充电机电能计量 |  |
|  | GB/T 28569-2012 电动汽车交流充电桩电能计量 |  |
|  | JJG 1149-2022电动汽车非车载充电机检定规程 |  |
|  | JJG 1148-2022 电动汽车交流充电桩检定规程 |  |
| 三 | 直流技术指标 |  |
| 3.1 | 直流电压测量 |  |
|  | 测量范围 0-1000V (DC) |  |
|  | ★测量准确度 0.1% RD(30V—1000V) |  |
| 3.2 | 直流电流测量 |  |
|  | 测量范围 0-300A (DC) |  |
|  | ★测量准确度0.1% RD (5A--300A) |  |
| 3.3 | 直流功率电能测量 |  |
|  | ★电能测量准确度 0.1% RD (30V—1000V, 5A—300A) |  |
| 3.4 | 输入输出电能脉冲 |  |
|  | 输出电能脉冲 输出电能脉冲最高频率100 kHz |  |
|  | 输入电能脉冲 频率≤100 kHz，电平：0～5V |  |
| 3.5 | 温湿度测量 |  |
|  | 测量范围 -25℃~80℃，0%RH~99%RH |  |
|  | 测量准确度 ±0.3℃ ±5%RH |  |
| 3.6 | 时钟测量 |  |
|  | 时间精度 优于1s/d |  |
| 3.7 | ▲负载内置：7.5kW(750V) |  |
| 3.8 | 接充电接口 |  |
|  | 测量接口类型： 国标（GB/T 20234.3-2015）直流充电接口 |  |
| 3.9 | 通信接口： 蓝牙 |  |
| 3.10 | ★整机重量： ≤19kg |  |
| 3.11 | ★设备尺寸：体积小于 600mm（L）×600mm（W）×600mm（H） |  |
| 3.12 | 工作电源 AC220V±10%或内部电池供电 |  |
| 四 | 直流主要功能 |  |
| 4.1 | 具备电池电压模拟功能，电池电压模拟范围：（0～1000）V |  |
| 4.2 | 采用内置高精度标准电能计量单元，精度0.1级； |  |
| 4.3 | 可对非车载充电机进行外观及功能检查、工作误差、时钟时刻误差试验； |  |
| 4.4 | 内置电动汽车BMS模拟器，通讯协议支持GB/T27930-2015； |  |
| 4.5 | 配备电能脉冲输入接口和标准电能脉冲输出接口，可测量充电桩的电能脉冲输出； |  |
| 4.6 | ★自带7.5kW负载，可级联15kW负载，同时支持电动车当负载； |  |
| 4.7 | ▲配备蓝牙标准接口，可通过平板电脑或手机远程测试； |  |
| 4.8 | ★内置锂电池，支持枪头取电功能，确保长期使用不亏电； |  |
| 4.9 | ▲支持充电桩插枪一键全自动检测功能，平板电脑或手机直接本地生成原始数据文档或直接远程上传，后台生成证书，无需人工干预。 |  |
| 五 | 非车载充电机负载（拓展负载） |  |
| 5.1 | 电压输入：0~1000V； |  |
| 5.2 | 电流输入：0~20A； |  |
| 5.3 | 负载功率：15kW |  |
| 5.4 | 阻性负载，加载精度：±3%； |  |
| 5.5 | 耐压绝缘: 1000V以上 |  |
| 5.6 | 散热方式: 强制风冷式，侧面出风 |  |
| 5.7 | ★整机重量：≤19kg |  |
| 5.8 | ★设备尺寸：体积小于 600mm（L）×600mm（W）×600mm（H） |  |
| 5.9 | 工作电源：AC 220V±15% |  |
| 5.10 | ▲支持枪头取电 |  |
| 六 | 交流技术指标 |  |
| 6.1 | 交流电压测量 |  |
|  | 测量范围 0-380V (AC) |  |
|  | 测量准确度 0.1% RD(30V—380V) |  |
| 6.2 | 交流电流测量 |  |
|  | 测量范围 0-80A (AC) |  |
|  | 测量准确度 0.1% RD (0.1A--80A) |  |
| 6.3 | 交流功率电能测量 |  |
|  | 功率测量准确度 0.1% RD (30V—380V, 0.1A—80A，PF≥0.5) |  |
|  | 电能测量准确度 0.1% RD (30V—380V, 0.1A—80A，PF≥0.5) |  |
| 6.4 | 功率因数测量 |  |
|  | 测量范围 -1 ～ 0 ～ +1 |  |
|  | 测量准确度 0.00005 |  |
| 6.5 | 相位测量 |  |
|  | 测量范围 0—359.99° |  |
| 6.6 | 输入输出电能脉冲 |  |
|  | 输出电能脉冲 输出电能脉冲最高频率22 kHz |  |
|  | 输入电能脉冲 频率≤100 kHz，电平：0～5V |  |
| 6.7 | 温湿度测量 |  |
|  | 测量范围 -25℃~80℃，0%RH~99%RH |  |
|  | 测量准确度 ±0.3℃ ±5%RH |  |
| 6.8 | 时钟测量 |  |
|  | 时间精度 优于1s/d |  |
| 6.9 | ★负载内置：3.5kW和7kW两档 |  |
| 6.10 | 充电接口 |  |
|  | 测量接口类型 国标（GB/T 20234.2-2015）交流充电接口 |  |
| 6.11 | 通信接口： 蓝牙 |  |
| 6.12 | ★整机重量： ≤19kg |  |
| 6.13 | ★设备尺寸： 体积≤ 600mm（L）×600mm（W）×600mm（H） |  |
| 6.14 | 工作电源 AC220V±10%或内部电池供电 |  |
| 七 | 交流主要功能 |  |
| 7.1 | 采用内置高精度标准电能计量单元，精度0.1级； |  |
| 7.2 | 可对交流充电桩进行外观及功能检查、工作误差、时钟时刻误差试验； |  |
| 7.3 | 配备电能脉冲输入接口和标准电能脉冲输出接口，可测量充电桩的电能脉冲输出； |  |
| 7.4 | ▲自带3.5kW和7kW负载，可选择电动汽车当负载； |  |
| 7.5 | ▲配备蓝牙标准接口，采用平板电脑或手机远程测试； |  |
| 7.6 | 电压、电流以及供电电源之间相互隔离，安全性、可靠性高 |  |
| 7.7 | ★内置锂电池，支持枪头取电功能，确保长期使用不亏电； |  |
| 7.8 | ▲支持充电桩插枪一键全自动检测功能，平板电脑或手机直接本地生成原始数据文档或直接远程上传，后台生成证书，无需人工干预。 |  |
| 八 | 附件 |  |
| 8.1 | 提供浙江省计量院校准证书； |  |
| 8.2 | 配置两台平板电脑。 |  |
| 九 | 保修期（质保期）：提供不少于两年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。 |  |

- 货物执行的标准

1、货物标准：按标准制造的货物应符合国家或行业的有关标准或许可规范；非标准货物应按照采购人的要求和制造商的企业标准制造；

2、货物的环境、节能和安全：应满足国家有关的环保、节能和安全标准或规范；

3、货物的材料：应符合国家有关的材料应用标准或应用规范；

4、货物的零部件：均应按相关的国家、行业或企业标准制造、由具有制造资格的企业提供，并由货物的最终供应商负质量责任；

5、货物包装：包装及包装材料应符合国家、行业的包装规范，标识明晰，适合货物的保护和安全，防腐防潮，和运输要求。

6、货物验收标准：应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范及合同约定；

7、本部分提出的技术指标或标准若与供应商执行的标准不一致，应按较高的标准执行；

- 8、货物使用地的电源：电源电压：三相交流380V±10%， 单相交流220V±10%，电源频率：50Hz±1%。

- 交货前的招标人查验

1.合同签订前，若招标人对于中标产品有技术疑问的，招标人有权要求中标人在1个月内提供中标产品同型号的样机（或到招标人认可的有同型号产品的实验室），对技术疑问部分进行现场查验。查验合格后再签订合同。

2.如果有需要，招标人有权在货物组装期间到供应商的工厂查验货物及其部件，有权察看图纸和试验结果，招标人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。招标人查验人员的费用除合同有约定外由招标人自负。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务标准

- 为方便用户间交流，投标文件中提供用户名单及联系方式。

- 采购人需要技术和软件培训，中标人应在收到采购人通知后派合适的技术人员前往采购人进行相应的培训，期间人工、差旅等一切费用中标人负担。

- 投标人应在投标文件中明确说明售后服务机构的名称、位置、备品备件配置、人员配置等情况，以保证提供及时优质的售后服务。

- 保修期间维修、零件更换、校准、人工、差旅等一切费用由中标人承担。质保期后，配件和调试工具不得提价。

- 在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，中标人应在接到通知后24小时内响应。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人所投产品为市场成熟产品，投标文件中提供同类型产品业绩合同扫描件和用户清单及联系方式。同时，由投标人对所投产品的技术先进程度（如产品的技术优势）、配置完善程度（如耗材、可扩展性）、质量安全可靠性（如适使用周期）、成熟性（如投入市场）的方向进行阐述。

- 验收：提供产品应与产品原始样本技术数据及投标文件技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。验收时必须由仪器制造厂商技术人员到场安装仪器，并在用户实验室人员在场情况下完成仪器设备性能的证明文件。

- 第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 （分） | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术条款响应：由评委根据供应商对采购文件中的“第三部分 采购需求”的响应进行评议，任何一条带“★”采购需求的未响应或负偏离的，作无效标处理；带“▲”采购需求的未响应或负偏离的，每条扣3分；任何一条未带“★”或“▲”采购需求的未响应或负偏离的，每条扣1分，满分31分。扣分值超过本项满分分值（≥31），则作无效标处理。 | 31 | 客观评审 |
| 2 | 业绩：自2022年1月1日至今，投标人所投产品的同型号离子色谱仪或一体式充电桩（机）现场校验仪项目业绩的，每提供1个得1分，满分3分。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供业绩合同扫描件，加盖公章。 | 3 | 客观评审 |
| 3 | 整体实施方案：由评委根据投标人项目整体实施方案（包括新增设备的集成、实施计划、出场时的收尾工作等）评议，要求方案内容完整详实、有完善的质量控制制度、配备专用的工具等技术力量保障，能很好保障本项目实施；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 5 | 主观评审 |
| 4 | 深化方案：根据投标人项目深化方案（包括组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等）评议，要求方案完整清晰、设备和人员配置合理、功能设计齐全、扩展性强、安全可靠；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 5 | 主观评审 |
| 5 | 安装调试及验收方案：根据投标人提供详细完整的安装调试及验收方案（包括运送方案、进场方案、安装方案、调试方案、验收方案等）评议，要求安装调试及验收方案内容完整、合理、完全满足采购要求；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 5 | 主观评审 |
| 6 | 供货方案：由评委对投标人供货方案（包括货物保证、生产准备、供货保障措施、供货实施步骤等）进行评议，要求货物保证合理、生产准备充分、供货保障措施合理，供货实施步骤清晰；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 5 | 主观评审 |
| 7 | 售后服务方案：根据投标人提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、免费服务范围、主要服务内容、产品质量保证、解决问题、排除问题的速度、配备的售后人员、质保期内的备品备件、回访、技术培训等）评议，要求售后服务方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速、技术服务（含生产厂家的技术支持）力度大、质保期内的备品备件库与零配件供应保障措施充分；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 5 | 主观评审 |
| 8 | 培训方案：根据投标人提供的人员培训（包括培训内容-理论和实践两方面、培训时长、培训前期准备和资源、培训预期、培训合格审查）评议，要求方案内容完善，培训周期及时长合理、安排较灵活，培训地点安排便利，满足项目需求；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 5 | 主观评审 |
| 9 | 维保服务方案：由评委对供应商的维保服务方案（包括故障处理方案、维保服务承诺、维保期的配合等）进行评议，要求机构明确、处理方案合理、配合采购人得当；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 5 | 主观评审 |
| 10 | 政策得分：节能产品、环境标志产品政策性因素得分。投标核心产品均属于节能产品的得0.5分，投标核心产品均属于环境标志产品的得0.5分，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。 注：投标文件中相关证明文件扫描件，加盖公章。 | 1 | 客观评审 |
| 11 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有），评标基准价的得满分30分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 注：价格得分小数点后保留2位数。 | 30 | 客观评审 |

备注：1、供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 2、评委在上表设定的分值范围内进行评分（四舍五入保留两位小数），平均分值计算四舍五入保留两位小数。3、若供应商为联合体投标的，则上述“评标办法前附表”所列供应商资信、自主知识产权、业绩以联合体牵头人的资信、自主知识产权、业绩为准。

- 评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

- 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 报价评审。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

- 浙江政府采购云平台填写的投标报价与浙江政府采购云平台上传的电子投标文件中的投标报价不一致的，以上传的电子投标文件中的投标报价为准。

- 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

- 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数或要求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

- 投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合采购文件要求或者与采购文件中标注“★”的条款发生任何负偏离的；

- 采购需求（技术）响应情况分值扣至0分（或以下）时；

- 投标文件中存在采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照采购文件规定在投标文件中提供法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、存在前后矛盾、使用计量单位不符合采购文件要求（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标报价具有选择性的；

- 经评标委员会评审，投标分项报价表中所列内容与技术方案存在重大偏离的或投标报价中出现重大缺项、漏项的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的投标报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 供应商仅提交电子备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

- 修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

第一部分 合同书

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、项目编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   （以下简称：甲方）和   （中标或者成交供应商名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 本合同及其补充合同、变更协议；

- 中标或者成交通知书；

- 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

- 采购文件（含澄清或者修改文件）；

- 其他相关采购文件。

- 货物

- 货物名称、品牌、规格型号：                                                         ；

- 货物数量：                                                                        ；

- 货物质量：　　                        　　　　　　　                      　      ；

- 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 履约保证金

乙方   否  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 履约保证金的比例为合同金额的     %；

- 履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

- 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20  %。

- 预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

- 预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

- 预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

- 预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

- 资金支付

- 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 货物交付期限、地点和方式

- 交付期限：详见合同专用条款；

- 交付地点：合同专用条款；

- 交付方式：合同专用条款。

- 违约责任

- 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

- 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

- 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

- 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

- 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

- 向合同专用条款人民法院起诉。

- 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码或身份证号码： |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： | 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 约定送达地址： | 约定送达地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户账号： | 开户账号： |

- 第二部分 合同一般条款

- 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

- “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

- “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

- “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

- “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

- “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

- “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如有）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 知识产权

- 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

- 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 包装和装运

- 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

- 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 履约检查和问题反馈

- 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

- 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 技术资料和保密义务

- 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

- 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

- 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 质量保证

- 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

- 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 合同转让和分包

- 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 不可抗力

- 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

- 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

- 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

- 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 合同中止、终止

- 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

- 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 检验和验收

- 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

- 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

- 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 通知和送达

- 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件       发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

- 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 计量单位

- 除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 合同使用的文字和适用的法律

- 合同使用汉语书就、变更和解释；

- 合同适用中华人民共和国法律。

- 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格证明文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………………（页码）

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件………………………………………………（页码）

- 联合协议（如有）………………………………………………………………………（页码）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）…………………………………………（页码）

- 本项目的特定资格要求（如有）…………………………………………………………（页码）

- 业务专用章使用说明函（如有）…………………………………………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

采购人、采购代理机构：

我方参与（项目名称：                       ）【项目编号：              】政府采购活动，郑重承诺：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有法律、行政法规规定的其他条件。

- 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件

[以联合体形式投标的，联合体各方均须提供，加盖各自公章]

- 联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求（如有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 业务专用章使用说明函（如有）

[因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供业务专用章使用说明函（附件4）]

商务技术文件部分

- 目录

- [详见采购文件 第二部分 供应商须知三、投标“11.2 商务技术文件”]

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 投标标的清单；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 供应商声明（附录2）；

- 其他供应商认为需要提供的材料或采购文件需要供应商提供的材料、说明。

- 投标函

采购人：

我方参加你方组织的（项目名称：                       ）【项目编号：             】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起          天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 我方的投标文件包括以下内容：

- 资格证明文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件；

- 联合协议（如有）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求（如有）；

- 业务专用章使用说明函（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函（附中标服务费支付承诺书）；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 投标标的清单；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 供应商声明（附录2）；

- 其它供应商认为需要提供的材料或采购文件需要供应商提供的材料、说明。

- 报价文件

- 开标一览表（报价表）；

- 中小企业声明函（如有）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 我方承诺除商务、技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照采购文件要求提交履约保证金（如有）；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明：                                        。

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

附：中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

致：浙江中基正采管理咨询有限公司

我公司已认真阅读了                       项目采购文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按采购文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日

浙江中基正采管理咨询有限公司中标服务费收取账号信息：

收款单位（户名）：浙江中基正采管理咨询有限公司

开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行

银行账号：3001 0122 0012 29488

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（适用于非联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

—————————————————————————————————————————————

授权委托书

（适用于联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

- 分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者盖章的投标文件的组成部分。 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函。 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供）。 | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分 评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六-1、商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三部分 采购需求前附表 “实施的时间（即合同履约期限）、地点” |  |  |
| 2 | 第二部分 供应商须知前附表 “10、★报价要求” |  |  |
| 3 | 第二部分 供应商须知前附表 “15、★付款方式” |  |  |
| 4 | 第二部分 供应商须知前附表 “16、质保期” |  |  |
| 5 | 第二部分 供应商须知 “17、投标有效期”第17.1款 |  |  |
| 6 | 第二部分 供应商须知 “25、合同的签订”第25.1款 |  |  |
| 7 | 第五部分 拟签订的合同文本 “合同条款” |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务条款偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

六-2、技术条款偏离表

（对照采购文件第三部分 采购需求中“一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，二、货物执行的标准，三、交货前的招标人查验” 的内容逐一响应，“偏离情况”栏要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。表后提供相关证明材料。）

六-3、项目业绩表

（附件8：项目业绩表及本表所需证明材料，如有请提供）

六-4、项目团队配置表

（附件9：拟派项目负责人简历表及本表所需证明材料，如有请提供）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

采购人、采购代理机构：

我单位响应你方项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

- 不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

- 不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

- 不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

- 不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你方有权立即取消我单位投标、中标（或在建项目的建设资格），有权拒绝我单位在一定时期内进入你方进行项目建设或其他经营活动，并通报政府采购监督管理机构。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函（如有）………………………………………………………………（页码）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………………………（页码）

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）………………………………………………………………………………（页码）

- 开标一览表（报价表）

采购人、采购代理机构：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称：                         ）【项目编号：                】的实施。

（单位：人民币 元）

| 采购内容 | 数量 | 产地品牌 | 规格、型号 | 报价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离子色谱仪 | 1台 |  |  |  |
| 一体式充电桩（机）现场校验仪 | 1台 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |
| 交付的时间、地点 |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 中小企业声明函（如有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的   （项目名称）   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附件2：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

采购人、采购代理机构：

我方   （供应商全称）    是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

附：

供应商法定名称章（印模）                     供应商“XX专用章”（印模）

- 附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标。

- 各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

- 所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

- 本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

- 联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X，……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到     %，其中小微企业合同金额达到     %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

- 如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 有关本次联合投标的其他事宜：

- 联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称：                         ）【项目编号：                】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

- 分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X，……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

- 分包工作履行期限、地点、方式

- 质量

- 价款或者报酬

- 违约责任

- 争议解决的办法

供应商名称（公章）：

分包供应商名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（离子色谱仪） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2、（一体式充电桩（机）现场校验仪） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

注：

- 填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。有多个标项的，须按每个标项分别填写。

附件8：

项目业绩表

项目名称：                                                       招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目类型 | 所投产品品牌规格型号 | 甲方单位名称/联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后附上表中所列业绩合同扫描件，加盖公章。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

附件9：

项目团队配置表

项目名称：                                                 招标编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 专业 | 资质（资格）证书 | 实施经验、案例阐述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：后附采购文件第四部分 评标办法评标办法前附表中要求所需材料的扫描件（如有请提供），均加盖公章。

供应商名称（公章）：

- 日期：  年  月   日

- 附录1：

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本采购文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

- 政府采购售后服务联系须知

《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购人和供应商协商解决，保证采购人在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

- 政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购人填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足采购文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。

- 供应商监督管理须知

- 对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

- 对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求供应商按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

- 对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购人提供完整的售后服务，对采购人的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求供应商按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

- 对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

- 附录2：

- 特别告知函

各投标商：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财［2009］1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按采购文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

鄞州区政府采购管理办公室

—————————————————————————————————————————————

供应商声明

已完全明确采购文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》和《特别告知函》告知的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本供应商违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

附录3：

政府采购活动现场确认声明书

浙江中基正采管理咨询有限公司：

本人经由（供应商单位全称）负责人（法定代表人）合法授权参加（项目名称）【编号：（项目编号）】政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系                              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                 供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

注：

请供应商应于提交投标文件截止时间后将“政府采购活动现场确认声明书”通过邮件（邮箱：756314493@qq.com）或者现场递交方式提交至采购代理机构工作人员处。