丽水市中心医院体外冲击波碎石机、全自动快速微生物质谱检测系统采购项目公开招标文件

项目编号：CBNB-20221869GLS

项目名称：丽水市中心医院体外冲击波碎石机、全自动快速微生物质谱检测系统采购项目

采购单位：丽水市中心医院

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2022 年12月

目    录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	16

第四章  评标办法及评分标准	26

第五章  合同主要条款	36

第六章  投标文件格式	40

第一章 公开招标采购公告

项目概况：

丽水市中心医院体外冲击波碎石机、全自动快速微生物质谱检测系统采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年12月28日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20221869GLS

项目名称：丽水市中心医院体外冲击波碎石机、全自动快速微生物质谱检测系统采购项目

预算金额（元）：6,700,000.00

最高限价（元）：3,500,000.00；3,200,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：体外冲击波碎石机

数量：1

预算金额（元）：3,500,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第二章招标需求。

备注：本项目允许采购进口产品（欢迎国产产品投标）。

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（是）接受联合体投标。

标项二：

标项名称：全自动快速微生物质谱检测系统（超高效液相色谱串联质谱系统）

数量：1

预算金额（元）：3,200,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第二章招标需求。

备注：本项目允许采购进口产品（欢迎国产产品投标）。

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件。

3.2、投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。

三、获取招标文件

时间：/至2022年12月28日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月28日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2022年12月28日09:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）和丽水市公共资源交易中心开标室，投标人需准时登录政采云平台进行在线解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

4.2落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

4.3本招标公告中二、申请人的资格要求：第1条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购单位：丽水市中心医院

地址：丽水市莲都区括苍路289号

联系人：钟老师

联系电话：0578-2285462

质疑联系人：徐处

质疑联系方式：0578-2285462

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425386

项目联系人（询问）：单琛耘

项目联系方式（询问）：0574-88090150

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87425382

3.同级政府采购监督管理部门

名称：丽水市财政局政府采购监管处

地址：丽水市莲都区北苑路190号

传真：0578-2669165

联系人 ：吴先生、叶先生

监督投诉电话：0578-2669165

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 招标需求

- 技术需求：

- 标项一：体外冲击波碎石机                                              数量：1套

| 序号 | 技术参数要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| ★一 | 设备临床应用范围：用于通过体外冲击波对包括膀胱，尿道，输尿管上中下段，肾盂、肾盏内全部泌尿系结石进行粉碎，且对患者年龄无限制。以国家食品药品监督管理总局实时注册证临床适用范围信息为准（投标文件中提供相关证明）； |  |
| 二 | 冲击波主机系统 |  |
| 2.1 | 高能量冲击波主机 |  |
| 2.1.1 | 冲击波波源应为电磁式发生器； |  |
| 2.1.2 | 冲击波触发频率：≤3Hz，应具备心电触发功能接口； |  |
| 2.1.3 | 应具备冲击波触发安全防护，确保患者碎石治疗安全性； |  |
| 2.2 | 冲击波能量场应为整块透镜聚焦（凹透镜、凸透镜均可），具体参数要求如下： |  |
| 2.2.1 | 焦距＜150±5mm，固定式焦距，单焦域; |  |
| 2.2.2 | 能级＜10级； |  |
| ★2.2.3 | 焦点冲击波脉宽：＜0.39μs， |  |
| ★2.2.4 | 焦点冲击波脉冲前沿：＜0.2μs， |  |
| 2.2.5 | 最高能级的峰压＜63Mpa； |  |
| 2.2.6 | 平均焦域尺寸 （半峰全宽处）：＜8×85mm； |  |
| 2.2.7 | 输出能量：最小能量＜1mJ，最大能量＜65mJ； |  |
| ▲2.2.8 | 具备用于儿童体外冲击波碎石，有据可查的病例数国内治疗病例≥500例；具备胰腺结石治疗记录，国内官方文献可查询病例数≥500例（投标文件中提供相关证明）； |  |
| 2.3 | 治疗头耦合应为水囊耦合，要求； |  |
| 2.3.1 | 水囊材质：透明医用级硅胶； |  |
| 2.3.2 | 水囊耦合压力电控调节，可自动恒压补偿； |  |
| 2.3.3 | 耦合声窗夹角＜62.5° |  |
| 2.4 | 应具备全自动水循环系统，且具备功能如下： |  |
| 2.4.1 | 水囊可在 32~37℃间控温，可自动恒温，非人工控制； |  |
| 2.4.2 | 自动除气功能，减少气泡生成。 |  |
| 2.5 | 治疗头需要满足既可在治疗床床上位治疗，也可在治疗床下位治疗，且应满足以下运动控制要求： |  |
| 2.5.1 | 治疗头可做弧形运动，运动范围应≥40°； |  |
| 2.5.2 | 治疗头可做半圆运动，运动范围应≥175°，误差范围≤0.3°； |  |
| ★2.5.3 | 治疗头可随X光C臂同步进行三维六向运动，且运动轨迹运动幅度保持一致； |  |
| 三 | X光C臂影像定位系统 |  |
| 3.1 | C形臂设计，与冲击波治疗头为物理硬联接且可保证运动过程影像靶点与冲击波焦点始终重合，其它主部件要求： |  |
| 3.2.1 | 高频组合式X光球管，功率应≥2.8KW， |  |
| 3.2.2 | 影像焦点：双焦点，分别≥0.3/1.3mm； |  |
| 3.2.3 | X线管透视电压可以，最低＜45kV，最大＜120kV； |  |
| 3.3 | 影像成像应为影像增强器或数字平板，要求： |  |
| 3.3.1 | 影像增强器应配备不小于100万像素的CCD相机；或数字平板探测器类型应为非晶硅碘化铯； |  |
| 3.3.2 | 影像增强器尺寸不应小于9英寸；或数字平板不应小于21cm×21cm； |  |
| 3.3.3 | 影像增强器应具有三视野，有效视野分别不小于4、6、8英寸；或数字平板照射野30~210mm； |  |
| 3.3.4 | 影像增强器限束器应为虹膜圆野，或数字平板应为方野。 |  |
| 3.3.5 | CCD 相机帧率：≥25fp |  |
| 3.3.6 | CCD 相机信噪比：＞60dB； |  |
| ▲3.3.7 | X光输出分辨率：＞23lp/cm； |  |
| 3.3.8 | 图像处理功能：多图显示、伽马校正、图像翻转、边缘锐化、图像缩放、灰度反转、标记测量等； |  |
| 3.4 | 影像显示应配备≥2台，≥19英寸的医学影像液晶显示器，要求： |  |
| 3.4.1 | 分辨率：≥1024×1024 |  |
| 3.4.2 | 对比度：1000:1，亮度：> 400cd/m2 |  |
| 3.4.3 | 亮度：> 400cd/m2 |  |
| ▲3.5 | X光参数调整设定应必须在隔离室内操作，以减少操作人员X光电离辐射暴露，同时C形臂可分别沿 X，Y，Z 轴进行三轴六向直线平移运动，运动范围≥7cm； |  |
| 3.5.1 | C形横向左右平移速度≥3mm/秒，平移误差范围≤0.1mm； |  |
| 3.5.2 | C形臂可顺时针、逆时针双向旋转，双向旋转角度均≥25°，误差范围≤0.3°； |  |
| 四 | 超声影像定位系统 |  |
| 4.1 | 可以是独立的超声诊断仪或集成的超声影像系统，应满足以下要求： |  |
| 4.2 | 既可用于碎石术中的定位，又方便与碎石机分离，转移至门诊或病房用于泌尿科其它常规检查，如：前列腺检查、膀胱检查或穿刺等； |  |
| ▲4.3 | 碎石术中，超声探头应始终与患者体表完全接触非脱离式耦合，无任何中间物体间隔，无脱离式定位，以保证成像清晰及术中实时监控；超声探头必须可沿人体水平面运动，行程≥12厘米，旋转角度≥85°；沿冠状面（或矢状面）旋转角≥50°； |  |
| 4.4 | 必须具备机械硬连接装置，确保无论如何调整超声探头，其影像靶点始终与冲击波焦点保持重叠无偏离； |  |
| 4.5 | 影像不仅显示在超声主机显示器，且可分屏显示于第2台显示器； |  |
| 4.6 | 空间复合成像：4~9级可调，最高探测深度≥36cm； |  |
| 4.7 | 二维角度独立偏移成像≥5级可调； |  |
| 4.8 | 具备数字化动态聚焦、数字化可变孔径及动态变迹技术； |  |
| 4.9 | 可在各种多普勒模式下启用自适应焦点； |  |
| 4.10 | 具备影像自动优化功能； |  |
| 五 | 信息和影像管理系统：能集中管理患者基本信息、数字图像、治疗规程及报告输出，并具有DICOM3.0标准，可以与医院信息管理系统联网 |  |
| 5.1 | 联机控制X光拍摄和冲击波发射，实现在独立操作室的实时监控与远程操作 |  |
| 5.2 | 可以与医院信息管理系统联网,直接获取患者信息工作列表 |  |
| 5.3 | 可以在碎石治疗过程中自动记录关键治疗参数 |  |
| 5.4 | 可以多种格式存储投标设备中的C臂和超声影像 |  |
| 5.5 | 具有以下DICOM3.0标准功能： DICOM患者目录，可存储影像、治疗序列和病例；可进行检索、筛选、编辑和注释；导入、导出功能：可导入DICOM格式的数据和影像资料；可以DICOM、BMP或JPG格式导出影像；可导出单幅影像、序列影像、多治疗序列和病例； 资料输出功能：可由本地打印机输出和DICOM打印输出，支持打印每页12 副影像； |  |
| 六 | 治疗床: 可为手动治疗床或电动治疗床；治疗床床面长度≥2200mm，床面宽度≤700mm，若为电动治疗床应可通过控制器进行至少五维运动；带制动功能；可折叠方便转运； |  |
| 七 | 系统控制器 |  |
| 7.1 | 波源主机具备至少2套控制器，既可在床旁控制也可在隔离室控制； |  |
| 7.2 | 控制器应易于拆卸搬运、可互为备用； |  |
| 7.3 | 具备触发冲击波功能； |  |
| 7.4 | 具备水囊耦合压力控制功能； |  |
| 7.5 | 可设定冲击波数量、能级、频率等碎石参数； |  |
| 八 | 配置要求 |  |
| 8.1 | 冲击波主机系统 |  |
| 8.2 | X光C臂影像定位系统 |  |
| 8.3 | 超声影像定位系统 |  |
| 8.4 | 诊断治疗床 |  |
| 8.5 | 病案工作站 |  |
| 8.6 | 系统控制器 |  |

标项二：全自动快速微生物质谱检测系统（超高效液相色谱串联质谱系统）   数量：1套

| 序号 | 技术参数要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 配置要求 |  |
| 1.1 | 高效液相色谱-三重四极杆质谱仪主机1套 |  |
| 1.2 | 设备附件1批 |  |
| 1.2.1 | 100mL玻璃流动相瓶×10；500mL玻璃流动相瓶×10；1000mL玻璃流动相瓶×10；2000mL玻璃流动相瓶×10； |  |
| 1.2.2 | HPLC级甲醇、乙腈各一箱（4L*4）,屈臣氏水一箱（8L*2）； |  |
| 1.2.3 | LIS审核电脑一套（电脑配置内存≥32G，硬盘2T，CPU性能i7 9700及以上，27寸2k显示屏）； |  |
| 1.2.4 | 氩气（氩气需配套钢瓶，供液质联用仪使用，纯度要求≥99.999%）； |  |
| 1.2.5 | 质谱配套适用气源装置一套（氮气发生器）； |  |
| 1.2.6 | 适配UPS电源一套； |  |
| 1.2.7 | 质谱专有维护工具包1个；废液防溢出监测报警器1个；调谐液1套； |  |
| 1.2.8 | 减压阀（配套氩气钢瓶）×2； |  |
| 1.2.9 | 液相管路适配在线过滤片×100； |  |
| 1.2.10 | 在线过滤器×5； |  |
| 1.2.11 | 超声波清洗机×1； |  |
| 1.2.12 | 液相万向负压气罩一套及安装； |  |
| 1.2.13 | 氮气吹干仪； |  |
| 1.2.14 | 氮气发生器一台； |  |
| 1.2.15 | 适用通风柜一台及安装； |  |
| 1.2.16 | 液相万向负压气罩一套及安装； |  |
| 1.2.17 | VORTEX漩涡震荡仪×1； |  |
| 1.2.18 | 多管涡旋振荡器×1； |  |
| 1.2.19 | 低温冷冻离心机×2； |  |
| 1.2.20 | 恒温水浴锅×1； |  |
| 1.2.21 | 负压装置（配套机械泵过板用）×1； |  |
| 1.2.22 | 移液器：0.5-10μL移液器，2-20μL移液器，5-50μL移液器，10-100μL移液器，20-200μL移液器，100-1000μL移液器，200μL 8通道移液器（排枪）各×1； |  |
| 1.2.23 | 1.5mL和2.0mLEP管，塑料离心管50mL； |  |
| 1.2.24 | 离心管架（适配1.5mL、2.0mL、50mL离心管）； |  |
| 1.2.25 | 色谱柱：适用于投标机型，用于临床治疗药物监测、维生素、激素、氨基酸等检测的色谱柱各5根（具体根据实际开展项目情况）。 |  |
| 二 | 超高效液相色谱部分 |  |
| 2.1 | 二元高压梯度泵 |  |
| 2.1.2 | 流量范围：0.01ml/min-2.000ml/min，递增率 0.001ml/min； |  |
| 2.1.3 | 流量精度：≤0.075%RSD； |  |
| 2.1.4 | 流速准确度：±1.0%；； |  |
| ▲2.1.5 | 操作压力范围：≥18000psi； |  |
| 2.1.6 | 可压缩性补偿：自动连续调节； |  |
| 2.1.7 | 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为 0.1%； |  |
| 2.1.8 | 混合精度：<0.2%，不随反压变化； |  |
| ▲2.1.9 | 梯度模式：预编可选≥11 条梯度曲线，包括线性、凹线（4）、凸线（4）和步进（2） 梯度变化，无需模拟即可实现（投标文件中需提供详细中英文原版说明书作为证明文件）。 |  |
| ▲2.1.10 | 内置在线脱气装置通道≥6； |  |
| 2.1.11 | 带柱塞杆自动清洗装置； |  |
| 2.2 | 自动进样器 |  |
| 2.2.1 | 样品盘：≥96 位 2ml 样品瓶； |  |
| 2.2.2 | 进样量：0.1-100ul； |  |
| 2.2.3 | 样品污染度：≤0.001%或 0.002%（可调）； |  |
| 2.2.4 | 带样品冷却控温：4 ℃ - 40℃； |  |
| 2.2.5 | 样品管理器采用流通针式设计，针内壁的分析过程中不断被流动相清洗，同时配备专门的进样针外壁清洗流路，最大程度的抑制交叉污染的产生； |  |
| 2.3 | 柱温箱 |  |
| 2.3.1 | 柱温箱温度范围：室温10-90˚C； |  |
| 2.3.2 | 温度稳定性：≤± 0.3˚C； |  |
| 2.3.3 | 温度准确度：±0.5˚C； |  |
| 2.3.4 | 色谱柱信息跟踪记录：配有智能芯片信息技术，在线记录色谱柱使用信息（液相主机可读取每根色谱柱最近 50 次历史使用记录）。 |  |
| 三 | 质谱仪部分 |  |
| 3.1 | 原理：液相色谱－三重四极杆串联质谱联用仪； |  |
| 3.2 | 复合离子源（ESI/APCI 复合离子源）:一次进样可以在ESI+，ESI-，APCI+，APCI-四种电离方式之间快速切换,并可同时得到每一种电离方式的谱图(四个通道)数据。ESI 和 APCI 采集切换速率≤20ms。 |  |
| 3.2.1 | 离子源具有双控温区域：脱溶剂气温度可以在 30 秒内升温至 650℃或以上（投标文件中需提供温度设置证明文件），且需满足离子源接口作为另一控温区域，温度设置≥120 度，提高脱溶剂化效果, （投标文件中需提供软件温度设置截图证明）。 |  |
| 3.2.2 | 采用非毛细管离子导入技术防止样品热降解后堵塞，以提高抗污染能力（投标文件中需提供厂家设计图纸作为证明文件）。 |  |
| 3.2.3 | 离子源具有真空隔离阀，无需卸真空，即可拆洗离子源锥孔，常规维护免工具。 |  |
| 3.2.4 | 内置全自动注射泵和直接进样瓶 3 个，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。 |  |
| 3.3 | 碰撞池：直线型碰撞池，降低碰撞池清洗频次，具有加速离子传输和离子富集功能。 |  |
| ▲3.4 | 检测器系统：偏轴设计的光电倍增管，密封在真空玻璃管中，寿命 10 年保证. 能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。 |  |
| 3.5 | 真空系统：特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统。自动断电保护功能。 |  |
| 3.6 | 扫描方式: |  |
| 3.6.1 | 具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）。 |  |
| 3.6.2 | 双重扫描 MRM 模式：在一针进样同时得到 MRM 和Full Scan 数据，用于评估检测过程中的样品背景基质情况，避免假阴性的产生一种富含信息的扫描模式，可以在高选择性准确定量目标倾倒物的同时提供样品背景监控信息，且为液相方法开发及前处理方法开发提供依据，大大提高复杂样品定量准确性。MRM 和Full Sacn 切换时间≤ 3ms。 |  |
| 3.6.3 | 动态阈值二级全扫描子离子确认功能：在检测MRM通道的同时采集目标化合物的完整子离子全扫描信号，并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能，大大降低复杂痕量样品的假阳性。 |  |
| 3.7 | 检测性能： |  |
| 3.7.1 | 质量范围：m/z 2-2048 amu； |  |
| 3.7.2 | 扫描速率：≥20000 amu/s（0.1amu 步进）； |  |
| 3.7.3 | 线性范围：定量超过六个数量级； |  |
| 3.7.4 | 分辨率：半峰宽≤0.5 Da； |  |
| 3.7.5 | 质量数稳定性：平均标准偏差≤0.1Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%； |  |
| ▲3.7.6 | 灵敏度：ESI 正离子灵敏度: 1pg 利血平， 原始数据或无平滑数据m/z 609>195， S/N>750,000:1, ESI 负离子灵敏度: 1pg 氯霉素， 原始数据或无平滑数据m/z 321>152， S/N >750,000:1； |  |
| 3.7.7 | 一次进样可完成＞32000 组MRM 的同时分析； |  |
| 3.7.8 | 最小驻留时间≤1ms； |  |
| 3.7.9 | 正负离子采集切换速率≤15 ms； |  |
| 3.8 | 工作站软件 |  |
| 3.8.1 | 自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量； |  |
| ▲3.8.2 | 软件同时控制液相、质谱。液相色谱、质谱仪及相应的工作软件必须为同一厂家生产， 以保证提供服务的一致性。 |  |
| 3.8.3 | 具备智能系统，能自动地：确保您的系统待用,进行质量校正和设置质谱分辨率，以便您不用进行此项操作,通过生成化合物明确的质谱方法（SIR 或 MRM）和优化针对特定分析环境的API 源条件达到最佳检测限,检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确,通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化。 |  |
| 3.8.4 | 质控自动化工具，能提供“及时”定量数据质量监测，以确定QC 或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定或许样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用。 |  |
| 3.8.5 | 有系统检测软件按照分析操作的情况绘制短期，中期和长期的批间趋势图，长期监测系统健康。 |  |
| ▲四 | 全系统：全系统需具有医疗器械注册证，包括但不限于超高效液相色谱仪、三重四级杆质谱检测器、软件（投标文件中需提供相关证明）。 |  |
| 五 | 试剂性能 |  |
| 5.1 | 相关试剂具备医疗器械注册证或备案证（投标文件中需提供相关证明）。 |  |
| 5.1.1 | 试剂品牌：仪器质保期间使用仪器供应商提供的试剂。 |  |
| 5.1.2 | 试剂满足预期开展项目：检测项目及具体检测内容详见附表2 |  |
| 5.1.3 | 试剂盒测试性能：临床样本回收实验（空白血清基质加标）、空白实验、重复性实验等验证所有项目分析性能满足试剂盒说明书声明的性能水平。（安装现场测试，买卖双方签字确认原始实验数据）。 |  |
| 六 | 检验项目 |  |
| 6.1 | 25羟基维生素D检测项目：25羟维生素D2，25羟维生素D3，25-羟基维生素D总 |  |
| 6.2 | 脂溶性维生素检测项目：维生素A，维生素E，25羟维生素D2，25羟维生素D3，维生素K |  |
| 6.3 | 水溶性维生素检测项目：维生素B1，维生素B2，维生素B3(烟酸)，维生素B3（烟酰胺），维生素B5，维生素B6，维生素B7，维生素B9，维生素B12 |  |
| 6.4 | 儿茶酚胺检测项目：多巴胺，肾上腺素，去甲肾上腺素，变肾上腺素，去甲变肾上腺素，3-甲氧酪胺，高香草酸，香草扁桃酸 |  |
| 6.5 | 甾体激素检测项目：睾酮，孕酮，雄烯二酮，脱氢表雄酮硫酸酯，二氢睾酮，脱氢表雄酮，17α-羟孕酮，雌酮，孕烯醇酮，皮质醇，皮质酮，脱氧皮质酮，11-去氧皮质醇 |  |
| 6.6 | 高同型半胱氨酸（HCY）血症及其代谢通路中产物检测项目：同型半胱氨酸、甲硫氨酸、胱硫醚、5-甲基四氢叶酸、维生素B2、维生素B6、维生素B9、维生素B12 |  |
| 6.7 | 叶酸、同型半胱氨酸代谢通路中产物检测项目：维生素B2、维生素B6、维生素B9、S-腺苷甲硫氨酸、S-腺苷同型半胱氨酸、5-甲酰四氢叶酸、5-甲基四氢叶酸、同型半胱氨酸 |  |
| 6.8 | 治疗药物浓度监测（抗精神类药物）项目：氯氮平、氯丙嗪、利培酮/9-羟基利培酮、喹硫平、阿立哌唑、脱氢阿利哌唑、奥氮平、齐拉西酮、帕利哌酮、氨磺必利 |  |
| 6.9 | 治疗药物浓度监测（抗癫痫类药物）项目：苯巴比妥、苯妥英、丙戊酸、卡马西平、奥卡西平/10-羟基卡马西平 |  |
| 6.10 | 治疗药物浓度监测（免疫抑制剂）项目：环孢霉素A、他克莫司**506 |  |
| 6.11 | 治疗药物浓度监测（抗结核药物）项目：异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、莫西沙星、利奈唑胺 |  |
| 6.12 | 治疗药物浓度监测（抗肿瘤药物）项目：甲氨蝶呤 |  |
| 6.13 | 胆汁酸检测项目：胆酸(CA) 、甘氨胆酸(GCA) 、牛磺胆酸(TCA) 、 熊脱氧胆酸(UDCA)、 甘氨熊脱氧胆酸( GUDCA) 、牛磺熊脱氧胆酸( TUDCA） 、 鹅脱氧胆酸(CDCA) 、甘氨鹅脱氧胆酸( GCDCA) 、牛磺鹅脱氧胆酸( TCDCA) 、脱氧胆酸(DCA) 、甘氨脱氧胆酸(DCA）、 牛磺脱氧胆酸(TDCA) 、 石胆酸(LCA) 、甘氨石胆酸(GLCA)、牛磺石胆酸(TLCA) |  |
| 6.14 | 氨基酸检测项目：苯丙氨酸、赖氨酸、亮氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸、色氨酸、酪氨酸、组氨酸、精氨酸、胱氨酸、牛磺酸、脯氨酸、甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺、肌氨酸、组胺、瓜氨酸、丙氨酸、鸟氨酸、4-氨基丁酸、犬尿氨酸、谷氨酸、丝氨酸。 |  |
| 6.15 | 环境荷尔蒙检测项目：对羟基苯甲酸甲酯（MP）、对羟基苯甲酸乙酯（EP）、对羟基苯甲酸丙酯（PP）、对羟基苯甲酸丁酯（BP）、双酚A（BPA）、双酚B（BPB）、壬基酚（4-NP），辛基酚（4-OP）、己烯雌酚（DES）、17α-乙炔基雌二醇（EE2）、邻苯二甲酸甲酯（MMP）、邻苯二甲酸乙酯（MEP）、邻苯二甲酸单丁基酯（MBP）、邻苯二甲酸苄基酯（MBzP）、邻苯二甲酸（2-乙基己酯）酯（MEHP） |  |

二、商务要求

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| ★一 | 付款方式： 合同生效并具备实施条件后，采购人收到供应商预付款保函后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；项目验收合格并收到中标人正式发票之日起7个工作日内一次性付清合同款。 |
| 二 | 其他要求： |
| 2.1 | 列出详细的设备配置清单（包括附件及选配件），清单包括：硬件、软件、附件及选配件的规格型号、接口。提供分项价格并提供价格的折扣率，同时提供试剂耗品的清单及供应价（各种包装规格分别报价）。招标文件中未提及的某些属选配的功能、软硬件，供方必须充分告知采购人，以采购人选择为准。若在交付使用后采购人发现其功能或软件未告知采购人的，中标人必须无条件提供。 |
| 2.2 | 提供各类必要证件（书），全套设备必须为全新，未曾使用过的原装产品，软件版本为最新版本（投标文件中须注明设备进入市场时间及软件最新版本号）。 |
| 2.3 | 招标设备如为法定商检产品或国家强检计量设备，由中标人负责进行商检或计量等，费用包含在投标总价之内。 |
| 2.4 | 投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应招标文件技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对招标文件的响应内容，不得以任何理由加价，招、投标文件为合同的组成部分，具备同等法律效力。 |
| 2.5 | 提供电子版SOP文件、纸质和电子版操作手册（包括纸质版两套和电子版一套）、维修手册（包括维修技术资料及线路图）、软件、维修零配件、维修密码等。 |
| 2.6 | 提供近三年内国内医院的用户名单、联系电话。（同规格型号的用户） |
| 2.7 | 如实提供有注册证医疗器械的使用年限或使用期限。 |
| 2.8 | 提供制造商原厂data sheet，提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格。应标技术文件参数应与官方网站的数据或原厂data sheet保持一致，并以此验收。 |
| 2.9 | 免费开放所有接口，便于信息系统接入。 |
| 2.10 | 投标设备使用寿命≥10年。 |
| 2.11 | 标项二：提供驻场技术支持1名：协助日常工作以及应对大批量检测项目。 |
| ▲2.12 | 标项二：投标人需勘察医院既定设备安置场所，提供医院质谱实验室隔断改造装修方案图。 |
| ★2.13 | 标项二：投标人须承诺设备配套试剂最高限价为：浙江省医疗物价的40%（试剂数量不作限制）。试剂报价应包括主试剂、辅助试剂、消耗品、质控品、校准品、损耗等所有配套耗材费用和其他伴随服务费用。本项目不包含试剂采购，具体采购量由采购人与投标人另行协商确定 |
| 三 | 售后服务 |
| ★3.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修：标项一≥1年；标项二≥5年，保证零配件供应7年及以上（保修起始时间以医院验收合格之日为准）。投标人需提供保修期后每年整机保修费用，单独报价，并且保证价格为真实、有效，并作为售后服务的评标依据，保修期后需要保修的，不高于此价格（如技术需求中有相关要求，以技术需求准）。 |
| 3.2 | 保修范围内设备的故障维修响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时（包括节假日），8个工作小时未修复须提供备品备件。每次现场服务后提供详细的维修报告单。 |
| 3.3 | 保修期内每年开机率不低于95%（一年按365天计），即停机天数不超过18个自然日/年，如开机率达不到要求，每停机超过1个自然日保修期相应延长5个自然日。 |
| 3.4 | 按规范进行每年至少2次的维保、检测服务并提供详细的维保及检测报告（提供有关测试证明）等。 |
| 3.5 | 保修期内，确保设备通过浙江省卫生厅的质控检查和技术监督局等有关部门的技术检测。如不合格，承担重检费用，直至通过检测。 |
| 3.6 | 在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用.运返费用等费用)均由投标人承担；保修期后，投标人应提供终身维修，对设备进行维修免收差旅费、人工费等，仅收损坏更换的零备件费。必须做到先维修后付款。要求原厂或原厂授权维修服务机构进行书面承诺。 |
| 3.7 | 提供保修期后消耗品和常用零配件的供应价格与折扣，折扣按最大优惠程度供应（供应价格和折扣，在投标文件中明确）。 |
| 3.8 | 提供操作培训及考核和工程师的维护、维修培训（列出具体的培训方案。如提供院外培训，投标人负责采购人人员培训期间的一切费用(包括会务费、差旅费、食宿费用等），投标人应知晓所有这些费用已包含在合同总价中。 |
| 3.9 | 提供售后服务地址、联系人、电话等信息。 |
| 3.10 | 提供软件光盘，软件终身免费升级。 |
| 3.11 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |
| 四 | 安装及验收 |
| 4.1 | 安装地点：医院指定地点。 |
| 4.2 | 安装要求：到货后接到采购人通知7天内全部安装调试完成。 |
| 4.3 | 安装、验收前所产生的一切费用及风险（包括运输费、保险费、装卸及搬运费用等）由供方负责提供。 |
| 4.4 | 安装、验收标准：应与产品技术数据及投标文件技术文件一致，符合我国有关技术规范和技术标准，符合合同要求。 |
| 4.5 | 验收：符合医院的验收规范。 注：1.提供规范的安装验收报告；2.提供电子版和纸质简明操作规程（至少包括使用前检查准备、操作步骤、注意事项、适用范围或禁忌证，日常维护、应急处理方案等）；3.提供厂家标准维保（PM）内容。 |
| ★五 | 交货期：合同签订之日起30天内。 |

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：丽水市中心医院体外冲击波碎石机、全自动快速微生物质谱检测系统采购项目 |
| ★2 | 投标报价及费用： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备价、安装调试、系统集成、货物运至项目现场的运输费、保险费、培训费、售后服务、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。 本项目预算金额/最高限价：详见第一章公开招标采购公告。投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 ★2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； ★3、中标服务费的收取标准： （1）中标服务费的收取标准：招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知、原国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发改委发改价格[2011]534号通知中货物招标费率规定的标准下浮10%，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 （2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （4）中标服务费均汇入以下账户： 开户银行：宁波银行丽水分行 帐号：90010122000220378 户名：宁波中基国际招标有限公司丽水分公司 |
| 3 | ★投标保证金：无 |
| 4 | 现场踏勘：本项目不组织统一踏勘，投标人可自行前往现场踏勘，费用自理。 |
| 5 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子加密投标文件。 （2）以电子邮件提供的备份电子投标文件数量1份。（自行决定，非必须要求） 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（4893224@qq.com）。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一章 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省政府采购网，宁波中基国际招标有限公司网站 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 11 | 履约保证金金额：不适用 |
| ★12 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 13 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于丽水市中心医院体外冲击波碎石机、全自动快速微生物质谱检测系统采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

## 1. 招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

## 2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

## 3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务。

## 4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

## 5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

## 6. “★”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

1.本项目接受联合体投标（联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，明确各联合投标单位的责任和义务）。

2.招标公告规定接受联合体投标的，除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，经采购人同意，允许分包。

（八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；

（九）、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、通信等行业外，法人的分支机构不能参加投标。

（十）、关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）、质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1.投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件至少包含以下部分：

1.报价文件：

- 投标函（格式详见第六章投标文件格式）；

- 开标一览表（格式详见第六章投标文件格式）；

- 投标报价明细表（格式详见第六章投标文件格式）；

- 中小企业声明函（格式详见第六章投标文件格式，如是请提供）；

- 残疾人福利性单位声明函（格式详见第六章投标文件格式，如是请提供）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件：

- 投标人的营业执照副本复印件（格式详见第六章投标文件格式）联合体投标的，联合体双方须分别提供；

- 投标人资格声明函（格式详见第六章投标文件格式）联合体投标的，联合体双方须分别提供；

- 投标人的特定条件的证明文件：

投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；

- 联合体投标协议书（格式详见第六章投标文件格式，联合体投标的须提供）。

3.商务技术文件：

- 投标人自查表②符合性自查表（格式详见第六章投标文件格式）；

- 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（或联合投标授权委托书）（格式    详见第六章投标文件格式）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章投标文件格式）；

- 技术条款响应（偏离）表（格式详见第六章投标文件格式）；

- 技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

- 运行、维修成本方案；

- 安装、调试、验收方法或方案；

- 技术服务、技术培训；

- 售后服务响应情况；

- 投标人所投产品的节能环保产品认证证书复印件及所投产品属于“节能产品政府采购清单”中所列产品的相关证明资料或截图（如有请提供，加盖公章）；

- 业绩一览表（格式详见第六章投标文件格式）、投标产品的销售业绩的合同复印件（加盖公章）（根据评分标准提供）；

（12）其他采购需求或评分标准所需资料；

# （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

# 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 投标报价是详见第三章前附表2。

# ★3.投标文针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2.投标人应提供电子投标文件。电子投标文件中所须加盖公章（联合体的，只需盖联合体牵头人CA章）。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的上传递交、修改和撤回

### 1.投标文件的上传递交：

### （1）电子加密投标文件的上传递交：

### ★a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

### b.电子加密投标文件成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

### （2）备份投标文件的密封包装、递交：

### a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传递交后，还可以通过电子邮件在投标截止时间前递交备份投标文件；

### ★b.通过政府采购云平台成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台的，投标无效。

### 3.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交。投标截止时间前未完成上传递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传递交的投标文件，政府采购云平台将予以拒收。

四、特别说明

1.进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定。

2.本项目 非 专门面向中小企业采购。

3.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

4.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

5.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

6.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

7.本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

9.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

10.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

11.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

12.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还（电子邮件方式除外）。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

2、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

4、曾经参加过该招标项目的进口产品论证服务工作；

5、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

（二）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |
|  | - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （四）投标人为第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件。投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。 |
|  | （五）本项目接受联合体投标。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件项目齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （六）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的或者未按采购文件规定要求签署、盖章；；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

3、投标文件项目不齐全；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

9、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件项目不齐全；

4、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

5、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

6、投标报价具有选择性的；

7、投标报价中出现重大缺项、漏项；

8、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

（四）评分标准

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 商务部分 | 14分 |
| 1 | 售后服务响应情况： |  |
|  | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。响应时间短，解决方案充分得3分；响应时间一般，解决方案较合理得2分；响应时间长，解决方案一般1分；无解决方案得0分。 | 3分 （主观分） |
|  | 售后服务机构备品备件储备情况。储备充足能充分满足售后服务要求得3分；储备一般基本能满足售后服务要求得2分；储备情况差不能满足售后服务要求1分；无备品备件储备得0分。 | 3分 （主观分） |
|  | 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况。人员配备充足售后服务经验丰富得3分；人员配备和售后服务一般得2分；人员配备不足售后服务经验差1分；无人员配备得0分。 | 3分 （主观分） |
| 2 | 销售业绩：投标同品牌同型号产品，合同签订时间自2020年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件并加盖公章，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分，本项最高得3分。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提供相应的证明材料。 | 3分 （客观分） |
| 3 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2分 （客观分） |
| （二） | 技术部分 | 56分 |
| 1 | 对招标文件的技术需求（43分）：完全满足招标文件技术需求中所有技术条款的得43分。每负偏离（即不满足招标文件要求）一条打“★”号的技术条款的，作无效标处理；每负偏离一条打“▲”号技术条款，扣3分；每负偏离一条未打“★”号和“▲”号技术条款，扣1分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 | 43分 （客观分） |
| 2 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，报价合理运行成本低得3分；报价和成本较合理得2分；报价不合理运行成本较高得1分，无报价得0分。 | 3分 （主观分） |
| 3 | 安装、调试、验收方法或方案： |  |
|  | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案考虑不够充分得1分；无方案得0分。 | 3分 （主观分） |
|  | 验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案考虑不够充分得1分；无方案得0分。 | 3分 （主观分） |
| 4 | 技术服务、技术培训： |  |
|  | 操作应用培训：卖方负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分；方案合理安排一般得1分；无方案得0分。 | 2分 （主观分） |
|  | 维修保养培训：卖方负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分；方案合理安排一般得1分；无方案得0分。 | 2分 （主观分） |
| （三） | 价格部分 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30分 |

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

第五章  合同主要条款

合同编号：                          签约地  ：丽水市莲都区

甲方（买方）：丽水市中心医院                      乙方（卖方）：

- 甲乙双方根据《中华人民共和国民典法》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方

购买同时卖方同意授予买方以下设备（以下设备器械均简称设备，设备名称、规格型号、品牌等必须按注册证上的名称填写）：

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （注册证上的名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额（大写）： 整(RMB) |  |  |  |  |  |  |  |

本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。

（医疗器械产品注册证号：                        注册证有效期：                ）

2. 设备的交付期 乙方在合同生效的   天内送货至甲方指定地点向甲方交付上述设备，逾期将按照第7条规定执行。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担。

3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足、品牌规格不符或有质量、技术等问题，乙方应在   天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后3天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据招标要求的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《丽水市中心医院医疗设备到货验收报告》上签字确认。

3.5若属强检计量设备，需提供有效的计量合格证书。

4.付款方式

4.1合同生效并具备实施条件后，采购人收到供应商预付款保函后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；

4.2项目验收合格并收到中标人正式发票之日起7个工作日内一次性付清合同款。

乙方应在甲方验收完成时向甲方提供合同总价的增值税发票，逾期开具，甲方付款时间顺延。

乙方帐户：

单位全称：

开 户 行：

银行帐号：

5.伴随服务

5.1乙方应提供设备的技术文件，包括合格证明文件、中文说明书（纸质两份）、中文说明书（电子版）、符合监管要求的中文标签、维护手册、维修手册、故障代码表、软件备份、备件清单、零部件等维护维修必需的材料和信息。

5.2乙方还应免费提供下列服务：

- 设备的现场安装和调试；

- 提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料；

- 乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员和和维修人员进行免费培训及考核，提供培训资料，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排免费培训计划。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方应保证所供设备是在   （年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。设备使用期限为：      年（设备铭牌或者说明书上标明的使用期限）。如果设备的型号、产地、数量、质量及生产日期(出厂日与到货期间隔不超过一年)等不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能等要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

6.2乙方应提供保修期    个月（保修截止期按照院方的验收报告确定），保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内零配件更换及人工等费用由乙方承担，甲方不承担任何费用，相应的检查、维护保养等由乙方按说明书的要求进行，年度定期预防性维护保养次数不少于   次，乙方应及时提供详细的维修维护报告，维修维护后的设备性能状态应达到相关的质量标准及使用安全标准，乙方在保修期内故障天数不得超过12个工作日／年，如开机率达不到要求，每超过1个工作日保修期相应延长5个工作日。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

6.3报修响应时间  小时，到场时间   小时（不可抗因素除外）

6.4保修期满后的服务：

6.4.1乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。保修期满后，以不高于  %的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议确定。

6.4.2保修期满后人工费方案：

□1、免人工费及差旅住宿费等，仅收取零配件费。

□2、人工费为单次故障不高于  元。

6.4..3所有费用采用先维修后付款方式。

6.5 乙方保证系统、设备安全，乙方实施人员按规范进行系统实施、维护。若因操作不当、设备安全防护不到位，进而导致院内其他系统感染病毒，由此产生的损失及消除影响产生的费用，均由乙方全部承担。

7.索赔条款

7.1 如确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救：

7.1.1甲方退货，乙方将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

7.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五（0.5％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方按合同总价的20%向甲方支付违约金。

7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

8.争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，提交丽水仲裁委员会仲裁解决。

9.合同生效

9.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

9.2 本合同一式两份，以中文书就，签约双方各执一份，具有相同的法律效力。

10.合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

10.1配置清单      □设备的配置清单

10.2技术标准      □投标文件的技术响应   □设备技术说明

10.3其他          □承诺书或补充协议等

- 特别约定：中标人的投标响应及承诺作为合同的附件。

- 其他说明：投标商、开票公司以及合同签订人必须为同家公司

甲方：丽水市中心医院                               乙方：

（盖章）                                          （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                        乙方法定代表人或授权委托人

__________________________                         __________________________

日期：____________________                        日期：____________________

联系地址：                                          联系地址：

固定电话：                                          固定电话：

采购员联系电话：                                    销售员联系电话：

工程师联系电话：                                    工程师联系电话：

附件一

医疗设备配置清单

一 设备配置

| 已 选 配 置 | 编号 | 部件名称 | 规格型号 | 产 地 | 数 量 | 价 格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |

需方: (签字)                                        供方:(签字)

附件二

医疗设备配件及耗材的价格清单

| 编号 | 配件或耗材名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 单位 | 供应价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

供方保证在合同签定         年内以不高于上述价格供应设备相应配件及耗品

需方: (签字)                                    供方:(签字)

第六章  投标文件格式

1.封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件（商务技术文件/报价文件）

项目名称：丽水市中心医院体外冲击波碎石机、全自动快速微生物质谱检测系统采购项目

项目编号：CBNB-20221869GLS

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

## 年  月  日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

1.报价文件：

（1）投标函：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：报价文件、资格证明文件及商务技术文件；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起90天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

（2）开标一览表：

开标一览表

项目编号：                     投标人名称：

| 序号 | 采购标的名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

（3）投标报价明细表：

设备报价明细表

项目编号：                     项目名称：                                                                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 设备报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

分别报出每台设备的金额。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

（4）中小企业声明函：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

（5）残疾人福利性单位声明函：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件：

### （1）投标人的营业执照副本复印件

### （2）投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担

特此声明！

投标人（盖章）：

日    期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

（3）投标人的特定条件的证明文件：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件。

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。

（4）联合投标协议书

联合投标协议书

（联合体投标须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应       （招标方）组织实施的    项目（采购编号：                招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的工作和义务占合同总金额的    %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的工作和义务占合同总金额的    %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方单位（盖章）：                            乙方单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2022年  月   日                     日期：2022年  月   日

## 3.商务技术文件

（1）符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

法定代表人授权委托书

（非联合体投标人适用）

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或盖章：                           法定代表人签名或盖章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

联合投标授权委托书

（联合体投标须提供）

本授权委托书声明：根据             与             签订的《联合投标协议书》的内容，联合体牵头人            的法定代表人            现授权             为联合投标委托代理人，委托代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2022年  月  日

委托代理人（签字或盖章）；

日期：2022年  月  日

注：联合体投标的，此委托书由联合体牵头人的法定代表人签署，并加盖联合体牵头人单位章。

（3）商务条款响应（偏离）表：

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                              标项号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注:投标人须按第二章 招标需求二、商务要求中逐条填写，在说明栏如实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

（4）技术条款响应（偏离）表：

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                              标项号：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：注:投标人须按第二章 招标需求一、技术需求逐条填写，在说明栏如实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人（盖章）：

日  期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

（5）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（6）运行、维修成本方案；

（7）安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训；

（9）售后服务响应情况；

（10）投标人所投产品的节能环保产品认证证书复印件及所投产品属于“节能产品政府采购清单”中所列产品的相关证明资料或截图（如有请提供，加盖公章）；

（11）业绩一览表

业绩一览表

（投标人同类项目合同复印件）

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 数量（套） | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

（12）其他采购需求或评分标准所需资料；