机电产品采购

国际公开招标文件

(第二册)

招标编号：    0762-2241CBNB1021/03

项目名称：丽水市人民医院采购医用内窥镜（胃肠镜）国际招标项目

招   标   人：丽水市人民医院

招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二○二二年七月

目    录

第五章、	投标邀请	2

第六章、	投标资料表	5

第七章、	合同条款资料表	11

第八章、	货物需求一览表及技术规格	12

# 投 标 邀 请

宁波中基国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2022年7月7日在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1. 招标条件

项目概况：丽水市人民医院因发展需要，需采购医用内窥镜（胃肠镜）2套。

资金到位或资金来源落实情况：项目所需资金已经落实。

项目已具备招标条件的说明：项目已具备招标条件。

2. 招标内容：

招标项目编号：0762-2241CBNB1021/03

招标项目名称：丽水市人民医院采购医用内窥镜（胃肠镜）国际招标项目

项目实施地点：中国浙江省

招标产品列表（主要设备）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜（胃肠镜） | 2套 | 内窥镜系统：分体机 | / |

3. 投标人资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.2投标人的特定资格要求：

3.2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。

3.3本项目不接受联合体投标。

3.4未领购招标文件不可以参加投标。

4. 招标文件的获取

招标文件领购开始时间：2022年7月7日，上午：00:00-12:00；下午：12:00-23:59。

招标文件领购结束时间：2022年7月28日（北京时间）

招标文件领购地点：报名资料：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。投标人联系人联系方式和营业执照必须发送邮件至宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼前台），李小姐，电话0574-88090098，传真：0574-87425386，电子邮箱：719126619@qq.com报名，未提交报名资料所造成的风险由投标人自行承担。

招标文件售价：免费

5. 投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2022年7月28日09:30（北京时间）

投标文件送达地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）和中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室

6.（1）本项目按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标。（2）投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。（3）本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。以电子邮件提供的备份电子投标文件数量1份。（自行决定，非必须要求）备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（4893224@qq.com）。

7. 联系方式

招标人：丽水市人民医院

地址：浙江省丽水市莲都区大众街15号

联系人：姚老师

联系方式：0578-2780045

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0578-2780047

招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：单琛耘

联系方式：0574-88090150

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87425382

同级政府采购监督管理部门

名称：丽水市财政局政府采购监管处

地址：丽水市莲都区北苑路190号

传真：0578-2669165

联系人：吴先生、叶先生

监督投诉电话：0578-2669165

8. 汇款方式

招标代理机构开户银行（人民币）：中国工商银行宁波鼓楼支行

招标代理机构开户银行（美元）：中国工商银行宁波鼓楼支行

帐 号（人民币）：3901110009200043078

帐 号（美元）：3901110009814008126

帐号（日元）：3901110009827008737

帐号（欧元）：3901110009838008695

swift代码：ICBKCNBJNBO

行号（人民币）：25197003

# 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| - 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人：丽水市人民医院 地址：浙江省丽水市莲都区大众街15号 联系人：姚老师 联系方式：0578-2780045 质疑联系人：王老师 质疑联系方式：0578-2780047 招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司 地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼 联系人：单琛耘 联系方式：0574-88090150 质疑联系人：杨未 质疑联系方式：0574-87425382 同级政府采购监督管理部门 名称：丽水市财政局政府采购监管处 地址：丽水市莲都区北苑路190号 传真：0578-2669165 联系人：吴先生、叶先生 监督投诉电话：0578-2669165 |
| 1.3 | 丽水市人民医院因发展需要，需采购医用内窥镜（胃肠镜）2套。 项目资金已落实。 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可参加投标 |
| 4.1 | 买方名称：丽水市人民医院 招标机构名称：宁波中基国际招标有限公司 |
| - 招 标 文 件 |  |
| 5.2 | 招标文件以中、英文两种文字编写，中文本与英文本如有差异时，以中文本为准。 |
| 6.1 | 潜在投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止时间至少10日前，以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| - 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 9 | 投标文件的构成（包括但不限于以下内容）： - 投标书（格式见Ⅳ-1）； - 开标一览表（格式见Ⅳ-2）；（除投标文件中应有此表，还应按投标人须知第18.1条密封标记单独提交）； - 投标分项报价表（格式见Ⅳ-3）； - 单位负责人授权书（格式件附件Ⅳ-8）； - 资格证明文件 5.1 资格声明（格式见Ⅳ-9-1）； 5.2 制造商资格声明（格式见Ⅳ-9-2）； 5.3投标人(作为代理)的资格声明（格式见Ⅳ-9-3）； 5.4制造商出具的授权函（格式见Ⅳ-9-4）； 5.5有效的营业执照副本复印件（加盖公章）； 5.6 证书（格式见Ⅳ-9-5）； 5.7投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）； 5.8投标设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证； 5.9 书面声明（格式见附件）。 6、投标货物的业绩证明； 7、商务条款响应/偏离表（格式见Ⅳ-6）； 8、技术规格响应/偏离表（格式见Ⅳ-5）； 9、货物说明一览表（格式见Ⅳ-4）； 10、投标产品清单（包括但不限于产品名称、示例图片、技术规格、产品材质、品牌和产地、产品数量、特殊工具及备件清单等）； 11、投标单位（生产厂家）情况介绍； 12、售后服务方案和售后服务承诺； 13、技术服务及培训方案； 14、合理化建议及优惠条件； 15、中标服务费支付承诺函（格式见附件）； 16、其他招标文件要求提供的资料、材料、图纸。 备注：投标文件正本资格证明文件中5.1资格声明、5.2制造商资格声明、5.3投标人(作为代理)的资格声明、5.4制造商出具的授权函、5.6证书、5.10 书面声明必须提供原件，其他资格证明文件允许提供复印件。 资格证明文件必须由出具单位负责人或授权人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人或授权人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 |
| 10.3 | 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.2.1 | 投标人投标报价缺漏项超出投标总价的10%，为实质性偏离指标文件要求，其投标将被否决。 |
| 11.2.2 | 缺漏项在投标总价10%以内，经投标人确认缺漏项已包含在投标价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价。若投标人确认缺漏项不包含在投标价中的，评标委员会将否决其投标。 |
| 11.2.3 | 签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。 |
| 11.3 | 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 |
| 11.5 | 采购预算/最高限价：人民币830万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |
| 11.6.1 | 投标报价为：货到医院价（关境内制造的货物和投标截止时间前已经进口的货物） 相关费用： 增值税和其他税、货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随费用。 |
| 11.6.2 | 投标报价为：DDP医院（关境外提供的货物） 相关费用： 增值税和其他税、货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随费用。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币（关境内提供的货物和服务） |
| 12.2 | 投标货币：人民币（关境外提供的货物和服务） |
| 13.1 | 本项目不允许联合体投标。 |
| *13.3 | 资格标准： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.投标人的特定资格要求： 2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； 3.本项目不接受联合体投标。 4.未领购招标文件不可以参加投标。 |
| 14.3.2 | 货物验收后运行2年所需的备件清单及价格。 |
| *14.3.4 | 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料（如制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等，网上下载的data sheet应加盖制造商公章），未提供评标时将视为无效技术支持资料。 |
| 15 | 投标保证金：不适用 |
| *16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件的份数： （1）投标人于“政采云”上提供电子加密投标文件。 （2）电子备份投标文件数量1份。 注：（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件，其他方式编制的备份投标文件视为无效电子备份投标文件。 以电子邮件提供的备份电子投标文件数量1份。（自行决定，非必须要求）备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（4893224@qq.com）。 |
| 四、 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.2.1 | 投标书递交至： （1）电子加密投标文件：政府采购云平台（www.zcygov.cn） - （2）纸质备份投标文件：中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室(纸质备份投标文件可按要求密封后邮寄，投标截止时间前1天寄至招标代理公司） |
| 18.2.2 | 招标邀请的标题和编号：丽水市人民医院采购医用内窥镜（胃肠镜）国际招标项目0762-2241CBNB1021/03 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年7月28日上午09:30（北京时间） |
| 五、 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2022年7月28日上午09:30（北京时间） 地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）和中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室 |
| 23.1 | 本项目采用最低评标价法进行评议。 |
| 25 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：参见投标人须知26.3 1)2)3)4)5)6)7)8) |
| 26.4.1 | 内陆运输、保险及其他伴随费用 投标人应提供： (1)每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 (2)每件包装箱的出厂价（EXW）,到岸价（CIF）,“运费、保险付至…价”（CIP）。 |
| *26.4.2 | 交货时间：2022年8月20日前到达医院； |
| 26.4.3 | 付款计划的偏离：如果属于买方可以接受的，对提前付款所产生的利息按年利率10％计算，并计入其评标价。若付款条件与招标文件有重大偏离时，将直接导致废标。重大偏离是指由于该项偏离而使评标价调整大于或等于投标总价的3%。 所选方案： 26.4.3(2) 付款条件：1.合同生效并具备实施条件后，收到投标人预付款保函后7个工作日内支付合同金额的40%； 2.项目验收合格并收到对方正式发票之日起7个工作日内一次性付清合同款。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施： 投标人应设有负责联络和售后服务的常驻机构 调整用百分比（％）： 未具备上述条件的投标，其评标价将增加投标总价的1％ |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用： 不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知26.4.7(1) 调整方法： 1.国家法律法规有明确规定和招标文件（第一册）中注明可能导致投标被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致投标被否决。 2.招标文件（第二册）中标注星号（“*”）的为重要条款（参数），对这些重要条款（参数）的任何偏离，将被视为不满足招标文件实质性要求，导致投标被否决。 3.设备、备品备件、服务条款等条款发生偏离时，将据实进行调整。 4.一般商务条款（参数）的偏离，评标价格由评标委员会根据偏离程度，评标价每项将在该设备投标价的基础上增加不超过1%。 5. 对于技术规格中的一般技术参数未达招标文件要求的，每一项偏离加该设备投标价格的1%；投标文件中未列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。 6.一般商务和技术条款（参数）偏离达到5项或者投标设备缺漏项超过投标总价10%，其投标将被否决。 7.技术规格偏离表必须根据招标文件第九章《货物需求及技术规格》，依据投标人本身产品说明书及样本如实逐项逐条填写；对于那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，或以功能描述回答。任何通过简单拷贝招标文件技术规格要求或简单标注“符合”、“满足”的投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其他额外评标因素和标准： 不适用 |
| 六、 授 予 合 同 |  |
| 35 | 履约保证金： 不适用 |
| 36 | 中标服务费： 中标方须按以下标准和规定向本招标公司缴付中标服务费： - 以“中标通知书”中确定的中标总金额作为收费的计算基数，参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知、国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发改委发改价格[2011]534号通知下浮20%向中标人收取。 - 中标服务费币种与签订合同的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行首次公布汇率卖出价折算）。 - 中标服务费的缴付方式： - 在签约前向本招标公司直接缴付中标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式（但对来自国外的付款，仅接受电汇或现金）。 - 合同生效后20天内按上述规定的标准，一次向本招标公司缴清中标服务费。 |

# 合同条款资料表

### 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 业主名称、地址：丽水市人民医院 |
| 7.1 | 履约保证金额：不适用 货币： 不适用 |
| 7.3 | 履约保证金形式：不适用 |
| 11 | 目的港：上海港或宁波港 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务有：合同条款及技术规格表中要求 |
| 17.2 | 备品备件要求：技术规格表中要求 |
| 18.2 | 保证期：合同条款及技术规格表中要求 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：合同条款及技术规格表中要求 |
| 20.1 | 付款方法和条件为：1.合同生效并具备实施条件后，收到投标人预付款保函后7个工作日内支付合同金额的40%； 2.项目验收合格并收到对方正式发票之日起7个工作日内一次性付清合同款。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：丽水市人民医院 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国和 政府关于所得税和财产税避免双重增税和防止偷漏税的协定。” |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

注1：卖方的名称和地址应在合同签字时填入。

注2：买方应重新打印本表并填写全部空格。

# 货物需求一览表及技术规格

### 货物需求一览表

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声仪（妇产机） | 1套 | 2022年8月20日前到达医院 | 医院指定地点 |

### 技术规格

（请将本部分所要求的内容填妥后作为投标文件的一部分递交）

#### ◆  表A  设备概况

| 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 生产国家、厂家 |  |
| 型 号 |  | 生产年限 |  |
| 中 国 已 有 用 户 名 单 |  |  |  |

#### ◆  表B 技术规格表

设备名称：医用内窥镜（胃肠镜）                                    数量：2套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备功能参数要求： |  |
| 1.1 | 内窥镜图像处理器： |  |
| *1.1.1 | 内窥镜系统：分体机； |  |
| 1.1.2 | 色域：NTSC/PAL |  |
| 1.1.3 | 数字HDTV：DVI-D: 1920*1080p，HD-SDI: 1920*1080i |  |
| 1.1.4 | 模拟/数字HDTV：DVI-I: 1 |  |
| 1.1.5 | 模拟SDTV：RGB TV: 1, S VIDEO: 1, VIDEO: 1 |  |
| 1.1.6 | 屏幕分辨率：SXAG(默认)，全高清 |  |
| 1.1.7 | 色彩调节：具备 |  |
| 1.1.8 | 对比度：具备 |  |
| 1.1.9 | 测光模式：平均测光：控制普通画面亮度 峰值测光：控制高亮区域亮度 自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光 |  |
| 1.1.10 | 结构强调：具备 |  |
| 1.1.11 | 色彩强调：具备 |  |
| 1.1.12 | 图像放大：具备 |  |
| 1.1.13 | 特殊光模式：具备 |  |
| 1.1.14 | 电子染色功能：具备 |  |
| 1.1.15 | 图像类型：具备 |  |
| 1.1.16 | 冻结模式：实时冻结，分为场冻结和帧冻结 |  |
| 1.1.17 | 快门速度：k可以调节 |  |
| 1.1.18 | 切换按键：具备内镜按键和面板多功能键 |  |
| 1.1.19 | 其他功能：电子放大功能，画中画功能，双画面同屏显示功能 |  |
| 1.1.20 | 兼容内窥镜：可兼容电子胃镜，电子肠镜，电子十二指肠镜，电子双气囊小肠镜，电子支气管镜，电子鼻咽喉镜 |  |
| 1.2 | 内窥镜处理器光源： |  |
| *1.2.1 | 照明光源： LED |  |
| 1.2.2 | 灯泡使用寿命：≥10000小时 |  |
| 1.2.3 | 照明系统: 切换控制 |  |
| 1.2.4 | 光源控制: LED自动能量控制 |  |
| 1.2.5 | 光源冷却方式: 强制空气冷却 |  |
| 1.2.6 | 特殊光观察模式:具备 |  |
| 1.3 | 注水胃镜 |  |
| 1.3.1 | 观察方向： : 0 ° ( 直视 ) |  |
| 1.3.2 | 视野角度：≥ 140 ° |  |
| 1.3.3 | 观察景深： 2 ～ 100mm |  |
| 1.3.4 | 头端部外径：≤Ф 9.2mm |  |
| 1.3.5 | 插入最大部外径：≤Ф 9.3mm |  |
| 1.3.6 | 有效长度：≥ 1100mm |  |
| 1.3.7 | 全长：≥ 1400mm |  |
| 1.3.8 | 弯曲角度：≥上： 210 °下： 90 °左： 100 °右： 100 ° |  |
| 1.3.9 | 钳道直径：≥Ф 2.8mm |  |
| 1.3.10 | 前送水功能：具有前送水功能 |  |
| 1.4 | 胃镜 |  |
| 1.4.1 | 观察方向： : 0 ° ( 直视 ) |  |
| 1.4.2 | 视野角度：≥ 140 ° |  |
| 1.4.3 | 观察景深： 2 ～ 100mm |  |
| 1.4.4 | 头端部外径：≤Ф 9.2mm |  |
| 1.4.5 | 插入最大部外径：≤Ф 9.3mm |  |
| 1.4.6 | 有效长度：≥ 1100mm |  |
| 1.4.7 | 全长：≥ 1400mm |  |
| 1.4.8 | 弯曲角度：≥上： 210 °下： 90 °左： 100 °右： 100 ° |  |
| 1.4.9 | 钳道直径：≥Ф 2.8mm |  |
| 1.5 | 治疗肠镜： |  |
| 1.5.1 | 观察方向： 0 ° ( 直视 ) ； |  |
| 1.5.2 | 视野角度：≥ 170 °； |  |
| 1.5.3 | 观察景深： 2 ～ 100mm ； |  |
| 1.5.4 | 头端部外径：Ф≤12.0mm ； |  |
| 1.5.5 | 插入最大部外径：Ф≤ 12.0mm ； |  |
| 1.5.6 | 有效长度：≥ 1330mm ； |  |
| 1.5.7 | 全长：≥ 1650mm ； |  |
| 1.5.8 | 弯曲角度：≥上： 180 °下： 180 °左： 160 °右： 160 °； |  |
| 1.5.9 | 钳道直径：Ф≥ 3.8mm ； |  |
| 1.5.10 | 前送水功能：具有前送水功能 |  |
| 1.6 | 肠镜： |  |
| 1.6.1 | 观察方向： 0 ° ( 直视 ) ； |  |
| 1.6.2 | 视野角度：≥ 170 °； |  |
| 1.6.3 | 观察景深： 2 ～ 100mm ； |  |
| 1.6.4 | 头端部外径：Ф≤12.8mm ； |  |
| 1.6.5 | 插入最大部外径：Ф≤ 12.8mm ； |  |
| 1.6.6 | 有效长度：≥ 1330mm ； |  |
| 1.6.7 | 全长：≥ 1630mm ； |  |
| 1.6.8 | 弯曲角度：≥上： 180 °下： 180 °左： 160 °右： 160 °； |  |
| 1.6.9 | 钳道直径：Ф≥ 3.8mm ； |  |
| 1.6.10 | 前送水功能：具有前送水功能 |  |
| 1.7 | 治疗胃镜 |  |
| 1.7.1 | 观察方向： : 0 ° ( 直视 ) |  |
| 1.7.2 | 视野角度：≥ 140 ° |  |
| 1.7.3 | 观察景深： 3 ～ 100mm |  |
| 1.7.4 | 头端部外径：≤Ф 9.8mm |  |
| 1.7.5 | 插入最大部外径：≤Ф 9.8mm |  |
| 1.7.6 | 有效长度：≥ 1100mm |  |
| 1.7.7 | 全长：≥ 1400mm |  |
| 1.7.8 | 弯曲角度：≥上： 210 °下： 120 °左： 100 °右： 100 ° |  |
| 1.7.9 | 钳道直径：≥Ф 2.8mm |  |
| 1.7.10 | 前送水功能：具有前送水功能 |  |
| 1.8 | 高清光学放大胃镜： |  |
| 1.8.1 | 视野角度：0°（直视） |  |
| 1.8.2 | 视野范围：正常140°/接近56° |  |
| 1.8.3 | 观察范围：接近1.5-2.5mm/正常3-100mm |  |
| 1.8.4 | 先端部直径：≤9.9mm |  |
| 1.8.5 | 弯曲部直径：≤9.8mm |  |
| 1.8.6 | 弯曲角度：≥上：210°/下：90° 左：100°/右：100° |  |
| 1.8.7 | 钳道直径：2.8mm |  |
| 1.8.8 | 工作长度：≥1100mm |  |
| 1.8.9 | 全长：≥1400mm |  |
| 1.8.10 | 前射水：具有前送水功能 |  |
| 1.9 | 鼻胃镜 |  |
| 1.9.1 | 观察方向： : 0 ° ( 直视 ) |  |
| 1.9.2 | 视野角度：≥ 140 ° |  |
| 1.9.3 | 观察景深： 3 ～ 100mm |  |
| 1.9.4 | 头端部外径：≤Ф 5.8mm |  |
| 1.9.5 | 插入最大部外径：≤Ф 5.9mm |  |
| 1.9.6 | 有效长度：≥ 1100mm |  |
| 1.9.7 | 全长：≥ 1400mm |  |
| 1.9.8 | 弯曲角度：≥上： 210 °下： 90 °左： 100 °右： 100 ° |  |
| 1.9.9 | 钳道直径：≥Ф 2.4mm |  |
| 1.10 | 下消化道内窥镜： |  |
| 1.10.1 | 观察方向： 0 ° ( 直视 ) ； |  |
| 1.10.2 | 视野角度：≥ 140 °； |  |
| 1.10.3 | 观察景深： 2 ～ 100mm ； |  |
| 1.10.4 | 头端部外径：Ф≤9.4mm ； |  |
| 1.10.5 | 插入最大部外径：Ф≤9.3mm ； |  |
| 1.10.6 | 有效长度：≥2000mm ； |  |
| 1.10.7 | 全长：≥ 2300mm ； |  |
| 1.10.8 | 弯曲角度：≥上： 180 °下： 180 °左： 160 °右： 160 °； |  |
| 1.10.9 | 钳道直径：Ф≥ 3.2mm ； |  |
| 1.11 | 气泵 |  |
| 1.11.1 | 电源：220VAC 50Hz |  |
| 1.11.2 | 气泵最大流量：170ml |  |
| 1.12 | 高清内镜专用监视器： |  |
| 1.12.1 | 医用液晶监视器，屏幕尺寸 : ≥ 26 寸； |  |
| 1.12.2 | 监视器分辨率 : ≥ 1080P |  |
| 1.13 | 单臂仪器车： |  |
| 1.13.1 | 专用仪器车：小巧、结构紧凑，可以容纳电子内镜系统常用设备； |  |
| 1.13.2 | 内镜支架：可升降支架，同时悬挂两条镜子； |  |
| 1.13.3 | 摇臂设计：可悬挂一台液晶监视器，并可调节监视器位置与方向； |  |
| 二 | 设备配置要求 |  |
| 2.1 | 内窥镜图像处理器：2台 |  |
| 2.2 | 内窥镜处理器光源：2台 |  |
| 2.3 | 注水胃镜：4根 |  |
| 2.4 | 胃镜：4根 |  |
| 2.5 | 治疗肠镜：2根 |  |
| 2.6 | 肠镜：4根 |  |
| 2.7 | 治疗胃镜：2根 |  |
| 2.8 | 光学放大胃镜：1根 |  |
| 2.9 | 鼻胃镜：1根 |  |
| 2.10 | 下消化道内窥镜：1根 |  |
| 2.11 | 气泵：1台 |  |
| 2.12 | 高清内镜专用监视器：2个 |  |
| 2.13 | 单臂仪器车：2台 |  |
| 2.14 | 注水泵：2台 |  |
| 2.15 | 二氧化碳泵：2台 |  |
| 三 | 商务要求 |  |
| *3.1 | 列出详细的设备配置清单（包括附件及选配件），清单包括：硬件、软件、附件及选配件的规格型号、接口。提供分项价格并提供价格的折扣率，同时提供试剂耗品的清单及供应价（各种包装规格分别报价）。标书中未提及的某些属选配的功能、软硬件，供方必须充分告知院方，以院方选择为准。若在交付使用后院方发现其功能或软件未告知院方的，供方必须无条件提供。 |  |
| *3.2 | 提供有效的医疗器械注册证、产品注册登记表及各类必要证件（书），全套设备必须为全新。 |  |
| *3.3 | 招标设备如为法定商检产品或国家强检计量设备，由中标人负责进行商检或计量等，费用包含在投标总价之内。 |  |
| *3.4 | 投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应招标文件技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对招标文件的响应内容，不得以任何理由加价，招、投标文件为合同的组成部分，具同等法律效力。若投标文件与合同如有不一致之处，以投标文件为准。 |  |
| *3.5 | 提供纸质和电子版操作手册（包括纸质版两套和电子版一套）、维修手册（包括维修技术资料及线路图）、软件、维修零配件、维修密码等。 |  |
| *3.6 | 如实提供有注册证医疗器械的使用年限或使用期限。设备到医院日期与生产日期间隔不超过半年 |  |
| 3.7 | 售后服务： |  |
| *3.7.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修 3 年。供方需提供保修期后每年整机保修费用，单独报价，由生产商提供承诺，并且保证价格为真实、有效，并作为售后服务的评标依据，保修期后需要保修的，不高于此价格（如技术需求中有相关要求，以技术需求准）。 |  |
| *3.7.2 | 保修期内每年开机率不低于95%（一年按365天计），即停机天数不超过18个自然日／年，如开机率达不到要求，每停机超过1个自然日保修期相应延长5个自然日。 |  |
| 3.7.3 | 按规范进行维保服务（至少提供每年 1 次的上门维保养服务），并提供详细的维保报告（提供有关测试证明）等。 |  |
| 3.7.4 | 保修期内，确保设备通过浙江省卫生系统的质控检查和技术监督局等有关部门的技术检测。如不合格，承担重检费用，直至通过检测。 |  |
| 3.7.5 | 保修范围内设备的故障维修响应时间≤0.5小时，到达现场时间≤ 24 小时（包括节假日）。每次现场服务后提供详细的维修报告单。 |  |
| 3.7.6 | 保修期后，对设备进行维修免收差旅费、人工费等，仅收损坏更换的零备件费。必须做到先维修后付款。 |  |
| 3.7.7 | 提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按最大优惠程度供应（供应价格和折扣，在标书中明确）。 |  |
| 3.7.8 | 提供操作培训及考核和工程师的维护、维修培训（列出具体的培训方案。如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括会务费、差旅费、食宿费用等），投标方应知晓所有这些费用已包含在合同总价中。 |  |
| 3.7.9 | 提供售后服务地址、联系人、电话等信息。 |  |
| 3.7.10 | 软件终身免费升级。 |  |
| 3.8 | 安装及验收 |  |
| 3.8.1 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 3.8.2 | 安装要求：到货后，3天内进行安装。 |  |
| 3.8.3 | 安装、验收前所产生的一切费用及风险（包括运输费、保险费、装卸及搬运费用等）由供方负责提供。 |  |
| 3.8.4 | 安装、验收标准：应与产品技术数据及标书技术文件一致，符合我国有关技术规范和技术标准，符合合同要求。 |  |
| 3.8.5 | 验收：符合医院的验收规范。 注：1.提供规范的安装验收报告。 2.提供电子版和纸质简明操作规程（至少包括使用前检查准备、操作步骤、注意事项、适用范围或禁忌证，日常维护、应急处理方案等）。 3.提供厂家标准维保（PM）内容。 |  |

◆  表C  技术服务及培训

1. 技术服务（安装调试指导)：要求投标商免费提供。

| 内 容 | 人 数 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从卖方工厂到买方工厂往返路费 |  |  |  |
| 每天工资水平 |  |  |  |
| 培 训 费 用 |  |  |  |
| 总 额 |  |  |  |

表D－1是供设备两年使用的必备的零件，易损件，专用工具，专用润滑剂的报价表，

由投标商填写，费用应包括在投标总价中：

#### ◆  表D－1  两年零备件、易损件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 |  | 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | DDP价 | 出厂价 | DDP价 |

表D－2是供设备五年使用的零件，专用润滑剂等，由投标商推荐，供买方选购：

#### ◆  表D－2 五年零备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 |  | 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂价 | DDP价 | 出厂价 | DDP价 |

附件

书面声明

我方郑重声明：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在                     项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件第六章投标资料表序号36中有关中标服务费的规定，在本项目结果公示期满5个工作日内向贵司支付中标服务费，并领取中标通知书。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：