依据国家政府采购法

参照国家招标投标法

2017年修订版•A版

【货物类】⊙【招标方式】

招标文件

| 招标编号: | YY-YLSB2019-04 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市第 二人民医院采购医疗设备项目 |

余姚市卫生系统部门集中采购中心

二〇一九年四月

# 目    录

目    录	1

第一部分	投标邀请	3

第二部分	投标资料表	4

第三部分 投标人须知	7

（一）	说明	7

1.	项目概况	7

2.	招标投标活动纪律	7

3.	投标费用	7

（二）	投标人与货物	7

4.	合格的投标人与合格的货物	7

5.	投标人代表	7

（三）	招标文件	8

6.	招标文件的构成	8

7.	招标文件的澄清	8

8.	招标文件的修改	8

（四）	投标文件	8

9.	投标文件的组成	8

10.	投标文件编写	9

11.	投标报价	9

12.	投标文件的有效期	10

13.	投标保证金	10

14.	招标范围、技术和商务条款响应编制	10

15.	知识产权	10

（五）	投标文件的递交	11

16.	投标文件的签署及装订	11

17.	投标文件的密封、标记和递送	11

18.	投标	11

19.	投标文件的修改和撤回	11

（六）	开标	11

20.	开标	11

（七）	评标和定标	12

21.	评标委员会	12

22.	投标的澄清	12

23.	评标办法	12

24.	评标程序和原则	12

25.	推荐中标人	13

26.	招标程序终止及转换采购方式	13

27.	评标过程保密规定	13

28.	确定中标人、评标结果公示与质疑	13

29.	拒绝任一或所有投标的权利	13

（八）	无效投标认定	14

30.	投标文件有以下偏差的将做无效投标处理	14

（九）	授予合同	14

31.	数量变更	14

32.	中标通知	14

33.	签订合同	15

第四部分	评标办法	16

●评分标准	…………………..16

第五部分	招标内容及要求	19

一.	货物或产品清单	19

二.	货物产品技术规格	20

A.	产品概况........................................................................................................................................................21

B.	货物的技术规格要求....................................................................................................................................22

品目一：小儿高频呼吸机[技术规格/参数要求].....................................................................................................22

品目二：经颅超声多普勒血流分析仪[技术规格/参数要求].....................................................................................25

品目三：麻醉机[技术规格/参数要求]...........................................................................................................................28

品目四：全自动血凝仪[技术规格/参数要求]...........................................................................................30

品目五：康复设备[技术规格/参数要求]...............................................................................................................32

品目六：磁共振[技术规格/参数要求]...................................................................................................................51

C.  零备件价格清单.............................................................................................................................................60

D．设备配置及设备附件清单.............................................................................................................................61

第六部分	合同文本格式（范本）	62

合同格式	62

第七部分	格式与表格	66

格式一  投标函	66

格式二  开标一览表	67

格式三  投标分项报价表	68

格式四  技术规格偏离表	69

格式五  商务条款偏离表	70

格式六  项目业绩表	71

格式七  响应范围与实施方案	72

格式八  资格证明文件	73

（一） 法定代表人授权书	73

（二） 营业执照复印件	74

（三）有关许可证、注册证复印件	74

（四） 投标人声明函	75

（五） 第三方出具的授权函	...........76

（六）中小企业声明函................................................................................................................77

（七）其他声明函.....................................................................................................................78

# 投标邀请

日    期：2019年4月18日

招标编号：YY-YLSB2019-04

1. 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规的规定，余姚市卫生系统部门集中采购中心受余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市第二人民医院的委托，对采购小儿高频呼吸机等医疗设备项目的所需货物/产品及伴随服务进行公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标文件。具体要求如下：

2.招标内容：货物名称、数量、用途或主要技术规格

| 品目 | 项目名称 | 数量 | 主要技术参数 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 小儿高频呼吸机 | 1套 | 具体详见招标文件第五部分 | 34万元 |
| 二 | 经颅超声多普勒血流分析仪 | 1套 | 具体详见招标文件第五部分 | 34万元 |
| 三 | 麻醉机 | 2台 | 具体详见招标文件第五部分 | 43万元 |
| 四 | 全自动血凝仪 | 2台 | 具体详见招标文件第五部分 | 53万元 |
| 五 | 康复设备 | 1批 | 具体详见招标文件第五部分 | 197万元 |
| 六 | 磁共振 | 1台 | 具体详见招标文件第五部分 | 550万元 |

3.领取招标文件时间：
2019年4月18日~2019年4月26日，（节假日除外）08:30~11:30、14:00~17:00（北京时间）。

4.投标截止时间和开标时间、投标和开标地点：（届时请派代表人出席本招标开标会议仪式）
  投标截止/开标时间：2019年5月8日13:30（北京时间），不接受逾期递交或不符合规定的投标文件。
  投标/开标地点：余姚市卫生系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼）

5.有意向的合格投标人若需对本次招标提出询问，请与余姚市卫生系统部门集中采购中心联系（技术方  面的询问请用信函或传真的形式）。

品目一、二、三采购单位：余姚市人民医院         谢老师电话：0574-62619527

品目四、五采购单位：余姚市中医医院             宣老师电话：0574-62674932

品目六余姚市第二人民医院                        陆老师电话：0574-62723331

代理机构：余姚市卫生系统部门集中采购中心

联系地址：余姚市卫生系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼）

联系人员：	张老师、鲁老师

联系电话：0574-62703275      邮编：315400	传真：0574-62703275   邮箱：wsxtcg@163.com

本次采购有关的款项汇入，请按以下账号办理：

户   名：余姚市卫生和计划生育局部门集中采购资金专户

开户银行：宁波余姚农村商业银行股份有限公司梁辉支行 账号：201000159026190（联号402332433016）

# 投标资料表

本部分条款是对本招标活动的具体说明和要求，若与本文件《投标人须知》部分有矛盾，以本表要求为准。

| 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 说明部分 |  |
| 1 | 招标编号：YY-YLSB2019-04 项目名称：余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市第二人民医院采购医疗设备项目 采购中心名称：余姚市卫生系统部门集中采购中心 联系地址：余姚市卫生系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼） 联系人：张老师 鲁老师 电话：0574-62703275 传真：0574-62703275 邮箱：wsxtcg@163.com |
| 2 | 经批准或确认的本次采购方式：公开招标 |
| 资格标准与证明文件及商务条款资料部分 |  |
| ★3 | （一）基本资格条件： 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件 （1）本次采购不接受联合体投标； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3．本项目采用资格后审。 |
| 4 | 商务条款： (1)、合同名称：余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市第二人民医院采购医疗设备项目； (2)、交货地点/货物安装及送达现场：（业主指定地点）； (3)、交货期限：业主指定期限（详见各品目要求）； (4)、投标价格：按本部分第5条款报价； (5)、应提供的伴随服务：安装、调试、培训等；详见本招标文件采购内容与需求部分； (6)、备品备件或备用整件要求：详见品目商务要求； (7)、质量保证期（或包修期限）：详见品目商务要求； (8)、售后服务： ①、设有服务机构，便于买方购买备件，并在需要时及时安排技术服务； ②、售后服务的响应速度要求维修或更换缺陷部件的通知后2小时内做出响应，24小时内到达现场。 (9)、付款方法和条件： ①、安装调试验收合格后凭成交货物的正规销售发票付至合同总价的90%； ②、余款10%在质保期满后付清。 |
| ★5 | 投标价格： 1）、投标方式：总价（品目或标段所供货范围内总金额）； 2）、投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3）、计量单位：套/按照采购要求； 4）、报价货币：人民币（一律以人民币计算）。 |
| ★6 | 合同金额数量增减变更：≤10%。 |
| 7 | 备选方案：不适用。 |
| 8 | 货物量（数量）增减变更：不适用。 |
| ★9 | 投标有效期：90日。 |
| ★10 | 投标保证金： 投标保证金金额：品目一：6800元；品目二：6800元；品目三：8600元；品目四:10600元；品目五：39400元；品目六：110000元。 （1）、投标保证金形式：电汇，不接受其他形式的保证金； （2）、保证金递交截止时间：2019年5月7日下午15：30前到帐，收妥抵用（现场不收取，不开具收据）。 （3）、供应商如投多个品目，保证金必须分品目汇入。 （4）、保证金汇入账户： 户 名：余姚市卫生和计划生育局部门集中采购资金专户 开户银行：宁波余姚农村商业银行股份有限公司梁辉支行 账 号：201000159026190（联号402332433016） （5）、保证金退还： ①、中标人的投标保证金在签订合同后转为履约保证金（若有）； ②、未中标人的投标保证金在中标（成交）通知书发出之日起５个工作日内原额退还。 |
| 11 | 投标文件逐页签署与盖章特殊要求：无。 |
| 投标文件编制、装订密封订和递交部分 |  |
| ★12 | 资格证明文件： - 制造商的资格声明：投标人为代理商时需提供； - 制造商为本次招标出具的授权函：投标人为代理商时需提供； - 银行资信证明文件：不适用； - 联合体协议书：不适用； 5、其他需提交文件资料修改要求：无。 |
| ★13 | 投标文件： 1、份数：正本一份，副本六份，电子文本一份； 2、编制：“投标人须知”第9款规定的投标人应提交的投标文件（包括资格证明文件部分）； 3、封装：如投标人投多个品目，投标文件必须按品目分别独立封装。投标文件装订与密封严格无另外特殊要求。技术部分(标)与商务价格部分(标)没有分开装订和分别密封的规定； 4、投标截止时间：2019年5月8日13：30（北京时间）； 5、投标提交地点：余姚市卫生系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼） |
| 开标、评标、定标与授予合同部分 |  |
| ★14 | 开标时间：2019年5月8日13:30(北京时间)； 投标与开标地点：余姚市卫生系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼） |
| 15 | 开标顺序：按照采购内容分类分目依次进行，并现场告之报价人； 唱标方式：开标时，服务技术部分(标)与商务价格部分(标)同时开启并当场唱标。 |
| 16 | 本次招标项目采用的评标办法：综合评分法。 |
| 17 | 由评标委员会推荐中标人/确定中标人数量：每项目（标段）1人（家）； |
| 18 | 严格按照招标文件的要求和中标通知书签订合同； |
| 19 | 投标人的投标方案、报价声明（价格折扣率或其他声明）应按照招标文件具体要求及规定编报。 |
| 20 | 履约保证金：不需要； （1）履约保证金金额：合同总价的xx%； （2）履约保证金支付形式：电汇； |
| 21 | 踏勘现场： 不组织； |
| 22 | 质保期从验收通过后开始计算。 对于货物在保修期内发生的一切质量问题，供方应免费上门维修和免费更换配件。 |
| 23 | 标有“＊”的技术、商务条款系关健条件，投标文件对这些任意一个条件的负偏离将被拒绝！ |
| 24 | 其他重要事项： 1、参加投标供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。否则供应商将不能有效进入招投标程序，由此产生的后果将由供应商自己负责。 2、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。 3．同一合同项（分包）下的货物制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标 4．若对该文件有疑义的，可在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 |

补充须知部分

- 根据财政部2017年87号第31条文件规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、有关招标文件编制：

投标人在编制投标文件时应仔细阅读招标文件，完整了解招标文件的全部要求，提供招标文件要求的全部资料以供评审。招标文件应详细地响应采购文件在资格、商务、技术等各方面的要求，应在投标文件中据实详细说明所提供服务，做出全面响应。

如果投标文件中未作出响应或存在着遗漏，在评审中该处有可能被判定为不接受采购要求；若投标文件在对“招标内容及要求”的某些要求的响应，在“供货服务方案”中没有给予支持，评审中该处有可能被判定为不接受采购要求，由此产生的后果由投标方承担。

3、发布招标公告和评审结果公示的官方媒体：浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布

第三部分    投标人须知

## 说明

### 项目概况

1.1、本项目（载明在《投标资料表》中）已获上级管理部门批准。招标人决定委托余姚市卫生系统部门集中采购中心进行本次招标采购工作。招标人和采购中心的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2、经批准或确认的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

1.3、本文件内所称谓的“采购人”、“招标人”、“采购方”、“业主”、“项目单位”等意义相同，均指提出招标采购项目的一方；本文件内所称谓的“供应方”、“投标人”、“报价人”、“供应商”、“响应人”等意义相同，均指响应招标人提出的招标采购项目且参加招标采购活动另一方。

### 投标原则

  - 投标人不得串通，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 坚守诚实守信原则，不得弄虚作假，否则所引起的一切后果及法律责任由失信一方承担。

### 投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标的全部费用。

## 投标人与货物

### 合格的投标人与合格的货物

4.1基本资格条件：

4.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：
     （1）具有独立承担民事责任的能力；
     （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
     （6）法律、行政法规规定的其他条件。
    4.1.2特定条件

（1）本次采购不接受联合体投标（品目四除外）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.1.3本项目采用资格后审。

4.2、合格的货物/产品应该是：
4.2.1、在国内可合法交易的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定的。

4.2.2、合格的投标人和合格的货物/产品还应符合本招标文件《投标资料表》中规定的资格要求和其他相关条件。

### 投标人代表

5.1、投标人应指定参加本采购活动的授权代表人或由具有法人资格人员参加本招标采购活动，确认签署相关文件。

5.2、若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》并附证照复印件[格式见有关格式部分内容]。

5.3、若投标人代表是法定代表人，则须提供有关证明文件或证照复印件。

## 招标文件

### 招标文件的构成

  - 招标文件至少含有以下部分。内容如下：

第一部分  投标邀请

第二部分  投标资料表

第三部分  投标人须知

第四部分  评标办法

第五部分  招标内容及要求

第六部分  合同文本格式（范本）

第七部分  格式与表格

  - 投标人应详细认真地阅读《招标文件》的全部内容，并按要求编制、提交《投标文件》和其他有关资料。
未按招标文件要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人（供应商）自身承担。

### 招标文件的澄清

7.1、潜在投标人对本招标文件有疑问或要求招标人澄清，或要求与招标人进行货物/产品技术交流，应在距投标截止时间之十五日之前以书面或传真通知采购中心。

7.2、潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章（有组织机构的）或签署姓名（非机构类的），署明日期。逾期提出的，未盖公章的，采购中心将不予受理。

7.3、对于受理的质疑或澄清要求，采购中心将采用以书面形式或其他适当方式进行答疑、澄清（或勘误），必要时将书面答复发送所有取得本招标文件的潜在投标人。

7.4、若采购中心所做的澄清(或勘误)不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修正或更正。

7.5、采购中心发送的答疑、澄清（或勘误）文件是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

### 招标文件的修改

8.1、在投标截止时间前，采购中心可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改。采购中心应在投标截止时间15日前在规定的官方指定信息发布媒体上以公告形式发布关于招标文件修改的“更正公告”或“通知”，并用传真、电子邮件、短信等适当方式通知所有招标文件的收受人。这些修改、补充文件或通知是招标文件的组成部分，相同内容修改已最后发出的为准，对所有投标人具有约束力。另请潜在投标人注意采购项目发布媒体的相关公告。

8.2、潜在投标人收到招标文件的修改、补充文件或修改通知，或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章（有组织机构的）或签署姓名（非机构类的），在同一天内以书面或传真或邮件或短信形式或其他适当方式回复采购中心。并立即与采购中心指定的联系人员进行沟通确认，否则，风险自担。潜在投标人须注意与采购中心保持迅捷有效的沟通及关注采购信息发布媒体的有关公告，以便及时获取招标采购项目的最新信息与项目动态，及时有效地做出响应。

8.3、招标人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购中心应提前用传真、电话、短信、电子邮件等适当方式通知所有招标文件收受人，并在规定的官方指定信息网上发布招标信息变更公告。投标人应在收到通知后立即用传真、短信、电子邮件等适当方式向采购中心回复，并立即与采购中心指定的联系人员进行沟通确认。在这种情况下，采购中心和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

## 投标文件

### 投标文件的组成

9.1、投标文件内容部分按照《招标文件》要求和提供的“投标文件格式”：

9.1.1、投标函（见“投标文件格式”）；

9.1.2、开标一览表（见“投标文件格式”）；

9.1.3、投标分项报价表（见“投标文件格式”）；

9.1.4、技术规格偏离表（见“投标文件格式”）；

9.1.5、商务条款偏离表（见“投标文件格式”）；

9.1.6、供货响应范围与实施方案（报价人自行编制）；

9.2、资格证明文件部分按照《招标文件》要求和提供的“投标文件格式”：

9.2.1、营业执照；
9.2.2、法定代表人授权书 ；
9.2.3、报价人资格声明，报价人为贸易公司时还需提供制造商资格声明（可以是传真件或复印件）；

★9.2.4、制造商出具的授权函（报价人为贸易公司时适用）；

★9.2.5、有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；

★9.2.6、有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；

★9.2.7、投标人若为代理商的，须出具该项目的产品代理授权书；
    9.2.8、投标人须提供详细的售后服务方案承诺；

9.2.9、投标人须提供详细操作和维护的培训计划；

9.2.10、投标人须提供在浙江省内设有服务机构证明材料；

9.2.11、投标人须提供的产品质量保证承诺书；

9.2.12、投标人认为需要提交的其它资格资质证明材料；

9.2.13、投标人认为需要提交的其它文件和资料。

9.3、资格证明文件中，法定代表人授权书、报价人资格声明均必须提供原件，其余资格证明文件可提供复印件。若另有要求，将在《投标资料表》的有关条款中明示要求。

### 投标文件编写

10.1、投标文件须按照本《招标文件》的要求格式用中文编写，字迹应清晰，并装订成册。(不得活页装订)“正本”“副本”均须用不褪色墨水打印印制，正、副本的封面须清楚地标明“正本”或“副本”。

10.2、副本内容、格式应与正本相一致，可采用正本的复印件。一旦正本和副本不符，以正本为准。

10.3、投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审；

10.4、投标文件不得随意涂改和增删，个别之处若有必要修改，修改之处须有法定代表人（或授权代表人）签字或加盖公章。

10.5、投标语言为中文，其他语言文字须有中文翻译文本，当不同文字文本的解释发生异议时，以中文文本为准。

10.6、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10.7、投标人必须保证《投标文件》所述内容的真实性，不得弄虚作假，否则所引起的一切后果及法律责任由投标人承担。

10.8、投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

### 投标报价

11.1、投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及安装现场的基本条件，按照《投标资料表》、“投标文件格式”规定与要求报价，并包含提供货物/产品过程中可能涉及的所有费用。本项目各标段（品目）如有最高限价，将载明在《投标资料表》或其他有关章节中，超过采购预算的，将被认定为无效投标，予以拒绝。

11.2、所有投标报价必须以人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。
不接受外币报价，除非招标文件另有要求。

11.3、投标报价应为满足招标人所需全部货物/产品的全税总价费用，至少包括基本价格、备品备件、安装调试费、集成配合费、培训费和运输费、保险费、伴随服务费及其它一切相关费用；（《投标资料表》中另有规定的从其规定）。
投标人还应填报货物/产品费用报价明细（货物/产品费用报价明细表格格式可由投标人要求自行设计）。

11.4、投标报价应该只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则将被按无效标处理。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。对备选方案另有规定的载明在《投标资料表》中。

11.5、投标报价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。除非招标文件在《投标资料表》中对授予合同的货物/产品配置、备品备件或数量增减有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理，国家政策允许调整的、设有调价机制规定的除外。

### 投标文件的有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应招标人的要求，采购中心可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人若同意延长投标有效期，则按本须知有关条款规定的投标保证金的有效期也应作相应的延长。投标人若拒绝接受延期要求，撤回其投标，其投标保证金将予以退还，而同意延长有效期的，不允许投标人修改其投标文件。有效期自投标截止之日起计算。

### 投标保证金

13.1、投标人应按照《投标资料表》的规定提交投标保证金。当采购中心和招标人因投标人的行为受到损害时，可以依据法律、法规及规章与招标文件有关条款的规定，没收投标人的投标保证金。

13.2、投标保证金应采用形式为：电汇，而不接受其他形式的保证金。

13.3、中标人的投标保证金在与招标人签订了合同并提交了履约保证金（若有）后五个工作日内原额退还。未中标投标人的投标保证金在招标结果通知书发出后5个工作日内原额退还。

13.4、中标人、未中标投标人在接到采购中心的通知后，应按照上述规定的时间前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，本采购中心不承担任何利息和“资金占用费”。

13.5、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

13.5.1、开标后在投标有效期间内，投标人撤回其投标的；

13.5.2、中标人不按本招标招标文件或有关法律、法规及规章的规定签订合同的；

13.5.3、拒绝提交了履约保证金（若有）或拒绝履行合同义务的；

13.5.4、将中标项目转让他人的，或未在投标文件中声明且未经招标人同意将中标项目分包给他人的；

13.5.5、非法干扰本招标投标等采购程序、无理取闹影响采购公平公正、虚假投标的等违法违规行为；

13.5.6、中标人有违反诚实守信原则的行为或事项的；

13.5.7、其他违反国家有关招标投标法律、法规与规章的。

### 招标范围、技术和商务条款响应编制

14.1、投标人必须显著明示地对招标人提出的招标范围（货物/产品范围）进行响应，同时，对有关偏差或偏离进行必要的列表与说明，以证明其所响应的范围是实质上响应招标人所提出的招标范围，也有必要采用清单、列表、说明等方式对有关细节进行描述、界定、对比、解释等等进行有关表述。

14.2、投标人必须对招标文件所提出的技术商务条款有针对性的逐条响应，并对其偏差或偏离进行集中明确表述。投标人可用招标文件所提出的技术商务条款相同格式对其要求进行逐条逐项明确对应响应。

14.3、投标人对招标范围（货物/产品界定范围）、技术条款、商务条款的响应文件部分应与投标文件篇幅一致，并统一编目编码，且不得活页装订。若投标人的投标被接受，本部分响应文件将作为合同的货物/产品技术附件。

### 知识产权

投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该招标内容所包含的任何一部分时，免受第三方有关侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的指控。倘若此类指控发生，投标人应负责与第三方交涉并承担与此有关的一切费用和法律责任。招标人声明保护有关方面的知识产权，维护其有关合法权益，但这不是招标人的基本义务。

## 投标文件的递交

### 投标文件签署及装订

16.1、对本招标文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。投标文件除了对招标文件要求需要加盖公章、法定代表人签字、授权代表人签字的文件部分进行签署和盖章外。

16.2、投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审；既可整册装订也可分册装订，除非在《投标资料表》中有严格装订与密封规定。提倡软面胶装装订。投标文件的正本必须打印，在封面加盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交正本的复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

16.3、投标文件正副本数量载明在《投标资料表》中，投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权投标代表人的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人自负。投标人名称应填写全称，要求加盖公章处须加盖公章。在规定的法定代表人（签署）处，可以是法定代表人签名或加盖法人章。

16.4、投标人应当严格按招标文件要求编制、审核、装订投标文件，如因疏忽造成投标文件内容不全导致的评审结果风险一概由投标人自负。

### 投标文件密封和标记

17.1、投标文件的密封：所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，不接受未密封的投标文件，投标文件的份数及密封方法应符合本招标文件《投标资料表》中的相关规定。投标人将投标文件的正本、所有副本及其他附加资料（若有）按照本招标文件《投标资料表》的要求装袋密封（视情况可以分装几个密封袋）。投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有投标人单位公章或投标人的授权代表人签字。

17.2、投标文件的标记：密封袋上注明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件”字样及“开标时启封”等字样。投标文件电子文本载体，应装入单独的小信封内，并单独标示，放入投标文件密封袋内。若按照招标文件规定，投标文件须分类装订成册、分类装袋密封的，投标人应按照分类指示分别密封，并按上述要求标记，并标记其分类名称，如“投标报价部分”、“商务技术部分”、“正本”、“副本”等。

### 投标文件递送

18.1、在招标文件《投标资料表》中规定的投标截止时间前，投标文件必须派人送达《投标资料表》中指定的投标地点。在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

18.2、招标人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购中心应提前用传真、电话、短信、电子邮件等适当方式通知所有招标文件收受人，并在规定的信息网上发布招标信息变更公告。投标人应在收到通知后立即用传真、短信、电子邮件等适当方式向采购中心回复，并立即与采购中心指定的联系人员进行沟通确认，否则，风险自担。在这种情况下，采购中心和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

### 投标文件修改和撤回

19.1、投标文件递交以后，在投标截止时间之前，投标人可以要求修改、补充其投标或者撤标。但投标人若要撤回投标，应提交由授权代表人（或法定代表人）签署的正式文件。

19.2、投标人修改投标文件的书面材料应装入投标文件封袋中重新按规定密封，若单独封装递交，除按招标文件有关规定封装外，还需在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”等字样。

19.3、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。投标截止时间到达后或开标以后投标人要撤回投标的，投标人需签署正式撤回文件，其投标保证金按有关规定处理。

## 开标

### 开标

20.1、采购中心按招标文件《投标资料表》中规定的时间、地点主持开标。

20.2、投标人应派授权投标代表人等有关人员参加开标仪式，参加开标的授权投标代表人应签名报到。

20.3、投标人委派代表进入开标现场应保持开标场所安静，遵守有关规定，维护现场秩序。开标场所禁止喧闹和扰乱开标的行为。

20.4、开标时先由采购人代表、投标人代表或监督人员组成的检验人与采购中心的检验人共同查验投标文件密封情况，不接受迟到的或不按要求密封的《投标文件》。确认无误后移送评审室，按照《投标资料表》中载明的开标程序进行开标。采购中心在开标仪式上，公布投标人的名称、项目名称、投标价格、交货期限（供货计划）、价格优惠声明、投标声明等，并当场做唱标记录。

20.5、未经唱出的投标折扣和备选投标方案在评标时均不予考虑。在开标时没有启封和唱标的投标文件，以及未被接受的投标文件，均不进入评标程序。

## 评标和定标

### 评标

21.1、受招标人的委托，采购中心根据相关的法律、法规及规章组建五人（含）或以上单数评标委员会。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

21.2、评标委员会将遵循公平、公正、科学、择优、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

21.3、评标委员会根据招标文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

21.4、评标委员会将核对投标价格与设备/产品配置、备品备件、供应数量，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

如果单价与总价不符，以单价为准修正总价。但单价金额小数点明显错误的除外。同一金额大写金额与小写金额表示不一致的，以大写金额修正小写金额。

21.5、投标函总价大写金额与投标报价表总价大写金额不符的以分项报价为准进行核对并修正；若无分项报价，则该投标按有两个报价情况作无效投标处理。

21.6、对于投标人少报或漏报的设备/产品配置、备品备件、供应数量，若其累计价格不超过投标总价的10%（含），评标委员会将视为已包含在投标总价中不予调整；若累计价格超过投标总价的10%，作实质性偏离处理。

21.7、若投标报价之处字迹模糊难以辨认、核对，则做无效投标处理。

按上述方法调整或作出处理的投标报价对投标人具有约束力。如果投标人不接受修改或处理，则视其作出撤标决定，按撤标情况处理。

21.8、在评审过程中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

21.9、根据《政府采购法实施条例》和国家财政部、市财政局关于政府采购促进小微企业发展有关规定，小微企业参加政府采购活动享受6%的价格折扣优惠，符合条件的小微企业在投标时需提供《投标单位声明函》，小微企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

### 投标的澄清

对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照采购中心通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人授权投标代表人（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

### 评标办法

23.1、本次招标采用的评标方法、评审细则、评标标准及具体说明详见招标文件“评标办法”章节部分。

23.2、本次招标若评标委员会认为，排在前面的中标候选人的投标价（或某些分项报价）明显不合理或低于成本，有可能影响其诚信履约或货物/产品质量的，投标人应在评标委员会规定的期限内提供书面解释文件和相关证明材料。否则，失去中标候选资格。

### 评标程序

24.1、初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

24.1.1、资格性审查：依据法律、法规及规章和招标文件的规定，对其资格证明文件齐全性和有效性、投标保证金是否符合要求、是否符合许可的经营范围等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格、为合格投标人。

24.1.2、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定在形式上是否对招标文件的要求作出了实质性响应。

24.2、澄清有关问题：按“投标的澄清”规定进行。

24.3、比较与评价：主要是进行商务和技术两方面的比较和评价：只对商务技术评审合格的投标，按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行商务、技术详细评价，评定其偏差程度，并计算其相应的商务与货物/产品技术评分分值。

24.4、综合评价：对经过商务与技术评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价；

24.4.1、排序：综合评价结束，按照评标办法有关中标候选人排列规则，列出通过最终评审各投标排序次序。

24.4.2、计算：综合评分法的得分计算：技术评审得分+商务评审得分+投标价格得分

24.5、推荐中标人：按“推荐中标人”规定进行。

### 推荐中标人

25.1、评标委员会将按照本须知有关条款及招标文件“评标办法”相关条款排列次序。依据招标文件“评标办法”相关条款规定确定项目中标人数量，排序在前符合规定数量的中标候选人为推荐中标人。若推荐中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金或安全保证金等约定事项的（若有）、或未能在规定时间期限内完成其承诺的获得合同先决条件，招标人将按评标委员会给出的排名次序增补中标候选人为推荐中标人，直至最终产生规定数量中标人或已无增补中标候选人。

25.2、评价复核：在发布中标公告之前或中标公示阶段的任何时候，评标委员会若认为有必要，有权对已通过初步审查、比较评价、综合评价等程序的部分或全部投标进行评审复核。或通过复核对原评审结论中存在的遗漏、瑕疵或偏差进行修正。完成评审（评价）复核后，重新确定中标候选人排列次序和推荐中标人（中标供应商）。

### 招标程序终止或转换采购方式

26.1、招标程序终止：若至投标截止时间投标人不足三家，或因招标人发生重大变故致招标任务取消时招标程序即行终止。另外，在评标中经初步审查或评估复核确认有效投标不足三家，或在招标过程中出现影响招标公正的违法违规行为，或投标人的报价均超过了招标预算招标人不能支付，评标委员会决定依法否决全部投标，终止评标时，本招标程序终止。招标人视具体情况转换采购方式或重新组织招标。

26.2、转换采购方式：招标程序终止后，经招标人提出书面要求，获得行政监督部门或行业主管部门或采购单位主管部门批准，本次采购将以批准的采购方式继续进行。

### 评标过程保密规定

27.1、开标之后，直到发中标通知书之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等按规定需要保密的一切事宜与情况，评标委员会成员、招标人和采购中心的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

27.2、在评标过程中，投标人不得进行企图影响采购中心、评标委员会、招标人的任何活动，否则将拒绝其投标，并承担相应的法律责任。

27.3、在评审保密期间，参与评审过程的有关人员均需承担保密的法律责任，受到相关法律、法规及规章制约，任何违反保密规定的行为将承担相应的刑事、民事及行政责任，并将上报有关管理部门，予以追究。

### 确定中标人、评标结果公告与质疑

招标人根据评标报告中推荐的中标候选人顺序（或评标委员会受招标人事先授权，按照评标评审排序）确定中标人。中标人一经确定，采购中心即在政府采购信息发布媒体上发布中标公告并发出《中标通知书》。投标供应商若对中标公告有异议，请在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式（加盖公章）向招标人或采购中心提出书面质疑。

### 拒绝任一或所有投标的权利

29.1、评标委员会经评审，认为所有响应投标都不符合《招标文件》要求的，可以否决所有投标人的投标。如果中标候选人的报价高于政府采购预算金额，招标人不能支付时，招标人可宣布取消本次招标。对受影响的所有投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。如果中标候选人不能按照《招标文件》要求及其《投标文件》的承诺签订合同或其《投标文件》与事实不符，影响招标的公平、公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同取消，并宣布招标无效，并对受影响的所有投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.2、若排在前面的中标候选人的报价（或某些分项报价）明显不合理或低于成本，有可能影响其诚信履约或货物/产品质量的，中标候选人应在评审小组规定的期限内提供书面解释文件和相关证明材料。否则，失去中标资格。

## 无效投标认定

### 投标文件有以下偏差的将做无效投标处理

  - 投标文件有以下偏差的将被做无效投标处理：

- 资格性审查不合格的
无投标保证金或保证金不符合招标文件要求的；无法定代表人授权的；资格证明文件不全的；国家实行经营、行业准入证、强制认证等管理而未提供相关证书的；超出经营范围投标的；投标业绩不满足招标文件要求的；联合体投标的联合体各方未分别提供资格证明文件、联合体协议，或未注明主办人的等等；

- 符合性检查不合格的
投标文件的组成不符合本须知有关条款要求的；资格证明文件的签署与盖章不符合要求的、投标函和法定代表人授权书无法定代表人签字和被授权人签字的、投标保证金形式、金额不符合招标文件要求的；[即相关部分的有效性不符合本文件格式附件、表格和附件的盖章、签署或出具要求的（若需要提供）]；投标有效期不符合招标文件《投标资料表》中相关要求的；投标文件同时提供多个报价又未声明为主的方案的；

- 招标文件《评标标准》规定为无效投标的，如：不满足关键商务条款、主要货物/产品技术指标、货物/产品技术规格超过允许偏差的范围的、超过最高限价的等等；

- 评标委员会经过审查，认定投标人低于成本报价竞标的，或因投标报价超出招标人的预算使招标人不能支付的（相关管理部门同意追加预算的除外）。

- 评标委员会经过审查，一致认为投标人报价明显不合理，而投标人不能合理说明原因并提供相关证明材料的；或投标人不接受评标委员会按照本须知规定对其价格计算错误的修正或其工作量（数量）遗漏的核对做出的处理的；

- 投标文件未按本招标文件“招标内容和要求”做出实质性响应的，或其响应严重偏离要求致使无法按评标办法对其进行评审的；

- 开标后要求改变投标方案的或投标文件附有招标人不能接受的附件条件的；

- 投标报价中漏报或少报设备/产品配置、备品备件、供应数量的合计价（按其它投标中的最高价计）超过该报价10%的；

- 不符合法律、法规及规章与招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 若投标文件缺少商务技术支持文件或资料的，在评审时投标文件中的某些指标、措施、承诺等，也将因缺乏相应的进一步依据、说明或支持而被判作偏离招标要求，甚至导致投标无效。

  - 在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和招标人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为。

## 授予合同

### 数量变更

31.1、招标人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在招标文件《投标资料表》中规定的合同金额或数量（设备/产品配置、备品备件、供应数量）变更范围内，或遵循贸易惯例及法规、政策许可情况下，变更采购的数量和设备/产品配置、备品备件、供应数量内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

31.2、投标人应在其投标方案及投标价格中，考虑获得合同后的数量（配置、备品备件、供应数量）变更风险；当合同数量（设备/产品配置、备品备件、供应数量）发生变更时，合同价格随之进行相应调整，这种调整只基于已被接受的报价单价，没有单价的，将立足有利招标人权益前提下进行。合同的变更按《余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发[2012]88号文件执行。

### 中标通知

发布中标公告后，采购中心向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标人须按招标文件的约定及中标通知书的要求及时与招标人联系商讨签订合同事宜，在中标人按规定与招标人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

### 签订合同

中标人接中标通知书后30日内，按照招标文件和相关约定或承诺与招标人签订书面合同。否则，可以撤销其中标资格并按规定另选中标人或重新招标。招标文件、投标文件及在评标过程中提交的澄清文件或承诺均应作为合同附件。

# 第四部分    评标办法

本评标办法是对《投标人须知》中的评标办法的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照招标文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标人、定标等规定和本标准开展评标工作。

评标委员会有权对疑为低于成本的报价提出质询，被质询的投标人应提供该价格的相关证明材料供评标委员会审查，未提供或提供的证明材料不能证明其报价是合理的，将被作为低于成本报价予以否决。

## 评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## 评标原则

1、公开、公平、公正和诚实信用原则。2、科学、合理、择优的原则。3、反不正当竞争的原则。

## 法律法规

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范（试行）》

## 采购限价

本项目市场参比价格详见招标文件第三页。投标人应合理的价格参与竞标，报价及报价组成符合市场竞争原则。评标委员会将严格审查并对比各投标人的投标报价及分项报价，不符合市场竞争、恶意报价、不平衡报价等等的投标，将不被认可，其投标人将失去中标资格。

## 评审单位

所有评审均基于标段（品目），即评审最小单元为标段（品目）

## 评标细则

- 对初步审查、商务评审、技术评审合格者进行评分。

- 评审顺序依为初步审查、商务条件评审、技术与能力评审、价格评审、最终评分；
评审过程中出现不合格时，不再进行下个程序评审，其投标报价也不进入价格评审范围。

- 有关价格评审不合格、商务评审不合格、技术与能力评审不合格的补充评审标准：

  - 为防止恶意竞争、围标、串标等违法违规行为，评标委员会将对该投标报价进行严格核算与评审，投标人须积极配合，若发现价格不合理、价格严重偏离、价格错漏、报价缺项等不规范报价，将被作为低于成本报价予以否决，其投标报价也不进入价格评审范围。

  - 标有“★”的技术、商务条款负偏离的均为不合格。

- 每位评委对各投标人的商务技术评审因素独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；各评分因素分值至少保留小数点后一位。

- 商务技术得分：
评标委员会所有成员对投标人的商务技术评分之和为投标人的商务技术得分，以四舍五入法整合到小数点后一位。

- 价格得分：
依据价格得分计算公式计算投标人各标段（品目）价格得分，以四舍五入法整合到小数点后一位。

- 综合得分：
投标人的所投标段的综合得分为：所投标段（品目）货物/产品商务技术得分算术平均值与所投标段（品目）价格得分之和，以四舍五入法整合到小数点后一位。

- 结果排序：
根据投标人的所投标段（品目）综合得分由高到低的方式列出各个标段（品目）中标候选人排定顺序，如遇综合得分相同，以技术分高者排名在先；若技术分也相同，以价格分高者排名在先，若价格分也相同，则递交投标文件时间较前的投标人排名在先。

- 中标候选人名单：评标委员会依据各标段（品目）评审结果排序，列出中标候选人排序名单。

## 推荐中标人

评标委员会依据各标段（品目）中标候选人名单，依次依序推荐各标段（品目）排名在前符合招标文件所要求与规定的中标候选人为本标段推荐中标人。

## 有效投标

有效投标：通过初步审查、货物/产品商务技术评审合格并且投标报价符合评审范围的投标。

## 价格评审

价格评审基准价格与价格评审：
有效投标中的标段（品目）最低投标报价为该标段（品目）基准价格，其投标价格分得满分。
其余投标价格分得分计算按照下列评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后一位。

有效小微企业参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%

标段（品目）投标价格得分=基准价÷标段投标价×价格权重分。

标段（品目）投标价格得分以四舍五入方法整合到小数点后一位。

## 商务评审

评标委员会将对各投标人的投标商务条件进行综合评审，包括：资格证书、合同条件、采用技术规范、供货方案、质量保证、保养维护情况、类似业绩等所涉及响应招标的商务状况。

投标人应递交相应的书面材料，未递交有关资料的将视为未响应评审要求，将扣除相应评分，这是投标人风险。投标人应全面细致地对本项目评审因素进行应答，视需要，携带原件以提供评标委员会审查。（详见本部分附表“评分标准”）

## 技术评审

评标委员会将对各投标人的货物/产品商务技术进行综合评审，包括：供货范围（供货清单）、技术规格与技术参数、技术标准与规范、货物能力与效率、维护保养要求、部件配件状况、辅助装置、安装条件、运行环境、操作规范、作业条件等所涉及响应招标的技术状况。

投标人应递交相应的书面材料，未递交有关资料的将视为未响应评审要求，将扣除相应评分，这是投标人风险。投标人应全面细致地对本项目评审因素进行应答，必要时携带原件以提供评标委员会审查。（详见本部分附表“评分标准”）

## 评审转换

如出现投标人不足三家或实质性响应不足三家，招标程序依法即行终止。如果招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；如果招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，经招标人或招标代理机构提出书面申请，获得行政监督管理部门或招标人上级主管部门同意后，本次项目转换为竞争性磋商或单一来源采购。

## 其他

1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。如出现招标文件及评标办法未及事宜，由评标小组将依据有关法律法规及规章执行处置。

18、评分标准：适用于：品目一、二、三、四、五、六

评  分  标  准

| 报价单位 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术50分 | 对招标文件技术条款的响应情况评分 45分 对采购文件的技术参数条款是否响应或偏离情况进行评分 一般技术条款每偏离一条扣3分，扣完为止 关健技术条款（标注“★”）的任何一条偏离或不响应，则按投标无效处理 |  |  |  |
|  | 对所投设备的机型和功能评分 5分 对各投标人所提供设备的机型和功能等比较后评分 最新、最高端机型，功能齐全的得5分，最新，非最高端机型，功能齐全的得4分，中端机型得3分，低端机型得0分 |  |  |  |
| 商务10分 | 对招标文件商务条款的响应情况评分 10分 对采购文件的商务参数条款是否响应或偏离情况进行评分 一般技术条款每偏离一条扣2分，扣完为止 关健技术条款（标注“★”）的任何一条偏离或不响应，则按投标无效处理 |  |  |  |
| 价格40分 | 对设备报价评分（设备报价遵从相关政府采购政策优惠） 40分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得40分 投标价得分=（基准价/投标价）×40分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |

注：有效小微企业参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%

第五部分    招标内容及要求

## 货物或产品清单

| 品目 | 产品名称 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 小儿高频呼吸机 | 1套 | 根据医院实际情况交货 |  |
| 二 | 经颅超声多普勒血流分析仪 | 1套 | 根据医院实际情况交货 |  |
| 三 | 麻醉机 | 2台 | 根据医院实际情况交货 |  |
| 四 | 全自动血凝仪 | 2台 | 根据医院实际情况交货 |  |
| 五 | 康复设备 | 1批 | 根据医院实际情况交货 |  |
| 六 | 磁共振 | 1台 | 根据医院实际情况交货 |  |

交货期及交货地点的要求请见采购资料表中及本采购文件的其他相关条款表述与要求

## 货物产品技术规格

1、总的说明和要求

1.1、货物执行的标准：按标准制造的货物应符合国家或行业的有关标准或许可规范；非标准货物应按照采购人的要求和制造商的企业标准制造；

1.2、货物的环境、节能和安全：应满足国家有关的环保、节能和安全标准或规范；

1.3、货物的材料：应符合国家有关的材料应用标准或应用规范；

1.4、货物的零部件：均应按相关的国家、行业或企业标准制造、由具有制造资格的企业提供，并由货物的最终供应商负质量责任；

1.5、货物包装：包装及包装材料应符合国家、行业的包装规范，标识明晰，适合货物的保护和安全，防腐防潮，和运输要求。

1.6、货物验收标准：应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范及合同约定；

1.7、本部分提出的技术指标或标准若与供应商执行的标准不一致，应按较高的标准执行；

1.8、货物使用地的电源：电源电压：三相交流380V±10%， 单相交流220V±10%，电源频率：50Hz±1%.

2、交货前的买方查验

如果有需要，买方有权在货物组装期间到卖方的工厂查验货物及其部件，有权察看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。买方查验人员的费用除合同有约定外由买方自负。

3、货物安装、验收及培训

3.1、安装：卖方应负责货物的安装与调试，并应在合同规定的期限内完成。

3.2、培训：卖方应在买方现场对买方的操作人员和维修人员进行技术培训，使之能够独立操作和进行日常的维护保养。买方有权要求更换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

3.3、验收：

3.3.1、确认货物性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。

3.3.2、确认安装成功

3.3.2.1、买方对运达的货物除合同有约定的外，不进行过程验收。合同项下的货物运达后须由卖方的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，卖方应立即无条件掉换、补发。

3.3.2.2、安装后的检验：在进行终交验收之前，对于国家实行特种设备管理的货物，卖方应该负责联系技术检验监督部门进行检验，并取得合格证或许可证。

3.3.2.3、终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的货物进行验收。卖方应事先准备好验收文件并获买方的确认，按照合同内容向买方逐一核对货物的数量，演示并核对外观、功能、性能、能力、程序、达到的参数或/和指标等；如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因，并应在双方约定的时间内完成再次调试，因此而产生的全部费用由卖方承担；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，买方可拒绝接受该货物，卖方应赔偿买方的一切损失。

4、其他：每年的维护保养，巡检，回访，软件终生免费升级。

(请将本部分所要求的内容填妥后作为投标文件的一部分递交，本表应分品目单独编制)

### 产品概况

表A  （此表由供应商按报价产品情况如实填写）

| 品目 |  | 货物名称 |  |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 货物投放 市场年份 |  | 制造商 |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 |  | 供货年份 | 数量 | 联系电话 |  |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |  |

注:	业绩要求的年份要求，请注意与采购资料表中及本采购文件的其他有关条款。

### B-1货物的技术规格要求

#### 品目一、小儿高频呼吸机[技术规格/参数要求]

|  | 设备配置、技术规格、服务要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 小儿高频呼吸机1套； |  |
| ★1.2 | 适用范围：新生儿、30公斤的儿童常频、20公斤高频有创及无创通气。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 潮气量(TTV目标)：≥5ml-200ml； |  |
| 2.1.1 | 呼吸频率：1-150次/分(常频)； |  |
| 2.1.2 | 氧浓度：21-100%； |  |
| 2.1.3 | PEEP/CPAP：≥0-20mbar； |  |
| 2.1.4 | PIP：≥0-65mbar； |  |
| 2.1.5 | 压力支持:0-65 mbar； |  |
| 2.1.6 | 吸呼比：11:1--1:600； |  |
| 2.1.7 | 吸气时间：≥０.5-３.０； |  |
| 2.1.8 | 流速触发灵敏度：≥0.5-20.0升/分； |  |
| 2.1.9 | 压力触发灵敏度：min-max手动调节； |  |
| 2.1.10 | 上升斜率手动可调； |  |
| 2.1.12 | 呼气触发灵敏度：手动调节（5-100%）； |  |
| 2.1.13 | 振荡频率：≥5－２０HZ； |  |
| 2.1.14 | 平均气道压力:≥5mbar-35mbar； |  |
| 2.1.15 | △压力振幅：≥5mbar-180mbar； |  |
| 2.1.16 | 基础气流≥８Ｌ； |  |
| 2.1.17 | 内置电池：充满可使用时间≥1小时； |  |
| 2.1.18 | 氧气或空气中单一气体供应失灵,呼吸机照常工作。 |  |
| 2.2 | 监测 |  |
| 2.2.1 | 彩色液晶屏显示,全中文操作界面； |  |
| 2.2.2 | 波形显示：除压力、流量、容量与时间的波形外，还有压力-容量环，流量-容量环、流量－压力环以及６种常用参数的24小时以上趋势回顾波形，视窗提示事件记录和追踪； |  |
| 2.2.3 | 肺功能监测参数； |  |
| 2.2.4 | 动态顺应性； |  |
| 2.2.5 | 肺膨胀系数(C20/C)； |  |
| 2.2.6 | CO2弥散系数DCO2； |  |
| 2.2.7 | 阻力； |  |
| 2.2.8 | 呼吸功； |  |
| 2.2.9 | 吸气峰值流量； |  |
| 2.2.10 | 自主呼吸分钟通气量； |  |
| 2.2.11 | 管道漏气百分比； |  |
| 2.2.12 | 吸呼比； |  |
| 2.2.13 | 气道峰压； |  |
| 2.2.14 | 平均压； |  |
| 2.2.15 | 基线压； |  |
| 2.2.16 | 氧浓度监测； |  |
| 2.2.17 | 总呼吸频率。 |  |
| 2.3 | 报警 |  |
| 2.3.1 | 呼出分钟通气量过高/过低； |  |
| 2.3.2 | 气道峰压过高/过低； |  |
| 2.3.3 | 窒息报警； |  |
| 2.3.4 | 吸入氧浓度过高/过低； |  |
| 2.3.5 | 基线压过高/过低； |  |
| 2.3.6 | 切换故障报警； |  |
| 2.3.7 | 吸气时间过长/过短； |  |
| 2.3.8 | 系统故障、安全内置报警； |  |
| 2.3.9 | 报警或设定参数超出选择患者的范围； |  |
| 2.3.10 | 窒息后备通气。 |  |
| ★2.4 | 运行模式：压控PCV、CPAP 、CMV、PTV患者触发通气、PSV压力支持通气、SIMV,所有常频模式可叠加TTV(或PRVC)、HFO高频振荡 、HFO+CMV。 |  |
| 2.5 | 配置 |  |
| 2.5.1 | 配外置850湿化器，增配可消毒水罐1只； |  |
| 2.5.2 | 配重复性可高温高压还呼吸回路2套，配大中小鼻罩鼻塞各5只； |  |
| 2.5.3 | 具有国际标准化RS232接口； |  |
| ★2.5.4 | 具有无创通气功能，无创高频通气功能，窒息自动后备通气功能。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| ★3.8 | 提供有效的进字号医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |

注：1、带有★号条款为主要条款，任何偏离将作无效响应处理；

2、对以上表中任何条款有虚假响应行为的取消本次报价资格

### B-2货物的技术规格要求

#### 品目二、经颅超声多普勒血流分析仪[技术规格/参数要求]

|  | 设备配置、技术规格、服务要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 经颅超声多普勒血流分析仪1套； |  |
| 1.2 | 设备用途：通过超声探头向颅内外血管发射、接受信号来获取血管内的血流动力学参数，通常用于脑血管病的诊断与筛查监测颅脑动脉及颅外动脉和静脉血流速度。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 硬件参数要求： |  |
| 2.1.1 | 数字化双通道多普勒主机； |  |
| 2.1.2 | 标尺调节范围：1、2、4MHZ:≥1-30KHZ； |  |
| 2.1.3 | 取样容积调节范围（脉冲波）：1 MHZ、2 MHZ、4MHZ：≥1-15mm； |  |
| 2.1.4 | 穿透深度调节范围（脉冲波）：1 MHZ、2 MHZ、4MHZ:135mm； |  |
| 2.1.5 | 取样容积调节步长：1 MHZ、2 MHZ、4MHZ:1mm； |  |
| 2.1.6 | 深度调节步长：1 MHZ、2 MHZ、4MHZ：1-5mm； |  |
| 2.1.7 | 可配备独立的1M、2M、4M、8M和16M探头； |  |
| ★2.1.8 | 高分辨率M模：硬件和软件均≥8000门深； |  |
| 2..1.9 | 血流速度检测范围：≥5-1300cm/s； |  |
| ★2.1.10 | 能量：最高≥700mw/cm2。 |  |
| 2.2 | 软件功能要求： |  |
| 2.2.1 | A、中文WINDOWS 7或WINDOWS 8操作系统；B、中文报告模式； |  |
| 2.2.2 | 具有数字化中文TCD专业诊断软件； |  |
| 2.2.3 | 具有实时的平均血流计算，同时计算VMAX、VMIN、VMEAN、PI、RI、S/D、TIC、MIN/MAX等参数； |  |
| 2.2.4 | IWM血红细胞数量评估：IWMmax、IWMmean和IWMmin三种（要求提供软件截图证明）； |  |
| 2.2.5 | 具有自动双向血流分析和（同时）计算功能； |  |
| 2.2.6 | 具有多谱勒声音及频谱（同时）回放功能； |  |
| 2.2.7 | Lindegaard 指数：用于血管痉挛评估，软件可自动生成Lindegaard 指数，并可自动导入报告中； |  |
| 2.2.8 | 具有血流频谱的手动测量功能（冻结后或从病历库中调出）； |  |
| 2.2.9 | 包络线有无不影响参数计算； |  |
| 2.2.10 | 探头具有能量限制功能，可保护患者； |  |
| 2.2.11 | 一平面显示多条血管，点击不同点显示相应的频谱的功能； |  |
| 2.2.12 | 有软增益功能，可对频谱进行后处理； |  |
| 2.2.13 | 具有避免漏掉血流信号，降低漏针率软件； |  |
| 2.2.14 | 具有事件标记功能； |  |
| 2.2.15 | 患者随访趋势图：可将患者不同日期的血流值做成趋势图，观察治疗效果和病情进展； |  |
| 2.2.16 | 具有血流监护、双侧数字化连续M-mode监护软件； |  |
| 2.2.17 | 具有波幅和趋势图的同时长程监测； |  |
| 2.2.18 | 具有自动连续记录频谱原始信号功能； |  |
| 2.2.19 | 双通道栓子检测软件，多范围的栓子监护软件； |  |
| 2.2.20 | 自动连续记录频谱原始信号； |  |
| ★2.2.21 | 双数字化连续≥15000门深M-波软件，自动搜索多普勒信号； |  |
| 2.2.22 | 双通道，多深度，可用于发泡实验软件； |  |
| 2.2.23 | 栓子的自动记数、记录、标记； |  |
| 2.2.24 | 显示栓子的强度（db），时间差； |  |
| 2.2.25 | 多模式栓子分析窗口（频谱， M-Mode，原始数据）； |  |
| 2.2.26 | 栓子统计直方图； |  |
| 2.2.27 | ≥12种可选择文字和图谱报告，并可随意编辑。 |  |
| 2.3 | 配置要求： |  |
| 2.3.1 | 笔记本计算机2台：双核I5处理器主机，1000G硬盘，8G内存，内置DVD-RW, 15.6寸高分辨率彩色液晶显示器，其中1台外接22寸液晶显示器； |  |
| 2.3.2 | 数字化双通道多普勒主机； |  |
| 2.3.3 | 光电多功能遥控器，具备鼠标功能； |  |
| 2.3.4 | 1MHZ脉冲手持探头壹个； |  |
| 2.3.5 | 2MHZ脉冲手持探头壹个； |  |
| 2.3.6 | 4MHZ脉冲手持探头壹个； |  |
| 2.3.7 | 2MHZ监护探头壹对及监护头架壹个； |  |
| 2.3.8 | HP 彩色激光打印机1台； |  |
| 2.3.9 | 仪器车1台； |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| ★3.8 | 提供有效的进字号医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |

注：1、带有★号条款为主要条款，任何偏离将作无效响应处理；

2、对以上表中任何条款有虚假响应行为的取消本次报价资格。

### B-3货物的技术规格要求

#### 品目三、麻醉机[技术规格/参数要求]

| 条款号 | 技术规格/参数及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机2台 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于手术室、抢救室等手术过程中，病人的麻醉以及成人、小儿及婴儿病人的低流量、微流量麻醉。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 气源： |  |
| 2.1.1 | 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于190Kpa时报警 |  |
| 2.1.2 | 具备空气气源及接口 |  |
| 2.1.3 | 具备机械的笑、氧气保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25% |  |
| 2.1.4 | 快速充氧范围：25 - 75 l/min |  |
| 2.1.5 | 当氧气供应失灵时，具有笑气自动切断装置 |  |
| 2.2 | 流量计： |  |
| 2.2.1 | 氧气：双管，最低氧流量≥50ml/min，保证低微流量的要求 |  |
| 2.2.2 | 空气：双管 |  |
| 2.3 | 挥发罐： |  |
| 2.3.1 | 配置双挥发罐位，标配一个七氟醚挥发罐，并带有互锁装置，防止吸入麻药中毒 |  |
| 2.3.2 | 标配Easy-fil™快速加药器式 |  |
| ★2.3.3 | 挥发罐与麻醉机为同一品牌，且挥发罐为原装进口 |  |
| 2.4 | 呼吸回路： |  |
| 2.4.1 | 具备≤2.6L的呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装 ，并可高温高压消毒 |  |
| 2.4.2 | 可选配ACGO附加新鲜气体出口，可直接连接特殊的开放式回路 |  |
| 2.4.3 | 具备智能回路系统，要求能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如果回路脱落将发出报警“呼吸回路未正确连接” |  |
| 2.4.4 | 可选配二氧化碳旁路功能，可术中更换钠石灰罐，无需停止机械通气 |  |
| 2.5 | 呼吸机： |  |
| ★2.5.1 | 要求为气动电控呼吸机 |  |
| 2.5.2 | ≥7.5"彩色屏，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示。 |  |
| 2.5.3 | 呼吸模式：标配VCV、手动通气、电子PEEP |  |
| 2.5.4 | 标配PCV，适用于小儿麻醉，可用较低的吸气压力输送更多的潮气量，更好地保护小儿患者气道 |  |
| 2.5.5 | 潮气量范围：30ml--1500ml（设定）；5ml--1500ml（监测） |  |
| 2.5.6 | 呼吸频率：4-99 次/分钟 |  |
| 2.5.7 | 吸呼比：2:1--1:8 |  |
| 2.5.8 | 压力限制范围：10到 99 cmH2O |  |
| 2.5.9 | PEEP范围：0，4 到 25 cmH2O |  |
| 2.5.10 | 最大吸气流速：≥120L/min+新鲜气体 |  |
| 2.5.11 | 标配两种工作模式：手动通气模式、机械通气模式 |  |
| 2.6 | 数字和波形监测： |  |
| 2.6.1 | 监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记 |  |
| 2.6.2 | 压力、流速波形同屏显示，更直观观测通气的准确性和真实性 |  |
| 2.6.3 | 报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 |  |
| 2.6.4 | 小儿和成人模式自动根据所设呼吸参数确认，无需手动确认模式 |  |
| 2.6.5 | 标配吸入氧浓度监测，氧电池，监测吸入氧浓度，明确是否存在缺氧，确保患者安全 |  |
| 2.7 | 传感器： |  |
| 2.7.1 | 具备高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml |  |
| 2.7.2 | 具备吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min--15 l/min |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后2个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（必须含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| ★3.8 | 提供有效的医疗器械注册证，产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证。 |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单； |  |
| 3.10 | 提供主要配件报价及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 免费提供软件升级。 |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款转为承诺保证金，若二年内省内同机型同配置无低于此投标价的，2年期满后1个月内结清。 |  |

注：1、带有★号条款为主要条款，任何偏离将作无效响应处理；

2、对以上表中任何条款有虚假响应行为的取消本次报价资格

### B-4  货物的技术规格要求

#### 品目四、全自动血凝仪[技术规格/参数要求]

| 条款号 | 设备配置、技术规格、服务要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 全自动血凝仪：2台 适用于临床进行凝血和纤溶相关测试 |  |
| ★1.1.1 | 所投设备采用的检测原理方法必须包括专利磁珠法、发色底物法和免疫比浊法。 |  |
| 1.1.2 | 最多可同时设置80个检测项目，可满足用户不断增长的临床和科研的要求 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 本仪器采用先进的测试原理以及精确的设计：重复性好；交叉污染率低；FIB检测范围在同类仪器中最宽。 |  |
| 2.2 | 独特的两个试剂针设计可最大程度的杜绝试剂间的交叉污染，使得交叉污染率小于0.05%。 |  |
| 2.3 | 测试速度快，可满足用户不断增加的标本量需求。 |  |
| 2.4 | 检测速度快捷,采用专利检测技术，达到PT≧190/小时，综合≧120/小时。 |  |
| 2.5 | 大容量的抽屉式样本位，具有位置感应装置，可随意放置试管，方便快捷；而且测量中可随时修改检测项目。 |  |
| 2.6 | 大容量的试剂位置可同时开展更多测试项目，无需经常补充试剂，省时省力。 |  |
| 2.7 | 可自动识别和存储样本和试剂相关信息，方便快捷；同时便于医院的信息化管理。 |  |
| 2.8 | 所有试剂位全部冷藏，延长上机试剂的稳定期。 |  |
| 2.9 | 一次可安装1000个及以上测量杯，无需经常补充。 |  |
| 2.10 | 测量温度控制精确 |  |
| 2.11 | 最多可以自编80个测试程序，方便新项目的开发。 |  |
| 2.12 | 仪器除了自定标方式外，独有的预定标方式使得常规及部分特殊项目的检测具有预定标曲线，节省定标液和试剂，省钱省时省力。 |  |
| 2.13 | 仪器采用台式全封闭结构，有效保持试剂冷藏温度；保证操作安全；同时具备防尘功能。 |  |
| 2.14 | 检测方法：凝固法（磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法 |  |
| 2.15 | 检测项目：PT、APTT、TT、Fib、Ⅱ，Ⅴ，Ⅶ，Ⅷ，Ⅸ，Ⅺ，Ⅻ因子、AT-Ⅲ、蛋白C、蛋白S、爬虫酶时间（RT）、狼疮抗凝因子（LA、PNP）、肝素、低分子量肝素. |  |
| 2.16 | 精 确 度：重复性CV值：批间PT＜1.5%，APTT＜1.5%；批内PT＜0.7%，APTT＜0.7%；交叉污染率：＜0.05%；纤维蛋白原检测的线性范围： 0.1-18g/l |  |
| 2.17 | 吸 液 针：1个样品针，2个试剂针 |  |
| 2.18 | 速 度：PT190个标本/小时，组合试验120个标本/小时 |  |
| 2.19 | 检测通道：4个测量通道（37℃），16个预温通道（37℃） |  |
| 2.20 | 标本容量：≧95个，可用不同规格原试管，且具备位置自动识别功能 |  |
| 2.21 | 试剂容量：≧45个，可放置不同规格试剂瓶，且具备位置自动识别功能 |  |
| 2.22 | 条码识别系统：具有内置样本和试剂条码识别系统 |  |
| 2.23 | 试剂冷藏：15-19℃冷藏保存 |  |
| 2.24 | 测 量 杯：每盘1000个（带钢珠） |  |
| 2.25 | 测量温度：37±0.5℃ |  |
| 2.26 | 程序储存：存储≧80个测试程序 |  |
| ★2.27 | 定标方式：具备预定标和自定标两种方式 |  |
| 2.28 | 开放系统：可使用 专用试剂或其它品牌试剂 |  |
| 2.29 | 输出接口：标准RS232C串行双向接口，可外接打印机及外接电脑联网 |  |
| 2.31 | 电 源：230V±10%，47-65Hz，2000W |  |
| ★2.32 | 随机附配试剂：凝血酶时间测定试剂盒TT≧25盒，凝血酶原时间测定试剂盒PT≧25盒，活化部分凝血酶时间APTT≧25盒，纤维蛋白原测定试剂FIB≧25盒，D二聚体≧25盒，反应杯≧10盒 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 提供厂家组织的设备维修培训2人 |  |
| 3.4 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.5 | 提供所投产品的（技术参数）彩色样本； |  |
| 3.6 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.7 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.8 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| ★3.9 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.10 | 提供详细标准配置清单； |  |
| 3.11 | 提供主要配件及易耗易损件报价单； |  |
| 3.12 | 承担检验网络或医院网络系统接口及相关费用 |  |
| 3.13 | 免费提供软件升级； |  |
| 3.14 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |

注：1、带有★号条款为主要条款，任何偏离将作无效响应处理；

2、对以上表中任何条款有虚假响应行为的取消本次报价资格。

### B-5  货物的技术规格要求

#### 品目五、康复设备[技术规格/参数要求]

| 条款号 | 设备配置、技术规格、服务要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 康复设备 1批 |  |
| 1.2 | 满足康复医学业务开展和三级医院等级评审要求 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | PT训练床2张 |  |
| 2.1.1 | 用作PT受训者在床上进行各类康复训练活动 |  |
| 2.1.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥1900mm×1230mm×480mm |  |
| 2.1.3 | 床面高度：≧480mm |  |
| 2.1.4 | 床面额定承载:≧2000N |  |
| 2.2 | 牵引网架1个 |  |
| 2.2.1 | 适用于肌力、关节活动度和放松调整训练，也可进行牵引训练 |  |
| 2.2.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥2200mm×1150mm×2100mm |  |
| 2.2.3 | 网架额定承载≧：800N；床面额定承载：≧2000N |  |
| 2.2.4 | 绳索、吊带、拉手额定载荷:≧750N |  |
| 2.2.5 | 床面高度：≧450mm；床面宽度：≧1100mm |  |
| 2.3 | PT凳5张 |  |
| 2.3.1 | 康复师进行手法治疗时可移动的坐具 |  |
| 2.3.2 | 外形尺寸（直径×高）：≥Φ600mm×（420～560）mm |  |
| 2.3.3 | 带液压油缸，360°旋转 |  |
| 2.3.4 | 额定承载：≧2000N |  |
| 2.4 | 步行阶梯1个 |  |
| 2.4.1 | 适用于恢复日常上下楼梯的功能训练 |  |
| 2.4.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥3320mm×800m×（1340～1660）mm |  |
| 2.4.3 | 梯面高度：100mm、110mm、120mm三挡 |  |
| 2.4.4 | 扶手杠高度调节范围：0～300mm |  |
| 2.4.5 | 扶手杠侧向额定承载：≧750N |  |
| 2.4.6 | 阶梯踏板额定承载：≧2000N |  |
| 2.5 | 平行杠1个 |  |
| 2.5.1 | 借助上肢帮助进行步态训练 |  |
| 2.5.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥3350mm×（900～1160）mm×（780～1220）mm |  |
| 2.5.3 | 扶手杆高度调节范围：780～1200mm |  |
| 2.5.4 | 两扶手杆中心调节范围：430～700mm |  |
| 2.5.5 | 扶手杆直径：≧φ38mm |  |
| 2.5.6 | 额定承载：≧2000N |  |
| 2.6 | 站立架（双人）1个 |  |
| 2.6.1 | 适用于站立功能障碍患者站立训练 |  |
| 2.6.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥1420mm×600mm×1100mm |  |
| 2.6.3 | 肘部垫宽度：≧50mm |  |
| 2.6.4 | 肘部垫额定承载：≧500N |  |
| 2.6.5 | 绑带额定承载：≧1000N；脚踏板额定承载：≧2000N |  |
| 2.7 | 矫正镜（带格）1个 |  |
| 2.7.1 | 用于各种姿势或表情的矫正训练 |  |
| 2.7.2 | 外形尺寸：≥850mm×670mm×1900mm |  |
| 2.8 | 肩关节旋转训练器1个 |  |
| 2.8.1 | 适用于改善肩关节活动范围和增强上肢肌力 |  |
| 2.8.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥380mm×340mm×980mm |  |
| 2.8.3 | 升降装置调节距离：≧500mm |  |
| 2.8.4 | 手柄至转动轴距离调节距离：≧350mm |  |
| 2.8.5 | 阻尼力矩/N·cm：≥1650 |  |
| 2.9 | 前臂旋转训练器1个 |  |
| 2.9.1 | 适用于进行前臂的康复训练 |  |
| 2.9.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥490mm×380mm×980m |  |
| 2.9.3 | 升降装置调节距离：≧500m |  |
| 2.9.4 | 托架前后调节距离：≧200mm |  |
| 2.9.5 | 阻尼力矩/N·cm：≥950 |  |
| 2.10 | 腕关节屈伸旋转器1个 |  |
| 2.10.1 | 适用于腕关节的康复训练，改善腕部关节活动范围及肌力训练 |  |
| 2.10.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥520mm×220mm×980mm |  |
| 2.10.3 | 升降装置调节距离：≧500mm |  |
| 2.10.4 | 阻尼力矩/N·cm：≥980 |  |
| 2.11 | OT综合训练工作台1张 |  |
| 2.11.1 | 适用于改善手指功能、提高眼手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 |  |
| 2.11.2 | 由E-SZX-01型上肢协调功能练习器、O-FZB-01型分指板、O-FZB-03型分指板、O-TCB型铁棍插板、O-MCB-01型木插板、O-TAQ-01型套圈、O-JHT-01型木制图形插板、O-JHT-02型木制图形插板、O-MZG型模拟作业工具、O-SLS型上螺丝、O-SLM型上螺母、C-CXN型磁性钮等组成。 |  |
| 2.11.3 | 操作台外形尺寸（长×宽×高）：≥1400mm×615mm×1040mm |  |
| 2.11.4 | 左右操作面板外形尺寸（长×宽×高）：≥400mm×600mm×15mm |  |
| 2.11.5 | 操作面板高度调节范围：555～850mm |  |
| 2.12 | 系列哑铃1套 |  |
| 2.12.1 | 适用于肌力和医疗体操训练 |  |
| 2.12.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥800mm×520mm×770mm（不含哑铃） |  |
| 2.12.3 | 哑铃质量及数量： 1磅/件，≥2个； 2磅/件，≥4个； 3磅/件，≥4个； 4磅/件，≥4个； 5磅/件，≥4个 |  |
| 2.13 | 系列沙袋1套 |  |
| 2.13.1 | 通过负重进行上下肢肌力训练 |  |
| 2.13.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥660mm×430mm×760mm（不含沙袋） |  |
| 2.13.3 | 沙袋质量及数量： 1.0kg，≥2个； 1.5kg，≥2个； 2.0kg，≥2个； 2.5kg，≥2个； 3.0kg，≥2个； 5.0kg，≥2个。 |  |
| 2.14 | 可调式砂磨板及附件1套 |  |
| 2.14.1 | 适用于上肢肌力协调活动能力及关节活动度的作业训练 |  |
| 2.14.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥1040mm×840mm×855mm（不含附件） |  |
| 2.14.3 | 砂磨板角度调节：0°～60° |  |
| 2.14.4 | 附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各≥1只 |  |
| 2.15 | 肋木1个 |  |
| 2.15.1 | 借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸展训练 |  |
| 2.15.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥980mm×440mm×2100mm |  |
| 2.15.3 | 肋木杠直径：≧φ3.0cm |  |
| 2.15.4 | 肋木杠间距：≧15cm |  |
| 2.15.5 | 额定承载：≧2000N |  |
| 2.16 | 楔形垫1张 |  |
| 2.16.1 | 适用于卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松驰的训练 |  |
| 2.16.2 | 角度：≧15° |  |
| 2.16.3 | 外形尺寸（15°）：≥600mm×510mm×150mm |  |
| 2.17 | 套彩盘1套 |  |
| 2.17.1 | 训练受训者眼、手协调功能及感知、认知功能，还可做改善上肢关节活动度的作业训练 |  |
| 2.17.2 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥800mm×170mm×720mm |  |
| 2.17.3 | 立柱直径：≥φ28mm |  |
| 2.17.4 | 配三角木块、正方形木块、圆板木块各≥4个 |  |
| 2.18 | 滚桶1个 |  |
| 2.18.1 | 适用于进行平衡功能及协调功能训练 |  |
| 2.18.2 | 外形尺寸（直径×长度）：≧φ400mm×800mm |  |
| 2.18.3 | 额定承载：≧2000N |  |
| 2.19 | 手作业训练器1套 |  |
| 2.19.1 | 适用于改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能训练 |  |
| 2.19.2 | 架子外形尺寸（长×宽×高）：≥500mm×150mm×520mm |  |
| 2.19.3 | 小平板外形尺寸（长×宽×高）：≥300mm×300mm×115mm |  |
| 2.19.4 | 大平板外形尺寸（长×宽×高）：≥600mm×400mm×90mm |  |
| 2.20 | 多体位治疗床1张 |  |
| 2.20.1 | 床体电机控制升降，电机控制床体抬脊体位 |  |
| 2.20.2 | 该体位床有五段位调节，有抬脊体位 |  |
| 2.20.3 | 产品尺寸规格：≥195x66x(50-96)cm |  |
| 2.20.4 | 净重：≧85kg |  |
| 2.20.5 | 框架材质：铁框架加表面喷塑处理 |  |
| 2.20.6 | 承重：≧225kg |  |
| 2.20.7 | 电压：220V~50HZ |  |
| 2.20.8 | 升降高度：50-95cm |  |
| 2.20.9 | 调节需要时间：35-50秒 |  |
| 2.20.10 | 第一段长度≥43cm，可调节角度：45度到-35度；扶手调节距离≥15cm； |  |
| 2.20.11 | 第二段长度≥51cm ，可调节角度：≥25度； |  |
| 2.20.12 | 第三段长度≥96cm ，可调节角度：0～70度； |  |
| 2.20.13 | 头部气杆控制角度的调整 |  |
| 2.20.14 | 5cm 36密度海绵 |  |
| 2.20.15 | 专业医用英国5852阻燃标准PVC |  |
| 2.20.16 | 透气孔加孔塞设计 |  |
| 2.20.17 | 伸缩脚轮设计，方便床身移动 |  |
| 2.20.18 | TIMOTION 电机 ≧6000N |  |
| 2.20.19 | 新颖贴心的360度环形碰触式升降调节开关 |  |
| 2.20.20 | 专业7.5cm直径医用承压轮 |  |
| 2.20.21 | 独有的四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性 |  |
| 2.21 | 智能运动康复床边机1台 |  |
| 2.21.1 | 造型美观、稳固、大方、实用。针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计。 |  |
| 2.21.2 | 电机动力系统运动时有力且平稳，使患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。 |  |
| 2.21.3 | 动力系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。 |  |
| 2.21.4 | 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 |  |
| 2.21.5 | 采用10.4寸彩色液晶触摸屏，一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。 |  |
| ★2.21.6 | 床边型智能康复训练系统具有六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式。 |  |
| ★2.21.7 | 床边型智能康复训练系统具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 |  |
| 2.21.8 | 参数可调：AC220V±10% 50Hz； |  |
| 2.21.9 | 输入功率：床边型≦300VA |  |
| 2.21.10 | 熔断器：F1AL250V,F3AL250V |  |
| 2.21.11 | 定时范围：2～120min±1min |  |
| 2.21.12 | 速度显示范围：0-99r/min±10% |  |
| 2.21.13 | 速度设定范围：0-60r/min±10% |  |
| 2.21.14 | 角度设定范围：0-330度±5 |  |
| 2.21.15 | 阻力设定等级：1-20 |  |
| 2.21.16 | 阻力力矩：0-20Nm |  |
| 2.21.17 | 心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min |  |
| 2.21.18 | 能够实时显示患者主动做功情况。 |  |
| 2.21.19 | 可以根据患者情况训练单元可高低调节，显示屏幕0-90度可调，充分考虑了患者训练体位。 |  |
| 2.22 | 智能运动康复机上下肢1台 |  |
| 2.22.1 | 系统动力系统采用特殊的结构设计，高度可以调节。 |  |
| 2.22.2 | 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 |  |
| 2.22.3 | 采用10.4寸彩色液晶触摸屏显示技术且一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。 |  |
| 2.22.4 | 具有六种针对性的训练模式： （1）神经模式：连续旋转运动的训练模式； （2）骨科模式：定位的角度往复训练模式； （3）心肺模式：完全的主动运动训练模式； （4）反馈模式：建立协调性的训练模式； （5）被动模式：强化训练力度的训练模式； （6）游戏模式：提高训练者的兴趣，使其在游戏中训练热情和耐力的模式。 |  |
| ★2.22.5 | 具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 |  |
| 2.22.6 | 参数可调：AC220V±10% 50Hz； |  |
| 2.22.7 | 输入功率：上下肢<800VA |  |
| 2.22.8 | 熔断器：F1AL250V,F3AL250V； |  |
| 2.22.9 | 定时范围：2～120min±1min； |  |
| 2.22.10 | 速度显示范围：0-99r/min±10%； |  |
| 2.22.11 | 速度设定范围：0-60r/min±10% |  |
| 2.22.12 | 角度设定范围：0-330度±5； |  |
| 2.22.13 | 阻力设定等级：1-20 |  |
| 2.22.14 | 阻力力矩：0-20Nm； |  |
| 2.22.15 | 心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min |  |
| 2.22.16 | 能够实时显示患者主被动做功情况。 |  |
| 2.22.17 | 可以根据患者情况上肢训练单元可高低调节,显示屏幕可330度转动，充分考虑了患者训练体位 |  |
| 2.23 | 下肢智能反馈训练系统1套 |  |
| 2.23.1 | 适用于长期卧床不起的病人，适用于踝关节恢复训练 |  |
| 2.23.2 | 电源：a.c.220V 频率：50Hz 功率：780VA。 |  |
| 2.23.3 | 床面平齐升降范围：0～300mm，允差±20mm。 |  |
| 2.23.4 | 训练时间：0～99min任意可调，级差1min，允差±30s。 |  |
| ★2.23.5 | 起立角度：0～90°可点动操作，允差±3°，上身床板前倾角度：0～15°任意调节，允差±2° |  |
| 2.23.6 | 踏步角度：0～30°可调，允差±3°。 |  |
| 2.23.7 | 踏步速度：1～80步／min任意可调，允差±5步/min。 |  |
| 2.23.8 | 踏板板长短可电动伸缩调节范围：0～200mm ，允差±10mm，电动减重伸缩调节范围：0～150mm，允差±10mm。 |  |
| 2.23.9 | 脚踏板上下活动角度±15°，允差±3°。 |  |
| 2.23.10 | 吊带额定载荷：200kg，允差±10kg。 |  |
| 2.23.11 | 采用15寸大屏幕彩色触摸液晶显示窗口。 |  |
| 2.23.12 | 训练驱动装置：采用直流变频驱动松下伺服系统，运行噪音低，幅度精确。 |  |
| 2.23.13 | 训练驱动模式：模拟人体步行曲线函数，在液晶屏上直接显示。 |  |
| ★2.23.14 | 可检测下肢痉挛，痉挛灵敏度调节：50Nm～150Nm可调，痉挛间歇时间：10s～120s可调。 |  |
| 2.23.15 | 语言生物反馈：模仿真人发音，轻松掌握设备运行状态。 |  |
| ★2.23.16 | 动力部分：进口伺服电机两个，进口直线电机五个。 |  |
| 2.23.17 | 软件所需操作系统：Windows 10 ，32位；分辨率 |  |
| 2.23.18 | 训练驱动模式：模拟人体步行曲线函数，在液晶屏上直接显示。 |  |
| 2.23.19 | 起立踏步训练系统为直立床与下肢关节康复训练的完善结合，同时对膝关节、踝关节做主动和被动训练。适用于长期卧床不起的病人，适用于踝关节恢复训练。 |  |
| 2.23.20 | 起立角度和床面升降可点动控制操作，简便、方便患者转移。 |  |
| ★2.23.21 | 脚踏板电动伸缩装置，可根据患者身高，做灵活调节，并可对患者下肢施加压力。 |  |
| 2.23.22 | 具有电动减重功能，在训练过程中可调节负重大小，可单独形式训练，也可选择组合训练。 |  |
| 2.23.23 | 具有主动功能及被动功能训练。 |  |
| 2.23.24 | 安全保护装置：300kg 40mm／S进口阻尼器，紧急制动按钮，紧急复位手柄。 |  |
| 2.23.25 | 主要配置： 线路板 3套 直线轨道 2套 变压器 1个 气弹簧 2个 手柄开关 1个 直线电机 5台 |  |
| 2.24 | 振动训练器1台 |  |
| 2.24.1 | 全面的体能训练手段，既能帮助提高爆发力和快速力量、身体的灵活和协调性，以及腰腹（核心部位）的力量与稳定性，也能应用于快速热身，以及按摩放松，同时还被运用在预防运动损伤和伤后康复治疗。 |  |
| 2.24.2 | 运用加速度训练的原理，肌肉在紧张情况下，振动使训练部位的肌肉以每秒钟运用加速度训练的原理，肌肉在紧张情况下，振动使训练部位的肌肉以每秒钟25-50次频率进行收缩，以此增强肌肉力量和弹性，尤其是对深层肌肉和小肌肉的训练效果。次频率进行收缩，以此增强肌肉力量和弹性，尤其是对深层肌肉和小肌肉的训练效果。 |  |
| 2.24.3 | 每次震动时，身体都会随之进行应激性肌肉动运，每秒钟可达 25 至 50 次。另外，肌肉的收缩是多方位的，这与震动机三个方位的震动方式是吻合的，完全符合人体的运动方式。使用后肌肉的发力或者说力量都会得到非常明显的改善。 |  |
| 2.24.4 | 尺寸：69cm*89*147cm（根据各厂家产品适当可调） |  |
| 2.24.5 | 训练台尺寸：68cm*56cm（根据各厂家产品适当可调） |  |
| 2.24.6 | 操作面板：简单，直观的用户页面 |  |
| ★2.24.7 | 双电机系统确保设备在任意频率和振幅下均能保持精确的震动平衡，从而达到肌肉震动的最高效率训练。 |  |
| 2.24.8 | 精确的波形震动系统为客户带来无可比拟的训练体验和训练效果 |  |
| ★2.24.9 | 证书CE认证. |  |
| 2.25 | 情景互动动作训练系统1套 |  |
| 2.25.1 | 辅助治疗师制定和更新训练计划，以提高训练者的身体活动能力和治疗师的工作效率，适用于 PT 治疗室。可建立电子训练档案，量身制定个性化治疗方案，训练体中可根据系统引导完成，减轻了治疗师压力，同时配以游戏，在虚拟环境中进行训练，提高训练趣味，激发训练动机。 |  |
| ★2.25.2 | 设备可自动生成和更新康复训练计划 |  |
| 2.25.3 | 设备内含标准视频对康复训练进行指导 |  |
| ★2.25.4 | 动作训练库≥21个可选的康复训练动作，其中主动动作≥4种，主动桌面动作≥8种，助力动作≥9种 |  |
| 2.25.5 | 康复训练场景≥12个 |  |
| 2.25.6 | 设备通过内置红外采集器，捕捉使用者的运动轨迹 |  |
| 2.25.7 | 分析评估使用者的训练情况，制定和更新训练计划 |  |
| 2.25.8 | 显示屏:≥32 英寸显示屏 |  |
| 2.25.9 | 采用红外反光材质的训练服和训练手套配合使用者进行康复训练使用，训练手套分大，中，小三种 |  |
| 2.25.10 | 训练过程中对每个动作进行评分，并可反馈代偿情况 |  |
| 2.25.11 | 主要配置： 情景互动动作训练系统软件：一套 动作训练播放机：一个 显示屏：一个 硬件架推车：一辆 训练桌椅：一套 肩部、肘部训练服：一套 训练手套：两只 |  |
| 2.26 | 康复踏车（四肢联动）1套 |  |
| 2.26.1 | 适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通道功能性电刺激模式下效果更显著 |  |
| 2.26.2 | 产品组成：中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、脉搏血氧检测反馈系统（POS系统，选配）。 |  |
| ★2.26.3 | 主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以椭圆（踏步）运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。 |  |
| 2.26.4 | 治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。 |  |
| 2.26.5 | 时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可现实为正计时或者倒计时。 |  |
| ★2.26.6 | 操作与显示：10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。 |  |
| 2.26.7 | 治疗期：整个治疗期分为预热期、主动期、放松期、被动期。 |  |
| 2.26.8 | 踏车参数：1、电机转速：15~55r/min可调；2、助力扭矩：1~29Nm可调； 3、阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm。4、急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。 |  |
| 2.26.9 | 座椅可双向90度旋转，方便患者安全上下。 |  |
| 2.26.10 | 升级方式：可以增配同品牌多通路功能性电刺激器（FES升级包），升级为同款型的FES系列康复踏车。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗，达到“任务导向性重复训练”对功能恢复的效果。 |  |
| 2.26.11 | CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 |  |
| 2.26.22 | 提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。 |  |
| 2.27 | 电动起立床1张 |  |
| 2.27.1 | 设备主要用于康复下肢站立训练 |  |
| 2.27.2 | 床体可以直立，直立角度-2°到85° |  |
| 2.27.3 | 足部角度可以调节，调节角度0°到25度 |  |
| 2.27.4 | 规格：205*64*48cm（根据各厂家产品适当可调） |  |
| 2.27.5 | 净重≧70KG,动态承重≧150KG |  |
| 2.27.6 | 超静音电机≧12000N |  |
| 2.27.7 | 床面采用医用英国5852阻燃标准PVC.5cm 36密度海绵 |  |
| 2.27.8 | 电压：220V~50HZ |  |
| 2.27.9 | 控制器1套 电动推杆1套 医用承压轮1套 工作台1套 固定绑带1套 |  |
| 2.28 | 吞咽障碍治疗仪1台 |  |
| 2.28.1 | 用于咽部非机械原因损伤引起的吞咽障碍理疗。用于肌肉重新训练和对喉部肌肉进行功能性刺激，从而实现咽部肌肉正常收缩 |  |
| ★2.28.2 | 波形：Vitalstim双向方波 |  |
| 2.28.3 | 脉冲频率：80Hz； |  |
| 2.28.4 | 脉冲宽度：300μsec |  |
| 2.28.5 | 脉冲电量：＜8μC |  |
| ★2.28.6 | 双通道输出，并可分别设置治疗强度 |  |
| 2.28.7 | 电流输出：双重强度电位计，0-25mA峰值电 |  |
| 2.28.8 | 安全锁功能，开始治疗30s之后锁定治疗强度，避免治疗过程中触发电刺激调节导致的意外损伤 |  |
| 2.28.9 | 重量：＜1.5kg（包装重量，含所有配件），可随身携带 |  |
| 2.28.10 | 配置要求：主机一台，输出线一副 |  |
| 2.29 | 言语认知训练评估系统1套 |  |
| 2.29.1 | 系统由多个模块组成，互相协调补充,依据康复医学专业研究，构建了临床模型，提供规范的评估和可伸缩的训练，具有操作简便一致、双屏显示、分屏控制、训练难度自动适应、训练时间数量及参数自由调整等特 |  |
| 2.29.2 | 一、评估模块： |  |
| 2.29.3 | 含有心理评估部分，须涵盖自我意识、控制知觉多维度、气质、智力、孤独、生活质量、人格、应激、家庭功能及家庭关系、抑郁、焦虑、精神障碍、心理控制源等评估量表。 |  |
| 2.29.4 | 该系统需含有2种语言检测法：西方失语症成套检测（WAB）检查法和标准失语症检测法（SLTA），失语分类至少为8种类型，评估内容必须包含自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）、结构（必须含计算和瑞文部分） |  |
| 2.29.5 | 语言评估与训练部分必须明确含有以下模块：自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）、结构、名词理解、动词理解、句子理解、执行口头命令、漫画说明、画面描写漫画描写等 |  |
| 2.29.6 | 病历详细、清晰简操作简单,可任意添加、修改、打印病历。能够详细记录病人的既往史、现病史、浅感觉、深感觉、肌力、肌张力肱二头肌反射、肱三头肌反射等临床必要信息。 |  |
| 2.29.7 | 系统可以全程或者部分录音，可随意放音，可循环放音（复读）。 |  |
| 2.29.8 | 丰富的图片库、可分类检索任意组合 |  |
| 2.29.9 | 系统必须含有语音识别和书写识别功能 |  |
| 2.29.10 | 系统可单屏显示，也可双屏显示。患者屏幕必须有触摸功能 |  |
| 2.29.11 | 客观题目，系统可全自动评分 |  |
| ★2.29.12 | 系统可自动评分、计算AQ值、CQ值，自动对失语症进行8大分类：完全性失语 |  |
| 2.29.13 | Broca失语、Wernicke失语、命名性失语、经皮质混合失语、经皮运动失语、经皮感觉失语、传导性失语 |  |
| 2.29.14 | 系统默认发音为标准普通话，内置多种语言且该支持自主录制语言模块，用户可根据需要，自己录制不同语言模块。 |  |
| 2.29.15 | 系统病例报告支持WORD输出，支持用户根据需求更改 |  |
| 2.29.16 | 分析结论中含有非常详细的曲线分析图，大项之间，小项之间均可以对比，同一个病人不同时间（两次之间，十次之间，多次之间）的测试结论均可一张图表中对比。 |  |
| 2.29.17 | 二、训练模块 |  |
| 2.29.18 | 进入软件之前，含有独立的临床论述部分。该部分详细介绍所针对病症的临床定义、发展史、及该软件在临床中如何发挥作用等，以引导医务人员更好的使用该系统。 |  |
| 2.29.19 | 病历详细、清晰简操作简单,可任意添加、修改、打印病历 |  |
| 2.29.20 | 该系统有详细的语音提示应用方法 |  |
| 2.29.21 | 系统可单屏显示，也可双屏显示。患者屏幕必须有触摸功能 |  |
| 2.29.22 | 全程反馈捕获功能：系统全程提供训练反馈记录，包括训练结果、文字、语音、图像等多种形式 |  |
| 2.29.23 | 多达99层的多通道SCHUELL刺激方法 |  |
| 2.29.24 | 训练作业精确控制功能：可显示其历史和当前状态，包括相应的训练时间与结果 |  |
| 2.29.25 | 训练库扩展功能：系统训练库采用开放结构，用户可根据需要随意增加如文字、图片、声音、视频等内容 |  |
| 2.29.26 | 系统默认发音为标准普通话，但是该系统支持多语言模块，用户可根据需要，自己录制不同语言模块，外文或者方言，操作简单方便 |  |
| 2.29.27 | 三、构音训练模块 |  |
| 2.29.28 | 声母，韵母两个独立部分组成。需含有以下部分：拼音故事、汉语拼音、范读（真人口型示范）、拼读、书写、拼音卡、图画园等内容 |  |
| 2.29.29 | 每个独立部分又由辅导部分与学习部分组成，协调配合更有助于功能恢复 |  |
| 2.29.30 | 有真人口型辅导，清晰明了 |  |
| ★2.29.31 | 有音长、音调、音量反馈功能训练,可调节阈值范围为10至1000 |  |
| 2.30 | 三维微波治疗仪1台 |  |
| 2.30.1 | 必须具有圆形和鞍型两个治疗装置，同时独立输出，3D治疗模式 |  |
| 2.30.2 | 电源：AC 220V 50/60Hz |  |
| 2.30.3 | 输出口：2CH |  |
| 2.30.4 | 出力：200W×2 |  |
| 2.30.5 | 功率：≧1400VA |  |
| 2.30.6 | 波长：12.24cm |  |
| 2.30.7 | 计时器：1~30分 |  |
| 2.30.8 | 频率数：2450±50MHz |  |
| ★2.30.9 | 发射装置：圆形和鞍形 |  |
| ★2.30.10 | 照射方式：连续模式、间歇模式、3D模式(2个装置对患部反相位同时照射) |  |
| 2.30.11 | 锁定功能：防止因不小心而产生误操作 |  |
| 2.30.12 | 安全装置：安全功率输出保护装置，防止伤害性电波泄漏装置、自动断电保护装置。 |  |
| 2.30.13 | 制动装置：准确的定位治疗 |  |
| 2.30.14 | 鞍型装置 1套 圆型装置 1套 防护眼罩 2只 装置外罩 2个 支撑臂 2组 |  |
| 2.31 | 三维多功能牵引床1套 |  |
| 2.31.1 | 供医院做颈腰椎牵引治疗使用 |  |
| 2.31.2 | 腰椎牵引力：0-900N任意可调 |  |
| 2.31.3 | 颈椎牵引力：0-300N任意可调 |  |
| 2.31.4 | 牵引总时间：0-60min可调 |  |
| 2.31.5 | 牵引时间：0-9min任意可调 |  |
| 2.31.6 | 间歇时间：0-90s任意可调 |  |
| 2.31.7 | 腰椎牵引行程：0-200mm |  |
| 2.31.8 | 颈椎牵引行程：0-300mm |  |
| ★2.31.9 | 牵引床做成角运动时，上床面上下摆动，当上床面向上摆动时，上床面与水平面夹角为20°±2°； 当上床面向下摆动时，上床面与水平面夹角为10°±2°； |  |
| 2.31.10 | 牵引床做旋转运动时，上床面左右旋转，上床面与水平面夹角为25°±2° |  |
| 2.31.11 | 具有纵向牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引；既可单一牵引，也可三维组合牵引。 |  |
| 2.31.12 | 设备可供一名患者进行颈椎牵引治疗的同时，另一名患者进行腰椎牵引治疗，缩短了病患的等候时间，提高了医院的经济效益。 |  |
| 2.31.13 | 系统可储存二十个病历档案，每个病例治疗参数可随时读取，方便临床工作的开展与研究。 |  |
| 2.31.14 | 设备既有供患者操作的手持式急退开关，又有供医师操作的急退键，确保使用安全。 |  |
| 2.32 | 智能中药熏蒸器1台 |  |
| 2.32.1 | 产品为药物熏蒸治疗载体 |  |
| 2.32.2 | 定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h |  |
| 2.32.3 | 温度显示范围：0℃-150℃，显示精度≤±1℃。 |  |
| 2.32.4 | 正常工作加药量V：1L≤V≤1.5L |  |
| 2.32.5 | 双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响、效益倍增。 |  |
| 2.32.6 | 采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体”、“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等。 |  |
| ★2.32.7 | 设有两个独立的熏蒸锅，并在熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。 |  |
| 2.32.8 | 配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。 |  |
| 2.32.9 | 多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无须患者脱衣治疗，只须露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。 |  |
| 2.32.10 | 具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观。 |  |
| 2.33 | 特定电磁波治疗器5台 |  |
| 2.33.1 | 适用于软组织损伤，腰肌劳损，坐骨神经，肩周炎，风湿性关节炎，小儿腹泻等疾病的辅助治疗 |  |
| 2.33.2 | 适用治疗板直径：≧160mm |  |
| 2.33.3 | 电源输入：a.c. 220V 50Hz |  |
| 2.33.4 | 功 率： 250VA |  |
| 2.33.5 | 支臂提升范围：37-100cm |  |
| 2.33.6 | 支臂伸缩范围：0-78cm |  |
| 2.33.7 | 内立柱升降范围：0-43cm |  |
| 2.33.8 | 波普范围： 2-25 微米 |  |
| 2.33.9 | 定时范围：0-60 分钟 |  |
| 3.33.10 | 治疗板有效使用期限： 1000 小时（到期可更换治疗板）工作寿命：＞2000 小时 |  |
| 2.34 | 电针仪5台 |  |
| 2.34.1 | 用于医院手术室，医疗室，病房等空间的空气消毒 |  |
| 2.34.2 | 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。 |  |
| 2.34.3 | 输出脉冲路数：六路输出 |  |
| 2.34.4 | 输出脉冲频率：1-100HZ可调节，允差为±15% |  |
| 2.35 | 推拿床2张 |  |
| 2.35.1 | 尺寸≥190*600*650mm |  |
| 2.35.2 | 床垫:4公分海绵 |  |
| 2.35.3 | 床体：≥1mm厚钢管 |  |
| 2.35.4 | 圆口：≥16cm |  |
| 2.36 | 膝关节锻炼运动器（CPM）1台 |  |
| 2.36.1 | 膝关节各类韧带修复术；膝关节置换术；髌骨、胫骨、股骨骨折；股四头肌肌腱损伤修复术等术后关节功能康复；烧伤后因瘢痕增生或制动引起的关节僵硬、ROM下降、肌力下降可以得到有效康复。 |  |
| 2.36.2 | 被动运动轨迹完全符合人体运动生理曲线； |  |
| 2.36.3 | 动力配置：采用伺服电机控制，实现关节屈伸运动的精准性； |  |
| 2.36.4 | ROM评估：内置角度传感系统进行ROM测量，实现循证康复 |  |
| 2.36.5 | 运动控制：参数调节、模式调节、快速调节、动态调节； |  |
| 2.36.6 | 安全保护：具有痉挛和疼痛触发保护功能，≥5级 |  |
| 2.36.7 | 实时反馈：具有实时监测和运动状态的显示功能； |  |
| 2.36.8 | 训练方式：既可坐式训练，也可卧式训练； |  |
| 2.36.9 | 热身模式：角度循环递增，增加患者被动运动的适应性； |  |
| ★2.36.10 | 极限角度延时≥900秒：拉伸肌腱和韧带，有助于关节活动度恢复； |  |
| 2.36.11 | 动态角度设定：运动角度渐进式变化，确定极限角度，保证治疗的黄金区域； |  |
| 2.36.12 | 预设运动程序：多种预设程序，针对不同病人进行个性化的训练； |  |
| 2.36.13 | 扩展升级功能：简易手控、塑料支撑托架、坐式训练支架和治疗床固定支架； |  |
| 2.36.14 | 扩展升级模块：简易手控模块、标准手控模块、软件模块； |  |
| 2.36.15 | 运动幅度：膝：伸展/屈曲：-10°～120° |  |
| 2.36.16 | 运动速度：45°～155°/分钟 |  |
| 2.36.17 | 小腿长度范围：38～53cm，大腿长度范围：33～46cm |  |
| 2.36.18 | 重量:≤11㎏ |  |
| 2.36.19 | 体积: ≥94 ×33 × 33㎝ |  |
| 2.36.20 | 电源:220V/50Hz 50VA |  |
| 2.37 | 压力治疗仪2台 |  |
| 2.37.1 | 空气波压力治疗仪主要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力，对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿，能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病 |  |
| 2.37.2 | 压力模式：2种压力模式 |  |
| 2.37.3 | 压力范围：50～280 mmHg。 |  |
| ★2.37.4 | 压力速度：五档可调（两个气囊充气间隔时间4、8、12、16、20秒可调） |  |
| 2.37.5 | 气囊腔数：≥4腔 |  |
| 2.37.6 | LED数码显示 |  |
| 2.37.7 | 可同时治疗两个肢体 |  |
| 2.37.8 | 主机内置空气过滤装置，有效延长压缩机、套筒使用寿命； |  |
| 2.37.9 | 套筒材质为进口衬布； |  |
| 2.37.10 | 主机：1台 下肢气囊套：2个 上肢气囊套：1个 脚底刺激板：2个 气体连接管：1个 |  |
| 2.38 | 体外膈肌起搏器1台 |  |
| 2.38.1 | 膈肌起搏是通过功能性电刺激膈神经引起膈肌收缩，达到改善通气的目的。通过有效的呼吸肌锻炼可明显增强呼吸肌的肌力和耐力，提高运动能力，可预防呼吸肌疲劳和通气衰竭的发生 |  |
| 2.38.2 | 可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认40Hz |  |
| 2.38.3 | 脉冲宽度：≧200us |  |
| 2.38.4 | 起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认9次/分钟。 |  |
| ★2.38.5 | 刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节； |  |
| 2.38.6 | 治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能 |  |
| 2.38.7 | 具有贴片位置指示功能； |  |
| 2.38.8 | 内置电池：在完全充电正常使用的情况下，可持续供电4-5小时； |  |
| 2.38.9 | 具有LED指示、蜂鸣器提醒功能； |  |
| 2.38.10 | 主机：1台 导线：1条 电极片：2套 |  |
| 2.39 | 超声低中频电导治疗仪2台 |  |
| 2.39.1 | 通过超声波联合低频电子脉冲转中频电子脉冲、温热能量传导，通过电导贴片直接刺激人体穴位,产生治疗作用； 也可以使药物透过皮肤进入体内发挥局部和全身治疗作用 |  |
| 2.39.2 | 超声波频率1MHz 最大输出功率0.8W， |  |
| 2.39.3 | 超声波、低中频频率动态显 |  |
| ★2.39.4 | 有效辐射面积≧2.5cm2 ，波束最大声强 ≦3W/cm2 |  |
| 2.39.5 | 中低频输出频率 在0～2000Hz范围内，十档可调 |  |
| 2.39.6 | 时钟设计、治疗时间设定、剩余治疗时间显示，方便观察 |  |
| 2.39.7 | 外部航空接头输出端口 |  |
| 2.39.8 | 脉冲重复频率在0～2000Hz范围内。 |  |
| 2.39.9 | A\B两路输出，可同时治疗2人 |  |
| 2.39.10 | 屏幕显示：≥5寸800x480点彩色 TFT液晶触摸屏显示 |  |
| 2.39.11 | 主机： 1台 电导连线：2根 治疗电极：1袋 |  |
| 2.40 | 血小板富集治疗仪1台 |  |
| 2.40.1 | 用于临床医学、生物化学、遗传工程、放射免疫学等领域，是科研院所、各大医院理想的实验仪器。 |  |
| ★2.40.2 | 最高转速：≧4500r/min |  |
| 2.40.3 | 最大制备容量：≥4×50ml |  |
| 2.40.4 | 最大离心力（场）：≧3620xg |  |
| 2.40.5 | 转速控制精度：±30 r/min |  |
| 2.40.6 | 离心室温升：≤10℃ |  |
| 2.40.7 | 定时范围：0～99min |  |
| 2.40.8 | 噪音：≤50dB |  |
| 2.40.9 | 采用微机控制、触摸面板、直流无刷变频电机直接 驱动，转速采用PWM调速方式 |  |
| 2.40.10 | 采用特殊的减振器，减振效果良好，具有自动平衡 |  |
| 2.40.11 | 功能转速采用PWM控制的调速方式，转速控制精度高，无刷直流变频电机使整机运行达到宁静工作，满足实验室的要求，无需更换碳刷，无碳粉污染 |  |
| 2.40.12 | 具有多种转子，方便用户使用 |  |
| 2.41 | 多功能低频治疗仪1台 |  |
| 2.41.1 | 具有独立的双通道输出，适用不同患者或不同部位。它通过皮肤电极，将特定低频电流作用于人体，用以缓解疼痛，促使肌肉收缩，增加局部血液循环等 |  |
| ★2.41.2 | 可输出≥6种波形，每个波形可设定不同的治疗方式 |  |
| 2.41.3 | 脉冲宽度范围46µs~2.5ms，可适用不同患者的治疗 |  |
| 2.41.4 | 可通过外部电脑连接进行软件升级、处方设定及存储； |  |
| 2.41.5 | 脉冲频率0~1000Hz，频率精度±10%，部分波形精度达到±1% |  |
| 2.41.6 | 具有双重保护和隔离保护功能，确保治疗患者的安全 |  |
| 2.41.7 | 输出通道：双通道 |  |
| 2.41.8 | 工作模式：≥25种 |  |
| 2.41.9 | ≥3.5寸液晶显示屏 |  |
| 2.41.10 | 主机 1台 电源线 1根 输出连接线 2条 理疗电极片 1套（大、中、小） |  |
| 2.42 | 冲击波治疗仪1台 |  |
| 2.42.1 | 该仪器主要用于缓解肌筋膜激痛点和炎症引起的疼痛，放松肌肉 |  |
| 2.42.2 | 主机和压缩机一体式，不分离 |  |
| 2.42.3 | 产品必须提供进口注册证明资质文件 |  |
| ★2.42.4 | 压力选择范围：≧4Bar |  |
| 2.42.5 | 脉冲频率：单冲击/连续冲击 0.5-21Hz可调 |  |
| 2.42.6 | 双通道输出连接口，可同时链接2支治疗手柄 |  |
| 2.42.7 | ≥10个快速链接适应症，含概临床常见病症，供临床治疗使用 |  |
| 2.42.8 | ≥80个临床处方，可根据身体部位进入处方，提供治疗参数、治疗部位图片等信息 |  |
| 2.42.9 | ≥200个自定义处方，可编辑储存治疗信息 |  |
| 2.42.10 | 能量能级自动调节功能 |  |
| 2.42.11 | 患者医疗信息IC卡，可存储≧14个病人治疗方案，查看和检索治疗情况、编辑疼痛资料、将治疗信息保存到患者医病例卡上、擦除患者医疗卡信息等功能 |  |
| 2.42.12 | 6寸彩色液晶触摸屏操作界面，45度仰角，机头可360度旋转 |  |
| 2.42.13 | 双重开关：主机开关和手柄开关，双重保护，使用安全 |  |
| 2.42.14 | 主机可记录每通道手柄击打总次数 |  |
| 2.42.15 | 配备一把治疗手柄和两个常规传导子 |  |
| 2.43 | 双频超声波治疗仪1台 |  |
| 2.43.1 | 超声波能在人体内产生温热、理化、及其具有的方向性强、能量集中、穿透力强的特点，将超声波能量作用于人体病变部位，进入人体肌肉骨骼深层组织，直达病灶深处，达到治疗疾病的效果 |  |
| 2.43.2 | 双频探头：具有1MHz和3MHz两种频率，适用于不同深度的治疗。 |  |
| ★2.43.3 | 自动生成处方：仪器可根据治疗深度、发病时期和治疗区域面积自动生成治疗处方。 |  |
| 2.43.4 | 探头自带控温保护功能，防止接触不良时损坏。 |  |
| 2.43.5 | ≥14个预置处方，≥10个自定义处方 |  |
| 2.43.6 | 可用于药物导入及水下治疗。 |  |
| 2.43.7 | 输出强度：连续最大1.5W/cm2 ，脉冲3W/cm2 |  |
| 2.43.8 | 最大输出功率：≧6W |  |
| 2.43.9 | 波束类型：发散型（1MHz） 准直型（3MHz） |  |
| 2.43.10 | 输出模式：连续和脉冲模式，脉冲模式下占空比分为10%、20%、33%和50%四种 |  |
| 2.43.11 | 主机：1台 大号超声探头：1个 小号超声探头：1个 耦合剂：1瓶 |  |
| 2.44 | 中频干扰电治疗仪1台 |  |
| 2.44.1 | 适用范围：主要起到肌肉、关节及韧带等软组织镇痛；改善软组织血液循环、促进炎症消散的作用。 |  |
| 2.44.2 | 主要构成：主要由一台主机和两根4极吸附输出线、两根2极吸附输出线、两根6极自粘输出线组成。 |  |
| 2.44.3 | 结构形式：不可分拆的柜机推车式。 |  |
| 2.44.4 | 显示及按键方式：两块8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式 |  |
| 2.44.5 | 输出频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz。 |  |
| 2.44.6 | 治疗波形：正弦波。 |  |
| 2.44.7 | 输出电压：最大输出峰值电压82-102V。 |  |
| ★2.44.8 | 治疗功能要求：设备智能化操作，全电脑控制输出，具有5种干涉模式、5种电疗模式、6种调制方式、6种向量选择、4种扫引时间，提供多种选择方案。 |  |
| 2.44.9 | 干拢方式：（4.2）极三维立体干扰模式与（4）极二维平面干扰模式任意组合。 |  |
| 2.44.10 | 干涉（差频）频率：0Hz~200Hz。 |  |
| 2.44.11 | 治疗时间：1~99min可调。 |  |
| 2.44.12 | 电疗模式：低、中、高、广域、低高（低、高交替）。 |  |
| 2.44.13 | 干涉模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、自定义程序模式。 |  |
| 2.44.14 | 调制方式：OFF、25%、50%、75%、100%、巴斯特方式。 |  |
| 2.44.15 | 向量选择：OFF、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒。 |  |
| 2.44.16 | 扫引时间：1/f、15秒、30秒、60秒。 |  |
| 2.44.17 | 吸附压力：-30mmHg ~ -300mmHg. |  |
| 2.44.18 | 吸附模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动模式。 |  |
| 2.44.19 | 顶盘温度：顶盘可加热，加热温度35℃~45℃。 |  |
| 2.44.20 | 电极选择：任何一路电极输出均可在吸附电极及自粘电极之间任意转换。 |  |
| 2.44.21 | 具有多重保护功能：具有强度自动锁定功能。（当实际输出强度稳定后，或强度设定值已达上限时，该强度设定值会被锁定，此后强度设定值只有先减少后，方可增加。） |  |
| 2.44.22 | 电极线短路保护和停止输出功能；过电压保护和停止输出功能；电极脱落报警和停止输出功能；吸附电极吸力保护；顶盘加热双重温度保护；治疗结束自动提示，输出强度自动归零并有蜂鸣器提示治疗结束。 |  |
| 2.44.23 | CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 |  |
| 2.44.24 | 提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。 |  |
| 2.45 | 磁振热治疗仪1台 |  |
| 2.45.1 | 适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗 |  |
| 2.45.2 | 入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准 |  |
| 2.45.3 | 结构形式：不可分拆的柜机推车式 |  |
| 2.45.4 | 主要构成：产品由一台主机和四个治疗导子组成 |  |
| 2.45.5 | 显示及按键方式：二块≥8寸触摸大屏形式下的显示界面及按键方式 |  |
| ★2.45.6 | 输出路数：四路、可同时连接四个治疗导子 |  |
| 2.45.7 | 导子种类：可提供四种不同形状的导子 |  |
| 2.45.8 | 功能输出方式：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由同一导子同时发出，实现三功同步治疗 |  |
| 2.45.9 | 功能调节方式：振动强度、治疗模式、热疗功能三项技术参数分别独立可调、互不关联 |  |
| 2.45.10 | 磁场强度：≤38mT |  |
| 2.45.11 | 振动强度（频率）档位数：三档 |  |
| 2.45.12 | 治疗模式种数：四种 |  |
| 2.45.13 | 热疗功能档位：可选择关闭或开启 |  |
| 2.45.14 | 热疗功能温控范围：35℃～70℃连续可调，步距1℃、精度±5℃ |  |
| 2.45.15 | 定时功能：1-99min连续可调，步距1min、误差±5％ |  |
| 2.45.16 | 具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 免费提供厂家组织的设备维修培训2人 |  |
| 3.4 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.5 | 提供所投产品的（技术参数）彩色样本； |  |
| 3.6 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.7 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.8 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| ★3.9 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.10 | 提供详细标准配置清单； |  |
| 3.11 | 提供主要配件及易耗易损件报价单； |  |
| 3.12 | 免费提供软件升级； |  |
| 3.13 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |

注：1、带有★号条款为主要条款，任何偏离将作无效响应处理；

2、对以上表中任何条款有虚假响应行为的取消本次报价资格。

### B-6  货物的技术规格要求

#### 品目六、磁共振[技术规格/参数要求]

| 条款号 | 设备配置、技术规格、服务要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用于脑、脊髓、心脏、肌肉、肺、肝、肾、胰、盆腔、骨、骨髓、血管和肿瘤等器官和组织病变的诊断。 |  |
| 1.2 | 投标的1.5T超导磁共振必须为该生产厂商所研发生产的最新机型，具备最优配置、最佳技术性能指标的完整系统。 |  |
| ★1.4 | 必须提供所投设备完整的配置清单, 并提供一套完整的签字盖章的产品技术参数文件及产品彩页，保证其真实性，评标将以此为依据。 |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置： |  |
| 2.1 | 磁体系统 |  |
| 2.1.1 | 磁场强度：1.5T |  |
| 2.1.2 | 磁场类型：超导型磁体配置4K冷头 |  |
| 2.1.3 | 屏蔽方式：主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |  |
| 2.1.4 | 匀场方式：主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |  |
| 2.1.5 | 具备病人个性化匀场 |  |
| 2.1.6 | 具备高级高序匀场 |  |
| 2.1.7 | 自动匀场时间（3D）≤3秒 |  |
| 2.1.8 | 磁体长度≤173.0cm |  |
| 2.1.9 | 磁体内径≥700mm |  |
| 2.1.10 | 患者检查通道孔径≥700mm |  |
| 2.1.11 | 具备磁体失超安全装置 |  |
| 2.1.12 | 磁体重量（含液氦）≤4.5吨 |  |
| 2.1.13 | 磁场稳定度≤0.1ppm/h |  |
| 2.1.14 | 磁场均匀度V－RMS测量法 |  |
| 2.1.15 | 50cmDSV≤1.2 ppm (Vrms) |  |
| 2.1.16 | 45cmDSV≤0.45 ppm (Vrms) |  |
| 2.1.17 | 40cmDSV≤0.2 ppm (Vrms) |  |
| 2.1.18 | 30cmDSV≤0.06 ppm (Vrms) |  |
| 2.1.19 | 20cmDSV≤0.02 ppm (Vrms) |  |
| 2.1.20 | 液氦消耗率：零挥发 |  |
| 2.1.21 | 液氦充填间隔：无需添加液氦 |  |
| 2.1.22 | 冷头保用时间：≥5年 |  |
| 2.1.23 | 5高斯磁力线轴向范围：轴向≤3.8m |  |
| 2.1.24 | 5高斯磁力线径向范围：径向≤2.8m |  |
| 2.1.25 | 具备高阶匀场子系统 |  |
| 2.2 | 病人操控子系统 |  |
| 2.2.1 | 磁体室音乐播放系统 |  |
| 2.2.2 | 病人检查环境系统：照明、通风、通话、耳机 |  |
| 2.2.3 | 病人呼叫按钮 |  |
| 2.2.4 | 床旁双侧控制系统 |  |
| 2.2.5 | 检查床材料：玻璃钢或ABS |  |
| 2.2.6 | 检查床长度≥230cm |  |
| 2.2.7 | 检查床运动方式：电动 |  |
| 2.2.8 | 检查床承受能力＞150kg |  |
| 2.2.9 | 检查床运动方向：二维(升降和进出) |  |
| 2.2.10 | 检查床最低位置(距地面高度)≤60cm |  |
| 2.2.11 | 检查床上下移动范围≥25cm |  |
| 2.2.12 | 检查床进出移动范围≥180cm |  |
| 2.2.13 | 检查床进出最大速度≥20mm/s |  |
| 2.2.14 | 检查床位移精度±0.5mm |  |
| 2.2.15 | 检查床紧急制动功能 |  |
| 2.2.16 | 检查床手动功能 |  |
| 2.2.17 | 足先进扫描模式 |  |
| 2.3 | 梯度系统 |  |
| 2.3.1 | 梯度放大器（原装进口）：输出电压≥1400V，输出电源≥700A |  |
| 2.3.2 | 最大单轴梯度场强≥38mT/m |  |
| 2.3.3 | 最大单轴梯度切换率（非有效）≥190T/m/s |  |
| 2.3.4 | 梯度上升时间≤0.27ms |  |
| 2.3.5 | 梯度控制技术：全数字实时控制 |  |
| 2.3.6 | 梯度屏蔽方式：主动屏蔽 |  |
| 2.3.7 | 梯度工作方式：非共振式 |  |
| 2.3.8 | 减噪方式：硬件减噪及软件减噪（序列优化） |  |
| 2.3.9 | 梯度冷却方式：水冷 |  |
| 2.3.10 | 梯度占空比：100% |  |
| 2.3.11 | 非线性度：45cmDSV内：X/Y ＜5% Z ＜2.5% |  |
| 2.4 | 射频系统及线圈 |  |
| 2.4.1 | 多通道谱仪≥16通道 |  |
| 2.4.2 | 共振频率：63.86 MHz±0.5MHz |  |
| 2.4.3 | 系统类型：全数字化实时控制射频系统（应包括发射与接收的数字化） |  |
| 2.4.4 | 发射机和接收机频率范围：14~400MHz |  |
| 2.4.5 | 发射线圈类型：圆筒型正交发射 |  |
| 2.4.6 | 接收线圈类型：多通道相控阵接收 |  |
| 2.4.7 | 接收通道数：≥16通道 |  |
| 2.4.8 | 相控阵线圈调谐：自动或免调谐 |  |
| 2.4.9 | 并行采集技术平台 |  |
| 2.4.10 | 接收线圈种类 |  |
| 2.4.10.1 | 16通道相控阵头颈联合线圈 |  |
| 2.4.10.2 | 16通道相控阵柔性体线圈 |  |
| 2.4.10.3 | 8通道相控阵膝关节线圈 |  |
| 2.4.10.4 | 8通道相控阵踝关节线圈 |  |
| 2.4.10.5 | 8通道相控阵肩关节线圈 |  |
| 2.4.10.6 | 8通道相控阵腕关节线圈 |  |
| 2.4.10.7 | 8通道相控阵多功能线圈 |  |
| 2.4.11 | 前置放大器增益：30 dB |  |
| 2.4.12 | 射频放大器：原装进口 |  |
| 2.4.13 | 射频功放类型：脉冲式 |  |
| 2.4.14 | 射频功放最大输出功率：≥20kW |  |
| 2.4.15 | 射频功放工作范围：63.86 MHz±0.5MHz |  |
| 2.4.16 | 噪声系数≤0.5dB |  |
| 2.4.17 | 各线圈固定垫、紧固带等 |  |
| 2.5 | 计算机系统 |  |
| 2.5.1 | 主计算机类型：64位专业图形计算机 |  |
| 2.5.2 | 内核：英特尔至强处理器四核 |  |
| 2.5.3 | 主CPU主频≥3.0 G |  |
| 2.5.4 | 主内存≥24GB |  |
| 2.5.5 | 图像存储硬盘容量≥1TB |  |
| 2.5.6 | 硬盘图像存储量≥7500,000幅，256×256矩阵，无压缩图像 |  |
| 2.5.7 | 最大重建矩阵≥1024×1024 |  |
| 2.5.8 | 重建速度≥3000幅/秒（2D FFT,256×256矩阵，100% FOV） |  |
| 2.5.9 | DVD-RW, DICOM光盘刻录机，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） |  |
| 2.5.10 | 同步扫描和创建功能：实时显示，支持扫描、浏览双屏操作 |  |
| 2.5.11 | 显示器2台：医学影像专用显示器一台，高分辨率高亮度LCD显示器一台 |  |
| 2.5.12 | 实时互动多平面重建 |  |
| 2.5.13 | 实时MIP |  |
| 2.5.14 | 实时MPR |  |
| 2.5.15 | 三维表面重建技术SSD |  |
| 2.5.16 | 自由感兴趣区MIP重建 |  |
| 2.5.17 | 图像减影，电影回放 |  |
| 2.5.18 | 网络连接：1000M网卡 |  |
| 2.5.19 | DICOM3.0接口与符合HL7标准，RIS/HIS，RIS/PACS网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询Worklist等功能），软件通过国家IHE测试并提供证书 |  |
| 2.5.20 | 操作系统：64 位Windows |  |
| 2.5.21 | 64位应用软件：人机对话中英文扫描平台控制台专用软件 |  |
| 2.5.22 | 软件控制照相技术 |  |
| 2.5.23 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 |  |
| 2.6 | 扫描参数 |  |
| 2.6.1 | 最大FOV：≥50cm |  |
| 2.6.2 | 最小FOV：≤1cm |  |
| 2.6.3 | 二维最薄扫描层厚：≤0.5mm |  |
| 2.6.4 | 三维最薄扫描层厚：≤0.1mm |  |
| 2.6.5 | 最大采集矩阵：≥1024×1024 |  |
| 2.6.6 | 梯度回波最短TR时间（128矩阵）：≤2.0ms |  |
| 2.6.7 | 梯度回波最短TE时间（128矩阵）：≤0.5ms |  |
| 2.6.8 | EPI最短回波间隔时间（128矩阵）：≤0.32ms |  |
| 2.6.9 | EPI最多扫描层数：≥35层 |  |
| 2.6.10 | 3D GRE最短TR时间（256×256矩阵）：≤1.2ms |  |
| 2.6.11 | 3D GRE最短TE时间（256×256矩阵）：≤0.5ms |  |
| 2.6.12 | FSE最大回波链：≥512 |  |
| 2.6.13 | EPI最大回波链：≥512 |  |
| 2.6.14 | 采集弥散加权系数B值：≥10000s/mm2 |  |
| 2.7 | 扫描序列与技术 |  |
| 2.7.1 | 自旋回波序列家族 |  |
| 2.7.1.1 | 2D/3D自旋回波序列 |  |
| 2.7.1.2 | 组织驰豫时间测量SE |  |
| 2.7.1.3 | 多对比度快速自旋回波(MDSE) |  |
| 2.7.1.4 | 磁化转移自旋回波序列MT-SE |  |
| 2.7.1.5 | 自旋多回波（MSE） |  |
| 2.7.1.6 | 可选择角度的SE |  |
| 2.7.2 | 快速自旋回波家族 |  |
| 2.7.2.1 | 2D/3D快速自旋回波（FSE） |  |
| 2.7.2.2 | 2D/3D单次激发快速自旋回波 (SSFSE) |  |
| 2.7.2.3 | 2D/3D多次激发快速自旋回波 (MSFSE) |  |
| 2.7.2.4 | 主动恢复快速自旋回波序列(FRFSE) |  |
| 2.7.2.5 | 反转恢复序列家族 |  |
| 2.7.3 | 反转恢复序列(IR) |  |
| 2.7.3.1 | 快速反转恢复序列(IRFSE 脂肪、水抑制) |  |
| 2.7.3.2 | 单次激发快速反转恢复序列 |  |
| 2.7.3.3 | 液体衰减反转恢复序列(T1WI-FLAIR) |  |
| 2.7.3.4 | 液体衰减反转恢复序列(T2WI-FLAIR) |  |
| 2.7.3.5 | 脂肪抑制序列 |  |
| 2.7.4 | 脂肪成像 |  |
| 2.7.4.1 | 脂肪抑制成像 |  |
| 2.7.4.2 | 反翻转时间反转恢复序列（STIR） |  |
| 2.7.4.3 | 快速反转恢复序列(IRFSE) |  |
| 2.7.4.4 | 水脂分离成像(DIXON) |  |
| 2.7.4.5 | 频率饱和脂肪抑制 |  |
| 2.7.4.6 | 梯度回波序列家族 |  |
| 2.7.5 | 2D/3D梯度回波(GRE) |  |
| 2.7.5.1 | 2D/3D快速梯度回波(FFE) |  |
| 2.7.5.2 | 可变角度快速梯度回波 |  |
| 2.7.5.3 | 稳态进动梯度回波序列(SSPGRE) |  |
| 2.7.5.4 | 2D/3D扰相梯度回波序列 |  |
| 2.7.5.4 | 弥散成像技术 |  |
| 2.7.6 | 弥散成像技术（DWI） |  |
| 2.7.6.1 | 线性扫描弥散成像技术（LSDI） |  |
| 2.7.6.2 | 弥散系数成像技术（ADC） |  |
| 2.7.6.3 | 单次激发EPI |  |
| 2.7.6.4 | 多次激发EPI |  |
| 2.7.6.5 | 心、脑血管成像技术 |  |
| 2.7.7 | 时飞时飞法技术（2D/3D TOF） |  |
| 2.7.7.1 | 连续多层3D时飞法技术 |  |
| 2.7.7.2 | 门控2D血管技术 |  |
| 2.7.7.3 | 2D/3D相位对比法技术 |  |
| 2.7.7.4 | 相位对比MRA技术 |  |
| 2.7.7.5 | 增强对比MRA技术 |  |
| 2.7.7.6 | 血管选择技术（动静脉分离） |  |
| 2.7.7.7 | 超快速血管成像技术 |  |
| 2.7.7.8 | 无造影剂肾动脉成像技术 |  |
| 2.7.7.9 | 无造影剂下肢动脉成像技术 |  |
| 2.7.7.10 | 心脏电影成像技术（CINE） |  |
| 2.7.7.11 | 可变反转角射频技术 |  |
| 2.7.7.12 | 磁化传递技术（MTC） |  |
| 2.7.7.13 | 磁敏感成像SWI |  |
| 2.7.7.14 | 磁敏感量化成像QSM |  |
| 2.7.7.15 | 多层面重建技术 |  |
| 2.7.7.16 | 3D多层重叠成像技术 |  |
| 2.7.7.17 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 |  |
| 2.7.7.18 | 动态增强扫描3D技术 |  |
| 2.7.7.19 | 伪影消除技术 |  |
| 2.7.7.20 | 去运动伪影消除技术 |  |
| 2.7.7.21 | 智能伪影消除技术 |  |
| 2.7.7.22 | 卷褶伪影去除技术 |  |
| 2.7.8 | 外周脉动触发技术 |  |
| 2.7.8.1 | 呼吸触发技术 |  |
| 2.7.8.2 | 区域饱和技术 |  |
| 2.7.8.3 | 减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术 |  |
| 2.7.8.4 | 流动校正梯度波形技术 |  |
| 2.7.8.5 | 节时扫描技术 |  |
| 2.7.8.6 | 半扫描技术 |  |
| 2.7.8.7 | 部分扫描采集技术 |  |
| 2.7.8.8 | 矩形视野采集技术 |  |
| 2.7.9 | 连续批次扫描技术 |  |
| 2.7.9.1 | 三维重叠连续采集技术 |  |
| 2.7.9.2 | 门控技术 |  |
| 2.7.9.3 | 心电门控 |  |
| 2.7.9.4 | 呼吸门控 |  |
| 2.7.9.5 | 外周门控 |  |
| 2.7.10 | 其它成像技术 |  |
| 2.7.10.1 | 呼吸补偿技术 |  |
| 2.7.10.2 | 流动补偿技术 |  |
| 2.7.10.3 | 频率编码方向扩大采集技术 |  |
| 2.7.11 | 相位编码方向扩大采集技术 |  |
| 2.7.11.1 | 预饱和技术 |  |
| 2.7.11.2 | 饱和带数目≥6 |  |
| 2.7.11.3 | 多向移动饱和带技术 |  |
| 2.7.11.4 | 多片多向饱和带技术 |  |
| 2.7.11.5 | 脂肪饱和技术 |  |
| 2.7.11.6 | 水饱和技术 |  |
| 2.7.11.7 | 水激发技术 |  |
| 2.7.11.8 | 并行采集成像技术 |  |
| 2.7.11.9 | 并行采集最短加速因子≥4 |  |
| 2.7.11.10 | 并行采集时重建技术 |  |
| 2.7.11.11 | 三维定位扫描技术 |  |
| 2.7.11.12 | 智能跟踪扫描技术 |  |
| 2.7.11.13 | 扫描暂停技术 |  |
| 2.7.11.14 | 预扫描技术 |  |
| 2.7.11.15 | 矩形FOV扫描技术 |  |
| 2.7.11.16 | 偏心FOV扫描技术 |  |
| 2.7.11.17 | 可变带宽扫描技术 |  |
| 2.7.11.18 | 动态扫描成像技术 |  |
| 2.7.11.19 | 磁化转移传递技术（MTC） |  |
| 2.7.11.20 | 扫描百分比实时显示技术 |  |
| 2.7.11.21 | 过采样成像技术 |  |
| 2.7.11.22 | 优化带宽、带宽增强优化技术 |  |
| 2.7.11.23 | 相位编码梯度可选技术 |  |
| 2.7.11.24 | 倾斜优化非饱和激发(TONE)技术 |  |
| 2.7.11.25 | 提供投标产品现有及后继开发全部扫描技术（包括序列）及软件，并提供免费升级（提供磁共振成像软件原始取得著作权证书） |  |
| 三 | 附属设备（投标时必须标明品牌及型号，报价含在总报价中） |  |
| 3.1 | 梯度和冷头压缩机制冷系统1套 |  |
| 3.2 | 医用稳压电源1套 |  |
| 3.3 | 精密空调（扫描间及设备间专用）1套 |  |
| 3.4 | 机房配套装修及磁屏蔽工程1套 |  |
| 3.5 | 专用防磁耳机 1套 |  |
| 3.6 | 计算机专用不间断电源1套 |  |
| 3.7 | 磁体间氧气检测装置1套 |  |
| 3.8 | 各类质量检测体模1套 |  |
| 3.9 | 后处理工作站1套，所有功能软件终身免费升级 |  |
| 3.10 | 安检门1套 |  |
| 3.11 | 防磁灭火器1套 |  |
| 3.12 | 无磁推床1套 |  |
| 3.13 | 患者状态视频监视系统1套 |  |
| 3.14 | 线圈柜1套 |  |
| 3.15 | 电脑桌、椅1套 |  |
| 3.16 | ≥4M专业显器2台 |  |
| 3.17 | ≥72寸专业液晶会议显示器2台 |  |
| 3.18 | 增配4个线圈（种类规格根据医院实际需求） |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| ★4.1 | 设备验收合格后整机（含磁体、线圈、液氦、冷头及其冷却系统等所有配套附件）保修期≥5年（所投年限计入商务分），终身维修，保修期内不得收取任何费用，现有及后继开发全部扫描技术（包括序列）及软件免费升级。提供完整的纸质版和电子版《操作手册》和《维修手册》 |  |
| 4.2 | 保修期内开机率≥95%（包括法定节假日），若开机率达不到，少一天则保修期延长五天 |  |
| 4.3 | 零配件供应应保证至设备机型停产之日起10年以上，维修用零配件到医院现场时间≤48小时 |  |
| 4.4 | 浙江省内设有维修点，维修点内高级工程师≥2人，中级工程师≥3人，提供制造商社保证明和资格证书 |  |
| 4.5 | 维修响应时间： 1小时响应，2小时内到现场（包含节假日） |  |
| 4.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务。浙江地区有售后服务机构，并设立备件备品库。 |  |
| 4.7 | 承诺免费提供设备防护等安全设施，并取得第三方安全验证 |  |
| 4.8 | 提供详细培训承诺方案，必须含现场操作及高级培训1周以上，国内三甲医院应用实习培训（包含医师、技师各2名）至少3个月 |  |
| 4.9 | 付款方式 |  |
| 4.9.1 | 设备验收和安全防护验收合格后支付合同总金额的90%，一年后付清余款 |  |
| 4.10 | 培训 |  |
| 4.10.1 | 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份 |  |
| 4.10.2 | 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作 |  |
| 4.10.3 | 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明 |  |
| 4.11 | 安装调试 |  |
| 4.11.1 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 4.11.2 | 安装完成时间：接到用户通知后30天内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失 |  |
| 4.11.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准 |  |
| 4.11.4 | 安装过程中发生的费用由卖方负责 |  |
| 4.11.5 | 投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容 |  |
| 4.11.6 | 随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份 |  |
| ★4.12 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 4.13 | 交货期：合同签订后一个月内到货 |  |

注：1、带有★号条款为主要条款，任何偏离将作无效响应处理；

2、对以上表中任何条款有虚假响应行为的取消本次报价资格。

C    零备件价格清单

表C－1 质保期后2年的零备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到医院价 | 到医院价 |

表C－1供设备质保期后正常运行     年所需的必备的零件，专用工具，专用润滑剂的报价表由供应商填写，费用应包括在总价中。请供应商按报价品目分别列出。设备在质保期内维持正常运转所需的零备件、辅助材料和润滑剂等，应随设备一起提供，不列入表内。

表C－2 五年零备件报价单（质保期后 年 年）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到医院价 | 到医院价 |

表C－2由供应商按报价品目分别推荐，供买方选购。其价格不包含在报价总价内。

### D   设备及设备附件清单

D－1 设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

D－2 设备附件清单

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

# 第六部分   合同文本格式（范本）

浙江省政府采购合同文本

【本合同示范本仅供参考，采购人将依据招标条款与采购内容采用本单位固定格式合同文本】

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                                           项目公开采购的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：

  - 型号规格：

  - 技术参数：

  - 数量（单位）：

- 合同金额

  - 本合同金额为人民币（大写）：_____________________元（￥_______________元）。

- 技术资料

  - 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

  - 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

  - 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

  - 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

  - 本项目不适用。

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

  - 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

  - 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

- 质保期和质保金

  - 质保期       年。（自交货验收合格之日起计）

  - 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）交货期、交货方式及交货地点

  - 交货期：

  - 交货方式：

  - 交货地点：

- 货款支付

  - 付款方式：

  - 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 税

  - 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

  - 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交货的，甲方将在履约保证金中进行扣罚，扣罚标准为每延期一天扣除履约保证金1000元。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

  - 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

- 合同生效及其它

  - 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，一周内到局采购中心备案后生效。

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报余姚市政府采购管理办公司备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

  - 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方五份，乙方一份。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：    年  月  日

注：合同签订后7天内必须到局采购中心备案

另：补充说明

如有官方合同格式，参见《合同条款与格式》附件文件部分

本部分附件文件拥有各种采购类型标准合同[某些合同格式是国家或地方政府官方标准合同]，投标人须对应选择本部分的类型合同条款；如有疑问，请向本采购中心查实！

# 第七部分    格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

## 格式一  投标函

投标函

致：余姚市卫生系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：（此处可针对装订密封要求进行适当调整）
投标文件正本1份、副本6份、电子文本 1 份；（并提供全套按招标文件要求的资格证明文件）

- 提交的投标保证金为人民币           元，保证金形式为      （一般要求形式为电汇）。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：（描述各个品目或标段总价）

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。（可按品目列明）

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付招标代理服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

格式二  开标一览表

开标一览表

招标编号：	项目名称：

| 序号 品目 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 投标价 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 |  | （小写） |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.注意分品目（包）列明，区分有关投标价合计、投标价、投标分项报价等等，可适当增加说明或指示，以确保表述一致。2.有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 格式三  投标分项报价表

投标分项报价表

投标分项报价表或费用组价报价明细表格格式可由投标人要求自行设计，但内容不得少于本表格要求内容！！！

招标编号：	项目名称：	价格单位：人民币/元

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货 日期 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 服务培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价人应根据采购项目特征及理解分解，如实填报有关各分项有关报价的情况，并核实价格组成与总和。

2、供应商必须按各品目技术规格表中的所有内容要求填写完整，不得缺项报价。其价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及利润、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和

投标人单位（盖章）：	授权代表人（签字）：

## 格式四  技术规格偏离表

技术规格偏离表

招标编号：                                                        项目名称：

| 序号 | 《招标文件》技术规格实际要求 | 《投标文件》技术规格实际响应情况 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：报价人须严格表明对磋商文件提出的技术条件偏离情况，若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术偏离”的字样。

投标人（盖章）：

授权代表人（签字）：

备注：严禁直接复印技术要求作为实际响应、虚假响应！

## 格式五    商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：                                                    项目名称：

| 序号 | 《招标文件》商务条款实际要求 | 《投标文件》商务条款实际响应情况 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：报价人须严格表明对磋商文件提出的商务要求偏离情况，若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无偏离”的字样

投标人（盖章）：

授权代表人（签字）：

备注：严禁直接复印商务要求作为实际响应，若经查实则视为虚假响应处理！

## 格式六  类似项目业绩表

项目业绩表

招标编号：                                                          项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 格式七  响应范围与实施方案

响应范围与实施方案

依据招标文件要求，投标人自行编制

## 格式八     资格证明文件

资格证明文件

### （一） 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：余姚市卫生系统部门集中采购中心

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）     授权   （被授权代表姓名、职务）       为本公司合法代理人，参加贵采购中心组织的   (招标编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日期：

黏贴法定代表人身份证复印件（正面）

附：

被授权代表姓名（印刷体）：

职务：

被授权代表签字：

传真：

电话：

### （二） 营业执照等

营业执照复印件

（复印件并加盖公章）

### （三） 许可证/资格证/注册证等

有关许可证、注册证认证证书复印件

（国家实行许可证制度或注册证制度的产品须提供相关证书复印件并加盖公章）

### （四） 投标单位声明函

投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

一、	依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

二、	本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

### （五） 第三方出具的授权函

第三方出具的授权函

（若需要，投标人的投标中包含其他制造商货物产品时，根据招标文件明确要求必须提供的，采用此格式）

致：余姚市卫生系统部门集中采购中心

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家     ，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（招标编号）采购项目的报价邀请要求提供的由我方提供的货物/产品/设施/支持/相关服务的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为第三方货物/产品提供人，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表人依此合法地办理一切事宜。

制造商名称（公章）:

签字人姓名职务（印刷体）:

签字人（签名）:

## （六）中小企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

## （七）其他声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：