依据国家政府采购法

参照国家招标投标法

2017年修订版•A版

【货物】⊙【公开招标】

招标文件

| 招标编号: | YY-YLSB2019-14 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 余姚市卫生健康局、余姚市人民医院、余姚市马渚 中心卫生院、余姚市丈亭中心卫生院、余姚市梁弄 中心卫生院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心 采购医疗设备项目 |

余姚市卫生系统部门集中采购中心

二〇一九年八月

# 目    录

目    录	1

第一部分	投标邀请	3

第二部分	投标资料表	4

第三部分 投标人须知	7

（一）	说明	7

1.	项目概况	7

2.	招标投标活动纪律	7

3.	投标费用	7

（二）	投标人与货物	7

4.	合格的投标人与合格的货物	7

5.	投标人代表	7

（三）	招标文件	8

6.	招标文件的构成	8

7.	招标文件的澄清	8

8.	招标文件的修改	8

（四）	投标文件	8

9.	投标文件的组成	8

10.	投标文件编写	9

11.	投标报价	9

12.	投标文件的有效期	10

13.	投标保证金	10

14.	招标范围、技术和商务条款响应编制	10

15.	知识产权	10

（五）	投标文件的递交	11

16.	投标文件的签署及装订	11

17.	投标文件的密封、标记和递送	11

18.	投标	11

19.	投标文件的修改和撤回	11

（六）	开标	11

20.	开标	11

（七）	评标和定标	12

21.	评标委员会	12

22.	投标的澄清	12

23.	评标办法	12

24.	评标程序和原则	12

25.	推荐中标人	13

26.	招标程序终止及转换采购方式	13

27.	评标过程保密规定	13

28.	确定中标人、评标结果公示与质疑	13

29.	拒绝任一或所有投标的权利	13

（八）	无效投标认定	14

30.	投标文件有以下偏差的将做无效投标处理	14

（九）	授予合同	14

31.	数量变更	14

32.	中标通知	14

33.	签订合同	15

第四部分	评标办法	16

●评分标准	…………………..16

第五部分	招标内容及要求	19

一.	货物或产品清单	19

二.	货物产品技术规格	20

A.	产品概况........................................................................................................................................................21

B.	货物的技术规格要求....................................................................................................................................22

品目一：验光仪等医疗设备[技术规格/参数要求]....................................................................................................22

品目二: 口腔科锥形束CT[技术规格/参数要求].................................................................................................25

品目三：供应室设备[技术规格/参数要求]...........................................................................................................29

品目四：五分类全自动血球分析仪[技术规格/参数要求]....................................................................................40

C. 零备件价格清单..............................................................................................................................................43

D．设备配置及设备附件清单............................................................................................................................44

第六部分	合同文本格式（范本）	45

合同格式	45

第七部分	格式与表格	49

格式一  投标函	49

格式二  开标一览表	50

格式三  投标分项报价表	51

格式四  技术规格偏离表	52

格式五  商务条款偏离表	53

格式六  项目业绩表	54

格式七  响应范围与实施方案	55

格式八  资格证明文件	56

（一） 法定代表人授权书	56

（二） 营业执照复印件	57

（三）有关许可证、注册证复印件	57

（四） 投标人声明函	58

（五） 第三方出具的授权函	...........59

（六）小微企业声明函.................................................................................................................60

（七）其他声明函.......................................................................................................................61

# 投标邀请

日    期：2019年8月27日

招标编号：YY-YLSB2019-14

1. 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规的规定，余姚市卫生系统部门集中采购中心受余姚市卫生健康局、余姚市人民医院、余姚市马渚中心卫生院、余姚市丈亭中心卫生院、余姚市梁弄中心卫生院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心委托，对采购验光仪等医疗设备项目的所需货物/伴随服务进行公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标文件。具体要求如下：

2.招标内容：货物名称、数量、用途或主要技术规格

| 品目 | 项目名称 | 数量 | 主要技术参数 | 采购预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 验光仪等医疗设备 | 1批 | 具体详见招标文件第五部分 | 98万元 |  |
| 二 | 口腔科锥形束CT | 1套 | 具体详见招标文件第五部分 | 120万元 | 允许进口 |
| 三 | 供应室设备 | 1批 | 具体详见招标文件第五部分 | 204万元 |  |
| 四 | 五分类全自动血球分析仪 | 4台 | 具体详见招标文件第五部分 | 118万元 | 允许进口 |

3.领取招标文件时间：
2019年8月27日~2019年9月3日，（节假日除外）08:30~11:30、14:00~17:00（北京时间）。

4.投标截止时间和开标时间、投标和开标地点：（届时请派代表人出席本招标开标会议仪式）
  投标截止/开标时间：2019年9月17日14:30（北京时间），不接受逾期递交或不符合规定的投标文件。
  投标/开标地点：余姚市卫生系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼）

5.有意向的合格投标人若需对本次招标提出询问，请与余姚市卫生系统部门集中采购中心联系（技术方  面的询问请用信函或传真的形式）。

品目一采购单位：余姚市卫生健康局   张老师电话：0574-62670762

品目二、三采购单位：余姚市人民医院        谢老师电话：0574-62619257

品目四采购单位：余姚市马渚中心卫生院、余姚市丈亭中心卫生院、余姚市梁弄中心卫生院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心 董老师、李老师、倪老师、方老师 电话:0574-62466113 、58229353、62367102、62793505

代理机构：余姚市卫生系统部门集中采购中心

联系地址：余姚市卫生系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼）

联系人员：	张老师、鲁老师

联系电话：0574-62703275      邮编：315400	传真：0574-62703275   邮箱：wsxtcg@163.com

本次采购有关的款项汇入，请按以下账号办理：

户   名：余姚市卫生健康局部门集中采购资金专户

开户银行：宁波余姚农村商业银行股份有限公司梁辉支行 账号：201000159026190（联号402332433016）

# 投标资料表

本部分条款是对本招标活动的具体说明和要求，若与本文件《投标人须知》部分有矛盾，以本表要求为准。

| 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 说明部分 |  |
| 1 | 招标编号：YY-YLSB2019-14 项目名称：余姚市卫生健康局、余姚市人民医院、余姚市马渚中心卫生院、余姚市丈亭中心卫生院、余姚市梁弄中心卫生院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心采购医疗设备项目 采购中心名称：余姚市卫生系统部门集中采购中心 联系地址：余姚市卫生系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼） 联系人：张老师 鲁老师 电话：0574-62703275 传真：0574-62703275 邮箱：wsxtcg@163.com |
| 2 | 经批准或确认的本次采购方式：公开招标 |
| 资格标准与证明文件及商务条款资料部分 |  |
| ★3 | （一）基本资格条件： 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件 （1）本次采购不接受联合体投标； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3．本项目采用资格后审。 |
| 4 | 商务条款： (1)、合同名称：余姚市卫生健康局、余姚市人民医院、余姚市马渚中心卫生院、余姚市丈亭中心卫生院、余姚市梁弄中心卫生院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心采购医疗设备项目； (2)、交货地点/货物安装及送达现场：（业主指定地点）； (3)、交货期限：业主指定期限（详见各品目要求）； (4)、投标价格：按本部分第5条款报价； (5)、应提供的伴随服务：安装、调试、培训等；详见本招标文件采购内容与需求部分； (6)、备品备件或备用整件要求：详见品目商务要求； (7)、质量保证期（或包修期限）：详见品目商务要求； (8)、售后服务： ①、设有服务机构，便于买方购买备件，并在需要时及时安排技术服务； ②、售后服务的响应速度要求维修或更换缺陷部件的通知后2小时内做出响应，24小时内到达现场。 (9)、付款方法和条件： ①、安装调试验收合格后凭成交货物的正规销售发票付至合同总价的90%； ②、余款10%在质保期满后付清。 |
| ★5 | 投标价格： 1）、投标方式：总价（品目或标段所供货范围内总金额）； 2）、投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3）、计量单位：套/按照采购要求； 4）、报价货币：人民币（一律以人民币计算）。 |
| ★6 | 合同金额数量增减变更：≤10%。 |
| 7 | 备选方案：不适用。 |
| 8 | 货物量（数量）增减变更：不适用。 |
| ★9 | 投标有效期：90日。 |
| ★10 | 投标保证金： 投标保证金金额：品目一：9800元；品目二：12000元；品目三：20000元；品目四：11800元。 （1）、投标保证金形式：电汇，不接受其他形式的保证金； （2）、保证金递交截止时间：2019年9月16日下午15：30前到帐，收妥抵用（现场不收取，不开具收据）。 （3）、供应商如投多个品目，保证金必须分品目汇入。 （4）、保证金汇入账户： 户 名：余姚市卫生健康局部门集中采购资金专户 开户银行：宁波余姚农村商业银行股份有限公司梁辉支行 账 号：201000159026190（联号402332433016） （5）、保证金退还： ①、中标人的投标保证金在签订合同后转为履约保证金（若有）； ②、未中标人的投标保证金在中标（成交）通知书发出之日起５个工作日内原额退还。 |
| 11 | 投标文件逐页签署与盖章特殊要求：无。 |
| 投标文件编制、装订密封订和递交部分 |  |
| ★12 | 资格证明文件： - 制造商的资格声明：投标人为代理商时需提供； - 制造商为本次招标出具的授权函：投标人为代理商时需提供； - 银行资信证明文件：不适用； - 联合体协议书：不适用； 5、其他需提交文件资料修改要求：无。 |
| ★13 | 投标文件： 1、份数：正本一份，副本六份，电子文本一份； 2、编制：“投标人须知”第9款规定的投标人应提交的投标文件（包括资格证明文件部分）； 3、封装：如投标人投多个品目，投标文件必须按品目分别独立封装。投标文件装订与密封严格无另外特殊要求。技术部分(标)与商务价格部分(标)没有分开装订和分别密封的规定； 4、投标截止时间：2019年9月17日14：30（北京时间）； 5、投标提交地点：余姚市卫生系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼） |
| 开标、评标、定标与授予合同部分 |  |
| ★14 | 开标时间：2019年9月17日14:30(北京时间)； 投标与开标地点：余姚市卫生系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼） |
| 15 | 开标顺序：按照采购内容分类分目依次进行，并现场告之报价人； 唱标方式：开标时，服务技术部分(标)与商务价格部分(标)同时开启并当场唱标。 |
| 16 | 本次招标项目采用的评标办法：综合评分法。 |
| 17 | 由评标委员会推荐中标人/确定中标人数量：每项目（标段）1人（家）； |
| 18 | 严格按照招标文件的要求和中标通知书签订合同； |
| 19 | 投标人的投标方案、报价声明（价格折扣率或其他声明）应按照招标文件具体要求及规定编报。 |
| 20 | 履约保证金：不需要； （1）履约保证金金额：合同总价的xx%； （2）履约保证金支付形式：电汇； |
| 21 | 踏勘现场： 不组织； |
| 22 | 质保期从验收通过后开始计算。 对于货物在保修期内发生的一切质量问题，供方应免费上门维修和免费更换配件。 |
| 23 | 标有“＊”的技术、商务条款系关健条件，投标文件对这些任意一个条件的负偏离将被拒绝！ |
| 24 | 其他重要事项： 1、参加投标供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。否则供应商将不能有效进入招投标程序，由此产生的后果将由供应商自己负责。 2、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。 3．同一合同项（分包）下的货物制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标 4．若对该文件有疑义的，可在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 |

补充须知部分

- 根据财政部2017年87号第31条文件规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、有关招标文件编制：

投标人在编制投标文件时应仔细阅读招标文件，完整了解招标文件的全部要求，提供招标文件要求的全部资料以供评审。招标文件应详细地响应采购文件在资格、商务、技术等各方面的要求，应在投标文件中据实详细说明所提供服务，做出全面响应。

如果投标文件中未作出响应或存在着遗漏，在评审中该处有可能被判定为不接受采购要求；若投标文件在对“招标内容及要求”的某些要求的响应，在“供货服务方案”中没有给予支持，评审中该处有可能被判定为不接受采购要求，由此产生的后果由投标方承担。

3、发布招标公告和评审结果公示的官方媒体：浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布

第三部分    投标人须知

## 说明

### 项目概况

1.1、本项目（载明在《投标资料表》中）已获上级管理部门批准。招标人决定委托余姚市卫生系统部门集中采购中心进行本次招标采购工作。招标人和采购中心的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2、经批准或确认的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

1.3、本文件内所称谓的“采购人”、“招标人”、“采购方”、“业主”、“项目单位”等意义相同，均指提出招标采购项目的一方；本文件内所称谓的“供应方”、“投标人”、“报价人”、“供应商”、“响应人”等意义相同，均指响应招标人提出的招标采购项目且参加招标采购活动另一方。

### 投标原则

  - 投标人不得串通，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 坚守诚实守信原则，不得弄虚作假，否则所引起的一切后果及法律责任由失信一方承担。

### 投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标的全部费用。

## 投标人与货物

### 合格的投标人与合格的货物

4.1基本资格条件：

4.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：
     （1）具有独立承担民事责任的能力；
     （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
     （5）法律、行政法规规定的其他条件。
    4.1.2特定条件

（1）本次采购不接受联合体投标；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.1.3本项目采用资格后审。

4.2、合格的货物/产品应该是：
4.2.1、在国内可合法交易的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定的。

4.2.2、合格的投标人和合格的货物/产品还应符合本招标文件《投标资料表》中规定的资格要求和其他相关条件。

### 投标人代表

5.1、投标人应指定参加本采购活动的授权代表人或由具有法人资格人员参加本招标采购活动，确认签署相关文件。

5.2、若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》并附证照复印件[格式见有关格式部分内容]。

5.3、若投标人代表是法定代表人，则须提供有关证明文件或证照复印件。

## 招标文件

### 招标文件的构成

  - 招标文件至少含有以下部分。内容如下：

第一部分  投标邀请

第二部分  投标资料表

第三部分  投标人须知

第四部分  评标办法

第五部分  招标内容及要求

第六部分  合同文本格式（范本）

第七部分  格式与表格

  - 投标人应详细认真地阅读《招标文件》的全部内容，并按要求编制、提交《投标文件》和其他有关资料。
未按招标文件要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人（供应商）自身承担。

### 招标文件的澄清

7.1、潜在投标人对本招标文件有疑问或要求招标人澄清，或要求与招标人进行货物/产品技术交流，应在距投标截止时间之十五日之前以书面或传真通知采购中心。

7.2、潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章（有组织机构的）或签署姓名（非机构类的），署明日期。逾期提出的，未盖公章的，采购中心将不予受理。

7.3、对于受理的质疑或澄清要求，采购中心将采用以书面形式或其他适当方式进行答疑、澄清（或勘误），必要时将书面答复发送所有取得本招标文件的潜在投标人。

7.4、若采购中心所做的澄清(或勘误)不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修正或更正。

7.5、采购中心发送的答疑、澄清（或勘误）文件是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

### 招标文件的修改

8.1、在投标截止时间前，采购中心可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改。采购中心应在投标截止时间15日前在规定的官方指定信息发布媒体上以公告形式发布关于招标文件修改的“更正公告”或“通知”，并用传真、电子邮件、短信等适当方式通知所有招标文件的收受人。这些修改、补充文件或通知是招标文件的组成部分，相同内容修改已最后发出的为准，对所有投标人具有约束力。另请潜在投标人注意采购项目发布媒体的相关公告。

8.2、潜在投标人收到招标文件的修改、补充文件或修改通知，或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章（有组织机构的）或签署姓名（非机构类的），在同一天内以书面或传真或邮件或短信形式或其他适当方式回复采购中心。并立即与采购中心指定的联系人员进行沟通确认，否则，风险自担。潜在投标人须注意与采购中心保持迅捷有效的沟通及关注采购信息发布媒体的有关公告，以便及时获取招标采购项目的最新信息与项目动态，及时有效地做出响应。

8.3、招标人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购中心应提前用传真、电话、短信、电子邮件等适当方式通知所有招标文件收受人，并在规定的官方指定信息网上发布招标信息变更公告。投标人应在收到通知后立即用传真、短信、电子邮件等适当方式向采购中心回复，并立即与采购中心指定的联系人员进行沟通确认。在这种情况下，采购中心和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

## 投标文件

### 投标文件的组成

9.1、投标文件内容部分按照《招标文件》要求和提供的“投标文件格式”：

9.1.1、投标函（见“投标文件格式”）；

9.1.2、开标一览表（见“投标文件格式”）；

9.1.3、投标分项报价表（见“投标文件格式”）；

9.1.4、技术规格偏离表（见“投标文件格式”）；

9.1.5、商务条款偏离表（见“投标文件格式”）；

9.1.6、供货响应范围与实施方案（报价人自行编制）；

9.2、资格证明文件部分按照《招标文件》要求和提供的“投标文件格式”：

9.2.1、营业执照；
9.2.2、法定代表人授权书 ；
9.2.3、报价人资格声明，报价人为贸易公司时还需提供制造商资格声明（可以是传真件或复印件）；

★9.2.4、制造商出具的授权函（报价人为贸易公司时适用）；

★9.2.5、有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；

★9.2.6、有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；

★9.2.7、投标人若为代理商的，须出具该项目的产品代理授权书；
    9.2.8、投标人须提供详细的售后服务方案承诺；

9.2.9、投标人须提供详细操作和维护的培训计划；

9.2.10、投标人须提供在浙江省内设有服务机构证明材料；

9.2.11、投标人须提供的产品质量保证承诺书；

9.2.12、投标人认为需要提交的其它资格资质证明材料；

9.2.13、投标人认为需要提交的其它文件和资料。

9.3、资格证明文件中，法定代表人授权书、报价人资格声明均必须提供原件，其余资格证明文件可提供复印件。若另有要求，将在《投标资料表》的有关条款中明示要求。

### 投标文件编写

10.1、投标文件须按照本《招标文件》的要求格式用中文编写，字迹应清晰，并装订成册。(不得活页装订)“正本”“副本”均须用不褪色墨水打印印制，正、副本的封面须清楚地标明“正本”或“副本”。

10.2、副本内容、格式应与正本相一致，可采用正本的复印件。一旦正本和副本不符，以正本为准。

10.3、投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审；

10.4、投标文件不得随意涂改和增删，个别之处若有必要修改，修改之处须有法定代表人（或授权代表人）签字或加盖公章。

10.5、投标语言为中文，其他语言文字须有中文翻译文本，当不同文字文本的解释发生异议时，以中文文本为准。

10.6、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10.7、投标人必须保证《投标文件》所述内容的真实性，不得弄虚作假，否则所引起的一切后果及法律责任由投标人承担。

10.8、投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

### 投标报价

11.1、投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及安装现场的基本条件，按照《投标资料表》、“投标文件格式”规定与要求报价，并包含提供货物/产品过程中可能涉及的所有费用。本项目各标段（品目）如有最高限价，将载明在《投标资料表》或其他有关章节中，超过采购预算的，将被认定为无效投标，予以拒绝。

11.2、所有投标报价必须以人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。
不接受外币报价，除非招标文件另有要求。

11.3、投标报价应为满足招标人所需全部货物/产品的全税总价费用，至少包括基本价格、备品备件、安装调试费、集成配合费、培训费和运输费、保险费、伴随服务费及其它一切相关费用；（《投标资料表》中另有规定的从其规定）。
投标人还应填报货物/产品费用报价明细（货物/产品费用报价明细表格格式可由投标人要求自行设计）。

11.4、投标报价应该只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则将被按无效标处理。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。对备选方案另有规定的载明在《投标资料表》中。

11.5、投标报价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。除非招标文件在《投标资料表》中对授予合同的货物/产品配置、备品备件或数量增减有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理，国家政策允许调整的、设有调价机制规定的除外。

### 投标文件的有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应招标人的要求，采购中心可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人若同意延长投标有效期，则按本须知有关条款规定的投标保证金的有效期也应作相应的延长。投标人若拒绝接受延期要求，撤回其投标，其投标保证金将予以退还，而同意延长有效期的，不允许投标人修改其投标文件。有效期自投标截止之日起计算。

### 投标保证金

13.1、投标人应按照《投标资料表》的规定提交投标保证金。当采购中心和招标人因投标人的行为受到损害时，可以依据法律、法规及规章与招标文件有关条款的规定，没收投标人的投标保证金。

13.2、投标保证金应采用形式为：电汇，而不接受其他形式的保证金。

13.3、中标人的投标保证金在与招标人签订了合同并提交了履约保证金（若有）后五个工作日内原额退还。未中标投标人的投标保证金在招标结果通知书发出后5个工作日内原额退还。

13.4、中标人、未中标投标人在接到采购中心的通知后，应按照上述规定的时间前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，本采购中心不承担任何利息和“资金占用费”。

13.5、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

13.5.1、开标后在投标有效期间内，投标人撤回其投标的；

13.5.2、中标人不按本招标招标文件或有关法律、法规及规章的规定签订合同的；

13.5.3、拒绝提交了履约保证金（若有）或拒绝履行合同义务的；

13.5.4、将中标项目转让他人的，或未在投标文件中声明且未经招标人同意将中标项目分包给他人的；

13.5.5、非法干扰本招标投标等采购程序、无理取闹影响采购公平公正、虚假投标的等违法违规行为；

13.5.6、中标人有违反诚实守信原则的行为或事项的；

13.5.7、其他违反国家有关招标投标法律、法规与规章的。

### 招标范围、技术和商务条款响应编制

14.1、投标人必须显著明示地对招标人提出的招标范围（货物/产品范围）进行响应，同时，对有关偏差或偏离进行必要的列表与说明，以证明其所响应的范围是实质上响应招标人所提出的招标范围，也有必要采用清单、列表、说明等方式对有关细节进行描述、界定、对比、解释等等进行有关表述。

14.2、投标人必须对招标文件所提出的技术商务条款有针对性的逐条响应，并对其偏差或偏离进行集中明确表述。投标人可用招标文件所提出的技术商务条款相同格式对其要求进行逐条逐项明确对应响应。

14.3、投标人对招标范围（货物/产品界定范围）、技术条款、商务条款的响应文件部分应与投标文件篇幅一致，并统一编目编码，且不得活页装订。若投标人的投标被接受，本部分响应文件将作为合同的货物/产品技术附件。

### 知识产权

投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该招标内容所包含的任何一部分时，免受第三方有关侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的指控。倘若此类指控发生，投标人应负责与第三方交涉并承担与此有关的一切费用和法律责任。招标人声明保护有关方面的知识产权，维护其有关合法权益，但这不是招标人的基本义务。

## 投标文件的递交

### 投标文件签署及装订

16.1、对本招标文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。投标文件除了对招标文件要求需要加盖公章、法定代表人签字、授权代表人签字的文件部分进行签署和盖章外。

16.2、投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审；既可整册装订也可分册装订，除非在《投标资料表》中有严格装订与密封规定。提倡软面胶装装订。投标文件的正本必须打印，在封面加盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交正本的复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

16.3、投标文件正副本数量载明在《投标资料表》中，投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权投标代表人的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人自负。投标人名称应填写全称，要求加盖公章处须加盖公章。在规定的法定代表人（签署）处，可以是法定代表人签名或加盖法人章。

16.4、投标人应当严格按招标文件要求编制、审核、装订投标文件，如因疏忽造成投标文件内容不全导致的评审结果风险一概由投标人自负。

### 投标文件密封和标记

17.1、投标文件的密封：所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，不接受未密封的投标文件，投标文件的份数及密封方法应符合本招标文件《投标资料表》中的相关规定。投标人将投标文件的正本、所有副本及其他附加资料（若有）按照本招标文件《投标资料表》的要求装袋密封（视情况可以分装几个密封袋）。投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有投标人单位公章或投标人的授权代表人签字。

17.2、投标文件的标记：密封袋上注明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件”字样及“开标时启封”等字样。投标文件电子文本载体，应装入单独的小信封内，并单独标示，放入投标文件密封袋内。若按照招标文件规定，投标文件须分类装订成册、分类装袋密封的，投标人应按照分类指示分别密封，并按上述要求标记，并标记其分类名称，如“投标报价部分”、“商务技术部分”、“正本”、“副本”等。

### 投标文件递送

18.1、在招标文件《投标资料表》中规定的投标截止时间前，投标文件必须派人送达《投标资料表》中指定的投标地点。在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

18.2、招标人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购中心应提前用传真、电话、短信、电子邮件等适当方式通知所有招标文件收受人，并在规定的信息网上发布招标信息变更公告。投标人应在收到通知后立即用传真、短信、电子邮件等适当方式向采购中心回复，并立即与采购中心指定的联系人员进行沟通确认，否则，风险自担。在这种情况下，采购中心和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

### 投标文件修改和撤回

19.1、投标文件递交以后，在投标截止时间之前，投标人可以要求修改、补充其投标或者撤标。但投标人若要撤回投标，应提交由授权代表人（或法定代表人）签署的正式文件。

19.2、投标人修改投标文件的书面材料应装入投标文件封袋中重新按规定密封，若单独封装递交，除按招标文件有关规定封装外，还需在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”等字样。

19.3、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。投标截止时间到达后或开标以后投标人要撤回投标的，投标人需签署正式撤回文件，其投标保证金按有关规定处理。

## 开标

### 开标

20.1、采购中心按招标文件《投标资料表》中规定的时间、地点主持开标。

20.2、投标人应派授权投标代表人等有关人员参加开标仪式，参加开标的授权投标代表人应签名报到。

20.3、投标人委派代表进入开标现场应保持开标场所安静，遵守有关规定，维护现场秩序。开标场所禁止喧闹和扰乱开标的行为。

20.4、开标时先由采购人代表、投标人代表或监督人员组成的检验人与采购中心的检验人共同查验投标文件密封情况，不接受迟到的或不按要求密封的《投标文件》。确认无误后移送评审室，按照《投标资料表》中载明的开标程序进行开标。采购中心在开标仪式上，公布投标人的名称、项目名称、投标价格、交货期限（供货计划）、价格优惠声明、投标声明等，并当场做唱标记录。

20.5、未经唱出的投标折扣和备选投标方案在评标时均不予考虑。在开标时没有启封和唱标的投标文件，以及未被接受的投标文件，均不进入评标程序。

## 评标和定标

### 评标

21.1、受招标人的委托，采购中心根据相关的法律、法规及规章组建五人（含）或以上单数评标委员会。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

21.2、评标委员会将遵循公平、公正、科学、择优、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

21.3、评标委员会根据招标文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

21.4、评标委员会将核对投标价格与设备/产品配置、备品备件、供应数量，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

如果单价与总价不符，以单价为准修正总价。但单价金额小数点明显错误的除外。同一金额大写金额与小写金额表示不一致的，以大写金额修正小写金额。

21.5、投标函总价大写金额与投标报价表总价大写金额不符的以分项报价为准进行核对并修正；若无分项报价，则该投标按有两个报价情况作无效投标处理。

21.6、对于投标人少报或漏报的设备/产品配置、备品备件、供应数量，若其累计价格不超过投标总价的10%（含），评标委员会将视为已包含在投标总价中不予调整；若累计价格超过投标总价的10%，作实质性偏离处理。

21.7、若投标报价之处字迹模糊难以辨认、核对，则做无效投标处理。

按上述方法调整或作出处理的投标报价对投标人具有约束力。如果投标人不接受修改或处理，则视其作出撤标决定，按撤标情况处理。

21.8、在评审过程中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

21.9、根据《政府采购法实施条例》和国家财政部、市财政局关于政府采购促进小微企业发展有关规定，小微企业参加政府采购活动享受6%的价格折扣优惠，符合条件的小微企业在投标时需提供《投标单位声明函》，小微企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

### 投标的澄清

对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照采购中心通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人授权投标代表人（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

### 评标办法

23.1、本次招标采用的评标方法、评审细则、评标标准及具体说明详见招标文件“评标办法”章节部分。

23.2、本次招标若评标委员会认为，排在前面的中标候选人的投标价（或某些分项报价）明显不合理或低于成本，有可能影响其诚信履约或货物/产品质量的，投标人应在评标委员会规定的期限内提供书面解释文件和相关证明材料。否则，失去中标候选资格。

### 评标程序

24.1、初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

24.1.1、资格性审查：依据法律、法规及规章和招标文件的规定，对其资格证明文件齐全性和有效性、投标保证金是否符合要求、是否符合许可的经营范围等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格、为合格投标人。

24.1.2、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定在形式上是否对招标文件的要求作出了实质性响应。

24.2、澄清有关问题：按“投标的澄清”规定进行。

24.3、比较与评价：主要是进行商务和技术两方面的比较和评价：只对商务技术评审合格的投标，按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行商务、技术详细评价，评定其偏差程度，并计算其相应的商务与货物/产品技术评分分值。

24.4、综合评价：对经过商务与技术评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价；

24.4.1、排序：综合评价结束，按照评标办法有关中标候选人排列规则，列出通过最终评审各投标排序次序。

24.4.2、计算：综合评分法的得分计算：技术评审得分+商务评审得分+投标价格得分

24.5、推荐中标人：按“推荐中标人”规定进行。

### 推荐中标人

25.1、评标委员会将按照本须知有关条款及招标文件“评标办法”相关条款排列次序。依据招标文件“评标办法”相关条款规定确定项目中标人数量，排序在前符合规定数量的中标候选人为推荐中标人。若推荐中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金或安全保证金等约定事项的（若有）、或未能在规定时间期限内完成其承诺的获得合同先决条件，招标人将按评标委员会给出的排名次序增补中标候选人为推荐中标人，直至最终产生规定数量中标人或已无增补中标候选人。

25.2、评价复核：在发布中标公告之前或中标公示阶段的任何时候，评标委员会若认为有必要，有权对已通过初步审查、比较评价、综合评价等程序的部分或全部投标进行评审复核。或通过复核对原评审结论中存在的遗漏、瑕疵或偏差进行修正。完成评审（评价）复核后，重新确定中标候选人排列次序和推荐中标人（中标供应商）。

### 招标程序终止或转换采购方式

26.1、招标程序终止：若至投标截止时间投标人不足三家，或因招标人发生重大变故致招标任务取消时招标程序即行终止。另外，在评标中经初步审查或评估复核确认有效投标不足三家，或在招标过程中出现影响招标公正的违法违规行为，或投标人的报价均超过了招标预算招标人不能支付，评标委员会决定依法否决全部投标，终止评标时，本招标程序终止。招标人视具体情况转换采购方式或重新组织招标。

26.2、转换采购方式：招标程序终止后，经招标人提出书面要求，获得行政监督部门或行业主管部门或采购单位主管部门批准，本次采购将以批准的采购方式继续进行。

### 评标过程保密规定

27.1、开标之后，直到发中标通知书之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等按规定需要保密的一切事宜与情况，评标委员会成员、招标人和采购中心的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

27.2、在评标过程中，投标人不得进行企图影响采购中心、评标委员会、招标人的任何活动，否则将拒绝其投标，并承担相应的法律责任。

27.3、在评审保密期间，参与评审过程的有关人员均需承担保密的法律责任，受到相关法律、法规及规章制约，任何违反保密规定的行为将承担相应的刑事、民事及行政责任，并将上报有关管理部门，予以追究。

### 确定中标人、评标结果公告与质疑

招标人根据评标报告中推荐的中标候选人顺序（或评标委员会受招标人事先授权，按照评标评审排序）确定中标人。中标人一经确定，采购中心即在政府采购信息发布媒体上发布中标公告并发出《中标通知书》。投标供应商若对中标公告有异议，请在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式（加盖公章）向招标人或采购中心提出书面质疑。

### 拒绝任一或所有投标的权利

29.1、评标委员会经评审，认为所有响应投标都不符合《招标文件》要求的，可以否决所有投标人的投标。如果中标候选人的报价高于政府采购预算金额，招标人不能支付时，招标人可宣布取消本次招标。对受影响的所有投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。如果中标候选人不能按照《招标文件》要求及其《投标文件》的承诺签订合同或其《投标文件》与事实不符，影响招标的公平、公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同取消，并宣布招标无效，并对受影响的所有投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.2、若排在前面的中标候选人的报价（或某些分项报价）明显不合理或低于成本，有可能影响其诚信履约或货物/产品质量的，中标候选人应在评审小组规定的期限内提供书面解释文件和相关证明材料。否则，失去中标资格。

## 无效投标认定

### 投标文件有以下偏差的将做无效投标处理

  - 投标文件有以下偏差的将被做无效投标处理：

- 资格性审查不合格的
无投标保证金或保证金不符合招标文件要求的；无法定代表人授权的；资格证明文件不全的；国家实行经营、行业准入证、强制认证等管理而未提供相关证书的；超出经营范围投标的；投标业绩不满足招标文件要求的；联合体投标的联合体各方未分别提供资格证明文件、联合体协议，或未注明主办人的等等；

- 符合性检查不合格的
投标文件的组成不符合本须知有关条款要求的；资格证明文件的签署与盖章不符合要求的、投标函和法定代表人授权书无法定代表人签字和被授权人签字的、投标保证金形式、金额不符合招标文件要求的；[即相关部分的有效性不符合本文件格式附件、表格和附件的盖章、签署或出具要求的（若需要提供）]；投标有效期不符合招标文件《投标资料表》中相关要求的；投标文件同时提供多个报价又未声明为主的方案的；

- 招标文件《评标标准》规定为无效投标的，如：不满足关键商务条款、主要货物/产品技术指标、货物/产品技术规格超过允许偏差的范围的、超过最高限价的等等；

- 评标委员会经过审查，认定投标人低于成本报价竞标的，或因投标报价超出招标人的预算使招标人不能支付的（相关管理部门同意追加预算的除外）。

- 评标委员会经过审查，一致认为投标人报价明显不合理，而投标人不能合理说明原因并提供相关证明材料的；或投标人不接受评标委员会按照本须知规定对其价格计算错误的修正或其工作量（数量）遗漏的核对做出的处理的；

- 投标文件未按本招标文件“招标内容和要求”做出实质性响应的，或其响应严重偏离要求致使无法按评标办法对其进行评审的；

- 开标后要求改变投标方案的或投标文件附有招标人不能接受的附件条件的；

- 投标报价中漏报或少报设备/产品配置、备品备件、供应数量的合计价（按其它投标中的最高价计）超过该报价10%的；

- 不符合法律、法规及规章与招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 若投标文件缺少商务技术支持文件或资料的，在评审时投标文件中的某些指标、措施、承诺等，也将因缺乏相应的进一步依据、说明或支持而被判作偏离招标要求，甚至导致投标无效。

  - 在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和招标人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为。

## 授予合同

### 数量变更

31.1、招标人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在招标文件《投标资料表》中规定的合同金额或数量（设备/产品配置、备品备件、供应数量）变更范围内，或遵循贸易惯例及法规、政策许可情况下，变更采购的数量和设备/产品配置、备品备件、供应数量内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

31.2、投标人应在其投标方案及投标价格中，考虑获得合同后的数量（配置、备品备件、供应数量）变更风险；当合同数量（设备/产品配置、备品备件、供应数量）发生变更时，合同价格随之进行相应调整，这种调整只基于已被接受的报价单价，没有单价的，将立足有利招标人权益前提下进行。合同的变更按《余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发[2012]88号文件执行。

### 中标通知

发布中标公告后，采购中心向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标人须按招标文件的约定及中标通知书的要求及时与招标人联系商讨签订合同事宜，在中标人按规定与招标人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

### 签订合同

中标人接中标通知书后30日内，按照招标文件和相关约定或承诺与招标人签订书面合同。否则，可以撤销其中标资格并按规定另选中标人或重新招标。招标文件、投标文件及在评标过程中提交的澄清文件或承诺均应作为合同附件。

# 第四部分    评标办法

本评标办法是对《投标人须知》中的评标办法的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照招标文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标人、定标等规定和本标准开展评标工作。

评标委员会有权对疑为低于成本的报价提出质询，被质询的投标人应提供该价格的相关证明材料供评标委员会审查，未提供或提供的证明材料不能证明其报价是合理的，将被作为低于成本报价予以否决。

## 评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## 评标原则

1、公开、公平、公正和诚实信用原则。2、科学、合理、择优的原则。3、反不正当竞争的原则。

## 法律法规

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范（试行）》

## 采购限价

本项目市场参比价格详见招标文件第三页。投标人应合理的价格参与竞标，报价及报价组成符合市场竞争原则。评标委员会将严格审查并对比各投标人的投标报价及分项报价，不符合市场竞争、恶意报价、不平衡报价等等的投标，将不被认可，其投标人将失去中标资格。

## 评审单位

所有评审均基于标段（品目），即评审最小单元为标段（品目）

## 评标细则

1、对初步审查、商务评审、技术评审合格者进行评分。

2、评审顺序依为初步审查、商务条件评审、技术与能力评审、价格评审、最终评分；评审过程中出现不合格时，不再进行下个程序评审，其投标报价也不进入价格评审范围。

3、有关价格评审不合格、商务评审不合格、技术与能力评审不合格的补充评审标准：

3.1为防止恶意竞争、围标、串标等违法违规行为，评标委员会将对该投标报价进行严格核算与评审，投标人须积极配合，若发现价格不合理、价格严重偏离、价格错漏、报价缺项等不规范报价，将被作为低于成本报价予以否决，其投标报价也不进入价格评审范围。

3.2标有“★”的技术、商务条款负偏离的均为不合格。

4、每位评委对各投标人的商务技术评审因素独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；各评分因素分值至少保留小数点后一位。

5、商务技术得分：
评标委员会所有成员对投标人的商务技术评分之和为投标人的商务技术得分，以四舍五入法整合到小数点后一位。

6、价格得分：
依据价格得分计算公式计算投标人各标段（品目）价格得分，以四舍五入法整合到小数点后一位。

7、综合得分：
投标人的所投标段的综合得分为：所投标段（品目）货物/产品商务技术得分算术平均值与所投标段（品目）价格得分之和，以四舍五入法整合到小数点后一位。

8、结果排序：
根据投标人的所投标段（品目）综合得分由高到低的方式列出各个标段（品目）中标候选人排定顺序，如遇综合得分相同，以技术分高者排名在先；若技术分也相同，以价格分高者排名在先，若价格分也相同，则递交投标文件时间较前的投标人排名在先。

9、中标候选人名单：评标委员会依据各标段（品目）评审结果排序，列出中标候选人排序名单。

## 推荐中标人

评标委员会依据各标段（品目）中标候选人名单，依次依序推荐各标段（品目）排名在前符合招标文件所要求与规定的中标候选人为本标段推荐中标人。

## 有效投标

有效投标：通过初步审查、货物/产品商务技术评审合格并且投标报价符合评审范围的投标。

## 价格评审

价格评审基准价格与价格评审：
有效投标中的标段（品目）最低投标报价为该标段（品目）基准价格，其投标价格分得满分。
其余投标价格分得分计算按照下列评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后一位。

有效小微企业参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%

标段（品目）投标价格得分=基准价÷标段投标价×价格权重分。

标段（品目）投标价格得分以四舍五入方法整合到小数点后一位。

## 商务评审

评标委员会将对各投标人的投标商务条件进行综合评审，包括：资格证书、合同条件、采用技术规范、供货方案、质量保证、保养维护情况、类似业绩等所涉及响应招标的商务状况。

投标人应递交相应的书面材料，未递交有关资料的将视为未响应评审要求，将扣除相应评分，这是投标人风险。投标人应全面细致地对本项目评审因素进行应答，视需要，携带原件以提供评标委员会审查。（详见本部分附表“评分标准”）

## 技术评审

评标委员会将对各投标人的货物/产品商务技术进行综合评审，包括：供货范围（供货清单）、技术规格与技术参数、技术标准与规范、货物能力与效率、维护保养要求、部件配件状况、辅助装置、安装条件、运行环境、操作规范、作业条件等所涉及响应招标的技术状况。

投标人应递交相应的书面材料，未递交有关资料的将视为未响应评审要求，将扣除相应评分，这是投标人风险。投标人应全面细致地对本项目评审因素进行应答，必要时携带原件以提供评标委员会审查。（详见本部分附表“评分标准”）

## 评审转换

如出现投标人不足三家或实质性响应不足三家，招标程序依法即行终止。如果招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；如果招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，经招标人或招标代理机构提出书面申请，获得行政监督管理部门或招标人上级主管部门同意后，本次项目转换为竞争性磋商或单一来源采购。

## 其他

1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。如出现招标文件及评标办法未及事宜，由评标小组将依据有关法律法规及规章执行处置。

10、评分标准：适用于：品目一、二、三、四

评  分  标  准

| 报价单位 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术50分 | 对招标文件技术条款的响应情况评分 45分 对采购文件的技术参数条款是否响应或偏离情况进行评分 一般技术条款每偏离一条扣3分，扣完为止 关健技术条款（标注“★”）的任何一条偏离或不响应，则按投标无效处理 |  |  |  |
|  | 对所投设备的机型和功能评分 5分 对各投标人所提供设备的机型和功能等比较后评分 最新、最高端机型，功能齐全的得5分，最新，非最高端机型，功能齐全的得4分，中端机型得3分，低端机型得0分 |  |  |  |
| 商务10分 | 对招标文件商务条款的响应情况评分 10分 对采购文件的商务参数条款是否响应或偏离情况进行评分 一般技术条款每偏离一条扣2分，扣完为止 关健技术条款（标注“★”）的任何一条偏离或不响应，则按投标无效处理 |  |  |  |
| 价格40分 | 对设备报价评分（设备报价遵从相关政府采购政策优惠） 40分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得40分 投标价得分=（基准价/投标价）×40分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |

注：有效小微企业参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%

第五部分    招标内容及要求

## 货物或产品清单

| 品目 | 产品名称 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 验光仪等医疗设备 | 1批 | 根据医院实际情况交货 |  |
| 二 | 口腔科锥形束CT | 1套 | 根据医院实际情况交货 |  |
| 三 | 供应室设备 | 1批 | 根据医院实际情况交货 |  |
| 四 | 五分类全自动血球分析仪 | 4台 | 根据医院实际情况交货 |  |

交货期及交货地点的要求请见采购资料表中及本采购文件的其他相关条款表述与要求

## 货物产品技术规格

1、总的说明和要求

1.1、货物执行的标准：按标准制造的货物应符合国家或行业的有关标准或许可规范；非标准货物应按照采购人的要求和制造商的企业标准制造；

1.2、货物的环境、节能和安全：应满足国家有关的环保、节能和安全标准或规范；

1.3、货物的材料：应符合国家有关的材料应用标准或应用规范；

1.4、货物的零部件：均应按相关的国家、行业或企业标准制造、由具有制造资格的企业提供，并由货物的最终供应商负质量责任；

1.5、货物包装：包装及包装材料应符合国家、行业的包装规范，标识明晰，适合货物的保护和安全，防腐防潮，和运输要求。

1.6、货物验收标准：应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范及合同约定；

1.7、本部分提出的技术指标或标准若与供应商执行的标准不一致，应按较高的标准执行；

1.8、货物使用地的电源：电源电压：三相交流380V±10%， 单相交流220V±10%，电源频率：50Hz±1%.

2、交货前的买方查验

如果有需要，买方有权在货物组装期间到卖方的工厂查验货物及其部件，有权察看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。买方查验人员的费用除合同有约定外由买方自负。

3、货物安装、验收及培训

3.1、安装：卖方应负责货物的安装与调试，并应在合同规定的期限内完成。

3.2、培训：卖方应在买方现场对买方的操作人员和维修人员进行技术培训，使之能够独立操作和进行日常的维护保养。买方有权要求更换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

3.3、验收：

3.3.1、确认货物性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。

3.3.2、确认安装成功

3.3.2.1、买方对运达的货物除合同有约定的外，不进行过程验收。合同项下的货物运达后须由卖方的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，卖方应立即无条件掉换、补发。

3.3.2.2、安装后的检验：在进行终交验收之前，对于国家实行特种设备管理的货物，卖方应该负责联系技术检验监督部门进行检验，并取得合格证或许可证。

3.3.2.3、终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的货物进行验收。卖方应事先准备好验收文件并获买方的确认，按照合同内容向买方逐一核对货物的数量，演示并核对外观、功能、性能、能力、程序、达到的参数或/和指标等；如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因，并应在双方约定的时间内完成再次调试，因此而产生的全部费用由卖方承担；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，买方可拒绝接受该货物，卖方应赔偿买方的一切损失。

4、其他：每年的维护保养，巡检，回访，软件终生免费升级。

(请将本部分所要求的内容填妥后作为投标文件的一部分递交，本表应分品目单独编制)

### 产品概况

表A  （此表由供应商按报价产品情况如实填写）

| 品目 |  | 货物名称 |  |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 货物投放 市场年份 |  | 制造商 |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 |  | 供货年份 | 数量 | 联系电话 |  |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |  |

注:	业绩要求的年份要求，请注意与采购资料表中及本采购文件的其他有关条款。

### B-1货物的技术规格要求

#### 品目一、验光仪等医疗设备[技术规格/参数要求]

| 条款号 | 技术规格/参数及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 验光仪等医疗设备 1批 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适应症：电脑验光仪用于眼部常规屈光检查。 |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准） |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 电脑角膜验光仪 1台 |  |
| 2.1.1 | 测量方式:旋转棱镜测量，可使测量视网膜区域更广，保证了测量数据的高度精确性及可靠性。 |  |
| ★2.1.2 | 球镜:-25~22D(0.12D,0.25D精度) |  |
| 2.1.3 | 柱镜:0~+/-10D(0.12D,0.25D精度) |  |
| 2.1.4 | 轴向:0°-180°(1°/5°精度) |  |
| 2.1.5 | 最小可测瞳孔直径≦µ2.0mm |  |
| 2.1.6 | 放松方式:自动雾视 |  |
| 2.1.7 | 固视图标:风景图 |  |
| 2.1.8 | 角膜曲率半径:5.00~10.00mm（0.01mm精度） |  |
| 2.1.9 | 角膜屈光:67.5~33.75D(0.12D/0.25D精度)(角膜折射率=1.3375) |  |
| 2.1.10 | 角膜散光:0D~+/-10D(0.12D/0.25D精度) |  |
| 2.1.11 | 角膜散光轴向:0°-180°(1°,5°精度) |  |
| 2.1.12 | 瞳距测量最大范围≧85mm（0.5mm精度） |  |
| 2.1.13 | 测量显示≧8.5英寸彩色触控屏 |  |
| 2.1.14 | 内置式打印机（每眼最多可存10次测量结果） |  |
| 2.1.15 | 对焦方式:屏幕显示 |  |
| 2.1.16 | 顶点距离：0，12.0,13.75mm（选择） |  |
| 2.1.17 | 10分钟未进行操作自动黑屏 |  |
| 2.1.18 | 彩色液晶显示 |  |
| 2.1.19 | IOL模式可测人工晶体眼 |  |
| 2.1.20 | 数据传输：RS-232C,LAN,USB |  |
| 2.1.21 | 检测数据可导出到EXCEL报表格式 |  |
| 2.2 | 电脑验光仪 19台 |  |
| ★2.2.1 | 测量方式：旋转棱镜测量，可使测量视网膜区域更广，保证了测量数据的高度精确性及可靠性。 |  |
| 2.2.2 | 柱镜： 0~+/-10D(0.25D,0.12D)， 球镜： -25~22D(0.25D,0.12D) |  |
| 2.2.3 | 轴向： 0°-180°(1°,5°) |  |
| 2.2.4 | 最小可测瞳孔直径：2.0mmØ |  |
| 2.2.5 | 放松方式： 自动雾视 |  |
| 2.2.6 | 固视图标： 风景图 |  |
| 2.2.7 | 瞳距测量范围：85mm(最大)精度0.5mm |  |
| 2.2.8 | 测量模式： 手动 |  |
| 2.2.9 | 角膜直径测量：可以 |  |
| 2.2.10 | （瞳孔直径）： 范围—1~13mm/步长0.25mm |  |
| ★2.2.11 | 测量显示：≥8.5英寸彩色触控屏 |  |
| 2.2.12 | 测量记录：内置式打印机自动裁纸（每眼最多可存10次测量结果） |  |
| 2.2.13 | 对焦方式： 屏幕显示 |  |
| 2.2.14 | 顶点距离： 0，12.0,13.75mm（选择） |  |
| 2.2.15 | 节电方式： ≤10分钟未进行操作自动黑屏 |  |
| 2.3.16 | 显示器: 彩色液晶显示 |  |
| 2.2.17 | 人工晶体模式：IOL模式可测人工晶体眼 |  |
| 2.2.18 | 电源： AC100~120,220~240V |  |
| 2.2.19 | 输出： RS-232C,视频输出 |  |
| ★2.3 | 其他配置：（投标时必须标明品牌、型号及分项报价） |  |
| 2.3.1 | 电脑验光仪：19台，电脑角膜验光仪：1台 |  |
| 2.3.2 | 国产电动升降台≥20台 |  |
| 2.3.3 | 裂隙灯显微镜≥1台 |  |
| 2.3.4 | 直接检眼镜≥5个 |  |
| 2.3.5 | 眼底镜≥5个 |  |
| 2.3.6 | 前置镜≥1个 |  |
| 2.3.7 | 2.5米视力表灯箱≥10台 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 提供2名专业技术人员现场培训指导≥2周 |  |
| 3.14 | 其他要求：项目履约验收完全按照投标文件中的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

注：1、带有★号条款为主要条款，任何偏离将作无效响应处理；

2、对以上表中任何条款有虚假响应行为的取消本次报价资格。

### B-2货物的技术规格要求

#### 品目二、口腔科锥形束CT [技术规格/参数要求]

|  | 服务条款及其他要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 口腔科锥形束CT 1 套 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：用于口腔科 X 射线的 3D 全方位摄影诊断，视野大小多级可调，成像域位置随需可选，用户能随意拍摄任何几颗牙或指定局部区 域的三维影像，也可拍摄全头颅三维影像，满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周等专业对三维影像的诊断需要； |  |
| 1.2 | 整机原装进口，有 FDA 或 CE 认证； |  |
| 1.3 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| ★2.1 | 定位方式：开放式定位，病人定位没有镜面反射，方便轮椅患者拍摄，医患可面对面交流，定位直观准确； |  |
| 2.2 | 球管性能：锥形束 3D 曝光时提供脉冲扫描，短促的曝光减小病人辐射，消除动态伪影；全景曝光时采用微电脑控制的高频恒压直流方式扫描，图像对比突出，亮度均匀，成像质量更好； |  |
| 2.3 | 4刀片式瞄准器（初级狭缝）：全新铜质刀片的初级狭缝，使软组织成像更加清晰，狭缝大小形 状可随电脑程序自由调节，方便日后升级； |  |
| ★2.4 | 3D 平板探测器：非晶硅平板探测器，无变形失真，密度对比度好，最小体素 75um； |  |
| 2.5 | 2D 专用传感器：配备头侧拍摄专用的2D线性高精度CCD传感器一块，像素≤48um，灰度≥16bit。可用于两维全景片的直接拍摄。（非CMOS）； |  |
| 2.6 | 球管阳极电流可调：阳极电流≥1-16mA，可根据病人不同进行调节； |  |
| 2.7 | 球管阳极电压可调：阳极电压≥60-90kV 可根据病人不同进行调节，恒压设计； |  |
| 2.8 | 球管焦点：球管焦点≤0.5mm，固定阳极； |  |
| 2.9 | 高压发生器：高频发生器：更高 X 线发生效率，并且符合欧盟最新环保标准，高频射线发生器频率≥140kHz； |  |
| 2.10 | 曝光时间：扫描时间≤20S，实际累计曝光时间≤8秒； |  |
| 2.11 | 扫描角度及曝光脉冲：单次≥360度旋转，曝光脉冲不小于300次； |  |
| 2.12 | 无限多关节机器人臂：无限升级投照程序，自由定义3D成像区域位置； |  |
| 2.13 | 头颅测量臂及扫描装置：配备头颅测量臂一套； |  |
| 2.14 | 3激光束定位功能； |  |
| 2.15 | 三维CT成像定位工具：透明定位头夹，适合三维CT拍摄，定位准确，病人无压力，不紧张； |  |
| 2.16 | 全景及头颅定位固定颞夹：碳纤维制作，可消毒可高温高压灭菌； |  |
| 2.17 | 真彩色液晶触摸控制面板：机身自带彩色中文触摸控制屏、可视面积≥10 英寸、图形化显示、即时成像； |  |
| 2.18 | 三维CT成像程序：牙列成像程序、颞颌关节成像程序、上颌窦成像程序、扩展视野成像程序、低辐射成像程序，具备耳鼻喉科（ENT）程序，可同 时供五官科进行诊断使用； |  |
| 2.19 | 三维成像位置调节功能：可从触摸屏界面指定拍照位置，并使用小摇杆控制进行微调； |  |
| ★2.20 | 高速三维成像影像体积（直径x高度）：高速单次成像视野范围：单次拍摄最大 FOV≥Ø160mmx160mm（直径x高度）；最小体素≤75um； |  |
| 2.21 | 电压电流分别调节功能：提供电压电流的五种预设组合，也可分别独立调节，以适应每位病人的不同； |  |
| 2.22 | 三维动态X射线控制功能：三维成像曝光中，根据每个病人解剖结构不同，自动动态调整 mA值大小以达到最佳成像效果，有效减小放射剂量； |  |
| 2.23 | 全景配套拍照程序及定位系统：全景程序适合日常诊断，相当于为用户增加了一台数 字化全景机，可利用平板探或用 CCD 直接进行二维全景片的拍摄（非三维 重建全景）； |  |
| 2.24 | 头颅测量配套程序：正位，侧位等调节，可设定大小； |  |
| 2.25 | 3D重建服务器：配套原厂高速重建服务器，首次重建时间约半分钟； |  |
| ★2.26 | 印模扫描：可支持印模扫描； |  |
| 2.27 | 病人管理、图像处理，信息一体化软件：综合病历管理功能,全面处理所有3D及2D口腔影像（全景、头 颅、牙片、口腔内窥镜）,图像后期处理，距离角度测定,标记提 示(中文输入)，打印等，甚至可以连接牙椅等设备； |  |
| 2.28 | 影像处理工具：二维影像编辑工具：图像移动、翻转、放大、对比度调节、亮度调节、画图标注；测量工具：距离、角度、骨密度测量、计算； 三维影像显示： CT 值调节、剖面影像； |  |
| 2.29 | 微软SQL数据库软件：用于储存病人信息及相关拍摄信息，诊断病例等； |  |
| 2.30 | DICOM DIR(Media Storage)基本协议功能：可进行本地DICOM输出输入等基本DICOM功能，方便用户日常使用； |  |
| 2.31 | 三维浏览器模块功能：用于实现日常诊断，XYZ切片轴观察，3D模型观察，即时重切片，三维即时切片，彩色渲染，长度及角度测量，骨密度测量，中文标注，报告生成及打印，特定视角保存等功能； |  |
| 2.32 | 三维处理功能：软件的基本三维处理：多平面重建，有标准的轴面、冠状面、矢状面视图，形成的三维影像有6种以上渲染方式可调，任意移动及旋转影像即时完成无需重新运算；有三维导航，结合旋转、缩放、透明化等功能； |  |
| 2.33 | 多断层切片程序模块功能：适用于种植牙研究，沿颌弓长轴的垂直多重切片，切片角度间距均可调节，切片数可设定3至27片，方便观察，测量及标注功能； |  |
| 2.34 | 输出三维浏览器功能，实现信息共享：三维图像可直接输出至硬盘或U盘，三维浏览器同步生成，用户可携带浏览器程序至任意计算机浏览，无需安装即可调用图像并进行测量诊断等工作。且三维浏览器包含软件的全部功能，除可完成测量浏览的功能外，更可在输出的浏览器那个实现种植体摆放等高级功能，实现无限扩展； |  |
| 2.35 | 光盘直接刻录功能：可同时输出二维及三维图像包含浏览器直接到CD，无需启动外部第三方光盘刻录软件； |  |
| 2.36 | 报告生成及打印工具集成功能：任意添加及编辑诊断报告模板，可插入不同类型的2D及3D影像及标注，诊断文本等信息，灵活应用于不同用户的不同诊断需求； |  |
| 2.37 | 种植规划软件模块：同品牌种植计划模块，无须调用第三方软件，实时诊断分析，原厂种植规划软件，提供种植体三维放置和神经管描绘工具，种植体库包含许多制造商的逼真种植体模型，极其有助于治疗计划， 描绘工具可以清楚地标识下颌神经管。放置种植体后，可以进行种植体周围骨密度检测； |  |
| 2.38 | 重建全景模块：具备重建全景模块：在三维影像中可重建曲面断层全景影像，曲面断层的位置、数量、厚度及间距均可调，符合科学的解剖结构成像，并且无伪影干扰诊断； |  |
| 2.39 | 正畸模块： |  |
| 2.39.1 | 原厂头颅正畸自动标识绘图模块:有头颅侧位图像自动标识绘图功能； |  |
| 2.39.2 | 自动图像软组织过滤功能； |  |
| 2.39.3 | 脸部软组织外形自动被识别； |  |
| 2.39.4 | 自动标识≥16 标记位点； |  |
| 2.39.5 | 具备手动绘图标识功能； |  |
| 2.39.6 | 标识绘图功能包含有以下五种算法； |  |
| 2.39.7 | Ricketts,Tweed,Steiner,Mac Namara； |  |
| 2.39.8 | 手动测量功能； |  |
| 2.39.9 | 手动角度测量； |  |
| 2.39.10 | 图像旋转功能； |  |
| 2.39.11 | 镜面图像； |  |
| 2.39.12 | 选择不同颜色线条标识； |  |
| 2.40 | 多用户网络终端许可：网络多用户连接； |  |
| 2.41 | DICOM打印：可连接DICOM打印机网络上打印胶片； |  |
| 2.42 | DICOM高级功能：含打印，worklist，查询找回等全部高级DICOM功能，可完全连接PACS网络； |  |
| ★2.43 | 软件兼容性：兼容 Windows XP, Windows 7, Windows 7 64位，苹果OS系统； |  |
| 2.44 | 数据服务器配置 |  |
| 2.44.1 | 处理器：英特尔志强四核处理器≥2.4GHZ； |  |
| 2.44.2 | 内存：≥8G内存； |  |
| 2.44.3 | 硬盘：≥2X1TB（固态）； |  |
| 2.44.4 | 网卡：以太网 10M/100Mbps； |  |
| 2.44.5 | 操作系统：Windows系统； |  |
| 2.44.6 | 显示器: ≥19” LCD,≥1台； |  |
| 2.45 | 多用户网络终端许可：网络多用户连接； |  |
| 2.46 | DICOM打印：可连接DICOM打印机网络上打印胶片； |  |
| 2.47 | DICOM高级功能：含打印，worklist，查询找回等全部高级DICOM功能，可完全连接PACS网络； |  |
| 2.48 | 软件兼容性：兼容 Windows XP, Windows 7, Windows 7 64位，苹果OS系统； |  |
| ★2.49 | 其他配置：（投标时必须标明品牌、型号及分项报价） |  |
| 2.49.1 | 防护铅衣、铅帽，成人／儿童各≥1套 |  |
| 2.49.2 | 牙科综合治疗机≥6台 |  |
| 2.49.3 | 牙科用种植机≥1台 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后2个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥1年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的进字号医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

注：1、带有★号条款为主要条款，任何偏离将作无效响应处理；

2、对以上表中任何条款有虚假响应行为的取消本次报价资格。

### B-3货物的技术规格要求

#### 品目三、供应室设备[技术规格/参数要求]

| 条款号 | 技术规格/参数及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 供应室设备 1 批 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 减压沸腾清洗消毒机一台 |  |
| 2.1.1 | 适用范围：用于对可重复使用的外科器械、麻醉器械和腔镜器械、带孔外盒内器械进行清洗、消毒和干燥； |  |
| ★2.1.2 | 有效容积≥220L,可装载≥16个标准篮筐（560mm*240mm*50mm）； |  |
| 2.1.3 | 开门方式为自动下开门，，双通道型，能够实现密封互锁； |  |
| 2.1.4 | 门具有门障碍开关，采用非物理接触式感应，在检测到门运动路径上有障碍时，自动停止运行，并报警，避免接触到障碍物损伤器械（提供权威机构出具的证明文件）； |  |
| 2.1.5 | 减压沸腾清洗消毒方式：在低温低压（抽真空）条件下汽化沸腾，利用沸腾液体冲刷器械表面及管腔，快速平压，使汽化的液体瞬间形成液态，如此反复冲刷，使微生物及其他附着物迅速脱落剥离，从而达到清洗目的。非超声（避免长期使用钝化精密仪器）、非摇摆（避免引起器械之间摩擦）、非灌流（避免交接盲区）； |  |
| 2.1.6 | 清洗过程：要求预洗、酶洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。整个运行过程要求减压沸腾次数≧25次，确保清洗效果。提供压力曲线图； |  |
| 2.1.7 | 清洗各类普通常规器械器具，无需各种专用清洗层架、托盘装载；清洗各类管状器械，无需各种插管接头连接管状器械，篮筐装载后直接放入腔体内即可完成清洗； |  |
| 2.1.8 | 蒸汽加热，通过换热器对清洗用水进行加热，非蒸汽直接加热。要求加热过程蒸汽与水不直接接触，确保清洗用水的水质不受影响（提供权威部门出具的关于加热方式的证明文件）； |  |
| 2.1.9 | 设备有≥2个计量泵（酶液1个，润滑剂1个）； |  |
| 2.1.10 | 空气过滤器为H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um； |  |
| 2.1.11 | 采用真空干燥和连续脉冲干燥结合的方式对清洗后的器械进行干燥，使被清洗物品表面的水分快速分解，从而达到干燥作用，对器械无任何损伤（提供证明器械干燥方式的权威机构的证明文件）； |  |
| 2.1.12 | 采用进口品牌PLC控制系统，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用；具有故障自动检测功能，故障直接显示功能，非代码显示； |  |
| 2.1.13 | 进口品牌≥7寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态数； 具有故障直接显示功能； 适合高温、高湿环境，稳定性高； 分辨率≥800*640 ，显示色彩16K，画面显示清晰； |  |
| 2.1.14 | 设备可依据装载量自动调节与之匹配的水位，自动调节各耗材的进给量； |  |
| 2.1.15 | 安全保护包括但不限于漏电断路装置、泵过载保护装置、舱体过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、酶液缺少保护装置、门安全防护装置等； |  |
| 2.1.16 | 采用胶原打印机，可自动打印过程曲线、并记录 A0 值；数据常规保存条件下可保存 10 以上，或者实现无纸存储 U 盘直接导入电脑。提供设备打印记录； |  |
| 2.1.17 | a.具有清洗效果检测，污染物吸光度值均小于0.02.，清洗合格率为100%； b.具有消毒效果检测，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等细菌的灭杀对数值＞3.0，达到合格要求； |  |
| 2.1.18 | 消毒因子测试，在消毒周期内，消毒温度在合格范围内，压力范围在合格范围内，提供认证机构出具的检测报告； |  |
| 2.1.19 | 配置要求 |  |
| 2.1.19.1 | 主机1台； |  |
| 2.1.19.2 | 专用篮筐16个（≥560mm*240mm*50mm）； |  |
| 2.1.19.3 | 清洗内车1个； |  |
| 2.1.19.4 | 外对接车2辆； |  |
| 2.2 | 数控煮沸消毒器一台； |  |
| 2.2.1 | 适用范围：主要适用于医院硬式内窥镜，管腔器械，手术刀，止血钳，内镜活检钳，镊子，换药碗，各种盘子，圆桶等器械高洁渡清洗后的煮沸消毒、上油、防锈； |  |
| ★2.2.2 | 内舱尺寸≥600*400*288； |  |
| 2.2.3 | 容积≥68L； |  |
| 2.2.4 | 材质:舱体：≥2mm厚316不锈钢板，清洗篮筐：316不锈钢；外装饰罩：304不锈钢拉丝板； |  |
| 2.2.5 | 全自动水位控制，当水位到了设定位置自动停止并自动开始工作，缺水能自动补给。 |  |
| 2.2.6 | 主控制系统及触摸屏:彩色液晶触摸屏，PLC可编程序控制， 24组可编程序，预置标准程序可随时工作。并可显示舱内温度、工作运行时间、报警信息等参数；一键启动启动，具有故障自动检测功能及提示故障处理方法； |  |
| 2.2.7 | 显示AO 值:高效的≥90度煮沸消毒功能，显示屏直接显示AO值，符合国家要求； |  |
| 2.2.8 | 全自动进水，高温泵自动排水功能：全自动进水，高温排水泵自动快速排水； |  |
| 2.2.9 | 安全保护功能：漏电、超温度、超电压、超电流自动保护指示及无溶液干烧保护； |  |
| 2.2.10 | 加热方式：电加热； |  |
| 2.2.11 | 加热功率：≥12KW； |  |
| 2.2.12 | 消毒温度：≥90℃热消毒； |  |
| 2.2.13 | 温度可调：≥0-95℃可调； |  |
| 2.2.14 | 煮沸时间可调： ≥1-480min可调； |  |
| 2.2.15 | 装载量：≥580*380*250篮筐一个，网孔10*10mm； |  |
| 2.2.16 | 水源要求：≥0.30-0.50MPA； |  |
| 2.2.17 | 电源电压：AC380V/50HZ； |  |
| 2.2.18 | 提供国家医疗器械电磁兼容检验报告； |  |
| 2.2.19 | 提供国家食品药品监督管理局二类医疗器械注册证； |  |
| 2.2.20 | 提供国家产品检验报告； |  |
| 2.3 | 蒸汽清洗机一台 |  |
| 2.3.1 | 用途：清洗手术器械、微创器械、腔镜器械、给器械做预处理工作； |  |
| 2.3.2 | 蒸汽压力：蒸汽压力为≥8bar； |  |
| 2.3.4 | 容积：压力舱容积为≥3L； |  |
| ★2.3.5 | 温度：蒸汽出口最高温度≥160℃； |  |
| 2.3.6 | 功率：最高功率为≤1800W； |  |
| 2.3.7 | 材质：清洗机外部材质为不锈钢； |  |
| 2.3.8 | 排水：机身后端有排水口可直接与排水管连接； |  |
| 2.3.9 | 进水：可手动添加纯水或蒸馏水； |  |
| 2.3.10 | 压力显示：压力表可显示压力舱当前压力； |  |
| 2.3.11 | 手柄连接：标配一根清洗手柄，可以通过清洗手柄上的按钮操控蒸汽发出； |  |
| 2.3.12 | 低水位提示：具有低水位报警提示，低水位指示灯亮起，声音报警同时停止加热； |  |
| 2.3.13 | 对接：清洗手柄为标准Luer-Luck接口，可与管腔器械的Luer-Luck接口直接对接； |  |
| 2.4 | 封口机含包装检查工作站 1套 |  |
| 2.4.1 | 适用范围及功能概述: 为供应室或手术室检查、包装、封口工作提供集中一体化操作，达到规范要求，符合院感质控要求； |  |
| 2.4.2 | 医用封口机 |  |
| 2.4.2.1 | 外形尺寸：≤720*250*250mm； |  |
| 2.4.2.2 | 材质：AISI 304不锈钢； |  |
| 2.4.2.3 | 封口、打印一步完成，机打数据； |  |
| 2.4.2.4 | 显示：双线LCD显示屏，内置微电脑处理器自动控制器； |  |
| 2.4.2.5 | 中文面板按键； |  |
| 2.4.2.6 | 可打印灭菌日期（封口日期）、失效期、操作人员代码或拼音名称、封口机编码、批号等； |  |
| 2.4.2.7 | 打印字体宽度、间距、方向、起始位置可调节； |  |
| 2.4.2.8 | 打印机及各种打印数据可任意选择性关闭，自定义时间下机器自动进入节能的待机状态； |  |
| 2.4.2.9 | 时钟和日历功能，关机状态下数据可自动更新； |  |
| 2.4.2.10 | 文本功能，可用于备注灭菌包补充信息； |  |
| 2.4.2.11 | 可以接驳相应存储软件或电脑； |  |
| ★2.4.2.12 | 加热封口温度调节范围：≥80°C-220°C，温度误差≤2%； |  |
| 2.4.2.13 | 可预设三种不同温度，快速切换，高低温封口适用； |  |
| 2.4.2.14 | 具有过热保护功能； |  |
| 2.4.2.15 | 内置封口性能测试模式，进入该模式可以打印封口压力、温度、速度参数； |  |
| 2.4.2.16 | 封口宽度:≥12MM； |  |
| 2.4.2.17 | 封口速度:≥10M/S； |  |
| 2.4.2.18 | 封口边距:5-30MM可调； |  |
| 2.4.2.19 | 机器封口压力100N±2%； |  |
| 2.4.2.20 | 电源电压：220V/50HZ； |  |
| 2.4.2.21 | 功率：≥500W； |  |
| 2.4.3 | 封口包装检查工作站一组 |  |
| 2.4.3.1 | 材质：AISI304不锈钢； |  |
| 2.4.3.2 | 整体尺寸：深x高x宽：≤800x1870x1000mm； |  |
| 2.4.3.3 | 台面尺寸：深X宽：≤800X880mm； |  |
| 2.4.3.4 | 上层隔板：深X宽：≤400X880mm； |  |
| 2.4.3.5 | 下层隔板：深X宽：≤800X880mm； |  |
| 2.4.3.6 | 模块化设计:可以根据工作需要自由调节隔板； |  |
| 2.4.3.7 | 轮子要求：轮子直径≥130mm；4个轮子，两个万向轮，可自由移动和固定； |  |
| 2.4.3.8 | 直立柱带需有可调节凹槽，便于升降台面高度，工作台面调节距离在700-950mm，隔板自由固定； |  |
| 2.4.3.9 | 侧边可以悬挂装载篮筐，方便封包物品收纳整理； |  |
| 2.4.3.10 | 小号篮筐尺寸：≤230X150X125mm； |  |
| 2.4.3.11 | 大号篮筐尺寸：≤570X270X270mm； |  |
| 2.4.3.12 | 侧边可以放置大小2块盛物板，放置记录本和封口测试条； |  |
| 2.4.3.13 | 小号盛物板尺寸：≤250x175mm； |  |
| 2.4.3.14 | 大号盛物板尺寸：≤400x250mm； |  |
| 2.4.4 | 滚轴平台一组 |  |
| 2.4.4.1 | 材质；AISI 304不锈钢支架和高强度塑料滚轮； |  |
| 2.4.4.2 | 尺寸≥830X280X60mm（长X宽X高）； |  |
| 2.4.4.3 | 用于纸塑包装时包装物品的传输，减轻滚动皮带压力； |  |
| 2.4.5 | 卷料切割器一台 |  |
| 2.4.5.1 | 材质：AISI304不锈钢； |  |
| 2.4.5.2 | 尺寸≥873X420X125mm（长X宽X高）； |  |
| 2.4.5.3 | 卷料盛放和切割集成一体，内置切割刀片保证操作方便和安全； |  |
| 2.4.5.4 | 切割器盛放卷料带上有滚动装置方便拉动卷料切割操作； |  |
| 2.5 | 超声波清洗机 3台 |  |
| 2.5.1 | 适用范围：适用于消毒供应中心、手术室、口腔科、内镜室清洗外科手术器械、精细器械、钢性内窥镜及其多种复杂配件、口腔科器械、牙科钻头、假牙、齿冠等物品； |  |
| 2.5.2 | 机身材质：不锈钢； |  |
| 2.5.3 | 外盖材质：塑料； |  |
| 2.5.4 | 容 积：内舱容积≥28L； |  |
| 2.5.5 | 外形尺寸：≤568X340X321mm； |  |
| 2.5.6 | 内部尺寸：≥505X300X200mm； |  |
| 2.5.7 | 篮筐尺寸：≥455X270X194mm； |  |
| 2.5.8 | 频 率：高效低频37kz； |  |
| 2.5.9 | 清洗时间：清洗时间设置通过旋钮控制，范围1-30分钟； |  |
| 2.5.10 | 清洗温度：清洗温度设置通过旋钮控制，温度调节范围从30℃到80℃，5℃为一档； |  |
| 2.5.11 | 扫频功能：可发≤37±1kHz的声波，有效提升清洗效率； |  |
| ★2.5.12 | 除气功能：高效除气，可开启自动或手动除气功能，能够快速排除清洗液中的气体成分，提升清洗质量 |  |
| 2.5.13 | 自动运行：当达到设定温度时，超声功能可自动激活运行； |  |
| 2.5.14 | 自动关机：连续运行12小时自动关机，避免安全隐患； |  |
| 2.5.15 | 电 源：1500W/220V |  |
| 2.5.16 | 机身重量：11kg |  |
| 2.6 | 绝缘检测仪一台 |  |
| 2.6.1 | 适用范围：适用于对带电源手术器械进行绝缘检测。 |  |
| 2.6.2 | 尺寸重量：≤215mm x 78mm x 38mm ≤350g |  |
| 2.6.3 | 电压调节：无档式电压调节，调节范围：0-5KV |  |
| ★2.6.4 | 最小调节单位：≤0．1KV |  |
| 2.6.5 | 检测方式：手持主机式检测，检测不同器械只需更换不同探测器 |  |
| 2.6.6 | LCD屏幕：LCD显示屏显示机器工作电压 |  |
| 2.6.7 | 报警方式：声、光两种报警方式 |  |
| 2.6.8 | 电池：便携式充电锂电池，电量降低时有低电量提示 |  |
| 2.6.9 | 工作续航时间：≥15小时 |  |
| 2.6.10 | 输出电流：≤0.1mA（探测器末端） |  |
| 2.6.11 | 工作模式：恒定电流，高阻抗，形成导通回路 |  |
| 2.7 | 全自动口腔器械清洗消毒器 1台 |  |
| 2.7.1 | 适用范围：：通过配置不同的清洗架对口腔科手机、口腔手术器械、检查器械、腰盘、车针和其它口腔治疗器械进行清洗、消毒和干燥 |  |
| 2.7.2 | 处理量：每次清洗手机的数量单层架≥96。单台清洗机处理量≥8个清洗筐（ 指清洗普通器械时可同时处理的德国标准篮筐485×254×50的清洗数量） |  |
| 2.7.3 | 单台清洗机的清洗仓容积≥200升。 |  |
| 2.7.4 | 单门，手动开关，有透明玻璃观察窗。 |  |
| 2.7.5 | 标准设计具有≥3个进水口，分别连接冷水、热水和去离子水（程序可根据水温情况分别从不同进水口进水或使冷热水混合进入清洗仓） |  |
| 2.7.6 | ≥2个PT1000温度传感器分别监测仓内温度和控制消毒温度 |  |
| 2.7.7 | 标配自动清洗剂加入泵： ≥2个，分别适用中性酶清洗剂和润滑剂（或漂洗助剂），可扩展至4个以适用使用酸碱两种清洗剂。清洗剂桶可内置于机器内部且更换方便。 |  |
| 2.7.8 | 腔体材料：不低于316L不锈钢。 |  |
| 2.7.9 | 面板材料：不低于304不锈钢。 |  |
| 2.7.10 | 软件设计清洗机清洗程序要求：根据清洗对象的不同可提供包括预洗、主洗、漂洗、表面上油（上光）、消毒和热风干燥功能。标准清洗程序全过程实际花费时间≤45分钟。 |  |
| 2.7.11 | 针对不同器械的常用清洗程序≥20个，内置用户可设计的程序≥20个，电脑自动控制程序，具备自动故障诊断功能。 |  |
| 2.7.12 | 消毒方式可选择标准热消毒或化学消毒。热消毒温度调整范围80-95℃，保持时间 0-99分钟；消毒效果指示参数A0值可显示。 |  |
| 2.7.13 | 显示方式：大屏幕彩色LCD显示，显示工作程序、温度、时间和A0值。报警时显示错误代码，可详细说明数量和种类 |  |
| 2.7.14 | 内置定标程序，设计有温度认证通道。 |  |
| 2.7.15 | 标配RS232口打印机 |  |
| 2.7.16 | 提供清洗效果认证方法和工具 |  |
| 2.7.17 | 标配48只手机清洗架。每个手机插座带有不锈钢过滤片和不同直径的橡胶固定圈（合理比例的快慢机分配）。 |  |
| 2.7.18 | 标配：用于其他口腔器械清洗的竖插架，DIN标准清洗筐、车针盒和腰盘清洗架各一； |  |
| 2.7.19 | F级过滤的热空气用于干燥清洗后的手机和器械； |  |
| 2.7.20 | 要求可快速将干燥空气加热≥110℃，仓体内和清洗架均有进风口； |  |
| 2.7.21 | 要求干燥过程中有防止过热功能； |  |
| 2.7.22 | 要求具备干燥后空气的排放通路； |  |
| 2.7.23 | 工作时最大噪音：≤60分贝； |  |
| 2.8 | 清洗槽组 2组 |  |
| 2.8.1 | 中背板（三合一柜体）7.8M |  |
| 2.8.1.1 | 清洗槽面及干燥台面 |  |
| 2.8.1.1.1 | 采用高档洁具材料（ABS和压克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），原料厚度≥5MM，台面厚度≥50MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。 |  |
| 2.8.1.1.2 | 无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色、不变脆，对镜面探头起到一定的保护作用，对工作人员身体无害。 |  |
| 2.8.1.1.3 | 整体槽面及台面为平整式离地高900mm防泛水设计，有效减少镜身表面与槽面因高低不平倾斜式设计清洗接触时而受到的自然滑动磨擦及工作人员操作时受高低不平而带来的受阻及疲劳现象。 |  |
| 2.8.1.2 | 功能背板及灯箱 |  |
| 2.8.1.2.1 | 功能背板及灯箱由≥1.2MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢板成型，非YKL（AKL）塑料、改性PMMA压克力、玻璃钢等材质。五合一工艺合成，原板经钢模成型、专业电解、镀锌、喷塑、面饰烤漆、抗紫外线老化镀膜保护。 |  |
| 2.8.1.2.2 | 永不燃烧、永不腐蚀、耐酸碱、不易藏污纳垢，整体含接性强，无久用变型现象，能承受较重的附加设备和配件，整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用 |  |
| 2.8.1.2.3 | 功能背板规格：长度以台面长度为准，宽80mm，高度离地为1660mm； |  |
| 2.8.1.2.4 | 台面支架 |  |
| 2.8.1.2.5 | 选用全优质不锈钢材质，厚度>1mm，高900mm |  |
| 2.8.1.2.6 | 带定向轮，所有柜体均设计有防腐、防潮、承重的镀锌喷塑钢板做储物底板。 |  |
| 2.8.1.3 | 柜 门 |  |
| 2.8.1.3.1 | 采用高密度PVC复合板，经金属烤漆工艺制成，区别于彩晶钢化玻璃柜门或中密度纤维防潮板等； |  |
| 2.8.1.3.2 | 具有环保、易吸收冲击（对高精密仪器尤为重要）、高度防水、防腐、防潮，轻巧经久耐用、绝无变形崩裂现象等特点，可提供样品直接水中浸泡数月，做耐水浸泡实验，不发生任何变化 |  |
| 2.8.1.3.3 | 柜门颜色可选，满足不同用户的个性化需求 |  |
| 2.8.1.4 | 防锈供排水系统 |  |
| 2.8.1.4.1 | 给水龙头和去水器选用优质304不锈钢材质，保证永不生锈。其它所有给水管和排水管均采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 |  |
| 2.8.1.4.2 | 具有耐酸碱、耐腐蚀耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，非PVC钢丝软管及PVC-U管材及管件组成 |  |
| 2.8.1.5 | 一体化供气管道系统 |  |
| 2.8.1.5.1 | 采用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径6mm，内径4mm。 |  |
| 2.8.1.6 | 电路系统 |  |
| 2.8.1.6.1 | 电源线采用三芯带地线，加强型，所有布线线路有序整齐，便于维护保养。 |  |
| 2.8.2 | 自动注液器(豪华隐藏式) 7套 |  |
| 2.8.2.1 | 采用隐藏式设计，中文液晶显示屏，触摸式按键，配带语音提示。 |  |
| 2.8.2.2 | 清洗槽上配置的注液器具有管道自动清洗，自动注水、注液和注气功能，注水计时范围：0-99小时59分，注液和注气计时范围：0-99分59秒。 |  |
| 2.8.2.3 | 消毒槽上配置的注液器具有阳性消毒、晨洗消毒、班末消毒、一般流程四种消毒模式，具有自动注水、注液和注气功能，注水计时范围：0-99小时59分，计时注液、注气：0-99秒)。 |  |
| 2.8.2.4 | 设有水压缓冲分流器，防止水压过高而产生的内镜管道受损现象。 |  |
| 2.8.2.5 | 多用途，清洗步骤完成可直接排出余水，即可脉动注液又可注气吹干，无需再单独吸引过程，节约时间，减少劳动强度。 |  |
| 2.8.2.6 | 快速连接口，使用寿命长，无耗材成本投入，插取方便、快捷，只需单手操作。 |  |
| 2.8.2.7 | 多级过滤防堵功能：50%内镜返修率是由管道堵塞造成的，清洗是引起堵塞的主要原因，多级过滤基本避免了因内镜送水送气管道的堵塞。 |  |
| 2.8.2.8 | 维修效率：控制面板及注液注气部件分两部分，一旦发生故障，只需单个更换、节约费用及时间，维修效率高。 |  |
| 2.8.2.9 | 具有手动临时启动和自动定时停止功能。 |  |
| 2.8.3 | 高压供水器 1个 |  |
| 2.8.3.1 | 连接高压水枪使用，其水压自动恒定控制，自动启动，属高压脉冲型，具有高水压低水流特性，大大提高了清洗效果，微电脑控制程序，提供恒定高压力的注水，无论用户供水水压在高于或低于设定压力时启动，永远维持恒定压力。 输入电压AC220V，隔膜泵工作电压DC12V，水压：0.42MPa，流量：5.0 L/min，功率：≤65W。 |  |
| 2.8.4 | 粗滤型水处理器 1个 |  |
| 2.8.4.1 | 专用无源水处理器，滤芯采用304不锈钢材质，过滤精度≥1µm，过滤水质减少内镜清洗用水配件不被堵塞，可采用反冲式维护清洗，勿需常更换滤芯，水处理量：3T/h。 |  |
| 2.8.5 | 空气过滤器 1个 |  |
| 2.8.5.1 | 主要用于空气除尘过滤、除菌，过滤直径≥0.2μm的微粒，滤芯采用PTFE材质，工作压力：≤0.8Mpa。 |  |
| 2.8.6 | 气体处理器 1个 |  |
| 2.8.6.1 | 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，无耗材、免维护、免清洗。 |  |
| 2.8.7 | 全自动内镜测漏维护装置 1套 |  |
| 2.8.7.1 | 提供各种软式内窥镜测漏气源系统，有效确保内镜测漏安全。 |  |
| 2.8.7.2 | 测漏时间范围：1s-10min59s 测漏压力可调：0-40Kpa； 保护压力可调：0-50Kpa； 测漏压力精度：0.0001Mpa； 当测漏气压超过保护压力时，测漏器自动停止工作； 蓝色单晶片LCD中文显示； 可测漏不同品牌的软式内窥镜。 |  |
| 2.8.8 | 专用水龙头 5个 |  |
| 2.8.8.1 | 全优质SUS304不锈钢材质，达到美国CF-8铸造标准，长期防锈能力强； 品牌陶瓷阀芯，密封性强，耐磨； 出水嘴的气泡器（起泡器）过滤件采用瑞士纽珀品牌，出水柔和； 全不锈钢软式编织管，连接软管两端为全不锈钢螺母； 取水可360度旋转式设计； 有冷、热水接口，冷热水开关为混合水阀芯，即可独立控制又可混合控制，调节水温简单、方便； 表面砂光（拉丝哑光），可承受高酸碱环境的使用。 |  |
| 2.8.9 | 气水混合枪 1个 |  |
| 2.8.9.1 | 采用纯铝水枪，其表面形成氧化膜，极难与各类液体及空气反应，轻巧，不易损环，连接专用空压机，特别针对硬镜清冼，提高清洗效果。 |  |
| 2.8.10 | 高压水枪（八头） 1个 |  |
| 2.8.10.1 | 枪体采用304不锈钢材质，配备八个多功能冲洗喷头，喷嘴自由拆卸，专为医用内窥镜、各类手术器械量身设计，适合医院各科医疗器械的冲洗，可连接不同的出水口，清洗不同管径大小的内窥镜及手术器械，流量：≥1.2L/min。 |  |
| 2.8.11 | 高压水枪（单头） 2个 |  |
| 2.8.11.1 | 枪体采用304不锈钢材质，枪嘴设有专用防水圈，可避免水反溅，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低，操作手柄为手握式，非按钮式，避免工作中长时间操作的疲劳。杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:通过高压供水器调控恒定水压0.4Mpa，喷头可对各种不同内腔管道及外表进行更精细冲洗；流量：≥1.2L/min。 |  |
| 2.8.12 | 高压气枪 7个 |  |
| 2.8.12.1 | 枪体采用304不锈钢材质，枪嘴设有一个安全圈以预防管路堵塞造成的超高压对内镜的损坏，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低，操作手柄为手握式，非按钮式，避免工作中长时间操作的疲劳。杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值； |  |
| 2.8.13 | 酒精灌流器 1台 |  |
| 2.8.13.1 | 带灌流、注气、定时功能 |  |
| 2.9 | 不锈钢清洗水槽组 3组 |  |
| 2.9.1 | 清洗水槽组等不锈钢制品必须满足供应室规范要求 |  |
| 2.9.2 | 所有的不锈钢医用制品材质：必须为国标SUS304材料（为检验及保证材质的长期可靠性，提供产品制造商送检至国家权威检测报告，两年内≥4次） |  |
| 2.9.3 | 台面及槽体均为模压一次成形，槽体的正反面均不可有任何焊接点，为满足各种型号清洗网篮的放置，槽体尺寸需要满足≥600x500x280mm； 为保证清洗剂长期浸泡使用不生锈，槽体材质需为SUS316不锈钢（为检验及保证材质的长期可靠性，提供产品制造商送检至国家权威检测报告，两年内≥4次）； |  |
| 2.9.4 | 所有产品上台面及所有柜类门板的用材厚度≥1.2mm； 水槽槽体厚度≥1.2mm～1.5mm ； 所有产品其余部位用材厚度均≥1.0mm 。 |  |
| 2.9.5 | 槽体内需有激光打印刻度以方便浸泡器械时使用； |  |
| 2.9.6 | 所有产品均采用不锈钢氩弧焊焊接方式，所有产品的外体需尽量采用圆弧设计（无断丝毛刺，避免工作人员职业伤害），门板需采用全封闭复合工艺制作（符合卫生学，避免藏污纳垢）。 |  |
| 2.9.7 | 所有产品的板材表面处理为拉丝亚光处理；管材、棒料表面处理为整体电抛光处理（提供近半年内由产品制造商送检至国家级权威部门质检报告）。 |  |
| 2.9.8 | 初洗、酶洗双槽柜（眼科器械清洗槽组） 数量：1台 |  |
| 2.9.8.1 | 尺寸：≥1800×690×850/2040mm； |  |
| 2.9.8.2 | 规格：双槽，下部为柜式，含背板及手工清洗照明灯； |  |
| 2.9.8.3 | 材质：槽体为国标SUS316不锈钢，其余为国标SUS304不锈钢； |  |
| 2.9.8.4 | 优质铜芯水龙头，具可调雾状水功能，有污物过滤网； |  |
| 2.9.8.5 | 槽体下需有减音、防震装置，槽体底部需防存水设计，保证清洗污水自动流淌； |  |
| 2.9.8.6 | 水槽槽体为模压一次成形（槽盆内无任何焊接打磨痕迹），槽体尺寸需≥600×500（mm）； |  |
| 2.9.8.7 | 槽居中位置配备微量冲洗水龙头1只、CR挂篮1只； |  |
| 2.9.8.8 | 初洗槽配：上方PU安全防护罩（必须为升降式）及水和气枪各1套； |  |
| 2.9.8.9 | 酶洗槽配：上方液晶屏显示倒计时装置1套（内嵌式安装，符合卫生学，避免藏污纳垢）；台控制落水开关，手势排水装置，非接触式，符合感控要求；有机玻璃水槽盖1只。 |  |
| 2.9.9 | 超声波、漂洗双槽柜（眼科器械清洗槽组） 数量：1台 |  |
| 2.9.9.1 | 尺寸：≥2400×690×850/2040mm； |  |
| 2.9.9.2 | 规格：双槽，下部为柜式，含背板及手工清洗照明灯； |  |
| 2.9.9.3 | 材质：槽体为国标SUS316不锈钢，其余为国标SUS304不锈钢； |  |
| 2.9.9.4 | 优质铜芯水龙头，具可调雾状水功能，有污物过滤网； |  |
| 2.9.9.5 | 槽体下需有减音、防震装置，槽体底部需防存水设计，保证清洗污水自动流淌； |  |
| 2.9.9.6 | 水槽槽体为模压一次成形（槽盆内无任何焊接打磨痕迹），槽体尺寸需≥600×500（mm）； |  |
| 2.9.9.7 | 其中超声槽需要按照超声波设备实际尺寸制作； |  |
| 2.9.9.8 | 槽居中位置配备微量冲洗水龙头1只、CR挂篮1只； |  |
| 2.9.9.9 | 漂洗槽配：上方PU安全防护罩（必须为升降式）及水和气枪各1套； |  |
| 2.9.9.10 | 配备双位洗眼器1套。 |  |
| 2.9.10 | 初洗、酶洗双槽柜（普通器械清洗槽组） 数量：1台 |  |
| 2.9.10.1 | 尺寸：≥1800×690×850/2040mm； |  |
| 2.9.10.2 | 规格：双槽，下部为柜式，含背板及手工清洗照明灯； |  |
| 2.9.10.3 | 材质：槽体为国标SUS316不锈钢，其余为国标SUS304不锈钢； |  |
| 2.9.10.4 | 优质铜芯水龙头，具可调雾状水功能，有污物过滤网； |  |
| 2.9.10.5 | 槽体下需有减音、防震装置，槽体底部需防存水设计，保证清洗污水自动流淌； |  |
| 2.9.10.6 | 水槽槽体为模压一次成形（槽盆内无任何焊接打磨痕迹），槽体尺寸需≥600×500（mm）； |  |
| 2.9.10.7 | 槽居中位置配备微量冲洗水龙头1只、CR挂篮1只； |  |
| 2.9.10.8 | 初洗槽配：上方PU安全防护罩（必须为升降式）及水和气枪各1套； |  |
| 2.9.10.9 | 酶洗槽配：上方液晶屏显示倒计时装置1套（内嵌式安装，符合卫生学，避免藏污纳垢）；台控制落水开关，手势排水装置，非接触式，符合感控要求；有机玻璃水槽盖1只； |  |
| 2.9.11 | 超声波、漂洗双槽柜（普通器械清洗槽组） 数量：1台 |  |
| 2.9.11.1 | 尺寸：≥2400×690×850/2040mm； |  |
| 2.9.11.2 | 规格：双槽，下部为柜式，含背板及手工清洗照明灯； |  |
| 2.9.11.3 | 材质：槽体为国标SUS316不锈钢，其余为国标SUS304不锈钢； |  |
| 2.9.11.4 | 优质铜芯水龙头，具可调雾状水功能，有污物过滤网； |  |
| 2.9.11.5 | 槽体下需有减音、防震装置，槽体底部需防存水设计，保证清洗污水自动流淌； |  |
| 2.9.11.6 | 水槽槽体为模压一次成形（槽盆内无任何焊接打磨痕迹），槽体尺寸需≥600×500（mm）； |  |
| 2.9.11.7 | 其中超声槽需要按照超声波设备实际尺寸制作； |  |
| 2.9.11.8 | 槽居中位置配备微量冲洗水龙头1只、CR挂篮1只； |  |
| 2.9.11.9 | 漂洗槽配：上方PU安全防护罩（必须为升降式）及水和气枪各1套； |  |
| 2.9.11.10 | 配备双位洗眼器1套； |  |
| 2.9.12 | 初洗、酶洗双槽柜（五官内窥镜清洗槽组） 数量：1台 |  |
| 2.9.12.1 | 尺寸：≥1800×690×850/2040mm； |  |
| 2.9.12.2 | 规格：双槽，下部为柜式，含背板及手工清洗照明灯； |  |
| 2.9.12.3 | 材质：槽体为国标SUS316不锈钢，其余为国标SUS304不锈钢； |  |
| 2.9.12.4 | 优质铜芯水龙头，具可调雾状水功能，有污物过滤网； |  |
| 2.9.12.5 | 槽体下需有减音、防震装置，槽体底部需防存水设计，保证清洗污水自动流淌； |  |
| 2.9.12.6 | 水槽槽体为模压一次成形（槽盆内无任何焊接打磨痕迹），槽体尺寸需≥600×500（mm）； |  |
| 2.9.12.7 | 槽居中位置配备微量冲洗水龙头1只、CR挂篮1只； |  |
| 2.9.12.8 | 初洗槽配：上方PU安全防护罩（必须为升降式）及水和气枪各1套； |  |
| 2.9.12.9 | 酶洗槽配：上方液晶屏显示倒计时装置1套（内嵌式安装，符合卫生学，避免藏污纳垢）；台控制落水开关，手势排水装置，非接触式，符合感控要求；有机玻璃水槽盖1只； |  |
| 2.9.13 | 超声波、漂洗双槽柜（五官内窥镜清洗槽组） 数量：1台 |  |
| 2.9.13.1 | 尺寸：≥1800×690×850/2040mm； |  |
| 2.9.13.2 | 规格：双槽，下部为柜式，含背板及手工清洗照明灯； |  |
| 2.9.13.3 | 材质：槽体为国标SUS316不锈钢，其余为国标SUS304不锈钢； |  |
| 2.9.13.4 | 优质铜芯水龙头，具可调雾状水功能，有污物过滤网； |  |
| 2.9.13.5 | 槽体下需有减音、防震装置，槽体底部需防存水设计，保证清洗污水自动流淌； |  |
| 2.9.13.6 | 水槽槽体为模压一次成形（槽盆内无任何焊接打磨痕迹），槽体尺寸需≥600×500（mm）； |  |
| 2.9.13.7 | 其中超声槽需要按照超声波设备实际尺寸制作； |  |
| 2.9.13.8 | 槽居中位置配备微量冲洗水龙头1只、CR挂篮1只； |  |
| 2.9.13.9 | 漂洗槽配：上方PU安全防护罩（必须为升降式）及水和气枪各1套； |  |
| 2.9.13.10 | 配备双位洗眼器1套； |  |
| 2.10 | 不锈钢转运车 数量：5 台 |  |
| 2.10.1 | 尺寸：≥1080×550×850mm； |  |
| 2.10.2 | 规格：1.双层平台式，上、下均为内凹式台面； |  |
| 2.10.3 | 材质：国标SUS304不锈钢； |  |
| 2.10.4 | 万向轮：φ100聚胺脂双轴承静音角轮，防卷发； |  |
| 2.11 | 包布车（四列） 数量：2 台 |  |
| 2.11.1 | 尺寸：≥1400×725×1000mm； |  |
| 2.11.2 | 全不锈钢，四列，下部为网格状，带固定卡环. |  |
| 2.12 | 器械打包工作台 数量：3 台 |  |
| 2.12.1 | 尺寸：≥2000×1400×850/1600mm； |  |
| 2.12.2 | 全不锈钢，单层对称双抽（共四抽）,上部：双层隔板,带灯及电源插座； |  |
| 2.13 | 器械打包工作站 数量： 2 台 |  |
| 2.13.1 | 尺寸：≥2000×1400×850/1900mm； |  |
| 2.13.2 | 规格：双面、六只不锈钢储物篮筐及六组进口透明翻转物品管理盒（每组有四只物品管理仓）、四组不锈钢喷涂组合柜（每组四抽）、双向电源插座及网络端子、顶部进口品牌照明灯、放大镜灯一只； |  |
| 2.13.3 | 材质：国标SUS304不锈钢； |  |
| 2.13.4 | 抽屉导轨为优质静音伸缩导轨； |  |
| 2.14 | 室内转运车（四层） 数量： 1 台 |  |
| 2.14.1 | 尺寸：≥800×500×1600mm； |  |
| 2.14.2 | 全不锈钢（整车采用电抛光），共四层，下层为整板式，每层上下间距均分，每层台面左、右、后面均为三根围栏； |  |
| 2.15 | 双槽柜改造 2组； |  |
| 2.15.1 | 水和气枪各一套； |  |
| 2.15.2 | 台控下水阀门一套； |  |
| 2.16 | 婴儿床 25张 |  |
| 2.16.1 | 适用于产后新生儿.用于分娩室，产科病区； |  |
| 2.16.2 | 材质：床架优质SUS304不锈钢，表面喷塑； |  |
| 2.16.3 | 睡盆采用全透明食品级PET材料，经模具成型； |  |
| 2.16.4 | 采用优质气弹簧，可以使睡盆在0～12º之间任意角度进行调节； |  |
| 2.16.5 | 带Φ75的双面轮，推动轻便、灵活、静音，不绕头发；颜色为珍珠白； |  |
| 2.16.6 | 海绵芯床垫具有防水，透气，阻燃，抗菌，无毒等特点； |  |
| 2.16.7 | 床体下方安装有杂物架，方便护理人员的护理工作； |  |
| 2.16.8 | 其中20张婴儿床须配点滴安装架、大托板、锐器盒、医用抽屉。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后2个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 如为医疗设备，请提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

注：1、带有★号条款为主要条款，任何偏离将作无效响应处理；

2、对以上表中任何条款有虚假响应行为的取消本次报价资格。

### B-4货物的技术规格要求

#### 品目四、五分类全自动血球分析仪[技术规格/参数要求]

| 条款号 | 技术规格/参数及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 五分类全自动血球分析仪 4台 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备适用于检验科门诊与体检病人血常规检测； |  |
| 1.2 | 设备检测结果准确、可靠； |  |
| 1.3 | 设备能与医院Lis数据管理系统实现双向无缝连接，并承担所有相关费用，采购方提供LIS接口相关协助； |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 检测原理：半导体激光流式细胞核酸荧光染色技术 |  |
| ★2.2 | 检测及分类参数数目：32个参数（不含直方图和散点图）； |  |
| 2.3 | 单套血液分析仪检测速度：100个样品/小时； |  |
| 2.4 | 样本量：全自动进样和开盖模式时全血用血量≤88微升； |  |
| 2.5 | 末梢血检测：具有末梢血五分类检测功能，末梢血预稀释模式用血量≤20微升； |  |
| 2.6 | 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加3倍，结果更准确、可靠； |  |
| 2.7 | 检测用光源必须都采用半导体激光，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点； |  |
| 2.8 | 白细胞幼稚细胞检测：能对幼稚细胞进行精确的定量检测，并报告幼稚细胞百分比和绝对值； |  |
| 2.9 | 有核红细胞检测功能：无须专用试剂检测有核红细胞； |  |
| 2.10 | 有核红细胞检测速度： 100个样品/小时； |  |
| 2.11 | 体液分析：具有体液分析检测功能； |  |
| 2.12 | 体液分析模式：具有独立体液分析模式，体液检测速度：≥40样本/小时； |  |
| 2.13 | 体液样本类别：可对脑脊液、胸腹水、关节腔积液三种体液样本进行检测； |  |
| 2.14 | 体液分类：可对体液中的白细胞进行四分类检测； |  |
| 2.15 | 体液异常检测：具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； |  |
| 2.16 | 具备四种进样方式，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释； |  |
| 2.17 | 扩展功能：可拓展到7台血液分析仪+2台推染片，组成7+2形式的血液分析流水线； |  |
| 2.18 | 扩展摆放：拓展为立式流水线可根据实验室地形直角转弯，根据实验室空间，设计直线/转角的摆放形式； |  |
| ★2.19 | 每台设备必须配置（投标时必须标明品牌、型号及分项报价） |  |
| 2.19.1 | 提供工作站各一套（含1T固态硬盘，4G内存电脑2台，最大分辨率≥600dpi的激光打印机1台） |  |
| 2.19.2 | 提供UPS(≥3KV) 各1台； |  |
| 2.19.3 | CRP快速检测仪各1台，其中一台设备配置2台； |  |
| 2.19.4 | 每年免费提供国家临床检验标准质控品各≥1套； 质保期内免费校准各1次（含校准液），并提供校准报告； 质保期内每年每台设备提供≥8000人份血球检测试剂（具体提供时间及地点根据采购方实际需求为准） |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥5年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 根据各采购方需求免费提供原有XT-1800i全自动五分类血液分析仪质保≥2年 |  |
| ★3.14 | 提供余姚市近一年内卫生健康系统采购同品牌同型号同配置的设备优惠方案及承诺； |  |
| 3.15 | 验收要求：采购方履约验收完全按照中标方所投的标书中响应标准执行，否则中标方视为违约。 |  |

注：1、带有★号条款为主要条款，任何偏离将作无效响应处理；

2、对以上表中任何条款有虚假响应行为的取消本次报价资格。

C    零备件价格清单

表C－1 质保期后2年的零备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到医院价 | 到医院价 |

表C－1供设备质保期后正常运行     年所需的必备的零件，专用工具，专用润滑剂的报价表由供应商填写，费用应包括在总价中。请供应商按报价品目分别列出。设备在质保期内维持正常运转所需的零备件、辅助材料和润滑剂等，应随设备一起提供，不列入表内。

表C－2 五年零备件报价单（质保期后 年 年）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到医院价 | 到医院价 |

表C－2由供应商按报价品目分别推荐，供买方选购。其价格不包含在报价总价内。

### D   设备及设备附件清单

D－1 设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

D－2 设备附件清单

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

# 第六部分   合同文本格式（范本）

浙江省政府采购合同文本

【本合同示范本仅供参考，采购人将依据招标条款与采购内容采用本单位固定格式合同文本】

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                                           项目公开采购的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：

  - 型号规格：

  - 技术参数：

  - 数量（单位）：

- 合同金额

  - 本合同金额为人民币（大写）：_____________________元（￥_______________元）。

- 技术资料

  - 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

  - 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

  - 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

  - 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

  - 本项目不适用。

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

  - 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

  - 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

- 质保期和质保金

  - 质保期       年。（自交货验收合格之日起计）

  - 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）交货期、交货方式及交货地点

  - 交货期：

  - 交货方式：

  - 交货地点：

- 货款支付

  - 付款方式：

  - 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 税

  - 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

  - 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交货的，甲方将在履约保证金中进行扣罚，扣罚标准为每延期一天扣除履约保证金1000元。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

  - 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

- 合同生效及其它

  - 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，一周内到局采购中心备案后生效。

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报余姚市政府采购管理办公司备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

  - 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方五份，乙方一份。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：    年  月  日

注：合同签订后7天内必须到局采购中心备案

另：补充说明

如有官方合同格式，参见《合同条款与格式》附件文件部分

本部分附件文件拥有各种采购类型标准合同[某些合同格式是国家或地方政府官方标准合同]，投标人须对应选择本部分的类型合同条款；如有疑问，请向本采购中心查实！

# 第七部分    格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

## 格式一  投标函

投标函

致：余姚市卫生系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：（此处可针对装订密封要求进行适当调整）
投标文件正本1份、副本6份、电子文本 1 份；（并提供全套按招标文件要求的资格证明文件）

- 提交的投标保证金为人民币           元，保证金形式为      （一般要求形式为电汇）。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：（描述各个品目或标段总价）

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。（可按品目列明）

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付招标代理服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

格式二  开标一览表

开标一览表

招标编号：                                                       项目名称：

| 序号 品目 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 投标价 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 |  | （小写） |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.注意分品目（包）列明，区分有关投标价合计、投标价、投标分项报价等等，可适当增加说明或指示，以确保表述一致。2.有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 格式三  投标分项报价表

投标分项报价表

投标分项报价表或费用组价报价明细表格格式可由投标人要求自行设计，但内容不得少于本表格要求内容！！！

招标编号：	项目名称：	价格单位：人民币/元

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货 日期 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 服务培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价人应根据采购项目特征及理解分解，如实填报有关各分项有关报价的情况，并核实价格组成与总和。

2、供应商必须按各品目技术规格表中的所有内容要求填写完整，不得缺项报价。其价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及利润、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和

投标人单位（盖章）：	授权代表人（签字）：

## 格式四  技术规格偏离表

技术规格偏离表

招标编号：                                                        项目名称：

| 序号 | 《招标文件》技术规格实际要求 | 《投标文件》技术规格实际响应情况 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：报价人须严格表明对磋商文件提出的技术条件偏离情况，若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术偏离”的字样。

投标人（盖章）：

授权代表人（签字）：

备注：严禁直接复印技术要求作为实际响应、虚假响应！

## 格式五    商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：                                                    项目名称：

| 序号 | 《招标文件》商务条款实际要求 | 《投标文件》商务条款实际响应情况 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：报价人须严格表明对磋商文件提出的商务要求偏离情况，若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无偏离”的字样

投标人（盖章）：

授权代表人（签字）：

备注：严禁直接复印商务要求作为实际响应，若经查实则视为虚假响应处理！

## 格式六  类似项目业绩表

项目业绩表

招标编号：                                                          项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 格式七  响应范围与实施方案

响应范围与实施方案

依据招标文件要求，投标人自行编制

## 格式八     资格证明文件

资格证明文件

### （一） 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：余姚市卫生系统部门集中采购中心

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）     授权   （被授权代表姓名、职务）       为本公司合法代理人，参加贵采购中心组织的   (招标编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日期：

黏贴法定代表人身份证复印件（正面）

附：

被授权代表姓名（印刷体）：

职务：

被授权代表签字：

传真：

电话：

### （二） 营业执照等

营业执照复印件

（复印件并加盖公章）

### （三） 许可证/资格证/注册证等

有关许可证、注册证认证证书复印件

（国家实行许可证制度或注册证制度的产品须提供相关证书复印件并加盖公章）

### （四） 投标单位声明函

投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

一、	依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

二、	本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

### （五） 第三方出具的授权函

第三方出具的授权函

（若需要，投标人的投标中包含其他制造商货物产品时，根据招标文件明确要求必须提供的，采用此格式）

致：余姚市卫生系统部门集中采购中心

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家     ，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（招标编号）采购项目的报价邀请要求提供的由我方提供的货物/产品/设施/支持/相关服务的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为第三方货物/产品提供人，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表人依此合法地办理一切事宜。

制造商名称（公章）:

签字人姓名职务（印刷体）:

签字人（签名）:

## （六）中小企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

## （七）其他声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：