【政府采购/货物】⊙【公开招标】

招标文件

| 招标编号: | YY-WJ2020-020 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 余姚市第三人民医院、余姚市第四人民医院采购医疗设备 项 目 |

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地址：余姚市舜水南路121号

二〇二〇年十月

# 目    录

第一部分  招标公告........................................................................2

第二部分  投标资料表....................................................................5

第三部分  投标须知........................................................................9

第四部分  采购内容及其它要求....................................................21

第五部分  合同文本格式（范本）................................................42

第六部分  格式与表格...................................................................47

# 招标公告

项目概况

（余姚市第三人民医院、余姚市第四人民医院采购医疗设备项目) 招标项目的潜在投标人应在（政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2020 年 11 月 17日13点 30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：YY-WJ2020-020

项目名称：余姚市第三人民医院、余姚市第四人民医院采购医疗设备及项目

预算金额（元）：5220000

最高限价（元）：310000，780000，820000，860000，1400000，720000

采购需求：

标项一:
标项名称: 余姚市第三人民医院便携式彩超

数量: 1台

预算金额（元）:350000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于支持心脏、肺部、腹部、肌骨、小器官、神经和血管应用等
备注：

标项二:
标项名称: 余姚市第三人民医院病床及床头柜 
数量: 1批

预算金额（元）: 800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于健康人、重度残疾人、老年人、尿失禁、脑外伤稳定期或恢复期等住院病人，为他们提供休养、治疗、出行及日常生活必须的特护服务； 
备注：

标项三:

标项名称: 余姚市第三人民医院团体生物反馈 
数量: 1批 
预算金额（元）: 850000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于焦虑障碍的辅助治疗和焦虑状态的非药物治疗。 
备注：

标项四:

标项名称: 余姚市第三人民医院中档彩超
数量: 1台
预算金额（元）:1000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于腹部、妇产科、心脏、外周血管及小器官等方面的临床超声诊断和科研工作。

备注：

标项五:
标项名称:余姚市第三人民医院中高档彩超
数量: 1台  
预算金额（元）:1500000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全身应用彩色多普勒超声诊断仪，兼顾全身各脏器，具备剪切波成像、造影成像、弹性成像功能。

备注：

标项六:
标项名称:余姚市第四人民医院移动DR
数量: 1台  
预算金额（元）:720000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗单位进行移动数字化X射线摄影检查。

备注：

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间： 2020年 10月27日至  2020 年11月 3日（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年11月17日 13:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

开标时间：2020年11月17日13:30

开标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
 2.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布，视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：余姚市第三人民医院、余姚市第四人民医院

地  址：余姚市西石山南路112号、余姚市泗门镇河塍路1号

项目联系人（询问）：毛建峰、李超光

项目联系方式（询问）：0574-62827723，0574-62121316

质疑联系人：杨银锋、李超光

质疑联系方式：0574-62827723，0574-62121316

2.采购代理机构信息

名    称：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地    址：余姚市舜水南路121号

联系方式： 0574-62703275

3.项目联系方式

项目联系人：张老师

电　    话： 0574-62703275

4、书面受理质疑地点：

联系人：　邵老师

电  话：　0574-62715800

邮  箱：　wsxtcg@163.com

第二部分    投标资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心 联系人：张老师，联系电话：0574-62703275 采购人：余姚市第三人民医院、余姚市第四人民医院 |
| 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：余姚市第三人民医院、余姚市第四人民医院采购医疗设备项目 招标编号： YY-WJ2020-020 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理；本文件“第四部分 采购内容及其它要求”另有规定的除外。 |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容。 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 11 | 是否提供演示 | 否 |
| 12 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件：无 |
| 14 | 招标文件公告期限 | 2020年 10月27日起至2020年11 月3日止（5个工作日） |
|  | 招标文件下载及要求 | 1、招标文件售价：0元。 2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。 3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190） （1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作； （2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 （3）其它政采云平台认可的CA数字证书。 4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。 6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币0元整。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间 | 截止时间：2020年 11 月17日下午13:30(北京时间) |
| 18 | 开 标 | 开标时间：2020年11月17日下午13:30(北京时间)； 开标时间后半小时内（2020年 11月17日下午13:30后）供应商登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年11 月17日下午14:00前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：本项目网上开评标，投标人无须到现场。 |
| 19 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采购人指定地点 |
| 20 | 合同履约保证金 | 无 |
| 21 | 交货地点及时间 | 地点：采购人指定的地点 时间：合同签订之日起30个日历天内完成供货、调试、且验收合格。 |
| 22 | 投标人资格审查 | 资格后审 |
| 23 | 投标文件形式、递交及组成 | 本项目实行网上投标； 电子投标文件一份； 电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求准时递交、解密； |
| 24 | 特别说明 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 3、投标人的法定代表人或其委托代理人请在项目开评标期间保证能上网的电脑及CA锁（需与制作投标文件的CA锁为同一把）远程参加开评标，包括解密投标文件，评审过程中有关澄清、说明或者补正的提交等。 |
| 25 | 投标报价 | 1.投标方式：总价(若另有分项报价要求按报价一览表执行) 2.投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3.计量单位：个/按照采购要求； 4.报价货币：人民币（一律以人民币计算）； |
| 26 | 投标文件 | 1、投标文件份数：上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。 2、投标文件编制：须按照“投标须知”规定的投标人应提交的投标文件； |
| 27 | 其他说明 | 符合资格的供应商另外还需准备U盘存储的电子备份投标文件1份和纸质备份投标文件1份（正本和副本各1本）以便给采购单位和招标代理机构后期做档案用； 投递方式：顺丰快递，地址：余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼105室，张老师收）。快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至wsxtcg@163.com，邮件主题请注明“XXX公司关于YY-WJ2020-020投标文件快递底单”，并在邮件中留下联系人姓名+手机号，以便查询及查收。 注：备份投标文件必须在规定时间内寄到，评审以政采云上传的电子投标文件为准！ |

第三部分    投标须知

一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见第一部分招标公告。

1.2本次采购项目名称及项目编号见第一部分招标公告。

2.投标人资格

2.1投标人资格详见第二部分投标资料表第13项。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

二、招标文件

4.招标文件的内容

4.1招标文件的组成。

4.1.1第一部分  招标公告

4.1.2第二部分  投标资料表

4.1.3第三部分  投标须知

4.1.4第四部分  采购内容及其它要求

4.1.5第五部分  合同文本格式（范本）

4.1.6第六部分  格式与表格

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

5.质疑（根据《政府采购质疑和投诉办法》要求，以书面形式通过邮寄方式寄递质疑材料给项目采购公告中招标单位联系人）。

5.1.1潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（获取招标文件晚于招标文件公告期限届满之日的，以招标文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.1.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

5.1.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5.2投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

5.3投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

6.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延投标文件提交截止时间。

三、投标文件的编制

7.1投标文件的形式和效力

7.1.1本项目实行网上投标（网上投标资料填报必须准确无误、齐全，由于填报错误或延迟而造成后果一律自负）。

7.1.2供应商应准备电子投标文件1份；

另外，U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件各1份（含正本和副本各1本）。

7.1.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

7.1.2.2备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份）以顺丰快递形式递交。

7.2投标文件的组成

投标文件由资质、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

7.2.1价格部分格式：

7.2.1.1★开标一览表（附件一）；

7.2.1.2★设备配置及分项报价表（附件十四）

7.2.1.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7.2.1.4小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件二）；

7.2.1.5残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件三）。

7.2.2资质、商务和技术部分格式：

7.2.2.1★投标声明书 (附件四，含重大违法记录声明)

7.2.2.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准）；

7.2.2.3★有效的企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

7.2.2.4★投标人情况表（附件五）；

7.2.2.5★财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(若不需要缴纳税收和社会保障资金的，请提供相应证明文件)；

7.2.2.6★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

7.2.2.7评分对应表（格式见附件六，主要用于评委对应评分内容）

7.2.2.8★投标项目明细清单（含货物、服务等，附件七）；

7.2.2.9★技术响应表（格式见附件八）；

7.2.2.10项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单[附件九]等）；

7.2.2.11有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有）

7.2.2.12有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有）

7.2.2.13投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书；
7.2.2.14环境标志产品认证证明（若有）；

7.2.2.14★商务响应表（格式见附件十）；

7.2.2.16售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

7.2.2.17技术培训计划（若有）；

7.2.2.18投标人提供2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表（附件十一）；

7.2.2.19法定代表人（负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（若有）（附件十二、十三）；

7.2.2.20招标文件要求的相关证书、材料；

7.2.2.21投标人推荐的供选择的配套货物表；

7.2.2.22投标人提出的合理化建议（若有）；

7.2.2.23投标人认为有必要提供的其他资料。

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

8、投标报价

8.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同额外配置，不得另行收费）。

8.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。

9.投标文件的语言及投标货币

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

9.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

10.投标有效期

10.1投标有效期见投标资料表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

10.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金（如有适用）。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

11.投标保证金（如有适用）

11.1投标人应按前附表规定提交投标保证金。

11.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

11.3自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

11.4 投标人如有下列情况之一的其投标保证金将不予退还。

(一) 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件的；

(二)投标人在投标文件中提供虚假材料的;

(三)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的;

(四)投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(五)招标文件规定的其他情形。

12.投标文件的签署

12.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

12.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密（以此为准）。

备份文件必须在规定时间内寄到

14.投标文件的修改、撤回及串标认定

14.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的、解密，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输和解密的投标文件，将被“政采云”平台拒收，视为无效投标。

14.2开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还（若有适用）。

14.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

14.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

14.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

14.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

14.4.5不同投标人的投标文件相互混装;

14.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标及定标

15.开标

15. 1电子招投标开标及评审

15.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.1.2.采购人及评审小组对资质、商务和技术文件进行评审；

15.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

15.1.4在系统上开启报价文件；

15.1.5评审小组对报价情况进行评审；

15.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

15.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

15.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

15.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

16.评标

16.1采购人代表或由采购人委托的评审小组对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

16.2评审小组组成：

16.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评审小组，评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评审小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.3评审小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

16.4评审小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

16.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

16.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

16.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

16.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

16.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.5投标的澄清：

16.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

16.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评审小组半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

16.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

16.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

16.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

16.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

16.7招标人对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.评标过程保密

17.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评标报告

18.1评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.2评标报告应当包括以下内容：

18.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

18.2.2投标人名单和评审小组成员名单；

18.2.3评标方法和标准；

18.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

18.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

18.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评审小组要求进行的澄清、说明或者补正，评审小组成员的更换等。

19.定标

19.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

19.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标人应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

六、评标标准与评标办法

21.评标原则

21.1公平、公正地对待所有合格的投标人。

21.2遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

21.3评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

21.评标方法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

22.评审程序

22.1招标人工作人员按评审小组名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

22.2招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

22.3组织推选评审小组组长，负责组织评审活动；

22.4评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.5招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

22.6评审小组形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

22.7招标人工作人员宣布会议结束。

23.评标细则

23.1以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

24.评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

24.1商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目外，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。招标工作人员统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份投标文件商务和技术部分的平均得分（所有分值保留两位小数，按四舍五入计）。

24.3价格部份的评分，先由评审小组对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评审小组进行调整，得出评估价。

24.4最终得分与中标人的确定：

24.4.1各投标人最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝价格部分得分＋商务部分得分+技术部分得分；

24.4.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.4.2各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.无效标

25.1资格审查由采购代理机构负责，符合性审查及评审由评审小组负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

25.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

25.1.1.1不符合政府采购法第22条第一款之规定；

25.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

25.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

25.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

25.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

25.1.2.1未参加讲标演示的（若招标要求）；

25.1.2.2投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的；

25.1.2.3未按时解密投标文件或解密失败的；

25.1.2.4与招标文件有重大偏离、未提供带★的有关资料或未满足招标文件第四章部分中最低技术指标和要求的；

25.1.2.5投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

25.1.2.6投标报价超过预算价或者最高限价的；

25.1.2.7以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.1.2.8投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

25.1.2.9未按本部分“三、投标文件的编制”第8点投标报价要求报价的；

25.1.2.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.2.11投标人被视为串通投标的；

25.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

25.1.4投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为低于成本价投标为无效标；

25.1.4.1评审小组半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在合理时间内向评审小组提供成本测算资料；

25.1.4.2投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、依据不充分、或评审小组半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

25.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

26.废标

26.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

26.1.1合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：所有打“★”核心产品的品牌均相同的多家投标人按一家投标人计算）；

26.1.2法律法规规定的其他情形。

评  审  标  准

适用于：品目一、二、三、四、五、六

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术50分 | 对招标文件技术参数、功能及配置的响应情况评分 45分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术条款每负偏离或不响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 对所投设备的机型和功能综合评分 5分 对各投标人所提供设备的机型和功能等比较后评分 最新，最高端机型，功能最齐全的得5分，最新，非最高端机型，功能齐全的得4分，中端机型得3分，低端机型得0分 |  |  |  |
| 商务10分 | 对招标文件商务条款、售后服务的响应情况评分 10分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 商务条款每负偏离或未响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 价格40分 | 对设备报价评分（设备报价遵从相关政府采购政策优惠） 40分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得40分 投标价得分=（基准价/投标价）×40分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |

注：★1、评审小组认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理；

2、各评审小组成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评审小组集体讨论，须有三分之二或以上的评审小组签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%。

七、合同的授予

28.中标通知

28.1中标公告发布后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2中标人签订政府采购合同,按约定向采购人提交履约保证金，招标人将无息退还其投标保证金（若有）。

28.3中标通知书作为合同的组成部分。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

30.履约保证金

30.1中标人与采购人签订合同，应向采购人提交合同价5％的履约保证金。（若有）

30.2中标人如未按第29.1及30.1条的约定办理，招标人有权撤销其中标资格并不予退还投标保证金。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

30.3履约保证金的形式为银行转帐支票或银行汇票。

30.4如中标人未按合同约定的履行义务，采购人有权从履约保证金中扣除违约金。

30.5如履约保证金不足以违约金的，采购人有权追偿。

30.6履约保证金在合同履行义务后无息退还。

31. 项目验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第四部分    采购内容及其它要求

品目一、便携式彩超

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 便携式彩超 1台 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 主要用于支持心脏、肺部、腹部、肌骨、小器官、神经和血管应用等 |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准） |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| ★2.1 | 整机一体式传统超声操作面板(非外接配件式)，专业操作系统，开机到进入检查状态时间≤15秒,功能转换时间<3秒。 |  |
| 2.2 | LCD彩色液晶显示屏≥10.4英寸 |  |
| 2.3 | A/D≥10bit |  |
| 2.4 | 灰阶: ≥256 |  |
| 2.5 | 系统动态范围: ≥165dB |  |
| 2.6 | 显示方式: B/C、B/D、B/M、B/C/D |  |
| 2.7 | 具双拼幅(图像中无间隙)显示及测量 |  |
| 2.8 | 成像模式: |  |
| 2.8.1 | 二维（2D） |  |
| 2.8.2 | Color |  |
| 2.8.3 | M型 |  |
| 2.8.4 | 彩色能量多普勒（CPD） |  |
| 2.8.5 | 方向性彩色能量多普勒（DCPD） |  |
| 2.8.6 | 彩色血流（CDFI） |  |
| 2.8.7 | 组织谐波成像（THI） |  |
| 2.8.8 | 脉冲多普勒（PW） |  |
| 2.8.9 | 成像技术 |  |
| 2.8.9.1 | 多波束复合成像技术 |  |
| 2.8.9.2 | 高分辨率成像技术 |  |
| 2.8.9.3 | 自适应成像技术 |  |
| 2.9 | 成像速度: |  |
| 2.9.1 | 二维显示帧频:全视野,18cm深度时,≥ 50 帧/秒 |  |
| 2.9.2 | 彩色显示帧频:全视野,18cm深度时, ≥15帧/秒 显示控制： 零位移动分10级 |  |
| 2.9.3 | 频谱多普勒：最大测量速度：PW血流速度最大约至7.9m/s 最低测量速度：3mm/s,取样宽度及位置范围：1-15mm |  |
| 2.10 | 测量和分析 |  |
| 2.10.1 | 腹部软件：容积、流量等 |  |
| 2.11 | 图像存储与回放: |  |
| 2.11.1 | Loops 存储/回放 内置8GB闪存卡 可外接大容量存储设备 |  |
| 2.11.2 | 支持PC直接连接，图像管理软件 |  |
| 2.12 | 探头规格: |  |
| 2.12.1 | 高频探头13-6MHZ |  |
| 2.12.2 | 腹部探头 5-2MHZ |  |
| ★2.13 | 探头连接方式：触点式（非针孔式）插头连接，可热插拔 |  |
| 2.14 | 外部连接: |  |
| 2.14.1 | LCD复合视频输出 (NTSC/PAL) 到视频录像机、视频打印机合外接显示器。 |  |
| 2.14.2 | USB连接电脑，可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像。 |  |
| 2.14.3 | S端、Ethernet 、VGA 输出。 |  |
| 2.14.4 | 可连接心电图。 |  |
| 2.14.5 | 电源要求：主机具备交、直流两用电源供电方式。 |  |
| 2.14.6 | 电池最大使用时间4小时。 |  |
| ★2.14.7 | 主机加探头加电池重量小于4kg，内制式轨迹触摸板，防止污渍、液体进入，避免损坏主板。 |  |
| 2.15 | 配置 |  |
| 2.15.1 | 主机一台 |  |
| 2.15.2 | 腹部探头 1把 |  |
| 2.15.3 | 高频探头1把 |  |
| 2.15.4 | 配国产台车1辆 |  |
| 2.15.5 | 其他必备附件1套 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后15天内； |  |
| 3.2 | 质保期≥5年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付全额支付设备货款。 |  |
| 3.13 | 履约要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单，一年内不得在本系统内投标。 |  |

品目二、病床及床头柜

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照 响 应 |
| --- | --- | --- |
| 货物名称 | 病床及床头柜 1批 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于健康人、重度残疾人、老年人、尿失禁、脑外伤稳定期或恢复期等住院病人，为他们提供休养、治疗、出行及日常生活必须的特护服务； |  |
| 1.2 | 所投货物为最新出厂的货物（要求6个月内，以验收时间为准），并提供证明材料，另行计分； |  |
| 2 | 技术参数及配置 |  |
| 2.1 | 手摇单功能病床 数量159张 |  |
| 2.1.1 | 外包边尺寸：长2150mm±10mm×宽960 mm±10mm×高500 mm |  |
| 2.1.2 | 背部可升降角度：0~75°±5°。 |  |
| 2.1.3 | 脚轮：直径≥5英寸万向轮，单轮负重≥80KG，内置全封闭自润滑轴承，防杂物缠绕设计、防水、静音耐磨，对角刹车。 |  |
| 2.1.4 | 床体载重≥250KG（提供权威机构出具的病床载重检测报告，无检测报告视为无法响应此参数，作扣分处理） |  |
| 2.1.5 | 床架、床框：采用知名品牌的优质冷轧板（材料厚度≥1.5mm）开放式折边加工成型，静电喷塑前表面处理时，清除清洗残液，彻底解决了以往采用方管焊接工艺时所产生内壁残留硫酸余液现象，杜绝床挺由里向外长期锈独现象，达到内外表面都能喷塑，高温凝固，喷涂凝固达到≥50KG敲击力，耐压 150KG。（需提供权威检测机构颁发的粉末涂料抗菌性能检测报告、需提供权威检测机构颁发的宝钢冷轧钢板法定机构检测报告，无检测报告视为无法响应此参数，作扣分处理） |  |
| ★2.1.6 | 床面板：采用进口增强PP加PU改性抗高冲工程塑料注塑模具一次成型，所有塑料床面板厚度≥3mm(便于清洗和消毒），透气性能好，兼防滑抗菌功能，其使用寿命达10年以上。 |  |
| ★2.1.7 | 床头床尾板：采用全新ABS工程塑料，一次性模具注塑成型，贴木纹色饰面，床尾板配带透明病例卡盒。床头床尾均有双轴挂钩及锁定装置，具备快速拆卸功能（满足临床急救需要)，能防止病床在推动过程中床头的脱落，床头床尾两边外侧配有ABS防撞角，可有效防止病床在运动过程中对墙面的碰撞。 床头尺寸：长：930mm，厚度上：40mm，厚度下：55mm，高度：425mm，重量： 4.2kg，床尾尺寸：长930mm，厚度上：40mm，厚度下：55mm，高度：425mm，重量 ：4.2kg重量。 |  |
| 2.1.8 | 不锈钢五档护栏：护栏长度1120mm，高度354mm，带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志，两侧床挺配置不锈钢可放下式护栏，装于床挺之上为一体的安装结构，拉起时有自动锁住装置，各向承载能力不低于40KG，操作更安全。 |  |
| 2.1.9 | 手摇把：具有折叠，复位，180°翻转功能，能有效地保证塑料摇手把柄不容易断掉，手摇把等易损、耐磨件采用高强度、高韧性工业尼龙制作。 |  |
| 2.1.10 | 摇杆组件部分: 传动系统丝杆等金属部件采用优质45#钢，其材料经HRC35°∽45°调质，螺帽材料采用进口工程尼龙注塑而成。传动系统为全封闭防尘防潮、静音柔顺的摇杆系统。滑块等易损、耐磨件采用高强度、高韧性工业尼龙制作。 |  |
| ★2.1.11 | 餐桌板：桌面板采用全新ABS工程塑料模具注塑成型，活动支撑杆采用φ25*1.5mm304不锈钢管，可翻转到脚床板处，在翻转时有阻尼缓冲保护装置，餐桌板外形尺寸：800×350 ×25mm，餐桌板重量：2.8kg，餐桌板的支架连接件采用高强度铝合金铸件，铝合金铸件长：175mm，宽：40mm，高：8mm。同时桌面板具备两个手拉健身孔，便于长卧病人臀部，腰部，肺部的保健锻炼。 |  |
| ★2.1.12 | 床挺两边需有防撞条，防止病床在推拉过程中与房门和病人等碰撞而损坏，防撞条采用pp软性材质，挤压成型，有弹性，防撞条尺寸：1700*40*15mm，结实耐用。 |  |
| 2.1.13 | 所有管子均有封口，所有表面没有尖锐、突出等影响使用、安全的因素。 |  |
| 2.1.14 | 配置50杆不锈钢输液架: 输液架采用优质不锈钢管φ19*1.5mm以及φ15*1.2mm制作而成，输液架具有伸缩两用功能，调节高度为690-1450㎜。 |  |
| 2.1.15 | 杂物架: 床下配有杂物架，采用优质碳钢管φ16*1.5mm以及φ12*1.0mm焊接而成，需固定安装在床头底部。 |  |
| 2.1.16 | 引流袋挂钩：床挺左右两侧各装设2个掩藏式污物袋挂钩。床头尾两侧配备4只输液插孔。 |  |
| 2.1.17 | 床垫厚度：≥80mm，内芯为40mm蜂窝海绵（海绵密度35密度）+40mm优质椰丝，为配合床体可设计床垫为三折，两侧面开有透气孔，外套入口处为拉链设计（内衬帆布），可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。提供质检机构颁发的床垫检测报告 |  |
| 2.2 | 平板床 数量201张 |  |
| 2.2.1 | 外包边尺寸：长2250 mm±10mm×宽950 mm±10mm×高500 mm |  |
| 2.2.2 | 床体载重≥250KG，提供质检机构出具的病床载重检测报告 |  |
| 2.2.3 | 病床配置:包含床架、床头尾板、杂物架、床垫、床脚。 |  |
| 2.2.4 | 床架：采用宝钢优质方管40*60（材料厚度≥1.5mm），达到内外都能酸洗、磷化，然后静电喷塑，高温凝固，喷涂凝固达到≥50KG敲击力，耐压 150KG，不变形，不波动，稳固结实。 |  |
| ★2.2.5 | 床面板:采用厚度为≥15mm实木材质（东北松）木条拼接而成，两条木条之间缝隙≤28mm，牢固耐腐蚀。面板需安装在床挺下侧，便于床垫一半厚度可放进床挺内，不易上下滑动，同时底部加支撑杆便于固定床面。 |  |
| 2.2.6 | 靠近床头位置左右各装有一个束缚带安装支架。且床尾两侧也各有一个束缚带安装支架。 |  |
| 2.2.7 | 床脚：采用宝钢优质50*50*1.5mm方管焊接而成，脚套采用高强度尼龙材质制作而成 |  |
| 2.2.8 | 床头床尾板：采用全新ABS工程塑料，一次性模具注塑成型，贴木纹色饰面，床尾板配带透明病例卡盒。床头床尾均有双轴挂钩及锁定装置，具备快速拆卸功能（满足临床急救需要)，能防止病床在推动过程中床头的脱落，床头床尾两边外侧配有ABS防撞角，可有效防止病床在运动过程中对墙面的碰撞。 床头尺寸：长：930mm，厚度上：40mm，厚度下：55mm，高度：425mm，重量： 4.2kg，床尾尺寸：长930mm，厚度上：40mm，厚度下：55mm，高度：425mm，重量 ：4.2kg重量。 |  |
| 2.2.9 | 所有管子必须有封口，所有表面没有尖锐、突出等影响使用、安全的因素。 |  |
| 2.2.10 | 杂物架:采用优质碳钢管φ16*1.5mm以及φ12*1.0mm焊接而成，固定在床头床脚下方。 |  |
| 2.2.11 | 床垫厚度：≥80mm，内芯为40mm蜂窝海绵（海绵密度35密度）+40mm优质椰丝，为配合床体可设计两侧面开有透气孔，外套入口处为拉链设计，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味，属环保产品。（需提供供权威检测机构颁发床垫检测报告，无检测报告视为无法响应此参数，作扣分处理） |  |
| 2.2.12 | 其他要求 配置24对不锈钢五档护栏： 护栏长度1120mm，高度354mm，带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志，两侧床挺配置不锈钢可放下式护栏，装于床挺之上为一体的安装结构，拉起时有自动锁住装置，各向承载能力不低于40KG，操作更安全。 |  |
| 2.3 | 床头柜 数量135只 |  |
| 2.3.1 | 外形尺寸：长475mmx宽470mmx高755mm±10mm。 |  |
| 2.3.2 | 三层式设计，整体ABS材质，上面一层为抽板，抽板预设杯子，放置凹槽。便于患者放置茶杯等，中间为抽屉，可供患者。放置物品，下面为单开门柜子，内设有隔板，设有热水瓶位置。 |  |
| 2.3.3 | 柜子两侧设有隐藏式毛巾架及挂钩。 |  |
| 2.4 | 小号治疗车 数量3辆 |  |
| 2.4.1 | 尺寸：500*400*850mm±10mm |  |
| 2.4.2 | 优质304不锈钢材质制作，上下两层结构设计两层台面三边均带有不锈钢围栏，配一层抽屉，配有一个污物桶 |  |
| 2.4.3 | 其中一侧配有扶手，便于医护人员推动。 |  |
| 2.4.4 | 配备底部脚轮4个，其中两个带刹车装置。 |  |
| 2.5 | 大号治疗车 数量3辆 |  |
| 2.5.1 | 尺寸：660*450*850mm±10mm |  |
| 2.5.2 | 优质304不锈钢材质制作，上下两层结构设计两层台面三边均带有不锈钢围栏，配两个抽屉，配有一个污物桶。底部需安装横梁加固。 |  |
| 2.5.3 | 其中一侧配有扶手，便于医护人员推动。 |  |
| 2.5.4 | 抽屉轨道采用钢珠轨道式设计，推动轻松方便，边角圆润光滑。 |  |
| 2.5.5 | 配备底部脚轮4个，其中两个带刹车装置。 |  |
| 2.6 | 双桶托盘架 数量1辆 |  |
| 2.6.1 | 尺寸：500*410*990mm±10mm |  |
| 2.6.2 | 整体采用优质304不锈钢材质制作，表面镜光处理，双盘/双桶设计，整体焊接成型。 |  |
| 2.6.3 | 三层结构设计，底部配有两个污物桶，上面两层各配有一个不锈钢托盘。 |  |
| 2.6.4 | 配备底部脚轮4个，其中两个带刹车装置。 |  |
| 2.7 | 精神科培训专用电脑 数量 1台 |  |
| 2.7.1 | 内存容量≥4GB；CPU: AMD R5 3500U；屏幕尺寸: 15.6英寸； |  |
| 2.7.2 | 硬盘容量: ≥128G固态硬盘；显存容量: 共享系统内存,显卡类型: 核芯显卡；操作系统: windows 10 |  |
| 3 | 商务条款及其他 |  |
| 3.1 | 供货期限：签订合同后15天内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：半小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投货物的彩色样本或宣传活页； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册或维修手册； |  |
| 3.6 | 若采购方有需要，免费提供操作或维护等类似培训； |  |
| 3.7 | 提供货物质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供经营企业许可证或生产企业许可证等类似有效证件； |  |
| 3.9 | 提供主要配件或易耗易损件报价单和最低折扣率； |  |
| 3.10 | 付款方式：安装调试并验收合格后，凭成交货物的正规销售发票一个月内全额支付设备货款。如不能按时供货，供应商须签订合同后即向业主支付与设备货款等额的资金作为保证金（不产生利息），同时提供货物的正规销售发票并承诺三个月内交货，业主收到销售发票及保证金后1周内全额支付设备货款；设备安装验收合格后一个月内业主全额退还保证金。 |  |
| 3.11 | 履约要求：货物履约验收完全按照投标文件中的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单，一年内不得在本系统内投标。 |  |

品目三、团体生物反馈仪

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 团体生物反馈仪 1批 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 产品适用于焦虑障碍的辅助治疗和焦虑状态的非药物治疗 |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准），进字号设备必须提供设备有效期计算起止的说明 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 多通道生物反馈仪 1G20 数量：1套 |  |
| ★2.1.1 | 可同时采集20人的脑电EEG、肌电EMG、心率脉博HR、心率变异性HRV等数据，并进行分析与处理，进行多媒体影音训练 |  |
| ★2.1.2 | 同时监测20人可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几段的脑电波进行增加或减弱训练，α、β、θ、δ、γ五个波段的分别训练 |  |
| 2.1.3 | 具备同时20人的肌电EMG生物反馈功能 |  |
| 2.1.4 | 具备同时20人的皮温TEMP生物反馈功能 |  |
| 2.1.5 | 心率HR：精确度：±1，信号输入范围:0%-100% |  |
| ★2.1.6 | 无线网络平台传输信号，无阻传输距离≥100米 |  |
| 2.1.7 | 信号采集传感器：采用锂电池3000mA，检测者在≤100米范围内可随意移动 |  |
| 2.1.8 | 放大器通频带：25～450Hz，放大器共模抑制比：＞100dB |  |
| 2.1.9 | 放大器阻抗测试：具备 |  |
| 2.1.10 | 高精度生物反馈仪：AD采样位数≥14bit，AD采样率1000Hz。 |  |
| 2.1.11 | 系统软件功能 |  |
| 2.1.11.1 | 基线测试多人：实时显示每个人的脑电、肌电、心率、心率变异性、皮温等数据自动生成测试数据报告，内置通用参考常模 |  |
| 2.1.11.2 | 分体化治疗模式：具备意象式音乐治疗、萨提亚式冥想训练等 |  |
| 2.1.11.3 | 团体化治疗模式：采用游戏化治疗方式，具备支持性动力性团体如拔河，接纳性、赏悦性团体如捡金币等治疗模式 |  |
| 2.1.11.4 | 个性化训练：可根据临床需要，以游戏的形式进行一对一地进行训练 |  |
| 2.1.11.5 | 团体软件可实现指向性分组和随机分组进行对抗训练 |  |
| 2.1.11.6 | 团体1-20人可以自由上下线，任意组合，并实时显示 |  |
| 2.1.12 | 心率变异性HRV分析评估功能：血容量脉搏信号（BVP）经处理后可获得SDNN、RMSSD、PNN50、TP、VLF、LF、HF等时域、频域及非线性等心率变异性（Heart Rate Variability）指标 |  |
| 2.1.13 | 头戴放大器状态指示灯：要求可以实时随放松指数的不同变化而呈现不同颜色 |  |
| 2.1.14 | 提供中国国家知识产权局认证：《高精度生物反馈实用新型专利证书》，以保证是高精度产品 |  |
| 2.1.15 | 提供中国国家版权局认证的《团体生物反馈软件的计算机软件著作权登记书》，以保证软件是正版软件 |  |
| 2.1.16 | 配置清单 |  |
| 2.1.16.1 | 中央站控制系统1台：不低于（i5处理器/8G/1000G/Win7or win10） |  |
| 2.1.16.2 | 显示系统1台：≥55寸液晶电视显示器；或采用多媒体影音投射系统 |  |
| 2.1.16.3 | 品牌彩色激光打印机 1台 |  |
| 2.1.16.4 | 团体版推车1台 |  |
| 2.1.16.5 | 无线数据采集模块20个 |  |
| 2.1.16.6 | 中央控制站操作台1张 |  |
| 2.1.16.7 | 病人治疗椅20把：简洁实用小沙发椅，安装前由业主确认 |  |
| 2.2 | 多通道生物反馈仪 1G10 数量：1套 |  |
| ★2.2.1 | 可同时采集10人的脑电EEG、肌电EMG、心率脉博HR、心率变异性HRV等数据，并进行分析与处理，进行多媒体影音训练 |  |
| ★2.2.2 | 同时监测10人可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几段的脑电波进行增加或减弱训练，α、β、θ、δ、γ五个波段的分别训练 |  |
| 2.2.3 | 具备同时10人的肌电EMG生物反馈功能 |  |
| 2.2.4 | 具备同时10人的皮温TEMP生物反馈功能 |  |
| 2.2.5 | 心率HR：精确度：±1，信号输入范围:0%-100% |  |
| ★2.2.6 | 无线网络平台传输信号，无阻传输距离≥100米 |  |
| 2.2.7 | 信号采集传感器：采用锂电池3000mA，检测者在≤100米范围内可随意移动 |  |
| 2.2.8 | 放大器通频带：25～450Hz，放大器共模抑制比：＞100dB |  |
| 2.2.9 | 放大器阻抗测试：具备 |  |
| 2.2.10 | 高精度生物反馈仪：AD采样位数≥14bit，AD采样率1000Hz |  |
| 2.2.11 | 系统软件功能 |  |
| 2.2.11.1 | 基线测试多人：实时显示每个人的脑电、肌电、心率、心率变异性、皮温等数据自动生成测试数据报告，内置通用参考常模 |  |
| 2.2.11.2 | 分体化治疗模式：具备意象式音乐治疗、萨提亚式冥想训练等 |  |
| 2.2.11.3 | 团体化治疗模式：采用游戏化治疗方式，具备支持性动力性团体如拔河，接纳性、赏悦性团体如捡金币等治疗模式 |  |
| 2.2.11.4 | 个性化训练：可根据临床需要，以游戏的形式进行一对一地进行训练 |  |
| 2.2.11.5 | 团体软件可实现指向性分组和随机分组进行对抗训练 |  |
| 2.2.11.6 | 团体1-10人可以自由上下线，任意组合，并实时显示 |  |
| 2.2.12 | 心率变异性HRV分析评估功能：血容量脉搏信号（BVP）经处理后可获得SDNN、RMSSD、PNN50、TP、VLF、LF、HF等时域、频域及非线性等心率变异性（Heart Rate Variability）指标 |  |
| 2.2.13 | 头戴放大器状态指示灯：要求可以实时随放松指数的不同变化而呈现不同颜色 |  |
| 2.2.14 | 由于是高精度生物反馈仪，提供中国国家知识产权局认证：《高精度生物反馈实用新型专利证书》，以保证是高精度产品 |  |
| 2.2.15 | 团体生物反馈软件提供中国国家版权局认证的《团体生物反馈软件的计算机软件著作权登记书》，以保证软件是正版软件 |  |
| 2.2.16 | 配置清单 |  |
| 2.2.16.1 | 中央站控制系统1台：不低于（i5处理器/8G/1000G/Win7or win10） |  |
| 2.2.16.2 | 显示系统1台：≥55寸液晶电视显示器；或采用多媒体影音投射系统 |  |
| 2.2.16.3 | 品牌彩色激光打印机 1台 |  |
| 2.2.16.4 | 团体版推车1台 |  |
| 2.2.16.5 | 无线数据采集模块10个 |  |
| 2.2.16.6 | 中央控制站操作台1张 |  |
| 2.2.16.7 | 病人治疗椅10把：简洁实用小沙发椅，安装前由业主确认 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后15天内 |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费 |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本 |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册 |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划 |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书 |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件 |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价 |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率 |  |
| 3.11 | 厂家售后服务单位每半年对设备进行巡检、保养，维护系统软件 |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内全额支付设备货款 |  |
| 3.13 | 履约要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单，一年内不得在本系统内投标。 |  |

品目四、中档彩超

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中档彩超 1台 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用于腹部、妇产科、心脏、外周血管及小器官等方面的临床超声诊断和科研工作； |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准） |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | ≥19 英寸高分辨率彩色液晶显示器，采用灵活多点支撑臂，全方位可调，分辨率≥ 1280×1024 |  |
| 2.2 | 组织谐波成像功能，≥3 种不同方式的组织谐波成像，包括滤波谐波、脉冲减影谐波和差量谐波成像技术，可实现方便切换，可视可调 |  |
| 2.3 | 宽带组织谐波成像技术：差量谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波， 接收二次谐波和差量波，实现宽带谐波成像，同时提升图像的分辨率和穿透力 |  |
| 2.4 | 精确成像功能:最新成像处理技术，采用前端信号处理，整合多声束回波信息，对图像进行优化，可显著减低噪声，提高组织细节分辨率和对比分辨率，增加边界显示 |  |
| 2.5 | 组织增强成像技术：有效消除噪声，增强组织显像，提升图像的对比分辨率 |  |
| 2.6 | 梯形拓展成像功能，可应用于线阵、凸阵、相控阵探头，扩大扫查视野 |  |
| 2.7 | 复合成像技术：包括空间、频率双模式复合，空间复合可应用在发射和接收两个方面，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示，可与谐波、彩色多普勒等成像方式结合使用 |  |
| 2.8 | 可实时完成空间、频率、空间加频率三种复合模式的一键可视切换 |  |
| 2.9 | 斑点噪声消除成像技术：采用最新的斑点噪声消除技术，消除图像中的斑点噪声， 获得更为清晰的图像。独立功能按键，多级可视可调 |  |
| 2.10 | 增强的多普勒血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，可频谱测量， 可无外溢地显示≤0.2mm 血管的血流.有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能,控制面板上必须有独立按键执行此功能 |  |
| 2.11 | 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可应用二维、多普勒模式及造影剂谐波成像 |  |
| ★2.12 | 超低速血流增强显示技术：采用独特的处理方式，有效区分低速血流信息与组织运动伪像，清晰显示超低速血流信号，同时具有高帧频≥50 帧、高分辨率等特点， 具有彩色和剪影两种显像模式（附图） |  |
| 2.13 | 测量与分析 |  |
| 2.13.1 | 心脏功能测量与分析（B 型、M 型、D 型、TDI、B/CFI/M 型） |  |
| 2.13.2 | 心脏二维 360 度任意角度解剖线测量:通过 360 度旋转测量标尺，对不同的病人均可以保证对心肌厚度和心腔大小进行垂直测量 |  |
| 2.13.3 | 具有心肌组织多谱勒追踪术—TDI,可对心肌阶段性运动进行评估，具备心肌肉同步化运动分析功能 |  |
| 2.13.4 | 心肌组织对比增强技术—TE：可增强心肌壁和空腔结构之间的对比识别度，有效提升心肌室壁和心腔内细微病变组织的显示能力，以提高使用者的诊断信心 |  |
| 2.13.5 | 带妇、产科测量与分析包 |  |
| 2.13.6 | 带血管血流测量与分析包 |  |
| 2.14 | 参考信号:心电、心音、心电触发 |  |
| 2.15 | 图像管理与记录装置：硬盘、DVD/CD 存储 |  |
| 2.15.1 | 超声图像存档与病案管理功能（非外置工作站应用），在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放 |  |
| 2.15.2 | 存储：可进行硬盘、DVD/CD 多种文件格式（BMP, JPG, AVI 等）静态及动态图像的存储，并且可以调节动态图像的压缩比 |  |
| 2.16 | 技术参数及要求 |  |
| 2.16.1 | 系统通用功能 |  |
| 2.16.1.1 | ≥10.4 英寸彩色液晶触摸控制屏，智能化显示的图标式菜单 |  |
| 2.16.1.2 | 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义 |  |
| 2.16.1.3 | 操作控制台可上下、前后及旋转调节 |  |
| 2.16.1.4 | 探头接口具有 LED 照明指示灯，便于探头更换 |  |
| 2.16.1.5 | 配置：探头 3个 |  |
| 2.16.1.6 | 探头接口：≥3 个，激活探头接口≥3 个（不含 CW 接口），可任意互换 |  |
| 2.16.1.7 | 二维、彩色双幅实时成像功能 |  |
| 2.16.1.8 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.16.2 | 探头规格 |  |
| 2.16.2.1 | 性能：超宽频带变频探头，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥9 种；多普勒频率可最大选择≥4 种；中心频率的变频在屏幕上可视可调 |  |
| 2.16.2.2 | 类型：电子相控阵探头，电子凸阵探头，电子线阵探头 |  |
| 2.16.2.3 | 阵元：线阵探头有效阵元数≥256 阵元；凸阵探头有效阵元数≥256 阵元 |  |
| 2.16.2.4 | B/D 兼用：相控阵 B/PWD 及 B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD |  |
| 2.16.2.5 | 凸阵探头 1把：1—6.0MHz，基波成像的中心频率个数≥3 个，谐波成像的中心频率个数≥5 个，可视可调 |  |
| 2.16.2.6 | 线阵探头 1 把：频率范围 5.0-14MHz，基波成像的中心频率个数≥3 个，谐波成像的中心频率个数≥5 个，可视可调，探头扫描宽度≥58mm |  |
| 2.16.2.7 | 腔内探头 1 把：频率范围3-11MHz，基波3变频，脉冲减影谐波3变频，差量谐波3变频，成像角度可达180度 |  |
| 2.16.3 | 二维灰阶显像主要参数 |  |
| 2.16.3.1 | 智能化波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D ≥12bit |  |
| 2.16.3.2 | 发射声束聚焦：发射≥8 段 |  |
| 2.16.3.3 | 扫描线：每帧线密度≥330 超声线 |  |
| 2.16.3.4 | 回放重现：灰阶图像回放≥4000 幅，回放速度可调 |  |
| 2.16.3.5 | 增益调节：B/M 可独立调节，STC（DGC）分段≥8 |  |
| 2.16.3.6 | 成像速率：系统最高成像速率≥500 帧/秒.相控阵探头，全视野，18cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥70 帧/秒.凸阵探头，全视野，18cm 深度时， 在最高线密度下，帧速率≥35 帧/秒. |  |
| ★2.16.3.7 | 凸阵探头最大显示深度≥40cm(附图)； |  |
| 2.16.3.8 | 空间分辨率：符合 GB10152-1997 国家标准 |  |
| 2.16.4 | 频谱多普勒 |  |
| 2.16.4.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD ，连续波多普勒：CWD |  |
| 2.16.4.2 | 显示方式： B/D、M/D、D |  |
| 2.16.4.3 | 频谱显示具有自动包络，智能化显示功能 |  |
| 2.16.4.4 | 最大测量速度： PWD2.5MHz ： 正 向 或 反 向 血 流 速 度 最 大 ≥ 7.0m/s, CWD1.9MHz：血流速度最大≥20.0m/s |  |
| 2.16.4.5 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |  |
| 2.16.4.6 | 电影回放时间：≥35 秒 |  |
| 2.16.4.7 | 零位移动：≥8 级 |  |
| 2.16.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm 至 20mm；分级 |  |
| 2.16.4.9 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |  |
| 2.16.4.10 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、B—刷新、D 扩展、B/D 扩展 |  |
| 2.16.5 | 彩色多普勒 |  |
| 2.16.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |  |
| 2.16.5.2 | 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，高级动态血流成像 |  |
| 2.16.5.3 | 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 |  |
| 2.16.5.4 | 扇形扫描角度：5°~90°选择 |  |
| 2.16.5.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° |  |
| 2.16.5.6 | 彩色显示帧频：最大彩色成像帧频≥300 帧/秒.相控阵探头，全视野，18cm 深度时，帧速率≥15 帧/秒. 凸阵探头，全视野，18cm 深度时，帧速率≥12 帧/秒 |  |
| 2.16.5.7 | 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.16.5.8 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s |  |
| 2.16.5.9 | 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm |  |
| 2.16.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 |  |
| 2．17 | 配置 |  |
| 2.17.1 | 主机1台 |  |
| 2.17.2 | 探头3把：凸阵探头、线阵探头、腔内探头各1把 |  |
| 2.17.3 | 不间断稳压电源UPS 1台， |  |
| 2.17.4 | 专业检查床1张（带耦合剂加热器2个），操作椅1把 |  |
| 2.17.5 | 其他必备附件1套 |  |
| 2.17.6 | 纯水机 1套 |  |
| 2.17.6.1 | 纯水产水量（25℃）≥300L/H，纯水电导率≤15μs/cm。 |  |
| 2.17.6.2 | 控制方式：运用PLC控制及中文触摸屏操作技术、全自动运行 |  |
| 2.17.6.3 | 控制屏一体机：全彩触摸屏尺寸要求≥7"，工艺过程及运行参数实时显示 |  |
| 2.17.6.4 | 抑菌功能：设备全自动运行，可设置周一到周日的自动开、停机时间，待机状态下系统管路自动冲洗功能，有效抑制菌类的滋生 |  |
| 2.17.6.5 | 具有反渗透膜开机自动冲洗保护功能，长时间待机自动冲洗装置，防止系统细菌滋生 |  |
| 2.17.6.6 | 智能安全保护措施，密码进入操作界面。有运行温度/电导率显示和记录，具有记录高压泵、电磁阀等部件使用程度的长期数据，以备运行状态分析所用，同时自动保存 |  |
| 2.17.6.7 | 在线监测原水、纯水水质，具有纯水水质超标报警功能：具有完善的无水、压力、电源保护多种安全自锁功能 |  |
| 2.17.6.8 | 采用无死腔反渗透膜壳，使反渗透膜在运行时能实现全循环，避免了反渗透膜细菌的滋生 |  |
| 2.17.6.9 | 提供故障的自检解决帮助功能、多种应急方案以保证设备的运行 |  |
| 2.17.7 | 承担HIS/RIS等所有相关接口连接费用 |  |
| 2.17.8 | 安装验收前产生一切费用由供应商提供 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后15天内 |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内全额支付设备货款。 |  |
| 3.13 | 履约要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单，一年内不得在本系统内投标。 |  |

品目五、中高档彩超

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中高档彩超 1台 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备为高档次全身应用彩色多普勒超声诊断仪，兼顾全身各脏器，具备剪切波成像、造影成像、弹性成像功能 |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准） |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 2.1.1 | 主机成像系统 |  |
| 2.1.1.1 | 显示器与操作系统：≥21寸医用专业LCD显示器，自由臂可调节720°，操作面板可360°旋转。 |  |
| ★2.1.1.2 | 操作面板具备抽拉操作键盘（附图），多方向控制转位, 可升降，具有触摸屏操作界面。 |  |
| 2.1.1.3 | 数字多声束形成器， 全程动态聚焦，动态聚焦长度可调。 |  |
| 2.1.1.4 | 二维图像灰阶≥256。 |  |
| 2.1.1.5 | 数字化处理通道≥1000000，多波束信号并行处理。 |  |
| 2.1.1.6 | 系统接收超声信号动态范围≥200dB。 |  |
| 2.1.1.7 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围 |  |
| 2.1.1.8 | 具备空间复合成像技术。 |  |
| 2.1.1.9 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能(附图，有相关菜单显示) |  |
| 2.1.1.10 | XRES自适应图像处理技术。 |  |
| 2.1.1.11 | iScan一键图像优化技术。 |  |
| 2.1.1.12 | 具备自适应血流成像技术。 |  |
| 2.1.1.13 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术。 |  |
| 2.1.1.14 | Purewave纯净波探头技术 |  |
| 2.1.1.15 | 系统必须具备TAC1/TAC2操作键，针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响（附图）。 |  |
| 2.1.1.16 | 脑卒中疾病诊断相关技术。可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果，自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值，计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比 |  |
| 2.1.1.17 | 具备血管超声检查多普勒助手。可单键优化二维及彩色、多普勒图像质量，可单键自动调整取样框角度、位置、取样门大小、位置、取样线位置等，具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  |
| 2.1.1.18 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |  |
| 2.1.2 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 2.1.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |  |
| 2.1.2.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； |  |
| 2.1.2.3 | 外周血管测量和计算功能； |  |
| 2.1.2.4 | 心脏功能测量； |  |
| 2.1.2.5 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |
| 2.1.3 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 2.1.3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。 |  |
| 2.1.3.2 | 硬盘≥1T（1024G），DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧。 |  |
| 2.1.3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |  |
| 2.1.3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |  |
| 2.1.3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |  |
| 2.1.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.1.4.1 | 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 |  |
| 2.1.4.2 | 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频 |  |
| 2.2 | 系统技术参数及要求 |  |
| 2.2.1. | 系统通用功能 |  |
| 2.2.1.1 | 显示器与操作系统：≥21寸医用专业LCD显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转。 |  |
| 2.2.1.2 | 操作键盘：多方向控制转位,具有触摸屏操作界面 |  |
| 2.2.1.3 | 探头接口选择：≥ 4 个，并可全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔。 |  |
| 2.2.1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.2.2 | 探头规格 |  |
| 2.2.2.1 | 频率：超宽频带或变频探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频。 |  |
| 2.2.2.2 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵。 |  |
| ★2.2.2.3 | 探头：四只探头 标配探头中具备纯净波探头≥3个。 |  |
| 2.2.2.3.1 | 腹部凸阵：扫描频率1.0-5.0MHz |  |
| 2.2.2.3.2 | 心脏相控阵探头：扫描频率1.0-5.0MHz |  |
| 2.2.2.3.3 | 浅表血管探头1个：扫描频率5.0-12.0MHz |  |
| 2.2.2.3.4 | 阴道腔内探头1个：扫描频率3.0-10.0MHz |  |
| 2.2.3 | 二维显像主要参数 |  |
| 2.2.3.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,17CM深度时,帧速度≥55帧/秒 线阵，全视野，4cm深度时，帧速率>=140帧/秒 |  |
| 2.2.3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线。 |  |
| 2.2.3.3 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节。 |  |
| 2.2.3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |  |
| 2.2.3.5 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。 |  |
| 2.2.3.6 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。 |  |
| 2.2.3.7 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。 |  |
| 2.2.3.8 | 二维灰阶成像  256 灰阶。 |  |
| 2.2.4. | 频谱多普勒 |  |
| 2.2.4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 2.2.4.2 | 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD2.0-4.0MHz；电子凸阵:PWD:3.0-5.0MHz；电子线阵:PWD:3.5-7.5MHz。 |  |
| 2.2.4.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW。 |  |
| 2.2.4.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD:血流速度19.0m/s。 |  |
| 2.2.4.5 | 最低测量速度：≤ 0.7 mm/s (非噪音信号)。 |  |
| 2.2.4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调。 |  |
| 2.2.4.7 | 零位移动： 9 级。 |  |
| 2.2.4.8 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算。 |  |
| 2.2.5. | 彩色多普勒 |  |
| 2.2.5.1 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CDE)、高分辨率血流成像（HD-Color）；BDF/MDF、BDF/MDF/FFT。 |  |
| 2.2.5.2 | 扫描速率：扇扩探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率  15 帧/秒。 |  |
| 2.2.5.3 | 显示方式：B/CDV、B/CDV/PW、B/CDV/CW、B/CCD、B/CCD/PW、B/CCD/CW 。 |  |
| 2.2.5.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。 |  |
| 2.2.5.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 |  |
| 2.2.6 | 超声功率输出调节 |  |
| 2.2.6.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER。 |  |
| 2.2.6.2 | 输出功率选择分级可调。 |  |
| 2.2.7. | 记录装置 |  |
| 2.2.7.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 2.2.7.2 | DVD-RW or CD—RW图像存储。 |  |
| 2.2.7.3 | USB接口≥４个，用于图像传输。 |  |
| 2.3 | 配置 |  |
| 2.3.1 | 主机一台 |  |
| 2.2.2 | 探头4把：腹部凸阵探头、心脏相控阵探头、浅表血管探头、阴道腔内探头各1把 |  |
| 2.2.3 | 不间断稳压电源UPS 1台， |  |
| 2.2.4 | 专业检查床1张（带耦合剂加热器2个），操作椅1把 |  |
| 2.2.5 | 承担HIS/RIS等所有相关接口连接费用 |  |
| 2.2.6 | 安装验收前产生一切费用由供应商提供 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后15天内 |  |
| 3.2 | 质保期≥3年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内全额支付设备货款；如不能按时供货，供应商须签订合同后即向业主支付与设备货款等额的资金作为保证金（不产生利息），同时提供货物的正规销售发票并承诺三个月内交货，业主收到销售发票及保证金后1周内全额支付设备货款；设备安装验收合格后一个月内业主全额退还保证金。 |  |
| 3.13 | 履约要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单，一年内不得在本系统内投标。 |  |

品目六、移动DR

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 移动DR 1套 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用于医疗单位进行移动数字化X射线摄影检查； |  |
| ★1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准），进字号设备必须提供设备有效期计算起止的说明； |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 高压发生器及曝光控制系统 |  |
| 2.1.1 | 最大输出功率：≥40kW |  |
| 2.1.2 | 输出电压：40～125kV |  |
| ★2.1.3 | 最大管电流：≥500mA |  |
| 2.1.4 | 最大mAs：≥400mAs |  |
| 2.1.5 | 最短精确曝光时间：≤1ms |  |
| 2.1.6 | 具有APR自动控制程序摄影功能，并提供能证明具备该功能的相关文件 |  |
| 2.1.7 | 曝光保护控制装置：具备，并提供能证明具备该功能的证书 |  |
| 2.1.8 | 高压发生器关机保护装置：具备，并提供能证明具备该功能的证书 |  |
| 2.2 | Ｘ线球管 |  |
| 2.2.1 | 球管类型：旋转阳极球管 |  |
| 2.2.2 | 大小焦点：1.3/0.6mm |  |
| 2.2.3 | 球管热容量：≥107kHU |  |
| 2.2.4 | 焦点功率：≥11／32kW |  |
| 2.2.5 | 阳极材质：钨铼钼合金 |  |
| 2.3 | 平板探测器 |  |
| 2.3.1 | 探测器传输方式：无线传输 |  |
| 2.3.2 | 探测器成像介质：非晶硅介质 |  |
| 2.3.3 | 探测器类型与有效成像尺寸：无线，尺寸14″×17″（35cm×43cm） |  |
| 2.3.4 | 探测器检测像素矩阵：≥2560×3072 |  |
| 2.3.5 | 探测器检测单元尺寸：≤140um |  |
| 2.3.6 | 动态范围：≥16bit |  |
| 2.3.7 | 整板重量：≤4kg |  |
| 2.3.8 | 最大承受重量：≥130kg |  |
| ★2.3.9 | 配备智能插拔充电技术（即在DR主机上实现充电，无需单独充电器） |  |
| 2.3.10 | 平板探测器线噪声消除技术：具备，并提供证明该技术的第三方证书 |  |
| 2.4 | 移动DR机械系统 |  |
| 2.4.1 | 结构类型：多关节折臂式 |  |
| 2.4.2 | 无外置线缆设计，满足高效院感控制清洁需要。 |  |
| 2.4.3 | 最大焦点高度：≥200cm |  |
| 2.4.4 | 移动DR运动方式：电动驱动并支持遥控驱动，驱动系统采用独立锂电池。 |  |
| 2.4.5 | 机身宽度：≤65cm |  |
| 2.4.6 | 折叠后机身高度：≤150cm |  |
| 2.4.7 | 曝光控制：无线射频曝光 |  |
| 2.4.8 | 整机重量：≤260kg |  |
| 2.4.9 | 防碰撞保护装置:具备 |  |
| 2.5 | 限束器 |  |
| 2.5.1 | 旋转角度：≥±150° |  |
| 2.5.2 | 非外接供电线设计：是 |  |
| 2.6 | 图像采集/处理工作站 |  |
| 2.6.1 | 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站 |  |
| 2.6.2 | 显示器尺寸：≥15英寸触摸屏显示器 |  |
| 2.6.3 | 内存容量≥2G |  |
| 2.6.4 | 硬盘容量≥500G |  |
| 2.7 | 工作站图像处理软件功能： |  |
| 2.7.1 | 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面 |  |
| 2.7.2 | 图像采集工作站应包含如下图像处理功能： |  |
| 2.7.3 | 调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值 |  |
| 2.7.4 | 边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量 |  |
| 2.7.5 | 打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件及机械系统SID位置参数。 |  |
| 2.7.6 | 图像采集工作站应支持分格打印输出 |  |
| 2.7.7 | 支持无损压缩的高速传输 |  |
| 2.7.8 | 支持在线解压 |  |
| 2.7.9 | 支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST |  |
| 2.7.10 | 不同患者图像可打印在同一张胶片上 |  |
| 2.7.11 | 良好的整机兼容性，核心部件软件系统、高压发生器、球管、探测器为同一品牌或同一厂家制造； |  |
| 2.8 | 承担产品的PACS接口3个； |  |
| 2.9 | 独立额外的工作站1套，含电脑与软件（16G内存2T固态硬盘品牌电脑）； |  |
| 2.10 | 电动胸片架1套； |  |
| 2.11 | 射线0.5当量防护套装2套，含帽子、围脖、眼镜、衣服(一套成人一套儿童）。铅衣架1套； |  |
| 2.12 | 可升降式带窗铅屏风1套； |  |
| 2.13 | 电动屏幕投影仪1台； |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费；质保期内提供每年2次维护保养及维护性能报告； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 履约要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单，一年内不得在本系统内投标。 |  |

# 第五部分   合同文本格式（范本）

浙江省政府采购合同文本

【本合同示范本仅供参考，采购人将依据招标条款与采购内容采用本单位固定格式合同文本】

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                          项目公开采购的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：详见招标文件

  - 型号规格：详见招标文件

  - 技术参数：详见招标文件

  - 数量（单位）：详见招标文件

- 合同金额

  - 本合同金额为人民币（大写）：_____________________元（￥_______________元）。

- 技术资料

  - 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

  - 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 双方权利和义务

  - 甲方的权利

4.1.1、甲方在合同期内具有对本项目的管理及使用权，未经甲方同意，乙方不得挪作他用或改变使用性质。合同期内软件部分产权归属乙方所有，合同期满后该部分产权移交甲方。

4.1.2、甲方对乙方的平台设备不能正常运行或因维护原因造成图像数据丢失有权要求乙方及时改进。

  - 甲方的义务

4.2.1、合理使用相关软件与设备，不得将用于本项目归属乙方的软件进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用；

4.2.2、甲方应当遵守双方商定的本合同资费标准；

4.2.3、甲方应根据合同规定按时交纳相关费用；

4.2.4、乙方负责进行本项目施工工作中的相关协调事宜和各项准备工作，甲方应积极协助，主要包括：组织、协调、勘查工作，保证各机构配合乙方的安装调测工作；协助乙方进行相关单位的协调工作。

  - 乙方的权利

4.3.1乙方有权按照与甲方签署的合同，收取相关费用，以保证项目的正常运营；

4.3.2、甲方无正当理由中途停止使用对乙方造成损失的，乙方有权提出赔偿。

  - 乙方的义务

4.4.1、乙方按设计要求进行施工，保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合招标文件、国家相关主管部门的质量标准和技术要求（标准不一致时，按高标准要求执行），保证满足甲方需求【具体参照招标文件第四部分采购需求】。

4.4.2、在服务期内，乙方负责所有权归属乙方的设备及软件的所有维护、维修、设备更换和系统优化等工作，保证甲方能正常使用系统，获得高质量满意的服务。

4.4.3、项目设计深化方案、实施方案和进度计划应经过甲方和监理的审核同意后才能付诸实施，重要的施工环节应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。

4.4.4、乙方负责建立健全项目技术档案和维护档案并提供给甲方；

4.4.5、乙方应指定专门的联络人，负责项目的技术咨询、业务开通等的接洽工作；

4.4.6、甲乙双方应当维护置于甲方场地内的乙方设备的安全，如因人为原因损坏或失窃，费用由责任方承担，在未找到责任人前，乙方有义务先行修复，以保证系统的正常运行，相关事宜双方协商解决。

4.4.7、在建设期和服务期：①因乙方的建设、运营维护行为和设备给第三人的人身、财产造成损害的，由乙方自行承担赔偿责任；②由于被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由乙方承担；③乙方承担设备灭失或毁损的风险。但是在服务期内，由因甲方原因误操作或被盗、火灾（因设备质量问题或系统设计缺陷引起的火灾除外）、第三方行为等原因造成其灭失或毁损的，由甲方负责

- 知识产权

  - 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

  - 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

  - 本项目不适用。

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

  - 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

  - 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

- 质保期和质保金

  - 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

  - 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

- 交货期、交货方式及交货地点

  - 设计要求：合同签订后半年之内完成软硬件设备安装、调试和初步验收的准备工作。

  - 交货期：在合同签订15日内完成方案深化设计，经甲方批准通过后，才能用于指导实际的建设实施工作。

  - 交货方式：

  - 交货地点：采购人指定地点。

- 货款支付

  - 付款方式：具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容。

  - 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

  - 乙方向甲方收取服务费时，应当提交当期的设备运营报告和发票给甲方。

  - 甲方根据年度考核评分按考核办法支付乙方相应服务费。（具体考核评分办法由甲乙双方经协商后制定并作为合同附件）。

  - 在服务期内，除招标需求外后期增加服务需求的，增加部分按余政办发〔2012〕88号《余姚市人民政府办公室关于印发余姚市政府采购合同变更管理暂行规定的通知》，费用双方应友好协商。

  - 对于招标文件第四部分采购需求未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设各、材料，供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中｛投标报价包括系统深化设计、开发、运输、保险、包装、安装、调试、验收、日常维护、税金等所有项目相关服务内容），采购人不再另行支付。

- 税

  - 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

  - 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 考核细则

具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

  - 验收按照上级行政部门《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》余政发【2013】号文件执行。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交货的，甲方将在履约保证金中进行扣罚，扣罚标准为每延期一天扣除履约保证金1000元。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

  - 由于乙方未能按照服务响应时间要求及时处理相应故障问题而造成系统不能恢复使用的，甲方将按照合同金额的0.05%/天，根据延期时间在维保服务费用中扣除，扣除总额不超过合同总额的5%。

  - 由于乙方服务记录不全，在合同约定的服务期内不能够按照服务条款提供相应服务或延迟提供服务的，甲方有权推迟甚至拒付年度服务费用。

  - 由于甲方未按双方约定时间支付服务费用，或未遵循协议中规定的条例，致使乙方无法正常进行服务工作，乙方将按合同金额的  0.05% / 天 对延期额外收取服务费，相应责任由甲方承担，违约总金额不超过合同总金额的5%。

  - 由于不可抗力（非中标方原因所致），造成维护服务拖延或不能正常进行，采购方应按实际情况调整维护服务时间和内容，不计入违约之内。

  - 双方有任何一方产不生其他违约一次，违约方须支付合同金额的0.5％作为违约金支付给对方。

- 不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。如果双方中任何一方由于严重火灾、水灾、台方和地震以及其他不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方应当承担责任，同时尽快将不可抗力事件受到的灾害情况通知另一方。在不可抗力消除后24小时内，双方应当继续履行合同

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

  - 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交诉讼，任何一方均可向余姚市人民法院提起诉讼。

  - 诉讼费应由败诉方负担。

  - 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

- 合同生效及其它

  - 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，一周内到局采购中心备案后生效。

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报余姚市政府采购管理办公司备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，按照乙方投标文件和遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

  - 本合同一式四份，甲方、乙方各执二份，具有同等法律效力。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：    年  月  日

注：合同签订后7天内必须到局采购中心备案

第六部分    格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

投标函

致：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：（此处可针对装订密封要求进行适当调整）

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：（描述各个品目或标段总价）

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮箱：                               电话：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

投标文件

项目编号:YY

项目名称：

投标人：

二○二○年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件一 | 第 页 |
| 2 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟） |  | 第 页 |
| 3 | 小微企业声明函、网页证明资料 | 若有，附件二 | 第 页 |
| 4 | 残疾人福利企业声明函 | 若有，附件三 | 第 页 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

附件一

开标一览表

招标编号：                                                       项目名称：

| 序号 品目 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 （人民币万元） | 投标价 （总价、万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 |  | （小写） |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.注意分品目（包）列明，区分有关投标价合计、投标价、投标分项报价等等，可适当增加说明或指示，以确保表述一致。

2.有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

附件二：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、资质、商务和技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 附件四，含重大违法记录声明 |
| 2 | 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准） |  |
| 3 | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 加盖公章的复印件 |
| 4 | 投标人情况表 | 附件五 |
| 5 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书） |  |
| 7 | 评分对应表（主要用于评委对应评分内容） | 附件六 |
| 8 | 投标项目明细清单（含货物、服务等） | 附件七 |
| 9 | 技术响应表 | 附件八 |
| 10 | 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）（适用于品目二） | 附件九 |
| 11 | 有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有） 7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） 7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 12 | 有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） |  |
| 13 | 投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 14 | 环境标志产品认证证明（若有） |  |
| 15 | 商务响应表 | 附件十 |
| 16 | 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等） |  |
| 17 | 技术培训计划（若有） |  |
| 18 | 投标人2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表 | 附件十一 |
| 19 | 招标文件要求的相关证书、材料 |  |
| 20 | 投标人推荐的供选择的配套货物表 |  |
| 21 | 投标人提出的合理化建议 |  |
| 22 | 投标人认为有必要提供的其他资料 |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |

附件四：

声 明 书

致余姚市卫生健康系统部门集中采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五

投标人情况表

投标人（公章）：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 代 码 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 信箱号 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 经济类型 |  |  | 法定代表人或委托代理人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机 构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 生 产 工 人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  | 上 一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 计算单位 | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 主要产品情 况 | 产品 名称 | 型 号 |  | 上年产值 |  |  |  | 产品技术 先进水平 |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户名称 |  |  |

附件六：

评分对应表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评审标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

日期：

附件七：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

日期：

附件八：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的技术性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件九：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 职位 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格等 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

日  期：

附件十：

商务响应表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的商务条款、售后服务对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件十一：

投标人业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

日期：   年  月  日

附件十二：

法定代表人（负责人）授权书

（法定代表人/负责人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人/负责人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人（负责人）签字或签章：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮箱：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明资料

附件十三：

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人/负责人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）

附件十四：

设备配置及分项报价表

投标分项报价表或费用组价报价明细表格格式可由投标人要求自行设计，但内容不得少于本表格要求内容！！！

招标编号：                                     项目名称：                         价格单位：人民币/元

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格/型号 | 数量单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 服务培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价人应根据采购项目特征及理解分解，如实填报有关各分项有关报价的情况，并核实价格组成与总和。

2、供应商必须按各品目技术规格表中的所有内容要求填写完整，不得缺项报价。其价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及利润、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和

投标人单位（盖章）：                          授权代表人：