【政府采购/货物】⊙【公开招标】

招标文件

| 招标编号: | YY-WJ2020-025 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 余姚市人民医院、余姚市丈亭中心卫生院和余姚市小曹娥镇卫生院采购医疗设备项目 |

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地址：余姚市舜水南路121号

二〇二〇年十二月

# 目    录

第一部分  招标公告........................................................................2

第二部分  投标资料表....................................................................5

第三部分  投标须知........................................................................9

第四部分  采购内容及其它要求...................................................22

- 合同文本格式（范本）...............................................41

第六部分  格式与表格..................................................................49

# 招标公告

项目概况

（余姚市人民医院、余姚市丈亭中心卫生院和余姚市小曹娥镇卫生院采购医疗设备项目) 招标项目的潜在投标人应在（政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2021 年 01 月 14日13点 30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：YY-WJ2020-025

项目名称：余姚市人民医院、余姚市丈亭中心卫生院和余姚市小曹娥镇卫生院采购医疗设备及项目

预算金额（元）：6124000

最高限价（元）：460000，984000，1500000，1520000，950000，580000.

采购需求：

标项一:
标项名称: 余姚市人民医院全自动凝血分析仪

数量: 4台

预算金额（元）:460000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：临床试验室智能化的检测血栓/止血分析系统的全自动仪器，全面筛查机体凝血、抗凝和纤溶等功能；
备注：

标项二:
标项名称: 余姚市人民医院桥式吊塔

数量: 12台

预算金额（元）: 984000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于ICU、EICU供氧、吸引、压缩空气、氮气等医用气体的终端转接；
备注：

标项三:

标项名称: 余姚市人民医院新生儿眼底成像系统

数量: 1台
预算金额（元）:1500000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于新生儿（含早产儿）、婴幼儿、儿童、成人眼内、外部结构及眼底照相和检查； 
备注：

标项四:

标项名称:标项名称: 余姚市人民医院彩色多普勒超声诊断仪（中高档）

数量: 1套 
预算金额（元）:1600000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于成人心脏、胎儿心脏、腹部、妇产、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经等方面的临床诊断和科研教学工作； 
备注：

标项五:
标项名称:余姚市丈亭中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪（中档）

数量: 1台  
预算金额（元）:1000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要用于妇产、腹部、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，满足开展新的临床应用需求；

备注：

标项六:
标项名称:余姚市小曹娥镇卫生院彩色多普勒超声诊断仪（低档）
数量: 1台  
预算金额（元）:580000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：腹部、乳腺科、产科、妇科、泌尿科、外周血管、儿科、急诊、麻醉、介入及其它等应用领域。

备注：

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间： 2020年12月24日至  2020 年12月31日（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年1月14日 13:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

开标时间：2021年1月14日13:30

开标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
 2.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布，视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：余姚市人民医院、余姚市丈亭中心卫生院、余姚市小曹娥镇卫生院

地  址：余姚市城东路800号、余姚市丈亭镇文卫路15号、余姚市小曹娥镇朗海村朗夹公路193号

项目联系人（询问）：谢松波、李老师、谢老师

项目联系方式（询问）：0574-62619527，0574-58229352、0574-62083966

质疑联系人：应烽锋、李亚清、谢金辉

质疑联系方式：0574-6261952、0574-58229352、0574-62083966

2.采购代理机构信息

名    称：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地    址：余姚市舜水南路121号

联系方式： 0574-62703275

3.项目联系方式

项目联系人：张老师

电　    话： 0574-62703275

4、书面受理质疑地点：

联系人：　邵老师

电  话：　0574-62715800

邮  箱：　wsxtcg@163.com

第二部分    投标资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心 联系人：张老师，联系电话：0574-62703275 采购人：余姚市人民医院、余姚市丈亭中心卫生院和余姚市小曹娥镇卫生院 |
| 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：余姚市人民医院、余姚市丈亭中心卫生院和余姚市小曹娥镇卫生院采购医疗设备项目 招标编号： YY-WJ2020-025 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理；本文件“第四部分 采购内容及其它要求”另有规定的除外。 |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的或未按招标文件要求提供的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容。 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 11 | 是否提供演示 | 否 |
| 12 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件：无 |
| 14 | 招标文件公告期限 | 2020年 12月24日起至2020年12 月31日止（5个工作日） |
|  | 招标文件下载及要求 | 1、招标文件售价：0元。 2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。 3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190） （1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作； （2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 （3）其它政采云平台认可的CA数字证书。 4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。 6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币0元整。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间 | 截止时间：2021年1 月14日下午13:30(北京时间) |
| 18 | 开 标 | 开标时间：2021年1月14日下午13:30(北京时间)； 开标时间后半小时内（2021年 1月14日下午13:30后）供应商登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年1 月14日下午14:00前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：本项目网上开评标，投标人无须到现场。 |
| 19 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采购人指定地点 |
| 20 | 合同履约保证金 | 无 |
| 21 | 交货地点及时间 | 地点：采购人指定的地点 时间：合同签订之日起30个日历天内完成供货、调试、且验收合格。 |
| 22 | 投标人资格审查 | 资格后审 |
| 23 | 投标文件形式、递交及组成 | 本项目实行网上投标； 电子投标文件一份； 电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求准时递交、解密； |
| 24 | 特别说明 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 3、投标人的法定代表人或其委托代理人请在项目开评标期间保证能上网的电脑及CA锁（需与制作投标文件的CA锁为同一把）远程参加开评标，包括解密投标文件，评审过程中有关澄清、说明或者补正的提交等。 |
| 25 | 投标报价 | 1.投标方式：总价(若另有分项报价要求按报价一览表执行) 2.投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3.计量单位：个/按照采购要求； 4.报价货币：人民币（一律以人民币计算）； |
| 26 | 投标文件 | 1、投标文件份数：上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。 2、投标文件编制：须按照“投标须知”规定的投标人应提交的投标文件； |
| 27 | 其他说明 | 符合资格的供应商另外还需准备U盘存储的电子备份投标文件1份和纸质备份投标文件1份（正本（封面标明品目）和副本各1本（封面标明品目）以便给采购单位和招标代理机构后期做档案用； 投递方式：顺丰快递，地址：余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼105室，张老师收）。快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至wsxtcg@163.com，邮件主题请注明“XXX公司关于YY-WJ2020-025投标文件快递底单”，并在邮件中留下联系人姓名+手机号，以便查询及查收。 注：备份投标文件必须在规定时间内寄到，评审以政采云上传的电子投标文件为准！ |

第三部分    投标须知

一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见第一部分招标公告。

1.2本次采购项目名称及项目编号见第一部分招标公告。

2.投标人资格

2.1投标人资格详见第二部分投标资料表第13项。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

二、招标文件

4.招标文件的内容

4.1招标文件的组成。

4.1.1第一部分  招标公告

4.1.2第二部分  投标资料表

4.1.3第三部分  投标须知

4.1.4第四部分  采购内容及其它要求

4.1.5第五部分  合同文本格式（模本）

4.1.6第六部分  格式与表格

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

5.质疑（根据《政府采购质疑和投诉办法》要求，以书面形式通过邮寄方式寄递质疑材料给项目采购公告中招标单位联系人）。

5.1.1潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（获取招标文件晚于招标文件公告期限届满之日的，以招标文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.1.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

5.1.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5.2投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

5.3投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

6.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延投标文件提交截止时间。

三、投标文件的编制

7.1投标文件的形式和效力

7.1.1本项目实行网上投标（网上投标资料填报必须准确无误、齐全，由于填报错误或延迟而造成后果一律自负）。

7.1.2供应商应准备电子投标文件1份；

另外，U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件各1份（含正本和副本各1本（封面标明品目）。

7.1.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

7.1.2.2备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份（封面标明品目）以顺丰快递形式递交。

7.2投标文件的组成

投标文件由资质、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

7.2.1价格部分格式：

7.2.1.1★开标一览表（附件一）；

7.2.1.2★设备配置及分项报价表（附件十四）

7.2.1.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7.2.1.4小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件二）；

7.2.1.5残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件三）。

7.2.2资质、商务和技术部分格式：

7.2.2.1★投标声明书 (附件四，含重大违法记录声明)

7.2.2.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准）；

7.2.2.3★有效的企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

7.2.2.4★投标人情况表（附件五）；

7.2.2.5★财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(若不需要缴纳税收和社会保障资金的，请提供相应证明文件)；

7.2.2.6★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

7.2.2.7评分对应表（格式见附件六，主要用于评委对应评分内容）

7.2.2.8★投标项目明细清单（含货物、服务等，附件七）；

7.2.2.9★技术响应表（格式见附件八）；

7.2.2.10项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单[附件九]等）；

7.2.2.11有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有）

7.2.2.12有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有）

7.2.2.13投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书；
7.2.2.14环境标志产品认证证明（若有）；

7.2.2.14★商务响应表（格式见附件十）；

7.2.2.16售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

7.2.2.17技术培训计划（若有）；

7.2.2.18投标人提供2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表（附件十一）；

7.2.2.19法定代表人（负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（若有）（附件十二、十三）；

7.2.2.20招标文件要求的相关证书、材料；

7.2.2.21投标人推荐的供选择的配套货物表；

7.2.2.22投标人提出的合理化建议（若有）；

7.2.2.23投标人认为有必要提供的其他资料。

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

8、投标报价

8.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同额外配置，不得另行收费）。

8.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。

9.投标文件的语言及投标货币

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

9.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

10.投标有效期

10.1投标有效期见投标资料表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

10.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金（如有适用）。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

11.投标保证金（本次采购所有项目投标保证金为0元）

11.1投标人应按前附表规定提交投标保证金。

11.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

11.3自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

11.4 投标人如有下列情况之一的其投标保证金将不予退还。

(一) 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件的；

(二)投标人在投标文件中提供虚假材料的;

(三)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的;

(四)投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(五)招标文件规定的其他情形。

12.投标文件的签署

12.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

12.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密（以此为准）。

备份文件必须在规定时间内寄到

14.投标文件的修改、撤回及串标认定

14.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的、解密，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输和解密的投标文件，将被“政采云”平台拒收，视为无效投标。

14.2开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还（若有适用）。

14.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

14.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

14.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

14.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

14.4.5不同投标人的投标文件相互混装;

14.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标及定标

15.开标

15. 1电子招投标开标及评审

15.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.1.2.采购人及评审小组对资质、商务和技术文件进行评审；

15.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

15.1.4在系统上开启报价文件；

15.1.5评审小组对报价情况进行评审；

15.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

15.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

15.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

15.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

16.评标

16.1采购人代表或由采购人委托的评审小组对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

16.2评审小组组成：

16.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评审小组，评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评审小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.3评审小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

16.4评审小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

16.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

16.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

16.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

16.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

16.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.5投标的澄清：

16.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

16.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评审小组半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

16.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

16.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

16.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

16.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

16.7招标人对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.评标过程保密

17.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评标报告

18.1评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.2评标报告应当包括以下内容：

18.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

18.2.2投标人名单和评审小组成员名单；

18.2.3评标方法和标准；

18.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

18.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

18.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评审小组要求进行的澄清、说明或者补正，评审小组成员的更换等。

19.定标

19.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

19.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标人应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

六、评标标准与评标办法

21.评标原则

21.1公平、公正地对待所有合格的投标人。

21.2遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

21.3评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

21.评标方法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

22.评审程序

22.1招标人工作人员按评审小组名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

22.2招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

22.3组织推选评审小组组长，负责组织评审活动；

22.4评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.5招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

22.6评审小组形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

22.7招标人工作人员宣布会议结束。

23.评标细则

23.1以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

24.评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

24.1商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目外，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。招标工作人员统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份投标文件商务和技术部分的平均得分（所有分值保留两位小数，按四舍五入计）。

24.3价格部份的评分，先由评审小组对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评审小组进行调整，得出评估价。

24.4最终得分与中标人的确定：

24.4.1各投标人最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝价格部分得分＋商务部分得分+技术部分得分；

24.4.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.4.2各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.无效标

25.1资格审查由采购代理机构负责，符合性审查及评审由评审小组负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

25.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

25.1.1.1不符合政府采购法第22条第一款之规定；

25.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

25.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

25.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

25.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

25.1.2.1未参加讲标演示的（若招标要求）；

25.1.2.2投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的；

25.1.2.3未按时解密投标文件或解密失败的；

25.1.2.4与招标文件有重大偏离、未提供带★的有关资料或未满足招标文件第四章部分中最低技术指标和要求的；

25.1.2.5投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

25.1.2.6投标报价超过预算价或者最高限价的；

25.1.2.7以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.1.2.8投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

25.1.2.9未按本部分“三、投标文件的编制”第8点投标报价要求报价的；

25.1.2.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.2.11投标人被视为串通投标的；

25.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

25.1.4投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为低于成本价投标为无效标；

25.1.4.1评审小组半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在合理时间内向评审小组提供成本测算资料；

25.1.4.2投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、依据不充分、或评审小组半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

25.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

26.废标

26.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

26.1.1合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：所有打“★”核心产品的品牌均相同的多家投标人按一家投标人计算）；

26.1.2法律法规规定的其他情形。

评  分  标  准

适用于：品目一

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术和商务41分 | 对招标文件技术要求、功能、配置及商务要求的响应情况评分 41分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术和商务条款每负偏离或不响应一条的，扣3分 偏离或不响应超过10条及以上的按无效响应处理 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 机型功能5分 | 对所投设备的机型和功能综合评分 5分 对各投标人所提供设备的机型和功能等比较后评分 最新，最高端机型，功能最齐全的得5分，最新，非最高端机型，功能齐全的得4分，中端机型得3分，低端机型得0分 |  |  |  |
| 培训服务2分 | 对投标人的培训及应急方案进行评议 2分 培训方案详尽可行，应急及时可靠的，方案最优的得2分 培训方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 培训方案差的得0分 |  |  |  |
| 节能环保2分 | 对提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品（非政府强制采购环保、节能目录内的）认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图的进行评分 2分 每提供一个得1分，总分2分 认证证书或截图必须加盖投标单位公章，过了有效期或未盖章的不得分 |  |  |  |
| 价格50分 | 对常规项目每人份配套试剂报价评分 25分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得25分 投标价得分=（基准价/投标价）×25分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
|  | 对特殊项目每人份配套试剂报价评分 15 分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得15分 投标价得分=（基准价/投标价）×15分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
|  | 对设备报价评分（设备报价遵从相关政府采购政策优惠） 10分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得10分 投标价得分=（基准价/投标价）×10分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |

注：★1、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。

评  审  标  准

适用于：品目二、三、四、五、六

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术和商务48分 | 对招标文件技术要求、功能、配置及商务要求的响应情况评分 48分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术和商务条款每负偏离或不响应一条的，扣3分 偏离或不响应超过10条及以上的按无效响应处理 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 机型功能5分 | 对所投设备的机型和功能综合评分 5分 对各投标人所提供设备的机型和功能等比较后评分 最新，最高端机型，功能最齐全的得5分，最新，非最高端机型，功能齐全的得4分，中端机型得3分，低端机型得0分 |  |  |  |
| 培训应急2分 | 对投标人的培训及应急方案进行评议 2分 培训方案详尽可行，应急及时可靠的，方案最优的得2分 培训方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 培训方案差的得0分 |  |  |  |
| 节能环保2分 | 对提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品（非政府强制采购环保、节能目录内的）认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图的进行评分 2分 每提供一个得1分，总分2分 认证证书或截图必须加盖投标单位公章，过了有效期或未盖章的不得分 |  |  |  |
| 优惠承诺3分 | 评委根据投标人提供的针对本项目优惠承诺进行评分 3分 质保期比原方案每多1年，得0.5分，最高2分 其他方案明显优于或配置高于原方案的，得1分 等于或配置低于原方案的，得0分 |  |  |  |
| 价格40分 | 对设备报价评分（设备报价遵从相关政府采购政策优惠） 40分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得40分 投标价得分=（基准价/投标价）×40分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |

注：★1、评审小组认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理；

2、各评审小组成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评审小组集体讨论，须有三分之二或以上的评审小组签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%。

七、合同的授予

28.中标通知

28.1中标公告发布后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2中标人按照招标文件提供的模本签订政府采购合同。

28.3中标通知书作为合同的组成部分。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

30. 项目验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第四部分    采购内容及其它要求

品目一、全自动凝血分析仪

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全自动凝血分析仪 4台 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：临床试验室智能化的检测血栓/止血分析系统的全自动仪器，全面筛查机体凝血、抗凝和纤溶等功能； |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进口产品6个月内，国产产品3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 每套技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 检测方法≥3种，凝固法，发色底物法，免疫比浊法 |  |
| 2.2 | 检测通道和孵育通道数量≥10个 |  |
| 2.3 | 测试速度：PT≥300 tests/h，PT/APTT/FIB/TT/DD 5项综合≥50 tests/h |  |
| 2.4 | 检测参数：（凝固法） PT, APTT, Fbg, TT, Extrinsic Factors (II, V, VII, X), Intrinsic Factors (VIII, IX, XI, XII), PS, PC 等； （发色底物法） AT-III, PLG, α2-AP, PC, FXIII, PAI等 ； （免疫比浊法） D-Dimer, vWF:Ag,Innovance-Vwf Ac等 |  |
| 2.5 | 试剂位≥40个 |  |
| 2.6 | 样本位≥100个 |  |
| 2.7 | 试剂冷藏位≥40个 |  |
| 2.8 | 急诊位≥5个 |  |
| 2.9 | 在线质控QC：仪器能自动记录质控的结果,绘制质控图谱,可以连接到我们的网络支持系统(SNCS)；日常质控数据可以自动发往服务器，操作老师可以实时和别的实验室比较 QC结果。 |  |
| 2.10 | 进样器：自动连续进样、随时追加样本。 |  |
| 2.11 | 试剂针、样本针：≥2根样本针，≥1根样本针 |  |
| 2.12 | 试剂开放：所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展。 |  |
| 2.13 | 反应杯：一次性装载量≥800个 |  |
| 2.14 | 数据存储：≥10000个样本结果 |  |
| 2.15 | 检测状态：可以实时显示样本检测剩余时间 |  |
| 2.16 | 浙江省内三级医院用户≧10家，需提供相关证明 |  |
| ★2.17 | 提供配套试剂价格： 常规项目：（必须含PT、APTT、FiB、TT和DD五项）的均价（元/test）； 特殊项目：（必须含Extrinsic Factors (II, V, VII, X), Intrinsic Factors (VIII, IX, XI, XII), PS, PC ,AT-III, PLG, α2-AP, PC, FXIII, PAI, vWF:Ag,Innovance-Vwf Ac）的均价（元/test）； 每人份试剂价格纳入评审价格分； 其它检测项目相关的试剂、耗材均按需免费配送（提供详细清单）。 所有试剂均为原厂配套进口并有完整的溯源体系（提供“进”字注册证）。 |  |
| 2.18 | 试剂定价：中标后中标方、设备科及使用科室根据现场试剂验证确定test数量后，按每包装价格签订购销合同。 |  |
| 2.19 | 其他配置：配套工作电脑≧5台 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| ★3.2 | 合同期内全部免费保修，不另收取配件成本费、工时费、差旅费等任何费用； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供原厂中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 根据用户需求及实验场地要求，必须纳入现有流水线体系，配合做好与现有LIS等系统的连接，并承担由此产生的一切费用； |  |
| 3.11 | 涉及软件或功能模块必须承诺终身免费升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清； |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目二、桥式吊塔

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照 响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 桥式吊塔 12台 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于ICU、EICU供氧、吸引、压缩空气、氮气等医用气体的终端转接； |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 整体要求 |  |
| 2.1.1 | 投标产品通过ISO9001：2015/13485：2016/CE/：2016/ROHS认证；以上证件需加盖生产企业红章。 |  |
| 2.1.2 | 主体材料要求为高强度铝合金6063(提供检测报告），全封闭式设计，表面外表处理采用静电喷涂，材料必须防腐蚀（提供检测报告）。 |  |
| 2.1.3 | 电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。 |  |
| 2.1.4 | 气体终端要求（要求与吊塔同一品牌）：底座采用全铜铸造，金属面板，要求所有气体插座和接头为德国制式，气体终端带防尘装置（提供检测报告）。(1)接口颜色及形状不同，具有防接错功能；(2)插座插头可保证≥5万次的插拔（提供检测报告）；(3)采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。 |  |
| 2.1.5 | 所有气管为原装进口，并提供进口报关单及检测报告； |  |
| 2.1.6 | 所有吊柱上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； |  |
| 2.1.7 | 终端箱体采用整体式，气电分离设计（提供实物图片） |  |
| ★2.1.8 | 吊塔采用落地式安装，需稳定牢固。 |  |
| 2.1.9 | 工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：6KVA； |  |
| 2.1.10 | 医护工作站长度2800-3000mm（实际规格以用户需求为依据），桥底高度2100mm； |  |
| 2.2 | 监护区 |  |
| 2.2.1 | 内置收纳柜2个：容积30L，多层隔板可调，活动柜门；(提供已装医院实例图) |  |
| 2.2.2 | 可折叠平台1层； |  |
| 2.2.3 | 监护平台1层：平台一侧带嵌入式标准边轨，另一侧带监护仪管线固定夹；底部带强弱电源箱：含内藏式电源插座2个（220V/10A)，内藏式网络接口2个（RJ45）； |  |
| 2.2.4 | 嵌入式强弱电源箱1个：带防护门，电源插座6个（220V/10A），网络接口1个（RJ45），等电位接地端子2个； |  |
| 2.2.5 | 内置医气阀门控制箱1个：配快速开闭检修门1个，氧气维修阀1个，空气维修阀1个，吸引维修阀1个； |  |
| 2.2.6 | 气体终端标准配置：氧气2个、负压吸引1个、压缩空气2个； a、活动防护盖；b、德标；c、插拔次数5万次以上；d、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），带气维修； |  |
| 2.2.7 | 不锈钢高度可调输液泵架杆1套； |  |
| 2.2.8 | 监护区承载重量≤80kg； |  |
| 2.3 | 护理区 |  |
| 2.3.1 | 操作平台1层：两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉1个，内藏式电源插座3个（220V,10A)，内藏式网络接口1个（RJ45）； |  |
| 2.3.2 | 嵌入式电源控制箱1个：电源总开关1个，电源插座2个（220V/10A)；网络接口1个（RJ45）； |  |
| ★2.3.3 | 气体终端标准配置：氧气1个、负压吸引2个；a、活动防护盖；b、德标；c、插拔次数5万次以上；d、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），带气维修；(提供已装医院实例图) |  |
| 2.3.4 | 听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个，湿化罐支架1个； |  |
| 2.3.5 | 护理区承载重量≤80kg； |  |
| 2.4 | 输液区 |  |
| 2.4.1 | 旋转臂1套：旋转半径450mm，旋转角度≤340°，承载重量≤30kg； |  |
| 2.4.2 | 泵架总成1套：内藏式电源插座6个（220V/10A)，内藏式网络接口1个（RJ45），注射泵杆1件，可调输液挂架1件； |  |
| 2.5 | 照片系统 |  |
| 2.5.1 | 工作照明2套（LED），功率18W，亮度可调； |  |
| 2.5.2 | 休息照明1套（LED），功率3W； |  |
| 2.5.3 | 检查照明1套（LED），功率12W，旋臂式手动升降； |  |
| ★2.6 | 数字信息支持平台：(提供已装医院实例图) |  |
| 2.6.1 | 19.5寸彩色液晶显示器1台； |  |
| 2.6.2 | 病人基本信息软件1套； |  |
| 2.6.3 | 外挂彩色触摸可旋转商用屏一体机1台（21.5寸，四核CPU,内存8G，120G固态硬盘）； |  |
| 2.6.4 | 键盘平台1套（含键鼠套装）； |  |
| 2.7 | 主体材料采用高强度铝合金型材； |  |
| 2.8 | 所有气体管道采用紫铜管； |  |
| 2.9 | 表面处理采用静电喷涂； |  |
| 2.10 | 落地式安装。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：中标后25天内到货安装完毕； |  |
| 3.2 | 质保期7 年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 其他要求：项目履约验收完全按照投标文件中的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目三、新生儿眼底成像系统

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新生儿眼底成像系统 1台 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于新生儿（含早产儿）、婴幼儿、儿童、成人眼内、外部结构及眼底照相和检查。； |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 基本技术参数 |  |
| 2.1.1 | 检查方式: 间接接触式（耦合剂接触）； |  |
| 2.1.2 | 手柄重量: ＜500g； |  |
| 2.1.3 | 光学镜头: 广角、大景深、快速聚焦； |  |
| 2.1.4 | 图像拍摄方式: 单张拍摄（即静态拍摄）/ 连续动态视频摄像，无拍照延迟； |  |
| 2.1.5 | 光强显示: 光源强度以数值显示（0~100可调）； |  |
| 2.1.6 | 对焦调整方式: 脚踏开关控制、面板按钮控制；最近对焦距离3mm； |  |
| 2.1.7 | 光源亮度调整方式: 脚踏开关控制、面板按钮控制； |  |
| 2.1.8 | 数据采集传输类型: 静态/动态图像采集均可采用半自动/键盘手动/脚踏开关/计算机控制传输；有线实时数据采集，无延迟； |  |
| 2.1.9 | 影像帧率: V≥50fps（frame/s）； |  |
| 2.1.10 | 视频录制时间：≥5min； |  |
| 2.1.11 | 提供台车便携移动两用。 |  |
| 2.1.12 | 多功能台车，可升降。伸缩储物托盘；显示器可根据工作需要旋转，升降，远近拉伸。 |  |
| 2.1.13 | 成像视野：最大可视角130度（需提供药监局检测报告文件证明）。 |  |
| 2.1.14 | 临床使用中能完整观察到颞侧Ⅲ区至锯齿缘，避免ROP漏诊。竞标者需提供包含锯齿缘在内的清晰、原始电子版图像证明。 |  |
| ★2.1.15 | 可置换镜头，以满足不同的对比度和放大细节，适用不同病种的诊断级别质量图像。可选择配置不同成像视野的镜头，包括130度、120度、80度。 |  |
| 2.1.16 | 为了保证数据真实可靠，配有专用肖像镜头或可拍摄肖像的130度镜头，所拍摄图像需与真人无异，不能有桶形，球形畸变，竞标者需提供设备所拍摄任何实际物体的原始电子版图像证明。 |  |
| 2.1.17 | 所拍图像和展示图像必须是设备原始拍摄影像。如果是软件后处理图像，必须同时并列展示原始拍摄图像和后处理的图像，并必须对后处理图像明确进行标注，防止软件后处理图像的美化干扰正常临床诊断。 |  |
| 2.1.18 | 设备输出的图像，在图片属性中必须含有图像的原始拍摄条件，如果是软件后处理图像，则必须在图像上明显标示。 |  |
| 2.1.19 | 供电方式：为适应大量持续筛查需要，交流电持续供电方式者为优，如果设备为充电电池供电方式，则充电后连续开机使用时间不能小于6小时。 |  |
| 2.1.20 | 设备在不同病房、病床间移动采集使用，无需频繁开关机，节约采集时间。 |  |
| 2.1.21 | 移动图像采集拍摄中，可实现防止拍摄时抖动功能。 |  |
| 2.1.22 | 图像采集时的显示器分辨率不小于传感器总像素，保证采集时眼底观察清晰完整，防止采集图像时，造成观察不完整导致误诊。 |  |
| 2.1.23 | 设备适合院间出诊使用，配有专用小型移动箱或背包。 |  |
| 2.2 | 拍摄参数 |  |
| 2.2.1 | 无闪光拍摄：拍摄中不使用闪光（一次闪光和多次闪光），如必须使用闪光拍摄，则需对闪光强度峰值进行说明，并提供药监局出具的检测报告，以及此强度下的闪光对新生儿眼无伤害的临床和技术证明文件。 |  |
| 2.2.2 | 成像方式：一次性快门成像，而非多次拍摄后将照片叠加。 |  |
| 2.2.3 | 可以单张拍摄,也可连续动态摄像。 |  |
| 2.2.4 | 单次摄像最大持续时间不小于90秒，可多段记录。 |  |
| 2.2.5 | 可以回放动态摄像，并从中冻结和提取需要的眼底图像。 |  |
| 2.2.6 | 最近对焦距离可拍摄前房和房角的清晰图像（提供临床实际采集图像）。 |  |
| 2.2.7 | 实时取景影像，影像与实景同步，无任何延迟。 |  |
| 2.2.8 | 脚踏开关：包含照明光强度控制按钮，摄像机对焦控制按钮及快门按钮。 |  |
| 2.2.9 | 脚踏开关以有线方式连接直接控制快门，避免快门延迟，适合新生儿眼疾检查的需要。 |  |
| 2.3 | 光源导入和眼底照明技术 |  |
| 2.3.1 | 采用圆形光场导入眼底的照明技术。 |  |
| 2.3.2 | 照明系统导入眼底的光场不能存在方形或菱形的不均匀光场伪影， 也不能有点状或直边的亮点和暗点。 |  |
| 2.3.3 | 光源采用卤素灯光源 |  |
| 2.4 | 计算机系统参数 |  |
| 2.4.1 | 操作系统：嵌入式Windows 7系统。 |  |
| 2.4.2 | 网络连接：LAN/WLAN。 |  |
| 2.4.3 | 硬盘：不小于500GB。 |  |
| 2.4.4 | CPU：主频不小于2.0GHZ。 |  |
| 2.4.5 | 内存：不小于2.0GB。 |  |
| 2.4.6 | 图像打印机：彩色照片打印机。 |  |
| 2.4.7 | 主机显示器：15-23英寸彩色液晶显示器。 |  |
| 2.4.8 | USB存储：提供USB外接口提供数据导入和导出功能。 |  |
| 2.5 | 手持式视频摄像机 |  |
| 2.5.1 | 摄像机类型：高分辨率CMOS。 |  |
| 2.5.2 | 动态图像抓取速度：≥30 fps。 |  |
| 2.5.3 | 黑白平衡自动调节功能。 |  |
| 2.5.4 | 传感器动态范围可手动调节，可以针对不同眼底色素深浅调整图像拍摄动态范围，提高图像质量。 |  |
| 2.5.5 | 手柄应有防意外跌落及自重分散应对措施，保护设备的同时减轻使用者的负担。 |  |
| 2.6 | 软件系统功能 |  |
| 2.6.1 | 病人数据全面本地存储，并可以备份。 |  |
| 2.6.2 | 内置数字影像采集回放软件。 |  |
| 2.6.3 | 视频保存格式为无压缩方式。 |  |
| 2.6.4 | 数据库分类搜索功能：提供人名，ID，出生日期搜索。 |  |
| 2.6.5 | 分类管理功能：能够将不同种类病人，不同医生检查的病人等根据需要分类存储，调取域之间可加密，指定用户才能访问。 |  |
| 2.6.6 | 图像对比功能：任意两张图像并排对比，并可打印出来。 |  |
| 2.6.7 | 图像处理：提供对比度、亮度、红绿蓝三原色等图像调节功能。 |  |
| 2.6.8 | 图像及数据可根据需要单独或批量本地导入导出。 |  |
| 2.6.9 | 影像标注：对采集的图像进行后处理标注编辑功能，提供注释、标记功能。局部病变放大。 |  |
| 2.7 | 扩展性 |  |
| 2.7.1 | 提供远程医疗网络接口，可选配远程医疗模块。 |  |
| 2.7.2 | 远程模块在使用过程中不收取任何费用，为满足《人口健康信息管理办法（试行）》要求，云存储空间由用户自行选择商家租赁。设备供应方不得向用户提供由其自身开发、维护的云存储和云数据库等相关服务，确保用户数据的安全性、唯一性、可追溯性。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：合同签订后3个月内； |  |
| 3.2 | 质保期2 年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 其他要求：项目履约验收完全按照投标文件中的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目四、彩色多普勒超声诊断仪（中高档）

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 彩色多普勒超声诊断仪（中高档）1套 |  |
| 一 | 整体要求： |  |
| 1 | 适用范围：用于成人心脏、胎儿心脏、腹部、妇产、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经等方面的临床诊断和科研教学工作 |  |
| 2 | 投标机型是医院认可的本公司该类设备中的高端机型及2018年最新软件和硬件平台 |  |
| 3 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 1.1 | 进口彩色多普勒超声波诊断仪主机系统： |  |
| 1.1.1 | 显示器与操作系统：≥21英寸高分辨率彩色纯平超薄液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，自由臂可调节360° |  |
| 1.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |  |
| ★1.1.2.1 | 触摸屏和主屏幕可同时显示超声图像，便于临床操作（附图证明）; 具备全屏高清放大功能，通过触摸屏一键获取，放大后图像显示区域尺寸≥21寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） |  |
| 1.1.3 | 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束 |  |
| 1.1.4 | 二维图像灰阶≥256 |  |
| 1.1.5 | 多波束信号并行处理 |  |
| 1.1.6 | 系统接收超声信号动态范围310dB |  |
| 1.1.7 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围 |  |
| 1.1.8 | 实时空间多角度复合成像，角度可调 |  |
| 1.1.9 | 系统提供梯形成像技术 |  |
| 1.1.10 | 斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并分级可调≥5级 |  |
| 1.1.11 | 一键图像优化技术，作用于2D及Doppler,单键操作，可自动调节增益，动态范围，Doppler基线，标尺等参数 |  |
| 1.1.12 | 动态实时优化技术，无需通过一键优化技术，实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、噪音抑制、对比度等的调节，(附图，分项报价，含在投标总价中) |  |
| 1.1.13 | 具备自适应血流成像技术 |  |
| 1.1.14 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术。 |  |
| 1.1.15 | XDClear探头或HD探头技术或Purewave纯净波探头技术 |  |
| 1.1.16 | 具有负荷超声成像单元 |  |
| 1.1.17 | 自适应频谱多普勒技术。实时自动多普勒测量分析，可提供参数选择≥15个参数，可一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程。频谱取样门自动追踪技术，实时追踪血管位置，调整取样门位置 |  |
| 1.1.18 | 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术，具备AutoColor自动调节血流成像参数 |  |
| 1.1.19 | 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性（分析报价，含在投标总价中）。 |  |
| 1.1.20 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，可适应于相控阵探头、线阵探头和凸阵探头 |  |
| 1.1.21 | LGC侧向增益补偿技术按键（非软件），可有效补偿心室壁的侧壁声失落（附图，分项报价，含在投标总价中） |  |
| 1.1.22 | 组织多普勒定量分析技术, 心肌应变定量，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数，在线分析功能。 |  |
| 1.1.23 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |  |
| 1.1.24 | 自动辛普森法，可通过对比双幅显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量 |  |
| 1.1.25 | 超宽视野成像扫描技术，支持线阵、凸阵探头，可结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 |  |
| ★1.1.26 | 可用于乳腺等浅表或腹部检查，并可调整级别TAC≥2，要求触摸屏具备TAC菜单显示（附图，分项报价，含在投标总价中） |  |
| 1.1.27 | 造影功能，造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科的需求 |  |
| 1.1.28 | 具备二维脱机版定量分析功能； (包括ROI, IMT, SQ, aCMQ, and a2DQ )；血管中内膜厚度自动测量，要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，在线分析功能；可依据选择的心脏切面自动描记相应节段，进而自动测量整体和节段功能并生成表格，17节段或18节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV |  |
| 1.2 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 1.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |  |
| 1.2.2 | 外周血管测量和计算功能； |  |
| 1.2.3 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |
| 1.2.4 | 成人心功能测量分析软件包，儿童心功能测量分析软件包 |  |
| 1.2.5 | 胎儿心脏预设值等产科分析软件 |  |
| 1.3 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 1.3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。 |  |
| 1.3.2 | 硬盘≥250GB，DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧。 |  |
| 1.3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |  |
| 1.3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |  |
| 1.3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |  |
| 1.4 | 输入/输出信号 |  |
| 1.4.1 | 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 |  |
| 1.4.2 | 输出：复合视频、RGB 彩色视频 |  |
| 1.4.3 | 具有Dicom网络接口功能（Send、Print、Query/Retrieve、Worklist、MPPS等） |  |
| 2 | 系统技术参数及要求 |  |
| 2.1 | 系统通用功能 |  |
| 2.1.1 | 显示器与操作系统：≥21英寸高分辨率彩色纯平超薄液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转。 |  |
| 2.1.2 | 操作面板：多方向控制转位, 可升降，具有触摸屏操作界面操作键盘 |  |
| 2.1.3 | 探头接口选择：4个，并可全部激活，接口一致且可互换通用（食道探头和普通探头接口需一致），支持热插拔。 |  |
| 2.1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.2 | 探头规格 |  |
| 2.2.1 | 频率：超宽频带或变频探头。 |  |
| 2.2.2 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵。 |  |
| 2.2.3 | 探头： |  |
| 2.2.3.1 | 成人心脏相控阵探头：扫描频率为1.0-5.0MHz ；为XDClear探头或HD探头或PureWave探头 |  |
| 2.2.3.2 | 新生儿相控阵探头: 扫描频率为4.0-12.0MHz； |  |
| 2.2.3.3 | 腹部探头：扫描频率为1.0-5.0MHz；为XDClear探头或HD探头或PureWave探头 |  |
| ★2.2.3.4 | 超宽屏线阵频探头：扫描频率为2.0-22.0MHz；≥1920个阵元。为XDClear探头或HD探头或PureWave探头 |  |
| 2.3 | 二维显像主要参数 |  |
| 2.3.1 | 成像速度：线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |  |
| 2.3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线。 |  |
| 2.3.3 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节。 |  |
| 2.3.4 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。 |  |
| 2.3.5 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。 |  |
| 2.3.6 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。 |  |
| 2.3.7 | 二维灰阶成像( 256 灰阶 |  |
| 2.3.8 | 腹部探头扫描深度(38cm |  |
| 2.3.9 | 腹部探头扫描角度(121°(附图) |  |
| 2.4 | 频谱多普勒 |  |
| 2.4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 2.4.2 | 发射频率:电子凸阵:PWD:3.0-5.0MHz；电子线阵:PWD:3.5-7.5MHz。 |  |
| 2.4.3 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm多级可调。 |  |
| 2.4.4 | 零位移动：( 9 级。 |  |
| 2.4.5 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算。 |  |
| 2.5 | 记录装置 |  |
| 2.5.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 2.5.2 | DVD-RW or CD—RW图像存储。 |  |
| 2.5.3 | USB接口≥４个，用于图像传输。 |  |
| 3 | 配置 |  |
| 3.1 | 高端心血管应用彩色多普勒超声诊断仪 1套 |  |
| 3.2 | 成人心脏探头1个 |  |
| 3.3 | 新生儿心脏探头1个 |  |
| 3.4 | 宽屏线阵探头1个 |  |
| 3.5 | 成人腹部探头1个 |  |
| 4 | 其它要求 |  |
| 4.1 | 软件更新至满足临床需求 |  |
| 4.2 | 提供超声工作站1套（电脑、彩色激光打印机及软件） |  |
| 4.3 | 提供心电监护仪1套 |  |
| 三 | 商务条款、售后服务 |  |
| 1 | 交货期：签订合同后15天内； |  |
| 2 | 质保期3年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| ★12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内全额支付设备货款；如不能按时供货，供应商须签订合同后即向业主支付与设备货款等额的资金作为保证金（不产生利息），同时提供货物的正规销售发票并承诺三个月内交货，业主收到销售发票及保证金后1周内全额支付设备货款；设备安装验收合格后一个月内业主全额退还保证金。 |  |
| 13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目五、彩色多普勒超声诊断仪（中档）

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 彩色多普勒超声诊断仪（中档）1台 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：主要用于妇产、腹部、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，满足开展新的临床应用需求； |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进口产品6个月内，国产产品3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 主机成像系统 |  |
| 2.1.1 | 主机成像系统：2015年以后推出高端主机平台，提供最新平台软件（2018年以后，以注册证为准），高成像速度以及质量 |  |
| 2.1.2 | 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 2.1.3 | 操作面板具备抽拉操作键盘（附图），多方向控制转位, 可升降 |  |
| 2.1.4 | 操作面板具有液晶触摸屏菜单≥12寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度 |  |
| 2.1.5 | 触摸屏和主屏幕可同时显示动态超声图像（附图），便于临床操作 |  |
| 2.1.6 | 二维图像灰阶≥256 |  |
| 2.1.7 | 数字化处理通道≥4000000，多波束信号并行处理 |  |
| 2.1.8 | 系统接收超声信号动态范围≥280dB |  |
| 2.1.9 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围 |  |
| 2.1.10 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能(附图，有相关菜单显示) |  |
| 2.1.11 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 |  |
| 2.1.12 | iScan一键图像优化技术 |  |
| 2.1.13 | 具备自适应血流成像技术 |  |
| 2.1.14 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.15 | Purewave纯净波探头技术，探头振元使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善，可选纯净波单晶体探头种类包含腹部凸阵、心脏相控阵、高频线阵、腔内凸阵。 |  |
| 2.1.16 | 系统必须具备TAC1/TAC2操作键（附图注明TAC1/TAC2按键位置），针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响 |  |
| 2.2 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 2.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |  |
| 2.2.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； |  |
| 2.2.3 | 外周血管测量和计算功能； |  |
| 2.2.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |
| 2.3 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 2.3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 |  |
| 2.3.2 | 硬盘≥500G，DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧 |  |
| 2.3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |  |
| 2.3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 2.3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 2.4.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 2.5 | 系统通用功能 |  |
| 2.5.1 | 探头接口选择：≥ 4 个，并可全部激活，接口一致且二维和三维探头接口通用，支持热插拔 |  |
| 2.5.2 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.5.3 | 探头 |  |
| 2.5.3.1 | 频率：超宽频带或变频探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频 |  |
| 2.5.3.2 | 类型：相空阵、线阵、凸阵 |  |
| 2.5.3.3 | 探头数量：3只 |  |
| 2.5.3.3.1 | 腹部凸阵1把：扫描频率1.0-5.0MHz，Purewave纯净波技术 |  |
| 2.5.3.3.2 | 高频探头1把：扫描频率5.0-12.0MHz，探头前段宽度≥50mm，便于扫查 |  |
| 2.5.3.3.3 | 腔内探头1把：扫描频率3.0-10.0MHz，Purewave纯净波技术 |  |
| 2.5.4 | 为方便临床功能后续展开，后续可选配纯净波单晶体探头≥5把，腹部、浅表、心脏、腔内全面支持纯净波单晶体探头 |  |
| 2.6 | 其他项目 |  |
| 2.6.1 | 配电脑一台，打印机一台 |  |
| 2.6.2 | 配套软件一套，HIS端口费 |  |
| 2.6.3 | 做计量检测一次 |  |
| 2.6.4 | 配耦合剂加热器3个 |  |
| 2.6.5 | 配UPS一个 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 设备付款方式：安装调试验收合格后二个月内付90%，余款一年内结清； |  |
| 3.12 | 验收要求：采购方履约验收完全按照中标方所投的标书中响应标准执行，否则视为违约。 |  |

品目六、彩色多普勒超声诊断仪（低档）

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 彩色多普勒超声诊断仪（低档） 1台 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准） |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 主机系统性能 |  |
| 2.1.1 | 设备用途：主要用于：腹部、乳腺科、产科、妇科、泌尿科、外周血管、儿科、急诊、麻醉、介入及其它等应用领域。 |  |
| 2.1.2 | 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描 |  |
| 2.1.3 | 操作液晶触摸屏≥14英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，触摸屏界面可手动进行拖拽改变控件位置，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，触摸屏角度可独立调整,操作面板可上下电动进行高度调整 |  |
| ★2.1.4 | 全方位人机工程学设计，通用可同时激活成像探头接口≥5个，微型无针式接口，可支持单手热插拔，大小一致，互通互用 |  |
| 2.1.5 | 探头支持和同品牌便携彩超探头互通互用（提供证明文件并加盖产家公章） |  |
| 2.1.6 | 机器内置电池两块，保证在无交流电情况下工作续航≥1小时（提供证明文件并加盖产家公章） |  |
| 2.1.7 | 自带抽拉式小键盘并带自动灯光照明，方便输入病人信息；自带主机一体化可拆卸耦合剂加热器 |  |
| 2.1.8 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |  |
| 2.1.9 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦 |  |
| 2.1.10 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 |  |
| 2.1.11 | 二维灰阶成像( 256 灰阶 |  |
| 2.1.12 | 组织二次谐波成像支持所有探头 |  |
| 2.1.13 | M型模式 |  |
| 2.1.14 | 彩色M型模式 |  |
| 2.1.15 | 解剖M型模式：≥3条取样线或支持用户自行编辑采样线 |  |
| 2.1.16 | 彩色多普勒成像、频谱多普勒成像、组织多普勒成像技术 |  |
| 2.1.17 | 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头，显示较大范围组织结构 |  |
| 2.1.18 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥9 |  |
| 2.1.19 | 频率复合成像 |  |
| 2.1.20 | 二维角度独立偏转成像 |  |
| 2.1.21 | 自适应斑点噪声抑制，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥6级） |  |
| 2.1.22 | 梯形拓展成像，可支持线阵，凸阵和相控阵 |  |
| 2.1.23 | 二维/彩色双实时对比成像 |  |
| 2.1.24 | 一键优化，支持独立按键操作，支持二维，彩色和多普勒多种模式。 |  |
| 2.1.25 | 声学放大，数字放大，全屏放大：支持画中画功能，同时支持不同区域一键全屏放大功能 |  |
| 2.1.26 | 穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度 |  |
| 2.1.27 | 穿刺针增强技术，具备多个角度可选，提高穿刺的准确性 |  |
| 2.1.28 | 配置内置自助超声教学系统，包括解剖示意图、扫查手法图、标准超声声像图、扫查方法描述等 |  |
| 2.1.29 | 全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。 |  |
| 2.2 | 系统技术参数及要求 |  |
| 2.2.1 | 二维灰阶成像单元 |  |
| 2.2.1.1 | 扫描线：每帧线密度≥232超声线 |  |
| 2.2.1.2 | 最大显示深度：≥45cm（提供证明文件并加盖产家公章） |  |
| 2.2.1.3 | 焦点个数：≥16焦点数（提供证明文件并加盖产家公章） |  |
| 2.2.1.4 | 预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.2.1.5 | 智能组织特异性成像，具备单键自动优化图像增益及TGC，以保证拥有最佳的2D图像。 |  |
| 2.2.1.6 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能，有效补偿组织侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥8段 |  |
| 2.2.1.7 | 动态范围:20-320dB，可视可调（提供证明文件并加盖产家公章） |  |
| 2.2.1.8 | 增益调节：≥260（提供证明文件并加盖产家公章） |  |
| 2.2.2 | 彩色多普勒成像单元 |  |
| 2.2.2.1 | 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |  |
| 2.2.2.2 | 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI、B+C |  |
| 2.2.2.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20° |  |
| 2.2.3 | 频谱多普勒成像单元 |  |
| 2.2.3.1 | 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 |  |
| 2.2.3.2 | 显示方式：B，PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等 |  |
| 2.2.3.3 | 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 |  |
| 2.2.3.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD:血流速度(19.0m/s |  |
| 2.2.3.5 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |  |
| 2.2.3.6 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调 |  |
| 2.2.3.7 | 快速角度校正 |  |
| 2.2.3.8 | 支持频谱自动测量 |  |
| 2.2.3.9 | 支持内置ECG功能 |  |
| 2.3 | 测量/分析和报告 |  |
| 2.3.1 | 常规测量软件包 |  |
| 2.3.1.1 | 基础测量包 |  |
| 2.3.1.2 | 自定义测量快捷键：支持产科、妇科等 |  |
| 2.3.1.3 | 彩色血流剖面图，无需激活频谱即可测量血管腔内任意位置的血流速度，支持多点测速 |  |
| 2.3.1.4 | 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数 |  |
| 2.3.2 | 专科测量软件包，自动生成报告 |  |
| 2.3.2.1 | 内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表，胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比，测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印；可选配产科自动测量软件，NT自动测量等。 |  |
| 2.3.2.2 | 心血管测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜描迹；IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示 |  |
| 2.4 | 探头规格 |  |
| 2.4.1 | 支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积探头等 |  |
| 2.4.2 | 探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥3段 |  |
| 2.4.3 | 凸阵单晶探头: 1.0-5.0 MHz |  |
| 2.4.4 | 线阵探头: 5.0-12.0 MHz |  |
| 2.4.5 | 腔内探头: 3.0-10.0 MHz，不使用扩展成像技术情况下物理角度≥200°（提供证明文件并加盖产家公章） |  |
| 2.5 | 电影回放和原始数据处理 |  |
| 2.5.1 | 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放 |  |
| 2.5.2 | 支持图像与电影存储，时间长度可预置，向后存储最大可支持30分钟的电影 |  |
| 2.5.3 | 原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、 灰阶曲线等多种参数的调节 |  |
| 2.5.4 | 全数字化固态硬盘：具备全数字化固态硬盘：硬盘容量≥1TB |  |
| 2.5.5 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以PC通用格式直接储存 |  |
| 2.5.6 | 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 |  |
| 2.5.7 | 超声图像存档与病案管理系统：支持JPEG、BMP、AVI等格式输出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 |  |
| 2.6 | 连通性要求 |  |
| 2.6.1 | 支持DICOM 3.0 |  |
| 2.6.2 | 支持有线和无线网络连接 |  |
| 2.6.3 | 支持设备无线传输图像到移动设备终端 |  |
| 2.6.4 | 主机内置USB3.0接口≥4个，随时导出数据图像，用于图像传输 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期5年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

第五部分  合同文本

一、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”指买卖双方设立的、载明买卖双方权利和义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”指根据合同约定，在出卖人完全履行合同义务后，买受人应付给出卖人的款项。

1.3“货物”指出卖人根据合同约定须向买受人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

1.4“服务”指根据合同约定出卖人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

1.5“买受人”指购买货物和接受服务的单位。

1.7“出卖人”指根据合同约定提供货物和服务的具有法人资格的公司或经济实体。

1.7“现场”指合同项下货物将要进行安装和运行的地点

1.8“验收”指合同双方依据约定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

出卖人提交货物的技术规范应与招标文件约定的技术规范和技术规范附件（若有）及其投标文件的规格偏差表（如果被买受人接受的话）相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

出卖人应保护买受人在使用该货物时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，出卖人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有约定外，出卖人提供的货物，均应采用国家或行业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由出卖人承担。

4.2每件包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5.交货方式

出卖人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由出卖人承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.保险

如果货物是按现场交货方式报价的，由出卖人办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括出卖人承诺装运的货物；如果货物是由工厂交货、或买受人自提货物方式报价的，其保险由买受人办理。

7.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

8.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款约定外）将以下列方式交付：

8.1合同生效后60天之内，出卖人应提供产品的操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图寄给买受人。

8.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3如果买受人确认出卖人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，出卖人将在收到买受人通知后3天内将这些资料免费寄给买受人，否则视作未交货处置。

9.质量保证及售后服务

9.1出卖人应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向买受人提供未经使用的全新产品。

9.2.出卖人提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，出卖人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，买受人有权采取下列任何一种或几种办法处理：

⑴更换：由出卖人承担所发生的全部费用，（所涉货物质保期起始日期以其经验收合格后开始计算）。

⑵贬值处理：由买受人、出卖人双方合议定价。

⑶退货处理：出卖人应退还买受人支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（4）赔偿买受人遭受的其他损失。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，出卖人在接到买受人通知后在24小时内到达买受人现场。如出卖人未能及时赶赴买受人现场解决问题的，应承担违约金1000元/次，且买受人有权委托第三方提供维修服务，相关费用由出卖人承担。

9.4 在质保期内，出卖人应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.检验

10.1在交货前，制造企业应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同约定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造企业检验的结果和细节应在证书中加以说明。

10.2货物运抵现场后，买受人将对货物质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格、数量与合同不符的，买受人有权在货物运抵现场后90天内，根据合同约定检验标准由质检部门出具的检验证书向出卖人提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

10.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9条约定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买受人将有权向出卖人提出索赔。

10.4买受人有权提出在货物制造过程中派人到制造企业进行监制，出卖人有义务为买受人监造人员提供方便。

10.5制造企业对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买受人。

11.索赔

11.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买受人有权按照合同约定检验标准所检验的结果或质检部门出具的质检证书向出卖人提出索赔。

11.2在根据合同第9条和第10条约定的检验期限和质量保证期限内，出卖人对买受人提出的索赔负有责任。出卖人应按照买受人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1出卖人同意退货，并按合同约定的同种货币将货款退还给买受人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

11.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买受人所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，出卖人应承担一切费用和风险，并负担买受人所发生的一切直接费用。同时，出卖人应按合同第9条约定，相应顺延质量保证期限。

11.3如果在买受人发出索赔通知后30天内,出卖人未作答复,上述索赔应视为已被出卖人接受。如出卖人未能在买受人提出索赔通知后30天内或买受人同意的延长时间内,按照本合同第11.2条约定的任何一种方法解决索赔事宜，买受人将从应付款或从出卖人开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额的，买受人有权向出卖人提出追偿。

12.延期交货

12.1在履行合同过程中，如果出卖人遇到不能按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买受人。买受人在收到出卖人通知后，应进行分析，如果同意，可变更合同，酌情延长交货时间。

12.2如果出卖人无理延迟交货，买受人可选择以下方式作出处理：①不予退还履约保证金；②赔偿损失；③要求出卖人承担违约责任；④解除合同。

13.违约赔偿

除合同第14条约定外，如果出卖人没有按照合同约定的时间交货或提供服务，买受人可从合同款中扣除违约金，每延期1天（含休息日）交货，买受人可扣除1000元违约金。

14.不可抗力

14.1如果双方中任何一方由于战争、发生火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事件，致使合同不能履行的，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。

14.2受事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事件发生后14天内，将有关部门出具的证明文件以书面形式告知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过协商，另订补充协议。

15.税费

15.1根据国家现行税法对买受人征收的与本合同有关的一切税费均由买受人负担。

15.2根据国家现行税法对出卖人征收的与本合同有关的一切税费均由出卖人负担。

15.3在境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由出卖人负担。

16.履约保证金

如出卖人未能履行合同约定的任何义务，买受人有权从履约保证金中扣除违约金。

17.解决争议方法

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如果协商不成的，任何一方有权向合同履行地人民法院起诉或要求仲裁机构仲裁。

18.合同解除条件

18.1有下列情形之一的，买受人可向出卖人发出书面通知，解除部分或全部合同。

18.1.1出卖人未能在合同约定的限期内或买受人同意延长的限期内提供全部或部分货物的；

18.1.2出卖人未能履行合同约定的其它义务，经催告后30天内、或经买受人书面认可延长的时间内未能履行合同义务的。

在以上情况下，并不影响买受人向出卖人提出索赔：

18.2在买受人根据上述第18.1条规定，解除了全部或部分合同，买受人可以购买与未交货物类似的货物，出卖人应对购买类似货物所超出的费用负责。而且出卖人还应继续履行合同中未解除的部分。

19.破产解除合同

如果出卖人破产或无清偿能力时，买受人可在任何时候以书面通知出卖人解除合同。该解除合同将不损害或影响买受人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1未经买受人事先书面同意，出卖人不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

21.合同变更

本合同的范围、条件和变更应与上述约定的合同文件内容一致。欲对合同（需变更的金额占合同总金额10 ％以上或10 万元以上的项目）进行任何改动，均须按照《 余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发2012（88）号文件精神执行。

22.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的方式送达，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23.计量单位

除技术规范中另有约定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25.合同生效及其它

25.1合同经双方签字盖章后生效。

25.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上公告。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1.定义：

1.1买受人：本合同买受人指：采购人

1.2出卖人：本合同出卖人指：成交供应商

1.3现场：采购人指定

2.交货方式：

由成交供应商运送货物至现场并完成采购要求提供的服务。

3.交货时间：

合同签订之日起60日历天内完成安装、调试、系统功能的正常运行，并最终验收合格。

4.付款方式：

4.1以人民币付款；

4.2合同签订后15日内支付合同总额30%的预付款。经验收合格后支付合同总额的70%。（违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款。）

5.履约保证金：合同签订时，成交供应商向采购人交纳合同总5%的履约保证金。项目通过验收之后无违约扣款情况下退回（期间不计息）。

6.售后服务：卖方的承诺。

7.违约责任：除合同第14条约定外，如果出卖人没有按照合同约定的时间交货或提供服务，买受人可从合同款中扣除违约金，每延期1天（含休息日）交货，买受人可扣除1000元违约金。

三、合同格式

政 府 采 购 合 同

项目名称：

货物名称：

合同编号：

出 卖 人：

买 受 人：

签订日期：

政府采购合同

（买受人）

（项目名称）中所需            （产品名称）经余姚市卫生健康系统部门集中采购中心以          号招标文件在国内招标。经评审小组评定，                    （出卖人）为成交供应商。买、卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同一般条款（招标文件第五章第一部分）

（2）合同特殊条款（招标文件第五章第二部分）

（3）中标通知书

（4）招标报价明细表（招标响应文件）

（5）采购内容及技术要求（招标文件第四章）

（6）招标响应项目明细清单（招标响应文件）

（7）技术响应表 （招标响应文件）

（8）合同补充条款或说明（包括出卖人出具的承诺书、招标响应文件中的各类承诺）

（9）履约保证金等

注：1、项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、招标响应文件以及询标记录。

2、合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述约定的合同文件内容一致。欲对合同（需变更的金额占合同总金额10 ％以上或10 万元以上的项目）进行任何改动，均须按照《 余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发2012（88）号文件精神执行。

3、货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见采购货物明细表。

4、合同总价

本合同总价为（大写）            元人民币。

5、付款方式

本合同的付款方式在合同特殊条款中约定。

6、交货时间及交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点见合同及买受人出具的“商品交验单”。

7、合同的生效

本合同经双方法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字盖章后生效。

买 受 人：                    出 卖人：

名称（公章）：                 名称（公章）：

法定代表人                    法定代表人（企业负责人）

或其委托代理人（签章）：       或其委托代理人（签章）：

地    址：                    地    址：

邮政编码：                    邮政编码：

电    话：                    电    话：

开户银行：                    开户银行：

帐    号：                    帐    号：

第六部分    格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

投标函

致：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：（此处可针对装订密封要求进行适当调整）

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：（描述各个品目或标段总价）

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮箱：                               电话：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

投标文件

项目编号:YY

品    目：

项目名称：

投 标 人：

二○二○年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件一 | 第 页 |
| 2 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟） |  | 第 页 |
| 3 | 小微企业声明函、网页证明资料 | 若有，附件二 | 第 页 |
| 4 | 残疾人福利企业声明函 | 若有，附件三 | 第 页 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

附件一

开标一览表

招标编号：                                                       项目名称：

| 序号 品目 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 （人民币万元） | 投标价 （总价/万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 | （小写） |  |
|  | （大写） |  |
| 投标声明 |  |

注：1.注意分品目（包）列明，区分有关投标价合计、投标价、投标分项报价等等，可适当增加说明或指示，以确保表述一致。

2.有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

适用于：品目一

开标一览表

招标编号：                                                       项目名称：

| 序号 品目 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 投标价 | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动凝血分析仪 |  | 1批 |  | /万元 |  |  |
|  | 常规项目每人份配套试剂 | 每人份 | /元 |  |  |
|  | 特殊项目每人份配套试剂 | 每人份 | /元 |  |  |
| 投标声明 |  |

注：1.注意分品目（包）列明，区分有关投标价合计、投标价、投标分项报价等等，可适当增加说明或指示，以确保表述一致。

2.有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

附件二：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、资质、商务和技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 附件四，含重大违法记录声明 |
| 2 | 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准） |  |
| 3 | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 加盖公章的复印件 |
| 4 | 投标人情况表 | 附件五 |
| 5 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书） |  |
| 7 | 评分对应表（主要用于评委对应评分内容） | 附件六 |
| 8 | 投标项目明细清单（含货物、服务等） | 附件七 |
| 9 | 技术响应表 | 附件八 |
| 10 | 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）（适用于品目二） | 附件九 |
| 11 | 有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有） 7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） 7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 12 | 有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） |  |
| 13 | 投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 14 | 环境标志产品认证证明（若有） |  |
| 15 | 商务响应表 | 附件十 |
| 16 | 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等） |  |
| 17 | 技术培训计划（若有） |  |
| 18 | 投标人2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表 | 附件十一 |
| 19 | 招标文件要求的相关证书、材料 |  |
| 20 | 投标人推荐的供选择的配套货物表 |  |
| 21 | 投标人提出的合理化建议 |  |
| 22 | 投标人认为有必要提供的其他资料 |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |

附件四：

声 明 书

致余姚市卫生健康系统部门集中采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五

投标人情况表

投标人（公章）：                                        填表日期：

| 单位名称 |  | 代 码 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 信箱号 |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 法定代表人或委托代理人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机 构 |  | 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 | 生 产 工 人 人 工程技术人员 人 | 上 一年主要经济指标 | 指标名称 | 计算单位 | 实际完成 |
|  |  |  |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 实现利润 | 万元 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 主要产品 | 1 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  | 2 |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生 产 性 | 万元 |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  | 4 |
|  | 占地面积 |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  | 5 |
|  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  | 7 |
| 主要产品情 况 | 产品 名称 | 型 号 | 上年产值 | 产品技术 先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户名称 |

附件六：

评分对应表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评审标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

日期：

附件七：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

日期：

附件八：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的技术性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件九：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 职位 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格等 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

日  期：

附件十：

商务响应表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的商务条款、售后服务对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件十一：

投标人业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |

投标人全称（公章）：

日期：   年  月  日

附件十二：

法定代表人（负责人）授权书

（法定代表人/负责人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人/负责人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人（负责人）签字或签章：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮箱：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明资料

附件十三：

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人/负责人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）

附件十四：

设备配置及分项报价表

投标分项报价表或费用组价报价明细表格格式可由投标人要求自行设计，但内容不得少于本表格要求内容！！！

招标编号：                                     项目名称：                         价格单位：人民币/元

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格/型号 | 数量单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 | 投标价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 服务培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |

备注：1、报价人应根据采购项目特征及理解分解，如实填报有关各分项有关报价的情况，并核实价格组成与总和。

2、供应商必须按各品目技术规格表中的所有内容要求填写完整，不得缺项报价。其价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及利润、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和

投标人单位（盖章）：                          授权代表人：