【政府采购/货物/服务类】⊙【公开招标】

招标文件

| 招标编号: | YY-WJ2020-008 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 余姚市人民医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民 医院、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心采购医疗设备 及卫生辅助项目 |

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地址：余姚市舜水南路121号

二〇二〇年六月

# 目    录

第一部分  招标公告........................................................................2

第二部分  投标资料表....................................................................5

第三部分  投标须知........................................................................9

第四部分  采购内容及其它要求....................................................22

第五部分  合同文本格式（范本）................................................44

第六部分  格式与表格...................................................................49

# 招标公告

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规的规定，余姚市卫生健康系统部门集中采购中心受余姚市人民医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心委托，对采购中央空调运行管理外包服务等医疗设备及卫生辅助项目的所需货物/伴随服务项目组织公开招标，邀请符合资格条件的供应商前来投标，具体公告如下：

一、招标编号：YY-WJ2020-008

二、招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

三、采购人：余姚市人民医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心

四、采购内容：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 采购预算 （最高限价） | 要求和其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调运行管理外包服务 | 1个 | 105万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 2 | 中央监护系统及监护仪 | 1批 | 300万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 3 | 医疗美容设备 | 1批 | 160万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 4 | 双板DR | 1套 | 120万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 血液分析仪等设备 | 1批 | 31万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |

五、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业服务能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标供应商特定资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）本次采购项目不允许联合体投标。

六、招标文件公告期限：自2020年 6月12日起至2020年6月 19日止；

七、招标文件下载及要求

1、招标文件售价：0元。

2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

八、投标文件提交截止时间：

截止时间：2020年 7 月2日，下午13 时30分；

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

九、开标：

开标时间：2020年 7 月2日，下午13 时30分；

开标时间后半小时内（2020年 7 月 2日，下午14:00 时前）供应商可以登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 7  月2日，下午14:00 时前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

开标地点：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号3号楼1楼）（本项目网上开评标，投标人无须现场参加开评标，投标人请保持政采云平台、项目联系人网络畅通、手机畅通，如因此未收到招标人项目相关通知，由投标人自行负责）

【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】

十、投标保证金：人民币0元整。

十一、本次公开招标信息刊登在：

宁波市公共资源交易网余姚市分网（http://yuyao.bidding.gov.cn/）

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）

十二、采购单位：

品目一、二余姚市人民医院     联系人：谢老师，张老师电话：0574-62619527、62619070

品目三余姚市妇幼保健院       联系人：陆老师电话：0574-62906161

品目四余姚市第四人民医院    联系人：李老师电话0574-62121316

品目五余姚市朗霞街道社区卫生服务中心联系人：田老师电话：0574-62211012

十三、招标单位联系人：张老师，电话：0574-62703275，地址：余姚市舜水南路121号

十四、质疑联系人：邵老师，电话：0574-62715800，地址：余姚市舜水南路121号

邮箱：wsxtcg@163.com

十五、其他事项：供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

十六、投诉和质疑：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（获取采购文件晚于采购文件公告期限届满之日的，以采购文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

本公告与招标文件内容如有不一致，以招标文件为准。

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

二0二0年六月十二日

第二部分    投标资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心 联系人：张老师，联系电话：0574-62703275 采购人：余姚市人民医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心 |
| 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：余姚市人民医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心采购医疗设备及卫生辅助项目 招标编号： YY-WJ2020-008 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理；本文件“第五部分 采购内容及其它要求”另有规定的除外。 |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 11 | 是否提供演示 | 否 系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 12 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件 （1）本次采购项目不接受联合体投标； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 14 | 招标文件公告期限 | 2020年 6 月 12日起至2020年 6 月 19 日止（5个工作日） |
|  | 招标文件下载及要求 | 1、招标文件售价：0元。 2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。 3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190） （1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作； （2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 （3）其它政采云平台认可的CA数字证书。 4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。 6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币0元整。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间 | 截止时间：2020年 7 月2日下午13:30(北京时间) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 18 | 开 标 | 开标时间：2020年7月 2 日下午13:30(北京时间)； 开标时间后半小时内（2020年 7月 2日下午13:30前）供应商登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 7 月2日下午14:00前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号3号楼1楼）（本项目网上开评标，投标人无须现场参加开评标，投标人请保持政采云平台、项目联系人网络畅通、手机畅通，如因此未收到招标人项目相关通知，由投标人自行负责） |
| 19 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采购人指定地点 |
| 20 | 合同履约保证金 | 无 |
| 21 | 交货地点及时间 | 地点：采购人指定的地点 时间：合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装、调试、且验收合格。 |
| 22 | 投标人资格审查 | 资格后审 |
| 23 | 投标文件形式、递交及组成 | 本项目实行网上投标。 供应商应准备电子投标文件和电子和纸质备份标书： 电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交； 电子和纸质备份标书可以开标现场或顺丰快递邮寄方式递交。 疫情期间报价文件邮寄截止时间：2020年7月2日13:30（北京时间），不接受逾期递交或不符合规定的报价文件。 报价文件投递：为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，按照“不见面、少接触”的原则，本项目投标文件请各投标单位通过邮寄快递方式送达（建议用顺丰快递，地址：余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼105室，张老师收）。快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至wsxtcg@163.com，邮件主题请注明“XXX公司关于YY-WJ2020-008投标文件快递底单”，并在邮件中留下联系人姓名+手机号，以便查询及查收；同时请充分考虑快递时间，确保在投标截止时间前送达。 |
| 24 | 特别说明 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 3、投标人的法定代表人或其委托代理人请在项目开评标期间保证能上网的电脑及CA锁（需与制作投标文件的CA锁为同一把）远程参加开评标，包括解密投标文件，评审过程中有关澄清、说明或者补正的提交等。 |
| 25 | 投标报价 | 1.投标方式：总价(若另有分项报价要求按报价一览表执行) 2.投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3.计量单位：个/按照采购要求； 4.报价货币：人民币（一律以人民币计算）； |
| 26 | 投标文件 | 1、投标文件份数：上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。U盘存储的电子备份投标文件1份，纸质备份投标文件：正本一份，副本一份，备份文件以开标现场或顺丰快递方式递交（必须准时）； 2、投标文件编制：须按照“投标须知”规定的投标人应提交的投标文件； 3、封装：U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别独立封装。纸质备份投标技术部分(标)与商务价格部分(标)无分开装订和分别密封的规定； |

第三部分    投标须知

一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见前附表第1项。

1.2本次采购项目名称及项目编号见前附表第2项。

2.投标人资格

2.1投标人资格详见前附表第5项。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

二、招标文件

4.招标文件的内容

4.1招标文件的组成。

4.1.1第一部分  招标公告

4.1.2第二部分  投标资料表

4.1.3第三部分  投标须知

4.1.4第四部分  采购内容及其它要求

4.1.5第五部分  合同文本格式（范本）

4.1.6第六部分  格式与表格

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

5.质疑（根据《政府采购质疑和投诉办法》要求，以书面形式通过邮寄方式寄递质疑材料给项目采购公告中招标单位联系人）。

5.1.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标人将不予受理。

5.1.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

5.1.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5.2投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

5.3投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

6.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延投标文件提交截止时间。

三、投标文件的编制

7.1投标文件的形式和效力

7.1.1本项目实行网上投标（网上投标资料填报必须准确无误、齐全，由于填报错误造成后果一律自负）。

7.1.2供应商应准备电子投标文件1份，U盘存储的电子备份投标文件1份，纸质备份投标文件：正本一份，副本一份。

7.1.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

7.1.2.2备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份）在投标截止前以顺丰快递或开标现场递交形式递交。

7.2投标文件的组成

投标文件由资质、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

7.2.1价格部分格式：

7.2.1.1★开标一览表（附件一）；

7.2.1.2★设备配置及分项报价表（附件十四）

7.2.1.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7.2.1.4小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件二）；

7.2.1.5残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件三）。

7.2.2资质、商务和技术部分格式：

7.2.2.1★投标声明书 (附件四，含重大违法记录声明)

7.2.2.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

7.2.2.3★有效的企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

7.2.2.4★投标人情况表（附件五）；

7.2.2.5★财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(若不需要缴纳税收和社会保障资金的，请提供相应证明文件)；

7.2.2.6★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

7.2.2.7评分对应表（格式见附件六，主要用于评委对应评分内容）

7.2.2.8★投标项目明细清单（含货物、服务等，附件七）；

7.2.2.9★技术响应表（格式见附件八）；

7.2.2.11项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单[附件九]等）；

7.2.2.12有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有）

7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有）

7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书；
7.2.2.15环境标志产品认证证明（若有）；

7.2.2.16★商务响应表（格式见附件十）；

7.2.2.17售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

7.2.2.18技术培训计划（若有）；

7.2.2.19投标人提供2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表（附件十一）；

7.2.2.20法定代表人（负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（若有）（附件十二）；

7.2.2.21招标文件要求的相关证书、材料；

7.2.2.22投标人推荐的供选择的配套货物表；

7.2.2.23投标人提出的合理化建议（若有）；

7.2.2.24投标人认为有必要提供的其他资料。

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

8、投标报价

8.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

8.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。

9.投标文件的语言及投标货币

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

9.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

10.投标有效期

10.1投标有效期见前附表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

10.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

11.投标保证金

11.1投标人应按前附表规定提交投标保证金。

11.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

11.3自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

11.4 投标人如有下列情况之一的其投标保证金将不予退还。

(一) 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件的；

(二)投标人在投标文件中提供虚假材料的;

(三)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的;

(四)投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(五)招标文件规定的其他情形。

12.投标文件的签署

12.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

12.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件和备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份）的传输递交。

14.投标文件的修改、撤回及串标认定

14.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

14.2开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

14.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

14.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

14.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

14.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

14.4.5不同投标人的投标文件相互混装;

14.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标及定标

15.开标

15. 1电子招投标开标及评审

15.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.1.2.采购人及评标委员会对资质、商务和技术文件进行评审；

15.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

15.1.4在系统上开启报价文件；

15.1.5评标委员会对报价情况进行评审；

15.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

15.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

15.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

15.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

16.评标

16.1采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

16.2评标委员会组成：

16.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

16.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

16.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

16.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

16.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

16.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

16.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.5投标的澄清：

16.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

16.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

16.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

16.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

16.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

16.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人政采云平台确认（政采云电子招投标开标及评审程序），投标人不确认的，其投标无效。

16.7招标人对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.评标过程保密

17.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评标报告

18.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.2评标报告应当包括以下内容：

18.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

18.2.2投标人名单和评标委员会成员名单；

18.2.3评标方法和标准；

18.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

18.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

18.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

19.定标

19.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

19.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标人应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

六、评标标准与评标办法

21.评标原则

21.1公平、公正地对待所有合格的投标人。

21.2遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

21.3评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

21.评标方法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

22.评审程序

22.1招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

22.2招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

22.3组织推选评标委员会组长，负责组织评审活动；

22.4评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.5招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

22.6评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

22.7招标人工作人员宣布会议结束。

23.评标细则

23.1以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

24.评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

24.1商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。招标工作人员统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份投标文件商务和技术部分的平均得分（所有分值保留两位小数，按四舍五入计）。

24.3价格部份的评分，先由评标委员会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评标委员会进行调整，得出评估价。

24.4最终得分与中标人的确定：

24.4.1各投标人最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝价格部分得分＋商务部分得分+技术部分得分；

24.4.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.4.2各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.无效标

25.1资格审查由采购人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

25.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

25.1.1.1不符合政府采购法第22条第一款之规定；

25.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

25.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

25.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

25.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

25.1.2.1未参加讲标演示的（若招标要求）；

25.1.2.2投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的；

25.1.2.3未按时解密投标文件或解密失败的；

25.1.2.4与招标文件有重大偏离、未提供带★的有关资料或未满足招标文件第四章中最低技术指标和要求的；

25.1.2.5投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

25.1.2.6投标报价超过预算价或者最高限价的；

25.1.2.7以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.1.2.8投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

25.1.2.9未按本章“二、投标文件的编制”第8点投标报价要求报价的；

25.1.2.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.2.11投标人被视为串通投标的；

25.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

25.1.4投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为低于成本价投标为无效标；

25.1.4.1评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在合理时间内向评审委员会提供成本测算资料；

25.1.4.2投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

25.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

26.废标

26.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

26.1.1合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：所有打“※”核心产品的品牌均相同的多家投标人按一家投标人计算）；

26.1.2法律法规规定的其他情形。

评 分 标 准

适用于：品目一

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务45分 | 对招标文件服务要求及配置的响应情况评分 40分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 服务要求及配置，每负偏离一条扣3分，扣完为止 关键（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |  |
|  | 对所投服务方案及承诺综合评分 5分 对各投标人所提供服务方案及承诺等比较后评分 有承诺和方案，且方案经逻辑推理评价是最全、最完善的得5分，有承诺但方案一般得4分，有承诺但无方案得3分，无承诺且方案经不起逻辑推理得0分 |  |  |  |  |
| 商务25分 | 商务20分 | 对招标文件商务条款及其他的响应情况评分 20分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 商务条款及其他，每负偏离一条扣3分，扣完为止 关键（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 方案2分 | 对投标人的培训及应急方案进行评议 2分 培训方案详尽可行，应急及时可靠的得2分 培训方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 培训方案差的得0分 |  |  |  |
|  | 业绩3分 | 根据投标时提供的2017年1月1日至2019年12月30日类似合同业绩进行评分 每提供一个得1分，最高得3分。 （提供合同复印件并加盖投标单位公章） |  |  |  |
| 价格30分 | 对项目报价评分（项目报价遵从相关政府采购政策优惠） 30分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得30分 投标价得分=（基准价/投标价）×30分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |  |

注：★1、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。

评  审  标  准

适用于：品目二、三、四、五

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术50分 | 对招标文件技术参数、功能及配置的响应情况评分 45分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术条款每负偏离或不响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 对所投设备的机型和功能综合评分 5分 对各投标人所提供设备的机型和功能等比较后评分 最新，最高端机型，功能最齐全的得5分，最新，非最高端机型，功能齐全的得4分，中端机型得3分，低端机型得0分 |  |  |  |
| 商务10分 | 对招标文件商务条款、售后服务的响应情况评分 10分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 商务条款每负偏离或未响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 价格40分 | 对设备报价评分（设备报价遵从相关政府采购政策优惠） 40分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得40分 投标价得分=（基准价/投标价）×40分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |

注：★1、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%。

七、合同的授予

28.中标通知

28.1中标公告发布后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2中标人签订政府采购合同,按约定向采购人提交履约保证金，招标人将无息退还其投标保证金（若有）。

28.3中标通知书作为合同的组成部分。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

30.履约保证金

30.1中标人与采购人签订合同，应向采购人提交合同价5％的履约保证金。（若有）

30.2中标人如未按第29.1及30.1条的约定办理，招标人有权撤销其中标资格并不予退还投标保证金。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

30.3履约保证金的形式为银行转帐支票或银行汇票。

30.4如中标人（出卖人）未按合同约定的履行义务，采购人（买受人）有权从履约保证金中扣除违约金。

30.5如履约保证金不足以违约金的，采购人（买受人）有权追偿。

30.6履约保证金在合同履行义务后无息退还。

31. 项目验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第四部分    采购内容及其它要求

品目一、中央空调运行管理外包服务

| 序号 | 服务条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 中央空调运行管理外包服务 1个 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 中央空调运行管理服务 |  |
| 1.1.1 | 各大楼内中央空调运行管理（主机4台） |  |
| 1.1.2 | 制暖板换系统（1套） |  |
| 1.1.3 | 手术室风冷热泵机组（主机2套） |  |
| 1.4 | 热水锅炉（12台） |  |
| 1.2 | 服务项目中若涉及到设备，要求所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准） |  |
| 2 | 服务要求及其他 |  |
| 2.1 | 中央空调机组、制暖板换和手术室风冷热泵机组等运行管理 |  |
| 2.2 | 实行24小时值班制，维保人员对主要设备设施白天每小时巡查一次，晚上每3小时巡查一次，其主要工作参数白天每2小时、晚上每3小时记录一次。对住院楼13层膨胀水箱每月一次，门诊楼屋顶两台热泵主机、泵房、冷却塔进行每天至少四次的检查，并做好记录。 |  |
| 2. 3 | 负责手术室及门急诊小手术室等科室的净化机组的运行管理工作，做好值班记录，满足医院手术室净化空调的需求。做好集中控制的新风机组的运行管理工作。 |  |
| 2.4 | 除空调主机、板式换热器主机（主机相应的水泵等主要设备与智能控制系统）及热水锅炉需厂家维修的设备外，其它所有空调系统的设备设施的维修保养包含在本服务内容内。 |  |
| 2.5 | 做好医院所有中央空调机组及整个系统的日常维护保养工作，并做好记录。 |  |
| 2.5.1 | 主机系统（医院内所有主机）日常巡检 |  |
| 2.5.1.1 | 按规定对设备进行巡视，并对运行情况作详细记录。 |  |
| 2.5.1.2 | 检查压缩机润滑油压、油量、油温。 |  |
| 2.5.1.3 | 检查油泵与主机起、停时差。 |  |
| 2.5.1.4 | 检查是否有不正常的振动及噪音。 |  |
| 2.5.1.5 | 检查蒸发温度、冷凝温度及对应的进水温差情况。 |  |
| 2.5.1.6 | 检查冷水机出水温度及压力。 |  |
| 2.5.1.7 | 检查凝风机及工作是否正常。 |  |
| 2.5.1.8 | 检查阀门和设备系统有无漏气漏油现象。 |  |
| 2.5.1.9 | 检查电机电源并与实际电力需求进行比较，是否有异常。 |  |
| 2.5.1.10 | 检查高压、低压油压灵敏是否正常工作。 |  |
| 2.5.1.11 | 检查高、低压开关是否正常工作。 |  |
| 2.5.1.12 | 检查主机冷却水温度及流量。 |  |
| 2.5.1.13 | 检查机组控制内安全开关的设定情况。 |  |
| 2.5.1.14 | 分析机组运行状况。 |  |
| 2.5.1.15 | 检查各种阀门过滤器排污装置是否正常。 |  |
| 2.5.1.16 | 对上述各项的检查，一旦发现问题，需立即处理。 |  |
| 2.5.2 | 做好整个中央空调系统（含检验科、配置中心净化空调）末端风机盘管、新风机组、净化机组的维护保养和维修工作（如需厂家维修及时报修） |  |
| 2.5.2.1 | 运行期间，检查冷凝水排放情况，发现堵、漏及时处理。 |  |
| 2.5.2.2 | 检查电气接线有否松动、打火，开关功能是否正常，电机、风机运行是否平稳，有无异常声响。发现问题及时处理、保养。 |  |
| 2.5.2.3 | 检查皮带、吊架及紧固件有否松动，保温层是否完好。 |  |
| 2.5.2.4 | 检查水管连接是否牢固。 |  |
| 2.5.2.5 | 测量其风量温度是否正常。 |  |
| 2.5.2.6 | 以上检查发现问题必须及时处理、保养、修复。 |  |
| 2.5.3 | 电气系统保养： |  |
| 2.5.3.1 | 检查系统运转情况，检查绝缘电压电源。 |  |
| 2.5.3.2 | 检查清理电气控制中心。 |  |
| 2.5.3.3 | 检查各接线端子是否正常。 |  |
| 2.5.3.4 | 电气系统除尘清理。 |  |
| 2.5.3.5 | 对以上发现的问题应及时处理，不能处理的须报告甲方协商解决。 |  |
| 2.5.4 | 冷却系统维护保养工作： |  |
| 2.5.4.1 | 检查管路中阀门是否正常，破损的及时维护、更换。 |  |
| 2.5.4.2 | 保证散热风机、冷却水泵工作正常。 |  |
| 2.5.4.3 | 检查冷却塔中有无杂物、是否漏水，及时维护。 |  |
| 2.5.4.4 | 做好冷却塔清洗工作。 |  |
| 2.5.4.5 | 根据医院要求进行相关水路加药清洗工作。 |  |
| 2.5.5 | 冷冻水系统维护保养工作 |  |
| 2.5.5.1 | 水体是否正常。 |  |
| 2.5.5.2 | 各表压力是否正常。 |  |
| 2.5.5.3 | 各阀门是否正常工作，破损的及时维护。 |  |
| 2.5.5.4 | 各水泵是否正常工作。 |  |
| 2.5.5.5 | 保温有无破损。 |  |
| 2.5.5.6 | 拆卸Y型过滤器进行排污处理。 |  |
| 2.5.5.7 | 检查膨胀水箱是否正常。 |  |
| 2.5.5.8 | 根据医院要求进行相关水路加药清洗工作。 |  |
| 2.5.5.9 | 对以上发现的问题乙方应及时维护，保证其正常工作。 |  |
| 2.5.6 | 在维修保养中需要更换的材料、配件，由医院提供，免费负责安装。 |  |
| 2.5.7 | 接到空调系统故障信息后15分钟内赶往现场，检查故障原因，及时处理、维修，同时做好维修记录，建立维修档案。如需更换配件或不能立即修复的，亦应做好记录，并及时上报。 |  |
| 2.5.8 | 做好空调系统风过滤网、水过滤器的清洗工作。空调系统末端装置的正常运行是整个中央空调有效运行的主要组成部分。保持末端装置主要设备（风机盘管机组、新风机组、净化机组）中的风过滤网和水过滤器的洁净是保证其正常运行的基本前提 |  |
| 2.5.8.1 | 集中维护：吊机/柜机皮带及风过滤网一年两次，即在制冷、制热空调运行前集中组织人员进行全面维护，具体时间约为每年的四月至五月份、十月至十一月份之间；水过滤器一年二次。 |  |
| 2.5.8.2 | 定期清洗：空调运行期间对全院空调风过滤网（含分体空调过滤网）每月实施定期清洗一遍，确保每年七次以上。以上定期清洗应做好清洗记录，做到有据可查，以便调整清洗周期，确保空调机组的正常使用效果，特殊部位满足医院管理要求，风口、过滤网杀菌、消毒根据医院感染管理质控要求处理。 |  |
| 2.5.8.3 | 日常清洗：结合日常维修和各科室反映的情况，做到发现有不洁过滤网、过滤器、风口、盘管等，及时清洗。 |  |
| 2.5.8.4 | 落实责任、实施监督。采用定期检查和不定期抽查的方法，确保长效运行。 |  |
| 2.5.9 | 制定《余姚市人民医院中央空调机房管理制度》和《余姚市人民医院机房设备运行操作规程》，并认真执行、加强监督、明确员工的工作职责 |  |
| 2.5.10 | 做好维保人员的管理和操作培训工作，做好现场管理工作。 |  |
| 2.5.11 | 在运行、巡查、检查、保养、维修记录表的基础上，及时汇总分析。上述资料应建立档案保存，以便院方查询。 |  |
| 2.5.12 | 积极配合医院做好节能减排工作，提出并实施中央空调节能运行方案。 |  |
| 2.5.12.1 | 根据季节不同、负荷变化，合理配置主机和末端机组的开机数量，严格控制大功率机组低负荷运行，从而保证主机在高效率区间运行，降低能耗； |  |
| 2.5.12.2 | 随着气温不同，随时调整设置温度，特别是晚上气温下降后，适当提高设置温度1-2℃； |  |
| 2.5.12.3 | 做好冷却塔的日常维护工作，以降低能耗。 |  |
| 2.5.13 | 公司须成立人民医院中央空调维修保养组，配备足够有资质的合适人员，保证上述工作任务完成。由一名熟悉整个空调系统的工程技术人员负责维保组技术工作并培训员工，维修组长负责小组的日常工作。小组其他成员组成根据季节不同，适当增减。保证空调运行时白天工作时间在岗人员夏季制冷时不少于5人，冬季制热时不少于4人；晚上不少于1人。 |  |
| 2.6 | 其他要求 |  |
| 2.6.1 | 遵守院方的管理制度，充分尊重院方的意见，与院方密切协调配合，确保安全。 |  |
| 2.6.2 | 维保质量必须符合原竣工图纸或原设备的设计技术要求，并且满足国家现行相关规范的要求。 |  |
| 2.6.3 | 在对某些隐蔽工程进行保养维修时，应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由双方协商解决。 |  |
| 2.6.4 | 严格执行日常维修、定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后，应向院方提供一份由技术人员签名的保养记录，并由院方主管领导或指定代表签字确认。 |  |
| 2.6.5 | 实行24小时排班制度，遇到问题及时解决。 |  |
| 2.6.6 | 中央空调设备在使用过程中，如果设备配件严重损坏至无法修复需要更换时，需向院方主管部门提出，经院方同意后再行更换。 |  |
| 2.6.7 | 如不按规定时间、内容及要求进行保养，在接到院方书面通知后2天内未能纠正，院方有权终止合同。 |  |
| 2.6.9 | 着装规范，佩戴相片胸卡服务证上岗。 |  |
| 2.6.10 | 做好安全生产、消防安全工作，如有安全事故发生，造成院方经济损失，由投标方承担赔偿责任。工作人员的人身安全由投标方负责，同院方无关。 |  |
| 2.7 | 考核方法 |  |
| 2.7.1 | 日常考核：由甲方相关部门组织实施。 |  |
| 2.7.1.1 | 日常巡查中发现问题当面告知当事人（或管理员）； |  |
| 2.7.1.2 | 现场填写督查回执，交当事人（或管理员）签字，并告知负责人； |  |
| 2.7.1.3 | 做好督查记录，并在下次结算承包款时兑现督查罚款。 |  |
| 2.7.2. | 督查内容 |  |
| 2.7.2.1 | 保障医院内空调系统运行正常。 |  |
| 2.7.2.2 | 医院内所有空调系统的设备设施维护保养、维修及时。如发现工作人员不及时维修一次，扣款200元（接到报修后，一般15分钟内赶到现场）。 |  |
| 2.7.2.3 | 所有空调系统的设施按相关规定进行巡查、检查等工作，如发现未按规定巡查、检查等工作一次，扣款200元。 |  |
| 2.7.2.4 | 有巡查、检查、保养、维修等工作的详细记录，如发现记录不全或缺少记录一份，扣款200元。 |  |
| 2.7.2.5 | 如发现工作人员脱岗，罚款500元/次；发现三次脱岗，即视投标方违约，医院有权解除合同。 |  |
| 2.7.2.6 | 如发现工作人员，在上班期间喝酒、上网等与工作无关的事，扣款200元/次。 |  |
| 2.7.2.7 | 发现工作人员同病人、医院工作人员吵架的，扣款200元/次。 |  |
| 2.7.2.8 | 由于工作人员疏忽或操作不当等原因造成设备设施损坏，由投标方负责赔偿或给予修复。 |  |
| 2.7.2.9 | 因投标方原因，导致空调机组停止制冷或制暖2小时以上（如果因机组原因，投标方应及时向医院汇报），罚款2000元/次；一个月内出现类似情况2次以上，即视为投标方违约，医院有权解除合同，由此造成的经济损失由投标方自负。 |  |
| 2.7.2.10 | 中央空调运行期间全院进出风口定期清洗每月达不到一次，按照每次300元扣除。 |  |
| 2.7.2.11 | 接受院方的监督、检查和指导，服从院方提出的各项工作要求，对院方提出的问题及时纠正。对院方提出的要求和问题不服从、不改正，处罚金500元。 |  |
| 2.7.2.12 | 因投标方原因，在维护保养工作中，造成医疗设备等损失的，影响正常医疗工作秩序，由投标方赔偿经济损失。 |  |
| 2.7.2.13 | 发现投标方工作中有差错、遗漏等，医院将酌情扣款。 |  |
| 2.8 | 其他 |  |
| 2.8.1 | 工作人员由投标方自主选择，择优招用。并工作人员按规定签订劳动用工合同，工资、福利、养老、医疗、工伤、失业和生育保险等必须符合国家相关法律法规，费用由投标方自行支付，如有纠纷，与院方不发生任何关系。 |  |
| 2.8.2 | 有违反院方规章制度，损害院方利益，影响院方声誉的，院方提出警告，全年警告累计三次，院方有权解除合同，损失由投标方负担。 |  |
| 2.8.3 | 任何一方需提前终止合同的，必须征得另一方同意，并提前一个月通知对方，否则应赔偿对方的经济损失。 |  |
| 2.8.4 | 严格遵守《消防法》，无条件接受甲方关于消防安全的要求，做好防火安全工作。做好员工劳动安全技能培训教育，制订安全操作规程并严格执行。遵守医院的消防和文明施工规定，不得损坏和污染公用设施。 |  |
| 2.8.5 | 为响应国家节能减排要求，投标方必须配合院方做好节能降耗工作。 |  |
| 2.4.6 | 医院有突发事件发生时，投标方必须服从院方工作人员统一指挥。 |  |
| 3 | 商务条款及其他 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内开始实施服务，具体时间由采购方定； |  |
| 3.2 | 本项目合同有效期3年，合同一年一签，服务期满后考核合格（详见考核标准），经上级主管部门备案审核同意,可再续签2年。（若遇上级政策性强制调整，本采购合同自动终止。） |  |
| 3.3 | 服务时间：7天/周*24小时； |  |
| 3.4 | 免费提供服务方案和维护的培训计划； |  |
| 3.5 | 提供详细服务清单及报价； |  |
| 3.6 | 服务项目中所涉人员管理、保险和所有工资待遇都由中标方承担； |  |
| 3.7 | 本项目执行月度考核制度，连续3个月考核不合格，院方有权自动终止合同，重新招标。考核方案详见《中央空调运行管理考核标准》 |  |
| 3.8 | 付款方式：服务费按月支付，月度考核成绩合格结算上个月服务费用，考核不合格，当月服务费延迟三个月支付； |  |
| 3.9 | 其他要求：项目履约验收完全按照投标文件中的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

考核标准

考核分数80分（包括80分）以上为合格，连续两季度考核不合格，则定为年度考核不合格。

| 项目 | 标 准 | 考 核 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作 环境 | 1、场地整洁、无杂物。 2、物品分类上柜.摆放整齐。 3、区域管理观念清楚。 4、严格按照6S管理标准执行。 | 1、场地不整洁、有垃圾、杂物扣5分 2、物品不上柜、摆放不整齐，乱堆等现象扣5分。 3、工作区域发现生活用品混放扣5分。 |  |
| 工作要求 | 1、中央空调运行期间过滤网按规定清洗 2、巡查机房 3、负责落实相关设备的检查与记录 4、制冷机组运行与记录 5、保存记录 | 1、无过滤网清洗扣5分。 2、无运行记录扣5分。 3、无设备检查记录扣10分 4、无日常维修记录扣5分。 |  |
| 维修质量 | 1、值班人员接到报修电话15分钟内到现场维修。 2、严格按照操作流程进行维修. 3、认真做好维修记录 4、维修后及时与医护人员沟通。 | 1、值班人员接到报修电话未及时维修扣5分。 2、违反操作流程进行维修造成后果扣10分。 3、维修记录不全扣5分。 |  |
| 工作 人员要求 | 1、人员资质必须符合工作职责要求 2、工作制度、操作流程等资料上墙 3、值班人员24小时必须在岗。 | 1、人员无资质未及时整改扣5分。 2、工作制度、操作流程等资料未上墙扣5分。 3、值班人员未在岗位扣10分。 |  |
| 服务质量 | 1、统一着装、挂牌（卡）服务。 2、文明用语，微笑服务，服从管理。 3、遵守医院规章制度。 | 1、上班未着工作服、不挂工作牌扣5分。 2、违反医院规章制度扣10分。 3、未服从管理人员的工作扣5分。 |  |

考核时间：      年      月     日                            考核人：

品目二、中央监护系统及监护仪

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 中央监护系统及监护仪 1批 |  |
| 1 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于病人生命体征监测及信息采集、显示、打印； |  |
| 1.2 | 中央监护系统4套，床边监护A 130套、床边监护B 1套及转运监护13套； |  |
| ★1.3 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 中央监护系统 |  |
| 2.1.1 | 中心监护系统支持Window 10系统，中、英文操作系统 |  |
| 2.1.2 | 中心监护系统支持24寸液晶屏幕显示，高分辨率彩色液晶显示。 |  |
| 2.1.3 | 可同时集中监护多达64 个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示。 |  |
| 2.1.4 | 多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 |  |
| 2.1.5 | 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形 |  |
| 2.1.6 | 提供全床位最近24小时的报警事件浏览功能 |  |
| 2.1.7 | 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240 小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少240 小时的ST片段回顾 |  |
| 2.1.8 | 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾 |  |
| 2.1.9 | 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告等 |  |
| 2.1.10 | 中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连 |  |
| 2.1.11 | 中央监护系统支持有线、无线、遥测等联网方式。 |  |
| 2.1.12 | 中心监护系统可支持参数监测，如ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O， ScvO2，ICG，PiCCO，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2等 |  |
| 2.2 | 病人监护仪A |  |
| 2.2.1 | 整机无风扇设计。 |  |
| ★2.2.2 | 10.4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率1280*800像素，≥8通道波形显示。 |  |
| 2.2.3 | 屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 |  |
| 2.2.4 | 屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 |  |
| 2.2.5 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 |  |
| 2.2.6 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双体温。 |  |
| 2.2.7 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  |
| 2.2.8 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |  |
| 2.2.9 | 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 2.2.10 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |  |
| 2.2.11 | 无创血压监测，提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 |  |
| 2.2.12 | 提供辅助静脉穿刺功能。 |  |
| 2.2.13 | 支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，以及ART/CVP/PAWP等，适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| 2.2.14 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |
| 2.2.15 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |  |
| 2.2.16 | 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 |  |
| 2.2.17 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 |  |
| 2.2.18 | 可升级配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 |  |
| 2.2.19 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 |  |
| 2.2.20 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |  |
| 2.2.21 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 |  |
| 2.2.22 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 2.2.23 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 2.3 | 病人监护仪B |  |
| 2.3.1 | ≥12.1英寸显示屏，分辨率≥1280x 800像素。电容触摸屏。 |  |
| 2.3.2 | 屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。显示屏为视角上下、左右视角均达到178度。提供多点触摸和手势操作功能。监护仪自身集成≥4槽插件箱，能够满足大部分临床需求。 |  |
| 2.3.3 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。 |  |
| 2.3.4 | 基本功能模块支持3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、双体温及双有创压监测功能，双体温和双有创可同时使用。 |  |
| 2.3.5 | 可选配IBP，EtCO2，RM，C.O.，PiCCO，ScvO2，ICG，BIS，EEG，NMT，rSO2等参数模块，以及记录仪、设备集成模块、转运模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用，具体需求结合医院实际需求提供。 |  |
| 2.3.6 | 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 2.3.7 | 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 2.3.8 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。 |  |
| 2.3.9 | 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |  |
| 2.3.10 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 2.3.11 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 2.3.12 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |  |
| 2.3.13 | 可选配双血氧监测功能 |  |
| 2.3.14 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |  |
| 2.3.15 | 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。 |  |
| 2.3.16 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据喜好选择。 |  |
| 2.3.17 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |  |
| 2.3.18 | 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 2.3.19 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |  |
| 2.3.20 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |  |
| 2.3.21 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |  |
| ★2.3.22 | 可选配专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 |  |
| 2.3.23 | 可选配脓毒症筛查工具，以及满足2012SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 |  |
| 2.3.24 | 可选配专业的围术期辅助应用，能够优化诱导期、维持期和复苏期的工作流程，提供脱机评分工具。 |  |
| 2.4 | 转运监护仪 |  |
| 2.4.1 | 适用于成人、小儿、新生儿的监测。 |  |
| 2.4.2 | 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准 |  |
| 2.4.3 | ≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。电容屏 |  |
| 2.4.4 | IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 |  |
| 2.4.5 | 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 |  |
| 2.4.6 | 整机无风扇设计。 |  |
| 2.4.7 | 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。 |  |
| 2.4.8 | 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。 |  |
| 2.4.9 | 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。 |  |
| 2.4.10 | 心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。 |  |
| 2.4.11 | 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |  |
| 2.4.12 | 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。 |  |
| 2.4.13 | 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 2.4.14 | 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 |  |
| 2.4.15 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 2.4.16 | 可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 2.4.17 | 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。 |  |
| 2.4.18 | 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 |  |
| 2.4.19 | 120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 2.4.20 | 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |  |
| 2.4.21 | 1000条NIBP测量结果回顾。 |  |
| 2.4.22 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。 |  |
| 2.5 | 其他要求 |  |
| 2.5.1 | 除颤仪一台 |  |
| 2.5.1.1 | 具备手动除颤、心电监护、氧饱和度监测、无创血压监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）、起博功能。 |  |
| 2.5.1.2 | 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 |  |
| 2.5.1.3 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |
| 2.5.1.4 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 |  |
| 2.5.1.5 | 最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J≤5s。 |  |
| 2.5.1.6 | 配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 |  |
| 2.5.1.7 | CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 |  |
| 2.5.1.8 | 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 |  |
| 2.5.1.9 | 可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。 |  |
| 2.5.1.10 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |  |
| 2.5.1.11 | 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 |  |
| 2.5.1.12 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 |  |
| 2.5.1.13 | 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |  |
| 2.5.1.14 | 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |  |
| 2.5.1.15 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |
| 2.5.1.16 | 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 |  |
| 2.5.1.17 | 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 |  |
| 2.5.1.18 | 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 |  |
| 2.5.1.19 | 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 |  |
| 2.5.1.20 | 具备良好的防尘防水性能，防水级别IP44。 |  |
| 2.5.1.21 | 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  |
| 2.5.2 | 床边监护A其中两台具备有创压功能 |  |
| 2.5.3 | 承诺监护仪每年一次的巡检，包含性能检测和电气安全测试。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后2个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥3年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目三、医疗美容设备

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 医疗美容设备1批 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：有效治疗各种表浅血管病变，色素性病变，恢复皮肤活力，紧致提亮肤色，多余毛发祛除等； |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置： |  |
| 2.1 | 强脉冲光与激光系统 数量：1套 |  |
| 2.1.1 | 具备强脉冲光技术； |  |
| ★2.1.2 | 强脉冲光手具波长：515~1200nm； |  |
| 2.1.3 | 单手具更换滤光片，包含： 515nm,560nm,590nm,615nm,640nm,695nm等波长； |  |
| 2.1.4 | 滤光片更换：具有不关机更换技术； |  |
| 2.1.5 | 技术要求：OPT技术脉冲方波均一稳定，脉冲始端无能量尖峰，脉冲末端无衰减； |  |
| 2.1.6 | 最高能量密度：≥35J/cm2 ； |  |
| ★2.1.7 | 脉宽：4~20ms脉宽连续可调，非固定脉宽； |  |
| 2.1.8 | 脉冲方式：多个同步脉冲，子脉冲间具备脉冲延迟技术； |  |
| 2.1.9 | 脉冲延迟：5~150ms连续可调，可视可调； |  |
| 2.1.10 | 频率：≤1HZ； |  |
| 2.1.11 | 光斑大小可选，包含：15×35mm,8×15mm； |  |
| 2.1.12 | 冷却方式：持续兰宝石接触式冷却； |  |
| 2.1.13 | 数据库功能：可以存储病人病例； |  |
| 2.1.14 | 冷却系统：外置冷却水循环系统； |  |
| 2.1.15 | 配置要求： |  |
| 2.1.15.1 | 主机1台； |  |
| 2.1.15.2 | 通用IPL治疗头1套； |  |
| 2.1.15.3 | 可更换滤光片6个； |  |
| 2.1.15.4 | 可更换光导头2个： |  |
| 2.1.15.5 | 医生防护眼镜2副； |  |
| 2.1.15.6 | 患者防护眼罩1副； |  |
| 2.1.15.7 | 强光警告牌包括IPL 警告牌1套； |  |
| 2.1.15.8 | 操作手册 1本 ； |  |
| 2.1.16 | 其他要求：装机后按临床实际需求提供上门培训、教学，不限次数； |  |
| 2.2 | 黄金微针射频治疗仪 数量：1台 |  |
| 2.2.1 | 具有单极与双极射频功能； |  |
| 2.2.2 | 具有自动电阻监控功能； |  |
| 2.2.3 | 具有自动模式，可调节自动模式间隔时间； |  |
| 2.2.4 | 彩色液晶显示屏≥12寸； |  |
| 2.2.5 | 具有测试档能量等级； |  |
| 2.2.6 | 具备马达式治疗手柄； |  |
| 2.2.7 | 微针电极治疗头：具备国家药监局三类注册证； |  |
| 2.2.8 | 应用能量为1MHz射频RF； |  |
| 2.2.9 | 输出功率≥700W； |  |
| 2.2.10 | 治疗头类型具有FRM单极与FRM双极； |  |
| 2.2.11 | 微针长度≥4种规格可选，包含:0.5mm、0.8mm、1.5mm、2.0mm等深度； |  |
| 2.2.12 | 脉冲时间具有≥7种可自由调节档位； |  |
| 2.2.13 | 发射能量范围为0~61.2Jm/针； |  |
| 2.2.14 | 提供设备与耗材的CFDA医疗器械认证证书； |  |
| 2.2.15 | 配置要求： |  |
| 2.2.15.1 | 主机 1台； |  |
| 2.2.15.2 | 治疗手具 1套； |  |
| 2.2.15.3 | 脚踏板 1个； |  |
| 2.2.15.4 | 电源线 1根； |  |
| 2.2.15.5 | 负极板 1个； |  |
| 2.2.15.6 | 负极板连接线 1根； |  |
| 2.2.15.7 | 治疗头（49针）20个； |  |
| 2.2.15.8 | 手柄支架 1个； |  |
| 2.2.15.9 | 操作手册 1本； |  |
| 2.2.15.10 | 治疗手册 1本； |  |
| 2.2.15.11 | 临床示意图1本； |  |
| 2.2.16 | 其他要求：装机后按临床实际需求提供上门培训教学≥3次； |  |
| 2.3 | 半导体激光治疗仪 数量：1台 |  |
| 2.3.1 | 激光类型：半导体激光耦合激光光纤； |  |
| 2.3.2 | 波长：810nm±10nm； |  |
| ★2.3.3 | 脉宽：4～400ms范围内任意整数数值可调； |  |
| 2.3.4 | 能量密度：1～50J/cm2，调节步距最小1.0J/cm2； |  |
| 2.3.5 | 频率：最高重复频率≥10Hz，调节步距最小1Hz； |  |
| 2.3.6 | 能量复现性：≤5%； |  |
| 2.3.7 | 肤色类型：按世界人种肤色分类Ⅰ～Ⅵ（可选）； |  |
| 2.3.8 | 治疗模式：按脱毛部位分类≥5种模式可选； |  |
| 2.3.9 | 光斑面积：≥12mm * 12mm； |  |
| 2.3.10 | 激光器光头寿命：≥3000万个光斑； |  |
| 2.3.11 | 冷却系统：内循环水冷却； 蓝宝石接触式制冷，治疗头表面温度≤5℃； |  |
| 2.3.12 | 配置要求： |  |
| 2.3.12.1 | 主机（含探头一个）1台； |  |
| 2.3.12.2 | 眼罩及防护眼镜 1套； |  |
| 2.3.12.3 | 线缆及配套插头1套； |  |
| 2.3.12.4 | 脚踏开关组件 1套； |  |
| 2.3.13 | 其他要求：装机后按临床实际需求提供上门培训、教学，不限次数； |  |
| 2.4 | 电子注射器 1套 |  |
| 2.4.1 | 针头长度0～3mm，最大填装注射量≥5ml； |  |
| 2.4.2 | 抽吸泵的最大压力值≥610mmHg（误差：±10%）； |  |
| 2.4.3 | 抽吸泵工作时具备停电报警功能； |  |
| 2.4.4 | 注射结束时具备声响提示功能； |  |
| 2.4.5 | 主机设置功能包含： 模式、流速、注射器规格、注射针规格、后退值、单次注射量、强度、暂停时间、震动间隔等； |  |
| 2.4.6 | 配置要求： |  |
| 2.4.6.1 | 电子注射器手柄1个； |  |
| 2.4.6.2 | 电子注射器主机1台； |  |
| 2.4.6.3 | 电子注射器台车1台； |  |
| 2.4.6.5 | 集液瓶1个； |  |
| 2.4.6.6 | 脚踏板1个； |  |
| 2.4.6.7 | 电源线及其他附件1套； |  |
| 2.4.7 | 其他要求：装机后按临床实际需求提供上门培训、教学，不限次数； |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后2个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 在浙江或上海地区设有服务机构（以售后服务点的授权书或协议等证明文件为准）； |  |
| 3.4 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.5 | 提供所投产品的（技术参数）彩色样本； |  |
| 3.6 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.7 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.8 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.9 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件；如为进口产品交货时提供海关报关单及商检证书； |  |
| 3.10 | 提供详细标准配置清单； |  |
| 3.11 | 提供主要配件及易耗易损件、医用耗材的报价单； |  |
| 3.12 | 提供用户名单及业绩（后附合同复印件≥三份）； |  |
| 3.13 | 免费提供软件升级； |  |
| 3.14 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清； |  |
| 3.15 | 验收要求：采购方履约验收完全按照中标方所投的标书中响应标准执行；如为强制性计量检定设备，需计量检定合格后交付验收，否则视为违约。 |  |

品目四、双板DR

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双板DR 1套 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理； |  |
| ★1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准），进字号设备必须提供设备有效期计算起止的说明； |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 数字平板探测器，数量2块 |  |
| ★2.1.1 | 系统采用17*17英寸非晶硅无线平板探测器，该探测器需为进口且与主机制造商产品同品牌。探测器像素尺寸≤139微米， 有效采集矩阵≥900万像素（3000x3000） |  |
| 2.1.2 | 探测器规格：17英寸x 17英寸 |  |
| 2.1.3 | 最大空间分辨率≥3.6线对/毫米 |  |
| 2.1.4 | 探测器外形尺寸规格≤46厘米x 46厘米x1.5厘米 |  |
| 2.1.5 | 探测器重量≤4公斤 |  |
| 2.1.6 | A/D模数转换≥16比特 |  |
| 2.1.7 | 具备胸片架或检查床外的无线便携式工作模式，还可以配置在胸片架及检查床满足线缆供电、线缆数据传送等固定应用模式 |  |
| 2.1.8 | 探测器供电模式 |  |
| 2.1.8.1 | 电池供电模式 |  |
| 2.1.8.1.1 | 在电池供电无线模式下，可支持曝光次数不少于340次（4-6小时内） |  |
| 2.1.8.1.2 | 主副双电池设计，探测器主电池支持热更换，无需重新启动,不会掉线与主机失联。 |  |
| 2.1.8.1.3 | 探测器电池可通过离线充电器充电，具备同时为3块电池在线充电能力 |  |
| 2.1.8.2 | 还应具备可通过胸片架及检查床内线缆接口充电模式 |  |
| 2.1.9 | 探测器防尘防水防护标准（IEC国际电工委员会标准及GB4208标准）达到IP57，需提供IEC检测报告及注册检测报告证明 |  |
| 2.110 | 探测器表面整体承重≥170公斤 |  |
| 2.2 | X射线高压发生器 |  |
| ★2.2.1 | 高压发生器是DR主机原厂设计生产并与主机同一品牌。标称电功率≥63千瓦 ，最大电功率≥65千瓦 |  |
| 2.2.2 | 高压产生方式: 高频逆变式(逆变频率≥200kHz) |  |
| 2.23 | 管电压范围40-150千伏 |  |
| 2.2.4 | 具备自动曝光量控制功能 |  |
| 2.2.5 | 最短曝光时间≤1毫秒 |  |
| 2.2.6 | 最长曝光时间≥6秒 |  |
| 2.2.7 | 摄影最小管电流≤10毫安；摄影最大管电流≥800毫安， |  |
| 2.2.8 | 摄影最小电流时间积≤0.1毫安秒；摄影最大电流时间积≥800毫安秒， |  |
| 2.3 | X射线球管及束光器 |  |
| 2.3.1 | 双焦点， 焦点规格：小焦点≤0.6毫米，大焦点≤1.2毫米 |  |
| 2.3.2 | 小焦点功率≥27千瓦，大焦点功率≥75千瓦 |  |
| 2.3.3 | 阳极热容量≥300kHu |  |
| 2.3.4 | 高速旋转阳极，阳极转速≥8000转/分钟 |  |
| 2.3.5 | 束光器视野最大43厘米X43厘米 |  |
| 2.3.6 | 束光器有射野灯光定时控制开关 |  |
| 2.4 | 立柱式X射线球管机架 |  |
| 2.4.1 | 安装于独立导轨的落地式球管支架结构 |  |
| 2.4.2 | X射线球管立柱在独立落地式导轨纵向移动范围≥235厘米 |  |
| 2.4.3 | X射线球管垂直方向升降范围≥145厘米 |  |
| 2.4.4 | 电磁锁止方式控制纵向、垂直、左右旋转运动 |  |
| 2.4.5 | X射线球管立柱左右旋转角度≥±90° |  |
| 2.4.6 | X射线球管左右旋转≥±120° |  |
| 2.4.7 | 控制操作面板具有SID100厘米、180厘米到位显示指示 |  |
| 2.5 | 胸片架装置 |  |
| 2.5.1 | 探测器bucky垂直移动范围≥145厘米 |  |
| 2.5.2 | 内置式探测器线控接口可实现探测器固定模式应用 |  |
| 2.5.3 | 电离室自动曝光≥3个探测点 |  |
| 2.5.4 | 可更换滤线栅装置，滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1， 摄影焦距满足100厘米-180厘米 |  |
| 2.6 | 固定检查床装置 |  |
| 2.6.1 | 四方向浮动床面固定安装检查床 |  |
| 2.6.2 | 床面水平横向移动≥±15厘米 |  |
| 2.6.3 | 床面水平纵向移动≥±38厘米 |  |
| 2.6.4 | 内置式探测器线控接口可实现探测器固定模式应用 |  |
| 2.6.5 | 脚踏式控制床面运动 |  |
| 2.6.6 | 可更换滤线栅装置，滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1 |  |
| 2.6.7 | 床面最大承重重量≥290公斤 |  |
| 2.6.8 | 电离室自动曝光≥3个探测点 |  |
| 2.7 | 系统控制及图像处理系统 |  |
| 2.7.1 | 系统控制（包含发生器）与信息、图像控制一体化设计,无需额外负担工作站处理图像 |  |
| 2.7.2 | 具备触摸屏操作、 键盘操作、鼠标操作模式 |  |
| 2.7.3 | 主机工作站硬盘容量≥500G，图像存贮容量不小于5000幅（非压缩） |  |
| 2.8.4 | CPU主频≥2.8G |  |
| 2.8.5 | 主机内存≥4GB |  |
| 2.8.6 | DVD光驱装置 |  |
| 2.8.7 | 监视器（LCD）尺寸≥19英寸 |  |
| 2.8.8 | 接口支持：通过以太网输出DICOM-3.0格式图像,有传输、打印、存储、工作列表等功能。DICOM免费开放。 |  |
| 2.8.9 | 条形码病人信息输入 |  |
| 2.8.10 | 图像处理功能 |  |
| 2.8.10.1 | 图像放大功能 |  |
| 2.8.10.2 | 病人资料显示 |  |
| 2.8.10.3 | 边缘增强 |  |
| 2.8.10.4 | 亮度调节 |  |
| 2.8.10.5 | 对比度调节 |  |
| 2.8.10.6 | 图像反转 |  |
| 2.8.10.7 | 多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示 |  |
| 2.8.10.8 | 根据解剖部分自动进行图像优化处理 |  |
| 2.8.10.9 | 注释、测量功能 |  |
| 2.8.10.10 | 图像打印排版功能 |  |
| 2.8.11 | 具有中英文界面选择，图形化摄影体位选择，体型选择等功能 |  |
| ★2.9 | 承担3个设备与医院HIS/LISS系统等信息平台接口连接1个呼叫系统连接接口费用； |  |
| 2.10 | 提供全套机房放射防护用品0.5当量（成人2套、儿童1套）胸片防护帘 |  |
| 2.11 | 提供3M放射科显示器2个； |  |
| 2.12 | 提供2台16G内存2T固态硬盘品牌电脑，1台常规配置品牌电脑； |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥5年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费；质保期内提供每年2次维护保养及维护性能报告； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目五、血液分析仪等医疗设备

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 货物名称 | 血液分析仪等医疗设备 1批 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 血球分析仪1台，适用于检验科住院、门诊病人血常规检测用；双门医用冰箱1台、单门医用冰箱2台，适用于药房、医院、防疫站储存生物制品；急救抢救车2辆，适用于门急诊、住院部放置抢救物品 |  |
| 1.2 | 所投货物必须是最新出厂的货物(进字号的6个月内，准字号得3个月内，以验收时间为准），进字号设备必须提供设备有效期计算起止的说明。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 血液分析仪 |  |
| 2.1.1 | 检测及分类参数数目：32个参数（不含直方图和散点图）； |  |
| ★2.1.2 | 单套血液分析仪检测速度：100个样品/小时； |  |
| 2.1.3 | 样本量：全自动进样和开盖模式时全血用血量≤90微升； |  |
| 2.1.4 | 末梢血检测：具有末梢血五分类检测功能，末梢血预稀释模式用血量≤20微升； |  |
| 2.1.5 | 采用激光流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行白细胞分类； |  |
| 2.1.6 | 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或 人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数 比普通检测模式增加3倍，结果更准确、可靠； |  |
| 2.1.7 | 检测用光源必须都采用半导体激光，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点； |  |
| 2.1.8 | 白细胞幼稚细胞检测：能对幼稚细胞进行精确的定量检测，并报告幼稚细胞百分比和绝对值； |  |
| 2.1.9 | 有核红细胞检测功能：无须专用试剂检测有核红细胞； |  |
| 2.1.10 | 有核红细胞检测速度： 100个样品/小时； |  |
| 2.1.11 | 体液分析：具有体液分析检测功能； |  |
| 2.1.12 | 体液分析模式：具有独立体液分析模式，体液检测速度：≥40样本/小时； |  |
| 2.1.13 | 体液样本类别：可对脑脊液、胸腹水、关节腔积液三种体液样本进行检测； |  |
| 2.1.14 | 体液分类：可对体液中的白细胞进行四分类检测； |  |
| 2.1.15 | 体液异常检测：具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； |  |
| 2.1.16 | 具备四种进样方式，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释； |  |
| 2.1.17 | 扩展功能：可拓展到7台血液分析仪+2台推染片，组成7+2形式的血液分析流水线，列出在国内使用的用户，加以说明； |  |
| 2.1.18 | 扩展摆放：拓展为立式流水线可根据实验室地形直角转弯，根据实验室空间，设计直线/转角的摆放形式； |  |
| 2.1.19 | 其他配置 |  |
| 2.1.19.1 | 提供工作站一套（含1T固态硬盘，8G内存电脑2台，最大分辨率≥600dpi的激光打印机1台）； |  |
| 2.1.19.2 | 提供UPS(≥3KV) 1台；CRP快速检测仪1台 |  |
| 2.1.19.3 | 每年免费提供国家临床检验标准质控品各≥1套； |  |
| 2.1.19.4 | 质保期内免费校准各1次（含校准液），并提供校准报告； |  |
| 2.1.19.5 | 质保期内每年提供≥8000人份血球检测试剂（具体提供时间及地点根据采购方实际需求为准） |  |
| 2.2 | 医用冰箱 |  |
| 2.2.1 | 对开门有效容积≥890L，单开门有效容积≥390L，对开门：采用国际名牌压缩机及国际名牌EBM风扇电机，开门后门体可自复位，单门：门体为自关门结构，防止用户开门后忘记关门。 |  |
| 2.2.2 | 电脑控制，温度数字显示，温度控制精度0.1℃。 |  |
| 2.2.3 | 风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~8℃； |  |
| 2.2.4 | 完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。 |  |
| 2.2.5 | 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警大于48小时制冷系统 |  |
| 2.2.6 | 采用进口名牌压缩机及冷凝风机； |  |
| 2.2.7 | 12层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间； |  |
| 2.2.8 | 人性化设计，低噪音 |  |
| 2.3 | 急救抢救车 |  |
| 2.3.1 | 铝合金，ABS，不锈钢材料。 |  |
| 2.3.2 | 外部尺寸：850*610*1010MM。 |  |
| 2.3.3 | 增设CPR板，氧气瓶托架，电用设备以及锐器盒。 |  |
| 2.3.4 | 标准配件：5个抽屉，不锈钢台面，2个垃圾桶，一个通明文件夹，1块活动抽板，1个电脑托盘，1根盐水架 |  |
| 2.3.5 | 万向脚轮配置，360度活动无阻碍 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 血液分析仪质保期≥2年，医用冰箱设备验收合格后整机保修≥3年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| ★3.8 | 提供有效的进字号医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

# 第五部分   合同文本格式（范本）

浙江省政府采购合同文本

【本合同示范本仅供参考，采购人将依据招标条款与采购内容采用本单位固定格式合同文本】

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                          项目公开采购的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：详见招标文件

  - 型号规格：详见招标文件

  - 技术参数：详见招标文件

  - 数量（单位）：详见招标文件

- 合同金额

  - 本合同金额为人民币（大写）：_____________________元（￥_______________元）。

- 技术资料

  - 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

  - 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 双方权利和义务

  - 甲方的权利

4.1.1、甲方在合同期内具有对全系统的管理及使用权，未经甲方同意，乙方不得挪作他用或改变使用性质。合同期内软件部分产权归属乙方所有，合同期满后该部分产权移交甲方。

4.1.2、甲方对乙方的平台设备不能正常运行或因维护原因造成图像数据丢失有权要求乙方及时改进。

  - 甲方的义务

4.2.1、合理使用相关软件与设备，不得将用于本项目归属乙方的软件进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用；

4.2.2、甲方应当遵守双方商定的本合同资费标准；

4.2.3、甲方应根据合同规定按时交纳相关费用；

4.2.4、乙方负责进行本项目施工工作中的相关协调事宜和各项准备工作，甲方应积极协助，主要包括：组织、协调、勘查工作，保证各机构配合乙方的安装调测工作；协助乙方进行相关单位的协调工作。

  - 乙方的权利

4.3.1乙方有权按照与甲方签署的合同，收取相关费用，以保证项目的正常运营；

4.3.2、甲方无正当理由中途停止使用对乙方造成损失的，乙方有权提出赔偿。

  - 乙方的义务

4.4.1、乙方按设计要求进行施工，保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合招标文件、国家相关主管部门的质量标准和技术要求（标准不一致时，按高标准要求执行），保证满足甲方需求【具体参照招标文件第二章  采购需求】。

4.4.2、在服务期内，乙方负责所有权归属乙方的设备及软件的所有维护、维修、设备更换和系统优化等工作，保证甲方能正常使用系统，获得高质量满意的服务。

4.4.3、项目设计深化方案、实施方案和进度计划应经过甲方和监理的审核同意后才能付诸实施，重要的施工环节应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。

4.4.4、乙方负责建立健全项目技术档案和维护档案并提供给甲方；

4.4.5、乙方应指定专门的联络人，负责项目的技术咨询、业务开通等的接洽工作；

4.4.6、甲乙双方应当维护置于甲方场地内的乙方设备的安全，如因人为原因损坏或失窃，费用由责任方承担，在未找到责任人前，乙方有义务先行修复，以保证系统的正常运行，相关事宜双方协商解决。

4.4.7、在建设期和服务期：①因乙方的建设、运营维护行为和设备给第三人的人身、财产造成损害的，由乙方自行承担赔偿责任；②由于被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由乙方承担；③乙方承担设备灭失或毁损的风险。但是在服务期内，由因甲方原因误操作或被盗、火灾（因设备质量问题或系统设计缺陷引起的火灾除外）、第三方行为等原因造成其灭失或毁损的，由甲方负责

- 知识产权

  - 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

  - 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

  - 本项目不适用。

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

  - 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

  - 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

- 质保期和质保金

  - 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

  - 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

- 交货期、交货方式及交货地点

  - 设计要求：合同签订后半年之内完成软硬件设备安装、调试和初步验收的准备工作。

  - 交货期：在合同签订15日内完成方案深化设计，经甲方批准通过后，才能用于指导实际的建设实施工作。

  - 交货方式：

  - 交货地点：采购人指定地点。

- 货款支付

  - 付款方式：项目验收通过后一个月内支付合同总额的20%，当年服务期满后一个月内支付下一年度服务费用，即每年支付合同总额的20%。

  - 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

  - 乙方向甲方收取服务费时，应当提交当期的设备运营报告和发票给甲方。

  - 甲方根据年度考核评分按考核办法支付乙方相应服务费。（具体考核评分办法由甲乙双方经协商后制定并作为合同附件）。

  - 在服务期内，除招标需求外后期增加服务需求的，增加部分按余政办发〔2012〕88号《余姚市人民政府办公室关于印发余姚市政府采购合同变更管理暂行规定的通知》，费用双方应友好协商。

  - 对于招标文件第二章采购需求未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设各、材料，供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中｛投标报价包括系统深化设计、开发、运输、保险、包装、安装、调试、验收、日常维护、税金等所有项目相关服务内容），采购人不再另行支付。

- 税

  - 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及    银行手续费等）。

  - 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 考核细则

具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

  - 验收按照上级行政部门《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》余政发【2013】号文件执行。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交货的，甲方将在履约保证金中进行扣罚，扣罚标准为每延期一天扣除履约保证金1000元。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

  - 由于乙方未能按照服务响应时间要求及时处理相应故障问题而造成系统不能恢复使用的，甲方将按照合同金额的0.05%/天，根据延期时间在维保服务费用中扣除，扣除总额不超过合同总额的5%。

  - 由于乙方服务记录不全，在合同约定的服务期内不能够按照服务条款提供相应服务或延迟提供服务的，甲方有权推迟甚至拒付年度服务费用。

  - 由于甲方未按双方约定时间支付服务费用，或未遵循协议中规定的条例，致使乙方无法正常进行服务工作，乙方将按合同金额的  0.05% / 天 对延期额外收取服务费，相应责任由甲方承担，违约总金额不超过合同总金额的5%。

  - 由于不可抗力（非中标方原因所致），造成维护服务拖延或不能正常进行，采购方应按实际情况调整维护服务时间和内容，不计入违约之内。

  - 双方有任何一方产不生其他违约一次，违约方须支付合同金额的0.5％作为违约金支付给对方。

- 不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。如果双方中任何一方由于严重火灾、水灾、台方和地震以及其他不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方应当承担责任，同时尽快将不可抗力事件受到的灾害情况通知另一方。在不可抗力消除后24小时内，双方应当继续履行合同

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

  - 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交诉讼，任何一方均可向余姚市人民法院提起诉讼。

  - 诉讼费应由败诉方负担。

  - 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

- 合同生效及其它

  - 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，一周内到局采购中心备案后生效。

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报余姚市政府采购管理办公司备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，按照乙方投标文件和遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

  - 本合同一式六份，甲方、乙方各执二份、余姚市财政局和宁波市国际招标有限公司各执一份，并具有同等法律效力。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：    年  月  日

注：合同签订后7天内必须到局采购中心备案

第六部分    格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

投标函

致：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：（此处可针对装订密封要求进行适当调整）

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：（描述各个品目或标段总价）

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

投标文件

项目编号:YY

项目名称：

投标人：

二○二○年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件一 | 第 页 |
| 2 | 设备配置及分项报价表 | 附件十四 | 第 页 |
| 3 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟） |  | 第 页 |
| 4 | 小微企业声明函、网页证明资料 | 若有，附件二 | 第 页 |
| 5 | 残疾人福利企业声明函 | 若有，附件三 | 第 页 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

附件一

开标一览表

招标编号：                                                       项目名称：

| 序号 品目 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 （人民币万元） | 投标价 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 |  | （小写） |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.注意分品目（包）列明，区分有关投标价合计、投标价、投标分项报价等等，可适当增加说明或指示，以确保表述一致。

2.有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

附件二：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、资质、商务和技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 附件四，含重大违法记录声明 |
| 2 | 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准） |  |
| 3 | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 加盖公章的复印件 |
| 4 | 投标人情况表 | 附件五 |
| 5 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书） |  |
| 7 | 评分对应表（主要用于评委对应评分内容） | 附件六 |
| 8 | 投标项目明细清单（含货物、服务等） | 附件七 |
| 9 | 技术响应表 | 附件八 |
| 10 | 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）（适用于品目二） | 附件九 |
| 11 | 有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有） 7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） 7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 12 | 有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） |  |
| 13 | 投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 14 | 环境标志产品认证证明（若有） |  |
| 15 | 商务响应表 | 附件十 |
| 16 | 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等） |  |
| 17 | 技术培训计划（若有） |  |
| 18 | 投标人2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表 | 附件十一 |
| 19 | 招标文件要求的相关证书、材料 |  |
| 20 | 投标人推荐的供选择的配套货物表 |  |
| 21 | 投标人提出的合理化建议 |  |
| 22 | 投标人认为有必要提供的其他资料 |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

附件四：

声 明 书

致余姚市卫生健康系统部门集中采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五

投标人情况表

投标人（公章）：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 代 码 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 信箱号 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 经济类型 |  |  | 法定代表人或委托代理人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机 构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 生 产 工 人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  | 上 一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 计算单位 | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 主要产品情 况 | 产品 名称 | 型 号 |  | 上年产值 |  |  |  | 产品技术 先进水平 |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户名称 |  |  |

附件六：

评分对应表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评审标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

日期：

附件七：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

日期：

附件八：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件九：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 职位 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格等 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

日  期：

附件十：

商务响应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |

日期：

附件十一：

投标人业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

日期：   年  月  日

附件十二：

法定代表人（负责人）授权书

（法定代表人/负责人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人/负责人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人（负责人）签字或签章：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明资料

附件十三：

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人/负责人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）

附件十四：

设备配置及分项报价表

投标分项报价表或费用组价报价明细表格格式可由投标人要求自行设计，但内容不得少于本表格要求内容！！！

招标编号：                                     项目名称：                         价格单位：人民币/元

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格/型号 | 数量单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 服务培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价人应根据采购项目特征及理解分解，如实填报有关各分项有关报价的情况，并核实价格组成与总和。

2、供应商必须按各品目技术规格表中的所有内容要求填写完整，不得缺项报价。其价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及利润、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和

投标人单位（盖章）：                          授权代表人：