浙大宁波理工学院光源、相机、直线电机等光学仪器购置项目

公开招标采购文件

项目编号：SZCG2024072G

项目名称：浙大宁波理工学院光源、相机、直线电机等光学仪器购置项目

采购人：浙大宁波理工学院

代理机构：宁波市斯正项目管理咨询有限公司

2024年5月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购需求	9

第三章  投标人须知	19

第四章  评标办法及评分标准	42

第五章  政府采购合同	46

第六章  投标文件格式	52

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况： 浙大宁波理工学院光源、相机、直线电机等光学仪器购置项目的潜在投标人应在【浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）】获取（下载）采购文件，并于2024年6月17日14:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SZCG2024072G

项目名称：浙大宁波理工学院光源、相机、直线电机等光学仪器购置项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：人民币2522082.00

最高限价（元）：人民币2522082.00

采购需求：

标项一

标项名称：脱气膜等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：398407.55

最高限价（元）：398407.55

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：带中间隔板的增强流量设计，设计流量范围 0.1至0.7 m3/hr(0.5至3.0gpm)；具体内容见“第二章  采购需求”。

备注：/

标项二

标项名称：卷对卷静电纺丝设备等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：154500.00

最高限价（元）：154500.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：连续收丝滚筒宽度200 mm、速度0-1400rpm可调；具体内容见“第二章  采购需求”。

备注：/

标项三

标项名称：533MM黑白行星相机9微米像元等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：977567.80

最高限价（元）：977567.80

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：Pixel Size：9微米；ADC：12bit；具体内容见“第二章  采购需求”。

备注：/

标项四

标项名称：高能二极管泵浦全固态调Q激光器等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：991606.65

最高限价（元）：991606.65

0简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：波长：1064±1nm，工作模式：电光调Q，单脉冲能量>80mJ；具体内容见“第二章  采购需求”。

备注：/

合同履约期限：

标项一：1）交付期：合同签订后120日历天内货到采购人指定地点，接采购人通知后15天内完成全部安装、调试并具备验收条件。2）质保期：自项目整体验收合格之日起至少1年。

标项二：1）交付期：合同签订后40个日历天内货到采购人指定地点，接采购人通知后15天内完成全部安装、调试并具备验收条件。2）质保期：自项目整体验收合格之日起至少1年。

标项三：1）交付期：合同签订后60个日历天内货到采购人指定地点，接采购人通知后15天内完成全部安装、调试并具备验收条件。2）质保期：自项目整体验收合格之日起至少1年。

标项四：1）交付期：合同签订后40个日历天内货到采购人指定地点，接采购人通知后15天内完成全部安装、调试并具备验收条件。2）质保期：自项目整体验收合格之日起至少1年。

本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：以采购代理机构于开标当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标结果公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将取消其中标资格）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目各标项均专门面向中小企业采购，供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》（格式附后，本项目所属行业：工业）。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：2024年5月28日至2024年6月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

3、方式：

3.1本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

3.2潜在投标人登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.3招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，未依法获取招标文件的投标人不得对本项目提起质疑；如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传（提交）投标文件截止时间：2024年6月17日14:00（北京时间）

2、投标地点：本项目通过“政采云平台（https://login.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

3、开标时间：2024年6月17日14:00（北京时间）

4、开标地点：本项目通过“政采云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、采购项目需要落实的政府采购政策：《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

2、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”、“宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）”、“宁波市斯正项目管理咨询有限公司”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。请各投标人根据本公开招标采购文件的要约邀请，进行投标要约响应并自觉遵守各项投标承诺；否则采购人有权根据《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定向财政部门上报投标人的诚信状况，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2024〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

3、说明：

3.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3.2标前准备：各投标人应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理（投标人CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计二周左右，请投标人自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.3投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

3.4开评标注意事项：提交（上传）投标文件截止时间之前将投标文件上传到“政采云”平台。提交（上传）投标文件截止时间后30分钟内投标人应当登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

4、特别提醒事项：

4.1本项目评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构通过“政府采购云平台”或电子邮箱进行收发。

4.2投标人应当在投标文件中提供作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码。

5、采购公告与采购文件内容有出入之处，以采购文件约定为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：浙大宁波理工学院

地址：浙江省宁波市钱湖南路1号

项目联系人：冯老师、翁老师

项目联系方式：0574-88229887

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-88229552

2、采购代理机构信息：

名称：宁波市斯正项目管理咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区宁穿路566号创意三厂3号楼3楼

项目联系人（询问）：王银

项目联系方式（询问）：0574-87158302

质疑联系人：楼愉良

质疑联系方式：0574-87158302

3、同级政府采购监督管理部门：

名称：宁波市财政局政府采购监管处

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

- 监督投诉电话：0574-89388042

- 第二章  采购需求

（未作特别说明的，则该条款同时适用于各标项）

一、商务要求表

| ★项目交付期 | 标项一：合同签订后120日历天内货到采购人指定地点，接采购人通知后15天内完成全部安装、调试并具备验收条件。 标项二：合同签订后40个日历天内货到采购人指定地点，接采购人通知后15天内完成全部安装、调试并具备验收条件。 标项三：合同签订后60个日历天内货到采购人指定地点，接采购人通知后15天内完成全部安装、调试并具备验收条件。 标项四：合同签订后40个日历天内货到采购人指定地点，接采购人通知后15天内完成全部安装、调试并具备验收条件。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 自项目整体验收合格之日起至少1年。 质保期内应保证所有设备和系统正常运行，质保期内免费提供硬件保修、系统维护、软件升级、数据库的更新、故障处理及定期回访服务等。 |
| 项目质量保证 | 1、本项目所涉及的设备、系统均应符合招标文件以及国家相关标准和规定。 2、投标人保证所供的设备、系统必须是出厂原装合格产品，如发生所供设备、系统与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |
| ★付款方式 | 1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同款项的40%作为预付款； 中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款。 2、所有产品、系统安装调试完成，经采购人最终验收合格后7个工作日内支付至合同款项的100%。 3、每阶段付款前需提供符合采购人要求的全额正规发票，否则采购人有权拒绝支付。 |
| 验收标准 | 按照本项目招标文件、中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 售后服务要求 | 1.向采购人提供及时的技术服务，包括技术支持、应用支持和售后服务等。 2.质保期内定期进行硬件维护。 3.安装、调试和培训： (1)供应商负责在采购人现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由供应商承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 (2)采购人按照要求准备好安装条件后，中标人的资深工程师将来采购人实验室提供安装、调试、操作、维护人员培训等方面的技术服务，时间为一周。安装调试的具体日期，由合同双方事先商定。培训内容包括：仪器工作原理及仪器的操作、软件操作及应用、日常维护事宜等。 （3）质保期内，一旦发生质量问题，中标人须2小时响应，4小时内提供解决方案，48小时内到达用户现场，排除故障。在质保期内，设备及附件由于质量问题而不能正常工作时，7天内到达用户现场免费维修或更换零部件，因维修不及时，而导致设备无法正常使用时，其质保时间随停机时间的长短而相应延长。 （4）软件升级：采购人终身免费向用户提供仪器软件的更新。 （5）定期按采购人要求派遣专业工程师做技术交流指导。对设备提供终身维修服务，质保期外实行有偿服务，仅按优惠收取相应的成本费；长期保证零配件的供应，并享有优惠购买零配件待遇。 （6）培训： 1) 培训对象： 培训对象为设备操作使用人员、维护技术人员及设备管理技术人员； 2) 培训目标： 操作人员经培训后，能正确操作使用设备，排除简单常见的故障；维护技术人员及设备管理技术人员经培训后，能掌握设备的机电原理，能熟练地排除各种故障，指导操作人员进行日常维护工作。 3) 培训方法： 提供整套培训教材，并采取现场培训，培训由中标人负责，使培训人员能够独立进行设备开机运行、测试、维护及管理。 4) 培训内容： a.设备维护及安装工作所必须的全部技术文件的讲解； b.设备安全； c.设备的安装与测试； d.设备操作使用方法； e.主要硬件功能模块、结构及工作原理； f.各类软件的用途、原理及维护方法； g.指明关键器件，并强调现场不可自行拆卸更换。 |
| ★进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 核心产品 | 标项一：桌面式1吋快速退火炉； 标项二：卷对卷静电纺丝设备； 标项三：三轴运动控制系统； 标项四：倒置荧光显微镜。 |
| 标的物及所属行业 | 标的物： 标项一：脱气膜，数据采集卡，偏振相机，六维组合台，电光调制器，桌面式1吋快速退火炉，精密气浮光学平台，示波器，声光调制器，高反镜，可调电源，apd光电探测器； 标项二：卷对卷静电纺丝设备，卷对卷化学镀、电镀设备； 标项三：533MM黑白行星相机9微米像元，533MC，相机，显微镜，三轴运动控制系统； 标项四：高能二极管泵浦全固态调Q激光器，波长可调光源，高真空设备，可编程直流开关宽范围可调程控稳压电源，可编程直流开关宽范围可调程控稳压电源，光纤拉锥机，倒置荧光显微镜，高灵敏度相机，黑白天文相机，彩色天文相机，五相步进电机（轴数2轴），电动旋转位移台（精度0.001°），电动旋转位移台（精度0.001°），成像光纤，大幅面相机，相位调制器，273nm-LD泵浦全固态紫外激光器，紫外光纤光谱仪，电功率放大器，激光雷达。 标项一、标项二、标项三、标项四所属行业：工业。 |
| 其他商务条款 | 详见第五章 政府采购合同 |

- 详细技术要求

标项一：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱气膜 | 1 | 件 | 1.带中间隔板的增强流量设计 2.设计流量范围 0.1至0.7m3/hr(0.5至3.0 gpm) 3.X50膜丝 4.用于从流体中脱除CO。气体或其他气体和流体间的传输应用； 膜材料/封装材料 聚丙烯/环氧树脂 5.组件干重0.5 kg (1.1 lbs)， 液体充满(壳程)组件重量0.9 kg (2.0 lbs)； |
| 2 | 数据采集卡 | 1 | 张 | 1.最大单端模拟输入通道数量:32；模拟输入分辨率:16 bits最大采样率:2MS/s；模拟输出通道数量:4 2.最大更新速率:2.86 MS/s；总线连接器:USB 2.0 3.计数器/定时器数量:4 4.双向数字通道数量:48 5.模拟输入FIFO缓存大小:2047样本 6.同步采样:否 7.模拟输入绝对精度:1660 uV |
| 3 | 偏振相机 | 1 | 台 | 1.分辨率：2448(H)×2048(V) 2.靶面尺寸：2/3" 3.像元尺寸：3.45μm×3.45μm 4.帧率：79.1fps 5.黑白/彩色：黑白偏振 6.外设：配3m的U3线缆+IO线缆 |
| 4 | 六维组合台 | 1 | 台 | 1.X.Y.Z:±6.5mm，两轴摆动±5度，水平面内360°转动 |
| 5 | 六维组合台 | 1 | 台 | 1.组合位移台，带6个测微头驱动器，位移行程为25 mm，测微头最小刻度为10um，各25mm位移量 2.位移台台面尺寸为65 mm x 65 mm，带有M6螺纹孔。 |
| 6 | 电光调制器 | 1 | 台 | 3.28GHz 3dB带宽 |
| 7 | 桌面式1吋快速退火炉 | 1 | 个 | 1.对材料的快速热处理、升降温50度/s,适合1-2英寸基片； 2.可以氮气、真空退火，最高真空度可达10-3Pa 3.PID温度调控,主机尺寸W420×L320×H220 (mm) ★4.温度范围：MAX1200℃； 5.控温精度：MAX±0.1℃； 6.温度均匀性：≤1% 并自带均匀性校准计量功能； 7.重复性：相同工艺下温差≤0.5℃（投标文件中提供相关证明材料，含自证明相关材料）； 8.应用功能：能进行相变、尺寸效应应用；热膨胀系数测量；电学测量；光学原位测量等； ★9.温场边缘效应：≤1%（投标文件中提供相关证明材料，含自证明相关材料）； ★10.电路采集指标：≤0.1%FS； |
| 8 | 精密气浮光学平台 | 1 | 台 | 1.平台长×宽×高为1500mm×1000mm×200mm: 平台总高度800mm: 2.面板6mm1cr17 优质高导磁不锈钢 3.平面度0.02-0.05mm/m2；固有频率: 1. 2Hz-1. 8Hz: 振幅: 1. 0μm: 表面密迪纹理处理:粗糙度0.8μm 4.台面布M6 螺孔:间距25×25mm；负载重量800kg 5.平台所有外露表面光滑平整，底面喷防锈油漆，漆面光亮平整，无凹陷:锐边倒角 6.平台采用4 支撑气浮隔振装置系统，自动充气自动平衡，采用进口气动元件，配置脚轮，结构稳定，配静音空压机。 7.仪器架带遮光罩配套1500×1000mm 光学平台使用。 |
| 9 | 示波器 | 1 | 台 | 1.采样率：1 GSa/sGS/s 2.记录长度：20k 3.带宽：200 MHz 4.通道数：2 5.高级触发，包括脉冲触发、欠幅触发和行触发。 |
| 10 | 声光调制器 | 1 | 个 | 1.声速：4.2mm/μs 2.中心频率：80MHz 3.波长：442-633nm(非镀膜) 4.插入损耗：5%Max 5.表面反射率：1%Max 6.光功率密度：250 W/mm2 7.不同光斑直径下表现 光斑直径(μm) 125 200 400 波长（nm） 633 633 633 8.衍射效率（%） 65 80 90 9.上升时间（nsec）23 34 65 10.调制带宽 20 12 6 |
| 11 | 高反镜 | 2 | 个 | 1.HR(0°,780nm)>99.97%，T~0.02% (low loss) |
| 12 | 可调电源 | 1 | 个 | 1.电源调整率：≤ 0.01%+3mV,负载调整率：≤ 0.01%+3mV 2.纹波和噪声：≤ 350uVrms(5Hz-1MHz),恢复时间：<50us 3.最大输出功率：220W 4.尺寸：长225mm*宽278mm*高143mm |
| 13 | apd光电探测器 | 1 | 个 | 1.有效光敏区 φ1.0 mm 2.增益的温度稳定性（典型值） ±2.5% 3.光电转换灵敏度（典型值） -2.5×104 V/W 4.低频段截止频率（典型值） 0.004 MHz 5.高频段截止频率（典型值） 100 MHz 6.电源电压（典型值） 5 V |

标项二：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷对卷静电纺丝设备 | 1 | 台 | 1.连续收丝滚筒宽度200 mm、速度0-1400 rpm可调，包含往复装置 2.电压DC 0-30 kV、电流＜1 mA，有过流保护、过压保护、拉弧保护 3.包含高精度注射泵 4.可控制温湿度、有排风、照明系统 |
| 2 | 卷对卷化学镀、电镀设备 | 1 | 台 | 1.实现包括光退火、化学镀、电镀、清洗、干燥的全流程卷对卷工艺 |

标项三：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 533MM黑白行星相机9微米像元 | 1 | 台 | - Pixel Size：9微米； - ADC：12bit； - FPS：120； - QE：79%； - 177万像素； - 读出噪声：2.9e |
| 2 | 533MC | 1 | 台 | - Pixel Size：3.76微米； - ADC：14bit； - FPS：20； - QE：80%； - 111.31mm×11.311mm方形靶面； - 读出噪声：1e |
| 3 | 相机 | 1 | 台 | 技术指标见后附表1、表2 |
| 4 | 显微镜 | 1 | 台 | 生物显微镜技术参数如下: 1、放大倍数：40X-1000X。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 3、镜体：Y 型镜体，底座与立臂为一体式结构，镜体采用全金属高压模铸而成，具有优异的稳定性与刚性。镜架上设计有工具存放装置（便于存放工具，触手可及），镜架后侧设计有安全提手，方便移动显微镜。 4、目镜：高眼点平场目镜PL10X/20mm，显微镜目镜放大率准确度（以检测报告中数据为准）不超过±0.58%。 5、观察筒：铰链式三目，30°倾斜，360°旋转，瞳距可调。 6、物镜转盘：内倾式5孔物镜转换器。 7、聚光镜：摇出式聚光镜NA1.22/0.2，中心可调，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏。 ★8、载物台：机械移动平台，平台表面陶瓷喷漆。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，载物台面积≤165X150mm，移动范围≥76mmX50mm。 9、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥30mm，微调精度≤2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带平台随机限位装置。便于快速聚焦,并方便油镜的使用。 ★10、物镜：无限远平场消色差物镜: 4X/NA≥0.1/WD≥15mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥17.4mm； 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥17.2mm； 20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥17.3mm； 40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥18.0mm； 100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥17.8mm。 ★11、物镜齐焦（以检测报告中数据为准）：10→4X，不超过±0.028mm，10→20X，不超过±0.02mm，10→40X，不超过±0.01mm，40→100X，不超过±0.005mm。 ★12电动Z轴 行程 约20 mm, 由显微镜决定 分辨率 < 0.02 um 最大速度 0.2 mm/s 单向重复精度 ≤ 0.1 μm 双向重复精度 ≤ 0.4 μm 电机 2相步进电机 导轨 交叉滚柱导轨 编码器 有 材料 铝合金 表面处理 阳极氧化 限位 光电开关 最大负载 3 kg 重量 0.8 kg" 13、照明系统：100V-240V 宽电压输入。3W LED冷光源照明，亮度连续可调。 14、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求。 |
| 5 | 三轴运动控制系统 | 1 |  | 技术参数 ★1）XYZ三轴运动范围：≥110mm×110mm×35mm ★2）X/Y轴定位精度：≤±300nm ★3）X/Y轴重复定位精度：≤±75nm ▲4）X/Y轴分辨率：≤1nm ▲5）载重：≥3Kg 6）XY轴最大移动速度：≥200mm/s（非最高精度） ▲7）XY轴采用线性驱动器 8）高速以太网通信 ▲9）支持XYZ 3轴PSO ★10）3D加工软件 10.1支持2D、3D加工 10.2支持XY轴联动 10.3支持PSO功能 10.4电控硬件调节： 包括激光器参数控制，能量视觉系统调控，三维移动台控制等。 10.5支持2D、3D文件导入，自动生成加工路径。 |

后附：

表1

| Sensor特性 |  | 数据/控制 |  | 设计/标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色彩 | Mono | ADC | 12bit | 供电方式 | 冷冻：DC12V-3A/USB3.0 |  |
| Sensor型号 | Sony-IMX990-AABJ-C | 硬件BinADC | 无 | TEC制冷 | 冷冻：35℃~40℃@环境温度30℃ |  |
| 靶面尺寸 | Type1/2 | HSpeedADC | 无 | 本体总量 | 冷冻：0.465kg |  |
| 像元尺寸（um） | 5 | 采集模式 | 连续运行、软件触发 | 数据接口 | USB 3.0 Type-B |  |
| 快门模式 | 全局快门 | 模拟增益 | 0~180 | 镜头接口 | M42×0.75螺纹 |  |
| 像素（分辨率） | 131万 (1280×1024) | 数字增益 | 181-420 | 是否带HUB | 冷冻：双路USB2.0-HUB |  |
| 光谱范围 | 400~1800nm | UnityGain | 无 | 后截距 | 冷冻：17.5mm |  |
| 读出噪声 | 21-150 e | HCGGain | 无 | 电源插座规格 | 冷冻：DC母座5.5×2.1圆孔 |  |
| QE | 见QE曲线图 | 曝光范围 | 32μs~2000s | 外观 尺寸 | 冷冻：φ78X73.5 |  |
| 满井电荷 | 127k e | 曝光控制 | 自动/手动 | 存储温度 | -10℃~60℃ |  |
| 对角线 | 8.2mm | 数据格式 | Mono8、Mono16 | 使用温度 | -5℃~50℃ |  |
| MAX FPS | 31.9 | 白平衡 | 自动/手动 | 使用湿度 | 0-80% |  |
| 长×宽（mm） | 6.4×5.12 | 输出格式 | 原始数据 | 操作系统 | WIN7/8/10 32&64、Linux、Mac |  |
| 信噪比 | 9.55stops | 硬件Bin | 无 | 包装 | 天地盖（纸盒） |  |
| 动态范围 | 9.6bit | 软件Bin | Bin2 Bin3 Bin4 | 密封玻璃 | AR（D32×2mm） |  |
|  |  |  |  | 加热带功率 | 无 |  |
|  |  |  |  | 最大功耗 | 12V供电:12V×1.78A=21.36W USB供电:5V×0.37A=1.85W |  |

表2

| 帧率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | USB3.0 |  | USB2.0 |  |
|  | 正常模式：12BIT ADC（Mono16） |  | 正常模式：12BIT ADC |  |
| Resolution | Mono16 | Mono8 | Mono16 | Mono8 |
| 1280×1024 | 31.9 | 31.9 | 16.5 | 31.9 |
| 640×480 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
| 320×240 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 |

标项四：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高能二极管泵浦全固态调Q激光器 | 1 | 台 | 1.波长：1064±1nm 2.工作模式：电光调Q 3.单脉冲能量>80mJ 4.脉宽<10ns 5.重复频率：1-10Hz 6.能量稳定性<1% 7.发散角~1mrad 8.光斑直径<6mm 9.预热时间<15分钟 10.冷却方式：水冷 11.电源：PSU-LPS-S 12.抖动~1ns |
| 2 | 波长可调光源 | 1 | 台 | 1.波长范围（nm）：1527.3~1568.5 2.波长分辨率（pm）：10 3.边摸抑制比（dB）：>45 4.调谐时间（s）：20(Typ） 5.3dB线宽（Hz）：<100K 6. 输出功率（dBm）：15 7. 波长稳定性（pm）：<5 8. 波长精度（pm）：10 9. 短期稳定性（dB）：≤±0.01/15min 10. 长期稳定性（dB）:≤±0.03/4小时 11. 光纤类型：SMF-28E 12. 连接器：FC/APC 13. 通讯接口：RS232 14. 工作温度（℃）:0~40 15. 存储温度（℃）：-20~70 16. 电源：100-240VAC 17. 尺寸（mm）：295*230*70 |
| 3 | 高真空设备 | 1 | 台 | 实现一个由真空腔体（透明玻璃罩+不锈钢底座），真空系统（分子泵+机械泵+真空计+真空阀门），减振管道（焊接波纹管+液压波纹管）等组成的高真空设备。 具体包括： - 真空腔室尺寸：≥Φ300×H500mm； - 分子泵抽速：≥1200L/s； - 机械泵抽速：≥9L/s； - 波纹管尺寸：≥φ100mm； - 真空压强：<1×10-4 Pa； - 抽速：从大气抽至10-4Pa≤30分钟； - 其中，真空腔室外接法兰口：三个31芯高真空电引入航插、一个真空激光转接头接口、波纹管真空系统减震装置等。 |
| 4 | 可编程直流开关宽范围可调程控稳压电源 | 1 | 台 | 1.技术指标： 2.电压：60V 3.电流：5A 4.功率：100W 5.分辨率：1mV/0.1mA 6.精度：<=0.03%+5mV / <=0.1%+5mA |
| 5 | 可编程直流开关宽范围可调程控稳压电源 | 1 | 台 | 1.技术指标： 2.电压：60V 3.电流：10A 4.功率：200W 5.分辨率：1mV/1mA 6.精度：<=0.03%+5mV / <=0.1%+10mA |
| 6 | 光纤拉锥机 | 1 | 台 | 可拉制器件: 1、1310nm或1550nm1X2单窗口光纤耦合器 2、1310nm、1550nm1X2双窗口光纤耦合器 3、1310nm、1490nm、1550nm1X2三窗口光纤耦合器 4、1310nm、1550nm（WDM）波分复用器 5、980nm、1550nm（WDM）波分复用器 6、1310nm或1550nm1X3光纤耦合器 7、1310nm或1550nm1X4光纤耦合器 8、小尺寸光纤耦合器 9、0.6um-3um微纳光纤拉锥 10、TEC光纤扩束 平台功能: 1.1具备1X2双波长耦合器自动拉锥功能，系统自动修正，无需人为参与修正参数配置，分光比自动修正结果为目标值的正负0.5%以内。 1.2 两轴闭环运动控制器拉锥平台拉伸间距不窄于100mm。 1.4 双窗口耦合器预拉长度，可根据用户使用需求系统自动计算生成。 1.5采用高精度电动平移台-光栅尺0.5μm 1.6能实现在单模光纤中部能拉出一段直径为0.6μm±0.1μm、最大长度可到≥10mm、通光率≥95%（即拉锥后光纤输入端到光纤输出端的光强损耗≤5%）的微纳光纤。 1.7能实现在单模光纤中部能拉出一段直径为0.6μm±0.05μm的微纳光纤。 2、耦合器加热及封装系统： 2.1 火头三维移动，6方向电动可控。 2.2 火头尺寸：外径16mm，12mm，10mm，8mm，6mm用户可随意更换。 2.3 加热轴向摆幅：四方向电动可控。 2.4 火头移动速度：6轴软件可调。 2.5 火头扫描宽度：不窄于0-20mm。 2.6 火炬及封装运动精度：≤0.5um/step。 2.7 内嵌微纳米光纤专用抬取夹具。光纤夹具能夹持最大外径≥250μm的光纤，采用真空吸附，吸槽吸力单独控制，光纤夹持长度≥60mm。 3、光电检测系统： 3.1 用光敏面直径2mm左右的InGaAs管，配2支或以上。 3.2 检测波长不窄于800～1700nm。 3.3 功率稳定度≤0.005dB。 3.4带有5路光功率计，可同时检测5路光信号。 4、配套软件及数据采集控制系统1套，能实时显示氢氧气气流量，控制真空吸附夹具开关，控制光开关进行波长转换。 5、配氢氧生器1个，产氢量大于0-300sccm，产氧量大于0-100sccm。 6、配备真空泵一个用于夹具吸附光纤及封装材料的吸附。 |
| 7 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 台 | 电动倒置荧光显微镜主要功能及技术参数： 科研级电动倒置荧光显微镜是智能化的革新产品，模块化设计更先进，操作更舒适，多种观察方式满足客户不同需求，为实验室和临床显微镜操作应用，带来了革命性的突破。 1、主要功能：可以用于明场、暗场、偏光、相衬、DIC、荧光等多种观察方式； 2、光学系统：无限远（管镜200）平场半复消色差光学系统； 3、观察系统：铰链式三目（带勃氏镜），B：T=50%：50%、0：100%、100%：0，瞳距55-75mm； 4、目镜：视度可调目镜10X，线视场Ф22； ★5、物镜：平场半复消色差相衬荧光物镜，在多种照明模式下都能得到高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果； 10× NA≥0.30 WD≥8.1 盖玻片厚度：1.2 20× NA≥0.45 WD≥7.5-8.8 盖玻片厚度：0-2 带校正环 40× NA≥0.60 WD≥3-4.4 盖玻片厚度：0-2 带校正环 100× NA≥1.45 WD≥0.13 盖玻片厚度：0.17 ★6、转换器：电动6孔物镜转换器带DIC插槽(透射用、反射用同时具有)。 ★7、载物台：电动三层机械移动平台，行程范围不小于115 mm x 75 mm 最大速度：71mm/s；分辨率：0.1μm - 重复精度：±1μm（普通型2.5um） - 绝对精度：±5μm，可以配套多孔板、35mm 培养皿和切片三种专用样品夹适配器。 ★8、调焦方式：同轴粗微动升降机构，行程：焦点上7下2；粗调2mm/圈，微调0.002mm/圈；可手动和电动控制，电动控制时，最小步进0.02um。 9、电动聚光镜：长工作距离转盘式结构，7工位电动转盘，NA≥0.55。 10、系统中间倍率： 1X、1.5X转盘式切换。 11、左右侧端出口：采用转盘式结构（手动）。左侧/目视= 100%/0%；右侧/目视= 80%/20%；左右侧/目视= 0/100%: ★12、荧光装置：采用电动多功能转盘式结构，6工位转盘（电动），可从主机取出，方便更换各模块；根据需求荧光激发模块可随意拆卸、安装。 B激发光波滤色组件：激发BP460-490 截止BA520 分色DM500 G激发光波滤色组件：激发BP510-550 截止BA590 分色DM570 U激发光波滤色组件：激发BP330-385 截止BA420 分色DM400 V激发光波滤色组件：激发BP400-410 截止BA455 分色DM455 可选配对应的带通荧光滤光片 13、透射照明系统：柯勒照明, 5W LED照明，亮度可调； 14、反射照明系统：LED荧光照明； 15、便捷的照明控制：在机身右侧布置透射照明开关，落射荧光照明光闸控制按钮，方便切换二种照明需求。 16、可倾式透射照明柱，确保使用者有较大的工作空间和方便更换样本。 ★17、前置显微镜操作屏：能够实现几乎所有的显微镜操控，包括电动聚焦、平台移动、物镜选择、聚光镜模块转换、中间倍率转换、侧端口输出选择、孔径光阑调整、多功能转盘转换等功能，并将操控手柄集成于机身右侧，大大减少了桌面空间。 18、为方便搬运，设计把手位置。 19、专业高清数码摄像仪：600万像素制冷CCD，光传感器：1”彩色芯片，达到高清逼真图像，立体感强景深大，色彩逼真。高灵敏度，低噪音、高色彩还原性，USB3.0实时传输(兼容USB2.0)，图像可进行静态及定时捕捉（拍照）和动态捕捉（录像）。图像采集及视频录制，2D平面几何学测量。 |
| 8 | 高灵敏度相机 | 1 | 台 | 1.色彩：黑白 2.靶面尺寸：Type 1.1 3.像元尺寸 (um)：9 4.快门模式：全局快门 5.像素(分辨率) 177万(1608×1104) 6.光谱范围200~1000nm 7.读出噪声2.9-21.2 e(4.3e@14db gain) 8.满井电荷97K e 9.对角线17.6mm 10.MAX FPS120fps 11.长×宽(mm) 14.472×9.936 12.信噪比12.16stops 13.动态范围12bit 14.ADC：12bit 15.硬件BinADC:10bit 16.模拟增益0-350 17.UnityGain272 18.HCGGain140 19.曝光范围曝光控制32us~2000s 20.供电方式:USB3.0 |
| 9 | 黑白天文相机 | 1 | 台 | 采用Sony IMX462 12bit ADC传感器,高效红外感知 |
| 10 | 彩色天文相机 | 1 | 台 | 采用索尼IMX662 CMOS传感器，画幅1/2.8” |
| 11 | 五相步进电机（轴数2轴） | 1 | 台 | 控制器后部的HDB15接口用于连接位移台，每个轴都有一组BNC接口用于输入输出触发信号的连接。Type-c接口用于连接电脑，控制器程序具有多种运动控制模式，还提供动态链接库用于二次开发。 |
| 12 | 电动旋转位移台（精度0.001°） | 1 | 台 | 电动旋转位移台直径100mm，可实现360°连续的旋转运动，旋转台面侧面刻线精度为2°，分辨率可达0.001°细分，由步进电机驱动蜗轮蜗杆机构使滑台通过深沟滚珠轴承导轨实现精确的旋转运动控制。 |
| 13 | 电动旋转位移台（精度0.001°） | 1 | 台 | 电动旋转位移台直径60mm，可实现360°连续的旋转运动，旋转台面侧面刻线精度为2°，分辨率可达0.001°细分，由步进电机驱动蜗轮蜗杆机构使滑台通过深沟滚珠轴承导轨实现精确的旋转运动控制。 |
| 14 | 成像光纤 | 1 | 台 | - 纤芯数量大于80000， - 单纤芯直径（μm）小于3.9um， - 数值孔径NA0.3~0.4， - 包层直径（μm）：1200±10um； - 交货长度大于等于2m。 |
| 15 | 大幅面相机 | 1 | 台 | - 幅面大于等于36*24cm， - 有效像素数大于6200万， - 量子效率大于等于百分之八十， - USB3.0传输，采用无辉光工艺，背照式传感器设计。 |
| 16 | 相位调制器 | 1 | 台 | 1.1550nm铌酸锂相位调制器参数表 2.工作波长：1550nm±20nm； 3.输入最大RF功率：27dBm； 4.输入最大光功率：50mW@1550nm；1mW@650nm； 5.输入输出光纤均为PM（125/250微米） FC/APC； 6.插入损耗：3.0dB； 7.半波电压@50kHz :2.9V； 8.工作频率：0.01—12.0 GHz。 |
| 17 | 273nm-LD泵浦全固态紫外激光器 | 1 | 台 | - 中心波长273nm，5mW， - 配600μm光纤输出， - 配三维精密位移台 |
| 18 | 紫外光纤光谱仪 | 1 | 台 | 1.200-400nm， - 信噪比300：1， - 暗噪声30@RMS@100ms |
| 19 | 电功率放大器 | 1 | 台 | - 最大输出电压70Vp-p(±35Vp) ， - 最大输出电流2Ap， - 带宽（-3dB）DC~3MHz |
| 20 | 激光雷达 | 1 | 台 | - 激光波长905nm， - 量程150 m@10% - 反射率，FOV-120”(水平) X25”(竖直) |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙大宁波理工学院光源、相机、直线电机等光学仪器购置项目 |
| ★2 | 投标报价及费用： 1、投标报价要求：投标报价是履行合同的最终价格，应包含本项目经采购人验收合格投入正式运行并交付采购人使用前发生的一切费用【包括硬件设备/产品费、安装调试费、验收、人员培训费、中标服务费、售后服务、企业管理费、合理利润、风险费用、税金等为完成本项目所产生的全部费用】。 说明：①标项一：预算金额/最高限价398407.55元；②标项二：预算金额/最高限价154500.00元；③标项三：预算金额/最高限价：977567.80元；④标项四：预算金额/最高限价：991606.65元。投标报价超过预算金额或最高限价的均作无效标处理。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、中标服务费的收取标准：各标项代理服务费参照国家计委价格【2002】1980号文件、国家发改委发改办价格【2003】857号文件和发改价格【2022】534号文件规定的招标代理服务收费标准按下列下浮标准进行收费；单个标项代理服务费经计算不足3000元的按照3000元收取。 下浮率 中标金额（万元）; 下浮率. 50万元及以下; 99%. 50万元以上100万元及以下; 26%. 100万元以上300万元及以下; 27%. 300万元以上; 27%. 中标服务费的款项汇入的账号： 开户银行：宁波银行科技支行 账 号：31010122000651888 户 名：宁波市斯正项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向招标采购人提出书面质疑，逾期不予受理；采购人不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部分，并将以公告形式发布于浙江省政府采购网、宁波政府采购网、宁波市斯正项目管理咨询有限公司网站，请投标人自行查看。 |
| ★4 | 投标文件组成：上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。 |
| ★5 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| ★6 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后，经采购人确认，中标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 采购资金来源：预算资金。 |
| ★11 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的“浙大宁波理工学院”。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“货物”系指本项目详细技术要求中要求提供的软件。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的所有开发、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导及其他类似的服务。

5.“项目”系指浙大宁波理工学院光源、相机、直线电机等光学仪器购置项目。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，投标人的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。“▲”系指重要技术要求。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表为法定代表人的，投标文件中提供法定代表人身份证正反面；

投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供由法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章  投标文件格式）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

★本项目不允许转包；未经采购人允许，不得分包。

- ★（八）特别说明：

1.采用最低评审价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他报价无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下报价的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标投标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- （九）关于分公司投标

- ★除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，不接受其他分公司投标。

- （十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.政府采购合同

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

- 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

- 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

- 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在开标前10天以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有岐义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的形式和效力:有效投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

（二）投标文件的组成

投标文件由资信技术文件和报价文件组成[电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章：如为联合体参加投标的，除采购文件明确需要联合体各方盖章或同时提供的资料外，其余均可由联合体牵头人盖章或提供相关资料（包括注明的或未注明的情形），投标人名称请填写联合体全称]。

1.资信技术文件：

1.1资格证明文件：

- 资格条件自查表（格式见附件）；

- 投标人的企业法人营业执照复印件（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

- 投标人符合政府采购活动资格条件的声明函（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函）；

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

- 采购文件要求的其他资格证明文件。

2.2其他资信技术文件：

- 投标函（格式见附件）；

- 评分索引表（格式见附件）；

- 投标声明书 (格式见附件)；

- 如法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书（格式见附件）；

- 如授权代表参加投标的，提供法定代表人授权委托书（格式见附件）和被授权代表身份证复印件（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式见附件）；

- 采购需求响应（偏离）表（格式见附件）；

- 同类业绩（格式见附件）；

- 项目实施方案；

- 质量保证措施或承诺；

- 所投设备运行和维修成本；

- 供货、安装调试及验收方案；

- 售后服务方案；

- 服务能力，其中拟投入团队配置（格式见附件）；

- 节能环保（如有）证明材料；

- 其他招标文件要求提供的证明资料；

2.报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标分项报价表（格式见附件）；

- 政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有格式自拟）；

（三）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.投标人递交的企业宣传册、产品宣传册不属于投标文件有效组成资料的不作为评审依据。

（七）投标文件的递交、修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和加密。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查和资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的商务条款发生实质性偏离的，或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

（6）超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（7）未按规定签字或盖章的；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标“★”的技术条款发生实质性偏离的或技术条款响应扣分达20分（不含）以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用投标文件要求的报价形式报价的，或投标报价超过最高限价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量/服务质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密投标人的“资信技术文件、报价文件”，并做开标记录。

（3）在政府采购云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

资格性检查。采购人或者代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：以采购代理机构于开标当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标结果公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将取消其中标资格）。 |
|  | （二）本项目不接受联合体投标，实行资格后审。 |
|  | （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目各标项均专门面向中小企业采购，供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》（格式附后，本项目所属行业：工业）。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 |
|  | （四）其他特定资格要求（如有）。 |

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

七、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3.中标人拒绝与采购人签订合同或其他违规情形的，采购人可以重新采购。

- （二）履约保证金（本项目不适用）

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额在规定时间内向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

九、履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十、政府采购政策

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）。

1.1本项目为专门面向中小企业采购。

1.2本项目所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准详见工信部联企业[2011]300号。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格得分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格得分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格得分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

本项目具体扣除比例见本招标文件 第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.5中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的《中小企业声明函》（详见投标文件格式部分），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

1.6政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

1.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.本项目是否采购进口产品：否。

3.本项目为政府采购货物项目，标项一、标项二、标项三、标项四均属于工信部联企业[2011]300号规定的工业行业。

十一、质疑和投诉

- 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

- 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，投标人可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

- 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 评标原则和评标办法

评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

评标办法：本项目评标办法为综合评分法。

二. 评标委员会的组建

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

三.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

四.评标程序

1.代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。

2.本次公开招标同时开启各标项各投标人的资信技术文件与报价文件，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购单位或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总（价格得分保留小数点后二位）。

3.根据有效投标人的资信技术得分和价格得分计算各投标人的总得分（总得分保留小数点后二位）。

4.按照评标办法得分及中标原则，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布中标结果。

五.评标过程

1.资格审查

采购人或者代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本章 五、评分标准。资信技术分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格得分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评标委员会组长评标委员会对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评标委员会成员个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的），评标委员会主任评标委员会应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）在报价文件的评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评标委员会根据各投标人的最后得分（资信技术分与价格分之和）由高到低排定顺序，如投标人综合得分相同的则报价低者优先，报价也相同的，则由采购人抽签决定。具体推荐原则如下：

（1）每个标项推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。

（2）如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

代理机构将采购人确认的中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

六．评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信技术评议（70分） |  |  |  |
| 1 | 同类业绩 | 1.供应商自2021年1月1日以来具有本项目对应标项所采购产品的供货业绩的，提供合同复印件（合同内容必须包含本标项任意2种及以上采购产品），每笔有效业绩得1分，最多得3分。未按以上要求提供合同复印件或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的按无效业绩认定，不得分。 | 3 |
| 2 | 项目实施 整体方案 | 2.根据供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案（至少包含项目推进各环节工作计划安排、项目风险和责任划分、履约能力保证等）进行评议：方案条理清晰、前后逻辑一致、切实可行的得5分；方案条理较为清晰和全面、能基本落到实处的得3分；方案条理不够清晰、逻辑性差、无法保证项目整体实施进度的得1分；未提供的不得分。 | 5 |
| 3 | 采购需求 响应 | 3.根据投标人对于第二章《采购需求》中除一、商务要求表外的其他内容进行响应，无负偏离的得满分20分；一般性技术条款（即非“★”、非“▲”技术条款）发生负偏离的，每有1条扣1分，重要技术要求（带“▲”技术条款）每1条扣1.5分；扣分达20分（不含）以上或★号条款发生负偏离的作无效标处理。 注：（1）本招标文件 第二章 采购需求 除一、商务要求表外的其他内容的最小序号为1条采购需求条款。（2）二、详细技术要求中要求提供相关证明材料而未提供的或提供的证明材料不符合要求的均视为负偏离。 | 20 |
| 4 | 质量保证措施或承诺 | 4.根据供应商针对本项目的质量保证措施或承诺进行评议：质量保证措施明确、有效、可行的得4分；质量保证措施基本完整、较明确可行的得2分；质量保证措施不够有力、很难保证项目实施质量的得1分；未提供的不得分。 | 4 |
| 5 | 所投设备运行和维修成本 | 5.根据供应商提供的全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等进行评议：报价方案整体符合市场行情且运行成本低的得5分；报价方案基本与市场行情相符合，且报价和成本较合理的得3分；报价方案脱离项目及学校运作实际，运行成本较高的得1分；未提供的不得分。 | 5 |
| 6 | 供货、安装调试及验收方案 | 6.1评委会对投标人提供的具体供货方案（方案至少包含具体供货时间安排、车辆和技术人员配置、项目实施安全保证措施等）进行评议： 供货方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性的得4分；供货方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般的得2分；供货方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得1分，未提供不得分。 6.2根据投标人提供的安装调试方案（包括对场地环境的了解、安装人员的安排，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等）进行评议：方案考虑充分措施有效的得3分，方案基本符合项目需求但措施一般的得2分，方案考虑不够充分、无法较好保证安装调试质量的得1分，未提供的不得分。 6.3根据投标人提供的验收方案（提供验收材料准备，验收时投标人给出的验收配合方案及应急措施等内容）进行评议：方案考虑充分措施有效的得3分，方案基本符合项目需求但措施一般的得2分，方案考虑不够充分、无法较好保证验收效果的得1分，未提供的不得分。 | 10 |
| 7 | 售后服务 | 7.1在满足采购文件的基础上，质保期另行再延长一年得2分，最高4分。 | 4 |
|  |  | 7.2售后服务方案（包括售后服务人员设置、服务便捷性）详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性的得5分；售后服务方案较详细、基本能保障项目售后质量、有一定针对性和操作性的得3分；售后服务方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得1分，未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 7.3技术服务、培训方案科学合理，能快速有效的协助采购人掌握产品特性的得5分，技术服务、培训方案安排的合理性一般，预计效果能满足采购人基本使用需求的得3分；技术服务、培训方案合理性较差的得1分，未提供不得分。 | 5 |
| 8 | 服务能力 | 8.1投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证，提供有效证书复印件，每项得1分，最高得3分。 | 3 |
|  |  | 8.2根据拟派本项目负责人、技术人员等服务团队及后续技术支撑能力情况进行评议：提供人员详细简历、资历、同类项目经验情况，服务能力及专业性强、完全能满足项目要求的得5分；服务能力及专业性较强、能满足项目要求的得3分；服务能力及专业性一般基本满足项目要求的得1分；未提供的不得分。 | 5 |
| 9 | 政策分 | 9.投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |
| 价格分（30分） |  |  |  |
| 参与评审的价格=投标报价。 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30%×100。投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位。 |  |  | 30分 |

第五章 政府采购合同

浙大宁波理工学院设备采购合同

合同编号：SZCG2024072G

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

基于         （公开招标、邀请招标、谈判、竞争性磋商、单一来源、询价采购和其他方式）采购结果（项目名称：               ），本合同甲方向乙方采购一批仪器设备（下称“设备”）。甲乙双方就有关事宜，经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，订立本合同，并由双方共同恪守。

一、合同标的设备

| 序号 | 设备名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单价（元） | 总金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：若有必配的、不另计价的附件和专用工具等，可列在备注项内。此外，若本合同第二条的内容不足以详尽描述（或需要强调的）设备功能和性能指标，可列在备注项或作为合同附件。】

二、设备质量要求及供货范围

乙方所提供的设备必须满足以下全部要求：

1.设备及其附件和专用工具符合相关的国家及行业产品的质量标准和技术规范，乙方供应的产品有国家标准的，应当符合国家标准及厂家标准、合同要求，没有国家标准的，适用行业标准及厂家标准、合同要求，同时存在以上标准的，按最严格的标准执行；没有以上标准的，按实现甲方合同目的的通用标准执行；

2.设备及其附件和专用工具符合甲方的采购文件、乙方的投标文件要求（此款仅适用于通过公开招标、邀请招标、谈判、竞争性磋商、单一来源、询价采购等方式采购的设备）；

3.设备及其附件和专用工具均不侵犯任何第三人的知识产权及其他合法权益；

4.设备及其附件和专用工具必须是全新、未使用过的原装产品；

5.随设备及其附件和专用工具提供其出厂合格证书、使用说明书、原厂保修卡及其他原厂随机资料（下称随附文件）；

6.设备及其附件和专用工具符合甲乙双方签字确认的其他相关承诺及协议，包括：

（1）                                                                 ；

（2）                                                                 。

7.合同供货范围包括了所有设备、技术资料、技术服务。但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，且在发货清单中并未列入而且确定不是卖方供货范围中应该有但属于满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必需的，均应由卖方负责将所短缺的设备、技术、资料、专用工具等补上，且不发生费用问题。

三、合同金额和付款方式

1.本合同总金额为人民币（大写）                             元整（￥          ）。

2.合同总金额包括设备（含附件和专用工具）及其技术资料、技术服务的价款、包装/运输费、保险费、安装/调试费、使用培训费及税费等全部费用。

3.本合同签订后 7 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价   %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

4.甲方应该按照以下方式向乙方支付合同经费：

（1）合同生效及具备实施条件后 7 个工作日内，支付合同款项的40% 计人民币（大写）

（￥       ）作为预付款；乙方于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款；

（2）所有产品、系统安装调试完成，经甲方最终验收合格后的 7 个工作日内，甲方支付至合同款项的100% 计人民币（大写）                   （￥       ）；

（3）每阶段付款前需提供符合甲方要求的全额正规发票，否则甲方有权拒绝支付。

四、交货时间和地点及包装

1.乙方负责将设备运输至甲方指定的以下地点：                                   。

2.乙方应该将装箱清单、设备的附件、设备的专用工具以及设备的随附文件、技术资料等与设备一起装箱发运，并在发运后当天通知甲方。

3.设备运抵甲方指定的地点并经甲方最终验收合格后设备的所有权及风险转移给甲方，在此之前发生的灭失、毁损等风险和损失由乙方自行承担。

4.乙方应该确保在   年  月  日前向甲方交付全部设备并通过甲方的开箱验货，并确保全部设备在   年  月  日前通过甲方的最终验收；否则，视为逾期交货。

5.乙方交付的所有货物要符合国家主管机关的规定，具有适合长途运输和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击及防磨损措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵设备安装现场。设备装货和包装前，乙方负责对其进行检查和清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.凡由于乙方包装或保管不善致使货物遇到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应按本合同质保期相关规定负责及时修理、更换。在运输中发现货物损坏和丢失时，乙方应负责与承运部门及保险公司交涉，甲方不负责运输过程中发生的一切费用及责任，同时乙方应尽快向甲方补供货物。

五、开箱验货、安装、调试、使用培训和验收

1.开箱验货。设备运抵甲方指定场地后，乙方应提前 5 个工作日向甲方提出验货申请，甲方在设备运抵甲方指定地点之日起 10 个工作日内组织双方人员共同进行开箱验货。如甲方认为必要，乙方应派遣检验人员参加现场检验工作，如检验时，乙方人员未按时赴现场，甲方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。未能通过开箱验货的，限期整改，相关费用由乙方承担；整改仍达不到要求的，甲方有权退货。

开箱验货不合格包括但不限于以下情形：（1）设备包装有明显破损，有可能影响设备正常使用的；（2）设备有破损，将影响正常使用的；（3）设备品名及数量等与本合同第一条内容不一致的；（4）乙方在开箱验货时未向甲方提供设备的附件、专用工具或随附文件、技术资料的；（5）设备不符合本合同第一条所列其他要求和第二条所列质量要求的。

2.设备安装/调试。设备通过开箱验货后，由    （甲方、乙方、甲方在乙方的指导下）在   个工作日内完成设备的安装工作，并由乙方负责在设备安装完成后的   个工作日内完成设备的调试工作。甲方应为安装调试提供必要的工作条件（如场地、电源、水源等）及必要的配合。

3.使用培训。乙方完成设备的调试，并达到连续稳定运行   日后，负责在 10 个工作日内完成对甲方有关人员进行使用培训，培训在甲方场地内进行。培训内容应至少包括：设备的操作使用和保养、使用过程中的安全注意事项、简易故障排除，以甲方受培训人员掌握相关内容为准。

4.设备最终验收。乙方应在设备使用培训完成后提前 5 个工作日通知甲方进行最终验收，甲方在接到通知后的 10个工作日内组织人员按照本合同第一条、第二条及设备原厂随机资料进行现场验收。若甲方认为必要，乙方须派员参加现场验收并接受甲方验收人员的质询。验收合格的，视为交付，由甲方向乙方出具验收合格单；验收不合格的，限期整改，相关费用由乙方承担；整改仍达不到要求的，视为乙方履行不能，甲方有权退货并解除合同。

六、质保期和售后服务

1.乙方按本合同第一条所列质保期对其向甲方提供的设备提供质量保证和相关服务，所有设备的质保期均自全部设备最终验收合格、甲方签署验收合格单之日起计算。

2.甲方在质保期内发现设备存在质量缺陷的，乙方应该在收到甲方通知后提供  小时之内的电话、邮件、传真的服务响应以及在   个日历日内提供上门服务，并通过对设备进行修理/更换零部件、整体退换或软件升级等方式予以解决，相关费用由乙方承担。

3.在质保期内，因乙方提供的设备发生质量缺陷而需对设备进行修理/更换零部件、软件升级、整体退换的，设备相应零部件或设备整机的质保期从完成修理、更换之日起重新计算。

4.在设备的质保期满后，乙方应继续向甲方提供维修、维护、升级等相关服务，甲方支付相关费用，具体标准由双方另行协商确定。

5.甲乙双方的采购文件及乙方签字盖章确认的其他承诺书中对质保服务的规定（约定）与本条合并执行；上述文件中对质保服务规定（约定）与本条不一致的，按有利于甲方的规定（约定）执行。

七、不可抗力

1.一方因发生不可抗力事件（如国家政策变化、战争、自然灾害、交通事故、银行系统故障等）无法履行合同或无法按期履行合同的，遭遇不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后的15个日历日内书面通知另一方并提供相关证明。

2.因不可抗力事件导致本合同无法继续履行的，经双方一致同意并签署书面协议，可以终止本合同履行。此时，乙方应全额退还已经从甲方收取的合同价款并自行将已经运抵甲方的设备运回，双方各自承担因履行本合同发生的其他损失。

3.不可抗力事件消失后具备本合同继续履行条件的，由甲乙双方协商是否继续履行本合同。双方一致同意继续履行合同的，可继续履行本合同，履行合同的期限可相应延长；双方一致同意终止合同的，按本条第2款的约定执行。

八、通知和送达

双方确定，甲方指定      （办公电话：    ，手机：       邮箱：      ）为甲方联系人，乙方指定        （办公电话：    ，手机：       邮箱：      ）为乙方联系人，负责联络落实本合同履行的相关事宜。一方变更联系人或联系人的联系方式时，应当在7个日历日内以书面形式通知另一方，也可通过电话、短信或电子邮件等方式通知，并视同书面通知送达。

九、违约责任

1.甲方违反本合同第三条的约定逾期付款的，应当按以下标准向乙方支付违约金：每逾期付款一天，向乙方支付当期应付未付的合同金额 万分之三 的违约金，但违约金最高不超过当期未付金额的 10% 。

2.乙方违反本合同第四条的约定逾期交货的，应当按以下标准向甲方支付违约金：每逾期交货一天，向甲方支付合同金额 万分之五 的违约金，但违约金最高不超过合同总金额的 20% 。乙方交货逾期超过 15 个日历日的，甲方有权单方解除本合同。

3.因发生本合同第五条第1款和第4款情形而致甲方提出退货的、或发生本条第2款情形而致甲方提出解除合同的，乙方应当无条件接受。在此情形下，乙方应于收到甲方的书面通知后的5个工作日内负责将已经运抵甲方的设备运离甲方场地并自行承担设备拆卸、搬运等相关费用，并在7个工作日内全额退还从甲方收取的货款及其银行利息（根据退款当月的LPR计算）并向甲方支付人民币      元作为损失赔偿金。乙方未能按期将设备运离甲方场地的，视同乙方自动放弃设备，甲方不承担相关责任，届时甲方有权处置该等材料，处置所得归甲方所有，因此产生的费用由乙方承担。

4.乙方未能按照本合同第六条约定提供质保期服务的，甲方有权提出索赔要求或提出退货。在此情况下，若甲方提出退货，按本条第6款的约定处理；若甲方提出索赔，乙方应该在收到甲方的书面索赔通知后的 7 个工作日内予以答复，否则，视同甲方的索赔已经被乙方接受，甲方有权直接从质保金中扣除相关索赔费用，不足部分由乙方继续承担。

5.除本合同第五条第1款和第4款、本条第2款及双方一致同意终止合同并签订书面协议的情形外，任何一方单方面解除本合同的，应当向另一方支付本合同总金额的10%的违约金。若因违约方单方面解除合同给守约方造成损失且违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应当赔偿守约方的损失。

6.任何时候发现乙方提供的设备及其附件和专用工具侵犯任何第三人的知识产权及其他合法权益，并给甲方或第三人造成损失的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿因此给甲方或第三人造成的损失。

7.本合同的任何一方未能履行本合同规定的其他义务的，应该在收到另一方发出的书面通知后的3个工作日回复并纠正其过失；否则，另一方有权向违约方提出索赔或要求违约方支付违约金（违约金按合同总金额的 10 %计算）。同时，违约方的行为造成另一方履行合同工作延误的，应当允许另一方相应地延长履行相关工作的期限。

十、合同终止、变更

1.本合同的任何变更、补充均须获得甲乙双方一致同意并签订书面补充协议。

2.除本合同第五条第1款、第五条第4款及第九条第2款所列款情况外，本合同的终止（解除）必须获得甲乙双方的一致同意并签订书面协议。

十一、合同争议解决

1.因设备质量问题发生争议的，由甲方所在地技术质量监督部门进行质量鉴定；甲方所在地技术质量监督部门不能提供相关质量鉴定服务的，由甲方委托其他具有相关资质或能力的质量鉴定机构进行鉴定。经鉴定设备符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同发生争议的，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交宁波仲裁委员会仲裁。仲裁期间，除有争议待裁决的条款外，本合同其他条款继续履行。胜诉一方在仲裁过程中发生的相关费用（包括但不限于向仲裁机构缴纳的相关费用、保全费、保全担保费、律师费、相关人员差旅费等）由败诉一方承担。

十二、其他

1.如设备不是通过公开招标、邀请招标、谈判、竞争性磋商、单一来源、询价等采购方式采购的，经甲方联系人同意后，本合同第五条所提开箱验货、安装、调试、培训和验收工作可按简化程序执行，具体由甲乙双方联系人协商确定。

2.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

3.本合同自双方代表签字并加盖各自单位印章之日起生效。

4.本合同生效后，甲方的采购文件、乙方的投标文件、中标通知书为本合同的有效组成部分；双方就本合同未尽事宜或本合同的变更签订的书面补充协议及乙方就履行本合同向甲方作出的书面承诺等，亦系本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：浙大宁波理工学院               乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：                           法定代表人/委托代理人（签字）：

地址:宁波市钱湖南路1号                        地址:

电话: 0574-88229038                            电话:

开户银行: 农行宁波天一支行                     开户银行:

账号:39056001040000631                         账号:

统一社会信用代码:12330200730164787W            统一社会信用代码:

日期：                                        日期：

第六章  　投标文件格式

一、电子投标文件封面格式

资信技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式一：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：以采购代理机构于开标当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标结果公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将取消其中标资格）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.投标人的企业法人营业执照复印件（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章） |  | 第（ ）页 |
|  | 2.符合政府采购活动资格条件的声明函。 |  | 第（ ）页 |
|  | 二、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。 | □通过 □不通过 | / |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目各标项均专门面向中小企业采购，供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》（格式附后，本项目所属行业：工业）。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 四、其他特定资格条件（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

格式二：

符合政府采购活动资格条件的声明函

我方郑重声明：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。）。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式三：

- 中小企业声明函（标项一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙大宁波理工学院光源、相机、直线电机等光学仪器购置项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.脱气膜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.数据采集卡，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.偏振相机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2）供应商须列出标项一所有标的物的所属行业、制造商、从业人员、营业收取、资产总额等信息，采购代理机构所提供格式仅为部分标的物的情况，各供应商务必根据项目实际自行补充完整；如未能列明全部标的物的相关信息的，将无法享受价格扣除优惠政策。

中小企业声明函（标项二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙大宁波理工学院光源、相机、直线电机等光学仪器购置项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.卷对卷静电纺丝设备，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.卷对卷化学镀、电镀设备，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2）供应商须列出标项二所有标的物的所属行业、制造商、从业人员、营业收取、资产总额等信息，采购代理机构所提供格式仅为部分标的物的情况，各供应商务必根据项目实际自行补充完整；如未能列明全部标的物的相关信息的，将无法享受价格扣除优惠政策。

中小企业声明函（标项三）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙大宁波理工学院光源、相机、直线电机等光学仪器购置项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.533MM黑白行星相机9微米像元，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.533MC，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.相机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2）供应商须列出标项三所有标的物的所属行业、制造商、从业人员、营业收取、资产总额等信息，采购代理机构所提供格式仅为部分标的物的情况，各供应商务必根据项目实际自行补充完整；如未能列明全部标的物的相关信息的，将无法享受价格扣除优惠政策。

中小企业声明函（标项四）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙大宁波理工学院光源、相机、直线电机等光学仪器购置项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.高能二极管泵浦全固态调Q激光器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.波长可调光源，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.高真空设备，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2）供应商须列出标项三所有标的物的所属行业、制造商、从业人员、营业收取、资产总额等信息，采购代理机构所提供格式仅为部分标的物的情况，各供应商务必根据项目实际自行补充完整；如未能列明全部标的物的相关信息的，将无法享受价格扣除优惠政策。

格式四：

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式五：

评分索引表

| 项目 | 评审内容 | 自评分 得分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 技术 得分 |  |  |  |

格式六：

投标声明书

致：（采购人或采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我___    __（姓名）系__     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式七：

投 标 函

致：                   （采购人名称）

根据贵方为                          （项目名称）的招标公告（项目编号：         ），签字代表       （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起__90__日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                   电话：

传真：                 投标人代表姓名：         职务：

开户银行：             银行账号：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式八：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                               性    别：

年    龄：                               职    务：

身份证号码：

系                   （投标人名称）的法定代表人，为         （项目编号、项目名称）项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九：

法定代表人授权委托书

致       （采购人名称）：

（投标人全称）法定代表人             （姓名、职务） 授权                 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的                   （项目编号、项目名称）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内投标人所缴纳社保证明，加盖公章。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

格式十：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：详见第二章招标需求 一、商务要求表及第三章投标人须知前附表。投标人可逐条响应，如全部响应的可在上表空白处注明“全部响应无负偏离”字样。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十一：

# 采购需求响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 招标文件的采购需求 | 投标文件的采购需求 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：详见第二章 采购需求 （除一、商务要求表外）的内容。投标人可逐条响应，如全部响应的可在上表空白处注明“全部响应无负偏离”字样。如招标文件要求提供证明材料的，应附在本表后面，并在表中标明对应证明材料的所在页码。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十二：

项目业绩表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 产品名称 | 项目甲方联系人/联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准的要求提供相关资料。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十三：

拟投入本项目的人员配备表

（一）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 合同履行日期 |  | 承接项目履约验收情况 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准提供相关资料加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）拟投入本项目的人员配备一览表

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 学 历 | 身份证号码 | 职称/行业资格 | 相关经验、荣誉 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入本项目人员数量总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准提供相关资料加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十四：

开标一览表

项目名称：                                项目编号：       标项：

| 采购内容 | 投标报价（元） | 合同履约期限 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写：￥ 元； 大写：人民币 元。 |  |
| 投标声明 |  |  |

注：投标报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十五：投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                项目编号：            标项：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1）本表内容由投标人根据实际情况补充填写；2）本表“投标报价”应当与格式十四“开标一览表”的投标报价金额一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十六：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 |  |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | 是 |

注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

投标人名称（盖章）：

日  期：