（定稿）

宁波市奉化区政府采购

公开招标采购文件

项目名称：采购医疗设备项目（第三批）

项目编号：FHZFCG(2021)226D/ NBITC-202120350G

采购单位：宁波市奉化区中医医院（盖章）

采购代理：宁波市国际招标有限公司（盖章）

二〇二一年十二月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

第一章 公开招标采购公告	4

第二章 投标须知	9

一、特别说明	9

二、投标文件的编制	12

第三章 采购内容和技术（服务）要求	15

第四章 开标及评标	62

一、开标	62

（一）开标准备	62

（二）开标流程	62

二、评标委员会	62

三、评标方法	63

四、评标程序	64

（一）资格条件审查	64

（二）符合性审查	65

（三）投标无效的情形	65

（四）采购过程中的异常情况及处理措施	67

（五）评分标准	67

评分标准（兼评委打分表）	67

五、定标	72

六、评标过程的监控与保密	73

七、合同签订	73

八、履约验收	73

第五章 合同主要条款	74

第六章 投标文件格式内容	78

第一章 公开招标采购公告

项目概况

宁波市奉化区中医医院采购医疗设备项目（第三批）招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年01月19日 9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHZFCG(2021)226D

项目名称：宁波市奉化区中医医院采购医疗设备项目（第三批）

预算金额（元）： 15300000

最高限价（元）：3500000，3500000，1500000，600000，550000，300000，500000，1450000，420000，2000000

采购需求：

标项一：

标项名称：彩超

数量： 2

预算金额（元）：4000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注： 无

标项二：

标项名称： CT

数量：  1

预算金额（元）：3500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注： 无

标项三：

标项名称：DR

数量：  1

预算金额（元）：1500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注： 无

标项四：

标项名称：  口腔治疗台

数量： 6

预算金额（元）：600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注： 无

标项五：

标项名称：麻醉工作站

数量： 1

预算金额（元）： 600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注： 无

标项六：

标项名称：肌电图与诱发电位仪

数量： 1

预算金额（元）：300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注： 无

标项七：

标项名称： 中心监护设备

数量：1

预算金额（元）： 600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注： 无

标项八：

标项名称： 手术床

数量： 7

预算金额（元）：1450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注： 无

标项九：

标项名称：多功能床+抢救推床

数量：30

预算金额（元）：  500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注： 无

标项十：

标项名称：空气净化处理系统及病理专业设备

数量： 1

预算金额（元）：  2250000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注： 无

合同履约期限：标项 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10：（1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）、根据《政府采购法》第二十二条第一款（六）法律、行政法规规定的其他条件，按照《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册管理办法》的规定，招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：2.1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2.2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；2.3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。（3）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2021年12月24日至2021年12月31日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人可通过账号或者CA登录政采云（https://www.zcygov.cn）进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择相应项目，获取采购文件。若投标人非浙江政府采购网注册供应商，则需在浙江政府采购网“注册供应商”模块申请入驻为供应商。招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年01月19日 9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年01月19日 9:00

开标地点（网址）：宁波市奉化区公共资源交易中心（宁波市奉化区大成东路277号裙楼4楼）开标厅三

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.其他事项： 2.1本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，投标人应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。 2.2标前准备：投标人在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各投标人合理预估时间，及时办理。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2.3投标人需在开标时间后30分钟内(以电子交易平台设定时间为准)登录“政采云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密，则视为投标无效。 2.4集中答疑会或现场考察：答疑会不组织。 2.5执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。本项目非专门面向中小企业采购的项目，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受6%价格评审优惠。执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区中医医院医共体

地    址：宁波市奉化区中山路22号

传    真：/

项目联系人（询问）： 郑老师

项目联系方式（询问）：0574- 88586016

质疑联系人： 单老师

质疑联系方式： 0574- 88586016

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传    真：  /

项目联系人（询问）：史涛

项目联系方式（询问）：0574-87322846

质疑联系人：苏芸

质疑联系方式：0574-87322846

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市奉化区政府采购管理办公室

地    址：宁波市奉化区大成东路275号

传    真：/

联系人 ：丁先生

监督投诉电话：0574-89285326

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2021年12月24日

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品作为其项目的一部分，核心产品：标项一彩超A；标项五麻醉机；标项六肌电图；标项七中央监护系统；标项八电动骨科手术床；标项九多功能床，不同投标人核心产品为同一品牌的按一家投标人认定。

（二）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1、政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

▲本项目标项一彩超 / 标项五麻醉工作站 / 标项八手术床中电动骨科手术床，已完成采购进口产品核准手续，允许采购进口产品，并不排斥国产产品参与竞争。其余标项均采购国产产品，不允许进口产品参加投标。

2、采购人报财政部门审核时，应当出具以下材料：

（1）《政府采购进口产品申请表》；

（2）关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件；

（3）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》；

（4）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。

3、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（2）款材料。

4、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（3）款和第（4）款材料。

采购人拟采购国家限制进口的重大技术装备和重大产业技术的，应当出具发展改革委的意见。采购人拟采购国家限制进口的重大科学仪器和装备的，应当出具科技部的意见。

5、采购人拟采购其他进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款材料，并同时出具第（3）款或者第（4）款材料。

（三）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（四）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（五）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起七个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。具体联系方式详见采购公告第7条。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（六）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（七）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（八）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（九）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十）解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子投标客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

电子投标文件每个标项由资信技术文件和报价文件两部分组成，具体详见“第六章  投标文件格式内容”。

▲注：法定代表人授权委托书、投标人资格声明函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

<一>商务资信技术文件内容包括

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、投标人资格声明函（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）合格供应商的资格承诺书（格式见附件）；

7、投标人的特定条件的证明文件；

8、投标承诺函（格式见附件）；

9、技术响应表（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标人响应第三方检测的承诺书；

13、同类业绩情况一览表；

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料：

▲如采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标文件必须提供证明文件。投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或规定网站证书查询截图的，投标无效。

<二> 报价文件内容包括

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

6、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

（三）投标文件的补充、修改和撤回

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。逾期上传的电子投标文件视为无效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（六）投标文件的签署和包装

1.投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价和优惠率与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

5. 中标人向采购代理支付中标服务费，标项一：42000元，标项二：42000元，标项三：20000元，标项四：9000元，标项五：8000元，标项六：4500元，标项七：7500元，标项八：20000元，标项九：6000元，标项十：26000元。在中标通知书发出后5个工作日内向采购代理缴纳中标服务费。（户名：宁波市国际招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行，帐号94090154800000191）

三、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4.拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

一、招标产品清单

| 子包 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 彩超 | 2台 | 400万 | 350万 |
| 二 | CT | 1台 | 350万 | 350万 |
| 三 | DR | 1台 | 150万 | 150万 |
| 四 | 口腔治疗台 | 6台 | 60万 | 60万 |
| 五 | 麻醉工作站 | 1套 | 60万 | 55万 |
| 六 | 肌电图与诱发电位仪 | 1台 | 30万 | 30万 |
| 七 | 中心监护设备 | 1批 | 60万 | 50万 |
| 八 | 手术床 | 7张 | 145万 | 145万 |
| 九 | 多功能床+抢救推床 | 30套 | 50万 | 42万 |
| 十 | 空气净化处理系统及病理专业设备 | 1套 | 225万 | 200万 |

▲投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。

二、技术条款要求

子包一、彩超  2台

（一）彩超A  1台

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：高档彩色多普勒超声诊断仪，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。 |  |
| 二 | 主要规格及系统概述： |  |
| 2.1 | 系统概述 |  |
| 2.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |
| 2.1.2 | 动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带 |  |
| 2.1.3 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比 |  |
| 2.1.4 | 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限 |  |
| 2.1.5 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术 |  |
| 2.1.6 | 空间复合成像技术：支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数 |  |
| 2.1.7 | 组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示 |  |
| 2.1.8 | 系统动态范围≥400dB |  |
| 2.1.9 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 |  |
| 2.1.10 | 宽景成像技术：扫描长度≥160cm，支持所有成像探头 |  |
| 2.1.11 | 应力式弹性成像技术：可支持凸阵、线阵、超高频线阵、腔内、面阵等探头。可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比 |  |
| 2.1.12 | 二维立体血流显示技术:二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 |  |
| 2.1.13 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围区间 |  |
| ★2.1.14 | 类造影血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，真实反应血管内血流状态（附图） |  |
| 2.1.15 | 超微细血流成像技术：显示超微细血流及低速血流信号，具备≥7级背景模式选择 |  |
| 2.1.16 | 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度 |  |
| 2.1.17 | 组织多普勒速度成像：无需多次取样，可直接将组织速度曲线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换，同屏显示曲线≥8条 |  |
| 2.1.18 | 穿刺针增强显示功能：可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |  |
| ★2.1.19 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示（附图） |  |
| 2.1.21 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节 |  |
| 2.1.22 | 主机一体化耦合剂加热装置，温度可调 |  |
| 2.2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |  |
| 2.2.1 | 一般测量 |  |
| 2.2.2 | 妇产科测量 |  |
| 2.2.3 | 心脏功能测量 |  |
| 2.2.4 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.2.5 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.2.6 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.2.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由可自由选择 |  |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | HDMI、USB等 |  |
| 2.5 | 连通性 |  |
| 2.5.1 | 可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |  |
| 2.6 | 图像管理与记录装置 |  |
| 2.6.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |
| 2.6.2 | 硬盘：≥1TB SSD固态硬盘 |  |
| 2.6.3 | 一体化剪帖板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小≥3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |  |
| 2.6.4 | 以往图像与当前图像同屏对比显示 |  |
| 2.6.5 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置 |  |
| 三 | 技术参数及要求： |  |
| 3.1 | 系统通用功能 |  |
| 3.1.1 | 显示器: ≥22英寸高分辨率OLED显示器 |  |
| 3.1.2 | 液晶触摸屏：≥12.1英寸，支持滑动翻页功能，可与显示器同步显示超声实时图像 |  |
| 3.1.3 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |  |
| 3.1.4 | 探头接口≥5个，其中≥4个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口），均为无针触点式大接口 |  |
| 3.1.5 | 操作控制台可调节高度和左右移动，可电动操作 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 频率：所有探头及所有检查模式有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |  |
| 3.2.2 | 工作频率范围可在1-18 MHz之间选择 |  |
| 3.2.3 | 阵元数：小器官线阵探头阵元数≥1000阵元 |  |
| ★3.2.4 | 扫描角度：成人心脏相控阵探头扫描角度≥120°（附图） |  |
| 3.2.5 | 探头配置及频率范围： 腹部凸阵探头一把：超声频率1.0 - 6.0 MHz 小器官线阵探头一把：超声频率2.0 - 11.0 MHz 成人心脏相控阵探头一把：超声频率1.0 - 5.0 MHz 腔内容积凸阵探头一把：超声频率4.0 - 9.0 MHz |  |
| 3.3 | 二维灰阶显像主要参数 |  |
| 3.3.1 | 扫描速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63帧/秒 |  |
| 3.3.2 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 |  |
| 3.3.3 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 3.3.4 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |  |
| ★3.3.5 | 系统最大扫描深度≥46cm（附图） |  |
| 3.4 | 频谱多普勒 |  |
| 3.4.1 | 方式：PW，CW，HPRF |  |
| 3.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |  |
| 3.4.3 | PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s |  |
| 3.4.4 | 最低测量速度：≤0.6mm/s （非噪声信号） |  |
| 3.4.5 | PW取样容积范围：0.5mm–16mm |  |
| 3.4.6 | 电影回放：≥60秒 |  |
| 3.4.7 | 零位移动：≥10级 |  |
| 3.5 | 彩色多普勒 |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示 |  |
| 3.5.2 | 彩色显示帧频：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥17帧/秒 |  |
| 3.5.3 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |  |
| 3.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°- +20° |  |
| 3.5.5 | 相控阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥10个 |  |
| 3.5.6 | 线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥8个 |  |
| 3.5.7 | 彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |  |
| 4 | 售后服务要求及其他： |  |
| ★4.1 | 设备验收合格后整机保修≥伍年（含探头）。 |  |
| 4.2 | 提供图文工作站硬件及软件 |  |

（二）彩超B  1台

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备要求及功能用途：以成人心脏、小儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，覆盖外周血管、腹部、妇产、浅表组织与小器官、儿科等全面应用。 |  |
| 二 | 主要规格及系统概述： |  |
| 2.1 | 系统概述 |  |
| 2.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |
| 2.1.2 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 2.1.3 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.4 | 编码脉冲反向谐波技术 |  |
| 2.1.5 | 一键式实时自动连续优化图像技术 |  |
| 2.1.6 | 组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 |  |
| 2.1.7 | 高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 |  |
| 2.1.8 | 实时空间复合成像技术，应用于包括彩色模式在内的多种成像模式 |  |
| 2.1.9 | 斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并分级可调≥5级 |  |
| 2.1.10 | 空间像素成像技术，连续高速发射与接收超声信号，本地大数据存储原始射频信号，全场一次性成像，无焦段与焦点，最大限度提高空间分辨率和时间分辨率 |  |
| 2.1.11 | 动态空间像素聚焦技术，采用无影灯式聚焦，使整个声场的所有像素点均同时聚焦，保证高帧频和增强对比分辨率 |  |
| 2.1.12 | 智能像素优化技术，直接提取回波信号用于成像，智能去除噪音，增强真实解剖结构，自动获得更佳的对比分辨率，同时不降低帧频 |  |
| 2.1.13 | 二维灰阶血流成像技术，非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免彩色叠加和外溢 |  |
| 2.1.14 | 实时一键式组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |  |
| 2.1.15 | 组织多普勒定量分析技术，实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示 |  |
| 2.1.16 | 血管内中膜自动测量功能，血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线。可自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等 |  |
| 2.1.17 | 直线解剖M型和曲线解剖M型，在实时、冻结或回放图像上可进行M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记 |  |
| ★2.1.18 | 在线斑点追踪定量分析功能，半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变（PSS）、收缩后收缩指数（PSI）、提供≥18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等 |  |
| 2.1.19 | 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间(TPLS)、峰值应变离散(PSD)，提供≥18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性 |  |
| 2.1.20 | 心肌纹理成像技术，通过对前端原始射频信号采用特殊的算法，以达到减少噪声、增强心肌细节结构的显示，提高心肌结构的识别度以及心肌节段显示成功率。可提高心肌病变的诊断准确性，如心肌致密化不全、心肌淀粉样病变等 |  |
| ★2.1.21 | 心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数 |  |
| 2.1.22 | 左心室造影成像 |  |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) |  |
| 2.2.1 | 一般测量功能：直径、面积、狭窄率、压差等 |  |
| 2.2.2 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.2.4 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.2.5 | 产科测量软件包 |  |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |
| 2.3.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |  |
| 2.3.2 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件 |  |
| 2.3.3 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（≥12 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |  |
| 2.3.4 | 主机一体化DVD驱动器 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号： |  |
| 2.4.1 | 输入：ECG, DVR, USB |  |
| 2.4.2 | 输出：DVI-D，音频，以太网，USB |  |
| 2.4.3 | DICOM 3.0接口 |  |
| 2.5 | 图像管理与记录装置： |  |
| 2.5.1 | 内置图像管理系统 |  |
| 2.5.2 | 主机硬盘≥500GB |  |
| 2.5.3 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |  |
| 三 | 技术参数及要求： |  |
| 3.1 | 系统通用功能 |  |
| 3.1.1 | 显示器: ≥22英寸高分辨率OLED显示器 |  |
| 3.1.2 | 操作面板具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数 |  |
| 3.1.3 | 操作控制台可电动调节高度，并前后左右移动 |  |
| 3.1.4 | 探头接口：激活的探头接口数≥4个 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 频率：超宽频变频探头，工作频率明确显示；探头中心频率可选择≥4种 |  |
| 3.2.2 | 探头配置及频率范围： 成人心脏相控阵探头一把：超声频率1.5 - 4.5 MHZ 腹部凸阵探头一把：超声频率1.5 - 6.0 MHz 血管线阵探头一把：超声频率2.5 - 9.0 MHz 甲乳线阵探头一把：超声频率4.0 - 12.0 MHz 腔内凸阵探头一把：超声频率3.5 - 8.5 MHz |  |
| ★3.2.3 | 扫描角度：成人心脏相控阵探头扫描角度≥120°（附图） |  |
| 3.3 | 二维灰阶显像主要参数 |  |
| 3.3.1 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |  |
| 3.3.2 | 成像速率: 相控阵探头，90°角，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 |  |
| 3.3.3 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 |  |
| 3.3.4 | 二次谐波：相控阵探头谐波数≥6组 |  |
| 3.3.5 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |  |
| 3.3.6 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |  |
| ★3.3.7 | 系统最大扫描深度≥46cm（附图） |  |
| 3.4 | 频谱多普勒 |  |
| 3.4.1 | 方式：PWD, HPRF，LPRF，CWD |  |
| 3.4.2 | 最大测量速度： PWD血流速度≥7.5m/s；CWD血流速度≥10m/s |  |
| 3.4.3 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |  |
| 3.4.4 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |  |
| 3.4.5 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级 |  |
| 3.4.6 | 电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩 |  |
| 3.5 | 彩色多普勒 |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、加速度显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |  |
| 3.5.2 | 相控阵探头彩色和组织多普勒模式扫描角度：10°—120°选择，并能满屏显示 |  |
| 3.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 3.5.4 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 3.5.5 | 彩色显示帧频： 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥28帧/秒； 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥135帧/秒 |  |
| 3.5.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s |  |
| 3.6 | 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  |
| 4 | 售后服务要求及其他： |  |
| ★4.1 | 设备验收合格后整机保修≥伍年（含探头）。 |  |
| 4.2 | 提供图文工作站硬件及软件 |  |

子包二、CT  1台

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要技术规格及配置 |  |
| 1.1 | 设备数量：一台 |  |
| 1.2 | 设备用途：全身扫描的临床应用 |  |
| 1.3 | 制造厂商：投标人说明 |  |
| 1.4 | 设备型号：投标人说明 |  |
| 二 | 探测器及扫描架系统 |  |
| 2.1 | 滑环类型：低压滑环 |  |
| ▲2.2 | 扫描架孔径≤72厘米 |  |
| 2.3 | 扫描架倾角（非数字倾角）≥±30° |  |
| 2.4 | 具备机架系统可遥控 |  |
| 2.5 | 具备三维激光定位系统 |  |
| 2.6 | 机架冷却方式：风冷 |  |
| 2.7 | 机架按键预设扫描协议功能≥2组 |  |
| 2.8 | 探测器Z轴物理排数≥32排 |  |
| 2.9 | 探测器单元Z轴最小尺寸≤0.6毫米 |  |
| ▲2.10 | 探测器Z轴覆盖宽度≥20毫米 |  |
| 2.11 | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥840个 |  |
| ★2.12 | 探测器物理单元总数≥30000个 |  |
| 2.13 | 探测器采样率≥4800views/圈 |  |
| 三 | 扫描参数 |  |
| 3.1 | 最快扫描时间/360°≤0.5s/360° |  |
| 3.2 | 单圈扫描层数≥32层 |  |
| 3.3 | 螺旋扫描模式最薄扫描层厚≤0.6毫米 |  |
| 3.4 | 轴扫扫描模式最薄扫描层厚≤0.6毫米 |  |
| 3.5 | 扫描视野≥50厘米 |  |
| 3.6 | 最大重建矩阵≥1024×1024 |  |
| 3.7 | 单次螺旋连续最长扫描时间≥100秒 |  |
| 3.8 | 单次螺旋扫描最大范围≥160厘米 |  |
| 3.9 | 具有3D锥形束重建 |  |
| 3.10 | 定位像长度≥160厘米 |  |
| ★3.11 | 最小螺距≤0.15 |  |
| 3.12 | 最大螺距≥1.8 |  |
| 3.13 | 具备螺距自由选择 |  |
| 3.14 | 扫描模式：轴扫、螺旋 |  |
| 3.15 | 具备自动螺旋 |  |
| 3.16 | 具备10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准，提供实际临床图像 |  |
| 四 | 球管及高压系统 |  |
| ▲4.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）≥5MHU |  |
| 4.2 | 球管阳极实际冷却率≥815KHU/min |  |
| 4.3 | 球管具备飞焦点技术 |  |
| 4.4 | 冷却方法:风冷 |  |
| 4.5 | 最大球管电压≥140千伏 |  |
| ★4.6 | 最小球管电压≤70千伏 |  |
| 4.7 | 球管电压可调档位数量≥5档 |  |
| 4.8 | 最大输出管电流≥420毫安 |  |
| 4.9 | 最小可调管电流≤10毫安 |  |
| ★4.10 | 最小毫安调节范围≤1毫安 |  |
| ★4.11 | 球管小焦点≤0.5毫米² |  |
| ★4.12 | 球管大焦点≤1.0毫米² |  |
| 4.13 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）≥50千瓦 |  |
| 五 | 扫描床 |  |
| 5.1 | 最大移动范围≥1600毫米 |  |
| 5.2 | 可扫描范围≥1600毫米 |  |
| 5.3 | 床升降最高高度≥950毫米 |  |
| 5.4 | 床升降最低高度≥500毫米 |  |
| 5.5 | 最大纵向进床速度≥100毫米/秒 |  |
| 5.6 | 最小纵向进床速度≤2毫米/秒 |  |
| 5.7 | 扫描床最大载重量≥205千克 |  |
| 5.8 | 具备扫描床控制脚踏开关 |  |
| 5.9 | 提供一体化扫描床点滴架 |  |
| 5.10 | 提供一体化扫描床托盘架 |  |
| 5.11 | 提供一体化扫描床纸床单架 |  |
| 六 | 图像质量 |  |
| 6.1 | 空间分辨率（X-Y轴) @0%MTF≥15线对/厘米 |  |
| 6.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF≥15线对/厘米 |  |
| 6.3 | 各向同性空间分辨率≤0.25毫米 |  |
| ▲6.4 | 密度分辨率≤3毫米@0.3% |  |
| 6.5 | CT值范围：-1024HU~+8191HU |  |
| 七 | 主控制台计算机系统 |  |
| 7.1 | 内存≥32GB |  |
| 7.2 | 硬盘＞3TB |  |
| 7.3 | 图像存储量(512矩阵不压缩图像)≥800,000幅 |  |
| 7.4 | 主频≥2.0GHz |  |
| 7.5 | CPU内核数目≥10核 |  |
| 7.6 | 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵≥1920×1200 |  |
| 7.7 | 具备显示器逐行扫描 |  |
| 7.8 | 网络接口:DICOM 3.0 |  |
| 7.9 | 永久贮存刻录方式:DVD |  |
| 7.10 | 具备激光相机DICOM3.0接口 |  |
| 7.11 | 提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 |  |
| 7.12 | 具备自动语音系统及双向语音传输 |  |
| 7.13 | 具备同步并行图像处理功能 |  |
| 7.14 | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 |  |
| 八 | 主要应用软件 |  |
| 8.1 | 具备图像减影功能 |  |
| 8.2 | 具备专业的去金属伪影软件（非CT值扩展） |  |
| 8.3 | 具备CT电影功能 |  |
| 8.4 | 具备管电流自动调节功能 |  |
| 8.5 | 具备MPR/CPR/SSD/MIP/VR |  |
| 8.6 | 具备组织裁剪功能 |  |
| 8.7 | 具备三维（3D、SSD）软件 |  |
| 8.8 | 具备最大及最小密度投影（MIP,MinP） |  |
| 8.9 | 具备三维容积测量评估功能 |  |
| 8.10 | 具备CT血管造影 |  |
| 8.11 | 具备一键式容积重建 |  |
| 8.12 | 具备三维CT内镜（CTVE） |  |
| 8.13 | 具备一键式去骨功能 |  |
| 8.14 | 具备造影剂自动跟踪技术 |  |
| 8.15 | 具备容积漫游（VRT） |  |
| 8.16 | 具备智能计算机辅助肺结节筛查软件（CAD），自动探查肺结节，自动给出结节体积等定量数据 |  |
| 8.17 | 具备三维肺气肿分析评估软件 |  |
| 九 | 低剂量平台 |  |
| 9.1 | 提供各家最新发布的高端迭代技术 |  |
| 9.2 | 提供70千伏超低电压超高对比度成像技术 |  |
| 9.3 | 提供10毫安肺部扫描技术 |  |
| 9.4 | 提供智能毫安调节技术 |  |
| 十 | 人工智能技术（AI技术） |  |
| 10.1 | 具备人工智能摄像采集系统 |  |
| 10.2 | 具备人工智能扫描方案 |  |
| 10.3 | 摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况 |  |
| 10.4 | 人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置 |  |
| 10.5 | 人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置 |  |
| 10.6 | 人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动定位；患者位置发生变化时，自动更新定位 |  |
| 10.7 | 人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV |  |
| 十一 | 附件 |  |
| 11.1 | 水模和床垫等 |  |
| 11.2 | 主计算机用不间断电源（UPS）一套 |  |
| 11.3 | 主控台工作桌椅套件一套 |  |
| 11.4 | 提供3M医用显示器五套 |  |
| 11.5 | 提供诊断工作站电脑五台 |  |
| 11.6 | 提供AI诊断软件（肺结节AI、肋骨骨折AI） |  |
| 11.7 | 提供进口落地双筒高压注射器一套 |  |
| 11.8 | 提供高清投影仪一套 |  |
| 11.9 | 提供PACS接入五套 |  |
| 十二 | 售后服务要求及其它 |  |
| 12.1 | 设备安装验收合格后质保期≥2年（含球管、探测器等主要配件及全部附件），并提供原厂出具的保修证明。质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费（按配件报价70%以下计算）。 |  |
| 12.2 | 质保期内每年提供两次免费设备保养和维护。 |  |
| 12.3 | 维修响应时间1小时，工程师24小时内到位排除故障，备件48小时到位。 |  |
| 12.4 | 提供球管等关键部件更换费用 ；提供整机全保费用（厂家盖章）； |  |
| 12.5 | 免费提供操作培训。 |  |

子包三、DR   1台

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 主要功能与用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。 |  |
| 1.2 | 投标产品须为最新机型。 |  |
| 二 | 性能参数要求 |  |
| 2.1 | 数字平板探测器，数量：两块 |  |
| ▲2.1.1 | 探测器材质及规格：碘化铯非晶硅无线平板探测器，像素尺寸≤139微米，采集矩阵≥3000 X 3000，DQE量子捕获效率（最大值）≥74%，并与主机同一品牌 |  |
| 2.1.2 | 探测器尺寸规格≥17英寸x 17英寸 |  |
| 2.1.3 | 最大空间分辨率≥3.6线对/毫米 |  |
| 2.1.4 | 在电池供电无线模式下，可支持曝光次数≥540次（4-6小时内） |  |
| 2.1.5 | 探测器外形尺寸规格≤46厘米x 46厘米x1.5厘米 |  |
| 2.1.6 | 探测器重量≤4.7公斤 |  |
| 2.1.7 | A/D数模转换≥16比特 |  |
| 2.2 | X射线高压发生器 |  |
| 2.2.1 | X射线高压发生器是DR主机原厂设计生产并与主机同一品牌（提供检验报告） |  |
| 2.2.2 | 高压产生方式：最高开关频率≥240kHz |  |
| 2.2.3 | 最大功率≥65千瓦 |  |
| 2.2.4 | 管电压范围：40-150千伏 |  |
| 2.2.5 | 自动曝光量控制功能 |  |
| 2.2.6 | 最短曝光时间≤1毫秒 |  |
| 2.2.7 | 最长曝光时间≥6秒 |  |
| 2.2.8 | 摄影最小管电流≤10毫安 摄影最大管电流≥800毫安 |  |
| 2.2.9 | 摄影最小电流时间积≤0.1毫安秒 摄影最大电流时间积≥800毫安秒 |  |
| 2.3 | X射线球管 |  |
| 2.3.1 | 双焦点， 焦点规格：小焦点≤0.6毫米，大焦点≤1.2毫米 |  |
| 2.3.2 | 小焦点功率≥27千瓦 大焦点功率≥75千瓦 |  |
| 2.3.3 | 阳极热容量≥300kHu |  |
| 2.3.4 | 高速旋转阳极：阳极转速≥8000转/分钟 |  |
| 2.4 | X射线束光器 |  |
| 2.4.1 | 具备束光器具备手动调节投照视野方式以及根据预设自动控制投照视野功能 |  |
| 2.4.2 | 具备束光器有LED射野灯光定时控制开关 |  |
| 2.4.3 | 具备数字显示：SID, 纵横向束光位置，X射线滤波板选择。 |  |
| 2.4.4 | 束光器内置多片可供组合附加滤过片， 可以组成多档位滤过板，档位数量≥3种。 |  |
| 2.5 | 悬吊式X射线球管机架 |  |
| 2.5.1 | 五自由度运动悬吊式X射线球管支架：水平面纵、横向、垂直方向；围绕水平轴、垂直轴旋转 |  |
| 2.5.2 | X射线球管运动及旋转：水平面X轴电动及手动驱动，水平面Y轴电动及手动驱动，垂直方向电动及手动升降，X线球管围绕水平轴电动及手动旋转。 |  |
| 2.5.3 | X射线球管移动范围：水平面横轴≥300厘米，水平面纵轴≥180厘米,垂直方向升降≥150厘米 |  |
| 2.5.4 | X射线球管旋转角度范围：围绕垂直轴旋转角度范围≥+/-150度；管围绕水平轴旋转角度范围≥+/-170度 |  |
| 2.5.5 | 自动跟踪、定位功能：悬吊X射线球管自动跟踪功能；悬吊X射线球管可在检查床及胸片架摄影位置进行全电动位置切换对中定位，同时也可在胸片架100厘米及180厘米双位置电动切换定位。 |  |
| 2.5.6 | X射线球管端近台操作控制： |  |
| 2.5.6.1 | 可以同步显示患者检查信息列表 |  |
| 2.5.6.2 | 可以同步进行曝光界面操作：SID、球管角度显示，球采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节，AEC显示及选择，患者检查体型显示及设置，滤过显示 |  |
| ★2.5.6.3 | 球管端近台操作屏：尺寸≥10英寸，可显示采集后的预览图像，并可确认操作（需提供产品注册检验报告） |  |
| 2.5.7 | X射线球管端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态 |  |
| 2.5.8 | 红外遥控装置，可以控制包含：胸片架升降；束光器视野、指示灯控制；自动跟踪、自动定位等功能 |  |
| 2.6 | 胸片架装置 |  |
| 2.6.1 | 探测器托架垂直电动移动范围≥145厘米，翻转角度≥-20度- +90度。 |  |
| 2.6.2 | 具备探测器托架支持43厘米X 43厘米型探测器 |  |
| 2.6.3 | 具备电离室自动曝光 |  |
| 2.6.4 | 可更换滤线栅装置：滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1， 摄影焦距满足100厘米-180厘米 |  |
| 2.6.5 | 具备立柱顶端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态 |  |
| 2.7 | 固定检查床装置 |  |
| 2.7.1 | 床面四方向浮动、升降固定安装检查床， 可电动升降，升降范围≥25厘米 |  |
| 2.7.2 | 床面水平横向移动≥±14厘米 |  |
| 2.7.3 | 床面水平纵向移动≥±38 厘米 |  |
| 2.7.4 | 具备检查床探测器托架支持43厘米X43厘米规格探测器 |  |
| 2.7.5 | 具备脚踏式控制床面运动 |  |
| 2.7.6 | 可更换滤线栅装置：滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1 |  |
| 2.7.7 | 床面最大承重≥290KG |  |
| 2.7.8 | 电离室自动曝光控制 |  |
| ★2.7.9 | 床面侧导轨安装的控制手柄：可控制检查床面浮动及床面升降 |  |
| 2.8 | 主系统控制及图像处理系统 |  |
| 2.8.1 | 系统控制（包含发生器）与信息、图像控制一体化设计 |  |
| 2.8.2 | 具备触摸屏操作、 键盘操作、鼠标操作模式 |  |
| 2.8.3 | 主机工作站硬盘容量≥500G，图像存贮容量不小于5000幅（非压缩） |  |
| 2.8.4 | CPU主频≥2.9G |  |
| 2.8.5 | 主机内存≥8GB |  |
| 2.8.6 | DVD光驱装置 |  |
| 2.8.7 | 监视器（LCD）尺寸≥23英寸（触摸屏） |  |
| 2.8.8 | 接口支持：通过以太网输出DICOM-3.0格式图像,有传输、打印、存储、工作列表等功能 |  |
| 2.8.9 | 条形码病人信息输入 |  |
| 2.8.10 | 图像处理功能 |  |
| 2.8.10.1 | 图像放大功能 |  |
| 2.8.10.2 | 病人资料显示 |  |
| 2.8.10.3 | 边缘增强 |  |
| 2.8.10.4 | 亮度调节 |  |
| 2.8.10.5 | 对比度调节 |  |
| 2.8.10.6 | 图像反转 |  |
| 2.8.10.7 | 多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示 |  |
| 2.8.10.8 | 根据解剖部分自动进行图像优化处理 |  |
| 2.8.10.9 | 注释、测量功能 |  |
| 2.8.10.10 | 图像打印排版功能 |  |
| 2.8.11 | 具有中英文界面选择，图形化摄影体位选择，体型选择等功能 |  |
| ★2.8.12 | 配置体检专用套件（包含体检模式、尘肺病检查模式）。投标文件提供注册检测报告佐证 |  |
| ★2.8.13 | 配置骨抑制软件：通过软件处理可去除胸部影像中骨骼部分显示，达到显示软组织结构的显示效果 |  |
| ★2.8.14 | 配置PICC管线增强显示处理软件以及气胸可视化处理软件：在一次曝光采集后可处理显示标准影像以及增强清晰显示管线或气胸影像两幅图像，投标文件提供注册检测报告佐证。 |  |
| 2.8.15 | 配置原厂DR长型成像（全自动图像拼接）功能：提供注册检测报告佐证。 |  |
| 2.8.15.1 | 自动拼接 |  |
| 2.8.15.2 | 原厂采集工作站上完成拼接 |  |
| 2.8.15.3 | 球管自动旋转拍摄，非球管与探测器同步平行运动方式 |  |
| 2.8.15.4 | 最大连续曝光采集≥5幅影像（站立位） |  |
| 2.8.15.5 | 系统包含患者固定站立架、边侧滑槽及附件安转滑槽、一体化标尺，患者固定扶手 |  |
| ★2.8.16 | 配置智能虚拟滤线栅功能该功能可以有效消除散射线对图像质量的影响，提升对比度，达到等同于物理防散射线滤线栅的图像效果，有效降低摄影X射线剂量。该功能需具备国家药品监督管理局的注册认证 |  |
| 3 | 售后服务要求 |  |
| ★3.1 | 设备安装验收合格后整机质保期≥4年。 |  |

子包四、口腔治疗台  6台

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 标准配置 |  |
| 1.1 | 医生位： 2支按压快换高速四孔手机，全套进口机芯； 进口气动低速1套； 1支三用喷枪； 医生位多功能程序控制盘。 |  |
| 1.2 | 助手位： 1支三用喷枪； 1支强吸/1支弱吸； 内置式LED观片灯； 预留加装位一个。 |  |
| 1.3 | 其它配置： LED口腔灯； 多功能脚控开关； 一体式无缝旋转陶瓷漱口盆； 纯净水/蒸馏水系统； 医生座椅。 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 患者椅 |  |
| 2.1.1 | 先进的治疗机与牙科椅连体式设计，方便拆卸、维护。 |  |
| 2.1.2 | 座椅高度可在410至720毫米范围内调节，负载大于135KG。 |  |
| 2.1.3 | 变频防抖动技术，运行平稳 |  |
| 2.1.4 | 座椅和椅背联动设计，避免背部牵拉及搓背感，非常舒适。 |  |
| 2.1.5 | 多关节折叠式头枕，适应不同的治疗体位，满足特殊患者治疗。如儿童、轮椅患者等。 |  |
| 2.1.6 | 采用进口品牌静音电机。 |  |
| 2.1.7 | 进口皮制作靠背及座垫。 |  |
| 2.2 | 医生治疗台 |  |
| 2.2.1 | 液晶显示屏，显示治疗机使用状态 |  |
| ★2.2.2 | 三个医生设置，每个界面下可以设定并存贮3套共9套智能记忆程序控制记忆位 |  |
| 2.2.3 | 故障显示功能。 |  |
| 2.2.4 | 水温显示精控。 |  |
| 2.2.5 | 电脑控制面板具有复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能。 |  |
| 2.2.6 | 一键式智能控制工作体位、一键式漱口体位、复位。 |  |
| 2.2.7 | 器械盘采用气压锁定装置，安全平稳。 |  |
| 2.2.8 | 大型注塑器械盘，配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染，提供防污罩实物，防污罩可根据临床需求定期更换。 |  |
| 2.2.9 | 具有医师位防脱整体五联器械枪架，可旋转90度功能，可为医生节约大量诊疗时间。 |  |
| ★2.2.10 | 内置式手机净化水系统1套，外置隐藏加水口。 |  |
| 2.2.11 | 冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：进口电磁阀控制，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。 |  |
| 2.2.12 | 痰位冲盂联动设置、漱口冲盂联动设置。 |  |
| 2.3 | 助手治疗台 |  |
| 2.3.1 | 助手臂可旋转，方便四手操作。 |  |
| 2.3.2 | 助手位设有电脑触摸式按键，控制冲盂、漱口和牙椅升降俯仰，预留加装升级位。 |  |
| 2.3.3 | 可配置多功能三用枪、强吸、弱吸等。 |  |
| 2.3.4 | 配有内置式LED观片灯，采用背光源发光技术。 |  |
| 2.4 | 多功能脚控 |  |
| 2.4.1 | 具备多种功能: －可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械 －可控制高速手机单喷气/无水操作 －可控制高速手机吹屑气操作 －可控制牙科椅治疗位及手术灯开启及关闭 |  |
| 2.5 | 卫生及消毒系统 |  |
| 2.5.1 | 牙椅表面采用无缝设计和镜面处理，便于清洁消毒。 |  |
| 2.5.2 | 强、弱吸唾系统各1套，外置式重金属回收器，方便清洗消毒 |  |
| 2.5.3 | 医生治疗台器械盘防护罩可拆卸更换，放置交叉感染 |  |
| 2.5.4 | 吸唾系统吸唾器头可拆卸进行清洗 |  |
| 2.5.5 | 内置蒸馏水/纯净水系统：适用于治疗中的无菌操作需求 |  |
| 2.5.6 | 主箱体为注塑工艺，可转动，主箱体上方有隐藏磁吸式增、泄气开关，方便注水，纯净水/蒸馏水瓶注水时无需旋下瓶体，使更换纯净水/蒸馏水变得更加轻松方便。 |  |
| 2.6 | 漱口盆 |  |
| 2.6.1 | 一体式陶瓷漱口盆，易清洁消毒。 |  |
| 2.6.2 | 可在90度范围内旋转，方便患者使用 。 |  |
| 2.7 | 安全保护系统 |  |
| 2.7.1 | 机椅互锁：当动态器械工作时，牙科椅不能运动，防止误操作造成意外伤害 |  |
| 2.7.2 | 具有解度传感系统，当椅座下降过程遇到障碍时，下降运动被终止并自动小幅上升，避免意外伤害的发生 |  |
| 2.7.3 | 具有开机自检功能：开机30s内，长按自检键进入设备自检程序。自检项目包括口腔灯、牙椅升降俯仰、冲盂、漱口 |  |
| 2.7.4 | 恢复出厂键：开机30s，长按恢复键可椅位恢复到出厂设置的极限椅位，出厂设置的1、2、3特定椅位，漱口水时间，水温，冲盂时间，痰位冲盂联动等功能。 |  |
| 2.7.5 | 锁屏功能：按下锁屏键按下任何按键均无动作。可长按锁屏键解除或者在锁屏状态下用脚开关上牙椅位置控制按键中任何一个进行快速解锁。 |  |
| 2.8 | 口腔灯 |  |
| ★2.8.1 | 可调LED口腔灯，手柄可拆卸消毒。 |  |
| 2.8.2 | 可以通过灯头开关、医生位、助手位控制面板及脚控开关实现手术灯关闭。 |  |
| 2.8.3 | 口腔灯和椅位智能联动功能，当进行治疗时口腔灯自动打开；当吐痰、复位时口腔自动熄灭。 |  |
| 2.9 | 医生椅 |  |
| 2.9.1 | 座椅高度可调节，最低椅位425mm，行程120mm，符合人体工程学 |  |
| 3 | 售后服务要求 |  |
| ★3.1 | 设备安装验收合格后整机质保期≥5年（不含手机），手机质保期≥3年，水气管路质保期≥10年。 |  |

子包五、麻醉工作站   1套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 麻醉机部分 |  |
| 1.1 | 工作条件 |  |
| 1.1.1 | 操作环境：温度：10°至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg |  |
| 1.1.2 | 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%) |  |
| 1.1.3 | 后备电池使用时间≥90分钟 |  |
| 1.2 | 气源 |  |
| 1.2.1 | 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于190Kpa时报警 |  |
| 1.2.2 | 空气气源及接口 |  |
| 1.2.3 | 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25% |  |
| 1.2.4 | 快速充氧范围35 - 75 l/min |  |
| 1.2.5 | 可选笑气：当氧气供应失灵时，具有笑气自动切断装置 |  |
| 1.3 | 流量计 |  |
| 1.3.1 | 氧气：双管，最低氧流量50ml/min，保证低微流量的要求 |  |
| 1.3.2 | 空气：双管 |  |
| 1.4 | 挥发罐 |  |
| 1.4.1 | 2个挥发罐的位置，标配一个柒氟醚挥发罐 |  |
| 1.4.2 | 能够满足低微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在200ml/min – 15 l/min之间 |  |
| 1.4.3 | 快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染 |  |
| 1.5 | 呼吸回路 |  |
| 1.5.1 | 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内 |  |
| 1.5.2 | ≤2.7L的呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装，且无泄漏 |  |
| 1.5.3 | 所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染 |  |
| 1.5.4 | 智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态 |  |
| 1.5.5 | CO2吸收罐，容积900ml |  |
| 1.5.6 | 附加新鲜气体出口，可以直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 |  |
| 1.5.7 | 标配冷凝装置，防止回路积水 |  |
| 1.6 | 呼吸机 |  |
| ★1.6.1 | 气动电控呼吸机 |  |
| 1.6.2 | 彩色可折叠呼吸机显示屏≥12英寸，方便医生多角度观察 |  |
| ★1.6.3 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制、压力控制、手动通气、电子PEEP ；SIMV/PSV、SIMV/PC带窒息保护功能的PSVpro、PCV-VG |  |
| 1.6.4 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 |  |
| 1.6.5 | 容量模式下潮气量设置：20ml-1500ml，压力控制模式可达到5ml |  |
| 1.6.6 | 呼吸频率：4-100 次/分钟 |  |
| 1.6.7 | 吸呼比：2:1到1:6 |  |
| 1.6.8 | 最大吸气流速：120 L/min |  |
| 1.6.9 | 吸气平台时间：5%-75%吸气时间 |  |
| 1.6.10 | 压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O |  |
| 1.6.11 | 压力限制范围：12到 100 cmH2O |  |
| 1.6.12 | SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.2–10 L/min；触发窗范围可调： 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0sec |  |
| ★1.6.13 | 带窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；窒息发生后10—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力范围：2-40cmH2O |  |
| 1.6.14 | PEEP范围：0，4 到 30 cmH2O |  |
| 1.6.15 | 具备流量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 |  |
| 1.6.16 | 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全 |  |
| 1.6.17 | 标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式 |  |
| 1.7 | 数字和波形监测 |  |
| 1.7.1 | 监测参数：吸入氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记 |  |
| 1.7.2 | 潮气量监测范围：5 到1500ml |  |
| 1.7.3 | 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 |  |
| 1.7.4 | 配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；可最多同时存储6道环信息 |  |
| 1.8 | 传感器 |  |
| 1.8.1 | 高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml |  |
| 1.8.2 | 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 l/min |  |
| 二 | 麻醉监护仪部分 |  |
| 2.1 | 工作条件 |  |
| 2.1.1 | 操作环境，温度：10°～35°C；湿度：10～90%； |  |
| 2.1.2 | 电源：220V (±10%)，50/60Hz |  |
| 2.1.3 | 抗干扰能力：心电抗电刀干扰能力强 |  |
| 2.1.4 | 后备电池使用时间120分钟 |  |
| 2.2 | 主机系统 |  |
| 2.2.1 | 彩色TFT液晶显示屏≥15英寸；8通道波形显示，用户可自由定义各参数波形颜色；4组数字显示区 |  |
| 2.2.2 | 插件式监护仪，可在开机状态下自由组合装卸模块，不影响其他监测；模块从主机上取下后能保存15分钟的资料信息 |  |
| 2.2.3 | 24小时趋势及图表回顾 |  |
| 2.2.4 | 具有联网以及隔床跨室功能 |  |
| 2.2.5 | 具有“拍照”功能：每段记录应包括15秒的实时波形及趋势图 |  |
| 2.2.6 | 具有分屏显示功能：可在显示实时波形和数据的同时，显示5或30分钟趋势图 |  |
| 2.2.7 | 三级声光报警，多种报警限设置方式：出厂默认、用户设定、机器根据10分钟趋势自动计算；报警可自动触发记录 |  |
| 2.2.8 | 后备电池工作时间不少于60分钟，满足任何场合需要 |  |
| 2.3 | 气体监测 |  |
| 2.3.1 | 汽水分离技术，隔离水蒸气和灰尘，使测量更精确，并大大延长仪器使用寿命 |  |
| 2.3.2 | 可以监测O2、N2O、CO2以及5种麻醉气体吸入和呼出浓度；具备5种麻醉气体的自动识别功能并能识别混合的麻醉气体；能分别监测出混合麻醉气体中各麻醉气体的浓度 |  |
| 2.3.3 | 旁路式气体采样，并能够将采样气体回输入监护仪，以保证潮气量的准确 |  |
| 2.3.4 | 测量方式：O2浓度监测采用顺磁氧技术，没有消耗品；其他气体浓度监测采用红外光技术，准确、可靠 |  |
| 2.3.5 | 精确度：O2测量范围0～100%，精度2vol%；CO2测量范围0～10%，精度1.5mmHg；氨氟醚、异氟醚、氟烷测量范围0～5%，七氟醚测量范围0～8% |  |
| 2.4 | 血液动力学监测功能 |  |
| ★2.4.1 | 检测参数，包括：ECG、ST分析、SPO2、NIBP、2*IBP、2*T、R |  |
| 2.4.2 | 适宜麻醉科的三级ECG滤波方式：监测滤波、ST段滤波、诊断滤波 |  |
| 2.4.3 | 红外法测量脉搏血氧饱和度，并描记脉搏体积波形图 |  |
| 2.4.4 | 满足成人、儿童、新生儿在内的所有患者的NIBP监测，可选择手动、自动及持续测量，具备静脉穿刺模式 |  |
| 2.4.5 | 标准配置2通道有创血压可监测动脉压、静脉压、颅内压等，满足重症手术循环监测需要 |  |
| 2.5 | 可扩展功能 |  |
| ★2.5.1 | 配置通过监测血氧脉冲波形振幅和脉冲间隔双信号，分析并转换得出能反映全麻术中镇痛效果的手术体积描计指数数值SPI |  |
| 2.6 | 其它要求 |  |
| 2.6.1 | 列出详细的设备配置清单（1套包括必备的附件）及消耗品价格清单。 |  |
| 2.6.2 | 提供进口医疗器械注册证及相关证件，交货时提供海关报关单，提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 2.6.3 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修期≥3年（附厂家或国内总代证明）；故障响应时间≤2小时，修复时间≤48小时。 |  |
| 2.6.4 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部安装调试完成； |  |
| 2.6.5 | 每半年一次免费提供设备保养，提供保养记录； |  |
| 2.6.6 | 提供同类产品的近期国内医院用户名单≥5家(每家至少5台以上) |  |
| 2.6.7 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 2.6.8 | 设备安装以医院提供的安装报告为最终标准 |  |
| 2.6.9 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等，以及与医院手麻系统连接的义务）由供方负责提供。 |  |
| 2.6.10 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

子包六、肌电图与诱发电位仪  1台

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围： |  |
| 1.1 | 用于肌电图、神经电图和视听体感诱发电位检查 |  |
| 二 | 技术要求： |  |
| 2.1 | 主机系统配置： 电脑：品牌电脑（4核处理器、4G内存、1T硬盘） 系统：可支持WIN7 32位或64位、WIN8 32位或64位； 显示器：19吋液晶 激光打印机 台车：新版台车（含专用音箱） |  |
| 2.2 | 放大器： |  |
| 2.2.1 | 通道数： 4通道 |  |
| ★2.2.2 | 传输方式：光纤传输 |  |
| 2.2.3 | A/D转换率：24Bit |  |
| 2.3 | 生理电放大盒参数 |  |
| 2.3.1 | 显示灵敏度： 0.01μV/div~20000μV/div分档控制； |  |
| 2.3.2 | 幅频特性： 0.5Hz~10kHz； |  |
| 2.3.3 | 扫描速度测量误差：1ms/div-5000ms/div； |  |
| 2.3.4 | 高切滤波：10Hz、20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、5000Hz、10000Hz、20000Hz； |  |
| 2.3.5 | 低切滤波：0.1Hz、0.2Hz、0.3Hz、0.5Hz、1Hz、2Hz、3Hz、5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、5000Hz； |  |
| 2.3.6 | 共模抑制比：≥115dB @200Hz，50Hz ON； |  |
| 2.3.7 | 输入阻抗：≥1000 MΩ； |  |
| 2.3.8 | 噪声电压：≤0.4μV（rms）； |  |
| 2.3.9 | 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压； |  |
| 2.4 | 电流刺激器参数 |  |
| 2.4.1 | 脉冲输出频率：0.1Hz ~ 120Hz； |  |
| 2.4.2 | 刺激方向：正向、负向、双向； |  |
| 2.4.3 | 刺激模式：Single、Double、Trail； |  |
| 2.4.4 | 靶信号概率：5%~100% ； |  |
| 2.4.5 | 刺激器模式选择：单刺激器模式； |  |
| 2.5 | 音视频刺激器参数 |  |
| 2.5.1 | 刺激类型：短声、纯音、白噪声 |  |
| 2.5.2 | 短声刺激方式：左耳、右耳、双耳、交替 |  |
| 2.5.3 | 短声刺激相位：疏波、密波、交替波 |  |
| 2.5.4 | 最大短声强：≥130dB |  |
| 2.5.5 | 最大白噪声声强：≥100 dB |  |
| 2.5.6 | 声音刺激频率：0.1Hz~100Hz |  |
| 2.5.7 | 闪光刺激频率：0.1Hz-50Hz |  |
| 2.6 | 产品功能要求 |  |
| 2.6.1 | 自动生成word格式的综合报告，用户可自定义报告模板 |  |
| 2.6.2 | 神经电图含：运动传导速度、多节段传导、感觉传导速度、重复电刺激、F波反应、H反射、瞬目反射、皮肤交感反应等功能 |  |
| 2.6.3 | 肌电图含：扫描肌电图、运动单位自动分析、干扰相自动分析等功能 |  |
| 2.6.4 | 诱发电位含： 听觉诱发电位、视觉诱发电位、体感诱发功能、事件相关电位等功能 |  |
| 2.7 | 制造商要求 |  |
| 2.7.1 | 制造商具有ISO13485认证 |  |
| 三 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 保修期限：设备保修≥贰年，软件终身免费升级 |  |
| 3.2 | 配件及耗材保证八年及以上供应 |  |
| 3.3 | 总部设有400免费电话，提供电话号码及维修机构信息 |  |

子包七、中心监护设备  1批

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围： |  |
| 1.1 | 适用于对临床科室，成人、小儿、新生儿的生理参数监测。 |  |
| 1.2 | 数量：中央监护系统 1套；插件式监护仪：5台,监护仪A：8台,监护仪B：5台。 |  |
| 二 | 中央监护系统 |  |
| ▲2.1 | 中央站可支持4屏幕显示，最多可接入128台同品牌设备，单屏可同时观察32台床边机的监护信息，支持宽屏和普屏. 中文操作界面,使用方便；支持遥测，监护仪，心电网络，动态血压等设备的接入 |  |
| 2.2 | 显示参数： 心电（ECG）、ST段、心率(HR)、呼吸(RESP)、血压(NIBP)、血氧(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、有创血压(IBP)、呼末二氧化碳（EtCO2）、呼吸力学(RM) 、心排量(C.O.) 等 |  |
| 2.3 | 支持单床边机的全信息显示；中央站支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口； |  |
| 2.4 | 可全屏显示7道心电波形；可进行实时波形冻结和回顾 |  |
| 2.5 | 心电波形显示增益：X0.125、X0.25、X0.5、X1、X2、X4 和自动可选 |  |
| 2.6 | 波形速度：6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s可选 |  |
| 2.7 | 具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间长达10天 |  |
| 2.8 | 支持720组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据 |  |
| 2.9 | 支持每台监护设备96小时的全息生理波形存储和回顾 |  |
| 2.10 | 可打印记录参数及波形；趋势记录、报警记录等可根据一定的格式输出监护报告 |  |
| 2.11 | 具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示 |  |
| 2.12 | 具有转床功能，动态合并监护数据；支持护理报表单打印 |  |
| 2 .13 | 具起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示 |  |
| 2.14 | 提供全面的系统帮助信息，包括中央监护系统和床边机的操作向导功能 |  |
| 三 | 插件式监护仪 |  |
| 3.1 | 标配监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温、双通道有创血压，可选配有创心排、呼末二氧化碳(同一厂家自产)、呼吸力学、BIS、麻醉气体等 |  |
| 3.2 | 标配触摸屏，显示屏≥12〞，大屏幕彩色TFT显示屏；有极强的抗干扰能力；全中文按键面板；支持一键锁屏,一键开启. 主机集成≥3个模块插槽，方便选配升级各参数模块 |  |
| 3.3 | 主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计 |  |
| ★3.4 | 转运模块：≥5英寸液晶屏，独立操作系统，具有一体化提手。既可作为主机的插件模块使用，实现双屏同步显示；可以与同品牌插件式监护仪进行病历数据交换，还可单独作为转运监护仪使用。 |  |
| 3.5 | 主机在标配转运监护作为参数模块时，可机身前后双屏同时显示与观察。转运监护1.2米抗摔，防护等级IP44; 标配5英寸触摸屏，支持屏幕锁，防止误操作; 标配一体式防滑提手，便于病人转运时使用 |  |
| 3.6 | 转运监护支持不关机热插拔使用; 支持在不开机情况下查看电池电量 |  |
| 3.7 | 中英文操作界面;支持同屏显示13道波形和全部监测数据；支持七导心电波形全屏显示,心电波形级联 |  |
| 3.8 | 全中文按键设计，在夜间模式下，实体按键中文标识具有夜间显示功能 |  |
| 3.9 | 心电算法：通过欧洲CSE数据库及专家小组的权威测试，具有心律失常分析、起搏分析；专业的iCUFS血压测量算法：双通道保护及能量监测功能,自适应放气;对心律失常、高血压等病人测量的速度更快，准确性更高；血氧算法:采用双模式抗干扰,提升对弱灌注的监测 |  |
| 3.10 | 具有自由组合4个参数和波形进行大字体显示、呼吸氧合图、趋势共存等多种显示界面功能，准确反映患者参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断，满足不同临床环境需要。 |  |
| 3.11 | 支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式” 、“隐私模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 |  |
| 3.12 | 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护。 |  |
| ★3.13 | 弹出的各界面窗口可触摸拖曳，便于观察窗口后面内容 |  |
| 3.14 | 具有药物浓度等计算功能。 |  |
| 3.15 | 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。 |  |
| 3.16 | ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全；支持自定义ST滤波范围 |  |
| 3.17 | ST段监护功能;线性ST段滤波,信号快速恢复功能；支持QT/QTC监测，实时显示 |  |
| 3.18 | 在诊断模式下，支持大于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持大于105dB的共模抑制比。 |  |
| 3.19 | 具有它床观察功能；具有护士呼叫功能；能够把病人信息报警直接传递到护士站。动态数据存储功能，掉电数据不丢失。 |  |
| 3.20 | 无创血压：可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。 |  |
| ▲3.21 | 可选配升级8通道IBP有创压监测 |  |
| 3.22 | 具MEWS评分功能,可快速评估病人病情； |  |
| 3.23 | 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等;夜间监护模式下，具有背光按键功能，方便夜间操作 |  |
| 3.24 | 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警、生理报警和报警静音分别有各自的报警指示灯，3个独立的报警指示灯,医务人员可360度观察报警情况 |  |
| 3.25 | 内置标配2块可拆卸充电锂电池，支持使用时长不小于8小时 |  |
| 3.26 | 标配RJ-45网络口、辅助输出接口、DVI/VGA外接显示器接口、护士呼叫接口、USB接口、SD卡接口、除颤同步接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等 |  |
| 四 | 监护仪A |  |
| 4.1 | 显示屏≥15〞，分辨率1024×768，有极强的抗干扰能力；全中文按键面板；屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置处于屏幕下方，按键受力位置低 |  |
| 4.2 | 中英文操作界面，支持同屏显示13道波形和全部监测数据；标配五导心电,支持七导心电波形同屏显示,心电波形级联 |  |
| 4.3 | 标配监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温、单通道有创血压；可选配：呼末二氧化碳(同一厂家自产),十二导心电、麻醉气体、有创心排等 |  |
| 4.4 | 心电算法通过CSE数据库及专家小组的权威测试，具有心律失常分析、起搏分析、ST段分析功能。在诊断模式下，支持大于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持大于105dB的共模抑制比。 |  |
| 4.5 | 具有自由组合4个参数和波形进行大字体显示、呼吸氧合图、趋势共存等多种显示界面功能，准确反映患者参数间的关联反应，尤其方便观察小儿的临床变化，帮助医生准确作出判断，满足不同临床环境需要。 |  |
| ★4.6 | 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式等 |  |
| 4.7 | 全中文按键设计，在夜间模式下，实体按键中文标识具有夜间显示功能，方便夜间操作 |  |
| 4.8 | 专业的血压测量算法：对心律失常、高血压等病人测量的速度更快，准确性更高；专业的iCARB CO2 算法：能识别真伪波形，提高监测的精准度和稳定性。 |  |
| 4.9 | 具有药物浓度等计算功能。 |  |
| 4.10 | 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。 |  |
| 4.11 | 在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。 |  |
| 4.12 | ST段监护功能;线性ST段滤波,信号快速恢复功能；支持QT/QTC监测，实时显示 |  |
| 4.13 | 支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。支持自定义ST滤波范围 |  |
| 4.14 | 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-480分钟内的任意整数数值。 |  |
| 4.15 | 具有它床观察功能；具有护士呼叫功能；能够把病人信息报警直接传递到护士站。动态数据存储功能，掉电数据不丢失。90小时连续参数数据，68000组无创血压测量回顾，4500组生理报警事件，4500组心律失常，90小时全息波形。 |  |
| 4.16 | 具MEWS评分功能,可快速评估病人病情 |  |
| 4.17 | 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯） |  |
| 4.18 | 具有条形码扫描功能，方便快速录入病人信息 |  |
| 4.19 | 支持用户自行安装激光打印机驱动 |  |
| 4.20 | 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式等 |  |
| 4.21 | 支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击 |  |
| 4.22 | 支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密 |  |
| 4.23 | 出厂标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、VGA外接显示器接口、护士呼叫/模拟输出/除颤同步接口、RS232接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等 |  |
| 五 | 病人监护仪B |  |
| 5.1 | 显示屏≥8.4〞，分辨率800×600，有极强的抗干扰能力；全中文按键面板； |  |
| 5.2 | 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置处于屏幕下方，按键受力位置低 |  |
| 5.3 | 中英文操作界面，支持同屏显示11道波形和全部监测数据；标配五导心电,支持七导心电波形同屏显示,心电波形级联 |  |
| 5.4 | 标配监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温； |  |
| 5.5 | 心电算法通过CSE数据库及专家小组的权威测试，具有心律失常分析、起搏分析、ST段分析功能，支持QT/QTC实时显示。心电采集模块在诊断模式下，支持大于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持大于105dB的共模抑制比。 |  |
| 5.6 | 具有自由组合4个参数和波形进行大字体显示、呼吸氧合图、趋势共存等多种显示界面功能，准确反映患者参数间的关联反应，尤其方便观察小儿的临床变化，帮助医生准确作出判断，满足不同临床环境需要。 |  |
| 5.7 | 全中文按键设计，在夜间模式下，实体按键中文标识具有夜间显示功能，方便夜间操作 |  |
| 5.8 | 专业的血压测量算法：对心律失常、高血压等病人测量的速度更快，准确性更高；专业的iCARB CO2 算法：能识别真伪波形，提高监测的精准度和稳定性。 |  |
| 5.9 | 具有药物浓度等计算功能。 |  |
| 5.10 | 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。 |  |
| 5.11 | 具有它床观察功能；具有护士呼叫功能；能够把病人信息报警直接传递到护士站。动态数据存储功能，掉电数据不丢失。90小时连续参数数据，68000组无创血压测量回顾，4500组生理报警事件，4500组心律失常，90小时全息波形。 |  |
| 5.12 | 具MEWS评分功能,可快速评估病人病情 |  |
| 5.13 | ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全，具有自定义ST滤波范围功能； ST段监护功能;线性ST段滤波,信号快速恢复功能；支持QT/QTC监测，实时显示 |  |
| 5.14 | 支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。支持自定义ST滤波范围 |  |
| 5.15 | 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-480分钟内的任意整数数值。 |  |
| 5.16 | 支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-480分钟内的任意整数数值。 |  |
| 5.17 | 支持用户自行安装激光打印机驱动。 |  |
| 5.18 | 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯） |  |
| ★5.19 | 整机出厂自带一体式防滑手柄设计，可直接挂于床头，便于转运病人时使用 |  |
| 5.20 | 具有条形码扫描功能，方便快速录入病人信息 |  |
| 5.21 | 支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击 |  |
| 5.22 | 支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密 |  |
| 5.23 | 出厂标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、VGA外接显示器接口、护士呼叫/模拟输出/除颤同步接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等 |  |
| 六 | 配置及其它要求： |  |
| 6.1 | 中央监护系统: 1套（含观察站） |  |
| 6.2 | 插件式监护仪: 5台（含2个有创心排模块） |  |
| 6.3 | 监护仪A: 8台（含原厂上墙支架8个） |  |
| 6.4 | 监护仪B: 5台 |  |
| 6.5 | 除标配外加配：心电导联线18条，血氧探头18个，血压袖带18个。 |  |
| 6.6 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供，提供操作手册。 |  |
| 6.7 | 标书要求的技术参数评委如有疑问需在线提供样机演示功能 |  |
| 七 | 售后服务 |  |
| ★7.1 | 设备验收合格后主机免费保修五年（附厂方的保修证明）。 |  |
| 7.2 | 维修响应时间≤2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话。 |  |
| 7.3 | 免费提供至少每年1次的上门维修保养服务。 |  |
| 7.4 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |

子包八、手术床 7张

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 配置要求： |  |
| 1.1 | 电动骨科手术床，1张；电动手术床，5张；电动眼科手术床，1张 |  |
| 二 | 电动骨科手术床 |  |
| 2.1 | 整机原装进口的多功能电动液压手术床 |  |
| 2.2 | 适用范围：适用于手术室外科/医疗过程的患者支撑台。 |  |
| 2.3 | 主要技术规格要求： |  |
| ★2.3.1 | 床面可电动操控，包括升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、且具有一键复位、一键屈曲/反屈曲功能、电动水平移动。 |  |
| 2.3.2 | 具备电动平移功能，整个床面可做到双向移动，适用于术中C型臂X光透视。 |  |
| 2.3.3 | 双向体位模式 (头板腿板换位功能)，可正反体位使用，满足各类体位要求。 |  |
| ★2.3.4 | 双重操作系统，全手动和电动一体，即使电动系统出现故障，后备纯机械功能，在不使用任何电源的情况下，不需要任何后备遥控器辅助下，可以完全手动操作手术床的各个体位，保证功能运作正常。 |  |
| 2.3.5 | 设有特制的端口，连接程序升级系统 ，可不断优化手术台功能。 |  |
| ★2.3.6 | 具备内置电脑自我诊断程序，通过控制器带LED显示屏设计，可直接在遥控器上显示故障代码，并能通过遥控器立即对手术床进行调试，不需要再外接电脑，方便售后人员的维修工作。 |  |
| 2.3.7 | 须有两套独立电动操作系统，一套为遥控器控制，另外一套为手术床床柱备用操作控制面板。床柱的备用控制面板可拆卸，方便调节。 |  |
| 2.3.8 | 控制器具备抬起唤醒功能，拿起控制器，屏幕能自动点亮，方便查看手术台操作状态或直接进行调节，无需从新激活。 |  |
| ★2.3.9 | 具备防碰撞系统，特别设有立柱受到异物碰撞的警报系统，对潜在碰撞必须能发出警报包括声音提醒，遥控器震动及屏幕图像提示，保证操作人员能得到足够的预警。 |  |
| ★2.3.10 | 双重能源系统（2x2独立电池组），两个电池组独立运行，一组为正常使用供电，另外一组为后备供电，有效提供电源保障。充电电池为国际知名品牌，充电一次可满足100例以上手术。在遥控器上可显示蓄电池电量状态，具备低电量提示的功能，同时也保留电源直接供电功能。 |  |
| 2.3.11 | 4个脚轮必须全为万向轮，可360°转动，方便小手术室内灵活移动，非前直行单向配置，其中一个为定向轮，可直行或转向；中央锁定机构确保手术床牢固牢靠。采用双片式大脚轮（直径≥125mm)设计，可在不平整或软地面移动灵活。 |  |
| 2.3.12 | 床垫：厚度≥60mm，SAF记忆软垫，防水、易清洗，防静电，可拆卸，可透过X线。具有记忆恢复功能,减少局部压力 ，有效防止长时间手术病人褥疮形成。 |  |
| 2.3.13 | 床垫使用可重复清洗的粘条固定，表面光滑，方便消毒清洗，粘条更可单独更换，降低修护成本。 |  |
| 2.3.14 | 床侧面框架和台柱是1.4301不锈钢, 底座是不锈钢和ABS热塑性聚合物制成，床板导静电，透X光。 |  |
| ★2.3.15 | 提供蓝牙遥控控制器，信号可穿越障碍物进行连接，无通讯视角和方向要求，使用时无需对准接收器。 |  |
| 2.3.16 | 分腿式腿板设计，可单腿手动调节。 |  |
| 2.3.17 | 手术床最大承受重量450kg，安全承重量达360公斤。 |  |
| 2.4 | 详细技术参数要求： |  |
| 2.4.1 | 手术床长度：≥1960mm （含头板，腿板）。 |  |
| 2.4.2 | 手术床宽度：≤ 550mm。 |  |
| 2.4.3 | 手术床高度：665-1165mm。 |  |
| 2.4.4 | 床位电动水平移动：≥300mm。 |  |
| 2.4.5 | 整体台面前后（头脚）倾斜：≥30°。 |  |
| 2.4.6 | 整体台面纵向倾斜（左右）：≥20°。 |  |
| 2.4.7 | 头板折转角度: +25°/-45°。 |  |
| 2.4.8 | 背板折转角度：+70°/-40°。 |  |
| 2.4.9 | 腿板折转角度：+10°/-90°。 |  |
| 2.4.10 | 腿板横向张开角度:≥120°。 |  |
| 2.5 | 配置要求： |  |
| 2.5.1 | 带水平移功能主床体 1张 |  |
| 2.5.2 | 不锈钢骨科牵引架 1套 |  |
| 2.5.3 | 蓝牙无线遥控器 1件 |  |
| 2.5.4 | 手臂板 2个 |  |
| 2.5.5 | 麻醉幕帘架 1个 |  |
| 2.5.6 | 躯体绑带 1个 |  |
| 2.5.7 | U型头架 1个 |  |
| 2.5.8 | 凝胶俯卧位垫 1个 |  |
| 2.5.9 | 凝胶侧卧位垫 1个 |  |
| 2.5.10 | 手臂/手部手术台 1个 |  |
| 2.6 | 售后服务要求： |  |
| 2.6.1 | 整机保修≥四年。 |  |
| 三 | 电动手术床 |  |
| 3.1 | 主要用途：用于净化层流手术间, 适用于胸外科、整形外科、骨科、泌尿外科、肝胆胰外科、妇产科和普外科等。 |  |
| 3.2 | 主要技术规格要求： |  |
| 3.2.1 | 床面分为五部分：头部段、背部段、臀部段、两个可分离的腿部段；全电动功能，电动功能包括升降、平移、前后倾、左右倾、背部上下折功能。 |  |
| 3.2.2 | 符合人体工程学原理的设计,具有丰富的外科体位，操作简单，控制轻松自如，采用静音脚轮，移动方便。 |  |
| 3.2.3 | 床身和立柱皆采用304不锈钢，易清洁，抗污染，防腐蚀，防老化,非塑料喷涂。 |  |
| ★3.2.4 | 340mm的超长平移距离，可为术中使用C型臂提供良好的透视区域。 |  |
| 3.2.5 | 具备一键复位功能，可恢复原始水平体位。 |  |
| 3.2.6 | 手术床采用边框式设计，中间无任何横杆，内置腰桥。 |  |
| 3.2.7 | 手术床配备主控控制/辅助控制器双系统，保证无故障操作。可实现精确的直线运动和圆周运动，采用防水帽设计。 |  |
| ★3.2.8 | 手术床在无任何操作情况下20秒自动键盘锁止。手术床具有集中控制液压操作系统，保证液压装置可完成手术过程中的各项体位调节,液压操作系统为原装进口部件（提供控制系统相关证明）带有四个电动液压刹车系统，可以方便医生锁定手术床。 |  |
| 3.2.9 | 床面防静电，有绝佳的X线透视性能，床板及床垫皆有透X线材料制成。 |  |
| 3.2.10 | 床垫由高分子材料制成，一次成形，易清洁耐腐蚀，不易破损，依据病人体温自然塑型，抑菌、防静电，有效防止病人产生褥疮。 |  |
| 3.2.11 | 手术床配有高性能充电电池，满足50次手术需要，同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。 |  |
| 3.3 | 详细技术参数要求： |  |
| ★3.3.1 | 最大承重：≥300kg，纵向移动后体位最大可承重：≥250kg。（提供第三方检测报告佐证） |  |
| 3.3.2 | 台面长度：≥1960mm。 |  |
| 3.3.3 | 台面宽度：≥500mm。 |  |
| 3.3.4 | 台面最低高度：≤690mm，台面最高高度：≥1090 mm，台面升降行程：≥400mm。 |  |
| 3.3.5 | 前后倾：≥28°。 |  |
| 3.3.6 | 左右倾：≥18°。 |  |
| 3.3.7 | 头部上折：≥60°，下折：≥85°。 |  |
| 3.3.8 | 背部上折：≥85°，下折：≥40°。 |  |
| 3.3.9 | 腿部外折：≥90°，下折：≥90°，上折：≥15°。 |  |
| 3.3.10 | 腰桥上升高度:100mm。 |  |
| 3.4 | 配置要求： |  |
| 3.4.1 | 手术台主体 5张 |  |
| 3.4.2 | 麻醉屏架 5件 |  |
| 3.4.3 | 支肩架 5对 |  |
| 3.4.4 | 支身架 5对 |  |
| 3.4.5 | 搁手板 5对 |  |
| 3.4.6 | 托腿架 5对 |  |
| 3.4.7 | 足板 5对 |  |
| 3.4.8 | 带线手控器 5件 |  |
| 3.5 | 售后服务要求： |  |
| ★3.5.1 | 整机保修≥伍年。 |  |
| 四 | 电动眼科手术床 |  |
| 4.1 | 主要用途：适用于眼科手术。 |  |
| 4.2 | 主要技术规格要求： |  |
| ★4.2.1 | 床面分为五部分：头部段、背部段、臀部段、整体式腿部段；电动控制头部水平抬升、背板上下折、台面横向平移、台面纵向平移及台面整体升降。 |  |
| ★4.2.2 | 采用直径≥125mm大脚轮设计和脚踏式刹车。 |  |
| 4.2.3 | 采用电动电机驱动，配有高性能充电电池，可满足80次手术需要，同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。 |  |
| 4.2.4 | 整机采用304不锈钢。 |  |
| 4 .3 | 详细技术参数要求： |  |
| 4.4.1 | 最大承重：≥250kg。 |  |
| 4.4.2 | 台面长度：≥2080mm。 |  |
| 4.4.3 | 台面宽度：≥550mm。 |  |
| 4.4.4 | 台面最低高度：≤540mm，台面最高高度：≥740 mm，台面升降行程：≥200mm。 |  |
| 4.4.5 | 背部上折：≥60°，下折：≥10°。 |  |
| 4.4.6 | 腿板下折角度：≥60°。 |  |
| ★4.4.7 | 头板上升高度：≥50mm。 |  |
| 4.4.8 | 台面纵向平移距离：≥300mm。 |  |
| ★4.4.9 | 台面横向平移：≥100mm。 |  |
| ★4.4.10 | 需配电动医师椅（含内置蓄电池）：椅面宽度：≥420mm，椅面最低高度：≤460mm，椅面最高高度：≥600mm；扶手高度可调节，可旋转≥180°；靠背可伸缩，前后调节。 |  |
| 4.5 | 配置要求： |  |
| 4.5.1 | 手术台主体 1张 |  |
| 4.5.2 | 麻醉屏架 1件 |  |
| 4.5.3 | 搁手板 1对 |  |
| 4.5.4 | 盐水架 1件 |  |
| 4.5.5 | 器械盘 1件 |  |
| 4.5.6 | 脚踏开关 1件 |  |
| 4.5.7 | 带线手控器 1件 |  |
| 4.5.8 | 电动医师椅 1张 |  |
| 4.6 | 售后服务要求： |  |
| ★4.6.1 | 整机保修≥五年。 |  |
| 五 | 其他要求： |  |
| 5.1 | 投标机型为各个厂家最新型号。 |  |
| 5.2 | 提供产品应为全新产品，其生产日期不得早于到货日期1年。 |  |

子包九、多功能床+抢救推床 （24张+6张）

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能床： |  |
| 1.1 | 数量：24张 |  |
| 1.2 | 技术参数及配置要求： |  |
| 1.2.1 | 规格<长×宽×高>：2230 × 990(床面)/1050(护栏) × 550-720mm。 |  |
| 1.2.2 | 床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。 |  |
| 1.2.3 | 床框采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接 ；床背板支撑力牢固可靠，承受1500N压力不变形；床面板采用1.0mm优质冷轧钢板或优质PP工程塑料一次模压成型工艺，床板四角平滑,多孔透气设计。 |  |
| 1.2.4 | 床体表面经处理，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过二度磷化防除油除锈、再进行静电粉末喷涂，不脱落，不生锈。 |  |
| 1.2.5 | 采用4个优质品牌电机，通过护士控制器/护栏控制器控制整床运作。 |  |
| 1.2.6 | 调节范围：背部调节高度：0°-75°±5°；腿部调节高度，0°-30°±5°；整床向前倾斜：0-8°±2°； 整床向后倾斜：0-10°±2°；上下升降范围：450-750mm。背部腿部可同升同降。 |  |
| 1.2.7 | 床头尾板弧线形设计，高低搭配；全新PP工程塑料； 铁开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。床尾板带护士控制器，有锁定功能，可防止病人误操作。 |  |
| 1.2.8 | 床体背部两侧装设CPR拉把机构，床背板于任何角度均可快速放平，以利CPR的进行。 |  |
| 1.2.9 | 床边护栏系统：护栏采用四片优质PP护栏，护栏上带有角度显示器，护栏侧伏时高度应不高于床垫高度，方便患者上下床。伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固。 |  |
| 1.2.10 | 脚轮采用5寸中控脚轮，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。中控一脚刹车，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力。床底带有防尘外壳。 |  |
| 1.2.11 | 电动控制系统：床头护栏内外侧均有控制按钮，床尾板也有控制器。 |  |
| 1.2.12 | 床身四角及中间部位有四个点滴架插孔，方便不同体位的输液使用。配不锈钢双段式四爪输液架1根。 |  |
| 1.2.13 | 床垫：用棉与化纤交织，经防水、透气处理的布料，中间为高密度海棉和棕丝组合，厚度为80mm。 |  |
| 1.2.14 | 配蓄电池，可在断电情况下24小时内提供体位调节所需电源。 |  |
| 1.2.15 | 配置： （1）床本体 1台 （2）床头尾板 1付 （3）护栏 1套 （4）中控静音轮 4只 （5）中控锁定踏板 1套 （6）电机 4个 （7）抢救气杆 1根 （8）输液架 1根 （9）床垫 1张 （10）蓄电池 1个 |  |
| 参考图 |  |  |
| 二 | 抢救推床： |  |
| 2.1 | 数量：6张 |  |
| 2.2 | 技术参数及配置要求： |  |
| 2.2.1 | 规格<长×宽×高>：1930 × 640 × 540/840mm。 |  |
| 2.2.2 | 车体钢体喷塑，床面为两折两块组合，材质均采用全新工程塑料，一次吹塑成型；壁厚≥3.5mm。具有外形美观，强度高，耐腐蚀，易清洗，无卫生死角。 |  |
| 2.2.3 | 两片式PP护栏，护栏采用PP工程塑料一次吹塑成型，PP树脂护栏上有方便引流管通过的凹槽。具有外形表面美观无麻点，强度高，耐腐蚀，易清洗。对患者加强保护，避免病人摔落。 |  |
| 2.2.4 | 后背通过升降气杆控制背板位置调节：背板≥0-60度。 |  |
| 2.2.5 | 通过可折叠摇手控制功能调节车体整体升降，升降高度540-840mm。具有自如搭扣的安全限位操作功能，轻松自如，静音耐磨；整套螺杆厚重结实，使用寿命长，操作方便。 |  |
| 2.2.6 | 脚轮：直径6英寸中控双排脚轮，静音、耐磨、内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕设计；单轮负重≥80KG。 |  |
| 2.2.7 | 刹车系统：一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位，整体平稳无晃动。 |  |
| 2.2.8 | 中间为直径10cm轮盘的导向轮设计，转运灵活，降低医护人员工作。 |  |
| 2.2.9 | 配有不锈钢两段升降式输液架，床头床尾各壹个点滴架插座，孔径20mm,由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音。 |  |
| 2.2.10 | 头部配有内径125mm的氧气瓶支架。 |  |
| 2.2.11 | 最大承载：250kg。 |  |
| 2.2.12 | 配带床垫，床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗。（外面是防水细帆布，里层是20mm的海绵）有两条安全绑带，在紧急运送病人的时候可保证病人安全运送。 |  |
| 2.2.13 | 配置： - 床本体 1台 - 护栏 1套 - 中控静音脚轮 1套 - 中控锁定踏板 2套 - 中心第五轮 1套 - 整体升降摇杆 1套 - 背部升降气压弹簧 1套 - 输液架 1根 - 氧气瓶挂架 1个 （10）床垫 1张 |  |
| 参考图 |  |  |
| 三 | 售后服务要求 |  |
| ★3.1 | 设备验收合格后整机保修≥伍年。 |  |

子包十、空气净化处理系统及病理专业设备 1套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 层流式病理取材台 |  |
| 1.1 | 316L医用级抗菌不锈钢板，台面厚度不小于2mm，表面去除光污染，使得长时间取材不易眼部疲劳； |  |
| ★1.2 | 台面一次成型，内部全圆弧式设计（R角30mm） |  |
| ★1.3 | 内侧背板与侧板一次成型，圆弧式折弯工艺（R角13mm） |  |
| ★1.4 | 顶板前部两侧为圆弧式设计（R角30mm），方便清洁和消毒 |  |
| 1.5 | 负压排气设计，腰部抽风，先进的气体导流系统，及时排除台面有害气体 |  |
| ★1.6 | 舒适照明灯光组件和自动消毒组件，带智能自动翻转和智能互联互锁功能，在取材时，消毒装置将自动隐藏于工作站内部，有效减少工作人员在工作时的误操作，减少工作危害； |  |
| ★1.7 | 两侧配备电动伸缩式钢化防护玻璃，在有需要时，防护玻璃可电动打开（无需手动），防止在取材时，组织液飞溅到工作站外面和取材记录台上面，造成室内生化污染； |  |
| 1.8 | 成像专用光源组件； |  |
| 1.9 | 磁性吸附工具架； |  |
| 1.10 | 进口骨组织粉碎机，0.5马力，50HZ，全304不锈钢内胆，性能可靠，保证下水通畅； |  |
| 1.11 | 工作站整体电路保护组件； |  |
| 1.12 | 2套全304不锈钢取材工作站专用冷热水龙头； |  |
| 1.13 | 1套全304不锈钢取材工作站专用小喷枪，伸缩距离达到1米以上； |  |
| 1.14 | 台面自动冲洗装置，304不锈钢喷嘴，内部设计有防堵装置，可连续长时间不间断冲刷台面，保证台面上的福尔马林溶液以最快的速度被冲入下水道； |  |
| 1.15 | 置于台面上的激光雕刻标尺，不锈钢碳化技术，永久不掉色，长度：500mm |  |
| 1.16 | 配备多功能五孔插座 |  |
| 1.17 | 病理大体取材专用砧板，带横向和纵向坐标系刻度尺 |  |
| ★1.18 | 智能全自动整机台面升降组件（带2组自适应记忆功能组件），可调节工作站台面高度0-400mm，满足不同工作人员对于台面高度的不同要求，降低职业损伤； |  |
| 1.19 | 循环风幕系统，在取材工作站前部形成风幕，更有效的保证把有害气体控制在有限的空间内，避免造成二次污染 |  |
| ★1.20 | 水池处的柜门采用圆弧式工艺（R角150mm），方便柜门开启和使用。 |  |
| 1.21 | 规格：1500*800*1900，单位：mm |  |
| 二 | 常温标本排毒柜 |  |
| 2.1 | 材料及制造工艺：整机材质须用SUS316L医用级抗菌不锈钢材质，钢板厚度不小于1.5mm； |  |
| 2.2 | 配置防飘溢补风口，排风启动时补风，停止运行时阻止气体外溢； |  |
| 2.3 | 免维护铰链及扣装部件，适合病理大力碰撞开启操作； |  |
| 2.4 | 可调节密封装置，根据设备运行期间密封装置的弹性变化而调整封闭间隙，使设备长期保持封闭严密； |  |
| 2.5 | 抽拉层板设计，保证柜内通风顺畅； |  |
| 2.6 | 规格：800*600*2000，单位：mm |  |
| 三 | 实验边台、转角台 |  |
| 3.1 | 台面：不小于12.7mm厚实芯理化板台面，具有耐化学腐蚀、耐压、易清洁等特点。 |  |
| 3.2 | 柜体：不小于1.0mm优质冷扎钢板，经过酸洗除油、袪渍、清洁、磷化处理，再经EPOXY涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。 |  |
| 3.3 | 背板、侧封板：不小于1.0mm优质冷轧钢板，经模具冲压成型，乳白色粉沫喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成。采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆，便于水管、电气的维修。 |  |
| 3.4 | 柜体门板及抽头：不小于1.0mm优质冷轧钢板双层结构夹心结构，外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。 |  |
| 3.5 | 层板：不小于1.0㎜优质冷轧钢板，经过酸洗除油、袪渍、清洁、磷化处理，再经乳白色粉体喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成，边缘光滑，不伤手。 |  |
| 3.6 | 地脚：不小于1.8*￠38mm优质圆管经一次性模具冲压成型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面高压EPOXY静电粉沫喷涂，承载力强、结构合理、稳定性强。 |  |
| 3.7 | 铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 |  |
| 3.8 | 滑轨：进口阻尼优质三节导轨。 |  |
| 3.9 | 拉手：采用铝合金拉手。 |  |
| 3.10 | 线槽：铝型材结构，可容纳电、网线、气体管道等；可自行拆卸，利于检修线路。 |  |
| 3.11 | 规格：延米*750*800，单位：mm |  |
| 四 | PP水盆 |  |
| 4.1 | 产品材质：pp材质 |  |
| 4.2 | 材料厚度：不小于4mm |  |
| 4.3 | R角工艺，采用斜边工艺设计去水快无残留不滋生细菌。 |  |
| 4.4 | 下水口快速出水。 |  |
| 4.5 | 螺旋式防堵塞，出水流畅，不堵塞，使用寿命长。 |  |
| 五 | 三联龙头 |  |
| 5.1 | 采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀。 |  |
| 5.2 | 开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀。 |  |
| 5.3 | 出水口为全铜材质，并具有缓压作用，可拆卸清洗，随意更换雾状水嘴。 |  |
| 5.4 | 鹅颈出水管可360度旋转。 |  |
| 六 | 插座 |  |
| 6.1 | 材质：铝合金材质，厚度不小于1.3mm，两边黑色为塑料堵头。插座面板三孔多功能防水插座。 |  |
| 七 | 中央台 |  |
| 7.1 | 台面：不小于12.7mm厚实芯理化板台面，具有耐化学腐蚀、耐压、易清洁等特点。 |  |
| 7.2 | 柜体：不小于1.0mm优质冷扎钢板，经过酸洗除油、袪渍、清洁、磷化处理，再经EPOXY涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。 |  |
| 7.3 | 背板、侧封板：不小于1.0mm优质冷轧钢板，经模具冲压成型，乳白色粉沫喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成。采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆，便于水管、电气的维修。 |  |
| 7.4 | 柜体门板及抽头：不小于1.0mm优质冷轧钢板双层结构夹心结构，外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。 |  |
| 7.5 | 层板：不小于1.0㎜优质冷轧钢板，经过酸洗除油、袪渍、清洁、磷化处理，再经乳白色粉体喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成，边缘光滑，不伤手。 |  |
| 7.6 | 地脚：不小于1.8*￠38mm优质圆管经一次性模具冲压成型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面高压EPOXY静电粉沫喷涂，承载力强、结构合理、稳定性强。 |  |
| 7.7 | 铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 |  |
| 7.8 | 滑轨：进口阻尼优质三节导轨。 |  |
| 7.9 | 拉手：采用铝合金拉手。 |  |
| 7.10 | 线槽：铝型材结构，可容纳电、网线、气体管道等；可自行拆卸，利于检修线路。 |  |
| 7.11 | 规格：3000*1500*800，单位：mm |  |
| 八 | 手染通风柜 |  |
| 8.1 | 通风柜外壳整体采用不小于 1.5mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 |  |
| 8.2 | 内胆及导流板采用 不小于5mm 灰色抗倍特板，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路。 |  |
| 8.3 | 台面采用不小于12.7 mm厚实芯理化板，如带水槽的水槽和台面制作成一整体，耐腐蚀、抗冲击、易清冼。 |  |
| 8.4 | 控制开关采用12V触摸式开关，集中控制整个电路系统。 |  |
| 8.5 | 上柜体带上下移门移动，铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块 5mm 安全玻璃，可左右移动，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节高度。 |  |
| 8.6 | 三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。 |  |
| 8.7 | 规格：1500*850*2350，单位：mm |  |
| 九 | 净化染色台 |  |
| ★9.1 | 台面整体采用不小于2mm316L医用不锈钢制作，支架及过滤箱体采用不小于1.2mmSUS304低温冷焊制作而成，不变形； |  |
| 9.2 | 台面一体模压而成，内置15+3个染色缸专用槽，泉涌式洗片水槽，操作方便，酒樽式染缸，耐酸碱腐蚀不变形，换液方便； |  |
| 9.3 | 集成循环气流装置，风量300CMH，噪音低于50dB，震动半峰值≤2um； |  |
| 9.4 | 排风口风速不低于2m/s，送风口风速不低于1m/s；5.电源220V，1.5A，最大功率230W。 |  |
| 9.5 | 规格：1400*700*1060，单位：mm |  |
| 十 | 染色封片通风柜 |  |
| 10.1 | 通风柜外壳整体采用不小于 1.2mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 |  |
| 10.2 | 内胆及导流板采用不小于 5mm 灰色抗倍特板，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路。 |  |
| 10.3 | 整体落地式设计，内置可移动仪器台，台面采用不小于12.7 mm厚实芯理化板。 |  |
| 10.4 | 控制开关采用12V触摸式开关，集中控制整个电路系统 |  |
| 10.5 | 整体左右移门式设计，方便操作。 |  |
| 10.6 | 三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。 |  |
| 10.7 | 规格：2600*1100*2350，单位：mm |  |
| 十一 | 意外紧急救护喷淋装置（洗眼器） |  |
| 11.1 | 材质:不锈钢烤漆。 |  |
| 11.2 | 涂层:高亮度环氧树脂烤漆涂层，有效抵御化学物质的腐蚀和紫外线的照射。 |  |
| 11.3 | 冲淋器:SUS304不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身；紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟。 |  |
| 11.4 | 冲淋器水流范围：标准水压下，在离固定底座1520mm水平面处，紧急冲淋洗眼器的冲淋器流出的水散开的范围为￠500mm。 |  |
| 11.5 | 紧急洗眼器：SUS304不锈钢，紧急洗眼器用于清洗眼部、面部、手部等部位；紧急洗眼器洗眼盆高度适宜，双水孔出水设计，紧急洗眼器洗眼喷头孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计； |  |
| 11.6 | 洗眼开关球阀能在1秒内快速启动。标准水压下，15分钟内，紧急洗眼器洗眼喷头流量均可达到1.5升/分钟。 |  |
| 11.7 | 洗眼喷头：加厚铜质。 |  |
| 十二 | 环境空气处理及控制系统 |  |
| ★12.1 | 应需满足病理实验装备、病理废气安全排放、新风补充三个维度之间数据实时交互，自动优化组合病理实验室内环境、废气安全排放及新风补充方案，实现节能减排实验室需求，并保证病理科实验室空气质量达到GB/T18883要求，甲醛浓度不超过0.1mg/m3，二甲苯浓度不超过0.2mg/m3。 |  |
| 12.2 | 系统要求技术成熟、性能可靠、运行稳定、易于维护、功能易升级、扩展。 |  |
| 12.3 | 系统需实现与各病理实验通风排毒装备无缝对接，各个通风排毒设备通风系统的开关及风量大小调节变化即可在设备终端就地操控。 |  |
| 12.4 | 新风补充系统的控制：新风补充量需与病理废气排放量数据实时联锁交互，达到室内微负压的状态；同时通过室内外温度的监测，智能控制补充新风温度（制冷或制热），满足病理实验温度的需要。 |  |
| ★12.5 | 需配备智能病理空气质量监测控制中枢，中央集成控制装置，含中控器、电气控制系统、触控式人机界面，数字化或图形化两种模式显示区域空气质量数据，根据空气质量和臭氧数据，自动计算并调节粒子发射强度,调节范围0~100%。包括计算功率驱动与脉冲转换器。 |  |
| 12.6 | 需配备空气质量甲醛检测仪，实时监测实验室内甲醛气体浓度，与监测控制中枢兼容并能反映准确数值。 |  |
| 12.7 | 需配备空气质量臭氧检测仪，实时监测实验室内臭氧气体浓度，与监测控制中枢兼容并能反映准确数值。 |  |
| 12.8 | 需配备VOC探头，0~99% 线性，半导体氧化锡探头 |  |
| 12.9 | 需配备空气质量二甲苯检测仪，实时监测实验室内二甲苯气体浓度，与监测控制中枢兼容并能反映准确数值 |  |
| 12.10 | 需配备空气质量风速检测仪，实时监测管道内壁风速，与监测控制中枢兼容并能反映准确数值离子空气处理主机； |  |
| ★12.11 | 离子主机要求：每套净化主机配备镀银离子管，离子管内电极金属银、外电极是不锈钢网 。离子管长度≥510mm,直径≥38mm。2、离子管使用寿命≥24000小时；离子主机寿命≥5年 |  |
| ★12.12 | 离子净化主机安装在新风系统中，外壳应一律采用防火及防导电的PS工程塑料 ，抗老化、阻燃、防电器击穿、防雷，使用寿命保证＞5年。 |  |
| 十三 | 新风空调机组、排风机组及管路安装 |  |
| ★13.1 | 组合式变频调速病理废气排风机组，排风量不低于20000立方米/小时，机外余压：650pa，机组箱体需耐酸性、碱性气体腐浊，紧密结构设计，落地式安装； |  |
| 13.2 | 机组具有便利维护的检修门，内部过滤装置便于快速取出更换、清理； |  |
| 13.3 | 机组具有废气及时安全排放需求，废气处理动力强劲，并可及时消除废气中污染物，杀灭细菌、病毒，减小对室内外环境的破坏； |  |
| 13.4 | 机组应具备吸附清除漂浮的污染物，微生物及病菌形成的气溶胶等； |  |
| 13.5 | 病理废气排风机组具备及时去除实验操作过程中散发的化学污染物所导致的气体污染、清除异味； |  |
| 13.6 | 机组需配备高品质无极变量静音马达风机及静音降噪装置，确保系统运行嘈音控制在规范标准之内。 |  |
| 13.7 | 通风防护管道与通风排毒柜等通风排毒设备连接立管采用镀锌管道。 |  |
| 13.8 | 风机采用变频器启动。 |  |
| 13.9 | 病理废气排风机组末端应配备模块化废气处理装置，活性炭吸附有害气体，处理量：20000立方米/小时。 |  |
| ★13.10 | 组合式变频调速新风（空调）补充机组（自带冷热源主机），风量：11000立方米/小时，机外余压：420pa，冷量：122.5kw，热量：135.8kw机组箱体需耐酸性、碱性气体腐浊，紧密结构设计，落地式安装； |  |
| 13.11 | 机组具有便利维护设计的检修门，内部过滤装置便于快速取出更换、清理； |  |
| 13.12 | 机组应具备病理实验室内环境清洁需求，新风补充空气需经初中效过滤，清洁无污染； |  |
| 13.13 | 新风补充机组需配备高品质无极变量静音马达风机及静音降噪装置。 |  |
| 13.14 | 新风空调机组风机采用变频启动。 |  |
| 13.15 | 排风管和新风管均采用镀锌钢板制作，厚度不小于0.75mm，矩形管，接口形式：咬口，表面铺设B1级发泡橡塑保温棉。 |  |
| 13.16 | 配备电动调节阀，与自控系统无缝对接。 |  |
| 13.17 | 需根据设备配备相对应的动力电气配线、RVVP屏蔽线和控制信号线。 |  |
| 十四 | 其他要求 |  |
| ★14.1 | 质保期：≥10年 |  |
| 14.2 | 投标文件须提供针对本项目的技术设计方案，包括具体技术参数、设计图纸、文字描述等。 |  |
| 14.3 | 院方报修后响应时间2小时内，24小时内到达维修。 |  |

| 附件： 空气净化处理系统及病理专业设备项目基本配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、病理专业设备及台柜 |  |  |  |  |
| 层流式病理取材台 |  | 3 | 台 | 取村室*2、冰冻室81 |
| 常温标本排毒柜 |  | 4 | 台 | 标本保存室 |
| 实验边台 | 标准 | 43.7 | 米 |  |
| 转角台 | 标准 | 3 | 个 |  |
| PP水盆 | 标准 | 9 | 个 |  |
| 三联龙头 | 国标 | 9 | 个 |  |
| 插座 | 国标 | 80 | 个 |  |
| 中央台 | 标准 | 2 | 台 |  |
| 手染通风柜 | 标准 | 2 | 台 | 冰冻室*1、细胞室*1 |
| 净化染色台 | LMD-RS | 2 | 台 | 技术室*2 |
| 染色封片通风柜 | 标准 | 1 | 台 | 技术室*1 |
| 意外紧急救护喷淋装置（洗眼器） | LMD-PLI | 1 | 套 | 取材室 |
| 二、环境空气处理系统 |  |  |  |  |
| 环境空气处理及控制系统 |  | 1 | 套 | 污染区域 |
| 新风空调机组、排风机组及管路安装 |  | 1 | 套 | 污染区域 |

注：上表中虽未列出，但属必需的配套相关设备或部件必须无条件免费提供。

附件：病理科平面图

三、 商务条款要求

| 项 目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 不适用 |
| ▲付款方式 | 合同签订后7个工作日内支付合同总价的30%，安装调试并验收合格后30日内付清余款（节假日顺延）。供应商如有更优惠的付款方式可提供。 |
| ▲交货期、交货地点 | 交货期：合同签订后90天内交货，具体时间按采购人通知。供应商如能提前交货可提供更短的交货期。 交货地点：采购人指定地点 |
| 验收要求 | 与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 设备安装后，院方组织专家组按国际和国家行业标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。 |
| 质保要求 | 质保期：≥2年（技术条款中另有规定的从其规定），终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费），并保证先维修后付款。 |
| 培训要求 | 卖方应免费提供技术操作培训及保养培训, 保证使用人员能正常操作设备的各种功能。 |
| 第三方检测机制 | 第三方检测机制：本次采购项目对采购质量履约引入第三方检测机构检测机制。中标投标人如不能严格按照投标文件的响应内容及合同约定履约的，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款认定为提供虚假材料谋取中标、成交。并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 |

第四章 开标及评标

一、开标

（一）开标准备

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标流程

1.向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.开启资格审查通过的供应商的商务资信技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分情况。

5.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，供应商应通过CA进行签字确认（未确认的应说明理由，否则视为无异议），唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，公布中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：详见《评委打分表》

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+商务资信技术分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，评标委员会和投标人应当通过政采云平台交换数据电文。提交澄清说明须电子签章（或盖实体公章），提交澄清说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；政采云系统上人工填写的报价与上传的电子投标文件不一致，以上传的盖章电子投标文件为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （三）特定条件：（1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）、根据《政府采购法》第二十二条第一款（六）法律、行政法规规定的其他条件，按照《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册管理办法》的规定，招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：2.1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2.2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；2.3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。（3）本项目不接受联合体投标。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 本项目采购预算详见《采购公告》，投标人报价超出采购预算（或最高限价）的投标文件作无效处理； |
|  | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）电子投标文件未按时解密的；

（2）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

B、在资格条件审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标人资格声明函无法定代表人签名、填写项目不齐全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（8）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

（9）资信技术文件中出现投标报价或单价的。

C、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 /  项（含）以上的；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

6、采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、投标报价中出现缺项、漏项的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

E、在评标过程中或者评标结束后，如发现下列情形的，投标文件将被视为无效：

1、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

（四）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）评分标准

（注：请投标人在制作电子投标文件时设置与各评分条款对应的关联定位）。

评分标准（兼评委打分表）

子包一至子包八：

| 评议细则 投标单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术60分 | 1、技术参数响应情况（32分） 投标产品对采购文件的技术响应情况（32分）：产品技术指标全部满足招标文件要求的得32分。标注“★”为重要技术参数，不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣减3分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣减2分。扣完为止。 标志“▲”的条款不允许任何负偏离，否则投标无效。 |  |  |  |
|  | 2、评标委员会对投标产品先进性的综合评议（5分）。 投标产品在业内技术领先、为同系列产品中的最高端产品得5.0-4.0分；为同系列产品中较高端产品得3.9-2.0分；为同系列中低端产品、或面临更新淘汰的机型得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 3、评标委员会对投标产品可靠性和故障率的综合评议（5分）。 投标产品的性能可靠性好、故障率低得5.0-4.0分；性能较一般、故障率在同类产品中居中得3.9-2.0分；性能较差、或故障率较高得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 4、培训方案（3分） 培训方案：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训），对培训内容、培训人员及次数、培训师资等综合评定，方案完整、满足采购需求得3.0-2.0分；方案基本完整、但存在培训师资力量稍不足、或培训内容略粗等欠缺但不影响履约得1.9-1.0分；方案不完整会影响项目履约的得0.9-0分。 |  |  |  |
|  | 5、售后服务能力（6分） 5.1售后服务承诺：根据服务响应时间（响应时间短、完全满足采购需求得1.5分；响应时间较长但尚不影响履约得1.4-1.0分；响应时间过长影响项目履约得0.9-0分）。 5.2维修工程师资质力量（维修工程师力量强、完全满足采购需求得1.5分；力量基本满足需求得1.4-1.0分；力量比较弱、无法保证满足采购需求得0.9-0分）。 5.3质保期时间（质保期时间优于或满足采购需求得1.5分，质保期时间不满足采购需求不得分）。 5.4 备件库水平及是否承诺提供备机（备件库充足、或能在医院急需时提供备机得1.5分；备件库充足但不承诺提供备机得1分；备件库不足且不承诺提供备机不得分）等综合评议，本项合计最高6分。 |  |  |  |
|  | 6、合理化建议等（3分） 供应商对本项目的合理化建议和其他承诺措施，对采购人有实际价值、有重要的实质性的意义得3.0-1.5分；实际价值不大或现实意义一般得1.4-0分。未提供不得分。 |  |  |  |
|  | - 同类案例（5分） 提供合同复印件，每份合同得1分，最高5分。` （合同签订时间为2018年1月1日之后，要求合同内容与投标产品一致，不要求合同供货单位与投标人一致）。 |  |  |  |
|  | 8、政策性加分（1分） 投标产品为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.25分。 投标产品为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.25分。 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加0.5分。 提供证明文件复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格40分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）× 40 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值6%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总分（100分） |  |  |  |

子包九

| 评议细则 投标单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术60分 | 1、技术参数响应情况（12分） 投标产品对采购文件的技术响应情况（12分）：产品技术指标全部满足招标文件要求的得12分。标注“★”为重要技术参数，不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣减3分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣减2分。扣完为止。 标志“▲”的条款不允许任何负偏离，否则投标无效。 |  |  |  |
|  | 2、评标委员会对投标产品先进性的综合评议（5分）。 投标产品在业内技术领先、为同系列产品中的最高端产品得5.0-4.0分；为同系列产品中较高端产品得3.9-2.0分；为同系列中低端产品、或面临更新淘汰的机型得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 3、评标委员会对投标产品可靠性和故障率的综合评议（5分）。 投标产品的性能可靠性好、故障率低得5.0-4.0分；性能较一般、故障率在同类产品中居中得3.9-2.0分；性能较差、或故障率较高得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 4、培训方案（3分） 培训方案：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训），对培训内容、培训人员及次数、培训师资等综合评定，方案完整、满足采购需求得3.0-2.0分；方案基本完整、但存在培训师资力量稍不足、或培训内容略粗等欠缺但不影响履约得1.9-1.0分；方案不完整会影响项目履约的得0.9-0分。 |  |  |  |
|  | 5、售后服务能力（6分） 5.1售后服务承诺：根据服务响应时间（响应时间短、完全满足采购需求得1.5分；响应时间较长但尚不影响履约得1.4-1.0分；响应时间过长影响项目履约得0.9-0分）。 5.2维修工程师资质力量（维修工程师力量强、完全满足采购需求得1.5分；力量基本满足需求得1.4-1.0分；力量比较弱、无法保证满足采购需求得0.9-0分）。 5.3质保期时间（质保期时间优于或满足采购需求得1.5分，质保期时间不满足采购需求不得分）。 5.4 备件库水平及是否承诺提供备机（备件库充足、或能在医院急需时提供备机得1.5分；备件库充足但不承诺提供备机得1分；备件库不足且不承诺提供备机不得分）等综合评议，本项合计最高6分。 |  |  |  |
|  | 6、样品分（25分） 多功能床（含床垫） 样品1张 款式造型（4分）：外观新颖、美观、整洁得4.0-3.0分；外观比较整洁、美观度一般得2.9-1.0分；外观比较简陋、或有明显瑕疵得0.9-0分。 材质（4分）：所选用板材、材料的材质优质，拼接合理，达到环保标准（无甲醛异味）得4.0-3.0分；材质一般，拼接水平一般，无甲醛异味得2.9-1.0分；材质较差，或拼接不合理，或有甲醛异味得0.9-0分。 制作工艺（5分）: 样品钢、木制作工艺、安装精密度、节点细部处理均完美无瑕疵得5.0-4.0分；略有瑕疵，但不影响正常使用得3.9-2.0分；工艺较差，整体粗糙得1.9-0分。 喷涂工艺（4分）: 整件样品色泽和谐协调, 漆面平整光滑、清晰，无木孔沉陷；其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整得4.0-3.0分，整体色泽协调，但漆面基本光滑有细微瑕疵、或其他部位表面有微小不平整等情况得2.9-1.0分，整体色泽不够协调、漆面不光滑或不平整，有明显木孔沉陷，或其他部位有明显粒子、涨边或不平整得0.9-0分。 五金件（4分）：焊接、铆接、螺栓及零部件结合牢固得4.0-3.0分，部件结合有细微松动但不影响正常使用2.9-1.0分，部件结合有明显松动已经影响正常使用得0.9-0分。 床垫（4分）：材质佳、符合医院实际使用要求，厚度满足采购需求得4.0-3.0分；材质一般，厚度满足采购需求得2.9-1.0分；材质比较差，或者厚度不满足采购需求得0.9-0分。 |  |  |  |
|  | 7、同类案例（3分） 提供合同复印件，每份合同得1分，最高3分。` （合同签订时间为2018年1月1日之后，要求合同内容与投标产品一致，不要求合同供货单位与投标人一致）。 |  |  |  |
|  | 8、政策性加分（1分） 投标产品为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.25分。 投标产品为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.25分。 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加0.5分。 提供证明文件复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格40分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）× 40 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值6%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总分（100分） |  |  |  |

子包十

| 评议细则 投标单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术60分 | 1、技术参数响应情况（22分） 投标产品对采购文件的技术响应情况（22分）：产品技术指标全部满足招标文件要求的得22分。标注“★”为重要技术参数，不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣减3分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣减2分。扣完为止。 标志“▲”的条款不允许任何负偏离，否则投标无效。 |  |  |  |
|  | 2、评标委员会对投标产品先进性的综合评议（5分）。 投标产品在业内技术领先、为同系列产品中的最高端产品得5.0-4.0分；为同系列产品中较高端产品得3.9-2.0分；为同系列中低端产品、或面临更新淘汰的机型得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 3、评标委员会对投标产品可靠性和故障率的综合评议（5分）。 投标产品的性能可靠性好、故障率低得5.0-4.0分；性能较一般、故障率在同类产品中居中得3.9-2.0分；性能较差、或故障率较高得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 4、培训方案（3分） 培训方案：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训），对培训内容、培训人员及次数、培训师资等综合评定，方案完整、满足采购需求得3.0-2.0分；方案基本完整、但存在培训师资力量稍不足、或培训内容略粗等欠缺但不影响履约得1.9-1.0分；方案不完整会影响项目履约的得0.9-0分。 |  |  |  |
|  | 5、售后服务能力（6分） 5.1售后服务承诺：根据服务响应时间（响应时间短、完全满足采购需求得2分；响应时间较长但尚不影响履约得1.9-1.0分；响应时间过长影响项目履约得0.9-0分）。 5.2维修工程师资质力量（维修工程师力量强、完全满足采购需求得2分；力量基本满足需求得1.9-1.0分；力量比较弱、无法保证满足采购需求得0.9-0分）。 5.3质保期时间（质保期时间优于或满足采购需求得2分，质保期时间不满足采购需求不得分）。 |  |  |  |
|  | 6、样品（15分） 提供层流式病理取材台样机1台 样品整体工艺（5分）：整体外观整洁美观、工艺先进、完全满足本项目需求得5.0-4.0分，整体观感较一般、工艺上有小缺陷但尚不影响履约得3.9-2.0分； 外观粗糙、工艺上有明显缺陷已经影响本项目履约得1.9-0分。 样品技术参数与招标文件技术参数要求的符合程度（10分）：样品技术参数完全满足招标文件技术参数得10分，样品技术参数每一条负偏离扣2分，扣光为止。 |  |  |  |
|  | 7、同类案例（3分） 提供供应商的合同复印件，每份合同得1分，最高3分。` （合同签订时间为2018年1月1日之后，要求合同内容与投标产品一致）。 |  |  |  |
|  | 8、政策性加分（1分） 投标产品为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.25分。 投标产品为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.25分。 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加0.5分。 提供证明文件复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格40分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）× 40 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值6%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总分（100分） |  |  |  |

评委签字：

日期：

备注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本次采购为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。进口产品不适用。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤根据《关于促进自主创新进一步改进招标采购工作的意见》(甬资交管办〔2019〕 1号)规定，若投标产品列入地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录的，相应的资格审查和业绩评分试同完全满足（以投标文件中提供地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录证明材料为准）。

⑥投标人对投标文件中技术参数偏离表应答内容应在投标文件中逐项答复，说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

⑦评标委员会对投标文件中技术参数偏离表应答内容存疑的，可要求投标人提供检测报告、制造厂家彩色样本等证明文件。

⑧对于承诺符合要求的产品，采购人有权在签订采购合同前进行详细的功能测试(所发生的费用由中标人承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求。若中标产品未通过测试，将追究中标人相应责任。

备注：样品在投标截止时间之前提交。投标样品仅作为评分项，评委按照招标文件规定的评标办法对样品进行评议，未提供样品的，样品分为零分；投标样品不影响其投标文件的有效性。疫情防控期间，建议样品放至奉化区公共资源交易中心北门口。

开评标结束后，招标人封存中标人样品，由中标人负责安排运送至招标人指定保管地点作为履约验收的参考。对未中标的投标人样品当场清退，对未清退样品造成丢失损坏的损失由投标人自行承担。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目每个标项由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

4.向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

（一）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（二）开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

（三）采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

（四）中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

八、履约验收

（一）采购人负责对本项目进行验收。

（二）采购预算100万元以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。

（三）采购预算300万元以上的采购项目履约完成后，未中标供应商有义务参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

第五章 合同主要条款

政府采购合同（货物）

甲    方（采购人）： 宁波市奉化区中医医院

电    话：                传  真：        地  址：

乙    方（中标人）：

电    话：                传  真：            地  址：

根据宁波市奉化区中医医院采购医疗设备项目（项目编号：FHZFCG(2021)226D/ NBITC-202120350G）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、财政部87号令、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 主要技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________________元（￥_______________元）人民币。

三、招标需求中实质性条款：详见招标文件

四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

履约保证金：本项目不适用。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期和质保金

1. 质保期：

2. 质保金：本项目不适用。

十、交货期、交货地点：

1、交货期：

2. 交货地点：

十一、付款方式 ：

付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在?小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

合同壹式  份，其中甲乙双方各执  份，采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门壹份。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

（一）商务资信技术文件内容：

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、投标人资格声明函（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）合格供应商的资格承诺书。

7、投标人的特定条件的证明文件；

8、投标承诺函（格式见附件）；

9、技术响应表（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标人响应第三方检测的承诺书；

13、同类业绩情况一览表；

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

1、投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人资格声明函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、合格供应商的资格承诺书。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、投标人信用：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、特定条件： （1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）、根据《政府采购法》第二十二条第一款（六）法律、行政法规规定的其他条件，按照《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册管理办法》的规定，招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：2.1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2.2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；2.3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 （3）、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标承诺函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标人响应表格式：

投标人响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见（ ）页 |
| 2 |  | 见（ ）页 |
| 3 |  | 见（ ）页 |
| 4 |  | 见（ ）页 |
| 5 |  | 见（ ）页 |
| 6 |  | 见（ ）页 |
| 7 |  | 见（ ）页 |
| 8 |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写，除了价格分之外。

投标人名称：

年  月  日

3、商务响应表格式：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务要求逐项填写

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波市国际招标有限公司/宁波市奉化区中医医院：

关于你公司      年　　月　　日发布                                     项目（项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与招标采购单位不存在管理、控股、隶属关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

年    月    日

5、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

6、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。

（2）合格供应商的资格承诺书

合格供应商的资格承诺书

我单位具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此承诺！

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

年    月    日

7、投标人的特定条件的证明文件

招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：

1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；

2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；

3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。

提供证明文件复印件并盖投标单位公章。

招标产品未纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，提供情况说明并盖投标单位公章。

8、投标承诺函

投标承诺函

宁波市国际招标有限公司/宁波市奉化区中医医院：

我方确认收到贵方提供的           项目（项目编号：     ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后60天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

9、技术响应表（对采购文件第三章的响应情况，除商务要求之外）

1、投标产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量、单位 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2、技术条款响应一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件中重要参数性能指标要求，投标人必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答并提供证明材料。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

10、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

12、投标人响应第三方检测的承诺书：

投标人响应第三方检测的承诺书

致：                            （采购单位）

我单位在参加                             项目（项目编号：          ）中愿意接受第三方检测机构对政府采购履约质量检测，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按政府采购相关规定接受处罚并追究相关责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

13、同类业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 设备名称 | 规格型号 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

格式自拟

（二）报价文件内容：

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

6、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

1、投标函格式：

投 标 函

致：  宁波市奉化区中医医院  ：

根据贵方为                        的采购公告（项目编号：            ），签名代表              （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交资信技术文件、报价文件各1份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为 60 日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：                                                     标项号：

项目编号：                                                     货币单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 |  | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |

- 报价明细表可根据项目实际情况由供应商填写分项名称及价格，投标总价包括完成本项目的所有费用。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                                              单位：元（人民币）

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、中标服务费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加             项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件，中标企业的《中小企业声明函》将公示，提供虚假资料者责任自负。

5、残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

6、政府采购统计基础信息表

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖盖章）：

日期：    年   月   日