（2.10稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

（全一册）

| 采购编号： | NBITC-202120036G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 采购负压救护车项目 |
| 采 购 人： | 宁波市急救中心 |
| 采购代理： | 宁波市国际招标有限公司 |

二○二一年二月

目    录

第一部分     招标公告………………………………………………1

第二部分     投标人须知及前附表…………………………………4

第三部分     评标标准………………………………………………13

第四部分     招标产品清单及技术规格……………………………17

第五部分     合同条款及合同格式…………………………………39

第六部分     附件（投标文件格式）………………………………43

第一部分   招标公告

项目概况

宁波市急救中心采购负压救护车项目招标项目的潜在投标人应在我公司网站（www.nbbidding.com）获取（下载）招标文件，并于2021年3月10日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202120036G

项目名称：宁波市急救中心采购负压救护车项目

预算金额（元）： 5816000

最高限价（元）： 1677500, 4138500

采购需求：

标项一

标项名称:   重症监护型负压救护车

数量: 1

预算金额（元）: 1677500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《第四部分招标产品清单及技术规格》

备注：无

标项二

标项名称:  监护型负压救护车

数量: 3

预算金额（元）: 4138500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《第四部分招标产品清单及技术规格》

备注：无

合同履约期限：标项 1、2，详见《第四部分招标产品清单及技术规格》

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1:（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）不接受联合体投标。标项2:（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2021年2月18日至2021年 2月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：我公司网站（www.nbbidding.com）

方式：投标人应在规定的采购文件提供期限内在我公司网站（www.nbbidding.com）登录注册账号后免费获取采购文件。咨询电话：0574-87386429。未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年3月10日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼）开标大厅二

开标时间：2021年3月10日 09:00

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼）开标大厅二

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：1)、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。2)、供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市急救中心

地    址： 宁波市江北环城北路西段518弄89号

传    真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：  0574-87849621

质疑联系人： 戴先生

质疑联系方式：0574-87849616

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地     址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传    真：0574-87323935

项目联系人（询问）：史涛、陈燕

项目联系方式（询问）：0574-87322846

质疑联系人：苏芸

质疑联系方式：0574-87358557

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市中山西路19号

传    真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2021年2月18日

第二部分  投标人须知及前附表

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：宁波市急救中心 |
| 2 | 采购代理名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 3 | 合同名称：采购负压救护车合同 |
| 4 | 其他说明： 本次采购为非专门面向中小企业，所有大中小微型企业均可参加。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| ★5 | 投标报价： 投标报价包含但不仅限于满足《第四部分 招标产品清单及技术规格》招标范围规定的所有货物的生产制造、厂内试验、出厂检验、装卸、运输、保险、安装调试、验收、质保期及售后服务、税费等完成本项目的所有费用。 本项目采购预算（或最高限价）：详见《招标公告》，超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |
| 6 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| ★7 | 资格标准：详见《招标公告》第2条 |
| ★8 | 投标文件数量：正本1份、副本4份、电子文档1份 投标文件组成：详见《投标人须知》第七条规定 投标文件按子包分别编写，装订成册。 |
| 9 | 投标保证金：不收取 |
| ★10 | 投标有效期： 90 天 |
| 商 务 条 款 资 料 |  |
| 11 | 履约保证金：不适用 |
| ★12 | 付款方法：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 13 | 交货期、交货地点：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 14 | 质量保证期及售后服务要求：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 授 予 合 同 |  |
| 15 | 按照政府采购管理办公室的规定、招标文件、中标人的投标文件、中标通知书确定的内容签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标公告的媒体 |  |
| 18 | 浙江政府采购网 宁波市政府采购网（政采云） 宁波市国际招标有限公司网 |
| 中 标 服 务 费 |  |
| 1.本采购代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取中标服务费。 2.中标供应商应在中标通知书发出后5个工作日内支付中标服务费。 3.中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （户名：宁波市国际招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行，账号94090154800000191）。 |  |

投标人须知

A  投标人

1.   合格的投标人

1.1  合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3  符合本招标公告规定的其他资格要求。

2.  投标人代表

2.1 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

2.2 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

3.  投标费用

3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

B  招标文件

4.  招标文件的构成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知及前附表

第三部分     评标标准

第四部分     招标产品清单及技术规格

第五部分     合同条款及合同格式

第六部分     附件（投标文件格式）

5. 招标文件的澄清与修改

5.1在投标截止时间前，采购人和采购代理公司可用招标文件补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清与修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布 “补充公告”，或书面通知已购买招标文件的每一投标人。如发布“补充公告”的时间距投标截止时间不足15日的，则对投标截止时间作相应的延期。

5.2这些招标文件补充文件是招标文件的组成部分，对采购人和投标人有同样的约束力。

6. 投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

C  投标文件

7. 投标文件的组成：

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、产品配置清单及选配件清单

五、技术条款偏离表

六、商务条款偏离表

七、售后服务承诺书

八、同类项目业绩表

九、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人授权书

（三）招标公告中要求提供的资格文件

十、中小企业声明函（如适用）、残疾人福利性单位声明函（如适用）

十一、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料

8.  投标报价

8.1所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。具体要求详见《前附表》中规定。

8.2  投标人要按“分项报价表”的格式和内容完整填写投标货物的单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3  每个子包应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标报价不得变更。如果一个子包出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。

8.4  投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9.  投标文件格式和编写

9.1  投标文件按统一格式填写，装订成册。

9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4  投标人在填写 “技术规格偏离表”的要求时按以下要求填写：对于招标文件有具体参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值据实应答，并提供生产厂提供的相关技术资料（如样本、制造商Datasheet等）。对于招标文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。

9.5  投标人应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

10.  计量单位

10.1  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.  投标文件的有效期

11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。同意延长有效期的，也不会允许或要求修改或撤回其投标文件。

12.  投标保证金

12.1  本项目不收取投标保证金。

D  投标文件的递交

13.  投标文件的签署及装订

13.1  对应招标文件第六部分附件（投标文件格式）提供的各种文件，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。

13.2  招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应进行正确签署和盖章。

13.3   投标文件按照“附件（投标文件格式）”的顺序，装订成一册（如投标文件太厚可以分册装订）。

13.4   投标文件的正本必须打印，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

13.5   投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不接受该修改。

13.6   投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

14.  投标文件的密封、标记和递送

14.1   所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，本采购代理公司不接受未按招标文件规定密封的投标文件。

(1)  投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本四份、电子文档一份（也可以分装几个密封袋）。投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有投标人单位公章或投标人的被授权代表签字。密封袋上注明采购编号、项目名称、子包号、投标人名称，并注明“投标文件”字样及“开标时启封”字样。

14.2   通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件按上述要求可靠密封。本采购代理公司对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

15.  投标截止时间

15.1   投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前，邮寄到达或派人送达指定的投标地点。拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件。

15.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购代理公司应在投标截止时间3日前以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，或在规定的政府采购信息发布媒体上发布延期公告。在这种情况下，采购人和投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

16.  投标文件的修改和撤回

16.1   投标以后，如果投标人在投标截止时间前提出修改补充或书面撤标要求，本采购代理公司将予以接受。投标人若要撤回投标，应向本采购代理公司提交有投标文件递交人（或法定代表人）签署的正式文件。

16.2   投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按本须知规定封装递交，单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明采购编号）”和“开标时启封”字样。

16.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

E  开标

17. 开标

17.1   采购代理公司按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

17.2   投标人应派代表参加开标仪式，参加开标的代表应签名报到。未按时参加开标仪式的，视同放弃开标监督权力、认可开标过程和开标结果，事后不得再对开标过程和开标结果提出异议。

17.3   开标时先由投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。本项目为一次性开标。

17.4   采购代理公司在开标仪式上，公布投标人名称、项目名称、投标价格、投标声明等，并当场做出开标记录表。投标人代表在开标记录表上签字确认。

F  评标和定标

18. 评标委员会

18.1   受采购人的委托，本次招标依法根据国家《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、国家财政部第87号令及其他有关政策法规的规定组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家在政采云的评标专家库中随机抽取。如采购人不指派代表参加评审，则评标委员会全部由评审专家组成。

18.2   评标委员会将遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审。

19. 评标办法

19.1  本项目采用的评标办法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

20. 确定中标供应商

20.1   采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金（如适用），采购人可以确定排序第二的为中标人。采购人也可以选择重新招标。

21.   评标过程保密

21.1  在中标公告发布之前，凡是涉及评标委员会名单，投标文件的评价与比较，与投标有关的资料，授标意向等，评标委员会成员、采购人和采购代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.  确定中标供应商、评标结果公告

22.1  采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商（或评标委员会受采购人授权直接确定中标供应商）。中标供应商一经确定，本采购代理公司即在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

G  授予合同

23.    中标通知

23.1  在发布中标公告同时，本采购代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.2  在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

24.    签订合同

24.1  中标供应商在本采购代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

24.2  招标文件、中标供应商的投标文件及采购过程中的澄清文件均应作为合同附件。

H  质疑

25.  对供应商质疑的有关规定

25.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购环节结束之日起7个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

25.3 质疑函内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间等。质疑函应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑函格式按财政部发布的《质疑函范本》执行。

25.4 递交质疑函时必须提供质疑函原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、法定代表人及授权代表身份证复印件。

25.5投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

25.6对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

25.7采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

25.8 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

I  执行政府采购政策说明

26.  执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

26.1  中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

26.2  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

26.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受中小企业扶持政策。

26.4  采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

26.5  《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

26.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

26.7执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》, 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

27. 执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）（进口产品不适用）。

28. 本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

第三部分  评标标准

评标委员会遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，依据投标文件和招标文件的内容进行评审。

一、评标总则

1、本项目采用综合评分法。

2、综合评分法：评标委员会每位成员各自按照《评委打分表》规定的内容，对所有有效的投标文件进行打分，汇总各评委对各投标人的评分。计算全体评委评出的总分的算术平均值，作为各投标人的综合得分。按各投标人的综合得分自高向低次序排出评标结果排序。`

3、提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性检查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

4、本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1、标项2均为制造业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

5、采购代理工作人员协助评标委员会对打分结果进行校对和汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），应提醒该评标委员会成员进行复核或书面说明理由，该评标委员会成员拒绝说明的，由采购代理据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、评标过程如有其他未尽事宜情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、评标程序

评标程序：遵循初步审查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

1．  初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者投标无效。

（1）资格性审查：依据 “招标公告”规定的资格条件，对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件完整性和有效性等方面进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。采购代理公司将于开标日当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性审查；审查投标有效期是否符合要求；审查投标文件是否对招标文件做出实质性响应（对招标文件标注★号的条款是否偏离或未实质性响应）；并审核其投标报价是否高于采购预算（或最高限价）等。

（3）投标文件有以下重大偏差之一的投标无效：

（3.1） 资格性审查不合格的（不符合招标文件《招标公告》资格条件要求的）：资格证明文件不符合招标文件“附件九、资格证明文件”要求的；

（3.2）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（3.3）投标文件中出现缺项、漏项的；

（3.4）招标文件中标注“★”号的条款为主要条款，投标文件中对主要条款的任何负偏离或未实质性响应的；

（3.5）投标报价具有选择性的；

（3.6）投标文件的签署和盖章不符合招标文件规定的[投标文件不符合“附件（投标文件格式）”的盖章、签署或出具要求的；除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

（3.7）符合招标文件规定的其他投标无效的情况；

（3.8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，投标无效；

（3.9）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假应标的；

（3.10）不符合国家法律法规规定的其他情形。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

（4）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（4.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4.5）不同投标人的投标文件相互混装。

2．  澄清问题：

（1）  投标文件的投标报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1.1)、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(1.2)、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(1.3)、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(1.4)、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

投标人不按本款规定接受投标报价修正的，投标无效。

（2） 投标的澄清

（2.1） 对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出书面澄清。投标人必须按照采购代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

（2.2） 投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人法定代表人或其授权代表的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

（2.3） 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（2.4） 若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

3． 比较与评价：

（1）评标委员会每位成员各自按照《评委打分表》规定的内容，对所有有效的投标文件进行打分，汇总各评委对各投标人的评分。计算全体评委评出的总分的算术平均值（四舍五入保留一位小数），作为各投标人的综合得分。按各投标人的综合得分自高向低次序排出评标结果排序。`

（2）评标结果排序： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4. 确定中标供应商：

（1）采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、中标结果公告及其他

1. 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商（或评标委员会受采购人授权直接确定中标供应商）。中标供应商一经确定，采购代理公司在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。

2．至投标截止时间，如投标人不足三家，或经评审有效标不足三家，则招标程序依法终止，重新组织采购活动。

评分标准（评委打分表）

采购编号：NBITC-202120036G （适用所有子包）

| 投标单位 评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分70分 | 投标产品技术参数对招标文件的响应情况（51分）。 根据招标文件《表B 产品技术规格和要求表》的要求，所有技术参数均符合“表B”的要求的得51分； 标注“★”的条款为实质性要求条款，任何一条负偏离或未明确响应的作无效标处理。 标注“▲”的条款负偏离一条扣3分，其他一般条款（无任何标注的）负偏离一条扣2分，扣光为止。 |  |  |  |
|  | 投标产品的先进性（5分） 所投产品的品牌、技术指标的先进性，由评审小组判定评分，0-5分。 |  |  |  |
|  | 整车车型的综合性能、车辆结构合理性（5分） 投标车型的综合性能、车辆结构合理性，由评审小组判定评分，0-5分。 |  |  |  |
|  | 售后服务方案（5分） 评标委员会根据投标人针对本项目的售后服务方案（包括售后服务机构的设置、技术实力、质保期、服务响应时间、售后服务承诺等）打分，0-5分。 |  |  |  |
|  | 同类项目业绩（3分） 投标人每提供同类项目业绩的合同复印件得1分，最多得3分。 （合同签订时间为2019年1月1日之后，合同内容必须为同类型改装后的救护车）。 |  |  |  |
|  | 政策性加分（1分） 投标产品为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分。 投标产品为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 提供证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格分30分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×30 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值6%） |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

评委签名：                                  日期：

打分说明：

（1）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，客观分必须统一；

（2）各评分因素分值精确到小数点后一位。

第四部分  招标产品清单及技术规格

表A 招标产品清单

| 子包 | 产品名称 | 数量 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重症监护型负压救护车 | 1辆 | 1677500.00 |
| 二 | 监护型负压救护车 | 3辆 | 4138500.00 |

备注：

★1）供应商必须对一个子包中的所有产品报价，不得有缺漏项，否则作无效标处理。

★2）本项目设有最高限价，投标报价不得超过所投子包的最高限价，否则作无效报价处理。

### 表B  产品技术规格和要求表

（供应商做《技术条款偏离表》要根据“表B”的内容逐条响应，根据投标产品的参数如实地详细地填写，不允许虚假应标，不允许简单应答“符合”、“响应”之类作为作为投标响应，也不允许缺项漏项，否则有可能被评委判定为技术参数的负偏离甚至导致投标无效，其一切后果自负。）

子包一、重症监护型负压救护车1辆

| 序号 | 货物名称 | 招标技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 监护型救护车 | 功能：主要为转运、救治和监护病人的专用救护车 |
| 1 | 整车基本要求投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，设计要把握院前急救发展方向，具备前瞻性。基础车型满足操控性能好、动力强等要求，医疗舱整体要在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念，投标车型的改装需要采用先进的制造材料及工艺。 |  |
| 2 | 产品质量投标人需要提供全新的、未经使用的，符合国际先进标准或中华人民共和国国家质量标准及相关行业先进标准的产品，需提供相应手续。 |  |
| ▲3 | 为了有完善的医疗舱售后服务，投标供应商应该具备车辆改装资质或救护车生产企业。 |  |
| ▲4 | 因急救需要,供应商要求在宁波市100公里以内设有医疗舱售后服务维修机构或保证在2个小时内可到达用户现场。（提供售后服务站证明文件） |  |
| 二 | 车辆技术要求 |  |
| 1 | 主要技术参数 |  |
| 1.1 | 外形尺寸 | 6000mm≥长≥5900mm、2050mm≥宽≥1950mm、2950mm≥高≥2700mm； |
| 1.2 | 医疗舱尺度 | 3600mm≥长≥3400mm、1900mm≥宽≥1700mm、2000mm≥高≥1900mm； |
| 1.3 | 轴距 | ≥3500mm |
| 1.4 | 最高时速 | ≥120KM/h |
| 1.5 | 整备质量 | ≥2950Kg |
| 1.6 | 总质量 | ≤3600Kg |
| 1.7 | 发动机 | 排量：≥2900ml |
| 1.8 | 发动机型式 | 直列四缸，液冷，增压中冷，16气门柴油机 |
| 1.9 | 燃油种类 | 柴油 |
| 1.10 | 额定功率 | ≥120Kw |
| 1.11 | 最大扭矩 | ≥400N.m |
| 1.12 | 排放标准 | 尾气排放必须符合国六标准。 |
| 1.13 | 变速箱 | 8档全自动变速箱 |
| 1.14 | 车桥/悬挂 | 前桥扭力杆前悬；后桥空气悬挂，驱动后桥，带差速锁。 |
| 1.15 | 发电机 | 发电机为14V，功率为210AH以上。 |
| 1.16 | 制动系统 | 前后盘式制动，液压制动。 |
| 2 | 空调系统 | 冷暖空调，前后双空调，独立控制。 |
| 3 | 其他配置 |  |
| 3.1 | 安全气囊 | 正、副驾驶位应配有安全气囊； |
| 3.2 | 正副驾驶员座椅 | 三向调节空气悬挂带加热功能正副驾驶员座椅。 |
| 4 | 外观 | 1.车辆外观根据最终用户统一标准设计。 2.所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |
| 5 | 医疗舱及改装 | 中标人有关救护车中箱、柜、椅的具体布置、尺寸、数量及制作将按照用户具体要求，双方确认后进行。 |
| 5.1 | 医疗舱内饰 | 医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合GB8410－1994《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 5.2 | 内饰材料 | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料应都为ABS复合材料，从而达到改装轻量化要求，提升环保性能，提高被动安全性。材料表面应具有硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能。材料的韧性强度高，避免在受碰撞时，内饰破裂对舱内人员造成伤害。 |
| 5.3 | 内饰工艺 | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）要求采用整体模具一次成型工艺，使医疗舱更加易清洗易消毒，功能集成度高。 |
| 5.4 | 内饰及结构件 | 医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 6 | 医疗舱结构 |  |
| 6.1 | 地板 | 应采用耐磨、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用地板。 |
| 6.2 | 中隔墙 | 能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用ABS材料模具一次成型工艺。中隔墙上配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置。 |
| 6.3 | 操作平台 | 应位于左侧，采用ABS材料模具一次成型工艺。操作平台下面为电器柜及医疗器械柜，可根据用户实际要求布置。 |
| 6.4 | 药品柜 | 应位于医疗舱左侧后部，柜体应采用轻质塑料板材加工制作，边角均做封边处理，封边及接口处不可有触手感。药品柜可放置注射用品及各种急救药品。 |
| 6.5 | 器械平台 | 应位于左侧中部，应按照招标方提供的设备及安装要求放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 6.6 | 柜式床 | 应位于医疗舱右侧，采用ABS材料模具一次成型工艺，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床上方应预留中门导轨维修孔。柜式床座垫应采用模具一次成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 6.7 | 医生椅 | 应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅座垫、靠背应采用模具一次成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。（需同时提供图片） |
| 6.8 | 集成内顶 | 根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、杀菌、输液全方位扶手等功能，应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能，内顶上功能配件应采用内嵌式定位设计，且右侧中门及后门处有一体式软包件覆盖。 |
| 6.9 | 污物桶 | 在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |
| 6.10 | 安全扶手 | 医疗舱在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。 |
| 7 | 电控系统 |  |
| 7.1 | 控制电路 | 应采用集成电路控制系统，高清晰液（≥6寸）晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |
| 7.2 | 附加电瓶 | 应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 7.3 | 逆变器 | 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源。用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |
| 7.4 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只、5V插座两只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 7.5 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 7.6 | 备份控制电路 | 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 7.7 | 驾驶室配电 | 驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 7.8 | 外接充电 | 应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |
| ▲8 | 车载担架系统 | 原装进口电动担架车，醒目荧光黄警示色，高能见度框架颜色设计, 整床X形交叉架构设计（提供FDA/CE/SFDA证书/ISO13485认证证书） 整床通过IPX6测试并获得UL认证（说明书需标注） 整床可电动调节高度，无电情况下亦可手动抬升和下降，整体高度调节范围广，最低高度≤36cm，最大高度应≥105cm 整床可根据救护车高度，设置理想的装载高度为电动担架车最高高度。电动担架车配置高度传感器，以设定电动担架车的装载高度停止装置，以方便使用并节约调节时间 床体总长≥206cm，宽度≥58cm，可满足≥91cm的装载高度。 整床安全工作负载可达318kg，含有电池状态下应≤57kg。 担架头端床架可向里内收以缩短担架长度，满足狭小空间操作的灵活度，内收后可实现最短长度≤160cm.并可在最低位转运患者 配备直径15cm行走轮，并带有轮锁，方便无患者在担架车时，整车无位移 脚端配备两种高度释放杆，便于不同身高工作人员操作担架。侧方亦配置释放杆，方便担架车无人情况下快速降至最低位 气压助力可调节角度头端背板，背板后左右两侧各有一释放把手用于操作背板高度。头端背板调整角度≥73° 脚端背板亦可调节高度，整体可抬升≥15°脚高 配备下压折叠式床栏设计，可折叠收入 配备腰部保险带及肩部约束带 配备三段式输液架，可折叠收放 配备高密度支撑凹形床垫 头端配备推拉把手，方便拉动行动 ★采用24V Ni-Cd供电系统，配备充电电池和充电器。电池小巧轻便，电池自重应≤1.7kg，且电池应满足IPX6等级防护，接近无电时，会闪烁变色提醒更换电池 具有使用时间显示器，提示电力截至至今的使用小时 |
| 9 | 警示系统 | 驾驶室控制。 |
| 9.1 | 警灯 | 警灯外形符合车身设计，安装牢固，密封严密，保证不漏、不渗雨水。 |
| 9.2 | 警灯、警报器 | 应符合GB/T13954和GB8108规定。 |
| 10 | 供氧系统 |  |
| 10.1 | 氧气瓶 | 救护车应可放置2瓶10升铝合金氧气瓶。 |
| 10.2 | 氧气管道 | 管道：氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间，氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。 |
| 10.3 | 减压阀 | 带有高压信号输出功能，能够实时监测氧气瓶内的压力及储氧量，并设有低容量告警功能，确保用氧安全。 |
| 10.4 | 湿化瓶 | 可高温消毒确保安全性和耐用性。 |
| 11 | 吸引系统 | 应采用分体式吸引器和吸引瓶，并由隐藏式管道连接。使用时只需打开吸引器开关，调节好档位，即可供病人使用。 |
| 12 | 换气系统 | 应采用低噪音风扇，车厢内换气次数大于20次/小时。 |
| 13 | 杀菌系统 | 应采用环型内嵌式紫外线消毒灯，冷阴极灯管，辅助杀菌并可定时控制。 |
| 14 | 照明系统 |  |
| 14.1 | 工作灯 | 医疗舱内应配有2条LED平板光带，光线应均匀、柔和，应考虑病人直视的舒适性。在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度。 |
| 14.2 | 专用射灯 | 医疗舱内应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 14.3 | 后照灯 | 应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。 |
| 14.4 | 夜间外部照明系统 | 救护车应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |
| 15 | 输液固定器 | 在担架车上方安装垂直式输液架，负重>5kg。 |
| 16 | 通话系统 | 驾驶室与医疗舱配有双向通话系统。 |
| 17 | 通讯系统 | 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| 18 | 转运担架集成套件 | ECOM转运担架集成套件 |
| 19 | 多参数除颤监护一体机 | 1.除颤监护一体机必备功能及要求：双向波除颤技术、同步/异步手动及自动体外除颤功能、心肺复苏提示和实时反馈功能、体外临时无创起搏、12导心电监护、 血氧饱和度监护、无创血压监护 ★2.能有效终止室颤的首次除颤能量值：120焦耳，最高能量：≤200焦耳，手动与自动体外除颤模式随时切换，具备中文语音提示和中文字符显示，仪器操作中文面板体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮，充电时间: ≦7秒，设备可与自动心肺复苏设备联动提供同步电击。 3.按压同步滤波功能：在胸外按压期间，能自动滤除按压干扰波形，实时显示患者真实心律，无需中断按压即可快速观察患者心律，评估复苏效果，从而减少按压暂停时间。 ★4.起搏：脉冲类型：矩形、恒流，脉冲宽度：40ms，起搏频率： 30 - 180 ppm. 5.12导联心电图：当只有肢体导联线连接时，设备自动识别并直接在屏幕显示。 6.电池和充电系统：电池类型：可充电锂电池，全新、充满电的锂电池在室温下使用具有以下功能：6小时使用时间，至少 3.5 小时起搏，在室温下使用可进行200J电击420次，充电时间小于等于4小时，并提供一体式充电器 适航证明： RTCA/DO-160G (多种直升机频率测试)，通过IEC 60601-1 和2米坠落试验 防护等级：IP55 该批设备包含数据传输系统：具备无线功能并提供数据输出协议，可实现与智慧急救系统对接，内置无线通讯功能并符合以下要求：可传输的数据: 所有数据包括12导联 通讯卡符合以下要求： a) 通过外置 USB 通讯卡 b) 通过支持蓝牙的通讯设备 蓝牙符合以下要求： a) 蓝牙连接到手机支持DUN or PAN-NAP profiles. 签合同时需提供制造厂商或代理商售后服务承诺书。 |
| 20 | 双通道输液泵 | 1 注射器规格 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml 2 注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） 3快速推注 1200ml/h (50ml 注射器) 600.0ml/h ( 30ml注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) 300.0ml/h ( 10ml 注射器) 4 累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） 5限制量 0—9999ml 6 精度 ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） 7电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时 8 环境条件 温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---90% 9 报警 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 10 报警优先级 11 自动识别注射器规格 12 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌 13 阻塞后针筒内压力自动释放 14 可记录500条以上（含500条）历史纪录） 15 RS232 电脑接口 16 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警 17 重量 3.2kg 不含固定夹 18 三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg 中（C）500mmHg+/- 100mmHg 高（H）800mmHg+/- 200mmHg 19 KVO速率 20 类型：Ⅰ类CF型 21 快速推进键保险 22 注射过程中快速推注 23 IPX等级：IP×4（防溅水） 24 符合YY0709国家标准 25 符合YY0505国家标准 |
| 21 | 呼吸机 | 1、品牌 国际知名品牌，所有零配件均全进口 ★2、动力：超静音涡轮供气涡轮为匀速工作，由精密电磁阀控制流速，大大提高涡轮的使用寿命及降低了噪音。最大持续流速≥260l/min 3、结构 3.1.显示屏幕＞8" TFT彩色触摸屏幕 3.2.主动呼气阀 3.3 近心端流速传感器精确度高，反应灵敏，减少病人误触发 ★4、病人类型：成人，儿童 ★5、常规通气模式：(S)CMV+容量型辅助/控制通气、SIMV+容量型同步间歇指令通气、PCV+压力型辅助/控制通气、P-SIMV+压力型同步间歇指令通气、SPONT压力支持通气/持续气道正压通气、CPAP无创通气。 ★6、特殊通气模式：智能闭环通气：自动应用肺保护通气策略,可应用于无自主呼吸到有自主呼吸的所有病人，贯穿应用于机械通气的整个治疗过程。 APV cmv，P-CMV中的适应性压力通气；APV simv，P-SIMV中的适应性压力通气。 7、特殊功能 7.1. 手动呼吸 7.2. 气动雾化 7.3. 100%纯氧供气 7.4. 待机：待机时没有持续流速，需重新按待机键后才能恢复通气；防止待机时对病人的意外伤害 7.5. 叹气 7.6. 窒息后备通气智能窒息后备通气 7.7. 漏气补偿在所有模式中对不同漏气量和触发灵敏度做出自动反应，漏气补偿量≥85l/min 7.8.低压氧接入：可使用氧气包等 7.9.截屏：USB接口数据输出及导入 7.10.智能吸痰工具：自动识别吸痰操作,自动识别管路连接,吸痰前后自动给纯氧2分钟 7.11.屏幕锁 7.12.吸气屏气 7.13.屏幕亮度调节 7.14.配置快速启动设置：可预先设置至少3种病人类型，通气模式及参数 7.15.显示氧气消耗 7.16.转运功能：支持低压氧模式：≤15升/分钟，高效后备电池：≥4小时 8、设置参数：频率1-80次/分潮气量/目标潮气量20-2000mlPEEP/CPAP，Plow0-35cmH2O氧气21-100%吸呼比1:9-4:1吸气时间0.1-10s峰流速0-260l/min流速触发灵敏度1-20l/min呼气切换灵敏度5-80%吸气峰流速可调压力控制/压力支持5-60cmH2O压力延迟上升时间0-2000ms 9、监测参数压力： 峰压，平均压，平台压，PEEP/CPAP；流速：吸气峰流速，呼气峰流速；容量：吸入潮气量，呼出潮气量，呼出分钟通气量，自主呼出分钟通气量，漏气量；时间：吸气时间，呼气时间，I:E，总呼吸频率，自主呼吸频率；氧气：气道氧浓度；肺功能参数：吸气阻力，静态顺应性，AutoPEEP，呼气时间常数，浅快呼吸指数，压力时间乘积，P0.1； 10.智能通气面板：通过动态肺模型迅速了解病人肺顺应性、阻力、自主呼吸状态，直观，准确；脱机指示窗组合若干脱机参数，用户可自定义范围值，当病人实际参数符合脱机范围后，呼吸会开始计时，提示使用者脱机时机。 11、报警参数： 操作者可调报警：低/高分钟通气量，低/高呼吸频率，低/高压力，低/高潮气量，低/高O2浓度，窒息时间； 特殊报警：氧电池、管路脱落、PEEP丢失、呼气端阻塞、压力未释放、流量传感器、呼气阀、压力限制、电源、电池、气源、氧浓度。 12.电源和供气： 输入电源：100-125和200-240V，50/60Hz； 氧气供应：280到600kPa，最大流速200 l/min。 13.通讯接口USB 14.签合同时需提供制造厂商或代理商售后服务承诺书。 该项目包含设备及配套数据传输系统，配置通讯板，具备可实时传输设备所能检测的所有数据，免费提供数据输出协议，可实现与智慧急救系统对接，签合同时需提供制造厂商或代理商售后服务承诺书。 |
| 22 | 血糖仪 | 1.工作原理：电化学法 2.测量方法：葡萄糖氧化酶 4.采血量：约1微升 5.测量范围：1.1mmol/l-33.3mmol/l 6.测量时间：5秒 7.使用温度：6-44度 |
| 23 | 血压计 | 手动臂式血压计 血压表内置机械弹性元件、可与臂带连通，用橡胶球造压后，配合听诊器使用，能测量人体血压。 表盘双刻度显示:kPa和mmHg两种读数 基本误差:土0.5kPa(士3.75mmHg) 最小分度值:0.5kPa和2mmHg |
| 24 | 车载信息化系统 | 车载信息化系统 |
| 24.1 | 导航型车载终端1套 | 1. 导航 2. 线路定制导航 3. 图片/视频采集上报 6. 位置监控 7. 信号检测和控制 8. 语音通话 9. 语音导航 10．语音播报： 11. 接收调度指令 12. 接收公告消息 13. 出车节点信息反馈 14. 重大突发事件上报 15. 随车人员考勤 16. 短信收发 |
| 24.2 | 车载对讲机1台 | 海能达MD780G(BD) |
| 24.3 | 智慧急救 | 安装宁波全域急救网擎系统 ★1、车载主机主机终端采用不低于1.5GHz的四核芯片；配置不低于2GB DDR4内存、128G SSD系统存储、500G SSD数据存储；集成4G网络模块、GPS/北斗模块、数据采集模块等； 2、操作系统：内嵌安全加固的操作系统和自主设计的边缘计算架构数据处理系统；【提供软件著作权】 ★3、高清视频接入：支持提供至少三路不低于200万高清网络摄像机直接接入车载采集主机；支持三路同步实时播放；支持在播放界面直接进行多路摄像头切换，实现无缝播放；支持本地存储，支持历史视频、实时视频的远程查看和下载；【提供相关截图】 4、接口系统：具备数据接口系统，支持数据的统一标准接口协议输出； ★5、自动任务节点：支持急救任务节点的自动判别生成；支持节点视频的自动截取，支持任务状态的自动判别显示，无需人为操作；【提供相关截图】 6、数据传输：支持4G或5G数据通信传输，支持断点续传功能； ★7、实时定位：支持GPS/北斗实时定位，并将位置信息（包括经度、纬度、采集时间等）发送至智慧急救管理平台； ★8、车辆信息采集：支持通过OBD采集分析系统采集车辆实时数据，包括车速、油位、所有门的开关状态等，上传智慧急救管理平台；【提供相关截图】 9、车载信息采集：支持通过TOF测距技术监测系统采集分析担架是否在位、病人是否在位的实时状态，上传智慧急救管理平台；【提供相关截图】 10、设备在位信息采集：支持采集分析车载医疗设备的实时在位情况，上传智慧急救管理平台；【提供相关截图】 11、环境采集：支持救护车医疗舱内的温湿度检测、急救舱负压值检测（负压型救护车选配功能），并将数据上传智慧急救管理平台； 12、氧气含量采集：支持氧气瓶氧气余量的监测和采集，并将数据上传至智慧急救管理平台； 13、人员数据采集：支持急救人员的考勤刷卡数据采集，进行人员管理，并上传至智慧急救管理平台； 14、第三方数据对接：支持在第三方提供相关接口文档和接入许可的前提下，可接入并展示数据（如急救中心调度平台）； 15、生命体征数据对接：支持车载医疗设备在提供数据协议和开放数据传输接口的前提下，实现有线或无线方式的生命体征实时数据传输；（如除颤监护一体机、呼吸机、喉镜等）； 16、视频远程通讯：支持救护车内与远程端的视频通讯对接，支持视频、语音双向接入，进行点对点传输； 17、数据安全：支持在数据采集的同时自动对数据进行逻辑校验、数据验证等数据质量控制操作；并对用户重要操作进行留痕记录，保证数据的可靠性、安全性、可追溯性； 18、兼容性：车载采集终端能实现与救护车的融合、无缝对接； 19、电源管控：支持车载采集终端设备独立供电的电源管理系统，合理节约用电，不占用车辆原电瓶和医疗设备用电；支持车辆ACC关闭后，断开部分采集线路，只保持主机供电，进入省电模式。 ★20、产品资质：车载采集终端产品具备软件著作权 21、质保服务：产品提供一年原厂质保服务 22、产品原厂商具备质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书 |

子包二、监护型负压救护车3辆

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 车辆基本要求 |  |
| 1.1 | 整车基本功能投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，设计要把握院前急救发展方向，具备前瞻性。基础车型满足高性能底盘车的要求，医疗舱整体应在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念。 |  |
| 1.2 | 产品公告投标车型应具备国家发改委目录公告以及3C认证，能在买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |  |
| ▲1.3 | 为了有完善的医疗舱售后服务，投标供应商应该具备车辆改装资质或救护车生产企业。 |  |
| ▲1.4 | 因急救需要,供应商要求在宁波市100公里以内设有医疗舱售后服务维修机构或保证在2个小时内可到达用户现场。（提供售后服务站证明文件） |  |
| 二 | 车辆技术要求 |  |
| 2.1 | 外形尺寸 | 5400≥长≥5350mm、1950≥宽≥1900mm、2400≥高≥3.1950mm |
| 2.2 | 医疗舱尺度 | 2800≥长≥2700mm、1700≥宽≥1600mm、1800≥高≥1700mm |
| 2.3 | 轴距 | ≥3400mm |
| 2.4 | 最高时速 | ≥180KM/h |
| 2.5 | 整备质量 | ≤2600 Kg |
| 2.6 | 总质量 | ≥3000 Kg |
| 2.7 | 发动机排量 | ≥1991ML |
| 2.8 | 燃油类型 | 汽油 |
| 2.9 | 额定功率 | ≥155Kw |
| 2.10 | 最大扭矩 | ≥350N.m |
| 2.11 | 型式 | 直列四缸、涡轮增压，水冷、直喷汽油机 |
| 2.12 | 排放标准 | 尾气排放必须符合国VI标准。 |
| 2.13 | 发电机 | 发电机为12V，功率为120AH以上。 |
| 2.14 | 制动系统 | 液压双回路对角布置、带ABS，前盘后盘制动 |
| 2.15 | 空调系统 | 冷暖空调，前后双空调，独立控制。 |
| 2.15.1 | 制热要求 | 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到22摄氏度以上。 |
| 2.15.2 | 制冷要求 | 在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统在15分钟内，使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |
| 2.16 | 其他配置 |  |
| 2.16.1 | 车门 | 医疗舱右侧为可开启式侧拉门。 |
| 2.16.2 | 车窗 | 医疗舱右侧拉门上为可开启式玻璃窗。 |
| 2.16.3 | 安全配置 | 电子制动力分配系统 (EBV),刹车辅助系统。 |
| 2.17 | 外 观 | 1.车辆外观根据最终用户统一标准设计。 2.所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |
| 三 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 医疗舱内饰防火性能 | 医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.2 | 内饰材料 | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料应都为ABS复合材料模具一次成型工艺，从而达到改装轻量化要求，提升环保性能，提高被动安全性。材料表面应具有硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能。材料的韧性强度高，避免在受碰撞时，内饰破裂对舱内人员造成伤害。 |
| 3.3 | 内饰工艺 | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）要求采用ABS复合材料模具一次成型工艺，使医疗舱更加易清洗易消毒，功能集成度高。 |
| 3.4 | 内饰及结构件 | 医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.5 | 医疗舱结构 |  |
| 3.5.1 | 地板 | 采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。 |
| 3.5.2 | 中隔墙 | 中隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用ABS复合材料模具一次成型工艺。中隔墙上配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置，并且下方应设有铲式担架柜，可放置1付铲式担架。 |
| 3.5.3 | 操作平台 | 应位于医疗舱左侧，采用ABS复合材料模具一次成型工艺。操作平台下面为电器柜及医疗器械柜，可根据用户实际要求布置。 |
| 3.5.4 | 药品柜 | 应位于医疗舱左侧前部，柜体内部应采用轻质塑料板材加工制作，外部覆有ABS复合材料。边角均做圆角处理，不可有触手感。药品柜可放置注射用品及各种急救药品。 |
| 3.5.5 | 辅料柜 | 应位于医疗舱顶部两侧以及中隔墙上方，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，辅料柜数量不少于4个。 |
| 3.5.6 | 器械平台 | 应位于左侧中部，应按照招标方提供的设备及安装要求放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.5.7 | 医生椅 | 应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.5.8 | 护士椅 | 应位于担架前部，可折叠收起，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |
| 3.5.9 | 柜式床 | 应位于医疗舱右侧，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床上方应预留中门导轨维修孔。座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.5.10 | 集成内顶 | 根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、杀菌、输液架、全方位扶手等功能，应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能，内顶上功能配件应采用内嵌式定位设计。 |
| 3.5.11 | 污物桶 | 在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |
| 3.5.12 | 医疗舱车窗 | 医疗舱至少有2个车窗，至少1个可开启，车窗材料符合车辆有关规定。 |
| 3.5.13 | 安全扶手 | 医疗舱中门以及尾门的上、下车处应安装扶手，顶部应为环形扶手，确保人员安全。 |
| 3.6 | 电控系统 |  |
| 3.6.1 | 控制电路 | 应采用集成电路控制系统，高视度液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |
| 3.6.2 | 附加电瓶 | 应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 3.6.3 | 逆变器 | 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源。 用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |
| 3.6.4 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只、5V USB插座两只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 3.6.5 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.6.6 | 备份控制电路 | 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.6.7 | 驾驶室配电 | 驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 3.7 | 车载担架系统 |  |
| ▲3.7.1 | 电动上车担架 | 原装进口电动担架车，醒目荧光黄警示色，高能见度框架颜色设计, 整床X形交叉架构设计（提供FDA/CE/SFDA证书/ISO13485认证证书） 整床通过IPX6测试并获得UL认证（说明书需标注） 整床可电动调节高度，无电情况下亦可手动抬升和下降，整体高度调节范围广，最低高度≤36cm，最大高度应≥105cm 整床可根据救护车高度，设置理想的装载高度为电动担架车最高高度。电动担架车配置高度传感器，以设定电动担架车的装载高度停止装置，以方便使用并节约调节时间 床体总长≥206cm，宽度≥58cm，可满足≥91cm的装载高度。 整床安全工作负载可达318kg，含有电池状态下应≤57kg。 担架头端床架可向里内收以缩短担架长度，满足狭小空间操作的灵活度，内收后可实现最短长度≤160cm.并可在最低位转运患者 配备直径15cm行走轮，并带有轮锁，方便无患者在担架车时，整车无位移 脚端配备两种高度释放杆，便于不同身高工作人员操作担架。侧方亦配置释放杆，方便担架车无人情况下快速降至最低位 气压助力可调节角度头端背板，背板后左右两侧各有一释放把手用于操作背板高度。头端背板调整角度≥73° 脚端背板亦可调节高度，整体可抬升≥15°脚高 配备下压折叠式床栏设计，可折叠收入 配备腰部保险带及肩部约束带 配备三段式输液架，可折叠收放 配备高密度支撑凹形床垫 头端配备推拉把手，方便拉动行动 ★采用24V Ni-Cd供电系统，配备充电电池和充电器。电池小巧轻便，电池自重应≤1.7kg，且电池应满足IPX6等级防护，接近无电时，会闪烁变色提醒更换电池 具有使用时间显示器，提示电力截至至今的使用小时 |
| 3.7.2 | 铲式担架 | 铲式担架采用高强度的铝合金材料，可分离，可折叠。 |
| 3.7.3 | 软担架 | 采用防水，高强度材质，可用于上楼梯时小巷内普通担架不易通过的地方操作方便。 |
| 3.8 | 警示系统 |  |
| 3.8.1 | 警灯 | 车顶前部安装内嵌式蓝色爆闪警灯，警灯延伸至车顶两侧，车顶后部两侧装有内嵌式蓝色LED爆闪警示灯各一组，后顶部装有高位条形蓝色LED爆闪警示灯一组，前保险杠内左右各安装LED爆闪灯一组。 |
| 3.8.2 | 警报器 | 应符合GB8108规定。 |
| 3.9 | 供氧系统 |  |
| 3.9.1 | 氧气瓶柜 | 应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，并可放置2个10升氧气瓶的空间。 |
| 3.9.2 | 氧气瓶 | 应配有2个10升铝合金氧气瓶。 |
| 3.9.3 | 氧气管道 | 氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间，氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。 |
| 3.9.4 | 减压阀 | 应采用优质品牌产品，并带有高压信号输出功能，能够实时监测氧气瓶内的压力及储氧量，并设有低容量告警功能，确保用氧安全。 |
| 3.9.5 | 湿化瓶 | 应采用优质品牌产品，可高温消毒确保安全性和耐用性。 |
| 3.10 | 吸引系统 | 应采用分体式吸引器和吸引瓶，并由隐藏式管道连接。使用时只需打开吸引器开关，调节好档位，即可供病人使用。 |
| 3.11 | 换气系统 | 应采用优质品牌产品，上排风换气扇，低噪音风扇，车厢内换气次数大于20次/小时。 |
| 3.12 | 杀菌系统 | 应采用紫外线消毒灯（带高压击发器），杀菌有效空间达10立方米以上，并可定时控制。 |
| 3.13 | 照明系统 |  |
| 3.13.1 | 工作灯 | 应配有LED平板光带，光线均匀、柔和，考虑病人直视的舒适性。在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度。 |
| 3.13.2 | 射灯 | 应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.13.3 | 后照灯 | 应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。 |
| 3.13.4 | 副驾驶工作灯 | 副驾驶顶部加装手控LED工作灯，以便于医生书写病例。 |
| 3.13.5 | 夜间外部照明系统 | 应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |
| 3.14 | 输液固定器 | 在担架车上方安装垂直式输液架，负重>5kg。 |
| 3.15 | 多参数除颤监护一体机 | 除颤监护一体机必备功能及要求：双向波除颤技术、同步/异步手动及自动体外除颤功能、心肺复苏提示和实时反馈功能、体外临时无创起搏、12导心电监护、血氧饱和度监护、无创血压监护 ★能有效终止室颤的首次除颤能量值：120焦耳，最高能量：≤200焦耳，手动与自动体外除颤模式随时切换，具备中文语音提示和中文字符显示，仪器操作中文面板体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮，充电时间: ≦7秒，设备可与自动心肺复苏设备联动提供同步电击。 按压同步滤波功能：在胸外按压期间，能自动滤除按压干扰波形，实时显示患者真实心律，无需中断按压即可快速观察患者心律，评估复苏效果，从而减少按压暂停时间。 ★起搏：脉冲类型：矩形、恒流，脉冲宽度：40ms，起搏频率： 30 - 180 ppm. 12导联心电图：当只有肢体导联线连接时，设备自动识别并直接在屏幕显示。 电池和充电系统：电池类型：可充电锂电池，全新、充满电的锂电池在室温下使用具有以下功能：6小时使用时间，至少 3.5 小时起搏，在室温下使用可进行200J电击420次，充电时间小于等于4小时，并提供一体式充电器 适航证明： RTCA/DO-160G (多种直升机频率测试)，通过IEC 60601-1 和2米坠落试验 防护等级：IP55 该项目包含设备及配套数据传输系统，具备无线功能并可传输设备所能检测的所有数据（包括12导联心电），免费提供数据输出协议，可实现与智慧急救系统对接，内置无线通讯功能并符合以下要求： - 支持wifi的通讯及数据传输（非外置模块） b) 支持蓝牙的通讯及数据传输（非外置模块） 蓝牙符合以下要求： a) 蓝牙连接到手机支持DUN or PAN-NAP profiles. 签合同时需提供制造厂商或代理商售后服务承诺书。 |
| 3.16 | 双通道输液泵 | 1 注射器规格 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml 2 注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） 3快速推注 1200ml/h (50ml 注射器) 600.0ml/h ( 30ml注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) 300.0ml/h ( 10ml 注射器) 4 累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） 5限制量 0—9999ml 6 精度 ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） 7电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时 8 环境条件 温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---90% 9 报警 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 10 报警优先级 11 自动识别注射器规格 12 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌 13 阻塞后针筒内压力自动释放 14 可记录500条以上（含500条）历史纪录） 15 RS3.192 电脑接口 16 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警 17 重量 3.2kg 不含固定夹 18 三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg 中（C）500mmHg+/- 100mmHg 高（H）800mmHg+/- 200mmHg 19 KVO速率 20 类型：Ⅰ类CF型 21 快速推进键保险 22 注射过程中快速推注 23 IPX等级：IP×4（防溅水） 24 符合YY0709国家标准 25 符合YY0505国家标准 |
| 3.17 | 呼吸机 | 1、品牌 国际知名品牌，所有零配件均全进口 ★2、动力：超静音涡轮供气涡轮为匀速工作，由精密电磁阀控制流速，大大提高涡轮的使用寿命及降低了噪音。最大持续流速≥260l/min 3、结构 3.1.显示屏幕＞8" TFT彩色触摸屏幕 3.2.主动呼气阀 3.3 近心端流速传感器精确度高，反应灵敏，减少病人误触发 ★4、病人类型：成人，儿童 ★5、常规通气模式：(S)CMV+容量型辅助/控制通气、SIMV+容量型同步间歇指令通气、PCV+压力型辅助/控制通气、P-SIMV+压力型同步间歇指令通气、SPONT压力支持通气/持续气道正压通气、CPAP无创通气。 ★6、特殊通气模式：智能闭环通气：自动应用肺保护通气策略,可应用于无自主呼吸到有自主呼吸的所有病人，贯穿应用于机械通气的整个治疗过程。 APV cmv，P-CMV中的适应性压力通气；APV simv，P-SIMV中的适应性压力通气。 7、特殊功能 7.1. 手动呼吸 7.2. 气动雾化 7.3. 100%纯氧供气 7.4. 待机：待机时没有持续流速，需重新按待机键后才能恢复通气；防止待机时对病人的意外伤害 7.5. 叹气 7.6. 窒息后备通气智能窒息后备通气 7.7. 漏气补偿在所有模式中对不同漏气量和触发灵敏度做出自动反应，漏气补偿量≥85l/min 7.8.低压氧接入：可使用氧气包等 7.9.截屏：USB接口数据输出及导入 7.10.智能吸痰工具：自动识别吸痰操作,自动识别管路连接,吸痰前后自动给纯氧2分钟 7.11.屏幕锁 7.12.吸气屏气 7.13.屏幕亮度调节 7.14.配置快速启动设置：可预先设置至少3种病人类型，通气模式及参数 7.15.显示氧气消耗 7.16.转运功能：支持低压氧模式：≤15升/分钟，高效后备电池：≥4小时 8、设置参数：频率1-80次/分潮气量/目标潮气量20-2000mlPEEP/CPAP，Plow0-35cmH2O氧气21-100%吸呼比1:9-4:1吸气时间0.1-10s峰流速0-260l/min流速触发灵敏度1-20l/min呼气切换灵敏度5-80%吸气峰流速可调压力控制/压力支持5-60cmH2O压力延迟上升时间0-2000ms 9、监测参数压力： 峰压，平均压，平台压，PEEP/CPAP；流速：吸气峰流速，呼气峰流速；容量：吸入潮气量，呼出潮气量，呼出分钟通气量，自主呼出分钟通气量，漏气量；时间：吸气时间，呼气时间，I:E，总呼吸频率，自主呼吸频率；氧气：气道氧浓度；肺功能参数：吸气阻力，静态顺应性，AutoPEEP，呼气时间常数，浅快呼吸指数，压力时间乘积，P0.1；智能通气面板：通过动态肺模型迅速了解病人肺顺应性、阻力、自主呼吸状态，直观，准确；脱机指示窗组合若干脱机参数，用户可自定义范围值，当病人实际参数符合脱机范围后，呼吸会开始计时，提示使用者脱机时机。 10、报警参数： 操作者可调报警：低/高分钟通气量，低/高呼吸频率，低/高压力，低/高潮气量，低/高O2浓度，窒息时间； 特殊报警：氧电池、管路脱落、PEEP丢失、呼气端阻塞、压力未释放、流量传感器、呼气阀、压力限制、电源、电池、气源、氧浓度。 - 电源和供气： 输入电源：100-125和200-240V，50/60Hz； 氧气供应：280到600kPa，最大流速200 l/min。 12、通讯接口USB 13、签合同时需提供制造厂商或代理商售后服务承诺书。 该项目包含设备及配套数据传输系统，配置通讯板，具备可实时传输设备所能检测的所有数据，免费提供数据输出协议，可实现与智慧急救系统对接，签合同时需提供制造厂商或代理商售后服务承诺书。 |
| 3.18 | 血糖仪 | 1.工作原理：电化学法 2.测量方法：葡萄糖氧化酶 4.采血量：约1微升 5.测量范围：1.1mmol/l-33.3mmol/l 6.测量时间：5秒 7.使用温度：6-44度 |
| 3.19 | 血压计 | 手动臂式血压计 血压表内置机械弹性元件、可与臂带连通，用橡胶球造压后，配合听诊器使用，能测量人体血压。 表盘双刻度显示:kPa和mmHg两种读数 基本误差:土0.5kPa(士3.75mmHg) 最小分度值:0.5kPa和2mmHg |
| 3.20 | 车载信息化系统 | 车载信息化系统 |
| 3.20.1 | 导航型车载终端1套 | 1. 导航 2. 线路定制导航 3. 图片/视频采集上报 6. 位置监控 7. 信号检测和控制 8. 语音通话 9. 语音导航 10．语音播报： 11. 接收调度指令 12. 接收公告消息 13. 出车节点信息反馈 14. 重大突发事件上报 15. 随车人员考勤 16. 短信收发 |
| 3.20.2 | 车载对讲机1台 | 海能达MD780G(BD) |
| 3.20.3 | 智慧急救 | 安装宁波全域急救网擎系统 ★1、车载主机主机终端采用不低于1.5GHz的四核芯片；配置不低于2GB DDR4内存、128G SSD系统存储、500G SSD数据存储；集成4G网络模块、GPS/北斗模块、数据采集模块等； 2、操作系统：内嵌安全加固的操作系统和自主设计的边缘计算架构数据处理系统；【提供软件著作权】 ★3、高清视频接入：支持提供至少三路不低于200万高清网络摄像机直接接入车载采集主机；支持三路同步实时播放；支持在播放界面直接进行多路摄像头切换，实现无缝播放；支持本地存储，支持历史视频、实时视频的远程查看和下载；【提供相关截图】 4、接口系统：具备数据接口系统，支持数据的统一标准接口协议输出； ★5、自动任务节点：支持急救任务节点的自动判别生成；支持节点视频的自动截取，支持任务状态的自动判别显示，无需人为操作；【提供相关截图】 6、数据传输：支持4G或5G数据通信传输，支持断点续传功能； ★7、实时定位：支持GPS/北斗实时定位，并将位置信息（包括经度、纬度、采集时间等）发送至智慧急救管理平台； ★8、车辆信息采集：支持通过OBD采集分析系统采集车辆实时数据，包括车速、油位、所有门的开关状态等，上传智慧急救管理平台；【提供相关截图】 9、车载信息采集：支持通过TOF测距技术监测系统采集分析担架是否在位、病人是否在位的实时状态，上传智慧急救管理平台；【提供相关截图】 10、设备在位信息采集：支持采集分析车载医疗设备的实时在位情况，上传智慧急救管理平台；【提供相关截图】 11、环境采集：支持救护车医疗舱内的温湿度检测、急救舱负压值检测（负压型救护车选配功能），并将数据上传智慧急救管理平台； 12、氧气含量采集：支持氧气瓶氧气余量的监测和采集，并将数据上传至智慧急救管理平台； 13、人员数据采集：支持急救人员的考勤刷卡数据采集，进行人员管理，并上传至智慧急救管理平台； 14、第三方数据对接：支持在第三方提供相关接口文档和接入许可的前提下，可接入并展示数据（如急救中心调度平台）； 15、生命体征数据对接：支持车载医疗设备在提供数据协议和开放数据传输接口的前提下，实现有线或无线方式的生命体征实时数据传输；（如除颤监护一体机、呼吸机、喉镜、B超等）； 16、视频远程通讯：支持救护车内与远程端的视频通讯对接，支持视频、语音双向接入，进行点对点传输； 17、数据安全：支持在数据采集的同时自动对数据进行逻辑校验、数据验证等数据质量控制操作；并对用户重要操作进行留痕记录，保证数据的可靠性、安全性、可追溯性； 18、兼容性：车载采集终端能实现与救护车的融合、无缝对接； 19、电源管控：支持车载采集终端设备独立供电的电源管理系统，合理节约用电，不占用车辆原电瓶和医疗设备用电；支持车辆ACC关闭后，断开部分采集线路，只保持主机供电，进入省电模式。 ★20、产品资质：车载采集终端产品具备软件著作权 21、质保服务：产品提供一年原厂质保服务 22、产品原厂商具备质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书 |

表C商务条款要求

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金： 不适用 |  |
| ★2 | 付款方式：产品交货并安装验收合格后1个月内一次性支付合同全款。 |  |
| ★3 | 交货期：合同签订之日起30日内 交货地点：采购人指定地点。 |  |
| 4 | 质量要求：符合国家规范、标准及本次采购文件的要求。 |  |
| 5 | 质保期： 标项一：重症监护型负压救护车1辆，底盘质保1年不限公里，改装部分1年。车载医疗设备质保为1年。智慧急救信息化质保为1年。 标项二：监护型负压救护车3辆，底盘质保期3年或6万公里，改装部分1年。车载医疗设备质保为1年。智慧急救信息化质保为1年。 （在表B中有特殊要求的按表B中规定） |  |
| 6 | 售后服务承诺：由投标人提供。 |  |

第五部分  合同条款及合同格式

政府采购合同（签约参考）

项目名称：                       项目编号：

甲方：宁波市急救中心

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于             政府采购项目    的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如适用）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金      元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六部分 附件（投标文件格式）

附件一

投标函

致（采购人）               ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加   （采购编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件：

投标文件正本1份，副本4份、电子文档1份。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的投标总价详见开标一览表 。本报价已经包含了本项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的所有费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标文件自开标之日起  90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，

承诺应贵方要求提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

（6）完全同意采购文件中有关中标服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向采购代理一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭采购代理开出的违约通知，按上述规定应交纳违约金和滞纳的银行利息。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二

开标一览表

项目名称：                             采购编号：

| 子包 | 名称 |  | 规格、型号 | 数量 | 投标总价（小写） （人民币元） | 交货时间 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标总价应与“分项报价表”中“投标总价”一致。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

分项报价表

子包号：

产品名称及数量：

| 序号 | 内容 | 规格性能 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币元） |  |  |  |  |  |

备注：本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件四

产品配置清单及选配件清单

一、产品配置清单

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。配置清单内产品价格含入投标总价。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

二、选配件清单

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 描述 | 单价 |
| --- | --- | --- |

备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表，如有请填写。选配件清单内产品价格不含入投标总价。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件五

技术条款偏离表

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“表B 产品技术规格和要求表”要求逐条填写，不得更改、缺漏。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件六

商务条款偏离表

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“表C 商务条款要求表”要求逐条填写，不得更改、缺漏。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件七

售后服务承诺书

（根据招标文件要求提供）

附件八

同类项目业绩表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 业主单位 | 联系人电话 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据评分标准的要求提供证明文件。

附件九

资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

- 法定代表人授权书

致 （采购人）               ：

（投标人全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加（采购编号） (项目名称)   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

传        真：

电        话：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件，被授权代表的开标日前一个月在投标单位的社保缴纳清单。

注：法定代表人参加投标并签署投标文件的，无需提供此授权书，只需提供法定代表人身份证复印件即可。

（三）招标公告中要求提供的的资格文件

1、财务报表

提供2019年或2020年投标单位财务报表，新成立单位提供最近一个月财务报表。

2、依法缴纳税收和社会保障基金的证明

投标截止时间前三个月内任意一个月开具依法缴纳税收和社会保障基金的证明。

3、合格投标人的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日期：

附件十

中小企业声明函（货物，如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加             项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件，提供虚假资料者责任自负。

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十一

招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料