（定稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

- （全一册）

项目编号：NBITC-202220455G

项目名称： 采购医疗设备项目

采购单位：宁波大学附属人民医院（盖章）

采购代理：宁波市国际招标有限公司（盖章）

二〇二二年十一月

目    录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 投标须知	5

第三章 采购内容和技术（服务）要求	13

第四章 开标及评标	32

第五章 合同主要条款	40

第六章 投标文件格式内容	46

第一章 公开招标公告

项目概况

宁波大学附属人民医院采购医疗设备项目 招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2022年12月16日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202220455G

项目名称： 宁波大学附属人民医院采购医疗设备项目

预算金额（元）： 12250000

最高限价（元）：1960000, 1800000, 1500000, 5000000

采购需求：

标项一

标项名称:   麻醉监护系统    
    数量:   7
    预算金额（元）:  2940000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求” 
    备注：无

标项二

标项名称:  清洗消毒机     
    数量:  4 
    预算金额（元）:  2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求” 
    备注：无

标项三

标项名称:  低温过氧化氢灭菌器     
    数量:   1
    预算金额（元）:  2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求” 
    备注：无

标项四

标项名称:   外科腔镜系统    
    数量:   6
    预算金额（元）:  5310000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求” 
    备注：无

合同履约期限：标项 1/2/3/4，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1/2/3/4：1、招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 2、投标产品为进口产品的，代理商投标需提供制造商出具的授权函。

三、获取招标文件

时间：2022年11月25日至2022年12月02日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：本项目招标文件实行网上获取。投标人自公告之日起至获取招标文件截止时间内可登录浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月16日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年12月16日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。（政采云（https://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.其他事项：2.1、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

2.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.4、投标文件制作： （1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 （2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

2.5、本项目发布媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购http://www.nbzfcg.cn及宁波市公共资源交易网鄞州区分网http://yinzhou.nbggzy.cn/。参加投标的投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

2.6疫情防控期间注意事项：（1）本项目为电子标，投标人无需到开标现场。如投标人要到现场，安排“甬行码”/“健康码”为绿色及48小时核酸报告的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前到达指定地点（鄞州区蕙江路567号，鄞州区行政服务中心五楼）。（2）投标人员须做好佩戴口罩等防护措施，测体温、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在结束后应立即离开。（3）疫情防控期间，请投标人遵守鄞州区公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。（4）疫情结束后本条款自动作废。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波大学附属人民医院

地    址：宁波市百丈东路251号

传    真：/

项目联系人（询问）：蔡老师

项目联系方式（询问）：0574-87016979

质疑联系人：肖姣娇

质疑联系方式：15867817760

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传    真：0574-87323935

项目联系人（询问）：史涛

项目联系方式（询问）：0574-87322846

质疑联系人：陈燕

质疑联系方式：0574-87322846

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地    址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传    真：/

联系人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2022年11月25日

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品作为其项目的一部分，多家投标人提供核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定。（单一或核心产品认定：标项一：麻醉监护系统；标项二：清洗消毒机；标项三：低温过氧化氢灭菌器；标项四：外科腔镜系统 ）

（二）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。本项目已完成采购进口产品的核准手续，可以采购进口产品，并不排斥国产产品参与竞争。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

（三）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（四）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（五）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起七个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。具体联系方式详见采购公告。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（六）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（七）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（八）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（九）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十）解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

二、投标文件的组成

★投标文件由资信技术文件和报价文件两部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资信技术文件内容包括

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、技术响应表（格式见附件）；

5、投标人资格声明函（格式见附件）；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）合格供应商的资格承诺书

8、投标人的特定条件的证明文件（如适用）；

9、投标承诺函（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标供应商声明；

13、同类业绩情况一览表；（提供合同复印件盖公章）

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料：

（二）报价文件内容包括

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

6、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

★投标文件的份数：上传到政采云平台的电子投标文件1份。

备份电子投标文件1份（用于政采云解密异常时使用，备份电子投标文件不做强制性要求，提供的投标人可于截止时间前邮寄到代理公司或直接送到开标现场）。

三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

四、投标报价

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格

1、投标报价是履行合同的最终价格，包含购买货物需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

2、中标人参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的货物项目招标费率标准8折，按照中标通知书确定的中标金额，向中标供应商收取中标服务费。

开户单位名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

账     号： 94090154800000191

（三）投标文件每子包只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

★（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

七、电子投标文件的补充、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4、拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

九、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、除非因不可抗力原因，中标人不得拒绝与采购人签订合同，否则采购人或采购代理将其上报给政府采购主管部门处理。

十、鄞州区政府采购特殊条款

1、按鄞州区采购办有关规定，中标人在签订合同时需采购代理公司鉴证并报政府采购办备案。

2、对于鄞州区规定额度以上的货物类采购项目采用由监管部门——鄞州区政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）委托宁波市鄞州区质量检测中心（以下简称“检测中心”）进行现场检查、检验、综合评定，并客观、公正地作出合格或不合格的验收结论。

验收范围：

1）单次采购金额在三十万元以上（含）的货物类采购项目，由检测中心验收；

2）单次采购金额在三十万元以下的货物类采购项目，由采购人自行组织验收，验收结果报采购办。特殊情况下，采购办也可指定三十万元以下的项目由检测中心验收。

3）品种、技术较为复杂的单次采购金额在三十万元以下的货物类项目，采购人也可以提出并报采购办同意由检测中心验收。

4）国家规定由专业机构强制检测的采购项目或已聘请专业监理公司监理的采购项目也可根据实际需要在强制检测或专业监理的基础上由检测中心验收。

3、投标商的投标函中必须有以下内容：“投标方已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》告知的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。”

附：《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知

《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。

三、供应商监督管理须知

1、对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

四、知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获得该知识产权的相关费用。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

一、采购产品清单

| 标项 | 产品名称、数量 | 采购预算 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 麻醉监护系统 7套 | 294 万元 | 196万元 |
| 二 | 清洗消毒机 4套 | 200 万元 | 180万元 |
| 三 | 低温过氧化氢灭菌器 1套 | 200 万元 | 150万元 |
| 四 | 外科腔镜系统 6套 | 531 万元 | 500万元 |

★备注：投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。

二、招标技术要求

标项一、 麻醉监护系统 7套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：适用于成人、小儿及婴儿病人的低流量、微流量麻醉及小儿等危重创伤休克病人及手术病人生理参数的监护。 |  |
| 二 | 技术参数、配置及功能要求 |  |
| 2.1 | 麻醉监护系统一 |  |
| 2.1.1 | 气源 |  |
| 2.1.1.1 | 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警。 |  |
| 2.1.1.2 | 具有空气气源及接口。 |  |
| 2.1.1.3 | 快速充氧范围25-75L/min。 |  |
| 2.1.2 | 流量计 |  |
| ▲2.1.2.1 | 电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min。 |  |
| 2.1.2.2 | 具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作。 |  |
| 2.1.3 | 挥发罐 |  |
| 2.1.3.1 | 具有2个挥发罐的位置，配置1个七氟醚挥发罐。 |  |
| ▲2.1.3.2 | 蒸发罐和麻醉机同一品牌。 |  |
| 2.1.3.3 | 快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染 |  |
| 2.1.4 | 呼吸回路 |  |
| 2.1.4.1 | 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装。 |  |
| 2.1.4.2 | 所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染。 |  |
| 2.1.4.3 | 配置内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰。 |  |
| 2.1.4.4 | 内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题。 |  |
| 2.1.4.5 | 智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态。 |  |
| 2.1.5 | 呼吸机 |  |
| 2.1.5.1 | 气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏。 |  |
| 2.1.5.2 | 应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气。 |  |
| ▲2.1.5.3 | 原机屏幕≥15英寸彩色可触摸显示屏，具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调。 |  |
| 2.1.5.4 | 用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检。 |  |
| 2.1.5.5 | 自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况。 |  |
| ▲2.1.5.6 | 提供辅助/控制/支持通气模式，配置：VCV、PCV、压力控制容量保证（PCV-VG）、手动通气、电子PEEP。 |  |
| 2.1.5.7 | 潮气量范围：20-1500ml。 |  |
| 2.1.5.8 | 呼吸频率：4-100 次/分钟。 |  |
| 2.1.5.9 | 吸呼比：2:1到1:8。 |  |
| 2.1.5.10 | 最大吸气流速：≥120 l/min。 |  |
| 2.1.5.11 | 压力范围（压力模式）：5到60cmH2O。 |  |
| 2.1.5.12 | 压力限制范围：12到100cmH2O。 |  |
| 2.1.5.13 | PEEP范围：关，4到30cmH2O。 |  |
| 2.1.5.14 | 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。 |  |
| 2.1.5.15 | 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全。 |  |
| 2.1.5.16 | 配置三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式。 |  |
| 2.1.5.17 | 30分钟迷你趋势，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示。 |  |
| 2.1.5.18 | 配置麻醉废气排污系统。 |  |
| 2.1.6 | 数字和波形监测 |  |
| 2.1.6.1 | 监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。 |  |
| ▲2.1.6.2 | 配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气体流速。 |  |
| 2.1.6.3 | 设备可支持选配气体监测模块，可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换。五种麻醉气体、CO2 、MAC值等监测参数，在麻醉机原屏幕显示。 |  |
| 2.1.6.4 | 潮气量监测范围：5到1500ml。 |  |
| 2.1.6.5 | 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。 |  |
| 2.1.7 | 传感器 |  |
| ▲2.1.7.1 | 韧钢抗变型加热流量传感器。 |  |
| 2.1.7.2 | 可耐受134℃高温高压消毒。 |  |
| 2.1.7.3 | 高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml。 |  |
| 2.1.7.4 | 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施 |  |
| 2.1.8 | 麻醉监护仪 |  |
| 2.1.8.1 | 抗干扰能力：心电抗电刀干扰能力强。 |  |
| 2.1.8.2 | 后备电池使用时间≥90分钟。 |  |
| ▲2.1.8.3 | 彩色TFT液晶显示屏≥15英寸；8通道波形显示，用户可自由定义各参数波形颜色；4组数字显示区。 |  |
| 2.1.8.4 | 插件式监护仪，可在开机状态下自由组合装卸模块，不影响其他监测；模块从主机上取下后能保存15分钟的资料信息。 |  |
| 2.1.8.5 | 24小时趋势及图表回顾。 |  |
| 2.1.8.6 | 具有联网以及隔床跨室功能。 |  |
| 2.1.8.7 | 具有“拍照”功能：每段记录应包括15秒的实时波形及趋势图。 |  |
| 2.1.8.8 | 具有分屏显示功能：可在显示实时波形和数据的同时，显示5或30分钟趋势图。 |  |
| 2.1.8.9 | 三级声光报警，多种报警限设置方式：出厂默认、用户设定、机器根据10分钟趋势自动计算；报警可自动触发记录。 |  |
| 2.1.8.10 | 水气分离技术，隔离水蒸气和灰尘，使测量更精确，并大大延长仪器使用寿命。 |  |
| ▲2.1.8.11 | 可以监测O2、N2O、CO2以及5种麻醉气体吸入和呼出浓度；具备5种麻醉气体的自动识别功能并能识别混合的麻醉气体；能分别监测出混合麻醉气体中各麻醉气体的浓度。 |  |
| 2.1.8.12 | 旁路式气体采样，并能够将采样气体回输入监护仪，以保证潮气量的准确。 |  |
| ▲2.1.8.13 | 测量方式：O2浓度监测采用顺磁氧技术，没有消耗品；其他气体浓度监测采用红外光技术，准确、可靠。 |  |
| 2.1.8.14 | 精确度：O2测量范围0～100%，精度2vol%；CO2测量范围0～10%，精度1.5mmHg；氨氟醚、异氟醚、氟烷测量范围0～5%，七氟醚测量范围0～8%。 |  |
| 2.1.8.15 | 能描记并存储实时压力-容量呼吸环（P-V环）及流速-容量呼吸环（F-V环）。 |  |
| 2.1.8.16 | 能描记出实时压力时间呼吸波形（Paw）以及流速时间呼吸波形（Flow）。 |  |
| ▲2.1.8.17 | 基本血液动力学监测，包括：ECG、ST分析、SPO2、NIBP、2*IBP、2*T、R。 |  |
| 2.1.8.18 | 适宜麻醉科的三级ECG滤波方式：监测滤波、ST段滤波、诊断滤波。 |  |
| 2.1.8.19 | 红外法测量脉搏血氧饱和度，并描记脉搏体积波形图。 |  |
| 2.1.8.20 | 满足成人、儿童、新生儿在内的所有患者的NIBP监测，可选择手动、自动及持续测量，具备静脉穿刺模式。 |  |
| 2.1.8.21 | 配置2通道有创血压可监测动脉压、静脉压、颅内压等，满足重症手术循环监测需要。 |  |
| 2.1.9 | 主机部分其他要求 |  |
| 2.1.9.1 | 后备电池使用时间：90分钟。 |  |
| 2.1.9.2 | 机架：带推车，三个大抽屉，前轮脚刹。 |  |
| 2.1.9.3 | 工作台双层灯光亮度可调。 |  |
| 2.1.9.4 | 配置气体模块侧插槽。 |  |
| 2.1.9.5 | 配置RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。 |  |
| 2.2 | 麻醉监护系统二 |  |
| 2.2.1 | 气源部分 |  |
| 2.2.1.1 | 标配氧气，笑气，空气三气源及接口，可进行非纯氧供气 |  |
| 2.2.1.2 | 全电子流量计，氧气、空气、笑气三气源电子调控，高灵敏度氧笑控制比例，调节范围≥1-10L/min，同时屏幕显示模拟新鲜气体流量管，观察方便 |  |
| 2.2.1.3 | 具备电子的氧笑联动装置，保证氧浓度≥25% |  |
| 2.2.1.4 | 具备紧急备用机械流量计，不受停电影响和应对紧急电子故障，流量范围≥0-15 L/min |  |
| 2.2.1.5 | 在断电情况下，同样可以进行新鲜气体输送和手动麻醉通气，即使是在呼吸机的呼气相，仍允许病人进行自主呼吸 |  |
| 2.2.1.6 | 具备气源压力电子监测功能，屏幕电子显示气源压力 |  |
| 2.2.1.7 | 具备电子快速充氧功能 |  |
| 2.2.1.8 | 具备机械快速充氧功能 |  |
| 2.2.2 | 主机部分 |  |
| 2.2.2.1 | 具备TFT彩色触控屏，尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1300×700像素 |  |
| 2.2.2.2 | 触摸屏非嵌入式，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，当麻醉工作站触摸屏失灵，手动可调 |  |
| 2.2.2.3 | 具备铝合金大工作台面，≥3个带锁抽屉 |  |
| 2.2.2.4 | 具备麻醉工作站触摸屏支臂，多参数监护仪支架托板 |  |
| 2.2.2.5 | 标配机械四轮带独立刹车，解锁和锁定为同一踏板，静音脚轮。 |  |
| 2.2.2.6 | 适合内窥镜手术模式：具备嵌入式LED顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明，亮度可调，照明位置可调 |  |
| 2.2.2.7 | 具备全中文操作和显示界面，扁平式界面，设置操作两步到位 |  |
| 2.2.2.8 | 电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。用户可选择全自检或部分自检功能，必要时能够即刻进入工作状态。待机模式，避免不必要的关机，并能快速投入运行 |  |
| 2.2.2.9 | 所有呼吸机参数设定、通气参数监测、气道压力波形、报警信息和新鲜气体的信息均显示在一个屏幕上，便于观察 |  |
| 2.2.2.10 | 标配后备锂电池≥2个，≥9600mAh, 使用时间≥120分钟 |  |
| 2.2.2.11 | 标配≥4个辅助电源插座接口，为围术期设备提供电源支持 |  |
| 2.2.2.12 | 可选呼末CO2模块监测功能，模块采用旁流式 |  |
| 2.2.2.13 | 具备通用的通讯协议，可以向其他系统输出信息，支持连接手术麻醉信息系统 |  |
| 2.2.3 | 呼吸机 |  |
| 2.2.3.1 | 气动电控呼吸机，方便使用，易于检修。 |  |
| 2.2.3.2 | 适用范围：成人、儿童和新生儿等所有病人通气。 |  |
| 2.2.3.3 | 具备自检、泄露、顺应性测试，具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。 |  |
| 2.2.3.4 | 控制通气模式下： 潮气量范围：10-1500ml 呼吸频率设定范围4-100次/min。 吸呼比设定范围4:1-1:10。 最大吸气流速：≥120 L/min + 新鲜气体流量 吸气压力设定范围5-70 cmH2O 压力限制设定范围10-100cmH2O。 精准电控PEEP，显示屏设置及监测，设定范围：OFF，3-30 cmH2O 吸气暂停设定范围：OFF，5%-60%。 |  |
| 2.2.3.5 | 同步和支持通气模式下： 触发窗设定范围5%-95% 吸气时间设定范围0.2-5s 吸气触发设定范围：流量触发1-15L/min，压力触发-1～-20cmH2O。 压力支持设定范围3-50 cmH2O 具备压力限制功能 |  |
| 2.2.3.6 | 重点参数监测范围： 分钟通气量监测范围≥：0～100L/min 吸气和呼气潮气量监测范围≥0～2500mL 顺应性监测范围≥0～250mL/cmH2O 气阻监测范围≥0～250 cmH2O/(s/L) 呼吸频率 ≥0～120bpm 氧浓度 ≥15%～100% 气道压力≥-20～120 cmH2O 吸气平台压≥0～100 cmH2O 呼气末正压≥0～70 cmH2O 吸呼比≥4：1～1：10 |  |
| 2.2.3.7 | 可选气体监测：自动识别和监测5种吸入性麻醉气体（氟烷、安氟烷、异氟烷、七氟烷、地氟烷）及氧气、笑气、二氧化碳共8种气体的实时吸入/呼出浓度,并自动计算麻醉气体的实时MAC值；二氧化碳和麻醉气体可在麻醉机主机屏幕上显示 |  |
| 2.2.3.8 | 气体监测模块可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换。 |  |
| 2.2.3.9 | 具备麻醉趋势图，麻醉趋势分析，可自动记录：呼吸模式、呼吸频率、呼出和吸入氧浓度 |  |
| 2.2.3.10 | 具备压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形，同屏显示≥4道波形。 |  |
| 2.2.3.11 | 具备≥3种环图，压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，可标记参考环图。 |  |
| 2.2.3.12 | 具备波形显示和测量数值列表 |  |
| 2.2.3.13 | 具有体外循环模式 |  |
| 2.2.3.14 | 具备窒息保护的PSV模式：流速触发：终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围：1-40cmH2O；窒息发生后10秒-30秒范围内可调启动PCV安全模式。 |  |
| 2.2.4 | 呼吸回路 |  |
| 2.2.4.1 | 集成式一体化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内，不需要任何工具即可拆卸、安装。 |  |
| 2.2.4.2 | 回路容积≤2.8L |  |
| 2.2.4.3 | 一体化回路采用铝合金材料制作，呼吸回路整体可受134℃高温高压消毒 |  |
| 2.2.4.4 | 具备回路恒温加热功能，避免形成冷凝水，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护 |  |
| 2.2.4.5 | 标配吸入和呼出双流量传感器监测，流量传感器内置在回路中，具有防水处理装置。实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化。 |  |
| 2.2.4.6 | 呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机左侧前方，便于麻醉医生操作 |  |
| 2.2.4.7 | 安全上升式风箱，便于直接观察，适用于成人、小儿和新生儿，用于新儿生时无需更换风箱 |  |
| 2.2.4.8 | 标配共同新鲜气体出口ACGO功能，ACGO开关旋转卡扣式设计，能外接Bain回路、T管回路等 |  |
| 2.2.4.9 | 具备辅助供氧和辅助供空流量计 |  |
| 2.2.4.10 | 具备智能化旁路功能（By-pass），术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，无麻醉药泄漏，安全可靠 |  |
| 2.2.4.11 | 二氧化碳吸收罐拆卸、安装时能单手操作 |  |
| 2.2.4.12 | 3kpa下，（150mL/min）二氧化碳吸收罐泄露不超过50mL/min |  |
| 2.2.4.13 | 具备智能回路识别报警系统，智能化呼吸回路可自动识别回路系统是否安装到位，钠石灰罐是否安装到位。当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别。 |  |
| 2.2.4.14 | 回路气体呼、吸各经过一次钠石灰罐充分吸收CO2 |  |
| 2.2.5 | 挥发罐 |  |
| 2.2.5.1 | 高标准进口挥发罐，具有温度、压力、流量补偿功能 |  |
| 2.2.5.2 | 主机标配2个挥发罐位置，并具备安全互锁功能 |  |
| 2.2.5.3 | 具有安全运输模式T模式，转运更换无需排空麻醉药 |  |
| 2.2.6 | 报警性能 |  |
| 2.2.6.1 | 三级智能报警系统、屏幕文字提示报警原因。 |  |
| 2.2.6.2 | 智能化的可调节的警报限制。 |  |
| 2.2.6.3 | 具有缺氧报警，笑气截断功能 |  |
| 2.2.6.4 | 具备窒息≥2min报警 |  |
| 2.2.6.5 | 具备持续气道压力高、压力限制报警、负压报警、气道压力上下限报警、潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、氧浓度上下限报警、呼末CO2浓度上下限报警、N2O浓度上下限报警、麻醉气体浓度上下限报警等生理报警功能。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 设备数量：7套，其中麻醉监护系统一4套，含麻醉机4台，监护仪4台（包含血液动力学模块4个，麻醉气体及呼吸力学监测模块4个）；麻醉监护系统二3套，含麻醉机3台，监护仪3台。 |  |
| 3.2 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.3 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.4 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 保修期：设备验收合格后原厂免费保修≥2年(签订合同时附原厂家证明，免一切费用），终身维修；质保期过后不收任何维修、人工费、差旅费等服务性费用，仅收取基本零配件费，零配件按报价7折或更优折扣提供，保证零配件供应8年,先维修后付款；（附厂家或总代证明）。 |  |
| 4.2 | 质保期内免费提供一年2次的预防性维护，并提供相应的维护报告，质保期过后，厂方工程师每年应提供该设备巡检≥2次，并提供相应设备巡检报告。 |  |
| 4.3 | 开机率≥95%，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。 |  |
| 4.4 | 投标人需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 |  |
| 4.5 | 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证8年以上的供应期。 |  |
| 4.6 | 提供设备软件免费升级。 |  |
| 4.7 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场维修，如在报修后48小时仍然无法修复，需提供备用设备。 |  |
| 4.8 | 提供系统培训：现场操作培训,并提供设备质控管理培训人员2人次（费用全免,不少于3天）（供应商提供培训计划）。 |  |
| 4.9 | 免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养（PM）步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料。 |  |
| 4.10 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等文件。 |  |
| 5 | 安装及验收 |  |
| 5.1 | 交货期：接采购人通知后60天内全部供货、安装并调试完成。 |  |
| 5.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.5 | 安装验收完成前产生一切费用由中标人提供。 |  |
| 5.6 | 3.2、4.8、4.9、6.6资料齐全且安装并调试后需提供设备的检测报告，否则设备不予以验收。 |  |
| 5.7 | 培训验收：需提供培训资料、培训图片、考核资料。 |  |
| 5.8 | 提供设备产地和制造商名称，产品推出时间。 |  |
| 5.9 | 提供所投机型的厂家数据参数（Datasheet），投标人响应参数与其所提供的的厂家Datasheet不一致的以厂家Datasheet的数据为准。 |  |
| 6 | 其他要求 |  |
| 6.1 | 特殊设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的报告。 |  |
| 6.2 | 提供介质条件：如水、电等要求，详细说明。 |  |
| 6.3 | 安装尺寸：提供设备外观尺寸图纸和安装参数。 |  |
| 6.4 | 如有选配件及消耗品，请提供相应的投标价格，如可收费（包括设备检查治疗收费）并提供相应的收费资料。 |  |
| 6.5 | 提供近3年同机型用户名单。 |  |
| 6.6 | 装机现场提供操作规程（含电源及环境要求、使用前准备、操作程序、注意事项、维护保养（PM）要求、安全警告），否则不予验收。 |  |

标项二、清洗消毒机 4套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗、导管等进行清洗、消毒和干燥 |  |
| 二 | 技术参数、配置及功能要求 |  |
| ▲2.1 | 腔体容积≥300升，清洗架容积≥220升，并提供清洗架尺寸。 |  |
| ▲2.2 | 处理数量：单次可处理≥15个ISO标准篮筐(大号筐450×340×70 mm、中号筐340×250×70 mm、小号筐170×250×70mm篮筐各5个)；器械清洗架的层板可直接处理弯盘，无需另配弯盘架。 |  |
| 2.3 | 器械清洗架装载高度要求：五层器械清洗架每层装载高度≥74mm，确保装有器械的器械托盘能顺利装载。 |  |
| 2.4 | 门结构：双门、互锁、带有透明玻璃观察窗，操作方便。门可做为装载平台且装载高度≤700 mm。 |  |
| 2.5 | 程序：预设程序≥6个，内置程序≥20个。电脑自动控制程序，具备自动故障诊断功能 |  |
| 2.6 | 喷喷淋臂要求：喷淋臂上下双向喷水，喷淋臂及每层网架可手动快速拆卸，清洗架层间高度可调并满足不同高度器械的清洗。器械清洗架的喷淋臂与清洗架的连接处采用快速式塑料接头（可手动快速拆卸），塑料部分为耐高温聚偏二氟乙烯材料，可以耐受高温高湿环境，经久使用，不脱焊、不变形、不变色。 |  |
| 2.7 | 功能要求：具备预洗、主洗、消毒、漂洗、上油、干燥功能 |  |
| 2.8 | 消毒功能：物理消毒，水温达93℃维持≥5分钟； |  |
| 2.9 | 主机操作系统：采用非开源式操作系统（非Andorid操作系统），操作系统更安全、更稳定 |  |
| 2.10 | 内置原装进口清洗剂加剂泵、加剂泵数量≥3个；机身内设储物柜，可放置清洗液桶（5升）≥3个；清洗液无需外置 |  |
| 2.11 | 喷淋臂要求：喷淋臂采用扁平式设计，上下双向喷水；喷淋臂和层板均为可拆卸式设计，满足不同高度器械的清洗；喷淋臂末端可拆卸，保证臂内污垢清洗。 |  |
| 2.12 | 清洗架注水方式：清洗舱向清洗架注水口≥3个，为保证压力平衡，进水口设在腔体侧面。 |  |
| 2.13 | 腔体材料：耐酸耐腐蚀316L不锈钢，镜面抛光，符合卫生学要求 |  |
| 2.14 | 内置打印机，可实时打印重要物理参数 |  |
| 2.15 | 干燥系统：含高效过率器、双效节能功能（即在排风阶段将排出腔体的热风与进入腔体的新风进行热量交换达到节能效果）。 |  |
| 2.16 | 节水节能设计，纯水耗量≤23升/阶段（步）,功率≤3.5KW（蒸汽加热） |  |
| 2.17 | 加热方式：蒸汽加热 |  |
| 2.18 | 装载车、清洗架可与原清洗消毒器可兼容，方便操作。 |  |
| 2.19 | 设备装载面宽度≤650mm，深度≤690mm符合现场安装条件 |  |
| 2.20 | 机型成熟，同型号设备浙江省内医院用户≥10家，分别提供两个投标机型的用户名单。 |  |
| 2.21 | 提供医疗器械注册证及 EN15883证，验收时提供该产品安全卫生评价报告 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 设备数量：清洗消毒机4套，包含主机4台，器械清洗架4个，麻醉管路架1个，腔镜清洗架1个，装载车4辆。 |  |
| 3.2 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3.3 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.4 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 保修期：设备验收合格后原厂免费保修≥2年(签订合同时附原厂家证明，免一切费用），终身维修；质保期过后不收任何维修、人工费、差旅费等服务性费用，仅收取基本零配件费，零配件按报价7折或更优折扣提供，保证零配件供应8年,先维修后付款；（附厂家或总代证明）。 |  |
| 4.2 | 质保期内免费提供一年2次的预防性维护，并提供相应的维护报告，质保期过后，厂方工程师每年应提供该设备巡检≥2次，并提供相应设备巡检报告。 |  |
| 4.3 | 开机率≥95%，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。 |  |
| 4.4 | 投标人需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 |  |
| 4.5 | 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证8年以上的供应期。 |  |
| 4.6 | 提供设备软件免费升级。 |  |
| 4.7 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场维修，如在报修后48小时仍然无法修复，需提供备用设备。 |  |
| 4.8 | 提供系统培训：现场操作培训,并提供设备质控管理培训人员2人次（费用全免,不少于3天）（供应商提供培训计划）。 |  |
| 4.9 | 免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养（PM）步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料。 |  |
| 4.10 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等文件。 |  |
| 5 | 安装及验收 |  |
| 5.1 | 交货期：接采购人通知后60天内全部供货、安装并调试完成。 |  |
| 5.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.5 | 安装验收完成前产生一切费用由中标人提供。 |  |
| 5.6 | 3.2、4.8、4.9、6.6资料齐全且安装并调试后需提供设备的检测报告，否则设备不予以验收。 |  |
| 5.7 | 培训验收：需提供培训资料、培训图片、考核资料。 |  |
| 5.8 | 提供设备产地和制造商名称，产品推出时间。 |  |
| 5.9 | 提供所投机型的厂家数据参数（Datasheet），投标人响应参数与其所提供的的厂家Datasheet不一致的以厂家Datasheet的数据为准。 |  |
| 6 | 其他要求 |  |
| 6.1 | 特殊设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的报告。 |  |
| 6.2 | 提供介质条件：如水、电等要求，详细说明。 |  |
| 6.3 | 安装尺寸：提供设备外观尺寸图纸和安装参数。 |  |
| 6.4 | 如有选配件及消耗品，请提供相应的投标价格，如可收费（包括设备检查治疗收费）并提供相应的收费资料。 |  |
| 6.5 | 提供近3年同机型用户名单。 |  |
| 6.6 | 装机现场提供操作规程（含电源及环境要求、使用前准备、操作程序、注意事项、维护保养（PM）要求、安全警告），否则不予验收。 |  |

标项三、低温过氧化氢灭菌器  1套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | 内腔有效装载容积≥130升（注明尺寸）；采用矩形舱体；单锅次可装载≥20根管腔内镜（提供原厂技术证明文件）； |  |
| ▲2.2 | 灭菌循环：设备需满足≥3个灭菌循环模式： 非管腔循环，灭菌时间≤ 30分钟； 软镜循环，灭菌时间≤ 40分钟； 管腔循环，灭菌时间 ≤ 60分钟； （提供原厂技术证明文件） |  |
| ▲2.3 | 灭菌腔体深度≥800mm，确保满足可以装载相应长度的硬质器械（提供原厂技术证明文件） |  |
| 2.4 | 灭菌方法：采用液态过氧化氢进行加温并注入灭菌腔后产生雾态过氧化氢气体进行器械灭菌 |  |
| 2.5 | 腔内灭菌温度≤55° |  |
| 2.6 | 去残留过程：采用抽真空及快速催化器，帮助过氧化氢气体的去除及分解，形成水分子及氧气 |  |
| 2.7 | 灭菌剂浓度：灭菌剂（过氧化氢液体）浓度不超过60% |  |
| 2.8 | 灭菌循环浓度：为了有效减少对灭菌物品的损害及腐蚀，每个灭菌循环灭菌浓度＜60%，并有效保障每个灭菌循环的安全及有效性 |  |
| 2.9 | 灭菌剂包装：采用透明可视包装，人体无接触、无挥发；常温保存，无需其他特殊保存条件。 |  |
| 2.10 | 湿度自检系统：所有灭菌程序在灭菌剂注入腔内前，都可以进行全自动检测腔内湿度并帮助排除，节约成本 |  |
| 2.11 | 程序双重确认：在启动任何一个灭菌循环程序时，可再次进行确认是否开始循环，便于误操作造成不必要的损失。 |  |
| ★2.12 | 单通道硬式管腔内镜需求： 管腔镜直径≤0.8mm、长度≥500mm |  |
| 2.13 | 双通道硬式管腔内镜需求： 管腔镜直径≤0.8mm、长度≥500mm |  |
| 2.14 | 三通道硬式管腔内镜需求： 管腔直径≤1.5mm、长度≤300mm； 管腔直径≤2.0mm、长度≤400mm； 管腔直径≤3mm、长度≤400mm |  |
| 2.15 | 单通道软式内镜（带有光纤）需求：单通道软镜直径≤1mm、长度≥900mm |  |
| ▲2.16 | 双通道软式内镜（带有光纤）需求：双通道软镜直径≤1mm、长度≥900mm和直径≤1mm、长度≥700mm（提供原厂技术证明文件） |  |
| ▲2.17 | 具备达芬奇机器人灭菌验证，一次循环同时可灭菌至少2个达芬奇机器人机械臂专用器械盒（PN400498）（提供过氧化氢灭菌器提供原厂技术证明文件或达芬奇再处理说明书） |  |
| 2.18 | 操作及显示系统：PC控制系统，≥ 10"触摸彩色显示屏，可实时显示当前循环模式及剩余时间和相关灭菌参数 |  |
| 2.19 | 灭菌兼容证明：提供以下五个品牌（STORZ、奥林巴斯、狼牌、史赛克、Pentax）中至少三个的腔镜器械厂家出具的器械灭菌验证报告 |  |
| 2.20 | 检测报告：提供具有CMA检测资质的设备检测报告，检测项目包括《模拟现场实验》、《金属腐蚀性实验》、《毒理学安全性检测》等 |  |
| 2.21 | 开放端口，提供采集软件，接入医院追溯系统。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 设备数量：低温过氧化氢灭菌器：1套。包括：灭菌器主机（1台），快速生物阅读器（1台）。 |  |
| 3.2 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中； |  |
| 3.3 | 标书中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供； |  |
| 3.4 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中； |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期：设备验收合格后原厂免费保修≥1年，终身维修；质保期过后不收任何维修、人工费、差旅费等服务性费用，仅收取基本零配件费，零配件按报价7折或更优折扣提供，保证零配件供应8年,先维修后付款；（附厂家或总代证明） |  |
| 4.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场维修，如在报修后48小时仍然无法修复，需提供备用设备 |  |
| 4.3 | 设备软件免费升级 |  |
| 4.4 | 提供系统培训: 现场操作培训,并提供设备质控管理培训人员2人次（费用全免,不少于3天）（供应商提供培训计划） |  |
| 4.5 | 免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养（PM）步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料 |  |
| 4.6 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等文件 |  |
| 4.7 | 质保期内免费提供一年2次的预防性维护，并提供相应的维护报告，质保期过后，厂方工程师每年应提供该设备巡检≥2次，并提供相应设备巡检报告。 |  |
| 五 | 其他要求： |  |
| ★5.1 | 若投标人所投产品为进口设备时请提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表，承诺交货时提供海关、商检等相关文件。若投标人所投产品为国产设备的请提供国内医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |
| 5.2 | 特殊设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的报告 |  |
| 5.3 | 提供介质条件：如水、电等要求，详细说明 |  |
| 5.4 | 安装尺寸：提供设备外观尺寸图纸和安装参数 |  |
| 5.5 | 如有选配件及消耗品，请提供相应的投标价格，如可收费（包括设备检查治疗收费）并提供相应的收费资料 |  |
| 5.6 | 提供近3年同机型用户名单 |  |
| 5.7 | 装机现场提供操作规程（含电源及环境要求、使用前准备、操作程序、注意事项、维护保养（PM）要求、安全警告），否则不予验收 |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| 6.1 | 交货期：接采购单位通知后60天内全部供货、安装并调试完成 |  |
| 6.2 | 4.4、4.5、5.1、5.7资料未全，设备不予验收签字 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.5 | 安装验收完成前产生一切费用由中标商提供。 |  |
| 6.6 | 安装并调试后必需提供设备的检测报告，否则设备不予以验收 |  |
| 6.7 | 培训验收：需提供培训资料、培训图片、考核资料 |  |

标项四、外科腔镜系统      6套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数及功能配置 |  |
| 1.1 | 荧光超高清外科腔镜系统 1套 |  |
| 1.1.1 | 图像处理装置 |  |
| ▲1.1.1.1 | 主机光源一体化设计。 |  |
| 1.1.1.2 | 采用新型LED光源，具备4个LED灯泡，使用寿命≥10000小时，节能环保；自动曝光≥17级，亮度模式：自动、手动。亮度≥10个级别。 |  |
| 1.1.1.3 | 操作界面全中文LCD触摸屏设计，使用快捷方便，可根据术者及手术需求自定义设置。 |  |
| ▲1.1.1.4 | 主机可以兼容2D腹腔镜、外科电子软硬镜及荧光腹腔镜。 |  |
| 1.1.1.5 | 输出分辨率1920×1080P。 |  |
| 1.1.1.6 | 具备自动增益（AGC）功能。 |  |
| 1.1.1.7 | 具备电子放大功能：1.0倍、1.2倍、1.5倍。 |  |
| 1.1.1.8 | 数字信号输出：HD-SDI、DVI。 |  |
| 1.1.2 | 内窥镜荧光光源 |  |
| 1.1.2.1 | 主灯泡：≥300W氙气短弧灯，内制应急灯一个：≥35W卤素灯 |  |
| 1.1.2.2 | 4种观察模式，可通过摄像头按钮自由切换：白光模式，标准荧光模式，仅红外光观察模式，窄带成像观察； |  |
| 1.1.2.3 | 自动调节亮度、17档自动曝光 |  |
| 1.1.2.4 | 与主机同一品牌 |  |
| 1.1.3 | 摄像头 |  |
| 1.1.3.1 | 配备3个1/3型CMOS图像传感器，实现色彩更加丰富的全高清图像。 |  |
| 1.1.3.2 | 可升级IR（荧光）观察功能，可通过遥控按钮切换观察模式。 |  |
| 1.1.3.3 | 采用2倍光学变焦，可实现不降低画质的放大观察。 |  |
| 1.1.3.4 | 具备纤维内窥镜摩尔纹过滤器，有效防止摄像头与纤维镜组合所产生摩尔纹。 |  |
| ▲1.1.3.5 | 具备NBI（窄带成像）观察模式。 |  |
| 1.1.4 | 监视器 |  |
| 1.1.4.1 | 显示器尺寸：≥27.0英寸。 |  |
| 1.1.4.2 | 分辨率：≥1080水平电视线。 |  |
| 1.1.4.3 | 输出端：DP、HDMI和DVI；3G、HD、SD-SDI接口。 |  |
| 1.1.5 | 气腹机 |  |
| 1.1.5.1 | 流量设置：高、中、低可调，最大流量≥45升/分。 |  |
| 1.1.5.2 | 腹腔压力控制：数码显示。 |  |
| 1.1.5.3 | 流量指示：数码指示，有重设键。 |  |
| ▲1.1.5.4 | 与同品牌电刀可实现自动排烟。 |  |
| 1.1.6 | 导光束 |  |
| 1.1.6.1 | 直径≤4.25mm. |  |
| 1.1.6.2 | 长度≥3m。 |  |
| 1.1.6.3 | 可高温高压灭菌。 |  |
| 1.1.7 | 荧光光学视管 |  |
| 1.1.7.1 | 外径≥10mm |  |
| 1.1.7.2 | 视野方向：30° |  |
| 1.1.7.3 | 工作长度≥318.6mm |  |
| 1.1.7.4 | 可高温高压灭菌 |  |
| 1.2 | 超高清外科腔镜系统 5套 |  |
| 1.2.1 | 图像处理装置 |  |
| ▲1.2.1.1 | 主机光源一体化设计。 |  |
| 1.2.1.2 | 采用新型LED光源，具备4个LED灯泡，使用寿命≥10000小时，节能环保；自动曝光≥17级，亮度模式：自动、手动。亮度≥10个级别。 |  |
| 1.2.1.3 | 操作界面全中文LCD触摸屏设计，使用快捷方便，可根据术者及手术需求自定义设置。 |  |
| ▲1.2.1.4 | 主机可以兼容2D腹腔镜、外科电子软硬镜及荧光腹腔镜。 |  |
| 1.2.1.5 | 输出分辨率1920×1080P。 |  |
| 1.2.1.6 | 具备自动增益（AGC）功能。 |  |
| 1.2.1.7 | 具备电子放大功能：1.0倍、1.2倍、1.5倍。 |  |
| 1.2.1.8 | 数字信号输出：HD-SDI、DVI。 |  |
| 1.2.2 | 摄像头 |  |
| 1.2.2.1 | 配备3个1/3型CMOS图像传感器，实现色彩更加丰富的全高清图像。 |  |
| 1.2.2.2 | 可升级IR（荧光）观察功能，可通过遥控按钮切换观察模式。 |  |
| 1.2.2.3 | 采用2倍光学变焦，可实现不降低画质的放大观察。 |  |
| 1.2.2.4 | 具备纤维内窥镜摩尔纹过滤器，有效防止摄像头与纤维镜组合所产生摩尔纹。 |  |
| ▲1.2.2.5 | 具备NBI（窄带成像）观察模式，用于早癌诊断。 |  |
| 1.2.3 | 监视器 |  |
| 1.2.3.1 | 显示器尺寸：≥27.0英寸。 |  |
| 1.2.3.2 | 分辨率：≥1080水平电视线。 |  |
| 1.2.3.3 | 输出端：DP、HDMI和DVI；3G、HD、SD-SDI接口。 |  |
| 1.2.4 | 气腹机 |  |
| 1.2.4.1 | 流量设置：高、中、低可调，最大流量≥45升/分。 |  |
| 1.2.4.2 | 腹腔压力控制：数码显示。 |  |
| 1.2.4.3 | 流量指示：数码指示，有重设键。 |  |
| ▲1.2.4.4 | 与同品牌电刀可实现自动排烟。 |  |
| 1.2.5 | 导光束 |  |
| 1.2.5.1 | 直径≤4.25mm. |  |
| 1.2.5.2 | 长度≥3m。 |  |
| 1.2.5.3 | 可高温高压灭菌。 |  |
| 二 | 配置要求 |  |
| 2.1 | 荧光超高清外科腔镜系统1套，包含：主机及光源1台、荧光光源1台、监视器1台、台车1辆、摄像头1个、气腹机1台、导光束1根、荧光镜子3根、刻录机1个； 超高清外科腔镜系统 5套，包括：主机及光源5台、监视器8台、台车5辆、摄像头5个、气腹机5台、导光束5根、光学视管10根、显示器台车3台、器械灭菌盒10个、刻录机5个； |  |
| 2.2 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 2.3 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 2.4 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 三、 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 保修期：设备验收合格后原厂免费保修≥2年(签订合同时附原厂家证明，免一切费用），终身维修；质保期过后不收任何维修、人工费、差旅费等服务性费用，仅收取基本零配件费，零配件按报价7折或更优折扣提供，保证零配件供应8年,先维修后付款；（附厂家或总代证明）。 |  |
| 3.2 | 质保期内免费提供一年2次的预防性维护，并提供相应的维护报告，质保期过后，厂方工程师每年应提供该设备巡检≥2次，并提供相应设备巡检报告。 |  |
| 3.3 | 开机率≥95%，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。 |  |
| 3.4 | 投标人需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 |  |
| 3.5 | 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证8年以上的供应期。 |  |
| 3.6 | 提供设备软件免费升级。 |  |
| 3.7 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场维修，如在报修后48小时仍然无法修复，需提供备用设备。 |  |
| 3.8 | 提供系统培训：现场操作培训,并提供设备质控管理培训人员2人次（费用全免,不少于3天）（供应商提供培训计划）。 |  |
| 3.9 | 免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养（PM）步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料。 |  |
| 3.10 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等文件。 |  |
| 四 | 安装及验收 |  |
| 4.1 | 交货期：接采购人通知后60天内全部供货、安装并调试完成。 |  |
| 4.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.4 | 安装验收完成前产生一切费用由中标人提供。 |  |
| 4.5 | 2.2、3.8、3.9、5.6资料齐全且安装并调试后需提供设备的检测报告，否则设备不予以验收。 |  |
| 4.6 | 培训验收：需提供培训资料、培训图片、考核资料。 |  |
| 4.7 | 提供设备产地和制造商名称，产品推出时间。 |  |
| 4.8 | 提供所投机型的厂家数据参数（Datasheet），投标人响应参数与其所提供的的厂家Datasheet不一致的以厂家Datasheet的数据为准。 |  |
| 五 | 其他要求 |  |
| 5.1 | 特殊设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的报告。 |  |
| 5.2 | 提供介质条件：如水、电等要求，详细说明。 |  |
| 5.3 | 安装尺寸：提供设备外观尺寸图纸和安装参数。 |  |
| 5.4 | 如有选配件及消耗品，请提供相应的投标价格，如可收费（包括设备检查治疗收费）并提供相应的收费资料。 |  |
| 5.5 | 提供近3年同机型用户名单。 |  |
| 5.6 | 装机现场提供操作规程（含电源及环境要求、使用前准备、操作程序、注意事项、维护保养（PM）要求、安全警告），否则不予验收。 |  |

三、招标商务要求

| 序号 | 商务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金：不适用 |  |
| ★2 | 付款方式： 合同签订后支付合同总价的40%，中标供应商同时提供合同总价40%的银行或保险公司的预付款保函；验收合格后付清余款。供应商如有更优惠的付款方式欢迎提供。 |  |
| 3 | 交货期：合同签订后60天内全部供货、安装并调试完成。 交货地点：采购人指定地点 |  |
| 4 | 采购人与中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内签订合同。 |  |

第四章 开标及评标

一、电子招投标开标及评审程序

（一）开标会议由采购代理机构主持；

（二）投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

（三）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（四）资信技术评分结束后，由主持人在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

（五）由主持人在线公布《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称或者服务项目名称），以及其他内容等；

（六）采购代理机构做开标记录， 同时由记录人、监督人当场签名确认；

（七）在线公布评标结果；

（八）开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从政采云专家库中随机抽取，如采购人不派代表参加评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2、 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3、 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4、 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5、 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：详见《评委打分表》

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠折扣）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+资信技术分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清第2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （三）特定条件：标项1/2/3/4: 1、招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 2、投标产品为进口产品的，代理商投标需提供制造商出具的授权函。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1、投标承诺函 |
|  | 2、投标文件组成符合采购文件要求 |
|  | 3、按采购文件要求签署、盖章 |
|  | 4、投标文件完全满足采购文件的实质性条款，即标注★号条款无负偏离的； |
|  | 5、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书 |
|  | 6、投标文件没有出现采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 7、没有出现按法律、法规、规章投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）投标人未按规定时间提交电子投标文件或按时解密的；

（2）投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（4）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效投标文件。

B、在资格条件审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

5、带“★”的条款不能满足采购文件要求、或未实质性响应采购文件要求的。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的。

C、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目负偏离最高项数：详见《评分标准》；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处以上的；

6、资信技术文件中出现报价或单价的。

D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

5、投标报价中出现缺项、漏项的。

（四）评分表

评分标准（兼评委打分表）

（适用于所有标项）

| 投标单位 评议内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术分70分 | 1、设备技术参数对招标文件的响应情况（38分）。 根据招标文件《二、招标技术要求》的要求评议，投标文件所有技术参数均符合招标文件的要求的得38分；一般技术参数的负偏离一条扣2分，标记 “▲”号的技术参数的负偏离一条扣3分，允许负偏离的技术参数偏离达到20条的投标无效。 对于标记“★”的技术参数的任何负偏离将直接导致投标无效。 |  |  |  |
|  | 2、评标委员会对投标产品技术性能的综合评议（5分）。 投标产品技术的性能稳定可靠、为同系列产品中的中高端机型得5分；技术性能比较稳定可靠、为同系列产品中的中档机型得3分；产品性能不稳定、为同系列产品中的低端机型、或面临更新淘汰风险的得1分。 |  |  |  |
|  | 3、评标委员会对投标产品故障率、操作维修便捷性等的综合评议（5分）。 投标产品的故障率低、易于操作与维修、后期维护成本低得5分；故障率在同类产品中居中、操作及维修较方便、后期维护成本尚属合理得3分；故障率明显偏高、或操作使用维修困难、或维护成本偏高的得1分。 |  |  |  |
|  | 4、培训方案（5分） 培训方案：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训），对培训内容、培训人员及次数、培训师资等综合评定，方案完整、培训师资力量强大、培训课程完全满足采购需求得5分；方案完整、但存在培训师资力量稍不足、或培训内容略粗等缺点但尚不影响履约得3分；方案不完整、或培训师资力量明显欠缺会影响项目履约的得1分。 |  |  |  |
|  | 5、售后服务能力（8分） 5.1售后服务响应时间：响应时间迅速、完全满足采购需求得2分；响应时间较长但尚不影响履约得1分；响应时间过长会影响项目履约不得分。 5.2维修工程师资质力量：维修工程师力量强、完全满足采购需求得2分；力量基本满足需求得1分；力量比较弱、无法保证满足采购需求不得分。 5.3质保期时间：质保期时间优于采购需求得2分，满足采购需求1分，质保期时间不满足采购需求不得分。 5.4 备件库水平及是否承诺提供备机：备件库充足、且能在紧急情况下为医院提供备机的得2分；备件库充足但不承诺提供备机得1分；备件库不足、不承诺提供备机的不得分。 |  |  |  |
|  | 6、安装调试、验收方案（3分） 安装调试方案完整、具体细致、验收标准符合卫生行业规范的得3分；安装调试方案基本完整、但不够具体详细、验收标准符合卫生行业规范的得2分；安装调试方案不完整、或有明显的不合理之处、验收标准没有完全符合卫生行业规范的不得分。 |  |  |  |
|  | 7、合理化建议与优惠措施（2分） 供应商对本项目的合理化建议和其他承诺措施，对采购人有实际价值、有重要的实质性的意义且全部得到采纳的得2分；有部分价值或意义，部分采纳的得1分。未提供或提供的建议优惠与本项目履约无关的不得分。 |  |  |  |
|  | 8、产品销售业绩（3分） 提供近三年业绩清单与合同复印件，每份合同得1分，最高3分。 （合同签订时间为2019年10月1日之后，合同内容与投标产品一致，不要求合同供货单位与投标人一致）。 |  |  |  |
|  | 9、政策性加分（1分） 投标产品均为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分。 投标产品均为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 提供证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格分30分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）× 30 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值20%） (残疾人、监狱企业视同小微企业) 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

评委签字：

日期：

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本次采购为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的所有货物制造企业均为小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤投标人对投标文件中技术参数偏离表应答内容应在投标文件中逐项答复，说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。本项目采购文件中的所有推荐品牌均仅供参考，并无任何限制性，投标人可选择优于推荐品牌或与推荐品牌同档次的品牌投标，但需提供详细的产品技术支持文件。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波公共资源交易网鄞州区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

第五章 合同主要条款

政府采购合同（货物类）

项目名称：                               项目编号：

甲方：  （采购人）

住所地：

联系方式：

乙方：（供应商）

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标  采购方式确定乙方为供货单位，双方经协商达成以下条款：

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

三、供货范围

1.合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物性能所必须的，则均应由乙方负责将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如有）

1.在合同签订前     个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价     %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2.乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。

3.履约保证金按照招标文件规定退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。自货物最终验收合格之日起至质保期届满止。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

4.乙方应提前 天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5.交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

十、付款方式

付款方式：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2．货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准、出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

5. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

- 到货验收：

（1）甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方对验收不合格的货物有权要求退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后   日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

（2）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（3）到货后，甲方需在   个工作日内进行验收。

2.安装调试：

（1）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方承担。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方最终验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在   日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸,并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用,以确保货物安全无损地运抵甲方指 定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2．乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料,包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件,例如:商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册,维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金 万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十六、违约责任

1．本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的,甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施:

(1)由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处,如果乙方不能及时消除缺陷,甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处,由此产生的一切费用均由乙方承担。

(2)由乙方在接到甲方通知后 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等,乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

(3)退货,乙方应退还甲方支付的相应合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款 利息及银行手续费等)。

2．甲方无正当理由拒收货物的,应向乙方偿付拒收货款总值 %的违约金。

3．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,每逾期一日,应按逾期付款总额 ‰向乙方支付违约 金。

十七、合同解除

1．乙方逾期交付货物的,每逾期一日,应按逾期交货总额 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付合同总额 %的违约金。 乙方未在约定时间内完成安装调试的,参照前款约定承担违约责任。

2.乙方所交付货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收该货物或选择让乙方进行更换。如甲方选择让乙方更换的，则乙方须在 天内进行更换，否则，甲方可单方面解除合同,并要求乙方支付合同总值 %的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。

3．乙方未能按约定要求履行保修义务的,每发生一次应向甲方支付 元的违约金,同时,甲方有权委托第三方进行保修,所产生的费用由乙方承担，直接在质保金中扣除。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员 人身、财产损害的,乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4．因乙方其他违约行为致使合同目的无法实现导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值 %的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十八、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，备案△份(用途)。

5.本合同附件：采购人的授权委托书、中标通知书、招标文件、中标人的投标文件

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

一、资信技术文件封面格式：

正本/或副本

资信技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）资信技术文件内容：

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、技术响应表（格式见附件）；

5、投标人资格声明函（格式见附件）；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）合格供应商的资格承诺书。

8、投标人的特定条件的证明文件（如适用）；

9、投标承诺函（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标供应商声明；

13、同类业绩情况一览表；（提供合同复印件盖公章）

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料：

1、投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、合格供应商的资格承诺书 |  | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人信用：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三、特定条件：标项1/2/3/4：1、招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 2、投标产品为进口产品的，代理商投标需提供制造商出具的授权函。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标承诺函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件组成符合采购文件要求 | □通过 □不通过 | / |
|  | 3、按采购文件要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
|  | 4、投标文件完全满足采购文件的实质性条款，即标注★号条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有出现采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 7、没有出现按法律、法规、规章投标无效的。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标人响应表：

投标人响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见（ ）页 |
| 2 |  | 见（ ）页 |
| 3 |  | 见（ ）页 |
| 4 |  | 见（ ）页 |
| 5 |  | 见（ ）页 |
| 6 |  | 见（ ）页 |
| 7 |  | 见（ ）页 |
| 8 |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写，除了价格分之外。

投标人名称：

年  月  日

3、商务响应表：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务要求逐项填写。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、技术响应表：

项目名称：

项目编号：

投标产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量、单位 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

不允许缺项漏项，否则投标无效。

技术响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章技术要求逐项填写。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

5、投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波市国际招标有限公司/宁波大学附属人民医院：

关于你公司      年　　月　　日发布                                     项目（项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与招标采购单位不存在管理、控股、隶属关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

年    月    日

6、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人参加投标）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（适用于被授权代表参加投标）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或印章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

7、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。

（2）合格供应商的资格承诺书

合格供应商的资格承诺书

（采购人）         ：

我单位参加              项目（项目编号：    ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

年    月    日

8、投标人的特定条件证明文件

医疗器械注册证及医疗器械生产（或经营）企业许可证

（适用于作为医疗器械管理的产品，提供复印件盖公章）

1、招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。

2、招标产品未纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，提供情况说明并盖投标单位公章。

制造商出具的授权函

（进口产品，投标人为代理公司时需提供）

致：（采购人）

我们（制造商名称）  是按      国家法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）  。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（投标人地址）  的（投标人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（采购编号）（项目名称）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证在中标后履行投标文件的所有承诺，对本项目共同和分别承担招标文件中规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）  或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

9、投标承诺函

投标承诺函

采购人        ：

我方确认收到贵方提供的           项目（项目编号：     ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

10、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

12、投标供应商声明

- 投标供应商声明

我公司已完全明确招标文件中鄞州政府采购特殊规定“加强政府采购售后服务、质量管理须知”告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺、政府采购合同和有关法规时愿意按告知内容接受处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

13、同类业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

格式自拟

二、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）报价文件内容：

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

6、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

1、投标函格式：

投标函

致：  宁波大学附属人民医院  ：

根据贵方为     （项目名称）         的采购公告（项目编号：            ），签名代表              （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交资信技术文件、报价文件各1份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为  90 日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 数量、单位 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |

注：报价明细表可根据项目实际情况由供应商填写分项名称及价格，投标总价包括完成本项目的所有费用。投标报价不允许缺项，否则投标无效。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 标项 | 产品名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币元）（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币元）（大写） |  |  |  |  |  |

注： 1、政采云系统上人工填写的报价与上传的电子投标文件不一致，以上传的盖章电子投标文件为准。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、投标费用包括项目实施所需的设备费、材料费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、中标服务费、税费及其他一切费用。

5、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加             项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）   ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件。本项目所有产品均为小微企业制造的依法享受政府采购政策优惠。中标单位的《中小企业声明函》将依法公示，提供虚假资料者取消中标资格，并承担一切责任。

5、残疾人福利性单位声明函（（如适用））

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

6、政府采购统计基础信息表

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖盖章）：

日期：    年   月   日