（第一批定稿）

宁波市奉化区人民医院采购医疗设备项目

招标文件

（电子招投标）

编号:FHZFCG(2022)256D/ NBITC-202220388G

采购单位：宁波市奉化区人民医院

（宁波市奉化区人民医院医共体总院）（盖章）

采购代理：宁波市国际招标有限公司（盖章）

二〇二二年十一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市奉化区人民医院采购医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。获取（下载）招标文件，并于2022年12月15日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHZFCG(2022)256D

项目名称：宁波市奉化区人民医院采购医疗设备项目

预算金额（元）：20550000

最高限价（元）：7500000，1200000，2200000 ，1600000 ，500000 ，2400000 ，350000， 700000， 350000, 800000，2500000, 450000

采购需求：

标项一：

标项名称：核磁共振

数量： 1

预算金额（元）：7500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

标项二：

标项名称：胃肠机

数量： 1

预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

标项三：

标项名称：心脏彩超

数量： 1

预算金额（元）：2200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

标项四：

标项名称： 彩超

数量： 1

预算金额（元）：1600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

标项五：

标项名称：便携式肌骨超声

数量： 1

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

标项六：

标项名称：超声和肝纤维定量评估一体机、便携式超声、麻醉机

数量： 3

预算金额（元）：2400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

标项七：

标项名称：便携式超声

数量： 1

预算金额（元）：350000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

标项八：

标项名称： 数字X线摄影DR

数量： 1

预算金额（元）：700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

标项九：

标项名称：盆底磁刺激仪

数量： 1

预算金额（元）：350000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

标项十：

标项名称：血透机

数量： 5

预算金额（元）：800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

标项十一：

标项名称：ECMO人工肺

数量： 1

预算金额（元）：2500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

标项十二：

标项名称：肺功能仪

数量： 1

预算金额（元）：450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分 采购需求

备注：无

合同履约期限：标项1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12，详见采购文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年11月22日至2022年11月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年12月15日09:00 （北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2022年12月15日09 	:00。

开标地点（网址）：宁波市奉化区公共资源交易中心（奉化区大成东路277号行政服务中心4楼）开标厅二

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区人民医院（宁波市奉化区人民医院医共体总院）

地    址：宁波市奉化区公园路36号

传    真：/

项目联系人（询问）： 章老师

项目联系方式（询问）：0574-88587031

质疑联系人： 斯老师

质疑联系方式： 0574-88587030

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传    真：  /

项目联系人（询问）：史涛、苏芸

项目联系方式（询问）：0574-87322846

质疑联系人：仇欣毅

质疑联系方式：0574-87322846

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 宁波市奉化区财政局采购办

地    址： 宁波市奉化区大成东路275号1015办公室

传    真：  0574-89285326

联 系 人 ： 邓老师

监督投诉电话： 0574-89285326

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2022年11月22日

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 3 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ¨B不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： 地点： ，联系方式： 。各投标人可到项目地点进行现场踏勘，因疫情原因，每家供应商限指派1名代表，带7天有效核酸报告。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： / ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准：/； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐是，☐否；，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 标项三心脏彩超、标项四彩超、标项十血透机、标项十一ECMO人工肺、标项十二肺功能仪，经审批可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 其余标项不允许采购进口产品，只允许国产产品投标。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为： 标项一： 核磁共振； 标项二：胃肠机 ； 标项三：心脏彩超 ； 标项四：彩超 ； 标项五：便携式肌骨超声 ； 标项六：超声和肝纤维定量评估一体机 ； 标项七：便携式超声 ； 标项八：数字X线摄影DR ； 标项九：盆底磁刺激仪 ； 标项十： 血透机（单泵） ； 标项十一：ECMO人工肺 ； 标项十二：肺功能仪 ； 多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 ☐B服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目为非面向中小企业采购项目。 标项一 标的：核磁共振 ，属于 工业 行业 ； 标项二 标的：胃肠机 ，属于 工业 行业 ； 标项三 标的：心脏彩超 ，属于 工业 行业 ； 标项四 标的：彩超 ，属于 工业 行业 ； 标项五 标的：便携式肌骨超声 ，属于 工业 行业 ； 标项六 标的：超声和肝纤维定量评估一体机、便携式超声、麻醉机、麻醉监护仪 ，属于 工业 行业 ； 标项七 标的：便携式超声 ，属于 工业 行业 ； 标项八 标的：数字X线摄影DR ，属于 工业 行业 ； 标项九 标的：盆底磁刺激仪 ，属于 工业 行业 ； 标项十 标的：血透机（单泵、双泵），属于 工业 行业 ； 标项十一 标的：ECMO人工肺 ，属于 工业 行业 ； 标项十二 标的：肺功能仪 ，属于 工业 行业 ； （详见《中小企业声明函》） |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 中标服务费 | 中标人向采购代理支付中标服务费标项一79000；标项二17200；标项三28200；标项四21600；标项五7500；标项六30400；标项七5250；标项八10500；标项九5250；标项十12000；标项十一31500；标项十二6750元。在中标通知书发出后5个工作日内向采购代理缴纳中标服务费。（户名：宁波市国际招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行，帐号94090154800000191） |
| 14 | 特别说明 | 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网 |

- 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3根据《关于促进自主创新进一步改进招标采购工作的意见》(甬资交管办〔2019〕 1号)规定，若投标产品列入地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录的，相应的资格审查和业绩评分试同完全满足（以投标文件中提供地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录证明材料为准）。

- 特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1 招标公告；

6.1.2 投标须知；

6.1.3 采购需求；

6.1.4 评标办法；

6.1.5 拟签订的合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

7.1 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、投标

- 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

9.1 资格文件：

9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；

9.1.3联合协议（如有）；

9.1.4分包意向协议（如有）；

9.1.5本项目的特定资格要求。

9.2 商务技术文件：

9.2.1 符合性自查表；

9.2.2 投标函；

9.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.4 供应商情况表；

9.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

9.2.7 商务响应表；

9.2.8 技术响应表；

9.2.9 同类业绩情况一览表；

9.2.10政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.11其他资料（如适用）。

9.3 报价文件：

9.3.1 开标一览表；

9.3.2 投标报价明细表；

9.3.3 中小企业声明函（如适用）；

9.3.4 残疾人福利性单位声明函（如适用）；

9.3.5 监狱企业的证明文件（如适用）；

9.3.6 政府采购统计基础信息表；

9.3.7其他资料（如有）。

- 投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。本项目不适用。

- 五、评标

- 评标委员会

17.1 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.4 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

- 确定中标供应商

本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

- 中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

22.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金（如适用）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

九、验收

- 验收

25.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商可以参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

25.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分   采购需求

一、招标产品清单

| 标项 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 核磁共振 | 1套 | 750万元 |
| 二 | 胃肠机 | 1套 | 120万元 |
| 三 | 心脏彩超 | 1套 | 220万元 |
| 四 | 彩超 | 1套 | 160万元 |
| 五 | 便携式肌骨超声 | 1套 | 50万元 |
| 六 | 超声和肝纤维定量评估一体机、便携式超声、麻醉机 | 各1套 | 240万元 |
| 七 | 便携式超声 | 1套 | 35万元 |
| 八 | 数字X摄影DR | 1套 | 70万元 |
| 九 | 盆底磁刺激仪 | 1套 | 35万元 |
| 十 | 血透机 | 5套 | 80万元 |
| 十一 | ECMO人工肺 | 1套 | 250万元 |
| 十二 | 肺功能仪 | 1套 | 45万元 |

二、技术条款要求

标项一：核磁共振1套

| 序号 | 招标技术参数 | 要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 投标机型为各厂家的高档超导磁共振机型。各厂家均提供光纤数字化平台的产品。 |  |  |
| 2. | 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |
| ▲2.2 | 磁场强度 | <1.5T，且＞1.0 |  |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |
| 2.5 | 三维动态匀场 | 具备 |  |
| 2.6 | 匀场时间 | ≤6秒 |  |
| 2.7 | 5高斯线范围 | ≤4.0X2.5 m |  |
| 2.8 | 磁场均匀度(V-RMS，典型值，24平面32点法) |  |  |
| 2.8.1 | 10 cm DSV | ≤0.007ppm |  |
| 2.8.2 | 20 cm DSV | ≤0.035ppm |  |
| 2.8.3 | 30 cm DSV | ≤0.1ppm |  |
| 2.8.4 | 40 cm DSV | ≤0.4ppm |  |
| 2.9 | 液氦消耗量 | 零消耗 |  |
| ▲2.10 | 液氦腔容量 | ≥800L |  |
| ★2.11 | 磁体长度（不含外壳） | ≥172 cm |  |
| 2.12 | 病人检查通道最窄孔径 | ≤60 cm |  |
| ★2.13 | 磁体重量（含液氦） | ≥5吨 |  |
| 3. | 梯度系统 |  |  |
| 3.1 | 最大单轴梯度场强(非有效值) | ≥33mT/m |  |
| 3.2 | 最大单轴梯度切换率(非有效值) | ≥120 T/m/s |  |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 | 满足 |  |
| 3.4 | 最大X、Y、Z轴扫描FOV | ≥50 cm |  |
| 3.5 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |
| 3.6 | 软件降噪技术 | 具备 |  |
| 3.7 | 硬件降噪技术 | 具备 |  |
| 3.8 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |  |
| 3.9 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |  |
| 3.1 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |  |
| 3.11 | 工作周期 | 100% |  |
| 4. | 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 射频系统 | 光纤射频系统，模数转换器内置于磁体 |  |
| 4.2 | 射频放大器 | 固态前放 |  |
| ★4.3 | 射频发射功率 | ≤12kW |  |
| ★4.4 | 头部扫描射频发射功率 | ≤2kW |  |
| ★4.5 | 射频发射带宽 | ≥1300kHz |  |
| 4.6 | 系统并行终端传输可用通道数 | ≥8 |  |
| 4.7 | 系统并行终端传输可用ADC个数 | ≥8 |  |
| 4.8 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |  |
| 4.9 | 射频接收采样率(Sampling Rate) | ≥80MHz |  |
| 4.10 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |
| 5. | 射频接收线圈 |  |  |
| 5.1 | 头颈联合相控阵线圈 | 具备 |  |
|  | 腹部相控阵体表线圈 | 具备 |  |
|  | 全脊柱相控阵线圈 | 具备 |  |
|  | 正交头线圈 | 具备 |  |
|  | 通用柔性线圈（大号） | 具备 |  |
|  | 通用柔性线圈（小号） | 具备 |  |
| 6. | 计算机系统 |  |  |
| 6.1 | 主计算机CPU | ≥四核 |  |
| 6.2 | CPU个数 | ≥4个 |  |
| 6.3 | CPU位数 | ≥64位 |  |
| 6.4 | 主频大小 | ≥3.6GHz |  |
| 6.5 | 内存大小 | ≥64GB |  |
| 6.6 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |  |
| 6.7 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |
| 6.8 | 硬盘容量 | ≥1024GB SSD |  |
| 6.9 | 数据存储形式 | CD/DVD |  |
| 6.1 | 阵列处理器主频 | ≥2.1GHz |  |
| 6.11 | 阵列处理器内存 | ≥64GB |  |
| 6.12 | 阵列处理器硬盘 | ≥480GB SSD |  |
| 6.13 | 图像存储数(256X256无压缩) | ≥3,000,000幅 |  |
| ★6.14 | 图像重建速度 | ≥37000幅/秒 |  |
|  | (256X256, 100% FOV) |  |  |
| 6.15 | 超快速计算机处理技术 | 具备 |  |
|  | 同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能） |  |  |
| 6.16 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 7. | 系统后处理功能 |  |  |
| 7.1 | 3D后处理 | 具备 |  |
| 7.2 | MPR后处理 | 具备 |  |
| 7.3 | SSD后处理 | 具备 |  |
| 7.4 | MIP后处理 | 具备 |  |
| 7.5 | 图像回放软件 | 具备 |  |
| 7.6 | 图像评价软件 | 具备 |  |
| 7.7 | 实时互动重建 | 具备 |  |
| 7.0 | ADC-map | 具备 |  |
| 7.9 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 7.10 | 图像减影、叠加 | 具备 |  |
| 8. | 检查环境 |  |  |
| 8.1 | 扫描床最大承重（垂直运动状态下） | ≥160Kg |  |
| 8.2 | 扫描床移动精度 | ≤1mm |  |
| 8.3 | 床旁控制系统 | 双侧 |  |
| 8.4 | 最低床位 | ≤49cm |  |
| 8.5 | 检查床最大床速 | ≥10cm/s |  |
| 8.6 | 检查床最大水平移动范围 | ≥244cm |  |
| 8.7 | 自动步进扫描床 | 具备 |  |
| 8.8 | 生理信号显示 | 具备 |  |
| 8.9 | 紧急制动系统 | 具备 |  |
| 8.1 | VCG心电门控 | 具备 |  |
| 8.11 | 呼吸门控 | 具备 |  |
| 8.12 | 智能流程优化技术 |  |  |
| 8.12.1 | 头部流程优化技术 | 具备，DOT Brain或 Ready Brain或SmartExam |  |
| 8.12.2 | 脊柱流程优化技术 | 具备，DOT或者EPA技术 |  |
| 9. | 后处理接口 |  |  |
| 9.1 | 软件控制照相 | 具备 |  |
| 9.2 | 激光相机接口 | 具备 |  |
| 9.3 | 远程维修遥控 | 具备 |  |
| 9.4 | DICOM发送/接收 | 具备 |  |
| 9.5 | DICOM查询/检索 | 具备 |  |
| 9.6 | DICOM基本打印 | 具备 |  |
| 9.7 | 图像传输速度 | 1GB/秒 |  |
| 10. | 扫描参数 |  |  |
| 10.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |  |
| 10.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |  |
| 10.3 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 10.4 | 弥散加权B值 | ≥10000 |  |
| ★10.5 | 2D SE 最短TR（256 x 256） | ≤4 ms |  |
| ★10.6 | 2D SE 最短TE（256 x 256） | ≤2.112 ms |  |
| ★10.7 | 2D FSE 最短TR（256 x 256） | ≤4 ms |  |
| ★10.8 | 2D FSE 最短TE（256 x 256） | ≤2.112 ms |  |
| 10.9 | 2D FSE最小ESP（256 x 256） | ≤2.112 ms |  |
| 10.1 | 2D GRE 最短TR（256 x 256） | ≤1.1 ms |  |
| 10.11 | 2D GRE 最短TE（256 x 256） | ≤0.228 ms |  |
| 10.12 | 3D GRE 最短TR（256 x 256） | ≤1.14 ms |  |
| 10.13 | 3D GRE 最短TE（256 x 256） | ≤0.22 ms |  |
| 10.14 | 最大扫描视野 | ≥50cm |  |
| 10.15 | 最小扫描视野 | ≤1cm |  |
| 10.16 | FSE最大回波链长度 | ≥329 |  |
| 10.17 | EPI最大因子 | ≥512 |  |
| 11. | 扫描序列 |  |  |
| 11.1 | 自旋回波(SE) |  |  |
| 11.1.1 | 自旋回波序列 | 具备 |  |
| 11.1.2 | 2D/3D FSE | 具备 |  |
| 11.1.3 | FSE回波分享 | 具备 |  |
| 11.1.4 | 三维FSE序列 | 具备 |  |
| 11.1.5 | 单次激发FSE | 具备 |  |
| 11.1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 11.1.7 | 频率脂肪抑制 | 具备 |  |
| 11.1.8 | 水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.2 | 反转恢复（IR） |  |  |
| 11.2.1 | 常规IR序列 | 具备 |  |
| 11.2.2 | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) | 具备 |  |
| 11.2.3 | 水抑制( FLAIR) | 具备 |  |
| 11.2.4 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |  |
| 11.3 | 梯度回波(GRE) |  |  |
| 11.3.1 | 多层面梯度回波 | 具备 |  |
| 11.3.2 | 3D梯度回波 | 具备 |  |
| 11.3.3 | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 11.3.4 | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 11.3.5 | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 11.3.6 | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 11.3.7 | 重T2 加权高对比序列 | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |  |
| 11.4 | 平面回波(EPI) |  |  |
| 11.4.1 | 单次激发EPI | 具备 |  |
| 11.4.2 | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 11.4.3 | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 11.4.4 | 反转EPI | 具备 |  |
| 12. | 高级应用技术 |  |  |
| 12.1 | 体部成像 |  |  |
| 12.1.1 | 肝脏动态增强 | 具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE |  |
| 12.1.2 | 全身弥散成像软件包 | 具备 |  |
| 12.1.3 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备，DIXON 或3D Dual Echo |  |
| 12.1.4 | 呼吸导航技术 | 具备 |  |
| 12.1.5 | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |  |
| 12.1.6 | 磁共振尿路造影 | 具备 |  |
| 12.1.7 | 磁共振椎管造影 | 具备 |  |
| 12.1.8 | 自由呼吸腹部动态增强技术 | 具备 |  |
| 12.2 | 神经成像 |  |  |
| 12.2.1 | 无造影剂全脑容积灌注成像 |  |  |
| 12.2.1.2 | Spiral K空间填充 | 具备 |  |
| 12.2.1.3 | 准连续性RF脉冲标记 | 具备 |  |
| 12.2.1.4 | ASL定量后处理分析软件 | 具备 |  |
| 12.2.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |  |
| 12.2.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |  |
| 12.2.4 | 全脊柱成像 | 具备 |  |
| 12.2.5 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈或专用线圈 |  |
| 12.3 | 弥散成像 |  |  |
| 12.3.1 | 各向同性采集 | 具备 |  |
| 12.3.2 | 各向异性采集 | 具备 |  |
| 12.3.3 | ADC值测量 | 具备 |  |
| 12.3.4 | ADC-map彩图 | 具备 |  |
| 12.3.5 | 体部脏器弥散 | 具备 |  |
| 12.4 | 灌注成像 |  |  |
| 12.4.1 | 灌注成像技术 | 具备 |  |
| 12.4.2 | rCBV分析 | 具备 |  |
| 12.4.3 | TTP分析 | 具备 |  |
| 12.4.4 | MTT分析 | 具备 |  |
| 12.4.5 | 负积分图 | 具备 |  |
| 12.4.6 | 检索图 | 具备 |  |
| 12.4.7 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 12.4.8 | 彩色显示 | 具备 |  |
| 12.5 | 血管成像 |  |  |
| 12.5.1 | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |  |
| 12.5.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |  |
| 12.5.3 | 门控2D血管 | 具备 |  |
| 12.5.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |  |
| 12.5.5 | 增强对比MRA | 具备 |  |
| 12.5.6 | 智能造影剂跟踪技术 | 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track |  |
| 12.5.7 | 门静脉成像技术 | 具备 |  |
| 12.5.8 | 自动移床MRA | 具备 |  |
| 12.5.9 | 磁化转移(MTC) | 具备 |  |
| 12.5.10 | 动静脉分离技术 | 具备 |  |
| 12.5.11 | 最大强度投影 | 具备 |  |
| 12.5.12 | 多层面重建 | 具备 |  |
| 12.5.13 | 曲面重建 | 具备 |  |
| 12.5.14 | 电影回放 | 具备 |  |
| 12.6 | 心脏成像 |  |  |
| 12.6.1 | 常规形态学成像 | 具备 |  |
| 12.6.2 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |
| 12.6.3 | 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技 | 具备 |  |
| 12.6.4 | 亮血技术 | 具备 |  |
| 12.6.5 | 心电触发 | 具备 |  |
| 12.6.6 | 二维/三维多相位成像 | 具备 |  |
| 12.6.7 | 快速心脏电影 | 具备 |  |
| 12.7 | 肿瘤成像 |  |  |
| 12.7.1 | 专用肿瘤检测序列 | 具备 |  |
| 12.7.2 | 类PET成像功能 | 具备 |  |
| 13. | 并行采集技术 |  |  |
| 13.1 | 基于图像算法 | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |  |
| 13.2 | 并行采集加速因子 | ≥4 |  |
| 13.3 | 自动校准技术 | 具备 |  |
| 14. | 伪影校正技术 |  |  |
| 14.1 | 流体补偿 | 具备 |  |
| 14.2 | 呼吸补偿 | 具备 |  |
| 14.3 | 卷积伪影去除 | 具备 |  |
| 14.4 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |  |
| 14.5 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |  |
| 15. | 其他技术参数要求 |  |  |
| 15.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |  |
| 15.2 | 实时交互式成像 | 具备 |  |
| 15.3 | 三维定位系统 | 具备 |  |
| 15.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 15.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 15.6 | 预饱和技术 | 具备 |  |
| 15.7 | 饱和带数目 | ≥6 |  |
| 15.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |
| 15.9 | 水饱和技术 | 具备 |  |
| 15.1 | 水激发技术 | 具备 |  |
| 15.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 15.12 | 扫描暂停技术 | 具备 |  |
| 15.13 | 可变带宽技术 | 具备 |  |
| 15.14 | 可变k空间填充 | 具备 |  |
| 15.15 | 非/对称回波 | 具备 |  |
| 15.16 | 信噪比指示器 | 具备 |  |
| 15.17 | 优化反转角技术 | 具备 |  |
| 15.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |  |
| 15.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |  |
| 15.2 | 磁共振实时定位 | 具备 |  |
| 15.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |  |
| 15.22 | 交互式参数改变 | 具备 |  |
| 15.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |  |
| 15.24 | 恒定信号技术 | 具备 |  |
| 16 | 高级独立后处理工作站 | 具备 |  |
| 17 | 第三方外购产品 | 具备 |  |
| 17.1 | 无磁专用线圈柜 | 具备 |  |
| 17.2 | 金属探测门 | 具备 |  |
| 17.3 | 壁挂式专用紫外线空气消毒机 | 具备 |  |
| 17.4 | 会议系统 | 具备 |  |
| 17.5 | pacs | 具备 |  |
| 17.6 | 预控评费用 | 具备 |  |
| 17.7 | 计量费 | 具备 |  |
| 17.8 | 无磁转运车，无磁灭火器，无磁轮椅 | 具备 |  |
| 17.9 | 磁屏蔽 | 具备 |  |
| 17.10 | 磁共振专用精密空调 | 具备 |  |
| 17.11 | 磁共振专用水冷机组 | 具备 |  |

标项二：胃肠机1套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：平板胃肠机 |  |
| 二 | 数量：一台 |  |
| 三 | 临床应用与基本要求：进行全身各部位X线数字化透视检查、各系统数字化造影检查、数字化点片检查、常规的DR拍片等。 |  |
| 四 | 技术规格要求 |  |
| 4.1 | 智能化高频高压发生器 |  |
| 4.1.1 | 主机功率：≥50kW，最大摄影mA≥630mA |  |
| 4.1.2 | 高频逆变频率：≥200kHz |  |
| 4.1.3 | 最短曝光时间:≤1ms |  |
| 4.1.4 | 透视kV:40-125KV |  |
| 4.1.5 | 最大透视mA：≥8mA |  |
| 4.1.6 | mAs：0.1mAs-630mAs |  |
| 4.1.7 | 脉冲透视率: 具备15、30fps |  |
| ▲4.1.8 | 最大摄影加载时间：≥10s |  |
| 4.1.9 | 曝光保护控制装置：具备，并提供能证明具备该功能的证书 |  |
| 4.1.10 | 高压发生器关机保护装置：具备，并提供能证明具备该功能的证书 |  |
| 4.1.11 | 高压发生器集成：在工作站采集界面病人体型选择≥4种 |  |
| 4.2 | X线球管 |  |
| 4.2.1 | 球管焦点：≤0.6 / 1.2mm |  |
| 4.2.2 | 大焦点功率：≥90kW；小焦点功率：≥35kW |  |
| ▲4.2.3 | 阳极热容量：≥400kHU |  |
| 4.2.4 | 管套热容量：≥1300kHU |  |
| 4.2.5 | 阳极转速：≥9500转／分钟 |  |
| 4.3 | 动态平板探测器系统 |  |
| 4.3.1 | 大尺寸平板：≥17×17 |  |
| 4.3.2 | 有效像素≥940万 |  |
| 4.3.3 | 空间分辨率：≥3.4lp/mm |  |
| 4.3.4 | 平板材质：非晶硅+碘化铯 |  |
| 4.3.5 | 像素颗粒大小：≤139μm |  |
| 4.3.6 | 数字灰阶度：16bit |  |
| ▲4.3.7 | 高速平板：在430×430mm视野、1024×1024像素矩阵下采集帧率≥30帧/s |  |
| 4.3.8 | 平板探测器噪声消除技术：具备，提供第三方证明文件 |  |
| 4.4 | 多功能诊视床、控制系统与束光器 |  |
| 4.4.1 | 岛屿式床台设计，床台电动旋转角度：-25度／+90度 |  |
| 4.4.2 | 胃肠造影压迫装置最大压力：≤100N |  |
| 4.4.3 | 床面横向移动范围：≥200mm |  |
| 4.4.4 | 影像系统移动范围：±90cm |  |
| 4.4.5 | SID焦片距：1100 1500mm |  |
| 4.4.6 | 床边控制：具备 |  |
| 4.4.6 | 智能高速CAN总线控制系统：具备 |  |
| 4.4.7 | 滤线栅规格： 440mm×480mm |  |
| 4.4.8 | 滤线栅方式：固定 |  |
| 4.4.9 | 栅比：8：1 |  |
| 4.4.10 | 配备原厂多功能控制手柄，控制台无需多个操作手柄，整套设备仅需一套单手柄就能实现整机的集成控制操作、床台与束光器的控制、以及曝光控制 |  |
| 4.4.11 | 束光器辐射野（SID=650mm）：最大350mm×350mm最小0mm×0mm |  |
| 4.4.12 | 束光器操纵方式：手动／电动 |  |
| 4.5 | 图像处理与软件系统 |  |
| 4.5.1 | 要求整机系统软件为投标机型原厂软件，提供软件登记证。 |  |
| 4.5.2 | 医学专用监视器： ≥19″ |  |
| 4.5.3 | 工作站CPU：处理器3.20GHz，内存：8G，硬盘：≥1TB |  |
| 4.5.4 | 支持连续或单帧回放图像；不同的采集速率实时播放 |  |
| 4.5.5 | AP/PA、L/R定位标记：具备 |  |
| 4.5.6 | 图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD 、CPI/MOD、CPI/PC，提供同时包含上述四项的测试通过证书：具备 |  |
| 4.5.7 | 实时多级降噪及实时边缘增强(透视，点片摄影)功能：具备 |  |
| 4.5.8 | 基于图像质量的自动剂量控制：ABS |  |
| 4.5.9 | 具备报告生成以及报告打印功能，并内置多种可编辑报告模板 |  |
| 4.5.10 | 具备直接连接激光相机打印功能，支持多种分格的设定 |  |
| 4.5.11 | 可与医院支持DICOM3.0标准的PACS系统相连，共享图像资料。 |  |
| 4.5.12 | 支持存档格式、浏览格式刻录功能，刻录后自带图像浏览器 |  |
| 4.5.13 | 支持DICOM压缩/非压缩刻录及Windows兼容图像格式刻录 |  |
| 4.5.14 | 原厂骨抑制AI功能可升级：具备，提供骨抑制AI的软著 |  |
| 4.5.15 | 原厂气胸智能AI定位功能可升级：具备，提供气胸智能AI定位的软著 |  |
| ★4.5.16 | 稳定性：高压发生器、平板探测器、诊断床、软件系统为同一品牌或同一厂家制造 |  |
| 4.7 | 其他配置要求 |  |
| 4.7.1 | 近台操作系统1套，含单色专业显示器一个，DVI信号线、显示器支架、近台控制台（带控制手柄、脚闸） |  |
| 4.7.2 | 妇科支架 1套，满足妇科造影需要 |  |
| 4.7.3 | 体位旋转器（电动） 1套 |  |
| 4.7.4 | ERCP专用射线防护罩 1套 |  |
| 4.7.5 | 承担该台设备产生的宁波计量院检测费 |  |
| 4.7.6 | 承担该台设备产生的PACS端口费 |  |
| 4.8 | 售后与其他要求 |  |
| 4.8.1 | 整机保修≥6年，必须为原厂整机保修。 |  |
| 4.8.3 | 接到用户维修通知后，2小时内响应，24小时内到达给予现场支持。 |  |
| 4.8.4 | 制造厂家设有7×24小时的400免费售后支持热线 |  |
| 4.8.5 | 制造厂家在国内设有直属分支服务机构与备件中心，具有厂家专职工程师4名以上，提供工程师服务资格证明。 |  |
| 4.8.6 | 提供制造厂家签章的产品配置参数白皮书，作为参数响应依据 |  |
| 4.8.7 | 考虑到未来可能会有图像融合技术的需要，投标产品制造商需具备大型影像设备（MR、CT、DSA）研发制造能力，提供各1份注册证证明 |  |
| 4.8.8 | 中标后签订合同前，须提供生产厂家盖公章的产品出厂技术标准参数（datasheet）或其他厂家证明文件以作为投标参数的佐证，内容至少包含带“▲”技术条款，如有不符视为虚假响应上报监管处理。 |  |

标项三：心脏彩超1套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备要求及功能用途：以成人心脏、小儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，覆盖外周血管、腹部、妇产、浅表组织与小器官、儿科等全面应用。所投机型应为各厂家在中国已取得注册证的最高端专业机型。 |  |
| 二 | 主要规格及系统概述： |  |
| 2.1 | 系统概述 |  |
| 2.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |
| 2.1.2 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 2.1.3 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.4 | 编码脉冲反向谐波技术 |  |
| 2.1.5 | 一键式实时自动连续优化图像技术 |  |
| 2.1.6 | 组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 |  |
| 2.1.7 | 高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 |  |
| 2.1.8 | 实时空间复合成像技术，应用于包括彩色模式在内的多种成像模式 |  |
| 2.1.9 | 斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并分级可调≥5级 |  |
| ★2.1.10 | 空间像素成像技术，连续高速发射与接收超声信号，本地大数据存储原始射频信号，全场一次性成像，无焦段与焦点，最大限度提高空间分辨率和时间分辨率 |  |
| 2.1.11 | 动态空间像素聚焦技术，采用无影灯式聚焦，使整个声场的所有像素点均同时聚焦，保证高帧频和增强对比分辨率 |  |
| 2.1.12 | 智能像素优化技术，直接提取回波信号用于成像，智能去除噪音，增强真实解剖结构，自动获得更佳的对比分辨率，同时不降低帧频 |  |
| 2.1.13 | 二维灰阶血流成像技术，非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免彩色叠加和外溢 |  |
| 2.1.14 | 实时一键式组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |  |
| 2.1.15 | 组织多普勒定量分析技术，实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示 |  |
| 2.1.16 | 血管内中膜自动测量功能，血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线。可自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等 |  |
| 2.1.17 | 直线解剖M型和曲线解剖M型，在实时、冻结或回放图像上可进行M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记 |  |
| 2.1.18 | 在线斑点追踪定量分析功能，半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变、收缩后收缩指数、提供≥18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等 |  |
| 2.1.19 | 自动二维心功能测量功能 |  |
| 2.1.20 | 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供≥18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性 |  |
| 2.1.21 | 二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面） |  |
| 2.1.22 | 二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数 |  |
| ★2.1.23 | 心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数 |  |
| 2.1.24 | 造影成像功能，包括左心室造影成像、心肌灌注造影成像 |  |
| 2.1.25 | 四维成像单元，支持成人、儿童经胸容积成像探头及经食道容积成像探头 |  |
| ★2.1.26 | 具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征 |  |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) |  |
| 2.2.1 | 一般测量功能：直径、面积、狭窄率、压差等 |  |
| 2.2.2 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.2.4 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.2.5 | 产科测量软件包 |  |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |
| 2.3.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |  |
| 2.3.2 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件 |  |
| 2.3.3 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（≥12 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |  |
| 2.3.4 | 主机一体化DVD驱动器 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入：ECG, DVR, USB |  |
| 2.4.2 | 输出：DVI-D，音频，以太网，USB |  |
| 2.4.3 | DICOM 3.0接口 |  |
| 2.5 | 图像管理与记录装置 |  |
| 2.5.1 | 内置图像管理系统 |  |
| 2.5.2 | 主机硬盘≥500GB |  |
| 2.5.3 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |  |
| 三 | 技术参数及要求： |  |
| 3.1 | 系统通用功能 |  |
| 3.1.1 | 显示器: ≥22英寸高分辨率OLED显示器 |  |
| 3.1.2 | 操作面板具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数 |  |
| 3.1.3 | 操作控制台可电动调节高度，并前后左右移动 |  |
| 3.1.4 | 探头接口：激活的探头接口数≥4个 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 频率：超宽频变频探头，工作频率明确显示；探头中心频率可选择≥4种 |  |
| 3.2.2 | 探头配置及频率范围： 腹部凸阵探头：超声频率1.5 - 6.0 MHz 血管线阵探头：超声频率3.0 - 10.0 MHz 成人心脏相控阵探头：超声频率1.5 - 4.5 MHZ |  |
| ★3.2.3 | 扫描角度：成人心脏相控阵探头扫描角度≥120°（附图证明） |  |
| 3.3 | 二维灰阶显像主要参数 |  |
| 3.3.1 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |  |
| 3.3.2 | 成像速率: 相控阵探头，90°角，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 |  |
| 3.3.3 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 |  |
| 3.3.4 | 二次谐波：相控阵探头谐波数≥6组 |  |
| 3.3.5 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |  |
| 3.3.6 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |  |
| ★3.3.7 | 系统最大扫描深度≥45cm（附图证明） |  |
| 3.4 | 频谱多普勒 |  |
| 3.4.1 | 方式：PWD, HPRF，LPRF，CWD |  |
| 3.4.2 | 最大测量速度： PWD血流速度≥7.5m/s；CWD血流速度≥10m/s |  |
| 3.4.3 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |  |
| 3.4.4 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |  |
| 3.4.5 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级 |  |
| 3.4.6 | 电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩 |  |
| 3.5 | 彩色多普勒 |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、加速度显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |  |
| 3.5.2 | 相控阵探头彩色和组织多普勒模式扫描角度：10°—120°选择，并能满屏显示 |  |
| 3.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 3.5.4 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 3.5.5 | 彩色显示帧频： 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥28帧/秒； 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥135帧/秒 |  |
| 3.5.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s |  |
| 3.6 | 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  |
| 四 | 售后服务： |  |
| 4.1 | 设备验收合格后整机免费保修≥两年（签订合同时必须提供原厂保修证明），质保期外不收取任何维修、差旅费等 |  |
| 4.2 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话 |  |
| 4.3 | 质保期外维修付款必须做到先维修后付款 |  |
| 4.4 | 每年≥1次上门免费维修保养服务 |  |
| 4.5 | 提供详细配置清单和保修期外的零配件、消耗品清单及折扣率 |  |
| 4.6 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训，供应商负责需方人员培训期间的一切费用，具体细节由院方定 |  |
| 4.7 | 招标文件中未提及的某些属标配的功能、配件、软件，必须无条件提供。 |  |

标项四：彩超1套

| 序号 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称：彩超 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围:特检科及体检中心用于患者超声检查，可开展腹部、妇科、泌尿科、小器官、心脏、血管、肌肉骨骼外周神经等各科系病例诊断。 |  |
| 二 | 详细技术参数 |  |
| 2.1 | 全数字化超声成像系统，所提供机型为 2019年以后注册机型。设备生产日期2022年以后。 |  |
| 2.2 | 显示器：≥23寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥1,920×1,080，显示器自由旋转±360°。 |  |
| 2.3 | 彩色LED触摸控制屏≥13英寸，可与监视器同步显示图像，分辨率≥1,920×1,080，屏幕操作菜单可自主编辑。触摸屏可做独立位置调整，角度可达30度，30度到60度可调。 |  |
| ★2.4 | 触摸控制屏具备10段数字化TGC，且可随不同预设保存。（附图证明） |  |
| 2.5 | 操作面板可多方向控制转位, 可升降。 |  |
| 2.6 | 主机数字化通道数：≥42,000,000。 |  |
| ★2.7 | 系统接收超声信号动态范围≥360dB，25到75档逐级可视可调。（附图证明） |  |
| 2.8 | 系统最大扫查深度：≥40CM。 |  |
| 2.9 | 成像及分析单元具备全新智能化波束形成器 |  |
| 2.9.1 | 具备数字化二维灰阶成像及M型显像技术。 |  |
| 2.9.2 | 具备彩色多普勒成像技术；彩色多普勒能量图技术。 |  |
| 2.9.3 | 具备脉冲多普勒成像技术；连续多普勒成像技术。 |  |
| 2.9.4 | 具备组织多普勒成像技术。 |  |
| 2.9.5 | 具备方向性彩色多普勒能量图成像技术。 |  |
| 2.10 | 成像及定量技术 |  |
| 2.10.1 | 具备智能差量谐波成像技术，结合超宽频带探头及先进的电子算法技术提供结合双倍基波和高低基波相减的低频带信号成像。 |  |
| 2.10.2 | 高清成像技术：具备对接收到的回波信号利用算法得到真实的图像，还原在组织中线性传播的声波回波信号。专注于提升空间分辨率，提高侧向分辨率，提高轴向分辨率。提供重要的组织细节信息，可支持线阵及凸阵探头。 |  |
| 2.10.3 | 具备自适应彩色血流技术，根据彩色取样框位置自动调节发射、接收频带宽，提供最佳彩色灵敏度和分辨率。 |  |
| 2.10.4 | 具备基于时间空间相干成像原理的微血流成像/血管分布定量技术，可分为彩色模式和多种形式的能量图模式。 |  |
| ★2.10.5 | 具备微细血流灌注技术定量分析：通过彩色部分的像素数与感兴趣区像素的比值得到VI（血管指数），可定量分析血管丰富程度，可显示具体VI数值，包括plxels 的power、ROI和Ratio具体数值。（附图证明） |  |
| 2.10.6 | 具备双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频，不降低图像质量。 |  |
| 2.10.7 | 多模态图像一键优化功能：通过一键操作，迅速优化二维、彩色、多普勒频谱图像。 |  |
| 2.10.8 | 具备图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。 |  |
| 2.10.9 | 具备动态核磁共振技术：消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，逐级可调，支持所有探头，并可结合其图像优化技术同时使用。 |  |
| 2.10.10 | 具备组织偏差校正技术。 |  |
| 2.10.11 | 具备空间复合成像，可实现曲别针实验，应用于2D/彩色血流模式下。 |  |
| 2.10.12 | 具备低机械指数造影成像，具备双幅造影图像及基波图像同屏对比，具备双造影计时器，可一键描记血管灌注轨迹，每段动态图像在机最大记录时间≥10min，可支持高频小器官、腹部、腔内等。 |  |
| 2.11 | 二维成像主要参数 |  |
| 2.11.1 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒。 |  |
| 2.11.2 | 扫描线：每帧线密度≥1024超声线。 |  |
| 2.11.3 | 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦。 |  |
| 2.11.4 | 接收方式：接收通道≥10,000,000，多路信号并行处理。 |  |
| 2.11.5 | 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹。 |  |
| 2.11.6 | 线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式。 |  |
| 2.11.7 | 回放重现：2D灰阶图像回放≥12700帧。 |  |
| 2.11.8 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 2.11.9 | 增益调节：B、B/M、C、D可独立调节。 |  |
| 2.11.10 | 数码TGC≥10段增益补偿调节。 |  |
| 2.11.11 | 最大显示深度≥45cm，最小显示深度≤2cm。 |  |
| 2.12 | 频谱多普勒主要参数 |  |
| 2.12.1 | 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 2.12.2 | 最大测量速度：（基线为零,量程范围最大，无角度纠正时）PW：血流速度≥9m/s，CW：血流速度≥17m/s。 |  |
| 2.12.3 | 最低测量速度：≤1mm/s。 |  |
| 2.12.4 | 显示方式：B/D、B/C/D。 |  |
| 2.12.5 | 多普勒电影回放：≥8192线。 |  |
| 2.12.6 | 零位移动：≥8级。 |  |
| 2.12.7 | 取样宽度及位置范围：多级可调，最小取样宽度0.5mm，最大20mm。 |  |
| 2.12.8 | 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算。 |  |
| 2.12.9 | 实时三同步功能。 |  |
| 2.13 | 彩色多普勒主要参数 |  |
| 2.13.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示。 |  |
| 2.13.2 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比。 |  |
| 2.13.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。 |  |
| 2.13.4 | 彩色标尺显示：基线居中时，标尺显示最低血流测量速度≤0.8cm/s。 |  |
| 2.13.5 | 彩色显示帧频：相控阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥11帧/s。 |  |
| 2.13.6 | 彩色显示帧频：腹部凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥5帧/s。 |  |
| 2.14 | 智能化流程功能将经常用到的或者按质控扫描需求必需扫查的多个操作步骤按顺序固定在一个选项中，帮助采购人相关科室实现在不同扫查医师中的检查流程标准化，提高不同检查者对病人检查的前后一致性和可重复性。 |  |
| 2.15 | 测量和分析部分 |  |
| 2.15.1 | 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等。 |  |
| ▲2.15.2 | 具备测量放大镜功能：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，实现图像跟随测量光标实时放大，测量光标中心点与放大镜中心点实时同步），不影响观察测量区域与周边组织位置关系。 |  |
| 2.15.3 | 具备腹部测量与分析功能。 |  |
| 2.15.4 | 具备妇科测量与分析功能。 |  |
| 2.15.5 | 具备颈动脉测量与分析功能。 |  |
| 2.15.6 | 具备泌尿科测量与分析功能。 |  |
| 2.15.7 | 具备胎儿心脏测量与分析功能。 |  |
| 2.15.8 | 具备上下肢动脉、上下肢静脉测量与分析功能。 |  |
| 2.15.9 | 具备小儿髋关节测量功能。 |  |
| 2.16 | 探头规格 |  |
| 2.16.1 | 所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收。 |  |
| 2.16.2 | 超宽频带变频探头，频段或频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥3种；多普勒频率可最大选择≥2种；中心频率的变频频段及频率具体数字均可在屏幕上可视可调，必须具备单晶体探头技术或者苹果探头技术或冰晶探头技术或其他同等（优于）档次的探头。 |  |
| ▲2.16.3 | 相控阵探头1个, 频率：1-5MHz，可视可调，具有单晶体技术； 浅表线阵探头1个，频率：3-12MHz，可视可调； 单晶体凸阵探头1个，频率：1-7MHz，可视可调，具有单晶体技术。 |  |
| 2.16.4 | 探头接口≥5个，同时激活探头接口≥4个，均为最新的无针式探头接口，具备防尘盖板，探头接口大小一致，2D及3D探头接口通用。 |  |
| 2.17 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 2.17.1 | 主机固态硬盘≥500G，DVD／CD图像存储,具备电影回放重现功能。 |  |
| 2.17.2 | 具备主机硬盘图像数据存储，屏幕可显示硬盘容量数据信息。 |  |
| 2.17.3 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |  |
| 2.17.4 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |  |
| 2.17.5 | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。 |  |
| 2.18 | 输入/输出信号 |  |
| 2.18.1 | 输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、DICOM、外部音频。 |  |
| 2.18.2 | 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0、DICOM 3.0。 |  |
| 2.18.3 | 主机内置一体化USB接口≥6个。 |  |
| 3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| 3.2 | 设备验收合格后免费保修≥两年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，除配件费用外，无人工费，维修费，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 3.3 | 零配件供应应保证≥8年。 |  |
| 3.4 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间24小时内。 |  |
| 3.5 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 3.6 | 提供中英文用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |
| 3.7 | 提供同类产品国内用户名单。 |  |
| 3.8 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页。 |  |
| 3.9 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 3.10 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 4 | 安装及验收 |  |
| 4.1 | 交货时间：合同签订后60日内交货。 |  |
| 4.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 4.3 | 安装地点：采购人指定科室。 |  |
| 4.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| 4.5 | 验收标准：提供所投设备原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、计量检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 4.7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |

标项五：便携式肌骨超声1套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：用于腹部、小器官、妇科、产科、心脏、血管等部位疾病的诊断，外周神经阻滞的引导，疼痛注射治疗的引导，急危重症疾病的诊断和治疗引导等。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 主机系统技术规格要求： |  |
| ▲2.1.1 | 笔记本式便携彩超，非触摸式液晶显示屏，屏幕角度可调节，具备实体操作按键; 具备内制式带选择按键的触控板，没有轨迹球，防止污渍、液体进入，避免损坏主板。 |  |
| ▲2.1.2 | 高端专业便携超声平台，无针贴片式设计探头接口功能（附图证明）。 |  |
| 2.1.3 | 主机操作面板具备良好的防液体泼溅功能，冷启动时间（关机状态下开机至启动完成可以开始扫查）≤25秒。 |  |
| 2.1.4 | 医用高清彩色液晶显示器，尺寸≤14英寸。 |  |
| 2.1.5 | 主机重量（含电池）≤4.2公斤，操作模式为触控板操作，非传统轨迹球操作形式。 |  |
| 2.1.6 | 主机键盘背光显示，防尘防液体泼溅设计，可擦拭清洁和消毒。 |  |
| 2.1.7 | 带有选择按键的触控板操作。 |  |
| 2.1.8 | 自定义功能按键≥2。 |  |
| 2.1.9 | 可充式锂电池 |  |
| 2.1.10 | 主机通过0.91米跌落试验（提供证明文件）。 |  |
| 2.1.11 | 系统动态范围≥165dB，可进行调节。 |  |
| 2.1.12 | 高分辨率成像技术：去除噪声，提高图像空间分辨率 |  |
| 2.1.13 | 多波束成像技术：减少伪像，提高图像对比分辨率。 |  |
| 2.1.14 | 组织谐波成像技术：二次谐波成像，优化图像质量。 |  |
| 2.1.15 | 高清彩色血流技术：提高彩色血流敏感度和分辨率。 |  |
| 2.1.16 | 自动增益调节技术：一键优化二维图像。 |  |
| 2.1.17 | 分段调节增益技术：时间增益补偿（TGC），可调节段数≥2。 |  |
| 2.1.18 | 穿刺针显像增强技术可以有效增强针尖跟针道的显示，支持线阵和凸阵探头。穿刺针显像增强技术可以独立开启或关闭。可以调节增强的方向和角度。 |  |
| 2.1.19 | 实时放大功能。 |  |
| 2.1.20 | 二维（2D/B）成像模式。 |  |
| 2.1.21 | 运动（M）成像模式。 |  |
| 2.1.22 | 彩色血流多普勒成像模式。 |  |
| 2.1.23 | 彩色能量血流多普勒成像模式。 |  |
| 2.1.24 | 脉冲波（PW）多普勒成像模式 |  |
| 2.1.25 | 连续波（CW）多普勒成像模式。 |  |
| 2.1.26 | 脉冲波组织多普勒成像模式。 |  |
| 2.1.27 | 测量与计算软件包：一般测量，心脏测量(1.自动心输出量包和患者报告包括：心室，主动脉和心房测量;射血分数，体积测量，辛普森法则，连续性方程，压力半衰期和心输出量; IVC萎缩率，LA / RA体积，TAPSE，PA AT，TV，E，A，PHT，TVI，MV时间，肺静脉，LV质量，TDI e'，TDI a'，HR，dP：dT，Qp / Qs 2.能够同时查看EF和FS 3. LVO（左心室变形）)，妇产科测量，血管测量。 |  |
| 2.1.28 | 具备图像及视频存储功能 |  |
| 2.1.29 | 内置病人数据管理系统，可查询和浏览病人信息、图像、测量计算数据和检查报告。 |  |
| 2.1.30 | 支持导出BMP、JPEG和DICOM格式的图片到USB。 |  |
| 2.1.31 | 主机有USB、DVI、以太网、S端子、复合视频、心电图等数据信号输入/输出接口。 |  |
| 2.2 | 探头技术规格要求： |  |
| 2.2.1 | 探头接口为无针贴片式设计，便于插拔，减少磨损。 |  |
| ▲2.2.2 | 探头为超宽频多频点设计，可支持的探头类型≥10种（包括经食道心脏超声探头和单晶体心脏超声探头） |  |
| 2.2.3 | 凸阵探头：频率范围 2-5MHz |  |
| 2.2.4 | 线阵探头：频率范围 6-13 MHz |  |
| 2.2.5 | 可选配铠装线缆探头：铠装线缆技术探头线缆，包裹经严格设计及测试的不锈钢铠装线缆内套。 |  |
| 2.3 | 主要配置： |  |
| 2.3.1 | 主机一台 |  |
| 2.3.2 | 浅表高频探头1个 |  |
| 2.3.3 | 腹部凸阵探头1个 |  |
| 2.3.4 | 可充电锂电池1个 |  |
| 2.3.5 | 台车1辆 |  |
| 2.3.6 | 其他必备附件1套 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 提供所投产品的彩色样本（含技术参数）扫描件； |  |
| 3.2 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.3 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.4 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.5 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 4.1 | 质保期≥5年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费。 |  |

标项六：超声和肝纤维定量评估一体机、便携式超声、麻醉机 各1套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 标项6-1 | 超声和肝纤维定量评估一体机 |  |
| 一 | 适用范围 |  |
| 1. | 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它； |  |
| 二 | 招标设备要求和配置 |  |
| 2.1 | 监视器：≥21”高分辨率彩色纯平超薄液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可折叠、平移、旋转及升降； |  |
| 2.2 | ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调； |  |
| 2.3 | 控制面板可独立旋转、升降及平移； |  |
| 2.4 | 探头接口选择≥4个，大小一致，均激活 ，采用最高保真无针触点式接口，探头接口可通用； |  |
| ▲2.5 | 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点或聚焦带显示）； |  |
| 2.6 | 空间复合成像，最高可达9线偏转（要求作曲别针试验显示9条扫描线）； |  |
| ★2.7 | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示； |  |
| 2.8 | 二维灰阶成像模式； |  |
| 2.9 | 频谱多普勒显示及分析系统； |  |
| 2.10 | 彩色血流成像模式； |  |
| 2.11 | 高分辨率血流成像模式； |  |
| 2.12 | 多普勒能量图； |  |
| 2.13 | 组织多普勒技术； |  |
| 2.14 | 自由解剖M型（多达3线）； |  |
| 2.15 | 组织谐波成像技术，支持二次谐波和次谐波成像，对应所有探头； |  |
| 2.16 | 全自动多普勒包络和分析系统； |  |
| 2.17 | 二维彩色偏转成像功能； |  |
| 2.18 | 扩展成像技术(支持凸阵、线阵、容积、心脏探头)； |  |
| 2.19 | 实时双幅对比成像 |  |
| 2.20 | 精细血流自动识别成像 |  |
| 2.21 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像； |  |
| 2.22 | 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析，血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新； |  |
| ★2.23 | 具备剪切波定量式弹性成像功能，并具备肿块周边组织弹性定量测量功能，剪切波弹性可测得杨氏模量E（kPa）、剪切波速度Cs（m/s）及剪切模量G（kPa）三种参数； |  |
| 2.24 | 支持应变式弹性成像，具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能； |  |
| 2.25 | 造影技术，具有造影计时器及造影彩色模式，具有造影图像与基础图像双幅实时监控模式，具备造影一体化时间强度曲线分析功能； |  |
| 2.26 | TDI 组织多普勒基本成像单元（包含TVI/TEI/TVM/TVD四种模式）； |  |
| 2.27 | 具备原始数据采集、存储、处理技术，可以对存储的原始数据信号进行二次优化处理； |  |
| 2.28 | 域扫描成像技术，相对传统波束形成器提高线扫描速度； |  |
| 2.29 | 全身应用可免费升级高端平台； |  |
| 2.30 | 支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调； |  |
| ★2.31 | 支持瞬时剪切波弹性成像技术； |  |
| 2.31.1 | 具备在全程实时二维超声的可视引导下，进行肝脏纤维化定量测量的测量，单次激活采集即可收集10组有效定量数据； |  |
| 2.31.2 | 宽频带一体化探头，针对不同体型和年龄的患者无需切换探头，探头集成采集按键，采集过程一键完成； |  |
| ★2.31.3 | 具备探头压力质控环和呼吸稳定性质控环，通过颜色即可直观判断数据采集的有效性。 |  |
| 2.32 | 具有外周血管诊断功能； |  |
| 2.33 | 图文用户显示操作界面； |  |
| 2.34 | 具有硬盘、CD-RW/DVD+RW/DVD-RAM、USB移动硬盘存储功能； |  |
| 2.35 | 系统硬盘≥1T； |  |
| 2.36 | 系统采用高性能主机系统，开机进入工作状态用时≤40秒，关机时间≤15秒。 |  |
| 三、 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |  |
| 3.1 | 一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）； |  |
| 3.2 | 多普勒血流测量及分析； |  |
| 3.3 | 心脏功能测量与分析； |  |
| 3.4 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用； |  |
| 3.5 | 外周血管测量与分析； |  |
| 3.6 | 妇产科测量与分析，含胎儿参数、生长发育曲线、胎儿体重估测、预产期等； |  |
| 3.7 | 用户可建立自定义用途测量软件包。 |  |
| 3.8 | 电影回放和原始数据处理 |  |
| 3.8.1 | 所有模式下可用：支持手动、自动回放；支持4D 电影回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影；支持图像对比（动态、静态）； |  |
| 3.8.2 | 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 |  |
| 3.9 | 输入/输出信号 |  |
| 3.9.1 | 输入：USB、SVHS、复合视频、RGB彩色视频； |  |
| 3.9.2 | 输出：复合视频、RGB彩色视频、HDMI/DVI全数字高清输出接口、USB； |  |
| 3.9.3 | 开通DICOM 3.0接口。 |  |
| 3.10 | 二维灰阶模式 |  |
| 3.10.1 | 频率：宽频带、变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，同一探头二维模式中心频率可选择中心频率≥5种，多普勒可选频率≥2种； |  |
| 3.10.2 | 所有探头均具备谐波成像功能； |  |
| 3.10.3 | 扫描方式：域扫描成像； |  |
| 3.10.4 | 声束聚焦：全域聚焦； |  |
| 3.10.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥128幅； |  |
| 3.10.6 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节；及常用所需的外部调节及组合调节； |  |
| 3.10.7 | 增益调节：D/B/M可独立调节， STC分段≥8； |  |
| 3.10.8 | 系统最大扫描深度≥38cm。 |  |
| 3.11 | 频谱多普勒成像 |  |
| 3.11.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD, 连续波多普勒(CWD) ,高脉冲重复频率(HPRF)； |  |
| 3.11.2 | 多普勒发射频率： 2.0-8.3MHz； |  |
| 3.11.3 | 最大测量速度：PWD 血流速度最大≥7.0m/s，CWD 血流速度最大≥14.0m/s； |  |
| 3.11.4 | 最低测量速度≤1mm/s（非噪声信号）； |  |
| 3.11.5 | 显示方式：B/D，M/D，D，B/CFM/M/D，B/CFM/PW； |  |
| 3.11.6 | 冻结后多普勒基线可调； |  |
| 3.11.7 | 多普勒取样容积宽度和范围: 1-10mm，分级可调。 |  |
| 3.12 | 彩色多普勒成像 |  |
| 3.12.1 | 彩色多普勒显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示； |  |
| 3.12.2 | 彩色显示帧数：相控阵彩色帧率：最大扫描角度、深度17cm，彩色帧频≥12帧/秒，凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm深，彩色帧频≥10帧/秒； |  |
| 3.12.3 | 显示位置调整； |  |
| 3.12.4 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图； |  |
| 3.12.5 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比； |  |
| 3.12.6 | 超声图像存档与病案管理功能：实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像； |  |
| 3.12.7 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 主机1台； |  |
| 4.2 | 腹部探头1把：频率1.2-6.0 MHz； |  |
| 4.3 | 腔内探头1把：频率3.0-11.0 MHz； |  |
| 4.4 | 线阵探头1把：频率5.0-14.0 MHz； |  |
| 4.5 | 心脏探头1把：频率1.5-4.5 MHz; |  |
| 4.6 | 肝纤探头1把：频率1.0-5.7 MHz。 |  |
| 五 | 售后服务及其他 |  |
| 5.1 | 设备验收合格后，主机免费保修≥3年，探头免费保修≥3年。保修期外免收人工费、维修费、差旅费，承诺先维修后付款，要求原厂或原厂授权维修服务机构承诺 |  |
| 5.2 | 维修响应时间≤24小时 |  |
| 5.3 | 提供保修期内的每年至少两次巡视、保养与检测，并提交相关检测报告 |  |
| 5.4 | 免费提供操作培训和维修培训 |  |
| 5.5 | 免费并及时提供软件升级 |  |
| 5.6 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 六 | 安装与验收 |  |
| 6.1 | 安装地点：医院 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：接到通知7天内全部安装调试完成 |  |
| 6.3 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致 |  |
| 标项6-2 | 便携式超声 |  |
| 一 | 用途：适用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、新生儿、术中、介入、血管、浅表组织与小器官等全身应用 |  |
| 二 | 技术参数要求及配置 |  |
| 2.1 | 高档便携式彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 2.2 | 投标机型要求为各厂家便携式彩超最高端机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。 |  |
| 2.3 | 系统概述及主要技术 |  |
| 2.3.1 | 整机一体，笔记本式设计，非站立式，非外接配件式，≥15英寸高清晰度医用彩色液晶显示器，整机重量≤6.5KG，探头接口可扩展到3个，配备原厂台车，整机电池使用时间≥2h |  |
| 2.3.2 | 数字化波束增强器 |  |
| 2.3.3 | 多倍波束合成 |  |
| ★2.3.4 | 回波增强技术 |  |
| 2.3.5 | 频率复合成像技术 |  |
| 2.3.6 | 智能化斑点噪声抑制技术 |  |
| 2.3.7 | 组织特异性成像 |  |
| ▲2.3.8 | 穿刺针显像增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 |  |
| ★2.3.9 | 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） |  |
| 2.3.10 | 超宽动态血流技术 |  |
| 2.3.11 | 彩色能量多普勒 |  |
| 2.3.12 | 组织谐波成像或同等功能 |  |
| 2.3.13 | 二维和彩色多谱勒双幅显示 |  |
| 2.3.14 | 扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用 |  |
| 2.3.15 | 解剖M型模式 ，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度 |  |
| 2.3.16 | 支持中英文菜单操作 |  |
| 2.3.17 | 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |  |
| 2.3.17.1 | 一般测量：距离、面积、周长等；心脏功能测量与分析；多普勒血流测量与分析；自动多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.3.17.2 | 心脏功能专用测量及分析，包括CW，Auto-LV等 |  |
| 2.3.17.3 | 外周血管测量与分析 |  |
| ▲2.3.17.4 | 可升级弹性成像功能，具备组织软硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织壳的弹性定量分析功能，通过对肿块的描记后可自动计算肿块周边浸润区域（病灶浸润范围大小可调）与肿块区域的硬度比 |  |
| 2.3.17.5 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.3.17.6 | 声图像静态、动态存储原始数据回放重现 |  |
| 2.3.17.7 | 原始数据储存 |  |
| 2.3.17.8 | 一体化 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 2.3.17.9 | 可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像 |  |
| 2.3.18 | 输入/输出信号： 输入：S视频 输出：DVI DICOM3.0标准接口及存贮与传输相应软件 |  |
| 2.3.19 | 图像管理与记录装置： |  |
| 2.3.19.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |
| 2.3.19.2 | 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥3分钟的电影 |  |
| 2.3.19.3 | 支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥3个功能的输出。 |  |
| 2.3.19.4 | 内置固态硬盘≥240GB |  |
| 2.4 | 配置要求 |  |
| 2.4.1 | 探头规格： |  |
| 2.4.1.1 | 配备探头扩展口，探头接口≥3，可任意互换 |  |
| 2.4.1.2 | 探头类型：电子凸阵，电子线阵，电子相控阵 |  |
| ★2.4.1.3 | 支持单晶体探头 |  |
| 2.4.1.4 | B/D兼用：线阵：B/PWD 凸阵：B/PWD 腔内：B/PWD |  |
| 2.4.1.5 | 凸阵探头1个：频率1-5 MHZ |  |
| 2.4.1.6 | 线阵探头1个：频率4-12MHZ |  |
| 2.4.1.7 | 单晶心脏探头1个：频率1-5MHZ |  |
| 2.4.2 | 二维灰阶显像主要参数： |  |
| 2.4.2.1 | 扫描速率：B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒；B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒；彩色显示帧频：全视野，18cm深度时， ≥15帧/秒 |  |
| 2.4.2.2 | 系统最大扫描深度≥39cm |  |
| 2.4.2.3 | 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit |  |
| 2.4.2.4 | 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 |  |
| 2.4.2.5 | TGC：≥8段，LGC：≥4段 |  |
| 2.4.2.6 | 动态范围：30-190db |  |
| 2.4.3 | 频谱多普勒： |  |
| 2.4.3.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |  |
| 2.4.3.2 | 最大测量速度： PW：血流速度最大≥7m/s CW：血流速度最大≥30.0m/s 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.4.3.3 | 显示方式：B、B/D、B/M、D |  |
| 2.4.3.4 | 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 |  |
| 2.4.3.5 | 快速角度校正 |  |
| 2.4.3.6 | 支持频谱自动测量 |  |
| 2.4.3.7 | 偏转角度：≥±30度 (线阵探头) |  |
| 2.4.3.8 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm；分级 |  |
| 2.4.4 | 彩色多普勒： |  |
| 2.4.4.1 | 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |  |
| 2.4.4.2 | 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER |  |
| 2.4.4.3 | 最大帧率：≥160 帧/秒 |  |
| 2.4.4.4 | 支持B/C 同宽 |  |
| 2.4.4.5 | 取样框偏转：≥±30度 (线阵探头) |  |
| 2.4.4.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 |  |
| 2.5 | 列出详细配置清单（包括必备的附件） |  |
| 2.6 | 标书中未提及的某些属标准配置的附件、功能、软件，必须无条件免费提供 |  |
| 三 | 售后服务及其他 |  |
| 3.1 | 设备验收合格后，主机含探头免费保修≥3年。保修期外免收人工费、维修费、差旅费，承诺先维修后付款。要求签合同时提供原厂或原厂授权维修服务机构承诺函。 |  |
| 3.2 | 维修响应时间≤24小时 |  |
| 3.3 | 免费提供操作培训和维修培训 |  |
| 3.4 | 免费并及时提供软件升级 |  |
| 3.5 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 标项6-3 | 麻醉机 |  |
| 一 | 麻醉机 |  |
| 1 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 中高档麻醉机 |  |
| 1.2 | 适合低流量、微流量麻醉 |  |
| 1.3 | 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 |  |
| 2 | 主要技术性能 |  |
| 2.1 | 基本配件 |  |
| ★2.1.1 | 后备电池使用时间：单节90min |  |
| 2.1.2 | 具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能 |  |
| 2.1.3 | 机架：带大工作台侧栏杆推车，≥3个抽屉 |  |
| 2.2 | 气源 |  |
| 2.2.1 | 标配氧气、空气气源，可选笑气气源 |  |
| 2.2.2 | 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警 |  |
| 2.2.3 | 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21% |  |
| 2.2.4 | 快速充氧范围25 - 75 l/min |  |
| 2.3 | 流量计 |  |
| ★2.3.1 | 标配电子流量计 |  |
| 2.3.2 | 配备机械总流量计 |  |
| 2.4 | 挥发罐 |  |
| 2.4.1 | 标配单麻醉罐位，可选配具备安全互锁功能的双麻醉罐位 |  |
| ★2.4.2 | 标配一个原厂同品牌高品质挥发罐，具备压力、流速和温度补偿 |  |
| ★2.4.3 | 首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml |  |
| 2.5 | 呼吸回路 |  |
| 2.5.1 | 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转 |  |
| 2.5.2 | 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 |  |
| 2.5.3 | 二氧化碳吸收罐，容积≤1600ml |  |
| 2.5.4 | 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 |  |
| 2.5.5 | 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 |  |
| 2.5.6 | 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 |  |
| 2.6 | 呼吸机 |  |
| 2.6.1 | 气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示 |  |
| 2.6.2 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制通气、压力控制通气、手动通气、电子PEEP。可选配同步间歇指令通气容控（SIMV-VC）、间歇指令通气压控（SIMV-PC）、带窒息后备保护通气的PSV |  |
| ★2.6.3 | 潮气量设置范围：20ml-1500ml |  |
| 2.6.4 | 吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O |  |
| 2.6.5 | 呼吸频率：4-100 次/分钟 |  |
| 2.6.6 | 吸呼比：4:1到1:8 |  |
| 2.6.7 | 压力限制范围：10到 100 cmH2O |  |
| 2.6.8 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O |  |
| 2.6.9 | 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间 |  |
| 2.6.10 | 最大吸气流速120L/min |  |
| 2.6.11 | 可选SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.5–15 L/min；触发窗范围可调： 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：4-60次/分钟、吸气时间：0.4-5.0se |  |
| 2.6.12 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。小儿手术无需更换风箱，操作简单。 |  |
| 2.6.13 | 具备内置第三个流量传感器，可以实现对吸入端和呼出端两个传感器的用户自校准，保证流量传感器的精准和潮气量的精准。 |  |
| 2.6.14 | 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全 |  |
| 2.7 | 数字和波形监测 |  |
| 2.7.1 | 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 |  |
| ★2.7.2 | 彩色触摸屏15英寸，可同屏显示3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式 |  |
| 2.7.3 | 内置插件槽，可直接热插拔插件 |  |
| 2.7.4 | 插件可在监护仪和麻醉机之间通用 |  |
| 2.7.5 | 可选择插件：EtCO2, AG。可升级AG麻醉气体功能，除O2和CO2、NO2外还可以监测5种麻醉气体；自动识别麻醉药物。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正，更加准确 |  |
| 2.7.6 | 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体），呼吸环（P-V,P-F）监测 |  |
| 2.7.7 | 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形） |  |
| 2.7.8 | 潮气量监测范围：0 到2500ml |  |
| 2.7.9 | 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min |  |
| 2.8 | 麻醉工作站功能 |  |
| 2.8.1 | 可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征 |  |
| 2.8.2 | 可连接设备连接模块，将呼吸力学监测值与波形显示到连接监护仪上 |  |
| 二 | 麻醉监护仪 |  |
| ★1 | ≥15英寸显示屏，分辨率≥1920 x 1080像素，电容触摸屏。 |  |
| 2 | 屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。显示屏为视角上下、左右视角均达到178度。提供多点触摸和手势操作功能。监护仪可集成≥6槽插件箱，能够满足大部分临床需求。 |  |
| 3 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。 |  |
| 4 | 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温，2通道有创压。 |  |
| 5 | 可选配RM，C.O.，ScvO2，ICG，EEG，NMT，rSO2等参数模块，以及记录仪、设备集成模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。 |  |
| ★6 | 可选配PiCCO模块 |  |
| 7 | 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 8 | 心电波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |  |
| 9 | 提供25种心律失常事件的分析，包括：停搏(Asystole)、室颤/室速(VFib/Vtac)、室速(Vtac)、室性心动过缓(Vent. Brady)、极度心动过速(Extreme Tachy)、极度心动过缓(Extreme Brady)、PVCs/min过高、Pauses/min过高、R on T、多连发室早(Run PVCs)、成对室早(Couplet)、多形室早(Multif. PVC)、单个室早(PVC)、室早二联律(Bigeminy)、室早三联律(Trigeminy)、心动过速(Tachy)、心动过缓(Brady)、起搏器未起搏(Pacer Not Pacing)、起搏器未俘获(Pacer Not Capture)、漏搏(Missed Beat)、短阵室速(Nonsus. Vtac)、室性节律(Vent. Rhythm)、心跳暂停(Pause)、不规则节律(Irr.Rhythm)、房颤(Afib)。 |  |
| 10 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。多导ST波形同窗显示。 |  |
| 11 | 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |  |
| 12 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 13 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 14 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |  |
| 15 | 可提供双血氧监测功能 |  |
| 16 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |  |
| 17 | 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。 |  |
| 18 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据喜好选择。 |  |
| 19 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |  |
| 20 | 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 21 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |  |
| 22 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |  |
| 23 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |  |
| 24 | 可选配专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 |  |
| 25 | 具有专业的围术期辅助应用，能够优化诱导期、维持期和复苏期的工作流程，提供脱机评分工具 |  |
| 26 | 配置多参数模块，可作为插件与监护仪主机配合使用， 也可作为转运监护仪独立使用，满足救护车和固定翼飞机，通过相关转运标准。≥5英寸彩色触摸屏，小巧便携，内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。 |  |
| 27 | 配置AG模块 |  |
| 28 | 支持同品牌设备信息互联。 |  |

标项七：便携式超声1套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 货物名称：全数字化笔记本式彩色多普勒超声诊断系统 |  |
| 二、 | 用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨及其它 |  |
| 三、 | 投标产品为各生产厂家最新研发的笔记本超声，所配软件为该机型的最新版本 |  |
| 四、 | 主要技术规格及系统概述： |  |
| 4.1 | 主机系统性能 |  |
| 4.1.1 | 全数字化笔记本式彩色多普勒超声诊断系统主机 |  |
| 4.1.2 | ≥15.3英寸 超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器 |  |
| 4.1.3 | 主机重量≤4.7kg（带电池） |  |
| ★4.1.4 | 高分辨率液晶显示器，支持≥165°翻转 |  |
| 4.1.5 | 具备全物理键盘式(非触摸式)控制面板 |  |
| 4.1.6 | 主机内置探头接口≥1个，可扩展至3个接口 |  |
| 4.1.7 | 系统冷启动时间≤40秒 |  |
| 4.1.8 | 数字波束形成器 |  |
| 4.1.9 | 多倍信号并行处理技术 |  |
| 4.1.10 | 数字化全程动态聚焦 |  |
| 4.1.11 | 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit |  |
| 4.1.12 | 接收方式：发射、接收通道≥1024 |  |
| 4.1.13 | 二维灰阶成像单元 |  |
| 4.1.14 | 谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像 |  |
| 4.1.15 | M型成像单元 |  |
| 4.1.16 | 彩色多普勒成像单元 |  |
| 4.1.17 | 频谱多普勒成像单元 |  |
| 4.1.18 | 支持组织多普勒成像 |  |
| 4.1.19 | 高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵 |  |
| 4.1.20 | 支持解剖M型成像，≥3线，360°可调，M型图像随各条取样线移动实时更新 |  |
| 4.1.21 | 支持彩色M型成像 |  |
| 4.1.22 | 空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合 |  |
| 4.1.23 | 焦点联动技术，支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式 |  |
| 4.1.24 | 二维角度独立偏转成像，≥6级可调 |  |
| 4.1.25 | 斑点噪音抑制，多级可调 |  |
| 4.1.26 | 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色、能量多普勒及高分辨率血流 |  |
| 4.1.27 | 一键自动优化 |  |
| 4.1.28 | 图像放大功能，支持前端放大、后端放大 |  |
| 4.1.29 | 支持一键全屏放大，≥2级可调 |  |
| 4.1.30 | 多语言操作界面：支持中文键盘输入 |  |
| 4.1.31 | 支持穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示 |  |
| 4.1.32 | 支持穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调 |  |
| 4.1.33 | 支持穿刺网格，可编辑预设 |  |
| 4.1.34 | 支持实时宽景成像 |  |
| 4.1.35 | 支持组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量 |  |
| 4.1.36 | 弹性成像 |  |
| ★4.1.37 | 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以图形化脏器标识及中文名称直观显示，减少操作时的调节及常规所需的外部调节及组合调节（提供图片证明） |  |
| 4.2 | 探头规格 |  |
| 4.2.1 | 超宽频变频探头：频宽范围1-16MHz，基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调 |  |
| ★4.2.2 | 腹部凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz，最大探测深度≥300mm，支持基波与谐波各五段变频。（提供图片证明） |  |
| 4.2.3 | 浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz，支持基波与谐波各五段变频。 |  |
| ★4.2.4 | 腔内探头，探头频率：3.0-11.0MHz，具备实时温控功能，探头工作时的温度值在主机显示器上实时显示 |  |
| 4.3 | 二维灰阶参数 |  |
| 4.3.1 | 最高扫描线密度≥256超声线 |  |
| 4.3.2 | 最大深度：最大探测深度≥30cm |  |
| 4.3.3 | 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调 |  |
| 4.3.4 | 二维增益调节范围≥200dB |  |
| 4.3.5 | 动态范围≥200dB，可视可调 |  |
| 4.3.6 | 灰阶曲线≥12种 |  |
| 4.3.7 | 物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示 |  |
| 4.3.8 | LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示（提供图片证明） |  |
| 4.3.9 | 伪彩≥12种 |  |
| 4.3.10 | 声功率1–100%，可视可调 |  |
| 4.4 | 彩色多普勒参数 |  |
| 4.4.1 | 多普勒增益≥200dB |  |
| 4.4.2 | 支持B/C双实时 |  |
| 4.4.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图 |  |
| 4.4.4 | 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能 |  |
| 4.5 | 频谱多普勒参数 |  |
| 4.5.1 | 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW） |  |
| 4.5.2 | B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW |  |
| 4.5.3 | 快速角度校正功能 |  |
| 4.5.4 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm |  |
| 4.5.5 | 显示控制：反转显示（左/右；上/下） |  |
| 4.5.6 | PW、CW实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数 |  |
| 4.6 | 系统通用技术规格 |  |
| 4.6.1 | 内置锂电池独立供电 |  |
| 4.6.2 | 主机内置HDMI视频输出接口 |  |
| 4.6.3 | 支持可升降台车 |  |
| 4.6.4 | 支持多功能背包(带拉杆箱功能) |  |
| 4.6.5 | 主机内置USB接口≥2个 |  |
| 4.7 | 测量和分析 |  |
| 4.7.1 | 基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等，支持彩色多普勒血流速度定点测量、彩色血流剖面图 |  |
| 4.7.2 | 腹部测量软件包 |  |
| 4.7.3 | 妇科测量软件包 |  |
| 4.7.4 | 产科测量软件包 |  |
| 4.7.4.1 | 具有≥4胞胎对比测量分析 |  |
| 4.7.4.2 | 支持胎儿生长曲线显示，≥20种默认估计公式及公式自定义功能 |  |
| 4.7.4.3 | 胎儿解剖功能，提供产科筛查范式，≥40项结果定量评分 |  |
| 4.7.4.4 | 孕龄估计：提供平均超声孕龄、≥10种综合超声孕龄和≥5种胎重孕龄估计方法，提供公式自定义功能 |  |
| 4.7.4.5 | 胎重估计：≥10种胎重公式可选 |  |
| 4.7.5 | 心脏测量软件包 |  |
| 4.7.6 | 泌尿测量软件包 |  |
| 4.7.7 | 小器官测量软件包 |  |
| 4.7.8 | 儿科测量软件包：自动髋关节角度测量 |  |
| 4.7.9 | 血管测量软件包 |  |
| 4.7.10 | 跨幅测量 |  |
| 4.7.11 | DICOM结构化报告 |  |
| 4.8 | 图像存储，回放和浏览 |  |
| 4.8.1 | 同屏一体化智能剪切板 |  |
| 4.8.2 | 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影 |  |
| 4.8.3 | 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置 |  |
| 4.8.4 | 图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 |  |
| 4.8.5 | 主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等 |  |
| 4.9 | 图文工作站 |  |
| 4.9.1 | 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息 |  |
| 4.9.2 | 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览 |  |
| 4.9.3 | 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备 |  |
| 4.9.4 | 支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出 |  |
| 4.10 | 产品安全性能：符合CE、FDA、NMPA认证要求 |  |

标项八：数字X摄影DR  1套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能及用途：本机具备DR摄影、数字透视及可视化摄影等功能，利用它可以进行头颅、胸部、腹部和四肢等部位的DR摄影，也可以进行胸部和腹部透视、及部分造影等功能，还可用于在透视下进行骨折整复、取异物等； |  |
| 2 | 主要配置： |  |
| 2.1 | 隔室遥控操作台 1件 |  |
| 2.2 | X射线高频高压发生器 1件 |  |
| 2.3 | 4方向运动摄影床 1台 |  |
| 2.4 | 高密滤线栅 2件 |  |
| 2.5 | 胸片架 1台 |  |
| 2.6 | X射线管 1件 |  |
| 2.7 | 动态平板探测器（碘化铯非晶硅结构） 1件 |  |
| 2.8 | 静态平板探测器（碘化铯非晶硅结构） 1件 |  |
| 2.9 | 采集工作站 1套 |  |
| 2.10 | 2兆医用灰阶显示器 1台 |  |
| 2.11 | 软件工作站（电脑+软件+DR桌+密码狗） 1套 |  |
| 2.12 | 双向语音对讲系统 1套（即病人可在机房与医生对讲自如） |  |
| 3 | 电源条件： |  |
| 3.1 | 电压：380V±38V |  |
| 3.2 | 频率：50Hz±1Hz |  |
| 3.3 | 容量：≥105kVA |  |
| 3.4 | 内阻：≤0.17Ω |  |
| 4 | 高压发生器 |  |
| ▲4.1 | 原厂生产高压发生器，提供投标品牌型号产品的检验报告 |  |
| ▲4.2 | 最大功率≥65KW |  |
| ★4.3 | 主逆变频率≥480KHz |  |
| 4.4 | 摄影 |  |
| 4.4.1 | 管电压：40kv—150kv 分档调节 |  |
| 4.4.2 | 管电流：≥800mA分档调节 |  |
| 4.5 | 透视 |  |
| 4.5.1 | 管电压：40kv—125kv 连续可调 |  |
| ▲4.5.2 | 连续透视管电流：最小≤0.5mA，最大≥20mA |  |
| ★4.5.3 | 脉冲透视最高管电流：≥35mA |  |
| 5 | X射线球管 |  |
| 5.1 | 球管焦点：大焦/小焦 1.2mm /0.6mm |  |
| 5.2 | 焦点功率：大焦点≥75kW 小焦点≥25kW |  |
| 5.3 | 阳极热容量：≥300KHU |  |
| 5.4 | 旋转阳极速度：≥9600rpm |  |
| 5.5 | 具备近台触摸屏≥10.4英寸 |  |
| 5.6 | 近台触摸屏可实时显示DAP剂量，可调节参数，可预览图像并且与软件工作站同步 |  |
| 6 | 摄影床 |  |
| 6.1 | 球管立柱纵向行程 ≥1400mm |  |
| 6.2 | 沿立柱上下移动行程 ≥1250mm |  |
| 6.3 | 床面移动纵向行程 ≥1000mm |  |
| 6.4 | 床面移动横向行程 ≥250mm |  |
| 6.5 | 片盒移动纵向行程 ≥ 500mm |  |
| 6.6 | 牛头转动 ±180° |  |
| 6.7 | 床面最低高度 ≤600mm |  |
| 6.8 | 为方便床体运动，要求摄影床控制系统为内嵌感应系统，非脚踩式，提供实体床体证明 |  |
| 7 | 电动胸片架 |  |
| 7.1 | 沿立柱上下移动行程 ≥1500mm |  |
| ★7.2 | 具备自动跟踪，隔室操控 |  |
| 8 | 滤线栅 |  |
| 8.1 | 两块，会聚距离分别为 100cm/180cm（ 专距专用，进一步提升图像质量) |  |
| 9 | 动态平板探测器一件 |  |
| 9.1 | 有效面积≥420mm(H)×420mm(V) |  |
| 9.2 | 相素矩阵≥3000(H)×3000(V) |  |
| ★9.3 | 相素间距：≤139μm |  |
| ★9.4 | 透视最高帧频：≥30fps |  |
| 9.5 | 空间分辨率：≥3.7lp/mm |  |
| 9.6 | A / D转换 ≥16bit |  |
| 10 | 静态探测器一件 |  |
| 10.1 | 有效面积：≥420mm(H)×420mm(V) |  |
| 10.2 | 相素矩阵：≥3000(H)×3000(V) |  |
| 10.3 | 相素间距：≤139μm |  |
| 10.4 | A / D转换 ：16bit |  |
| 10.5 | 传输模式：无线传输 |  |
| 11 | 数字化X线摄影透视操作系统 |  |
| 11.1 | 软件一套 |  |
| ★11.2 | 具有：心胸比（CTR）、距离测量、角度测量、脊柱测量的功能； |  |
| 11.3 | 具备全自动全长拍片和全自动长骨图像拼接功能 |  |
| 11.4 | 具备尘肺病拍摄模式 |  |
| 12 | 售后服务及其他要求： |  |
| 12.1 | 有防辐射安全许可证 |  |
| 12.2 | 售后服务：≥伍年整机质保，终身维护 |  |
| 12.3 | 为保障整机良好的稳定性以及更优化便捷的售后服务，要求核心部件：高压发生器、动、静态平板探测器和床体与整机为同一品牌 |  |

标项九：盆底磁刺激仪1套

| 序号 | - 招标技术要求 | - 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善,对神经损伤性疾病及腰骶神经功能障碍的辅助治疗 |  |
| 二、 | 硬件参数： |  |
| 2.1 | 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准。 |  |
| 2.2 | 整机通过EMC电磁兼容测试。 |  |
| ★2.3 | 适用范围：神经功能评定和治疗，骶神经功能障碍的辅助治疗。 |  |
| ★2.4 | 产品结构及组成包含座椅或治疗椅。 |  |
| 2.5 | 治疗座椅可电动调节座椅靠背及脚踏角度，可实现坐位盆底肌刺激和躺位骶神经刺激。 |  |
| ★2.6 | 脉冲磁场最大磁感应强度≥7 Tesla。 |  |
| ▲2.7 | 脉冲磁场最大刺激频率80Hz，0-80Hz可调，当脉冲频率＞1Hz时，频率调节步长为1Hz；当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。 |  |
| 2.8 | 磁感应强度变化率：10kT/s～70kT/s。 |  |
| 2.9 | 单脉冲上升时间：60μs±10μs。 |  |
| ★2.10 | 单个脉冲持续时间：≥340μs±20μs。 |  |
| 2.11 | 运动诱发电位采样率≥4096Hz。 |  |
| ★2.12 | 运动诱发电位检查最小分辨率≤0.2μV。 |  |
| 2.13 | 运动诱发电位检查频率范围：20Hz～500Hz。 |  |
| 2.14 | 运动诱发电位测量灵敏度范围：2～2500μV。 |  |
| 2.15 | 标配盆底专用线圈为符合盆底解剖设计的线圈，磁场深度可达6-8cm，距离线圈中心表面6cm处磁场强度仍≥1.5T |  |
| ▲2.16 | 采用液态内循环冷却系统，散热效率高，保证设备长时间运行，可实现系统温度≤40℃。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作，保证安全使用。 |  |
| 2.17 | 标配Win7及以上软件操作平台，大容量硬盘存储，可存储治疗病例及治疗记录，液晶显示屏幕≥13英寸。 |  |
| 2.18 | 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。 |  |
| 注 | 以上标记▲或★的技术条款，需提供有效的佐证材料（包括医疗器械注册证，或第三方检测报告等），未提供的或者响应内容与佐证材料不一致的不予认可。 |  |
| 三、 | 软件参数： |  |
| 3.1 | 上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程软件产品质量要求与评价。 |  |
| 3.2 | 内置≥5种磁刺激模式，MEP模式，标准模式、TBS模式、复合模式、方案治疗模式，满足临床多种应用场景需求。（提供投标产品的≥5种磁刺激模式软件截图） |  |
| 3.3 | 标准模式、TBS模式、复合模式、方案治疗模式最高可调节频率80Hz。 |  |
| 3.4 | 内置多种临床治疗方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看，也可以导入导出。 |  |
| 3.5 | 支持与同品牌生物刺激反馈类设备之间的数据共享和自动实时同步。系统支持自动接收生物刺激反馈类设备生成的磁电疗程化治疗方案及患者基本信息，可实现患者治疗数据的同步共享。（提供磁电联合方案软件截图） |  |
| 3.6 | 疗程化方案治疗，可自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。 |  |
| 3.7 | 具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化的方案设置和独立方案设置。 |  |
| 3.8 | 磁刺激治疗方案参数可自定义设置，包括刺激部位、刺激频率、刺激强度、脉冲个数、刺激时间、间歇时间、休息时间等。单次治疗方案至少可设置10种不同的刺激频率。 |  |
| 3.9 | 任意治疗模式下的刺激频率、强度可调节。 |  |
| 3.10 | 治疗过程中可对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。 |  |
| 3.11 | 刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。 |  |
| 3.12 | 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可以对所有检测及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。 |  |
| 3.13 | 磁刺激操作软件可实现病历管理或病历导出。 |  |
| 3.14 | 可生成肌电诱发电位检测报告，及报告打印输出。 |  |
| 3.15 | 提供磁刺激临床应用指导教材。 |  |

标项十：血透机5套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单泵血液透析设备技术参数要求：单泵4台 |  |
| 1 | 适用范围：适用于血液透析中心急、慢性肾功能衰竭的替代治疗 |  |
| 2 | 具备常规透析和碳酸盐透析功能 |  |
| 3 | 触控中文≥12寸，中文操作界面 |  |
| ★4 | 具备双通道电磁容量超滤系统 |  |
| 5 | 具备实时监测各种主要参数：360º 分级声光报警系统 |  |
| 6 | 具有治疗结束透析液自动排空功能 |  |
| 7 | 具备能实时监测血路部分的空气探测和漏血探测 |  |
| 8 | 具有多个电导测量模块精确电导度监控功能，确保透析液离子浓度准确 |  |
| 9 | 具有BPM内置血压监测模块 |  |
| 10 | 具有在线监测Kt/V模块 |  |
| 11 | 提供可使用多种浓缩液配方，干粉支架接口非专用。 |  |
| ★12 | 静脉压监测：-700 mmHg — +750 mmHg；动脉压监测：-700 mmHg — +750 mmHg |  |
| 13 | 肝素泵注射流速：0 — 10 ml/小时，调节梯度为0.1ml |  |
| ★14 | 透析液：流速300-700ml可调，梯度为1ml/min；温度：33 — 40℃可调 |  |
| 15 | 电导调节与监测：钠130 — 150 mmol/L，钠离子曲线可调 |  |
| 16 | 超滤率：0 — 4.0L/小时；超滤精度：≤±1% |  |
| ★17 | 支持全自动化学消毒、热消毒、与热消毒水机整合热消毒等方案，热消毒温度≥93℃，具备短时热消毒，时间≤25分钟 |  |
| ★18 | 支持化学消毒、高温消毒、清洗棒消毒等消毒方式 |  |
| 19 | 消毒排空率：≥99% |  |
| 20 | 配置后备电池，断电后可维持15分钟以上的运转 |  |
| 二 | 双泵血液透析设备技术参数要求：双泵1台 |  |
| 1 | 适用范围：适用于血液透析中心急、慢性肾功能衰竭的替代治疗，具备血液滤过HF、血液透析滤过HDF以及常规透析和碳酸盐透析功能 |  |
| 2 | 触控中文≥15英寸彩屏，保证足够和精确的信息量，具有中文及其他多种操作语言 |  |
| ★3 | 双通道电磁容量超滤系统，确保超滤准确，流量连续无死腔，安全无卫生隐患 |  |
| 4 | 具有自动预冲功能，一键预约，自动启动，无需手工操作，无需翻转透析器 |  |
| 5 | 置换液流速范围：1.2～27L/H |  |
| 6 | 置换液流量在HDF/HFI治疗模式下，最大150L |  |
| 7 | 血泵流量：10-580 ml/min |  |
| 8 | 空气探测器：超声波探测器 |  |
| 9 | 静脉压监测：+10 mmHg — +400 mmHg |  |
| 10 | 动脉压监测：-300 mmHg — +150 mmHg |  |
| 11 | 跨膜压监测：-200 mmHg — +600 mmHg |  |
| 12 | 肝素流速可调，具有肝素追加功能 |  |
| 13 | 漏血探测器：红外线探测器 |  |
| 14 | 透析液流速300-800ml/min，调节梯度50 ml/min |  |
| 15 | 透析液温度34 — 39.5℃可调 |  |
| 16 | 具有预冲液收集排放装置，无需要废液袋 |  |
| 17 | 电导率调节范围：12.5—16.5ms/cm |  |
| 18 | 超滤量：0-24L |  |
| 19 | 支持全自动化学消毒、热消毒，热消毒温度≥95℃ |  |
| ★20 | 支持清洗棒消毒，消毒脱钙可一次完成 |  |
| 21 | 消毒排空率：≥99% |  |
| 22 | 具有班次间快速自检功能，时间≤10分钟 |  |
| 23 | 四个电导测量模块在线反馈式电导调节，确保透析液离子浓度准确，改善患者舒适度与安全性 |  |
| 24 | 主机标准配置后备电池，断电后可维持15分钟以上的血泵运转时间。 |  |
| ★25 | 具有三重细菌滤过安全保障系统，确保超纯净透析液，置换液彻底无菌、无热源，确保治疗安全 |  |
| 26 | 具有漏液监测系统，进一步提高治疗安全性 |  |
| 27 | 具有压力控制模式 |  |
| 28 | 配置内置血压模块 |  |
| ★29 | 配置血容量测量装置，不需要额外耗材，治疗中实时监测 |  |
| 30 | 配置在线A干粉装置，可以单独调控钠离子和碳酸氢根离子 |  |
| 31 | 配置在线B干粉装置，干粉耗材可以通用 |  |
| ★32 | 配置在线透析充分性监测模块（Kt/V），利用电导模块实时测得，非计算式及光学监测 |  |
| 33 | 具有计时提醒功能 |  |
| 35 | 开放维修权限，医院工程师具有自主维修权限 |  |
| 三 | 售后服务及其他 |  |
| 1 | 质保期：保修≥3年 |  |
| 2 | 提供专用耗材清单、省平台代码及最优惠的价格 |  |

标项十一：ECMO人工肺1套

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途：用于儿童、成人救治需进行心肺辅助的高危病人，可进行长时间的体外循环，主机为便携式设计，方便转运。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 主机系统(含应急手动驱动装置) |  |
| ★2.1.1 | 泵头驱动工作原理：磁力驱动 |  |
| 2.1.2 | 液晶显示屏，可触屏式操作，可选用中文菜单显示 |  |
| 2.1.3 | 转速范围：≥0—5000RPM |  |
| 2.1.4 | 转速误差：≤±20RPM |  |
| 2.1.5 | 流量范围：0—9.9LPM |  |
| ★2.1.6 | 泵头与氧合器模块化设计，模块预充量≤280ml |  |
| ★2.1.7 | 氧合器膜表面积≤1.9 m2。 |  |
| 2.1.8 | 内置UPS可用时间：≥90 min |  |
| ★2.1.9 | 可测定所应用消耗材料通路中的压力（静脉端压力、氧合器压力、动脉端压力、氧合器与静脉端压力差）。采用非接触式设计，减少与血液的接触，尽可能降低此类接触造成的血球及血液成份的破坏。 |  |
| ★2.1.10 | 可测静脉血温。采用非接触式设计。 |  |
| 2.1.11 | 动脉端气泡监测,血流量监测。采用非接触式设计。 |  |
| 2.1.12 | 具备连续实时静脉端血氧饱和度监测、血红蛋白和血球压积监测 |  |
| ★2.1.13 | 配应急手动驱动装置，一旦出现电子或者机械故障时，可以采用手动操作非电池支持，确保患者的安全。 |  |
| 2.1.14 | 可根据临床的使用需要选择运行模式：RPM转速模式 及LPM流量模式。 |  |
| 2.1.15 | 为了使安装套包的过程可控，同时也便于检测是否存在返流，可以选择进入零流量模式或者返流保护模式。 |  |
| 2.2 | 机械式空气氧气混合器 |  |
| 2.2.1 | 可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比（21%-100%） |  |
| 2.2.2 | 带氧气及空气管道 |  |
| 2.3 | 配套耗材 |  |
| ★2.3.1 | 能提供一体化完整的肝素涂层套包（一张注册证，而非氧合器，离心泵泵头，连接管道的分项注册）。 |  |
| 2.3.2 | 要求氧合器，离心泵泵头，连接管道全部有BIOLINE肝素涂层。 |  |
| 2.3.3 | 单套包可以连续使用≥30天 |  |
| 2.3.4 | 能够提供各种型号肝素化涂层股动脉和股静脉插管。 |  |
| 2.3.5 | 能够提供一次性使用穿刺扩张包。 |  |
| 2.4 | 医用物理升温仪 |  |
| 2.4.1 | 体积小，重量轻，噪声低，可放置在离心泵转运车内。 |  |
| 2.4.2 | 水温设定控制范围： 35~39℃。 |  |
| 2.4.3 | 容量≤2升。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 主机一套； |  |
| 3.2 | 应急手动驱动装置一只； |  |
| 3.3 | 不锈钢架车一套（含：输液架、氧气瓶支架各一只）； |  |
| 3.4 | 保温小水箱一只（含连接管道一套）； |  |
| 3.5 | 机械式空氧混合器(两管)一只（含连接管道一套）。 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 投标产品如为进口产品需提供海关报关单，商检产品需提供商检报告 |  |
| 4.2 | 提供用户名单及联系方式 |  |
| 4.3 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册；进口产品另需提供相应的英文版本 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 设备验收合格后整机免费保修≥两年（质保开始时需附原厂保修证明），质保期外不收取任何维修、差旅费等 |  |
| 5.2 | 维修响应时间＜2小时，12小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话 |  |
| 5.3 | 质保期外维修付款必须做到先维修后付款 |  |
| 5.4 | 每年≥2次上门免费维修保养服务 |  |
| 5.5 | 提供详细配置清单和保修期外的零配件及折扣率，折扣率≤七折 |  |
| 5.6 | 提供专用耗材清单、省平台代码及最优惠的价格 |  |
| 六 | 安装验收 |  |
| 6.1 | 安装地点：医院内。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.4 | 验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.5 | 安装验收前产生的一切费用由供应商提供 |  |

标项十二：肺功能仪1套

| 序号 | 项目 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 肺功能测试系统 |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于成人及儿童肺功能检测需要。 |  |
| 1.2 | 设备数量 | 1套 |  |
| 1.3 | 设备功能 | 肺通气、弥散、残气、舒张试验 |  |
| 1.3.1 | 常规肺活量与肺通气 | 至少包括以下参数： 潮气量（VT）；呼吸频率（BF）；通气量（MV）；深吸气量（IC）；补呼气量（ERV）；补吸气量（IRV）；吸气峰值流速（PIF）；最大肺活量（VC MAX）；用力肺活量（FVC）；一秒量 (FEV1)， FEV1%F；二秒量（FEV2）；三秒量（FEV3）；一秒率（FEV1%VC）；呼气峰流速（PEF），用力呼气25%,50%,75%的流速MEF25，MEF50，MEF75；最大通气量（MVV）；吸气肺活量（VC IN）等。 |  |
| 1.3.2 | 弥散量，残气量 | 至少包括以下参数： 一口气法弥散量TLCOsb, 比弥散KCO等 肺总量TLC，功能残气FRC，残气量RV，残总比RV/TLC，功能残总比FRC/TLC，以及吸入氦浓度，呼出氦浓度等。 |  |
| 1.3.3 | 舒张试验 | 药物试验流程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定；并有足够软件支持完成舒张试验和支气管反应性测定。 |  |
| 2 | 技术要求 |  |  |
| ★2.1 | 流量传感器 | 采用数字超声流量传感器，所有测试只能在一个传感器上完成，无需更换传感器。 |  |
| 2.1.1 | 流量范围 | 0-20L/S |  |
| 2.1.2 | 测量精度 | ±2.0% |  |
| 2.1.3 | 容积范围 | - 0-20L |  |
| 2.1.4 | 测量精度 | ±3% |  |
| ★2.1.5 | 呼吸阻力： | <０.006kpa/(L/min) |  |
| ★2.2 | 一氧化碳CO气体分析器 | 采用快速红外线法一氧化碳气体分析器 |  |
| 2.2.1. | 测量范围 | - 0 ~0.3% |  |
| 2.2.2 | 测量精度 | ± 1% |  |
| ★2.3 | 氦气He气体分析器 | 采用数字超声摩尔分子检测技术氦气体分析器 |  |
| 2.3.1 | 测量范围 | 0–20% |  |
| 2.3.2 | 测量精度 | ± 1% |  |
| 2.3.3 | 测量时间 | 实时 |  |
| 3 | 其他要求 |  |  |
| 3.1 | 系统结构 | 主机数字化，将来可升级扩展至体描。 |  |
| 3.2 | 定标系统 | 内置数字化定标系统，实时定标，开机无需人工进行容量定标和气体定标即可测试。 环境参数（温度，湿度，大气压）数据实时在主机显示屏实时显示，每秒更新数据。 |  |
| 3.3 | 气路设计要求 | 开放式测试系统, 无收集气袋和收集气体管路。 |  |
| ★3.4 | 测试气体 | 采用一瓶CO和HE混合气体，气体公司均可配置。 |  |
| 3.5 | 预计值系统 | 采用亚洲人和中国人预计值系统，并对用户开放预计值计算系统，用户可输入自己的预计值回归公式得出预计值系统。 |  |
| 3.6 | 计算机系统 | - 采用工控计算机，内存16G及以上， CPU 为 i5处理器、硬盘1T，显示器19寸，彩色打印机。 |  |
| 3.7 | 操作系统要求 | 中文Windows 10操作系统，专用肺功能测试软件。中文测试界面。通气功能测定一次完成，不用分步操作。软件终生免费升级。 |  |
| 3.8 | 报告系统 | 肺功能测试系统可自行编辑报告，可选多种预设报告格式，包括数字、图形。 报告可显示预览和直接打印，支持PDF和JPG格式的电子报告输出。 |  |
| 3.9 | 气道过敏反应测试系统（激发试验装置） | 具备 |  |
| 4 | 功能要求 |  |  |
| 4.1 | 功能要求 | 具备气道过敏反应测试系统（支气管激发试验），具备支气管激发试验软件及精准给药装置。设备可通过软件控制药物雾化的剂量、时间，实现精准雾化。药物评定PD20、CHG%等 |  |
| 5 | 参数要求 |  |  |
| 5.1 | 压力 | 压力：2 bar |  |
| 5.2 | 雾化效果 | - 雾化颗粒大小：1-5 µm |  |
| - ★5.3 | 雾化速率 | - 雾化速率：＜0.48ml/min |  |
| - 6 | 其他要求 |  |  |
| - 6.1 | 耗材 | 提供专用耗材清单、省平台代码及最优惠的价格 |  |

三、商务条款要求（适用所有标项）

| 项 目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| ▲投标报价 | 本项目投标报价包括设备费、材料费、零配件费用、运输及保险费用、安装调试及验收费用、质保期及售后服务费用、培训费、税费、中标服务费等完成本项目的所有费用。投标报价不得超过采购预算（或最高限价）。 供应商应认真研读招标文件，熟悉项目情况，并在投标文件中考虑可能影响投标报价的一切因素，中标后不得以任何理由，提出其他经济补偿。 |
| 履约保证金 | 不适用 |
| ▲付款方式 | 合同签订后7个工作日内支付合同总价的40%，安装调试并验收合格后30日内付清余款（节假日顺延）。供应商如有更优惠的付款方式请提供。 |
| 交货期、交货地点 | 交货期：合同签订后60天内交货并通过验收。 交货地点：采购人指定地点 （如在《二、技术条款要求》中另有规定的从其规定）。 |
| 安装、调试、验收要求 | 提供设备的操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、注意事项、基本的标准操作程序、操作中注意事项/安全风险、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）； 设备安装后，买方组织按国际和国家行业标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册和部分验收专用仪器，并承担所有的费用（直到仪器能正常使用）。 |
| 售后服务方案 | 售后服务方案包括售后服务承诺、响应时间及到达现场时间、质保期时间、备品备件、技术支持力量及保障等内容。 质保期：验收合格之日起≥2年 （如在《二、技术条款要求》中另有规定的从其规定）。 |
| 培训要求 | 卖方应免费提供技术操作培训及维修保养培训, 保证使用人员能正常操作设备的各种功能及基本的维修操作。 |
| 第三方检测机制 | 第三方检测机制：本次采购项目对采购质量履约引入第三方检测机构检测机制。中标投标人如不能严格按照投标文件的响应内容及合同约定履约的，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款认定为提供虚假材料谋取中标、成交。并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 |
| ▲证明文件 | 投标文件提供符合国家NMPA管理要求的投标人及产品的证明文件： 招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的： 1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 招标产品未纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，提供情况说明并盖投标单位公章。 |

第四部分   评标办法

评标办法前附表

适用于所有标项

| 评议细则 投标单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术70分 | 1、技术参数响应情况（38分） 投标文件对采购文件的技术响应情况：技术指标全部满足招标文件要求的得38分。标注“★”为重要技术参数，每负偏离一项扣减3分；其它的（无任何标注）为一般技术参数，每负偏离一项扣减2分。允许偏离的技术参数偏离项达到20项的投标无效。 标志“▲”的实质性条款不允许任何负偏离，否则投标无效。 |  |  |  |
|  | 2、评标委员会对投标产品技术性能的综合评议（5分）。 投标产品技术的性能稳定可靠、为同系列产品中的中高端机型得5分；技术性能比较稳定可靠、为同系列产品中的中档机型得3分；产品性能不稳定、为同系列产品中的低端机型、或面临更新淘汰风险的得1分。 |  |  |  |
|  | 3、评标委员会对投标产品故障率、操作维修便捷性等的综合评议（5分）。 投标产品的故障率低、易于操作与维修、后期维护成本低得5分；故障率在同类产品中居中、操作及维修较方便、后期维护成本尚属合理得3分；故障率明显偏高、或操作使用维修困难、或维护成本偏高的得1分。 |  |  |  |
|  | 4、培训方案（5分） 培训方案：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训），对培训内容、培训人员及次数、培训师资等综合评定，方案完整、培训师资力量强大、培训课程完全满足采购需求得5分；方案完整、但存在培训师资力量稍不足、或培训内容略粗等缺点但尚不影响履约得3分；方案不完整、或培训师资力量明显欠缺会影响项目履约的得1分。 |  |  |  |
|  | 5、售后服务能力（10分） 5.1售后服务响应时间：响应时间迅速、完全满足采购需求得2分；响应时间较长但尚不影响履约得1分；响应时间过长会影响项目履约不得分。 5.2维修工程师资质力量：维修工程师力量强、完全满足采购需求得3分；力量基本满足需求得2分；力量比较弱、无法保证满足采购需求不得分。 5.3质保期时间：质保期时间优于采购需求得3分，满足采购需求2分，质保期时间不满足采购需求不得分。 5.4 备件库水平及是否承诺提供备机：备件库充足、且能在紧急情况下为医院提供备机的得2分；备件库充足但不承诺提供备机得1分；备件库不足、不承诺提供备机的不得分。 |  |  |  |
|  | 6、安装调试、验收方案（3分） 安装调试方案完整、具体细致、验收标准符合卫生行业规范的得3分；安装调试方案基本完整、但不够具体详细、验收标准符合卫生行业规范的得2分；安装调试方案不完整、或有明显的不合理之处、验收标准没有完全符合卫生行业规范的不得分。 |  |  |  |
|  | 7、其他优惠条件（3分） 根据投标文件提供的其他与本项目履约相关的优惠承诺措施，优惠措施力度大、产品生命周期使用成本低得3分；有一定的优惠承诺得2分；优惠承诺实质性意义不大、或产品使用成本高的得1分。优惠承诺必须与本项目密切相关，与本项目履约无关的承诺不予认可。 |  |  |  |
|  | 8、政策性加分（1分） 投标产品均为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.4分。 投标产品均为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.4分。 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加0.2分。 提供证明文件复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格30分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值20 %） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总分（100分） |  |  |  |

评委签字：

日期：

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本次采购为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物供应商为小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤对于联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

⑥根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）和《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）规定，在政府采购活动中对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中开标一览表不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

3.4.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效的情形。

4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖供应商公章部分均须CA签章。）

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 投标代表人未能出具身份证明或身份证明与法定代表授权委托书不符的；

4.2.3.4 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.5 投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.3.6 带“▲”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.8 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.9 商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1未提供或未如实提供投标服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目负偏离最高项数：详见《评分标准》；

4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.5 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.3.6 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.4.3 投标报价具有选择性的；

4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、投标的；

4.5.2 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同文本

（货物类）

项目名称： 宁波市奉化区人民医院采购医疗设备项目

甲方：  宁波市奉化区人民医院（宁波市奉化区人民医院医共体总院）

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  宁波市奉化区人民医院采购医疗设备项目  项目进行了采购。经  评标委员会   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

- 3 货物

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌名称 | 规格型号/技术要求/质量要求 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

- 6 货物交付期限、地点和方式

6.1 交付期限：

6.2 交付地点：

6.3 交付方式：

- 7 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

- 9 包装和装运

9.1乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 10 履约保证金

10.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按         方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后         日内提交不超过合同金额1%的履约保证金。

10.2  履约保证金在              （合同规定的履约时间）内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金无息退还乙方。

10.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 11 履约检查和问题反馈

11.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 12 检验和验收

12.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在交付后     个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

12.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

- 13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 14 质量保证

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 15 货物的风险负担

货物在甲方未收货前出现的货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

- 16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 18 合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.05  %，最高限额为本合同总价的 10  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市奉化区人民法院提起诉讼。

- 24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 26 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 27合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 28合同效力

本合同一式四份，甲乙双方各两份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

见证人（公章）：采购代理机构名称

住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

电话:

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3 联合协议（如有）；

4 分包意向协议（如有）；

5 本项目的特定资格要求。

一、 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与宁波市奉化区人民医院采购医疗设备项目【项目编号：      】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 三、联合协议（如有）

- （如为联合体投标需提供，否则无需提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章)：

联合体成员名称(公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议（如有）

- （如需分包需提供，否则无需提供）

- （中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到         %，小微企业合同金额达到         %  。

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

五、本项目的特定资格要求

本项目无

商务技术文件部分

- 目 录

1 符合性自查表；

2 投标函；

3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4 供应商情况表；

5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6 评标标准相应的商务技术资料；

7 商务响应表；

8 技术响应表；

9 同类业绩情况一览表；

10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11 其他资料。

- 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签章或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | / |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。（“▲” 系指实质性要求条款） | （通用商务条款，适用于所有标项） ▲本项目投标报价包括设备费、材料费、零配件费用、运输及保险费用、安装调试及验收费用、质保期及售后服务费用、培训费、税费、中标服务费等完成本项目的所有费用。投标报价不得超过采购预算（或最高限价）。 供应商应认真研读招标文件，熟悉项目情况，并在投标文件中考虑可能影响投标报价的一切因素，中标后不得以任何理由，提出其他经济补偿。 ▲付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同总价的40%，安装调试并验收合格后30日内付清余款（节假日顺延）。供应商如有更优惠的付款方式请提供。 ▲投标文件提供符合国家NMPA管理要求的投标人及产品的证明文件： 招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的： 1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 招标产品未纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，提供情况说明并盖投标单位公章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  |  | 技术条款，只适合对应的标项 | / | / |
|  |  | 标项一： ▲2.2磁场强度<1.5T，且＞1.0； ▲2.10液氦腔容量≥800L； | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  |  | 标项二： ▲4.1.8最大摄影加载时间：≥10s； ▲4.2.3阳极热容量：≥400kHU； ▲4.3.7高速平板：在430×430mm视野、1024×1024像素矩阵下采集帧率≥30帧/s； | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  |  | 标项三：无 |  |  |
|  |  | 标项四： ▲2.15.2具备测量放大镜功能：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，实现图像跟随测量光标实时放大，测量光标中心点与放大镜中心点实时同步），不影响观察测量区域与周边组织位置关系。 ▲2.16.3相控阵探头1个, 频率：1-5MHz，可视可调，具有单晶体技术； 浅表线阵探头1个，频率：3-12MHz，可视可调； 单晶体凸阵探头1个，频率：1-7MHz，可视可调，具有单晶体技术。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  |  | 标项五： ▲2.1.1笔记本式便携彩超，非触摸式液晶显示屏，屏幕角度可调节，具备实体操作按键; 具备内制式带选择按键的触控板，没有轨迹球，防止污渍、液体进入，避免损坏主板。 ▲2.1.2高端专业便携超声平台，无针贴片式设计探头接口功能（附图证明）。 ▲2.2.2探头为超宽频多频点设计，可支持的探头类型≥10种（包括经食道心脏超声探头和单晶体心脏超声探头） | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  |  | 标项六： ▲2.5全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点或聚焦带显示）； ▲2.3.8穿刺针显像增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调； ▲2.3.17.4可升级弹性成像功能，具备组织软硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织壳的弹性定量分析功能，通过对肿块的描记后可自动计算肿块周边浸润区域（病灶浸润范围大小可调）与肿块区域的硬度比 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  |  | 标项七：无 |  |  |
|  |  | 标项八： ▲4.1原厂生产高压发生器，提供投标品牌型号产品的检验报告； ▲4.2最大功率≥65KW ； ▲4.5.2续透视管电流：最小≤0.5mA，最大≥20mA | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  |  | 标项九： ▲2.7脉冲磁场最大刺激频率80Hz，0-80Hz可调，当脉冲频率＞1Hz时，频率调节步长为1Hz；当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。 ▲2.16采用液态内循环冷却系统，散热效率高，保证设备长时间运行，可实现系统温度≤40℃。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作，保证安全使用。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  |  | 标项十：无 |  |  |
|  |  | 标项十一：无 |  |  |
|  |  | 标项十二：无 |  |  |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款。 | □通过 □不通过 | / |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | / |

备注：

（1）投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2） 此表中标记“▲”的实质性要求条款如有与招标文件《二、技术条款要求》不一致的，以《二、技术条款要求》中的要求为准。

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的宁波市奉化区人民医院采购医疗设备项目【项目编号：      】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起  90 天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3 联合协议（如有）；

2.1.4 分包意向协议（如有）；

2.1.5本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 投标函；

2.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务响应表；

2.2.8 技术响应表；

2.2.9 同类业绩情况一览表；

2.2.10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11 其他资料。

2.3报价文件

2.3.1 开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3 中小企业声明函（如适用）；

2.3.4 残疾人福利性单位声明函（如适用）；

2.3.5 监狱企业的证明文件（如适用）；

2.3.6 政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除商务技术响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如适用）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:   （如有，请说明）                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：     年      月      日

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市奉化区人民医院采购医疗设备项目【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

- 供应商情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称(电子签章)：

日期：

- 5.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期:

- 6.评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 7.商务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：根据采购文件商务条款要求逐条响应，不得有任何虚假应标，否则一经证实，作无效标处理并上报监管单位。

投标人名称(电子签章)：

日期:

- 8.技术响应表

（1）、投标产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量、单位 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

▲投标产品不允许缺项，如有缺项经评标委员会确认作无效标处理。

（2）、技术响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：根据采购文件技术条款要求逐条响应，不得有任何虚假应标，否则一经证实，作无效标处理并上报监管单位。

投标人名称(电子签章)：

日期:

- 9.同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日  期：

- 10.政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

1 开标一览表；

2 投标报价明细表；

3 中小企业声明函（如适用）；

4 残疾人福利性单位声明函（如适用）；

5 监狱企业的证明文件（如适用）；

6 政府采购统计基础信息表；

7 其他资料（如适用）。

一、开标一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表 (单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务项目。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人名称(电子签章)：

日  期：

二、投标报价明细表

投标人名称：

标    项：

项目编号：                                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 总报价： |  |  |  |  |  |

注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人名称(电子签章)：

日  期：

三、中小企业声明函（如适用）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 宁波市奉化区人民医院采购医疗设备项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

各标项的供应商分别按如下标的明细填写：

标项一 标的名称：核磁共振 ，属于 工业 行业 ；

标项二 标的名称： 胃肠机 ，属于 工业 行业 ；

标项三 标的名称： 心脏彩超 ，属于 工业 行业 ；

标项四 标的名称： 彩超 ，属于 工业 行业 ；

标项五 标的名称： 便携式肌骨超声 ，属于 工业 行业 ；

标项六 标的名称：超声和肝纤维定量评估一体机， 属于 工业 行业 ； 标的名称：便携式超声， 属于 工业 行业 ； 标的名称：麻醉机， 属于 工业 行业 ； 标的名称：麻醉监护仪 ，属于 工业 行业 ；

标项七 标的名称： 便携式超声 ，属于 工业 行业 ；

标项八 标的名称：数字X线摄影DR ，属于 工业 行业 ；

标项九 标的名称：盆底磁刺激仪 ，属于 工业 行业 ；

标项十 标的名称：血透机（单泵），属于 工业 行业 ； 标的名称：血透机（双泵），属于 工业 行业 ；

标项十一 标的名称：ECMO人工肺 ，属于 工业 行业 ；

标项十二 标的名称：肺功能仪 ，属于 工业 行业 ；

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

四、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日  期：

五.监狱企业的证明文件（如适用）

六.政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位是否为外商投资企业 |  |
| 投标单位是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

投标人名称(电子签章)：

日期：