（定稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

（全一册）

| 项目编号： | NBITC-202220245G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 采购仪器设备项目 |
| 采 购 人： | 宁波市药品检验所（盖章） |
| 采购代理： | 宁波市国际招标有限公司（盖章） |

二○二二年八月

目    录

第一部分     招标公告……………………………………........................…………1

第二部分     投标人须知及前附表………………………..................…………5

第三部分     评标标准………………………………………………......................	14

第四部分     招标产品清单及技术规格………………………….......…......	19

第五部分     合同条款及合同格式……………………………................……24

第六部分     附件（投标文件格式）…………………………...............……28

第一部分   招标公告

项目概况

宁波市药品检验所采购仪器设备项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2022年09月22日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202220245G

项目名称：宁波市药品检验所采购仪器设备项目

预算金额（元）：550000

最高限价（元）：550000

采购需求：

标项一

标项名称: 手持式拉曼光谱仪

数量: 1

预算金额（元）: 550000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《第四部分招标产品清单及技术规格》

备注：无

合同履约期限：标项 1，详见《第四部分招标产品清单及技术规格》

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：（1）投标产品为进口产品的，代理商投标需提供制造商出具的授权函。（2）不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年08月31日至2022年09月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录政采云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。供应商未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标将被拒绝，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年09月22日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼）开标大厅二。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

开标时间：2022年09月22日 09:00

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼）开标大厅二。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

2.2、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.3、投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 （2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。（3）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。开标时间后30分钟内投标人登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能成功解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，视为投标文件撤回。

2.4、本项目发布媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购http://www.nbzfcg.cn。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

2.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：宁波市药品检验所

地   址：宁波市高新区光华路299弄C1、C2楼

传   真：/

项目联系人（询问）：俞益峰

项目联系方式（询问）：0574-89180391

质疑联系人：沈锋

质疑联系方式：0574-89180397

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传    真：0574-87323935

项目联系人（询问）：史涛、陈燕

项目联系方式（询问）：0574-87322846

质疑联系人：苏芸

质疑联系方式：0574-87358557

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市中山西路19号

传    真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2022年08月31日

第二部分  投标人须知及前附表

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：宁波市药品检验所 |
| 2 | 采购代理名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 3 | 合同名称：采购仪器设备项目合同 |
| 4 | 投标产品来源：进口/国产，本项目已完成采购进口产品核准手续，允许采购进口产品，并不排斥国产产品参与竞争。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| ★5 | 投标报价：完成本项目的所有费用 含相关费用：设备价、运输费、保险费、安装调试、设备检定费、培训服务费、税费、伴随服务费等所有费用。 本项目采购预算（最高限价）：详见《招标公告》，超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |
| 6 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| ★7 | 资格标准：详见《招标公告》第2条 |
| 8 | 投标文件组成与份数： 投标文件的组成：按《投标人须知》第7条规定 投标文件的份数： ★①上传到政采云平台的电子投标文件1份 ②纸质备份投标文件2份 ③电子备份投标文件1份 备注：“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，备份投标文件于截止时间前送到或邮寄到开标地点。 |
| 9 | 投标保证金：本项目不需缴纳投标保证金。 |
| ★10 | 投标有效期： 90 天 |
| 商 务 条 款 资 料 |  |
| 11 | 交货期：详见《招标产品清单及技术规格》 交货地点：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 12 | 质量保证期及售后服务要求：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 13 | 安装及验收要求：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| ★14 | 付款方式：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 授 予 合 同 |  |
| 15 | 按照政府采购管理办公室确定的事项、招标文件的规定、中标人的投标文件、中标通知书确定的内容签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标公告的媒体 |  |
| 16 | 浙江政府采购网 宁波政府采购网（政采云） |
| 中 标 服 务 费 |  |
| 1.本采购代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取中标服务费10000元。 2.中标供应商应在中标通知书发出后5个工作日内支付中标服务费。 3.中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （户名：宁波市国际招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行，账号94090154800000191）。 |  |

投标人须知

A  投标人

1.   合格的投标人

1.1  合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 合格的投标货物或服务：

（1）应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

（2）国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（3）投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.4 符合本招标公告规定的其他资格要求。

2.  投标人代表

2.1 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

2.2 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

3.  投标费用

3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

B  招标文件

4.  招标文件的构成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知及前附表

第三部分     评标标准

第四部分     招标产品清单及技术规格

第五部分     合同条款及合同格式

第六部分     附件（投标文件格式）

5. 招标文件的澄清与修改

5.1在投标截止时间前，采购人和采购代理公司可用招标文件补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清与修改，采购代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布 “补充公告”，或书面通知已购买招标文件的每一投标人。如发布“补充公告”的时间距投标截止时间不足15日的，则对投标截止时间作相应的延期。

5.2这些招标文件补充文件是招标文件的组成部分，对采购人和投标人有同样的约束力。

6. 投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

C  投标文件

7. 投标文件的组成：

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、产品配置清单及选配件清单

五、技术规格偏离表

六、商务条款偏离表

七、售后服务承诺书

八、产品销售业绩表

九、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人授权书

（三）制造商出具的授权函（如进口产品）

（四）招标公告中要求提供的资格文件（合格投标人的资格承诺书）

十、中小企业声明函（如适用）、残疾人福利性单位声明函（如适用）

十一、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料

8.  投标报价

8.1所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。投标报价应为货物出厂价（含增值税和其他税费）与以货物运达买方指定安装地点为目的地的运输费、保险费之和，具体要求详见《前附表》中规定。

8.2  投标人要按“分项报价表”的格式和内容完整填写投标货物的单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3  每个标项应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标报价不得变更。如果一个标项出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。

8.4  投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9.  投标文件格式和编写

9.1  投标文件按统一格式填写，纸质备份文件装订成册。

9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4  投标人在响应招标文件“表B产品技术规格和要求表”的要求时按以下要求填写：在提供对表B的应答时，对于招标文件具有参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值据实应答，并提供生产厂提供的相关技术资料（如彩色样本、制造商Datasheet等）。对于招标文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。

9.5  投标人应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

10.  计量单位

10.1  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.  投标文件的有效期

11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人可以拒绝延期要求；同意延长有效期的，也不会允许或要求修改或撤回其投标文件。

12.  投标保证金

12.1  本项目不收取投标保证金。

D  投标文件的递交

13.  投标文件的编制、签署与要求

13.1  本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标文件的编制要求详见招标文件《招标公告》和《前附表》中规定。

13.2  对应招标文件《第六部分附件（投标文件格式）》提供的各种文件格式，投标文件应按要求填写、签署和加盖公章。招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应进行正确签署和盖章。除非招标文件有特别规定，否则盖章均指单位公章（CA章），盖其他章的投标无效。投标文件按照“附件（投标文件格式）”的顺序编写。

13.3  投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

13.4  不按招标文件要求编制投标文件所引起的后果由投标人自行承担。

14.  投标文件的传输、递交与撤回

14.1   供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。补充或者修改电子投标文件的，纸质备份文件也应修改并于截止时间前送到或邮寄到开标地点。

15.  投标截止时间

15.1   供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交。

15.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购代理公司应在投标截止时间3天前以书面形式通知所有招标文件收受人，或在规定的政府采购网上发布延期公告。在这种情况下，采购人和投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

E  开标

16. 电子招投标开标程序：

16.1  投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

16.2  在政府采购云平台开启已解密供应商的投标文件，并做开标记录；本项目为一次性开标。

16.3  在政府采购云平台公布评审结果。

16.4  开标会议结束。

F  评标和定标

17. 评标委员会

17.1   受采购人的委托，采购代理公司根据国家《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、国家财政部第87号令及其他有关规定组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在政采云的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

17.2   评标委员会将遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审。

18. 评标办法

18.1  本项目采用的评标办法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

19. 确定中标供应商

19.1   采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金（如适用），采购人可以确定排序第二的为中标候选人为中标人。采购人也可以选择重新招标。

20.   评标过程保密

20.1  在中标公告发布之前，凡是涉及评标委员会名单，投标文件的评价与比较，与投标有关的资料，授标意向等，评标委员会成员、采购人和采购代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.  确定中标供应商、评标结果公告

21.1  采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商（或评标委员会受采购人授权直接确定中标供应商）。中标供应商一经确定，本采购代理公司即在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

G  授予合同

22.    中标通知

22.1  在发布中标公告同时，本采购代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.2  在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

23.    签订合同

23.1  中标供应商在本采购代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

23.2  招标文件、中标供应商的投标文件及采购过程中的澄清文件均应作为合同附件。

H  质疑

24.  对供应商质疑的有关规定

24.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

24.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

24.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

24.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

24.5采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

24.6采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.7投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

24.8 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

I  执行政府采购政策说明

25.  执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

25.1  中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

25.2  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

25.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受中小企业扶持政策。

25.4  采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

25.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

25.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

25.7执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》, 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

26. 执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

27. 本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

- 评标标准

评标委员会遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，依据投标文件和招标文件的内容进行评审。

一、评标总则

1．本项目采用综合评分法。

2．综合评分法：评标委员会每位成员各自按照《评委打分表》规定的内容，对所有有效的投标文件进行打分，汇总各评委对各投标人的评分。计算全体评委评出的总分的算术平均值，作为各投标人的综合得分。按各投标人的综合得分自高向低次序排出评标结果排序。`

3、提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性检查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品作为其项目的一部分，多家投标人提供核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。

4、本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业。

5、采购代理工作人员协助评标委员会对打分结果进行校对和汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），应提醒该评标委员会成员进行复核或书面说明理由，该评标委员会成员拒绝说明的，由采购代理据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、评标程序

评标程序：遵循初步审查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

1．  初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者投标无效。

（1）资格性审查：采购人或采购代理机构，依据 “招标公告”规定的资格条件，对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件完整性和有效性等方面进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。采购代理公司将于开标日当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性审查；审查投标有效期是否符合要求；审查投标文件是否对招标文件做出实质性响应（对招标文件标注★号的条款是否偏离或未实质性响应）；并审核其投标报价是否高于采购预算（或最高限价）等。

（3）投标文件有以下重大偏差之一的投标无效：

（3.1） 资格性审查不合格的（不符合招标文件《招标公告》资格条件要求的）：资格证明文件不符合招标文件“附件九、资格证明文件”要求的；

（3.2）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（3.3）投标文件出现两个及以上不同的投标方案或投标报价的；

（3.4）投标有效期不符合招标文件的要求的；

（3.5）招标文件中标注“★”号的条款为主要条款，投标文件中对主要条款的任何负偏离或未实质性响应的；

（3.6）投标文件的签署和盖章不符合招标文件规定的[投标文件不符合“附件（投标文件格式）”的盖章、签署或出具要求的；除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

（3.7）符合招标文件规定的投标无效的情况；

（3.8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，投标无效；

（3.9）投标文件存在其他重大偏差，经三分之二以上评委签字确认的；

（3.10）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假应标的；

（3.11）不符合国家法律法规规定的。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

（4）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（4.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4.5）不同投标人的投标文件相互混装。

（4.6）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的。

2．  澄清问题：

（1）  投标文件的投标报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1.1)、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传签字盖章的投标文件中开标一览表为准；

(1.2)、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(1.3)、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(1.4)、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(1.5)、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

投标人不按本款规定接受投标报价修正的，投标无效。

（2） 投标的澄清

（2.1） 对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出书面澄清。投标人必须按照采购代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

（2.2） 投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人法定代表人或其授权代表的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

（2.3） 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（2.4） 若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

3． 比较与评价：

（1）评标委员会每位成员各自按照《评委打分表》规定的内容，对所有有效的投标文件进行打分，汇总各评委对各投标人的评分。计算全体评委评出的总分的算术平均值（四舍五入保留一位小数），作为各投标人的综合得分。按各投标人的综合得分自高向低次序排出评标结果排序。

（2）推荐中标候选人： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4. 确定中标供应商：

（1）采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、中标结果公告及其他

1. 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商（或评标委员会受采购人授权直接确定中标供应商）。中标供应商一经确定，采购代理公司在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。

2．至投标截止时间，如投标人不足三家，或经评审有效标不足三家，则招标程序依法终止，重新组织采购活动。

评分标准（评委打分表）

项目编号：NBITC-202220245G

| 投标单位 分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术、商务资信分70分 | 技术参数响应情况（36分） 产品技术指标全部满足招标文件要求的得36分。标注“▲”为重要技术参数，不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣减5分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣减3分。允许偏离的技术参数偏离项达到20项的投标无效。 标志“★”的技术条款不允许任何负偏离，否则投标无效。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对投标产品的先进性进行评议（8分） 设备生产工艺、技术水平科学、先进的得2分，否则不得分； 设备为同类型产品中的高端产品的得2分，否则不得分； 设备技术性能优于招标需求的得2分，否则不得分； 设备存在的升级淘汰风险较少的得2分，否则不得分。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对投标产品的性能稳定性进行评议：（8分） 设备质量、性能可靠且稳定的得2分，否则不得分； 设备能够保证运行稳定，故障率低的得2分，否则不得分； 设备易于操作的得2分，否则不得分； 设备维修简单的得2分，否则不得分。 |  |  |  |
|  | 培训方案（6分） 培训方案：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训），对培训内容、培训人员及次数、培训师资等综合评定， 培训内容完整、授课能力强的得2分； 培训人员满足要求，培训次数合理的得2分； 培训师资充足的得2分。 |  |  |  |
|  | 售后服务能力（6分） 1）售后服务承诺：根据服务响应时间（响应时间短、完全满足采购需求得1.5分；响应时间较长但尚不影响履约得1分；响应时间过长影响项目履约得0.5分，不承诺得0分。 2）维修工程师资质力量（维修工程师力量强、完全满足采购需求得1.5分；力量基本满足需求得1分，没有得0分； 3）质保期时间（质保期时间满足采购需求得0.5分，每延长半年加0.5分，最高得1.5分）。 4）备件库水平及是否承诺提供备机（备件库充足、能在采购人急需时提供备机得1.5分；备件库充足但不承诺提供备机得1分；备件库不足且不承诺提供备机不得分）等综合评议，本项合计最高6分。 |  |  |  |
|  | 合理化建议等（3分） 供应商对本项目的合理化建议和其他承诺措施，对采购人有实际价值、有重要的实质性的意义且得到采纳的每有1条得1分，最高得3分。 |  |  |  |
|  | 同类案例（3分） 投标人提供同类产品业绩证明。 提供合同扫描件，每份合同得1分，最高3分。 （合同签订时间为2021年1月1日之后，提供合同产品清单、双方盖章页、签订日期等关键页）。 |  |  |  |
| 价格分30分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×30 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值20%）（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业） |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

评委签名：                                  日期：

打分说明：

（1）报价中如有功能配置重大缺项的，经三分之二以上评委认可，作无效标处理；

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，客观分必须统一；

（3）各评分因素分值精确到小数点后二位。

第四部分  招标产品清单及技术规格

表A 招标产品清单

| 标项 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 手持式拉曼光谱仪 | 1台 | 签订合同后1个月内 | 宁波市药品检验所 |

### 表B  产品技术规格和要求表

（供应商做《技术规格偏离表》要根据“表B”的内容逐条响应，根据投标产品的参数如实地详细地填写，不允许虚假应标，不允许简单应答“符合”、“响应”之类作为投标响应，也不允许缺项漏项，否则有可能被评委判定为技术参数的负偏离甚至导致投标无效，其一切后果自负。）

| 序号 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源：220V，50Hz ，环境温度：0℃～40℃，相对湿度：≤85% |  |
| 2 | 激光光源：激发波长在700nm-800nm范围内 |  |
| 3 | 激光器输出功率：小于250mW |  |
| 4 | 拉曼光谱范围：覆盖260cm-1 到 2800cm-1 |  |
| 5 | 光谱分辨率高，≤11cm-1 |  |
| 6 | 检测器：硅质电荷耦合探测器（CCD），可控温，2048像素 |  |
| 7 | 瑞利散射过滤器，滤光片将激光减弱到10的负七次方。环境光和瑞利光不会影响仪器的正常工作 |  |
| 8 | 检测模式: 直接色散，用光栅直接分光，信号进入检测器产生信号和谱图。 |  |
| 9 | 色散模式: 单通道光栅，光栅的缺刻为每个毫米内有1200个缺刻。 |  |
| 10 | 采用聚焦激光，经过激光安全机构认证，对人眼和样品安全，取得相应证书。（需提供安全认证证书）。 |  |
| 11 | 鼻锥光学采集部件: NA=0.33，鼻锥光束发散: 15度半角，光谱仪主机光路设计为聚焦设计，无需附件进行聚焦。 |  |
| 12 | 重量小于等于 1600g，使用者容易携带，能够被移动至任何分析需要的场所。分析性能不会受到温湿度等环境条件的影响，并不影响测试结果的精度和重现性。 |  |
| 13 | 能够对固体和液体样品进行拉曼光谱采集和分析，而无需对样品进行前处理，自动分析后给出“通过/失败”的分析结果。如果分析结果为“失败”，仪器应能在内置数据库中进行搜索以识别该样品，并给出搜索结果。(需提供证明文件) |  |
| 14 | 在开机但无人使用时，应具备省电模式。仪器能够在电池电量较低时对使用者提出警告；在电量接近耗尽时仪器应能在缓冲后自动关机，保护仪器自身不受损害。 |  |
| ▲15 | 能够采用直流电源供电、电池供电等多种方式供电，电池可以取出充电（至少配电池2块），便于多场合使用，仪器能够智能提示电池电量使用情况；能够在意外断电时自动关机，并能在重新通电后自动恢复。 |  |
| 16 | 系统界面支持多语言，默认为中文或英文或中英文。 |  |
| 17 | 测试数据报告可提供PDF、JEPG、TXT、SPC和ASO五种电子文档格式，进行选择。 |  |
| 18 | 能够直接与PC计算机进行通讯，或者接入局域网LAN |  |
| 19 | 防震抗摔设计，能承受在移动过程中出现的碰撞和摇晃，从1米高度跌落不对仪器的分析性能产生任何影响。 |  |
| 20 | 运行时发热小，采用工程塑料外壳，易清洁，可使用温和清洁剂清洁，不会损伤仪器。 |  |
| 21 | 法规符合性：仪器符合最新版中国药典、USP、EP、NIST 、ASTM和21CFR Part 11标准中相关数据完整性要求（需提供法规符合声明）。 |  |
| 22 | 仪器制造商提供ISO:9001质量认证体系证书 |  |
| 23 | 系统适用性检查功能：能使用聚苯乙烯棒进行自检，有激光功率监测功能，内置温度传感器，能对检测器进行评估，能监测激光波长准确性。提供聚苯乙烯棒用于对仪器的性能自检。 |  |
| 24 | 标配化学计量学P值算法（需提供证明文件） |  |
| ★25 | 标配大于等于4300种化合物的数据库，涵盖有机/工业试剂、有毒化学品、医药中间体、日用化学品等。用户可根据需要，向搜索数据库中自行添加化合物光谱数据（需提供4300种数据清单列表，如无法提供视为不能响应）。 |  |
| 26 | 工厂校准：拉曼位移：根据ASTM E1840的拉曼位移标准指南，使用环己烷、乙腈和甲苯对激发波长进行校准。 |  |
| 27 | NIST响应：NIST标准参考材料2241系统响应校准 |  |
| ★28 | 标配多种类型的算法，可直接将模型加载在仪器上，测试样品后直接在仪器上显示定量结果。支持定性（PCA，PLSDA，PLSSQ）、半定量及定量分析（PLS，CLS等），可用于中间体定量、反应终点判定、生物制品成品测试、药品打假等。能区分聚维酮和交联聚维酮；硬脂酸和硬脂酸盐；大豆油，蓖麻油和芝麻油；不同种类的欧巴代；吐温20、40、80等。能更好的实现多组分鉴别，覆盖更多的物料识别；溶剂蒸馏，混合分析与终点测定；更好鉴别真药与伪药，API 含量定量，鉴别不合格药品。 |  |
| 29 | 提供详细的标准操作流程SOP，包括方法建立、方法验证、仪器设置、仪器使用、仪器维护等方面。 |  |
| 30 | 生物识别：除了账户和密码的登录方式，具有指纹登录方式。 |  |
| 31 | 仪器工作站电脑，用于数据备份及离机处理笔记本电脑1台：满足功能需求，独立显卡；带正版专业操作系统，确保定量软件运行，并安装正版办公软件套件。 |  |
| 32 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准； |  |
| 33 | 提供原厂实验室场地准备指南，标注出重点要求内容 |  |
| 34 | 根据用户要求完成实验室改造（包括除尘除湿），费用由中标方承担。 |  |
| 35 | 提供仪器相关附件：包括但不限于固体和液体采样适配器，配套小瓶（120个）。 |  |

商务条款要求

| 序号 | 商务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额85%，设备到货后并安装调试验收合格完成后付清余款。 |  |
| 2 | 交货期：签订合同后1个月内 交货地点：采购人指定地点 |  |
| 3 | 售后服务及培训要求 |  |
| 3.1 | 质量保证期： 验收合格之日起质量保证期24个月（质保期内免费上门对损坏的部件或设备进行安装、更换、调试，包括配件费、材料费、人工费等），质保期内免费更换的零部件质量保证24个月；五年内免工程师上门维修费用（含上门费和工时费）。质保期内，每年一次对设备进行全面的免费维护；所有零配件、消耗品、设备的维修和维护服务优惠折扣不高于7折。仪器软件终生免费升级。 |  |
| 3.2 | 检测器、激光器5年内原制造商免费质保。 |  |
| 3.3 | 质保期结束后的二年内，发生故障时，维修费用（含上门、工时、配件耗材费等）总金额小于5万时，所有费用由供方承担。 |  |
| 3.4 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标商及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。 |  |
| 3.5 | 提供6人次在仪器厂商培训中心或基地的免费培训（包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容）。 |  |
| 3.6 | 技术支持：厂家应长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑。应免费提供仪器中英文说明书、使用手册、培训教材、应用资料等。24小时响应客户应用服务支持。每年1次的免费现场回访，工作站软件终身免费升级承诺。 |  |
| 4 | 安装及验收要求 |  |
| 4.1 | 安装要求：仪器到货后15个工作日内要求具有5年以上工作经验的技术工程师上门安装调试，并在现场提供上机操作培训，直到用户能正常使用和维护仪器，仪器使用一段时间后，安排应用工程师上门进行方法开发等方面的高级培训，直到用户能独立掌握，时间不得少于1周。 |  |
| 4.2 | 技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。验收按投标文件中的技术指标及厂家的用户手册（产品说明书）标准验收，并通过中国国家计量标准部门的有关规程。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，购买单位有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。中国国家计量标准部门的校准服务第一次由供方免费提供，以后的计量部门的校准服务由供方负责联系。 |  |
| 4.3 | 安装时间：卖方须在交货日期15天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。 |  |

第五部分  合同条款及合同格式

政府采购合同（签约参考）

项目名称：                       项目编号：

甲方：宁波市药品检验所

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于             政府采购项目    的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如适用）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金      元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六部分 附件（投标文件格式）

附件一

投标函

致（采购人）               ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加   （项目编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的投标总价详见开标一览表 。本报价已经包含了本项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的所有费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标文件自开标之日起  90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，

承诺应贵方要求提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

（6）完全同意采购文件中有关中标服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向采购代理一次性交纳中标服务费。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二

开标一览表

项目名称：                             项目编号：

| 标项 | 产品名称 | 数量 | 产地品牌 | 交货时间 | 投标总价（小写） （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：投标总价应与“分项报价表”中“投标总价”一致。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

分项报价表

标项号：

产品名称及数量：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币元） |  |  |  |  |  |  |

备注：本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件四

产品配置清单及选配件清单

- 产品配置清单

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

- 选配件清单

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 描述 | 单价 |
| --- | --- | --- |

备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。不含入投标总价。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件五

技术规格偏离表

标项号：                      产品名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“表B 产品技术规格和要求表”要求逐条填写，不得更改、缺漏。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件六

商务条款偏离表

标项号：                      产品名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“投标人须知前附表”中“商务条款资料”要求逐条填写，不得更改、缺漏。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件七

售后服务承诺书

（根据招标文件要求提供）

附件八

产品销售业绩表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 业主单位 | 联系人电话 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：合同复印件。

附件九

资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

- 法定代表人授权书

致 （采购人）               ：

（投标人全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加（项目编号） (项目名称)   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

传        真：

电        话：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件。

注：法定代表人参加投标并签署投标文件的，无需提供此授权书，只需提供法定代表人身份证复印件即可。

（三）制造商出具的授权函（如进口产品）

（投标人为代理公司时需提供）

致：（采购人）

我们（制造商名称）  是按      国家法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）  。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（投标人地址）  的（投标人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（项目编号）（项目名称）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证在中标后履行投标文件的所有承诺，对本项目共同和分别承担招标文件中规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）  或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

（四）招标公告中要求提供的的资格文件

合格投标人的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日期：

附件十

中小企业声明函（货物，如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加             项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）   ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件，中标单位的《中小企业声明函》将公示，提供虚假资料者责任自负。

3）进口产品不适用。

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十一

招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料