- 交易登记号：FSCG2023236

- 政 府 采 购 项 目

- 公开招标采购文件

(全册)

- 项目编号：NBITC-202320519G

项目名称：宁波市江北区慈城镇中心卫生院采购医疗设备项目

- 采 购 人：宁波市江北区慈城镇中心卫生院

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

2023年11月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求.....................................................77

第三章  投标人须知	77

第四章  评标方法及评标标准	89

第五章  合同文本	101

第六章　投标文件格式	104

# 第一章  招标公告

项目概况 宁波市江北区慈城镇中心卫生院采购医疗设备项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2023年12月1日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202320519G

项目名称：宁波市江北区慈城镇中心卫生院采购医疗设备项目

预算金额（元）：4275000

最高限价（元）：1635000,720000,1020000,500000,400000

采购需求：

标项一

标项名称:手术室等设备

数量: 1

预算金额（元）:163.5万

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章采购需求

标项二

标项名称:牙科综合治疗台等设备

数量: 1

预算金额（元）:72万

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章采购需求

标项三

标项名称:落地式自动血压计等设备

数量: 1

预算金额（元）:102万

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章采购需求

标项四

标项名称:移动B超

数量: 1

预算金额（元）:50万

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章采购需求

标项五

标项名称:病区设备设施

数量: 1

预算金额（元）:40万

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章采购需求

备注：详细采购需求见招标文件

合同履约期限：合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2023年12月1日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年12月1日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）。

开标时间：2023年12月1日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并需在提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

4.开标时间起半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，供应商在截止时间前未提交电子备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市江北区慈城镇中心卫生院

地    址：宁波市江北区慈城镇竺巷东路34号

传    真：/

项目联系人（询问）：朱老师

项目联系方式（询问）：0574-87591290

质疑联系人：杨老师

质疑联系方式：0574-87591290

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传    真：/

项目联系人（询问）：陈琴、苏芸、陆岚彬、翁伟冬、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87300418

质疑联系人：章海波

质疑联系方式：0574-87495260

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市江北区采购管理办公室

地    址：/

传    真：/

联系人 ：林老师

监督投诉电话：0574-87388062

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

# CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

- 一、采购内容

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 采购预算 | 最高限价 | 采购需求摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 手术室等设备 | 1批 | 163.5万元 | 163.5万元 | 详见技术需求 |
| 二 | 牙科综合治疗台等设备 | 1批 | 72万元 | 72万元 |  |
| 三 | 落地式自动血压计等设备 | 1批 | 102万元 | 102万元 |  |
| 四 | 移动B超 | 1台 | 50万元 | 50万元 |  |
| 五 | 病区设备设施 | 1批 | 40万元 | 40万元 |  |

- 技术需求

- 标项一：手术室等设备

| 序号 | 技术规格及其它要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1 | 手术无影灯适合医院所有类型手术。根据现有情况及提供未来升级可能，提供合理化解决方案。 |  |
| 2 | 厂家提供工程师免费热线服务，确保服务及时到位。 |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置要求： |  |
| 1 | LED单头无影灯： 数量：1套 |  |
| 1.1 | LED单头无影灯的技术要求 |  |
| 1.2 | 单头无影灯，采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。 |  |
| ▲1.3 | 圆型灯头造型，灯盘为一体冲铸式成型，非拼接式，为了保证层流环境。具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室感控要求(紊流度≤37.5%)。 |  |
| 1.4 | 母灯灯盘直径≥600mm。 |  |
| 1.5 | 灯头为超薄造型，灯珠数量≤35颗，灯头整体厚度小于10CM。 |  |
| 1．6 | 灯盘及把手一体成型，操作方便，不允许拼接式把手，影响清洁和操作。 |  |
| 1.7 | 无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。 |  |
| 1.8 | 灯的最大中心照度160,000lx，检测结果不低于155000lx。 |  |
| 1.9 | 显色指数（Ra）检测结果不小于95 |  |
| 1.20 | 显色指数（R9）检测结果不小于96 |  |
| 1.21 | 单灯的深腔无影率实际检测值不小于98%，单遮板深腔无影率检测值不小于74% |  |
| 1.22 | 单灯光斑分布直径d50检测结果不低于65%。 |  |
| 1.23 | 光斑直径可以调节，母灯调节范围检测值不小于126mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。 |  |
| 1.24 | 灯泡寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本。 |  |
| 1.25 | 控制面板: 关节臂控制面板需要位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，以便延长使用寿命。需具备亮度提示和调节功能 |  |
| 1.26 | 无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求。 |  |
| 1.27 | 具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。 |  |
| ▲1.28 | 无影灯平衡臂为ONDAL弹簧臂，关节灵活度大，灯臂关节数≥6个，稳定性好，定位准确。 |  |
| ▲1.29 | 无影灯头上均可选配扩展升级中置摄像（200万像素摄像头）系统 |  |
| 1.30 | 需配置：单头悬吊系统，灯头带C臂组件，天花吊顶装饰组件 |  |
| 2 | 手术室LED子母灯无影灯 数量：2套 |  |
| 2.1 | LED子母无影灯技术要求： |  |
| 2.2 | 双母灯头，采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。 |  |
| 2.3 | 灯头为超薄圆形镂空设计，灯头整体厚度小于10CM。 |  |
| 2.4 | 无影灯需具有优秀的工艺设计，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室要求。(紊流度≤37.5%)。 |  |
| 2.5 | 母灯灯盘直径≥600mm,子灯灯盘直径≥600mm。 |  |
| ▲2.6 | 母灯LED灯泡小于35个，子灯LED灯泡小于25个；每个LED光源可单独更换，降低售后维护成本。 |  |
| 2.7 | 灯盘及把手一体成型，操作方便，不允许拼接式把手，影响清洁和操作。 |  |
| 2.8 | 无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。 |  |
| ▲2.9 | 母灯最大中心照度160,000lx，检测结果不低于155000lx，子灯最大中心照度130,000lx，检测结果不低于125000lx |  |
| ▲2.10 | 母灯的深腔无影率实际检测值不小于98%，单遮板深腔无影率检测值不小于74% |  |
| 2.11 | 子灯的深腔无影率实际检测值不小于99%，单遮板深腔无影率检测值不小于73% |  |
| 2.12 | 母灯光斑分布直径d50检测结果不低于65%，子灯光斑分布直径d50检测结果不低于64%。 |  |
| ▲2.13 | 光斑直径可以调节，子母灯最小光斑直径检测结果均不大于190mm，母灯调节范围检测值不小于126mm，子灯调节范围检测值不小于78mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明 |  |
| ▲2.14 | 子母灯光柱深度检测结果不小于1250mm |  |
| 2.15 | 显色指数（Ra）检测结果不小于95 |  |
| 2.16 | 显色指数（R9）检测结果不小于96 |  |
| 2.17 | 采用灯泡寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本。 |  |
| 2.18 | 具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。 |  |
| 2.19 | 安装方式：独立炮筒安装方式，后期可在炮筒上加装外置摄像臂及监视器悬挂臂等 |  |
| 2.20 | 无影灯平衡臂为ONDAL弹簧臂，关节灵活度大，灯臂关节数≥6个，稳定性好，定位准确 |  |
| 2.21 | 控制面板: 关节臂控制面板需要位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，以便延长使用寿命。需具备亮度提示和调节功能 |  |
| 2.22 | 无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求。 |  |
| 2.23 | 无影灯头上均可选配扩展升级中置摄像(200万像素摄像头)系统。 |  |
| 2.3 | 需配置：双灯悬吊系统，灯头带C臂组件，天花吊顶装饰组件。 |  |
| 3 | 医用吊塔1 数量：1套 |  |
| 3.1 | 手术室吊塔的技术要求： |  |
| 3.2 | 吊塔主体材料：吊塔/桥主体材料要求为高强度铝合金 6061或6063材料，符合GB 5237产品执行检验保准，抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形，方形全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。材质不含有害金属物质，；且材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。 |  |
| 3.3 | 吊塔结构：主要由基座、悬臂、连接柱和终端箱组。 |  |
| 3.4 | 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； |  |
|  | 所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移； |  |
| ▲3.5 | 吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A，每个吊塔配备2个独立等电位柱。电源插座斜向45°排布，方便临床使用。（提供照片说明）同时可采用模块化设计，装机后仍可根据临床需求不拆卸吊塔随时增加插座数量，也可随时灵活调节插座高度位置。 |  |
| 3.6 | 气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修； |  |
| ▲3.7 | 吊塔通过电磁兼容设计，避免电磁波影响吊塔内部弱点线路； |  |
| 3.8 | 吊塔采用医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准；（提供照片或样品）；不同气体不同颜色区分，保障使用安全。软管符合生物兼容性要求。 |  |
| 3.9 | 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生 |  |
| 3.10 | 气电分离及气电安装方式：吊塔内部气电分离，同时要求强电、弱电分离，保证使用过程中安全可靠。气电同侧同面安装，气电分离方式为电在上、气在下，最大限度的降低气电意外的风险。 |  |
| 3.11 | 吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍。 |  |
| ▲3.12 | 吊塔的轴承采用滚针式，可转动次数≥10万次。仪器平台材质采用SPCC板材，承重≥80Kg。 |  |
| ▲3.13 | 为确保产品稳定性和使用寿命，产品需通过7.0级以上抗震标准，需提供抗震检测报告。 |  |
| 3.14 | 吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全。 |  |
| 3.15 | 吊塔的转接支架采用拼接式膨胀螺栓设计，非焊接式，提供实物安装图片及相关技术文件。 |  |
| 3.2 | 手术室麻醉吊塔配置： |  |
| 3.2.1 | 吊柱式，气电箱长度≥800mm |  |
| 3.2.2 | 气电箱旋转角度≥340° |  |
| 3.2.3 | 双臂旋转半径总长≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制） |  |
| 3.2.4 | 净负载能力≥300Kg |  |
| 3.2.5 | 德式标准气体插座（氧气1个，空气1个，负压吸引1个），并包含所有插头 |  |
| 3.2.6 | 电源插座8个 |  |
| 3.2.7 | 网络接口 1个 |  |
| 3.2.8 | 等电位柱2个 |  |
| 3.2.9 | 仪器承载托盘2个，其中一个带抽屉，带标准附件导轨，尺寸≥500X450MM |  |
| 4 | 医用吊塔2 数量：1套 |  |
| 4.1 | 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； |  |
| ▲4.2 | 吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍； |  |
| 4.3 | 气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理； |  |
| ▲4.4 | 吊塔符合抗震要求，保证使用安全； |  |
| 4.5 | 吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全； |  |
| 4.6 | 吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全； |  |
| 4.7 | 吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A； |  |
| 4.8 | 气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby(原位待接通状态)功能； |  |
| 4.9 | 吊塔采用医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准； |  |
| 4.10 | 插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。 |  |
| ▲4.11 | 最大标称工作承重≥280Kg（出具医疗器械检测所出具的检验报告），吊塔回转机构采用重载轴承，在承重280kg的负载下，使用寿命不小于10万次。 |  |
| 4.12 | 托盘抽屉为金属材质，采用自吸合方式打开闭合，方便医护人员操作； |  |
| 5 | 电动综合手术床 数量：1台 |  |
| 5.1 | 电动综合手术床技术要求： |  |
| ▲5.1.1 | 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。 |  |
| 5.1.2 | 手术床配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护，可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。 |  |
| 5.1.3 | 手术床配平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作，平移距离≥300mm。 |  |
| 5.1.4 | 具有手持有线控制器。 |  |
| 5.1.5 | 手术床承重185kg。 |  |
| 5.1.6 | 手术床立柱采用优质不锈钢制成.，基座外壳采用高强度吸塑制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。 |  |
| 5.1.7 | 手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。 |  |
| 5.1.8 | 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可水平打开并90°下折分叉，可不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率。 |  |
| ▲5.1.9 | 独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固。 |  |
| ▲5.1.10 | 手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。 |  |
| 5.2 | 技术参数： |  |
| 5.2.1 | 手术床长度≥2030 mm |  |
| 5.2.2 | 手术床宽度≥500 mm |  |
| 5.2.3 | 床面高度可调范围：680 mm /1030 mm |  |
| 5.2.4 | 台面前后倾角度：±26° |  |
| 5.2.5 | 台面左右倾角度：±21° |  |
| 5.2.6 | 背板折转角度：+80°/-40° |  |
| 5.2.7 | 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90° |  |
| 5.2.8 | 头板折转角度：+45°/-90° |  |
| 5.3 | 基本配置： |  |
| 5.3.1 | 电动手术床主床, 配床垫. |  |
| 5.3.2 | 头板、背板、臀板 |  |
| 5.3.3 | 分体式腿板 |  |
| 5.3.4 | 托手架一对 |  |
| 5.3.5 | 麻醉屏架 |  |
| 5.3.6 | 线控遥控器 |  |
| 6 | 麻醉机1 数量：1套 |  |
| 6.1 | 麻醉机适用范围 |  |
| 6.1.1 | 适合低流量、微流量麻醉 |  |
| 6.1.2 | 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 |  |
| 6.2 | 主要技术性能 |  |
| 6.2.1 | 基本配件 |  |
| ▲6.2.1.1 | 标配锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟 |  |
| 6.2.1.2 | 具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能 |  |
| 6.2.1.3 | 机架：带大工作台侧栏杆推车，≥3个抽屉 |  |
| 6.3 | 气源 |  |
| 6.3.1 | 标配氧气、空气气源，可选笑气气源 |  |
| 6.3.2 | 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警 |  |
| 6.3.3 | 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21% |  |
| 6.3.4 | 快速充氧范围25 - 75 l/min |  |
| 6.4 | 流量计 |  |
| 6.4.1 | 标配电子流量计 |  |
| 6.4.2 | 配备机械总流量计 |  |
| ▲6.4.3 | 具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具 |  |
| 6.5 | 挥发罐 |  |
| 6.5.1 | 标配单麻醉罐位，可选配具备安全互锁功能的双麻醉罐位 |  |
| 6.5.2 | 标配一个原厂同品牌（非OEM）高品质挥发罐，具备压力、流速和温度补偿 |  |
| 6.5.3 | 首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml |  |
| 6.6 | 呼吸回路 |  |
| 6.6.1 | 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转 |  |
| 6.6.2 | 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 |  |
| 6.6.3 | 二氧化碳吸收罐，容积≧1400ml |  |
| 6.6.4 | 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 |  |
| 6.6.5 | 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 |  |
| 6.6.6 | 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 |  |
| 6.7 | 呼吸机 |  |
| 6.7.1 | 气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示 |  |
| 6.7.2 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制通气、压力控制通气、手动通气、电子PEEP。可选配同步间歇指令通气容控（SIMV-VC）、间歇指令通气压控（SIMV-PC）、带窒息后备保护通气的PSV、PCV-VG |  |
| 6.7.3 | 潮气量设置范围：20ml-1500ml |  |
| 6.7.4 | 吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O |  |
| 6.7.5 | 呼吸频率：4-100 次/分钟 |  |
| 6.7.6 | 吸呼比：4:1到1:8 |  |
| 6.7.7 | 压力限制范围：10到 100 cmH2O |  |
| 6.7.8 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O |  |
| 6.7.9 | 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间 |  |
| 6.7.10 | 最大吸气流速120L/min |  |
| 6.7.11 | 可选SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.5–15 L/min；触发窗范围可调： 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：4-60次/分钟、吸气时间：0.4-5.0se |  |
| 6.7.12 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。小儿手术无需更换风箱，操作简单。 |  |
| 6.7.13 | 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 |  |
| 6.7.14 | 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全 |  |
| ▲6.7.15 | 具备内置第三个流量传感器，可以实现对吸入端和呼出端两个传感器的用户自校准，保证流量传感器的精准和潮气量的精准。 |  |
| 6.8 | 数字和波形监测 |  |
| 6.8.1 | 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 |  |
| 6.8.2 | 彩色触摸屏≥12英寸，可同屏显示3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式 |  |
| 6.8.3 | 内置插件槽，可直接热插拔插件 |  |
| 6.8.4 | 插件可在监护仪和麻醉机之间通用 |  |
| 6.8.5 | 可选择配备插件：AG麻醉气体模块、BIS（BISx4）、 CO2，可单独选配CO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求 |  |
| 6.8.6 | 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体），呼吸环（P-V,P-F）监测 |  |
| 7 | 麻醉机2 数量：1套 |  |
| ▲7.1 | 支持≥7寸的彩色屏幕，双管机械流量计，并具有备用锂电池，支持90分钟以上的工作时间 |  |
| 7.2 | 选配四个辅助网电源插口，方便连接其他设备 |  |
| 7.3 | 适合内窥镜手术模式：可具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 |  |
| 7.4 | 标配氧气单气源，可选氧气、空气/笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源 |  |
| 7.5 | 具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25% |  |
| ▲7.6 | 标配一个原厂同品牌（非OEM）挥发罐，具备压力、流速和温度补偿，可选双麻醉罐位 |  |
| ▲7.7 | 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 |  |
| 7.8 | 内置双流量传感器，高精度压差式流量传感器，分别在吸入端，呼出端。 |  |
| 7.9 | 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 |  |
| 7.10 | 可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 |  |
| 7.11 | 可选配回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 |  |
| 7.12 | 可选配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换。 |  |
| 7.13 | 回路标配积水杯，解决回路积水问题 |  |
| 7.14 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，可选配压力控制模式、SIMV-VC、SIMV-PC |  |
| 7.15 | 潮气量设置范围：40ml-1500ml |  |
| 7.16 | 吸气压力设置范围： 5-60 cmH2O |  |
| 7.17 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 -30 cmH2O |  |
| 7.18 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 |  |
| ▲7.19 | 支持动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 |  |
| 7.20 | 潮气量设置范围：40ml-1500ml；潮气量监测范围：0 到1500ml |  |
| 7.21 | 声光双重三级报警，有独立红黄报警灯显示 |  |
| 7.22 | 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min |  |
| ▲7.23 | 配备2个抽屉； |  |
| 8 | 病人监护仪1 （麻醉监护仪） 数量：1台 |  |
| 8.1 | ≥10.1英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 |  |
| 8.2 | 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。 |  |
| ▲8.3 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。 |  |
| 8.4 | 需具有IBP（有创压）监测，旁流CO2模块, 可选配AG（麻醉气体）等参数模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。 |  |
| 8.5 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 |  |
| 8.6 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  |
| 8.7 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |  |
| 8.8 | 心电波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |  |
| ▲8.9 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析 |  |
| 8.10 | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图证明材料。 |  |
| 8.11 | 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm |  |
| 8.12 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms |  |
| ▲8.13 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |  |
| 8.14 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |  |
| 8.15 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH |  |
| 8.16 | 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。 |  |
| 8.17 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 |  |
| 8.18 | 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。 |  |
| 8.19 | 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 |  |
| 8.20 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |  |
| ▲8.21 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 8.22 | 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 |  |
| 8.23 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。提供手册证明材料。 |  |
| 9 | 病人监护仪2（模块化监护仪） 数量：2台 |  |
| 9.1 | ≥10英寸显示屏，分辨率≥1280 x 800像素，电容触摸屏，≥8通道波形显示。 |  |
| 9.2 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可选配升级IBP，CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明。 |  |
| ▲9.3 | 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 |  |
| 9.4 | 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温 |  |
| 9.5 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。 |  |
| 9.6 | 具有多导心电监护算法，同步分析至少4通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 9.7 | 心电波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |  |
| 9.8 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析 |  |
| 9.9 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。 |  |
| 9.10 | 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |  |
| 9.11 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 9.12 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 9.13 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |  |
| 9.14 | 可提供双血氧监测功能 |  |
| 9.15 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |  |
| ▲9.16 | 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。 |  |
| 9.17 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据喜好选择。 |  |
| 9.18 | 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 |  |
| 9.19 | 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 9.20 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |  |
| ▲9.21 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |  |
| 9.22 | 支持带ABD事件的呼吸氧合界面。 |  |
| 10 | 病人监护仪3 数量：8台 |  |
| 10.1 | 监护仪总体要求： |  |
| 10.1.1 | 通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 |  |
| 10.1.2 | 配置提手,方便移动。 |  |
| 10.1.3 | ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 |  |
| 10.1.4 | 屏幕采用最新电容屏，非电阻屏。 |  |
| ▲10.1.5 | 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页等佐证材料。 |  |
| ▲10.1.6 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 |  |
| 10.1.7 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 |  |
| 10.1.8 | 监护仪设计使用年限≥10年。 |  |
| ▲10.1.9 | 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 |  |
| 10.2 | 监测参数： |  |
| 10.2.1 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 |  |
| 10.2.2 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  |
| 10.2.3 | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 |  |
| 10.2.4 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |  |
| 10.2.5 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。 |  |
| 10.2.6 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 |  |
| 10.2.7 | 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 |  |
| 10.2.8 | 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| 10.2.9 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |  |
| 10.2.10 | 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 |  |
| 10.2.11 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 |  |
| 10.2.12 | 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg |  |
| 10.3 | 系统功能： |  |
| 10.3.1 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |
| 10.3.2 | 支持肾功能计算功能。 |  |
| 10.3.3 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |  |
| 10.3.4 | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 |  |
| 10.3.5 | ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |  |
| 10.3.6 | ≥1000组NIBP测量结果。 |  |
| 10.3.7 | ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 |  |
| 10.3.8 | 支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 |  |
| 10.3.9 | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |  |
| 10.3.10 | 支持RJ45接口进行有线网络通信 |  |
| 10.3.11 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |  |
| 10.3.12 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 10.3.13 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 10.3.14 | 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 |  |
| 10.3.15 | 支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 |  |
| 7.3.16 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 |  |
| 10.3.17 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式 |  |
| 10.3.18 | 支持升级记录仪模块 |  |
| 10.3.19 | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |  |
| 10.3.20 | 支持RJ45接口进行有线网络通信 |  |
| 10.3.21 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |  |
| 10.3.22 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 10.3.23 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 10.3.24 | 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 |  |
| 10.3.25 | 支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 |  |
| 10.3.26 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 |  |
| 10.3.27 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式 |  |
| 11 | 病人监护仪4 数量：2台 |  |
| 11.1 | 监护仪总体要求： |  |
| 11.1.1 | 通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 |  |
| 11.1.2 | 配置提手,方便移动。 |  |
| 11.1.3 | ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 |  |
| 11.1.4 | 屏幕采用最新电容屏，非电阻屏。 |  |
| ▲11.1.5 | 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页等佐证材料。 |  |
| 11.1.6 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 |  |
| 11.1.7 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 |  |
| 11.1.8 | 监护仪设计使用年限≥10年。 |  |
| 11.1.9 | 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 |  |
| 11.2 | 监测参数： |  |
| 11.2.1 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 |  |
| 11.2.2 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  |
| 11.2.3 | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 |  |
| 11.2.4 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |  |
| ▲11.2.5 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。 |  |
| 11.2.6 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 |  |
| 11.2.7 | 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 |  |
| 11.2.8 | 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| 11.2.9 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |  |
| 11.2.10 | 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果，提供说明书。 |  |
| 11.2.11 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 |  |
| 11.2.12 | 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg |  |
| 11.3 | 系统功能： |  |
| 11.3.1 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |
| 11.3.2 | 支持肾功能计算功能。 |  |
| 11.3.3 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |  |
| 11.3.4 | 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 |  |
| 11.3.5 | ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |  |
| 11.3.6 | ≥1000组NIBP测量结果。 |  |
| 11.3.7 | ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 |  |
| 11.3.8 | 支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 |  |
| 11.3.9 | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |  |
| 11.3.10 | 支持RJ45接口进行有线网络通信 |  |
| 11.3.11 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |  |
| 11.3.12 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 11.3.13 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 11.3.14 | 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 |  |
| 11.3.15 | 支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 |  |
| 11.3.16 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 |  |
| 11.3.17 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式 |  |
| 11.3.18 | 有记录仪模块。 |  |
| 11.3.19 | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |  |
| 11.3.20 | 支持RJ45接口进行有线网络通信 |  |
| 11.3.21 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |  |
| 11.3.22 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 11.3.23 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 11.3.24 | 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 |  |
| 11.3.25 | 支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 |  |
| 11.3.26 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 |  |
| 11.3.27 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式 |  |
| 12 | 遥测监护系统 数量：1套（中心监护系统1套，4个心电遥测盒） |  |
| 12.1 | 中心监护系统支持Window 7系统，中、英文操作系统 |  |
| 12.2 | 中心监护系统支持24寸液晶屏幕显示,高分辨率彩色液晶显示。 |  |
| 12.3 | 可同时集中监护多达64 个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示。 |  |
| 12.4 | 多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 |  |
| 12.5 | 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形 |  |
| 12.6 | 提供全床位最近24小时的报警事件浏览功能 |  |
| 12.7 | 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240 小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少240 小时的ST片段回顾 |  |
| 12.8 | 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾 |  |
| 12.9 | 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告等 |  |
| 12.10 | 中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连 |  |
| 12.11 | 中心监护系统可支持参数监测，如ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2等 |  |
| 12.2 | 遥测发射盒整机要求 |  |
| 12.2.1 | 遥测发射盒重量不超过170克（含电池）。 |  |
| 12.2.2 | 遥测发射盒尺寸不超过99 x 60 x 24 mm 。 |  |
| 12.2.3 | 遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。 |  |
| 12.2.4 | 遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素，（提供彩页或说明书证明文件）。 |  |
| 12.2.5 | 遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。 |  |
| 12.3 | 监测参数 |  |
| 12.2.1 | 标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，选配血氧监测，提供SpO2，PR，测量值（ST，PVC在中央站上显示）。 |  |
| 12.2.2 | 具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。 |  |
| 12.2.3 | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析（提供产品界面、说明书等证明材料。） |  |
| 12.2.4 | 具有抗运动算法，良好的抗干扰性。 |  |
| 12.2.5 | 提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。 |  |
| 12.2.6 | 心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。 |  |
| 12.2.7 | 提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示） |  |
| 12.2.8 | 提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示） |  |
| 12.2.9 | 提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 |  |
| 12.3. | 提供起搏分析。 |  |
| 12.3.4 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示） |  |
| 12.3.5 | QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。 |  |
| 12.3.6 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析，提供彩页或说明书等证明文件。 |  |
| 12.3.7 | 血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。 |  |
| 12.3.8 | 可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 12.4 | 系统功能 |  |
| 12.4.1 | 遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。 |  |
| 12.4.2 | 遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。 |  |
| 12.4.3 | 支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。 |  |
| 12.4.4 | 支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。 |  |
| 12.4.5 | 支持给患者发送消息。 |  |
| 12.4.6 | 可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于170h。 |  |
| 12.4.7 | 锂电池集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时。 |  |
| I2.4.8 | 采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。 |  |
| I2.4.9 | 所投产品通过中国国家食品药品监督管理局二类医疗器械产品注册，配合中心监护系统使用心电信号分析通过三类注册。 |  |
| 12.4.10 | 投标产品适用于成人、小儿的监测。 |  |
| 13 | 除颤监护仪 数量：6台 |  |
| 13.1 | 总体要求： |  |
| 13.1.1 | 该产品由主机、电池、除颤监护仪软件以及附件组成。 |  |
| 13.1.2 | 产品适用范围：产品用于对患者进行手动除颤、体外自动除颤（AED）、起搏、心电（ECG）监护。监护信息可以显示、回顾、和打印。 |  |
| 13.2 | 功能要求及技术参数： |  |
| 13.2.1 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 |  |
| 13.2.2 | 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 |  |
| 13.2.3 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |
| 13.2.4 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 |  |
| 13.2.5 | 最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J≤5s。 |  |
| ▲13.2.6 | 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 |  |
| ▲13.2.7 | 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 |  |
| ▲13.2.8 | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种 |  |
| 13.2.9 | 可选配血氧饱和度、无创血压监护功能。 |  |
| 13.2.10 | 可充电锂电池，支持200次360J除颤。 |  |
| 13.2.11 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |  |
| 13.2.12 | 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 |  |
| 13.2.13 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 |  |
| 13.2.14 | 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |  |
| 13.2.15 | 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |  |
| 13.2.16 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |
| 13.2.17 | 可连接同品牌中央站，自检报告自动发送至中央站集中管理 |  |
| ▲13.2.18 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 |  |
| 13.2.19 | 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 |  |
| 13.2.20 | 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4：2002。 |  |
| 13.2.21 | 具备良好的防尘防水性能，防水级别IP44。 |  |
| 13.2.22 | 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  |
| 14 | 注射泵（单道） 数量：8台 |  |
| 14.1 | 在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 |  |
| 14.2 | 一般规格和要求：设备先进、结构合理、加工精密 |  |
| 14.3 | 主要技术和性能要求： |  |
| 14.3.1 | 安全要求： |  |
| 14.3.1.1 | 安全防护可靠，防护类型： CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； |  |
| 14.3.1.2 | 压力监测：在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 |  |
| 14.3.1.3 | 压力报警阈值3档可调； |  |
| 14.3.1.4 | 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； |  |
| 14.3.1.5 | 防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； |  |
| 14.3.1.6 | 满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用 |  |
| 14.3.2 | 精度要求 |  |
| 14.3.2.1 | 精度值：速率≥1ml/h: 精度≤±2%； |  |
| 14.3.2.2 | 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； |  |
| 14.3.2.3 | 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 |  |
| 14.3.3 | 基本要求： |  |
| 14.3.3.1 | 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； |  |
| 14.3.3.2 | 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml |  |
| 14.3.3.3 | 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； |  |
| 14.3.3.4 | 安装固定：可固定在输液支架上； |  |
| 14.3.3.5 | 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增 |  |
| 14.3.3.6 | KVO：0.5ml/h； |  |
| ▲14.3.3.7 | 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； |  |
| 14.3.4 | 屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； |  |
| 14.3.5 | 整机重量提手设计：整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 |  |
| 14.3.6 | 报警系统：分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； |  |
| 14.3.7 | 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落； 中级报警信息：系统异常、待机时间结束； 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效； |  |
| ▲14.3.8 | 锂电池；电池工作时间﹥6小时@5ml/h， |  |
| 14.3.9 | 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； |  |
| 14.3.10 | RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； |  |
| 15 | 注射泵（双道） 数量：1台 |  |
| 15.1 | 主要用途： |  |
| 15.1.1 | 可在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 |  |
| 15.2 | 一般规格和要求： |  |
| 15.2.1 | 设备先进、结构合理、加工精密。 |  |
| 15.3 | 主要技术和性能要求： |  |
| 15.3.1 | 安全要求：安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； |  |
| 15.3.2 | 安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； |  |
| 15.3.3 | 压力监测：在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； |  |
| 15.3.4 | 压力报警阈值：压力报警阈值4档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg； |  |
| 15.3.5 | 阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； |  |
| 15.3.6 | 防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； |  |
| 15.3.7 | 满足救护车标准：满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用。 |  |
| 15.4 | 精度要求： |  |
| 15.4.1 | 精度值：速率≥1ml/h：精度≤±2%； |  |
| 15.4.2 | 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； |  |
| 15.4.3 | 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 |  |
| 15.5 | 基本要求： |  |
| 15.5.1 | 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； |  |
| 15.5.2 | 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； |  |
| 15.5.3 | 预置时间范围：00：00：01-99：59：59（h：m：s）； |  |
| 15.5.4 | 安装固定：可固定在输液支架上； |  |
| 15.5.5 | 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选； |  |
| 15.5.6 | KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； |  |
| ▲15.5.7 | 需能自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； |  |
| 15.5.8 | 电源开关：具备独立电源开关，单通道使用时更节能； |  |
| 15.5.9 | 屏幕尺寸同屏显示：屏幕不小于3”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息； |  |
| 15.5.10 | 整机重量提手设计：整机重量不超过4kg，主机采用双提手设计，方便携带； |  |
| 15.5.11 | 报警系统：分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； |  |
| 15.5.12 | 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、联机失效；待机时间结束； 中级报警信息：系统异常、待机时间结束 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中； |  |
| 15.5.13 | 具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式； |  |
| 15.5.14 | 具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定； |  |
| 15.5.15 | 电池：锂电池；双通道注射时，电池工作时间﹥3小时@5ml/h； |  |
| 15.5.16 | 供电：AC100V-240V，50/60Hz，DC10-16V； |  |
| 15.5.17 | 信息储存：自动储存1500条以上的操作信息； |  |
| 15.5.18 | RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； |  |
| 15.5.19 | 可拓展功能：可加装无线模块，实现无线联网监测； |  |
| 15.5.20 | 操作界面：全中文软件操作界面。 |  |
| 16 | 输液泵 数量：1台 |  |
| 16.1 | 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。 |  |
| 16.2 | 一般规格和要求：设备先进、结构合理、加工精密 |  |
| 16.2.1 | 可选配滴数传感器，提高给药精度； |  |
| 16.3 | 主要技术和性能要求： |  |
| 16.3.1 | 安全要求： |  |
| 16.3.1.1 | 安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； |  |
| 16.3.1.2 | 压力监测：在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 |  |
| ▲16.3.1.3 | 压力报警阈值：压力报警阈值3档可调 |  |
| 16.3.1.4 | 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； |  |
| 16.3.1.5 | 防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； |  |
| 16.3.1.6 | 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； |  |
| 16.3.1.7 | 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 |  |
| 16.3.1.8 | 满足救护车标准：适合在户外急救和车载情况使用 |  |
| 16.3.2 | 精度要求 |  |
| 16.3.2.1 | 精度值：全挤压蠕动输注，精度≤±5%； |  |
| 16.3.2.2 | 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 |  |
| 16.3.3 | 基本要求： |  |
| 16.3.3.1 | 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml； |  |
| 16.3.3.2 | 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； |  |
| 16.3.3.3 | 安装固定：可固定在输液支架上； |  |
| 16.3.3.4 | 快推“bolus”：0.2-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量； |  |
| 16.3.3.5 | KVO：0.5ml/h； |  |
| 16.3.3.6 | 输液器品牌规格：可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器； |  |
| 16.3.3.7 | 屏幕尺寸同屏显示：屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； |  |
| 16.3.3.8 | 整机重量提手设计：整机重量不超过1.5kg，主机自带提手，方便携带 |  |
| 16.3.3.9 | 报警系统：分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； |  |
| 16.3.3.10 | 报警信息： 高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；中级别:系统异常，待机时间结束；低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断； |  |
| 16.3.3.11 | 输液模式：具有2种输液模式可选：速度模式、滴数模式 |  |
| ▲16.3.3.12 | 电池：锂电池；电池工作时间≥4小时@25ml/h； |  |
| 16.3.3.13 | 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； |  |
| 16.3.3.14 | RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； |  |
| 16.3.3.15 | 可拓展功能：可加装无线模块，实现无线联网监测； |  |
| 16.3.3.16 | 操作界面：全中文软件操作界面。 |  |
| 17 | 生命体征监测仪 数量：1台 |  |
| 17.1 | 适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者生命体征监测，支持点测或连续监测模式 |  |
| 17.2 | 8英寸TFT彩色显示屏，1024x768分辨率，标配旋钮与按键操作，可选配触摸屏 |  |
| ▲17.3 | 支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温等参数，支持多达30个可定制手动输入参数 |  |
| ▲17.4 | 无创血压支持充气测量，15秒即可出值，支持血压平均值测量与直立性血压测量 |  |
| 17.5 | 血氧测量可支持两种配置，能显示PI血流灌注指数 |  |
| 17.6 | 支持自定义工作模式，灵活调整应用科室、界面布局与参数设置，减少操作时间 |  |
| 17.7 | 内置可充电锂电池，无需工具快速拆装，最高可支持不少于8小时供电，支持关机延迟 |  |
| 17.8 | 可选内置热敏双通道记录仪，支持多种记录类型 |  |
| 17.9 | 支持一维和二维扫描枪，通过USB 接口与监测仪相连 |  |
| ▲17.10 | 具有EWS早期预警评分与图形化疼痛评分模板，同时支持自定义评分方法 |  |
| 17.11 | 可选配CCHD筛查工具，作为新生儿严重型先心病的有效筛查手段 |  |
| 17.12 | 最多支持200个事件回顾，点测模式最多支持5000组数据回顾，连续监测模式最多支持240小时数据回顾 |  |
| 17.13 | 可通过有线网络和无线网络无缝集成医院信息系统，通过HL7连接医院EMR系统 |  |
| 17.14 | 能够与中央监护站集成，同时查看连续监测与点测数据 |  |
| 17.15 | 支持设备在线维护，直观查看设备利用情况，最大限度地提高设备利用率 |  |
| 17.16 | 主机外壳采用无缝设计与优质选材，IPX2级防水，CF型防电击程度，支持多达51种清洁消毒剂，易于清洁消毒 |  |
| 18 | 呼吸机 数量：1台 |  |
| 18.1 | 基本要求： |  |
| 18.1.1 | 适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机； |  |
| 18.1.2 | 电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运； |  |
| 18.1.3 | 主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运； |  |
| 18.1.4 | 采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280×800； |  |
| 18.1.5 | 中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能； |  |
| 18.1.6 | 不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上； |  |
| 18.1.7 | 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； |  |
| 18.1.8 | 呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； |  |
| 18.1.9 | 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能； |  |
| 18.1.10 | 病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出； |  |
| 18.1.11 | 提供旁流CO2监测； |  |
| 18.1.12 | 提供主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数； |  |
| 18.1.13 | 具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 |  |
| 18.2 | 呼吸模式及功能： |  |
| ▲18.2.1 | 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式，VCV减速波； |  |
| 18.2.2 | 高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）； |  |
| 18.2.3 | 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式； |  |
| 18.2.4 | 具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式； |  |
| ▲18.2.5 | 具备高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能； |  |
| 18.2.6 | 具备智能能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，不需医护人员频繁手动调节上述参数； |  |
| 18.2.7 | 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定； |  |
| 18.2.8 | 具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数； |  |
| 18.2.9 | 具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致； |  |
| ▲18.2.10 | 具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 |  |
| 18.3 | 设置参数要求： |  |
| 18.3.1 | 潮气量：20ml-2000ml； |  |
| 18.3.2 | 呼吸频率：1-100次/min； |  |
| 18.3.3 | SIMV频率：1-60次/min； |  |
| 18.3.4 | 吸/呼比：1:10-4:1； |  |
| 18.3.5 | 最大峰值流速：≥210L/min； |  |
| 18.3.6 | 吸气压力： 5-80 cmH2O； |  |
| 18.3.7 | 压力支持：0-80cmH2O； |  |
| 18.3.8 | 呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O； |  |
| ▲18.3.9 | 压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O； |  |
| ▲18.3.10 | 流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min； |  |
| ▲18.3.11 | 呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%； |  |
| 18.3.12 | 氧浓度：21-100%； |  |
| 18.3.13 | 压力上升时间：0-2s； |  |
| 18.3.14 | 吸气时间：0.1-10s (0.2-30s @ DuoLevel)。 |  |
| 18.4 | 监测参数要求： |  |
| 18.4.1 | 气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压； |  |
| 18.4.2 | 分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比； |  |
| 18.4.3 | 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）； |  |
| 18.4.4 | 呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率； |  |
| 18.4.5 | 氧浓度参数：吸入氧浓度； |  |
| 18.4.6 | 肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数； |  |
| 18.4.7 | 其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测； |  |
| 18.4.8 | 屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示； |  |
| 18.4.9 | 具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图； |  |
| 18.4.10 | 呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示； |  |
| 18.4.11 | 趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析； |  |
| 18.4.12 | 日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。 |  |
| 18.5 | 报警要求： |  |
| 18.5.1 | 智能化分级报警、声光报警； |  |
| 18.5.2 | 气道压力：过高报警； |  |
| 18.5.3 | 呼出每分钟通气量：过高/过低报警； |  |
| 18.5.4 | 自主呼吸频率：过高报警； |  |
| 18.5.6 | 呼出潮气量：过高/过低报警； |  |
| 18.5.7 | 呼气末正压：过高/过低报警； |  |
| 18.5.8 | 吸入氧浓度：过高/过低报警； |  |
| 18.5.9 | EtCO2：过高/过低报警； |  |
| 18.5.10 | 窒息报警，时间可设置（5-60s）； |  |
| 18.5.11 | 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障； |  |
| 18.5.12 | 电源、气源中断报警； |  |
| 18.5.13 | 电池低压报警。 |  |
| 18.6 | 其他功能要求： |  |
| 18.6.1 | 强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人）, 45 L/min （儿童）； |  |
| 18.6.2 | 灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式； |  |
| 18.6.3 | 灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式； |  |
| 18.6.4 | 信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议； |  |
| 18.6.5 | 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫； |  |
| 18.6.6 | 配附件：湿化器、模拟肺、台车； |  |
| 18.6.7 | 软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。 |  |
| 18.7 | 认证及标准符合： |  |
| 18.7.1 | 符合IP21防水等级。 |  |
| 19 | 十二道心电图机 数量：1台 |  |
| 19.1 | 主要用途：同步采集心电图波形以作心脏疾病的分析 |  |
| 19.2 | 功能要求： |  |
| 19.2.1 | 同步采集、分析、打印12导联心电图波形 |  |
| 19.2.2 | 详细技术性能指标： |  |
| 19.2.3 | 显示屏：≥7寸屏，800×600液晶屏显示；支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断； |  |
| 19.2.4 | 心电采集模式：12导联心电波形同步采集、同步打印 |  |
| 19.2.5 | 配有标准字母数字键盘，支持五笔或拼音中文输入法记录主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息 |  |
| 19.2.6 | 支持心电波形冻结功能，支持长达120秒的波形采集，波形存储，波形回顾，波形冻结和波形传输。更长时间的采集存储数据，能帮助医生更好进行病例分析。选段打印或上传网络；支持心电采样时间≥120秒，用于心电网络中心端诊断更加精准 |  |
| 19.2.7 | 全中文菜单操作及中文自动分析报告，有心率变异性分析报告 |  |
| 19.2.8 | 无损全数字滤波技术设计，具有强抗心电波形基线漂移，抗交流和肌电干扰;左右手电极反转检测提示，能提醒医生导联导联接错，节约医生时间 |  |
| 19.2.9 | 病例查询功能，可根据姓名、ID、或日期查询机内存储的病例； |  |
| 19.2.10 | 供电方式：交直流两用，配有充电电池 |  |
| 19.2.11 | 波形显示和记录：12导心电同步，12导联同步分析，12导联同步记录 |  |
| 19.2.12 | 自动分析功能：具有12导同步测量，同步分析功能，支持RR分析 |  |
| ▲19.2.13 | 频率响应:0.01-500Hz |  |
| 19.2.14 | 基线漂移滤波：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz |  |
| 19.2.15 | A/D转换：24bit |  |
| ▲19.2.16 | 采样率：64000点/秒/通道 |  |
| 19.2.17 | 走纸速度：5 mm/s、6.25mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50 mm/s |  |
| ▲19.2.18 | 共模抑制比：≥140dB |  |
| 19.2.19 | 记录通道：12导：12×1、3×4、3×4+1R、6×2、6×2+1R |  |
| 19.2.20 | 记录纸规格：纸宽≥210mm |  |
| 19.2.21 | 低通滤波器：75HZ、100HZ、150HZ、270Hz、300Hz |  |
| 19.2.22 | 时间常数：≥5S |  |
| ▲19.2.23 | 起搏器采样率：80000Hz |  |
| 19.2.24 | 耐极化电压：±900mV |  |
| 19.2.25 | 心电自动分析软件可测量P时限、PR间期、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、RV5+SV1振幅、RV6/SV2振幅 |  |
| 19.2.26 | 左右手电极反转检测提示,能提醒医生导联导联接错，节约医生时间 |  |
| 19.2.27 | 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量 |  |
| 19.2.28 | 本机可存储800例心电图报告，USB接口支持U盘存储、读取ECG报告 |  |
| 19.2.29 | 具有预约下载功能，可以和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量 |  |
| 19.2.30 | 心电自动分析系统软件通过麻省理工学院MIT数据库、美国AHA数据库、欧洲CSE三大数据库测试 |  |
| 19.2.31 | 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能 |  |
| 19.2.32 | 具备2种以上的QTc算法 |  |
| ▲19.2.33 | 支持DAT、PDF、JPG、BMP、SCP、FDA-XML、DICOM、TIFF格式，满足医院信息化需求 |  |
| 三 | 配置要求及必备附件： |  |
| 1 | LED单头无影灯： 1套 |  |
| 2 | 手术室LED子母灯头无影灯： 2套 |  |
| 3 | 医用吊塔1： 1套 |  |
| 4 | 医用吊塔2： 1套 |  |
| 5 | 电动综合手术床 ：1台 |  |
| 6 | 麻醉机1：1套 |  |
| 7 | 麻醉机2：1套 |  |
| 8 | 病人监护仪1: 1台 配有创压和旁流呼末二氧化碳模块 |  |
| 9 | 病人监护仪2：2台 （模块化监护仪）标配 |  |
| 10 | 病人监护仪3：8台 标配 |  |
| 11 | 病人监护仪4：2台 配置记录仪模块 |  |
| 12 | 遥测监护系统：1套(配中心监护系统：1套，心电遥测发射盒：4个) |  |
| 13 | 除颤监护仪：6台 标配 |  |
| 14 | 注射泵（单道）：8台 标配 |  |
| 15 | 注射泵（双道）：1台 标配 |  |
| 16 | 输液泵：1台 标配 |  |
| 17 | 生命体征监测仪：1台 标配 |  |
| 18 | 呼吸机：1台 配台车 |  |
| 19 | 十二道心电图机：1台 标配 |  |
| 20 | 标书未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 21 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 22 | 提供医疗器械注册证和产品注册登记表（如需） |  |
| 四 | 维修与质量保证： |  |
| 1 | 设备验收合格后质保期≥2年（中标人应在招标结束后7日内提供一份由制造厂商出具给中标人的正式授权和售后服务承诺书）。终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费(除人为因素损坏)。 |  |
| 2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 3 | 能提供工程师免费热线服务，4小时内响应，24小时内到场。 |  |
| 五 | 安装与验收： |  |
| 1 | 交货时间：合同签订后25天内。 |  |
| 2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |

- 标项二：牙科综合治疗台等设备

- 一、牙科电动无油空压机  1台

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称：牙科电动无油空压机 数量：1台 |  |
| 2 | 设备用途： 用于4台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。 |  |
| 3 | 技术规格及要求 |  |
| 3.1 | 电源条件： |  |
| 3.1.1 | 额定电压： 220V±10% |  |
| 3.1.2 | 频率：50Hz |  |
| 3.1.3 | 电源消耗：1.5 KW |  |
| 3.2 | 结构形式 整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成，具有稳定、安全、节能、环保等特点。 |  |
| 3.3 | 技术指标及特点： |  |
| ▲3.3.1 | 产气量最大每台300L/分钟，0.4bar下产气量210 L/min； |  |
| 3.3.2 | 每台空压机为2个ZB200机头组成 |  |
| 3.3.3 | 噪音:70分贝； |  |
| ▲3.3.4 | 储气罐容积为60L，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。 |  |
| 3.3.5 | 最小占地面积：1.5m*1m |  |
| 4. | 售后服务： 设备保修二年，在保修期内免费提供所需原件及维修服务 |  |

- 二、牙科电动抽吸系统   1台

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称：牙科电动抽吸系统 |  |
| 2. | 数量：1台 |  |
| 3. | 设备用途： 提供5台牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防止交叉感染；提高治疗区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须中断。 |  |
| 4 | 技术规格及要求： |  |
| 4.1 | 工作条件 |  |
| 4.1.1 | 环境条件 环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa 通风流量≥0.1m³/s |  |
| 4.1.2 | 电源条件 电压：220V、频率：50Hz、电源消耗：1.3KW |  |
| 4.1.3 | 工作时间 ：100%连续工作 |  |
| 4.2 | 结构形式 真空负压机组采用的动力源为优质高效的气环真空泵，整套牙科抽吸机组由负压泵、分离部分等组成； |  |
| 4.3 | 负压泵机组 |  |
| 4.3.1 | 负压泵机组由1台抽吸机泵头组成； |  |
| 4.3.2 | 整套机组的抽吸流量：最大900L/min； |  |
| 4.3.3 | 机组的抽吸负压：最大-13Kpa； |  |
| 4.4 | 分离部分，带有自动分水器，可实现自动排污 |  |
| 4.5 | 最小占地面积：1m*1m |  |
| 5. | 配置单 1 真空泵 1 2 水气分离装置 1 3 过滤器 1 4 排污阀 1 5 控制电路板 1 6 卸荷阀 1 |  |
| 6 | 安装验收 |  |
| 6.1 | 负责抽吸机组的安装调试，运行前技术培训，运行后的定期设备检修及保养。 |  |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 整套机组自安装验收之日起保修二年，耗材及人为损坏除外。 |  |

- 三、牙科综合治疗台  1台

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工作条件及结构 |  |
| 1 | 工作条件：环境温度:5－40℃；相对湿度:≤80% 额定电压:220V±10％；频率：50HZ±1HZ |  |
| 2 | 结构形式：全电脑联动式牙科治疗机； |  |
| 3 | 手机挂架：下挂式和上挂式可选； |  |
| 二 | 手机配置 |  |
| ▲1 | 同品牌高速手机手机2支，压盖式取换车针，转速≥310000转/分钟，均可进行135℃灭菌消毒； |  |
| 2 | 低速手机：同品牌低速手机1套（含直、弯机），转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌； |  |
| 3 | 三用枪：可喷水、气、雾；其中一支为可喷热水、雾，可进行135℃高温和真空灭菌消毒； |  |
| 三 | 牙科椅 |  |
| 1 | 控制系统：全电脑控制操作，具有自动复位、吐痰位、三种特殊位置的记忆功能位，以及牙科椅升降、俯仰控制键；牙科椅具有俯仰角度补偿功能； |  |
| 2 | 动力系统：动力系统采用直流静音电机，运行平稳，低噪音，免维护.最低椅位:420mm,最高椅位720mm，负载大于135Kg； |  |
| 3 | 牙椅：牙科椅操作可采用手控或脚控，设有机椅互锁装置，靠背及椅身处设有安全保护装置，头枕可任意调节及锁定，椅面为进口意大利优质皮革面料一次压注成型，其特点柔软、平滑、耐磨，易于清洗、消毒。双扶手设计，外侧扶手可依需要打开； |  |
| 4 | 地箱：内置式地箱，易于清洁保养，符合国际牙科治疗机发展； |  |
| 四 | 治疗机 |  |
| 1 | 主箱体：外型制作全部采用注塑工艺制作，可做到防腐，防锈，不退色；主箱体可旋转，便于四手操作和设备养护； |  |
| 2 | 控制系统：电脑控制操作系统，包括设置键、复位键、水杯加热键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、痰位键、观片灯键、牙椅升、降、俯、仰键、3组医生椅位记忆按键（椅位记忆1、椅位记忆2、椅位记忆3，每组可独立设置3个记忆椅位）； |  |
| ▲3 | 器械盘右下角设有控制整机电源、气、水总开关 ；把手处设有控制平衡臂的气锁开关；配套透明保护罩，可对所有控制按键全覆盖； |  |
| 4 | 自动加热恒温给水装置：采用进口电磁阀控制冲盂、漱口水，可根据使用需要设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统； |  |
| 5 | 全瓷痰盂：整体全瓷痰盂，可旋转，可拆卸，易于清洁消毒；下水流畅，下水速度不少于4L/min； |  |
| 6 | 强弱吸唾系统：强弱吸唾器，采用进口电磁阀控制，强、弱吸带有清洗过滤网装置，具有沉渣过滤功能； |  |
| 7 | 可调光口腔灯：口腔冷光灯,有强光、弱光选择，光强度8000-15000LUX； |  |
| 8 | 观片灯：低压观片灯； |  |
| ▲9 | 净化水系统：配置的手机净化水系统可灵活选择自来水或纯净水给手机供水，满足停水和管路消毒需要，也可延长手机的使用寿命；纯净水系统必须内藏与主箱体内不暴露，主箱体上方且外旋易于加水 |  |
| 10 | 脚开关：可控制高速手机、低速手机工作，实现高速手机及低速手机的干、湿转及吹屑气； |  |
| ▲11 | 器械臂：气压锁定器械臂，操作方便，安全可靠；平衡臂与灯臂必须为一体式设计而非分体结构设计 |  |
| 12 | 脚开关： |  |
| 12.1 | 可控制患者椅位运动；可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。 |  |
| 12.2 | 可控制高速手机单喷气/无水操作。 |  |
| 12.3 | 可控制高速手机吹屑气操作。 |  |
| 12.4 | 可控制手术灯开启及关闭。 |  |
| 五 | 医生座椅：最低椅位425mm，行程120mm，其独特的偏心结构使得医生转动靠背时有收腰的感觉，不易疲劳； |  |
| 六 | 技术参数： 电源：交流220V 50HZ 气源：气压0.5-0.6MPA 水源: 水压0.2-0.4MPA |  |
| 七 | 配置要求： 1.治疗机1台 2.手机系统：品牌高速手机2支 低速手机 1套（含直、弯机）1套 三用枪2支 3.牙科椅1台 4.升降医师座椅1台 |  |

- 四、五官科综合治疗台  1台

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产地：品牌，注明产地 |  |
| 2 | 名称/数量：耳鼻喉治疗台一台 |  |
| 3 | 功能配置及技术参数 |  |
| 3.1 | 高度集成化，更加安全稳定，使操作更加便捷，所有标配皆为内置 |  |
| 3.1.1 | 大理石台面（耐磨·抗腐蚀·易清洁） |  |
| 3.1.2 | 钣金烤漆机箱（结构牢固耐用·外形美观大方） |  |
| 3.1.2 | 压缩机·真空泵：采用：大功率·超静音·悬挂式设计以保静音，无需定期加油。 |  |
| ▲3.1.3 | 安全性：设计符合《GB9706.1-2007医用电器设备第1部分：安全通用技术》 |  |
| 3.1.4 | 低电压控制高电压：低电压≤DC12V |  |
| ▲3.1.5 | 触摸液晶屏≥7.0寸触摸液晶彩屏控制系统，友好的人机界面设计、高度集成化控制（可集成冷光源、摄像系统等控制系统）使用起来更加的便捷。 |  |
| 3.1.6 | 时间显示：触摸液晶屏上方可显示当前时间和日期，并可设置。 |  |
| ▲3.1.7 | 喷抢：4把，喷枪提起即工作,喷枪药液瓶可配置不同药液供医治鼻塞·收缩鼻粘膜·鼻出血·咽喉炎及手术麻醉等使用不锈钢芯设计，颗粒精细、用量精小、不易堵塞，节约药液。 |  |
| 3.1.8 | 吸引：吸力可调，防回流装置。 |  |
| 3.1.9 | 可吸除鼻膜分泌物·伤口处血块·脓液等 |  |
| 3.1.10 | 污物瓶在极限负压-0.07MPa作用下不得爆裂。 |  |
| 3.1.11 | 吸引软管长度不低于800mm。 |  |
| 3.1.12 | 间接镜加热器：1、预热时间1-20秒间可任意设置，智能控制，设置参数具有掉电记忆功能。 |  |
| 3.1.13 | 烘烤间接喉镜·鼻咽镜，使镜面温度适合人体温度，检查鼻咽喉部时镜面不产生雾化。 |  |
| 3.1.14 | LED照明：1、照明光源采用聚光输出照度≥520LX，灯头电源DC12V。 |  |
| 3.1.15 | 欧式管1、作咽喉鼓气处理，压力释放最大值不超过0.15MPa。 |  |
| 3.1.16 | 微电脑控制系统：微电脑弱电控制，整机与人体接触的全部为安全电压。 |  |
| 3.2 | 电源输入电压：180-264VAC和90-132VAC两种输入电压可供客户定制选择。输入频率：47-63H Z。超宽输入电压和频率有效的解决了网电源波动对设备的影响，再次保证了设备的安全性和有效性。 |  |
| 3.3 | 输入功率：≤1200VA。 |  |
| 4 | 售后服务及培训 |  |
| 4.1 | 设备验收合格后免费保修≥2年（报年保修价，不要可扣除），质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费并提供更换配件价格的折扣率，终身维护 |  |
| 4.2 | 所投产品必须满足招标人的技术需求，在投标时如实提供响应标书的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部份，具有相同的法律效果 |  |
| 4.3 | 保修期内零配件更换需保证零配件供应8年以上，出保后先维修后付款 |  |
| 4.4 | 维修响应时间：即时响应，24小时内到场(包括节假日) |  |
| 4.5 | 投标方应提供相应的培训计划，包括设备操作以应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、人数、时间等实质性内容 |  |
| 4.6 | 提供软件终身免费升级 |  |
| 4.7 | 设备保修期过后，购买全保报价（每年不高于设备成交价的6%）； |  |
| 5 | 安装与验收 |  |
| 5.1 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 5.2 | 安装完成时间：接买方通知后2天内 |  |
| 5.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.4 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |
| 5.5 | 验收完成后对设备科工程师进行基础维护与保养培训，包括课件及现场培训 |  |
| 5.6 | 提供详细的配置清单并提供选配件和消耗品的投标价格 |  |
| 5.7 | 标书中未提及的功能配置请分项报价，否则视为标配 |  |
| 5.8 | 提供用户操作手册、使用说明书和维修手册，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程 |  |

- 五、全自动眼底相机  1台

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要功能：适用于眼底视网膜彩色照相 |  |
| ▲1.1 | 视野范围≥53度 |  |
| 1.2 | 免散瞳照相：支持 |  |
| 1.3 | 瞳孔直径≤3.3mm |  |
| 1.4 | 闪光强度：标准6ws，8档可调 |  |
| 1.5 | 屈光不正补偿调焦范围：不小于±15D |  |
| 1.6 | 像素≥2400万像数 |  |
| 二 | 自动，辅助功能 |  |
| 2.1 | 固视标：外固视+11个点内固视 |  |
| 2.2 | 辅助对位：眼表对位，双圆点辅助对位 |  |
| 2.3 | 存储模式：电脑存储，DICOM直连 |  |
| 三 | 操作性能 |  |
| 3.1 | 操作模式：全自动，手动 |  |
| ▲3.2 | 全自动模式：一键完成左右眼自动拍照，无需手动切换，效率更高 |  |
| 3.3 | 手动自动切换：手动自动操作随时切换，无需重启或调试 |  |
| ▲3.4 | 多功能全自动：自动曝光，自动对焦，自动照相 |  |
| 3.5 | 操作方式：触摸屏操作 |  |
| 3.6 | 显示屏≥10.1英寸，360度旋转触摸控制，便于操作者全程辅助患者配合 |  |
| 3.7 | 操作者方位：病人侧、对侧、旁侧 |  |
| 3.8 | 工作距离：42±2mm |  |

- 六、健康自动一体机  1台

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途：用于血压、身高体重、血氧等测量信息及个人信息的采集与传输 |  |
| 1.1.1 | 系统要求：WINDOWS系统，并可通过接口上传至电子健康档案、HIS系统、电子病历系统等。 |  |
| 1.1.2 | 系统功能：嵌入式社保卡读卡器、身份证读卡器、扫码器、包含社保卡、国家医保电子凭证、挂号凭证等多种登录方式，可由检测者自主选择，登录后自动进行各项目检测，各项目可根据需要进行配置。软件操作界面、流程简洁明了，包含血压、身高体重、血氧、体温、腰臀围；测量完成后，生成个性化的健康管理报告；要求与业主单位HIS系统无缝对接（开发费用含于总价）。 |  |
| 1.1.3 | 在外网条件下，具备微信二维码扫码登录功能，并可在移动端登录公众号方式查询个人健康管理报告 |  |
| 1.1.4 | 语音提示：测量过程全程语音提示 |  |
| ▲1.1.5 | 设计造型：整体结构一体化设计，符合人体工程学，外观新颖，便于移动和管理 |  |
| 2.2 | 血压测量模块 |  |
| 2.2.1 | 显示屏：LCD显示屏 |  |
| ▲2.2.2 | 测量原理：示波法 |  |
| 2.2.3 | 测量位置：左右臂均可测量 |  |
| 2.2.4 | 适合臂周范围：不小于17cm-42cm范围 |  |
| 2.2.5 | 血压测量范围：血压量程0-299mmHg，脉搏数不小于40-180次/分范围 |  |
| ▲2.2.6 | 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 |  |
| 2.2.7 | 精确度：血压:±3mmHg（±0.4KPa）以内 脉搏:读取数值的±2%或±2次/分以内 |  |
| 2.2.8 | 平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） |  |
| ▲2.2.9 | 肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确，确保测量数据更加精准 |  |
| ▲2.2.10 | 臂筒角度调节功能：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度），针对特殊测量人群具有良好的测量保证功能 |  |
| 2.2.11 | 抗菌设计：机身及袖套全部采用抗菌材料，外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套 |  |
| 2.2.12 | 二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来 |  |
| 2.2.13 | 打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 |  |
| 2.2.14 | ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器 |  |
| ▲2.2.15 | 臂筒组件交换功能：臂筒1分钟内即可自主拆卸更换，并具备自检和自校功能；方便机器维护，确保稳定正常使用。 |  |
| 2.2.16 | 精度保障：需符合中国高血压指南要求，并可在认证网站上查询证明材料 |  |
| 2.2.17 | 统计功能：具备测量人次及臂筒使用次数的统计功能并可热敏打印 |  |
| 3.3 | 身高体重测量模块 |  |
| 3.3.1 | 身高测量方式：超声波全自动测量 |  |
| 3.3.2 | 重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重 |  |
| 3.3.3 | 身高测量范围：70～200cm；体重测量范围：2～200kg |  |
| 3.3.4 | 精确度：身高；±0.5cm；体重；±0.1kg |  |
| 3.3.5 | 测量数据显示：≥12.1英寸触摸屏显示 |  |
| 4.4 | 体温测量模块 |  |
| 4.4.1 | 测量方式：红外额式 |  |
| 4.4.2 | 测量距离：5-8cm |  |
| 4.4.3 | 人体测温模式：32℃-42.5℃ |  |
| 4.4.4 | 最大允许误差：32℃-34.9℃和42.1℃-42.5℃区间内，≤±0.3℃ ；35℃-42℃区间内，≤±0.2℃ |  |
| 4.4.5 | 分辨率：±0.1℃ |  |
| 4.4.6 | 操作环境：16℃-35℃，≤85%RH，760hpa-1060hpa |  |
| 5.5 | 血氧测量模块：血氧饱和度测量范围:35％-100％ |  |
| 5.5.1 | 传感器：双波长发光二极管 |  |
| 5.5.2 | 波长：红光：663nm，红外光：890nm |  |
| 5.5.3 | 最大平均光输出功率：≤2mW |  |
| 5.5.4 | 测量误差：在70%-100%范围内，测量误差为±2% |  |
| 5.5.5 | 准确度：在70%-100%测量范围内小于3% |  |
| 5.5.6 | 脉率监测误差：30-250bpm范围内，监测误差为±2bpm或±2%（两者取最大） |  |
| 6.6 | 体脂测量模块 |  |
| 6.6.1 | 显示数值范围：身体脂肪率：5.0%-50.0%；体质指数：10.0-70.0；基础代谢：385kcal-5000kcal |  |
| 6.6.2 | 设定数值范围：身高：100cm-255cm；体重：20.0kg-200.0kg；年龄：10岁-80岁 |  |
| 7.7 | 多功能分析仪测量模块 |  |
| 7.7.1 | 测量项目包含 ：血糖、尿酸、总胆固醇 |  |
| 7.7.2 | 血糖测量范围： 20-600毫克/100毫升（1.1-33.3毫摩尔/升） |  |
| 7.7.3 | 尿酸：3-20毫克/100毫升（0.18-1.19毫摩尔/升） |  |
| 7.7.4 | 总胆固醇：100-400毫克/100毫升（2.59-10.35毫摩尔/升) |  |
| 7.7.5 | 检测时间：≤10秒内（血糖）；≤26秒（总胆固醇）；≤15秒（尿酸） |  |
| 7.7.6 | 检体体积：血糖、尿酸1-1.5μL、总胆固醇10μL |  |
| 7.7.7 | 记忆容量：≥血糖360组，≥总胆固醇50组，≥尿酸50组 |  |
| 7.7.8 | 系统正确性：±20%当血糖浓度≥75mg/dL（4.17mmol/L)；±20%当尿酸浓度≥5mg/dL（0.30mmol/L）；±20%当总胆固醇浓度≥150mg/dL（3.88mmol/L） |  |
| 8.8 | 腰臀围测量模块 |  |
| 8.8.1 | 显示：LCD电子显示 |  |
| 8.8.2 | 测量范围0-150cm |  |
| 8.8.3 | 分辨率：±0.1cm |  |
| 8.8.4 | 自动卡位：一键可回收 |  |
| 8.8.5 | 数据存储：≥50 |  |
| 8.8.6 | 电池：纽扣电池，小巧便捷 |  |
| 8.8.7 | 蓝牙传输，数据可与主机无缝对接 |  |
| 9.9 | 拓展模块：包含USB或串口，可拓展多种设备 |  |
| ▲10.10 | 显示模块：操作主屏LED显示≥23.6寸，副屏LED显示≥12.1寸 |  |
| 11.11 | 触摸模块 |  |
| 11.11.1 | 屏幕种类：投射式电容屏（10点及以上） |  |
| 11.11.2 | 清晰度：高清 |  |
| 11.11.3 | 玻璃种类：强化玻璃；不怕刮伤 ，具有防爆功能 |  |
| 11.11.4 | PC模块 |  |
| 11.11.5 | CPU:≥I3 |  |
| 11.11.6 | 内存≥4G 支持DDR3 |  |
| 11.11.7 | 固态硬盘 ≥SSD128G |  |
| 11.11.8 | 热敏打印机模块：支持58mm纸宽热敏打印 |  |
| 11.11.9 | 摄像头模块：≥200万像素 |  |
| 11.11.10 | 整体机箱 |  |
| 11.11.11 | 外形材质： ABS材料，内部钢架结构、安装移动轮； |  |
| 11.11.12 | 内部结构：模块定位合理，布线规范整齐；外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。内置音响，外接网络接口、USB接口等 |  |
| 11.11.13 | 散热技术：显示器部件散热问题充分考虑显示器部件、主机散热问题，提供散热解决方案，无噪音 |  |
| 二 | 配置要求 |  |
| 2.1 | 智能健康小站主机1套 |  |
| 2.2 | 血压测量系统1套 |  |
| 2.3 | 血氧测量系统1套 |  |
| 2.4 | 体温测量系统1套 |  |
| 2.5 | 多功能分析系统1套 |  |
| 2.6 | 腰臀围比例尺1台 |  |
| 2.7 | 智能健康小站管理系统1套 |  |
| 2.8 | A4打印机1台 |  |
| 三 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 免费提供操作培训及维修培训 |  |
| 3.2 | 维修响应时间≤4小时响应，48小时内排除故障 |  |
| 3.3 | 设备验收合格后质保期≥2年，终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费，并保证先维修后付款 |  |

- 七、移动式等离子消毒器  20台

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 品名：等离子消毒器 |  |
| 2. | 用途：设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。 |  |
| 3. | 主要技术要求 |  |
| 3.1 | 安装方式：移动安装 |  |
| 3.2 | 输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度：-10℃~40℃； 工作湿度：≤90%； 大气压力：86kPa~106kPa。 |  |
| 3.3 | 作用空间（m3）：≤120 m3； |  |
| ▲3.4 | 操控模式不少于三种：手动、自动、语音控制” |  |
| ▲3.5 | 触摸显示：设备上能通过指示灯和图文方式显示空气质量状态、运行状态、PM2.5、PM0.5、温度、湿度 |  |
| ▲3.6 | 等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥40000小时；（要求提供检测报告） |  |
| ▲3.7 | 等离子体密度分布：1.0×1018/m-3～1.94×1019m-3（提供检测报告）； |  |
| ▲3.8 | 面板操作+手机APP远程操作+语音人机互动（语音人机互动提供视频） |  |
| 3.9 | 等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；（提供SGS检测报告） |  |
| 3.10 | 臭氧残留量＜0.002mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（要求提供检测报告）； |  |
| 3.11 | 消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥97%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.97%（要求提供检测报告）； |  |
| 3.12 | 智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 |  |
| ▲3.13 | 净化性能要求：60分钟/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm，≥5μm的净化级别达到空气洁净度7级（相当于原10000级）符合GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》（提供检测报告） |  |
| 4. | 配置结构 |  |
| ▲4.1 | 物联网4G模块：使用手机APP远程遥控控制，精度高、抗干扰性能好。（选配） |  |
| ▲4.2 | 无线WIFI连接：使用手机APP远程控制，能够对设备进行集中的管理和控制，方便节省时间。 |  |
| 4.4 | 初效过滤器：进风口处安装，初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物，对等离子体发生装置进行保护，可拆卸清洗。 |  |
| 4.5 | 等离子体发生装置：等离子电场杀菌，被强电场离子化而产生等离子体。通过等离子体富含的高能电子、自由基等活性粒子可以有效地杀灭空气中的微生物，降解空气中的有害物质，还能吸附微尘。 |  |
| 4.6 | PM2.5传感器：实时监测空气质量，以便自动开启等离子净化空气。（选配） |  |
| 4.7 | 温湿度传感器：实时监控使用的温度和湿度 |  |
| 4.8 | 能通过遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。 |  |

- 标项三：落地式自动血压计等设备

1、医用全自动电子血压计  3台

| 序号 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途：用于人体血压、脉搏测量，有效指示测量者的身体血压状况 |  |
| 1.1 | 加压方式：采用先进的核心生物传感器智能加压技术，在测量过程进行智能预判，从而自动加压至最适程度来提高测量者的舒适度 |  |
| 1.2 | 显示屏：≥7英寸彩色LCD显示 |  |
| ▲1.3 | 测量原理：示波法 |  |
| 1.4 | 测量内容：收缩压、舒张压、脉搏 |  |
| 1.5 | 测量位置：左右臂均可测量 |  |
| 1.6 | 适合臂周范围：不小于17cm-42cm范围 |  |
| 1.7 | 血压测量范围：血压量程0-299mmHg，脉搏数不小于40-180次/分范围 |  |
| ▲1.8 | 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音及画面引导 |  |
| 1.9 | 精确度：血压:±3mmHg（±0.4KPa）以内 脉搏:读取数值的±2%或±2次/分以内 |  |
| 1.10 | 平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） |  |
| 1.11 | 肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确，确保测量数据更加精准 |  |
| ▲1.12 | 臂筒角度调节功能：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度），针对特殊测量人群具有良好的测量保证功能 |  |
| 1.13 | 用户教育：根据测量结果，显示提示信息 |  |
| 1.14 | 用户画面提示功能：动态画面提示用户采用正确测量姿态 |  |
| 1.15 | 语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 |  |
| 1.16 | 抗菌设计：机身及袖套全部采用抗菌材料，外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套 |  |
| 1.17 | 语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 |  |
| 1.18 | 干扰提示：干扰情况用户提醒、可干扰波形图打印显示 |  |
| 1.19 | 二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来 |  |
| 1.20 | 打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 |  |
| ▲1.21 | 通信数据输出：同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式 |  |
| ▲1.22 | 统计功能：具备测量人次及臂筒使用次数的统计功能并可热敏打印 |  |
| 1.23 | ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器 |  |
| ▲1.24 | 臂筒组件交换功能：臂筒1分钟内即可自主拆卸更换，并具备自检和自校功能。 |  |
| 1.25 | 精度保障：需符合中国高血压指南要求，并可在认证网站上查询证明材料 |  |
| 1.26 | 压力监测：半导体压力传感器 |  |
| 1.27 | 超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，急速排气时间不大于10秒 |  |
| 1.28 | 压力单位：mmHg 和 Kpa 两种模式互选 |  |
| 1.29 | 电击保护：II类设备、B型应用部分 |  |
| 1.30 | 进液防护分类：普通设备 |  |
| 1.31 | 安全分类：1组、B类设备，不能在有易燃麻醉气与空气的混合气或与氧或氧化亚氮的混合气情况下使用的设备 |  |
| 1.32 | 使用温湿度 ：5-40℃，15%-85%RH（无凝结） |  |
| 1.33 | 运输与保存温湿度：20-60℃,10%-95%RH（无凝结） |  |
| 1.34 | 运行大气压力：700-1060hPa |  |
| 1.35 | 运输和保存大气压力：500-1060hPa |  |
| 二 | 配置要求 |  |
| 2.1 | 主机1台 |  |
| 2.2 | 专用袖套1副 |  |
| 2.3 | 专用桌椅1套 |  |
| 三 | 商务要求 |  |
| 3.1 | 提供医疗器械注册证、产品注册登记表、营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证等相关必要证件 |  |
| 3.2 | 安装完成时间：接采购单位通知后15天内 |  |
| 3.3 | 安装地点：采购人指定地点 |  |
| 四 | 验收要求 |  |
| 4.1 | 安装验收前产生一切费用由中标商提供 |  |
| 4.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4.3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据、彩页及响应文件技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 五 | 售后服务要求 |  |
| 5.1 | 免费提供操作培训，维护人员培训及操作手册 |  |
| 5.2 | 维修响应时间≤4小时，48小时内排除故障（如需更换配件则以配件到场日期计算）。提供24小时维修电话 |  |
| 5.3 | 主机保修≥2年，保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商承担。终身免费维修（只收取零配件费用，不收相关维修费、差旅费、工时费等费用，承诺先维修后付款） |  |

- 盆底磁刺激仪  1台

| 序号 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 |  |
| 二 | 功能用途:用于盆底功能障碍的治疗。 产品注册适用范围：适用范围：用于人体中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 3.1 | 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准； |  |
| 3.2 | 整机通过电磁兼容性EMC测试（需提供证明材料）； |  |
| ▲3.3 | 采用风冷冷却技术，主机和线圈内无任何液体，无漏液风险及后续维护（提供风冷技术证明材料）； |  |
| ▲3.4 | 风冷冷却系统可满足常用50Hz临床治疗方案，可连续工作24小时（提供至少24小时连续工作第三方检测报告）； |  |
| ▲3.5 | - 可选配的骶神经刺激线圈为风冷，且中间带孔，方便骶神经刺激定位，进行精准骶神经刺激； |  |
| ▲3.6 | - 可选配风冷深部双锥线圈和风冷动物线圈，以满足不同科研需求； |  |
| ▲3.7 | 标配盆底专用线圈为符合盆底解剖设计的线圈，磁场深度可达6-8cm，距离线圈中心表面6cm处磁场强度仍≥1T（提供盆底线圈磁场深度6cm以上第三方检测报告） |  |
| 3.8 | 根据临床需求，盆底专用线圈和其他选配线圈可由治疗师在30秒内快速切换； |  |
| 3.9 | 可选配双通道无线运动诱发电位检查模块，用于运动诱发电位检查； |  |
| 3.10 | - 可选配双通道运动诱发电位检查模块，传输方式：无线； |  |
| 3.11 | 双通道无线运动诱发电位检查模块为便携式，非固定在设备上，方便不同临床场景应用； |  |
| 3.12 | 磁刺激主机、座椅、线圈等采用分体式设计，产品在日常维护保养等方面方便易行； |  |
| 3.13 | 标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180°； |  |
| 3.14 | 标配可调节脚凳，可根据患者实际情况变换不同高度，满足多种治疗体位需求； |  |
| ▲3.15 | 标配触控式一体机电脑，非笔记本，无跌落风险，可进行触控与鼠标双模式操作； |  |
| 3.16 | 一体机电脑整机通过电磁兼容性（EMC）认证，更安全； |  |
| ▲3.17 | 触屏一体机电脑支架可360°旋转，方便操作与调节，触屏一体机电脑屏幕尺寸≥15寸； |  |
| 3.18 | 磁刺激强度可进行电脑软件与磁刺激主机旋钮双模式调节，操作更加方便； |  |
| 3.19 | 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备； |  |
| 3.20 | 最大磁感应强度：≥6T； |  |
| ▲3.21 | 输出脉冲重复频率：≥100Hz可调；输出脉冲重复频率最小步长0.01Hz（提供软件截图）； |  |
| 3.22 | 脉冲上升时间：50μs ±10μs； |  |
| 3.23 | 脉冲持续时间：340μs ±20μs； |  |
| 3.24 | 磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s； |  |
| 3.25 | 上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程产品质量要求与评价； |  |
| 3.26 | 可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式，满足临床多种治疗场景需要； |  |
| 3.27 | 内置治疗方案库，方案可自定义编辑； |  |
| 3.28 | 刺激方案具有数字和图形两种展示方式，实时展示磁刺激输出过程； |  |
| 3.29 | 具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到40℃会自动停止输出，确保治疗安全及稳定； |  |
| 3.30 | 标配打印机，自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑，方便医护人员操作； |  |
| 3.31 | 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存； |  |
| 3.32 | 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求； |  |
| 3.33 | 兼容云互联及电子病历系统，实现设备间的数据互联互通，信息共享，减少临床工作量，提高临床的治疗效率； |  |

- 全科多功能诊疗仪   10台

| 序号 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 系统组成：直接检眼镜、医用放大镜、医用检查灯、红外额温计、医用血压计集成一体化桌面式设计，自带耗材储物槽，方便使用管理 |  |
| 1.2 | 检眼镜模块 |  |
| 1.2.1 | 观察视场角≥3°可一次性观察整个眼底 |  |
| ▲1.2.2 | 不少于29种屈光度（＋1、＋2、＋3、＋4、＋5、＋6、＋7、＋8、＋9、＋10、＋12、＋15、＋20、＋40）D，负（－1、－2、－3、－4、－5、－6、－7、－8、－9、－10、－15、－20、－25、－30、－35）D |  |
| ▲1.2.3 | ≥6种照明形式（小圆、中圆、半圆、大圆、网格、裂隙 |  |
| ▲1.2.4 | 不少于3种滤片：无赤滤片（绿色滤片）、钴蓝滤片（蓝色滤片）、偏光滤片 |  |
| 1.2.5 | 最大孔径照明角：≥7° |  |
| 1.2.6 | 色温3000K±10%；最大照度不低于750 LX |  |
| 1.2.7 | 照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%，输出照明光的显色指数应不少于85 |  |
| 1.3 | 医用放大镜模块 |  |
| 1.3.1 | 光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，光源360°无影光环照明，配有鼓气囊插口 |  |
| 1.3.2 | 放大透镜可放大2.5X，视窗放大透镜可左右移开，使器械可伸入耳道 |  |
| 1.3.3 | 色温≥3000K，最大照度≥7000LX |  |
| 1.4 | 医用检查灯模块 |  |
| 1.4.1 | 光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度≥30000LX，色温3000K±10% |  |
| 1.4.2 | 可与一次性压舌板配备使用，压舌板插入时应顺畅、无阻塞，压舌板插好后应稳固、无脱落。按压自动弹片，压舌板应能顺畅有力地自动弹出压舌板 |  |
| 1.5 | 体温模块 |  |
| 1.5.1 | 测量方式：非接触式 /接触式 |  |
| 1.5.2 | 测量范围：35℃-42℃ |  |
| 1.5.3 | 显示功能：带有指示器的液晶显示屏 |  |
| 1.6 | 血压计模块 |  |
| ▲1.6.1 | 测量原理：示波法 |  |
| 1.6.2 | 显示方式：数字LCD液晶显示 |  |
| 1.6.3 | 测量范围：压力，0-300mmHg（0kPa-40.0kPa），脉搏数40-200次/分范围 |  |
| 1.6.4 | 测量精度：压力表示精度±3mmHg（±0.4kPa）；脉搏精度±5%以内； |  |
| ▲1.6.5 | 测量模式：自动测量模式、听诊测量模式（自动充气）随意可选，满足医生固有的测量习惯，并提供精度比对的可行途径 |  |
| ▲1.6.6 | 加压值模式：具备自动加压与手动加压值设定（220mmHg、250mmHg、280mmHg）功能可选 |  |
| ▲1.6.7 | 适用臂围：22-32cm（标配）；包含12-50cm 5种可选尺寸袖带，可根据各科室个性化需求配备 |  |
| ▲1.6.8 | 充电电池：具备内置可直充充电电池，额定DC3.6V 1900mAh;充满电状态下测量次数不少于300人次 |  |
| 1.6.9 | 防震设计：具有防震防摔设计，有效保护仪器在移动过程中不易损坏 |  |
| 1.6.10 | 水滴防护：防水设计，避免医疗场所中意外水滴所造成的损坏 |  |
| 1.6.11 | 背光灯：背光灯设计，即使在黑暗环境中也能清晰读取测量值，有效避免他人休息 |  |
| 1.6.12 | 记忆模式：具有100组的记忆读出功能，便于医护人员测量值的记录 |  |
| 二 | 配置要求 |  |
| 2.1 | 主机底座1套 |  |
| 2.2 | 检眼镜1个 |  |
| 2.3 | 医用放大镜1个 |  |
| 2.4 | 医用检查灯1个 |  |
| 2.5 | 额温仪1个 |  |
| 2.6 | 医用电子血压计1个 |  |
| 三 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 免费提供操作培训，维护人员培训及操作手册 |  |
| 4.2 | 维修响应时间≤2小时，48小时内排除故障（如需更换配件则以配件到场日期计算）。提供24小时维修电话 |  |
| 4.3 | 主机保修≥2年，保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商承担。终身免费维修（只收取零配件费用，不收相关维修费、差旅费、工时费等费用，承诺先维修后付款） |  |

4、24小时动态心电血压记录仪   5台

| 序号 | 招标技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用于临床科室，对成人、小儿的心律失常监测和高血压患者监测。 |  |
| 二 | 配置要求：动态心电血压分析软件 1 套,动态心电血压记录仪 5个. |  |
| 三 | 动态心电血压主机： |  |
| 3.1 | 体积小，重量≤200g，方便受检者佩戴 |  |
| ▲3.1.1 | - ≥3.5英寸OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、心电波形、血压测量结果，屏幕支持至少同时显示三通道心电波形 |  |
| 3.1.2 | - 灵活的数据传输方式，支持type C数据传输接口，SD卡读取数据。数据传输的接口和导联线不是同一接口，避免导联线的反复插拔 |  |
| ▲3.1.3 | - 心电导联线具有卡扣设计，能有效固定在记录盒上，有效避免接口不稳造成的干扰 |  |
| ▲3.1.4 | - 防水等级：支持IP22防水等级 |  |
| 3.1.5 | 供电要求：直流电源，2节AA电池供电 |  |
| 3.1.6 | - 支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况 |  |
| 3.1.7 | - 心电采样率：25600Hz；心电A/D转换精度：24位 |  |
| ▲3.1.8 | - 心电频率响应范围：0.05-300Hz，支持采集高频心电，满足不同病人的采集需求 |  |
| 3.1.9 | - 心电输入阻抗：≥20MΩ |  |
| 3.1.10 | - 心电共模抑制比：≥100dB |  |
| 3.1.11 | 血压测量方法：示波法，支持脉搏波形记录；量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)；压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg；脉率测量范围：40 bpm~240 bpm |  |
| 3.1.12 | 支持血压压力波形的记录 |  |
| 3.2 | 动态心电血压分析软件 |  |
| 3.2.1 | - 心电、血压同步显示，总结数据支持一键切换，心电血压数据结论可分开描述，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。一键同步打印血压，心电报告 |  |
| 3.2.2 | 支持血压+心电联动统计，24h血压昼夜节律图可同步查看心电事件统计、心电事件片段图等信息，辅助医生快速分析 |  |
| 3.2.3 | 支持血压数据界面回看心电波形，可查看每一条血压数据测量对应时刻的心电波形图 |  |
| 3.2.4 | 根据用户需要，可自由配置软件界面工作流程 |  |
| 3.2.5 | - 可同屏显示主模板、子模板、心拍、心电图窗口，支持模板的单拍/多拍显示，使操作的心拍情况一目了然，无需来回切换页面即可完成模板编辑 |  |
| 3.2.6 | - 散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象 |  |
| ▲3.2.7 | - 散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类，大大提高工作效率 |  |
| 3.2.8 | - 支持平均压、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断 |  |
| 3.2.9 | - 提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求；数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息 |  |
| 五 | 其它 |  |
| 5.1 | 列出详细的设备配置清单，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 5.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |  |
| 5.3 | 提供医疗器械注册证、产品注册登记表，全套设备必须为全新 |  |
| 5.4 | 提供操作手册 |  |
| 六 | 售后服务 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后整机免费保修≥2年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 6.2 | 培训：免费提供操作培训 |  |
| 七 | 安装及验收 |  |
| 7.1 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接到院方通知后10天内安装完毕。 |  |
| 7.3 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

- 5、无创呼吸机  4台

| 序号 | 技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | - 工作条件 |  |
| 1.1 | - 电源：直流24 V（－15 % ～ ＋25 %），2.5 A |  |
| 1.2 | - 电源适配器：交流输入100 V -240 V～，频率50Hz /60 Hz，直流输出 24 V，2.5 A |  |
| 1.3 | 环境温度范围：+5 ℃ ～ +35 ℃ |  |
| 1.4 | - 相对湿度范围：15 % ～ 95 % |  |
| 1.5 | - 大气压力范围：860 hPa ～ 1060 hPa |  |
| 二 | - 性能特点 |  |
| 2.1 | - 适用范围：用于提供无创通气支持，以治疗呼吸功能不全的成年患者以及体重超过10kg的儿童患者，适合在家庭和门诊的环境中使用 |  |
| 2.2 | - 控制方式：电动电控，涡轮供气 |  |
| ▲2.3 | - ≥3.5英寸彩色液晶屏，集成设置、监测、报警功能，一键飞梭，触压式旋钮调节，操作简单方便 |  |
| ▲2.4 | - 三类NMPA注册证，适用对成人、儿童（体重≥10kg）患者进行无创通气治疗 |  |
| 2.5 | - 具备舒适度技术，且三档可调 |  |
| 2.6 | - 人体理工学设计适配多种形式支架 |  |
| 2.7 | - 内置压力传感器，机器无需外接压力采样管 |  |
| ▲2.8 | - 采用高性能进口风机，机体小巧，自备湿化器增加空气湿度 |  |
| 2.9 | - 具备自动灵敏度技术、手动触发、撤换灵敏度3档可调，可无需手动调节触发、撤换灵敏度（无需手动调节吸气/呼气灵敏度，减少医护人员操作次数） |  |
| 2.10 | - 具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达≥60L/min |  |
| 2.11 | - 可选配独立专业医用级高精度加温湿化器，具有双重高温保护切断功能 |  |
| 2.12 | - 可选配与主机同品牌台车，方便临床使用和设备转运，脚轮具有锁定装置 |  |
| 三 | - 主要参数 |  |
| 3.1 | - 通气模式： |  |
| 3.1.1 | - 自主呼吸/时间控制模式（S/T模式） |  |
| 3.1.2 | - 时间控制模式（T模式） |  |
| 3.1.3 | - 自主呼吸模式（S模式） |  |
| 3.1.4 | - 持续正压通气模式（CPAP模式） |  |
| 3.1.5 | - 压力控制模式（PC） |  |
| ▲3.1.6 | - 自动滴定功能（AUTO） |  |
| ▲3.1.7 | - 平均容量保证压力支持功能（AVAPS） |  |
| 3.2 | - 调节参数： |  |
| 3.2.1 | - AVPAS：开/关 |  |
| 3.2.2 | - 潮气量：200 mL ～ 1500 mL |  |
| 3.2.3 | - 呼吸频率：3 bpm ～ 40 bpm |  |
| 3.2.4 | - 吸气时间：0.0 s ～ 3.0 s |  |
| 3.2.5 | - 吸气压力（IPAP）：4 cmH2O ～ 30 cmH2O |  |
| 3.2.6 | - 最大吸气压（IPAPMAX）：4 cmH2O ～ 30 cmH2O |  |
| 3.2.7 | - 最小吸气压（IPAPMIN）：4 cmH2O ～ 30 cmH2O |  |
| 3.2.8 | - 呼气压力（EPAP）：4 cmH2O ～ 25 cmH2O |  |
| 3.2.9 | - 持续气道正压（CPAP）：4 cmH2O ～ 20 cmH2O |  |
| 3.2.10 | - 压力延时上升时间：0 min ～ 60 min |  |
| ▲3.2.11 | - 压力上升时间：自动调节、0.1 s ～ 0.6 s |  |
| ▲3.2.12 | - 吸气灵敏度：自动调节、1 ～ 3 |  |
| ▲3.2.13 | - 呼气灵敏度：自动调节、1 ～ 3 |  |
| 3.2.14 | - 舒适度：关、1 ～ 3 |  |
| 3.2.15 | - 湿化器：0 ～ 5 |  |
| 3.2.16 | - 自动功能：关/开 |  |
| 3.2.17 | - 压力限制：20 cmH2O ～ 35 cmH2O |  |
| 3.3 | - 监测参数 |  |
| 3.3.1 | - 频率（Freq）：0 bpm ～ 100 bpm |  |
| 3.3.2 | - 潮气量（VT）：0 mL ～ 2000 mL |  |
| 3.3.3 | - 分钟通气量（MV）：0 L/min ～ 99 L/min |  |
| 3.3.4 | - 吸气时间（Time）：0.0 s ～ 3.0 s |  |
| 3.3.5 | - 吸气压力（IPAP）：0 cmH2O ～ 40 cmH2O |  |
| 3.3.6 | - 呼气压力（EPAP）：0 cmH2O ～ 40 cmH2O |  |
| 3.3.7 | - 气道正压（CPAP）：0 cmH2O ～ 40 cmH2O |  |
| 3.4 | - 波形显示： |  |
| ▲3.4.1 | - 压力柱—实时显示形图 |  |
| 3.5 | - 报警保护 |  |
| 3.5.1 | - 窒息报警 |  |
| 3.5.2 | - 管道脱落报警 |  |
| 3.5.3 | - 报警系统消声（静音） |  |
| 3.5.4 | - 低通气量报警 |  |
| 3.5.5 | - 高呼吸频率报警 |  |
| 3.5.6 | - 低呼吸频率报警 |  |
| 3.5.7 | - 气道高压报警 |  |
| 3.5.8 | - 断电报警 |  |
| 3.5.9 | - 潮气量过低报警 |  |

- 标项四：移动B超

| 序号 | 技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途：适用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、新生儿、术中、介入、血管、浅表组织与小器官等全身应用 |  |
| 二 | 技术参数要求及配置 |  |
| 2.1 | 高档便携式彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 2.2 | 投标机型要求为各厂家便携式彩超的高端机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。 |  |
| 2.3 | 系统概述及主要技术 |  |
| 2.3.1 | 整机一体，笔记本式设计，非站立式，非外接配件式，≥15英寸高清晰度医用彩色液晶显示器，整机重量≤6.5KG，探头接口可扩展到3个，配备原厂台车，整机电池使用时间≥2h |  |
| 2.3.2 | 数字化波束增强器 |  |
| 2.3.3 | 多倍波束合成 |  |
| ▲2.3.4 | 回波增强技术 |  |
| 2.3.5 | 频率复合成像技术 |  |
| 2.3.6 | 智能化斑点噪声抑制技术 |  |
| 2.3.7 | 组织特异性成像 |  |
| ▲2.3.8 | 穿刺针显像增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 |  |
| ▲2.3.9 | 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） |  |
| 2.3.10 | 超宽动态血流技术 |  |
| 2.3.11 | 彩色能量多普勒 |  |
| 2.3.12 | 组织谐波成像或同等功能 |  |
| 2.3.13 | 二维和彩色多谱勒双幅显示 |  |
| 2.3.14 | 扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用 |  |
| 2.3.15 | 解剖M型模式 ，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度 |  |
| 2.3.16 | 支持中英文菜单操作 |  |
| 2.3.17 | 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |  |
| 2.3.17.1 | 一般测量：距离、面积、周长等；心脏功能测量与分析；多普勒血流测量与分析；自动多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.3.17.2 | 心脏功能专用测量及分析，包括CW，Auto-LV等 |  |
| 2.3.17.3 | 外周血管测量与分析 |  |
| ▲2.3.17.4 | 可升级弹性成像功能，具备组织软硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织壳的弹性定量分析功能，通过对肿块的描记后可同步外扩并自动计算肿块周边浸润区域（病灶浸润范围大小可调）与肿块区域的硬度比 |  |
| 2.3.17.5 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.3.17.6 | 声图像静态、动态存储原始数据回放重现 |  |
| 2.3.17.7 | 原始数据储存 |  |
| 2.3.17.8 | 一体化 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 2.3.17.9 | 可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像 |  |
| 2.3.18 | 输入/输出信号： 输入：S视频 输出：DVI DICOM3.0标准接口及存贮与传输相应软件 |  |
| 2.3.19 | 图像管理与记录装置： |  |
| 2.3.19.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |
| 2.3.19.2 | 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥3分钟的电影 |  |
| 2.3.19.3 | 支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥3个功能的输出。 |  |
| 2.3.19.4 | 内置固态硬盘≥240GB |  |
| 2.4 | 配置要求 |  |
| 2.4.1 | 探头规格： |  |
| 2.4.1.1 | 配备探头扩展口，探头接口≥3，可任意互换 |  |
| 2.4.1.2 | 探头类型：电子凸阵，电子线阵，电子相控阵 |  |
| 2.4.1.3 | 支持单晶体探头 |  |
| 2.4.1.4 | B/D兼用：线阵：B/PWD 凸阵：B/PWD 腔内：B/PWD |  |
| 2.4.1.5 | 凸阵探头1个：频率1-5 MHZ |  |
| 2.4.1.6 | 线阵探头1个：频率4-12MHZ |  |
| 2.4.1.7 | 单晶体心脏探头1个：频率1-5MHZ |  |
| 2.4.2 | 二维灰阶显像主要参数： |  |
| 2.4.2.1 | 扫描速率：B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒；B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒；彩色显示帧频：全视野，18cm深度时， ≥15帧/秒 |  |
| 2.4.2.2 | 系统最大扫描深度≥39cm |  |
| 2.4.2.3 | 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit |  |
| 2.4.2.4 | 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 |  |
| 2.4.2.5 | TGC：≥8段，LGC：≥4段 |  |
| 2.4.2.6 | 动态范围：30-190db |  |
| 2.4.3 | 频谱多普勒： |  |
| 2.4.3.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |  |
| 2.4.3.2 | 最大测量速度： PW：血流速度最大≥7m/s CW：血流速度最大≥30.0m/s 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.4.3.3 | 显示方式：B、B/D、B/M、D |  |
| 2.4.3.4 | 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 |  |
| 2.4.3.5 | 快速角度校正 |  |
| 2.4.3.6 | 支持频谱自动测量 |  |
| 2.4.3.7 | 偏转角度：≥±30度 (线阵探头) |  |
| 2.4.3.8 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm；分级 |  |
| 2.4.4 | 彩色多普勒： |  |
| 2.4.4.1 | 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |  |
| 2.4.4.2 | 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER |  |
| 2.4.4.3 | 最大帧率：≥160 帧/秒 |  |
| 2.4.4.4 | 支持B/C 同宽 |  |
| 2.4.4.5 | 取样框偏转：≥±30度 (线阵探头) |  |
| 2.4.4.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 |  |
| 2.5 | 列出详细配置清单（包括必备的附件） |  |
| 2.6 | 标书中未提及的某些属标准配置的附件、功能、软件，必须无条件免费提供 |  |
| 三 | 售后服务及其他 |  |
| 3.1 | 设备验收合格后，主机含探头免费保修≥三年。保修期外免收人工费、维修费、差旅费，承诺先维修后付款。 |  |
| 3.2 | 维修响应时间≤24小时 |  |
| 3.3 | 免费提供操作培训和维修培训 |  |
| 3.4 | 免费并及时提供软件升级 |  |
| 3.5 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |

- 标项五：病区设备设施

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 手摇式三折病床 数量：80张 |  |
| 1.1 | 规格：≥2120×970×520mm。 |  |
| 1.2 | 床体：采用优质碳钢方管焊接而成，床框纵梁≥60×30×1.5mm,床框横梁头部≥60×30×1.5mm，脚部≥60×40×1.5mm,床腿方管≥40×40×1.5mm,受力支撑架5mm,床体载重250kg。 |  |
| 1.3 | 床头尾板采用工程塑料PP一次成型，可快速拆卸，床头、床尾外侧有PP防撞角。 |  |
| ▲1.4 | 床面板采用工程塑料PP一次成型，米黄色厚度35mm正反面一样可清洗，面板纵向装有防滑挡圈，防止床垫滑动。 |  |
| 1.5 | 摇杆：手柄部分采用工程塑料，可折叠，采用高强度ABS工程塑料注射一次成型。万向节采用优质钢材；丝杆旋转具有双向极点过载保护装置。 |  |
| 1.6 | 调节范围：背部倾斜度0-80°±5°，腿部倾斜度0-40°±5°。 |  |
| 1.7 | 铝合金护栏：总长≥1120mm，展开时高度≥280mm(床面至护栏）。五支护栏支柱，收缩时略低于床垫。 |  |
| ▲1.8 | 采用隐藏式餐台，可翻转到脚床板处，餐台脚架用工程塑料包角。餐台脚≥22×1.5mm，餐台架≥15×25×1.0mm。 |  |
| 1.9 | 脚轮采用全塑5寸静音高级万向轮，单轮负重≥80kg，带刹车装置，耐用豪华型。 |  |
| 1.10 | 配三格床头卡塑料牌，规格205×80mm，每格宽60mm。 |  |
| 1.11 | 配1根可升降输液架、1个杂物架、2个引流袋挂钩、四边有输液架插孔。 |  |
| 1.12 | 床垫：尺寸与病床相配套。外套优质防水帆布，颜色可选绿色和蓝色，床垫拉链与床垫颜色相配。床垫硬面为环保棕丝厚度40mm，软面为优质海绵厚度40mm。海绵为新料加工，密度≥40D。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 二 | 手摇式三折病床（高档型） 数量：1张 |  |
| 2.1 | 规格：≥2170×1045×500mm。 |  |
| 2.2 | 床体：采用优质碳钢方管焊接而成，塑料部分采用优质ABS及PP。床体载重250kg。 |  |
| 2.3 | 床头尾板采用工程塑料PP一次成型，可快速拆卸，床头、床尾外侧带输液架插孔及PP防撞轮。 |  |
| 2.4 | 床面板采用喷塑铁床面板，正反面一样可清洗，床面板四角有圆弧防滑挡板，防止床垫滑动。 |  |
| 2.5 | 摇杆：手柄部分采用工程塑料，可折叠，采用高强度ABS工程塑料注射一次成型。万向节采用优质钢材；丝杆旋转具有双向极点过载保护装置。 |  |
| 2.6 | 调节范围：背部倾斜度0-70°±5°，腿部倾斜度0-30°±5°。 |  |
| ▲2.7 | 护栏采用优质PP吹塑四片式护栏，护栏上带有角度器，护栏由二片长900×高405mm（床面至护栏）和二片长850×高405mm（床面至护栏）组成，可有效确保病人安全。 |  |
| 2.8 | 脚轮采用6寸中控脚轮,通过床尾脚踏来实现刹车和解刹。 |  |
| 2.9 | 配三格床头卡塑料牌，规格205×80mm，每格宽60mm。 |  |
| 2.10 | 配1根可升降输液架。 |  |
| 2.11 | 床垫：尺寸与病床相配套。外套优质防水帆布，颜色可选绿色和蓝色，床垫拉链与床垫颜色相配。床垫硬面为环保棕丝厚度40mm，软面为优质海绵厚度40mm。海绵为新料加工，密度≥40D。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 三 | 床头柜 数量：80只 |  |
| 3.1 | 规格：≥480×470×750mm。 |  |
| 3.2 | 材质：全新ABS、PP工程塑料。 |  |
| 3.3 | 柜体四面一次注塑成型，内设金属框架加强。 |  |
| 3.4 | 颜色医院定。 |  |
| 3.5 | 床头柜整体由柜体、顶板、抽屉、餐拉板（带温度计槽）、隔板、毛巾架、杂物袋架等组成。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 四 | 陪护椅 数量：40把 |  |
| 4.1 | - 展开规格：≥1850×600×420mm。（椅面高）。 |  |
| 4.2 | - 框架：碳钢材质≥38×1.5mm、≥22×1.2mm，静电粉墨喷塑。 |  |
| 4.3 | - 椅面：人造革，椅垫表面为优质仿皮，内采用优质夹板及高密度海棉，厚度≥40mm，头部带枕。 |  |
| 4.4 | - 椅脚配塑料防滑脚套，底座连接架（含2个尼龙轮）,椅子底架后面配有2个尼龙轮子。 |  |
| 4.5 | - 皮革颜色医院定。 |  |
| 4.6 | - 打开时为一张睡床，收起时为一张沙发椅。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 五 | - 病历车（25格带病历本） 数量：2辆 |  |
| 5.1 | - 规格：≥405×420×1000mm。 |  |
| 5.2 | - 材质：纯铝板喷塑。 |  |
| 5.3 | - 一抽，单排贴数字标示条，带锁。 |  |
| 5.4 | - 万向轮：3寸全塑双轴承承重轮，承重100Kg |  |
| 5.5 | - 车体四周安装防撞包角。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 六 | 晨间护理车 数量：1辆 |  |
| 6.1 | 规格：≥1005×540×936mm。 |  |
| 6.2 | 材质：优质冷钢喷塑，板材厚度1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀。 |  |
| 6.3 | 右侧配一只污物袋，污物袋为帆布材质，防渗漏、可清洗；左侧车体采用三层台板、带一个抽屉。 |  |
| 6.4 | 万向轮：配豪插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，移动轻便灵活；车体四周安装防撞包角。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 七 | - 污物车 数量：1辆 |  |
| 7.1 | - 规格：≥600×600×850mm。 |  |
| 7.2 | - 材质：国标SUS304不锈钢。规格φ25×1.2mm。 |  |
| 7.3 | - 污物袋材质为易于清洁、防缩水布料。 |  |
| 7.4 | - 万向轮：4寸双轴承承重轮，承重100Kg |  |
| 参考图片 |  |  |
| 八 | 急救车 数量：3辆 |  |
| 8.1 | 规格<长×宽×高>：650×500×1000mm。 |  |
| 8.2 | 材质：主体采用1.2mm不锈钢高温静电喷塑。铝合金立柱，台面不锈钢围栏，防滑垫。 |  |
| 8.3 | 抽屉采用豪华三节滑轨，上面4个抽屉高度120mm,最下面1个抽屉高度180mm。抽屉内有活动药格条+防滑垫。 |  |
| 8.4 | 整体配置氧气瓶支架1个，输液杆1支，除颤仪支架1个，一次性锁装置，复苏板1块，活动电源线1个，车子左上方1个不锈钢网篮可放置利器盒和洗手液，左下方1个垃圾桶，右下方1个垃圾桶。 |  |
| 8.5 | 万向轮：配4个4寸全ABS外罩聚胺酯双轴承带刹静音万向轮，承重100Kg，防卷发、静电、生锈等。 |  |
| 8.6 | 车体四周安装有强力塑胶防撞条。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 九 | 送药车 数量：1辆 |  |
| 9.1 | 规格：≥620×460×960mm。 |  |
| 9.2 | 材质：主体采用1.2mm不锈板喷塑。铝合金立柱，不锈钢围栏，铺防滑垫。 |  |
| 9.3 | 配五抽，抽屉采用豪华静音三节滑轨，抽屉可以选配活动药格条。 |  |
| 9.4 | 车子左上方1个置物盒，左下方1个垃圾桶，右上方1个不锈钢网篮，右下方1个垃圾桶。 |  |
| 9.5 | 万向轮：配4个4寸全ABS外罩聚胺酯双轴承带刹静音万向轮，承重100Kg，防卷发、静电、生锈等。 |  |
| 9.6 | 车体四周安装有强力塑胶防撞条。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 十 | 不锈钢治疗车 数量：2辆 |  |
| 10.1 | 规格：≥650×450×850mm。 |  |
| 10.2 | 材质：优质磨沙不锈钢厚度1.2mm。 |  |
| 10.3 | 二层双抽，抽屉导轨：优质静音伸缩导轨。 |  |
| 10.4 | 配1个垃圾桶。 |  |
| 10.5 | 万向轮：全塑4寸双轴承静音脚轮，承重100Kg，防卷发、静电、生锈等。4个防撞圆盘。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 十一 | 抢救床（液压） 数量：2辆 |  |
| 11.1 | 规格：≥2150×800×560-890mm。 |  |
| 11.2 | 框架：采用优质钢材弯管焊接加工而成。床板：采用抗倍特材质，强度更高，不变形。 |  |
| 11.3 | 护栏：采用优质六档不锈钢折叠护栏，档柱核心材料使用304不锈钢，底管连接处管材厚度≥2mm。 |  |
| 11.4 | 背部升降系统：采用静音双气弹簧控制，承重强稳定性好。高低升降系统：采用进口品牌液压缸控制，质量更稳定。液压缸外侧有ABS注塑而成的5个圆形油缸保护套筒，整体颜色搭配协调，不易积灰，便于清洁。 |  |
| 11.5 | 床主体（含背部升降、高低升降、倾斜），背板调节：0-75°±5°，膝板调节：0-40°±5°，高度调节：≥560-890mm，倾斜调节：-18°-18°±2°。 |  |
| 11.6 | 脚轮：采用中控锁四个直径200mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 |  |
| 11.7 | 中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。 |  |
| 11.8 | 独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度105mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。 |  |
| 11.9 | 推行把手：采用前方P型，后方U型的时尚造型。符合人体工程学设计，方便推行。 |  |
| 11.10 | 床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重10Kg。 |  |
| 11.11 | 床体侧下方两侧均配有输液架收藏架，可固定收藏输液架。 |  |
| 11.12 | 安全工作载荷220KG。 |  |
| 11.13 | 床垫：采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗，7公分的海绵躺卧舒适。 |  |
| 11.14 | 配记录台。 |  |
| 11.15 | 床体四周设有一体注塑而成的防撞轮，外观造型美观，防止在推行过程中发生碰撞可以起到防护作用。 |  |
| 11.16 | 配置清单： 床本体——1台 不锈钢护栏——2片 腾德中控脚轮—— 4只 中控锁定踏板——4套 中心第五轮——1套 整体升降油压缸——2个 背部升降气压弹簧——2个 膝部手摇柄——1个 整体式底部托盘——1个 输液架——1根 标准输液架插孔——4个 防水床垫——1张 记录台——1个 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 十二 | 治疗车 数量：3辆 |  |
| 12.1 | 规格：≥500×400×900mm。 |  |
| 12.2 | 材质：1.2mm冷板喷塑。主材规格：围栏φ13×1.2mm不锈钢圆管。台面铺防滑垫。 |  |
| 12.3 | 三层结构，上层1只抽屉。采用豪华三节静音滑轨。配有两只垃圾桶。 |  |
| 12.4 | 万向轮：4个带刹车全塑万向轮。 |  |
| 12.5 | 底部四周防撞包角。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 十三 | 医用转运车（四片式护栏） 数量：2辆 |  |
| 13.1 | 规格：≥1930×770×510-850mm。 |  |
| 13.2 | 安全工作载荷170KG。 |  |
| 13.3 | 背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。背部升降：0—70°±5°。 |  |
| 13.4 | 高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。高低升降：≥510-850mm。 |  |
| 13.5 | 床板：PP树脂成型制品。 |  |
| 13.6 | 框架：采用钢制/部分铝制品制成。 |  |
| 13.7 | 护栏： PE树脂成型两侧护栏板，护栏高度≥340mm，有效防护高度≥340mm，患者更安全，护栏通过台阶螺丝，安装在与床体竖向焊接的两块铁板上，强度更好同时保证活动流畅度。 |  |
| 13.8 | 护栏采用新型安全护栏设计，护栏的卡扣处由9mm厚的锁扣进行固定，当护栏内部受内时无法打开，可从外部向内部压打开护栏，从而有效地防止了患者从内部误操作，导致坠床事故的发生，强度更好更安全；四片护栏每个护栏的角上都有可以用于挂置引流袋的小孔。 |  |
| 13.9 | 脚轮：采用脚轮，可防止头发等杂物进入脚轮内部而造成推行故障，四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 |  |
| 13.10 | 中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。 |  |
| 13.11 | 独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有第五轮控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进 |  |
| 13.12 | 托盘：床体下有二段式注塑而成的托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg。 |  |
| 13.13 | 输液架收藏架：背板下部设有输液架收藏架，不用时可固定收藏输液架，且输液架收藏架内有塑料套防止输液架碰撞晃动。输液架插孔：床体四周均设有输液架插孔，使用时旋转出来放置输液架，不用时可旋转收纳于床体下方。 |  |
| 13.14 | 床垫：面料表面PU防水处理，易于清洁，厚度5公分让病人在进行胃肠镜检查时卧躺更加舒适。 |  |
| 13.15 | 不锈钢挂钩：床侧边有四个不锈钢金属挂钩，用不锈钢铆钉进行固定。 |  |
| 13.16 | 床本体 ——1台 背部升降气压弹簧 ——1套 一体式护栏——4片 底部置物托盘——1块 腾德脚轮——4只 输液架——1根 中控锁定踏板——4套 可旋转输液架插孔——4个 中心第五轮——1套 氧气瓶挂架——1个 整体升降摇杆——1套 床垫——1张 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 十四 | 医用转运车（二片式护栏） 数量：2辆 |  |
| 15.1 | 规格：≥1930×663×510-850mm。 |  |
| 15.2 | 安全工作载荷170KG。 |  |
| 15.3 | 背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。背部升降：0—70°±5°。 |  |
| 15.4 | 高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。高低升降：≥510-850mm。 |  |
| 15.5 | 床板：PP树脂成型制品。 |  |
| 15.6 | 框架：采用钢制/部分铝制品制成。 |  |
| 15.7 | 护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，患者更安全，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。 |  |
| 15.8 | 护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。铝压铸一体成型护栏支架，强度更高，人性化，外观更好。 |  |
| 15.9 | 脚轮：采用中控脚轮，可防止头发等杂物进入脚轮内部而造成推行故障，四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 |  |
| 15.10 | 中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。 |  |
| 15.11 | 独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；未使用时，即不在直行状态（踏杆离地高度110mm），使用时向上抬起，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。 |  |
| 15.12 | 床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg。 |  |
| 15.13 | 输液架收藏架，固定收藏输液架。 |  |
| 15.14 | 氧气瓶搁架，可放置（直径105-115mm）的氧气瓶。 |  |
| 15.15 | 转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。 |  |
| 15.16 | 床侧边有两个不锈钢冲压件，上面有6个U型孔可以放置尿滴架挂钩。 |  |
| 15.17 | 床本体 ——1台 背部升降气压弹簧 ——1套 一体式护栏——2片 大型底部托盘——1块 腾德脚轮——4只 输液架——1根 中控锁定踏板——4套 标准输液架插孔——4个 中心第五轮——1套 氧气瓶挂架——1个 整体升降摇杆——1套 防水床垫——1张 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 十五 | 麻醉车 数量：2辆 |  |
| 16.1 | 规格：≥650×500×950mm。 |  |
| 16.2 | 材质：主体采用厚度≥1.2mm，材质SUS304不锈钢高温静电喷塑制作。铝合金立柱，台面不锈钢围栏，配防滑垫。 |  |
| 16.3 | 台面背部设有支架，支架上配10个亚克力药盒。 |  |
| 16.4 | 抽屉导轨采用优质静音伸缩导轨，上面3个抽屉高度140mm,最下面1个抽屉高度240mm。抽屉内有活动药格条+防滑垫。 |  |
| 16.5 | 整车配置：车子左上方配有伸缩副工作台，下面1个不锈钢网篮和1个垃圾桶，车子右上方1个塑料网篮，右下方1个垃圾桶。 |  |
| 16.6 | 万向轮：配4个4寸全ABS外罩聚胺酯双轴承带刹静音万向轮，承重100Kg，防卷发、静电、生锈等。 |  |
| 16.7 | 车体四周安装有强力塑胶防撞条。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 十六 | 手术器械套车 数量：2套 |  |
| 17.1 | 规格：大车≥1100×550×950mm；中车≥900×500×900mm；小车≥700×450×850mm。 |  |
| 17.2 | 材质：国标SUS304磨沙不锈钢，板材厚度≥1.2mm。 |  |
| 17.3 | 万向轮：双轴承静音脚轮，承重100Kg，防卷发、静电、生锈等。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 十七 | 手术器械托盘架 数量：2辆 |  |
| 18.1 | 规格：≥600×400×750-950mm。 |  |
| 18.2 | 材质：国标SUS304磨沙不锈钢，板材厚度≥1.2mm。 |  |
| 18.3 | 可升降、台面30度倾斜角。 |  |
| 18.4 | 万向轮：双轴承静音脚轮，承重100Kg，防卷发、静电、生锈等。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 十八 | 手术踏脚凳 数量：6根 |  |
| 19.1 | 规格：≥480×280×150mm。 |  |
| 19.2 | 材质：国标SUS304不锈钢，板材厚度≥1.2mm。 |  |
| 19.3 | 表面为不锈钢模压防滑面。 |  |
| 参考图片 |  |  |
| 十九 | 手术器械货架 数量：3个 |  |
| 21.1 | 规格：≥1800×500×1800mm。 |  |
| 21.2 | 材质：国标SUS304不锈钢，板材厚度≥1.2mm。 |  |
| 21.3 | 四层。 |  |
| 参考图片 |  |  |

## 三、商务条款要求

| 序号 | 商务条款要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金金额：/ |  |
| 2 | 交货地点：业主指定 交货期：合同签订后25天内 安装地点：业主指定 |  |
| 3 | 应提供的伴随服务：安装、调试、培训等 |  |
| 4 | 质量保证期（或保修期）：标项四：移动B超质保期三年，其他标项设备质保期均为安装调试完毕验收合格后2年，质量保修期自安装调试完毕验收合格之日起计。 |  |
| 5 | 售后服务要求：提供技术咨询、售后维修等服务。投标人须在接到采购人维修要求电话后，12小时内作出响应，并派技术人员维修。 |  |
| 6 | 付款方法和条件： 适用中小企业投标： 1.签订合同后，中标人应向采购人提交合同全额的合格发票。采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；(若中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可调整此条款）。 2.设备安装调试、培训完毕并验收合格后，采购人在7个工作日内向中标人付清余款。 适用大型企业投标： 验收合格后付全款。 |  |
| 7 | 1、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 2、投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 3、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明复印件（适用于按医疗器械管理的设备，不属于医疗器械的产品，需提供国家食品药品监管部门的说明文件。） 4、投标人应提供具有合法有效的供货及经营相关授权文件。（中标后至签订合同前提供） |  |
| 9 | 按照采购文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |  |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 对应投标人须知条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 采购人：宁波市江北区慈城镇中心卫生院 地址：宁波市江北区慈城镇竺巷东路34号 联系人：朱老师 联系电话：0574-87591290 |
| 2 | 1.2.2 | 采购代理机构：宁波市国际招标有限公司 地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼 联系人：陈琴、苏芸、陆岚彬、翁伟冬、严锋 联系电话：0574-87300418 邮箱：nbitc02@126.com |
| 3 | 1.2.8 | 发布媒体： 浙江政府采购网 www.zjzfcg.gov.cn 宁波市公共资源交易网江北区分网 http://jiangbei.bidding.gov.cn 宁波市国际招标有限公司网 www.nbbidding.com |
| 4 | ★2.2 | 合格的投标货物来源：国内 |
| 5 | 3.4.1 | 现场考察或开标前答疑会：不组织 |
| 6 | 4.3 | 备选投标方案：不允许 |
| 7 | ★4.4 | 采购预算金额：见招标公告 投标报价超过预算金额的投标将作无效投标处理 |
| 8 | ★4.5 | 投标报价：应当包含设备价、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、检测费、维护保养费等采购需求要求的一切设备和服务费用。 |
| 9 | ★5.1 | 投标有效期：90天 |
| 10 | ★6.1 | 投标保证金金额：不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| 11 | 7.1 | 投标文件组成： 资格证明文件组成： （1）关于资格的承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）； 商务技术文件组成 （1）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明； （2）法定代表授权人社保证明； （3）技术条款响应表； （4）商务条款响应表。 （5）技术方案、实施方案、措施及进度计划安排； （6）售后服务方案； （7）技术支持和培训方案； （8）提供第四章评标标准（兼评委打分表）所需证明资料； （9）其他招标文件要求或投标人认为有必要提供的文件资料。 投标报价文件组成： （1）开标一览表； （2）投标函； （3）投标价格明细表； （4）中小企业声明函（如是提供）； （5）残疾人福利性单位声明函（如是提供）； |
| 12 | 7.3.1 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ★（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常处理）。 （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格证明文件，商务技术文件、投标报价文件（正本1份，副本2份），纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 13 | 7.5.1 | 投标截止时间及地点：2023年12月1日09:00（北京时间） 宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。 |
| 14 | 8.2.1 | 开标时间及地点：2023年12月1日09:00（北京时间） 宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。 |
| 15 | 9.4.1 | 中标候选人数量：按评标结果排序推荐中标候选人 |
| 16 | 10.1.1 | 中标人确定：采购人委托评标委员会每子包直接确定一名中标人 |
| 17 | 11.3.1 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 18 | 11.3.3 | 中标人放弃中标后的处理：若推荐中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因推荐中标人自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同、或考核不合格终止中标人提供服务资格的，采购人可以确定下一顺位的中标候选人为推荐中标人。推荐中标人放弃中标后采购人也可以重新招标。 |
| 19 | 11.4.2 | 履约保证金金额：/ |
| 20 | 12.1 | 1、本采购代理机构向中标供应商收取招标服务费标项一：人民币18896元；标项二：人民币9216元；标项三：人民币12992元；标项四：人民币6400元；标项五：人民币5120元； 2、中标人应当在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内支付招标代理服务费。 3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4、服务费缴纳： 开户名称：宁波市国际招标有限公司 开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 账 号： 94090154800000191 |

投标人须知正文

一、总  则

1.1适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1采购人：见前附表

1.2.2 采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

1.2.3 投标人、供应商：均指向招标方提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4货物：系指供应商按照采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.5服务：系指供应商按照采购文件规定，须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

1.2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

1.2.7采购文件中标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

1.2.8发布媒体：本项目采购信息公开发布的媒体，具体见前附表。本项目所有采购信息在指定媒体发布后，视同送达所有供应商。

二、投标、投标货物

2.1合格的投标人：指符合采购公告供应商资格要求的投标人。

2.1.1 法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

2.1.2自然人仅指中国公民。

2.1.3投标人名称：投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。

2.2合格的投标货物来源：见前附表。卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.2.1合格的投标货物或服务应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2.2.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.2.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

2.3投标人代表

2.3.1若投标人代表不是法定代表人，投标文件须提供《法定代表人授权委托书》[格式见第六章]，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）；

2.3.2若投标人代表是法定代表人，投标文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的法定代表人身份证明。

2.4投标费用：不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用和风险。

三、采购文件

3.1采购文件的组成

1.采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法及评标标准

5.合同文本

6.投标文件格式

3.2采购文件的依法获取：见采购公告

3.3采购文件的澄清和修改：

3.3.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3.3.2潜在供应商收到采购代理机构发出的采购文件澄清或修改通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、盖上投标人单位公章，以书面形式回复采购代理机构。

3.4现场考察或者开标前答疑会

3.4.1采购人或者采购代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，组织现场考察或者召开答疑会的，将在采购文件中载明。具体见前附表。

四、投标报价要求

4.1 投标报价：指“开标一览表”中的投标报价，是评标委员会评审的依据之一，开标程序中采购代理机构将依据“开标一览表”唱出各投标人的投标报价。

4.2投标报价必须是人民币报价。

4.3投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。采购文件要求提交备选投标方案的除外，具体见前附表。

4.4投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。

4.5投标报价应当包含的内容：见前附表。

五、投标有效期

5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期(见前附表)。

六、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

七、投标文件

7.1投标文件的组成：投标文件由资格证明文件，商务技术文件、投标报价文件三部分组成。具体见前附表。

7.2投标文件编制和格式

7.2.1投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7.2.2投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2.3投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应当采用国家法定计量单位。

7.2.4投标文件格式见第六章，投标文件应当按照格式要求编制。投标人应按资信商务技术文件、投标报价文件分别编制。

7.2.5投标文件应标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

7.3投标文件的签署、盖章、装订及份数

7.3.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

7.3.2电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

7.4投标文件的密封、标记和递送

7.4.1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

7.4.2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

7.4.3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

7.4.4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.4.5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

7.4.6、电子备份投标文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”               ；

（2）项目编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                             ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上按要求加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

7.5投标文件的递交

★1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

- 电子备份投标文件：供应商可于提交投标文件截止时间前一天，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼014室），联系方式：苏芸，0574-87300418。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc02@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录，或者送至开标现场。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。也可于投标当天投标截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后送至开标地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予接收。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，

应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作递交。在投标截止

时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标

文件的，应向采购人提交正式文件。

八、开标

8.1接收投标文件

8.1.1采购代理机构将于投标截止时间前30分钟内安排工作人员在采购文件规定的投标地点接收投标文件。

8.1.2有下列情形之一的投标文件拒绝接收：

- 逾期送达的投标文件；

- 未按照采购文件要求密封的投标文件；

- 未购买采购文件的投标人的投标文件。

8.2 开标

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的资格商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）无论是否启用备份投标文件，备份投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件或所提供的备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

九、评标

9.1评标委员会

9.1.1 受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评标专家组成。评标专家将按规定在财政部门设立的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

9.1.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

9.2评标方法

9.2.1评标方法见第四章。

9.3评标程序

9.3.1评标程序见第四章。

9.4推荐中标候选人：

9.4.1评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。中标候选人数量见前附表。

9.5 评标过程保密

9.5.1中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

十、定标

10.1确定中标人

10.1.1本项目确定中标人的规定见前附表。

10.1.2采购人确定中标人的，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

若排名第一的推荐中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因推荐中标人自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，采购人将可以确定排名第二的中标候选人为推荐中标人。推荐中标人放弃中标后采购人也可以重新招标。

10.1.4评标委员会受采购人事先授权委托直接确定中标人的，评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.5采购人、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告中标结果。

十一、政府采购合同签订

11.1 政府采购合同适用民法典，采购人和供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。合同应当采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2中标通知书

11.2.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

11.2.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

11.3签订合同

11.3.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起最迟30日内按照采购文件、中标人投标文件和中标通知书的内容签订书面合同，根据本项目具体情况，采购人要求签订合同的具体时间见前附表，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

11.3.2采购文件、中标人的投标文件、中标通知书及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

11.3.3 中标人因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订政府采购合同的，采购人将按照前附表的规定进行处理。

11.4履约保证金

11.4.1 履约保证金是中标人按照采购文件要求而向采购人提交的用以保障其履行合同义务的一种担保，促使中标人全面履行与采购人订立的合同，确保合同目标的实现。中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金，或由担保人承担担保责任，如果中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

11.4.2履约保证金的要求见前附表。

11.4.3履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人义务完毕止。

十二、招标代理服务收费

12.1招标代理服务收费：是指采购代理机构接受采购人委托，从事编制采购文件，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。费用收取方式及收费标准见前附表。

十三、落实政府采购政策的特别说明

13.1执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

13.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

13.5采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

13.6 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

13.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

十四、对供应商质疑的有关规定:

14.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

14.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

14.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

14.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递公司收件时间为准）。

14.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

14.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

# 第四章  评标方法及评标标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本评标方法及评标标准。

一、总则

1、本项目评标方法：综合评分法。

2、综合评分总分为100分，由技术商务分、价格分两部分组成，具体分值见评标标准。

3、评标委员会成员根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准对各投标人进行独立评审，对各投标人的综合评分=技术商务分+价格分。

4、各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

5、评标结果排序：按照各投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

6、确定中标候选人名单：按照采购文件规定的中标候选人数量确定中标候选人名单，按照评标结果排序，最终得分排名第一的候选人为中标人。

二、政府采购政策的具体落实

1、本次采购标项为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

2、本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

三、评标委员会须知和评标过程处理原则

1、出现评标专家缺席、回避等情形导致评标现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。

2、评标专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3、单个子包通过资格审查的合格投标人不足三家的，该子包不得评标。

4、单个子包通过符合性审查的有效投标人不足三家的，该子包不得进入下一步评标程序。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、评标专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7、评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

8、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一子包项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购子包，采购文件中应载明核心产品(标项一：手术室LED子母灯无影灯、麻醉机、呼吸机；标项二：全自动眼底相机、健康自动一体机；标项三：盆底磁刺激仪、无创呼吸机；标项五：手摇式三折病床、医用转运车（四片式护栏）；具体见第二章采购需求技术条款要求)，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。评审中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，所有供应商都按照无效投标处理。

10、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标，评审中，按照无效投标处理。

11、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

12、投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会应当对发现的投标文件报价错误按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

13、废标：评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

（一）单个子包通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

四、评标过程中投标无效的认定：

投标文件存在下列情形之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标有效期不符合采购文件要求的；

（6）投标文件组成或投标文件数量不符合采购文件要求的；

（7）采购文件中标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“★”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；

（8）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的；

（9）符合采购文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（11）评标委员会经过审查，认定投标人投标报价低于成本价的；

（12）评标委员会对投标人投标文件报价有修正的，投标人不予确认的；

（13） 有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人参与同一子包投标的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的投标；

（15）评标委员会经过审查，认定投标人虚假应标、串通投标的；

（16）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（17）法律、法规和本项目采购文件规定的其他无效情形。

五、评标程序

评标程序包括资格审查、符合性审查、澄清或者说明、比较和评价、确定中标候选人名单等程序。

（一）资格审查

本项目为资格后审，由采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步程序。资格审查后，单个子包合格的投标人不足三家的，不得继续评标。

资格审查内容（兼审查表）

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | （1）关于资格的承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）； |  |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人、采购代理机构将于投标截止时间前三天内或当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。 |  |
| 3 | 特定资格条件 | 无 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、采购文件要求投标人提供资格证明文件的，资格证明文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格。

2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

（二）符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，单个子包有效投标人不足三家的，不得继续评标。

符合性审查内容（兼评委审查表）

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。 |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 详见投标人须知2.3投标人代表 |  |
| 3 | 投标有效期 | 详见投标人须知前附表★5.1 |  |
| 4 | 投标文件的签署、盖章、装订及份数 | 详见投标人须知7.3投标文件的签署、盖章、装订及份数 |  |
| 5 | 投标文件组成 | 详见投标人须知前附表★7.1 |  |
| 6 | 投标报价 | 详见投标人须知四、投标报价要求 |  |
| 7 | 商务实质性条款（带★号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 8 | 技术实质性条款（带★号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 9 | 其他无效投标认定情形 | 详见本章四、评标过程中投标无效的认定及采购文件 |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 关于资格的承诺函 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

（三）澄清或者说明

1、对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

4、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

（四）投标文件比较和评价

1、由评标委员会按照采购文件的要求和“评标标准（兼评委打分表）”对照投标人投标文件的响应进行技术、资信商务比较和评价，评定其偏离性质和程度，并对其技术、资信商务进行评分。

2、 综合评分：计算各投标人的价格得分。评标委员会成员对各投标人进行综合评分。各投标人的综合评分=技术商务分+价格分

（五）确定中标候选人名单

1、由评标委员会负责计算各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

2、评标结果排序：按照各投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3、确定中标候选人名单：投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标按评标结果排序推荐中标候选人，最终得分排名第一的候选人为中标人。

（六）编写评标报告

1、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

2、评标结束。

评标标准（兼评委打分表）

适用标项 一、二、三、四

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分、 商 务 分 60分 | 1、技术要求、商务条款响应（24分）： （1）完全响应招标文件第二章采购需求中二、技术要求及三、商务条款要求所有指标的得24分。 （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣4分。 （3）其他一般参数每负偏离一条扣2分。 （4）本项最高得24分，当扣减分数＞24分时，作无效投标处理。 | 24 |
|  | 2、评标委员会对投标产品性能进行评议（4分）： 对各家的投标产品的性能综合评议。产品技术稳定可靠、设备功能充分满足使用要求得4分； 产品技术较为稳定可靠、设备功能情况有部分不能满足使用要求的得2分； 产品技术较为落后，设备功能情况与使用要求差距较大的得1分； 未提供不得分。 | 4 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的稳定性进行评议（3分）： 对各家的投标产品性能稳定、运行可靠、故障率低的得3分； 产品性能比较稳定、故障率较低的得2分； 产品性能不稳定、故障率较高的得1分； 未提供不得分。 | 3 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议（3分）： 设备配置齐全、合理、科学，具有升级空间的得3分； 设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得2分； 设备配置存在缺陷的得1分； 未提供不得分。 | 3 |
|  | 5、评标委员会对供应商提供的技术支持资料（包括但不限于制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等）进行评议（3分）： 技术支持资料有效并且完整的得3分； 技术支持资料有效且较完整的得2分； 技术支持资料不完整的得1分； 未提供不得分。 | 3 |
|  | 6、评标委员会根据供应商针对安装调试方案的合理性进行评议（3分）： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效的得3分； 方案合理措施一般的得2分； 方案考虑不够充分的得1分； 未提供不得分。 | 3 |
|  | 7、评标委员会根据供应商提供的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议（3分）： 技术服务、培训方案科学合理，能快速有效的协助采购人掌握产品特性的得3分； 技术服务、培训方案安排的合理性一般，预计效果能满足采购人基本使用需求的得2分； 技术服务、培训方案合理性较差的得1分； 未提供不得分。 | 3 |
|  | 8、评标委员会根据供应商所投设备运行和维修成本进行评议（3分）： 提供全保、人工保等各种质保期后的保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，报价合理运维成本低的得3分； 报价和运维成本较合理的得2分； 报价不合理运维成本较高的得1分； 未提供不得分。 | 3 |
|  | 9、评标委员会根据供应商的供货方案进行评议（2分）： 供货方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性的得2分； 供货方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般的得1分； 供货方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得0.5分； 未提供不得分。 | 2 |
|  | 10、售后服务方案（8分） |  |
|  | 10.1、售后服务方案，包括但不限于保修时间、服务响应时间、故障解决方案，响应迅速，解决方案充分得3分； 响应时间一般，解决方案较合理得2分； 响应时间长，解决方案一般1分； 未提供不得分。 | 3 |
|  | 10.2、售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分； 储备一般基本能满足售后服务要求得2分； 储备情况差不能满足售后服务要求1分； 无备品备件储备得0分。 | 3 |
|  | 10.3、售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分； 人员配备和售后服务一般得1分； 无人员配备得0分。 | 2 |
|  | 11、业绩（3分）： 2020年1月1日（合同签订时间为准）至今，所投产品同类设备销售业绩进行评定，每提供1个合同得1分，满分3分，同一业主不累计得分。 提供合同复印件加盖供应商公章、用户联系方式，否则不得分。 | 3 |
|  | 12、节能环保加分（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=投标报价×（1-小微企业价格扣除优惠值10%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 | 40 |
| 合计 |  | 100 |

打分人签名:                          时间：   年  月  日

适用标项五

| 评审内容 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术60分 | 技术需求响应全部满足招标文件第二章《招标需求》的得29分。 1.每负偏离一条打“▲”号的技术指标扣3分，扣完为止。 2.每负偏离一条未打“▲”号的技术指标扣1分，扣完为止。 3.当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理。 |  |  | 29 |
|  | 2、评标委员会对投标产品性能进行评议（5分）： 对各家的投标产品的性能综合评议。产品技术稳定可靠、设备功能充分满足使用要求得5分； 产品技术较为稳定可靠、设备功能情况有部分不能满足使用要求的得3分； 产品技术较为落后，设备功能情况与使用要求差距较大的得1分； 未提供不得分。 |  |  | 5 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的稳定性进行评议（5分）： 对各家的投标产品性能稳定、运行可靠、故障率低的得5分； 产品性能比较稳定、故障率较低的得3分； 产品性能不稳定、故障率较高的得1分； 未提供不得分。 |  |  | 5 |
|  | 4、售后服务评议（8分） |  |  |  |
|  | 4.1、售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应迅速，解决方案充分得3分； 响应时间一般，解决方案较合理得2分； 响应时间长，解决方案一般1分； 未提供不得分。 |  |  | 3 |
|  | 4.2、售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分； 储备一般基本能满足售后服务要求得2分； 储备情况差不能满足售后服务要求1分； 无备品备件储备得0分。 |  |  | 3 |
|  | 4.3、售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分； 人员配备和售后服务一般得1分； 无人员配备得0分。 |  |  | 2 |
|  | 5、样品分（10分） 投标现场提供以下样品各1件： 1）手摇式三折病床（普通病床）（含床垫） 2）床头柜 样品具体评议要求： | 5.1手摇式三折病床样品评议（6分） | 款式造型（1分）：要求款式外观新颖、美观、整洁，0-1分。 | 1 |
|  |  |  | 材质（1分）：选用板材、材料的材质优质，拼接合理，达到环保标准（无甲醛异味），0-1分。 | 1 |
|  |  |  | 制作工艺（1分）: 样品制作工艺优、安装精密、节点细部处理完美，0-1分。 | 1 |
|  |  |  | 喷涂工艺（1分）: 整件样品色泽和谐协调，表面平整光滑、清晰，无沉陷；手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，0-1分。 | 1 |
|  |  |  | 五金件（1分）：要求焊接、铆接、螺栓及零部件结合牢固，0-1分。 | 1 |
|  |  |  | 床垫（1分）：材质佳、厚度满足采购需求，0-1分。 | 1 |
|  |  | 5.2床头柜（4分） | 款式造型（1分）：要求款式外观新颖、美观、整洁，0-1分。 | 1 |
|  |  |  | 材质（1分）：选用板材、材料的材质优质，拼接合理，达到环保标准（无甲醛异味），0-1分。 | 1 |
|  |  |  | 制作工艺（1分）: 样品制作工艺优、安装精密、节点细部处理完美，0-1分。 | 1 |
|  |  |  | 表面工艺（1分）: 整件样品色泽和谐协调，表面平整光滑、清晰，无沉陷；手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，0-1分。 | 1 |
|  | 6、同类案例（2分） 提供合同复印件，每份合同得1分，最高2分。` （合同签订时间为2021年1月1日之后，要求合同内容至少包含病床）。 |  |  | 2 |
|  | 7、节能环保加分（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |  | 1 |
| 价格40分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |  | 40 |
|  | 总分（100分） |  |  | 100 |

注：

1、投标样品作为评分项，评委按照采购文件规定的评分标准对样品进行评价，未提供样品或样品不全的，将作无效标处理。

样品的提交地点：宁波市江北区公共资源交易中心样品室（江北区育才路138号北投大厦南楼8楼）。

递交截止时间：同投标文件递交截止时间。

投标样品须标明投标人名称。

2、本项目样品由评委现场评审。

3、投标样品在评议结束后经招标代理公司确认方可撤回。样品自通知可撤回后两周未撤回的，本招标代理公司有权自行处理。中标候选人与招标人联系后，负责安排运送至招标人指定的保管地点，招标公司不负责保管。

4、样品应在货物上标明包括生产厂家名称、商标（品牌）等投标人特有的标识。

5、投标样品质量不影响其投标文件的有效性。

打分人签名:                          时间：   年  月  日

# 第五章  合同文本

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据项目名称公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金:/

- 转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六章　投标文件格式

一、资信商务技术文件格式

1.资信商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信商务技术文件封面格式：

正本/或副本

资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.关于资格的承诺函：

关于资格的承诺函

致：_______     __（采购人名称）：

_______     __（投标人名称）自愿参加项目编号为      的 项目名称      的投标，现就投标人资格声明如下：

1、我单位为法人/其他组织/自然人。

2、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)、具有独立承担民事责任的能力；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)、法律、行政法规规定的其他条件。

3、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

5、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

6、本投标文件自开标之日起90天内有效。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

4. 法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）；

5、法定代表人授权委托书格式：（授权代表参加投标的须提供）

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约过程等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：1、法定代表人及授权代表身份证复印件（正反面）；

2、授权代表社保证明；

6、法定代表人身份证明格式：（法定代表人参加投标的须提供）

法定代表人身份证明

致：_______     __（采购人名称） ：

我单位_______     __（投标人名称）的法定代表人为_______     __，与我单位营业执照的法定代表人一致，现由其参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等过程具体事务和签署相关文件。

法定代表人信息如下：

姓名：       性别：      年龄：      职务：   _

身份证号码：

特此证明。

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）：

7、特定资格条件要求提供的资格证明材料：

8、技术条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件 技术条款要求 | 投标文件 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1、须与采购文件第二章  采购需求（二、采购需求）逐项比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

9、商务条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件的商务条款要求 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：须与第二章采购需求（三、商务条款要求）逐项比较填写。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

二、投标报价文件格式

1、投标报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、投标报价文件封面格式：

正本/或副本

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3、开标一览表格式：

开标一览表

招标项目名称：                              招标编号：

子包：                                      单位：元（人民币）

| 子包 | 货物名称 | 数量 | 产地品牌 | 交货时间、地点 | 投标报价 （小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上投标报价应与“投标报价明细表”中的“投标报价（总价）”相一致。

3、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

4、投标函格式：

投 标 函

致宁波市国际招标有限公司：

（投标人全称）    授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （采购编号、采购项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

提供采购文件中“投标人须知及前附表”规定的全部投标文件；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（3） 保证遵守采购文件有关条款规定。

（4） 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（5） 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（6） 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日

5、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

子包：                                 单位：人民币（元）

| 子包名称 | 序号 | 项目名称 | 品牌 |  | 型号规格 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

6、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7、残疾人福利性单位声明函格式

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |