宁波市鄞州区卫生健康局采购医疗设备项目

采购文件

（电子招投标）

项目编号：NBITCY-202320256G

采购人：宁波市鄞州区卫生健康局

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：二〇二三年七月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	6

第三部分  采购需求	21

第四部分  评标办法	129

第五部分  拟签订的合同文本	136

第六部分  应提交的有关格式范例	139

- 第一部分  招标公告

项目概况

宁波市鄞州区卫生健康局采购医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年8月16日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITCY-202320256G

项目名称：宁波市鄞州区卫生健康局采购医疗设备项目

预算金额（元）：17410000

最高限价（元）：14870000

标项一：

标项名称：智能采血系统

数量：1

预算金额（元）：700000

最高限价（元）：700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项二：

标项名称：内镜洗消设备

数量：1

预算金额（元）：880000

最高限价（元）：700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项三：

标项名称：药房自动化系统

数量：1

预算金额（元）：2200000

最高限价（元）：1920000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项四：

标项名称：麻醉机等医疗设备

数量：1

预算金额（元）：2000000

最高限价（元）：1580000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项五：

标项名称：呼吸机等医疗设备

数量：1

预算金额（元）：2500000

最高限价（元）：2260000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项六：

标项名称：监护仪、除颤仪等医疗设备

数量：1

预算金额（元）：2500000

最高限价（元）：2250000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项七：

标项名称：特检设备

数量：1

预算金额（元）：1000000

最高限价（元）：900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项八：

标项名称：输血科设备

数量：1

预算金额（元）：380000

最高限价（元）：370000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项九：

标项名称：皮肤科设备

数量：1

预算金额（元）：1000000

最高限价（元）：850000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项十：

标项名称：针推科设备

数量：1

预算金额（元）：300000

最高限价（元）：270000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项十一：

标项名称：治未病中心设备

数量：1

预算金额（元）：550000

最高限价（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项十二：

标项名称：C臂机

数量：1

预算金额（元）：700000

最高限价（元）：700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项十三：

标项名称：腹腔镜

数量：1

预算金额（元）：1500000

最高限价（元）：810000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项十四：

标项名称：妇科手术器械

数量：1

预算金额（元）：1200000

最高限价（元）：1060000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：无。

合同履约期限：所有标项自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年7月25日至2023年8月4日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年8月16日09点00分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年8月16日09点00分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市鄞州区卫生健康局

地址：宁波市鄞州区学士路1221号

传真：/

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0574-87418650

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0574-87418672

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传    真：/

项目联系人（询问）：陈琴、苏芸、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87300418

质疑联系人：章海波

质疑联系方式：0574-87495260

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 标项一：智能采血系统 标项二：内镜洗消设备 标项三：药房自动化系统 标项四：麻醉机等医疗设备 标项五：呼吸机等医疗设备 标项六：监护仪、除颤仪等医疗设备 标项七：特检设备 标项八：输血科设备 标项九：皮肤科设备 标项十：针推科设备 标项十一：治未病中心设备 标项十二：C臂机 标项十三：腹腔镜 标项十四：妇科手术器械 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目所有标项属于工业行业； 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ标项十四序号一允许采购进口产品。 þ标项一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四序号二不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的/工作分包。 þB不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评审小组提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评标现场讲解演示。现场讲解地点为/，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | （1）供应商如提供备份投标文件的，可采用邮寄方式或现场方式递交备份投标文件，供应商需将以U盘存储的备份投标文件密封递交，逾期送达或未密封将予以拒收。 （2）采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交： 供应商应在开标前一日17：00（含）前将备份投标文件邮寄至规定地点，邮寄地址为：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼，收件人：苏芸，联系方式：0574-87300418。由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 （3）采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：在投标截止时间前将备份投标文件送至宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区政务服务中心5楼，具体开标厅室详见大厅大屏幕）开标室。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标:不接受 |
| 14 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：供应商应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用收取标准：本项目采购代理服务费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)的规定下浮40%，以每个标项中标金额为计费基数，按费率差额定律累进计取，向中标人收取。 （3）支付形式及账号： ①代理服务费缴纳形式：汇票/电汇/现金 ②代理服务费汇入以下账户： 开户银行：浦发银行宁波分行江北支行 账户名称：宁波市国际招标有限公司鄞州分公司 账 号：94090078801800000350 （4）支付流程：中标人按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息（请注明发票类型为专票还是普票）和发票邮寄地址（若自取的请注明无需邮寄，自取）发送至nbitc02@126.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“þ”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

2.8合格的投标货物来源：国产。卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.8.1合格的投标货物或服务应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2.8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

3.3.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

3.3.6执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3.3.7执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

3.4支持创新发展

首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.质疑与投诉

4.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

4.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

4.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

4.6采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

4.7采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)；

11.1.5投标人声明。

11.1.6投标人需要提供的其他资料。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.5投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

11.2.6食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

11.2.7投标标的清单；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9评标标准相应的商务技术资料；

（11.2.9-1）所投设备运行和维修成本及质保期后备品备件清单；

（11.2.9-2）安装调试验收方案；

（11.2.9-3）供货方案；

（11.2.9-4）质保期方案；

（11.2.9-5）技术服务和技术培训方案；

（11.2.9-6）服务承诺；

（11.2.9-7）业绩一览表；

（11.2.9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

（11.2.9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

11.2.10投标人需要提供的其他资料。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函(如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函(如有）；

11.3.4由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

11.3.5投标人需要提供的其他资料。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的详见前附表要求。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的详见前附表要求。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4单个标项合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：按资格审查要求。

五、评标

21.评审小组将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22.确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标人的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

供应商可登录政采云平台—【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

具体详见第三部分采购需求。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收（若项目所在区/县/市或其他部门有特殊规定的，从其规定）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

30.5根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财［2009］1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的投标人，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

- 其他要求

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、政府采购售后服务联系须知

《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交投标人向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购人和投标人协商解决，保证采购人在遇到售后服务问题时能及时便利与投标人联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购人填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。投标人应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。

三、投标人监督管理须知

1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的投标人，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的投标人，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购人提供完整的售后服务，对采购人的工作造成影响的投标人，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

- 第三部分  采购需求

- 一、采购清单

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 预算（元） | 最高限价（元） | 采购需求摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能采血系统 | 1批 | 700000.00 | 700000.00 | 详见技术需求 |
| 二 | 内镜洗消设备 | 1批 | 880000.00 | 700000.00 |  |
| 三 | 药房自动化系统 | 1批 | 2200000.00 | 1920000.00 |  |
| 四 | 麻醉机等医疗设备 | 1批 | 2000000.00 | 1580000.00 |  |
| 五 | 呼吸机等医疗设备 | 1批 | 2500000.00 | 2260000.00 |  |
| 六 | 监护仪、除颤仪等医疗设备 | 1批 | 2500000.00 | 2250000.00 |  |
| 七 | 特检设备 | 1批 | 1000000.00 | 900000.00 |  |
| 八 | 输血科设备 | 1批 | 380000.00 | 370000.00 |  |
| 九 | 皮肤科设备 | 1批 | 1000000.00 | 850000.00 |  |
| 十 | 针推科设备 | 1批 | 300000.00 | 270000.00 |  |
| 十一 | 治未病中心设备 | 1批 | 550000.00 | 500000.00 |  |
| 十二 | C臂机 | 1批 | 700000.00 | 700000.00 |  |
| 十三 | 腹腔镜 | 1批 | 1500000.00 | 810000.00 |  |
| 十四 | 妇科手术器械 | 1批 | 1200000.00 | 1060000.00 |  |

二、技术及服务要求

标项一：智能采血系统

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 智能采血管理系统（一拖二） |  |
| 1 | 主要技术参数及要求 |  |
| 1.1 | 设备用途及功能：实现全自动选管贴标，采血人员可使用扫描器识别患者条码，针对项目信息，智能抓取所需试管并将标签规范粘贴至试管上。 |  |
| 1.2 | 工作模式：单机式工作模式，单台设备支持为两个窗口备管；落地式设备，即设备直接放置于地面，无需放置于桌面或者储物柜上，非桌面式或台式产品。（须提供仪器直接落地放置于地面使用的实际装机照片）。 |  |
| ★1.3 | 试管容量：单台设备试管容量≥600支，即：单个窗口可用试管≥300支。 |  |
| 1.4 | 处理能力：单台设备贴标处理速度≥1000支/小时。 |  |
| 1.5 | 取管装置：采用机械上推式取管，确保试管状态全程可控，非提拉式、搓板式或者机械抓手的抓取方式，避免提拉式、搓板式或者机械抓手的抓取方式取管失败或试管状态不可控的情况。（须提供取管方式的机械原理图） |  |
| 1.6 | - 采血管装载：滑道式试管加管，试管呈垂直有序排列状态，确保取管成功率；配专用加管工具，确保快速灵活加管，支持不停机加管；非试管仓平铺、无序倒入加管，非整板式加管。(须提供采血管装载方式实物照片） |  |
| ▲1.7 | 试管仓位：设备内置试管装载仓（非外加仓位）≥14个，支持同一种试管放置多个试管仓，可灵活调配试管比例，避免非常用试管仍需手工贴标操作。(须提供用户现场设备仓位照片) 。 |  |
| 1.8 | 试管规格：支持直径12~13mm，长度：75~110mm的各品牌普通真空采血试管。 |  |
| 1.9 | 仓位设定：支持同一种试管放置在多个试管仓的设定。 |  |
| 1.10 | 设备尺寸：设备整机高度≤1030mm，高度为设备最高点位置到地面的垂直距离。整机宽度≤440mm (须提供用户现场设备与采血桌高度齐平的照片及尺寸测量照片)。 |  |
| 1.11 | 设备外形：仪器整个顶盖平整并固定前后无高低起伏（非阶梯式），且无任何仓门开口或者其他破坏平整性的部件，可当侧桌使用，放置日常采血工作常用工具。(须提供用户现场设备顶盖照片) |  |
| 1.12 | 储物单元：仪器内置储物空间，有仓门保护不外露，方便放置相关物品。（须提供仪器内置储物空间实拍图片） |  |
| 1.13 | 出管方式：单根试管逐一出管，即贴一根试管出一根试管，出管过程中出管口具有灯光闪烁提示。 |  |
| 1.14 | 贴管方式：支持即到即打即贴的方式，实现即时贴管；亦可实现提前预贴管。 |  |
| 1.15 | 寻边定位：具备寻边定位功能，能智能检测试管原有标签位，在原标签位进行粘贴，保证采血观察窗及血量指示标记不受遮挡；可设置贴标高度及横向贴标起始位置。 |  |
| 1.16 | 余量探测：具备采血试管余量检测功能，余量探测精确到支，实时显示各个试管仓试管余量。 |  |
| 1.17 | 标签设置：标签输出格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆，可以精确调整字符或条码的位置，并控制打印方向。 |  |
| 1.18 | 输出条码类型：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7、UPC-A、UPC-E；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。 |  |
| 1.19 | 内置热敏打印模块数量：单台设备内置热敏打印模块≥3个。 |  |
| 1.20 | - 设备打印模块支持整体取放，便于快速换纸，或快速替换提前装好打印纸的打印模块。(须提供设备打印模块可整体取出换纸的照片) |  |
| 1.21 | 故障报警：具备故障分级详细报警功能，便于指导用户处理故障。 |  |
| 1.22 | 安装及联机：仪器安装简便，可与电脑通过USB或串口数据线相连接，支持多台设备联机成流水线。 |  |
| 1.23 | 软件功能：满足门诊日常采血工作的功能要求，其中包含信息系统接口模块、相关数据处理模块、设备管理模块、数据统计模块等；可显示患者的基本信息和所需采集的标本项目；可勾选患者本次采集所需打印贴标的标本项目；支持异常标签复制/重打；具备操作人员登录功能，系统具备工作量统计分析、项目统计分析、采血时间统计分析等，通过数据分析优化采血流程。 |  |
| 1.24 | 终端信息处理硬件设备：每个采血位都标配一套终端信息处理设备，均可显示当前患者信息，采血信息、工作量统计等，方便护士及时查看。具备网络接口及联网功能，能够与医院的LIS系统连接，支持双向数据传输。 |  |
| 1.25 | 条码信息获取硬件配置：随机配备条码扫描器，采血人员可使用扫描器识别病人条码信息。支持一维码（code128、code39、code25、JAN、2of5、NW-7、UPC-A、UPC-E等）、支持二维码，高速解码，自动感应，兼容多种终端系统（win7 64位；win10 64位），结构稳定，带蜂鸣、灯光双提示。 |  |
| 2 | 智能采血管理系统（一拖一） |  |
| 2.1 | 设备用途：设备可实现全自动选管贴标，采血人员可使用扫描器识别患者条码，针对项目信息，智能抓取所需试管并将标签规范粘贴至试管上。 |  |
| 2.2 | 工作模式：单机式工作模式，单台设备支持为一个窗口备管；落地式设备，即设备直接放置于地面，无需放置于桌面或者储物柜上，非桌面式或台式产品。（须提供仪器直接落地放置于地面使用的实际装机照片）。 |  |
| ★2.3 | 试管容量：单台设备试管容量≥600支，即：单个窗口可用试管≥600支。 |  |
| 2.4 | 处理能力：单台设备贴标处理速度≥1000支/小时。 |  |
| 2.5 | 取管装置：采用机械上推式取管，确保试管状态全程可控，非提拉式、搓板式或者机械抓手的抓取方式，避免提拉式、搓板式或者机械抓手的抓取方式取管容易导致失败或试管状态不可控的情况。（须提供取管方式的机械原理图） |  |
| 2.6 | - 采血管装载：滑道式试管加管，试管呈垂直有序排列状态，确保取管成功率；配专用加管工具，确保快速灵活加管，支持不停机加管；非试管仓平铺、无序倒入加管，非整板式加管。(须提供采血管装载方式实物照片） |  |
| ▲2.7 | 试管仓位：设备内置试管装载仓（非外加仓位）≥14个，同一种试管可放置在多个试管仓，可灵活调配试管比例，避免非常用试管仍需手工贴标操作。(须提供用户现场设备仓位照片)。 |  |
| 2.8 | 试管规格：支持直径12~13mm，长度：75~110mm各品牌普通真空采血试管。 |  |
| 2.9 | 仓位设定：可进行同一种试管放置在多个试管仓的设定。 |  |
| 2.10 | 设备尺寸：设备整机高度1030mm，高度为设备最高点位置到地面的垂直距离。整机宽度在≤440mm，以最大程度节约采血窗口空间 (须提供用户现场设备与采血桌高度齐平的照片及尺寸测量照片)。 |  |
| 2.11 | 设备外形：仪器整个顶盖平整并固定前后无高低起伏（非阶梯式），且无任何仓门开口或者其他破坏平整性的部件，可当侧桌使用，放置日常采血工作常用工具。(须提供用户现场设备顶盖照片) |  |
| 2.12 | 储物单元：仪器内置储物空间，位于仪器下半部，空间有仓门保护不外露，方便放置相关物品。（须提供仪器内置储物空间实拍图片） |  |
| 2.13 | 放置方式：设备在日常工作时可根据需求放置于采血人员左侧或者右侧供用户选择，设备加管及取管在设备侧方进行，非设备上方装管，保证顶盖的置物功能不受影响，支持不停机加管。（须提供设备左侧放置及右侧放置两种模式的实际照片） |  |
| 2.14 | 出管方式：单根试管逐一出管，即贴一根试管出一根试管，出管过程中出管口具有灯光闪烁提示。 |  |
| 2.15 | 贴管方式：支持即到即打即贴的方式实现即时贴管；亦可实现提前预贴管。 |  |
| 2.16 | 寻边定位：具备寻边定位功能，能智能检测试管原有标签位，在原标签位进行粘贴，保证采血观察窗及血量指示标记不受遮挡；可设置贴标高度及横向贴标起始位置。 |  |
| 2.17 | 余量探测：仪器可实时显示各个试管仓剩余试管数量，具备采血试管余量检测功能，余量探测精确到支，实时显示试管余量。 |  |
| 2.18 | 标签设置：标签输出格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆，可以精确调整字符或条码的位置，并控制打印方向。 |  |
| 2.19 | 输出条码类型：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7、UPC-A、UPC-E；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。 |  |
| 2.20 | 内置热敏打印模块数量：单台设备内置热敏打印模块≥2个。 |  |
| 2.21 | - 设备打印模块可整体取出放置在桌面进行快速换纸，同时可快速替换提前装好打印纸的打印模块。(须提供设备打印模块可整体取出换纸的照片) |  |
| 2.22 | 故障报警：根据故障情况，具备分级详细报警功能，并能指导用户处理故障。 |  |
| 2.23 | 安装及联机：仪器安装简便，无需基建改造；与电脑通过USB或串口数据线相连接，多台设备可联机成流水线。 |  |
| 2.24 | 软件功能：满足门诊日常采血工作的功能要求，其中包含信息系统接口模块、相关数据处理模块、设备管理模块、数据统计模块等；可显示患者的基本信息和所需采集的标本项目；可勾选患者本次采集所需打印贴标的标本项目；支持异常标签复制/重打；具备操作人员登录功能，系统具备工作量统计分析、项目统计分析、采血时间统计分析等，通过数据分析优化采血流程。 |  |
| 2.25 | 终端信息处理硬件设备：每个采血位都标配一套终端信息处理设备，均可显示当前患者信息，采血信息、工作量统计等，方便护士及时查看。有网络接口，具备联网功能，能够与医院的LIS系统连接，支持双向数据传输。 |  |
| 2.26 | 条码信息获取硬件配置：随机配备条码扫描器，采血人员可使用扫描器识别病人条码信息。支持一维码（code128、code39、code25、JAN、2of5、NW-7、UPC-A、UPC-E等）、支持二维码，高速解码，自动感应，兼容多种终端系统（win7 64位；win10 64位），结构稳定，带蜂鸣、灯光双提示。 |  |
| 3 | 智能采血管分拣系统 |  |
| 3.1 | 分拣模式：按条形码信息进行自动分拣，可设置多种分拣规则。 |  |
| 3.2 | 分拣速度：分拣速度≥2000支/小时。 |  |
| 3.3 | 分拣仓数量：分拣仓数量≥8个。模块化设计，按需增减模块（每模块4仓）以实现分拣类别的增减（须提供实际仓位照片及仓位升级模块照片）。 |  |
| ★3.4 | 项目显示：每个仓位具备显示项目名称或数量的液晶屏。（须提供实际仓位照片，并且标注出仓位液晶屏位置） |  |
| 3.5 | 上样及分拣模块：搓板式上样，并在上样后配有试管方向自动识别及换向装置，确保试管分拣时管帽方向在前，保证分拣及传输过程稳定可靠（须提供上样装置、试管方向自动识别及换向装置及分拣时管帽在前的照片，并做出标注）。 |  |
| 3.6 | 仓位容量：待检仓容量≥2000支；拣出仓容量≥300支。 |  |
| 3.7 | 轨道扩展：设备具备轨道智能输出选定的标本试管，支持拓展轨道直接通过智能传输系统将选定的标本试管传输至相应检测仪器. |  |
| 3.8 | 试管尺寸：支持直径12～18mm，长度75～120mm各品牌真空采血试管；满足不同品牌、不同长度标本试管混放工作处理。 |  |
| 3.9 | 出错仓设置：自动识别并挑出无法读取条码的标本试管归集至出错仓（未识别仓）。 |  |
| 3.10 | 进管方式：轨道自动输入或标本试管集中倒入待检仓。 |  |
| 3.11 | 出管方式：仪器将标本试管自动导入相对应的拣出仓；或通过智能输出轨道输出选定的标本试管至检测仪器。 |  |
| 3.12 | 条码制式：可处理条码制式；支持各种条码类型，如code128、code39、JAN、UPC-A、UPC-E等多种条码类型。 |  |
| 3.13 | 自动启停：自动探测待检仓内是否有标本试管输入，实现自动启停分拣功能。 |  |
| 3.14 | 设备配有内置式屏幕，非外挂式显示屏幕，内置式显示屏支持翻盖式角度调整（须提供内置式屏幕设备实拍照片）。 |  |
| 3.15 | 设备内置式屏幕≤15.6寸，显示比例为16：9。 |  |
| 3.16 | 应急接收功能：当分拣机发生故障时可通过扫描设备进行人工扫描核收分类。 |  |
| 3.17 | 故障报警功能：具备故障分级详细报警功能，便于指导用户处理故障。 |  |
| 3.18 | 舱门感应：设备具备伸脚感应器装置，用户可通过伸脚来控制舱门的开闭。(须提供机械原理图，标注出伸脚感应器)。 |  |
| 3.19 | 信息对接：可与LIS或HIS进行双向通讯，接收及发送分拣信息。 |  |
| 3.20 | 数据统计：标本试管分拣的同时将标本试管核收并录入LIS系统，实现分拣、编号、标本试管量分析等功能；按需生成每一类别标本试管接收清单、分拣标本清单等内容。 |  |
| 4 | 智能尿管管理系统 |  |
| 4.1 | 试管类别：支持常规尿管，不限尿管品牌型号。 |  |
| 4.2 | 装载仓容量：≥800支。 |  |
| 4.3 | 打印机：仪器内置两台热敏打印机。 |  |
| 4.4 | 备管速度：单台仪器平均出管速度≤3秒，即≥1200支/小时。 |  |
| ★4.5 | 尿管装载：尿管直接首尾无序倾倒式倒入尿管仓，非尿管首尾需要按照一定顺序和方向来堆叠放置尿管的方式。（须提供尿管无序倾倒入尿管仓实拍照片） |  |
| 4.6 | 信息读取方式：条码扫描（一维、二维等）、读卡、读身份证、手动输入等方式，以实现扫码、读卡等功能；所有模块内嵌于设备上，非模块外挂形式。（须提供设备整体照片并对功能区域进行标注） |  |
| 4.7 | 打印方式：热敏打印；支持0、90、180、270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆；可精确调整字符或条码的位置方向等。 |  |
| 4.8 | 支持条码：code128、code39、code93、JAN-13（EAN-13）、JAN-8（EAN-8）、codabar（NW-7）、UPC-A、UPC-E、ITF（二五码）等。 |  |
| 4.9 | 显示模块：设备内置21寸的可触摸显示屏显示各类信息以保证用户操作的舒适性。 |  |
| ★4.10 | 设备尺寸：需按人体工学设计，长度≤530mm，宽度≤700mm，高度≤1450mm，以保证设备使用的舒适便捷体验。 |  |
| 4.11 | 信息对接：能够与医院的LIS系统连接，并提供LIS服务费。 |  |
| 5 | 智能标本收集系统 |  |
| 5.1 | 安装方式：可内嵌入多功能采血桌，一体化内置式轨道保证美观性，亦可根据科室现有采血桌进行定制，外挂式轨道与现有采血桌完美匹配。 |  |
| 5.2 | 自动启停：轨道自动启停，智能检测采血管进入 |  |
| 5.3 | 自动传输：将标本直接传输至智能采血管分拣系统或标本收集筐 |  |
| 三 | 配置清单 |  |
| 1 | 智能采血管理系统（一拖二）*2套 |  |
| 2 | 智能采血管理系统（一拖一）*2套 |  |
| 3 | 智能采血管分拣系统 *1套 |  |
| 4 | 智能尿管管理系统 *1套 |  |
| 5 | 智能标本收集系统*1套 |  |
| 四 | 维修与质量保证： |  |
| 1 | 设备验收合格后原厂保修≥5年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；软件终身免费升级；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。配套耗材承诺国家两定医保平台最低价，并提供耗材清单，保修期内供应商负责免费提供质控品。 |  |
| 2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 3 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 五 | 安装与验收： |  |
| 1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、双向LIS接口费等）由中标人负责提供。 |  |
| 7 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

标项二：内镜洗消设备

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1 | 用于医疗机构软式内镜的清洗和消毒 |  |
| 2 | 可兼容各种类型、品牌的软式内镜的清洗和消毒 |  |
| ▲3 | 投标方需在开标前自行前往医院现场勘查测量实际场地，须在投标文件中提供设计平面图 |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置要求： |  |
| 1 | 全自动内镜清洗消毒机 数量6台 |  |
| 1.1 | 主机宽度≤450毫米 |  |
| 1.2 | 消毒液储存箱容量≤12升； |  |
| 1.3 | 适酶储存箱容量≤1.7升； |  |
| 1.4 | 酒精储存箱容量≥1.7升； |  |
| 1.5 | 消毒液用量≤10升。 |  |
| 1.6 | 整机外壳须钢板冲压喷塑和精准注塑成型而成。 |  |
| 1.7 | 适酶用量：可按照使用需求自行设置每次酶液喷出容量； |  |
| 1.8 | 酒精用量：可按照用户要求进行设置，自动喷射内镜管道并吹干； |  |
| 1.9 | 配备排水装置：须采用电动阀排水，非泵强制排水的方式 |  |
| 1.10 | 配备测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水； |  |
| 1.11 | 洗消槽结构：槽底部设计有支撑条，支撑条和洗消槽为同一种材料注塑成一体，让内镜可架空实现360度全方位洗消，避免内镜外表面贴身于洗消槽底部而出现洗消死角，造成洗消不合格 |  |
| 1.12 | 洗消槽质量要求：洗消槽和排水接头要同一种材料并注塑成一体，避免漏水和接缝产生二次污染，槽体接头拒绝用胶装配。（提供洗消槽和排水接头一体成型的实拍图佐证） |  |
| 1.13 | 消耗水量：单步骤清洗循环水耗量≤10L |  |
| 1.14 | 清洗消毒方式：镜子须全浸泡式循环清洗消毒，拒绝旋转喷淋清洗。（提供实拍图佐证） |  |
| 1.15 | 清洗槽盖消毒：机盖采用凹面镜形设计，内凹面可与清洗剂和消毒剂充分接触，槽体内的液体具备全覆盖清洗槽盖内面及消毒，以避免交叉感染 |  |
| ★1.16 | 清洗槽体具备循环冲洗溢出水口，避免进水失控危害，可让内镜洗消更洁净。（提供溢水口实拍图佐证）。 |  |
| 1.17 | 清洗槽盖的选材：采用一次注塑成型的耐磨、防碎裂的透明无毒ABS塑料。（提供清洗槽盖实拍图佐证） |  |
| 1.18 | 具有消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，屏上有记录提示； |  |
| 1.19 | 使用戊二醛消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为43℃时，全程10分钟； |  |
| 1.20 | 使用邻苯二甲醛消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，邻苯二甲醛消毒液：全程10分钟； |  |
| 1.21 | 使用酸性氧化电位水消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，酸性氧化电位水消毒液：全程10分钟； |  |
| 1.22 | 使用过氧乙酸消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，过氧乙酸消毒液：全程10分钟； |  |
| 1.23 | 彩色液晶显示屏可以在线显示消毒液的实时温度。 |  |
| 1.24 | 消毒质量保证：消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容； |  |
| 1.25 | 恒温控制装置：温度没有达到要求，机器强制暂停启动； |  |
| 1.26 | 消毒液添加、排放方式：自吸、自排； |  |
| 1.27 | 自身消毒：采用消毒液可对机器内部全管道、腔体、内置无菌水过滤器等进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理；一键式触摸启动。 |  |
| 1.28 | 具有三种消毒模式：普通消毒，早消毒，晚消毒。 |  |
| 1.29 | 有加强消毒功能，用于消毒传染病人检查后的内镜。 |  |
| 1.30 | 具备电动开盖和电动关盖功能，避免手动开盖、关盖后拿取内镜时产生二次污染。 |  |
| 1.31 | 在洗消时，清洗槽槽内的注液、注气管首尾两端接头都可以完全被液体覆盖浸泡，符合院感要求 |  |
| 1.32 | 打印要求：消毒完成，可自动打印清洗消毒过程，打印记录可贴到病人检察单上，有利于追溯管理。 |  |
| 1.33 | 具有接头脱落报警功能：机器检测到注液管连接脱落或者堵塞时，机器会自动提醒提示 |  |
| 2 | 内镜清洗站 数量3套 |  |
| 2.1.1 | 单方槽外形尺寸（长*宽）：≤570×560 mm |  |
| 2.1.2 | 单方槽内腔尺寸（长*宽*深）：≥520×460×220 mm |  |
| 2.1.3 | 胃镜干燥台≥1600mm |  |
| 2.1.4 | 肠镜干燥台≥1900mm |  |
| 2.1.5 | 气管镜干燥台≥1000mm |  |
| 2.1.6 | 台面、洗消槽及背板均须采用优质ABS高分子材料，具有抗压强度高，弹性好，抗氧化，耐酸碱；表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损。 |  |
| 2.1.7 | 台面、洗消槽采用优质ABS高分子材料一体注塑成型，功能背板采用ABS材料模具挤出成型，非吸塑工艺。 |  |
| 2.1.8 | 台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。台面前端采用大圆弧造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳，功能背板采用斜度设计，表面需要亮光处理。 |  |
| 2.1.9 | 下水器和洗消槽须注成一体并身带螺纹的ABS高分子材料，以便解决漏水、防止附着污垢、清洗方便。避免下水器打胶。 |  |
| 2.1.10 | 功能支架为优质304不锈钢或更高级别不锈钢 |  |
| 2.1.11 | 要求下柜离地面悬空≥100mm设计，不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求。（提供实物图佐证） |  |
| 2.1.12 | 清洗槽加背板总高度≤1400mm |  |
| 2.1.13 | 高压水（气）枪枪体外壳采用PP材质模具一次成型，内部采用POM材料，重量≤90克 |  |
| 2.1.14 | 高压水（气）枪材质耐强酸、强碱的腐蚀，又不怕表面划伤；杜绝纯净空气或者水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏； |  |
| 2.1.15 | 高压水（气）枪操作手柄为手握式，非按钮式，有效的降低了工作中长时间操作的疲劳度。 |  |
| 2.1.16 | 气枪前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。 |  |
| 2.1.17 | 水枪前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制） 流量：≥5L/min。 |  |
| 2.1.18 | 给水系统采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。 |  |
| 2.1.19 | 给水系统采用多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 |  |
| 2.1.20 | 给水系统采用嵌入式设计，不占用台面空间 |  |
| 2.1.21 | 全自动恒压0.02KP测漏，防止压力失控对内镜造成损伤，液晶中文显示“侧漏进行中”以达到测漏流程的实时监控； |  |
| 2.1.22 | 多功能自动灌流器采用模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修，触摸屏操作面板，中文显示，一健启动，操作简单，安全可靠； |  |
| 2.1.23 | 在初洗、清洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染 |  |
| 2.1.24 | 具有脉动注液、注气、吸引、计时四个功能，有效保证内镜洗消达标 |  |
| 2.1.25 | 灌流器为微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、快速 |  |
| 2.2.26 | 嵌入式超声波清洗机3台 |  |
| 2.2.27 | 内腔容量≥10L |  |
| 2.3 | 双门软式内镜存储柜3台 |  |
| 2.3.1 | 适用范围:广泛用于医院内镜室、支气管镜室、膀胱镜室、耳鼻喉科、五官科等科室，用于存放各式软式内窥镜。 |  |
| 2.3.2 | 机体外壳材料工艺:外部材料采用多工艺处理的钢塑材料。与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，整体简洁、实用、美观、大方； |  |
| 2.3.3 | 内胆材料工艺:内胆采用高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低；使用方便、安全、快捷；对内镜无磨损等特性； |  |
| 2.3.4 | 内镜存放挂钩:柜内设计有透明PMMA制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜的存放需要，严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范（2016年版）第三章第二十六条中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤； |  |
| 2.3.5 | 控制方式:微电脑液晶中文显示，触摸屏控制系统； |  |
| 2.3.6 | 消毒模式:智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不能直接照射到内镜，避免消毒时对内镜造成老化等损坏； |  |
| 2.3.7 | 整机外形尺寸（mm）:≤长1120*厚520*高2170mm； |  |
| 2.3.8 | 储镜量：≥10条软式内镜； |  |
| 2.4 | 内镜转运车 数量8辆 |  |
| 2.4.1 | 每辆车配有2个托盘,托盆的内尺寸长宽高≥500mm*400mm*90mm |  |
| 2.4.2 | 上层盘底到地面高度≥750mm，下层盘底到地面高度≥400mm。 |  |
| 2.4.3 | 车的整体尺寸长宽高：≥800mm* 550mm* 900mm。 |  |
| 2.4.4 | 每个托盘均配有1个透明盖。 |  |
| 2.4.5 | 托盘材料为ABS复合亚克力，表面光洁，脚轮为静音塑胶轮，车身骨架材料为不锈钢。 |  |
| 2.5 | 追溯系统 数量1套 |  |
| 2.5.1 | 用于医疗机构内镜洗消信息追溯管理。 |  |
| 2.5.2 | 可兼容各种类型、品牌的软式内镜的追溯与管理； |  |
| 2.5.3 | 系统所采集的各步骤实时数据包含:内镜类型、清洗类别、内镜RFID识别码、内镜型号、清洗人员工号、清洗日期及各步骤名称、开始时间、作业时长、操作医生、清洗设备。 |  |
| 2.5.4 | 提供病人关联记录控制参数配置项，启用时，强制洗消过程绑定病人信息。提供his接口传递的病人检查记录与内镜洗消记录做关联。或手工记录病人检查号信息与内镜洗消记录做关联。 |  |
| 2.5.5 | 支持每个清洗流程数据的实时采集，软件能够根据规范设定的作业规程动态采集各环节清洗消毒实时数据。 |  |
| 2.5.6 | 清洗作业工号与作业流程绑定管理，允许以采集工作站的登录者账号作为清洗消毒作业人工号，可实现一个班次读一次工号牌的效果，以解决清洗作业步骤频繁读取工号牌的繁琐操作问题，更好实现人性化效果。 |  |
| 2.5.7 | 支持语音提醒，每条镜子都有语音按镜子编号提示每一个清洗步骤的开始和结束，并能提醒病人绑定信息是否完整。正常作业及不规范作业行为均提供电脑语音提醒或告警支持。 |  |
| 2.5.8 | 在每个内镜上绑定一张唯一的感应式标识牌，根据规范设定的作业动态流程生成各环节清洗消毒实时数据自动上传到系统，系统与医院的内镜中心叫号系统、HIS或PACS对接，实现清洗数据完整与病人信息对接达到完整追溯。 |  |
| 2.5.9 | 支持手工清洗槽与全自动混合清洗分类追溯设备并整合清洗记录。 |  |
| 2.5.10 | 内镜洗消明细：查询指定日期段的内镜清洗明细，查询条件：日期时间、洗消人、洗消类型。查询结果：内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消人、洗消日期、内镜名称、洗消时长、清洗工序。 |  |
| 2.5.11 | 病人使用追溯查询：查询病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；查询条件：病人姓名、检查号、使用日期范围；查询结果：病人姓名、性别、年龄、检查号、使用日期，内镜种类、内镜型号、内镜编号、使用前后的清洗人、清洗日期、清洗步骤、清洗时长、操作医生（需要接口数据有操作医生）。 |  |
| 2.5.12 | 内镜清洗统计：查询指定日期段或指定清洗人、内镜种类的洗消记录汇总；统计结果：清洗人、内镜种类、内镜型号、清洗日期、洗消数量。 |  |
| 2.5.13 | 清洗工作量统计：统计清洗人指定时间段内的清洗内镜数量；统计结果：清洗人、内镜种类、内镜数量、清洗日期。 |  |
| 2.5.14 | 提供用户登录身份鉴权能力，系统管理权限鉴别，避免非授权人员随意访问系统，篡改系统设置及数据泄露的风险。 |  |
| 2.5.15 | 提供与第三方系统接口的相关费用：支持与HIS病人信息库或PACS系统建立数据共享接口，直接从这些子系统数据库提取病人信息：住院号/门诊号、病人姓名、年龄、性别、检查号、检查日期，以建立各镜子清洗消毒作业与具体使用患者的关联情况。 |  |
| 2.6 | 腔镜器械预处理槽 数量1套 |  |
| 2.6.1 | 单方槽外形尺寸（长*宽）：≤670×560 mm。 |  |
| 2.6.2 | 单方槽内腔尺寸（长*宽*深）：≥620×460×220 mm。 |  |
| 2.6.4 | 台面、洗消槽及背板均须采用优质ABS高分子材料，具有压强度高，弹性好，抗氧化，耐酸碱等优点，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损。 |  |
| 2.6.5 | 台面、洗消槽采用优质ABS高分子材料一体注塑成型，功能背板采用ABS材料模具挤出成型，非吸塑工艺。 |  |
| 2.6.6 | 台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。台面前端采用大圆弧造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳，功能背板采用斜度设计，背板表面需要亮光处理。 |  |
| 2.6.7 | 下水器和洗消槽须注成一体并身带螺纹的ABS高分子材料，以便解决漏水、防止附着污垢、清洗方便。避免下水器打胶。 |  |
| 2.6.8 | 手术器械接收台长度≥1000mm，采用SUS304不锈钢制作。 |  |
| 2.6.9 | 手术器械打包台长度≥1000mm，采用SUS304不锈钢制作。 |  |
| 三 | 配置要求及必备附件： |  |
| 1 | 全自动内镜清洗消毒机 数量6台 |  |
| 2 | 内镜清洗站 数量3套 |  |
| 3 | 嵌入式超声波清洗机3台 |  |
| 4 | 双门软式内镜存储柜3台 |  |
| 5 | 内镜转运车 数量8辆 |  |
| 6 | 追溯系统 数量1套 |  |
| 7 | 腔镜器械预处理槽 数量1套 |  |
| 8 | 标书未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 9 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 10 | 提供医疗器械注册证和产品注册登记表（如需） |  |
| 四 | 维修与质量保证： |  |
| 1 | 设备验收合格后原厂质保期≥5年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费。提供主要维修配件的价格清单（如过滤器等）及折扣供采购人参考。配套耗材承诺国家两定医保平台最低价，并提供耗材清单，保修期内供应商负责免费提供质控品。 |  |
| 2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 3 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 五 | 安装与验收： |  |
| 1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、计量检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 7 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

标项三：药房自动化系统

一、自动发药机

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 整体要求： |  |
| 2 | 设备使用的纸张耗材（打印药嘱、发药、上药等清单），应是市场公共型号。 |  |
| 3 | 自动化药房系统必须与医院HIS实现无缝隙连接，直接接收HIS传输过来的发药信息和操作指令信息进行发药，机器或其附件能打印处方信息（包括处方全部的药品信息）。 |  |
| 4 | 全部设备占地面积需满足医院现有场地的安装及承重要求。 |  |
| 5 | 设备生产厂家应具备ISO27001信息安全管理体系认证，以保证医院的用药数据安全可靠、不泄密。 |  |
| 6 | 设备安全性能符合国家相关设备安全标准，生产厂家能提供CE认证证书；生产厂家通过ISO质量管理体系认证，提供ISO9001证书。 |  |
| 7 | 为保证日后维护方便，所有设备需为同一生产厂家。 |  |
| 二 | 技术参数与要求 |  |
| 1 | 主设备 1套 |  |
| 1.1 | 主机设备为密闭式。 |  |
| 1.2 | 控制方式：微型计算机控制，系统操作软件为简体中文。 |  |
| 1.3 | 开机自检功能：能够自动检测机器运行状态以及各部分是否工作正常。 |  |
| 1.4 | 安全性能符合国家相关设备安全指标。 |  |
| 1.5 | 具有服务器数据热备功能。 |  |
| 1.6 | HIS系统数据传送故障时可手工录入处方并自动发放药品。 |  |
| 1.7 | 具有设备故障追踪及定位功能，设备故障信息准确提示。 |  |
| 1.8 | 存储药品的包装形式：长方体或正方体等规则包装。 |  |
| ★1.9 | 为防尘、防潮、免清洁，设备内的储药槽底部由并排多个小滚轮组成的助力药槽底部设计，药槽坡度15度。除尘方便，出药顺畅。（提供实物照片证明文件）。 |  |
| ★1.10 | 整套系统采用药盒立放式（即：药槽宽度方向对应的必须为药品外包装的最短边，药槽高度方向为药品外包装的次短边）上药、储药设计。且储药槽底部必须是由并排的多个小滚轮组成，通过小滚轮的联动来对药盒形成助力。（提供实物照片证明文件）。 |  |
| 1.11 | 限于药房空间面积，要求单台设备（含电控柜、上药机等所有配套设施）总占地面积≤9平米。 |  |
| 1.12 | 由于药房空间长宽高限制，要求发药机设备总长度≤4米，设备总宽度≤2.3米，设备整体高度应≤2.75米。（提供设备尺寸证明文件）。 |  |
| 1.13 | 单台设备理论的最大药槽数≥1200个。储药量≥15000盒（药盒参照尺寸：80×50×15（mm））。 |  |
| 1.14 | 进药检测方式：上药核对方式可选用条码核对，药品生产厂家、药品名称、效期批次核对，图像核对等。 |  |
| 1.15 | 可根据上药紧急程度，自动调整并提示加药顺序。系统可自动选择最佳存放位置。 |  |
| 1.16 | 给设备补药时，单次码放可达30盒同品种药品立放到机械手上，机械手一次往返即可实现某种药品多个药槽的补药，主动加力式同步带推动药盒补药模式，确保药品准确迅速补进药槽，小滚轮药槽联动形成助力，上药更顺畅。 |  |
| 1.17 | 上药过程中不影响发药系统的正常工作。 |  |
| 1.18 | 可进行条码扫描或拼音码输入检索；可进行效期记录管理。 |  |
| 1.19 | 上药速度＞1000盒/小时/台。 |  |
| 1.20 | 设备整体方案满足高峰期≥450张处方/小时的处理能力。 |  |
| 1.21 | 出药方式必须为：全屏落药+多药同出技术。 |  |
| 1.22 | 单台连续发药速度平均＜10秒/处方（自系统发出指令到药品到达设备出药口）。 |  |
| 1.23 | 具备自动将处方单和该处方药品同时输出功能，以确认该处方药品对象。 |  |
| 1.24 | 具有机内存放药品查询统计功能：效期、实时储药量、日发药量。 |  |
| 1.25 | 药品用量提示及余量提示。 |  |
| 1.26 | 设备可以设置药品库存下限，缺药报警提示。 |  |
| 1.27 | 具有近效期先出和先进先出两种模式可选择，具备可指定效期或指定包装出药功能。 |  |
| 1.28 | 系统设备多个出药口，支持两侧出药，每侧支持至少3个出药缓存口，避免不同的处方混淆的可能。每侧出药口有显示屏，可对处方进行实时跟踪，随时了解处方的调配过程。 |  |
| 1.29 | 处方单（或配药单）可明确显示患者信息、已发药品信息、待发药品信息、缺药药品信息。 |  |
| 1.30 | 具有药品管理功能，可对指定时段内工作量进行统计，可查询当前药品总数量、同一品种药品总数量、每一药槽中药品数量、达到库存下限的药品。 |  |
| 2 | 高空传输系统 1套 |  |
| 2.1 | 具有自动判别处方是否完整的功能，完整处方通过高空传输发送到指定窗口，无需人工干预，不完整处方自动进入非高空传输缓存口。 |  |
| 2.2 | 传输系统的指示灯提示所属窗口。 |  |
| 2.3 | 具备处方汇总功能，即同一患者多处方时可自动合并发药。处方药量过大时，可以拆分输送到发药窗口。 |  |
| 2.4 | 高空传输系统配备打印机，可打印药嘱、处方信息等。 |  |
| 2.5 | 处方药品从发药机发出后可通过高空传输系统直接发到药师手边，药师可直接发给患者或放置于智能配发上等待患者取药。 |  |
| 2.6 | 高空传输系统要求厂家同时具备螺旋滑道，直发滑道，和左侧和右侧的直发滑道多种规格产品，可以满足医院的多种需求。 |  |
| 3 | 智能配发系统参数 4套 |  |
| 3.1 | 设备可以摆放≥6层药筐，层间隔板具备良好的通透性，便于药师观察和操作。为节约耗材，必须采用医院现有普通药筐。 |  |
| 3.2 | 每台设备可缓存摆放药筐数：≥24个，即：每台设备至少具备24个用于摆放（处方已调配完成的）药筐的指示灯，长≤1.26M×深≤0.45M×高≥1.65M。 |  |
| 3.3 | 采用220V电源供电，无电池等耗材。 |  |
| 3.4 | 支持药品条形码管理。后台药师调剂完成后，刷配药单条码系统自动指示药筐摆放位置，刷药师个人条码系统自动记录该处方的责任药师；前台窗口药师刷患者条码卡（或磁卡），系统自动提示该患者的处方是否已调剂好、取药窗口、具体所在智能配发系统的位置。 |  |
| 3.5 | 该系统可单独使用，也可与其它自动化设备配合使用。 |  |
| 3.6 | 每台智能配发设备可以单台使用，也可以多台智能配发组网使用。 |  |
| 3.7 | 必须与医院HIS实现无缝隙连接，直接接收HIS传输过来的发药信息和操作指令信息。 |  |
| 4 | 智能配发系统管理平台参数 1套 |  |
| 4.1 | 与智能配发系统配合使用。 |  |
| 4.2 | 提供与第三方系统接口的相关费用，必须与医院HIS实现无缝隙连接，直接接收HIS传输过来的发药信息和操作指令信息。 |  |
| 4.3 | 可以实时记录药师的工作量，便于药房的绩效考核和人员管理。 |  |
| 5 | 结构化药嘱系统参数 1套 |  |
| 5.1 | 为患者配药的同时，系统自动打印用药药嘱，无须额外手工书写用药不干胶纸条。 |  |
| 5.2 | 系统能够针对当前处方进行配伍禁忌提示、用法用量说明、保存条件说明等，并可融入发药流程。 |  |
| 5.3 | 支持多地点打印。 |  |
| 6 | 排队管理系统参数 1套 |  |
| 6.1 | 配药完成后，系统自动在药房窗口上方显示屏显示应取药患者姓名和取药窗口信息，通知患者到某个窗口取药。 |  |
| 6.2 | 自动显示，无须额外打印叫号条。 |  |
| 6.3 | 通过全院网络以软件方式连接。 |  |
| 6.4 | 与医院门诊药房窗口的LED显示屏的主控程序连接。 |  |
| 6.5 | 匹配LED屏1套。 |  |
| 三 | 售后服务承诺 |  |
| 1 | 设备验收合格后原厂质保期≥5年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；软件终身免费升级，5年质保期内机器配件包括毛刷免费更换，质保期满后按成本价收取更换费用；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 4 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 四 | 安装与验收： |  |
| 1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、接口费等）由中标人负责提供。 |  |
| 7 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

二、分包机

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 整体要求： |  |
| 二 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 主机 1台 |  |
| 1.1 | 适用范围：应用于住院药房单剂量药品的分包，信息化管理。 |  |
| 1.2 | 单机可装储的药品品种数≥200（不含非机储药）。非机储药品添加用的单个外摆药槽（DTA）的格子数量≥59格，用于异形药、半片药的快速调剂。（提供图片证明）。 |  |
| 1.3 | 最大摆药分包速度（含打印信息）≥60包/分钟，平均速度（含打印信息）≥30包/分钟。 |  |
| 1.4 | 全中文操作系统，支持一维条码和二维条码的识别。 |  |
| 1.5 | 能提供与第三方系统接口的相关费用，系统与医院HIS系统无缝连接 |  |
| 1.6 | 安全及电源要求：符合国家有关仪器设备安全标准和电源国家标准。 |  |
| 1.7 | 为保证医院的用药数据安全可靠、不泄密，设备生产厂家应具备ISO27001信息安全管理体系认证。 |  |
| 2 | 硬件技术要求 |  |
| 2.1 | 由于医院药房场地的局限，设备宽度≤1.04米，深度≤0.91米，高度≤1.98米。 |  |
| ▲2.2 | 设备为立式抽屉式设计，前方单个抽屉为整体棕色透光面板设计,方便医院住院药房根据工作流程灵活摆放。储药部分用于放置药盒的立式抽拉柜（或抽屉）数量≥3个，单个抽屉储药盒数≥100个。储药柜体两侧透明视窗设计，不打开柜门可直接观察至少设备两侧药盒中的药品残留量，便于集中补充、添加药品。设备可实现加药不停机。（提供图片证明） |  |
| 2.3 | 每个储药抽屉正立面上部镶嵌有独立的液晶显示屏，独立的液晶显示屏≥8英寸内嵌式安装,能时刻提示分包机工作状态，如：正在分包、请拉开抽屉等状态显示。（提供图片证明） |  |
| 2.4 | 储药盒种类≥3种，能满足各种药品规格的存储。为保证对药品有较好保护，储药盒必须采用全透明浅棕色设计，有独立防潮层、防紫外线功能。每个药盒中部附有药品裸药实际图片样例，包含药样图片和尺寸标注、药品名称、药品规格、厂家名称等信息。（提供图片证明） |  |
| ▲2.5 | 驱动出药的药盒电机在药盒上而不是在药盒底座上。药盒下方附有条形码、药盒编号等信息。底座有指示灯指示、药盒编号。药盒补药时，药师可通过比对以上信息，快速确认药品信息的一致性，保证补药正确。（提供图片证明） |  |
| 2.6 | 主机带≥12英寸中英文的液晶触摸屏，液晶触摸屏为外壁悬挂式，可自由旋转。 |  |
| 2.7 | 内置独立的除湿功能模块，有效防止药品受潮失效（受潮药品极易卡药），同时储水槽能触发系统自动报警，防止水槽中水溢出。（提供图片证明） |  |
| 2.8 | 所有储药盒必须配置智能芯片（即：全部必须为智能药盒），即采用独特的技术识别药盒芯片。 |  |
| 2.9 | 片剂填充：药盒内的药品缺药时，设备有两种提示途径：操作触摸屏报警提示、中文语音提示。 |  |
| 2.10 | 落药方式：采用光检测垂直落药方式。所有落药通道须为垂直落药道，可快速拆卸，完全清洗，最大限度保证用药清洁。 |  |
| ▲2.11 | 药品包装膜必须采用高分子低温热封折叠膜，病人可以全角度易撕。材质要求：玻璃纸。封装要求：低温（90度以下)热封、对药效保护好。结构要求：包药膜通过封装机构时的角度为45度，即药袋沿45度方向移动。以更好地使药粒集中在药袋下侧，防止出现药粒被压碎的现象；设备在包装机部分、外壳有透明视窗设计，方便药师及时查看包装状态、温度情况。（提供图片证明） |  |
| 2.12 | 药盒抽屉、外摆药托盘、包装单元等部件均为单元化设计，方便维修维护，实现即插即用。 |  |
| 2.13 | 单个外摆药槽的可取出部分单次且单层摆药的餐数≥59餐，可满足对多个病人多餐进行集中添加外摆药品的操作，进行非机储的药品如半片药或异形药物等的人工添加，提高分包工作效率。分包机可自动弹出的外摆药槽必须能够从设备中单独取出，并支持多个外摆药槽交替进行摆药工作。 |  |
| 2.14 | 包装部前门有可视的视窗，且可视窗为透明材质，药师可透过视窗非常直观地观察设备工作状态，并可在分包过程中实时观察到分包纸的使用情况、包装进程情况、温度控制情况等。（提供图片证明） |  |
| 2.15 | 为方便药师操作，包药袋输出口必须设置在分包机正面的下部位置。 |  |
| 3 | 软件技术要求 |  |
| 3.1 | 开机自检功能：能够自动检测机器运行状态以及各部分是否工作正常，发现不能工作的部件及时提示报警。 |  |
| 3.2 | 自动提示故障位置的功能：当某个部件工作异常时会及时报警并提示故障位置。 |  |
| 3.3 | 完善的全中文报警提示系统：药品填充报警、包装膜补充报警、碳带更换报警、包药单元位置异常报警、包装膜异常报警、抽屉单元打开报警。 |  |
| 3.4 | 库存管理功能，以库存当前量显示，当小于系统预警值时，药盒运行指示灯变色提醒加药。 |  |
| 3.5 | 药品单包功能：对于某些特殊药品进行单独分包，避免药品混合出错。 |  |
| 3.6 | 药品统计功能：根据日期显示统计单，统计一个时间段内的发药量。 |  |
| 3.7 | 病区列表刷新功能：根据数据库现有的病区名字进行刷新病区列表。 |  |
| 3.8 | 自动分包功能：当一顿服用药品较多时，则一次包装不下，采用自动分包封装。 |  |
| 3.9 | 药袋打印系统：所见所得打印方式，使用图形打印技术,可在包装袋表面任意编辑打印内容。以简体中文在药袋上打印服药信息〔包括：病区、病房、病床、患者ID、条形码、药品规格、服药时间、服药数量等），可选择不同字体、图标及打印方向。打印内容在包药膜白色一面。（提供图片证明） |  |
| 3.10 | 添加非机储药提示功能：采用打印方式输出非机储药添加药品位置清单。（提供图片证明） |  |
| 4 | PTP 拆药机 1台 |  |
| 4.1 | 基本要求：能够完成多种片剂和胶囊PTP的拆药任务； |  |
| 4.2 | 挤压方式：用拆药辊挤压方式，药粒无损伤； |  |
| 4.3 | 自由调节功能：可根据需要方便地调节尺寸，实现快速拆药； |  |
| 4.4 | 安全性要求：避免操作者用手接触药片，剥药过程无污染，确保安全卫生； |  |
| 4.5 | 方便性要求：操作安全便捷、可移动性强； |  |
| 4.6 | 机器尺寸要求：≤宽0.3M×深0.3M×高0.28M |  |
| 4.7 | 重量要求：≤14Kg |  |
| 4.8 | 功率要求：≤15.7W |  |
| 4.9 | 电源电压要求：交流220V/50HZ |  |
| 4.10 | 工作电源:直流24V/2.5A |  |
| 4.11 | 拆药速度要求：≥20板/分钟 |  |
| 三 | 售后服务承诺 |  |
| 1 | 设备验收合格后原厂质保期≥5年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；软件终身免费升级，5年质保期内机器配件包括毛刷免费更换，质保期满后按成本价收取更换费用；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 3 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 四 | 安装与验收： |  |
| 1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、接口费等）由中标人负责提供。 |  |
| 7 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

标项四：麻醉机等医疗设备

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备技术参数、功能及配置要求： |  |
| 1.1 | 麻醉机I 数量：1台 |  |
| 1.1.1 | 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95% |  |
| 1.1.2 | 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)，后备电池使用时间：≥150分钟（全新电池，典型工作状态） |  |
| 1.1.3 | 机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉 |  |
| 1.1.4 | 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于220Kpa时报警；具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25% |  |
| 1.1.5 | 快速充氧范围25 - 75 l/min |  |
| ▲1.1.6 | 全电子混合控制流量计，可直接通过软件设置新鲜气体氧浓度和总流量，支持适宜流量麻醉指示工具，适合低流量麻醉。 |  |
| 1.1.7 | 具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具 |  |
| 1.1.8 | 标配一个同品牌（非OEM）高品质挥发罐，通过CE认证，具备压力、流速和温度补偿 |  |
| 1.1.9 | 标配双罐位，具有安全互锁功能；可以选配第三个备用挥发罐的停放位 |  |
| 1.1.10 | 呼吸回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 |  |
| 1.1.11 | 二氧化碳吸收罐，容积大于1400ml |  |
| 1.1.12 | 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 |  |
| 1.1.13 | 具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 |  |
| 1.1.14 | 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 |  |
| 1.1.15 | 具有自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换 |  |
| 1.1.16 | 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示 |  |
| 1.1.17 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、手动通气、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV |  |
| 1.1.18 | 具有体外循环模式 |  |
| 1.1.19 | 潮气量设置范围：20ml-1500ml |  |
| 1.1.20 | 吸气压力设置范围：PEEP+5～60 cmH2O |  |
| 1.1.21 | 呼吸频率：4-100 次/分钟 |  |
| 1.1.22 | 吸呼比：4:1到1:8 |  |
| 1.1.23 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O |  |
| 1.1.24 | 吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间 |  |
| 1.1.25 | 最大吸气流速不小于120L/min |  |
| 1.1.26 | 带窒息保护的PSV模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：5%-60%峰值流速；窒息发生后5—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力支持范围：（PEEP+5）～60cmH2O |  |
| 1.1.27 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。小儿手术无需更换风箱，操作简单。 |  |
| 1.1.28 | 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器 |  |
| 1.1.29 | 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 |  |
| ▲1.1.30 | 不小于15寸彩色触摸屏，可同屏显示至少3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式 |  |
| 1.1.31 | 内置插件槽，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用，可配置插件模块：AG，BIS，NMT，C.O等。 |  |
| 1.1.32 | 可升级AG麻醉气体功能，除O2和CO2、NO2外还可以监测5种麻醉气体；自动识别2种麻醉药物；可采用顺磁氧监测技术。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正，更加准确 |  |
| 1.1.33 | 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、呼吸环（P-V、P-F、F-V）监测； |  |
| 1.1.34 | 潮气量监测范围：0 到2500ml |  |
| 1.1.35 | PEEP监测范围：0－70cmH2O |  |
| 1.1.36 | 可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征 |  |
| 1.1.37 | 可配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面 |  |
| 1.1.38 | 可连接监护仪，麻醉机，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出 |  |
| 1.2 | 麻醉机II 数量：3台 |  |
| 1.2.1 | 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95% |  |
| 1.2.2 | 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)，后备锂电池使用时间：不小于150分钟（全新电池，典型工作状态） |  |
| 1.2.3 | 机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉 |  |
| 1.2.4 | 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于220Kpa时报警，具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25% |  |
| 1.2.5 | 快速充氧范围25 - 75 l/min |  |
| 1.2.6 | 电子流量计，每种气体虚拟高低流量双管显示 |  |
| 1.2.7 | 具备机械总流量计，具备氧气、空气后备流量计 |  |
| ▲1.2.8 | 标配一个同品牌（非OEM）高品质挥发罐，通过CE认证，具备压力、流速和温度补偿 |  |
| 1.2.9 | 标配双罐位，具有安全互锁功能；可以选配第三个备用挥发罐的停放位 |  |
| 1.2.10 | 呼吸回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 |  |
| 1.2.11 | 二氧化碳吸收罐，容积大于1400ml |  |
| 1.2.12 | 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 |  |
| 1.2.13 | 具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 |  |
| 1.2.14 | 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 |  |
| 1.2.15 | 具有自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换 |  |
| 1.2.16 | 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示 |  |
| 1.2.17 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、手动通气、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV |  |
| 1.2.18 | 具有体外循环模式 |  |
| 1.2.19 | 潮气量设置范围：20ml-1500ml |  |
| 1.2.20 | 吸气压力设置范围：PEEP+5～60 cmH2O |  |
| 1.2.21 | 呼吸频率：4-100 次/分钟 |  |
| 1.2.22 | 吸呼比：4:1到1:8 |  |
| 1.2.23 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O |  |
| 1.2.24 | 吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间 |  |
| 1.2.25 | 最大吸气流速不小于120L/min |  |
| 1.2.26 | 带窒息保护的PSV模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：5%-60%峰值流速；窒息发生后5—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力支持范围：（PEEP+5）～60cmH2O |  |
| 1.2.27 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。小儿手术无需更换风箱，操作简单。 |  |
| ▲1.2.28 | 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器 |  |
| 1.2.29 | 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 |  |
| 1.2.30 | 不小于15寸彩色触摸屏，可同屏显示至少3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式 |  |
| 1.2.31 | 内置插件槽，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用，可配置通用插件模块：AG ，BIS，NMT ，C.O等。 |  |
| 1.2.32 | 可升级AG麻醉气体功能，除O2和CO2、NO2外还可以监测5种麻醉气体；自动识别2种麻醉药物；可采用顺磁氧监测技术。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正，更加准确 |  |
| 1.2.33 | 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、呼吸环（P-V、P-F、F-V）监测； |  |
| 1.2.34 | 潮气量监测范围：0 到2500ml |  |
| 1.2.35 | PEEP监测范围：0－70cmH2O |  |
| 1.2.36 | 可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征 |  |
| 1.2.37 | 可配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面 |  |
| 1.2.38 | 可连接监护仪，麻醉机，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出 |  |
| 1.3 | 麻醉机III 数量：3台 |  |
| 1.3.1 | 支持≥7寸的彩色屏幕，双管机械流量计，并具有备用锂电池，支持90分钟以上的工作时间 |  |
| 1.3.2 | 选配四个辅助网电源插口，方便连接其他设备 |  |
| 1.3.3 | 适合内窥镜手术模式：可具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 |  |
| 1.3.4 | 标配氧气单气源，可选氧气、空气/笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源 |  |
| 1.3.5 | 具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25% |  |
| 1.3.6 | 标配一个原厂同品牌（非OEM）挥发罐，通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿，可选双麻醉罐位 |  |
| ▲1.3.7 | 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 |  |
| 1.3.8 | 内置双流量传感器，高精度压差式流量传感器，分别在吸入端，呼出端。 |  |
| 1.3.9 | 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 |  |
| 1.3.10 | 可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 |  |
| 1.3.11 | 可选配回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 |  |
| 1.3.12 | 可选配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换。 |  |
| 1.3.13 | 回路标配积水杯，解决回路积水问题 |  |
| 1.3.14 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，可选配压力控制模式、SIMV-VC、SIMV-PC |  |
| 1.3.15 | 潮气量设置范围：40ml-1500ml |  |
| 1.3.16 | 吸气压力设置范围： 5-60 cmH2O |  |
| 1.3.17 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 -30 cmH2O |  |
| 1.3.18 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 |  |
| 1.3.29 | 支持动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 |  |
| 1.3.20 | 潮气量设置范围：40ml-1500ml；潮气量监测范围：0 到1500ml |  |
| 1.3.21 | 声光双重三级报警，有独立红黄报警灯显示 |  |
| 1.3.22 | 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min |  |
| 1.3.23 | 配备2个抽屉； |  |
| 1．4 | 病人监护仪1 数量：4台 |  |
| 1.4.1 | 高端插件式监护仪 |  |
| 1.4.2 | 用于院内ICU、OR、ER等重症、亚重症病人的监护 |  |
| 1.4.3 | ≥15.6英寸显示屏，分辨率≥1920 x 1080像素，电容触摸屏。 |  |
| 1.4.4 | 监护仪可集成≥6槽插件箱，能够满足大部分临床需求。 |  |
| 1.4.5 | 屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。显示屏为视角上下、左右视角均达到178度。提供多点触摸和手势操作功能。 |  |
| 1.4.6 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。 |  |
| 1.4.7 | 具备3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、2通道体温。 |  |
| ▲1.4.8 | 可选配IBP，EtCO2，AG，BIS/BISx4，NMT， C.O.，ICG， EEG， rSO2 ，RM，PICCO等参数模块，以及记录仪、设备集成模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。 |  |
| 1.4.9 | 多参数模块可作为插件与监护仪主机配合使用， 也可升级成转运监护仪独立使用。 |  |
| 1.4.10 | 具有四导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 1.4.11 | 心电波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |  |
| 1.4.12 | 提供25种心律失常事件的分析，包括：停搏(Asystole)、室颤/室速(VFib/Vtac)、室速(Vtac)、室性心动过缓(Vent. Brady)、极度心动过速(Extreme Tachy)、极度心动过缓(Extreme Brady)、PVCs/min过高、Pauses/min过高、R on T、多连发室早(Run PVCs)、成对室早(Couplet)、多形室早(Multif. PVC)、单个室早(PVC)、室早二联律(Bigeminy)、室早三联律(Trigeminy)、心动过速(Tachy)、心动过缓(Brady)、起搏器未起搏(Pacer Not Pacing)、起搏器未俘获(Pacer Not Capture)、漏搏(Missed Beat)、短阵室速(Nonsus. Vtac)、室性节律(Vent. Rhythm)、心跳暂停(Pause)、不规则节律(Irr.Rhythm)、房颤(Afib)。 |  |
| 1.4.13 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。多导ST波形同窗显示。 |  |
| 1.4.14 | 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |  |
| 1.4.15 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 1.4.16 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 1.4.17 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |  |
| 1.4.18 | 可提供双血氧监测功能 |  |
| 1.4.19 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |  |
| 1.4.20 | 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。 |  |
| 1.4.21 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据喜好选择。 |  |
| 1.4.22 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |  |
| 1.4.23 | 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 1.4.24 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |  |
| 1.4.25 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |  |
| 1.4.26 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |  |
| 1.4.27 | 配置AG模块、BIS模块、NMT模块、C.O模块，旁流呼末二氧化碳（ETCO2）模块、血流动力学模（PICCO）模块、具体数量见配置要求及必备附件，并进行报价。 |  |
| 三 | 配置要求及必备附件： |  |
| 3.1 | 麻醉机I，数量：1台， |  |
| 3.2 | 麻醉机II，数量：3台， |  |
| 3.3 | 麻醉机III，数量3台， |  |
| 3.4 | 病人监护仪1 数量：4台 |  |
| 3.5 | 麻醉气体（AG）模块 数量：4个 |  |
| 3.6 | 麻醉深度（BIS）模快 数量： 2个 |  |
| 3.7 | 肌松（NMT）模块 数量：2个 |  |
| 3.8 | 心排（C.O）模块 数量：1个 |  |
| 3.9 | 旁流呼末二氧化碳（ETCO2）模块 数量：3个 |  |
| 3.10 | 血流动力学模（PICCO）模块 数量：2个 |  |
| 3.11 | 标书未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 3.12 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 3.13 | 提供医疗器械注册证和产品注册登记表。 |  |
| 四 | 维修与质量保证： |  |
| 4.1 | 设备验收合格后原厂质保期≥5年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 4.2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 4.3 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 五 | 安装与验收： |  |
| 5.1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 5.2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、计量检测等）由中标人负责提供。 |  |

标项五：呼吸机等医疗设备

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备技术参数、功能及配置要求： |  |
| 1.1 | 呼吸机I 数量：4台 |  |
| 1.1.1 | 呼吸机基本特征： |  |
| 1.1.1.1 | 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 |  |
| ▲1.1.1.2 | 采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。 |  |
| 1.1.1.3 | 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 |  |
| 1.1.1.4 | 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 |  |
| 1.1.1.5 | ≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 |  |
| 1.1.1.6 | 气动电控呼吸机，可选配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作 |  |
| 1.1.1.7 | 具有有创通气模式、可选配无创通气模式。 |  |
| 1.1.1.8 | 具备实时气源压力电子显示 |  |
| 1.1.1.9 | 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 |  |
| 1.1.1.10 | 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 |  |
| 1.1.1.11 | 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |  |
| 1.1.1.12 | 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |  |
| 1.1.1.13 | 可选配主流/旁流CO2监测。 |  |
| 1.1.1.14 | 可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波 |  |
| 1.1.1.15 | 具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势 |  |
| 1.1.2 | 呼吸模式及功能 |  |
| 1.1.2.1 | 模式配置：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，双水平气道正压通气模式， |  |
| ▲1.1.2.2 | 高级模式配置：可选配心肺复苏通气模式，具备自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等），具备自适应分钟通气量通气AMV |  |
| 1.1.2.3 | 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定 |  |
| 1.1.2.4 | 可选配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 |  |
| 1.1.2.5 | 可选配具有自动插管阻力补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 |  |
| ▲1.1.2.6 | 具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 |  |
| 1.1.2.7 | 配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳。 |  |
| 1.1.2.8 | 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能。 |  |
| 1.1.2.9 | 可选配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。 |  |
| 1.1.2.10 | 可选配婴幼儿模块，最小潮气量达2ml。 |  |
| 1.1.2.11 | 基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创） |  |
| 1.1.3 | 设置参数 |  |
| 1.1.3.1 | 潮气量：20ml—2000ml |  |
| 1.1.3.2 | 呼吸频率：1-100次/min |  |
| 1.1.3.3 | SIMV频率：1-60次/min |  |
| 1.1.3.4 | 吸/呼比：4:1—1:10 |  |
| 1.1.3.5 | 最大峰值流速：≥180L/min |  |
| 1.1.3.6 | 吸气压力：1--100 cmH2O |  |
| 1.1.3.7 | 压力支持：0—100cmH2O |  |
| 1.1.3.8 | PEEP：0-50 cmH2O |  |
| ▲1.1.3.9 | 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或OFF |  |
| 1.1.3.10 | 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF |  |
| 1.1.3.11 | 氧浓度：21—100% |  |
| 1.1.3.12 | 叹息功能：有 |  |
| 1.1.4 | 监测参数 |  |
| 1.1.4.1 | 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 |  |
| 1.1.4.2 | 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 |  |
| 1.1.4.3 | 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量 |  |
| 1.1.4.4 | 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 |  |
| 1.1.4.5 | 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 |  |
| 1.1.4.6 | 吸入的氧浓度的监测。 |  |
| 1.1.4.7 | 趋势图和趋势表显示。 |  |
| 1.1.4.8 | 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 |  |
| 1.1.4.9 | 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 |  |
| 1.1.4.10 | 可支持实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险 |  |
| 1.1.4.11 | 可支持实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险 |  |
| 1.1.4.12 | 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。 |  |
| 1.1.5 | 其他功能 |  |
| 1.1.5.1 | 便利的锁屏功能。 |  |
| 1.1.5.2 | 具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示。能够智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障。 |  |
| 1.1.5.3 | 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。 |  |
| 1.1.5.4 | 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。 |  |
| 1.2 | 呼吸机II 数量：12台 |  |
| 1.2.1 | 呼吸机的基本要求： |  |
| 1.2.1.1 | 适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机； |  |
| 1.2.1.2 | 电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运； |  |
| 1.2.1.3 | 主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运； |  |
| 1.2.1.4 | 采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280×800； |  |
| 1.2.1.5 | 中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能； |  |
| 1.2.1.6 | 不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上； |  |
| 1.2.1.7 | 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； |  |
| 1.2.1.8 | 呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； |  |
| 1.2.1.9 | 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能； |  |
| 1.2.1.10 | 病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出； |  |
| 1.2.1.11 | 提供旁流CO2监测； |  |
| 1.2.1.12 | 提供主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数； |  |
| 1.2.1.13 | 具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 |  |
| 1.2.2 | 呼吸模式及功能： |  |
| 1.2.2.1 | 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式，VCV减速波； |  |
| 1.2.2.2 | 高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）； |  |
| 1.2.2.3 | 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式； |  |
| 1.2.2.4 | 具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式； |  |
| ▲1.2.2.5 | 具备高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能； |  |
| ▲1.2.2.6 | 具备智能能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，不需医护人员频繁手动调节上述参数； |  |
| 1.2.2.7 | 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定； |  |
| 1.2.2.8 | 具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数； |  |
| 1.2.2.9 | 具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致； |  |
| 1.2.2.10 | 具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 |  |
| 1.2.3 | 设置参数要求： |  |
| 1.2.3.1 | 潮气量：20ml-2000ml； |  |
| 1.2.3.2 | 呼吸频率：1-100次/min； |  |
| 1.2.3.3 | SIMV频率：1-60次/min； |  |
| 1.2.3.4 | 吸/呼比：1:10-4:1； |  |
| 1.2.3.5 | 最大峰值流速：≥210L/min； |  |
| 1.2.3.6 | 吸气压力： 5-80 cmH2O； |  |
| 1.2.3.7 | 压力支持：0-80cmH2O； |  |
| 1.2.3.8 | 呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O； |  |
| ▲1.2.3.9 | 压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O； |  |
| 1.2.3.10 | 流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min； |  |
| 1.2.3.11 | 呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%； |  |
| 1.2.3.12 | 氧浓度：21-100%； |  |
| 1.2.3.13 | 压力上升时间：0-2s； |  |
| 1.2.3.14 | 吸气时间：0.1-10s (0.2-30s @ DuoLevel)。 |  |
| 1.2.4 | 监测参数要求： |  |
| 1.2.4.1 | 气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压； |  |
| 1.2.4.2 | 分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比； |  |
| 1.2.4.3 | 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）； |  |
| 1.2.4.4 | 呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率； |  |
| 1.2.4.5 | 氧浓度参数：吸入氧浓度； |  |
| 1.2.4.6 | 肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数； |  |
| 1.2.4.7 | 其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测； |  |
| 1.2.4.8 | 屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示； |  |
| 1.2.4.9 | 具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图； |  |
| 1.2.4.10 | 呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示； |  |
| 1.2.4.11 | 趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析； |  |
| 1.2.4.12 | 日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。 |  |
| 1.2.5 | 报警要求： |  |
| 1.2.5.1 | 智能化分级报警、声光报警； |  |
| 1.2.5.2 | 气道压力：过高报警； |  |
| 1.2.5.3 | 呼出每分钟通气量：过高/过低报警； |  |
| 1.2.5.4 | 自主呼吸频率：过高报警； |  |
| 1.2.5.5 | 呼出潮气量：过高/过低报警； |  |
| 1.2.5.6 | 呼气末正压：过高/过低报警； |  |
| 1.2.5.7 | 吸入氧浓度：过高/过低报警； |  |
| 1.2.5.8 | EtCO2：过高/过低报警； |  |
| 1.2.5.9 | 窒息报警，时间可设置（5-60s）； |  |
| 1.2.5.10 | 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障； |  |
| 1.2.5.11 | 电源、气源中断报警； |  |
| 1.2.5.12 | 电池低压报警。 |  |
| 1.2.6 | 其他功能要求： |  |
| 1.2.6.1 | 强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）； |  |
| 1.2.6.2 | 灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式； |  |
| 1.2.6.3 | 灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式； |  |
| ▲1.2.6.4 | 信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议； |  |
| 1.2.6.5 | 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫； |  |
| 1.2.6.6 | 软件升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。 |  |
| 1.3 | 指氧饱和度检测仪 数量：2台 |  |
| 1.3.1 | 适用于对单个成人进行血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR）的监护。 |  |
| 1.3.2 | 尺寸：≤60×130×30mm； |  |
| 1.3.3 | 重量：≤300g(全配置,含电池)； |  |
| 1.3.4 | 显示屏： 2.4”TFT液晶显示屏；分辨率：320×240； |  |
| 1.3.5 | 监测模式：成人模式。 |  |
| 1.3.6 | 血氧饱和度规格：测量范围：0-100%；分辨率：1%；精确度：±2%（70-100%，成人，非运动状态）；±3%（70-100%，运动状态）。 |  |
| 1.3.7 | 脉率规格：测量范围：18-300bpm；分辨率：1bpm；精度：±3bpm（非运动状态）；±5bpm（运动状态）。 |  |
| ▲1.3.8 | 数据存储：连续监护模式：96h数据；点测模式：4000条数据。 |  |
| 1.3.9 | 电池规格：碱性电池：3节通用AA碱性电池，供电时间36h； |  |
| 1.3.10 | 进液防护等级：IP×2； |  |
| 1.3.11 | 安全规格：符合IEC60601相关安全标准。 |  |
| 1.4 | 生命体征监测仪 数量：2台 |  |
| 1.4.1 | 适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者生命体征监测，支持点测或连续监测模式 |  |
| 1.4.2 | 8英寸TFT彩色显示屏，1024x768分辨率，标配旋钮与按键操作，可选配触摸屏 |  |
| 1.4.3 | 支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温等参数，支持多达30个可定制手动输入参数 |  |
| 1.4.4 | 无创血压支持充气测量，15秒即可出值，支持血压平均值测量与直立性血压测量 |  |
| 1.4.5 | 血氧测量可支持两种配置，能显示PI血流灌注指数 |  |
| 1.4.6 | 支持自定义工作模式，灵活调整应用科室、界面布局与参数设置，减少操作时间 |  |
| 1.4.7 | 内置可充电锂电池，无需工具快速拆装，最高可支持不少于8小时供电，支持关机延迟 |  |
| 1.4.8 | 可选内置热敏双通道记录仪，支持多种记录类型 |  |
| 1.4.9 | 支持一维和二维扫描枪，通过USB 接口与监测仪相连 |  |
| ▲1.4.10 | 具有EWS早期预警评分与图形化疼痛评分模板，同时支持自定义评分方法 |  |
| 1.4.11 | 可选配CCHD筛查工具，作为新生儿严重型先心病的有效筛查手段 |  |
| 1.4.12 | 最多支持200个事件回顾，点测模式最多支持5000组数据回顾，连续监测模式最多支持240小时数据回顾 |  |
| 1.4.13 | 可通过有线网络和无线网络无缝集成医院信息系统，通过HL7连接医院EMR系统 |  |
| ▲1.4.14 | 能够与中央监护站集成，同时查看连续监测与点测数据 |  |
| 1.4.15 | 支持设备在线维护，直观查看设备利用情况，最大限度地提高设备利用率 |  |
| 1.4.16 | 主机外壳采用无缝设计与优质选材，IPX2级防水，CF型防电击程度，支持多达51种清洁消毒剂，易于清洁消毒 |  |
| 1.5 | 便携式转运呼吸机 数量：1台 |  |
| ▲1.5.1 | 气动电控型呼吸机，具备中文语音导航和报警功能，出现报警时具备中文语音提示，方便医务人员掌握；三种病人类型成人，儿童，新生儿一键设定，有国际认证证书； |  |
| 1.5.2 | 屏幕：彩色触控液晶，屏幕尺寸≥7英寸，具有WiFi数据传输功能，可与第三方软件实时远程传输呼吸机参数并远程操控； |  |
| 1.5.3 | 可选配呼吸、负压吸痰、面罩供氧三合一功能 |  |
| ▲1.5.4 | 呼吸模式： Manual，IPPV，V-A/C， V-SIMV，PCV，P-A/C，P-SIMV，CPAP，具有CPR操作及提示功能，具有动画及语音提示并通气；可升级HFNC高流量氧疗功能，最高可达60L/min； |  |
| 1.5.5 | 控制模式：时间切换、容量控制、压力控制 |  |
| 1.5.6 | 内置电子PEEP功能，PEEP压力0～30cmH2O |  |
| 1.5.7 | 主机重量: ≤3.5Kg |  |
| 1.5.8 | 工作压力: 2.7 ～ 6.0bar |  |
| 1.5.9 | 吸呼时间比:9:1到1:9可调（或高于此范围），步进0.1 |  |
| 1.5.10 | 潮气量：50ML ～ 2500ML |  |
| 1.5.11 | 呼吸频率: 1～120bpm，误差±1bpm |  |
| 1.5.12 | 氧浓度调节范围：40%/100%可调 |  |
| 1.5.13 | 吸气压力：5cmH2O～60cmH2O可调 |  |
| 1.5.14 | 气道限制压力：15cmH2O～70cmH2O |  |
| 1.5.15 | 持续气道正压CPAP：0,3cmH2O～30cmH2O |  |
| 1.5.16 | 压力触发：-20cmH2O～20cmH2O |  |
| 1.5.17 | 压力上升时间：慢/正常/快三档可调 |  |
| 1.5.18 | 压力支持：0，3cmH2O～35cmH2O |  |
| 1.5.19 | 监测指标：分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均圧）、时间-压力波形等 |  |
| 1.5.20 | 最大呼吸压力: 3 ～ 60mbar可任意设置 |  |
| 1.5.21 | 呼吸机气源连接管道接头规格:外螺纹9/16-18 |  |
| 1.5.22 | 呼吸软管接头:内Φ15mm/外Φ20mm |  |
| 1.5.23 | 可充电锂电池，工作时间:≥6小时 |  |
| 1.5.24 | 防水保护等级:IPX4 |  |
| 二 | 配置要求及必备附件： |  |
| 2.1 | 呼吸机I 数量：4台 |  |
| 2.2 | 呼吸机II 数量：12台 |  |
| 2.3 | 指氧饱和度检测仪 数量：2台 |  |
| 2.4 | 生命体征监测仪 数量：2台 |  |
| 2.5 | 便携式转运呼吸机 数量：1台 |  |
| 2.6 | 标书未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 2.7 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 2.8 | 提供医疗器械注册证和产品注册登记表。 |  |
| 三 | 维修与质量保证： |  |
| 3.1 | 设备验收合格后原厂质保期≥5年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 3.2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 3.3 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 四 | 安装与验收： |  |
| 4.1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 4.2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 4.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 4.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、计量检测等）由中标人负责提供。 |  |

标项六：监护仪、除颤仪等医疗设备

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备技术参数、功能及配置要求： |  |
| 1 | 病人监护仪1 数量：14台 |  |
| 1.1 | ≥12英寸显示屏，分辨率≥1280 x 800像素。电容触摸屏。 |  |
| 1.2 | 监护仪自身集成≥4槽插件箱，可选配记录仪、设备集成模块能够满足大部分临床需求。 |  |
| 1.3 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。 |  |
| 1.4 | 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温 |  |
| ▲1.5 | 可选配IBP，EtCO2，RM，C.O.，PiCCO，ICG，BIS/BISx4，EEG，RSO2等参数模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。 |  |
| 1.6 | 具有多导心电监护算法，同步分析至少4通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 1.7 | 心电波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |  |
| 1.8 | 提供25种心律失常事件的分析，包括：停搏(Asystole)、室颤/室速(VFib/Vtac)、室速(Vtac)、室性心动过缓(Vent. Brady)、极度心动过速(Extreme Tachy)、极度心动过缓(Extreme Brady)、PVCs/min过高、Pauses/min过高、R on T、多连发室早(Run PVCs)、成对室早(Couplet)、多形室早(Multif. PVC)、单个室早(PVC)、室早二联律(Bigeminy)、室早三联律(Trigeminy)、心动过速(Tachy)、心动过缓(Brady)、起搏器未起搏(Pacer Not Pacing)、起搏器未俘获(Pacer Not Capture)、漏搏(Missed Beat)、短阵室速(Nonsus. Vtac)、室性节律(Vent. Rhythm)、心跳暂停(Pause)、不规则节律(Irr.Rhythm)、房颤(Afib)。 |  |
| 1.9 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。 |  |
| 1.10 | 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |  |
| 1.11 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 1.12 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 1.13 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |  |
| 1.14 | 可提供双血氧监测功能 |  |
| 1.15 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |  |
| 1.16 | 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。 |  |
| 1.17 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据喜好选择。 |  |
| 1.18 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |  |
| 1.19 | 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 1.20 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |  |
| ▲1.21 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |  |
| 1.22 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |  |
| 1.23 | 配置PICCO模块、ETCO2模块，具体数量见配置要求及必备附件，并进行报价。 |  |
| 2 | 转运监护仪 数量：3台 |  |
| 2.1 | 转运监护仪，适用于救护车，病人转运等情形 |  |
| 2.2 | 5.5英寸彩色液晶显示屏，分辨率1280 x 720像素 |  |
| 2.3 | 具有智能光感调节屏幕亮度功能及户外模式。 |  |
| 2.4 | 通过无线方式（红外通信和硬连接）作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块 |  |
| 2.5 | 2块智能锂电池（自带电量指示器）供电，支持至少8小时的持续监测。 |  |
| 2.7 | 设备重量不超过1 kg（不含模块和附件）。 |  |
| 2.8 | 可同时 提供3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温，2通道有创血压。 |  |
| ▲2.9 | 可选配内置旁流CO2（50ml/min） |  |
| 2.10 | 可扩展提供CO2，PiCCO参数模块，支持即插即用。 |  |
| 2.11 | 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 2.12 | 提供智能导联脱落功能，能够在第一道ECG波形相关的导联发生脱落，系统会自动切换到其他可用导联重新计算心率和分析心电波形。 |  |
| 2.13 | 可以掉电保存120小时的趋势数据，数据可上传至高端监护仪，方便病人转移，实现病人信息的无缝转移 |  |
| 2.14 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 2.15 | 提供NIBP同侧功能。当SpO2和NIBP测量均位于病人同一侧手臂时，能够屏蔽由于袖带压迫血管导致弱灌注而触发不必要的血氧误报警。 |  |
| 2.16 | NIBP提供手动、自动间隔 、连续、序列四种测量模式。 |  |
| 2.17 | 120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 2.18 | 48小时全息波形回顾。 |  |
| 3 | 病人监护仪2 数量：1台 |  |
| ▲3.1 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 |  |
| 3.2 | 整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 |  |
| 3.3 | ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 |  |
| 3.4 | 屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 |  |
| 3.5 | 显示屏可支持亮度自动调节功能。 |  |
| 3.6 | 屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 |  |
| 3.7 | 可选配遥控器无线远程操作监护仪。 |  |
| 3.8 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 |  |
| 3.9 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 |  |
| 3.10 | 监护仪设计使用年限≥8年。 |  |
| 3.11 | 监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。 |  |
| 3.12 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 |  |
| 3.13 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  |
| 3.14 | 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 |  |
| 3.15 | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 |  |
| 3.16 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |  |
| 3.17 | 支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 3.18 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 |  |
| 3.19 | 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 |  |
| 3.20 | 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| 3.21 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |  |
| 3.22 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| 3.23 | 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 |  |
| 3.24 | 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 |  |
| 3.25 | 提供辅助静脉穿刺功能。 |  |
| 3.26 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 |  |
| 3.27 | 支持升级患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温参数； |  |
| 3.28 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |
| 3.29 | 支持肾功能计算功能。 |  |
| 3.30 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |  |
| 3.31 | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 |  |
| 3.32 | ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |  |
| 3.33 | ≥1000组NIBP测量结果存储与回顾。 |  |
| 3.34 | ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 |  |
| 3.35 | 支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 |  |
| 3.36 | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |  |
| 3.37 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 |  |
| 3.38 | 配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 |  |
| 3.39 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 |  |
| 3.40 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择 |  |
| 3.41 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 |  |
| 3.42 | 支持升级动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 3.43 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 4 | 病人监护仪3 数量：14台 |  |
| 4.1 | 通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 |  |
| 4.2 | 配置提手,方便移动。 |  |
| 4.3 | ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 |  |
| 4.4 | 屏幕采用最新电容屏，非电阻屏。 |  |
| 4.5 | 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页等佐证材料。 |  |
| 4.6 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 |  |
| ▲4.7 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 |  |
| 4.8 | 监护仪设计使用年限≥8年。 |  |
| 4.9 | 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 |  |
| 4.10 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 |  |
| 4.11 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  |
| 4.12 | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 |  |
| 4.13 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |  |
| 4.14 | 支持≥23种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 4.15 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 |  |
| 4.16 | 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 |  |
| 4.17 | 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| 4.18 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |  |
| 4.19 | 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 |  |
| 4.20 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 |  |
| 4.21 | 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg |  |
| 4.22 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |
| 4.23 | 支持肾功能计算功能。 |  |
| 4.24 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |  |
| 4.25 | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 |  |
| 4.26 | ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |  |
| 4.27 | ≥1000组NIBP测量结果。 |  |
| 4.28 | ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 |  |
| 4.29 | 支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 |  |
| 4.30 | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |  |
| 4.31 | 支持RJ45接口进行有线网络通信 |  |
| 4.32 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |  |
| 4.33 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 4.34 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 4.35 | 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 |  |
| 4.36 | 支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 |  |
| 4.37 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 |  |
| 4.38 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式 |  |
| 5 | 病人监护仪4 数量：19台 |  |
| 5.1 | 便携一体式监护仪,可用于监护成人，儿童，新生儿患者 |  |
| 5.2 | ≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示 |  |
| 5.3 | 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 |  |
| 5.4 | 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 |  |
| 5.5 | 心电波形速度支持≥4种选择：6.25、12.5、25和50mm/s |  |
| 5.6 | 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 |  |
| 5.7 | 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 |  |
| 5.8 | 心电监护包括功能：ST段测量（ST分析支持成人、小儿、新生儿，支持20组ST参考模板存储），QT/QTc测量与分析 |  |
| 5.9 | 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况。 |  |
| 5.10 | 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性。 |  |
| 5.11 | 无创血压支持手动，连续、自动测量和序列测量模式。 |  |
| 5.12 | 成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg |  |
| 5.13 | 小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg |  |
| 5.14 | 新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg |  |
| ▲5.15 | 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 |  |
| 5.16 | 支持中/英文输入 |  |
| 5.17 | 具有三级声光报警，参数报警级别可调 |  |
| 5.18 | 具备报警集中设置功能 |  |
| 5.19 | 具备血液动力学、药物计算功能 |  |
| 5.20 | 支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾功能，支持48小时全息波形回顾可在监护仪上直接回顾查看，支持记录1600组无创血压测量数据、1800个报警事件 |  |
| 5.21 | 具备监护模式、待机模式、演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式 |  |
| 5.22 | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 |  |
| 5.23 | 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护 |  |
| 5.24 | 标配锂电池，工作时间可达2小时 |  |
| 5.25 | 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求 |  |
| 5.26 | 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 |  |
| 5.27 | 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 |  |
| 5.28 | 支持0.75m五面抗跌落 |  |
| 5.29 | 监护仪设计使用年限≥10年 |  |
| 6 | 中央监护系统 数量：6套 |  |
| 6.1 | 中心监护系统支持Window 7系统，中、英文操作系统 |  |
| 6.2 | 中心监护系统支持24寸液晶屏幕显示,高分辨率彩色液晶显示。 |  |
| 6.3 | 可同时集中监护多达64 个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示。 |  |
| 6.4 | 支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 |  |
| 6.5 | 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形 |  |
| 6.6 | 提供全床位最近24小时的报警事件浏览功能 |  |
| 6.7 | 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240 小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少240 小时的ST片段回顾 |  |
| 6.8 | 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾 |  |
| 6.9 | 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告等 |  |
| 6.10 | 中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连 |  |
| 6.11 | 中心监护系统可支持参数监测，如ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2等 |  |
| 7 | 除颤监护仪 数量：6台 |  |
| 7.1 | 该产品由主机、电池、除颤监护仪软件以及附件组成。 |  |
| 7.2 | 产品适用范围：产品用于对患者进行手动除颤、体外自动除颤（AED）、起搏、心电（ECG）监护。监护信息可以显示、回顾、和打印。 |  |
| 7.3 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）、起博功能。 |  |
| 7.4 | 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 |  |
| 7.5 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |
| 7.6 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 |  |
| ▲7.7 | 最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J≤5s。 |  |
| 7.8 | 体外电极板支持病人接触阻抗指示，且可实时显示阻抗值。 |  |
| 7.9 | CPR辅助功能，可指导CPR操作。 |  |
| 7.10 | 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 |  |
| 7.11 | 可选配血氧饱和度、无创血压监护功能。 |  |
| 7.12 | 可充电锂电池，支持200次360J除颤。 |  |
| 7.13 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |  |
| 7.14 | 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 |  |
| 7.15 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 |  |
| 7.16 | 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |  |
| 7.17 | 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |  |
| 7.18 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |
| 7.19 | 可连接同品牌中央站，自检报告自动发送至中央站集中管理 |  |
| 7.20 | 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 |  |
| 7.21 | 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 |  |
| 7.22 | 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4：2002。 |  |
| 7.23 | 具备良好的防尘防水性能，防水级别IP44。 |  |
| 7.24 | 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  |
| 8 | 注射泵（双道） 数量：41台 |  |
| 8.1 | 可在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 |  |
| 8.2 | 安全要求：安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； |  |
| 8.3 | 安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； |  |
| 8.4 | 压力监测：在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； |  |
| 8.5 | 压力报警阈值：压力报警阈值4档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg； |  |
| 8.6 | 阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； |  |
| 8.7 | 防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； |  |
| 8.8 | 满足救护车标准：满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用。 |  |
| 8.9 | 精度值：速率≥1ml/h：精度≤±2%； |  |
| 8.10 | 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； |  |
| 8.11 | 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 |  |
| 8.12 | 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； |  |
| 8.13 | 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； |  |
| 8.14 | 预置时间范围：00：00：01-99：59：59（h：m：s）； |  |
| 8.15 | 安装固定：可固定在输液支架上； |  |
| 8.16 | 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选； |  |
| 8.17 | KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； |  |
| ▲8.18 | 能自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； |  |
| 8.19 | 电源开关：具备独立电源开关，单通道使用时更节能； |  |
| 8.20 | 屏幕尺寸同屏显示：屏幕不小于3”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息； |  |
| 8.21 | 整机重量提手设计：整机重量不超过4kg，主机采用双提手设计，方便携带； |  |
| 8.22 | 报警系统：分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； |  |
| 8.23 | 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、联机失效；待机时间结束； 中级报警信息：系统异常、待机时间结束 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中； |  |
| 8.24 | 具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式； |  |
| 8.25 | 具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定； |  |
| ▲8.26 | 电池：锂电池；双通道注射时，电池工作时间﹥3小时@5ml/h； |  |
| 8.27 | 供电：AC100V-240V，50/60Hz，DC10-16V； |  |
| 8.28 | 信息储存：自动储存1500条以上的操作信息； |  |
| 8.29 | RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； |  |
| 8.30 | 可拓展功能：可加装无线模块，实现无线联网监测； |  |
| 8.31 | 操作界面：全中文软件操作界面。 |  |
| 9 | 输液泵 数量：33台 |  |
| 9.1 | 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。 |  |
| 9.2 | 一般规格和要求：设备先进、结构合理、加工精密 |  |
| 9.3 | 可选配滴数传感器，提高给药精度； |  |
| 9.4 | 安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； |  |
| 9.5 | 压力监测：在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 |  |
| 9.6 | 压力报警阈值：压力报警阈值3档可调 |  |
| 9.7 | 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； |  |
| 9.8 | 防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； |  |
| 9.9 | 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； |  |
| 9.10 | 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 |  |
| 9.11 | 满足救护车标准：适合在户外急救和车载情况使用 |  |
| 9.12 | 精度值：全挤压蠕动输注，精度≤±5%； |  |
| 9.13 | 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 |  |
| 9.14 | 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml； |  |
| 9.15 | 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； |  |
| 9.16 | 安装固定：可固定在输液支架上； |  |
| 9.17 | 快推“bolus”：0.2-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量； |  |
| 9.18 | KVO：0.5ml/h； |  |
| ▲9.19 | 输液器品牌规格：可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器； |  |
| 9.20 | 屏幕尺寸同屏显示：屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； |  |
| 9.21 | 整机重量提手设计：整机重量不超过1.5kg，主机自带提手，方便携带 |  |
| 9.22 | 报警系统：分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； |  |
| 9.23 | 报警信息： 高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；中级别:系统异常，待机时间结束；低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断； |  |
| 9.24 | 输液模式：具有2种输液模式可选：速度模式、滴数模式 |  |
| 9.25 | 电池：锂电池；电池工作时间≥4小时@25ml/h； |  |
| 9.26 | 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； |  |
| 9.27 | RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； |  |
| 9.28 | 可拓展功能：可加装无线模块，实现无线联网监测； |  |
| 9.29 | 操作界面：全中文软件操作界面。 |  |
| 10 | 注射泵（单道） 数量：19台 |  |
| 10.1 | 在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 |  |
| 10.2 | 安全防护可靠，防护类型： CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； |  |
| 10.3 | 压力监测：在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 |  |
| 10.4 | 压力报警阈值3档可调； |  |
| 10.5 | 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； |  |
| 10.6 | 防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； |  |
| 10.7 | 满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用 |  |
| 10.8 | 精度值：速率≥1ml/h: 精度≤±2%； |  |
| 10.9 | 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； |  |
| 10.10 | 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 |  |
| 10.11 | 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； |  |
| 10.12 | 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml |  |
| 10.13 | 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； |  |
| 10.14 | 安装固定：可固定在输液支架上； |  |
| 10.15 | 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增 |  |
| 10.16 | KVO：0.5ml/h； |  |
| 10.17 | 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； |  |
| 10.18 | 屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； |  |
| 10.19 | 整机重量提手设计：整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 |  |
| 10.20 | 报警系统：分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； |  |
| 10.21 | 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落； 中级报警信息：系统异常、待机时间结束； 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效； |  |
| ▲10.22 | 锂电池；电池工作时间﹥6小时@5ml/h， |  |
| 10.23 | 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； |  |
| 10.24 | RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； |  |
| 11 | 肠内营养泵 数量：14台 |  |
| 11.1 | 运行模式： 连续运行 |  |
| 11.2 | 流速范围： 1~ 400(ml/h) ，调整步进 1ml/h |  |
| 11.3 | 预输量范围 ：0ml~ 4000ml， |  |
| 11.4 | 已输量范围：0ml~ 9999ml |  |
| 11.5 | 流速输注精度±1ml/h 或±5% (标定后，取最大值) |  |
| 11.6 | 预灌注功能:自动模式、手动模式 |  |
| 11.7 | 具备冲洗功能 ，冲洗速率：不小于400ml/h |  |
| 11.8 | 具有记忆营养液输注设置数据功能 |  |
| ▲11.9 | 营养泵具备加温功能,采用柔性加温条、全包裹式加温 ，无需额外耗材 |  |
| 11.10 | 1)温 度控 制范 围 33 ℃ ~ 45 ℃，步 进 1 ℃， 2)固定值 43 ℃。 |  |
| 11.11 | 温控精度,±3 ℃ |  |
| 11.12 | 超温保护功能：温度超过设置温度 4℃±2 ℃以上时 |  |
| 11.13 | 气泡报警功能：可探查体积大于 1ml 的气泡 |  |
| 11.14 | 营养泵连续运行时间≥24h |  |
| 11.15 | 快排速度范围≥400ml/h ，迅速排空输注管路中的气体， |  |
| 11.16 | 具备清除总量功能,即为清除累计输入量功能 |  |
| 11.17 | 报警功能：输注完成报警、门开报警、暂停超时报警、 电池电压低报警、网电中断报警、硬件故障报警、电机堵转报警。 |  |
| 11.18 | 蓄电池充满电以后正常流速 25ml/h 运行时间不少于 6 小时 |  |
| 11.19 | 设备具有任意位置放置(如直立、倒立、平躺和横放等)或随身携带功能 |  |
| 11.20 | 固定夹具有微调功能，可任意角度摆放、方便装卸 |  |
| 11.21 | 工作环境条件:＋ 10 ℃- ＋40℃， 防水等级 IPX1 |  |
| 11.22 | 电源电压 A.C.：220V ，50Hz |  |
| 11.23 | 设备重量小于 1KG |  |
| 11.24 | 操作按键全中文显示,快捷简单。 |  |
| 二 | 配置要求及必备附件： |  |
| 1 | 病人监护仪1 数量：14台 |  |
| 2 | 转运监护仪 数量：3台 |  |
| 3 | 病人监护仪2 数量：1台 |  |
| 4 | 病人监护仪3 数量：14台 |  |
| 5 | 病人监护仪4 数量：19台 |  |
| 6 | 中央监护系统 数量：6套 |  |
| 7 | 除颤监护仪 数量：6台 |  |
| 8 | 注射泵（双道） 数量：41台 |  |
| 9 | 输液泵 数量：33台 |  |
| 10 | 注射泵（单道） 数量：19台 |  |
| 11 | 加温肠内营养泵 数量：14台 |  |
| 12 | 标书未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 13 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 14 | 提供医疗器械注册证和产品注册登记表。 |  |
| 三 | 维修与质量保证： |  |
| 1 | 设备验收合格后原厂质保期≥5年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 3 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 四 | 安装与验收： |  |
| 1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、计量检测等）由中标人负责提供。 |  |

标项七：特检设备

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 特检设备 一批 |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置要求： |  |
| 2.1 | 手术室可视喉镜 数量：2套 |  |
| 2.1.1 | 可视喉镜技术要求： |  |
| 2.1.1.1 | 中号一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤35mm，长度≤108mm，前端厚度≤12.5mm，镜片角度：42±15% |  |
| 2.1.1.2 | 显示器能上下0°～110°转动，左右0°～270°转动 |  |
| 2.1.1.3 | 摄像头视场角60°±15% |  |
| 2.1.1.4 | 显示器TFT液晶屏3.0英寸 |  |
| 2.1.1.5 | 纺锤型短手柄设计，握持舒适 |  |
| 2.1.1.6 | 摄像头内置的全封闭防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux |  |
| 2.1.1.7 | 显示器线素≥720*480，分辨率≥7.87LP/mm |  |
| ★2.1.1.8 | 显示器有触摸屏功能，可通过触摸功能设置，开启和关闭wifi 功能，支持WIFI无线传输图像 |  |
| 2.1.1.9 | 可通过触摸功能实时查看照片和录像 |  |
| 2.1.1.10 | 显示器内置TF内存卡≥32G,可存储照片数量≥40W张，录像时长>16小时 |  |
| 2.1.1.11 | 充电时间：≤3小时 |  |
| 2.1.1.12 | 具有有线和无线视频输出功能，可通过导联线在外接屏显示 |  |
| 2.1.1.13 | 所涉及耗材需纳入“浙江省医疗机构心胸外科类和麻醉类医用耗材集中采购产品目录”，投标商需已获得耗材配送资格 |  |
| 2.1.2 | 配置要求（单套设备配置）： |  |
| 2.1.2.1 | 显示器 1个 |  |
| 2.1.2.2 | 中号镜柄 1个 |  |
| 2.1.2.3 | 充电器 1个 |  |
| 2.1.2.4 | 消毒保护帽1个 |  |
| 2.1.2.5 | 数据线1根 |  |
| 2.2 | 急诊、ICU可视喉镜： 数量：2套 |  |
| 2.2.1 | 急诊、ICU可视喉镜技术要求： |  |
| ★2.2.1.1 | 显示器与操作手柄可拆分，操作手柄可采用戊二醛浸泡/邻苯二甲醛浸泡/过氧化氢浸泡/过氧乙酸浸泡/低温等离子消毒，符合院感要求 |  |
| 2.2.1.2 | 小号一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm，长度≤88mm，前端厚度≤10.5mm，镜片角度：33°±15%，中号一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤35mm，长度≤108mm，前端厚度≤12.5mm，镜片角度：42°±15%，大号一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤40mm，长度≤123mm，前端厚度≤13.5mm，镜片角度：44°±15% |  |
| 2.2.1.3 | 显示器能上下0°～110°转动，左右0°～270°转动 |  |
| 2.2.1.4 | 摄像头视场角60°±15% |  |
| 2.2.1.5 | 显示器TFT液晶屏≥3.0英寸 |  |
| 2.2.1.6 | 纺锤型短手柄设计，握持舒适 |  |
| 2.2.1.7 | 摄像头内置的全封闭防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux |  |
| 2.2.1.8 | 显示器线素≥720*480，分辨率≥7.87LP/mm |  |
| 2.2.1.9 | 显示器有触摸屏功能，可通过触摸功能设置，开启和关闭wifi 功能，支持WIFI无线传输图像 |  |
| 2.2.1.10 | 可通过触摸功能实时查看照片和录像 |  |
| 2.2.1.11 | 显示器内置TF内存卡≥32G,可存储照片数量≥40W张，录像时长>16小时 |  |
| 2.2.1.12 | 充电时间：≤3小时 |  |
| 2.2.1.13 | 具有有线和无线视频输出功能，可通过导联线在外接屏显示 |  |
| 2.2.1.14 | 所涉及耗材需纳入“浙江省医疗机构心胸外科类和麻醉类医用耗材集中采购产品目录”，投标商需已获得耗材配送资格 |  |
| 2.2.2 | 配置要求（单套设备配置）： |  |
| 2.2.2.1 | 显示器 1个 |  |
| 2.2.2.2 | 小号镜柄 1个，中号镜柄 1个，大号镜柄 1个 |  |
| 2.2.2.3 | 充电器 1个 |  |
| 2.2.2.4 | 消毒保护帽1个 |  |
| 2.2.2.5 | 数据线1根 |  |
| 2.3 | ICU、急诊室可视软性喉镜 数量：3套 |  |
| 2.3.1 | ICU、急诊室可视软性喉镜技术要求： |  |
| 2.3.1.1 | 整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能 |  |
| 2.3.1.2 | 显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作 |  |
| 2.3.1.3 | 软管直径：5.2mm |  |
| 2.3.1.4 | 工作通道：≥2.2mm |  |
| 2.3.1.5 | 前端蛇骨弯曲角度：双向≥260°向上≥130°，向下≥130° |  |
| 2.3.1.6 | 视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变 |  |
| 2.3.1.7 | 内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux |  |
| ★2.3.1.8 | 采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀 |  |
| 2.3.1.9 | TFT显示屏尺寸≤3.2″，像素≥1920（RGB）*480 |  |
| 2.3.1.10 | 分辨率≥9.92 lP/mm |  |
| 2.3.1.11 | 景深：3-100mm |  |
| 2.3.1.12 | 显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒 |  |
| 2.3.1.13 | 负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求 |  |
| 2.3.1.14 | 可选配≤9寸便携外接终端（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾，无线打印报告等功能） |  |
| 2.3.1.15 | 可选配≥15寸屏（支持大小屏幕镜像功能，方便临床教学） |  |
| 2.3.1.16 | 具备拍照录像、数据存储功能，标配32G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，可存储照片数量＞30万张，可存储录像时长≥10小时 |  |
| 2.3.1.17 | 充电器输入：100-240VAC，50-60Hz |  |
| 2.3.1.18 | 充电器输出：5V DC,1A |  |
| 2.3.1.19 | 内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH |  |
| 2.4 | 手术室可视软性喉镜 数量：1套 |  |
| 2.4.1 | 手术室可视软性喉镜技技术要求 |  |
| 2.4.1.1 | 整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能 |  |
| 2.4.1.2 | 显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作 |  |
| ★2.4.1.3 | 软管直径：4.5mm；软管长度：≥600 |  |
| 2.4.1.4 | 工作通道：≥1.5mm |  |
| 2.4.1.5 | 前端蛇骨弯曲角度：双向≥260°向上≥130°，向下≥130° |  |
| 2.4.1.6 | 视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变 |  |
| 2.4.1.7 | 内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux |  |
| 2.4.1.8 | 采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀； |  |
| 2.4.1.9 | TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480 |  |
| 2.4.1.10 | 分辨率≥9.92 lP/mm |  |
| 2.4.1.11 | 景深：3-100mm |  |
| 2.4.1.12 | 显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒 |  |
| 2.4.1.13 | 负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求 |  |
| 2.4.1.14 | 具备拍照录像、数据存储功能，标配32内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤），可存储照片数量＞40万张，可存储录像时长≥416小时 |  |
| 2.4.1.15 | 充电器输入：100-240VAC，50-60Hz |  |
| 2.4.1.16 | 充电器输出：5V DC,1A |  |
| 2.4.1.17 | 内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2200mAH |  |
| 2.5 | 门诊心电图机 数量：2台 |  |
| 2.5.1 | 门诊心电图机技术要求： |  |
| 2.5.1.1 | 显示屏：≥12.1英寸屏，1280×800液晶屏显示；标配触摸屏，支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 |  |
| 2.5.1.2 | 心电采集模式：标准12导联心电波形同步采集、同步打印 |  |
| 2.5.1.3 | 支持主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息 |  |
| 2.5.1.4 | 支持120秒长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析并选择所需要的时间段进行记录 |  |
| 2.5.1.5 | 全中文菜单操作及中文自动分析报告，有心率变异性分析报告 |  |
| 2.5.1.6 | 无损全数字滤波技术设计，具有强抗心电波形基线漂移，抗交流和肌电干扰;左右手电极反转检测提示，能提醒医生导联导联接错，节约医生时间 |  |
| 2.5.1.7 | 病例查询功能，可根据姓名、ID、或日期查询机内存储的病例； |  |
| 2.5.1.8 | 供电方式：交直流两用，配有充电电池 |  |
| 2.5.1.9 | 波形显示和记录：12导心电同步，12导联同步分析，12导联同步记录 |  |
| 2.5.1.10 | 自动分析功能：具有12导同步测量，同步分析功能，支持RR分析 |  |
| ★2.5.1.11 | 频率响应:0.01-500Hz |  |
| 2.5.1.12 | 基线漂移滤波：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz |  |
| 2.5.1.13 | A/D转换：24bit |  |
| 2.5.1.14 | 采样率：64000点/秒/通道 |  |
| 2.5.1.15 | 走纸速度：5 mm/s、6.25mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50 mm/s |  |
| 2.5.1.16 | 共模抑制比：≥140dB |  |
| 2.5.1.17 | 显示信息：支持同屏显示12导同步心电波形 |  |
| 2.5.1.18 | 记录通道：12 导：12×1、3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R |  |
| 2.5.1.19 | 打印分辨率：8点/mm（幅度轴） 40点/mm（时间轴， @ 25 mm/s） |  |
| 2.5.1.20 | 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） |  |
| 2.5.1.21 | 记录纸规格：支持折叠纸，纸宽210mm |  |
| 2.5.1.22 | 低通滤波器：75HZ、100HZ、150HZ、270Hz、300Hz |  |
| 2.5.1.23 | 时间常数：≥5S |  |
| ★2.5.1.24 | 起搏器采样率：80000Hz |  |
| 2.5.1.25 | 耐极化电压：±900mV |  |
| 2.5.1.26 | 心电自动分析软件可测量P时限、PR间期、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、RV5+SV1振幅、RV6/SV2振幅 |  |
| 2.5.1.27 | 支持ST-VIEW功能，可以快速清晰判断ST抬高/压低的情况 |  |
| 2.5.1.28 | 手动、自动、节律、R-R、运动心电（选配）等工作模式可供选择 |  |
| 2.5.1.29 | 支持实时的左右手反接检测并可在分析界面进行电极反接调整，节约医生时间 |  |
| 2.5.1.30 | 具备波形放大测量功能，同时能够快速调出测量尺方便分析 |  |
| 2.5.1.31 | 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量 |  |
| 2.5.1.32 | 本机可存储800例心电图报告，USB接口支持U盘存储、读取ECG报告 |  |
| 2.5.1.33 | 具有预约下载功能，可以和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量 |  |
| 2.5.1.34 | 心电自动分析系统软件通过麻省理工学院MIT数据库、美国AHA数据库、欧洲CSE三大数据库测试 |  |
| 2.5.1.35 | 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能 |  |
| 2.5.1.36 | 具备2种以上的QTc算法 |  |
| 2.5.1.37 | 标配开通数据格式DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM，满足医院信息化需求 |  |
| 2.6 | 病区、急诊心电图机： 数量：4套 |  |
| 2.6.1 | 病区、急诊心电图机技术要求 |  |
| 2.6.1.1 | 显示屏：≥8英寸屏，800×600液晶屏显示；支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断； |  |
| 2.6.1.2 | 心电采集模式：标准12导联心电波形同步采集、同步打印 |  |
| 2.6.1.3 | 支持主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息 |  |
| 2.6.1.4 | 支持120秒长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析并选择所需要的时间段进行记录 |  |
| 2.6.1.5 | 全中文菜单操作及中文自动分析报告，有心率变异性分析报告 |  |
| 2.6.1.6 | 病例查询功能，可根据姓名、ID、或日期查询机内存储的病例； |  |
| 2.6.1.7 | 供电方式：交直流两用，配有充电电池 |  |
| 2.6.1.8 | 波形显示和记录：12导心电同步，12导联同步分析，12导联同步记录 |  |
| 2.6.1.9 | 自动分析功能：具有12导同步测量，同步分析功能 |  |
| ★2.6.1.10 | 频率响应:0.01-350Hz |  |
| 2.6.1.11 | 基线漂移滤波：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz |  |
| 2.6.1.12 | A/D转换：24bit |  |
| 2.6.1.13 | 采样率：≥36000点/秒/通道 |  |
| 2.6.1.14 | 走纸速度：5 mm/s、6.25mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50 mm/s |  |
| ★2.6.1.15 | 共模抑制比：≥140dB |  |
| 2.6.1.16 | 显示信息：支持同屏显示12导同步心电波形 |  |
| 2.6.1.17 | 记录通道：12 导：12×1、3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R |  |
| 2.6.1.18 | 打印分辨率：8点/mm（幅度轴）40点/mm（时间轴， @ 25 mm/s） |  |
| 2.6.1.19 | 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） |  |
| 2.6.1.20 | 低通滤波器：75HZ、100HZ、150HZ、270Hz、300Hz |  |
| 2.6.1.21 | 时间常数：≥6S |  |
| 2.6.1.22 | 起搏器采样率：60000Hz |  |
| 2.6.1.23 | 耐极化电压：±900mV |  |
| 2.6.1.24 | 标配开通数据格式DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM，满足医院信息化需求 |  |
| 2.7 | 动态心电图 数量：5套 |  |
| 2.7.1 | 动态心电图技术要求： |  |
| 2.7.1.1 | 导联方式：标准3导联 |  |
| 2.7.1.2 | 轻便小巧； 1节7号碱性电池供电，连续记录3导联>48小时，最高至168小时 |  |
| 2.7.1.3 | 内置LCD液晶屏。可查看数据采集模式，任意导联心电波形，任意导联连接状态确保电极安放成功；可以查看数据采集完成进度；可以监控电池用量；能显示起博钉标识 |  |
| 2.7.1.4 | 采样率：不小于4000Hz（正常），不小于10000Hz（开启起搏）。共模抑制比>100dB，高精度高分辨率（16bit,最高10000Hz采样） |  |
| 2.7.1.5 | 多通道采集起搏器信号，内置起搏器检测电路 |  |
| 2.7.1.6 | 存储类型为SD存储卡，容量不小于4G |  |
| 2.7.1.7 | 可采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号 |  |
| 2.7.1.8 | 电量不足监测以及导联线脱落监测、报警 |  |
| 2.7.1.9 | 内置USB读卡器，可通过USB数据线直接读取心电数据 |  |
| 2.7.1.10 | 内置实时时钟，记录起止时间准确 |  |
| 2.7.1.11 | 两功能键，避免患者误操作 |  |
| 2.7.1.12 | 导联连接正常时，记录盒可自动开始记录 |  |
| 2.7.1.13 | 具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，实现房早、室早等心率失常的智能化分析 |  |
| 2.7.1.14 | 自动分析精确度高，不低于99.9%。具有房颤全自动分析，准确度不低于98%。（需提供证明） |  |
| 2.7.1.15 | 具备同步ST段动态扫描分析功能，自动生成ST段事件统计 |  |
| ★2.7.1.16 | 不少于80种直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图在内的多种直方图。（需提供证明） |  |
| 2.7.1.17 | 心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析 |  |
| 2.7.1.18 | 可配QT间期（QTｄ）自动分析功能，QT间期分析：可选测分析通道，可随时调整测量点，且包括QT离散度、QT散点图、QT直方图、QT趋势图等多个分析工具。 |  |
| 2.7.1.19 | 数据库管理功能：可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作 |  |
| 2.7.1.20 | 具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印 |  |
| 2.7.1.21 | 报告模板具有强大的编辑功能，实现可选择多个报告模板，及首页各板块顺序的可编辑性 |  |
| 2.7.1.22 | 配置心率震荡（HRT）自动分析功能；配置T波电交替（TWA）自动分析功能；选配心电向量图（VCG）自动分析功能；配置心室晚电位（VLP）自动分析功能；配置睡眠窒息（SAP）自动分析功能 |  |
| ★2.7.1.23 | 危急值预警功能:可根据需求设置危急值检测阈值参数,支持采集数据完成后自动提示危急值信息并使用特殊醒目的颜色标记符合危急值条件的病例 |  |
| 2.7.1.24 | 支持安全读卡器功能:可使用定制的安全读卡器采集记录卡数据,以避免因使用普通读卡器导致的病毒感染和SD卡损坏等问题,可在禁用U盘读写的计算机上使用,安全读卡器可在60s内完成24小时12导联记录卡的读取 |  |
| 2.8 | 动态血压数量：3套 |  |
| 2.8.1 | 动态血压的技术要求： |  |
| 2.8.1.1 | 测量范围：收缩压60-280mmHg 舒张压30-200mmHg |  |
| 2.8.1.2 | 测量精度：+ 3mmHg |  |
| 2.8.1.3 | 充气压力：0-300mmHg |  |
| 2.8.1.4 | 心率：30-200bpm |  |
| 2.8.1.5 | 测量方法：示波法，线性放气 |  |
| 2.8.1.6 | 测量模式：定时模式/自动模式/睡眠模式/自定义模式 |  |
| 2.8.1.7 | 测量间隔：5/10/15/20/30/60/90/120分钟 |  |
| 2.8.1.8 | 电池：两节AA（5号）碱性电池，支持至少200次测量 |  |
| 2.8.1.9 | PC接口：红外/蓝牙/USB |  |
| 2.8.1.10 | 尺寸：约113×75×26mm，重量：168克（不含电池） |  |
| 2.8.1.11 | 自适应放气和充气技术，最大化保证病人测量舒适性 |  |
| 2.8.1.12 | 内置双处理器并行监控，保证测量安全 |  |
| 2.8.1.13 | 内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC |  |
| 2.8.1.14 | 测量噪音小、重量轻，提升用户使用体验 |  |
| 2.8.1.15 | 支持 PDF 报告打印，自定义模板报告，彩色打印等功能 |  |
| 2.8.1.16 | 通过高血压协会（ESH）认证 |  |
| 2.9 | 视频脑电图仪 数量：1套 |  |
| 2.9.1 | 视频脑电图仪的技术参数： |  |
| 2.9.1.1 | 微电子设计，放大器高度集成，抗干扰能力优异。24通道信号采集，每一通道独立放大器设计，采集连续、稳定。 |  |
| 2.9.1.2 | 国际潮流的VR参考电极，避免了耳电极活化对采集造成的影响，同时可以使左右脑EEG信号采集更加准确和一致。 |  |
| 2.9.1.3 | 双重自适应定标系统，随时标定仪器，采集信号准确不失真。 |  |
| 2.9.1.4 | 可根据不同目的和对象，方便地选择8、16导联脑电检测 |  |
| 2.9.1.5 | 3导中线电极设计，在导联切换中实现真正意义的导联横连。 |  |
| 2.9.1.6 | 可调闪光刺激生理诱发装置（要求注册证结构组成中包含此配置） |  |
| 2.9.1.7 | 中英文软件平台，操作要灵活便捷；超过48小时连续、长程记录；参考电极可多种方式自由设定；数字导联，实现单导、双导、三角、蝶骨、生物定标等导联任意切换 |  |
| 2.9.1.8 | 多组时间常数和滤波参数任意组合，显示速度（走纸速度）及灵敏度可调 |  |
| 2.9.1.9 | 实时压缩谱阵图监测 |  |
| 2.9.1.10 | 棘波自动识别报警记录 |  |
| 2.9.1.11 | 顶视、侧视、棘波等十多种二维脑电地形图，三维立体旋转脑电地形图，动态地形图 |  |
| 2.9.1.12 | 显著概率地形图 |  |
| ★2.9.1.13 | 正常人参照值和八种比值检验便于临床诊断 |  |
| 2.9.1.14 | 图文一体化输出，灵活的报告编辑 |  |
| 2.9.1.15 | 扩增视频脑电，组成视频脑电监测应用。 |  |
| 2.9.1.16 | 脑电波形与视频图像同步显示，是看得见的“完全同步”，多种视频配置可选。其中摄像机为高清网络数字摄像机，可以做画中画处理。要求提供实际画中画功能运行的软件截图证明。 |  |
| 2.9.1.17 | 电压测量：误差不超过±10%。 |  |
| 2.9.1.18 | 时间间隔：误差不超过±5%。 |  |
| 2.9.1.19 | 时间常数：0.03s～0.1s 误差不超过±40%，大于0.1s 误差不超过±20%。 |  |
| 2.9.1.20 | 幅频特性：0.5Hz～90Hz 偏差不超过＋5%～－30%。 |  |
| 2.9.1.21 | 功率谱频率：误差不超过±5%。 |  |
| 2.9.1.22 | 功率谱幅度：偏差不超过±10%。 |  |
| ★2.9.1.23 | 噪声电平：不大于2μV（峰-峰值）。或者< 0.3μV rms。 |  |
| 2.9.1.24 | 共模抑制比：不小于110dB。 |  |
| 2.9.1.25 | 耐极化电压：加±300mV 的直流极化电压，偏差不超过±5%。 |  |
| 2.9.1.26 | 输入阻抗：≥60MΩ（非共模状态下）。 |  |
| 2.9.1.27 | 内定标电压测量：50μV时，误差不超过±3%。 |  |
| 2.9.1.28 | 24位高速AD 转换 |  |
| 2.9.1.29 | 采集速率1000点/秒·每通道 |  |
| 2.10 | 肌电图仪数量：1套 |  |
| 2.10.1 | 肌电图仪的技术要求： |  |
| 2.10.1.1 | 电脑主机:专业型号商用品牌电脑整机，不接受工业工控主机或双主机结构的组装电脑。 |  |
| 2.10.1.2 | 台车：高档台车，显示器高度可调节 |  |
| 2.10.1.3 | A/D转换率：24Bit |  |
| 2.10.1.4 | 输入阻抗：≥3000MΩ（提供检测报告验证） |  |
| 2.10.1.5 | 幅频特性：测试频率为0.1Hz～10KHz，电压测量误差要求在+5%-- -10%之内（提供检测报告验证） |  |
| ★2.10.1.6 | 共模抑制比：≥120dB @200Hz，50Hz ON。（提供检测报告验证） |  |
| 2.10.1.7 | 噪声电压：≤0.4μV（rms） |  |
| 2.10.1.8 | 放大器采用台式便携式一体化设计，采购的同一台设备可根据需求自由转换，一机多用，节约客户成本。 |  |
| 2.10.1.9 | 通道数： 4通道,可升级为8通道（提供检测报告验证） |  |
| 2.10.1.10 | 最大电流脉冲输出强度：100mA，0mA~4mA时步长为0.01mA |  |
| 2.10.1.11 | 靶脉冲宽度误差：50μS、100μS、200μS、300μS、500μS、1000μS时 |  |
| 2.10.1.12 | 刺激方向：正向、负向、双向 |  |
| 2.10.1.13 | 刺激模式：Single、Double、Trail |  |
| 2.10.1.14 | 靶信号概率：5%~100% |  |
| 2.10.1.15 | 数据库：数据库管理功能,可实现导入和查询 |  |
| 2.10.1.16 | 报告：自动生成word格式的综合报告，用户可自定义报告模板 |  |
| 2.10.1.17 | 自定义检测：可自定义任意检测项目的测试模板 |  |
| 2.10.1.18 | 神经电图： 1) 运动传导速度（MCV）； 2) 多节段传导（SSCT）； 3) 感觉传导速度（SCV）； 4) 重复电刺激（RNS）； 5) F波（F-wave）； 6) H反射（H-reflex）； 7) 瞬目反射（BR）； 8) 皮肤交感反应（SSR）。 |  |
| 2.10.1.19 | 肌电图 1) 扫描肌电图（EMG） 2) 运动单位自动分析（MUP） 3) 干扰相（重收缩）自动分析（IP） |  |
| ★2.10.1.20 | 诱发电位： 1) 体感诱发功能：上肢体感（USEP）、下肢体感（LSEP）、三叉神经体感（TSEP）、脊髓体感（SCEP）； 2)PTN、PDN专用软件 3）可连接磁刺激器，开展运动诱发 |  |
| 2.10.1.21 | SEMG：具有表面肌电图信号采集、存储和回放功能；具有峰峰值柱状图和频谱图时时显示；可出标准报告，统计表面肌电均值和积分面积；可出频率/疲劳度报告，统计过零率、平均波幅、平均频率和中值频率。 |  |
| 三 | 配置要求及必备附件： |  |
| 3.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 3.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单 |  |
| 3.3 | 提供用户操作手册 |  |
| 3.4 | 提供医疗器械注册证及注册登记表 |  |
| 3.5 | 标书要求的技术参数如有疑问需提供样机演示所有功能 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 质保期：设备验收合格后原厂整机免费保修≥伍年，终身维修；质保期过后不收任何维修、人工费、差旅费等服务性费用，仅收取基本零配件费。软件终身免费升级；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 4.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 4.3 | 质保期内免费提供一年2次的预防性维护，并提供相应的维护报告，质保期过后，厂方工程师每年应提供该设备巡检≥1次，并提供相应设备巡检报告。 |  |
| 五 | 交货和验收要求 |  |
| 5.1 | 交货期：接采购人通知后30天内。 |  |
| 5.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及询比文件技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.4 | 培训验收：需提供培训资料、培训图片、考核资料。 |  |
| 5.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、计量检测等）由中标人负责提供 |  |
| 5.6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

标项八：输血科设备

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 序号一：储血冰箱，数量一台 |  |  |
| 一 | 应用范围：用于保存血液及其制品 |  |
| 二 | 技术参数、功能配置 |  |
| ▲1 | 风冷、电加热补偿系统，精确微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃(环境温度10℃~35℃)范围内 |  |
| 2 | 电脑板温控；上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度 |  |
| ▲3 | 有效容积：≥504L |  |
| 4 | 外箱尺寸(W×D×H)：≤850×810×1835mm |  |
| 5 | 内箱尺寸(W×D×H)：≥730×605×1157mm |  |
| 6 | 外部材料：喷涂钢板 |  |
| 7 | 内部材料：喷涂钢板 |  |
| 8 | 压缩机：采用预装全封闭压缩机 |  |
| 9 | 制冷剂：R134a(环保型) |  |
| 10 | 门：带有热反射膜的发泡玻璃大门及五扇有机玻璃内门，防止冷量外泄；具有自动化霜功能，防止高湿度结霜 |  |
| 11 | 电源(V/Hz)：单相220V/50Hz |  |
| 12 | 额定输入功率：≤270W |  |
| 13 | 整机装载量：≥236袋400ml血袋 |  |
| 14 | 配备脚轮以及止动底角，内设LED照明灯 |  |
| 15 | 双电子温度探头设计，标配一个备用温控探头，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头，保证设备正常运行 |  |
| 16 | 带有一个机械温控器，当电子温控器发生故障时，保证设备正常运行 |  |
| 17 | 配有蒸发器探头，当一次性存放大量血袋，蒸发器产生结冰时，自动开启加热丝除霜. |  |
| 18 | 采用循环除霜控制，保证柜内温度不因为除霜产生波动 |  |
| 19 | 标配接水盒，异常潮湿环境下外门产生结露不会滴到地面 |  |
| 20 | 配有记录仪，并带有记录仪USB接口，温度记录仪全过程监测安全系统，具备数据监控、打印、记录等功能；双重系统断电记录温度数据：数字显示记录，记录仪记录 |  |
| 21 | 安全装置：高/低温报警，门未关闭报警，断电报警，冷凝器脏堵报警，冷凝器异常高温报警，传感器故障报警，蓄电池寿命报警，冷凝风扇寿命报警；三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警；安全门锁设计，防止随意开启；还具有电池寿命报警以及冷凝风机寿命报警 |  |
| 22 | 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警≥68小时 |  |
| 三 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂保修≥五年，维修响应二小时内，现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 4 | 提供产品的医疗器械注册证 |  |
| 5 | 提供ISO13485医疗器械质量管理体系认证 |  |
| 四 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号二：储血专用低温冰箱，数量一台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 应用范围：用于保存新鲜冻结血浆、疫苗、遗传研究用的酶、培养基、试剂以及生物标本等 |  |
| 二 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 门采用上面开闭式 |  |
| ▲2 | 有效容积：≥425L |  |
| 3 | 微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-20℃~-35℃可调；宽气候带设计，适合5~30℃环境使用 |  |
| 4 | 外箱尺寸(W×D×H)：≤1284×694×931mm |  |
| 5 | 内箱尺寸(W×D×H)：≥1140×550×733mm |  |
| 6 | 外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂 |  |
| 7 | 内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂 |  |
| 8 | 隔热层：硬脂聚氨酯发泡 |  |
| 9 | 检测孔：≥2个，30mm(背部，左下角) |  |
| 10 | 配备紧凑式脚轮设计以及止动支撑底角 |  |
| 11 | 电源(V/Hz)：单相220V/50Hz,功率：≤240W |  |
| 12 | 压缩机：全封闭型 |  |
| 13 | 冷却方式：直冷式 |  |
| 14 | 冷凝器：翅片式铜管冷凝器，非微通道冷凝器，制冷系统压力小，散热效果良好且不易脏堵。冷凝器过滤网便于更换和清洗 |  |
| 15 | 制冷剂：R404A(环保型) |  |
| 16 | 进口品牌冷凝电机，冷凝效果良好 |  |
| 17 | 控制器功能：显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配 |  |
| 18 | 安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、远程报警输出、漏电保护功能 |  |
| 19 | 两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)；所有独立部件安全接地 |  |
| 三 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：设备验收合格后主机原厂质保期≥5年（（提供原厂证明），终身维修。维修响应2小时内，现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 4 | 提供产品的医疗器械注册证 |  |
| 5 | ISO13485医疗器械质量管理体系认证 |  |
| 四 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号三：样本储存专用冰箱，数量一台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 应用范围：用于提供2℃～8℃储存环境，供医疗机构储存试剂等样本 |  |
| 二 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 箱内温度稳定在2℃-8℃范围内 |  |
| 2 | 制冷方式：风冷 |  |
| 3 | 除霜方式：自动 |  |
| 4 | 采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行 |  |
| 5 | 精准的电子温度控制，精度达到0.1℃ |  |
| 6 | 温度设定值偏差保护，避免误操作 |  |
| 7 | 标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据 |  |
| 8 | 翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定 |  |
| 9 | 高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好 |  |
| 10 | 具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能 |  |
| 11 | 具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式 |  |
| 12 | 温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份） |  |
| 13 | 密码保护功能，防止随意调整运行参数 |  |
| 14 | 断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护 |  |
| 15 | 宽电压带，适合187~242V电压下使用，功率（W)≤190W |  |
| 16 | 安全门锁设计，确保存放物品安全 |  |
| 17 | 大屏幕数字显示便于观察 |  |
| 18 | 高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品 |  |
| 19 | 万向脚轮设计，独立调平地脚，方便用户移动设备 |  |
| 20 | 双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露 |  |
| 21 | 内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品 |  |
| 22 | 箱体外壳采用优质喷涂钢板 |  |
| 23 | 内箱侧板采用压花铝板，底板为PP材质，耐腐蚀性更强，经久耐用 |  |
| 24 | 噪音级别：≤55dB（A） |  |
| 三 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保二年，维修响应2小时内，现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 4 | 提供产品的医疗器械注册证 |  |
| 四 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号四：血库专用离心机，数量一台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 采用微机控制、液晶显示、无刷直流电机驱动，10个用户程序贮存 |  |
| 2 | 加/减速时间短，最短加速时间≤15S |  |
| 3 | 设有故障自诊断系统，能自动检测超速、不平衡、门盖自锁等多种故障，并在显示窗口显示故障信息，提高仪器安全性能 |  |
| 4 | 可存储多达50个用户自定义程序 |  |
| 5 | 具有点动功能，可快速完成分离 |  |
| 6 | 电子门锁、不锈钢内腔，人性化设计，关盖用力小、轻轻按压门盖即可自动上锁 |  |
| 7 | 最高转速：5000r/min |  |
| 8 | 最大容量：12×15ml |  |
| 9 | 转速精度：±30r/min |  |
| 10 | 整机噪声≦65dB(A) |  |
| 11 | 整机功率≦250W |  |
| 二 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保二年，维修响应二小时内，现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 4 | 提供产品的一类医疗器械备案凭证 |  |
| 三 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号五：低速冷冻离心机（自动脱盖），数量二台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 适用于100mm、75mm两种长度及长、短管帽 |  |
| 2 | 大屏幕液晶显示、操作简便 。采用交流变频电机，转速控制精度高，具有快速升、降速功能 |  |
| 3 | 自动计算RCF值,电子门锁，安全性能强 |  |
| 4 | 采用特殊的减震器，减振效果良好，具有自动平衡功能 |  |
| 5 | 真空采血管自动脱盖，脱盖成功率100% |  |
| 6 | 最高转速：4000r/min |  |
| 7 | 最大离心管数：120支(ɸ13×75/100mm) |  |
| 8 | 温度设置范围：15~25℃ |  |
| 9 | 温度控制精度±2℃ |  |
| 10 | 整机噪音≤62dB(A) |  |
| 二 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保二年，维修响应二小时内，现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 4 | 提供产品的一类医疗器械备案凭证 |  |
| 三 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号六：血型血清专用离心机，数量一台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 设备用途：用于人体样本的分离 |  |
| 二 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 最高转速：1500r/min |  |
| 2 | 最高计时：3分 |  |
| 3 | 噪音≤70db |  |
| 4 | 额定功率≤100W |  |
| 5 | 整机重量：≤9KG |  |
| 6 | 操作简便：内置两组程序，专为微柱凝胶卡检测设定，傻瓜式操作 |  |
| 7 | 专机专用，每台机器配备专用微柱凝胶卡转子 |  |
| 三 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保一年，质保期满后，维修响应二小时内，现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 4 | 提供产品的一类医疗器械备案凭证 |  |
| 四 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号七：孵育器，数量一台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格及其他要求 | 响应 |
| 一 | 设备用途：用于试剂卡的孵育 |  |
| 二 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 孵育温度：37.0℃±1.5℃ |  |
| 2 | 用电220V，额定功率≤80W |  |
| 3 | 整机重量：≤4.5KG |  |
| 4 | 双腔、单控，操作简单，每腔可单独孵育，实现一台机器可同时完成两种不同的实验需求 |  |
| 5 | 自动控温，液晶显示 |  |
| 6 | 升温快速，可自动计时，并有报警提示音 |  |
| 7 | 设计精巧，蓝色透明上盖，实验样件清晰可见 |  |
| 二 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保一年，维修响应二小时内，现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 4 | 提供产品的一类医疗器械备案凭证 |  |
| 三 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号八：生物显微镜，数量一台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 应用范围：用于临床样本的显微放大观察 |  |
| 二 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 无限远光学矫正系统 |  |
| 2 | 照明系统：内置LED照明传输系统 |  |
| 3 | 调焦机构：载物台垂直移动（粗调15mm），细调焦旋钮（最小调节幅度2.5um） |  |
| 4 | 物镜转盘：固定四孔物镜转盘，向内倾斜 |  |
| 5 | 载物台：线性机械固定载物台，约（W*D）:211mm*154mm;行程（X*Y）:76mm*52mm,样本位置刻度 |  |
| 6 | 三目观察筒：30度倾斜三目观察筒，瞳距调整范围48－75mm，分光100/0或0/100 |  |
| 7 | 目镜：一对10X，视场数≥20 |  |
| 8 | 聚光镜：内置光圈调节，阿贝聚光镜NA1.25，油浸式 |  |
| 9 | 物镜：平场消色差物镜，抗真菌，4X,10X,40X |  |
| 三 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保一年，维修响应时间2小时内，到达现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 4 | 提供产品的一类医疗器械备案凭证 |  |
| 四 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号九：采液控制器，数量一台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 应用范围：适用于血液中心、医院输血科等采供血单位采集血液。 |  |
| 二 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 彩色液晶触摸屏，中文操作界面，显示屏同时显示预设采液量、当前采液量、采集时间采集进度条、报警、电池电量等信息 |  |
| 2 | 独立【计时】按键，计时准确，采液时间独立显示，直观、明了 |  |
| 3 | 采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血 |  |
| 4 | 通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷 |  |
| 5 | 大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液，托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁 |  |
| 6 | 当采液量达到预定值时，托盘摇摆自动停至水平状态，并报警提示采液结束 |  |
| 7 | 计量单位ml、g可一键转换 |  |
| 8 | 采 液 量：50～1000ml |  |
| 9 | 液体比重：1.05g/ml |  |
| 10 | 分 度 值：1ml 或 1g |  |
| 11 | 摇摆角度：13°±2° |  |
| 12 | 摇摆频率：30±2次／分 |  |
| 13 | 充电电池和交流电供能自主选择，并可以无缝切换 |  |
| 14 | 电池：外接可充电电池，一次充满电后可连续采血时间≥8小时 |  |
| 15 | 报警：具有声、光、弹窗文字三重报警提示功能，报警音量可调节 |  |
| 16 | 采液预设值：200ml、300ml、400ml三档固定预设值，另外还有三个档位可根据需要自行设定目标采液量（50～1000ml） |  |
| 17 | 计时报警：采血时间过长报警与采液预设值200/300/400ml自动关联，当采液时间超过规定时长后会自动报警 |  |
| 18 | 配有折叠式拉手，携带轻便，适用于流动采血 |  |
| 三 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保一年，维修响应时间2小时内，到达现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 四 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号十：血栓弹力图，数量一台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 应用范围：适用于监控和分析血液样品的凝聚状态以辅助患者的临床评估。 |  |
| 二 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 检测原理：电磁法检测 |  |
| 2 | 全血凝血过程动态监测：用于术前和术中患者凝血功能的变化监测，区分正常、高凝、低凝或体检筛查；快速诊断DIC，区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用； |  |
| 3 | 肝素酶杯监测：判断各类肝素的药效，用于术中判断肝素是否适量； |  |
| 4 | 能在一次检测中完成对凝血因子功能、纤维蛋白原功能、血小板功能、纤维蛋白溶解功能的检测 |  |
| 5 | 全血检测，不需要处理血样 |  |
| 6 | 集成触控一体机，不用外接电脑可在机器上完成全部功能操作 |  |
| 7 | 单机检测通道：4个 |  |
| 8 | 温度控制：每个通道独立控制检测温度，并且可以调节 |  |
| 9 | 通道差：一台仪器各个通道测定同份血氧的R（血凝时间）、Angle（血凝速率）、MA（血块强度）值百分极差≦10% |  |
| 10 | 测量重复性：监测同份血样5次，主要指标如R、Angle、MA值CV≦10% |  |
| 11 | 具备含有高岭土和组织因子两种成分的凝血激活试剂 |  |
| 12 | 带配套自主知识产权中文操作软件，能自动记录检测结果，图、文与医院LIS系统无缝连接 |  |
| 13 | 具有原厂生产的血栓弹力图专用质控品I和质控品II |  |
| 14 | 仪器自带打印功能，可满足科室快速打印报告单 |  |
| 15 | 仪器自带扫描接口，与医院LIS系统双向连接，可以通过样本条码，直接从LIS获取病人信息 |  |
| 三 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保二年，维修响应时间2小时内，到达现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供配套试剂的价格清单 |  |
| 4 | 提供产品医疗器械注册证 |  |
| 四 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号十一：低温操作台，数量一台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 应用范围：用于提供血液处理低温环境。 |  |
| 二 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 冷藏温度：2-8℃（可调），制冷方式：风冷 |  |
| 2 | 设备尺寸外部尺寸：宽1500*深800*高750（MM），台面尺寸：宽1340*深640（MM） |  |
| 3 | 设备尺寸也可定制宽1200 MM |  |
| 4 | 采用原装压缩机，节能，环保，性能稳定，静音运转，冷凝器采用翘片铜管式强制风冷循环 |  |
| 5 | 设备箱体采用喷塑彩色钢板，聚氨酯高压整体发泡，保温效果好 |  |
| 6 | 操作台面采用优质耐腐304不锈钢 |  |
| 7 | 具有声光报警功能，当操作台面的温度超过设定值时，自动停止并且报警 |  |
| 8 | 配备移动脚轮，移动方便 |  |
| 三 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保三年，维修响应时间2小时内，到达现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 四 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号十二：生物安全柜，数量一台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 设备用途：操作者可以通过前窗操作口在安全柜内进行操作，对操作过程中的人员、产品及环境进行保护。 |  |
| 二 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 分类：A2型，30%外排，70%循环 |  |
| 2 | 台面距离地面高度：750mm |  |
| 3 | 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s |  |
| 4 | 系统排风总量：500 m3/h |  |
| 5 | 噪音等级：≤65dB（A） |  |
| 6 | 照明：≥1000lx |  |
| 7 | 过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） |  |
| 8 | 报警系统： |  |
| 8.1 | 玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警 |  |
| 8.2 | 过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 |  |
| 8.3 | 过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警 |  |
| 8.4 | 气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警 |  |
| 9 | 连锁保护设计 |  |
| 9.1 | 安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 |  |
| 9.2 | 紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全 |  |
| 10 | 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全 |  |
| 11 | 高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命 |  |
| 12 | 电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降 |  |
| 13 | 前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全 |  |
| 三 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保二年，维修响应时间2小时内，到达现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 4 | ISO14001环境管理体系认证ISO13485 |  |
| 5 | ISO9001质量管理认证 |  |
| 四 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号十三：挂壁式等离子空气消毒机，数量四台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 设备用途：用于对室内的空气进行消毒与净化处理 |  |
| 二 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 适用范围（m3）：≥100 m3 |  |
| 2 | 杀菌因子：等离子体，等离子体密度：1.94*1019m-3-3.91*1019m-3 |  |
| 3 | 等离子体寿命：40000小时 |  |
| 4 | 杀灭微生物类别：可杀灭空气中的白色葡萄球菌 |  |
| 5 | 循环风量：1000m3/h, |  |
| 6 | 额定功率：35W |  |
| 7 | 三种工作模式，分别为：手动、自动、定时，用户根据实际使用情况选择切换： 手动模式：按实际需要可调整工作时间；自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能。定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。 |  |
| 8 | 提供卫生安全评价报告（包括第三方对该机型的消毒效果等检测报告） |  |
| 三 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保二年，维修响应时间2小时内，到达现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 四 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册、维修手册；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号十四：血液运输箱，数量二台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 采用微电脑控制，半导体制冷，可搬运调节、自动制冷、制热，温度恒定 |  |
| 2 | 外壳采用ABS塑料，隔热材料为聚氨酯整体发泡，具有良好的保温性能 |  |
| 3 | 三种电源模式：即交流电源220V、直流电源12V、直流电源24V |  |
| 5 | 采用高精度数字式温度传感系统 |  |
| 6 | 采用高效制冷片，制冷速度快，可在短时间内达到理想恒温效果 |  |
| 7 | 容量：12L，15L，18L，可选 |  |
| 二 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保一年，维修响应时间2小时内，到达现场维修24小时内费；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 三 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号十五：移液枪，数量三支 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 技术参数、功能配置 |  |
| 1 | 单道，容量可调 |  |
| 2 | 采用 Perfect PistonTM 系统的高科技材质， 重量轻、 坚固耐用， 耐高温抗腐蚀 |  |
| 3 | 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌， 操作更安全 |  |
| 5 | 10-100 µL：数量1个 |  |
| 6 | 20-200 µL：数量1个 |  |
| 7 | 100-1000 µL：数量1个 |  |
| 8 | 容量可选 |  |
| 二 | 售后服务等其它要求： |  |
| 1 | 质保期：原厂整机质保一年，维修响应时间2小时内，到达现场维修24小时内；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 提供详细标准配置清单 |  |
| 3 | 提供常用配件及消耗品的价格清单（如有） |  |
| 三 | 安装与验收 |  |
| 1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装 |  |
| 3 | 交货及安装地点：交货期：接采购人通知后30天内。采购人指定地点 |  |
| 4 | 提供设备操作使用手册 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）由中标人负责提供。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

标项九：皮肤科设备

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1 | 该项目需包含光子嫩肤仪、二氧化碳激光治疗仪、舒敏治疗仪、激光生发仪、紫外光治疗仪、红蓝光治疗仪6种皮肤科专业设备，便于皮肤科开展日常工作。 |  |
| 2 | 光子嫩肤仪：适用于皮肤色素性，血管性，因年龄增长产生的非正常病变等多种病变的治疗以及去除人体多余的毛发 |  |
| 3 | 二氧化碳激光治疗仪：适用范围应包含：体表赘生物的去除，面部除皱及痘疤样疤痕的治疗，激光眼袋成形术。 |  |
| 4 | 舒敏治疗仪：用于治疗过敏性皮炎可镇痛消炎、促进组织修复等。 |  |
| 5 | 激光生发仪：用于促进新生血管的形成及生长、改善微循环及促进毛发生长 |  |
| 6 | 紫外光治疗仪：适用于治疗银屑病，包括头皮银屑病、白癜风、过敏性皮炎（湿疹）、脂溢性皮炎和白斑病。 |  |
| 7 | 红蓝光治疗仪：适用于镇痛消炎、性痤疮。 |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置要求： |  |
| 1 | 光子嫩肤仪 ，数量：1台 |  |
| 1.1 | 输出强脉冲光波长：560-1200nm; 695-1200nm |  |
| 1.2 | 光源：强脉冲光源 |  |
| 1.3 | 输出能量密度：10-40J/㎝² |  |
| ★1.4 | 脉冲方式：独立可调多脉冲技术（子脉宽，脉冲数，脉冲延时分别独立可调） |  |
| 1.5 | 脉冲次数：2-3个脉冲 |  |
| 1.6 | 脉冲延时：10-150ms |  |
| 1.7 | 子脉宽：2-8ms |  |
| 1.8 | 重复频率：0.5Hz |  |
| 1.9 | 光传导：内冷却光导晶体直接耦合 |  |
| 1.10 | 光斑面积：8×34㎜² |  |
| 1.11 | 治疗冷却温度：0℃ |  |
| 1.12 | 操作界面：真彩液晶显示屏 |  |
| 1.13 | 设备具备开机治疗头自动识别，每种治疗头模式下至少保存三组临床数据的功能 |  |
| 1.14 | 校准装置：配置能量校准系统 |  |
| 1.15 | 冷却系统：自净化循环水冷却加风冷 |  |
| 2 | 二氧化碳激光治疗仪 数量：1台 |  |
| 2.1 | 激光光源：二氧化碳激光 |  |
| 2.2 | 输出方式：具有连续、单次、脉冲、点阵等（注册证明确证明有点阵功能） |  |
| 2.3 | 激光工作波长：≤10.6um |  |
| 2.4 | 点阵扫描边长：20x20mm(扫描功能的重复精度≤0.01mm) |  |
| 2.5 | 扫描图形：具有矩形、菱形、三角形、圆形等，且具备开边框功能 |  |
| 2.6 | 脉宽0.1ms～20ms，最大可达200ms 可调。（所有脉宽均可做单次单光斑输出，脉宽2/3/5/8/10/20/50/100/200等有明确显示 |  |
| ★2.7 | 输出能量（脉冲）50～3800mJ(脉宽2/3/5/8/10/20/50/100/200等的能量均有明确显示），且显示50～3800mJ可调节 |  |
| 2.8 | 最小光斑直径：≥0.5mm |  |
| 2.9 | 指示光：半导体红光波长：630-680nm且≤0.4mW |  |
| 2.10 | 导光系统：七关节臂且传输效率≥92% |  |
| 2.11 | 冷却系统：水冷 |  |
| 2.12 | 输出激光束要求模式：多模 |  |
| 2.13 | 激光终端输出光束发散角：≤50mrad |  |
| 2.14 | 电磁兼容：除注册检验报告外（全检），该产品必须有独立的电磁兼容 |  |
| 2.15 | 治疗参数预留储存模块：操作医师操作习惯储存功能（5组储存模块）四种模式（单次、脉冲、连续 点阵输出各五组） 扫描方式：顺序扫描、乱序扫描 |  |
| 2.16 | 屏幕显示：≥10.2英寸彩色大屏，操作字体可以中英文切换 |  |
| 2.17 | 输出能量（点阵）50～120mJ（脉宽2/3/5ms的能量均有显示） |  |
| 2.18 | 点阵调节值的误差：1%-4% |  |
| 2.19 | 具备升级功能，可以升级配套专用眼袋治疗手具 |  |
| 2.20 | 瞄准光可调：可调档位≥7档 |  |
| 3 | 舒敏治疗仪 数量1台 |  |
| 3.1 | 电源：～220V/50Hz |  |
| 3.2 | 显示屏：≥8英寸液晶显示屏 |  |
| 3.3 | 操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制 |  |
| 3.4 | 抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂 |  |
| 3.5 | 有治疗头温度指示功能 |  |
| 3.6 | 光源类型：LED/可见光 |  |
| 3.7 | 输出波长：590nm±5nm 、830nm±5nm |  |
| 3.8 | 光源组成：≥400颗 |  |
| 3.9 | 830nm输出强度：25mW/cm²±25% |  |
| ★3.10 | 光疗模块光照面积：≥750 cm2，治疗头有5个或5个以上发光瓣，可发出590nm黄光、830nm红外光，可根据患处调节光源角度，机器上具有紧急开关按钮，可随时暂停机器 |  |
| 3.11 | 治疗时间：1～99min可调，步长1min |  |
| 3.12 | 工作模式：连续/脉冲模式 |  |
| 3.13 | 电疗模块 |  |
| 3.14 | 输出强度：0-15档 |  |
| 3.15 | 电疗模块类型：射频导入 |  |
| 3.16 | 主机上同时具备光疗模块和电疗模块，电疗工作频率：4MHz±0.2MHz |  |
| 3.17 | 治疗时间：1～60min可调，步长1min |  |
| 3.18 | 输出方式：连续输出 |  |
| 4 | 激光生发仪 数量：1台 |  |
| 4.1 | 光源类型：LED/可见光 |  |
| ★4.2 | 激光波长：670nm±10nm |  |
| 4.3 | 输出强度：1800mW±20% |  |
| 4.4 | 脉冲频率：2Hz±1Hz；脉冲宽度：250ms±10ms |  |
| 4.5 | 光源数量：≥360颗 |  |
| 4.6 | 照射方式：连续、脉冲2种模式 |  |
| 4.7 | 抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂 |  |
| 4.8 | 显示：≥8寸液晶显示，操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制 |  |
| 4.9 | 定时范围：1～ 99min，步长1min |  |
| 4.10 | 有温度指示功能 |  |
| 4.11 | 输出方式：连续输出 |  |
| 4.12 | 控制方式：配有紧急开关 |  |
| 5 | 紫外光治疗仪：1台 |  |
| 5.1 | 光源类型：XeC1氯化氚 |  |
| 5.2 | 波长：308±2nm |  |
| 5.3 | 辐照强度标称值：30mw/cm2 |  |
| 5.4 | 局部照射剂量：30-4200mJ/cm2 |  |
| 5.5 | 发射时间：高能量输出，单次照射时间可设定1-140s，步长 Is |  |
| 5.6 | 高压快插技术：可在短的间内方便、灵活的更换独立手柄 |  |
| ★5.7 | 具有光功率守恒技术：确保光功率不会随使用时间延长而衰减，保证疗效 |  |
| 5.8 | 自带最小红斑量检测功能 |  |
| 5.9 | 多种出光控制方式：通过治疗手柄按键控制 |  |
| 5.10 | 冷却系统：风冷 |  |
| 5.11 | 治疗面积：≤30cm2 (5cmX6cm)，配多种尺寸出光窗口适配器 |  |
| 5.12 | 可支持升级增加治疗头，支持双手柄独立输出，可同时独立治疗2位病人 |  |
| 6 | 红蓝光治疗仪 数量 1台 |  |
| 6.1 | 光源：LED/可见光 |  |
| 6.2 | 光源组成：蓝光240颗、红光400颗 |  |
| 6.3 | 波长：450nm±10nm、633nm±5nm |  |
| ★6.5 | 具有可升级功能，可选配以下光疗模块：Derma-590、Derma-UVA1 |  |
| 6.6 | 输出强度： 蓝光60～90mW/cm2 可调, 误差≤±20% 红光50～80mW/cm2 可调, 误差≤±20% |  |
| 6.7 | 脉冲频率：2Hz±1Hz |  |
| 6.8 | 脉冲宽度：250ms±10ms 治疗光头形状：椭圆形 治疗光头调整方式：关节臂、治疗头和治疗面板3向调节 治疗光头高度调节范围：0.8m-1.4m |  |
| 6.9 | 显示：8寸液晶显示 |  |
| 6.10 | 操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制 |  |
| 6.11 | 定时范围：1～ 99min，步长1min |  |
| 6.12 | 有温度指示功能 |  |
| 三 | 配置要求及必备附件： |  |
| 1 | 光子嫩肤仪1套 |  |
| 2 | 二氧化碳激光治疗仪1套 |  |
| 3 | 舒敏治疗仪1套 |  |
| 4 | 激光生发仪1套 |  |
| 5 | 紫外光治疗仪套 |  |
| 6 | 红蓝光治疗仪1套 |  |
| 9 | 标书未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 10 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 11 | 提供医疗器械注册证和产品注册登记表（如需） |  |
| 四 | 维修与质量保证： |  |
| 1 | 设备验收合格后原厂质保期≥5年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 3 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 五 | 安装与验收： |  |
| 1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、接口费等）由中标人负责提供。 |  |
| 7 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

标项十：针推科设备

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1 | 该项目需包含深层肌肉刺激仪、低频电子脉冲治疗仪、干扰电治疗仪、磁振热治疗仪、超声脉冲电导治疗仪、低温烘干臭氧消毒柜、中频治疗仪、多体位按摩床（三段）、多功能颈腰椎牵引床等项目，便于针推科开展日常工作。 |  |
| 2 | 深层肌肉刺激仪：用于肌肉痛、软组织损伤，及中枢神经，周围神经损伤一起的运动和感觉功能障碍的辅助治疗 |  |
| 3 | 低频电子脉冲治疗仪：适用于腰肌劳损，肩颈疼痛和软组织损伤的辅助治疗 |  |
| 4 | 干扰电治疗仪：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗 |  |
| 5 | 磁振热治疗仪：适用于慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗 |  |
| 6 | 超声脉冲电导治疗仪：适用于超声、电致孔、脉冲靶向透药治疗， |  |
| 7 | 低温烘干臭氧消毒柜：用于对器物常温臭氧消毒，低温烘干 |  |
| 8 | 电脑中频治疗仪：颈腰椎病，肩周炎，骨质增生等理疗治疗 |  |
| 9 | 多体位按摩床（三段）：根据需要调节床面高度、角度以方便治疗师进行全身个部位的按摩。治疗师更好的给患者进行被动训练。 |  |
| 10 | 多功能颈腰椎牵引床（数码）：适用于颈腰椎牵引 |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置要求： |  |
| 1 | 深层肌肉刺激仪总计数量：1台 |  |
| 1.1 | 用于肌肉功能障碍所致的劳损及慢性疼痛； |  |
| 1.2 | 用于扭伤、拉伤等软组织损伤康复； |  |
| 1.3 | 用于长度变短或萎缩的肌肉，有效促进肌肉力量平衡，恢复正确体姿； |  |
| 1.4 | 用于训练后全身肌肉或局部肌肉紧张痉挛的治疗与放松，有效缓解训练后乳酸堆积以及损伤的预防 |  |
| 1.5 | 可伸缩式振动头，治疗时振动连续输出； |  |
| ★1.6 | 为机械性冲击治疗设备，频率15-60Hz四档可调；输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效； |  |
| 1.7 | 振动幅度可达6mm，治疗深度可达0-60mm，表层和深层组织均可治疗； |  |
| 1.8 | 设备重量为2.5kg，整体重心于机头部位，； |  |
| ★1.9 | 过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者； |  |
| 2 | 低频电子脉冲治疗仪总计数量：2台 |  |
|  | 适用于腰肌劳损，肩颈疼痛和软组织损伤的辅助治疗 |  |
| 2.1 | 仪器的工作频率为3Hz～1000Hz范围内，FM变频输出，精度±10%； |  |
| 2.2 | 仪器的脉冲宽度为120μs ±30%； |  |
| 2.3 | 仪器最大输出电流有效值不大于40mA； |  |
| 2.4 | 仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7µC； |  |
| 2.5 | 仪器的最大输出幅度为70V ±30%； |  |
| 2.6 | 单脉冲最大输出的能量不大于300mJ； |  |
| ★2.7 | 保护功能：当治疗电极的温度超过46℃±5℃时，系统自动切断加热电源； |  |
| 2.8 | 温度调节具有五档选择，每档温度应不超过43℃，每档温度不低于37℃； |  |
| 2.9 | 治疗形式选组合成25种治疗方案； |  |
| ★2.10 | 自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓三种方式； |  |
| 2.11 | 治疗频率声音提示，治疗声音大小三档调节。 |  |
| 3 | 干扰电治疗仪总计数量：1台 |  |
|  | 适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗 |  |
| 3.1 | 双路三维干涉波（共12个电极）输出； |  |
| 3.2 | 吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调； |  |
| 3.3 | 吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式，可模拟拔罐、按摩等。 |  |
| 3.4 | 顶板自动加热功能； |  |
| 3.5 | 输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节； |  |
| 3.6 | 干涉波差频频率1~120Hz； |  |
| 3.7 | 在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA； |  |
| 3.8 | 五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序； |  |
| ★3.9 | 六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5； |  |
| 3.10 | 四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒； |  |
| ★3.11 | 调制模式共6种：0、25％、50％、75％、100％，巴斯特； |  |
| 3.12 | 五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高； |  |
| 3.13 | 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。 |  |
| 3.14 | 可实现1Hz-120Hz范围内频率段任意频率段治疗，实现精准康复 |  |
| 4 | 磁振热治疗仪 数量：1台 |  |
|  | 适用于慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗 |  |
| 4.1 | 双通道柜式机型，配二种适用不同部位的治疗导子；温热导子具有相关资质文件。 |  |
| 4.2 | 7英寸彩色液晶显示屏。 |  |
| 4.3 | 磁场强度：0～38mT。 |  |
| 4.4 | 振动频率：50Hz±1Hz。 |  |
| ★4.5 | 具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）； 模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%； 模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%； 模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%； 模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%； 模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%； 模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替， 第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%； 第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%。 |  |
| ★4.6 | 加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃。 |  |
| 4.7 | 超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃。 |  |
| 4.8 | 时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10%。 |  |
| 4.9 | 连续工作时间：＞8h。 |  |
| 4.10 | 电源参数:AC 220V±10%；电源频率：50Hz±2%。 |  |
| 4.11 | 磁体数量及物理尺寸：热磁振子数量： 8 个。 |  |
| 5 | 超声脉冲电导治疗仪 数量1台 |  |
|  | 适用于超声、电致孔、脉冲靶向透药治疗 |  |
| 5.1 | 电源要求：~220V/50Hz，输入功率：100VA； |  |
| 5.2 | 液晶显示：10.1英寸触摸屏，治疗参数实时显示； |  |
| ★5.3 | 超声输出 声工作频率：1MHz，允差:±10%； 有效辐射面积：3.8cm2,允差±20% ； 最大输出声强：0.1w/cm2,允差±30% ； |  |
| 5.4 | 中频输出： |  |
| 5.4.1 | 基波：方波脉冲,频率:2kHz±10%，脉宽250us±30%； 最大输出电流 ： 在500Ω负载状态下，输出电流为18mA，允差±20% 输出电流稳定度在450Ω、500Ω、550Ω负载下，电流变化率不超过10% 调制频率：5.6Hz,允差±10%；低频调制中频的调幅度:100%，允差±5% |  |
| ★5.4.2 | 输出脉冲峰峰值： 500Ω负载状态下，最大28V±30%，50档调节；其中负载阻抗范围为500Ω±10%； |  |
| 5.5 | 电致孔 波形:脉冲波； 输出最大峰峰值：在500Ω±10%负载条件下，峰峰值最大是58V±30%。分两档可调，其中0档无输出。脉冲周期:200ms±30%； 脉冲周期数量:5个； 脉冲能量: ≤300mJ； |  |
| 5.6 | 连续工作时间≥6小时 |  |
| 5.7 | 提供软件著作权证书 |  |
| 6 | 低温烘干臭氧消毒柜 数量1台 |  |
| 6.1 | 用于对器物常温臭氧消毒，低温烘干 |  |
| 6.2 | 全自动程序控制，烘干，消毒灭菌自动完成； |  |
| 6.3 | 微电脑集成仪表，控制准确可靠； |  |
| 6.4 | 采用搪瓷管高浓度臭氧发生器件，臭氧浓度高，消毒灭菌彻底； |  |
| 6.5 | 工作电压(V/HZ)：220/50、功 率：1.0kw、臭氧产量：5+10% 臭氧浓度(ppm)：≥200？消毒时间：1h、烘干时间：1h、烘干温度：60℃ |  |
| 6.6 | 内外壳均采用全不锈钢制作； |  |
| 6.7 | 内设自动排气阀，烘干、排气自动完成（排气口可与室外排气管连接） |  |
| 7 | 电脑中频治疗仪 数量：2台 |  |
| 7.1 | 电脑中频治疗仪 技术要求： |  |
| 7.2 | 内存99个治疗处方，方便操作者使用 |  |
| 7.3 | 独立四通道输出 |  |
| 7.4 | 透热输出，30档可调节 |  |
| 7.5 | 载波波形：占空比为1：1的双向对称脉冲方波 |  |
| ★7.6 | 调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖波、锯齿波、等幅波 |  |
| ★7.7 | 调幅度：100%、60%、33%、15% 等幅波为：100%、90%、75%、60%、50% |  |
| 7.8 | 工作频率：2kHz—8kHz，调制频率范围：1—150Hz |  |
| 7.9 | 低频调制波：治疗仪的载波受到低频脉冲波的二次调制 |  |
| 7.10 | 透热输出功率：单路透热最大输出功率应不大于5W×2 |  |
| 7.11 | 电极板温度范围：37℃--48℃（在23℃±2℃下） |  |
| 7.12 | 治疗仪具有四路超温保护装置 13、治疗仪连续工作时间不小于4小时 |  |
| 7.13 | 工作电压：交流220V±22V、50HZ±1HZ，输出功率小于10VA×2 15、最大电流：100mA |  |
| 7.14 | 在最大输出时，任一路输出经电极短路5S再开路15S，关闭输出1min，重复试验10次，仪器应能正常工作。 |  |
| 8 | 多体位按摩床（三段） 数量：1台 |  |
|  | 根据需要调节床面高度、角度以方便治疗师进行全身个部位的按摩。治疗师更好的给患者进行被动训练 |  |
| 8.1 | 多体位按摩床（三段）技术要求： |  |
| 8.2 | 正常工作条件 1) 环境温度：+5 ℃～+40 ℃； 2) 相对湿度：≤80%； 3) 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4) 电源：AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz。 |  |
| 8.3 | 外形尺寸：212×62×53～87cm, |  |
| 8.4 | 床面高度调节高度53～87cm, |  |
| 8.5 | 床面翻转角度:前床面-30°～25°,中间床面0°～25°， 后床面0°～75°, |  |
| 8.6 | 床面额定负载kg:前床面35kg,中间78kg,后床面68kg.床面195X60,前床面36×62cm，中间床面53×62cm，后床面105×62cm。 根据需要调节床面高度以进行全身个部位的按摩。治疗师更好的给患者进行被动训练。 |  |
| 9 | 多功能颈腰椎牵引床（数码） 数量：2台 |  |
| 9.1 | 多功能颈腰椎牵引床技术要求： |  |
| 9.2 | 通过微电脑设置牵引时间、牵引力、旋转角度等治疗参数 |  |
| 9.3 | 电机作为动力源，控制牵引、旋转和成角等三维动作，既可水平牵引,也可三维组合牵引 |  |
| 9.4 | 数码管显示牵引时间、牵引力、旋转角度和牵引模式 |  |
| 9.5 | 电子传感器检测牵引力，牵引力能随时补偿 |  |
| 9.6 | 具有8种牵引模式，可持续、间歇或阶梯式牵引 |  |
| 9.7 | 配有急退键和病人手持急退开关，保障安全 |  |
| ★9.8 | 牵引拖板采用无间隙设计，牵引时平稳无晃动 |  |
| 9.9 | 坐式颈椎牵引装置，颈椎牵引和腰椎牵引可以同时进行 |  |
| 9.10 | 能提供多角度腰椎牵引治疗 |  |
| 9.11 | 病历系统能储存和读取20组病例 |  |
| 10 | 配置要求及必备附件： |  |
| 10.1 | 深层肌肉刺激仪1套 |  |
| 10.2 | 低频电子脉冲治疗仪2套 |  |
| 10.3 | 干扰电治疗仪1套 |  |
| 10.4 | 磁振热治疗仪1套 |  |
| 10.5 | 超声脉冲电导治疗仪1套 |  |
| 10.6 | 低温烘干臭氧消毒柜1套 |  |
| 10.7 | 电脑中频治疗仪 2套 |  |
| 10.8 | 多体位按摩床（三段）1套 |  |
| 10.9 | 多功能颈腰椎牵引床2套 |  |
| 10.10 | 标书未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 10.11 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 10.12 | 提供医疗器械注册证和产品注册登记表及相关证件（如需） |  |
| 11 | 维修与质量保证： |  |
| 11.1 | 设备验收合格后原厂整机质保期≥5年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 11.2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 11.3 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 12 | 安装与验收： |  |
| 12.1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 12.2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 12.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 12.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 12.5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 12.6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、接口费等）由中标人负责提供。 |  |
| 12.7 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

标项十一：治未病中心设备

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1 | 该项目需包含医用红外热成像仪、舌脉象经穴体质辨识采集分析、负压游走罐理疗仪、中药熏蒸机 、磁振热治疗仪 、中药熏蒸床6种设备，便于治未病，康复理疗等科室临床开展工作。 |  |
| 2 | 医用红外热成像仪：热成像可清晰地获取在亚健康状态下机体细胞和组织的热代谢状态，描述其功能性变化，不但能够帮助我们对亚健康状态作出特色的评估，而且能帮助人们分析出病因，从而提出有效的解决办法。 |  |
| 3 | 舌脉象经穴体质辨识采集分析仪：为健康状态辨识、中医辨证提供客观化依据，系统综合四诊信息，进行中医健康状态辨识，支持开展个体化中医健康管理服务，并支持开展个体化中医健康管理服务，开展个体化中医治疗服务。 |  |
| 4 | 负压游走罐理疗仪：通过负压罐体在人体表面的游走，供刮痧、拔罐、游走罐、竹罐、药罐、通乳中医疗法使用。 |  |
| 5 | 中药熏蒸机：适用于配合药物，对人体关节、软组织疾病的局部熏蒸治疗 |  |
| 6 | 磁振热治疗仪 ：交变电流通过温热导子后产生交变磁场、振动、温热三大物理因子作用于人体，用于慢性软组织损伤引起的疼痛的辅助治疗 |  |
| 7 | 中药熏蒸床：适用于配合药物，对人体局部、半身及全身的药物熏蒸、熏洗治疗 |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置要求： |  |
| 1 | 医用红外热像仪 数量：1套 |  |
| 1.1 | 探测器：非致冷焦平面红外探测器 |  |
| ★1.2 | 帧像素：≥384×288×14Bits |  |
| 1.3 | 工作波段：8-14μm |  |
| 1.4 | 帧频：≥30帧/秒 |  |
| 1.5 | 温度分辨率：NETD≤0.02 ℃ |  |
| ★1.6 | 测温范围：0℃-60 ℃ |  |
| 1.7 | 瞬时视场≤1.39mrad |  |
| 1.8 | 视场角：≥水平方向：22.7°；≥垂直方向：30.9° |  |
| 1.9 | 工作距离0.5m-5m |  |
| 1.10 | 最小显示温度分辨值:≤0.01℃ |  |
| 1.11 | 图像场周期：≤60ms |  |
| 1.12 | 测温重复性δ≤0.2℃ |  |
| 1.13 | 调焦方式：电动调焦功能 |  |
| 1.14 | 数据接口类型：USB2.0 数字接口 |  |
| 1.15 | 球形红外热像摄像机，红外球机摄像头安装后可作仰俯、左右摆动，任意工作位置均能可靠锁止，左右摆动夹角≥35°，上下摆动夹角≥70° |  |
| 1.16 | 摄像支架上安装1台液晶显示屏，显示屏≥12.5英寸，显示屏在拍摄红外图像时具备动画语音提示功能，指导拍摄动作，显示拍摄界面 |  |
| 1.17 | 智能化操作台，全数字式控制，医学操作平台集成(内置电脑\显示器\操控系统\扫描系统\评估系统) |  |
| 1.18 | 电脑 ：主板工控主板 理器：i3、内存： 4G、硬盘：250G |  |
| 1.19 | 打印机 : 彩色打印机 |  |
| 1.20 | 温度测量功能：最小显示温度分辨率值0.01℃，对热图的任意点测量温，可对图像矩形、圆、多边形区域测量平均值、最高值、最低值。 |  |
| 1.21 | 图像处理与显示：多图显示；8种窗宽显示图像；可选不同图像显示色标，可选色标不少于16种；具备图像背景剔除功能，显示无背景图像。 |  |
| 1.22 | 图像分析功能：图像具备设置网格线（16×16）显示；图像具备垂直对称轴显示，选定测量区域可自动镜像到对侧位置。 |  |
| 1.23 | 包含拍摄\分析软件包,包含体检报告、专科报告、中医体质报告、中医辨证报告4套报告系统，分别具有软件著作权证。 |  |
| 1.24 | 生成报告功能：生成报告可选择添加图像；报告中包含测量区域的测量平均温度值AAT和平均温差值ART、最高值温度值HAT 和最高温差值HRT、最低温度值LAT和最低温差值LRT；生成报告中包括病案印象（评估提示、综合建议）并可查询和打开前面生成的报告。 |  |
| 1.25 | 通过双软认证，提供认证证书 |  |
| 1.26 | 通过ISO13485质量体系认证，提供认证证书 |  |
| 2 | 舌脉象经穴体质辨识采集分析仪数量：1套 |  |
| 2.1 | 舌面诊采集单元： |  |
| 2.1.1 | 光源要求：LED光源，高频无闪烁。 |  |
| 2.1.2 | 照射要求：漫反射，无高光点，无阴影。 |  |
| 2.1.3 | 环境要求：暗箱采集，无外界干扰。 |  |
| 2.1.4 | 显色指数：Ra≥85；色温指数：4500K≤Tc≤7000K范围内。 |  |
| 2.1.5 | 设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度应不超过350W/㎡。 |  |
| 2.1.6 | 紫外辐射照度：设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度应不超过0.008W/㎡。 |  |
| 2.1.7 | 工业相机：500万CCD；分辨率2000万；焦距35mm的镜头。 |  |
| ★2.1.8 | 结构要求：具备紫外线消毒功能；应有防护措施避免患者眼睛受到光源辐射。（需提供检验报告） |  |
| 2.2 | 脉诊采集单元： |  |
| 2.2.1 | 最大伸出长度：加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm。 |  |
| 2.2.2 | 设备的外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%。 |  |
| 2.2.3 | 脉压准确性：脉压采集范围为为4g～14g，显示值的最大允许误差为±10%。 |  |
| 2.2.4 | 传感器有效几何尺寸：传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间。 |  |
| ★2.2.5 | 构建中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示。（需提供检测界面截图） |  |
| 2.2.6 | 报告可进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。（需提供报告证明） |  |
| 2.3 | 中医体质辨识采集单元： |  |
| 2.3.1 | 可以对中医九大体质做辨识判定。 |  |
| 2.3.2 | 对28种具体体质分型进行判断。 |  |
| 2.3.3 | 提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、五态人格版。 |  |
| 2.3.4 | 中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示。 |  |
| 3 | 负压游走罐理疗仪数量：1台 |  |
| 3.1 | 负压游走罐理疗仪技术要求： |  |
| 3.2 | 负压工作时间：1min～60min，调节梯度1min；持续可调。 |  |
| 3.3 | 负压强度：根据人体感受在0～50cmHg随意可调。 |  |
| ★3.4 | 负压产生迅速：负压流量不低于15L/min。 |  |
| 3.5 | 负压模式：可选择10种气压脉冲模式。 |  |
| 3.6 | 连续工作时间：无限制 |  |
| 3.7 | 可同时给4个负压罐提供负压操作，并且每个负压罐都可独立用。 |  |
| ★3.8 | 可提供拔罐、走罐、刮痧三种工作模式。 |  |
| 3.9 | 额定电压和频率：交流220V 频率50Hz，输入功率：280VA； |  |
| 3.10 | 安全类型：Ⅱ类；BF型应用部分 |  |
| 3.11 | 运行模式：连续运行。 |  |
| 3.12 | 设备具备使用次数计数功能。 |  |
| 4 | 中药熏蒸机 数量：1台 |  |
| 4.1 | 中药熏蒸机技术要求： |  |
| 4.2 | 通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制。 |  |
| 4.3 | 保温及治疗功率1、2、3、4档可调。 |  |
| 4.4 | 药液从常温加热到95℃时间≤15分钟。 |  |
| 4.5 | 治疗时间1-60分钟可调。 |  |
| 4.6 | 具有低液位报警及温度保护开关功能。 |  |
| 4.7 | 设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调。 |  |
| ★4.8 | 温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源。 |  |
| 4.9 | 按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示。 |  |
| 4.10 | 当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压。 |  |
| 4.11 | 喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求。 |  |
| 4.13 | 额定装药最大容量：5L。 |  |
| 4.14 | 智能倒计时功能，药液温度达97℃开始倒计时。 |  |
| 4.15 | 机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离。 |  |
| 4.16 | 采用气路、液路防阻塞设计及工艺。 |  |
| 4.17 | 采用直径达16mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护。 |  |
| 4.18 | 外置气路过滤器，方便清洁维护。 |  |
| 4.19 | 入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目”，提供国家中医局文件为准。 |  |
| 4.20 | 箱体及排气装置、注塑箱体结构。 |  |
| 5 | 磁振热治疗仪 数量：1台 |  |
| 5.1 | 双通道柜式机型，配二种适用不同部位的治疗导子；温热导子具有相关资质文件。 |  |
| 5.2 | 7英寸彩色液晶显示屏。 |  |
| 5.3 | 磁场强度：0～38mT。 |  |
| 5.4 | 振动频率：50Hz±1Hz。 |  |
| ★5.5 | 具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）； 模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%； 模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%； 模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%； 模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%； 模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%； 模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替， 第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%； 第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%。 |  |
| ★5.6 | 加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃。 |  |
| 5.7 | 超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃。 |  |
| 5.7 | 时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10%。 |  |
| 5.9 | 连续工作时间：＞8h。 |  |
| 5.10 | 电源参数:AC 220V±10%；电源频率：50Hz±2%。 |  |
| 5.11 | 磁体数量及物理尺寸：热磁振子数量： 8 个。 |  |
| 6 | 中药熏蒸床 数量：1台 |  |
| 6.1 | 中药熏蒸床技术要求： |  |
| 6.2 | 电源要求：AC220V/50Hz；额定功率：3500VA。 |  |
| 6.3 | 外观结构：机电一体式设计，可移动式熏蒸治疗床。 |  |
| 6.4 | 操控及显示方式：智能微电脑集成控制系统，人机交互通过进行操控，液晶显示屏可显示设定和实时治疗参数，床体具有三温区工作状态指示灯。 |  |
| 6.5 | 自动控温：使蒸汽温度维持在设定值附近，温度设定范围为35～45℃。 |  |
| 6.6 | 预热功能：启动预热功能后，液温升高至90℃后维持10min，可用来煎药，10min后液温逐渐降至75℃并维持在75℃。 |  |
| 6.7 | 自动控时：1～99min。 |  |
| 6.8 | 仪器具有送风功能，可单独开启或关闭。 |  |
| 6.9 | 自动防止干烧：水槽液位低于最低液位，120s后仍未加液至最高液位处，自动停止加热输出。 |  |
| 6.10 | 仪器具有超温保护功能。 |  |
| ★6.11 | 熏蒸装置：由三个独立设定的温区组成，可支持背部、腰部、腿部等多部位独立或同时熏蒸治疗。 |  |
| 6.12 | 上下水方式：各温区可自动上水，手动下水，单区最大加液量4L，可自动控制液位，支持外接，支持地漏接口。 |  |
| ★6.13 | 加热方式：各温区具有独立的加热器，实时检测维持设定温度。可独立开启某一个、两个温区或同时开启熏蒸治疗。 |  |
| 6.14 | 灭菌方式：具有清洁功能和高温灭菌两种方式。 |  |
| 6.15 | 内外选材：一次成型高密度亚克力材质，外表光滑易清洁，舱内四聚氨酯材料垫柔韧易清洁。 |  |
| 6.16 | 紧急停止功能：按下紧急停止按钮，熏蒸机自动切断电源，侧面板上的声光蜂鸣器红灯亮起并发出警报声。 |  |
| 7 | 配置要求及必备附件： |  |
| 7.1 | 医用红外热像仪1套 |  |
| 7.2 | 舌脉象经穴体质辨识采集分析仪仪1套 |  |
| 7.3 | 负压游走罐理疗仪1套 |  |
| 7.4 | 中药熏蒸机1套 |  |
| 7.5 | 磁振热治疗仪1套 |  |
| 7.6 | 中药熏蒸床1套 |  |
| 7.9 | 标书未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 7.10 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 7.11 | 提供医疗器械注册证和产品注册登记表（如需） |  |
| 8 | 维修与质量保证： |  |
| 8.1 | 设备验收合格后质保期：设备验收合格后原厂整机质保期≥5年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；软件终身免费升级；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。配套耗材承诺国家两定医保平台最低价，并提供耗材清单，保修期内供应商负责免费提供质控品。 |  |
| 8.2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 8.3 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 9 | 安装与验收： |  |
| 9.1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 9.2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 9.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 9.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 9.5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 9.6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由中标人负责提供。 |  |
| 9.7 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

- 标项十二：C臂机

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1 | 适用脊柱外科、骨科、创伤科、疼痛科、手术室等科室X射线透视、摄影。移动式平板探测器C形臂。 |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置要求： |  |
| 1 | 高压发生器 |  |
| 1.1 | 高压发生器：自主研发高频高压发生器。 |  |
| 1.2 | 最大输出功率：≥4.2kW |  |
| ▲1.3 | 发生器频率：≥100kHz |  |
| 1.4 | 透视最大KV值：≥120kV；透视最小KV值：≤40kV |  |
| ▲1.5 | 脉冲透视最大mA值：≥30mA |  |
| 1.6 | 脉冲透视：具备变频控制技术 |  |
| 1.7 | 透视最小mA值：≤0.3mA |  |
| 1.8 | 摄片最大mA值：≥90mA |  |
| 1.9 | 摄片最大kV值：≥120kV；摄片最小kV值：≤40kV |  |
| 1.10 | 具备数字化摄片功能 |  |
| 2 | 球管 |  |
| 2.1 | 透视焦点：具备双焦点，小焦点≤0.3mm |  |
| 2.2 | 管套热容量：≥860KHU |  |
| 3 | 数字化影像系统 |  |
| 3.1 | 探测器类型：非晶硅碘化铯 |  |
| 3.2 | 动态平板探测器：动态平板探测器 |  |
| 3.3 | 成像范围：≥9英寸×9英寸（21cm×21cm） |  |
| 3.4 | 动态范围：≥16位 |  |
| 3.5 | 分辨率：≥3.2 LP/mm |  |
| 3.6 | 采集矩阵：≥1344×1344 |  |
| 3.7 | 像素尺寸：≤154微米 |  |
| 3.8 | 最大量子探测率DQE：≥75% |  |
| 3.9 | 监视器：2台≥1M的灰阶医用显示器。监视器尺寸：≥19英寸 |  |
| 3.10 | 工作站软件：登记：登记保存、病历查询、Worklist；采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、打开剪影、边缘增强、递归降噪； 处理：四窗、九窗、锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量； 报表：保存、预览、专家模板； |  |
| 3.11 | 图像处理软件：具有快速动态图像处理与显示平台（RCDPS）,多分辨率分析图像增强处理技术。 |  |
| 3.12 | 软件升级：提供终身免费软件升级服务。 |  |
| ★3.13 | 工作站连接方式：主机与图像工作站无线缆连接。 |  |
| 3.14 | 具备自动亮度跟踪功能。 |  |
| 3.15 | 具备多重自动保护及故障代码提示功能。 |  |
| 3.16 | 标配DICOM3.0接口 |  |
| 4 | C形臂机架 |  |
| 4.1 | 源像距SID：≥1000mm。 |  |
| 4.2 | 开口：≥790mm |  |
| 4.3 | 垂直升降：电动，≥400mm |  |
| 4.4 | 左右摆角：≥+/-15° |  |
| 4.5 | C臂旋转角度：≥± 180° |  |
| 4.6 | C臂轨道内运动角度：≥135° |  |
| 4.7 | 导向轮及主轮：导向轮可以任意方向转动，主轮±90°旋转 |  |
| 4.8 | 具备机架双向激光定位功能 |  |
| 4.9 | 具备手持控制器。 |  |
| 4.10 | 具备智能人体图形化液晶触摸屏主机操作界面。 |  |
| 4.11 | 具备C臂机架自平衡，在不锁的情况下不会滑动，防止机架滑动撞到病人。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | C形臂主机架 1套 |  |
| 2 | 高频高压X射线发生器和高频逆变电源 1套 |  |
| 3 | 19英寸1M液晶显示器 2台 |  |
| 4 | 9英寸×9英寸动态平板探测器 1套 |  |
| 5 | 数字采集处理工作站 1套 |  |
| 6 | 密纹滤线栅 1套 |  |
| 7 | 电动可调式限束器（多层电动可变矩形铅门） 1套 |  |
| 8 | 手持控制器 1套 |  |
| 9 | 激光定位器 4个 |  |
| 四 | 其他 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证或备案表； |  |
| 2 | 提供制造商原厂技术参数文件，所有技术响应必须与之相符； |  |
| 五 | 维修与质量保证： |  |
| 1 | 设备验收合格后原厂整机保修≥3年，提供原厂保修证明，保修期内提供至少1年2次的维护保养，并提供报告。终身维修，质保期后不收取任何维修费、差旅费等费用，仅收取配件费。软件终身免费升级；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。 |  |
| 2 | 免费提供操作培训和维修培训； |  |
| 3 | 维修响应时间≤2小时，24小时内到场。如48小时内无法修复，需提供相应的解决方案。 |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6 | 安装验收前所产生的费用（如运输、搬运、计量等费用）均有中标商提供 |  |
| 7 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

标项十三：腹腔镜

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途及功能：适用于内窥镜手术时，将体内手术区域视频放大成像 |  |
| 二 | 摄像主机与摄像头技术要求 数量：1套 |  |
| ★1 | 摄像系统主机可兼4K分辨率超高清摄像头，具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160P 60Hz动态图像 |  |
| 2 | 采用触摸屏设计，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示 |  |
| 3 | 摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过USB端口进行录像和图片输出，主机内置3个USB接口 |  |
| 4 | 摄像主机具备USB移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间 |  |
| 5 | 能够同时具备4K和全高清输出能力，具备多种4K和全高清输出接口，满足医院多显示器需求 |  |
| 6 | 具备至少4个同时输出的4K超高清信号，信号输出方式应包括12G-SDI或HDMI中至少一种，以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接，便于手术室线缆管理 |  |
| 7 | 具备至少2个能够同时输出的全高清信号，信号输出方式包括3G-SDI或DVI中至少一种； |  |
| 8 | 出厂预设手术模式选择，满足胸腹腔镜、宫腔镜、纤维镜等常见镜种的手术 |  |
| 9 | 摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管 |  |
| 10 | 摄像头拍照功能结合主机录像功能可以在术中录像实现标签标记功能，便于术后回顾剪辑 |  |
| 11 | 摄像头具备≥5个遥控按钮，可进行白平衡、拍照、录像、电子放大等功能设置，自定义按钮≥2个； |  |
| ★12 | 摄像头采用单晶片或单CMOS传感器技术 |  |
| 三 | LED冷光源技术要求 数量：1套 |  |
| 1 | 设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整 |  |
| 2 | 设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要 |  |
| 3 | 灯泡输入功率≥135W |  |
| 4 | 冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm |  |
| 5 | 冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度 |  |
| 6 | LED灯泡工作寿命≥60000小时 |  |
| 7 | 色温≥6600K，确保能最接近于自然光 |  |
| 8 | 光输出最大中心照度≥3000000LUX，确保照明充足 |  |
| 9 | 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求 |  |
| 10 | 冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境 |  |
| 11 | 可通过外部设备的串行控制接口控制LED光源的功能，可接入数字化手术室。 |  |
| 四 | 高清腹腔镜镜头技术要求 数量：1套 |  |
| 1 | 直径10mm， 30度视野，视野范围≥80°；工作长度≥320mm。 |  |
| 2 | 与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高 |  |
| 3 | 大景深光学视管，有效景深≥3mm-190mm； |  |
| 4 | 同品牌腹腔镜光学视管品种齐全，有直径5mm及10mm，视角0度、30度及45度的镜子供选择； |  |
| 5 | 专利设计降低畸变现象，可减少中心到边缘图像扭曲； |  |
| 6 | 可进行高温高压、等温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥450次 |  |
| 五 | 高流量气腹机技术要求 数量：1套 |  |
| 1 | 流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求； |  |
| 2 | 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg； |  |
| 3 | 同一品牌，采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥7英寸； |  |
| 4 | 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示； |  |
| 5 | 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高； |  |
| 6 | 气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复； |  |
| ★7 | 与影像链成像系统为同一制造商，以确保腔镜系统各项功能稳定 |  |
| 六 | 监视器技术要求 数量：1套 |  |
| 1 | 31寸或以上4K医用LCD监视器 |  |
| 2 | 支持3840*2160P 50/60Hz超高清4K显示 |  |
| 3 | 具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示 |  |
| 4 | 具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示 |  |
| 5 | 显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性； |  |
| 6 | 最大背光亮度≥700cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性； |  |
| 7 | 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求； |  |
| 8 | 显示器对比度≥1400:1； |  |
| 9 | 前面板具有IPX7级防水，后面板具有IPX5级防水，可安全进行面板清洁； |  |
| 七 | 台车技术要求 数量：1台 |  |
| 1 | 医用台车一个 |  |
| 2 | 金属材质，至少四层构造，便于摆放。 |  |
| 3 | 提供摄像头闲时接口及线束挂架。 |  |
| 八 | 配置要求 |  |
| 1 | 设备数量： 4K超高清腹腔镜系统1套（包含：腹腔镜主机、LED光源、4K摄像头、气腹机、台车、显示器、消毒盒、硬性光学腹腔内窥镜、气腹管、导光束、中央供气连接管等）。 |  |
| 2 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有配件和零配件的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中。 |  |
| 3 | 招标文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。 |  |
| 4 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中。 |  |
| 5 | 提供配套耗材为省平台线上采购最低价。 |  |
| 6 | 配套提供专业电源拖线板/插线板。 |  |
| 九 | 售后服务 |  |
| 1 | 保修期：设备验收合格后原厂整机质保期≥3年（提供原厂证明），终身维修；质保期过后不收任何维修、人工费、差旅费等服务性费用，仅收取基本零配件费，零配件按报价7折或更优折扣提供，保证零配件供应8年,先维修后付款。软件终身免费升级；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考。配套耗材承诺国家两定医保平台最低价，并提供耗材清单，保修期内供应商负责免费提供质控品。 |  |
| 2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场完修，如在报修后48小时仍然无法修复，需提供备用设备。 |  |
| 3 | 设备软件免费升级。 |  |
| 4 | 提供系统培训：现场操作培训,并提供设备质控管理培训人员2人次（费用全免,不少于3天）（供应商提供培训计划）。 |  |
| 5 | 免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养（PM）步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料。 |  |
| 6 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册、培训资料、培训图片、考核资料等文件。 |  |
| 7 | 质保期内免费提供一年2次的预防性维护，并提供相应的维护报告，质保期过后，厂方工程师每年应提供该设备巡检≥2次，并提供相应设备巡检报告。 |  |
| 十 | 其他要求 |  |
| 1 | 特殊设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的报告。 |  |
| 2 | 提供介质条件：如水、电等要求，详细说明。 |  |
| 3 | 安装尺寸：提供设备外观尺寸图纸和安装参数。 |  |
| 4 | 如有选配件及消耗品，请提供相应的投标价格，如可收费（包括设备检查治疗收费）并提供相应的收费资料。 |  |
| 5 | 装机现场提供操作规程（含电源及环境要求、使用前准备、操作程序、注意事项、维护保养（PM）要求、安全警告）等资料，否则不予验收 |  |
| 十一 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 交货期：接采购人通知后30天内全部供货、安装并调试完成。 |  |
| 2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及投标文件技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 安装验收前产生一切费（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测等）用由中标人提供。 |  |
| 5 | 安装并调试后必需提供设备的检测报告，否则设备不予以验收。 |  |
| 6 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

标项十四：妇科手术器械

| 序号一：宫腔镜 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1 | 整个系统可用于宫腔疾病的检查和治疗，特别是扩宫困难、未婚未育的病例。 |  |
| 2 | 具体适应症包括：子宫肌瘤、息肉、胎盘残留、内膜增生、子宫纵膈等疾病的检查和治疗。 |  |
| ★3 | 要求摄像主机/电切镜/免扩宫双重宫腔镜系统同一品牌，以便于日后的维修。 |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置要求： |  |
| 1 | 超高清摄像主机 |  |
| 1.1 | 分辨率1100线,逐行扫描：1920x1080P。视频格式：16:9宽频模式。 |  |
| 1.2 | USB高清存储拍照功能，存储格式:1920x1080P。 |  |
| 1.3 | 信噪比≥62db。 |  |
| 1.4 | 超高清摄像头配有适配器 |  |
| 1.5 | 图像输出：具备HDMI HD-RGB Y/C BNC DVI.SDI等输出接口。 |  |
| 1.6 | 具有多种手术模式设置，兼容腹腔镜，宫腔镜,关节镜，脑室镜,椎间孔镜,纤维软镜等多种镜种，通用性强，使用更加方便。 |  |
| 1.7 | 最低光敏度：0.3LUX。 |  |
| 1.8 | 血管增强功能.提高摄像主机血管识别能力.手术中避免血管损伤,减少出血。 |  |
| 1.9 | 电子快门速度：自动(1/50-1/100000S)。 |  |
| 2 | LED医用内窥镜冷光源 |  |
| 2.1 | LED大屏显示光源强度的百分比，光源的明暗度调节范围为5 - 100%。 |  |
| 2.2 | 数码控制光能输出，色温6000-6500K。 |  |
| 2.3 | 使用寿命≥20000小时。 |  |
| 2.4 | 具备自动休眠模式，降低光源损耗。 |  |
| 2.5 | 光通量≥1400lm。 |  |
| 2.6 | 配LED 导光束。通用光缆适配接口转换可适用各种主流品牌。 |  |
| 3 | 医用显示器 |  |
| 3.1 | ≥31英寸全高清图像。 |  |
| 3.2 | 分辨率为：1920×1080P 。 |  |
| 3.3 | 纯数字输入DVI接口，175度斜角不失真、可以调节亮度，对比度，信噪比。 |  |
| 3.4 | 操作界面简单，可调节对比度,亮度,响应时间等参数。 |  |
| 3.5 | 带有DVI SDI等多种数字视频输入端口。 |  |
| 4 | 医用灌注泵 |  |
| 4.1 | 安全分类I类BF型，电源～220V 50Hz，额定功率≤150VA。 |  |
| 4.2 | 微电脑数码管显示。 |  |
| 4.3 | 压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg。 |  |
| 4.4 | 流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min。 |  |
| 4.5 | 可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）。 |  |
| 4.6 | 管路可高温高压和低温等离子消毒。 |  |
| 4.7 | 采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。 |  |
| 4.8 | 运行方式间歇加载/连续运行。 |  |
| 5 | 等离子双极电切镜 |  |
| 5.1 | 等离子电切镜 |  |
| 5.1.1 | 超高清，视向角30°，视场角80°，直径4mm。达到最佳的手术视野和景深要求。工作长度≥300mm。 |  |
| 5.1.2 | 水晶蓝宝石镜面，柱状晶体排列技术。成像质量高，可连接各种品牌摄像光源、视野边缘清晰色彩更逼真、蓝宝石耐刮痕、视窗影像明亮高清晰。 |  |
| 5.1.3 | 镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光源就能清晰成像。 |  |
| 5.1.4 | 采用双层金属外鞘，黄金激光焊接，使用寿命长。 |  |
| 5.1.5 | 防雾处理，耐高温高压消毒。 |  |
| 5.2 | 镜鞘 |  |
| 5.2.1 | 连续灌流外鞘，外径8.8mm，内径8.3mm，工作长度180mm。 |  |
| 5.2.2 | 内鞘可360度旋转,防止水路管缠绕。外径8.2mm，内径7.0mm，方便医生操作；大通量进出水，保证视野清晰。 |  |
| 5.2.3 | 配专用闭孔器，保护宫颈不受损伤。 |  |
| 5.3 | 配置器械 |  |
| 5.3.1 | 被动式工作手件，全闭合指环，手术电极行程20mm，操作顺滑，切割安全可靠。 |  |
| 5.3.2 | 配可重复使用24Fr电切环，包括：针状、环状，可应对各类手术适应症。电切环切割效率高，产热低。 |  |
| 5.3.3 | 手件用高频导线 |  |
| 5.3.4 | 器械均耐高温高压消毒。 |  |
| 5.3.5 | 使用生理盐水膨宫，有效防止水中毒。 |  |
| 6 | 超微创双重宫腔镜系统 |  |
| 6.1 | 镜体直径2.9mm，视角30度，视场角75°。水晶蓝宝石镜面，HOPKINS II结构光学系统，成像质量高，可连接各种品牌摄像光源、视野边缘清晰色彩更逼真。工作长度≥300mm。 |  |
| 6.2 | 镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光源就能清晰成像,采用双层金属外鞘，黄金激光焊接，使用寿命长。耐高温高压消毒 |  |
| ▲6.3 | 免扩宫共用外鞘直径外径≤4.9mm，工作长度≥180mm,可无缝切换电切镜内鞘和检查镜内鞘，便于机械能量和电能量同一手术使用;带陶瓷保护，安全操作；可局部麻醉手术，可缩短手术时间，降低手术成本。 |  |
| 6.4 | 含4.6mm机械手执器械的操作内鞘及4.6mm电切镜内鞘。工作长度＞200mm。 |  |
| 6.5 | 循环水设计，保证手术视野清晰。 |  |
| 6.6 | 4.6mm操作内鞘带5Fr工作通道，配5Fr硬性抓钳、剪刀和活检钳，直径≤1.6mm，工作长度≤340mm。保证强度及柔韧度，方便手术使用。 |  |
| 6.7 | 4.6mm电切内鞘配多功能电切被动式工作手件，弹簧助力功能全闭合指圈，电极行程2cm，操作安全。单双极导线均可接续，可实现单双极电切互换个，便于个性化手术。配有刀型、环型超细电切环，切割电热损伤小。可重复使用，节约成本。 |  |
| 6.8 | 所有组件均快速拆装设计，使用方便，节约操作时间。 |  |
| 6.9 | 镜子和器械均可高温高压灭菌消毒。 |  |
| 7 | 低温等离子多功能手术系统 |  |
| 7.1 | 主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LED液晶显示屏。 |  |
| 7.2 | 触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≤260W。工作档位1-9档可调，同时每一档位具有半档功率可操作。 |  |
| 7.3 | 为使手术效果更精准主机需具备2种工作频率：汽化切割输出频率≤100kz；凝血消融输出频率≥450Khz |  |
| 7.4 | 主机采用全智能数字控制电路，具备以下功能： ①主机工作可提示工作能量输出状态。 ②全时实施数字智能化程序控制，如果达到手术最佳治疗状态时，主机能通过等离子刀头反馈负载的工作信息并自动调整阻抗和能量的输出，防止过度治疗和温度上升。 ③具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率，不用频繁调节功率和阻抗区间，使操作更加方便、快捷、安全。 |  |
| 7.5 | 使用高压反侦测数字技术，用软件可以控制硬件电路中1UA的漏电流对应到治疗档位，保证安全范围和远期的治疗效果。 |  |
| 7.6 | 具有自动检测刀头和附件连接功能 |  |
| 7.7 | 具有故障自动检测显示和报警提示 |  |
| 7.8 | 使用双脚踏控制 |  |
| 7.9 | 治疗温度：低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成对软组织的汽化、切割、消融、凝血、剥离和血管闭合等外科手术。 |  |
| 8 | 医学影像工作站 |  |
| 8.1 | 工作站系统软件支持 26 种模块，包括实时影像录制；快速病例检索；自由设计报告；用户权限管理等功能。 |  |
| 8.2 | 内存≥4GB，内置硬盘≥1T，集成千兆以太网卡,液晶显示器≥20 英寸。 |  |
| 8.3 | 采集设备: 具有动态/静态影像撷取，支持DNI、HDMI、SDI、VGA高清信号输出端口，全屏撷取分辨率最高可达1920×1080，支持NTSC及PAL双系统。 |  |
| 8.4 | 配工作台车 |  |
| 三 | 配置要求及必备附件： |  |
| 1 | 超高清摄像系统主机 1台 |  |
| 2 | 超高清内窥镜摄像头 1个 |  |
| 3 | 超高清适配器 1个 |  |
| 4 | LED光源 1台 |  |
| 5 | 导光束 2根 |  |
| 6 | 医用灌注泵 1台 |  |
| 7 | 膨宫管 1根 |  |
| 8 | 32英寸全高清监视器 1台 |  |
| 9 | 专用台车 1辆 |  |
| 10 | 全高清等离子电切镜 1条 |  |
| 11 | 镜体保护鞘 1支 |  |
| 12 | 连续灌流内鞘，外径24Fr 1支 |  |
| 13 | 连续灌流外鞘，外径26Fr 1支 |  |
| 14 | 专用闭孔器 1支 |  |
| 15 | 被动式工作手件（含双极高频导线） 1支 |  |
| 16 | 电切环 24Fr，环状 6个 |  |
| 17 | 电切环 24Fr，针状 6个 |  |
| 18 | 专用消毒盒 1只 |  |
| 19 | 高清宫腔镜，直径2.9mm 1根 |  |
| 20 | 14.9 Fr/4.9mm共用外鞘 1根 |  |
| 21 | 多功能电切手件（含双极高频导线） 1把 |  |
| 22 | 电切内鞘 1支 |  |
| 23 | 检查内鞘 1支 |  |
| 24 | 双极电切环 8个 |  |
| 25 | 半硬性异物钳 5Fr 1根 |  |
| 26 | 半硬性剪刀 5Fr 1根 |  |
| 27 | 冲水口接头 2个 |  |
| 28 | 半硬性活检钳 5Fr 1根 |  |
| 29 | 专用消毒盒 1个 |  |
| 30 | 低温等离子体多功能手术系统 1台 |  |
| 31 | 脚踏 1个 |  |
| 32 | 医学影像工作站主机（含显示器） 1 套 |  |
| 33 | 台车（用于工作站） 1 台 |  |
| 四 | 维修与质量保证： |  |
| 1 | 设备验收合格后原厂主机保修≥5年，镜子保修≥3年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费。 软件终身免费升级；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考 |  |
| 2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 3 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 五 | 安装与验收： |  |
| 1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、接口费等）由中标人负责提供。 |  |
| 7 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

| 序号二：利普刀+阴道镜 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1 | LEEP刀用途：适用于妇科宫颈疾病的治疗 |  |
| 2 | 阴道镜用途：用于妇科筛查及诊治宫颈病变。 |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置要求： |  |
| 1 | LEEP刀 1台 |  |
| 1.1 | 整机要求： |  |
| ▲1.1.1 | LEEP刀工作频率：强力电切、精细电切频率为330kHz；凝血频率430kHz，双极频率1MHz；能提供相关功能说明文件 |  |
| 1.1.2 | 安全标准：CF型，带除颤保护，I类输出，符合国标GB9706.1-2007和专标9706.4-2009安全标准。 |  |
| 1.1.3 | 输出功率：整机输出功率为0～200 W，且功率调节精细，1W可调，真正实现精细切割，卓越电凝；能提供相关功能说明文件 |  |
| 1.1.4 | 功率设置高亮LED数字显示，防水按键方式调节，易于清洁消毒 |  |
| 1.1.5 | 工作音量可调节 |  |
| ★1.1.6 | 具有功率输出自动补偿功能，针对不同人体组织自动调节输出功率达到最佳切割和凝血效果；能提供CFDA注册检测说明文件 |  |
| 1.2 | 技术要求： |  |
| 1.2.1 | 工作模式： a)三种电切模式：纯切、混切1、混切2； b)三种电凝模式：柔凝/凝切、强凝、喷凝； C)三种双极电凝模式：精细双极、标准双极、宏双极 |  |
| 1.2.2 | 无压力切割，切缘无碳化，出血少，更好地满足病理诊断的需要 |  |
| 1.2.3 | 中性电极实时监测接触质量系统，全程实时监测极板的工作状态、贴合面积及组织阻抗并以数字形式显示与操作面板上，最大程度的减少因中性电极接触面积减少而造成的灼伤风险；能提供相关功能说明文件 |  |
| 1.2.4 | 喷射电凝模式：凝血效果好，组织碳化少，术后愈合快，疼痛轻，无水肿，疤痕小 |  |
| 1.2.5 | 柔凝/凝切档位，具有组织的切割功能，切割的同时还具有一定的凝血效果，是专为LEEP手术设计； |  |
| 1.2.6 | 专用电极，切割精确，无切缘热量传导，极低切缘组织灼伤 |  |
| 1.2.7 | 具有手控或脚控功率输出功能； |  |
| 1.2.8 | 可掉电保存当前电切、电凝功率设置； |  |
| 1.2.9 | 具有自动电压调节功能； |  |
| 1.2.10 | 采用数字化电路设计，微电脑控制程序，确保输出精细稳定。可提供相关控制程序发明专利； |  |
| 1.3 | 安全要求： |  |
| 1.3.1 | 误操作报警功能，设备在运行中出现故障能能立刻停止功率输出并显示相应错误代码，及时提醒使用者（脚踏误操作报警、电压电流超差报警等）； |  |
| 1.3.2 | 具有开机自检和双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功能输出）功能，并能声光报警提示； |  |
| 1.3.3 | 设备微处理器可实时监控到负极板（回路电极）是否连接正常，一旦监测到没有正常连接或功率输出超出设定范围，微处理器将自动停止功率输出，确保病人不被负极板伤烧，保障术中患者的安全 |  |
| 1.3.4 | 患者漏电流及患者辅助电流要求正常状态下≤0.01mA，单一故障状态下≤0.05mA； |  |
| 1.4 | 工作要求 |  |
| 1.4.1 | 电源要求：110V～220V∕50Hz～60Hz |  |
| 1.4.2 | 环境温度：10℃～40℃ |  |
| 1.4.3 | 相对湿度范围≤95% |  |
| 1.4.4 | 大气压力范围70～106kpa |  |
| 1.5 | 吸烟器要求： |  |
| 1.5.1 | 具备手术烟雾吸收净化功能（医疗级吸烟器） |  |
| 1.5.2 | 吸烟器流量可调，静音设计 |  |
| 1.5.3 | 具备三级过滤方式，过滤效果可有效滤除99.99%的颗粒物 |  |
| 1.5.4 | 吸烟流量：≥120m3/小时,流量输出0～99级连续可调，延迟时间0～99秒可调，LED数字显示； |  |
| 1.5.5 | 吸烟器操作方式具有与LEEP刀电磁感应式自启动功能，无需脚踏控制，吸烟关闭延迟时间设置可调； |  |
| 1.6 | LEEP系统配置整体多功能台车 |  |
| 1.6.1 | 配置金属多功能台车,外观精致小巧,结实耐用 |  |
| 1.6.2 | 车身内部隔层设有独立可封闭式二层置物筐,防尘存储附件,适合临床应用 |  |
| 1.6.3 | 承重式滑轮设计,使移动更轻松方便 |  |
| 1.6.4 | 前后扶手设计,方便任意方向移动 |  |
| 2 | 阴道镜 １台 |  |
| 2.1 | 阴道镜镜头参数 |  |
| 2.1.1 | 镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。 |  |
| 2.1.2 | 像素不低于200万。 |  |
| 2.1.3 | 成像系统水平分辨率不低于940TVL。 |  |
| 2.1.4 | 放大倍数支持：1～60倍。 |  |
| 2.1.5 | 有效操作距离：150mm～350mm;工作距离为20cm处光源中心温升≤1% |  |
| 2.1.6 | 视场范围：≥Ø100mm(3X),≥Ø15mm(18X)；景深：≥150mm(3X),≥50mm(18X) |  |
| 2.1.7 | 景深：≥150mm(3X),≥50mm(18X)。 |  |
| 2.1.8 | 空间分辨率：≥14 lp/mm。 |  |
| 2.1.9 | 图像几何失真度≤1%。 |  |
| 2.1.10 | 亮度可调的高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，30cm处光源照度≥3000Lx, 光源色温：3200K～7000K。 |  |
| 2.1.11 | 光斑直径≥Ø70mm，距离中心点70mm范围内照度均匀性≥90%，光源显色指数Ra≥90 |  |
| 2.1.12 | 色彩还原最大误差≤30NBS，平均色彩还原误差≤20NBS，饱和度值95%~120%。 |  |
| 2.1.13 | 最大照度时辐射照度≤350 W/m2。 |  |
| 2.1.14 | 光源在200nm~400nm光谱范围内，最大照度时的有效紫外辐射照度≤0.008 W/m2。 |  |
| 2.1.15 | 有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能。 |  |
| 2.1.16 | 防水按键设计，9按键扇形布局，单手操作按键即可实现对图像观察的视野变换（放大/缩小）、可视焦距调节（手动定位聚焦+/-）、白光变色温成像（三级，包括自然光成像、暗光成像模式以及曝光补偿模式）、电子绿色滤镜成像（三级）、计时显示和图像冻结功能控制，并支持镜头手柄按键控制图像采集。 |  |
| ★2.1.17 | 可通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时时长可自定义设置，最高支持90分钟，并可在打印报告中显示时长标记;并可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记，为检查过程提供量化评估依据，放大倍数和计时时间分布在图像一侧，减少对图像观察的影响。 |  |
| ▲2.1.18 | 镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像两种功能，便于快速确定病变部位的位置。 |  |
| 2.1.19 | 支持镜头操作按键控制“一键”快速切换进入观察检查操作界面。 |  |
| ★2.1.20 | 设备具有两个独立的视频接口，与工作站集成一体，可供用户扩展显示镜头原始图像，无需通过转换器 |  |
| 2.1.21 | 镜头支持延时自动关闭功能，延迟时间可设置，提高镜头使用寿命。 |  |
| 2.1.22 | 图像采集单元提供HDMI视频输出接口。 |  |
| 2.1.23 | 采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定的可靠性及操作的灵敏性。 |  |
| 2.2 | - 阴道镜工作站性能参数 |  |
| 2.2.1 | 系统性能 |  |
| 2.2.1.1 | 计算机性能不低于：i3处理器；内存：≥4GB；硬盘：≥1T； |  |
| 2.2.1.2 | 屏幕尺寸≥21.5寸。 |  |
| 2.2.1.3 | 系统分辨率不低于1920*1080。 |  |
| 2.2.2 | 工作站功能 |  |
| 2.2.2.1 | 具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率。 |  |
| 2.2.2.2 | 可以提供不少于4种病人信息获取方式。 |  |
| 2.2.2.3 | 具有病历重点关注功能，医生可根据醒目的颜色和标记快速发现需要重点关注的患者，同时提供查询功能，便于医生快速查找患者信息。 |  |
| 2.2.2.4 | 能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可以通过镜头扣手按键一键操作多幅图片同屏显示，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。 |  |
| 2.2.2.5 | 可以自定义设置粗醋白计时时间，自定义时间范围。 |  |
| ★2.2.2.6 | 具有语音播报操作提示功能，自动给出临床检查流的操作提示信息，便于临床规范阴道镜检查操作 |  |
| 2.2.2.7 | 支持不少于4种采图方式。具有脚踏板控制、鼠标控制或镜头扣手按键控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能； |  |
| 2.2.2.8 | 支持双脚踏开关控制，可控制图像采集、冻结并采集图像、计时显示、界面切换等功能，开关功能灵活组合，方便阴道镜检查操作使用 |  |
| 2.2.2.9 | 采图后可支持图像镜像观察。 |  |
| 2.2.2.10 | 具有自动采图功能，给出临床检查流自动提示信息，同时支持全程语音播报操作提示。 |  |
| 2.2.2.11 | 提供不少于2种方式开启计时功能。 |  |
| 2.2.2.12 | 支持观察检查界面两种以上显示方式，图像采集时进行全屏观察。 |  |
| 2.2.2.13 | 提供符合IFCPC2011和ASCCP2017的阴道镜术语和检查规范，提供阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断。 |  |
| 2.2.2.14 | 系统图像采集方式可以支持保存bmp,jpg 2种图像格式 |  |
| 2.2.2.15 | 支持同一患者历史病历自动管理。在病人信息页面展示同一患者的历史检查记录，医生可以快速浏览和查阅患者历史检查，满足对复诊病人检查信息统一管理的需求 |  |
| 2.2.2.16 | 在观察检查页面支持患者上次检查图像与当前检查的图像同屏对比，方便医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程。 |  |
| 2.2.2.17 | 具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像。 |  |
| 2.2.2.18 | 图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病历中。 |  |
| 2.2.2.19 | 提供RCI及Swede评估方法,可通过病变边界、范围、表面轮廓、醋白上皮颜色、醋酸变化、血管形态及碘染色等维度做评分，用于评估宫颈病变的程度，并提供参考图谱，为基层医院学习掌握提供辅助。 |  |
| ▲2.2.2.20 | 提供R-way阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，智能提示病变级别和活检点位置，自动给出处理建议，便于医生规范阴道镜检查流程和拟诊结果，同时简化了阴道镜检查技术的培训难度，更适合基层医院使用，提供不少于100例病理确诊的病例资料供操作练习，能够提供进修培训其临床应用功能的教学医院。 |  |
| 2.2.2.21 | 具有图片导出导入功能。 |  |
| 2.2.2.22 | 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份,提供邮件、DICOM等选择报告发送模式，便于医疗纠纷的追述。 |  |
| 2.2.2.23 | 生成报告后，在报告页面可以直接编辑报告，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等，便于医生操作。 |  |
| 2.2.2.24 | 打印方式：A4/B5纸打印，无需设置打印机，方便临床应用。 |  |
| 2.2.2.25 | 病历存储≥50000份，支持病历查找，编辑，删除，导入，导出等功能。 |  |
| 2.2.2.26 | 可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析，统计结果可以拼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。 |  |
| 2.2.2.27 | 可对软件用户的历史操作进行留痕记录，系统自动记录用户对病人数据的软件操作动作，满足临床对软件操作可追溯的需求。 |  |
| 2.2.2.28 | 图像字体颜色及软件界面底色支持≥6种颜色可选，可根据用户喜好进行设置。 |  |
| 2.2.3 | 工作站可扩展信息化应用 |  |
| 2.2.3.1 | 可以识别不少于2种编码格式的扫描枪。 |  |
| 2.2.3.2 | 支持LDAP集成登陆，方便医院账号管理。 |  |
| 2.2.3.3 | 支持PDF报告发送至邮箱。 |  |
| 2.2.3.4 | 支持阴道镜报告多级质控管理功能。提供自动形式审核和上级复核功能，对阴道镜图像、报告等进行评估以及针对性指导，同时支持自动生成质控报表，可供医院开展本院内、跨院区阴道镜质控管理工作 |  |
| 2.2.3.5 | 具有功能模块自定义功能：医生可以根据操作习惯，自定义软件操作工作流。 |  |
| 2.3 | - 工作站数据库 |  |
| 2.3.1 | 提供不少于两类国际专业术语数据库。 |  |
| 2.3.2 | 提供临床病理参考图谱,数据库包括数十种临床病症现象的标准参考图谱 |  |
| 2.3.3 | 提供数百张张病理确诊的病例资料数据图库。 |  |
| 2.3.4 | 提供不少于100例病理确诊的病例资料供操作练习，可提供进修培训其临床应用功能的教学医院； |  |
| 2.3.5 | 提供不少于3种的评估方法。 |  |
| 三 | 配置要求及必备附件： |  |
| 1 | LEEP 刀主机 1台 |  |
| 2 | 吸烟器 1套 |  |
| 3 | 专用台车 1台 |  |
| 4 | 脚踏 1套 |  |
| 5 | 手控刀笔 3支 |  |
| 6 | 双极镊 1支 |  |
| 7 | 手术电极 10支 |  |
| 8 | 阴道扩张器 2个 |  |
| 9 | 阴道镜镜头 1台 |  |
| 10 | 阴道镜应用系统软件 1套 |  |
| 11 | 阴道镜台车(含电脑、打印机） 1套 |  |
| 12 | 阴道镜脚踏 1个 |  |
| 四 | 维修与质量保证： |  |
| 1 | 设备验收合格后主机质保期≥5年（提供原厂证明），附件质保期≥2年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；软件终身免费升级；提供主要维修配件的价格清单及折扣供采购人参考 |  |
| 2 | 免费提供院内操作和维修培训。 |  |
| 3 | 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场。 |  |
| 五 | 安装与验收： |  |
| 1 | 交货时间：业主单位通知之日起一个月内。 |  |
| 2 | 安装地点：医院内指定科室。 |  |
| 3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测、接口费等）由中标人负责提供。 |  |
| 7 | 所投设备须是最新出厂6个月内，准字号3个月内（以到货时间为准） |  |

二、商务要求表

| 序号 | 商务要求条款 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 生产、经营许可 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。（适用于按医疗器械管理的货物） 投标文件中提供所投设备医疗器械注册证及其他相关必要证件。（适用于按医疗器械管理的货物） |  |
| 2 | 付款条件 （1）合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，招标人向中标人支付合同金额的70%作为预付款； （2）招标人收到中标人提供的发货单后，招标人向中标人支付合同金额的20%； （3）设备安装完毕并验收通过，招标人收到对应金额的发票后7个工作日内向中标人支付余款。 备注：每次支付时，中标人须向招标人提供对应金额的发票。未及时提供发票的，招标人有权拒绝支付。 |  |
| 3 | 交货时间：详见二、技术及服务要求 地点：采购人指定地点 |  |
| 4 | 安装完成时间：详见二、技术及服务要求 |  |

- 第四部分  评标办法

评标标准（兼评委打分表）

适用所有标项

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术 分 70分 | - 技术需求响应情况（28分）：技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求：一、技术及服务要求及二、商务要求表的得28分。 标注“▲”条款的负偏离作无效标处理，每负偏离一条标注“★”条款的扣4分，其他一般条款每负偏离一条扣2分；扣分＞28分的作无效标处理。 | 28 |
|  | 2、评标委员会对投标产品性能进行评议（4分）： 对各家的投标产品的性能综合评议。产品技术、设备功能充分满足使用要求得4分；产品技术、设备功能情况有部分不能满足使用要求的得2分；产品较为落后，设备功能情况与使用要求差距较大的得1分。 | 4 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的稳定性进行评议（4分）： 对各家的投标产品的可靠性、故障率综合评议。产品性能稳定、运行可靠、故障率低的得4分；产品性能比较稳定、故障率较低的得2分；产品性能不稳定、故障率较高的得1分。 | 4 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议（4分）： 设备配置齐全、合理、科学，具有升级空间的得4分，设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得2分，设备配置存在缺陷的得1分。 | 4 |
|  | 5、评标委员会对供应商提供的技术支持资料（包括但不限于制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等）进行评议（4分）： 技术支持资料有效并且完整的得4分；技术支持资料有效且较完整的得2分；技术支持资料不完整的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会根据供应商针对安装调试方案的合理性进行评议（3分）： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分。 | 3 |
|  | 7、评标委员会根据供应商的供货方案进行评议（2分）： 供货方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性的得2分； 供货方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般的得1分； 供货方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得0.5分。 | 2 |
|  | 8、评标委员会根据供应商提供的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议（2分）： 技术服务、培训方案科学合理，能快速有效的协助采购人掌握产品特性的得2分， 技术服务、培训方案安排的合理性一般，预计效果能满足采购人基本使用需求的得1分；技术服务、培训方案合理性较差的得0.5分。 | 2 |
|  | 9、评标委员会根据供应商所投设备运行和维修成本进行评议（5分）： 提供全保、人工保等各种质保期后的保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，报价合理运维成本低的得5分；报价和运维成本较合理的得3分；报价不合理运维成本较高的得1分。 | 5 |
|  | 10、售后服务方案（8分） |  |
|  | （1）售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应迅速，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分； | 3 |
|  | （2）售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。 | 3 |
|  | （3）售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，无人员配备得0分。 | 2 |
|  | 11、质保期（2分）：在招标文件要求的基础上每增加1年得1分，最多得2分。 | 2 |
|  | 12、业绩（3分）： 2020年1月1日（合同签订时间为准）至今，所投产品同型号设备销售业绩进行评定，每提供1个合同得0.5分，满分3分。 提供合同复印件加盖供应商公章、用户联系方式，否则不得分。 | 3 |
|  | 13节能产品环境标志产品（1分） 13.1、投标产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 13.2、投标产品全部属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章。 |  |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价×（1-小微企业价格扣除优惠值10%（若有）） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 计算结果四舍五入保留两位小数。 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

注：（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（2）评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

一、评标方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.1评标标准：评标标准（兼评委打分表）。

三、评标程序

3.1资格审查及符合性审查

1）资格审查

本项目为资格后审，由采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步程序。资格审查后，单个标项合格的投标人不足三家的，不得继续评标。

资格审查内容（兼审查表）

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | （1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）； |  |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人、采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、采购文件要求投标人提供资格证明文件的，资格证明文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格。

2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

2）符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，单个标项有效投标人不足三家的，不得继续评标。

符合性审查内容（兼评委审查表）

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。 |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 格式详见第六部分应提交的有关格式范例 |  |
| 3 | 投标有效期 | 详见第二部分投标人须知一、总则17.1 |  |
| 4 | 投标文件的签署、盖章、装订 | 详见第二部分 投标人须知一、总则13.投标文件的签署、盖章投标文件的签署、盖章、装订 |  |
| 5 | 投标文件组成 | 详见第二部分投标人须知一、总则“11.投标文件的组成” |  |
| 6 | 投标报价 | 详见第二部分投标人须知前附表10 |  |
| 7 | 商务实质性条款（带▲号条款） | 详见第三部分采购需求 |  |
| 8 | 技术实质性条款（带▲号条款） | 详见第三部分采购需求 |  |
| 9 | 其他无效投标认定情形 | 详见本章四投标无效的认定及采购文件 |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 投标人不得为联合体。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

3.2比较与评价。评审小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观评分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.3汇总商务技术得分。评审小组各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.1.6政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.4.5本项目采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

3.4.6本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

3.4.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

3.5排序与推荐。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，评审因素的量化指标评审得分次高的投标人为排名第二的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评审小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  拟签订的合同文本

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交付期及交付地点

8.1 交付期：

8.2 交付地点：

九、货款支付

9.1 付款方式：

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报鄞州区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，代理机构执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

见证方（盖章）：宁波市国际招标有限公司

重要提醒：

根据鄞州区政府采购要求，本招标项目的合同经买、卖双方签名盖章后，还须经招标代理公司盖章见证（非鉴证），请勿忘！

- 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有，加盖公章）；

（4）本项目的特定资格要求（如果有，加盖公章）；

（5）投标人声明。

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.本项目非专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件2）。

四、本项目的特定资格要求（如果有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、投标人声明

已完全明确招标文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》和《特别告知函》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（3）符合性审查资料；

（4）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

（5）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

（6）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

（7）投标标的清单；

（8）商务技术偏离表；

（9）评标标准相应的商务技术资料；

（9-1）所投设备运行和维修成本及质保期后备品备件清单；

（9-2）安装调试验收方案；

（9-3）供货方案；

（9-4）质保期方案；

（9-5）技术服务和技术培训方案；

（9-6）服务承诺；

（9-7）业绩一览表；

（9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

（9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2.1.2承诺函；

2.1.3联合协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有）；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.5投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

2.2.6食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9评标标准相应的商务技术资料；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）；

2.3.3残疾人福利性单位声明函(如有）；

2.3.4由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：   自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料自查表

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。 |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 格式详见第六部分应提交的有关格式范例 |  |
| 3 | 投标有效期 | 详见第二部分投标人须知一、总则17.1 |  |
| 4 | 投标文件的签署、盖章、装订 | 详见第二部分 投标人须知一、总则13.投标文件的签署、盖章投标文件的签署、盖章、装订 |  |
| 5 | 投标文件组成 | 详见第二部分投标人须知一、总则“11.投标文件的组成” |  |
| 6 | 投标报价 | 详见第二部分投标人须知前附表10 |  |
| 7 | 商务实质性条款（带▲号条款） | 详见第三部分采购需求 |  |
| 8 | 技术实质性条款（带▲号条款） | 详见第三部分采购需求 |  |
| 9 | 其他无效投标认定情形 | 详见本章四投标无效的认定及采购文件 |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 投标人不得为联合体。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

四、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

五、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

六、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

『编制说明』：

- 投标人需按“第三部分  采购需求”中各项要求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）

3、技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。

注：按本格式和要求提供。

九、评标标准相应的商务技术资料

（9-1）所投设备运行和维修成本；

（9-2）安装调试验收方案；

（9-3）供货方案；

（9-4）质保期方案；

（9-5）技术服务和技术培训方案；

（9-6）服务承诺；

（9-7）业绩一览表；

（9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）

（9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

质保期后备品备件清单

| 标项序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人名称((电子签章):___________________

日期:_____年___月___日

（9-7）业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日  期：

（9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）

（9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）

（2）中小企业声明函

（3）残疾人福利性单位声明函(如有）

（4）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

标项：                                                            (单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 中小企业声明函（如果有）

招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件2）。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

附件2：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。