宁波大学医学院附属医院

医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202310156G

采 购 人：宁波大学医学院附属医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2023年02月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	20

第五章  招标内容与技术需求	23

第六章  商务条款	35

第七章  附件	36

- 第一章  招标公告

发布日期：2023年2月15日

项目概况

宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年3月7日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202310156G

项目名称：宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目

预算金额（元）：16000000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项1
标项名称:1.5T磁共振等设备
数量:1
预算金额（元）:16000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

序号1-1:1.5T磁共振   数量：1台  主要技术参数：磁体场强：1.5T；

序号1-2:64排及以下CT（60排及以上） 数量：1台  主要技术参数：机架孔径：≥70cm，倾角：≥±30；详见招标文件第五章“招标内容与技术需求”。
备注：须对序号1-1至序号1-2同时投标，不接受进口产品投标，详细采购需求详见招标文件。

合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年02月15日至2023年02月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1、供应商登录政府采购云平台注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年03月07日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年03月07日9:00

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波大学医学院附属医院

地址：宁波市江北区人民路247号

传真：/

项目联系人（询问）：卜老师

项目联系方式（询问）：0574-87035562

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-87085047

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：王媛

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87356230

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：/

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波大学医学院附属医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

7、“★”系指实质性响应条款。

★7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

7.4合格货物来源：

国产，不接受进口产品投标。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本项目的投标报价为含税固定价，包括但不仅限于设备价、规定的零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、人员培训、按照招标文件“第五章  招标内容与技术需求”中要求的维护保养价格等等、在质保期内的纠正和维护等完成该项目所需的一切费用。

2、本项目以人民币为结算单位。

3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：（部分格式详见第七章 附件）

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明（详见附件）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款偏离表；对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告复印件等相关证明资料；（格式自拟）

B8、产品销售业绩表；（格式自拟）

B9、安装调试方案；（格式自拟）

B10、供货方案；（格式自拟）

B11、技术培训方案包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训；（格式自拟）

B12、所投设备运行和维修成本；（格式自拟）

B13、售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案、售后服务机构备品备件储备情况、售后服务机构技术服务人员情况）

B14、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B15、供应商认为需要的其他资料。

★B16、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

★B17、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。）

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字或盖签字章后扫描上传。授权代表签字或盖签字章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202310156G                  ；

（3）项目名称：宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：王媛 0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：51518128@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（1）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价：人民币1600万元；投标报价超过预算价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准向中标供应商收取，该费用须在中标通知书发出时一次性付清。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.4本项目采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.5综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.7确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（详见附件）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格 |
| 资格性审查结论 |  | 符合/不符合 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本次公开招标设有预算价：人民币1600万元；投标报价超过预算价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 4 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号11在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

采购编号：NBITC-202310156G                                       适用于标项1

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分、商务分70分 | 1、“表B技术需求表”响应性（30分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得30分。 （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣4分。 （3）每负偏离一条未标“▲”指标或未标“★”指标的扣2分。 （4）本项最高得30分，当扣减分数≥30分时，作无效投标处理。 （5）负偏离实质性条款（打“★”）的，作无效投标处理。 | 30 |
|  | 2、评标委员会对投标产品性能、设备的稳定性、配置合理性进行评议（9分）： ①产品技术先进程度；②设备功能充分满足使用要求；③性能是否稳定；④运行可靠、故障率低；⑤设备配置是否齐全；⑥配置是否合理，具有升级空间；每项0-1.5分，由评委进行综合评议，最高得9分。 | 9 |
|  | 3、评标委员会根据供应商提供的供货方案进行评议（5分）： ①供货期限是否满足招标文件要求；②交货方式是否切合实际；③供货保障流程是否合理；④供货流程要点是否明确；⑤供货实施步骤是否清晰。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得5分。 | 5 |
|  | - 评标委员会根据供应商提供的安装调试方案进行评议（5分）： ①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得5分。 | 5 |
|  | 5、售后服务方案： |  |
|  | 5.1售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、技术支持等）（6分）： ①服务方式是否合理；②服务响应时间是否及时；③技术支持是否全面；④服务体系是否完整；⑤售后服务保障是否完整；⑥应急保障措施齐全。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得6分。 | 6 |
|  | 5.2培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）（3分）： ①培训时间安排是否合理；②培训内容是否全面；③培训方式多样性。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得3分。 | 3 |
|  | 5.3售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况（3分）： ①经验是否丰富；②证书是否齐全；③专业性及配备是否充足。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得3分。 | 3 |
|  | 6、维修成本（3分）： ①提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费是否合理；②维修人员配备是否全面；③维修完成时间是否及时。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得3分。 | 3 |
|  | 7、质保期（2分） 响应招标文件质保期要求的不得分，供应商承诺的质保期每增加0.5年（不足0.5年的不计分）得1分，最高得2分。 （所有设备质保期要求一致，否则就低计算得分） | 2 |
|  | 8、1.5T磁共振业绩（1.5分）： 2020年1月1日（以合同中落款时间为准）至今，所投同型号设备销售业绩进行评定，每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。提供合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订时间的，均不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供证明资料扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 1.5 |
|  | 9、64排以下CT（60排及以上）业绩（1.5分）： 2020年1月1日（以合同中落款时间为准）至今，所投同型号设备销售业绩进行评定，每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。提供合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订时间的，均不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供证明资料扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 1.5 |
|  | 10、政策性因素加分：（1分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

注：各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

评委签名：                                                    年  月  日

- 第四章  采购合同

项目编号：

项目名称：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于             政府采购项目    的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如适用）

乙方交纳人民币   元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲  方（盖章）：                                    乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）                            法定代表人（单位负责人）

或受委托人（签字）：                                或受委托人（签字）：

地  址：                                            地 址：

开户银行：                                          开户银行：

账号：                                              账号：

签约时间：                                          签约地点：

物资及服务产品廉洁购销合同

甲方：宁波大学医学院附属医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构物资及服务产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》、标书及合同约定规范采购。

二、甲方应当严格执行物资购销合同验收、入库制度，对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购，服务合同严格按照合同约定及进行考核。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方应当严格执行物资购销合同和医院相关规定送、验货，不得自行将产品交给临床使用或试用。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物资的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                 作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到直接到相关科室推销物资，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销及服务合同，并向有关卫生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同份数与主合同份数一致。甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（章）：宁波大学医学院附属医院               乙方（章）：

法定代表或法人委托人：                       法定代表或法人委托人：

年   月   日                             年   月   日

- 第五章  招标内容与技术需求

- 一、招标货物清单

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号1-1 1.5T磁共振 | 1台 | 磁体场强：1.5T | 1600 |
|  | 序号1-2 64排以下CT（60排及以上） | 1台 | 机架孔径：≥70cm，倾角：≥±30 |  |

- 注：★1、投标报价超出预算金额均作无效标处理。

- ★2、供应商应对序号1-1至序号1-2同时报价，否则均作无效标处理。

- 二、招标货物技术规格和要求

- 总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2医用电器标准：GB706－1995

2. 交货前的采购人查验

2.1采购人有权在产品组装期间到供应商的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，采购人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。

3. 对供应商提供培训、产品安装与验收的要求

3.1供应商负责培训操作人员和管理人员，采购人有权要求更换供应商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由供应商承担。

3.2供应商应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3采购人验收的目的：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。采购人可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4采购人验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在采购人负责人确认货物外包装完整的前提下由供应商的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，供应商应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。供应商应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，采购人可拒绝接受全部设备，供应商负责赔偿该项目的一切损失。

- 表A投标货物概况

| 标项 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

三、特别说明与规定

本部分内容均为采购人基本要求，如供应商无法响应，须在投标文件中详细说明，未说明的，视为完全响应并接受所有条款。

3.1本项目单独一个标项，标项是最小投标单位，供应商必须对标项内的所有内容发起投标响应。供应商在投标时缺漏的内容视为“未响应”，按负偏离处理，如中标，须自行如数补齐并承担相应后果。供应商应当完整、明确的逐条对照采购要求作出投标响应，投标响应缺项或因复制粘贴采购要求导致投标响应不明确的，均按负偏离认定；投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求供应商在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

3.2技术参数响应扣减分数≥30分时，作无效投标处理；采购文件中加注“★”号的条款为实质性要求条款，不满足的投标无效；本章节中标注“▲”号的条款为“重要参数”（如有），不满足的按评分办法规定进行评分（详见商务技术评分办法）。

★3.3投标产品归属医疗器械管理的，投标时须提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明（扫描件、加盖供应商公章），否则投标无效。

★3.4供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》扫描件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证扫描件；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》扫描件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证扫描件；（适用于按医疗器械管理的货物）。

3.5供应商所提供的货物应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯第三方合法权益。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

3.6供应商应是所投产品的合法经销商，能够提供符合采购要求的售后服务；

★3.7本项目为有偿采购，为保障各方合法权益，供应商不得向采购人提供任何赠品、回扣或者与本次采购无关的其他商品、服务，否则投标无效。“0报价”视同为“赠送”，按投标无效处理。

3.8设备的各项要求（品牌、型号、配置）应以中标供应商投标承诺为准，不得擅自更改。

3.9供应商须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

- 表B技术需求表

序号1-1：1.5T磁共振                      数量： 1台 ；

| 序号 | 招标需求 | 投标响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 投标产品必须具备独立的NMPA、CE、FDA认证。 |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |
| 1 | 磁体系统 |  |  |
| ★1.1 | 磁体场强：1.5T |  |  |
| 1.2 | 磁体类型：超导磁体 |  |  |
| 1.3 | 磁体与整机为同一生产商 |  |  |
| 1.4 | 磁体屏蔽类型：主动屏蔽 |  |  |
| 1.5 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 |  |  |
| 1.6 | 裸磁体长度≤150cm |  |  |
| 1.7 | 患者孔径≥70cm |  |  |
| 1.8 | 5GS线 X、Y轴≤2.5m |  |  |
| 1.9 | 5GS线 Z轴≤4.0m |  |  |
| 1.11 | 磁体均匀度 |  |  |
| 1.11.1 | 10cm DSV≤ 0.01 ppm |  |  |
| 1.11.2 | 20cm DSV≤ 0.05 ppm |  |  |
| 1.11.3 | 30cm DSV≤ 0.15 ppm |  |  |
| 1.12 | 磁场长期稳定性<0.1ppm/hour |  |  |
| 1.13 | 液氦消耗率≤0 升/小时 |  |  |
| 1.14 | 磁体液氦容量≤450升 |  |  |
| 1.15 | 正常工作下填充周期（典型值）≥10年 |  |  |
| 1.16 | 冷头智能启停工作模式，非24小时连续工作 |  |  |
| 1.17 | 磁体被动匀场技术 |  |  |
| 1.18 | 磁体主动匀场技术 |  |  |
| 1.19 | 3D容积动态匀场技术 |  |  |
| 1.20 | 靶器官匀场技术 |  |  |
| 1.20.1 | 颈部主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  |  |
| 1.20.2 | 心脏主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  |  |
| 1.20.3 | 足踝主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  |  |
| 1.20.4 | 腹部主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  |  |
| 1.21 | 主动逐层匀场技术 |  |  |
| 1.22 | 磁体重量(含液氦) ≤2700 kg |  |  |
| 2 | 梯度系统 |  |  |
| 2.1 | 梯度线圈主动屏蔽技术 |  |  |
| 2.2 | 最大FoV（X,Y轴）≥ 50cm |  |  |
| 2.3 | 最大FoV（Z轴）≥ 50cm |  |  |
| 2.4 | 单轴最大梯度场强（X、Y、Z三轴可同时达到）≥ 33mT/m |  |  |
| 2.5 | 单轴最大梯度切换率（X、Y、Z三轴可同时达到）≥ 125mT/m/ms |  |  |
| 2.6 | 等效最大梯度场强≥ 55mT/m |  |  |
| 2.7 | 等效最大梯度切换率≥ 210mT/m/ms |  |  |
| 2.8 | 梯度最短爬升时间（从0爬升到最大梯度场强）≤ 265 us |  |  |
| 2.9 | 最大场强、最大切换率、最大FoV同时达到 |  |  |
| 2.10 | 梯度占空比≥ 100% |  |  |
| 2.11 | 梯度线圈冷却方式为水冷 |  |  |
| 2.12 | 梯度线圈与整机为同一生产商 |  |  |
| 2.13 | 梯度放大器最大输出电压≥ 2000V |  |  |
| 2.14 | 梯度放大器最大输出电流≥ 625A |  |  |
| 2.15 | 梯度放大器最大电压和最大电流在同一个梯度脉冲输出中同时达到 |  |  |
| 2.16 | 梯度放大器冷却方式为水冷 |  |  |
| 2.17 | 梯度放大器为磁共振整机品牌自主生产 |  |  |
| 2.18 | 梯度控制器与梯度放大器间信号传输方式：数字化传输 |  |  |
| 3 | 射频发射系统 |  |  |
| 3.1 | 射频发射信号产生和处理方式：数字化处理 |  |  |
| 3.2 | 射频频率稳定性≤ ±2 x 10 -10 |  |  |
| 3.3 | 频率控制精度≤ 0.015 Hz |  |  |
| 3.4 | 相位控制精度≤ 0.006 o |  |  |
| 3.5 | 发射带宽≥ 500 kHz |  |  |
| 3.6 | 发射功率≥ 25kW |  |  |
| 3.7 | 射频放大器冷却方式为水冷 |  |  |
| 3.8 | 射频放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产 |  |  |
| 4 | 射频接收系统 |  |  |
| 4.1 | 提供一体化线圈射频接收系统（例如：西门子Tim系统、通用电气 TDI或GEM、飞利浦dStream） |  |  |
| 4.2 | 射频接收系统通道数（以产品DATASHEET中数值为准）≥ 180 |  |  |
| 4.3 | 单个扫描野内一次扫描最大通道数（以产品Datasheet中数值为准）≥ 32 |  |  |
| 4.4 | 射频接收带宽≥ 1 MHz |  |  |
| 4.5 | 接收机动态范围≥ 160 dB |  |  |
| 4.6 | MR信号模数转换器采样率≥ 80MHz |  |  |
| 4.7 | MR信号模数转换器的物理位置：磁体间内 |  |  |
| 4.8 | MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式：数字信号传输 |  |  |
| 4.9 | 同时可连接的线圈数量≥ 4 |  |  |
| 4.10 | 多线圈组合成像技术 |  |  |
| 4.11 | 可同时接收信号并参与成像的线圈数量≥ 5 |  |  |
| 4.12 | 系统线圈接口总数量≥ 6 |  |  |
| 5 | 射频接收线圈 |  |  |
| 5.1 | 正交发射/接收体线圈 |  |  |
| 5.2 | 头颈联合线圈通道数（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）≥16通道 |  |  |
| 5.3 | 体部线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）≥12通道 |  |  |
| 5.4 | 体线圈重量（含电缆）≤ 1.3kg |  |  |
| 5.5 | 体线圈可以满足90度旋转摆放进行扫描 |  |  |
| 5.6 | 脊柱线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）≥24通道 |  |  |
| 5.7 | 大号通用柔性线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）≥4通道 |  |  |
| 5.8 | 小号通用柔性线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）≥4通道 |  |  |
| 5.9 | 头颈线圈无线连接技术 |  |  |
| 5.10 | 脊柱线圈无线连接技术 |  |  |
| 5.11 | 所有线圈集成前置放大器 |  |  |
| 5.12 | 所有线圈免调谐 |  |  |
| 5.13 | 所有线圈支持并行采集技术 |  |  |
| 5.14 | 所有线圈支持新型专用静音序列扫描 |  |  |
| 5.15 | 所有线圈均支持连接自动检测技术 |  |  |
| 5.16 | 自动线圈单元选择技术 |  |  |
| 5.17 | 所有线圈接口都位于患者床上 |  |  |
| 5.18 | 所有线圈接口插满时患者床可上下自由移动 |  |  |
| 5.19 | 所有线圈为磁共振整机品牌自主生产 |  |  |
| 5.20 | 接收线圈内置主动匀场系统 |  |  |
| 6 | 患者舒适性与安全性 |  |  |
| 6.1 | 患者腔照明系统且亮度多级可调 |  |  |
| 6.2 | 患者腔通风系统且风量多级可调 |  |  |
| 6.3 | 患者防磁降噪耳机，具备对讲功能且音量多级可调 |  |  |
| 6.4 | 屏蔽间广播及拾音系统，音量多级可调，具备音乐播放接口 |  |  |
| 6.5 | 患者对讲系统支持主动降噪技术 |  |  |
| 6.6 | 患者照明、通风、对讲系统等可在主控制台直接控制 |  |  |
| 6.7 | 患者目镜 |  |  |
| 6.8 | 患者报警装置 |  |  |
| 6.9 | 自动语音指令 |  |  |
| 6.10 | 自动语音指令可由客户定制 |  |  |
| 6.11 | 患者监视CCTV系统（含摄像头与监视器） |  |  |
| 7 | 患者操作 |  |  |
| 7.1 | 集成于磁体外壳的真彩色液晶显示屏 |  |  |
| 7.2 | 患者床支持水平移动和垂直移动 |  |  |
| 7.3 | 患者床最低床位高度≤ 52 cm |  |  |
| 7.4 | 患者床水平和垂直移动时最大承重≥ 250 kg |  |  |
| 7.5 | 患者床水平移动范围≥ 2670 mm |  |  |
| 7.6 | 系统最大扫描范围≥ 205 cm |  |  |
| 7.7 | 扫描床最大水平移动速度≥ 20cm/s |  |  |
| 7.8 | 扫描床水平定位精度≤ ±0.5mm |  |  |
| 7.9 | 一键升床 |  |  |
| 7.10 | 一键进床 |  |  |
| 7.11 | 一键退床 |  |  |
| 7.12 | 患者床急停功能 |  |  |
| 7.13 | 紧急情况下手动移动患者床功能 |  |  |
| 7.14 | 操作者在控制台远程遥控患者床移动 |  |  |
| 8 | 生理门控 |  |  |
| 8.1 | 无线蓝牙呼吸门控 |  |  |
| 8.2 | 无线蓝牙心电门控 |  |  |
| 8.3 | 无线蓝牙外周门控 |  |  |
| 8.4 | 外部门控信号输入接口 |  |  |
| 8.5 | 门控信号光学输出接口 |  |  |
| 8.6 | 用户界面显示生理信号波形 |  |  |
| 8.7 | 磁体外壳显示屏显示门控设备连接指导 |  |  |
| 8.8 | 门控设备连接后磁体外壳显示器自动显示生理波形 |  |  |
| 9 | 神经系统成像 |  |  |
| 9.1 | 常规头颅与脊柱T1、T2、PD加权成像 |  |  |
| 9.2 | 2D/3D 水抑制FLAIR成像 |  |  |
| 9.3 | 真512矩阵单次激发脊髓水成像 |  |  |
| 9.4 | 全神经系统多站式，多部位成像可单次摆位完成，全过程无须移动患者，无须移动线圈 |  |  |
| 9.5 | 全景大范围多站式成像专用计划软件，一次性完成多站式成像规划 |  |  |
| 9.6 | 软件控床全自动多站式大范围成像 |  |  |
| 9.7 | 双反转三维快速自旋回波序列用于灰白质成像（例如：SPACE DIR，Cube DIR） |  |  |
| 9.8 | 三维高分辨颅脑T1解剖与T1定量成像（例如：MP2RAGE），具备且一次扫描输出解剖成像与定量图成像 |  |  |
| 9.9 | 矢状位脊柱弥散成像 |  |  |
| 9.10 | 单次激发EPI弥散成像 |  |  |
| 9.11 | 在线计算弥散Trace图、ADC图、eADC图 |  |  |
| 9.12 | 多次激发等方体素弥散成像（类3D弥散） |  |  |
| 9.13 | 磁敏感加权成像（例如：SWI、SWAN2.0、SWIp） |  |  |
| 9.13.1 | SWI序列可兼容并行采集 |  |  |
| 9.13.2 | SWI实时磁矩图成像技术 |  |  |
| 9.13.3 | SWI实时相位图成像技术 |  |  |
| 9.13.4 | SWI原始图像成像技术 |  |  |
| 9.13.5 | minMIP图像成像技术 |  |  |
| 10 | MR血管造影 |  |  |
| 10.1 | 2D/3D ToF时间飞跃法MRA |  |  |
| 10.2 | ToF序列支持门控触发 |  |  |
| 10.3 | 跟随式饱和带技术 |  |  |
| 10.4 | 3D多层块ToF技术 |  |  |
| 10.5 | MTC背景抑制技术 |  |  |
| 10.6 | 翻转角优化非饱和激励技术(TONE) |  |  |
| 10.7 | MTC与TONE技术可同时使用 |  |  |
| 10.8 | 2D/3D PCA相位对比法MRA |  |  |
| 10.9 | ce-MRA |  |  |
| 10.10 | k空间椭圆填充技术 |  |  |
| 10.11 | k空间中心优先椭圆填充技术 |  |  |
| 10.12 | 自动减影技术 |  |  |
| 10.13 | 自动MIP技术 |  |  |
| 10.14 | 造影剂团注跟踪序列(团注时间检测技术) |  |  |
| 10.15 | 外周血管MRA |  |  |
| 10.16 | 外周血管自动进床扫描 |  |  |
| 11 | 骨骼肌肉成像 |  |  |
| 11.1 | 10分钟亚毫米等方性体素3D成像可实现多种对比包括：PD，T2，脂肪抑制对比 |  |  |
| 11.2 | 高采集带宽金属伪影抑制成像（例如：HBW、MARS等） |  |  |
| 11.3 | 高级金属伪影抑制成像（例如：VAT或SEMAC或MAVRIC-SL等） |  |  |
| 12 | 磁共振心脏成像 |  |  |
| 12.1 | 心脏形态学成像 |  |  |
| 12.2 | 心脏电影成像 |  |  |
| 12.3 | 心脏灌注成像 |  |  |
| 12.4 | 心肌活性评价成像 |  |  |
| 12.5 | 心律不齐抑制技术 |  |  |
| 12.6 | 放射状k空间采集技术 |  |  |
| 12.7 | 黑血磁化准备技术 |  |  |
| 12.8 | 黑血与运动校正技术结合进行血管腔/壁成像技术 |  |  |
| 12.9 | 梯度回波序列回波共享技术 |  |  |
| 12.10 | 回顾性门控采集技术 |  |  |
| 12.11 | 自由呼吸实时心脏电影成像(单次心跳心脏电影成像) |  |  |
| 12.12 | 根据心动周期自动设置采集时间窗 |  |  |
| 12.13 | 单次心跳内采集任意方向层面（短轴位和长轴位同时采集） |  |  |
| 12.14 | 反转时间测量序列用于心肌活性评估（TI Scout） |  |  |
| 12.15 | 相位敏感反转恢复序列用于自动心肌活性评估（PSIR），具备且无需手动调整反转时间 |  |  |
| 12.16 | 自由呼吸单次激发PSIR序列用于心律不齐无法屏气患者 |  |  |
| 13 | 体部及肿瘤成像 |  |  |
| 13.1 | 全身类PET成像技术 |  |  |
| 13.2 | 类PET成像支持逐层匀场技术 |  |  |
| 13.3 | 三维T1高分辨快速容积成像技术（例如：LAVA、VIBE、THRIVE） |  |  |
| 13.4 | 双回波三维T1高分率容积Dixon成像（例如：LAVA-Flex、Dixon-VIBE） |  |  |
| 13.5 | 三维T1高分辨容积成像技术支持CAIPIRINHA加速 |  |  |
| 13.6 | 多期动态成像自动弹性配准技术（例如：DynaVIBE） |  |  |
| 13.7 | 水成像技术MRM、MRU、MRCP |  |  |
| 13.8 | 超快速单次屏气3D MRCP薄层成像 |  |  |
| 14 | 并行采集加速技术 |  |  |
| 14.1 | 基于图像域的并行采集算法（例如：SENSE、mSENSE、ASSET） |  |  |
| 14.2 | 基于k空间域的并行采集算法（例如：GRAPPA、SPIRIT） |  |  |
| 14.3 | 并行采集外部校准技术 |  |  |
| 14.4 | 并行采集集成式内部校准技术 |  |  |
| 14.5 | 并行采集无校准/数据集自校准技术 |  |  |
| 14.6 | 二维序列相位编码方向并行采集加速 |  |  |
| 14.7 | 三维序列双相位编码方向并行采集加速技术 |  |  |
| 14.8 | CAIPIRINHA或同等加速技术 |  |  |
| 14.9 | 并行采集加速因子≥ 6 |  |  |
| 15 | 基本扫描技术 |  |  |
| 15.1 | 同时多角度多层面采集技术（MSMA） |  |  |
| 15.2 | 流动补偿技术 |  |  |
| 15.3 | 图像平均技术 |  |  |
| 15.4 | 图像长程平均技术 |  |  |
| 15.5 | 图像插值技术 |  |  |
| 15.6 | 三维采集层间插值技术 |  |  |
| 15.7 | 半傅里叶采集技术（Half-scan） |  |  |
| 15.8 | 部分回波技术 |  |  |
| 15.9 | 长方形矩阵技术 |  |  |
| 15.10 | 长方形FoV技术 |  |  |
| 15.11 | 空间预饱和带最大数量≥ 6 |  |  |
| 15.12 | 双斜位预饱和带技术 |  |  |
| 15.13 | 频率选择性脂肪饱和技术FatSat |  |  |
| 15.14 | 频率选择性水饱和技术 |  |  |
| 15.15 | 频率选择性脂肪激发技术 |  |  |
| 15.16 | 频率选择性水激发技术 |  |  |
| 15.17 | 3D层块一次性频率选择性脂肪饱和技术（Quick3D Fatsat） |  |  |
| 15.18 | 乳腺硅胶成像技术（Silicone only） |  |  |
| 15.19 | 3点式切层定位技术 |  |  |
| 15.20 | MR电影可作为定位像 |  |  |
| 15.21 | 自动开始定位像扫描 |  |  |
| 15.22 | 持续进床持续扫描实时成像技术（类CT成像） |  |  |
| 15.22.1 | 持续进床，持续扫描，扫描过程中图像实施重建，实时显示 |  |  |
| 15.22.2 | 三维等方性体素采集 |  |  |
| 15.22.3 | 一次成像同时输出矢状位、冠状位、横断位图像 |  |  |
| 15.22.4 | 单次成像覆盖范围≥ 205cm |  |  |
| 15.22.5 | 多站式大范围成像无需激光定位，简化流程 |  |  |
| 15.23 | k空间条块旋转采集运动伪影抑制技术（例如：Propeller、BLADE、MultiVANE） |  |  |
| 15.23.1 | 该技术可用于所有线圈，所有部位 |  |  |
| 15.23.2 | 该技术支持T1对比 |  |  |
| 15.23.3 | 该技术支持T2对比，并支持快速恢复技术（DRIVE，Restore，Fast Recovery） |  |  |
| 15.23.4 | 该技术支持PD对比 |  |  |
| 15.23.5 | 该技术支持STIR对比 |  |  |
| 15.23.6 | 该技术支持FLAIR对比 |  |  |
| 15.23.7 | 该技术支持并行采集加速 |  |  |
| 15.23.8 | 该技术支持生理门控触发 |  |  |
| 15.24 | 前瞻性运动伪影校正技术 |  |  |
| 15.25 | 膈肌导航/导航回波技术 |  |  |
| 15.26 | 自动相位导航技术（肝实质触发技术），具备且无需手动设置导航条位置 |  |  |
| 15.27 | 基于二维图像的运动伪影校正技术 |  |  |
| 15.28 | 通过DICOM图像直接分享扫描参数技术（例如：Phoenix） |  |  |
| 15.29 | 偏中心FoV扫描时自动移床对准磁场中心 |  |  |
| 16 | 基本序列技术 |  |  |
| 16.1 | 自旋回波序列 |  |  |
| 16.1.1 | 自旋回波序列SE |  |  |
| 16.1.2 | 双回波SE序列，一次成像两种对比 |  |  |
| 16.1.3 | 多回波自旋回波序列最大回波数量≥32 |  |  |
| 16.1.4 | 反转恢复自旋回波序列IR-SE |  |  |
| 16.2 | 反转恢复序列 |  |  |
| 16.2.1 | 短时反转恢复脂肪抑制序列STIR |  |  |
| 16.2.2 | 长时反转恢复水抑制序列FLAIR |  |  |
| 16.2.3 | 真实反转恢复强T1对比序列 |  |  |
| 16.2.4 | 绝热脉冲反转恢复脂肪抑制序列SPAIR |  |  |
| 16.3 | 梯度回波序列 |  |  |
| 16.3.1 | 2D/3D扰相梯度回波序列 |  |  |
| 16.3.2 | 分段式扰相梯度回波序列 |  |  |
| 16.3.3 | 双回波同、反相位扰相梯度回波序列 |  |  |
| 16.3.4 | 两点法梯度回波Dixon序列 |  |  |
| 16.3.5 | 2D/3D磁化准备超快速梯度回波序列（例如：TurboFLASH、TFE、MP-SPGR） |  |  |
| 16.3.6 | 真实反转3D扰相梯度回波MPRAGE |  |  |
| 16.3.7 | 2D/3D多回波合成扰相梯度回波序列（例如：MEDIC、m-FFE、MERGE、COSMIC） |  |  |
| 16.3.8 | 2D/3D稳态梯度回波序列（例如：FISP、GRE、FFE） |  |  |
| 16.3.9 | 2D/3D 稳态刺激回波序列（例如：PSIF、T2-FFE） |  |  |
| 16.3.10 | 稳态刺激回波弥散成像序列（例如：PSIF-Diffusion） |  |  |
| 16.3.11 | 真稳态自由进动梯度回波序列（例如：TrueFISP、b-FFE、FIESTA） |  |  |
| 16.3.12 | 分段式真稳态自由进动梯度回波序列 |  |  |
| 16.3.13 | 真稳态自由进动梯度回波序列支持磁化准备脉冲，支持IR、SR、FS磁化准备 |  |  |
| 16.3.14 | 3D建设性干扰真稳态自由进动序列（例如：CISS，Fiesta-C） |  |  |
| 16.3.15 | 梯度回波与刺激回波多回波合并稳态梯度回波序列（例如：DESS） |  |  |
| 16.4 | 快速自旋回波序列 |  |  |
| 16.4.1 | 2D快速自旋回波序列（FSE、TSE） |  |  |
| 16.4.2 | 双回波自旋回波序列，一次成像两种对比 |  |  |
| 16.4.3 | 双回波自旋回波序列回波共享技术，一次成像两种对比，但成像时间不变 |  |  |
| 16.4.4 | 3D快速自旋回波序列，具备重聚焦脉冲翻转角调制技术 |  |  |
| 16.4.5 | 3D快速自旋回波序列支持T1对比 |  |  |
| 16.4.6 | 3D快速自旋回波序列支持T2对比 |  |  |
| 16.4.7 | 3D快速自旋回波序列支持质子密度PD对比 |  |  |
| 16.4.8 | 3D快速自旋回波序列支持黑水Darkfluid对比 |  |  |
| 16.4.9 | 3D快速自旋回波序列支持双相位编码方向并行采集加速 |  |  |
| 16.4.10 | 3D快速自旋回波序列支持CAIPIRINHA采集加速 |  |  |
| 16.4.11 | 两点法TSE Dixon序列 |  |  |
| 16.4.12 | 人工智能机器学习TSE Dixon重建算法 |  |  |
| 16.4.13 | TSE Dixon可在一个TR期间采集的回波数量≥ 2个 |  |  |
| 16.4.14 | 反转恢复快速自旋回波序列Turbo IR |  |  |
| 16.4.15 | 短时反转恢复快速自旋回波脂肪抑制序列Turbo STIR |  |  |
| 16.4.16 | 长时反转恢复快速自旋回波水抑制序列 Turbo FLAIR |  |  |
| 16.4.17 | 真实反转恢复强T1对比技术 |  |  |
| 16.4.18 | 3D反转恢复快速自旋回波序列 |  |  |
| 16.4.19 | 2D/3D驱动平衡快速自旋回波序列（例如：RESTORE, DRIVE, Fast Recovery FSE） |  |  |
| 16.4.20 | 单次激发半傅里叶采集快速自旋回波序列（例如：HASTE，Ssh-TSE with halfscan） |  |  |
| 16.4.21 | 反转恢复单次激发快速自旋回波序列结合半傅里叶技术 |  |  |
| 16.4.22 | 3D单次激发快速自旋回波序列 |  |  |
| 16.4.23 | TSE序列支持逐层匀场技术 |  |  |
| 16.5 | 平面回波序列EPI |  |  |
| 16.5.1 | 单次激发SE EPI序列 |  |  |
| 16.5.2 | 单次激发GRE EPI序列 |  |  |
| 16.5.3 | 2D/3D 多次激发SE EPI序列 |  |  |
| 16.5.4 | 2D/3D 多次激发GRE EPI序列 |  |  |
| 16.5.5 | 反转恢复EPI序列 |  |  |
| 16.5.6 | 基于频率编码方向分段式读出的EPI弥散序列（例如：RESOLVE，MUSE） |  |  |
| 16.5.6.1 | 该序列支持部分回波技术以提高扫描速度（Partial Echo ） |  |  |
| 16.5.6.2 | 该序列可用于头部弥散成像 |  |  |
| 16.5.6.3 | 该序列可用于乳腺弥散成像 |  |  |
| 16.5.6.4 | 该序列可用于盆腔弥散成像 |  |  |
| 16.6 | 梯度自旋回波序列（例如：TGSE、GRASE） |  |  |
| 17 | 扫描参数 |  |  |
| 17.1 | 最小扫描野≤0.5 cm |  |  |
| 17.2 | 最大扫描野≥50cm |  |  |
| ★17.3 | 最小二维采集层厚≤0.1mm |  |  |
| 17.4 | 最小三维采集层厚≤0.05mm |  |  |
| 17.5 | 最大采集矩阵≥1024×1024 |  |  |
| 17.6 | 自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) ≤7.1ms |  |  |
| 17.7 | 自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) ≤2.2ms |  |  |
| 17.8 | 快速自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) ≤7.1ms |  |  |
| 17.9 | 快速自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) ≤2.2ms |  |  |
| 17.10 | 快速自旋回波最大回波链≥512 |  |  |
| 17.11 | 2D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵) ≤1.14ms |  |  |
| 17.12 | 2D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵) ≤0.28ms |  |  |
| 17.13 | 3D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵) ≤1.14ms |  |  |
| 17.14 | 3D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵) ≤0.28ms |  |  |
| 17.15 | GRASE梯度自旋回波序列最短TR (256×256矩阵) ≤7.8ms |  |  |
| 17.16 | GRASE梯度自旋回波序列最短TE (256×256矩阵) ≤4ms |  |  |
| 17.17 | EPI序列最短TR (256×256矩阵) ≤ 10ms |  |  |
| 17.18 | EPI序列最短TE (256×256矩阵) ≤ 2.9ms |  |  |
| 17.19 | 最高EPI因子≥256 |  |  |
| 17.20 | 单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE，b=1000,128矩阵 ≤ 45ms |  |  |
| 17.21 | 最大采集弥散加权b值≥10000 |  |  |
| 18 | 磁共振静音成像技术 |  |  |
| 18.1 | 磁共振硬件降噪技术 |  |  |
| 18.1.1 | 磁体总成全密封式设计（以Datasheet描述为准） |  |  |
| 18.1.2 | 磁体外壳与磁体之间由声阻尼材料填充（以Datasheet描述为准） |  |  |
| 18.1.3 | 经过声学优化的磁体冷头结构设计（以Datasheet描述为准） |  |  |
| 18.1.4 | 梯度线圈使用特殊降噪树脂材料制成（以Datasheet描述为准） |  |  |
| 18.1.5 | 梯度线圈三轴应力补偿技术（以Datasheet描述为准） |  |  |
| 18.2 | 磁共振软件降噪技术 |  |  |
| 18.2.1 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 |  |  |
| 18.2.2 | 传统磁共振静音技术（例如：ART、ComforTone、Whisper Mode） |  |  |
| 18.2.3 | 基于专用序列的新型静音扫描技术（例如：QuietX，SilentZ） |  |  |
| 18.2.4 | 新型静音序列最高降噪百分比(以datasheet数据为准) ≥ 90% |  |  |
| 18.2.5 | 新型静音自旋回波序列SE |  |  |
| 18.2.6 | 新型静音快速自旋回波序列FSE/TSE |  |  |
| 18.2.7 | 新型静音梯度回波序列GRE |  |  |
| 18.2.8 | 新型静音弥散序列DWI |  |  |
| 18.2.9 | 新型静音磁敏感加权序列SWI |  |  |
| 18.2.10 | 3D T1超短TE 静音序列（例如： zTE、PETRA等） |  |  |
| 18.2.11 | 静音成像可用于T1对比 |  |  |
| 18.2.12 | 静音平台可用于T2对比 |  |  |
| 18.2.13 | 静音平台可用于FLAIR对比 |  |  |
| 18.2.14 | 全静音平台可以应用于颅脑成像 |  |  |
| 18.2.15 | 全静音平台可以应用于髋关节成像 |  |  |
| 18.2.16 | 全静音平台可以应用于腰椎成像 |  |  |
| 19 | 磁共振人工智能成像技术 |  |  |
| 19.1 | 常用扫描部位全自动患者摆位，无需人工参与，无需激光定位 |  |  |
| 19.2 | 基于人工智能技术的自动解剖识别及切层定位设置技术 |  |  |
| 19.3 | 智能解剖识别模式数量≥ 39 |  |  |
| 19.4 | 支持颅脑解剖识别及切层定位设置 |  |  |
| 19.5 | 支持视神经解剖识别及切层定位设置 |  |  |
| 19.6 | 支持颞叶解剖识别及切层定位设置 |  |  |
| 19.7 | 支持胸椎解剖识别及切层定位设置 |  |  |
| 19.8 | 支持膝关节前、后交叉韧带解剖识别及切层定位设置 |  |  |
| 19.9 | 自动肩关节切层设置技术 |  |  |
| 19.10 | 自动髋关节切层设置技术 |  |  |
| 19.11 | 自动扫描范围设置技术 |  |  |
| 19.12 | 自动扫描FoV设置技术 |  |  |
| 19.13 | 自动饱和带设置技术 |  |  |
| 19.14 | 吸入式自动椎体横断位切层定位技术，自动设置切层位置和旋转角度 |  |  |
| 19.15 | 全自动椎骨识别标记技术 |  |  |
| 19.16 | 自动曲线拉直重建技术 |  |  |
| 19.17 | 可供选择的扫描策略≥4 |  |  |
| 19.18 | 全扫描流程一键自动完成 |  |  |
| 19.19 | 扫描过程中可一键变更扫描协议 |  |  |
| 19.20 | 扫描协议中所有序列一键设置扫描加速 |  |  |
| 19.21 | 序列参数全自动设置或手动设置 |  |  |
| 19.22 | 手动设置序列参数冲突时，系统自动给出优化解决建议 |  |  |
| 20 | 计算机系统 |  |  |
| 20.1 | 控制台计算机 |  |  |
| 20.1.1 | 计算机CPU类型：Intel Xeon ≥ 6核心 |  |  |
| 20.1.2 | 计算机主频≥ 3.6 GHz |  |  |
| 20.1.3 | 计算机内存≥ 64 GB |  |  |
| 20.1.4 | 计算机硬盘类型：固态硬盘 |  |  |
| 20.1.5 | 计算机硬盘容量≥ 480GB |  |  |
| 20.1.6 | 医学专用显示器≥ 24英寸宽屏 |  |  |
| 20.1.7 | 医学专用显示器分辨率≥ 1920x1200 |  |  |
| 20.1.8 | 医学专用显示器集成Gamma校正功能，保障显示图像具有真实的对比度 |  |  |
| 20.1.9 | 医学专用显示器集成亮度衰减校正功能，保障显示亮度长期稳定 |  |  |
| 20.2 | 图像重建系统 |  |  |
| 20.2.1 | 图像重建速度 (256×256矩阵，100% FOV) ≥ 16900幅/秒 |  |  |
| 20.2.2 | 图像重建速度(256×256矩阵，25% FOV) ≥ 78400幅/秒 |  |  |
| 20.2.3 | 最多并行处理扫描与重建数据组数≥ 12组 |  |  |
| 21 | 交互式操作界面 |  |  |
| 21.1 | 具备扫描控制，图像处理，阅片，报告，照相及图像分发一站式集成工作环境 |  |  |
| 21.2 | 用户界面语言支持简体中文 |  |  |
| 21.3 | 图像马赛克浏览 |  |  |
| 21.4 | 4D数据集专用浏览工具 |  |  |
| 21.5 | 伪彩图生成工具 |  |  |
| 21.6 | ROI/VOI统计工具 |  |  |
| 21.7 | 像素透镜图像平均曲线分析工具 |  |  |
| 21.8 | 三维弹性运动校正 |  |  |
| 21.9 | 二维、三维失真校正 |  |  |
| 21.10 | 图像滤波 |  |  |
| 21.11 | 图像降噪平滑处理 |  |  |
| 21.12 | 图像边缘增强处理 |  |  |
| 21.13 | 平均曲线分析 |  |  |
| 21.14 | 人工智能解剖结构标记技术 |  |  |
| 21.15 | 照相工具 |  |  |
| 21.15.1 | 支持直接连接DICOM协议激光相机 |  |  |
| 21.15.2 | 支持直接连接纸张打印机 |  |  |
| 21.15.3 | 虚拟胶片技术 |  |  |
| 21.15.4 | 照相打印与其他工作流并行 |  |  |
| 21.16 | 图像运算工具 |  |  |
| 21.16.1 | 图像代数：加，减，乘，除应用于单幅图像或整个序列 |  |  |
| 21.16.2 | 图像算术平均计算 |  |  |
| 21.16.3 | 弥散ADC图计算 |  |  |
| 21.16.4 | 高b值弥散图像合成技术 |  |  |
| 21.16.4.1 | 高b值弥散图像拟合计算，最高b值≥ 5000 |  |  |
| 21.16.4.2 | 可计算DWI图像及ADC图像 |  |  |
| 21.16.4.3 | 高b值弥散图像实时预览技术 |  |  |
| 21.16.4.4 | 实时在线自动计算高b值弥散图像 |  |  |
| 21.17 | 三维后处理工具 |  |  |
| 21.17.1 | MPR后处理技术 |  |  |
| 21.17.2 | MIP后处理技术 |  |  |
| 21.17.3 | minMIP后处理技术 |  |  |
| 21.17.4 | VRT后处理技术 |  |  |
| 21.17.5 | 曲面重建后处理 |  |  |
| 21.18 | 高级图像后处理工具 |  |  |
| 21.18.1 | 图像融合后处理工具 |  |  |
| 21.18.2 | 图像拼接后处理工具 |  |  |
| 21.19 | 全自动在线后处理工具 |  |  |
| 21.19.1 | 在线自动拼接技术 |  |  |
| 21.19.2 | 在线自动减影技术 |  |  |
| 21.19.3 | 在线自动弥散后处理技术 |  |  |
| 21.19.4 | 在线自动计算高b值弥散技术 |  |  |
| 21.19.5 | 在线自动MIP后处理技术 |  |  |
| 21.19.6 | 在线自动运动校正技术 |  |  |
| 21.19.7 | 在线自动标准差计算用于区分动脉、静脉 |  |  |
| 21.19.8 | 在线自动电影播放工具 |  |  |
| 21.19.9 | 在线自动乳腺分析技术 |  |  |
| 21.19.9.1 | 在线自动减影 |  |  |
| 21.19.9.2 | 在线自动MIP |  |  |
| 21.19.9.3 | 在线自动生成达峰时间图TTP |  |  |
| 21.19.9.4 | 在线自动生成Wash-in图 |  |  |
| 21.19.9.5 | 在线自动生成Wash-out图 |  |  |
| 21.19.9.6 | 在线自动生成PEI图 |  |  |
| 21.20 | DICOM服务 |  |  |
| 21.20.1 | DICOM 3.0标准接口 |  |  |
| 21.20.2 | 支持DICOM Send / Receive |  |  |
| 21.20.3 | 支持DICOM Query / Retrieve |  |  |
| 21.20.4 | 支持DICOM SC Storage commitment |  |  |
| 21.20.5 | 支持DICOM Basic Print |  |  |
| 21.20.6 | 支持DICOM Modality Worklist |  |  |
| 21.20.7 | 支持DICOM MPPS Modality performed procedure steps |  |  |
| 21.20.8 | 支持DICOM Structured Reports |  |  |
| 21.20.9 | 支持DICOM Study Split |  |  |
| 21.20.10 | 增强型 DICOM 格式支持 |  |  |
| 21.20.11 | 支持 Dicom Viewer 离线查看MR图像 |  |  |
| 21.21 | 磁共振远程协助系统 |  |  |
| 21.21.1 | 可由MR操作间以外的计算机远程操控磁共振设备 |  |  |
| 21.21.2 | 远程协助系统具有观察者模式 |  |  |
| 21.21.3 | 远程协助系统具有完全控制模式 |  |  |
| 21.21.4 | 支持院内网络且提供有密码保护的安全链接 |  |  |
| 21.21.5 | 远程遥控检修技术 |  |  |
| 22 | 原厂附属设备 |  |  |
| 22.1 | 原厂计算机UPS系统 |  |  |
| 22.2 | 原厂可移动式线圈存储车 |  |  |
| 23 | 磁共振人体传感器子系统 |  |  |
| 23.1 | 基于电磁波雷达传感器的呼吸感知功能 |  |  |
| 23.2 | 呼吸感知传感器内置于磁体或患者床内，不直接与患者接触 |  |  |
| 23.3 | 呼吸感知传感器系统可独立工作，与是否进行序列扫描无关，不扫描时也具备感知功能，可持续实时输出呼吸波形 |  |  |
| 23.4 | 呼吸感知传感器无需操作者操作、设置即可全自动工作 |  |  |
| 23.5 | 呼吸感知波形实时显示于磁体显示屏和控制台电脑操作界面 |  |  |
| 23.6 | 呼吸波形在患者上床后即可输出，而无需将患者送进磁体中心 |  |  |
| 23.7 | 传感器系统可根据待扫描部位实现患者全自动摆位，操作者无需任何定位相关操作 |  |  |
| 23.8 | 基于人工智能技术的智能人体解剖模型 |  |  |
| 23.9 | 接收线圈内置主动匀场硬件，实现B0匀场 |  |  |
| 23.10 | 接收线圈内置匀场系统可与其他匀场技术联合使用 |  |  |
| 24 | 第三方附属设备 |  |  |
| 24.1 | 按照医院需求提供 |  |  |
| 三 | 售后服务 |  |  |
| 3.1 | 下述条款应标需提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖厂方售后维修部门公章）。 |  |  |
| 3.2 | 设备验收合格后整机质保期≥1年，终身维修。提供出保后的维保方案 |  |  |
| 3.3 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。免费提供至少每年1次的性能检测服务，并出具客观真实的书面检测报告。 |  |  |
| 3.4 | 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保院方使用人员可自行完成常规操作，院方维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |  |
| 3.5 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册；提供预防性维护（PM）资料及方法。提供三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供培训用PPT。提供电子版操作规程。 |  |  |
| 3.6 | 最新版本软件，并保证终身免费升级；提供有效的维修密码。 |  |  |
| 四 | 交货、安装及验收 |  |  |
| 4.1 | 交货时间及地点：合同生效后90天内或按照医院要求，招标人指定地点。 |  |  |
| 4.2 | 安装地点：医院指定科室。 |  |  |
| 4.3 | 安装完成时间：接招标人通知后7天内完成安装。 |  |  |
| 4.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |
| 4.5 | 验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |
| 4.6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由中标人负责提供。 |  |  |

序号1-2： 64排以下CT（60排及以上）         数量： 1台；

| 序号 | 招标需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |  |
| 1 | 适用于全身扫描临床应用。 |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |
| 1 | 机架系统 |  |  |
| ★1.1 | 机架孔径：≥70cm |  |  |
| 1.2 | 机架物理(非数字)倾角：≥±30° |  |  |
| 1.3 | 焦点到扫描野中心距离：≤55cm |  |  |
| 1.4 | 球管焦点到探测器的距离：≤100cm |  |  |
| 1.5 | 双套扫描操作系统：提供双套扫描操作系统。可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。 |  |  |
| 1.6 | 机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机上显示。 |  |  |
| 1.7 | 双套患者摆位系统，双套摆位系统。具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。 |  |  |
| 1.8 | 机架内冷却方式：风冷 |  |  |
| 2 | 探测器 |  |  |
| ★2.1 | 亚毫米探测器排数≥60排 |  |  |
| 2.2 | 探测器类型：各家提供最新型探测器 |  |  |
| 2.3 | 探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件 |  |  |
| 2.4 | 探测器物理总数≥52000个 |  |  |
| 2.5 | 每排探测器物理个数≥840个 |  |  |
| 2.6 | 探测器物理宽度≥35mm |  |  |
| ▲2.7 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌 |  |  |
| 3 | 扫描床 |  |  |
| 3.1 | 床面水平移动范围：≥135cm |  |  |
| 3.2 | 最大可扫描范围：≥135cm |  |  |
| 3.3 | 床面最大水平移动速度：≥200mm/s |  |  |
| 3.4 | 床面最大承重：≥220Kg |  |  |
| 3.5 | 最大承重下的移床精度：≥±0.25mm |  |  |
| 3.6 | 提供扫描床附件 |  |  |
| 4 | X线系统 |  |  |
| 4.1 | 高压发生率功率：≥75KW |  |  |
| 4.2 | 高压发生器为CT厂家自主研发生产 |  |  |
| ★4.3 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7MHU |  |  |
| 4.4 | 球管阳极最大散热率：≥1500KHU/min |  |  |
| 4.5 | 球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.8mm×0.8mm |  |  |
| 4.6 | 球管大焦点（IEC标准 60336）：≤1.0mm×1.2mm |  |  |
| 4.7 | 最小球管电流：≤13mA |  |  |
| 4.8 | 最大球管电流：≥600mA |  |  |
| 4.9 | 最大球管电压：≥140kv |  |  |
| 4.10 | 最小球管电压：≤70KV |  |  |
| ★4.11 | 球管电压选择≥5种 |  |  |
| 5 | 集成化控制台 |  |  |
| 5.1 | 提供一体化计算机, 提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。 |  |  |
| 5.2 | 计算机内存：≥32GB |  |  |
| 5.3 | 计算机主频：提供Intel Xeon处理器，≥3.6GHz |  |  |
| 5.4 | 硬盘容量：≥720GB |  |  |
| 5.5 | 图像存储量：（512×512不压缩）≥300,000幅 |  |  |
| 5.6 | 医学专用液晶超薄平面23寸显示器，分辨率：≥1920×1080，数量≥1台 |  |  |
| 5.7 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作 |  |  |
| 5.8 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输 |  |  |
| 5.9 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务 |  |  |
| 6 | 扫描参数 |  |  |
| ★6.1 | 最快扫描速度：≤0.35秒/360° |  |  |
| 6.2 | 探测器最薄物理单元：≤0.6mm |  |  |
| 6.3 | 扫描图像层数≥120层图像/360度 |  |  |
| 6.4 | 图像重建速度：≥23幅/秒（512×512矩阵） |  |  |
| 6.5 | 图像重建矩阵：≥512×512 |  |  |
| 6.6 | 最长连续螺旋扫描时间≥200秒 |  |  |
| 6.7 | 单次螺旋扫描最大范围：≥135cm |  |  |
| 6.8 | 螺旋扫描螺距范围：≥0.3～1.5，任意可调 |  |  |
| 6.9 | 显示视野范围≥5cm~50cm |  |  |
| 6.10 | 各家提供迭代技术名称 |  |  |
| 6.11 | 具备70kv管电压扫描技术 |  |  |
| 6.12 | 具备90kv管电压扫描技术 |  |  |
| 6.13 | 具备110kv管电压扫描技术 |  |  |
| 6.14 | 具备130kv管电压扫描技术 |  |  |
| 7 | 图像质量 |  |  |
| 7.1 | 可视空间分辨率10%MTF≥14LP/CM（X-Y轴） |  |  |
| 7.2 | 可视空间分辨率50%MTF≥12LP/CM（X-Y轴） |  |  |
| 7.3 | 低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 12mGy |  |  |
| 7.4 | CT值范围：－8000Hu到＋50000Hu |  |  |
| 7.5 | 提供控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接 |  |  |
| 8 | 临床应用软件 |  |  |
| 8.1 | 多平面重建MPR |  |  |
| 8.2 | 任意曲面重建 |  |  |
| 8.3 | 最大密度投影MIP |  |  |
| 8.4 | 最小密度投影MinP |  |  |
| 8.5 | 表面三维重建3D SSD |  |  |
| 8.6 | 组织透明化显示技术 |  |  |
| 8.7 | CT血管成像CTA |  |  |
| 8.8 | 高级容积处理软件 |  |  |
| 8.9 | 具备器官融合、拆分技术 |  |  |
| 8.10 | 一键式去骨功能 |  |  |
| 8.11 | 模拟手术刀 |  |  |
| 8.12 | 数字减影 |  |  |
| 8.13 | 容积测量评估软件 |  |  |
| 8.14 | 肺纹理增强软件 |  |  |
| 8.15 | 低剂量肺扫描软件 |  |  |
| 8.16 | CT电影 |  |  |
| 8.17 | 容积伪影抑制软件 |  |  |
| 8.18 | 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能 |  |  |
| 8.19 | 实时智能X线剂量调控软件 |  |  |
| 8.20 | 婴幼儿扫描专用软件包 |  |  |
| 8.21 | 提供根据生理解剖角度的自由重建，对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。 |  |  |
| 9 | 第三方附属设备 |  |  |
| 9.1 | 按照医院需求提供 |  |  |
| 三 | 售后服务 |  |  |
| 1 | 下述条款应标需提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖厂方售后维修部门公章）。 |  |  |
| 2 | 设备验收合格后整机质保期≥1年，终身维修。提供出保后的维保方案 |  |  |
| 3 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。免费提供至少每年1次的性能检测服务，并出具客观真实的书面检测报告。 |  |  |
| 4 | 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保院方使用人员可自行完成常规操作，院方维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |  |
| 5 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册；提供预防性维护（PM）资料及方法。提供三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供培训用PPT。提供电子版操作规程。 |  |  |
| 6 | 最新版本软件，并保证终身免费升级；提供有效的维修密码。 |  |  |
| 四 | 交货、安装及验收 |  |  |
| 1 | 交货时间及地点：合同生效后90天内，招标人指定地点。 |  |  |
| 2 | 安装地点：医院指定科室。 |  |  |
| 3 | 安装完成时间：接招标人通知后7天内完成安装。 |  |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |
| 5 | 验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |
| 6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由中标人负责提供。 |  |  |

第六章  商务条款

- 适用于所有标项

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：详见“第五章《技术需求表》” |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 付款方法和条件： （1）合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向中标人支付合同金额的40%；(在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。) （2）设备安装验收合格后付清合同总款的100%； （3）采购人支付前，中标供应商须提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付。 （4）当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 |
| 4 | 履约保证金：本项目不适用。 |
| 5 | 质量保证期：详见“第五章《技术需求表》” |
| 6 | 售后服务要求：详见“第五章《技术需求表》”,并提供详细的售后服务方案； |
| 7 | 提供的伴随服务和备品备件：详见“第五章《技术需求表》” |
| 8 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目

采购编号：NBITC-202310156G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明（详见附件）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款偏离表；对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告复印件等相关证明资料；（格式自拟）

B8、产品销售业绩表；（格式自拟）

B9、安装调试方案；（格式自拟）

B10、供货方案；（格式自拟）

B11、技术培训方案包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训；（格式自拟）

B12、所投设备运行和维修成本；（格式自拟）

B13、售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案、售后服务机构备品备件储备情况、售后服务机构技术服务人员情况）

B14、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B15、供应商认为需要的其他资料。

★B16、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

★B17、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目

采购编号：NBITC-202310156G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目

采购编号：NBITC-202310156G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目（采购编号：NBITC-202310156G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖签章）

日           期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目，采购编号为NBITC-202310156G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖签章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

B4供应商一般情况

采购编号：NBITC-202310156G

项目名称：宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B5商务条款响应表

采购编号：NBITC-202310156G

项目名称：宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目

标 项 号：          。

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- B6技术条款偏离表

采购编号：NBITC-202310156G

项目名称：宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目

标 项 号：          。

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”表B逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B8、产品销售业绩表；（格式自拟）

B9、安装调试方案；（格式自拟）

B10、供货方案；（格式自拟）

B11、技术培训方案包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）；（格式自拟）

B12、所投设备运行和维修成本

B13、售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案、售后服务机构备品备件储备情况、售后服务机构技术服务人员情况）

B14、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B15、供应商认为需要的其他资料。

★B16、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

★B17、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

- C.报价文件

封面

正（副）本

宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目

采购编号：NBITC-202310156G

子    包：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

采购编号：NBITC-202310156G

项目名称：宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目

标 项 号：                                                        货币单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 产地品牌 |  | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（总计）（大写及小写：元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、有关投标报价优惠折扣等均应在投标声明中载明。

3、投标报价必须与分项报价表中的投标报价一致。

4、供应商自行选择所投标项进行报价，如该标项未投标的，投标报价填“/”。

5、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2分项报价表

采购编号：NBITC-202310156G

项目名称：宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目

标 项 号：                                                                                                      货币单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标报价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 质保期内备品、备件费 | 特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13

3、除填写本表外，投标商还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表

②质保期内备品、备件清单及价目表                                           供应商：（盖单位公章）

③特殊工具清单及价目表（如有需提供）

④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

⑤配套试剂（或耗材）的报价（如有）

日期：    年    月    日

- C2-1货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-2质保期内备品、备件清单及价目表

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-3特殊工具清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-5所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-6配套试剂（或耗材）的报价（如有，需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._______________________________（标的名称），属于工业行业；制造商为_______________________________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._______________________________（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C4残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- C5 供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波大学医学院附属医院医疗设备(1.5T磁共振等)采购项目（采购编号：NBITC-202310156G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“评分标准（兼评委打分表）”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |