中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202311143G

采 购 人：宁波市公共工程建设中心有限公司

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2023年06月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  招标内容与技术需求	14

第四章  商务条款	20

第五章  评标办法及标准	23

第六章  采购合同样本	35

第七章  附件	36

- 第一章  招标公告

发布日期：2023年06月16日

项目概况

中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2023年07月06日09:15（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202311143G

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）

预算金额（元）：6550000.00

最高限价（元）：/,/

采购需求：

标项一
标项名称:彩色多普勒超声诊断仪(全身) 
数量:3
预算金额（元）:4800000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于成人和小儿腹部、小器官、常规骨骼和肌肉、泌尿系统、胎儿、子宫附件、盆腔、血管、心脏和颅脑的临床超声诊断检查及介入治疗辅助定位等。详见招标文件第三章“招标内容与技术需求”。
备注：不接受进口产品投标，详细采购需求详见招标文件。

标项二
标项名称:高效液相三重四级杆质谱仪 
数量:1
预算金额（元）:1750000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于检测多酚、糖、酸、农残、重金属等。详见招标文件第三章“招标内容与技术需求”。
备注：不接受进口产品投标，详细采购需求详见招标文件。

合同履约期限：标项1、2，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年06月16日至2023年06月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：1、供应商登录政府采购云平台注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年07月06日09:15（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年07月06日09:15

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市公共工程建设中心有限公司

地址：宁波市鄞州区和济街68号城投大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-89289969

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0574-89289967

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：王媛

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87356230

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市公共工程建设中心有限公司。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

7、“★”系指实质性响应条款。

★7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

7.4合格货物来源：

国产，不接受进口产品投标。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本项目的投标报价为含税固定价，包括但不仅限于设备价、规定的零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、人员培训、按照招标文件“第三章  招标内容与技术需求”中要求的维护保养价格等等、在质保期内的纠正和维护等完成该项目所需的一切费用。

2、本项目以人民币为结算单位。

3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：（部分格式详见第七章 附件）

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明（详见附件）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款偏离表；对第三章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告复印件等相关证明资料；（格式自拟）

B8、产品销售业绩表；（格式自拟）

B9、安装调试方案；（格式自拟）

B10、供货方案；（格式自拟）

B11、技术培训方案包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训；（格式自拟）

B12、所投设备运行和维修成本；（格式自拟）

B13、售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案、售后服务机构备品备件储备情况、售后服务机构技术服务人员情况）

B14、第五章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B15、供应商认为需要的其他资料。

★B16、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

★B17、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。）

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字或盖签字章后扫描上传。授权代表签字或盖签字章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202311143G                  ；

（3）项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

（1）供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：王媛 0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：51518128@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（1）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第五章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价：标项1：人民币480万元；标项2：人民币175万元；投标报价超过对应标项预算价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、参照国家计委计价格〔2002〕1980号文件的收费标准打6折后下浮10% 确定，即服务费=标准收费×0.6×（1-10%），单次招标最高不超过5万元。按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取招标代理服务费。该费用须在中标通知书发出前一次性付清。。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  招标内容与技术需求

- 一、招标货物清单

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪(全身) | 3套 | 详见技术需求表 | 480 |
| 2 | 高效液相三重四级杆质谱仪 | 1套 | 详见技术需求表 | 175 |

- 注：★1、投标报价超出对应标项最高限价作无效标处理。

- 二、招标货物技术规格和要求

- 总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2医用电器标准：GB706－1995

2. 交货前的采购人查验

2.1采购人有权在产品组装期间到供应商的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，采购人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。

3. 对供应商提供培训、产品安装与验收的要求

3.1供应商负责培训操作人员和管理人员，采购人有权要求更换供应商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由供应商承担。

3.2供应商应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3采购人验收的目的：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。采购人可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4采购人验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在采购人负责人确认货物外包装完整的前提下由供应商的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，供应商应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。供应商应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，采购人可拒绝接受全部设备，供应商负责赔偿该项目的一切损失。

- 表A投标货物概况

| 标项 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

三、特别说明与规定

本部分内容均为采购人基本要求，如供应商无法响应，须在投标文件中详细说明，未说明的，视为完全响应并接受所有条款。

3.1本项目单独一个标项，标项是最小投标单位，供应商必须对标项内的所有内容发起投标响应。供应商在投标时缺漏的内容视为“未响应”，按负偏离处理，如中标，须自行如数补齐并承担相应后果。供应商应当完整、明确的逐条对照采购要求作出投标响应，投标响应缺项或因复制粘贴采购要求导致投标响应不明确的，均按负偏离认定；投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求供应商在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

3.2技术参数响应扣减分数≥30分时，作无效投标处理；采购文件中加注“★”号的条款为实质性要求条款，不满足的投标无效；本章节中标注“▲”号的条款为“重要参数”（如有），不满足的按评分办法规定进行评分（详见商务技术评分办法）。

★3.3投标产品归属医疗器械管理的，投标时须提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明（扫描件、加盖供应商公章），否则投标无效。

★3.4供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》扫描件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证扫描件；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》扫描件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证扫描件；（适用于按医疗器械管理的货物）。

3.5供应商所提供的货物应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯第三方合法权益。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

3.6供应商应是所投产品的合法经销商，能够提供符合采购要求的售后服务；

★3.7本项目为有偿采购，为保障各方合法权益，供应商不得向采购人提供任何赠品、回扣或者与本次采购无关的其他商品、服务，否则投标无效。“0报价”视同为“赠送”，按投标无效处理。

3.8设备的各项要求（品牌、型号、配置）应以中标供应商投标承诺为准，不得擅自更改。

3.9供应商须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

- 表B技术需求表

子包1：彩色多普勒超声诊断仪(全身)                       数量： 3套 ；

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 |  |
| 1.2 | 投标机型是医院认可的本公司该类设备高档机型及最新软件和硬件平台 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 主机系统性能及功能要求 |  |
| 2.1.1 | 空间复合成像技术 |  |
| 2.1.2 | 二维灰阶成像模式 |  |
| 2.1.3 | 频谱多普勒显示及分析系统 |  |
| 2.1.4 | 彩色血流成像模式 |  |
| 2.1.5 | 微血流成像模式 |  |
| 2.1.6 | 多普勒能量图 |  |
| 2.1.7 | 组织多普勒技术 |  |
| 2.1.8 | 组织谐波成像技术，支持二次谐波和次谐波成像，对应所有探头 |  |
| 2.1.9 | 全自动多普勒包络和分析系统 |  |
| 2.1.10 | 二维彩色偏转成像功能 |  |
| 2.1.11 | 空间复合成像，最高可达9线偏转 |  |
| 2.1.12 | 斑点抑制成像 |  |
| 2.1.13 | 频率复合成像 |  |
| 2.1.14 | 独立角度偏转 |  |
| 2.1.15 | 扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用） |  |
| 2.1.16 | 实时双幅对比成像 |  |
| 2.1.17 | 高分辨率血流成像 |  |
| 2.1.18 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 |  |
| ▲2.1.19 | 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示） |  |
| ▲2.1.20 | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示 |  |
| 2.1.21 | 具备原始数据采集、存储、处理技术，可以对存储的原始数据信号进行二次优化处理 |  |
| 2.1.22 | 域扫描成像技术，相对传统波束形成器提高线扫描速度 |  |
| 2.1.23 | 图文用户显示操作界面 |  |
| 2.1.24 | 具有硬盘、CD-RW/DVD+RW/DVD-RAM、USB移动硬盘存储功能 |  |
| 2.1.25 | 系统硬盘≥1T |  |
| 2.1.26 | 有效探头接口4个，全部支持高端机特有的超大数据传输无针触点探头接口连接技术； |  |
| 2.1.27 | 具有外周血管诊断功能 |  |
| ▲2.1.28 | 具备应变式弹性和实时二维剪切波弹性成像功能，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能，剪切波弹性可测得杨氏模量、剪切波速度及剪切模量三种数值，且支持腹部、浅表、腔内探头； |  |
| 2.1.29 | 造影及造影定量分析功能，支持低机械指数造影，双计时器，支持向后存储，≥5分钟电影，支持向前存储 |  |
| 2.1.30 | 支持立体血流技术 |  |
| 2.1.31 | 支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值 |  |
| ▲2.1.32 | 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度自动调节，支持腹部和浅表 |  |
| 2.1.33 | 自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 |  |
| 2.2 | 测量和分析 |  |
| 2.2.1 | 一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等） |  |
| 2.2.2 | 多普勒血流测量及分析 |  |
| 2.2.3 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 2.2.4 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 |  |
| 2.2.5 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.2.6 | 妇产科测量与分析，含胎儿参数、生长发育曲线、胎儿体重估测、预产期等 |  |
| ▲2.2.7 | 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 |  |
| 2.2.8 | 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置 |  |
| ▲2.2.9 | 支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 |  |
| 2.3 | 系统通用参数要求 |  |
| 2.3.1 | 监视器：≥23”高分辨率彩色纯平超薄液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可折叠、平移、旋转及升降 |  |
| 2.3.2 | ≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 |  |
| 2.3.3 | 控制面板可独立旋转、升降及平移 |  |
| 2.3.4 | 探头接口选择≥5个，大小一致，采用最高保真无针触点式接口，探头接口可通用 |  |
| 2.3.5 | 二维及多普勒（B/D）兼用：电子凸阵探头B/PW、电子线阵B/PW |  |
| 2.3.6 | 类型：电子凸阵，电子线阵、电子相控阵、电子凸阵经阴道 |  |
| 2.3.7 | 频率：宽频带、变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，同一探头二维模式中心频率可选择中心频率≥5种，多普勒可选频率≥2种 |  |
| 2.3.8 | 所有探头均具备谐波成像功能 |  |
| 2.3.9 | 扫描方式：域扫描成像 |  |
| 2.3.10 | 声束聚焦：全域聚焦 |  |
| 2.3.11 | 增益调节：D/B/M/CFM可独立调节 |  |
| 2.3.12 | TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 |  |
| 2.3.13 | 系统最大扫描深度≥40cm波多普勒 |  |
| 2.3.14 | 频谱多普勒方式：脉冲，PWD, 连续波多普勒(CWD) ,高脉冲重复频率(HPRF) |  |
| 2.3.15 | 多普勒发射频率： 2.0-8.3MHz |  |
| 2.3.16 | 最大测量速度：PWD 血流速度最大≥7.0m/s，CWD 血流速度最大≥14.0m/s |  |
| 2.3.17 | 最低测量速度1mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.3.18 | 显示方式：B/D，M/D，D，B/CFM/M/D，B/CFM/PW |  |
| 2.3.19 | 冻结后多普勒基线可调 |  |
| 2.3.20 | 多普勒取样容积宽度和范围: 1-10mm，分级可调 |  |
| 2.3.21 | 彩色多普勒显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示； |  |
| 2.3.22 | 彩色显示帧数：相控阵彩色帧率：最大扫描角度、深度17cm，彩色帧频≥12帧/秒，凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm深，彩色帧频≥ 10帧/秒 |  |
| 2.3.23 | 显示位置调整 |  |
| 2.3.24 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图 |  |
| 2.3.25 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 2.4.2 | 输出： DICOM DATA 、DP高清数字化输出 |  |
| 三 | 系统配置要求 |  |
| 3.1 | 主机3台 |  |
| 3.2 | 探头配置（10把）:腹部探头、高频探头、腔内探头各3把；双平面探头1把 |  |
| 3.3 | 探头规格： 腹部探头：超声频率1.2- 6.0 MHz 高频探头：超声频率3.0-15.0 MHz 腔内探头：超声频率3.0-11.0 MHz |  |
| 3.4 | 提供超声床、超声椅各3套 |  |
| 四 | 其它 |  |
| ▲4.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |  |
| 4.3 | 提供各类必要证件（书）,全套设备必须为全新。 |  |
| 4.4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |  |
| ▲4.5 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 4.6 | 装机时提供操作手册、维修手册，并提供标准操作规程电子版。 |  |
| 4.7 | 提供近两年内用户名单、联系电话。 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| ▲5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥5年(附原厂家证明)。 |  |
| 5.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |  |
| 5.3 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |  |
| 5.4 | 免费提供至少每年2次的上门全面保养服务。 |  |
| 5.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（至少2人，列出具体的培训方案）。 |  |
| ▲5.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |  |
| 5.7 | 提供厂家保修点地址。 |  |
| 5.8 | 升级：免费提供5年内软件升级。用户享有该软件的终生使用权。 |  |
| 5.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |  |
| 六 | 安装及验收 |  |
| 6.1 | 安装地点：采购方指定地点。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：货到接到采购方通知后5天内安装完毕。 |  |
| ▲6.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |
| 6.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。设备生产日期距离到货日期不得大于6个月。 |  |

子包2：高效液相三重四级杆质谱仪                       数量： 1套 ；

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 功能要求：设备可实现有机化合物定性及定量分析，主要用于药物浓度监测、儿茶酚胺检测、类固醇激素检测等，也可用于靶向代谢组学等科学研究。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 二元溶剂管理器： |  |
| ▲2.1.1 | 溶剂数量：连接 6路溶剂，同时运行 2 路。 |  |
| 2.1.2 | 最高流速范围：≤ 8 mL/min. 以 0.001 ml/min 为增量。 |  |
| 2.1.3 | 流速精密度：≤ 0.05%。 |  |
| ▲2.1.4 | 最高操作压力：≥ 15,000psi，预设梯度曲线：≥9 条，包括线性、凹线、凸线和步进梯度变化；真空脱气机：六通道在线脱气机。 |  |
| 2.1.5 | 流速准确度：≤ ±0.1 %；梯度准确度：全压力范围内± 0.2 %。 |  |
| 2.1.6 | 梯度精密度：≤0.15%RSD |  |
| 2.2 | 自动进样器： |  |
| 2.2.1 | 样品盘：216 位 2mL 样品瓶，或4块 96 孔板模式进样 |  |
| 2.2.2 | 进样范围：0.01 -25 μL，最小步进0.01μL；进样精度：＜ 0.5 %峰面积RSD。 |  |
| 2.2.3 | 样品交叉污染：≤ 0.004 %。 |  |
| 2.2.4 | 自动进样器温控范围： 4 ℃- 40 ℃。 |  |
| 2.3 | 柱温箱： |  |
| 2.3.1 | 控温范围：室温上 5 ℃- 120℃。 |  |
| 2.3.2 | 温度稳定性: ± 0.5 ℃ |  |
| 2.3.3 | 可选安装柱前预加热，柱后冷却，可选安装柱切换阀，兼容 5cm、10cm、15cm、25cm 等各种规格色谱柱，可同时放置 2 根色谱柱，最长可安装 30cm 色谱柱。 |  |
| 2.4 | 质谱仪部分： |  |
| ▲2.4.1 | 质量范围(m/z)：为保证化合物检测范围，质量底限≤10m/z，质量高限≥3400m/z。 |  |
| ▲2.4.2 | 灵敏度（峰/峰比）：ESI正离子: 柱上进样1 pg利血平(Reserpine)，m/z 609＞195 ,信噪比S/N≥80,000:1 ,以上条件，连续6针进样的CV值< 5%。 |  |
| 2.4.3 | 最大扫描速度: ≥ 15000Da/sec； MRM最小驻留时间（Dwell time）：≤ 1ms。 |  |
| 2.4.4 | 质量稳定性: ≤0.05 amu /24hr。 |  |
| ▲2.4.5 | ESI 与 APCI 切换只需更换探针，电晕针旋钮式在线调节，切换时间小于 1min，且整个过程无需拆卸离子源；正负离子切换速度≤ 25 ms； |  |
| 2.4.6 | 探针采用 60 度最优喷雾设计，可在任意位置固定并实现前后直线型、左右圆弧型调节，确保获得最佳的离子截取区 |  |
| 2.4.7 | 离子源独立喷雾加热温度可达到 550℃，离子传输管温度可达 400℃，双重温度控制系统，确保系统有稳定可靠的灵敏度，确保离子化更为充分，确保复杂基质中低浓度分析物的优异重现性 |  |
| 2.4.8 | 离子传输系统配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担； |  |
| 2.4.9 | 碰撞室：轴向加速碰撞室设计，多反应监测扫描（MRM）,满足一个时间窗口，同时检测 30000 以上MRM离子对。 |  |
| ▲2.4.10 | 四极杆分辨率：Q1和Q3均采用双曲面四极杆，保证在0.4amu时仍有很高的离子传输效率，长度不小于24cm，实现高选择性。 |  |
| 2.4.11 | Q1和Q3在全质量范围，分辨率可到0.4amu，在只需在方法设定设定界面简单选择即可，无需特殊调谐。 |  |
| ▲2.4.13 | 双模式离散打拿极检测器，提高灵敏度（脉冲计数模式，离子通量低；模拟模式，粒子通量高）和动态线性范围（106）； |  |
| 2.5 | 软件及数据处理系统： |  |
| 2.5.1 | 同一软件平台实现对液相色谱和质谱的控制，能够充分保证系统的整体性能，可实现在线监测，反馈显示和序列采集；多反应监测(MRM)可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入。多反应监测(MRM)表可以对每一个离子设定驻留时间，碰撞电压，碰撞能量。 |  |
| 2.5.2 | 仪器校正和方法开发：操作界面简洁可以实现高效的仪器校正和方法优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法，同时支持手动修改 |  |
| 2.5.3 | 数据采集模式：全扫描、选择离子扫描、选择反应监测、高选择性反应监测、时间选择反应监测子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、RER反向能量归一化扫描；QED即SRM自动触发二级子离子扫描功能。 |  |
| ▲2.5.4 | 支持中文应用软件，分析菜单灵活，操作方便；全自动新生儿遗传代谢病分析软件，通过化合物数据库，库检索功能定制报告，加快数据处理与报告 |  |
| 三 | 系统配置要求 |  |
| 3.1 | 二元溶剂管理器 1套 |  |
| 3.2 | 带制冷功能的自动进样器 1套 |  |
| 3.3 | 柱温箱 1套 |  |
| 3.4 | 三重四极杆质谱仪 1套 |  |
| 3.5 | 工作站软件 1套 |  |
| 四 | 其它 |  |
| ▲4.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |  |
| 4.3 | 提供各类必要证件（书），交货时提供海关报关单（商检证书）,全套设备必须为全新。 |  |
| 4.4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |  |
| ▲4.5 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 4.6 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |  |
| 4.7 | 提供近两年内用户名单、联系电话。 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| ▲5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥2年(附原厂家证明)。 |  |
| 5.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |  |
| 5.3 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |  |
| 5.4 | 免费提供至少每年2次的上门全面保养服务。 |  |
| 5.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（至少2人，列出具体的培训方案）。 |  |
| ▲5.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |  |
| 5.7 | 提供厂家保修点地址。 |  |
| 5.8 | 升级：免费提供5年内软件升级。用户享有该软件的终生使用权。 |  |
| 5.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |  |
| 六 | 安装及验收 |  |
| 6.1 | 安装地点：采购方指定地点。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：货到接到采购方通知后5天内安装完毕。 |  |
| ▲6.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |
| 6.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。设备生产日期距离到货日期不得大于6个月。 |  |

第四章  商务条款

- 适用于所有标项

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同签订后2个月内完成交货并验收合格。 |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 付款方法和条件： （1）合同生效以及具备实施条件，采购人支付合同总价40%的预付款； （2）设备经使用单位签收后，采购人支付合同总价的60%；； （3）采购人支付前，中标供应商须向采购人提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 4 | 履约保证金：本项目不适用。 |
| 5 | 质量保证期：详见“第三章《技术需求表》” |
| 6 | 售后服务要求：详见“第三章《技术需求表》”,并提供详细的售后服务方案； |
| 7 | 提供的伴随服务和备品备件：详见“第三章《技术需求表》” |
| 8 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.4本项目采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.5综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.7确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（详见附件）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格 |
| 资格性审查结论 |  | 符合/不符合 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本次公开招标设有预算价：标项1：人民币480万元；标项2：人民币175万元；投标报价超过对应标项预算价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 4 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号11在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

采购编号：NBITC-202311143G                                       适用于所有标项

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分、商务分70分 | 1、“第三章 招标内容与技术需求”中“表B技术需求表”响应性（30分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得30分。 （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣4分。 （3）每负偏离一条未标“▲”指标或未标“★”指标的扣2分。 （4）本项最高得30分，当扣减分数≥30分时，作无效投标处理。 （5）负偏离实质性条款（打“★”）的，作无效投标处理。 | 30 |
|  | 2、评标委员会根据供应商对“第三章 招标内容与技术需求”中技术需求表响应数据对其技术性能、产品性能进行评议（8分）： 设备功能各项指标均优于使用要求，性能稳定可靠具有升级空间，技术性能充分满足临床要求且优化的得8分；设备功能符合使用要求、技术性能基本满足临床要求的得6分；相关设备配置满足最低使用要求，各项性能指标无明显优势的得4分；配置有明显欠缺，基本满足本次设备采购各项性能要求最低要求，但存在故障报修风险因素的得2分。无相应内容的不得分； | 8 |
|  | 3、评标委员会根据供应商提供的供货方案进行评议（6分）： 供货期优于招标文件要求、交货方式切合实际需求、供货保障流程设计合理，能确保供货的得6分；供货期限满足招标文件要求、交货方式有缺漏、部分细节有待补充基本能确保供货的得4分；供货方案基本满足招标文件要求，但实际操作存在延迟交货风险的得2分；无相应内容的不得分。 | 6 |
|  | - 4、评标委员会根据供应商提供的安装调试方案进行评议（5分）： 安装方案完整，能提供详细的安装人员配置、调试方案、开箱测试方式，能确保产品通过验收方案的得5分；安装方案中涉及安装人员配置、调试方案、开箱测试方式，但内容笼统细节不完善，产品通过验收方案有待补充的得3分；安装方案不完整有缺漏的得1分；无相应内容的不得分。 | 5 |
|  | 5、售后服务方案： |  |
|  | 5.1售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、技术支持等）（6分）： 方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速、技术支持强大，投标人具有涉及到本项目所采购设备的备品备件库与零配件的供应保障措施得6分；方案基本完整但有细节部分欠缺、保修范围完整、响应备品备件库不齐、技术人员实力略有欠缺，响应及时性较差，措施保障能基本满足项目采购需求得4分；方案不完整、保修范围不全、无法提供备品备件库、措施保障有欠缺得2分。无相应内容的不得分。 | 6 |
|  | 5.2培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）（3分）： 培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、培训方式多样的得3分。培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求的得2分。培训时间安排与本项目实际操作有冲突、培训内容基本能满足本次培训目标的得1分。 | 3 |
|  | 5.3售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况（3分）： 拟投入售后服务技术人员实际操作经验丰富、技术人员专业性强，各项证书齐全，能保证设备后期运行稳定的得3分；提供的技术人员信息不完整、技术人员实力略有欠缺、措施保障能基本满足项目采购需求得2分；技术人员配置不齐或措施保障有欠缺，设备维修经验不足得1分； | 3 |
|  | 6、维修成本（3分）： 能提供该设备完整的保修价格、设备配件价格、维修服务费，且维修成本低，能保证维修时间的，承诺的维修时间短得3分；提供的维修成本清单有缺漏，部分内容待补充完整，维修成本较高，能保证维修时间符合采购人需求的得2分；维修成本高，无法保证维修时间或承诺的送修时间长的得1分； | 3 |
|  | 7、质保期（2分） 响应招标文件质保期要求的不得分，供应商承诺的质保期每增加1年（不足1年的不计分）得1分，最高得2分。 （所有设备质保期要求一致，否则就低计算得分） | 2 |
|  | 8、业绩（3分）： 2020年1月1日（以合同中落款时间为准）至今，所投同型号设备销售业绩进行评定，每提供1个合同得1分，最高得3分。（合同内容与本次项目所投产品一致，不要求供货单位与投标供应商名称一致） 提供合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订时间的，均不得分。 | 3 |
|  | 9、政策性因素加分：（1分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

注：各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

- 评委签名：                                                    年  月  日

- 第六章  采购合同

项目编号：

项目名称：

甲方：（买方）宁波市公共工程建设中心有限公司

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于                                            的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：详见招投标文件

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币                 元整（¥         ）。

合同金额包括但不仅限于：所有设备、运输及装卸、安装调试、验收、质保期内的售后服务、利润、税金、技术培训，及政策性文件规定的各项应有的所有费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。本合同履行过程中及设备使用过程中，如发生第三方主张甲方侵权，乙方须负责与第三方交涉，承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失，应承担的损失包括但不限于：生效判决书、仲裁书、调解书中所确定的赔偿金额、和解协议确定的赔偿金额、诉讼费或仲裁费、与诉讼或仲裁相关的费用、律师费、差旅费、公证费。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期       年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

4. 货物使用单位：宁波市第二医院（中国科学院大学宁波华美医院）

九、货款支付

1. 付款方式：

（1）合同生效以及具备实施条件，甲方支付合同总价40%的预付款；

（2）设备经使用单位签收后，甲方支付合同总价的60%；；

（3）甲方支付前，乙方须向甲方提供正规财务发票，否则甲方有权不予支付。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可选择以下一种或多种办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。乙方在规定时间内无法到达的，甲方有权另行聘请第三方进行维修，由此造成的一切损失由乙方承担。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费（消耗品和常用零配件≤实际售价的  折）。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内组织验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金上限不超过合同金额的5%。

2. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式  陆 份，甲方叁份，乙方贰份，宁波市第二医院壹份（由乙方在货物送达宁波市第二医院时提交）。

合同附件1：投标报价表（分项价目表等）

附件2：配置单

附件3：售后服务承诺

附件4：项目廉洁合同（后附）

甲  方（盖章）：宁波市公共工程建设中心有限公司     乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）                          法定代表人（单位负责人）

或受委托人（签字）：                               或受委托人（签字）：

地  址：                                          地  址：

开户银行：                                        开户银行：

账号：                                             账  号：

签约时间：                                         签约地点：宁波

附件4

项目廉洁合同

甲方：宁波市公共工程建设中心有限公司

乙方：

工程建设¨ 物资货物采购þ 服务采购¨（相对应类别¨内打“√”）

项目名称（编号）：

为加强工程建设、物资采购和服务采购领域中的廉洁建设，规范甲、乙双方各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家、省市的法律法规和廉洁责任制规定，特订立本廉洁合同。

第一条 双方共同责任

（一）应严格遵守国家关于工程建设、物资采购和服务采购领域有关法律、法规，相关政策，以及党风廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目合同文件和廉洁合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定外，甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，甲、乙双方不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反本合同规定或其他违纪违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任

所有参与本项目的甲方人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准参加乙方和相关单位组织的有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）甲方人员的配偶、子女、亲属等不得参与乙方或相关单位承包的本工程有关的设备、材料、工程分包、劳务、监理、勘察设计等经济活动。

（六）不准以任何理由与乙方私下交易，向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买私自指定的材料、设备等。

（七）不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何名义为甲方、相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（六）不准以任何理由与甲方私下交易。

第四条 违约责任

如发现甲、乙双方的违规违纪违法行为，公司纪委（监察专员办）将以“零容忍”态度从严从快处理，一律点名通报，形成震慑。

- （一）甲方人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照情节轻重程度作出处理。情节轻微的，对党员干部作出组织处理或依据《中国共产党纪律处分条例》作出处理；对非党员的监察对象依据《监察法》《政务处分法》作出处理；对其他人员依据《劳动法》和公司规章制度作出处理，以上处理可一并给予经济处罚。情节严重的，移交上级纪委监委办理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- （二）乙方人员有违反本合同第一、三条责任行为的，甲方有权要求乙方依据有关法律法规和规定给予相关人员党纪、政纪处分或组织处理；

- （三）如涉及合法分包的项目，乙方有责任向分包方说明廉洁合同的具体内容，要求其严格执行。分包方违反上述责任行为的，乙方与分包方承担连带责任。

- （四）甲乙双方人员赠送、贿赂，接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予处罚。

第五条 本合同由双方单位纪检监察人员或其上级纪委负责监督，并对执行情况进行检查。

第六条 本廉洁合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方法定代表人（委托代理人）和纪检监察人员签署后生效。

第七条 本廉洁合同的有效期为双方签署之日起至主合同履约完毕时止。

第八条 本廉洁合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督部门各一份。签订廉洁合同必须在工程项目招标文件和公告中予以明确，接受群众监督。

甲方单位（盖章）:                    乙方单位（盖章）：

法定代表人                           法定代表人

或委托代理人：                       或委托代理人：

甲方纪检监察人员：                   乙方纪检监察人员：

年    月    日                      年    月    日

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）

采购编号：NBITC-202311143G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明（详见附件）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款偏离表；对第三章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告复印件等相关证明资料；（格式自拟）

B8、产品销售业绩表；（格式自拟）

B9、安装调试方案；（格式自拟）

B10、供货方案；（格式自拟）

B11、技术培训方案包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训；（格式自拟）

B12、所投设备运行和维修成本；（格式自拟）

B13、售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案、售后服务机构备品备件储备情况、售后服务机构技术服务人员情况）

B14、第五章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B15、供应商认为需要的其他资料。

★B16、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

★B17、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

A.资格文件

封面

正（副）本

中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）

采购编号：NBITC-202311143G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）

采购编号：NBITC-202311143G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）（采购编号：NBITC-202311143G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖签章）

日           期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批），采购编号为NBITC-202311143G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖签章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

B4供应商一般情况

采购编号：NBITC-202311143G

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B5商务条款响应表

采购编号：NBITC-202311143G

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）

标 项 号：          。

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第四章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- B6技术条款偏离表

采购编号：NBITC-202311143G

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）

标 项 号：          。

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第三章招标内容与技术需求”表B逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B8、产品销售业绩表；（格式自拟）

B9、安装调试方案；（格式自拟）

B10、供货方案；（格式自拟）

B11、技术培训方案包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）；（格式自拟）

B12、所投设备运行和维修成本

B13、售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案、售后服务机构备品备件储备情况、售后服务机构技术服务人员情况）

B14、第五章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B15、供应商认为需要的其他资料。

★B16、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

★B17、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

- C.报价文件

封面

正（副）本

中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）

采购编号：NBITC-202311143G

子    包：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

采购编号：NBITC-202311143G

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）

标 项 号：                                                        货币单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 产地品牌 |  | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（总计）（大写及小写：元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、有关投标报价优惠折扣等均应在投标声明中载明。

3、投标报价必须与分项报价表中的投标报价一致。

4、供应商自行选择所投标项进行报价，如该标项未投标的，投标报价填“/”。

5、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2分项报价表

采购编号：NBITC-202311143G

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）

标 项 号：                                                                                                      货币单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标报价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 质保期内备品、备件费 | 特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13

3、除填写本表外，投标商还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表

②质保期内备品、备件清单及价目表                                           供应商：（盖单位公章）

③特殊工具清单及价目表（如有需提供）

④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

⑤配套试剂（或耗材）的报价（如有）

日期：    年    月    日

- C2-1货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-2质保期内备品、备件清单及价目表

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-3特殊工具清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-5所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-6配套试剂（或耗材）的报价（如有，需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._______________________________（标的名称），属于工业行业；制造商为_______________________________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._______________________________（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C4残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- C5 供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程项目（宁波市公共卫生应急医疗救治基地）医疗设备采购项目（国内公开招标第一批）（采购编号：NBITC-202311143G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第五章评标办法及标准  附表3“评分标准（兼评委打分表）”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |