苍 南 县 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

项目名称：苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目

采购组织类型：分散采购——分散委托中介

代理机构：宁波市国际招标有限公司

联系人：陈女士

联系电话：0574-87307605

监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室

二O二二年九月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同	21

第五章  招标内容与技术需求	24

第六章  商务条款	38

第七章  附件	39

- 第一章  招标公告

发布日期：2022年09月27日

项目概况

苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年10月17日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2022317

项目名称：苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目

预算金额（元）：5320200

最高限价（元）：/，/，/，/

采购需求：

标项一

标项名称：除颤监护一体机

数量：22

预算金额（元）：2090000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件。

备注：数量为22台，不接受进口产品投标，详细采购需求详见招标文件。

标项二

标项名称：车载呼吸机

数量：14

预算金额（元）：700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件。

备注：数量为14台，接受进口产品投标，详细采购需求详见招标文件。

标项三

标项名称：心肺复苏机

数量：13

预算金额（元）：1950000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件。

备注：数量为13台，不接受进口产品投标，详细采购需求详见招标文件。

标项四

标项名称：120急救车随车设备

数量：1

预算金额（元）：580200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：含：序号4-1：平板电脑1；序号4-2：5G 无线路由器序号4-3：车载 DVR；序号4-4：车载摄像头；序号4-5：配套布线；序号4-6：医疗对接机；序号4-7：GPS定位导航；序号4-8：平板电脑2，具体详见招标文件。

备注：数量为1批，不接受进口产品投标，详细采购需求详见招标文件。

合同履约期限：标项1、2、3、4，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3．本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年10月17日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：供应商登录政府采购云平台注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单。如有疑问请及时咨询网站客服：4008817190。获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月17日09：30（北京时间）。

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间：2022年10月17日09：30。

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2．根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3．其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1．采购人信息

名称：苍南县卫生健康局

地址：苍南县惠达路与渎浦路交叉口东南侧

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0577-64701564

质疑联系人：洪老师

质疑联系方式：0577-59900921

2．采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈洁

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87198579

3．同级政府采购监督管理部门

名称：苍南县政府采购监督管理办公室

地址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传真：0577-59867927

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指苍南县卫生健康局。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指苍南县政府采购监督管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

▲8.4合格的货物来源：

标项二：进口/国产；均已完成采购进口产品的审批手续，允许采购进口产品。

标项一、标项三、标项四：国产，不接受进口产品投标。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本项目的投标报价为含税固定价，包括但不仅限于设备价、规定的零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、人员培训、按照招标文件“第五章  招标内容与技术需求”中要求的维护保养价格等等、在质保期内的纠正和维护等完成该项目所需的一切费用。

2、厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。

3、安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供应商负责提供。

4、本项目以人民币为结算单位。

5、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（详见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（详见附件）；

B2、法定代表人身份证明（详见附件）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（详见附件）；

B4、供应商一般情况表（详见附件）；

B5、商务条款响应表（详见附件）；

B6、技术条款偏离表；对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应（详见附件）；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告扫描件等相关证明资料（格式自拟）；

B8、供货方案、安装调试方案（格式自拟）；

B9、售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案等）（格式自拟）；

B10、培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）（格式自拟）；

B11、售后服务机构技术服务人员情况（包括但不限于提供姓名、工作经验、资质证书情况等）（格式自拟）；

B12、产品销售业绩表（格式自拟）；

B13、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B14、供应商认为需要的其他资料；

▲B15、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

▲B16、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的设备）；

B17、制造商出具的授权函（投标产品如为进口产品需提供）（格式自拟）；

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（详见附件）；

C2、分项报价表（详见附件）；

C3、中小企业声明函（详见附件）；

C4、残疾人福利性单位声明函（详见附件）；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：              CNDL2022317                   ；

（3）项目名称：苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目 ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前2天，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：陈洁，0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：79864020@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

5特别说明：因“新冠肺炎”疫情防控需要，暂不建议供应商派代表到开标现场参加开标，敬请谅解。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标；

2、电子投标开标及评审程序：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价，标项1：预算价人民币209万元；标项2：预算价人民币70万元；标项3：预算价人民币195万元；标项4：预算价人民币58.02万元，具体每一序号的预算价详见第五章“一、招标货物清单”；投标报价超过预算价或最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费向每标项的中标供应商收取，该费用须在中标通知书发出时一次性付清，标项一：26000.00元，标项二：10000.00元，标项三：25450.00元，标项四：8700.00元。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.4参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业标均为工业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项四），除序号4-5：配套布线外，其他所有产品必须符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

标项四核心产品为：序号4-6：医疗对接机。

2.5综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.7确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（详见附件）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本次公开招标设有预算价，标项1：预算价人民币209万元；标项2：预算价人民币70万元；标项3：预算价人民币195万元；标项4：预算价人民币58.02万元，具体每一序号的预算价详见第五章“一、招标货物清单”；投标报价超过预算价或最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 4 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记或明确说明为无效标的情形） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：CNDL2022317                                        适用于所有标项

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分、商务分70分 | 1、“表B技术需求表”响应性（48分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得48分。 （2）每负偏离一条标“★”指标的扣4分。 （3）每负偏离一条未标“★”指标或未标“▲”指标的扣2分。 （4）本项最高得48分，当扣减分数≥48分时，作无效投标处理。 （5）负偏离实质性条款（打“▲”）的，作无效投标处理。 | 48 |
|  | 2、评标委员会对投标产品性能、设备的稳定性、配置合理性进行评议（3分）： 产品技术先进、设备功能充分满足使用要求，性能稳定、运行可靠、故障率低，设备配置齐全、合理、科学、具有升级空间的得3分； 产品技术较为先进、设备功能情况有部分不能满足使用要求，产品性能比较稳定、故障率较低，设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得2分； 产品技术较为落后，设备功能情况与使用要求差距较大，产品性能不稳定、故障率较高，设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 3 |
|  | 3、评标委员会根据供应商提供的供货方案、安装调试方案的合理性进行评议（3分）： 方案详细完善、合理可行，针对性强、具有可操作性，方案考虑充分措施有效的得3分； 方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般，方案合理措施一般的得2分； 方案内容简单、缺乏针对性、操作性差，方案考虑不够充分得1分。 | 3 |
|  | 4、评标委员会根据供应商提供的售后服务方案进行评议（9分）： |  |
|  | 4.1售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案等）： 响应迅速，解决方案充分的得3分； 响应时间一般，解决方案较合理得2分； 响应时间长，解决方案一般1分。 | 3 |
|  | 4.2培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）： 技术服务、培训方案科学合理，能快速有效的协助采购人掌握产品特性的得3分； 技术服务、培训方案安排的合理性一般，预计效果能满足采购人基本使用需求的得2分； 技术服务、培训方案合理性较差的得1分。 | 3 |
|  | 4.3售后服务机构技术服务人员情况（包括但不限于提供姓名、工作经验、资质证书情况等）： 人员配备充足售后服务经验丰富得3分； 人员配备和售后服务一般得2分； 人员配备不足售后服务经验差1分； 无人员配备得0分。 | 3 |
|  | 5、质保期（2分）： 响应招标文件质保期要求的不得分，供应商承诺的质保期每增加1年（不足1年的不计分）得1分，最高得2分。 | 2 |
|  | 6、业绩（3分）： 2019年1月1日（合同签订时间为准）至今，所投同型号设备销售业绩进行评定，每提供1个合同得1分，最高得3分。提供合同扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供证明资料扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 7、政策性因素加分：（2分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加1分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加1分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 2 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值20% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、本表第6项  业绩评分项：标项四所投同型号设备仅指核心产品序号4-6：医疗对接机。

评委签名：                                                    年  月  日

- 第四章  采购合同

项目编号：

项目名称：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于             政府采购项目    的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（不适用）

乙方交纳人民币  /  元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式     份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本      份，(用途)。

甲  方（盖章）：                                    乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）                            法定代表人（单位负责人）

或受委托人（签字）：                                或受委托人（签字）：

地  址：                                            地 址：

开户银行：                                          开户银行：

账号：                                              账号：

签约时间：                                          签约地点：

- 第五章  招标内容与技术需求

一、招标货物清单

| 标项 | 货物名称 |  | 数量 | ▲预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤监护一体机 |  | 22 | 209 |  |
| 2 | 车载呼吸机 |  | 14 | 70 | 接受进口产品投标 |
| 3 | 心肺复苏机 |  | 13 | 195 |  |
| 4 | 120急救车随车设备 | 序号4-1：平板电脑1 | 15 | 4.5 |  |
|  |  | 序号4-2：5G 无线路由器 | 15 | 4.5 |  |
|  |  | 序号4-3：车载 DVR | 15 | 12 |  |
|  |  | 序号4-4：车载摄像头 | 45 | 9 |  |
|  |  | 序号4-5：配套布线 | 15 | 4.5 |  |
|  |  | 序号4-6：医疗对接机 | 15 | 13.5 |  |
|  |  | 序号4-7：GPS定位导航 | 6 | 7.32 |  |
|  |  | 序号4-8：平板电脑2 | 9 | 2.7 |  |

注：▲1、投标报价超出该标项号或该序号对应的预算金额均作无效标处理。

▲2、供应商应对标项4中的序号4-1至序号4-8同时报价，否则均作无效标处理。

二、招标货物技术规格和要求

总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2医用电器标准：GB706－1995

2. 交货前的采购人查验

2.1采购人有权在产品组装期间到供应商的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，采购人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。

3. 对供应商提供培训、产品安装与验收的要求

3.1供应商负责培训操作人员和管理人员，采购人有权要求更换供应商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由供应商承担。

3.2供应商应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3采购人验收的目的：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。采购人可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4采购人验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在采购人负责人确认货物外包装完整的前提下由供应商的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，供应商应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。供应商应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，采购人可拒绝接受全部设备，供应商负责赔偿该项目的一切损失。

表A投标货物概况

| 标项 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近3年业绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

四、特别说明与规定

本部分内容均为采购人基本要求，如供应商无法响应，须在投标文件中详细说明，未说明的，视为完全响应并接受所有条款。

4.1本项目单独一个标项，标项是最小投标单位，供应商必须对标项内的所有内容发起投标响应。供应商在投标时缺漏的内容视为“未响应”，按负偏离处理，如中标，须自行如数补齐并承担相应后果。供应商应当完整、明确的逐条对照采购要求作出投标响应，投标响应缺项或因复制粘贴采购要求导致投标响应不明确的，均按负偏离认定；投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求供应商在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

4.2技术参数响应扣减分数≥48分时，作无效投标处理；采购文件中加注“▲”号的条款为实质性要求条款，不满足的投标无效；本章节中标注“★”号的条款为“重要参数”（如有），不满足的按评分办法规定进行评分（详见商务技术评分办法）。

▲4.3投标产品归属医疗器械管理的，投标时须提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明（扫描件、加盖供应商公章），否则投标无效。

▲4.4供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》扫描件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证扫描件；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》扫描件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证扫描件；（适用于按医疗器械管理的货物）。

4.5供应商所提供的货物应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯第三方合法权益。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

4.6供应商应是所投产品的合法经销商，能够提供符合采购要求的售后服务；

▲4.7本项目为有偿采购，为保障各方合法权益，供应商不得向采购人提供任何赠品、回扣或者与本次采购无关的其他商品、服务，否则投标无效。“0报价”视同为“赠送”，按投标无效处理。

4.8设备的各项要求（品牌、型号、配置）应以中标供应商投标承诺为准，不得擅自更改。

4.9供应商须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

表B技术需求表

标项1：除颤监护一体机          数量：22台

| 序号 | 指标项 | 技术参数及要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 |  |  |
| 1.1 | 用途 | 体外除颤、同步电复律、AED、起搏、3/5/12导ECG、阻抗呼吸、SPO2、PR、NIBP、CPR |  |
|  |  | 手动除颤：成人、小儿， AED：成人、小儿， 监护：成人、小儿 |  |
| 1.2 | 主机 |  |  |
| 1.2.1 | 显示屏 | TFT |  |
| 1.2.2 | 尺寸 | ≥8英寸 |  |
| 1.2.3 | 分辨率 | ≥640*480 |  |
| 1.2.4 | 波形通道 | Max. 4 |  |
| 1.2.5 | 波形走速 | ECG： 12.5 mm/s， 25 mm/s， 50 mm/s |  |
| 1.2.6 | 报警灯 | 有 |  |
| 1.2.7 | 重量 | ≤7.2 kg(不含电池) |  |
| 1.3 | 除颤附件 |  |  |
| 1.3.1 | 体外板 | 支持 |  |
| ★1.3.2 | 小儿板 | 支持，成人/小儿一体式 |  |
| 1.3.3 | 多功能电极片 | 支持 |  |
| 1.4 | 手动除颤 |  |  |
| 1.4.1 | 除颤用时 | 充电至200J： <5s |  |
| ★1.4.2 | 除颤波形 | 双相截断指数波形（BTE）或双相方波（RBW），带有病人阻抗自动补偿 |  |
| 1.4.3 | 最大能量 | 360J |  |
| 1.4.4 | 能量精度 | 50Ω阻抗：≤±15%或≤±2J， 取大者 |  |
| 1.4.5 | 病人阻抗范围 | 体内除颤： 20-200欧 体外除颤： 25-200欧 |  |
| 1.4.6 | 同步电复律 | 支持 |  |
| 1.4.7 | 远端同步 | 支持 |  |
| 1.4.8 | AED | 支持 |  |
| 1.5 | 无创起搏 |  |  |
| 1.5.1 | 起搏 | 支持 |  |
| 1.5.2 | 起搏波形 | 单向方波 |  |
| 1.5.3 | 起搏模式 | 按需， 固定 |  |
| 1.5.4 | 起搏速率 | 30ppm-210ppm |  |
| 1.5.5 | 起搏脉冲宽度 | 20ms或40ms |  |
| 1.5.6 | 起搏脉冲电流 | 0-200mA |  |
| 1.5.7 | 降速起搏 | 支持 |  |
| 1.6 | 监护性能 |  |  |
| ▲1.6.1 | ECG导联 | 3/5/12导 |  |
| 1.6.2 | 12导静息分析 | 支持 |  |
| 1.6.3 | 导联脱落提示 | Yes |  |
| 1.6.4 | HR范围 | 20-300bpm |  |
| 1.6.5 | HR精度 | ±1%或±1bpm， 取大者 |  |
| 1.6.6 | ECG波形增益 | 自动，0.25， 0.5， 1， 2， 4cm/mV |  |
| 1.6.7 | 共模抑制比 | > 90 dB |  |
| 1.6.8 | 阻抗呼吸 | 支持 |  |
| 1.6.9 | SPO2范围 | 0-100% |  |
| 1.6.10 | PR范围 | 25-240bpm |  |
| 1.6.11 | PR精度 | ≤±3bpm |  |
| 1.6.12 | NIBP | 支持 |  |
| 1.6.13 | 测量模式 | 手动， 自动 |  |
| 1.6.14 | 自动测量间隔 | ≥8种 |  |
| 1.7 | 体外除颤监护仪支持CPR心肺复苏抢救提示 | 支持 |  |
| 1.8 | 设备维护 |  |  |
| 1.8.1 | 自动检测 | 支持 |  |
| 1.8.2 | 打印设备检测报告 | 支持 |  |
| 1.8.3 | 发送设备检测报告 | 支持 |  |
| 1.9 | 数据管理 |  |  |
| 1.9.1 | 事件标记 | 支持 |  |
| 1.9.2 | 趋势表存储时长 | ≥24小时 |  |
| 1.9.3 | 存储容量 | 可扩展，波形存储：至少6h连续ECG波形 |  |
| 1.9.4 | 数据导出 | USB或WIFI |  |
| 1.9.5 | 记录仪 | 热敏记录仪， 内置，记录纸宽 50mm或80mm |  |
| 1.9.6 | 记录通道 | Max. 4 |  |
| 1.9.7 | 走纸速度 | 25mm/s， 50mm/s |  |
| 1.10 | 电池 |  |  |
| 1.10.1 | 电池类型 | 锂电池 |  |
| 1.10.2 | 内置/可更换 | 可更换 |  |
| 1.10.3 | 最大可配置数量 | 2 |  |
| 1.10.4 | 续航时间 | 连续监护： ≥6h |  |
| 1.10.5 | 充电时间 | ≤4h至100% |  |
| 1.11 | 环境规格 |  |  |
| 1.11.1 | 环境温度 | 工作： 0 ~ 45°C |  |
| 1.11.2 | 环境湿度 | 15-95% |  |
| 1.11.3 | 跌落保护 | EN1789 |  |
| 1.11.4 | IP等级 | ≥IP44 |  |
| ▲1.12 | 支持联网 | 具备信息化数据传输功能，符合浙江省院前急救除颤监护仪5G传输的要求，在互联网支持下实现病人生命体征参数及12导联心电波形实时数据传输；提供浙江省内项目落地的图片、文件等实例材料或省内第三方传输平台证明文件。 |  |
| 2 | 配置 |  |  |
| 2.1 | 主机 | 1 |  |
| 2.2 | 电源线 | 1 |  |
| 2.3 | 体外电极 | 1套 |  |
| 2.4 | 电池 | 锂电电池1块 |  |
| 2.5 | 心电导联线 | 1 |  |
| ▲2.6 | WIFI | 1 |  |
| 2.7 | 一次性电极 | 1包 |  |
| 2.8 | 血氧血压及附件 | 1套 |  |
| 2.9 | 使用说明书 | 1 |  |
| 2.10 | 便携包 | 1 |  |
| 2.11 | 救护车固定支架 | 1 |  |
| 3 | 质保期 | 整机≥3年 |  |

标项2：车载呼吸机              数量：14台

| 序号 | 指标项 | 技术参数及要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数 |  |  |
| 1.1 | 工作方式 | 气动电控型 |  |
| 1.2 | 主机重量 | ≤3.5kg |  |
| 1.3 | 抗震防摔 | 具备 |  |
| 1.4 | 氧源要求 | 氧气瓶或中央供氧 |  |
| 1.5 | 电池使用时长（无需充电情况下） | ≥6小时 |  |
| 1.6 | 电池低电量报警 | 具备 |  |
| 1.7 | 防尘防水 | ≥IP23 |  |
| 1.8 | 便携方式 | 手提、台车（或壁挂） |  |
| 1.9 | 呼吸管路 | 单管方式 |  |
| 1.10 | 工作模式 | IPPV，CPR，A/C，SIMV |  |
| 1.11 | 潮气量范围 | 70-950ml |  |
| 1.12 | 呼吸频率 | 10-25bpm |  |
| 1.13 | PEEP | 1-20 |  |
| 2 | 配置 |  |  |
| 2.1 | 呼吸机主机 | 1台 |  |
| 2.2 | 便携背包 | 1个 |  |
| 2.3 | 氧气瓶 | 2瓶 |  |
| 2.4 | 管路 | 1套 |  |
| 2.5 | 减压阀 | 1个 |  |
| 2.6 | 交流电源适配器 | 1个 |  |
| 2.7 | 电池 | 1个 |  |
| 2.8 | 随机资料 | 1份 |  |
| 3 | 质保期 | 整机≥3年 |  |
| 4 | 易损配件报价 |  |  |
| 4.1 | 呼吸管路（单价） | ≤3800元 |  |

标项3：心肺复苏机              数量：13台

| 序号 | 指标项 | 技术参数及要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数 |  |  |
| 1.1 | 符合国际标准 | 符合《2015AHA心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型，或其他更高标准 |  |
| 1.2 | 重量 | ≤4.2Kg（含电池） |  |
| 1.3 | 锂电池 | 整机一次充电可供电≥60分钟 |  |
| 1.4 | 按压频率 | 有效的按压频率100-120次／分钟 |  |
| 1.5 | 频率精度 | ≤±2 次/分钟 |  |
| 1.6 | 按压深度 | 5-6cm内可调 |  |
| 1.7 | 深度精度 | ≤±2mm |  |
| 1.8 | 按压通气比 | 连续按压、30：2 |  |
| 1.9 | 数据接口 | USB、蓝牙 |  |
| ★1.10 | 按压技术 | 单点按压加绑带式按压技术或单点按压加吸盘式按压技术 |  |
| 1.11 | 非水平状态按压 | 可做到≥40°倾斜角工作 |  |
| ▲1.12 | 控制方式 | 电动电控 |  |
| 1.13 | 车载运行性能 | 可用于车载使用 |  |
| 1.14 | 低电量指示 | 低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟 |  |
| 1.15 | 按压头归位 | 支持自动归位或手动归位 |  |
| 1.16 | 按压/释放比率 | 至少包括： 1：1 |  |
| 2 | 配置 |  |  |
| 2.1 | 主机 | 1 |  |
| 2.2 | 按压头 | 1 |  |
| 2.3 | 充电电源 | 1 |  |
| 2.4 | 可充电电池 | 1 |  |
| 2.5 | 急救背包 | 1 |  |
| 2.6 | 随机文件 | 1 |  |
| 3 | 质保期 | 整机≥3年 |  |

标项4：120急救车随车设备

序号4-1：平板电脑1；序号4-2：5G 无线路由器；序号4-3：车载 DVR；序号4-4：车载摄像头;序号4-5： 配套布线；序号4-6：医疗对接机；序号4-7：GPS定位导航；序号4-8：平板电脑2

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板电脑1 | 1.1采购用途：用于安装急救医生用移动工作站软件 |  |
|  |  | 1.2屏幕分辨率≥2560*1600 |  |
|  |  | 1.3屏幕尺寸≥8.4 英寸 |  |
|  |  | 1.4屏幕比例：16：10 |  |
|  |  | 1.5核心数≥八核心 |  |
|  |  | 1.6处理器型号：性能相当于麒麟980或骁龙778G或天玑1000+ |  |
|  |  | 1.7系统内存≥4GB |  |
|  |  | 1.8存储容量≥128GB |  |
|  |  | 1.9移动网络：4G全网通或5G全网通 |  |
|  |  | 1.10支持其他功能：WiFi、蓝牙、GPS、感应器 |  |
|  |  | 1.11最高频率：≥2.8GHz |  |
|  |  | ▲1.12投标产品须具备国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（供应商须提供平板电脑完整的名称、规格、型号或型号带有后缀字母序列，并与所提供之有效节能认证目录内的平板电脑名称、规格、型号或型号带后缀字母序列完全对应）的扫描件、加盖供应商公章） |  |
| 2 | 5G 无线路由器 | 2.1采购用途：用于汇聚和构建急救车上相关设备的 5G 无线 网络通道 |  |
|  |  | 2.2支持 5G 全网通、4G 全网通 |  |
|  |  | 2.3发射功率≤24dBm+2.7/-3.7 dB |  |
|  |  | 2.4多模芯片、双频 Wi-Fi 芯片 |  |
|  |  | 2.5传输标准：2.4GHz & 5GHz，支持 5GHz 优选 802.11ac/a/n 2 x 2 & 802.11b/g/n 2 x 2等 |  |
|  |  | 2.6 5G传输速率≥2.33Gbps/1.25Gbps，4G 传输速率 ≥1.6Gbps/150Mbps |  |
|  |  | 2.7 1个Wan/Lan 自适应千兆网口、1 个千兆 Lan 口、复位键/ 电源键/H 键 |  |
|  |  | 2.8 2个5G 天线扩展接口，用户可自行选购天线适配 5G/4G 天 线类型：内置 5G/4G 主集、分集天线；WLAN 天线类型：内置双 频 Wi-Fi 天线，配备 4 颗信号放大器 |  |
| 3 | 车载 DVR | 3.1支持 4 路 IPC 接入，支持 POE 供电，每路最高支持 1080P 编码，使用标准 H.264 码流，支持双码流 |  |
|  |  | 3.2具备 1 路 VGA 视频输出接口，最高分辨率 ≥ 1920*1080 |  |
|  |  | 3.3能够同时接入 2 块 2.5 英寸 HDD/SSD 硬盘和 1 张 SD 卡（SD 卡作为硬盘备用），接入方式为可插拔式 |  |
|  |  | 3.4具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用 超级电容，实现正常关机，避免关键数据丢失，延长硬盘寿命 |  |
|  |  | 3.5硬盘盒具备 USB 数据导出接口 |  |
|  |  | 3.6主要接口采用车载专用的航空插头，确保信号连接稳定 |  |
|  |  | 3.7具备延时关机（0 分钟~6 小时）和 24 小时定时开关机功能 |  |
|  |  | 3.8宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足车辆电气特性要求 |  |
|  |  | 3.9铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性 |  |
|  |  | 3.10支持推模式协议对接平台，实现远程预览、回放、配置 等功能 |  |
| 4 | 车载摄像头 | 4.1最高分辨率≥1280×960 @ 30 fps |  |
|  |  | 4.2支持 PoE 供电功能 |  |
|  |  | 4.3符合 IP66 级防尘防水设计，可靠性高 |  |
|  |  | 4.4支持 EN50155 认证标准， 专为车辆监控系统设计 |  |
|  |  | 4.5传感器类型 1/3” Progressive Scan CMOS |  |
|  |  | 4.6照度 ≤ 0.01Lux @(F1.2，AGC ON) ，0 Lux with IR |  |
|  |  | 4.7快门 1/3 秒至 1/100，000 秒 |  |
|  |  | 4.8镜头 4mm@ F2.0，水平视场角：73.1°(2.8/6/8/12mm 可选) |  |
|  |  | 4.9镜头接口类型 M12 |  |
|  |  | 4.10调整角度水平-30~30°，垂直 0~80°，旋转 0~360° |  |
|  |  | 4.11 ≥200 万，日夜型车载网络摄像机 |  |
| 5 | 配套布线 | 5.1至少 3 种电路汇总到同一个地 方，安装接线板，从而实现本项目所涉及的车载设备接电提供 给后端设备安全取电使用 |  |
| 6 | 医疗对接机 | 6.1专用于医疗行业的工业级定制化主机，支持OBD-II、车外LED显示、音视频采集。特有加固型设计，使其在极端环境下正常工作 |  |
|  |  | 6.2 CPU 多核多线程 |  |
|  |  | 6.3内存 集成≥4G DDR3/1600MHz内存 |  |
|  |  | 6.4硬盘 ≥32G SSD宽温固态硬盘(MSATA) |  |
|  |  | 6.5硬盘扩展 2个硬盘位，内置1个2.5英寸SATA硬盘位；内置1个MINI_PCIE MSATA硬盘位 |  |
|  |  | 6.6产品尺寸能放置于驾驶员座椅后，参考尺寸：主机约：长*宽*厚=206*125*54（单位：毫米） |  |
|  |  | 6.7显示&接口 显示芯片 IntelHDGraphics 510 |  |
|  |  | 6.8显示接口 VGA+HDMI+Smart Display三屏显示，支持三屏复制和扩展显示 |  |
|  |  | 6.9输入&输出 串口&电源输出 12P连接器，5个串口，均为双线式，COM1/2/3/4 RS232/RS485可选；COM5 RS485/CAN可选，COM1/2 出厂默认为RS232方式，COM3/4/5 出厂默认为RS485方式，所有串口均有TVS/ESD(15KV)_防护 |  |
|  |  | 6.10 12P连接器，DC12V/2A，稳压电源输出 |  |
|  |  | 6.11 USB接口 4个USB3.0，均有ESD(15KV)_防护，标准TYPE_A，可选车载加固型接口 |  |
|  |  | 6.12网络接口 标配2个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，可选4个RJ45 10/100/1000自适应以太网接口 |  |
|  |  | 6.13 SIM卡接口 双SIM_CARD，工业级标准大卡 |  |
|  |  | 6.14声卡接口 1个MIC，1个SPK_OUT，Φ3.5MM插孔 |  |
|  |  | 6.15天线接口 接口类型FAKRA，共有5个天线接口：GPS：FAKRA_C_蓝色，1个；WIFI：FAKRA_K_黄色，1个；WIFI/BT：FAKRA_K_黄色，1个；4G：FAKRA_E_绿色，2个 |  |
|  |  | 6.16电源输入&GPIO接口& |  |
|  |  | 6.17功放接口 14P连接器，包括以下接口：DC6-36V宽电压输入，BATT/GND/ACC；3*GPI，3路数字量输入，支持DC3.3-36V电压；4*25W功放，可直推阻抗2R/4R/8R车载扬声器（选配功能） |  |
| 7 | GPS定位导航设备 | 7.1分辨率：≥1920x1200 |  |
|  |  | 7.2触摸屏类型：电容屏 |  |
|  |  | 7.3像素：≥800万 |  |
|  |  | 7.4屏幕尺寸：≥8寸 |  |
|  |  | 7.5后置摄像头像素：≥800万 |  |
|  |  | 7.6运行内存≥3GB ，存储容量≥32GB |  |
|  |  | 7.7带锁固定支架 |  |
|  |  | 7.8车载快充套装 |  |
|  |  | 7.9含急救通许可软件：上下班考勤，任务命令接收及查询，节点信息一分键上报，定位信息实时上报，一键拨打病家联系统电话，自动路径规划及导航功能；带锁车载固定支持（需与现有指挥调度系统对接） |  |
| 8 | 平板电脑2 | 8.1采购用途：支持现有院前急救电子病历系统使用 |  |
|  |  | 8.2屏幕分辨率≥2560*1600 |  |
|  |  | 8.3屏幕尺寸≥10 英寸 |  |
|  |  | 8.4屏幕比例：16：10 |  |
|  |  | 8.5核心数≥八核心 |  |
|  |  | 8.6处理器型号：性能相当于麒麟980或骁龙778G或天玑1000+ |  |
|  |  | 8.7系统内存≥4GB |  |
|  |  | 8.8存储容量≥128GB |  |
|  |  | 8.9移动网络：4G全网通或5G全网通 |  |
|  |  | 8.10支持其他功能：WiFi、蓝牙、GPS、感应器 |  |
|  |  | 8.11最高频率：≥2.8GHz |  |
|  |  | ▲8.12投标产品须具备国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（供应商须提供平板电脑完整的名称、规格、型号或型号带有后缀字母序列，并与所提供之有效节能认证目录内的平板电脑名称、规格、型号或型号带后缀字母序列完全对应）的扫描件、加盖供应商公章） |  |
| 9 | 质保期 | 整机≥3年（适用本标项所有产品） |  |

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货时间：合同生效后10天内，交货时提供原厂质保承诺书。 |
| ▲2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 安装完成时间：货到接到采购人通知后5天内安装完毕，提供详细安装调试方案。 |
| 4 | 付款方法和条件： （1）合同签订之日起7个工作日内支付合同总价40%的预付款；预付款支付前中标供应商须提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 （2）货到安装调试验收合格正常使用后支付至合同总价的100%； （3）签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定，另行约定。 （4）采购人支付前，中标供应商须向采购人提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 5 | 质保期：详见“第五章《技术需求表》”。 |
| ▲6 | 产品质量要求：符合投标承诺、采购文件要求以及国家、行业有关技术规范和标准。 |
| 7 | 合同验收： （1）验收合格标准：符合采购文件约定的产品质量要求、完成合同全部约定； （2）特殊条款：合同验收过程中，当双方就技术问题出现争议且中标供应商无法提供充足的证明材料时，采购人有权要求委托第三方权威检测机构进行检测，检测费用由中标供应商承担（计入风险费含在投标报价内）。 |
| 8 | 技术培训： 培训内容包括产品的功能、操作、日常维护、一般故障处理等内容，协助科室建立相关项目，并培训相关技术人员至掌握技能为止。培训涉及的所有费用由中标供应商承担。具体培训方案请在投标文件中明确说明。 |
| 9 | 售后服务要求： （1）质保期内工程师和技术支持提供免费上门服务，维修响应时间2小时，工程师24小时到现场排除故障。 （2）提供至少每年1次的免费上门维护保养服务，并出具维护报告。 （3）超出质保期上门只收取配件费用。操作及分析软件终身免费升级。 具体售后服务方案请在投标文件中明确说明。 |
| 10 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（详见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（详见附件）；

B2、法定代表人身份证明（详见附件）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（详见附件）；

B4、供应商一般情况表（详见附件）；

B5、商务条款响应表（详见附件）；

B6、技术条款偏离表；对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应（详见附件）；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告扫描件等相关证明资料（格式自拟）；

B8、供货方案、安装调试方案（格式自拟）；

B9、售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案等）（格式自拟）；

B10、培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）（格式自拟）；

B11、售后服务机构技术服务人员情况（包括但不限于提供姓名、工作经验、资质证书情况等）（格式自拟）；

B12、产品销售业绩表（格式自拟）；

B13、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B14、供应商认为需要的其他资料；

▲B15、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

▲B16、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的设备）；

B17、制造商出具的授权函（投标产品如为进口产品需提供）（格式自拟）；

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（详见附件）；

C2、分项报价表（详见附件）；

C3、中小企业声明函（详见附件）；

C4、残疾人福利性单位声明函（详见附件）；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

A.资格文件

封面

正（副）本

苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目

项目编号：CNDL2022317

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B.商务和技术文件

封面

正（副）本

苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目

项目编号：CNDL2022317

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目 （项目编号：CNDL2022317 ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日           期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

后附：法定代表人身份证扫描件（不在同页的，加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目 ，项目编号为CNDL2022317 ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件（不在同页的，加盖供应商公章）；

B4供应商一般情况

项目编号：CNDL2022317

项目名称：苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B5商务条款响应表

项目编号：CNDL2022317

项目名称：苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B6技术条款偏离表

项目编号：CNDL2022317

项目名称：苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告扫描件等相关证明资料（格式自拟）；

B8、供货方案、安装调试方案（格式自拟）；

B9、售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案等）（格式自拟）；

B10、培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）（格式自拟）；

B11、售后服务机构技术服务人员情况（包括但不限于提供姓名、工作经验、资质证书情况等）（格式自拟）；

B12、产品销售业绩表（格式自拟）；

B13、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B14、供应商认为需要的其他资料；

▲B15、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

▲B16、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的设备）；

B17、制造商出具的授权函（投标产品如为进口产品需提供）（格式自拟）；

C.报价文件

封面

正（副）本

苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目

项目编号：CNDL2022317

子    包：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1开标一览表

项目编号：CNDL2022317

项目名称：苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目

货币单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、有关投标报价优惠折扣等均应在投标声明中载明。

3、投标报价必须与分项报价表中的投标报价一致。

4、供应商自行选择所投标项进行报价，如该标项未投标的，投标报价填“/”。

5、供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C2分项报价表

项目编号：CNDL2022317

项目名称：苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目

标项号：                                                                                                      货币单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标报价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 质保期内备品、备件费 | 特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13

3、除填写本表外，投标商还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表

②质保期内备品、备件清单及价目表                                           供应商：（盖单位公章）

③特殊工具清单及价目表（如有需提供）

④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）                       日期：    年    月    日

⑤配套试剂（或耗材）的报价（如有）

C2-1货物主要部件（包括附件）分项价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C2-2质保期内备品、备件清单及价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C2-3特殊工具清单及价目表（如有需提供）

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C2-5所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C2-6配套试剂（或耗材）的报价（如有，需提供）

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._______________________________（标的名称），属于工业行业；制造商为_______________________________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._______________________________（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5 供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加苍南县卫生健康局120急救中心随车设备采购与安装项目 （项目编号：CNDL2022317 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、开标现场，供应商如发现有上述相关利害关系的，应签署提供，未提供的视为不存在上述关系。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“评分标准（兼评委打分表）”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |