慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：003522330282202208

采 购 人：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2022年09月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	12

第四章  采购合同样本	20

第五章  招标内容与技术需求	24

第六章  商务条款	54

第七章  附件	56

- 第一章  招标公告

发布日期：2022年09月28日

项目概况

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年10月21日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：003522330282202208

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目

预算金额（元）：6620000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一

标项名称：重症监护仪

数量：20

预算金额（元）：1400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于重症病人生理参数的监护，回顾分析和资料管理。

备注：详细采购需求见招标文件第五章。

标项二

标项名称：有创呼吸机

数量：7

预算金额（元）：1260000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持。

备注：详细采购需求见招标文件第五章。

标项三

标项名称：重症病床

数量：11

预算金额（元）：440000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于医疗监护下的成年患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。电动多功能病床，适用于ICU病房。

备注：详细采购需求见招标文件第五章。

标项四

标项名称：全自动内镜清洗消毒机

数量：4

预算金额（元）：400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于各种型号的软式内窥镜：胃镜、十二指肠镜、结肠镜、支气管镜、耳鼻喉镜、胆道镜等内镜的高水平清洗消毒。

备注：详细采购需求见招标文件第五章。

标项五

标项名称：麻醉机工作站+麻醉机

数量：1

预算金额（元）：2450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于为实施手术的患者进行吸入麻醉、提供机械通气、监控和显示病人呼吸参数。

备注：详细采购需求见招标文件第五章。

标项六

标项名称：教学模型

数量：1

预算金额（元）：670000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于临床技能实训中心日常技能培训使用。

备注：详细采购需求见招标文件第五章。

合同履约期限：标项1、标项2、标项3、标项4、标项5、标项6，合同生效后30天内交货，接采购人通知后7天内完成全部安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年09月28日至2022年10月10日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。（2）获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月21日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台。

开标时间：2022年10月21日09：30

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第四开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）

地址：慈溪市浒山街道南二环东路999号

传真：/

项目联系人（询问）：韩老师

项目联系方式（询问）：0574-63929395

质疑联系人：孙老师

质疑联系方式：0574-63929664

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈洁

项目联系方式（询问）：0574-87307605、87198579

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605、87198579

3.同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市公共资源交易管理办公室

地址：慈溪市南二环东路1355号

传真：0574-63032032

联系人：赵先生

监督投诉电话：0574-63032252

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

▲合格货物来源：本项目不允许采购进口产品。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价为货到医院价，含设备出厂价（含增值税和其他税费）、货物质量保证期内所需的零备件和专用工具、运抵采购人指定地点的运输、保险、安装调试、维护保养、培训等所有费用。供应商应结合市场及自身情况自行报价。

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B8、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料或医疗器械注册证附件“产品技术要求”或产品注册检验报告（具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具）扫描件等相关证明资料；

B9、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：              003522330282202208                  ；

（3）项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：陈洁，0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：79864020@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https：//edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在政采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

2、投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真、电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

通过政采云平台在线方式的，以政采云平台操作流程为准，附件中须上传供应商盖章的《质疑函》。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价：标项1：140万元，标项2：126万元，标项3：44万元，标项4：40万元，标项5：245万元，标项6：67万元，投标报价超出对应预算价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目向中标供应商收取招标代理服务费，标项1：壹万陆仟元整；标项2：壹万伍仟元整；标项3：伍仟元整；标项4：陆仟元整；标项5：贰万捌仟元整；标项6：捌仟元整。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为工业行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。评标委员会成员个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的，由评标委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位2022年05月-2022年07月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：                            商务和技术评分表

项目编号：003522330282202208                                       标项1

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分51分 | 1、“表B技术需求表”响应性（25分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得25分。 （2）标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“★”指标（共计5条）的扣3分。 （4）每负偏离一条未标“★”指标（共计20条）的扣0.5分。 | 25 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的先进性进行评议（6分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内先进水平，为同类型产品中的高端产品，技术性能完全满足或优于招标需求的得6分； 设备生产工艺、技术较为成熟，为同类型产品中的中端产品，与招标需求基本一致的得3分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，为同类型产品中的低端产品，存在升级淘汰、更新替代风险的得1分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议（6分）： 设备质量、性能可靠、稳定，运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得6分； 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3分； 设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得1分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议（6分）： 设备配置齐全、合理、科学，完全满足招标需求或具有升级空间的得6分； 设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得3分； 设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 5、评标委员会对供应商供货及安装、验收方案进行评议（4分）： 供货方案合理可行，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得4分； 供货方案、验收标准基本满足招标需求的得2分； 供货方案或验收标准存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会对供应商的技术培训方案进行评议（4分）： 培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得4分； 培训方案与招标需求基本一致的得2分； 培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
| 商务分14分 | 7、评标委员会对供应商的售后服务方案进行评议（6分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，完全满足或优于招标需求的得6分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 8、评标委员会对供应商的优惠措施方案进行评议（4分）： 方案合理、可行，优惠措施具有实际意义和价值的得4分； 优惠措施力度不强的得2分； 优惠措施力度弱，没有实际意义或价值的得1分。 | 4 |
|  | 9、业绩（3分）： 供应商2020年1月1日（合同签订时间为准）至今所投同型号设备装机用户数，每提供1个用户得1分，最高得3分。 同时提供合同及验收报告扫描件加盖供应商公章、用户联系方式，否则不得分。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 商务和技术得分（65分） |  | 65 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

商务和技术评分表

项目编号：003522330282202208                                       标项2

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分51分 | 1、“表B技术需求表”响应性（25分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得25分。 （2）标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“★”指标（共计4条）的扣4分。 （4）每负偏离一条未标“★”指标（共计18条）的扣0.5分。 | 25 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的先进性进行评议（6分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内先进水平，为同类型产品中的高端产品，技术性能完全满足或优于招标需求的得6分； 设备生产工艺、技术较为成熟，为同类型产品中的中端产品，与招标需求基本一致的得3分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，为同类型产品中的低端产品，存在升级淘汰、更新替代风险的得1分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议（6分）： 设备质量、性能可靠、稳定，运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得6分； 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3分； 设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得1分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议（6分）： 设备配置齐全、合理、科学，完全满足招标需求或具有升级空间的得6分； 设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得3分； 设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 5、评标委员会对供应商供货及安装、验收方案进行评议（4分）： 供货方案合理可行，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得4分； 供货方案、验收标准基本满足招标需求的得2分； 供货方案或验收标准存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会对供应商的技术培训方案进行评议（4分）： 培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得4分； 培训方案与招标需求基本一致的得2分； 培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
| 商务分14分 | 7、评标委员会对供应商的售后服务方案进行评议（6分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，完全满足或优于招标需求的得6分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 8、评标委员会对供应商的优惠措施方案进行评议（4分）： 方案合理、可行，优惠措施具有实际意义和价值的得4分； 优惠措施力度不强的得2分； 优惠措施力度弱，没有实际意义或价值的得1分。 | 4 |
|  | 9、业绩（3分）： 供应商2020年1月1日（合同签订时间为准）至今所投同型号设备装机用户数，每提供1个用户得1分，最高得3分。 同时提供合同及验收报告扫描件加盖供应商公章、用户联系方式，否则不得分。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 商务和技术得分（65分） |  | 65 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

商务和技术评分表

项目编号：003522330282202208                                       标项3

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分51分 | 1、“表B技术需求表”响应性（25分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得25分。 （2）标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“★”指标（共计4条）的扣4分。 （4）每负偏离一条未标“★”指标（共计15条）的扣0.6分。 | 25 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的先进性进行评议（6分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内先进水平，为同类型产品中的高端产品，技术性能完全满足或优于招标需求的得6分； 设备生产工艺、技术较为成熟，为同类型产品中的中端产品，与招标需求基本一致的得3分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，为同类型产品中的低端产品，存在升级淘汰、更新替代风险的得1分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议（6分）： 设备质量、性能可靠、稳定，运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得6分； 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3分； 设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得1分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议（6分）： 设备配置齐全、合理、科学，完全满足招标需求或具有升级空间的得6分； 设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得3分； 设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 5、评标委员会对供应商供货及安装、验收方案进行评议（4分）： 供货方案合理可行，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得4分； 供货方案、验收标准基本满足招标需求的得2分； 供货方案或验收标准存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会对供应商的技术培训方案进行评议（4分）： 培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得4分； 培训方案与招标需求基本一致的得2分； 培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
| 商务分14分 | 7、评标委员会对供应商的售后服务方案进行评议（6分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，完全满足或优于招标需求的得6分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 8、评标委员会对供应商的优惠措施方案进行评议（4分）： 方案合理、可行，优惠措施具有实际意义和价值的得4分； 优惠措施力度不强的得2分； 优惠措施力度弱，没有实际意义或价值的得1分。 | 4 |
|  | 9、业绩（3分）： 供应商2020年1月1日（合同签订时间为准）至今所投同型号设备装机用户数，每提供1个用户得1分，最高得3分。 同时提供合同及验收报告扫描件加盖供应商公章、用户联系方式，否则不得分。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 商务和技术得分（65分） |  | 65 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

商务和技术评分表

项目编号：003522330282202208                                       标项4

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分51分 | 1、“表B技术需求表”响应性（25分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得25分。 （2）标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“★”指标（共计7条）的扣2.5分。 （4）每负偏离一条未标“★”指标（共计15条）的扣0.5分。 | 25 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的先进性进行评议（6分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内先进水平，为同类型产品中的高端产品，技术性能完全满足或优于招标需求的得6分； 设备生产工艺、技术较为成熟，为同类型产品中的中端产品，与招标需求基本一致的得3分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，为同类型产品中的低端产品，存在升级淘汰、更新替代风险的得1分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议（6分）： 设备质量、性能可靠、稳定，运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得6分； 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3分； 设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得1分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议（6分）： 设备配置齐全、合理、科学，完全满足招标需求或具有升级空间的得6分； 设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得3分； 设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 5、评标委员会对供应商供货及安装、验收方案进行评议（4分）： 供货方案合理可行，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得4分； 供货方案、验收标准基本满足招标需求的得2分； 供货方案或验收标准存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会对供应商的技术培训方案进行评议（4分）： 培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得4分； 培训方案与招标需求基本一致的得2分； 培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
| 商务分14分 | 7、评标委员会对供应商的售后服务方案进行评议（6分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，完全满足或优于招标需求的得6分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 8、评标委员会对供应商的优惠措施方案进行评议（4分）： 方案合理、可行，优惠措施具有实际意义和价值的得4分； 优惠措施力度不强的得2分； 优惠措施力度弱，没有实际意义或价值的得1分。 | 4 |
|  | 9、业绩（3分）： 供应商2020年1月1日（合同签订时间为准）至今所投同型号设备装机用户数，每提供1个用户得1分，最高得3分。 同时提供合同及验收报告扫描件加盖供应商公章、用户联系方式，否则不得分。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 商务和技术得分（65分） |  | 65 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

商务和技术评分表

项目编号：003522330282202208                                       标项5

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分51分 | 1、“表B技术需求表”响应性（25分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得25分。 （2）标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“★”指标（共计7条）的扣2.5分。 （4）每负偏离一条未标“★”指标（共计50条）的扣0.15分。 | 25 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的先进性进行评议（6分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内先进水平，为同类型产品中的高端产品，技术性能完全满足或优于招标需求的得6分； 设备生产工艺、技术较为成熟，为同类型产品中的中端产品，与招标需求基本一致的得3分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，为同类型产品中的低端产品，存在升级淘汰、更新替代风险的得1分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议（6分）： 设备质量、性能可靠、稳定，运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得6分； 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3分； 设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得1分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议（6分）： 设备配置齐全、合理、科学，完全满足招标需求或具有升级空间的得6分； 设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得3分； 设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 5、评标委员会对供应商供货及安装、验收方案进行评议（4分）： 供货方案合理可行，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得4分； 供货方案、验收标准基本满足招标需求的得2分； 供货方案或验收标准存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会对供应商的技术培训方案进行评议（4分）： 培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得4分； 培训方案与招标需求基本一致的得2分； 培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
| 商务分14分 | 7、评标委员会对供应商的售后服务方案进行评议（6分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，完全满足或优于招标需求的得6分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 8、评标委员会对供应商的优惠措施方案进行评议（4分）： 方案合理、可行，优惠措施具有实际意义和价值的得4分； 优惠措施力度不强的得2分； 优惠措施力度弱，没有实际意义或价值的得1分。 | 4 |
|  | 9、业绩（3分）： 供应商2020年1月1日（合同签订时间为准）至今所投同型号设备装机用户数，每提供1个用户得1分，最高得3分。 同时提供合同及验收报告扫描件加盖供应商公章、用户联系方式，否则不得分。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 商务和技术得分（65分） |  | 65 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

商务和技术评分表

项目编号：003522330282202208                                       标项6

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分51分 | 1、“表B技术需求表”响应性（25分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得25分。 （2）标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“★”指标（共计11条）的扣1.5分。 （4）每负偏离一条未标“★”指标（共计85条）的扣0.1分。 | 25 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的先进性进行评议（6分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内先进水平，为同类型产品中的高端产品，技术性能完全满足或优于招标需求的得6分； 设备生产工艺、技术较为成熟，为同类型产品中的中端产品，与招标需求基本一致的得3分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，为同类型产品中的低端产品，存在升级淘汰、更新替代风险的得1分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议（6分）： 设备质量、性能可靠、稳定，运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得6分； 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3分； 设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得1分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议（6分）： 设备配置齐全、合理、科学，完全满足招标需求或具有升级空间的得6分； 设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得3分； 设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 5、评标委员会对供应商供货及安装、验收方案进行评议（4分）： 供货方案合理可行，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得4分； 供货方案、验收标准基本满足招标需求的得2分； 供货方案或验收标准存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会对供应商的技术培训方案进行评议（4分）： 培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得4分； 培训方案与招标需求基本一致的得2分； 培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
| 商务分14分 | 7、评标委员会对供应商的售后服务方案进行评议（6分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，完全满足或优于招标需求的得6分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 6 |
|  | 8、评标委员会对供应商的优惠措施方案进行评议（4分）： 方案合理、可行，优惠措施具有实际意义和价值的得4分； 优惠措施力度不强的得2分； 优惠措施力度弱，没有实际意义或价值的得1分。 | 4 |
|  | 9、业绩（3分）： 供应商2020年1月1日（合同签订时间为准）至今所投同型号设备装机用户数，每提供1个用户得1分，最高得3分。 同时提供合同及验收报告扫描件加盖供应商公章、用户联系方式，否则不得分。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 商务和技术得分（65分） |  | 65 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价：标项1：140万元，标项2：126万元，标项3：44万元，标项4：40万元，标项5：245万元，标项6：67万元，投标报价超出对应预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 供应商不得出现赠送或零元报价。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：003522330282202208                                            适用所有标项

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分35分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值20% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分35分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100 |  |
| 报价得分（35分） |  |  |

- 第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目

项目编号：003522330282202208

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目（项目编号：003522330282202208）的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1货物名称：                 ；

1.2品牌型号规格：             ；

1.3数量：                     ；

1.4主要配置：                 。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：             元（￥             元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分及全部技术资料均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1不适用。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转由他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，由此造成的经济损失全部由乙方承担。

八、质量保证期

8.1质量保证期                         年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：                       ；

9.2交货方式：                     ；

9.3交货地点：                     ；

9.4安装调试及时间：               ；

9.5安装标准须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

十、货款支付

10.1付款方式：                      。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，甲方有权在以下办法中选择一种方式处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

12.5其他售后服务内容：                      。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，初步验收的时间为五个工作日内。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，调试符合技术要求后，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场；验收完毕后作出验收结果报告，甲方负责人签字并加盖公章；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方逾期支付合同款项的，以甲方支付当日计，每逾期支付一天，按银行同期活期存款利率（不计复利）支付利息。

15.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。因乙方的逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

18.4下列文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定，相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）合同及合同附件（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及修改补充文件（如有）；

（4）招标文件及修改补充文件（如有）；

（5）其他协议文件（包括但不限于甲方的相关管理办法和规定，如有）。

18.5双方约定的其他事项：

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                          地址：

法定代表人（或授权委托人）：                    法定代表人（或授权委托人）：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

签订地点：                                      签订日期：    年    月    日

- 第五章  招标内容与技术需求

- 一、招标货物清单

| 标项 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重症监护仪 | 20台 |
| 2 | 有创呼吸机 | 7台 |
| 3 | 重症病床 | 11台 |
| 4 | 全自动内镜清洗消毒机 | 4台 |
| 5 | 麻醉机工作站+麻醉机 | 1套 |
| 6 | 教学模型 | 1套 |

- 二、招标货物技术规格和要求

- 总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2医用电器标准：GB706－1995

1.3国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2. 交货前的采购人查验

2.1采购人有权在产品组装期间到供应商的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸要试验结果，有权要求供应商提供全套原厂技术白皮书及医疗器械检测报告，采购人也可指派其雇员或代理履行这种查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。

3. 对供应商提供培训、产品安装与验收的要求

3.1供应商负责培训操作人员和管理人员，采购人有权要求更换供应商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由供应商承担。

3.2供应商应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3采购人验收的目的：

（1）确认安装成功；（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。采购人可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4采购人验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在采购人负责人确认货物外包装完整的前提下由供应商的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，供应商应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。供应商应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，采购人可拒绝接受全部设备，供应商负责赔偿该项目的一切损失。

- 表A投标货物概况

| 标项 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

- 表B技术需求表

- 下表中的“★”、“▲”条款，供应商须提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或医疗器械注册证附件“产品技术要求”或产品注册检验报告（具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具）扫描件等相关证明资料作为佐证资料（请在下表“投标响应”中标明上述证明资料所在投标文件的页码），未提供佐证资料的，视为技术条款负偏离。表中证明资料有特殊说明的按特殊说明要求提供。

标项1：重症监护仪                                       数量：20台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能及用途：用于重症病人生理参数的监护，回顾分析和资料管理 |  |
| 2 | 主要功能技术要求 |  |
| 2.1 | 整机要求 |  |
| ★2.1.1 | 模块化监护仪，主机集成内置≥6槽位插件槽，可选配记录仪、设备集成模块能够满足大部分临床需求。 |  |
| ★2.1.2 | 可选配IBP，EtCO2，RM，C.O.，PiCCO，ICG，BIS/BISx4，EEG，RSO2等参数模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。 |  |
| ▲2.1.3 | ≥15.6英寸彩色液晶触摸显示屏，分辨率≥1920×1080像素，≥8通道波形显示；触摸显示屏采用电容屏，非电阻屏，可支持亮度自动调节功能，屏幕正面纯平无边框设计，容易清洁。 |  |
| 2.1.4 | 安全规格：ECG，TEMP，IBP，SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 |  |
| 2.1.5 | 整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 |  |
| 2.1.6 | 监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。 |  |
| 2.2 | 监测参数： |  |
| ★2.2.1 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 |  |
| 2.2.2 | 监测参数支持基本6参数（心电ECG、血压NIBP，血氧SpO2，呼吸，脉搏和双通道体温）以及双有创压监测。 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 提供SpO2，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 PR测量范围 20-300 bpm，，测量精度±3bpm（SpO2） QT和QTc分析适用于成人、小儿、新生儿，实时监测参数测量范围：200～800 ms。 |  |
| 2.2.3 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 提供手动，间隔，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。 |  |
| 2.2.4 | 提供双通道体温和温差参数的监测， 并可根据需要更改体温通道标名。 |  |
| 2.2.5 | 支持升级多达8通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 |  |
| 2.3 | 系统功能： |  |
| 2.3.1 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 支持肾功能计算功能。 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |  |
| 2.3.2 | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 支持48小时全息波形的存储与回顾功能，全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |  |
| 2.3.3 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 2.4 | 标准模块升级转运监护模块 |  |
| 2.4.1 | ≥5.5英寸彩色液晶触摸显示屏，分辨率≥1280×720像素。提供多点触摸和手势操作功能。具有智能光感调节屏幕亮度功能及户外模式。 |  |
| 2.4.2 | 通过无线方式（红外通信和硬连接）作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块 |  |
| 2.4.3 | 可同时提供3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温，2通道有创血压。 提供NIBP同侧功能。当SpO2和NIBP测量均位于病人同一侧手臂时，能够屏蔽由于袖带压迫血管导致弱灌注而触发不必要的血氧误报警。 |  |
| 2.4.4 | 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 提供智能导联脱落功能，能够在第一道ECG波形相关的导联发生脱落，系统会自动切换到其他可用导联重新计算心率和分析心电波形。 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。 |  |
| 2.4.5 | 智能锂电池（自带电量指示器）供电，可支持≥8小时的持续监测。 可以掉电保存≥120小时的趋势数据，数据可上传至高端监护仪，方便病人转移，实现病人信息的无缝转移。 ≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，≥4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 ≥48小时全息波形回顾。 |  |
| 2.5 | 中心监护系统 |  |
| ★2.5.1 | 可同时集中监护≥64 个病人，单个屏幕可支持≥16个病人的同时集中监护。支持≥4个显示屏显示。 |  |
| 2.5.2 | 中心监护系统支持中央站，工作站，浏览站，远程查询系统等多种产品形态互连。 |  |
| 2.5.3 | 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少240 小时的ST片段回顾 |  |
| 2.5.4 | 中心监护系统可支持参数监测，如ECG，ST，QT/QTc，RESP，SPO2，PR，TEMP，NIBP，IBP，C.O.，ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2等 |  |
| ★2.5.5 | 中央站支持监护仪、呼吸机等设备的信息集成。 |  |
| 3 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 列出详细的设备配置清单和选配件清单，并按此供应给采购人，如有任何遗漏，采购人可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供应商补齐为止。提供制造商原厂技术参数文件，所有技术响应必须与之相符。 招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。投标文件中未标明、未作选配件分项报价的，均视为无偿提供。 |  |
| ▲3.2 | 配置清单中须包括：监护仪20台、转运监护模块20套、PICCO监测模块2块、双有创血压监测模块2块、呼末二氧化碳监测模块4块、中心监护系统1套、工作站4套。 |  |
| ▲3.3 | 提供医疗器械注册证扫描件 |  |

标项2：有创呼吸机                                       数量：7台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能及用途：适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持 |  |
| 2 | 主要功能技术要求 |  |
| ▲2.1 | 采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1280×800。 屏幕显示：≥5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 |  |
| 2.2 | 自检功能：检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 |  |
| 2.3 | 具备内置后备可充电电池，满电状态下可持续使用≥90分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 |  |
| 2.4 | 气动电控呼吸机，可选配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作，具备实时气源压力电子显示。 |  |
| 2.5 | 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 |  |
| 2.6 | 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |  |
| ★2.7 | 可选配主流/旁流CO2监测。可选配SpO2监测，通过模块化方式实现，支持热插拔，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。 |  |
| 2.8 | 具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势。 |  |
| 2.9 | 具有有创通气模式、无创通气模式。 |  |
| 2.10 | 基本模式配置：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，双水平气道正压通气模式。 |  |
| ★2.11 | 具备高级模式配置：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气、容量支持通气VS、心肺复苏通气模式、PSV-S/T。 |  |
| 2.12 | 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定。 |  |
| 2.13 | 配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 |  |
| 2.14 | 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 |  |
| ★2.15 | 具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 |  |
| ★2.16 | 配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳，最高流速达80L/min。（提供机器实际照片） |  |
| 2.17 | 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能。 |  |
| 2.18 | 配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。 |  |
| 2.19 | 设置参数：（同等或优于以下参数） 潮气量：20ml—2000ml 呼吸频率：1-100次/min SIMV频率：1-60次/min 吸/呼比：4：1—1：10 最大峰值流速：≥180L/min 吸气压力：1--100 cmH2O 压力支持：0—100cmH2O PEEP：0-50 cmH2O 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或OFF 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF 氧浓度：21—100% 叹息功能：有 |  |
| 2.20 | 监测参数：（包括但不限于以下参数） 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测。 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量。 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 吸入的氧浓度的监测。 趋势图和趋势表显示。 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 可支持实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险。 可支持实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。 |  |
| 2.21 | 其他功能： 便利的锁屏功能。 具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。 |  |
| 3 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 列出详细的设备配置清单和选配件清单，并按此供应给采购人，如有任何遗漏，采购人可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供应商补齐为止。提供制造商原厂技术参数文件，所有技术响应必须与之相符。 招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。投标文件中未标明、未作选配件分项报价的，均视为无偿提供。 |  |
| ▲3.2 | 配置清单中须包括：有创呼吸机7台、湿化器7套；每台呼吸机配备2套可拆卸呼出阀、2套氧电池、2套可重复使用呼吸管路（含湿化罐、集水杯）、1个模拟肺。 |  |
| ▲3.3 | 提供医疗器械注册证扫描件 |  |

标项3：重症病床                                       数量：2台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能及用途：用于医疗监护下的成年患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。电动多功能病床，适用于ICU病房。 |  |
| 2 | 主要功能技术要求 |  |
| ★2.1 | 操作方式：护栏内侧具有患者控制器，护栏外侧具有医护人员控制器 |  |
| ★2.2 | 电动功能包括：整体升降、背部上升、膝部上升、电动CPR、一键式复位、一键心脏椅位、头低脚高、头高脚低。 |  |
| 2.3 | 床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，床面板带有透气孔；表面采用粉末喷涂处理，保证使用寿命 |  |
| 2.4 | 有电动CPR按钮，紧急情况可以快速一键式操作。床板两侧，各设置手动CPR装置1套。 |  |
| 2.5 | 头尾板：可拆卸式床头、床尾板，采用聚乙烯（PE）树脂材料一体吹塑成型，具有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运患者。头尾板均有把握手柄，便于推行。 |  |
| 2.6 | 护栏为符合IEC 60601-2-52标准的新型四片式分体式升降护栏，安装在床面板上，可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状，可作患者起立时的助力棒。 |  |
| 2.7 | 安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受由外向内压力方可打开，防止患者在床上时私自打开护栏下床而造成坠床。 |  |
| 2.8 | 前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。 |  |
| ★2.9 | 前侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态。后侧护栏上设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置。 |  |
| 2.10 | 配有尿袋挂钩、点滴杆收藏管等。 |  |
| 2.11 | 脚轮直径≥125mm，具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置，防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。 |  |
| 2.12 | 知名品牌医用马达，静音、长寿命。 |  |
| 2.13 | 床全长≥2200毫米，床板长≥2000毫米。 |  |
| ★2.14 | 床全宽（护栏升起时）≤1000毫米，床板宽≤900毫米 |  |
| 2.15 | 高低升降范围≥350～700毫米。 |  |
| 2.16 | 背部上升≥70度。膝部上升≥25度。 |  |
| 2.17 | 承重能力≥220kg。 |  |
| 3 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 列出详细的设备配置清单和选配件清单，并按此供应给采购人，如有任何遗漏，采购人可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供应商补齐为止。提供制造商原厂技术参数文件，所有技术响应必须与之相符。 招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。投标文件中未标明、未作选配件分项报价的，均视为无偿提供。 |  |
| ▲3.2 | 配置清单中须包括：重症病床11张、每张床配原厂乳胶床垫1张、后备电池1套。 |  |
| ▲3.3 | 提供医疗器械注册证扫描件 |  |

标项4：全自动内镜清洗消毒机                                       数量：4台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能及用途：用于各种型号的软式内窥镜：胃镜、十二指肠镜、结肠镜、支气管镜、耳鼻喉镜、胆道镜等内镜的高水平清洗消毒。 |  |
| 2 | 主要功能技术要求 |  |
| 2.1 | 全自动洗消功能：自动完成软式内镜测漏、清洗（酶洗）、漂洗、消毒、干燥等程序，符合卫生部相关规范的要求。标准清洗消毒循环时间（酶洗、漂洗、高水平消毒、吹干）≤30min（总时间包括上下水的时间）。 |  |
| ★2.2 | 全灌流功能：五腔道（送气、送水、复送水、活检、吸引）全灌流技术，独立的腔道，能实时监控内镜各管道灌流状况，保障内镜各腔道消毒效果。提供操作界面照片佐证。 |  |
| 2.3 | 具备消毒液自动添加和排放功能，配备清洗剂自动抽取装置。消毒液槽≥15L。 |  |
| 2.4 | 清洗功能：可以设置清洗剂稀释比例，以达到相应的稀释比例。 |  |
| ★2.5 | 净化干燥：设备内置0.1μm孔径除菌型空气过滤滤芯，可高效过滤，阻隔空气中的细菌、病毒，防止清洗后的内镜二次污染。 |  |
| ★2.6 | 消毒液与酶洗液独立进液管路，降低酶液对酸性消毒剂的浓度的影响。 |  |
| 2.7 | 自身清洗消毒功能：全自动整机自身消毒程序，配备化学自消毒或自清洗程序，可对机器自身所有的内部液体管道进行自清洁或消毒、对进水管道进行消毒。 |  |
| 2.8 | 具备人员安全保护功能：具备防意外运行时自动锁盖保护系统。具备手动模式，在应急状态下可手动运行设备。 |  |
| 2.9 | 设备所需相关耗材开放，不得作任何形式和数量上的限制。 |  |
| ★2.10 | 具备上喷淋+底部浸泡系统，可以内窥镜外部进行360°无死角清洗。 |  |
| 2.11 | 故障报警方式：具有自动故障检测，具备消毒液及清洗剂储量不足自动报警功能，设备故障时自动报警。 |  |
| 2.12 | 可对洗消全过程进行全面的洗消数据管理：实时监控，并显示洗消过程；快速，精准的数据识别；设备预留数据接口，可实现运行数据采集，便于追溯管理；支持数据追溯及实时输出。 |  |
| 2.13 | 打印功能：内置打印机，可在清洗消毒程序完成后自动打印洗消记录，便于内镜消毒数据的记录以及查询。 |  |
| 2.14 | 内镜全程测漏：配置测漏泵，全程为内镜提供泄漏保护。 |  |
| 2.15 | 消毒循环自动计数功能：自动记录消毒剂使用的消毒循环数及消毒剂使用的天数，在达到规定循环数后提醒更换消毒剂。 |  |
| ★2.16 | 单缸清洗槽，可同时清洗大于等于两条内镜，每条内镜配备独立灌流系统。 |  |
| 2.17 | 具备≥7英寸的高分辨率真彩中文显示屏，带触摸功能，界面简洁，反应迅速，方便操作。功能过程实时显示，具有可视化和声音提醒的双重故障报警。 |  |
| ★2.18 | 脚控电动开、关盖功能：舒适人性化的使用，降低了交叉感染风险。 |  |
| 2.19 | 机盖全透明可视并配备消毒液取样装置。 |  |
| ★2.20 | 机盖配有取样孔，无需开盖、无需停机即可取样检测。 |  |
| 3 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 列出详细的设备配置清单和选配件清单，并按此供应给采购人，如有任何遗漏，采购人可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供应商补齐为止。提供制造商原厂技术参数文件，所有技术响应必须与之相符。 招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。投标文件中未标明、未作选配件分项报价的，均视为无偿提供。 |  |
| ▲3.2 | 配置清单中须包括：全自动内镜清洗消毒机4台。 |  |
| ▲3.3 | 提供医疗器械注册证扫描件 |  |

标项5：麻醉机工作站+麻醉机                                       数量：1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能及用途：用于为实施手术的患者进行吸入麻醉、提供机械通气、监控和显示病人呼吸参数。 |  |
| 麻醉工作站3台 |  |  |
| 2 | 主要功能要求和技术参数 |  |
| 2.1 | 主机系统概述 |  |
| 2.1.1 | 最新一代的智能化全能麻醉工作站，适用于成人、儿童和新生儿。 |  |
| 2.1.2 | 整机技术标准按麻醉工作站设计：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，无须外接屏幕。 |  |
| 2.1.3 | 具备第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。 |  |
| 2.1.4 | 全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。 |  |
| 2.1.5 | 具备全自动的顺应性和泄漏测试，全自动标定、校正所有传感器。 |  |
| 2.1.6 | 内置蓄电池最长工作时间45分钟以上。 |  |
| ★2.1.7 | 具有备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。 |  |
| 2.2 | 气体输送系统 |  |
| 2.2.1 | 电子新鲜气体混合器技术，二气源（O2/AIR）。 |  |
| 2.2.2 | 可直接设置混合气体总流量及氧浓度，新鲜气体总流量设置范围：关闭和0.2–15 L/min；氧浓度设置范围：21-100%。 |  |
| 2.2.3 | 有S-ORC笑氧保护装置；使用空气作为载气时，可设置最小O2流量：关闭或50 - 300 ml/min。 |  |
| 2.2.4 | 具备一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气。 |  |
| 2.2.5 | 所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。 |  |
| 2.3 | 麻醉呼吸机 |  |
| ★2.3.1 | 电动电控呼吸机，无需驱动气体；在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全。 |  |
| ★2.3.2 | 采用新鲜气体隔离技术，潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。 |  |
| ★2.3.3 | 通气模式：手动/自主呼吸、VC-CMV容量控制模式、PC-CMV压力控制模式，SIMV同步间歇指令通气模式、CBM（心脏旁路模式）、待机和暂停模式。暂停模式为独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。 |  |
| 2.3.4 | 参数设置范围（同等或优于以下参数）： 容量控制模式下潮气量设定范围： 10 - 1500 ml 吸气压力Pinsp：（PEEP + 5） - 80 cmH2O（压力模式下） 压力限制Pmax：（PEEP + 10） - 80 cmH2O 压力支持ΔPsupp：关，3 - （80-PEEP） cmH2O 呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O 呼吸频率： 3 - 100 次/分 吸气时间：0.2 - 10秒 吸呼比：1：49 - 49：1（源于频率和吸气时间） 最大吸气流速为≥160 L/min 同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 ： 0.3 - 15 L/min 压力上升时间 Slope：0 - 2秒 压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 % |  |
| 2.4 | 呼吸回路： |  |
| ★2.4.1 | 集成呼吸回路，可≥134℃高温蒸汽灭菌；无需工具可组装、拆卸；一体化的回路主动加热系统，可根据需要关闭。 |  |
| 2.4.2 | 手动和机械通气无需专用手动切换装置。 |  |
| 2.4.3 | APL阀调节范围：开放或5 - 70 cmH2O。 |  |
| ★2.4.4 | 采用高精度电子铂金丝流量传感器或超声流量传感器，全自动标定，非其他类型流量传感器。 |  |
| 2.4.5 | CO2吸收罐容量≥1.5升，支持术中更换吸收剂。 |  |
| 2.4.6 | 配备主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。 |  |
| 2.5 | 麻醉气体挥发罐 |  |
| 2.5.1 | 挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产。 |  |
| 2.5.2 | 挥发罐只需出厂一次定标，终身免维护。 |  |
| 2.5.3 | 原厂挥发罐，具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运。 |  |
| 2.5.4 | 双罐位，最大加药量≥300毫升。 |  |
| 2.5.5 | 能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。 |  |
| 2.6 | 监测和报警 |  |
| 2.6.1 | ≥15寸一体化内置式彩色触摸屏幕，可快捷切换≥3种配置视图。可实时显示2 - 3道波形。 |  |
| 2.6.2 | 具有呼吸波形及肺功环（压力/容量环和流速/容量环）显示，可保存参考环。 |  |
| 2.6.3 | 日志可保存≥20000个条目，关机后不丢失。 |  |
| 2.6.4 | 通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。 |  |
| 2.6.5 | 监测范围（同等或优于所列参数）：压力：-20～99 cmH2O；潮气量监测范围：0 ～2500 mL；顺应性： 0～ 200 mL/ cmH2O；阻力：0～100 cmH2O/L/s；弹性：0.005～10 mL/ cmH2O。 |  |
| 2.6.6 | 报警及其他功能： 容量计：条柱图形式显示呼出潮气量和60秒内的通气总容量，帮助评价病人的自主呼吸恢复情况。 报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。 自动设置报警限值功能：可一键自动调节所有报警的设置限值。 |  |
| 2.6.7 | 具备心脏旁路模式用于在使用体外循环机时抑制相应报警。 |  |
| 2.6.8 | 具有肺复张功能包：查看肺复张趋势，帮助评估肺复张效果，设置合适的呼气末正压值。 |  |
| 2.7 | 一体化气体模块 |  |
| ▲2.7.1 | O2、N2O、CO2及5种麻醉气体自动识别吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体。 |  |
| 2.7.2 | 经年龄校正的最低肺泡有效浓度（xMAX）值计算和显示。 |  |
| 2.7.3 | 氧浓度监测采用顺磁氧技术，无需耗材，采样气体回流到呼吸系统；氧浓度监测范围：0 ～ 100 Vol%。 |  |
| 麻醉机5台 |  |  |
| 2 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| 2.1 | 主机系统概述： |  |
| 2.1.1 | 能应用于成人及儿童的多功能麻醉机。全自动自检，自动定标，操作简单，内置蓄电池可支持工作时间≥45分钟。 |  |
| 2.1.2 | 具备≥6.5英寸的彩色中央控制屏幕，中英文菜单界面。 |  |
| 2.2 | 气体输送系统： |  |
| 2.2.1 | 高精度机械气体流量计测量新鲜气体流量；新鲜气体供应及流量计：含氧气、空气；具有S-ORC高灵敏度笑氧比例控制；具有缺氧报警，笑气截断，快速充氧功能。 |  |
| 2.2.2 | 电源和电池断电时，手动通气，气体输送和麻药输送不受影响。 |  |
| 2.3 | 麻醉呼吸机： |  |
| ★2.3.1 | 电动电控呼吸机，无需高压气体驱动，供气失灵或不足时可自动抽取室内大气过渡，保障病人安全，并给出报警提示。 |  |
| 2.3.2 | 具有机械控制通气IPPV、手动/自主通气模式、压力控制通气模式PCV。 |  |
| 2.3.3 | 具有新鲜气体隔离阀，新鲜气体供应不干扰潮气量输送。 |  |
| 2.3.4 | 呼吸机具有动态顺应性补偿功能，确保潮气量精准输送 |  |
| 2.3.5 | 参数设置范围（同等或优于以下参数）： 潮气量范围：20-1400ml（容控模式） 呼吸比范围：4：1-1：4 呼吸频率：4–60 次/分 吸气流速范围：10-75L/分 吸气压力范围： 5-60cmH2O 呼气末正压范围：0-20cmH2O 吸气平台时间比：0% -- 50% |  |
| 2.4 | 麻醉气体挥发罐 |  |
| 2.4.1 | 挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产；具有压力、流量、温度自动补偿功能；只需出厂一次定标，终身免维护。 |  |
| 2.4.2 | 双罐位，七氟醚、异氟醚任选，挥发罐容量≥300ml |  |
| 2.5 | 呼吸回路： |  |
| 2.5.1 | 集成呼吸回路，可≥134℃高温蒸汽灭菌；无需工具可组装、拆卸；回路配备加热装置，防止回路积水。 |  |
| 2.5.2 | 二氧化碳吸收罐容量≥1.5升，支持术中更换吸收剂。 |  |
| 2.5.3 | 采用高精度电子铂金丝流量传感器或超声流量传感器，全自动标定，非其他类型流量传感器。 |  |
| 2.6 | 监测和报警功能： |  |
| 2.6.1 | 具有呼吸频率、潮气量、分钟通气量、平均气道压、气道峰压、PEEP、氧浓度监测与显示功能以及所有新鲜气体流量。 |  |
| 2.6.2 | 具有气道压力波形显示功能。 |  |
| 2.6.3 | 具有RS232接口传送呼吸机和气体流量参数监测值到信息管理系统 |  |
| 2.6.4 | 具备三级智能报警系统。 |  |
| 3 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 列出详细的设备配置清单（包括硬件和软件）和选配件清单，并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止。提供制造商原厂技术参数文件，所有技术响应必须与之相符。 招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。投标文件中未标明、未作选配件分项报价的，均视为无偿提供。 |  |
| ▲3.2 | 配置清单中须包括（但不限于）：麻醉工作站3台、一体化气体模块3块、麻醉机5台，每台麻醉工作站或麻醉机配备2个原装二氧化碳吸收罐、5个流量传感器、1套七氟醚挥发罐。 |  |
| ▲3.3 | 提供医疗器械注册证扫描件 |  |

标项6：教学模型                                       数量：1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能：适用于临床技能实训中心日常技能培训使用 |  |
| 2 | 主要功能技术要求 |  |
| 2.1 | 心肺复苏训练模拟人（半身）（15套） |  |
| 2.1.1 | 解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。模拟标准气道开放。 |  |
| 2.1.2 | 人工手位胸外按压，正确的按压深度至少5cm，不超过6cm：按压深度正确，有正确蜂鸣提示、按压深度过小，有报警蜂鸣提示。 |  |
| 2.1.3 | 人工口对口呼吸（吹气）：吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断。操作频率：100-120次/分；操作方式：训练操作；电源状态：电池。 |  |
| 2.2 | 新生儿气管插管模型（2套） |  |
| 2.2.1 | 逼真的新生儿解剖结构。经口、鼻气管插管。 |  |
| 2.2.2 | 通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。 |  |
| 2.3 | 高级多功能气管管理模型（2套） |  |
| 2.3.1 | 精确的头颈部解剖特征，可以更加有效地讲解Sellick手法和气道痉挛。模拟气道可以插入喉罩和复合插管。提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。 |  |
| 2.3.2 | 检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀。人工通气时可观察肺部呼吸运动并可进行呼吸音听诊练习。可经口或鼻进行气管、咽、食管插管。可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引。可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。提供模拟痰液，增加练习场景的真实感。可触及的颈动脉搏动。 |  |
| 2.4 | 腹腔穿刺模型（2套） |  |
| 2.4.1 | 模型采用优质材料制作而成，外观形象逼真、解剖位置准确。可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等。 |  |
| 2.4.2 | 模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。可进行无菌操作流程练习。 |  |
| 2.4.3 | 从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。穿刺点处皮肤可进行≥100次穿刺，易更换。 |  |
| 2.5 | 腰穿模型（2套） |  |
| 2.5.1 | 模拟人取侧卧位、可调整躯干呈弓状、腿部可活动。 |  |
| 2.5.2 | 腰部解剖结构准确，体征标志明显。可模拟腰椎穿刺的真实情节、进针至黄韧带时有阻力、穿透黄韧带有落空感、进针入硬膜外腔时，有负压产生、进针入蛛网膜下腔时有模拟脑脊液流出。 |  |
| 2.5.3 | 可用于以下操作：腰椎穿刺、硬膜外阻滞、腰部麻醉、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。穿刺错误时有报警和语音提示。 |  |
| 2.6 | 胸穿模型（2套） |  |
| 2.6.1 | 模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练。可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。 |  |
| 2.6.2 | 模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰，形态逼真。体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。 |  |
| 2.6.3 | 穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音。 |  |
| 2.6.4 | 遥控器：至少有胸穿键、腰穿键、模式键、声音键4个按键。 |  |
| 2.6.5 | 胸腔穿刺：多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺。腰椎穿刺：逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等。 |  |
| 2.7 | 缝合练习模块（20套） |  |
| 2.7.1 | 皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行缝合练习 |  |
| 2.7.2 | 可自行在任何部位进行切开缝合练习、拆线术练习、附底座。 |  |
| 2.8 | 分娩机转示教模型（2套） |  |
| 2.8.1 | 可进行整个分娩过程的示教。可演示多种正常与异常的胎位分娩。 |  |
| 2.8.2 | 模型可以枕左前位演示正常分娩机转中各个步骤，示教衔接 —下降—俯屈—内旋转—仰伸—复位及外旋转—胎肩娩出等动作。 |  |
| 2.8.3 | 胎儿模型附脐带和胎盘，可练习脐带结扎和胎盘娩出。胎儿模型皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。 |  |
| 2.8.4 | 可练习并掌握正常分娩、异常分娩（难产）、助产技巧以及会阴保护等综合技能；可进行多胎妊娠（双胎）分娩操作训练；可练习孕妇腹部触诊检查四步手法。 |  |
| 2.9 | 高级透明刮宫模型（2套） |  |
| 2.9.1 | 透明的外壳、结实、美观、可以观察到盆腔内部结构，操作时可观察操作步骤是否正确。 |  |
| 2.9.2 | 阴道弹性良好，可以使用阴窥器，子宫材料柔软富有弹性，外形真实。 |  |
| 2.9.3 | 外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。内部解剖结构逼真：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。 |  |
| 2.9.4 | 透明的子宫可见妊娠6-7周左右的妊娠囊。 |  |
| 2.9.5 | 尿道可以进行导尿操作、女性膀胱冲洗。导尿管插管正确，尿液会自动流出。可在直视下观察导尿管插入的整个过程。宫颈口可插入扩宫器、刮匙。 |  |
| 2.9.6 | 可在直视下模拟刮宫操作全过程。带有底托，可使子宫固定在正确位置。透明刮宫演示模型前倾位、水平位、后倾位。 |  |
| 2.9.7 | 配有模拟妊娠6-7周左右的妊娠囊（胚胎组织碎片），可放入透明子宫内。 |  |
| 2.10 | 后穹窿穿刺（2套） |  |
| 2.10.1 | 模型解剖位置准确，病变组织真实。 |  |
| 2.10.2 | 由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成。 |  |
| 2.10.3 | 后穹窿穿刺模块：≥3个模块，备用模块注入液体可更换使用。 |  |
| 2.11 | 婴儿腰椎穿刺模型（2套） |  |
| 2.11.1 | 仿照婴儿真人大小，可在侧卧位或坐位上进行操作练习。 |  |
| 2.11.2 | 骨性标志准确：棘突间隙、骼后上棘明显。 |  |
| 2.11.3 | 可进行腰椎穿刺麻醉和腰椎穿刺采取脑脊液检查操作。穿刺部位：3～4或4-5腰椎间隙。 |  |
| 2.11.4 | 有阻滞感，进针突破感强，穿透会有落空感，穿刺正确有模拟脑脊液流出，可注入麻醉药物。配有备用椎管和穿刺针。 |  |
| 2.12 | 婴儿胸腔穿刺模型（2套） |  |
| 2.12.1 | 根据三岁儿童解剖特征，专为临床小儿胸腔穿刺培训与实习操作要求而设计。 |  |
| 2.12.2 | 体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙，可以在双侧腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺，正确穿刺可以抽出胸腔积液。 |  |
| 2.12.3 | 其他护理功能：整体护理、鼻饲、导尿、静脉穿刺术、口腔护理等 |  |
| 2.13 | 多功能动脉穿刺输液手臂模型（1套） |  |
| 2.13.1 | 可进行手臂主要分布桡动脉和尺动脉血管系列穿刺。 |  |
| 2.13.2 | 由气囊打气提供真实的动脉压及模拟动脉搏动。模拟血液回流。皮肤和动脉血管可更换。 |  |
| 2.13.3 | 上肢可旋转180度便于仿真穿刺练习。可进行三角肌部位的肌肉注射。 |  |
| 2.14 | 气胸处理模型（2套） |  |
| 2.14.1 | 模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构。 |  |
| 2.14.2 | 使用气胸穿刺针，进行胸膜腔穿刺减压，做气胸穿刺训练。 |  |
| 2.14.3 | 提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。 |  |
| 2.14.4 | 可用足踩踏脚板吹气，使肺气囊（模拟胸膜腔）重启，模拟临床张力行气胸（高压性气胸）的高压膨胀功能，进行气胸穿刺训练。同一肺囊可反复操作几百次穿刺。 |  |
| 2.15 | 口腔临床模拟教学实习系统-高级版 |  |
| ★2.15.1 | 包含高级仿真头模系统、电动仿真治疗操作系统、配套实习训练模型系统、无影灯系统、医师座椅。整机为同一品牌。整机系统需要根据使用需求，进行配套高低速手机系统、显示影像系统的配置连接及使用。 |  |
| 2.15.2 | 高级仿真头模系统 |  |
| 2.15.2.1 | 由高级头模头盖肩体、高级头模颌架、高级头模用面罩组成。 |  |
| 2.15.2.2 | 高级头模头盖肩体要配有仿真肩体，有模拟的头颅骨构造，头盖骨要采用可翻式设计，与咬合器采用隐藏式螺纹固定，模拟人体结构。头颅与肩体可随意角度调整头模上下左右的角度。 |  |
| 2.15.2.3 | 高级头模II型颌架采用模拟人体平均值咬合器设计，要设计模拟人耳和耳洞，可上面弓，可真实地模拟下颌数据的转移。可直接安装各学科实习模型，不需要其他辅助咬合器。 |  |
| 2.15.2.4 | 配有完全模拟人体参数的平均值咬合器，可以根据人体解剖学要求再现眶耳平面，鼻翼耳平面，颌平面、下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，髁球的移动反映下颌运动的模拟效果，配套的颌间距调节器可以调整开口，进行全开口和半开口实习。 |  |
| 2.15.2.5 | 高级头模面罩空间模拟人体，密闭防水，可模拟人体进行牵拉；模拟口唇周围采用加厚工艺，可防撕裂和损坏。 |  |
| 2.15.3 | 电动仿真治疗操作系统 |  |
| ★2.15.3.1 | 采用全自动电控，可根据使用者需求进行俯仰升降的调节。系统电控系统阈值根据人体工学设计，动力系统整机、仿头模肩体、操作者作业台面整体上升和下降，升降范围：700～850mm（模型上颚中切齿距地面距离距离升降量150mm），可满足不同身高操作者使用；仿头模肩体可实现仰俯功能：仰俯范围：-5度～+90度，可满足使用者不同体位的调节要求。（需提供证明文件） |  |
| 2.15.3.2 | 控制面板系统：系统控制板可控制仿头模升/降/仰/俯动作，同时控制面板可实现至少3组记忆位。可满足使用者一键完成体位的调节需求。有操作安全设计。 |  |
| 2.15.3.3 | 人性化挂架系统设计：具备医生侧挂架系统，可实现左右手互换的操作，可满足左手习惯者和右手习惯者以及特殊体位使用者的需求。 |  |
| 2.15.3.4 | 临床化挂架系统功能：挂机系统具有4个挂架位。高低速手机均配备水调节旋钮，保证使用过程中能够独立的完成水量调节。 |  |
| 2.15.3.5 | 多元化辅助配置：配有的脚踏并可以悬挂收纳；配有的器械托盘可承受2KG的承载压力，可自由拆卸清洗。 |  |
| 2.15.3.6 | 双向供水系统选择：系统根据用户需求，可分为内循环水瓶供水和外循环水管供水的双向选择。 |  |
| 2.15.3.7 | 一气化系统锁定设计：系统具有一气锁定设计，设备在通气使用状态时无法移动，确保安全使用；设备在关闭通气开关后，可快速一键解锁，随意移动，并能推入桌子下方进行收纳。 |  |
| 2.15.4 | 配套实习训练模型系统 |  |
| 2.15.4.1 | 系统配套有上下颌标准牙列模型，采用亚洲人种28齿牙形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿，通过隐藏式螺丝固位在牙模底座上，确保牙齿的稳定性；同时牙齿邻面具备生理性间隙，满足临床模拟的使用需求。模型配套有迷你螺丝刀，有利于用户安装和更换牙齿。 |  |
| 2.15.4.2 | 配套的上下颌标准牙列模型牙龈由硅橡胶制成，可拆卸和更换；可根据用户需求选择红色不透明、半透明和透明的牙龈，满足在不同使用阶段的不同训练目的。 |  |
| 2.15.4.3 | 配套实习模型与仿头模咬合器采用高磁性固位装置连接，并设置隐藏可弹式顶出按键，同时可安装各个学科的实习模型进行模拟训练，也可安装用户自制模型及牙齿进行模拟训练，大大减少了用户的教学成本。 |  |
| ★2.15.4.4 | 配置同品牌种植模型一套，模型LOGO与品牌一致。上、下颌各保留4颗牙齿，分别是：13#、23#、25#、27#、33#、37#、43#、45#，可供种植过程中邻牙参考定位，也可被拔除，且可以反复插拔，其余牙位全部缺失。上颌模型有上颌窦和上颌窦膜结构。上、下颌牙槽骨骨质拥有外层的骨皮质和内部的骨松质特征，骨质分类介于II～III类骨，通过X线片可观察到皮质骨、松质骨、骨量以及邻近解剖结构。模型本身也可拍摄CT片以辅助手术方案的制定，并可依据CT数据设计、制作数字化种植手术导板，同时提供本模型的CT数据。本模型的牙龈软组织具有良好的弹性并与骨组织结合紧密，可切开、翻瓣、牵张、缝合。下颌模型中下颌骨有颏孔（位于5#牙的近中下方）和下颌神经管的结构特征。钻孔时，如侵犯下颌神经管时会有红色的切削屑产生作为提示。上下颌模型底面都安装有磁性吸着板，可以和仿头模通过磁铁连接固定。（需提供技术说明文件及CT影像）。 |  |
| 2.15.5 | 工作台操作系统 |  |
| 2.15.5.1 | 系统操作工作台桌体尺寸大于等于1200×600×800mm，全钢结构，可根据现场情况及个别需求进行定制。带有隐藏式多媒体走线装置。配有隐藏式电源6位5孔供电插座，便于使用各种外部设备。配有带阻尼的抽屉系统，抽屉采用全钢结构。 |  |
| 2.15.5.2 | 配有系统仿真治疗操作系统的防拉装置，防止操作系统因为过度移位导致水气电线断开。 |  |
| 2.15.6 | 照明系统 |  |
| 2.15.6.1 | 照明系统为LED无影灯，采用非接触式传感方式调节亮度，无级调节灯光亮度，适应用户的不同情况下需求。灯光亮度有记忆功能。 |  |
| 2.15.6.2 | 灯体使用三轴转动，可根据用户的习惯，通过手柄调到合适使用位置。手柄可通过按压式拆卸下来清洁消毒处理。反光镜可以上下转动角度使用，可用于医患沟通。 |  |
| 2.15.7 | 医师椅 |  |
| 2.15.7.1 | 医师椅载重＞135KG，升降≥420－530mm，脚轮可随意滑动，可随意调节高度。靠背俯仰角度可调节，保护用户腰椎。 |  |
| 2.15.8 | 手机系统 |  |
| 2.15.8.1 | 行业通用高速按压式手机1把。行业通用低速按压式直机、弯机、马达1套。可进行135度高温高压灭菌消毒。 |  |
| 2.15.9 | 整机系统功能性 |  |
| ★2.15.9.1 | 整机系统（仿头模系统、配套模型及消耗性牙齿材料）等产品应贴合临床，并依托亚洲人的牙体形态设计，与国家医师资格考试用模型为同一系列，模型耗材均可互换使用，消耗用牙齿相同。整机应具备可作为国家级口腔技能比赛用品的资格及比赛设施，可助于用户进行国家级口腔技能大赛的申办和使用。（需提供证明文件） |  |
| 2.15.10 | 口腔多媒体示教系统 |  |
| 2.15.10.1 | 口腔多媒体示教系统通过多媒体示教主机，配套专用电脑和内置软件，与高级仿头模模拟实习系统配套使用，用于教师对学生进行影像和语音示教，从而形成一个可以使教师和学生实现语音和影像的实时互动平台。平台可以让学生通过显示器能实时的看到教师的示范性操作，教师可通过音视频等多媒体手段给予学生实时讲解；同时系统可以将教师机上的所有教师操作进行实时录制和传输，并进行保存，以供日后编辑，查阅和播放。口腔多媒体示教系统提供计算机软件著作权登记证书。 |  |
| 2.15.10.2 | 教师端示教仪系统： 镜头放大倍数：≥40倍； 光圈：自动或手动F1.6-F3.5； 对焦模式：自动，手动对焦； 最佳工作距离：450-750mm； 数字变焦：≥12倍； 白平衡：彩色和黑白； 分辨率：全高清1920×1080； 灯光：≥4颗白光LED，LED灯75%光衰寿命：≥50000小时 主照度：3200-32000lx 至少6档可调节； 照明区域：≥55mm×150mm矩形光斑（距被测平面700mm处投影）； 色温：5000-5500k； 显色指数（Ra）：≥85%； 紫外辐照度：≤0.002W/㎡。 |  |
| 2.15.10.3 | 学生端显示系统：学生部分由液晶显示器组成，放置于桌面上，可以实时看到教师的口腔操作过程，也可以看到由老师播放的录像或幻灯片等内容 |  |
| ★2.15.10.4 | 软件和控制系统：控制系统包括示教仪硬件按钮控制和软件控制，由电脑主机来采集和记录教学操作的视频内容，还可以通过内置的软件和学生进行音视频互动。软件可实现实时录像，图像水平垂直镜像功能，图像抓拍截图，全屏截图功能和视频回放功能。（需提供证明文件） |  |
| ★2.15.10.5 | 软件显示系统：可通过软件实现灯光调节，示教仪镜头放大缩小和对焦和镜头的开和关，避免移动镜头导致镜头抖动而对被摄物体进行2次对焦造成时间浪费。（需提供证明文件） |  |
| 2.15.10.6 | 软件定位系统：可通过软件开启十字对焦模式，对所要拍摄的物体进行精准自动对焦，达到快速，准确，有效的摄像效果。软件自动更新：软件在联网状态下，能实现一键自动更新。软件用户有权限管理功能。 |  |
| 2.15.10.7 | 教师电脑系统：由1套品牌电脑主机、配套品牌显示器和操作系统组成。CPU为多核心，主频≥3.4GHz； 显卡≥2GB ；内存≥4GB，硬盘容量≥1TB显示器≥21.5寸液晶显示器， 支持1080P；键鼠：光电键鼠1套；操作系统：Windows 10 64bit 正版操作系统 |  |
| 2.15.10.8 | 语音互动系统：本系统由音响系统、功放系统、无线手持麦克风、机柜等组成，可根据客户使用客户情况进行增容。 |  |
| ★2.15.10.9 | 配备1.5倍大牙冠雕刻口腔教学视频资源。（需提供证明文件） |  |
| ★2.15.10.10 | 配备3倍大牙体雕刻口腔教学视频资源。（需提供证明文件） |  |
| ★2.15.10.11 | 配备上平均值颌架视频口腔教学资源。（需提供证明文件） |  |
| 2.15.10.12 | 配备面部蜂窝组织间隙（平咬合面的水平切面）标本口腔教学资源。 |  |
| 2.15.10.13 | 正常成人大小，组织无病变。配有文字说明5毫米透明亚克力封装盒。标本颜色接近于自然色彩，组织结构无异位。 |  |
| 2.15.10.14 | 标本制作参照王兴海教授主编的人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》制作主要显示腮腺、咬肌、鼻腔、翼内肌、翼外肌等结构配有文字说明及3D实物标本二维码，功能具有任意角度缩放、旋转，独立展示与区域标注等功能 |  |
| ★2.15.10.15 | 需提供合法尸体来源证明（提供证明文件） |  |
| 2.15.10.16 | 提供国家级相关标本行业关于此类型标本技术鉴定意见或证书、提供中国解剖学会对实物标本数字化系统的鉴定证书。 |  |
| 2.15.11 | 口内缝合模型 |  |
| 2.15.11.1 | 技术参数： 可用于国家医师资格实践技能考试的缝合模型。材质：环氧树脂/染色齿槽工艺/工艺铝材；比例1：1 |  |
| 2.15.12 | 拔牙模型 |  |
| 2.15.12.1 | 技术参数： 可用于国家医师资格实践技能考试的拔牙模型。材质：环氧树脂/医用硅胶/工艺铝材；大小：1：1。组成：上下颌半口牙列模型、粘膜和咬合器。11、14、16、21、24、26、31、34、36、41、44、46为可进行拔牙操作的带牙根的以粘结剂粘结的单颗模型牙齿。材质为环氧树脂。金属咬合器可模拟咬合关系。 |  |
| 2.15.13 | 牙槽脓肿切开及牙体预备模型 |  |
| 2.15.13.1 | 技术参数： 可用于国家医师资格实践技能考试的脓肿切开与牙体预备模型。由半口固定牙列模型、模拟脓肿，半口可拆卸牙列模型含粉红色软质模拟粘膜及连接上下颌模型的金属咬合器四部分组成，半口固定牙列模型部分牙齿与基托为一整体，材料为硬质树脂材料，左右两侧的后牙区有4个突起装置，用于装载可替换的模拟脓肿部分。模拟脓肿部分采用仿真设计，粘膜部分为粉红色硅橡胶软质材料，脓液为淡黄色液体。模拟脓肿的内侧面凹陷与半口牙列模型突起部分一致，使用后可替换。半口可拆卸牙列模型含粉红色软质模拟粘膜：半口基托采用硬质树脂材料，在基托的基础上将粉红色软质模拟粘膜装载后牙齿模型可以通过螺丝固定在基托上，根据需要更换不同牙位的牙齿模型。 |  |
| 2.15.14 | 牙线使用指导模型 |  |
| 2.15.14.1 | 技术参数： 1、标准牙列两倍大的刷牙指导模型，有重物做底座固定模型。 2、牙线要求：要求盒装含蜡牙线，更加容易在牙齿间移动；同时牙线要含有尼龙成分或者涤纶成分。 3、牙线可以在模型上相邻牙齿的邻面接触点内移动进行牙齿清洁，且有一定的阻力，可以达到考试要求。 4、可用于国家医师资格考试的牙线使用指导模型。 |  |
| 2.15.15 | 磨牙开髓术牙齿 |  |
| ★2.15.15.1 | 牙冠为“26”解剖形态，有髓室顶、髓室底、髓角、根管口、根管等结构。 髓室顶底距离不超过1.2mm，根管口直径不大于0.7mm，根管长度大于8mm，髓室根管内壁要有红色染料。 可以装载于标准模型内，方便拆卸。 可以在仿真头模内安装考核。 可用于国家医师资格考试的磨牙开髓术牙齿。 |  |
| 2.15.16 | 用于国家医师资格实践技能考试的模型，包括：拔牙模型用牙、口内缝合模型用黏膜、囊肿切开用粘膜（L）、囊肿切开用粘膜（右）、牙体预备用牙、粘蜡（拔牙模型用） |  |
| 3 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 列出详细的设备配置清单和选配件清单，并按此供应给采购人，如有任何遗漏，采购人可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供应商补齐为止。提供制造商原厂技术参数文件，所有技术响应必须与之相符。 招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。投标文件中未标明、未作选配件分项报价的，均视为无偿提供。 |  |
| ▲3.2 | 配置清单中须包括：心肺复苏训练模拟人（半身）15套、新生儿气管插管模型2套、高级多功能气管管理模型2套、腹腔穿刺模型2套、腰穿模型2套、胸穿模型2套、缝合练习模块20套、分娩机转示教模型2套、高级透明刮宫模型2套、后穹窿穿刺模型2套、婴儿腰椎穿刺模型2套、婴儿胸腔穿刺模型2套、多功能动脉穿刺输液手臂模型1套、气胸处理模型2套。 |  |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同生效后30天内交货。 |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 安装及验收要求： （1）安装地点：医院内； （2）安装完成时间：接采购人通知后7天内完成全部安装调试； （3）安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； （4）验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准； （5）安装验收前产生的一切费用由供应商提供。 |
| 4 | 售后服务： （1）质量保证期：标项1：设备验收合格后保修≥3年；标项2：设备验收合格后保修≥2年；标项3：设备验收合格后保修≥5年；标项4：设备验收合格后保修≥5年；标项5：设备验收合格后保修≥3年；标项6：设备验收合格后保修≥2年。 （2）培训：免费提供操作和维修培训； （3）设备终身维修，质保期内不收取任何维修保养服务费用，质保期后不收取任何维修费、差旅费等，仅收取配件费； （4）交货时提供中文用户操作手册、维修和操作规程手册； （5）维修响应时间≤2小时（包括节假日）； （6）对保修期外维修付款必须做到先维修后付款； （7）软件终身免费升级； （8）涉及设备首次计量检测的相关检测费用由供应商承担； （9）涉及PACS、LIS等医院内网络接入或接口的相关费用全部由供应商承担； （10）供应商提供详细的售后服务方案及其他优惠措施，可自行填写。 |
| 5 | 付款方法和条件： （1）合同签订后，采购人向供应商支付合同总价40%的预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；验收合格后，采购人向供应商支付合同总价的60%。采购人支付前，供应商应提供正规发票，否则采购人有权不予支付。 （2）采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至供应商账户。供应商不提供发票的，采购人有权不予支付。 |
| 6 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目

项目编号：003522330282202208

标   项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

后附：国家实行经营/制造许可证制度的货物另须提供：

1、有效的医疗器械生产企业许可证扫描件加盖供应商公章（制造商投标须提供）；

2、医疗器械经营企业许可证扫描件加盖供应商公章（代理商投标须提供）。

- B.商务和技术文件

封面

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目

项目编号：003522330282202208

标   项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目（项目编号：003522330282202208）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目，项目编号为003522330282202208，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）；

2、提供社保部门出具的供应商单位2022年05月-2022年07月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件。

B4供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5商务条款响应表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目

项目编号：003522330282202208

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6技术条款响应表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目

项目编号：003522330282202208

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B8、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料或医疗器械注册证附件“产品技术要求”或产品注册检验报告（具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具）扫描件等相关证明资料；

B9、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- C.报价文件

封面

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目

项目编号：003522330282202208

标   项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目

项目编号：003522330282202208

金额单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大写： 小写： |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、投标报价必须与分项报价表中的投标报价一致。

3、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2分项报价表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目

项目编号：003522330282202208

金额单位：人民币（元）

| 标项号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标报价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 质保期内备品、备件费 | 特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13

3、除填写本表外，投标商还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表；②质保期内备品、备件、耗材清单及价目表；③特殊工具清单及价目表（如有需提供）④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）⑤质保期外备品、备件、耗材清单及价目表（如有需提供）⑥选配件清单及价目表（如有需提供）。

供应商（盖章）：

- 日          期：

- ①货物主要部件（包括附件）分项价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ②质保期内备品、备件、耗材清单及价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ③特殊工具清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

- ⑤质保期外备品、备件、耗材清单及价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 单位 | 单价（到医院价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表价格不含在投标报价中。

- ⑥选配件清单及价目表（如有需提供）

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 单位 | 单价（到医院价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表价格不含在投标报价中。

供应商（盖章）：

日          期：

C3中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）重症监护仪等设备采购项目（项目编号：003522330282202208）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、开标现场，供应商如发现有上述相关利害关系的，应签署提供，未提供的视为不存在上述关系。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |