象山县中医医院医疗健康集团

采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202311894G

采 购 人：象山县中医医院医疗健康集团

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2023年11月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	14

第四章  采购合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	26

第六章  商务条款	90

第七章  附件	91

- 第一章  招标公告

发布日期：2023年11月28日

项目概况

象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2023年12月20日13:50（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202311894G

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

预算金额（元）：12249999.00

最高限价（元）：1470000.00、3440000.00、4900000.00、2439999.00

采购需求：

标项一

标项名称: 高锰酸盐指数分析仪等

数量: 7

预算金额（元）: 1470000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项二

标项名称: 微生物富集系统等

数量: 6

预算金额（元）: 3440000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项三

标项名称: 气相色谱-单四级杆质谱联用仪等

数量: 2

预算金额（元）: 4900000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项四

标项名称: 尿碘分析仪等

数量: 3

预算金额（元）: 2439999.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：标项1、2、3、4合同签订生效后3个月内。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年11月28日至2023年12月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。 2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年12月20日13:50（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年12月20日13:50（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标；（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；（6）供应商可对一个标项或多个标项同时投标。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县中医医院医疗健康集团

地址：象山县城南新区兴洋路7号

项目联系人（询问）：陆老师

项目联系方式（询问）：0574-65659986

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-65655607

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区坏城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼

项目联系人（询问）：周世雄、邓牟雪

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式： 0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人 ：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县中医医院医疗健康集团。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

▲7、本项目合格的货物来源：标项1国内，标项2国内/进口（全自动微生物质谱检测系统不允许进口），标项3国内/进口，标项4国内/进口（尿碘分析仪不允许进口）

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

9、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不限于供货、包装、运输、装卸、保险、货到就位、安装调试、相关检测费、验收（含第三方验收）、技术培训及技术服务、售后服务、税金等完成本项目所需的全部费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

▲“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202311894G                  ；

（3）项目名称：象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

▲（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：邓牟雪 0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：317141557@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录在线签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录在线签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价（人民币）：子包一1470000.00元、子包二3440000.00元、子包三4900000.00元、子包四2439999.00元；投标报价超过预算价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.4本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.5本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1、标项2、标项3、标项4为工业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202311894G                                          适用于所有标项

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 1、技术要求响应性（24分）：完全响应招标文件技术要求规格表中全部技术指标的得24分；未标注“★”的指标每偏离一条扣1分；标注“★”的指标每偏离一条扣2分；本项最高24分、最低0分。本项评议最终得分小于零分的作无效标处理。 | 24 |
|  | 2、评标委员会对投标产品的性能进行评议（6分）：设备质量、性能和运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得6-4分；设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3.9-2分；设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对投标产品生产工艺进行评议（6分）：设备生产工艺、技术水平达到国内前端水平，简便智能的得6-4分；设备生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致的得3.9-2分；设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置进行评议（6分）：设备配置齐全、设备功能充分满足使用要求或具有升级空间的得6-4分；设备配置基本完整，能基本满足招标需求的的得3.9-2分；设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 5、评标委员会根据供应商提供的供货方案进行评议（3分）：供货方案详细，供货时间快，交货方式及供货保障流程切合实际的得3-1.5分；供货方案基本完整、供货时间、交货方式及供货保障流程基本满足招标需求的得1.4-0.5分；供货方案、供货期限和方式存在缺陷，无法满足招标需求的得0.4-0分。 | 3 |
|  | 6、评标委员会根据供应商提供的安装调试方案进行评议（3分）：安装调试方案完善，配备专业的安装人员，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得3-1.5分；安装调试方案、验收标准、安装人员基本满足招标需求的得1.4-0.5分；安装调试方案、验收标准、安装人员存在缺陷，无法满足招标需求的得0.4-0分。 | 3 |
|  | 7、评标委员会对供应商的技术培训方案进行评议（3分）：培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得3-1.5分；培训方案与招标需求基本一致的得1.4-0.5分；培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得0.4-0分。 | 3 |
|  | 8、评标委员会对供应商的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、应急保障措施等）进行评议（5分）：售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，应急保障措施齐全，完全满足招标需求的得5-3分；售后服务方案基本齐全，应急保障措施、服务体系和服务响应时间可基本满足要求的得2.9-1分；售后服务方案、应急保障措施等存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 5 |
|  | 9、业绩（3分）：供应商2020年1月1日（合同签订时间为准）以来，所投同型号设备装机用户数，每提供1个用户得1分，满分3分；（投标文件中提供合同复印件加盖公章，合同内容需与本次投标设备型号一致，不要求供货单位与供应商名称一致） | 3 |
|  | 10、政策性加分（1分）：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章） | 1 |
| 技术商务得分合计 |  | 60 |

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价（人民币）：子包一1470000.00元、子包二3440000.00元、子包三4900000.00元、子包四2439999.00元；投标报价超过预算价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202311894G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |
| 报价得分（40分） |  |  |

- 第四章  采购合同

招标编号：NBITC-202311894G

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202311894G象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币           圆整（￥             元）。

2.2 本合同金额已包括附件《设备配置清单》中的所有设备及其配件。

2.3 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、货款支付

3.1合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的70%，同时乙方需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

3.2全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函。

四、履约保证金

不适用

五、技术资料

5.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。技术资料包含：产品中文说明书、安装与维修手册。

5.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关本合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

6.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则承担全部侵权责任及违约责任。

七、产权担保

7.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、转包或分包

8.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

8.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、交货日期、方式及地点

9.1 交货日期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.5 货物在甲方验收合格前发生的风险均由乙方负责。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 乙方在交货时应同时提供进口产品医疗器械注册证及产品注册登记表；中文用户操作手册和维修手册等技术资料；提供配置清单及选配件报价单。

11.4 乙方接到甲方通知后 7 天内完成全部调试。

11.5 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作和维修人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。

11.6 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.7 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，还应符合国家有关技术规范和技术标准，设备可投入正常使用。

11.8设备正式使用一个月后进行验收，验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，如产生验收费则用由乙方负责承担。

11.9 自设备到货安装调试验收合格之日起，开始计算免费保修期。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。合同中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供。若乙方提供的货物为非全新货物，或达不到产品质量标准或采购文件的技术要求（以要求高者为准），经甲方同意后，可更换为符合采购文件和产品质量标准的全新合格产品，乙方须承担因更换行为产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等。若经历一次更换后仍无法达到产品质量标准或采购文件的技术要求而无法验收的，甲方有权实行退货处理。乙方须退还甲方支付的合同款，同时承担因退货产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

12.2 本合同的货物原厂免费保修期为      个月 ，在此期间提供巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养。免费保修期过后，乙方须向甲方提供维修、维护服务，以确保本合同货物在设计使用寿命内，性能指标满足产品质量标准和采购文件的技术要求，保障本合同货物的正常运行，在此期间不收取任何维修、差旅等费用，仅收取配件费。先维修后付款。

12.3 乙方提供的货物在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方须免费更换，并对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4 一个故障维修后三个月内不再重现，视为修复完成；若维修后三个月内依旧发生同一故障，则视为该故障修复未完成，即使超出免费保修期后，乙方也应继续履行免费维修服务，直至修复完成。

12.5 如甲方在使用过程中发生任何产品运行故障，乙方须2小时内予以响应，如经乙方售后工程师远程协助1小时后仍无法恢复正常运行的，乙方在接到甲方报修通知后须在24小时内到达甲方现场，并在24小时内维修完毕，否则视为设备存在质量问题。

12.6 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天。

12.7 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，乙方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。

十三、违约责任

13.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10日不能交货的，甲方可解除本合同。

13.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除本合同。

13.3 乙方因上述原因或其他违约行为导致甲方解除本合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决方式

15.1 双方在执行合同中所发生上述条款以外的一切争议，可通过协商解决。如协商未果，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市象山县。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位合同专用章后生效。

16.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 本项目所涉的招标文件、投标文件等文件及资料均为本合同的组成部分，具有法律效力；如本合同未约定的或约定不明确的，以上述招标文件中的约定为准。

16.4 本合同采购的设备所有权归属于象山县中医医院医疗健康集团         。

16.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.6本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲方执   份，乙方执   份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订地点：                                 签订日期：

第五章  招标内容与技术需求

子包1-1：高锰酸盐指数分析仪                                             数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备要求 |  |
| 1 | 适用于饮用水、地表水、水源水等样品耗氧量、总硬度、盐碘等项的自动滴定分析。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 整机要求： |  |
| 1.1 | 设备要求符合GB/T11892和GB/T5750水质耗氧量的测定方法，不接受组合或拼凑的设备，人机对话，要求恒温滴定与沸水浴消解在并排一侧的结构模式，配套12通道沸水浴消解，4通道样品滴定、独立通道试剂混匀、独立排废通道、移动的广角滴定传感器，实现各类样品无人值守自动测定分析。 |  |
| 1.2 | 要求多种滴定模式选择，满足耗氧量、总硬度、盐碘等不同项目的自动滴定分析（投标文件中提供分析软件实物图证明）。 |  |
| 1.3 | 投标文件中提供省级及以上计量部门出具的检验合格报告。 |  |
| 2 | 样品盘单元要求： |  |
| 2.1 | 不少于36位样品通道，可独立取放的样品通道盘，要求样品盘托架非固定模式，不接受分体占空间结构模式。 |  |
| 2.2 | 要求自适应电驱动力机器人手臂，实现样品分析转移等国标分析步骤。不接受占空间噪音大的空压机气驱动抓取方式，避免管路漏气，样品转移过程中样品杯掉落影响，稳定的自适应抓力运行模式。 |  |
| 2.3 | 要求具备独立的试剂混运通道，实现硫酸、高锰酸钾等试剂在此通道内添加后再放入水浴消解，保证试剂与样品充分混合。 |  |
| 3 | 消解系统要求： |  |
| ★3.1 | 样品消解不少于12个有效运行的一体化沸水浴通道，减少分体水浴水温水位差异，确保水浴条件恒定一致。 |  |
| 3.2 | 要求国标沸水浴消解方式，开机可选择单独开启预热，样品循环计时消解，水浴消解能够自动计时，水源低位预警保护，并自动补水，消解结束自动停止水浴加热。 |  |
| 3.3 | 要求沸水浴液位采用光纤传感器，水浴液位高度可调，非接触沸水浴检测液位损耗，减少机械浮子传感器长期高温水浴影响寿命。 |  |
| 4 | 滴定系统要求： |  |
| 4.1 | 不少于3个独立的半封闭滴定通道，满足3个以上样品同时广角判断滴定分析，样品消解结束后恒温滴定，减少分析过程温度变化影响实验结果，确保实验数据准确稳定。 |  |
| ★4.2 | 要求颜色移动判断滴定终点，减少固定颜色传感器侦测对样品终点的误判，全色域多角度移动识别样品滴定终点，多角度观察颜色变化，不接触样品方式，免维护自动校准。 |  |
| 4.3 | 要求具有两组独立运行的试剂手臂，实现试剂添加和样品滴定独立运行。 |  |
| 5 | 数据工作站系统要求： |  |
| 5.1 | 具有试剂液量消耗监控，低于预警值能够实现人性化提醒，确保实验有效进行。 |  |
| 5.2 | 要求数据工作站具有与样品位匹配一致的示意图呈现，运行中可以随意撤销、添加和替换样品，无需停机或暂停，更加人性化运行。 |  |
| 5.3 | 数据工作站软件非单一有线传输模式，有线与wifi双模式传输，数据报表汇总统计，灵活满足应用需求。 |  |
| 6 | 可增配自动稀释器 |  |
| 三 | 指标要求 |  |
| 1 | 样品盘：不少于36位样品通道，2个独立取放的样品盘 |  |
| 2 | 消解通道：不少于12个有效通道一体化沸水浴模式，不接触沸水浴的光感液位控制 |  |
| 3 | 滴定通道：不少于4个半封闭通道，移动的广角全色域传感器判断滴定终点 |  |
| 4 | 排废/混匀通道：各1个独立通道 |  |
| 5 | 滴定项目：耗氧量、总硬度、盐碘等 |  |
| 6 | 试剂通道：6套独立管路泵阀，确保试剂溶液不交叉污染 |  |
| 7 | 高锰酸钾：两套独立的高锰酸钾定量注射泵，1套10ml试剂添加，1套滴定分析 |  |
| 8 | 样品分析时间：IMN不得超出3min/个样品的循环分析速率（投标文件中提供分析软件实物照片） |  |
| 9 | 滴定液体积：0.02mL（投标文件中提供省级及以上计量部门出具的检验合格报告） |  |
| 10 | 测量范围IMN：（0.05-6.5）mg/L（样品不稀释测定范围） |  |
| 11 | RSD<3.0%。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机1套 |  |
| 2 | 样品托架1套 |  |
| 3 | 自适应力度电驱动机器手臂1套 |  |
| 4 | 光感控制一体化沸水浴1套 |  |
| 5 | 4通道开放式滴定池1套 |  |
| 6 | 试剂废液槽1套 |  |
| 7 | 移动广角颜色滴定传感器1套 |  |
| 8 | 独立试剂管路6套 |  |
| 9 | 试剂手臂2套 |  |
| 10 | 分析工作站1套 |  |
| 11 | 随机配件1套 |  |
| 五 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥2年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包1-2：高通量真空平行浓缩仪                                             数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 仪器用途 |  |
| 1 | 可用食品、环境土壤、环境水、司法检材等各种样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 主机模块 |  |
| 1.1 | 样品在真空负压、加热和振荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。 |  |
| ★1.2 | 批处理能力：≥20个250ml带定容尾管同时进行浓缩，可在浓缩尾管内直接定容。 |  |
| 1.3 | 多试管支持，无需更换配件，直接安装并使用20个100ml鸡心瓶浓缩/20个60ml带尾管样品管，样品位数20位不变。 |  |
| 1.4 | 终点控制模式：时间模式/尾管定容控制/尾管隔热保护多种模式可选。 |  |
| 1.5 | 尾管冷水保护，可通过时间间隔/定容模块设置尾管冷水通断开关，延长样本在尾管中的保存时间 |  |
| 1.6 | 可视化：浓缩腔体为三面透明，容积不小于15L，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察 |  |
| 1.7 | 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~80℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。 |  |
| 1.8 | 仪器具备自动给排水功能：具备自动加水泵和高低液位传感器，软件界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作，自动确定加水排水终点。 |  |
| 1.9 | 样品架上可加装冷凝回流模块，将挥发的部分气态溶剂重新冷凝在样品管璧，进而冲刷样品管，提高易挥发物质的回收率。 |  |
| 1.10 | 水平振荡转速范围：0-300 rpm |  |
| 1.11 | 水平振荡偏心率可调范围：0~5mm |  |
| 1.12 | 每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染。 |  |
| 1.13 | 标配可加热防腐蚀盖板，防止样品冷凝溶剂冷凝回流，加热电压24V，独立控温，盖板与水浴可设置不同温度，温控范围：室温-70℃。 |  |
| 1.14 | 真空盖板与浓缩杯接触材质：耐腐蚀PFA涂层，减少样品交叉污染。 |  |
| 1.15 | 真空盖板可选配加厚防倒流盖板，避免样液异常爆沸泄压后样液倒流等异常。 |  |
| 1.16 | 真空盖板具有采用旋转助力方式，配合后部上下移动导轨，可实现盖板的快速翻折下压，仅需上下翻盖即可完成对20位250ml样品瓶进行高效真空密封。 |  |
| 1.17 | 真空盖板高度适配调节适配范围≥20mm：无需更换配件及调节高度即可自适应不同样品瓶高度。 |  |
| 1.18 | 可选配单样品开关模块：≥20位独立开关，可在真空和震荡运行过程中实现任一通道的开启和关闭，且打开或关闭过程全封闭，不引入任何外界空气，不影响其他样品的处理过程。 |  |
| 1.19 | 可选配盖板加热功能与单样品独立开关功能同时实现，互不冲突。 |  |
| 2 | 溶剂回收部分 |  |
| 2.1 | 仪器具备冷凝回收功能，可对蒸发过程产生的有机蒸汽在蛇形冷凝管进行冷凝后由收集瓶进行回收。 |  |
| 2.2 | 仪器可选配双级冷凝管，采用第一级冷凝管对废蒸汽进行高效冷凝，第二级可接在真空泵后，进一步降低蒸汽排放。 |  |
| 2.3 | 重力排废功能，无需人为手动倾倒废液。 |  |
| 3 | 真空控制模块 |  |
| 3.1 | 真空泵速：20 L/min- 30 L/min, 极限真空度≤8 mbar。真空泵后具有缓冲瓶，可实现溶剂的回收和消音功能，控制真空泵运行噪音在60 dB以下。 |  |
| 3.2 | 真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。 |  |
| 3.3 | 真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar； |  |
| 3.4 | 可选配变频泵进行控制，压力控制采用PID控制，可按照压力梯度进行精准控制，当到达目标压力后，可将真空泵彻底关闭，达到节能减排作用。 |  |
| 3.5 | 真空程序阶梯式控制：≥8段真空控制。同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间范围0- 99小时59分钟。 |  |
| 3.6 | 真空泵自动启停，运行开始自动打开真空泵，运行结束后自动关闭真空泵电源。 |  |
| 4 | 软件集成控制系统 |  |
| 4.1 | 主机集成自控，七寸LED屏幕进行参数显示及仪器控制，主屏幕可按设定进行温度、震荡、真空度，冷却水机和真空泵等实时调节；主机中集成多种模块的参数曲线，可实时显示当前模块的参数情况。 |  |
| 4.2 | 终点控制可设定，定时和尾管隔热保护。 |  |
| 4.3 | 安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压； |  |
| 4.4 | 低液位自动报警功能，水浴样品液位较低时，提示灯红色醒目提醒，并在主界面提升液位不足报警。 |  |
| 4.5 | 主面板内置浓缩数据库，出厂标配≥50种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用。 |  |
| 4.6 | 智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到1℃），数据库自动给出对应的真空真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 真空平行浓缩仪主机，带三面观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统 1台 |  |
| 2 | 蛇形冷凝回收管 1套 |  |
| 3 | 大体积冷凝排废模组 1套 |  |
| 4 | 进口真空泵 1套 |  |
| 5 | 冷却循环系统 1套 |  |
| 6 | 20位250ml样品架 1套 |  |
| 7 | 20位加热真空盖板（高度调节范围≥30mm） 1件 |  |
| 8 | 250ml玻璃试管 40支 |  |
| 9 | 20位搁置架 2套 |  |
| 10 | 60ml玻璃试管 40支 |  |
| 11 | 36位搁置架 1套 |  |
| 12 | 转换头（60mm～30mm） 20个 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包1-3：全自动平行浓缩仪                                               数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工作条件 |  |
| 1 | 工作环境温度: 10 - 40 °C |  |
| 2 | 湿度: 20 - 80 % |  |
| 3 | 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz |  |
| 二 | 技术规格及要求 |  |
| 1 | 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩。 |  |
| 2 | 批量处理能力：不少于80位20ml样品同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。 |  |
| 3 | 浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。 |  |
| 4 | 浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。 |  |
| 5 | 下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能，无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度，帮助客户快速设置方法。 |  |
| ★6 | 电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0 – 3.0L/min，精确到0.1L/min。 |  |
| 7 | 模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。 |  |
| 8 | 氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。 |  |
| 9 | 水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。 |  |
| 10 | 可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态,每个面可观察面积≥300平方厘米。 |  |
| 11 | 低遮挡样品架：样品架对样品试管的遮挡要尽可能少，要求样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50%。 |  |
| 12 | 浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动上升与水浴模组自动分离。 |  |
| 13 | 浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。 |  |
| 14 | 具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作。 |  |
| 15 | 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。 |  |
| 16 | 水浴采用双层玻璃设计,避免在使用高温水浴时误触玻璃发生的烫伤。 |  |
| 17 | 具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。 |  |
| 18 | 具备防撞针功能，避免放错样品架出现针扎弯。 |  |
| 19 | 具有锁屏功能键，防止运行过程中误触。 |  |
| 20 | 具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外，通过排风管道将氮吹产生的废气排放到通风橱内，节省通风橱空间，确保实验室的空气安全。 |  |
| 21 | 可对加热模块、比例调节阀使用时长及氮吹针使用次数进行有效监测，可初步判断配件组件是否需要维护。 |  |
| 22 | 可与同品牌全自动固相萃取仪共用样品架，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率。 |  |
| 23 | 仪器尺寸（长*宽*高）约55*40*58，可以放通阀橱使用，安装配置模块后也可以不放通风橱。 |  |
| 三 | 仪器配置要求 |  |
| 1 | 全自动平行浓缩仪主机 1台 |  |
| 2 | 三面观察水浴双层加热模组 1套 |  |
| 3 | 6位氮吹模组 8套 |  |
| 4 | 48位15ml试管架 1套 |  |
| 5 | 48位50ml试管架 1套 |  |
| 6 | 近干模组 1套 |  |
| 7 | 控制软件 1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供4名人员操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥2年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包1-4：全自动凝胶净化系统                                              数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工作条件 |  |
| 1 | 工作温度: 10 - 40 °C |  |
| 2 | 湿度: 20 - 80 % |  |
| 3 | 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz |  |
| 二 | 技术规格及要求 |  |
| 1 | 功能要求：用于食品、农产品、中药材、水产品及环境样品等分析样品中有机磷、有机氯、氨基甲酸酯等农药残留及二恶英、邻苯二甲酸酯等有害物质检测的样品凝胶净化处理，可去除油脂、色素等大分子干扰物，并能通过定量浓缩仪准确浓缩、定容，并直接转移到色谱小瓶中，从而形成一套全自动的、全方位的有机样品前处理平台。 |  |
| 2 | 高压恒流泵 |  |
| 2.1 | 流量设定范围：0.001-10.000mL/min，设定步长0.001mL/min |  |
| 2.2 | 流量准确度：≤±0.3%(1.0mL/min，8±2MPa，水，室温) |  |
| 2.3 | 流量稳定性：RSD≤0.1%(1.0mL/min，8±2MPa，水，室温) |  |
| ★2.4 | 最高工作压力：42Mpa(0.001-5.000mL/min) 20Mpa(5.001-10.000mL/min) |  |
| 2.5 | 压力准确性：显示压力误差≤±3%或0.5MPa以内 |  |
| 2.6 | 压力脉动：≤1.0% |  |
| 2.7 | 泵的密封性：压力40MPa，时间10min，压降不大于1.5MPa； |  |
| 2.8 | 通讯方式：485接口通讯。 |  |
| 3 | 紫外-可见检测器 |  |
| 3.1 | 可变波长范围：190nm～650nm，任意设定； |  |
| 3.2 | 光源：氘灯； |  |
| 3.3 | 显示：2×16液晶显示； |  |
| 3.4 | 光谱带宽：8nm； |  |
| 3.5 | 波长准确度：±1nm； |  |
| 3.6 | 波长重复性：≤1nm； |  |
| 3.7 | 波长时间程序时间设定范围：0.1min～999.9min； |  |
| 3.8 | 响应时间：0.1s-5.0s； |  |
| 3.9 | 基线噪声：≤±1.0×10-5AU(空池、254nm、室温恒定)； |  |
| 3.10 | 基线漂移：≤2.0×10-4AU/h(空池、254nm、室温恒定)； |  |
| 3.11 | 线性范围：≥1.8AU(5%)(254nm)； |  |
| 3.12 | 检测池光程：10mm； |  |
| 3.13 | 检测池耐压：≤8MPa； |  |
| 3.14 | 通讯方式：USB或RS232 |  |
| 4 | 馏分收集器 |  |
| 4.1 | 移动方式：X-Y轴 |  |
| 4.2 | 数字通信接口：485、3.5mm耳机插针（模拟通讯可选） |  |
| 4.3 | 收集容器：10×10（可选直径为13mm、15mm、18mm、25mm试管）；3×3（烧杯或锥形瓶） |  |
| 4.4 | 收集方式：全收集ALL，峰收集PEAK，手动收集MANUAL |  |
| 4.5 | 最大流速：200mL/min |  |
| 4.6 | 组份收集时间：1s-100h |  |
| 4.7 | 组份转换体积：1mL-10L |  |
| 4.8 | 组份转换时间：350-500ms，根据管架不同 |  |
| 4.9 | 延迟时间：1s-999min |  |
| 4.10 | 切换阀：PEEK三通电磁阀 |  |
| 5 | 色谱柱及支架 |  |
| 5.1 | 色谱柱类型：不锈钢凝胶净化柱 |  |
| 5.2 | 规格范围：20mm×300mm / 25mm×400mm / 25mm×700mm |  |
| 5.3 | 色谱柱支架，支持以上所有规格的不锈钢凝胶净化柱 |  |
| 6 | 手动进样阀 |  |
| 6.1 | 类型：高压六进样通阀 |  |
| 6.2 | 耐压范围：48Mpa |  |
| 6.3 | 定理环体积：标配5ml，另有多种规格可选 |  |
| 6.4 | 材质：316不锈钢，氧化铝陶瓷 |  |
| 6.5 | pH范围：0-10 |  |
| 6.6 | 配置阀位置感应开关，阀切换后自动触发工作站 |  |
| 6.7 | 标配不锈钢材质进样阀支架 |  |
| 7 | 色谱数据工作站 |  |
| 7.1 | 图形化用户界面操作简便，支持所有模块的仪器控制，支持高精度的数据采集，自动积分校正及输出报告均可批处理完成，将日常繁琐的分析简单化。 |  |
| 7.2 | 具备液相色谱仪控制模块、GPC 凝胶色谱软件模块 |  |
| 三 | 仪器配置要求 |  |
| 1 | 高压恒流泵 1台 |  |
| 2 | 紫外-可见检测器 1台 |  |
| 3 | 馏分收集器 1台 |  |
| 4 | 六通进样阀（配5mL定量环，及配套支架） 1套 |  |
| 5 | 不锈钢凝胶净化柱(Bio-beads S-X3 ID20×300mm) 1支 |  |
| 6 | 启动工具包 1套 |  |
| 7 | 色谱数据工作站 1套 |  |
| 8 | 品牌台式电脑 1套 |  |
| 9 | 手动固相萃取仪1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包1-5：放射性水样蒸发浓缩赶酸仪                                  数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 仪器用途 |  |
| 1 | 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪用于各类样品蒸发浓缩赶酸，无需人员值守。满足GB/T 5750.13-2023 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》、GB/T15265-94《环境空气 降尘的测定 重量法》、DB22/T 416-2005 《饮用水中溶解性总固体的测定》、HJ899-2017 《水质 总β放射性的测定 厚源法》、HJ898-2017 《水质 总α放射性的测定 厚源法》、GB8537-2008 《饮用天然矿泉水》标准要求。 |  |
| 二 | 主要技术指标 |  |
| 2.1 | 工作条件：电源：AC 220V，50Hz；环境温度：10-35℃ ；环境湿度：＜60%。 |  |
| 2.2 | 仪器配有10个独立控制通道，可10个样品同时处理； |  |
| 2.3 | 容器规格：兼容125ML和200ML瓷蒸发皿； |  |
| 2.4 | 加热方式：远红外陶瓷辐射加热，加热均匀，避免水样迸溅；不得采用裸露电热丝或石墨热源等形式加热。 |  |
| 2.5 | 加热温度控制：单路功率0-300W可调，加热模块加热碗温度范围0-350℃； |  |
| ★2.6 | 进样方式：仪器标配10个进样泵，10通道可以同时进样，无需逐次进样。进样臂采用固定结构，避免强酸环境下采用机械臂或弹簧结构加样出现部件腐蚀造成的故障； |  |
| ★2.7 | 工作模式：“定量”、“非定量”、“单次蒸干加热”多模式切换，可满足更多的实验需求； |  |
| 2.8 | 一键启动无人值守工作，仪器智能添加补充水样，实时记录已蒸发量，达到设定量停止工作； |  |
| 2.9 | 具备断电保护功能，断电开机可继续工作，数据不丢失，样品无损坏。非UPS功能，不接受外置锂电池等非内置的补充方案。 |  |
| 2.10 | 每路均独立配置一个天平定量，定量精度<2%； |  |
| 2.11 | 主机应有漏电保护及烘干功能，可在单个加热区受潮短路状况下，烘干修复受潮线路，使设备可恢复至正常工作状态。 |  |
| 2.12 | 自动盐化灼烧，自动清洗，效率高，人性化操控； |  |
| 2.13 | 使用蒸发皿作为蒸发容器，蒸发浓缩及赶酸全过程无需更换或转移器皿，减少了待测物质的损失； |  |
| 2.14 | 仪器整机采用工业特佛龙防腐处理，耐酸耐耐高温保护；热源采用模具化陶瓷远红外加热碗体，防酸防碱且陶瓷皿底部预留导液孔。加热碗体需与蒸发皿弧度一致，紧密贴合确保受热均匀。 |  |
| 2.15 | 具有自检功能，10个加样蠕动泵前置透明可视，仪器添加样品运行状态全程可观察，方便仪器故障排除及维护。 |  |
| 2.16 | 主机内置鼓风系统，在赶酸工作的时候可以有效阻止酸进入机箱体内，整机防腐耐酸耐高温保护，确保长期稳定运行 |  |
| 2.17 | 主机采用10个加热单元处于同一平面，可放入通风橱操作使用。进样管路位于仪器主机前方，进样流路、进样泵可视化，便于发现和维护仪器故障。 |  |
| 三 | 主要要求 |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 2 | 鼓风系统1套 |  |
| 3 | 进样硅胶管及进样头10套 |  |
| 4 | 防溅球形管10个 |  |
| 5 | 200g砝码1个 |  |
| 6 | 200ml瓷蒸发皿10个 |  |
| 7 | 蒸发皿钳1个 |  |
| 8 | 电源线1根 |  |
| 9 | 保险丝2个 |  |
| 10 | 触控笔1个 |  |
| 11 | 过滤器1个 |  |
| 12 | PU管6*4 3米 |  |
| 13 | 产品用户操作手册1本 |  |
| 14 | 使用注意事项1份 |  |
| 15 | 保修卡1份 |  |
| 16 | 合格证1份 |  |
| 五 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥3年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包1-6：全自动蒸馏仪                                            数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途 |  |
| 1 | 适用于水质、土壤、食品、固废等样品检测项目中：氰化物、挥发酚、氨氮、甲醛、二氧化硫、酒精度、阳离子交换量等应用蒸馏法的所有前处理项目，配套水蒸气发生器可用于食品中亚硫酸盐的测定（离子色谱法），挥发酚残留量的测定，食品中丙酸钠、丙酸钙的测定等实验。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 系统指标 |  |
| 1.1 | 加热方式：远红外陶瓷辐射加热，采用智能PID控制，0~100%功率可程序线性设定。 |  |
| 1.2 | 加热单元：采用适合圆底烧瓶加热的碗式形状的远红外陶瓷器皿，均可单孔单控； |  |
| 1.3 | 加热功率：单孔加热功率≤400W，整体额定加热功率≤2800W |  |
| 1.4 | 样品处理数量：≥6个。 |  |
| 1.5 | 蒸馏量控制：称重+时间双重控制 |  |
| 1.6 | 蒸馏终点设定范围：1-500ml或同等换算单位：1-500g |  |
| 1.7 | 倒计时工作时间设定：1-200min |  |
| 1.8 | 接收瓶规格：锥形瓶、容量瓶、烧杯等，可根据不同实验的接收瓶形状或者蒸馏管浸入体积设置相应称重补偿值，确保数据结果准确（投标文件中提供证明材料）。 |  |
| 1.9 | 控制方式：7寸液晶触提屏控制 |  |
| ★1.10 | 配有蒸馏瓶气密性检测功能，实验开始前启动通道气密性检测，防止出现漏气现象。（投标文件中提供证明材料） |  |
| 2 | 设备部件要求 |  |
| 2.1 | 主机设计有防过量蒸馏保护系统，在每个馏出液出口设计有防过量蒸馏保护装置，蒸馏结束后系统能自动锁定馏出液出口。 |  |
| 2.2 | 主机设计有一键排空功能，蒸馏结束后管路内的残液可通过一键排空功能放出多余冷循环液。 |  |
| 2.3 | 蒸馏结束后系统自动切断加热电源，同时启动防倒吸保护系统。 |  |
| 2.4 | 清洗系统：主机设有冷凝管自动清洗系统，蒸馏结束后按清洗键可自动吸入纯水，自馏出液接收端至烧瓶加热端实现反向冲洗。 |  |
| 2.5 | 采用外置冷却水自循环单元，技术成熟，热源和制冷模块距离远，制冷效果好，且后期维护方便；严禁使用内置冷却水自循环单元。 |  |
| ★2.6 | 冷凝单元：内置隐藏式蛇形冷凝管设计，位于加热区域正前下方，更换烧瓶无需移动冷凝管，操作更方便。 |  |
| 3 | 智能水蒸气发生器技术指标 |  |
| 3.1 | 加热单元分为六路，且单路单控，单路加热功率≤400W，加热功率可自行设定，控制实验时间； |  |
| 3.2 | 机器设有自动防干烧功能，超温报警提醒，自动停止工作； |  |
| 3.3 | 内置纯水箱，可自动补水； |  |
| 3.4 | 加热采用PID控制程序，大屏液晶触摸屏设计，开机启动故障自检功能； |  |
| 3.5 | 可与蒸馏仪关联使用，终点自动控制，无需人工值守； |  |
| 3.6 | 具有防倒吸功能，防止实验完成后，烧瓶内溶液倒吸； |  |
| 4 | 冷却循环水技术指标 |  |
| 4.1 | 冷却方式：压缩机制冷 |  |
| 4.2 | 温控精度：±0.3℃ |  |
| 4.3 | 工作频率：50HZ |  |
| 4.4 | 制 冷 量：2.3kw |  |
| 4.5 | 制 冷 剂：R-22/R-410a |  |
| 4.6 | 水泵最大扬程：12m |  |
| 4.7 | 控温范围：0-30℃ |  |
| 4.8 | 水箱容量：10L |  |
| 4.9 | 最大流速：13L/min |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 智能一体化蒸馏仪主机 1台 |  |
| 2 | 高硼硅材质500ml三口烧瓶 6个 |  |
| 3 | 配套冷凝管 6个 |  |
| 4 | 配套250ml接收瓶 6个 |  |
| 5 | 配套气密性检测泵及压力传感器 6位 |  |
| 6 | 配套氮气吹扫功能6位 |  |
| 7 | 水蒸气发生器1台 |  |
| 8 | 独立加热系统 6路 |  |
| 9 | 蒸汽输送管6套 |  |
| 10 | 吹气管6支 |  |
| 11 | 冷却循环水机1台 |  |
| 12 | 其他备品备件（含200g砝码1个）1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥3年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包1-7：全自动固相萃取仪                                               数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工作条件 |  |
| 1 | 工作温度: 10 - 40 °C |  |
| 2 | 湿度: 20 - 80 % |  |
| 3 | 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz |  |
| 二 | 技术规格及要求 |  |
| 1 | 功能要求：用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。 |  |
| 2 | 可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。 |  |
| 3 | 萃取通道：6通道，最多扩增至36通道，可同时自动处理6~36个样品，实现多通道的同时活化、同时上样、同时洗脱。 |  |
| 4 | 连续处理样品能力：使用1ml、3ml、6ml固相萃取柱可连续自动化处理60个样品； |  |
| 5 | 能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱盖帽，免疫亲和柱盖帽收集槽收集自动脱离的商品柱盖帽。 |  |
| 6 | 主机配备6组12通阀，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行至少8种溶剂、以及样品、萃取、空气、排废的切换。 |  |
| 7 | 6个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-100mL/min。 |  |
| 8 | ≥8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能。 |  |
| ★9 | 固相萃取柱架由导轨自动推出仪器，方便摆放样品和SPE柱，仪器通过柱插杆自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封。 |  |
| 10 | 萃取柱防积液技术：柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，柱插杆能够完全填充SPE柱填料上方的空气间隙，溶剂直接进入萃取柱填料中，不滞留在SPE柱塞板上方，保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积。 |  |
| 11 | 萃取柱密封位置可设定，萃取柱由O形环密封圈从柱内壁密封，可由软件任意设置萃取柱的密封圈的内壁密封高度，密封圈下降高度可设定范围：2.0cm-5.0cm。 |  |
| 12 | 样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能。 |  |
| 13 | 全氟化合物技术要求：要求整台固相萃取仪所有管路和容器，包括样品接触管路和溶剂管路等，均不含有全氟化合物本底，也不对全氟化合物产生吸附。 |  |
| ★14 | 全氟化合物验收要求：至少提供支持11种全氟化合物的完整处理方法和解决方案服务，包括：全氟丁酸、全氟戊酸、全氟己酸、全氟庚酸、全氟壬酸、全氟癸酸、全氟丁烷磺酸、全氟己烷磺酸、全氟庚烷磺酸、全氟己酸、全氟辛烷磺酸；要求萃取1L水样仪器空白低于定量限（0.5ng/L），且加标回收在80%-130%范围内。 |  |
| 15 | 收集架有升降功能，可调任意收集架位置。 |  |
| ★16 | 仪器正面安装大体积上样架，实现1L以上大体积水样的萃取与富集；溶剂通道数8种不变，样品同时处理6个，可连续处理60个的大体积水样。且确保管路不含有全氟化合物本底，也不对全氟化合物产生吸附。 |  |
| 17 | 具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好。 |  |
| 18 | 气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar）。 |  |
| 19 | 具有串柱功能，可同时放置120个1/3/6ml标准固相萃取小柱。同时确保收集体积不少于60位15ml或36位60ml。 |  |
| 20 | 排废模块功能：排废槽电机驱动，自动前后移动，排废槽高度高于收集瓶架，多层隔断自动位移区分废液种类，排废槽底部直接连接废液管路中间无空气接触，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，提升排废效果。 |  |
| 21 | 具备废液排放和报警模块，废液到达所设定液面高度，自动报警，同时能够高效的对挥发性有害气体进行过滤，同时带有无接触液位检测声光报警，防止液体溢出。 |  |
| 22 | 无水硫酸钠在线除水功能：具备≥60位放置6mL无水硫酸钠柱的安装位，仪器运行前直接放置标准6ml无水硫酸钠商品柱，收集步骤中固相萃取柱末端自动对接到无水硫酸钠柱上端，洗脱液从无水硫酸钠柱末端直接滴入收集管完成在线除水。 |  |
| 23 | 具备在线水样过滤模块，在运行过程中自动对水样进行在线过滤，通过≥35mm的微孔滤膜将水样中的颗粒和悬浮物过滤，最大可连续完成≥30位样品的在线过滤，每个样品均可配置独立的微孔滤膜。 |  |
| 24 | 收集管主动对齐功能，收集管能够快速对齐萃取柱末端，防止部分收集液飞溅造成交叉污染。 |  |
| 25 | 主机有一键控制按钮，按钮可控制快速推出样品架、收集架和柱盘架前后位置，方便样品架、收集架和柱盘架更换。 |  |
| 26 | 紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方，节约实验室空间。 |  |
| 27 | 软件要求 |  |
| 27.1 | 基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，可实时显示工作状态。 |  |
| 27.2 | 控制软件与SPE主机通过Wifi、蓝牙等无线连接，可将其放在远离实验台位置或办公区域，不占用实验室空间，也可防止有机溶剂对其腐蚀或损坏。 |  |
| 27.3 | 软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。 |  |
| 27.4 | 全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。 |  |
| 三 | 仪器配置要求 |  |
| 1 | 全自动固相萃取仪主机 1台 |  |
| 2 | 表面处理进样针套件 6套 |  |
| 3 | 高精度注射泵（已装入主机） 6套 |  |
| 4 | 12通阀模组（已装入主机） 6套 |  |
| 5 | 1ml萃取套件 1套 |  |
| 6 | 3ml萃取套件 1套 |  |
| 7 | 6ml萃取套件 1套 |  |
| 8 | 6ml串6ml串柱套件 1套 |  |
| 9 | 废液模块 1组 |  |
| 10 | 进样针内外壁清洗工作站 1套 |  |
| 11 | 溶剂瓶套件 8套 |  |
| 12 | 60位20ml样品和收集套件 1套 |  |
| 13 | 20ml玻璃试管 200支 |  |
| 14 | 36位80ml样品和收集套件 1套 |  |
| 15 | 80ml玻璃试管 200支 |  |
| 16 | 60位大体积进样模块 1套 |  |
| 17 | 36位15ml离心管通用架 1套 |  |
| 18 | 全自动固相萃取系统工作软件 1套 |  |
| 19 | 全氟化合物应用方法包（包括方法及配套耗材）1套 |  |
| 20 | 品牌台式电脑（windows10以上系统，能连接Wifi） 1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包2-1：微生物富集系统                                               数量：2套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 三联不锈钢过滤器 |  |
| 1.1 | 三联过滤器采用全高级不锈钢316L (1.4404)制成；尺寸(mm) (L¦H¦W)：474 x 120 x 98 mm。 |  |
| 1.2 | 清洗、灭菌方便：可整个支架进行灭菌：高压灭菌(121℃，30min)；火焰灼烧或其它方法，依照标准ISO 8199。 |  |
| ★1.3 | 漏斗配有独立三通阀开关，能够进行无菌换气，有效避免过滤后滤膜的二次污染。 |  |
| 1.4 | 流速：90%真空度下水的过滤速度，孔径为0.2 μm过滤膜，200ml/min，孔径为0.45 μm过滤膜，600ml/min。 |  |
| 1.5 | 过滤支架上可安装无菌空气滤器，过滤器孔径0.2μm，过滤直径为25mm，保证无菌换气。 |  |
| 1.6 | 具备47mm不锈钢滤膜支撑垫，可使用滤膜直径47mm，保证被截留的微生物在滤膜表面均匀分布。 |  |
| 1.7 | Microsart支架为快接口连接，底座与支架主体也是快接口连接，方便拆卸和安装。 |  |
| 1.8 | Microsart 支架可通过双连接口自由灵活组合，满足定制化需求。 |  |
| 2 | Microsart e.jet真空排液泵 |  |
| 2.1 | 无需抽滤瓶，直接排液，流速>4L/min。 |  |
| 2.2 | 最大真空度400mbar，最大压力1.0 bar。 |  |
| 2.3 | 电源：100-240 V，47-63 Hz。 |  |
| 2.4 | 液体最大粘度 <150cSt，最大工作温度40℃，防护类型 IP64，防护等级III。 |  |
| 2.5 | 尺寸(L¦H ¦W)≤170×190×120 mm，重量≤1.5Kg。 |  |
| 2.6 | 容易安装，快接口连接，方便拆卸和清洁。 |  |
| 3 | 滤膜 |  |
| 3.1 | 滤膜具有多种颜色可选，膜上带有网格线、便于计数、且不影响菌落生长， |  |
| 3.2 | 滤膜预灭菌，表面光滑，绝无颗粒污染，不会因颗粒物干扰实验结果 |  |
| 3.3 | 长有菌落的膜片可在干燥后作为检测记录，永久保存，符合GMP要求 |  |
| ★3.4 | 滤膜可以提供促生长测试报告，符合ISO7704标准。 |  |
| 4 | 漏斗 |  |
| 4.1 | 可选配Microsart一次性无菌漏斗，漏斗有100ml及250ml容量，按压式设计，方便使用。 |  |
| 4.2 | 可选配Microsart @Filter 无菌即用漏斗，包括过滤漏斗、过滤底座及网格膜，有100ml 和250ml 两种型号可供选择。 |  |
| 二 | 标准要求 |  |
| 1 | 三联不锈钢过滤器*1 |  |
| 2 | 真空泵 *1 |  |
| 3 | 1m硅胶管*1 |  |
| 4 | Microsart® 漏斗100ml*1（选配） |  |
| 5 | 单片膜（1×1000/PK）*1 （选配） |  |
| 6 | 不锈钢镊子*1 |  |
| 7 | 无菌呼吸器*1（选配） |  |
| 三 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 四 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包2-2：全自动微生物质谱检测系统                                       数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工作环境 |  |
| 1 | 工作温度：10-30℃ |  |
| 2 | 相对湿度：低于70%无冷凝 |  |
| 3 | 电源要求：AC 220V，50Hz |  |
| 二 | 硬件指标要求 |  |
| 1 | 激光器：激光频率≥60Hz，在1~60 Hz范围内任意连续可调，激光发射次数大于3亿次激发，可长期使用。 |  |
| ★2 | 飞行管采用钛金属飞行时间管，提高离子通道准确性和稳定性，技术含量高； |  |
| 3 | 可满足应急车载使用：设备需为桌面台式机型，高度≤1400mm，长度≤720mm，宽度≤550mm。 |  |
| 4 | 离子源：真空管路系统的设计要保证离子源无需拆卸清洗，机器自动清洗，无需人工参与操作清洗，避免因残留而需要清洗的情况发生，方便日常维护。 |  |
| ★5 | 检测器：电子倍增器或微通道板，最大暗电流＜1pA，以实现极低的谱图噪声,最大增益可达10^7倍，无需额外加装前置放大器。 |  |
| ★6 | 真空泵：前级泵抽速≥5.1m³/h，前级真空度≥10-2mbar，保障应急检测。 |  |
| ★7 | 质谱厂家具有配套的同品牌的通过医疗认证的药敏、质谱、血培养等仪器，可以经行软件的无缝链接。 |  |
| 8 | 飞行管：长度≥1050mm，保证质谱分辨率。 |  |
| 9 | 质谱仪的真空泄复压采用专用机电一体化系统，可实现自动调节泄复压时间及压力值，节省操作时间，大幅提高真空安全性和可靠性。 |  |
| 10 | 质谱仪配置有热平衡系统，确保质谱仪的热循环稳定，降低温漂，极大提升系统稳定性和重复性，同时提升仪器可靠性及寿命。 |  |
| 11 | 采集卡：PCle接口，精度≥12bit，可设置5种模式，最大输入电压≥±6VDC，采用BNC接口 |  |
| ★12 | 生物安全过滤器：0.01μm高精度泵口过滤器，可过滤99.9%病原微生物，生物安全风险控制更有效。 |  |
| 三 | 软件指标要求 |  |
| 1 | 软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过2个，软件具有中文界面，方便实验人员使用鉴定和分析功能具有蛋白、核酸等检测功能，可进行聚类分析、多重性分析、自建库等功能。 |  |
| 四 | 检测性能要求 |  |
| 1 | 检测范围：1-500kd |  |
| 2 | 分辨率：>3500FWHM（血管紧张素，Angiotensin） |  |
| 3 | 质量准确度：<60ppm（内部校正误差）；<100ppm（外部校正误差） |  |
| 4 | 质量重复性：变异系数<0.015% |  |
| 五 | 数据库及功能要求 |  |
| 5.1 | 标配质谱同品牌数据库，数据库具有自主知识产权，数据库中包含可鉴定微生物的数量大于5000种、500个属，数据库可在线及时终生免费升级，并确保以上内容可在现场验证。数据库支持用户自行扩增数据库或是自建数据库，自建库与主库采用相同的建库原理和算法，以便确保自建库的可靠性。可进行聚类分析分型、溯源、多重性分析、菌株蛋白对比、蛋白胶图分析等功能。 |  |
| 5.2 | 增强罕见菌和新发病原体微生物的鉴定能力，鉴定数据库需包含不限于炭疽、霍乱弧菌、伤寒沙门菌、肺炎链球菌、牛布鲁氏菌、羊布鲁氏菌、犬布鲁氏菌、军团菌属、白喉棒状杆菌、产气荚膜梭菌等高致病性菌株数据。确保验收时可现场验证通过。 |  |
| 5.3 | 丝状真菌数据库超过360种，且包含白色红曲、冠突曲霉、黄曲霉、短孢弯孢、草酸青霉、橙色红曲、蜂蜜曲霉、黑根霉、酱油曲霉、燕麦镰刀菌、纸葡萄穗霉等真菌。确保验收时可现场验证通过。 |  |
| 六 | 配置要求 |  |
| 6.1 | 台式微生物质谱鉴定仪: 1台，包含激光器、离子源、检测器、飞行管和真空系统 |  |
| 6.2 | 数据库及软件：包含微生物数据库，微生物采集与分析软件，IVD版本软件，终身免费升级。 |  |
| 6.3 | 数据处理系统：Windows7以上操作系统，3.0GHz CPU处理器，16GB内存，1TB硬盘，24寸液晶显示屏，条码扫描器1套 |  |
| 6.4 | 标本板： 90孔以上靶板，带有条形码，可进行追溯，2块标本板（靶托） |  |
| 5 | 配备电脑工作站（含）手持式条码扫描仪1套 |  |
| 6 | 激光打印机1套 |  |
| 7 | 重复使用不锈钢靶板1盒、永久靶托2块 |  |
| 8 | 质谱预处理试剂10盒（1000人份，无需加入基质液）、质谱校准品5盒 |  |
| 七 | 消耗品要求 |  |
| 7.1 | 可提供质谱同品牌通过医疗器械注册认证的质谱样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂），既取即用，无需用户配制，避免配制带来的误差。 |  |
| 7.2 | 可提供质谱同品牌通过医疗器械注册认证的质谱鉴定校准品或质控品：稳定的多肽混合物，校准至少能保持24小时，仪器自动校准一次性载入至少5个峰以上。 |  |
| 7.3 | 试剂：装机时提供一盒预处理试剂。 |  |
| 八 | 其他要求 |  |
| 1 | 系统数据库终身免费升级 |  |
| 2 | 免费升级质谱药效功能 |  |
| 3 | 提供“1对1”技术指导，免费提供5个厂家培训名额（含差旅、食宿） |  |
| 九 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥5年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 十 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包2-3：多重病原微生物快速检测系统                                   数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 货物名称：多重病原微生物快速检测系统 |  |
| 1.1 | 所投设备为进口原装产品，承诺交货时提供海关完税证明。 |  |
| 2 | 主要用途 |  |
| 2.1 | 系统包括仪器与试剂测试条相互作用，在系统内纯化核酸，并通过PCR特异性扩增病原体靶序列，通过专业软件分析PCR产物，报告检测结果。 |  |
| 2.2 | 系统搭配配套试剂测试条可用于包括新冠病毒在内的呼吸道感染症候群、腹泻病症候群、脑膜炎症候群和病毒性水泡症候群等项目检测。 |  |
| 3 | 技术要求 |  |
| 3.1 | 只需要一台仪器, 即可同时完成核酸提取、核酸纯化、PCR扩增、信号检测与结果分析。 |  |
| 3.2 | 每种试剂都采用统一的全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室。 |  |
| 3.3 | 所有检测从原始样本到出报告结果可以在80分钟内完成。 |  |
| ★3.4 | 原始样本直接上机, 无需样本和buffer预混处理, 无需进行单独核酸提取步骤。 |  |
| 3.5 | 操作简便, 手工操作时间少于1分钟，且检测过程中无需额外操作。 |  |
| 3.6 | 机器可串联1-8个分析模块，每个分析模块可各自独立处理1个样本，互不干扰。 |  |
| 3.7 | 配套剂盒中包含所有所需干湿试剂，机器可自动重溶干粉试剂，不需要手工加溶解液，且支持干拭子类型样本直接上机，不需要其他处理步骤。 |  |
| ★3.8 | 具有≥22种病原体靶标呼吸道感染性病原体核酸检测试剂盒，（多重实时荧光定量PCR法）可进行新冠病毒、博卡病毒和嗜肺性军团病杆菌检测。 |  |
| ★3.9 | 具有≥24种病原体靶标的胃肠道感染测试试剂盒，且能够区分GI和GII型诺如病毒。（多重实时荧光定量PCR法） |  |
| 3.10 | 具有≤5种病原体靶标的呼吸道感染性病原体核酸检测试剂盒，可快速区分新冠病毒和流感病毒，利于控制成本，提高使用效率。 |  |
| 3.11 | 具有≥15种病原体靶标脑膜炎感染性病原体核酸检测试剂盒。 |  |
| 3.12 | 具有≥7种病原体靶标的病毒性水泡感染检测试剂盒，且包括猴痘病毒（MPXV）的检测。 |  |
| 3.13 | 可同时完成病原体DNA与RNA的检测, 可同时检测病毒,细菌,寄生虫等, 无需分开处理。 |  |
| 3.14 | 对于检出的病原体能够提供原始的扩增曲线和Ct值，便于进行样本质控及排除可能存在的污染和假阳性结果，控制实验结果的准确性。 |  |
| 3.15 | PCR扩增前自动进行荧光染料质控测试，测试染料信号强度是否达到预期，不需要人工目测试剂重溶是否充分，确保试验结果的可靠性。 |  |
| 3.16 | 所有试剂及耗材常温储存, 方便储存及运输。 |  |
| 3.17 | 能够自动检测试剂盒是否在有效期内并拒绝使用过期的试剂盒，能够识别并阻止用过的试剂盒，确保检测结果的准确性。 |  |
| 3.18 | 具有内质控，同一个内质控可用于监控测试条内所有实验过程，包括样品重悬/均质化，裂解，核酸纯化，逆转录和PCR。 |  |
| 3.19 | 可单个样本检测，不会浪费任何耗材和试剂。 |  |
| 3.20 | 报告可存储至USB存储设备，可设置自动打印, 简单易读, 无需人工进行判读。 |  |
| 3.21 | 数据库：软件具有数据库管理功能，数据系统可存储不少于10000个测试信息。 |  |
| 4 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 操作模块1台 |  |
| 4.2 | 分析模块 1 台 |  |
| 4.3 | 操作模块和分析模块连接器1套 |  |
| 4.4 | USB存储器（内包含操作手册）1套 |  |
| 4.5 | 电源线：1套 |  |
| 二 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供两位人员提供3～5天操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 三 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包2-4：超纯水系统                                                       数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途 |  |
| 1 | 精密分析仪器用水(HPLC、IC、AA、ICP、TOC、MS等) |  |
| 2 | 分子生物学实验及细胞培养用水 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 该系统以分析级纯水作为进水，连续生产一级（超）纯水；由产水主机和独立的取水单元组成，含预纯化柱，精纯化柱，紫外灯，内置集成式独立TOC检测仪、终端过滤器等。 |  |
| 2 | 超纯水产水指标： |  |
| 2.1 | 电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃ |  |
| 2.2 | 总有机碳含量(TOC)：≤5ppb |  |
| 2.3 | 颗粒物：直径不大于0.22μm |  |
| 2.4 | 微生物：＜0.01 cfu/ml |  |
| 2.5 | 产水流速：逐滴–2L/min，8种流速可调 |  |
| 3 | 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，采用同轴电极专利设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求。 |  |
| ★4 | 系统内置TOC检测仪，利用紫外氧化法在线检测超纯水中的TOC，检测范围和精度符合USP(§643)要求，检测范围: 0.5—999.9ppb，检测精度: ±0.1ppb。 |  |
| ★5 | 系统内置两根无Hg紫外灯，其一172nm波长紫外灯有效降低TOC水平；其二TOC检测仪内有专用于检测产水TOC值的紫外灯，保证对TOC监测的准确性。 |  |
| ★6 | 一台主机可配置最多4个与超纯水主机分离的远程取水器，距离最远可达5米，可控流速及定量取水。取水流速范围逐滴～2L/min；定量取水范围0.2～100L。取水器可调高度和角度适合大部分的实验室器皿取水，取水手臂上自带彩色触摸屏实时显示出水水质指标，包括温度，电阻率，TOC值，系统状态和警告，并可通过扫描屏幕二维码快速获取水质报告。 |  |
| 7 | 系统自动记录至少一年水质资料用于以后的检索和评审，出水水质符合NCCLS﹑ASTM、CAP要求；制造商需具备提供超纯水系统校验和校准服务的能力，可对内置电阻率仪进行校验和校准以满足ISO17025及CNAS合格评审的要求，结果可溯源至中国计量院。 |  |
| 8 | 具有极大应用拓展性，在无需改变制水主机内部结构状态下可以选择配置4种以上终端精制滤头，分别用于常规理化精密实验、分子生物学实验、超痕量理化分析实验、去挥发性有机物实验。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 超纯水主机系统(内置TOC检测仪) 1 台 |  |
| 2 | 主机配件包 1包 |  |
| 3 | 远程独立取水器 1 个 |  |
| 4 | 取水器连接组件 1件 |  |
| 5 | 带芯片超纯化前柱 1 个 |  |
| 6 | 带芯片超纯化后柱 1 个 |  |
| 7 | 终端过滤器 1个 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 1 | 在接到用户通知起一周内，卖方须安排制造商/厂家售后服务工程师抵达用户所在地完成仪器的安装调试。 |  |
| 2 | 在仪器安装调试结束后，按照招标文件及合同要求对所提供设备验收。设备验收合格后，买方/用户代表应在验收单上签字，标志着质保期开始。 |  |
| 3 | 质保期为自合同所列货物安装验收合格，用户/买方签字确认之日起2年。在质保期内由于非人为原因造成的一切仪器故障所产生的维修费用均由卖方承担。 |  |
| 4 | 质保期内维修人员需在接到故障报告后 4 小时内做出响应，电话做出维修方案决定，如果4小时内无法通过电话解决问题，需 48 小时内到达用户现场（法定节假日除外）。 |  |
| 5 | 质保期内制造商/厂家售后服务工程师每年需提供至少两次以上主动上门拜访服务，并提供仪器预防性维护保养工作，以降低突发故障风险。 |  |

子包2-5：中央纯水系统                                                    数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 纯水整体设备用于纯水的大量制备，满足各个实验室用水量的需求。包括玻璃器皿冲洗、化学生化试剂配置、微生物培养基配置、理化实验等的用水。 |  |
| 2 | 整套系统应包括原水预处理系统、纯水制备系统、纯水储存和分配系统、管路及水质监控系统。 |  |
| 3 | 纯水设备工艺组成： |  |
| 3.1 | 预处理系统：原水增压泵——石英砂过滤器——活性炭过滤器——保安过滤器； |  |
| 3.2 | 制水系统：多功能保护柱——反渗透RO处理装置——EDI装置——254nm紫外杀菌灯； |  |
| 3.3 | 储存和分配系统：高纯PE材料纯水箱——变频分配泵——管道紫外杀菌装置——0.22um除菌过滤器——纯水专用龙头 |  |
| 3.4 | 水质监控：数据记录系统——在线回水电阻率仪 |  |
| 二 | 主要技术要求 |  |
| 1 | 预处理系统： |  |
| 1.1 | 基本配置包括：增压泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器，保安过滤器，综合水处理量不低于2T/h，以保证稳定的进水压力和流速。 |  |
| 2 | 纯水制备系统 |  |
| ★2.1 | 纯水制备系统包含多功能保护柱、RO反渗透膜、内置EDI模块、254nm紫外灯、相关水质检测仪表和集成控制面板，充分保证水机运行的稳定性和安全性。制水水机与纯水储存水箱为分体式设计，便于售后维护维修操作（RO、EDI等重要组件需在出厂时内置于主机）。 |  |
| 2.2 | 主机制水量(单台) ≥40 升/小时，可24小时不间断制水； |  |
| 2.3 | 反渗透回收率最大可达75%，系统回收率>50%； |  |
| 2.4 | 主机产水水质：电阻率≥5MΩ·cm@25℃、有机物TOC ≤ 50 ppb、微生物≤ 100 cfu/ml； |  |
| 2.5 | 具有智能化RO膜回收率调节功能，自动监测并根据系统进水水质优化RO膜回收率,节约水资源，并且提高RO膜的使用寿命； |  |
| 2.6 | RO模块带温度反馈控制系统，可使反渗透膜在不同的季节里流速稳定； |  |
| 2.7 | RO产水包含三向电磁阀，可自动冲洗排放启动初期不合格产水； |  |
| ★2.8 | 内置与主机同品牌长效、抗结垢设计连续电流去离子（EDI）模块。EDI模块阴极应有活性炭涂层（投标文件中需提供说明书及防结垢设计原理图），真正做到免维护，节省耗材和维护成本； |  |
| 2.9 | 主机内置至少三组电阻率检测器，电极常数为0. 1 cm-1，316L不锈钢材质，超强防腐蚀； |  |
| 2.10 | 系统具备7寸彩色触摸液晶屏幕，并可通过屏幕获取系统重要信息； |  |
| 2.11 | 系统具备中英文等多语种菜单； |  |
| 2.12 | 系统内置自动清洗程序，自动控制主机内管路消毒； |  |
| 2.13 | 系统噪音低于50分贝（距离1米处），满足实验室工作环境标准要求。 |  |
| 3 | 纯水储存与分配系统 |  |
| 3.1 | 纯水存储与分配系统应便于维护，水箱配备空气过滤器和防溢流装置； |  |
| 3.2 | 水箱体积和形状：容量≥200升；圆锥形底部无死角设计； |  |
| 3.3 | 材质和制造工艺：超纯PE材料，低溶出； |  |
| 3.4 | 纯水循环泵采用变频恒压稳流装置，通过主机编程控制启动时间，可确保工作时间内连续输送纯水；非工作时间采用程序控制模式，定时循环方式，防止管路微生物生长，而不升高水温。 |  |
| 3.5 | 系统配备在线紫外灭菌装置，防止管路菌膜生成； |  |
| 3.6 | 系统配置一个20英寸0.22um管路过滤系统，0.22um过滤芯需提供挑战性实验证书。 |  |
| 4 | 循环管路、阀门及出水龙头 |  |
| 4.1 | 纯水管道长度及用水点数量应与图纸设计相符，特殊情况下可根据现场施工情况进行合理优化； |  |
| 4.2 | 为保证纯水用水点正常工作，管路系统的设计应在保证各用点用量的前提下，循环管道内应保持湍流状态，回水流速不小于1m/s，使用点压力＞0.2MPa； |  |
| 4.3 | 纯水管路采用纯水专用PP-H(高纯聚丙烯)管材、管件及阀门。 |  |
| 4.4 | 出水龙头应采用纯水专用龙头，与水接触部分材至应满足纯水要求。 |  |
| 5 | 水质监控 |  |
| 5.1 | 为保证各取水点纯水的水质，需要有效且可校验的设备对循环管路中的水进行检测监控，因此纯水管路分配系统中应至少包含在线电阻率测试仪，且在线电阻率仪可根据国际标准和法规进行校准。 |  |
| 5.2 | 在线电阻率测试仪应该符合ASTM标准要求，能够用可追溯的电阻率计进行校验并且能够符合USP645要求电阻率测试仪适应性要求。 |  |
| 6 | 信息化管理 |  |
| 6.1 | 主机面板上可显示如下参数：1.进水电导率和温度；2.反渗透产水电导率和温度； 3.EDI产水电导率和温度；4.反渗透膜截留率；5.自来水进水压力；6.反渗透膜工作压力；7.系统进水流速；8.系统RO膜产水流速；9.系统RO膜回收率；10.EDI产水流速；11.EDI弃水流速；12.EDI模块回收率；13.EDI工作电流及电压值 14.水箱液位；15.管路回水电阻率等； |  |
| 6.2 | 符合实验室优良标准(GLP)设计:自动记录每日水质数据，可存储系统运行两年的历史数据至集中管理软件系统； |  |
| 6.3 | 数据可以通过以太网进行数据传输，USB直接下载，方便数据的储存管理。满足实验室对认证和水质朔源性的要求，以满足用户通过CAP /CNAS/ GLP/GMP等认证要求； |  |
| 6.4 | 主机内置远程控制模块，可7天/24小时全天候监控及远程操作主机。用户可以通过电脑，手机，平板电脑等电子设备远程访问主机； |  |
| 6.5 | 主机可与楼宇管理系统（BMS）或者实验室信息管理系统（LIMS）进行数据对接； |  |
| 6.6 | 嵌入式电子操作手册，图文指导安装、运行、维护； |  |
| 6.7 | 友好人机交互界面，整个系统运行流程实时在线显示，可查看各个部件的运行参数，并可分区域显示制水系统，储存系统，分配系统。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 自来水预处理系统 1套 |  |
| 2 | 纯水制水主机 1套 |  |
| 3 | PE纯水水箱 1套 |  |
| 4 | 纯水分配系统 1套 |  |
| 5 | 纯水循环管路及阀门、龙头 1批 |  |
| 6 | 预处理柱 1根 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 1 | 在接到用户通知起一周内，卖方须安排制造商/厂家售后服务工程师抵达用户所在地完成仪器的安装调试。 |  |
| 2 | 在仪器安装调试结束后，按照招标文件及合同要求对所提供设备验收。设备验收合格后，买方/用户代表应在验收单上签字，标志着质保期开始。 |  |
| 3 | 质保期为自合同所列货物安装验收合格，用户/买方签字确认之日起2年。在质保期内由于非人为原因造成的一切仪器故障所产生的维修费用均由卖方承担。 |  |
| 4 | 质保期内维修人员需在接到故障报告后 4 小时内做出响应，电话做出维修方案决定，如果4小时内无法通过电话解决问题，需 48 小时内到达用户现场（法定节假日除外）。 |  |
| 5 | 质保期内制造商/厂家售后服务工程师每年需提供至少两次以上主动上门拜访服务，并提供仪器预防性维护保养工作，以降低突发故障风险。 |  |

子包3-1：气相色谱-单四级杆质谱联用仪                                    数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工作条件 |  |
| 1 | 工作电压：（220±10%）V，50-60 Hz； |  |
| 2 | 环境温度：在15℃-35℃范围内； |  |
| 3 | 环境湿度：在25-70% RH范围内； |  |
| 二 | 性能指标要求 |  |
| 1 | 气相色谱部分 |  |
| 1.1 | 柱箱 |  |
| 1.1.1 | 操作温度：室温以上4˚C-450˚C |  |
| 1.1.2 | 最大升温速率： ≥110˚C/分钟 |  |
| 1.1.3 | 程序升温：20阶/21平台 |  |
| 1.1.4 | 温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化 |  |
| 1.1.5 | 降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒（22℃室温下） |  |
| ★1.1.6 | 保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min |  |
| 1.1.7 | 峰面积重现性: < 0.5% RSD |  |
| 1.1.8 | 仪器配备7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态配置和流路信息。无需手写笔来执行触摸屏功能，且任何时候都不需要校准。可以通过浏览器界面查看设置信息，检查泄露（自动，无需人工），暂停和启动样品运行，并管理方法开发。可以使用一体化分析技术自动评估空白，从而监测气相色谱仪性能。 |  |
| 1.1.9 | 具有扩展的配置功能，可同时安装和运行最多两个进样口和四个检测器。具有六个气相色谱柱智能钥匙和三个USB端口。 |  |
| 1.2 | 分流/不分流进样口（带电子气路控制） |  |
| 1.2.1 | 最高使用温度：400˚C |  |
| 1.2.2 | 扳转式顶盖进样口密封系统作为标配，有助于快速、轻松地更换进样器衬管 |  |
| 1.2.3 | 压力设定范围：0-100psi |  |
| 1.2.4 | 电子压力控制精度0.001psi |  |
| 1.2.5 | 流量设定范围：0-200mL/分钟N2, 0-1250mL/minH2或He |  |
| 1.3 | 进样器系统 |  |
| 1.3.1 | 液体进样：快速液体进样使进样歧视最小化，并能支持 0.1 µL 到 10000 µL 的进样针体积 |  |
| 1.3.2 | 顶空进样：可实现 40 - 150 °C 范围内的温度控制，采用磁力吸附方式移动 2 mL、10 mL 和 20 mL 的顶空瓶。支持惰性气体冲洗1 mL、2.5 mL 和 5 mL 进样针 |  |
| 1.3.3 | 固相微萃取 (SPME) 进样：缩短样品前处理时间，且无需大量萃取溶剂。可选择多种 SPME 纤维头（长度 10 mm 或 20 mm），与纤维头老化模块配合使用 |  |
| 2 | 质谱部分 |  |
| 2.1 | EI扫描灵敏度：氦气为载气：1pg/uL八氟萘进样1uL，扫描范围50－300，提取272离子，其信噪比为 ≥1500:1 仪器验收的检测限指标EI IDL˂10fg (八氟奈 (OFN)，100fg OFN进样8次) |  |
| 2.2 | 离子源：非涂层惰性EI源。EI源配用双灯丝。 |  |
| 2.3 | 离子源-质量过滤器接口：动态可调节入口透镜 |  |
| 2.4 | 离子源温度：独立控温，可加热到350℃ |  |
| ★2.5 | 质量分析器：可加热整体石英镀金双曲面四极杆，可快速消除污染。非预四极杆加热。 |  |
| ★2.6 | 四极杆温度：110-200℃（投标文件中提供质谱工作站控制四极杆温度截图证明） |  |
| 2.7 | 质量范围：≥1.6-1000 amu |  |
| 2.8 | 质量轴稳定性：优于 0.10 amu/48 hrs |  |
| 2.9 | 扫描方式：全扫描、选择离子监测、自动同步全扫描/选择离子监测 |  |
| 2.10 | 检测器: 具有高能量打拿极和长寿命电子倍增器的系列II三轴检测器 |  |
| 2.11 | 扫描速度 ：≥20,000 amu/ s |  |
| 2.12 | 真空系统：高性能分子涡轮泵, 抽速>250L/sec |  |
| 3 | 数据处理系统 |  |
| 3.1 | 操作环境：Win10以上 |  |
| 3.2 | 气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现 |  |
| ★3.3 | 具有化合物保留时间锁定功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。保留时间重现性: < 0.0008min; 峰面积重现性: < 0.5% RSD |  |
| 3.4 | 全中文在线帮助软件 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | GC气相色谱主机一套（包括分流不分流进样口二套，质谱接口一套） |  |
| 2 | MS质谱仪一套（包括EI源） |  |
| 3 | 自动进样器一套（包含液体/顶空/固相萃取） |  |
| 4 | 安装工具包一套 |  |
| 5 | 氦气捕集阱一套 |  |
| 6 | 仪器控制电脑及工作站软件一套 |  |
| 7 | 消耗品及配件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包3-2：液相色谱-三重四极杆质谱联用仪                                  数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途 |  |
| 1 | 用于农药残留、兽药残留、食品添加剂、非法添加物、生物毒素、环境污染物及其代谢产物等的测定筛查及假阳性、假阴性样品的确证。可扩展代谢物鉴定、食品组学研究等。 |  |
| 二 | 配置要求 |  |
| 1 | 质谱仪部分 |  |
| 1.1 | 三重四极杆和离子阱质量分析器一套 |  |
| 1.2 | 电喷雾（ESI）和大气压化学电离源（APCI）一套 |  |
| 1.3 | 机械泵一套 |  |
| 1.4 | 质谱端6通阀组件一套 |  |
| 1.5 | 配套的液相、离子色谱联机组件 |  |
| 1.6 | 质谱工作站软件、电脑一套 |  |
| 1.7 | 安装调谐液一套 |  |
| 1.8 | ESI喷雾针：5根 |  |
| 1.9 | APCI 喷雾针：5根 |  |
| 1.10 | 机械泵油：5瓶 |  |
| 2 | 超高液相色谱仪 |  |
| 2.1 | 超高压梯度泵一套 |  |
| 2.2 | 溶剂切换阀一个 |  |
| 2.3 | 自动进样器一个 |  |
| 2.4 | 柱温箱一个 |  |
| 2.5 | 在线脱气机一个 |  |
| 2.6 | 混合器一个 |  |
| 2.7 | 溶剂瓶托盘一个 |  |
| 2.8 | 溶剂瓶（含瓶盖）5个 |  |
| 2.9 | 配套耗材：色谱柱2根，样品瓶500个，色谱柱万用接头一套，柱塞密封2个，进样针密封垫2个，溶剂过滤头4个，备用进样针一根，备用管路一套。 |  |
| 3 | 氮气发生器： 1套 |  |
| 4 | 不间断电源： 1套 |  |
| 三 | 设备性能及技术要求 |  |
| 1 | 质谱仪 |  |
| ★1.1 | 必须配有各自独立的电喷雾离子源(ESI)以及大气压化学电离源(APCI)，为不牺牲APCI源电离效率要求必须为非复合源，并且同时必须在不破坏真空的条件下可方便快速切换离子源。 |  |
| 1.2 | 仅互换ESI及APCI喷针便可实现ESI源及APCI源的更换，无需反复插拔ESI离子源及APCI离子源。同时ESI及APCI源的供电电源插口为同一个插口无需反复插拔，软件可以自动切换到相应的工作模式。 |  |
| 1.3 | ESI电喷雾离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下实现高流速，不分流条件下不低于到3ml/min，离子源接口适应性：100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液。投标时提供农药多菌灵(carbendazim)在不同流速：0.4，0.8，1，2，3mL/min下，灵敏度不损失的谱图数据。 |  |
| 1.4 | APCI大气压化学离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，不分流条件下不低3ml/min。 |  |
| 1.5 | 离子源内有两路加热雾化气，确保离子化充分，辅助加热气温度最大可至750℃，确保离子化效率和抗基质干扰能力。该最大温度可以在软件界面下设置并运行（投标文件中提供显示温度设定在750℃时的软件截图证明）。 |  |
| 1.6 | 离子源具有废气主动排放功能，最大流速10L/min，以防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷，延长机械泵泵油使用时间。 |  |
| ★1.7 | 离子源接口采用锥孔结构，反吹气技术，离子传输通道无毛细管类组件，具有高抗污染能力，使用过程不产生毛细管类组件或耗材的费用。 |  |
| 1.8 | 碰撞室：弯曲碰撞池设计，弯曲角≥150°，采用高压聚焦线性加速技术，能最大化的去除中性粒子的干扰，且 Dwell time低至2ms时，灵敏度不损失。（投标文件中提供农药多菌灵在2ms 和10ms 的驻留时间时，灵敏度不损失的数据证明） |  |
| 1.9 | 除了采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气外，无需任何额外（例如氩气等）工作气体。 |  |
| 1.10 | 质量分析器：具备三重四极杆和离子阱的结构及全部扫描功能 |  |
| ★1.11 | 四极杆采用陶瓷镀金技术，具有良好的热稳定性、导电性和惰性，无需额外加热来维持稳定性，减少因温度变化等外来的不稳定因素而造成实验结果的不确定性，如非陶瓷镀金四极杆则提供两套原装四极杆备用。 |  |
| ★1.12 | 检测器系统：采用电子倍增检测器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性，无负离子歧视效应，若采用光电倍增管需额外提供8套。 |  |
| 1.13 | 真空系统：抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统，无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。 |  |
| 1.14 | 质量数范围：m/z 5-2000amu |  |
| 1.15 | 扫描速度：不小于12000 amu/sec |  |
| ★1.16 | 正负切换速度：5ms |  |
| 1.17 | MRM最小驻留时间（dwell time）≤1ms |  |
| 1.18 | 线性范围：定量超过6个数量级。 |  |
| 1.19 | 质量准确度：＜0.01% amu(全质量数范围)。 |  |
| 1.20 | 质量稳定性：±0.1 amu/24hr。 |  |
| 1.21 | 四极杆和离子阱质量分析器之间切换速度：小于2ms |  |
| 1.22 | 分辨率：＞10000（扫描速度为50amu/s时， m/z 922）（投标文件中提供质谱轮廓图计算分辨率超过10000的谱图证明） |  |
| ★1.23 | 高通量定量分析：完全满足GB23200.121农残新国标要求，可以做到一针进样不分时间窗口，即可完成331种农药及其代谢物的筛查定量，并且保持良好的重现性和定量准确性。 |  |
| 1.24 | 正负切换和单一极性模式下检测，灵敏度不下降。（投标文件中提供氯霉素和地西泮在正负切换和单一极性模式下检测灵敏度不下降的谱图文件） |  |
| ★1.25 | MRM模式下定量灵敏度 |  |
| 1.25.1 | ESI+模式：实际柱上进样1pg利血平，信噪比＞1000,000:1。连续进样6次，CV小于5%； |  |
| 1.25.2 | ESI-模式: 实际柱上进样1pg氯霉素，信噪比＞1000,000:1。连续进样6次，CV小于5%； |  |
| 1.25.3 | APCI+模式：实际柱上进样1pg 17-羟孕酮，331>109离子对通道，信噪比S/N>3000。连续进样6次，CV小于5%； |  |
| 1.26 | MRM模式下定量重现性 |  |
| 1.26.1 | 定量重现性：5ppb和50ppb的氧化胆固醇连续6次进样RSD＜0.5%。 |  |
| 1.26.2 | 七碳全氟三醚类化合物C7-3（全氟-2-[（甲氧基）甲氧基-乙基]-1-丙酸）MRM (m/z 411/85）定量灵敏度：ESI-模式下，流速0.4ml/min，定量限可低至20ppt，且要求定量曲线在50-10000ng/L范围内线性良好，r >0.99；连续六次进样，CV <5%(投标文件中提供做样数据支持证明） |  |
| 1.26.3 | 16种全氟化合物PFBS, PFHxA, PFHpA, PFHxS, PFOA, PFNA, PFNA, PFOS, PFDA, PFUdA, PFDS, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA检出下限浓度≤0.05ppb |  |
| 1.27 | 二级质谱定性能力要求 |  |
| 1.27.1 | 二级定性全扫描灵敏度：100fg 利血平，范围150-650Da，扫描时间100ms，以195碎片计算，S/N≥100:1，CV≤5%（n=6）（投标文件中提供谱图支持文件）。 |  |
| 1.27.2 | 增强子离子扫描灵敏度：100 fg 柱上量克伦特罗在增强子离子扫描模式下，得到一定质量数范围（m/z:50-1000）的二级全扫描谱图，可以获得不少于4个大于10%相对丰度子离子，并能够准确的在谱库中检索，且匹配系数≥70%（投标文件中提供谱图支持文件） |  |
| 1.28 | 三级质谱定量能力要求 |  |
| 1.28.1 | 高选择性三级正离子定量灵敏度：200fg克伦特罗进样，经色谱柱分离保留，必须依次提取母离子277，子离子259，三级子离子203，要求三级离子S/N＞500：1，连续进样6针要求进样RSD＜15%（投标文件中提供谱图数据支持） |  |
| 1.28.2 | 高选择性三级负离子定量灵敏度：1pg氯霉素，经色谱柱分离保留，必须依次提取母离子321，子离子152，三级子离子121，要求三级离子S/N＞500：1，连续进样6针要求进样RSD＜15%（投标文件中提供谱图数据支持） |  |
| 1.29 | 常规扫描功能：具有四极杆和离子阱两种质量分析器，可实现三重四极杆的扫描功能，包括全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描等，同时还可实现线性离子阱扫描模式包括增强子离子扫描、增强全扫描、增强多电荷扫描、增强分辨率扫描；MRM3扫描。 |  |
| 1.30 | 信息关联扫描 |  |
| 1.30.1 | MRM-IDA-EPI扫描：一次进样不分时间窗口的条件下，可以同时完成至少60个MRM离子对定量分析并同时触发每个MRM对应的增强子离子扫描，在此采样中同时完成扫描窗口为500Da的母离子扫描分析加上扫描窗口为500Da的中性丢失扫描分析，以上所有分析的总循环时间小于1.5秒。（投标文件中提供谱图数据支持） |  |
| 1.30.2 | EMS-IDA-EPI扫描：一次进样不分时间窗口的条件下，可同时完成一级全扫描定性筛查同时触发每个目标检出的对应的增强子离子扫描，一次进样同时完成筛查和确证。 |  |
| 1.30.3 | MRM3-IDA-EPI(不含源内裂解)未知物筛查扫描模式，用于假阳性等判定，利用三级定量高灵敏度以及描速率：≥20000 amu/s超快的扫描速度，对未知物进行定性筛查。增强子离子全扫描（EPI）定性模式的灵敏度比单纯用二级子离子全扫描的定性模式的灵敏度高2个数量级，一针进样可进行同时定性和定量工作。 |  |
| 1.30.4 | MRM-IDA-MS3扫描：一次进样不分时间窗口的条件下，可以同时完成至少60个MRM离子对定量分析并同时触发每个MRM对应的MS3三级扫描，一次进样同时完成定量和三级确证。 |  |
| 1.31 | 在数据采集过程中具有动态背景扣除功能，保证低含量化合物也能采集到有效的二级谱图（投标文件中提供软件截图证明文件）。 |  |
| 1.32 | 质谱可以直接进样快速方便，同时质谱端配备6通阀，软件可以编程自动反控6通阀。对高盐组分或者复杂机体可以进行自动化切割分离，避免进入质谱端。 |  |
| 1.33 | 工作站软件： |  |
| 1.33.1 | 自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理和快速定量。软件能同时控制液相和质谱系统。能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率；能通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化 |  |
| 1.33.2 | 具备高通量定量功能，可处理大批量样品，同时分析上百种甚至上千种化合物。要求能自动标识离子比率、异常值等。智能的多化合物MRM方法设置，可根据每个MRM目标物的保留时间自动设置MRM窗口，无需手动设置MRM采集窗口的起止时间段。 |  |
| 1.33.3 | 谱图库：有国内外检测农药、兽药以及毒物的三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库（≥3000种化合物）。 |  |
| 1.34 | 扩展联机功能 |  |
| 1.34.1 | 能与离子色谱在线联机使用，测定草甘膦、卤代乙酸、高氯酸盐、溴酸盐、有机酸、有机胺等。 |  |
| 1.34.2 | 可升级实现离子淌度，结合10000分辨率对同分异构体化合物定量解析。 |  |
|  | 超高压液相色谱仪 |  |
| 2.1 | 溶剂输送单元 |  |
| 2.1.1 | 二元泵系统 |  |
| ★2.1.2 | 耐压≥18000psi |  |
| 2.1.3 | 流速范围：0.001-3.000mL/min，0.001mL/min步进 |  |
| 2.1.4 | 流速精度：0.065% |  |
| 2.1.5 | 含真空在线脱气装置 |  |
| 2.2 | 高通量自动进样器 |  |
| 2.2.1 | 最大耐压：≥18000psi |  |
| 2.2.2 | 自动进样器交叉污染：0.002% |  |
| ★2.2.3 | 自动进样器样品数量：可容纳1.5ml样品瓶150位以上，兼容96孔板 |  |
| 2.3 | 柱温箱 |  |
| 2.3.1 | 柱容量：同时放置15cm柱2根以上 |  |
| 2.3.2 | 温度控制范围：室温-10℃-85℃ |  |
| 2.3.3 | 温度稳定性：±0.5℃ |  |
| 3 | 氮气发生器：与质谱配套，满足整套仪器所有用气要求。 |  |
| 4 | 不间断电源：功率：10KVA，续电时间2小时。 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 1 | 资料提交：仪器操作维护及应用技术手册一份 |  |
| 2 | 安装调试：仪器到货前派厂家工程师进行场地条件勘测确认，仪器到货接用户通知一周内安排工程师上门安装调试。 |  |
| 3 | 维修维护：仪器保修期从安装调试验收合格起不少于一年。仪器设备出现故障时，维修人员必须在4小时做出明确答复，如有需要48小时内派维修人员到达用户现场维修。仪器厂商在中国设有保税库，能及时为用户提供备品备件，及时提供相关操作软件的升级服务。在保修期内，所有维修服务及配件全部免费，保修期外，用户可用人民币结算相关费用。 |  |
| 4 | 培训和应用支持： |  |
| 4.1 | 仪器安装完成后，由安装工程师进行现场仪器的操作和维护培训。 |  |
| 4.2 | 应用技术培训：按照用户要求派专业的应用工程师进行现场应用技术培训，培训时间不少于3天，培训包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，也可以按照用户实际做样要求协助建立和开发方法，后续可应用户要求提供及时免费的上门培训和应用技术支持服务。 |  |
| 4.3 | 提供4个厂家实验室培训名额，培训时间不少于3天。 |  |
| 五 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 2 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 3 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 4 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包4-1：尿碘分析仪                                                 数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工作环境与条件 |  |
| 1 | 环境温度：20-35℃ |  |
| 2 | 相对湿度：20-85% |  |
| 3 | 电源供应：200-240V (AC) |  |
| 4 | 可直接安装在通风橱中使用 |  |
| 二 | 主要技术要求 |  |
| 1 | 功能与原理 |  |
| 1.1 | 功能：全自动碘分析，用于检测尿，水中的碘元素含量。 |  |
| 1.2 | 执行标准：尿碘检测严格按照国家卫生行业标准方法《W S/T 107.1-2016 尿中碘的测定 第1部分砷铈催化分光光度法》要求的步骤进行检测，取样0.25mL后上机，仪器自动添加过硫酸铵1mL进行消解，消解完成后自动加入亚砷酸2.5mL，连续地间隔30s添加硫酸铈铵0.3mL，自动混匀后导入光度计检测并分析数据；水碘按照《GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》中水中碘化物的要求或采用“适合缺碘及高碘地区水碘检测的方法研究”（中国地方病学杂志，2007,26（3）：333-336）的测定方法进行检测，添加过硫酸铵进行消解，连续地间隔30s添加硫酸铈铵，自动混匀后导入光度计检测并分析数据。 |  |
| 2 | 试剂：开放，可使用原厂试剂，用户也可自行配备。 |  |
| 3 | 在线式比色皿分析技术： |  |
| 3.1 | 自动吸取样品到光度计，直接读取样品的吸光度。 |  |
| ★3.2 | 采用在线式比色皿技术，体积小，清洗方便；所有样品都只经过一个比色皿避免了不同比色皿之间差异所带来的系统误差。 |  |
| 4 | LED光源： |  |
| 4.1 | 吸光度范围：0-4。 |  |
| 4.2 | 吸光度分辨率：0.00001。 |  |
| 4.3 | 检测波长：400nm、380nm、405nm、420nm。 |  |
| 5 | 精度与范围： |  |
| 5.1. | 检测范围：尿碘：2-1200μg/L；水碘：1-600μg/L。 |  |
| 5.2 | 线性范围：>0.999。 |  |
| 5.3 | 相对标准偏差：RSD(低浓度)≤3%,，RSD(高浓度)≤2%。 |  |
| 5.4 | 准确度：能满足国家标准对准确度的要求。 |  |
| 5.5 | 尿碘低浓度300标曲点的吸光度值符合国标要求为0.15-0.18。 |  |
| 6 | 在线自动恒温消解装置 |  |
| ★6.1 | 在线恒温消解装置，孔间温差≤1℃，可自动添加消解液，消解温度为国标要求100℃，消解完成后无需转移样品，自动进入恒温反应。 |  |
| 6.2 | 样品管：16mm*150mm规格的玻璃试管。 |  |
| ★6.3 | 可一次性同时消解120个样品。 |  |
| 7 | 在线超级恒温水浴装置 |  |
| ★7.1 | 在线超级恒温水浴装置，工作站软件应显示实时水浴温度：温度控制+/- 0.1度。可自动添加反应试剂，恒温反应完成后自动导入光度计检测。 |  |
| 7.2 | 样品管：16mm*150mm规格的玻璃试管。 |  |
| 7.3 | 试剂瓶：棕色500mL玻璃试剂瓶。 |  |
| 7.4 | 一次性可以同时摆放120个样品。 |  |
| 7.5 | 可在线搅拌、混合。 |  |
| 8 | 清洗站 |  |
| 8.1 | 自动清洗取样针，使用新鲜纯水清洗。 |  |
| 8.2 | 检测不同样品之间，自动清洗管路，避免交叉污染。 |  |
| 8.3 | 实验结束后，根据预设程序一键清洗仪器。 |  |
| 9 | 软件控制与数据输出 |  |
| 9.1 | PC软件控制，使用人员只需要取样放样，并勾选测试项目，即可一键运行。前处理与检测在线进行，实验中可实现全程无人值守。 |  |
| 9.2 | 软件自动拟合工作曲线计算结果。 |  |
| 9.3 | 内置调试软件，自动校准取样针、加液口位置。 |  |
| 9.4 | 实验报告体现吸光度与碘浓度值，数据表格可直接连接打印机打印。 |  |
| 9.5 | 软件终身免费更新。 |  |
| 10 | 验收要求：仪器由厂家工程师负责安装调试，并进行性能测试满足以下技术指标方可验收。线性≥0.999，尿碘质控结果符合国家要求（低值质控结果满足中心值±9，高值质控结果满足中心值±15），尿碘低浓度300标曲点吸光度满足国标要求0.15-0.18，RSD(低浓度)≤3%,，RSD(高浓度)≤2%，实验流程与条件控制（取样量，试剂量，消解、水浴等）满足国标要求，否则不予验收。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 高精度计量泵×2 |  |
| 2 | 蠕动泵×3 |  |
| 3 | 高精度光度计 |  |
| 4 | 三轴机械臂 |  |
| 5 | 独立的取样针 |  |
| 6 | 120位样品盘 |  |
| 7 | 在线超级恒温水浴 |  |
| 8 | 在线自动恒温消解装置 |  |
| 9 | 自动加水排水系统 |  |
| 10 | 低残留清洗位 |  |
| 11 | 500根16mm*150mm样品管 |  |
| 12 | 塑料储水桶（2个，15L） |  |
| 13 | 纯水桶（1个，10L） |  |
| 14 | 试剂盒：低浓度尿碘试剂盒（1盒） |  |
| 15 | 专用分析软件 |  |
| 16 | 工作站：i3，8G，1T，显示分辨率1920*1080以上，USB接口 |  |
| 17 | 打印机：A4激光打印机，20页/分钟 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供4名人员操作和维修培训（含差旅费）。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥2年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包4-2：热解析仪                                                 数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途 |  |
| 1 | 用于气体、液体和固体样品的前处理，以方便利用气相色谱仪和气质联用仪分析气体、液体和固体样品中微量挥发性和半挥发性有机化合物的定性、定量分析。 |  |
| 二 | 仪器工作环境 |  |
| 1 | 工作环境温度： 15-30℃； |  |
| 2 | 工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）； |  |
| 3 | 电源：单相200-240V ，50 Hz； |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| ★1 | 热脱附仪：热脱附仪可与各种品牌型号的气相色谱仪联用，采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形。在不使用液体冷冻剂的情况下，电子制冷装置可将阱冷却至-40℃。气路采用电子流量控制。同时，仪器主机自带脱附管老化功能，无需额外配置老化仪。 |  |
| 2 | 操作界面：采用图形化设计的触摸式彩屏控制界面，全中文显示。整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用等操作都可同一彩屏控制界面设定，而且可实时显示气路工作状态、设定值和真实值。 |  |
| 3 | 管路系统 |  |
| 3.1 | 管路使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。在新装色谱柱后，系统能够对色谱柱安装进行检漏。 |  |
| ★3.2 | 具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间。 |  |
| 4 | 气路控制：全电子流量控制，热脱附仪自带独立的电子质量流量计精确控制流量，无需依靠其他仪器的气路控制部分,不受温度、压力变化的影响。具有吸附管、冷阱吸附剂填充质量的测试功能。 |  |
| 5 | 水份去除功能：标配系统必须具有在线反向干吹除去样品管中水份的功能，以除去样品管中的水份 |  |
| 6 | 样品分流：系统必须可以在样品管前后实现分流，分流流量可自动在0和200ml/min之间任意设定，可与小口径毛细管柱匹配，确保样品的分离效果，入口和出口分流的2路气体都是自动电子流量控制。 |  |
| ★7 | 样品管个数：50支样品管，全自动，同时能实现老化的样品管数目大于等于50支 |  |
| 7.1 | 样品管材料：不锈钢，玻璃或玻璃内衬不锈钢样品管，可预先填充吸附剂 |  |
| 7.2 | 样品管温度范围： 50℃－400℃，最小增加值：1℃ |  |
| 8 | 脱附时间： 1－999分钟，最小增加值：0.1分钟 |  |
| 9 | 传输线和阀加热温度：范围不小于50℃－300℃ |  |
| 10 | 传输线材料：石英材料，可直接与石英毛细色谱柱相连,无需占用进样口 |  |
| ★11 | 冷阱低温：电子制冷,无需制冷剂即可达到至少-40℃，如需外围制冷装置，供应商需提供整套制冷装置，无需业主额外添置 |  |
| 12 | 冷阱高温： 400℃ |  |
| 13 | 冷阱升温速率：大于等于 40℃/sec |  |
| 14 | 控制软件附件：除了使用仪器本身所带的图形化控制界面外，用户还可选择在WINDOWS界面下运行的外部控制软件。此软件可完全控制仪器和设置工作参数，分析方法和分析顺序可被方便地编辑，储存和下载到仪器中。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 满足以上指标的自动热脱附仪主机 1套 |  |
| 2 | 长度1070mm的传输管线 1套 |  |
| 3 | 冷阱O型圈 3套 |  |
| 4 | 样品管O型圈 3套 |  |
| 5 | 填装Tenax填料的原装进口不锈钢脱附管 20根 |  |
| 6 | 脱附管帽 40个 |  |
| 7 | 三通 2套 |  |
| 五 | 其他要求 |  |
| 1 | 技术文件：由供货方提供样本，使用及安装、调试、维修手册。 |  |
| 2 | 质量及验收标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程序验收。 |  |
| 3 | 安装要求仪器制商授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格，附验收报告。 |  |
| 4 | 供应商提供免费，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。 |  |
| 5 | 承诺仪器耗材不高于市场价7折 |  |
| 六 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供专业培训名额4名。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 七 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

子包4-3：电感耦合等离子体质谱仪                                数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| ★1 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为电感耦合等离子体质谱仪要求为三重四极杆串级四极杆质谱仪，而非普通的单级四极杆质谱仪。 |  |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等。 |  |
| 3 | 仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。 |  |
| 二 | 仪器工作环境 |  |
| 1 | 工作环境温度： 15-30℃； |  |
| 2 | 工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）； |  |
| 3 | 电源：单相200-240V ，50 Hz； |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 进样系统： |  |
| 1.1 | 配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。 |  |
| 1.2 | 为减小样品记忆效应，雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管。 |  |
| 1.3 | 全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗。 |  |
| 2 | 全基体进样系统（AMS）： |  |
| 2.1 | 全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数大于150倍。 |  |
| 2.2 | 全基体进样系统可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析。 |  |
| 2.3 | 全基体进样系统可通入等离子体改性气甲烷气，实现特殊应用分析。 |  |
| 3 | 射频发生器： |  |
| ★3.1 | 高频率自激式全固态射频发生器，要求频率30 MHz以上。 |  |
| 3.2 | 具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。 |  |
| 3.3 | 等离子体工作线圈无需水冷或气冷，实现超低射频能量损耗。 |  |
| 3.4 | 等离子体炬位XYZ三轴计算机全自动调节。 |  |
| 4 | 气体控制：使用不少于6个高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气、全基体进样系统气和碰撞反应气等6路气体流量； |  |
| 5 | 接口： |  |
| ★5.1 | 为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，接口部分应由≥三个锥构成，所有锥孔直径都不小于0.8毫米。 |  |
| 5.2 | 为保证各类样品基体长时间运行稳定性，锥上不应施加电压。 |  |
| 5.3 | 锥间不通入气体。 |  |
| 6 | 四极杆离子偏转器： |  |
| 6.1 | 四极杆设计，可同时进行目标离子选择和不带电物质去除。 |  |
| 6.2 | 90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离。 |  |
| 6.3 | 离子透镜彻底免维护。 |  |
| 7 | 四极杆碰撞反应池： |  |
| 7.1 | 具有轴向加速的四极杆碰撞反应池系统。 |  |
| 7.2 | 具有动作甄别碰撞模式消除干扰。 |  |
| 7.3 | 具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰。 |  |
| ★7.4 | 碰撞反应池应配置≥三路独立气体，配置三个质量流量计；可以使用包括纯He、纯NH3或混合氨气、纯CH4，纯O2等多种碰撞或反应气体； |  |
| 8 | 四极杆质量分析器： |  |
| ★8.1 | 质量范围：1-280 amu. |  |
| 8.2 | 分辨率：0.2-2.0 amu连续可调。 |  |
| ★8.3 | 驱动频率 ≥ 2.3 MHz。 |  |
| 9 | 检测器： |  |
| 9.1 | 长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。 |  |
| 9.2 | 具有智能电子稀释技术，动态线性范围12个数量级。%含量至ppt浓度范围一次检测出结果。 |  |
| 9.3 | 检测器瞬时采集速率不低于90,000数据点/秒。 |  |
| 10 | 真空系统： |  |
| 10.1 | 四级真空系统 |  |
| 10.2 | 关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤10分钟，真空度最高可达10-8Tor。 |  |
| 11 | 软件： |  |
| 11.1 | 操作系统: Microsoft® Windows 7以上操作系统。 |  |
| 11.2 | 可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。 |  |
| 11.3 | 多元素分析不同元素可以设置超过15个不同的分辨率。 |  |
| 11.4 | ICP-MS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。 |  |
| 12 | 仪器整体性能 |  |
| 12.1 | 灵敏度： |  |
| 12.1.1 | 低质量数：≥ 100M cps/ppm； |  |
| 12.1.2 | 中质量数：≥200M cps/ppm； |  |
| 12.1.3 | 高质量数：≥ 180M cps/ppm |  |
| 12.2 | 随机背景： ＜ 1 cps (220amu) |  |
| 12.3 | 氧化物离子 (CeO+/Ce+) ≤ 2.5%，不使用制冷雾室 |  |
| 12.4 | 双电荷离子(Ce2+/Ce+) ≤3.0 % |  |
| 12.5 | 检出限：Be（9）：＜0.5 ppt；In (115)：＜0.1 ppt；U (238)：＜ 0.1 ppt |  |
| 12.6 | 长期稳定性： ≤ 3% RSD（4小时）。 |  |
| 12.7 | 同位素比精度：107Ag/109Ag 同位素比， RSD ＜ 0.08％。 |  |
| 12.8 | 低含量受干扰元素分析能力：1000 mg/L NaCl基质中50ppt 的80Se回收率优于95%。 |  |
| 12.9 | 同时形态分析能力：具有As和Cr形态同时分析的能力。 |  |
| 12.10 | 具有将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析PO、SO离子的检出限优于0.1ppb和0.25ppb。 |  |
| 12.11 | 具有10ppm高基体U中痕量Pu的分析能力，使用CO2做为反应气体，可以将U和UH的强度降低6个数量级以上，从而实现ppt量级的238Pu、239Pu的测量 |  |
| 12.12 | 具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差与TIMS相比小于1%。 |  |
| 13 | 形态分析液相色谱仪部分： |  |
| 13.1 | 溶剂传输系统 |  |
| 13.1.1 | 四元泵系统，可进行恒容、梯度操作，流量可编程。 |  |
| 13.1.2 | 水平对置双柱塞设计，输送液体时两个柱塞杆同方向运动，有效避免了两个柱塞杆反相方向往复运动的传递误差。提供相关设计图。 |  |
| 13.1.3 | 往复正压吸入式恒流泵，使吸液过程在正压下进行，从而避免负压吸入空气的可能性，泵内不易产生气泡。能自动进行溶剂压缩性补偿，当溶剂压缩性改变时，系统将立即发生作用并自动予以调整。使得每次泵冲程中的任何溶剂混合都能进行自动溶剂补偿。 |  |
| 13.1.4 | 流量范围：0.01-10 ml/min |  |
| 13.1.5 | 流速精度：<±0.1% |  |
| 13.1.6 | 保留时间重现性：<±0.1% |  |
| 13.1.7 | 最高耐压：6100 psi全流量范围，包括5mL/min~10mL/min流量范围 |  |
| 13.1.8 | 梯度混合范围：0-100% |  |
| 13.1.9 | 梯度混合准确度：<±0.5%（绝对值） |  |
| 13.1.10 | 梯度混合重现性：<±0.2% （绝对值） |  |
| 13.1.11 | 梯度混合控制形式：15条以上梯度控制曲线 （线性，凹线和凸线，提供15条以上控制曲线的软件截图） |  |
| 13.2 | 自动进样器 |  |
| 13.2.1 | 样品位数≥90位，进样针在xz轴方向可以自由移动。 |  |
| 13.2.2 | 进样针管内外部同时具有清洗功能 |  |
| 13.2.3 | 样品交叉污染：<0.005％ |  |
| 13.2.4 | 进样量范围：0.1～2450ul。 |  |
| 13.2.5 | 精确度：峰面积的标准偏差小于0.3% |  |
| 13.2.6 | 最快进样循环：8秒 |  |
| 13.3 | 形态分析软件 |  |
| 13.3.1 | 无需触发线即可用于连接同一品牌的ICPMS，实现HPLC-ICPMS联用，以实现元素的形态分析。 |  |
| 13.3.2 | 具有良好的兼容性，多通道、多用户的通用型色谱工作站。基于Windows系统开发的软件，友好的图形化用户界面，熟悉的视窗操作风格使色谱更易于操作。支持GLP/FDA-21CFR Part11 电子署名认证、数据的有效性安全性、系统认证工具（IQ/OQ）及系统适用性测试（SST）。批处理功能使得仪器的控制、自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告均可一气呵成，将日常繁琐的分析简单化。强大的后处理功能，谱图比较、重校正、数据的输入输出、三维谱图处理等功能一应俱全。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套，包含高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室；全基体进样系统；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；三锥接口；射频发生器；四极杆离子偏转器；带轴向加速的四极杆碰撞反应池；含预四级杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器；双模同时检测器；四级真空系统；操作软件等。 |  |
| 2 | 循环冷却水 1套 |  |
| 3 | 仪器调试溶液 1套 |  |
| 4 | 耗材需配置：蠕动泵进样管 1包，排废液管 1包，石英炬管中心管1套，采样锥 1套，截取锥1套，超级截取锥1套，采样锥垫片 1套，超锥O型圈1套，超锥螺丝1套 |  |
| 5 | 知名品牌商用电脑1套 |  |
| 6 | 激光打印机1套 |  |
| 7 | 270位同品牌ICPMS自动进样器 1套 |  |
| 8 | 满足以上要求的形态分析用液相色谱仪 1套（包含两根形态分析柱，元素由客户指定） |  |
| 9 | UPS 1套 |  |
| 10 | 液氩罐 1个 |  |
| 五 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供专业培训名额5名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 |  |
| 3 | 供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。 |  |
| 4 | 提供终身的技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 |  |
| 5 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 6 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 7 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 8 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同签订生效后3个月内 |
| 2 | 交货地点：象山县中医医院医疗健康集团（采购人指定地点） |
| 3 | 质保期：详见“第五章 招标内容与技术需求” |
| 4 | 售后服务：详见“第五章 招标内容与技术需求”，并提供售后服务方案。 |
| 5 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的70%，同时乙方需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； 2、全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函。 |
| 6 | 履约保证金：不适用 |
| 7 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

采购编号：NBITC-202311894G

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

采购编号：NBITC-202311894G

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目（采购编号：NBITC-202311894G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目，采购编号为NBITC-202311894G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202311894G

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202311894G

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术响应表

采购编号：NBITC-202311894G

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

产地品牌、型号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单

采购编号：NBITC-202311894G

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：NBITC-202311894G

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正（副）本

象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

采购编号：NBITC-202311894G

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202311894G

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

| 子包 | 名称 | 数量 | 产地、品牌 | 规格、型号 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 高通量真空平行浓缩仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 全自动平行浓缩仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 全自动凝胶净化系统 | 1套 |  |  |  |
|  | 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 全自动蒸馏仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 全自动固相萃取仪 | 1套 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |
| 2 | 微生物富集系统 | 2套 |  |  |  |
|  | 全自动微生物质谱检测系统 | 1套 |  |  |  |
|  | 多重病原微生物快速检测系统 | 1套 |  |  |  |
|  | 超纯水系统 | 1套 |  |  |  |
|  | 中央纯水系统 | 1套 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |
| 3 | 气相色谱-单四级杆质谱联用仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | 1套 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |
| 4 | 尿碘分析仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 热解析仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

备注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202311894G

项目名称：象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目

子包号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 总计（小写） |  |  |  |  |  |  |

注：本表“总计”必须与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函（货物）

适用于子包一

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 高锰酸盐指数分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 高通量真空平行浓缩仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 全自动平行浓缩仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 全自动凝胶净化系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 全自动蒸馏仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 全自动固相萃取仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C3、中小企业声明函（货物）

适用于子包二

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 微生物富集系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 全自动微生物质谱检测系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 多重病原微生物快速检测系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 超纯水系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 中央纯水系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C3、中小企业声明函（货物）

适用于子包三

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 气相色谱-单四级杆质谱联用仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C3、中小企业声明函（货物）

适用于子包四

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 尿碘分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 热解析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 电感耦合等离子体质谱仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县中医医院医疗健康集团采购高锰酸盐指数分析仪等设备项目（采购编号：NBITC-202311894G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |