政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

(全册)

项目编号：NBITC-202370001G

项目名称：宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目

采 购 人：宁波市农业科学研究院

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

2023年03月

温馨提醒

1、备份投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  采购内容与技术需求	16

第四章  评标办法及标准	80

第五章  采购合同样本	90

第六章  附件（格式）	94

# 第一章  采购公告

项目概况

宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取（下载）招标文件，并于2023年04月18日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202370001G

项目名称：宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目

预算金额（元）：6989999.93

最高限价（元）：6989999.93

采购需求：

标项名称：宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目

数量：1批

预算金额（元）：6989999.93

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容与技术需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履行期限：标项1，自合同签订生效之日起100天内。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年03月29日至2023年04月06日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其报价均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年04月18日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2023年04月18日09:00

开标地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。（2）供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁波市农科院

地 址：宁波市鄞州区德厚街19号

传 真：/

项目联系人（询问）：贾老师

项目联系方式（询问）：0574-89184060

质疑联系人：郑老师

质疑联系方式：0574-89184000

2.采购代理机构信息

名 称：宁波市国际招标有限公司

地 址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传 真：/

项目联系人（询问）：王珊珊、周凯、李骁翔、刘知微

项目联系方式（询问）：0574-87317857

质疑联系人：朱金观

质疑联系方式：0574-87317857

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传    真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市农业科学研究院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按采购文件规定承担的产品、备品备件供货等。

5、“服务”系指本采购文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

8、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

1、详见采购公告。

四、其他说明

1、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、关于分公司投标

本项目仅允许银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标，但需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

3、关于知识产权

3.1投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

3.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

4、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

5、转包与分包

本项目不允许转包，未经采购人书面同意，不得分包。

6、特别说明

6.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲7、合格的投标货物或服务

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

采购文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

7.4合格货物来源：本项目已完成采购进口产品的审批手续，允许采购进口产品，具体详见第三章“采购内容与技术需求”。

五、采购文件

1、采购文件的组成

1）采购公告

2）投标须知

3）评标办法及标准

4）采购合同样本

5）采购内容与技术需求

6）附件（格式）

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。采购文件中标注有“▲”号的条款为“实质性响应条款”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

2、采购文件的依法获取：见采购公告

3、采购文件的澄清和修改：

在投标截止时间前，采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在规定的信息发布媒体上发布关于采购文件修改的“更正公告”，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本采购文件解释权归采购人。

六、投标报价

1、本项目的投标报价为含税固定总价，包括但不仅限于所有设备和材料采购、国际运费（如有）、国际运输保险费（如有）、银行财务费（如有）、外贸手续费（如有）、海关监管手续费及进口所需发生的其他费用（如有）、国内运杂费、国内运输保险费、安装、系统集成、调试及试运行、备品备件费（随机备品备件已含于本合同价内）、产品保护、验收、第三方检测费用（第三方检测机构须经招标人认可，检测费用包含在投标总价中）、技术培训、保修期内的售后服务等一切费用，以及完成本项目服务所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。遇国家政策临时调整，加增税收由中标供应商承担。

2、本项目以人民币为结算单位，不接受外币报价。

3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

4、投标文件应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标报价不得变更。如果出现有两个及以上的投标报价，则将认定为无效投标，但采购文件要求提交备选投标的除外。

5、投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而被认定为无效投标。

6、最低投标报价不作为中标的唯一保证。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在提交投标文件截止时间前将投标文件送至开标地点：宁波市国际招标有限公司七楼开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼会议中心）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼），联系方式：招标七处0574-87317857。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbkaifachu@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在提交投标文件截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以电子备份投标文件作为评审依据（若电子备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以电子备份投标文件作为评审依据）。无论是否启用电子备份投标文件，电子备份投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件或所提供的电子备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应当采用国家法定计量单位。

6、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

九、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、特定资格条件要求提供的资格证明材料（如有）；

A4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、技术支持资料（格式自拟）；

B8、供货方案（格式自拟）；

B9、安装调试方案（格式自拟）；

B10、验收方案（格式自拟）；

B11、培训方案（格式自拟）；

B12、售后服务方案（格式自拟）；

B13、投标设备运行和维修成本（格式自拟）；

B14、第四章“评标办法及标准”中“附表3商务和技术评分表”要求提供的资料；

B15、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

▲（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。（电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。）

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲十、投标文件的签署盖章

采购文件第六章“附件（格式）”中标明加盖公章或签字的，电子文件加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十一、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：                                                ；

（3）项目名称：                                                ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十二、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十三、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

十四、评标

1、评标委员会

1.1受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评标专家（或全部由评标专家）组成。评标专家将按规定在财政部门设立的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

1.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

1.3评标委员会按照第四章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第四章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

2、评标方法

2.1评标方法见第四章“评标办法及标准”。

3、评标程序

3.1评标程序见第四章“评标办法及标准”。

4、推荐中标候选人：

4.1评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。中标候选人数量见第四章“评标办法及标准”。

5、评标过程保密

5.1中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

十五、确定中标人、评标结果公示

1、确定中标人

1.1本项目确定中标人的规定见第四章“评标办法及标准”。

1.2采购人确定中标人的，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.4评标委员会受采购人事先授权委托直接确定中标人的，评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

1.5采购人、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告中标结果。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

十六、政府采购合同签订

1、政府采购合同适用民法典，采购人和供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。合同应当采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

2、中标通知书

2.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他供应商发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标人需向采购代理机构递交政府采购合同复印件，采购代理机构需要对政府采购合同复印件进行存档保管。

2.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

3、签订合同

3.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起最迟30日内按照采购文件、中标人投标文件和中标通知书的内容签订书面合同，根据本项目具体情况，采购人要求签订合同的具体时间见第三章“采购内容与技术需求”，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

3.2采购文件、中标人的投标文件、中标通知书及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

3.3中标人因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订政府采购合同的，采购人将按照相关法律法规进行处理。

4、履约保证金

4.1履约保证金是中标人按照采购文件要求而向采购人提交的用以保障其履行合同义务的一种担保，促使中标人全面履行与采购人订立的合同，确保合同目标的实现。中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金，或由担保人承担担保责任，如果中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

4.2履约保证金的要求见第三章“采购内容与技术需求”。

4.3履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人义务完毕止。

4.4履约保证金的退还由合同进行约定。

十七、招标代理服务费

1、本项目代理服务费人民币56000.00元整由中标供应商支付，该费用须在中标通知书发出时一次性付清。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

3、代理服务费收取方式：银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、落实政府采购政策的特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见本采购文件附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

5、本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

十九、对供应商质疑的有关规定

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲二十、最高限价

本次公开招标设有最高限价标项1：人民币6989999.93元；投标报价超过最高限价的，投标无效。

# 第三章  采购内容与技术需求

一、设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ※1 | 实时荧光定量PCR系统 | 台 | 1 | 允许进口产品投标 |
| 2 | 梯度PCR仪 | 台 | 2 |  |
| 3 | 核酸电泳仪 | 台 | 2 |  |
| ※4 | 全自动凝胶成像分析仪 | 套 | 1 |  |
| 5 | 冷冻高速离心机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高速离心机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 迷你冷冻高速离心机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 纯水/超纯水一体化系统 | 台 | 1 |  |
| 9 | 荧光生物显微镜 | 台 | 1 |  |
| 10 | 超微量分光光度计 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电穿孔仪 | 台 | 1 |  |
| 12 | 样品研磨仪 | 台 | 1 |  |
| ※13 | 超高效液相色谱仪 | 套 | 1 |  |
| ※14 | 串联质谱联用仪 | 套 | 1 |  |
| 15 | 电动助吸器 | 套 | 5 |  |
| 16 | 高精度电子分析天平 | 台 | 1 |  |
| 17 | 手动单道可调式移液器1 | 套 | 2 |  |
| 18 | 手动单道可调式移液器2 | 套 | 3 |  |
| 19 | 手动单道可调式移液器3 | 套 | 2 |  |
| 20 | 手动单道可调式移液器4 | 套 | 3 |  |
| 21 | 手动单道可调式移液器5 | 套 | 3 |  |
| 22 | 手动单道可调式移液器6 | 套 | 3 |  |
| 23 | 多道可调移液器1 | 套 | 1 |  |
| 24 | 多道可调移液器2 | 套 | 2 |  |
| 25 | 多道可调移液器3 | 套 | 2 |  |
| 26 | 蛋白转印仪 | 台 | 1 |  |
| 27 | 蛋白印迹仪 | 套 | 1 |  |
| 28 | 智能超声波扫描仪 | 台 | 1 | ▲不允许进口产品投标 |
| 29 | 蛋白染脱色仪 | 套 | 1 |  |
| 30 | 细胞计数仪 | 台 | 1 |  |
| 31 | 超低温冰箱 | 台 | 2 |  |
| 32 | 细胞培养箱（气套二氧化碳培养箱） | 台 | 2 |  |
| 33 | 正置显微镜 | 台 | 1 |  |
| 34 | —20℃冰箱 | 台 | 2 |  |
| 35 | 微波炉 | 台 | 1 |  |
| 36 | 液氮罐（65L） | 台 | 2 |  |
| 37 | 液氮罐（47L） | 台 | 1 |  |
| 38 | 液氮罐（5L） | 台 | 1 |  |
| 39 | 组合型分子杂交炉 | 台 | 1 |  |
| 40 | 自动高压灭菌锅 | 台 | 2 |  |
| 41 | 全自动核酸提取纯化系统 | 套 | 1 |  |
| 42 | 恒温金属浴（干式恒温器） | 台 | 1 |  |
| 43 | 纤维测定仪 | 台 | 1 |  |
| 44 | 全自动脂肪测定仪 | 台 | 1 |  |
| ※45 | 全自动凯式定氮仪 | 台 | 1 |  |
| 46 | 原子荧光分光光度计 | 套 | 1 |  |
| 47 | 固相萃相装置 | 套 | 1 |  |
| 48 | 冷冻切片机 | 套 | 1 |  |
| ※49 | 48孔氮吹仪 | 套 | 1 |  |
| 50 | UPS电源 | 套 | 1 |  |
| 51 | 枪头装盒器 | 套 | 1 |  |
| 52 | 制冰机 | 台 | 1 |  |
| 53 | 手动单道可调式移液器7 | 套 | 3 |  |
| 54 | 加热型超声波清洗机 | 台 | 1 |  |
| 55 | 恒温水浴锅 | 台 | 3 |  |
| 56 | 电子分析天平 | 台 | 2 |  |
| 57 | 智能PH计 | 台 | 1 |  |
| 58 | 可移液生化工作站 | 台 | 1 |  |
| 59 | 循环水真空泵 | 台 | 1 |  |
| 60 | 不锈钢拉车 | 台 | 2 |  |
| 61 | 洗衣机 | 台 | 1 |  |
| 62 | 冷冻干燥器 | 台 | 1 |  |
| 63 | 迷你混匀器 | 台 | 4 |  |
| 64 | 双开门冰箱 | 台 | 4 |  |
| 65 | 微波消解系统 | 台 | 1 |  |
| 66 | 多功能食物料理机 | 台 | 2 |  |
| 67 | 瓶口移液器 | 个 | 4 |  |
| 68 | 超声波裂解器 | 台 | 1 |  |
| 69 | 掌式微型离心机 | 台 | 1 |  |
| 70 | 微孔版迷你离心机 | 台 | 1 |  |
| 71 | 微孔板恒温振荡器 | 台 | 1 |  |
| 72 | 双开门冰柜 | 台 | 1 |  |
| 73 | 除湿机 | 台 | 5 |  |
| 74 | 倒置显微镜 | 台 | 1 |  |
| 75 | 无纸化远程系统 | 套 | 1 |  |

注：1、非单一产品项目，以“※”标识的为核心产品；

2、序号1-序号27允许进口产品投标，序号28-序号75不允许进口产品投标。

二、技术规格要求

1、实时荧光定量PCR系统（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 功能和用途 |
| 1.1. | 功能：在PCR反应体系中加入荧光基团，利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程，最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析； |
| 1.2 | 用途：用于DNA或RNA的绝对定量分析；基因表达差异分析；基因分型，例如SNP检测，甲基化检测等。 |
| 二 | 技术性能要求 |
| 2.1 | 仪器机械结构设计：一体化设计，而非反应模块和光学系统现场组装。 |
| 2.2 | 样本通量：单管、8联管、96孔板 |
| 2.3 | 反应体积：0.1ml或0.2ml热循环模块可选 |
| 2.4 | 激发光源：高亮度白光半导体光源（工作寿命大于5年） |
| 2.5 | 通道数：4色激发光通道和4色检测光通道，同时激发同时检测 |
| 2.6 | 精确数码控温模块：具备3个及以上独立控温模块，每个模块可独立精确设定反应温度，模块之间温度可高低交错设定。 |
| 2.7 | 温控模块最高升温速率：6.5°C/秒 |
| 2.8 | 温度均一性：小于0.4°C |
| 2.9 | 温度精确度：小于0.25°C |
| 2.10 | 精密度：可分辨至少1.5倍拷贝数差异，置信度大于99.7% |
| 2.11 | 运行时间：小于30分钟完成96孔板40个循环反应 |
| ★2.12 | 温控范围：4°C–100°C |
| ★2.13 | 光学系统：高亮度白光半导体、4色激发滤光片、4色检测滤光片、CCD同步收集荧光信号，确保检测灵敏度和分别率。 |
| 2.14 | 支持的荧光染料：FAM™、SYBR®、SYTO®9 (MeltDoctor™)、Fluorescein、SYPRO® Orange、VIC®、JOE™、TET™、HEX™、TAMRA™、NED™、Texas Red®等。 |
| 2.15 | 被动染料校正功能：软件支持Rox荧光或其他荧光校正去除移液误差。 |
| 2.16 | 数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。 |
| 2.17 | 内置触摸屏电脑：自带存储100次以上的实验数据；仪器触摸屏提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。 |
| 2.18 | 云服务平台：可在全球任意有网络的地方登陆云服务平台获取仪器传送的实验数据。 |
| 三 | 软件支持应用 |
| 3.1 | 基于标准曲线的绝对定量 |
| 3.2 | 相对标准曲线 |
| 3.3 | 基于比较Ct值的相对定量 |
| 3.4 | 内置基因表达（RQ）相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查。 |
| 3.5 | 实时监控基因分型聚类分析：在基因分型实验中，能利用实时荧光定量PCR进程监控器优化基因分型运行，以确定聚类分析的理想循环。 |
| 3.6 | 融解曲线分析 |
| 3.7 | 基于或非基于实时扩增的基因分型 |
| 3.8 | 基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，提供同品牌原厂试剂和专门分析软件 |
| 3.9 | 基于荧光定量PCR的Non-codingRNA和microRNA分析，提供同品牌原厂试剂和专门分析软件 |
| 3.10 | 基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，提供同品牌原厂试剂和专门分析软件 |
| 3.11 | 基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。 |
| 四 | 配置要求（单台） |
| 4.1 | 高通量荧光定量PCR仪1台 |
| 4.2 | 品牌电脑工作站1套（处理器：最新一代i5芯片；内存容量：4G及以上；硬盘容量：500G及以上，显示器：21.5寸及以上） |
| 4.3 | 正版引物探针设计软件1套 |
| 4.4 | 96孔反应模块1套 |
| 4.5 | 96安装验证试剂盒1套 |
| 五 | 其他要求 |
| 5.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

2、梯度PCR仪（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 用途：用于体外核酸片段扩增 |
| 二 | 性能与技术要求 |
| 2.1 | 反应容器：96 x 0.2ml反应管， |
| 2.2 | 单管样品体积：5–50μl |
| ★2.3 | 升降温速度：≥5°C/秒 |
| 2.4 | 温控范围：0~100°C |
| 2.5 | 温控精度：±0.2°C |
| 2.6 | 温控均一性：±0.4°C（30秒达到90°C时孔间差） |
| ★2.7 | 具有温度梯度功能 |
| 2.8 | 梯度温准确度：±0.2°C（最后排） |
| 2.9 | 行/列温控均一性：±0.4°C（30秒达到目标温度时同排孔间差） |
| 2.10 | 梯度温控范围：30–100°C |
| ★2.11 | 梯度温差范围：1-24°C |
| 2.12 | 控温模式：逻辑运算式和温度模块式 |
| 2.13 | 文字和半图形程序编辑两种方式可选 |
| 2.14 | 可调节热盖，可广泛应用于各种反应管 |
| 三 | 配置要求（单台） |
| 3.1 | 主机一台 |
| 3.2 | 96 x 0.2ml孔模块一个 |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

3、核酸电泳仪（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 用途：将核酸进行分离 |
| 二 | 性能与技术要求 |
| 2.1 | 基础电源 |
| 2.1.1 | 输出电压：10~300V；电流：4~400mA；功率：≥70W； |
| 2.1.2 | 具有断电后自动恢复功能 |
| 2.1.3 | 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳。 |
| 2.2 | 水平电泳槽 |
| ★2.2.1 | 适用于多种胶盘尺寸：包括：15x10cm，15x15cm，15x20cm，15x25cm |
| 2.2.2 | 样品通量：1-120个样品 |
| 2.2.3 | 基地缓冲液容量≥1L |
| 三 | 配置要求（单台） |
| 3.1 | 基础电泳电源1台 |
| 3.2 | 水平电泳槽1套 |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

4、全自动凝胶成像分析仪（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 硬件性能要求 |
| 1.1 | 功能涵盖：化学发光，光密度成像，多色荧光成像，Stain-Free免染成像等，应用范围包括但不仅限为： - 核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar - 蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton - 印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、SYPRO Ruby、Coomassie Fluor Orange、Alexa Fluor 488、DyLight 488、Qdot 525、Qdot 565、Qdot 625、IRDye 800、Cy7、Alexa Fluor 790、DyLight 800、IRDye 680、StarBright、DyLight 680 |
| 1.2 | CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率6.1M pixel（2,758x2,208） |
| 1.3 | 12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（2点） |
| ★1.4 | 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70%，绝对Q/E峰值：75%@525nm |
| ★1.5 | CCD暗电流：0.002e/p/s；CCD读出噪音：6e-rms，提供弱光成像所需 |
| 1.6 | 使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦 |
| 1.7 | 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦 |
| 1.8 | 16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级 |
| 1.9 | 智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能 |
| 1.10 | 三种样品托盘设计：Chemi/UV/Stain-Free样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料） |
| 1.11 | 光源：反射白光，透射紫外，透射白光（可选），透射蓝光（可选） |
| ★1.12 | 多色荧光通道：RGB+2IR，共5个荧光通道 |
| 1.13 | 多色荧光激发光源： - 侧蓝光，460–490 nm 激发 - 侧绿光，520–545 nm 激发 - 侧红光，625–650 nm 激发 - 侧远红光，650–675 nm 激发 - 侧近红外，755–777 nm 激发 |
| 1.14 | 多色荧光检测通道： - 518–546 nm滤光片，用于蓝光激发染料检测 - 577–613 nm滤光片，用于绿光激发染料检测 - 675–725 nm滤光片，用于红光激发染料检测 - 700–730 nm滤光片，用于远红光激发染料检测 - 813–860 nm滤光片，用于近红外激发染料检测 |
| 1.15 | 紫外光源：302nm |
| 1.16 | 最大成像面积：16.8 x 21cm |
| 1.17 | UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶 |
| 1.18 | 自动模式，手动模式，累积曝光模式，化学发光预览模式 |
| 1.19 | 数据传输：USB及局域网 |
| 1.20 | 累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。 |
| ★1.21 | Stain-Free成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。 |
| 二 | 软件功能 |
| 2.1 | 支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全。 |
| 2.2 | 系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA CRF32 PART11对电子签名要求。 |
| 2.3 | 可通过USB及Ethernet输出原始格式数据，及TIF、JPEG格式图片。 |
| 2.4 | 显示过饱和像素保证精确定量，电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出。 |
| 2.5 | 软件可自由安装于多台电脑，同时分析，添加各种格式的文字注释。 |
| 2.6 | 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算。 |
| 2.7 | 相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算。 |
| 2.8 | 12种预设染料颜色标记显示及输出，多幅图像合并显示并分析功能。 |
| 2.9 | 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。 |
| 2.10 | 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn等。 |
| 2.11 | 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出等。 |
| 2.12 | 配有软件操作指南flash软件免费升级中文版、英文版软件自由切换。 |
| 三 | 配置要求（单台） |
| 3.1 | 化学发光荧光成像仪主机1台 |
| 3.2 | 白光板1块 |
| 3.3 | 品牌电脑工作站1套（处理器：最新一代i5芯片；内存容量：8G及以上；硬盘容量：1T及以上；Win7或者Win10中文专业版；显示器：21.5寸及以上） |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

5、冷冻高速离心机（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 最大相对离心力≥20,900xg；最高转速≥14,000rpm |
| 1.2 | 最大容量≥：4×750ml水平转头，6×85ml固定角转，48×1.5/2.0ml固定角转，16×5ml固定角转、48×15mL固定角转，4×16工作板 |
| 1.3 | 温度范围：-9℃至40℃ |
| 1.4 | 转速可从200rpm开始设定至最高转速，转速调节精度以≤10rpm |
| 1.5 | 具有单独的瞬时离心按键，并可选择转速。 |
| 1.6 | 具有达到设定转速才开始计时的定速计时功能，提高离心机的操作可比性，获得重复结果。 |
| 1.7 | 有≥10个加速和≥10个刹车档可选，保护敏感样品。 |
| 1.8 | 转子、转子盖子和适配器可以高压灭菌（120°C，20分钟），拆卸简单，便于清洁。 |
| 1.9 | 具有快速制冷功能，≤15分钟即可预冷腔体，转子在最高转速下，仍可以保持4℃，同时具有待机冷却功能。 |
| 1.10 | 开盖高度≤29cm，便于装载样品和更换转子。 |
| 1.11 | 可选配20×5ml锥底管气密性固定角转，最大相对离心力≥20,900xg；最高转速≥13,000rpm |
| 1.12 | 主机可储存≥34个用户自定义程序 |
| 1.13 | 最高转速运行时噪音≤56db(A) |
| 1.14 | 具有内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 冷冻高速离心机主机1台； |
| 2.2 | 4×250ml水平转子1套，含250ml矩形吊篮和15ml/50ml Falcon管适配器； |
| 2.3 | MTP微孔板吊篮4个； |
| 2.4 | 6×85ml固定角转1套，含15ml/50ml Falcon管适配器； |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

6、高速离心机（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 最大相对离心力≥20,900xg；最高转速≥14,000rpm |
| 1.2 | 最大容量≥：4×750ml水平转头，6×85ml固定角转，48×1.5/2.0ml固定角转，16×5ml固定角转、48×15mL固定角转，4×16工作板 |
| 1.3 | 转速可从200rpm开始设定至最高转速，转速调节精度以≤10rpm |
| 1.4 | 具有单独的瞬时离心按键，并可选择转速。 |
| 1.5 | 具有达到设定转速才开始计时的定速计时功能，提高离心机的操作可比性，获得重复结果。 |
| 1.6 | 有≥10个加速和≥10个刹车档可选，保护敏感样品。 |
| 1.7 | 转子、转子盖子和适配器可以高压灭菌（120°C，20分钟），拆卸简单，便于清洁。 |
| 1.8 | 开盖高度≤29cm，便于装载样品和更换转子。 |
| 1.9 | 可选配20×5ml锥底管气密性固定角转，最大相对离心力≥20,900xg；最高转速≥13,000rpm |
| 1.10 | 主机可储存≥34个用户自定义程序 |
| 1.11 | 最高转速运行时噪音≤56db(A) |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 大容量高速常温离心机主机1台； |
| 2.2 | 4×250ml水平转子1套，含250ml矩形吊篮和15ml/50ml Falcon管适配器； |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

7、迷你冷冻高速离心机（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 最大相对离心力≥21,300xg；最高转速≥15,000rpm |
| 1.2 | 最大转子容量≥24×1.5/2.0mL离心管，10×5 mL离心管，96×0.2 mL PCR管 |
| 1.3 | 温控范围≥-10℃至+40℃ |
| 1.4 | 离心机具备快速制冷功能，从21℃降温至4℃≤9分钟 |
| 1.5 | 具备待机冷却功能，即使在待机状态下可持续制冷维持≥7.5小时 |
| 1.6 | 即使在最高转速时，也可保持4℃ |
| 1.7 | 具有动态压缩机控制技术提供ECO自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命 |
| 1.8 | 加减速（最高转速）的时间短于15s |
| 1.9 | 具备定速记时功能，既达到设定转速后才开始倒数计时 |
| 1.10 | 具有单独的瞬时离心按键，且无需一直按键，便于快速离心 |
| 1.11 | 转子可在≥120℃的条件下，高温高压灭菌20分钟，完全杜绝污染 |
| 1.12 | 噪音水平≤54dB（A） |
| 1.13 | 具有冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀 |
| 1.14 | 具有快速锁定技术（≤1/3圈），可快速、轻松地开盖和关盖，防止样品过热 |
| 1.15 | 具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 按键式小型高速冷冻离心机主机1台，中式电源插头； |
| 2.2 | 24×1.5/2ml金属材质气密性固定角转子1个； |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

8、纯水/超纯水一体化系统（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途 |
| 1.1 | 玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制； |
| 1.2 | 微生物培养基配制，水栽法用水； |
| 1.3 | 毒理学研究，细胞培养及分子生物学实验； |
| 1.4 | 精密分析仪器用水（HPLC、IC、AA、TOC、ICP、MS等）。 |
| 二 | 技术性能要求 |
| 2.1 | 该系统是以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超纯）水的一体化系统。 |
| 2.2 | 纯水产水指标 |
| 2.2.1 | 产水流速：≥8L/h |
| ★2.2.2 | 系统内置高回收率反渗透模块，截留率达97-99%；模块前后各配备电导率计，有效监控进水、显示反渗透膜截留率、保障产水水质；并可通过毛细管弃水回收系统实现节水与保护反渗透膜的双重功能。 |
| 2.2.3 | 系统内置具备温度-压力负反馈功能的变频泵，保证水温在7℃-35℃间均可达到系统标称的恒定产水流速。 |
| 2.2.4 | 纯水储存于外置智能纯水蓄水箱，圆锥体可完全排空，标配空气过滤器、电子溢流器、压力液位传感器等。 |
| 2.3 | 超纯水产水指标 |
| 2.3.1 | 电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃，系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源。（供货前须提供原厂校验证书） |
| 2.3.2 | 总有机碳含量（TOC）：≦5ppb，系统内置TOC监测模块，利用紫外氧化法在线监测并显示超纯水产水TOC值。 |
| 2.3.3 | 直径大于0.22μm的颗粒物数量：无检出 |
| 2.3.4 | 细菌（微生物）：＜0.01cfu/ml |
| 2.3.5 | 产水流速：最大2L/min，高、中、低三种流速可调 |
| 2.4 | 系统内置185&254nm双波长紫外灯，有效降低产水TOC水平，保证产水水质。 |
| 2.5 | 系统标配活动取水臂，取水臂可挂墙安装，最远安装距离主机可达3m。取水臂可控取水流速、可定量取水，取水流速最大可达2L/min；定量取水范围100mL~25L。 |
| ★2.6 | 主机自带可分离式彩色触摸屏（不小于7英寸），屏幕可与主机分离安装，最长距离可达3m。屏幕实时显示出水水质指标，包括温度，电阻率，TOC值，系统状态和警告。可通过屏幕检索快速获取水质报告，并可经USB接口导出水质记录。 |
| ★2.7 | 取水终端有6种以上终端精制器可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求。每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。 |
| 2.8 | 系统为中文操作界面，并提供三级登录管理系统菜单，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。 |
| ★2.9 | 具备全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储至少两年的水质数据，系统可以通过其他移动设备（手机或平板电脑等）实现对系统的远程监控和远程诊断，方便操作，缩短解决故障时间。 |
| 三 | 配置要求（单台） |
| 3.1 | 纯水/超纯水一体化制备系统1套 |
| 3.2 | HMI触摸屏及安装套件1套 |
| 3.3 | POD取水臂及安装套件1套 |
| 3.4 | 自来水超滤预处理系统1套 |
| 3.5 | 纯化柱及空气过滤器套装1套 |
| 3.6 | 主机安装配件包1包 |
| 3.7 | 50L PE水箱1个 |
| 3.8 | 水箱顶部套件1套 |
| 3.9 | 主机与水箱连接组件1套 |
| 3.10 | 系统清洗药片1盒 |
| 3.11 | 终端过滤器1个 |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

9、荧光生物显微镜（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 机身：一体化机身，防震机座，稳定结构，具有明场、暗场、相差成像、荧光等观察方式。 |
| 1.2 | 光学系统：无限远校正光学系统，45mm齐焦距离。 |
| 1.3 | 物镜转盘：不少于4位物镜转换器 |
| 1.4 | 调焦：粗微调同轴调节，张力可调，带限位装置，最小步进1um |
| 1.5 | 明场照明装置：超长寿命LED冷光源，细胞无热损伤 |
| 1.6 | 载物台：防菌耐磨陶瓷三板载物台 |
| 1.7 | 观察镜筒：具有短光路、宽视野侧光路出口的三目镜筒，100%分光比率 |
| 1.8 | 聚光镜：长工作距离聚光镜，NA≥0.45 |
| 1.9 | 目镜10×宽视野目镜 |
| ★1.10 | 配置物镜： 4X，NA=0.1，WD≥13.9mm 10X，平场消色差荧光相差功能NA=0.25，WD≥14mm 20X，平场消色差荧光相差功能NA=0.35，WD≥6.9mm 40X，平场半复消色差荧光相差功能NA=0.55，WD≥3.3mm带校正环 |
| ★1.11 | 长寿命LED荧光激发光源，白光LED： 紫外荧光激发：激发340-380nm；阻挡400nm；发射425nm 蓝色荧光激发：激发450-490nm；阻挡510nm；发射515nm 绿色荧光激发：激发515-560nm；阻挡580nm；发射590nm |
| 1.12 | 标配：彩色高灵敏度CCD摄像头，C型光学接口； |
| 1.13 | 全幅成像速度：≥30FPS |
| 1.14 | 像素面积：≥5.4u x 5.4u |
| 1.15 | 相机分辨率：真实物理像素≥2050万像素，非像素点位移获取图像； |
| 1.16 | 满井电子：≥15000e |
| 1.17 | 标配的软件功能：多色叠加、细胞计数，标尺和实时精确测量功能； |
| 1.18 | 图像传输方式：高速USB3.2蓝芯数据线，保证弱荧光图像拍摄效果； |
| 1.19 | 标配电脑工作站：最新一代i5芯片（主频≥3.9GHZ）；运行内存≥16Gb；显示器≥27吋；带独显（内存≥4G）； |
| 二 | 软件功能 |
| 2.1 | 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； |
| 2.2 | 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； |
| 2.3 | 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； |
| 2.4 | 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； |
| 2.5 | 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； |
| 2.6 | 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； |
| 2.7 | 输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； |
| 2.8 | 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； |
| 2.9 | 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； |
| 2.10 | 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 |
| 三 | 配置要求（单台） |
| 3.1 | 主机1台 |
| 3.2 | 消色差相差物镜4x，10x，20x，40x1套 |
| 3.3 | 透射光LED照明系统1套 |
| 3.4 | 白光连续LED照明系统1套 |
| 3.5 | RGB荧光激发滤块1套 |
| 3.6 | 高清彩色成像系统1套 |
| 3.7 | 分析成像软件和电脑1套 |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

10、超微量分光光度计（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| ★1.1 | 基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； |
| 1.2 | 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； |
| 1.3 | 光程：内含0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm、1mm共5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； |
| 1.4 | 检测重复性：0.002A（1.0mm光程）或1%CV； |
| 1.5 | 最小样品体积：≤1ul； |
| 1.6 | 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； |
| ★1.7 | 当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； |
| 1.8 | 仪器操作：≥7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种； |
| 1.9 | 可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； |
| 1.10 | 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； |
| 1.11 | 仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》； |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 清洁试剂盒（用于基座修复）1个 |
| 2.3 | 验证工具包1件 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

11、电穿孔仪（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 高效转染真核细胞、哺乳动物细胞，包括原代细胞等难转的细胞系。 |
| 1.2 | 通过贴壁电极实现贴壁细胞原位转染，大大提高转染效率和细胞成活率。 |
| 1.3 | 配合高效电转染试剂盒，实现原代细胞等难转细胞的高效转染。 |
| ★1.4 | 可外接专业电极实现活体/离体、动植物组织、离体、植物原生质体转染、In Ovo、In Utero等电转染应用。 |
| 1.5 | 可外接96孔或25孔多孔板电击室实现高通量应用 |
| 1.6 | 温和方波电脉冲系统，提供了更高的转染效率和细胞存活率。 |
| 1.7 | 超宽范围的电压脉冲和脉冲时间可调范围和可调精度，实现高度的电脉冲准确性，满足各种电穿孔应用和需求的实验方案设定。 |
| 1.8 | 方波参数 |
| 1.8.1 | 电压范围： 低压5-500V，1V增量 高压505-3000V，5V增量 |
| ★1.8.2 | 脉冲时间： 低压10µsec-999µsec，1µsec增量 1msec-999 msec，1msec增量 高压10µsec-600µsec，1µsec增量 |
| 1.8.3 | 脉冲间隔时间：100msec-10sec |
| ★1.8.4 | 脉冲次数：1-99次（每个样本）；1-120次（高通量电转，10个脉冲/样本） |
| 1.8.5 | 电容：低压3775µF，高压85µF |
| 1.8.6 | 充电时间：低压＜7s，高压＜4s |
| 1.9 | 安全性能：电弧猝灭功能，将电弧引起的损害降到最低；短路保护功能，避免仪器在短路时受到损害。 |
| 1.10 | 操作控制：监控并显示实际实验参数，可进行电脑操控或远程操控，并可外接脚踏板开关。 |
| 1.11 | 程序储存：可存储超过1000个程序。 |
| 1.12 | 用户界面：不小于7英寸高清液晶屏数字显示界面，方便参数优化和故障排除与记录。 |
| 1.13 | 无限量实验日志存储 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 电穿孔仪主机1台 |
| 2.2 | 圆顶电击室1个 |
| 2.3 | 1mm，2mm，4mm电极杯共30个（每种10个） |
| 2.4 | 电极杯架1个 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

12、样品研磨仪（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 能与用途：破碎组织样品，提取核酸和蛋白 |
| 二 | 技术性能要求 |
| ★2.1 | “8字型”运动方式，可以使样品管同时产生三种运动方式：旋涡式，震荡式，抽吸式，从而使微珠均匀高效的撞击样品得到高效的破碎效果； |
| 2.2 | 触摸屏界面，屏幕尺寸：≥15cmx85cm |
| ★2.3 | 转速范围：4-10m/s，0.5m/s递增； |
| 2.4 | 2秒内达到最大速度，2秒内减到停止； |
| 2.5 | 时间设定：1–120秒，每秒递增； |
| 2.6 | 预置程序：≥70个预设储存程序，可编辑的程序：≥10个可保存的程序； |
| 2.7 | 每个适配器都可作为管架，放上样品直接放入-80度冰箱内； |
| 2.8 | 安全装置：开盖检测，电动机过热检测，转子故障检测； |
| 2.9 | 驱动系统：无碳刷电机驱动 |
| 2.10 | 旋钮式压盖设计，可使样品管100%能压牢； |
| 2.11 | 透明顶盖可观察整个样品破碎流程 |
| 2.12 | 针对不同的样品，可提供不同的优化配套抽提试剂盒； |
| 2.13 | 能彻底的研磨动植物组织，血管，皮肤，骨，根，土壤，粪便等样品； |
| 三 | 配置要求（单台） |
| 3.1 | 主机1台 |
| 3.2 | 24*2ml转头1个 |
| 3.3 | 24*2ml冷冻适配器1个 |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

13、超高效液相色谱仪（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 超高压梯度系统 |
| 1.1.1 | 流速范围：10μL/min–2mL/min |
| 1.1.2 | 流量精度：<0.1% |
| 1.1.3 | 溶剂数：4路 |
| 1.1.4 | 最高操作压力：≥15,000psi |
| 1.1.5 | 系统延迟体积：<100μL（含混合器体积） |
| 1.1.6 | 在线脱气机：≥5通道在线脱气机，分别对四路流动相和两路洗针液进行脱气设计优选 |
| 1.1.7 | 流速准确度：±1.0% |
| 1.1.8 | 梯度精度：±0.15% |
| ★1.1.9 | 梯度曲线：多种梯度曲线，线性、步进、凸线和凹线等共11种，分别包含线性1种，步进2种，凸线4种和凹线4种共11种。 |
| 1.1.10 | 标配自动柱塞清洗系统 |
| 1.2 | 自动进样器系统 |
| 1.2.1 | 样品盘：兼容2mL样品瓶，以及96孔板 |
| 1.2.2 | 样品数量：≥90位2mL样品瓶 |
| 1.2.3 | 进样量：0.1–100μL |
| 1.2.4 | 进样次数：每个样品1-99次 |
| 1.2.5 | 进样精度：<0.5%RSD |
| 1.2.6 | 进样线性范围：>0.999 |
| 1.2.7 | 样品残留：<0.001% |
| 1.2.8 | 洗针方式：内外两路洗针，强、弱两种溶剂洗针 |
| 1.2.9 | 温控范围：4-40°C |
| 1.3 | 柱温箱 |
| 1.3.1 | 控温范围：20℃–90℃ |
| 1.3.2 | 控温准确度：±0.5℃ |
| 1.3.3 | 温度稳定性：±0.3℃ |
| 1.3.4 | 软件可有效管理和实时监测柱子的使用情况 |
| 1.3.5 | 具备漏液报警功能 |
| 1.4 | 二极管阵列检测器 |
| ★1.4.1 | 波长范围：190~800nm，单一光源氘灯，无其它辅助光源； |
| 1.4.2 | 波长准确度：±1nm |
| 1.4.3 | 采样频率：80Hz |
| 1.4.4 | 流通池：光导全反射流动池，池长：10mm，池体积：500nL（分析池）； |
| 1.4.5 | 具备建立标准物质光谱库功能 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 高压梯度泵1套 |
| 2.2 | 在线脱气机1套 |
| 2.3 | 自动进样器1套 |
| 2.4 | 柱温箱1套 |
| 2.5 | 柱塞杆清洗装置1套 |
| 2.6 | 二极管阵列检测器1套 |
| 2.7 | 色谱耗材：超高效液相色谱仪专用色谱柱3根（根据用户实际需求选择）；2ml样品瓶（带瓶盖及垫片）300个 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

14、串联质谱联用仪（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 质谱仪主机 |
| ★1.1.1 | 质量数范围（m/z）：不窄于2-2000m/z，同时质量数上限不大于2250m/z，以保证全质量范围内均可达到高灵敏度和高稳定。 |
| 1.1.2 | 扫描速度：≥20,000amu/sec |
| 1.1.3 | 质量稳定性：<0.1Da（24hr） |
| 1.1.4 | 最小离子驻留时间：1ms，改变离子驻留时间不损失灵敏度。 |
| ★1.1.5 | 质量分析器：串联四级杆金属钼四极杆质量分析器和碰撞室，如采用陶瓷镀金四级杆须额外提供两套原装四级杆备用。 |
| 1.1.6 | MRM通道数：≥16384个MRM通道 |
| 1.1.7 | 大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统，无需额外水冷却。具有自动断电保护功能。 |
| 1.2 | 离子源 |
| ★1.2.1 | 离子源要求提供ESCI离子源，具有一次进样完成ESI/APCI离子的同时检测，可以同时获得ESI和APCI的正负离子方式四通道数据等四张谱图，便于方法开发，ESI和APCI间切换时间≤20ms（作为验收指标） |
| 1.2.2 | 离子源具有真空隔断阀，无须真空系统放空，即可拆洗离子源锥口。 |
| ★1.2.3 | 离子源接口采用锥孔结构，具有反吹气技术，离子传输通道无毛细管类组件（毛细管组件如加热毛细管、非加热毛细管、DL管等均视为毛细管），具有高抗污染能力，使用过程不产生毛细管类组件或耗材的费用。 |
| ★1.2.4 | 离子源具有双控温区域，软件工作站可调节设置ESI和APCI最高辅助加热气实际设置可达到使用温度：≥600°C（提供操作软件设置界面截图，并能正常运行），提高脱溶剂化效果。 |
| 1.2.5 | 配备全自动数据系统控制的注射泵（蠕动泵）和进样切换阀。 |
| 1.3 | 检测器 |
| 1.3.1 | 采用光电倍增管，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性； |
| 1.3.2 | 正/负离子快速切换扫描，同时测定正、负离子化合物，切换速度：≤15ms。 |
| 1.3.3 | 动态线性范围：>106 |
| ★1.4 | 灵敏度： ESI+（电喷雾离子源）：1pg利血平过柱进样，峰对峰S/N>350000:1（m/z 609>195）。 ESI-（电喷雾离子源）：1pg氯霉素过柱进样，峰对峰S/N>200000:1（m/z321>152）。 |
| 1.5 | 软件系统 |
| 1.5.1 | 操作模式：全扫描（Full Scan），选择离子扫描（SIM），多反应监测扫描（MRM），子离子扫描，母离子扫描，中性丢失扫描。 |
| 1.5.2 | MRM触发的子离子扫描，MRM定量分析的同时给出子离子全扫描谱图，定量同时给出定性分析报告。 |
| 1.5.3 | 软件控制自动进行仪器校正 |
| 1.5.4 | 软件具有质谱分析方法自动开发功能，并可建立基于化合物名称的质谱分析方法数据库，软件输入化合物名称自动调用储存方法进行分析。 |
| 1.5.5 | 谱图库：有国内外检测农药、兽药以及添加剂等有机污染物的液相方法、三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，2000种化合物以上。 |
| 1.5.6 | 软件具有数据自动计算及结果变化趋势绘图功能，内置定性、定量数据管理插件，自动给出定性定量报告。 |
| 1.5.7 | 软件运行要求：兼容Win10操作环境，质谱系统软件能对整套系统进行控制进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，自动校正和全自动分析功能。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台（包括离子源ESI APCI和内置式蠕动注射泵、机械泵、配套电源线、调机标样） |
| 2.2 | 系统操作工作软件1套 |
| 2.3 | 品牌电脑工作站1套（主频≥4.1GHz/2*32G ECC/10TB+512G+2*8T/T1000 4G/690W及以上电源/双网卡/27寸及以上显示器） |
| 2.4 | 氮气发生器1台 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

15、电动助吸器（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 体积范围：≥0.1mL-100ml |
| 1.2 | 锂聚合物电池，一次充电可工作7小时 |
| 1.3 | 吸嘴和适配器可高压灭菌 |
| 1.4 | 具有桌面支撑架，防止管内液体倒流 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机含充电器1把 |
| 2.2 | 壁挂式支架和0.45μm滤膜1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

16、高精度电子分析天平（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 称重能力[g]：60¦120，双量程 |
| 1.2 | 可读性[mg]：0.01¦0.1 |
| 1.3 | 典型的稳定时间[≤s]：2 |
| 1.4 | 典型的测量时间[≤s]：6 |
| 1.5 | 接近最大量程处重复性[≤±mg]：0.06 |
| 1.6 | 线性[≤±mg]：0.15 |
| 1.7 | 偏心载重[mg]（检验载重[g]）：0.2（50） |
| 1.8 | 操作范围的最佳起点[mg]（典型值）：8.2 |
| 1.9 | 智能操作界面，彩色7英寸及以上TFT触摸屏，清晰显示文本和图形，操作简单。显示器可分离，适应不同称量操作需求，方便结果读取； |
| 1.10 | 内置9种标准应用程序，在天平上就可实现各种sop操作，满足用户多种称量及应用需求，免费软件升级； |
| 1.11 | 标配全自动调水平功能，马达驱动，无需手动调整水平； |
| 1.12 | 超级单体传感器，响应速度更快，性能更好，并能适应较差的环境，具有全自动四角误差补偿功能，全面提升计量指标； |
| 1.13 | 钛制称盘，无磁、耐腐蚀、高品质； |
| 1.14 | 称盘下沉式设计：可拆卸，便于清洁； |
| ★1.15 | 电动防风罩，具有自学习功能，能够记住上一次的开门方向和开门尺度；玻璃表面镀有导电涂层，有效减小静电干扰； |
| 1.16 | 具有4级用户管理功能，可给每个用户分配不同的权限，设置密码保护。两种密码管理方式，支持本地密码和集成到局域网中的用户密码管理，以实现SSO（单点登录）状态中心显示信息、报警、错误，校准情况，报警或错误情形下提供帮助和支持。 |
| 1.17 | 审计追踪（Audit Trail）功能，校准记录，所有信息均可筛选通过U盘导出（CSV和PDF可选）； |
| 1.18 | 内置Alibi存储器，可存储约15万条称重数据，并且具有循环覆盖机制；所有记录可通过U盘进行安全备份（CSV和PDF可选）； |
| 1.19 | MD5算法，对于每个已生成和保存的文件，在数据生命周期期间，MD5自动计算以检测篡改； |
| 1.20 | 包含所有元数据的GLP打印、用户可自定义数据输出方式和内容（打印机，FTP，U盘），打印预览，错误数据可进行无效处理及原因说明； |
| 1.21 | NTP，当天平接入局域网，时间每发生2s偏差便会自动同步； |
| 1.22 | isoCAL-温度和时间触发的自动内部校准功能，内置两组校准砝码，可灵活定义天平进行内部校准、外部校准、多点线性校准； |
| 1.23 | 标配4×USB、1×RS232，以太网口，接口开放，支持各种设备联用和系统接入； |
| 1.24 | 可适配多种称量容器和样品的支架，提高称重性能，方便操作； |
| 1.25 | 红外感应控制器，可以挥手控制防风罩门的开关。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机含充电器1套 |
| 2.2 | 防风罩1个 |
| 2.3 | 称盘1个 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

17、手动单道可调式移液器1（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |
| 1.2 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |
| 1.3 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |
| 1.4 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |
| 1.5 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |
| 1.6 | 量程范围要求：0.1-2.5ul； |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机含拆卸工具1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

18、手动单道可调式移液器2（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |
| 1.2 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |
| 1.3 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |
| 1.4 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |
| 1.5 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |
| 1.6 | 量程范围要求：0.5-10ul； |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机含拆卸工具1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

19、手动单道可调式移液器3（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |
| 1.2 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |
| 1.3 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |
| 1.4 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |
| 1.5 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |
| 1.6 | 量程范围要求：2-20ul； |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机含拆卸工具1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

20、手动单道可调式移液器4（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |
| 1.2 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |
| 1.3 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |
| 1.4 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |
| 1.5 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |
| 1.6 | 量程范围要求：10-100ul； |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机含拆卸工具1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

21、手动单道可调式移液器5（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |
| 1.2 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |
| 1.3 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |
| 1.4 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |
| 1.5 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |
| 1.6 | 量程范围要求：20-200ul； |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机含拆卸工具1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

22、手动单道可调式移液器6（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |
| 1.2 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |
| 1.3 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |
| 1.4 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |
| 1.5 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |
| 1.6 | 量程范围要求：100-1000ul； |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机含拆卸工具1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

23、多道可调移液器1（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |
| 1.2 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |
| 1.3 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |
| 1.4 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |
| 1.5 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |
| 1.6 | 量程范围要求：0.5-10ul八通道； |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机含拆卸工具1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

24、多道可调移液器2（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |
| 1.2 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |
| 1.3 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |
| 1.4 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |
| 1.5 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |
| 1.6 | 量程范围要求：30-300ul八通道； |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机含拆卸工具1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

25、多道可调移液器3（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |
| 1.2 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察； |
| 1.3 | 具有可伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性、均一性； |
| 1.4 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |
| 1.5 | 具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |
| 1.6 | 量程范围要求：10-100ul十二通道； |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机含拆卸工具1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

26、蛋白转印仪（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 用途：将蛋白质从聚丙烯酰氨凝胶转移到杂交膜上 |
| 二 | 技术性能要求 |
| ★1.1 | 转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。 |
| 1.2 | 使用便捷：有即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜。 |
| ★1.3 | 转印速度：3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印。 |
| 1.4 | 电源：整合型电源 |
| 1.5 | 用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（25个程序）。 |
| 1.6 | 电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。 |
| 1.7 | 应用性：可兼容传统实验试剂和耗材 |
| 1.8 | 在7分钟内转印标准小型或中型凝胶；高效转印大/小分子量蛋白质；单次运行能够转印1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶；各运行之间无需冷却期； |
| 1.9 | 无需缓冲液或转印膜制备：即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包； |
| 1.10 | 灵活开放系统：可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；兼容各种凝胶类型和浓度比例；可由用户自定义并储存程序； |
| 1.11 | 坚固耐用：耐用的聚碳酸酯外壳；阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用，且便于清洗；使用周期试验。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

27、蛋白印迹仪（允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 用途：用于蛋白相关分子实验研究等，对样品进行分离。 |
| 二 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 输出电压：10~300V；电流：4~400mA；功率：≥70W； |
| 1.2 | 可恒流、恒压 |
| 1.3 | 小巧可叠放 |
| 1.4 | 应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等 |
| 1.5 | 有断电后自动恢复功能 |
| 1.6 | 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 |
| 1.7 | 小型垂直电泳槽 |
| 1.7.1 | 凝胶数：1到4 |
| 1.7.2 | 凝胶大小（W x L）：手灌胶≥8.3 x 7.3cm，预制胶≥8.6 x 6.8cm |
| 1.7.3 | 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以彻底防止漏胶 |
| 1.7.4 | 具有专门的上样模具，防止上样时遗漏和上样量过多 |
| 1.7.5 | 模块化设计 |
| 1.8 | 小型转印槽 |
| 1.8.1 | 1小时内转印2块7.5*10 cm凝胶，也可以进行低强度的过夜转膜； |
| 1.8.2 | 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印； |
| 1.8.3 | 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向； |
| ★1.8.4 | 内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量。可用于酶或高强度转移温度：≤5℃ |
| 1.8.5 | 具有独立电源线和槽盖，即可作为完整的独立设备，也可以作为一个模块与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容； |
| 1.8.6 | 最大胶尺寸：≥7.5 x 10cm；缓冲液体积：≥450ml；胶容量：≥2块小胶。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 基础电泳电源1台 |
| 2.2 | 小型垂直电泳槽（含有厚、薄玻璃板；梳子；制胶夹、取胶器；带电源线的安全盖）1套 |
| 2.3 | 小型转印槽（含有独立电源线和槽盖，转印夹、电转印模块、冷却装置）1套 |
| 三 | 其他要求 |
| 3.1 | 提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。 |

28、智能超声波扫描仪（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 应用范围：牛、马、宠物、猪、珍惜动物和小反刍动物等 |
| 1.2 | 可用于背膘、眼肌面积测定，OPU活体采卵的应用 |
| 1.3 | 适应条件：防水、防尘、防摔击 |
| 1.4 | 探头：高频线阵（6-10MHZ可变），128阵元，8CM深度，适用对象：马肌腱、小动物腹部、神经血管系统、表层小器官 |
| 1.5 | 显示模式：B模式、B+M模式、M模式（B模式下M线可以调节） |
| 1.6 | 深度调节：图像可进行25%、50%、75%和100%的探头最深度最大值调节 |
| 1.7 | 自动调节参数功能：根据坏境自动调试参数（自动调试总增益以及片段增益参数） |
| 1.8 | 超声类型：数字超声 |
| 1.9 | 产科软件：各种动物妊娠期参数表格 |
| 1.10 | 连接性：USB2.0图像存储和取消；无线（802.11）连接和蓝牙连接 |
| 1.11 | 显示器：笔记本式B超；LCD像素：≥640 x 480显示矩阵（VGA）； |
| 1.12 | 电源：高效锂离子，电池可连续4个小时及以上工作；独立的外置电池充电器；交流电源适配器充电或操作；输出：15V直流4A |
| 1.13 | 扫描测量：距离测量；连续的周长测量；网格测量选项（快速测量）；轨迹球的测量；计算表；屏幕上的文本注释和箭头；双图像并排拼接测量功能 |
| 1.14 | 储存功能：可存储图像和视频；不小于4G内存可存储10000张图像（自身内存）；240帧的电影回放内存 |
| 1.15 | 图像储存：FC卡闪存卡图像存储和取消；音频标签可以存储在图像中；静态图像可以从电影回放中保存；保存的图像可重新调出测量 |
| 1.16 | 附加功能：系统动态范围156；16数字通道；自动调节优化图像（增益和TGC自动调节）；焦点位置可调；多个字段的视图；软件可升级；用户设置可保存或取消；光纤背光式键盘； |
| 1.17 | 密封等级：IP54；RFID标签读取器特性 |
| 1.18 | 存储和运输环境：-20°~50°C |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 高频线阵（6-10MHZ可变）1个 |
| 2.3 | 电池1块 |
| 2.4 | 充电器1个 |
| 2.5 | 手提箱1个 |
| 2.6 | 挎包1个 |

29、蛋白染脱色仪（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 标准染色脱色时间：≤9分57秒 |
| 1.2 | 通量：仪器有两个通道，通道间独立，单次个通道可以染一片胶； |
| 1.3 | 灵敏度：12.5ng BSA可见条带（标准程序），可通过程序调整优化； |
| 1.4 | 操作性：试剂盒即拆即用，无需任何繁琐准备步骤。凝胶安放方式简单，无需排赶气泡。一键开始，中间过程无需人工参与； |
| 1.5 | 程序编辑：灵活方便的染、脱程序设置。可根据实际需求实现更短时间/更高灵敏度/更干净背景； |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 5L试剂桶4个 |
| 2.3 | 小两通盖（5L适用）3个 |
| 2.4 | 滤纸1包 |
| 2.5 | 凝胶固定夹2个 |
| 2.6 | 染色液试剂盒1个 |
| 2.7 | 硅胶管1个 |

30、细胞计数仪（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 工作电压、频率：110-230V，50-60Hz |
| 1.2 | 载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制。 |
| 1.3 | 储存：≥128G内存 |
| 1.4 | 光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。 |
| 1.5 | 不小于8英寸LCD液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。 |
| 1.6 | 镜头：≥500万像素CMOS。 |
| 1.7 | 单次可自动检测样本，最大通量为5个。 |
| ★1.8 | 对焦方法：固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差。 |
| 1.9 | 计数模式：支持明场、台盼蓝染色、AO/PI染色3种计数功能。 |
| 1.10 | 细胞直径可测范围：1~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、物理微球等但不局限于以上两种样本。 |
| ★1.11 | 明场分析功能下，针对不同直径的样本，可采用光学变倍（5倍，6.6倍，8倍）技术进行最适测量。 |
| 1.12 | 细胞浓度可测范围：1×104~3×107个/mL |
| 1.13 | 上样体积：20μL（10μL样本+10μL染料） |
| 1.14 | 检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒，AO/PI荧光计数<50秒 |
| 1.15 | 耗材：细胞计数板，最大通量为5个槽位 |
| 1.16 | 采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数 |
| 1.17 | 分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。 |
| 1.18 | 分析精度：5倍放大，细胞浓度为5×105~1×107个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。6.6倍放大，细胞浓度为1×106~2×107个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。8倍放大，细胞浓度为1×106~3×107个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。 |
| 1.19 | 辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、CTC图表。 |
| 1.20 | 图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。 |
| 1.21 | 数据呈现：Excel、PDF、JPG |
| 1.22 | 数据导出：U盘 |
| 1.23 | 预设多种实验类型：台盼蓝计数，AO/PI计数，GFP阳性率等。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1套 |
| 2.2 | 细胞计数板计数板1片 |

31、超低温冰箱（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 用途：用于储存生物大分子、细胞、组织和器官等（人体器官组织、全血、血浆、血清、生物体液或经处理过的生物样本（DNA/RNA/蛋白等））。 |
| 二 | 技术性能要求 |
| 2.1 | 温度范围：-50℃~-86℃（每档0.1℃，环境温度10℃~30℃），宽气候带设计，适合10~30℃环境使用。 |
| 2.2 | 有效容积：≥595L |
| ★2.3 | 样本容量：2ml样本存放量≥38600支 |
| 2.4 | 额定输入功率：≤1240W |
| 2.5 | 外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂；内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。 |
| 2.6 | 使用真空隔热发泡技术，厚度≥130mm，保温效果更好。 |
| 2.7 | 内门数量2扇（均附带锁扣），采用不锈钢框架及ABS树脂板整体结构，每扇内门带有独立密封结构；外门数量1扇（附带锁扣，可配挂锁）采用电镀锌钢板。 |
| 2.8 | 检测孔2个（背部，左下角） |
| 2.9 | 制冷剂：高温侧：R404A（环保型）/低温侧：R508（环保型） |
| 2.10 | 安全装置：高/低温报警，断电报警，远程报警接点，传感器异常自我诊断报警，压缩机保护机能，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、断电报警、冷凝器高温保护、环温超标报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、报警代码显示报警）。 |
| 2.11 | 冷却方式：直冷式 |
| 2.12 | 电源：单相220V/50Hz |
| 2.13 | 电脑板温控；数字式温度显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-50℃~-86℃可调。 |
| 2.14 | 配备脚轮以及止动底角 |
| 2.15 | 立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。 |
| 2.16 | 超厚硬质发泡聚氨酯保温层，保温效果好。 |
| 2.17 | 带有机组框体加热管，利用压缩机余热对箱体易结霜位置进行加热，避免结霜。 |
| 2.18 | 全封闭型压缩机，匹配成熟的复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全。 |
| ★2.19 | 标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行。 |
| 2.20 | 所有独立部件安全接地 |
| 2.21 | 冷凝器：翅片式铜管冷凝器，非微通道冷凝器，制冷系统压力小，散热效果良好且不易脏堵。冷凝器过滤网便于更换和清洗。 |
| 2.22 | 具有显示屏密码保护机制 |
| 2.23 | 一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计，灵活更方便。 |
| 三 | 配置要求（单台） |
| 3.1 | 主机1台（标准配置：钥匙1套，白钢搁架3层，除霜铲1个，可选配冻存盒。） |
| 3.2 | 冻存架10个 |

32、细胞培养箱（气套二氧化碳培养箱）（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养； |
| 1.2 | 气套式加热系统，加热迅速，温度、湿度恢复速度快； |
| 1.3 | 内部容积：≥151L |
| 1.4 | 最低温度控制范围为室温+5℃ |
| 1.5 | 温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置； |
| 1.6 | 标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率； |
| ★1.7 | 90℃湿热灭菌系统，灭菌彻底，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体； |
| ★1.8 | CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性； |
| 1.9 | CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为99.998%； |
| 1.10 | 内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理 |
| ★1.11 | 标配3扇小玻璃内门，减少对箱内环境的影响，关门后快速恢复培养环境； |
| ★1.12 | 倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘，增加蒸发面积，相对湿度：≥95%，湿度恢复速度快； |
| 1.13 | 具有循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性； |
| 1.14 | 具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水； |
| 1.15 | 可配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换； |
| 1.16 | 标配虹吸泵，清洁方便 |
| 1.17 | 可堆叠摆放，节省实验室空间 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 减压阀1个 |
| 2.3 | 自动虹吸泵1个 |

33、正置显微镜（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 目镜：超大视野目镜SW10X/25mm，高眼点，-5～+5视度可调 |
| 1.2 | 观察头：瞳距47-78mm，目视/数码三档分光比：100/0、20/80、0/100 |
| 1.3 | 转换器：内倾式内定位六孔转换器 |
| 1.4 | 物镜：无穷远平场消色差物镜4X、10X、20X、40X、100X |
| 1.5 | 聚光镜：摆出式聚光镜，N.A0.9/0.25 |
| 1.6 | 移动载物台：康宁玻璃台面，移动范围不小于78 x 32(mm)，右手低位同轴操作手柄，移动手柄可升降18mm，松紧可调 |
| 1.7 | 调焦系统：调焦范围35mm，微调格值1um |
| 1.8 | ECO照明系统：卤素灯或LED复眼照明人走灯灭功能 |
| 1.9 | 不低于2000万像素的专业高清CCD，分辨率：5440X3648，超大耙面、低噪声、高色彩还原性 |
| 1.10 | G光灵敏度：R：2453LSB，Gr：2444LSB，Gb：1054LSB，B：996LSB |
| 1.11 | 实时帧速：16@4632x3488；30@2320x1740；27@1536x1160 |
| 1.12 | 成像软件 |
| 1.12.1 | 可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理； |
| 1.12.2 | 自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； |
| 1.12.3 | 实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，用户可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片； |
| 1.12.4 | 基于WORD模板的快捷的实验报告：一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板用户可以在WORD里面自行定义和编辑。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1套 |
| 2.2 | 品牌电脑工作站1套（处理器：最新一代i5芯片；内存容量：8G及以上；硬盘容量：1T及以上；显示器21.5寸及以上） |

34、—20℃冰箱（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。 |
| 1.2 | 样式：立式，单门 |
| 1.3 | 有效容积：≥270L |
| 1.4 | 内部结构：7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。 |
| 1.5 | 每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。 |
| 1.6 | 发泡层厚度≥100mm，高效锁冷。 |
| 1.7 | 压缩机：采用知名品牌高效压缩机，节能高效静音。 |
| 1.8 | 保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 |
| 1.9 | 制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 |
| 1.10 | 精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 |
| 1.11 | 声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。 |
| 1.12 | 运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 |
| 1.13 | 箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。 |
| 1.14 | 内胆材料：喷涂铝板内胆，经久耐用、便于清洁。 |
| 1.15 | 左侧标配一个测试孔，方便监测箱内温度。 |
| 1.16 | 温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃。 |
| 1.17 | 箱体配锁，确保箱内样本安全。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |

35、微波炉（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 产品容积：≥20L |
| 1.2 | 功率：≥850W，输出功率：≥700W |
| 1.3 | 要求双模模式，黑晶大平板，具有一键解冻功能 |
| 1.4 | 内胆材质要求：纳米银 |
| 1.5 | 控制方式：电脑式 |
| 1.6 | 能效等级：一级 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |

36、液氮罐（65L）（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 几何容积（L）：≥65 |
| 1.2 | 空重（kg）：≤27.5 |
| 1.3 | 容器口径（mm）：≥216 |
| 1.4 | 外径（mm）：≥573 |
| 1.5 | 高度（mm）：≤710 |
| 1.6 | 静态液氮日蒸发率：≤0.89L/d |
| 1.7 | 静态液氮保存期（天）：≥73 |
| 1.8 | 提筒数量（n）：≥5 |
| 1.9 | 提筒尺寸（mm）：≤142╳144 |
| 1.10 | 盒子尺寸（mm）：≤134╳134 |
| 1.11 | 安瓶数量（n）：≥2025 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 液氮罐1个 |
| 2.2 | 锁盖1个 |
| 2.3 | 5层方形提筒5个 |
| 2.4 | 81孔冻存盒25个 |

37、液氮罐（47L）（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 几何容积（L）：≥47 |
| 1.2 | 空重（kg）：≤19 |
| 1.3 | 容器口径（mm）：≥127 |
| 1.4 | 外径（mm）：≥500 |
| 1.5 | 高度（mm）：≤675 |
| 1.6 | 静态液氮日蒸发率：≤0.45L/d |
| 1.7 | 静态液氮保存期（天）：≥105 |
| 1.8 | 提筒数量（n）：≥6 |
| 1.9 | 提筒尺寸（mm）：≤82╳84 |
| 1.10 | 盒子尺寸（mm）：≤76╳76 |
| 1.11 | 安瓶数量（n）：≥875 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 液氮罐1个 |
| 2.2 | 锁盖1个 |
| 2.3 | 5层方形提筒6个 |
| 2.4 | 25孔冻存盒30个 |

38、液氮罐（5L）（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 几何容积（L）：≥5 |
| 1.2 | 空重（kg）：≤4.8 |
| 1.3 | 容器口径（mm）：≥200 |
| 1.4 | 外径（mm）：≥284 |
| 1.5 | 高度（mm）：≤350 |
| 1.6 | 静态液氮保存期（天）：≥3 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 液氮罐1个 |
| 2.2 | 锁盖1个 |

39、组合型分子杂交炉（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 控温范围：室温+8℃～100℃；控温精度：±0.5℃；温度平衡时间：<20min |
| 1.2 | 连续工作时间：1-1440min（24小时） |
| 1.3 | 旋转速度：0-30r/min转速可调，有摇匀功能，有振动功能，振动强度1-10档可调 |
| 1.4 | 操作界面：不小于4.3寸真彩触摸屏，采用模糊PID控制算法，自动演算 |
| 1.5 | UV辐射能量：最高能达5mw/cm2，标配6根灯管，功率60W；UV波长：254nm、可选365nm、312nm |
| 1.6 | UV光源：50个曝光能量与50个曝光时间设定并可保存； |
| 1.7 | 具备两种操作模式：紫外能量模式、时间模式。其中曝光能量测量范围为0-99.99J（焦耳），曝光时间测量范围为0-999.9min |
| 1.8 | 控温范围RT+10～200℃/RT+10～250℃，有效容积136L，内胆尺寸≥550×450×550，恒温波动度±1.0℃，温度分辨率0.1℃ |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1套 |
| 2.2 | 杂交管φ35×240mm、φ35×150mm、φ35×300mm各2支 |
| 2.3 | 保险丝3A、5A各2根 |
| 2.4 | 紫外灯管254nm 6根 |

40、自动高压灭菌锅（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 罐体有效容积：≥80L |
| 1.2 | 电源电压：AC200—240V |
| 1.3 | 全机型冷却风扇标准装备，缩短了降温时间，提高了工作效率，大幅缩短等待时间； |
| ★1.4 | 设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。 |
| 1.5 | 灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理。 |
| ★1.6 | 最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。 |
| ★1.7 | 其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20件）、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能。 |
| 1.8 | 安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀。 |
| 1.9 | 罐体部分拥有中国质量监督检验检疫总局颁发的压力容器设计、生产许可证 |
| 1.10 | 随机提供主管部门特种设备（压力容器）质量安全检测中心颁发的检测报告 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 灭菌框3个 |
| 2.3 | 蒸汽接收杯1个 |
| 2.4 | 排水箱1个 |
| 2.5 | 排水管1根 |
| 2.6 | 抱箍1个 |
| 2.7 | 灭菌效果测试卡30片 |

41、全自动核酸提取纯化系统（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 适用范围：采用磁棒吸附转移核酸纯化方式，利用96深孔反应板和磁棒套，搭配不同种类的磁珠法核酸提取试剂，从血液、细胞、组织、病毒、细菌、真菌等多种样本中自动分离提取纯化核酸，也可以做质粒提取、DNA产物回收等多种方案。 |
| 1.2 | 样品通量：1-16 |
| 1.3 | 液体处理体积：20-1000μl |
| 1.4 | 核酸提取孔间差异：CV≤5% |
| 1.5 | 磁珠回收效率：>95% |
| 1.6 | 裂解/洗脱温度控制范围：室温-120℃ |
| 1.7 | 仪器操控：不小于4.3寸触摸屏，支持触控操作、机屏快捷按键操作和外接鼠标操作 |
| 1.8 | 仪器软件：无线蓝牙连接实现仪器程序远程编辑、传输和运行日志实时查看 |
| 1.9 | 通讯接口：标准USB、RS232接口、PC接口、蓝牙接口 |
| 1.10 | 照明系统：有 |
| 1.11 | 污染控制：可自主控制的防气溶胶风扇、紫外消毒功能 |
| 1.12 | 电源：可配外置电源DC24V/5A，允许蓄电池供电 |
| 1.13 | 支持外接扫码设备，快捷导入程序 |
| 1.14 | 运行日志可随时导出，手机查看，仪器运行记录可追溯 |
| 1.15 | 提供多种样本解决方案 |
| ★1.16 | 原厂配套试剂可提供单人份预封装试剂，满足各种样本数量上机提取需求。 |
| ★1.17 | 试剂配有常温液体蛋白酶，提取病毒最快只需要8min |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 48preps DNA提取试剂盒1盒 |
| 2.3 | 48preps DNA纯化回收试剂盒1盒 |
| 2.4 | 48preps质粒小提试剂盒1盒 |
| 2.5 | 96preps磁珠法血液基因组DNA提取试剂盒1盒 |
| 2.6 | 96preps磁珠法血液/细胞/组织总RNA提取试剂盒1盒 |

42、恒温金属浴（干式恒温器）（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 控温范围：-10℃~100℃ |
| 1.2 | 控温精度、温度稳定性@40、温度稳定性@100要求±0.3℃ |
| 1.3 | 定时时间：0-99h59m |
| 1.4 | 升温时间：≤15min（从20℃升至100℃） |
| 1.5 | 定时时间设置：0-99h59min |
| 1.6 | 制冷时间：≤30min（室温降30℃），（环境温度为26℃以下时检测） |
| 1.7 | 程序运行结束，发出报警提示 |
| 1.8 | 采用金属模块，温度均匀性高，模块更换便捷 |
| 1.9 | 可独立关闭或开启恒温、定时功能，实现一机多用，提高设备利用率 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1套 |
| 2.2 | 96 x 0.2MI标准板模块1个 |
| 2.3 | 32 x 0.2MI+10 x 0.5M+15 x 2.0M离心管模块1个 |

43、纤维测定仪（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 仪器用途：用于传统的温德法检测粗纤维和范式法检测洗涤纤维。可用于植物、饲料、食品及其它农副产品中粗纤维的测定以及洗涤纤维、纤维素、半纤维素和其它相关参数测试，其结果符合GB/T5515、GB/T6434的规定。 |
| 二 | 工作条件 |
| 2.1 | 工作环境温度：10℃～40℃ |
| 2.2 | 存储温度：10℃～50℃ |
| 2.3 | 相对湿度：0～90%（不结露） |
| 2.4 | 工作电压：AC220V±10%，50～60Hz |
| 三 | 功能参数 |
| 3.1 | 测定范围不低于0.1%~100% |
| 3.2 | 处理能力不低于6个/批 |
| 3.3 | 测定样品重量范围不低于0.5g~3g |
| ★3.4 | 重复性误差： 粗纤维含量在10%以下，不大于0.4%； 粗纤维含量在10%以上，不大于1%。 |
| 3.5 | 蒸馏水预热时间不大于10-12min |
| ★3.6 | 采用一体式红外加热技术，保证各个坩埚受热均匀； |
| 3.7 | 配备四种以上规格砂芯坩埚，能满足不同样品需求； |
| 3.8 | 溶液桶具有抽屉式抽拉结构，方便加液操作； |
| 3.9 | 采用负压式真空排废方式，避免液体腐蚀泵体； |
| 3.10 | 具有坩埚反冲功能，能够有效防止样品在抽滤过程中结饼； |
| 3.11 | 可任意调节坩埚加热功率，节约能耗； |
| 3.12 | 可检测粗纤维、洗涤纤维、半纤维、纤维素、木质素等物质 |
| 3.13 | 设备通过CE认证（提供有效的证书复印件并加盖公章） |
| 四 | 配置要求（单台） |
| 4.1 | 主机1台 |
| 4.2 | 挡光板1套 |
| 4.3 | 坩埚夹1套 |
| 4.4 | 不同规格坩埚5套（含一套洗涤坩埚） |
| 4.5 | 冷凝系统1套 |
| 4.6 | 内置溶剂预热系统1套 |

44、全自动脂肪测定仪（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 设备要求 |
| 1.1 | 可测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物。也可以快速的从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质； |
| 1.2 | 快速安全地测定食品、饲料、谷物、种子中的脂肪； |
| 1.3 | 可萃取土壤中的半挥发性有机化合物，杀虫剂、除草剂等； |
| 1.4 | 可萃取废水、污泥中油脂； |
| 1.5 | 可萃取塑料中的增塑剂，纸张、纸版中的松香，皮革中的油脂等； |
| 二 | 工作条件 |
| 2.1 | 环境温度：5°C～30°C |
| 2.2 | 相对湿度：不大于80% |
| 2.3 | 自来水压力：≥0.2MPa |
| 2.4 | 供电电源：AC（220±22）V，（50±1）Hz |
| 2.5 | 除地磁场外，无其它电磁场的干扰。 |
| 三 | 功能参数 |
| 3.1 | 测定范围不低于0.1-100% |
| 3.2 | 采用一体式金属浴加热方式，控温范围不小于室温+5℃-300℃该温度区间 |
| 3.3 | 加热杯体积不小于150mL |
| 3.4 | 溶剂回收率大于等于85% |
| 3.5 | 测定样品重量不应小于0.5g～15g该范围 |
| 3.6 | 处理能力每批不少于6个 |
| 3.7 | 测试时间应比传统方法提高不低于20-80% |
| ★3.8 | 具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等五种萃取方式可任意选择； |
| 3.9 | 要求内置PID控温系统，控温精度不大于±1℃； |
| 3.10 | 分离式外置操控面板，液晶触控，尺寸大于7寸； |
| 3.11 | 具备自动实现萃取、淋洗、溶剂回收和预干燥至少四大功能； |
| ★3.12 | 具备乙醚泄漏检测装置有效防止空气污染，充分保障实验的安全性； |
| 3.13 | 空气层隔热，保持机体外壳常温，具有隔热和保温双重作用； |
| 3.14 | 溶剂杯应采用铝合金和玻璃杯 |
| 3.15 | 独立计时与时间控制循环系统，准确掌控实验； |
| 3.16 | 仪器冷凝水水压不足、升降故障等异常实时监控； |
| 3.17 | 采用软密封式连接，避免有机溶剂泄露； |
| 3.18 | 实验进程随时暂停或继续，灵活操控； |
| 3.19 | 实验过程操作简单，一键完成实验； |
| 3.20 | 采用聚四氟乙烯作为密封材料，适合绝大多数有机溶剂。 |
| 3.21 | 设备通过CE认证（提供有效的证书复印件并加盖公章） |
| 四 | 配置要求（单台） |
| 4.1 | 全自动脂肪测定仪1台 |
| 4.2 | 铝制溶剂杯6只 |
| 4.3 | 玻璃溶剂杯6只 |
| 4.4 | 触摸笔1只 |
| 4.5 | 控制系统1套 |

45、全自动凯式定氮仪（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 全自动凯式定氮仪主机 |
| 1.1 | 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； |
| 1.2 | 检测范围：0.1-200mg氮 |
| 1.3 | 回收率≥99.5% |
| 1.4 | 重复性误差（RSD）：≤0.5% |
| ★1.5 | 滴定精度：1.0μL/步 |
| 1.6 | 测定样品重量：固体≤5g，液体≤20ml |
| ★1.7 | 全自动加碱加酸、全自动蒸馏、全自动滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印； |
| 1.8 | 不小于10寸彩色触摸显示系统，使用LINUX操作系统，功能强大，使用简单，能够更好的进行样品的测试，结果的存储； |
| 1.9 | 采用用户名加密码形式登录，内置用户权限分级规则，仪器操作可溯源，使仪器的实验数据更加的真实，安全； |
| 1.10 | 云服务功能，能够通过LAN或者WIFI连接网络，将试验方法和测试结果上传到云端储存或者从云端下载到本地； |
| 1.11 | 批量测试功能，能够批量的输入样品信息，减少用户的工作量，使测试方便快捷，提高测试的效率； |
| 1.12 | 数据存储量：≥100万条 |
| 1.13 | 接口：USB，LAN，RS232，CAN，WIFI； |
| 1.14 | 可以控制蒸汽量大小 |
| 1.15 | 蒸馏结束前再次自动加碱，保证管路中氨残留部分自动回收； |
| 1.16 | 蒸馏模式：双蒸馏模式可选 |
| 1.17 | 蒸馏时间：0-6000S连续可调 |
| 1.18 | 蒸馏发生器具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、水位浮球等多重保护； |
| 1.19 | 具备冷凝水温度检测功能，冷凝充分，保证回收率，并避免溜出液温度过高造成氨挥发； |
| ★1.20 | 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子复合塑料材质，彻底解决长时间侵泡在强酸强碱中对防溅瓶造成的腐蚀。 |
| 1.21 | 直线电机微控滴定系统，具备边蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性； |
| 1.22 | 采用标准25mL滴定管，保证实验的准确性； |
| 1.23 | 外置滴定杯且具备观察窗，实验过程实时可见； |
| 1.24 | 最小滴定体积：1.0μL |
| 1.25 | 具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性； |
| 1.26 | 测试结果具备两种输出方式和两种报告类型，且本机即可储存100万条及以上历史记录； |
| 1.27 | 滴定颜色设置和微调功能 |
| ★1.28 | 采用金属冷凝方式，温度传感器置于冷凝瓶冷凝水的出水处，保证流出液的温度不超温，保证测试结果的准确性； |
| 1.29 | 安全门检测、定氮管在位检测、溶液桶液位检测 |
| 1.30 | 设备通过CE认证（提供有效的证书复印件并加盖公章） |
| 1.31 | 软件符合药企数据溯源等实验室管理规定 |
| 二 | 石墨消解仪 |
| ★2.1 | 可同时消化20个样品，大大提高工作效率 |
| 2.2 | 采用红外辐射石墨传导的加热方式，高纯石墨块经过特殊抗氧化技术处理，延长使用寿命，升温速度快，炉内平均温差较小，样品消解效果一致性好； |
| 2.3 | 采用PID控温技术，控温精度高，从室温到400℃仅需25分钟（最高温度为450℃）； |
| 2.4 | 仪器表面采用特氟龙涂层，整机采用防腐蚀处理，避免酸性液体对机器的腐蚀； |
| 2.5 | 不小于5.6寸大屏幕真彩液晶显示系统，操作直观方便 |
| 2.6 | 整机具有过压、过流、过热等多重保护及超温报警功能 |
| 2.7 | 采用先进的陶瓷及风道隔热技术，使实验操作更安全 |
| 2.8 | 标配简易冷却架 |
| 2.9 | 可选配废气中和系统通过冷凝、中和、干燥，消除实验过程中产生的酸性气体； |
| 2.10 | 控温范围：室温+5℃～450℃ |
| 2.11 | 控温精度：±1℃ |
| 2.12 | 加热方式：红外加热及高纯石墨传导 |
| 2.13 | 额定功率：可以采用直线升温和多段曲线升温两种模式 |
| 2.14 | 设备通过CE认证（提供有效的证书复印件并加盖公章） |
| 三 | 废气吸收系统 |
| 3.1 | 采用PFA密封盖，使用寿命长，密封效果好 |
| 3.2 | 密封盖采用卡扣式设计，更换方便 |
| 3.3 | 配置专业的水真空泵，无需电源 |
| 3.4 | 专业的滴盘设计，减少酸性液体污染腐蚀带来的危害 |
| 四 | 自动进样器 |
| ★4.1 | 能够和定氮仪联用，对多个样品进行自动测试 |
| 4.2 | 每个消化管架具有24个孔位，最多可容纳3个24位消化管架，能够最多连续测量72个样品无人值守检验。 |
| 4.3 | 能够进行开机的自动空蒸，和测试过程中的空蒸动作，避免仪器预热和样品残留对结果造成的影响。 |
| 4.4 | 进样器内部能够放置水桶、硼酸桶、碱桶和废液回收桶。 |
| 4.5 | 进样器采用滑动轮脚装置，可以轻松的移动位置。 |
| 4.6 | 自动进样器具有全方位保护装置，有消化管防护门在位装置，消化管有无检测装置，有溶液桶报警装置。 |
| 4.7 | 进料盘保护装置采用全透明设置，测试者对实验的细节，一目了然。 |
| 4.8 | 消化后的样品不需转移消化管和转移样品，连同消化管架直接放入进样器中即可。 |
| 4.9 | 仪器标配24位消化架 |
| 五 | 配置要求（单台） |
| 5.1 | 全自动凯式定氮仪主机1台 |
| 5.2 | 24位或以上自动进样器1台 |
| 5.3 | 石墨消解仪1台 |
| 5.4 | 废气收集系统1套 |
| 5.5 | 密封消化管（100ml）20只 |
| 5.6 | 消化管300ml 20只 |
| 5.7 | 消化管架20孔1只 |

46、原子荧光分光光度计（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量全元素分析。 |
| 1.2 | 工作电源：交流电压：220±22V，频率50±1Hz； |
| 1.3 | 工作环境：温度：15℃～30℃，相对湿度：75%； |
| 1.4 | 相对标准偏差RSD：<0.6% |
| 1.5 | 道间干扰：≤2%，漂移：≤1.5%/30min，噪声：≤1.5% |
| 1.6 | 线性范围：大于三个数量级 |
| 1.7 | 检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。 |
| 2.1 | 进样系统：内置式间歇进样系统 |
| 2.1.1 | 一体式间歇进样技术、六滚轴、小泵头、整体压块式设计，泵速：0-200r/min连续可调； |
| 2.1.2 | 具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.9993）； |
| 2.1.3 | 碳纤骨架PTFE取样针，彻底避免石英针易碎问题，减少挂液； |
| 2.1.4 | 支持样品快速检测，检测周期＜30s； |
| 2.1.5 | 支持自动在线补载流，可以达到检测过程中无人值守； |
| 2.2 | 光学系统 |
| 2.2.1 | 双通道，短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，日盲型光电倍增管检测。 |
| 2.2.2 | 45°斜角放置的玻璃反射镜，避免杂散光对荧光测定的影响，降低空白值。 |
| 2.2.3 | 内置式氩氢火焰观察窗，既减少了外界光线干扰仪器内部光路，提高了仪器的稳定性，又可直接对火焰状态实时进行观察。 |
| 2.3 | 光源 |
| 2.3.1 | 智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时，随时掌握灯信息。 |
| 2.3.2 | 灯电源支持双道自动激发启辉，提高工作效率； |
| 2.3.3 | 具备信号增强功能，可提高检出性能。 |
| 2.4 | 氢化物反应装置 |
| 2.4.1 | 屏蔽式低温点火石英炉原子化器，有效克服记忆现象的发生，减小荧光淬灭，提高仪器稳定性。 |
| 2.4.2 | 一级气液分离器采用化学气相发生气液分离装置，反应物充分混合接触，氢化反应效率高。 |
| 2.4.3 | 二级气液分离器采用旋切分离原理，免加水，废液直排，有效消除水蒸气。 |
| ★2.4.4 | 具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态。 |
| 2.5 | 数据处理系统 |
| 2.5.1 | 可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警； |
| 2.5.2 | 支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，无需再次重复编辑信息； |
| 2.5.3 | 支持扫码器直接导入编码 |
| 2.5.4 | 具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测； |
| 2.5.5 | 具备用户权限管理，审计追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作，符合GMP/GLP要求； |
| 2.5.6 | 具备自动清洗、吹扫和系统维护功能 |
| ★2.5.7 | 专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能（须提供软件截图并加盖公章）； |
| ★2.5.8 | 支持静态预热和动态预热功能，减少等待时间（须提供软件截图并加盖公章）； |
| 2.5.9 | 能够与化验室管理系统（LIMS系统）对接数据，数据接口可满足以下两种接口： 接口一：设备自带软件必须提供常规关系数据库，如：MDB、Mysql、sllite、Sglserver等其中一种。提供数据库连接信息，包括但不限于用户名和密码。数据库中包含以下字段：样品信息、化验项目信息、化验结果信息、时间信息。在每次化验结束后，都保存到数据库中，以供SQL提取。 接口二：提供对外数据传输协议，如：Modbus协议或Https协议。提供协议包含以下字段：样品信息化验项目信息、化验结果信息、时间信息。在每次化验结束后，都可以通过此接口获取到对应数据。 |
| 2.6 | 监控和报警信息 |
| 2.6.1 | 具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、废液位监测等； |
| 2.6.2 | 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒。 |
| 三 | 配置要求（单台） |
| 3.1 | 原子荧光分光光度计主机1台 |
| 3.2 | 空心阴极灯-砷、汞、硒各1个 |
| 3.3 | 160位自动进样器1台 |
| 3.4 | 品牌电脑工作站（处理器：最新一代i5芯片；内存容量：4G及以上；硬盘容量：500G及以上，显示器：21.5寸及以上）1套 |
| 3.5 | 安装附件1套 |

47、固相萃相装置（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 可实现对多个样品的同时萃取和过滤，简化复杂的样品前处理过程； |
| 1.2 | 金属螺纹阀门，更容易精确地调节小柱流速； |
| 1.3 | 加厚材质的垫圈，密封性更佳； |
| 1.4 | 卡口式堵头，密封性更好； |
| 1.5 | 隔膜真空泵 |
| 1.5.1 | 抽气速度：20L/min，真空度200mbar，单表头； |
| 1.5.2 | 进气口径：6mm |
| 1.5.3 | 极限压力：≥0.08Mpa |
| 1.5.4 | 类型：负压型 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 固相萃取装置1套 |
| 2.2 | 24支5mL玻璃试管 |
| 2.3 | 24支12mL玻璃试管 |
| 2.4 | 隔膜泵1台 |
| 2.5 | 截留瓶1套 |

48、冷冻切片机（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| ★1.1 | 双制冷系统，冷冻箱体和样本头分别具有独立的制冷系统和单独的控制系统，可单独控制。 |
| ★1.2 | 箱体工作温度范围：0~-35℃；样品头主动制冷，可独立温控，温度范围：-10℃~-50℃。 |
| ★1.3 | 开窗箱体温度控制能力：玻璃窗连续全部打开状态3小时以上，箱体温度波动≤2℃。 |
| 1.4 | 15个冷冻点，2个快速冷冻点，快速冷冻点最低温度≤－60℃。 |
| 1.5 | 一体化多功能旋钮，可实现模式切换、厚度调整、控制样本前进后退等多种常用操作，可实现盲操作。 |
| 1.6 | 电机驱动进样，进样精度高；水平进样速度：0-1800µm/s范围可调。 |
| 1.7 | 切片厚度：0.5-100µm 0.5-5µm以0.5µm为增幅 5-20µm以1µm为增幅 20-30µm以2.µm为增幅 30-60µm以5µm为增幅 60-100µm以10µm为增幅 |
| 1.8 | 修块厚度：1-800µm 1-10µm以1µm为增幅 10-20µm以2µm为增幅 20-50µm以5µm为增幅 50-100µm以10µm为增幅 100-800µm以50µm为增幅 |
| 1.9 | 具有样本回缩：0-250um，可调；水平行程：28mm，垂直行程：70mm。 |
| 1.10 | 具有水平进样限位提醒，在最前端、最后端均设置限位提醒，水平行程剩余1mm时，有声/光警报，防止误操作，保障切片顺利进行。 |
| 1.11 | 具有半刀修片功能，切片手轮可在12点至6点之间的行程进行修片。 |
| ★1.12 | 具有自动对刀功能，可识别并存储当前样本头位置，支持一键使样本头回到该位置。 |
| 1.13 | 切片防护措施：手轮可在6点、12点两个方向锁定，并有指示，保证操作人员安全。配备护刀和退刀装置提升操作安全性。 |
| 1.14 | 采用7英寸及以上彩色触摸屏，操作直观便捷。配以多功能旋钮、操纵杆、按键操作，满足不同用户操作需求。 |
| 1.15 | 箱体宽敞，可同时处理多个样本；多级LED箱体照明光源，亮度可调节。玻璃窗透明性好，可加热除雾。 |
| 1.16 | 具有紫外消毒功能：紫外消毒可在任何时间和任何温度下进行，保障安全。支持手动消毒和预约日期消毒。 |
| 1.17 | 自动除霜：除霜范围为工作仓、速冻台、样品头，定时每天自动除霜1次，除霜开始时间可预约设置，除霜后恢复设定温度。手动除霜：工作仓、速冻台、样品头可分别单独除霜，除霜过程中带进度显示。 |
| 1.18 | 废液收集：化霜水收集，方便拿出处理。积液瓶重量显示及瓶满提醒，积液瓶在位检测及提示。 |
| 1.19 | 配备指针刻度标识，左右各8°指针标识精确角度，使X/Y轴角度实现精准调节；样品托360°旋转，方便调整切片。 |
| 1.20 | 配备样本托和吸热块 |
| 1.21 | 历史记录系统可以按照时间查看所有操作的内容和报警日志，便于查询设备使用情况，方便追溯。 |
| 1.22 | USB接口用于软件升级/服务接口，可通过U盘导出相应数据，也可通过U盘实现软件升级。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 制冷压缩机系统1套 |
| 2.3 | 快速制冷台1套 |
| 2.4 | 样本托5支 |
| 2.5 | 制冷刀架1套 |
| 2.6 | 灭菌系统1套 |
| 2.7 | 专用刀片2盒 |

49、48孔氮吹仪（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 工作环境温度：10℃-40℃，湿度：20-80% |
| 1.2 | 电源：单相200-240V，50/60Hz |
| 1.3 | 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩 |
| ★1.4 | 批量处理能力：不少于48位50ml样品管同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。 |
| 1.5 | 浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。 |
| 1.6 | 浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。 |
| 1.7 | 下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能，无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度，帮助用户快速设置方法。 |
| ★1.8 | 电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0～3.0L/min，精确到0.1L/min。 |
| 1.9 | 模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。 |
| 1.10 | 氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。 |
| 1.11 | 水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。 |
| 1.12 | 可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态，每个面可观察面积≥300平方厘米。 |
| 1.13 | 低遮挡样品架：样品架对样品试管的遮挡要尽可能少，要求样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50%。 |
| ★1.14 | 浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动上升与水浴模组自动分离。 |
| 1.15 | 浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。 |
| 1.16 | 具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作。 |
| 1.17 | 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。 |
| 1.18 | 水浴采用双层玻璃设计，避免在使用高温水浴时误触玻璃发生的烫伤。 |
| 1.19 | 具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。 |
| 1.20 | 具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外，通过排风管道将氮吹产生的废气排放到通风橱内，节省通风橱空间，确保实验室的空气安全。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 48孔位氮吹仪1台 |
| 2.2 | 三面观察水浴双层加热模组1套 |
| 2.3 | 6位氮吹模组8套 |
| 2.4 | 48位15ml试管架1套 |
| 2.5 | 15ml离心试管100个 |
| 2.6 | 48位50ml试管架1套 |
| 2.7 | 50ml离心试管100个 |
| 2.8 | 控制软件1套 |

50、UPS电源（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 纯在线式正弦波，实际功率≥6KW，380/220V（可选）输入，220V输出，机架塔式双用。 |
| 1.2 | UPS专用全密封免维护铅酸蓄电池，直流电压单节12V，电池容量≥65AH。 |
| 1.3 | 可内置16节65AH电池，用材厚度0.8MM以上。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | UPS主机1台 |
| 2.2 | 专用蓄电池16节 |
| 2.3 | 电池柜1台 |

51、枪头装盒器（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 可将吸头快速装入盒中 |
| 1.2 | 可装吸头种类：10µl，200µl |
| 1.3 | 兼容各种品牌吸头 |
| 1.4 | 速度：插一盒吸头用时15-30秒 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 10ul枪头装盒器1组 |
| 2.2 | 200ul枪头装盒器1组 |

52、制冰机（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 制冰量：≥150kg/24h |
| 1.2 | 储冰量：≥35kg |
| 1.3 | 冷凝方式：风冷 |
| 1.4 | 压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a |
| 1.5 | 箱体外壳：不锈钢 |
| 1.6 | 制冰过程采用全电脑程序控制，控制可靠，运行平稳。 |
| 1.7 | 采用二级减速器，噪音低，运行平稳可靠。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 |
| 1.8 | 采用行腔隔片式制冰蒸发器，制冷效率高，产冰量大。 |
| 1.9 | 螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。 |
| 1.10 | 水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无殘水、节水节能。 |
| 1.11 | 有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 |
| 1.12 | 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 进水管、出水管各1根 |
| 2.3 | 冰勺1把 |

53、手动单道可调式移液器7（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 轻便且设计符合人机工效学； |
| 1.2 | 数字视窗，令所设定量程一目了然； |
| 1.3 | 量程范围广，0.1μL至10mL； |
| 1.4 | 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； |
| 1.5 | 精确的分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准； |
| 1.6 | 下半支可高温高压消毒 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 100-1000μl 1支 |
| 2.2 | 1000-5000μl 1支 |
| 2.3 | 2-10ml 1支 |

54、加热型超声波清洗机（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 容量：≥30L |
| 1.2 | 频率：40KHz |
| 1.3 | 超声功率：≥840W |
| 1.4 | 加热功率：≥1000W |
| 1.5 | 温度可调：室温-80℃ |
| 1.6 | 时间可调：1-999min |
| 1.7 | 网架：有 |
| 1.8 | 降音盖：有 |
| 1.9 | 排水：有 |
| 1.10 | 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 |
| 1.11 | 数显设定超声清洗时间，实时显示清洗槽内实际温度 |
| 1.12 | 仪器的操作程序采用单片机软件 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 降音盖、网架各1个 |

55、恒温水浴锅（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 用途：广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂，生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、水产、环保、卫生、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。 |
| 二 | 技术性能要求 |
| 2.1 | 水箱选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。 |
| 2.2 | 温控精确，数字显示，自动控温。 |
| 2.3 | 一次成型锅 |
| 2.4 | 规格：双列6孔 |
| 三 | 配置要求（单台） |
| 3.1 | 主机1套 |

56、电子分析天平（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 称重能力：3200g |
| 1.2 | 可读性：0.01g |
| 1.3 | 重复性（负载为5%时）：≤5mg |
| 1.4 | 重复性（满量程）：≤10mg |
| 1.5 | 线性：≤6mg |
| 1.6 | 灵敏度漂移（+10°C~+30°C）：2 |
| 1.7 | 稳定时间：≤0.9s |
| 1.8 | 无防风罩 |
| 1.9 | LED触摸屏，操作容易，读数方便。 |
| 1.10 | 只需点击屏幕图标，一键选择防震等级。 |
| 1.11 | 称量室内空间大，能轻松放进较大容器，方便在称盘上拿取顶部和侧边滑门易于移动和拆卸。 |
| 1.12 | 超级单体传感器，确保始终高度准确的称重结果。 |
| 1.13 | 即插即用技术，自动检测配件（如打印机、第二显示器），真正的“PC直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Excel或Word等格式的文档中。 |
| 1.14 | 可靠性有保证，配备自测试“@start”功能。 |
| 1.15 | 过载保护，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量。 |
| 1.16 | 易于清洗，操作效率高，经久耐用，化学耐受性强采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯PBT、不锈钢和玻璃制成的部件。防止交叉污染，采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计。 |
| 1.17 | 配有USB C型接口，9针RS232接口。 |
| 1.18 | 密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置。 |
| 1.19 | 内置12种应用程序，打印输出¦数据，输出符合GLP¦GMP要求。 |
| 1.20 | 适用于较大样品的下部吊钩称量 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1套 |

57、智能PH计（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | PH |
| 1.1.1 | 测量范围：-1.99至19.99 |
| 1.1.2 | 可读性：0.01 |
| 1.1.3 | 准确度：±0.005 |
| 1.2 | mV |
| 1.2.1 | 测量范围：-1999.9至1999.9 |
| 1.2.2 | 可读性：0.1 |
| 1.2.3 | 准确度：±0.3mV（0.05%，如果<-400mV或>+400mV） |
| 1.3 | 温度 |
| 1.3.1 | 测量范围：-5.0至105.0 |
| 1.3.2 | 可读性：0.1 |
| 1.3.3 | 准确度：±0.2 |
| 1.4 | 校准点：最多三种缓冲液 |
| 1.5 | 自动识别16种缓冲液：2、4、7、10、12；1、3、6、8、10、13；1.68、4.01、6.86、9.18、12.46 |
| 1.6 | 电极校准斜率范围：90%-105% |
| 1.7 | 自动/手动温度补偿（ATC/MTC） |
| 1.9 | 可选的测量单位：pH、mV和RmV（相对mV值） |
| 1.10 | 彩色触摸屏显示 |
| 1.11 | 三点校准，自动识别三组校准缓冲液。 |
| 1.12 | 定时校准提醒功能 |
| 1.13 | 自动保存校准电极数据10组（包含测量时间，校准缓冲液，校准mV，温度补偿，电极斜率等） |
| 1.14 | 历史测量数据500组（包含测量时间，电极序列号，测量值pH/mV，温度补偿等） |
| 1.15 | 密码保护功能，避免仪器设置被修改。 |
| 1.16 | 多接口数据输出存储 |
| 1.17 | GLP打印 |
| 1.18 | 数据接口（2个） |
| 1.18.1 | RS232接口，可接针式打印机 |
| 1.18.2 | USB接口，SBI数据传输，电子Excel表格数据输入，热转印标签纸打印机打 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 电极1根 |

58、可移液生化工作站（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 分析速度：≥360T/H |
| 1.2 | 最大可同时分析项目：≥100个 |
| 1.3 | 测试原理：比色法、比浊法 |
| 1.4 | 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法 |
| 1.5 | 样本位：最大可达100个 |
| 1.6 | 样本量：2μL～35uL，0.1µl步进 |
| 1.7 | 试剂位：最大可达100个 |
| 1.8 | 试剂盘制冷温度：2～12℃ |
| 1.9 | 试剂量：10μL～200uL，0.5µl步进 |
| 1.10 | 搅拌杆：1个 |
| 1.11 | 反应杯位：80个，光径5mm |
| 1.12 | 最小反应体积：100µl |
| 1.13 | 温控方式：包容式恒温电加热系统，免维护免保养； |
| ★1.14 | 比色杯清洗：自动温水清洗 |
| 1.15 | 光学系统：全息凹面光栅后分光系统 |
| 1.16 | 波长：340～800nm，12个波长 |
| 1.17 | 吸光度线性范围：0～3.5Abs |
| 1.18 | 样品携带污染率：不大于0.05% |
| ★1.19 | 标配支持HbA1c全血测试功能 |
| 1.20 | 具有酶线性拓展功能 |
| 1.21 | 支持在线试剂装载 |
| 1.22 | 支持一个项目放置多套试剂 |
| 1.23 | 操作系统：全中文操作界面 |
| 1.24 | 提供原厂试剂，原厂试剂具备完整的溯源体系。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 品牌电脑工作站1套（处理器：最新一代i5芯片；内存容量：4G及以上；硬盘容量：500G及以上；显示器21.5寸及以上） |

59、循环水真空泵（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 双抽头、双表显，可单独或并联使用。 |
| 1.2 | 材质：壳体，水槽，三通为PP材质，射流器为铜质，内胆为304不锈钢。 |
| 1.3 | 氟橡胶密封，电机内部无腐蚀性气体侵入。 |
| 1.4 | 流量（L/min）：≥80 |
| 1.5 | 最大抽真空（Mpa）：≥0.098 |
| 1.6 | 抽气头数：≥2 |
| 1.7 | 水箱容积：≥15L，材质PP |
| 1.8 | 安全功能：逆流防止阀 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 甭管1根 |

60、不锈钢拉车（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 载重：≥800kg |
| 1.2 | 车轮：≥6寸，静音轮 |
| 1.3 | 扶手：≥1.5mm加厚冷轧钢管扶手，防锈防腐 |
| 1.4 | 实心脚踏杆，单利压缩弹簧，加厚折叠合页 |
| 1.5 | 支架厚度≥5mm |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |

61、洗衣机（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 工作方式：皮带驱动 |
| 1.2 | 能效等级：二级 |
| 1.3 | 控制方式：电脑式 |
| 1.4 | 电机类型：定频电机 |
| 1.5 | 洗涤公斤量和脱水公斤量：≥10kg |
| 1.6 | 最高转速：≥650转/分钟 |
| 1.7 | 排水方式：下排水 |
| 1.8 | 显示屏类型：LED |
| 1.9 | 堆码层数极限：≥4层 |
| 1.10 | 附加功能：童锁、桶自洁 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 进水、排水管各1根 |
| 2.3 | 安装附件1套 |

62、冷冻干燥器（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 采用知名品压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低。 |
| 1.2 | 采用7寸及以上真彩触摸液晶屏控制系统，工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128M FLASH控制系统自动保存冻干数据 |
| 1.3 | 真空度可在显示屏准确控制，方便开发优化冻干工艺 |
| 1.4 | 干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀，密封性强 |
| 1.5 | 采用防返油真空泵，配重力油雾过滤器，工作噪音低于65dB |
| ★1.6 | 干燥室和主机连接处采用凹槽结构，密封圈隐藏在机身内，无外置密封圈，维护方便，避免操作中意外损伤密封结构； |
| 1.7 | 手机远程控制功能，可在手机APP实时监测冻干进程并可远程操作设备 |
| 1.8 | 真空泵带真空电磁阀，避免意外情况损伤真空泵和样品 |
| ★1.9 | 冻干面积：≥0.18㎡ |
| 1.10 | 捕水容量：6kg/批 |
| 1.11 | 干燥样品量：2L |
| 1.12 | 冷阱最低温度：≤-80℃ |
| ★1.13 | 极限真空度：＜5pa |
| 1.14 | 真空泵带防腐涂层 |
| 1.15 | 抽气速率：≥240L/min |
| 1.16 | 极限真空压力：≤2X10-3mbar |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 干燥架1个 |
| 2.3 | 预冻架1个 |
| 2.4 | 物料盘4个 |
| 2.5 | 真空泵1台 |
| 2.6 | 真空压差阀1个 |
| 2.7 | 油雾过滤器1个 |
| 2.8 | 圆底烧瓶8个 |
| 2.9 | 三通阀8个 |
| 2.10 | 真空连接管1根 |

63、迷你混匀器（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | ABS工程塑料成型，无油漆喷涂，机体耐酸碱，耐碰撞，提供点振与连续功能。 |
| 1.2 | 转速：≥2800转/分 |
| 1.3 | 工作方式：连续、点振 |
| 1.4 | 工作台：碗型 |
| 1.5 | 功率：≥30W |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |

64、双开门冰箱（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 箱门结构：对开双门式 |
| 1.2 | 总容量：≥535L，其中冷冻室≥172L，冷藏室≥339L |
| 1.3 | 控制方式：电脑触摸控制 |
| 1.4 | 制冷方式：风冷 |
| 1.5 | 能效等级：一级 |
| 1.6 | 双级变频压缩机 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |

65、微波消解系统（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 用途：用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。 |
| 二 | 技术性能要求 |
| 2.1 | 主机 |
| 2.1.1 | 采用非脉冲自动变频控制技术，微波最大输出功率≥1000W，仪器可根据温度和压力反馈实时调节微波输出功率，确保样品消解彻底。 |
| 2.1.2 | 炉腔应为316L不锈钢材质的工业级微波谐振腔，钢板厚度≥3mm，炉腔体积≥36L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保承诺。 |
| 2.1.3 | 弹出式缓冲安全防爆炉门，采用双重锁定自检系统，具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄露。 |
| 2.1.4 | 炉腔应配备大功率排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。 |
| 2.2 | 温度监控系统 |
| 2.2.1 | 具备非接触式底部红外全罐温度监控系统，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描监测，测温范围：-40℃～305℃，控制精度±0.1℃； |
| ★2.2.2 | 配置插入式主控罐温度监控系统，以便实时监测消解罐罐内样品温度。为确保精确控温的同时避免其他测温方式易产生火花而造成的危险，插入式主控罐温度监控系统应采用光纤控温技术，测量范围：-40℃～305℃，控温精度：±0.1℃。 |
| 2.3 | 压力监控系统 |
| ★2.3.1 | 主控罐压力监控系统：采用高精度压力传感器，可实现精准压力控制，控压范围：0-15MPa，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.01MPa。 |
| 2.3.2 | 全罐压力监控系统：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值连续可调。 |
| 2.4 | 除具备温度和压力监控系统外，仪器应具备COT实时异常监控系统，能够在任何一个反应罐出现异常时自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行；（须提供软件截图并加盖公章） |
| 2.5 | 消解转子系统 |
| 2.5.1 | 可同时处理≥10位样品 |
| ★2.5.2 | 外罐：应采用宇航复合纤维材料防爆外罐，而非PEEK或者陶瓷材料，且外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。 |
| 2.5.3 | 单向旋转通讯系统：温压连接器和消解罐随转盘同方向同步360℃旋转，无需360°往复旋转，旋转过程中无停顿，在温度和压力精确测量的同时，最大程度保证消解均匀性，并且有效降低电机负荷，提高仪器可靠性。 |
| 2.5.4 | 内罐：应采用TFM材料，容积≥100mL。 |
| 2.6 | 软件操作系统 |
| 2.6.1 | 操作系统内置专业应用方法库，仪器自动识别消解罐位置，免去罐数计数和输入的繁琐，使消解实验更加方便快捷。（须提供软件截图并加盖公章） |
| 2.6.2 | 支持消解/萃取/合成工作模式切换，可配置高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏，有效消除萃取/合成实验过程的安全隐患。 |
| 2.6.3 | 配备7寸及以上液晶彩色触摸屏，实时显示温度、压力、时间等工作状态及温压变化，可以随时切换到曲线显示界面。（须提供软件截图并加盖公章） |
| 2.6.4 | 温压双控，在提供精确控温的同时应可设置压力控制梯度，可自由切换标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式。（须提供软件截图并加盖公章） |
| 2.6.5 | 内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。 |
| 2.6.6 | 可实现用户权限分级管理并密码登录、历史数据不被修改、仪器运行日志追溯等功能。 |
| 2.6.7 | 仪器配置无线控制模块，无需用户值守，可实现对于仪器的远程操控并观察消解实验运行情况。 |
| 三 | 配置要求（单台） |
| 3.1 | 微波消解仪主机1台 |
| 3.2 | 非接触式底部红外全罐温度监控系统1套 |
| 3.3 | 高精度光纤温度测控系统1套 |
| 3.4 | 高精度压力监控系统1套 |
| 3.5 | 实时异常监控系统1套 |
| 3.6 | 10位超高压消解转子系统1套（含罐架10个，宇航复合纤维外罐10个，TFM内罐及罐盖10个） |
| 3.7 | 自卸压消解罐组件10套（含TFM内罐及自卸压罐盖） |
| 3.8 | 辅助工具及专用工具包1套 |
| 3.9 | 赶酸器1台 |

66、多功能食物料理机（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 速度调节：2挡+21档精准调速 |
| 1.2 | 容量：≥7.5L |
| 1.3 | 转速：≥13500转/分钟 |
| 1.4 | 人体工程学软握手柄，防滑软包，单手操作 |
| 1.5 | 功率：≥1000W |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 500ml馅料碗1个 |
| 2.3 | 600ml搅拌1个 |

67、瓶口移液器（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 规格：5-30ml |
| 1.2 | 增量：0.50ml |
| 1.3 | 最大容量：30ml |
| 1.4 | 系统误差：≤0.6% |
| 1.5 | 随机误差：≤0.2% |
| 1.6 | 陶瓷活塞和液体通道中的所有部件都具有高度的耐化学性，确保了对各种应用的适用性。 |
| 1.7 | 步进容量设定，精确卡位，可重复调节，精准度不受人为因素影响。 |
| 1.8 | 采用防滑材质制成的人体工程学把手，使用轻便，操作省力。 |
| 1.9 | 螺纹式吸液管连接，安全方便，几乎无需用力。使吸液管的安装容易密封，不漏气。 |
| 1.10 | 可以自行更换阀门，降低维护成本。 |
| 1.11 | 瓶口适配范围宽，能适配A32、A38、S40、A45口径的试剂瓶。 |
| 1.12 | 可搭配多种配件使用，如延长型分液头、可安装过滤器的分液头、瓶体支撑等。 |
| 1.13 | 可整支高温高压灭菌 |
| 1.14 | 具有防滴漏盖帽，防止干燥、蒸发和滴漏。盖帽可被推到分液头内侧，完全不影响操作。 |
| 1.15 | 具有回流阀设计，方便液体的装填，节省试剂，减少浪费。 |
| 1.16 | 分液头可360°旋转，让用户始终能看到瓶子上的标签。 |
| 1.17 | 具有干燥管和滤器接口，安装干燥管和滤器后可过滤进入到瓶中的替换空气。 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 拆卸工具1套 |

68、超声波裂解器（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 用途：用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎。 |
| 二 | 技术性能要求 |
| 2.1 | 采用PWM控制开关电源，功率连续可调 |
| 2.2 | 采用7寸及以上TFT触摸屏显示，高分辨率 |
| 2.3 | 中央微机集中控制 |
| 2.4 | 超声时间、功率任意设定 |
| 2.5 | 样品温度检测显示、功率显示 |
| 2.6 | 微机跟踪、故障自动报警 |
| 2.7 | 超声频率：20-25KHz频率自动跟踪 |
| 2.8 | 超声功率：1000W（1%-99%） |
| 2.9 | 破碎容量：0.5-600ml |
| 2.10 | 占空比：0.1-99.9% |
| 2.11 | 探头：Φ6，2、3、10、15mm |
| 2.12 | 存储数据：20组 |
| 2.13 | 控温范围：-5℃-99℃ |
| ★2.14 | 隔音箱工作平台可自动升降，可消除噪音并带光照功能 |
| 2.15 | 定时：0-999min |
| 2.16 | 工作模式：间隙/连续 |
| 2.17 | 配TC4钛合金换能器 |
| 三 | 配置要求（单台） |
| 3.1 | 主机1台 |
| 3.2 | 隔音箱1台 |
| 3.3 | φ6mm变幅杆1根 |
| 3.4 | 超声破碎控温模块一套，包含10-100ml和100-200ml容器 |
| 3.5 | 温度探头1根 |
| 3.6 | 变幅杆更换工具箱1套 |

69、掌式微型离心机（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 最大转速：≥12000rpm |
| 1.2 | 最大相对离心力：≥6708xg-1.5/2ml；≥6596-7490xg-PCR 8联管； |
| 1.3 | 转子容量≥：0.5/1.5/2mL×12；0.2mL×44 PCR管；0.2mL×4 PCR 8排管 |
| 1.4 | 运行时间：连续 |
| 1.5 | 直流电机，支持连续运行模式； |
| 1.6 | 触控OLED显示屏：可切换转速、时间（主副显示屏） |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 适配器1个 |

70、微孔版迷你离心机（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 适用带裙边，不带裙边及各种PCR微孔板 |
| 1.2 | 最高转速：≥2500rpm |
| 1.3 | 容量：≥2 x 96孔PCR板 |
| 1.4 | 最大相对离心力：≥500g |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 适配器1个 |

71、微孔板恒温振荡器（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 流线型机体，采用增强型工程塑料成型技术，配备无刷直流电机启动 |
| 1.2 | 温度范围：70℃＜±3℃ |
| 1.3 | 频率：100～1450转/分 |
| 1.4 | 速度：无极调速 |
| 1.5 | 容量：≥96孔微量板4块 |
| 1.6 | 定时：0～120分/连续 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |

72、双开门冰柜（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 冷冻能力：26kg/24（含）-35kg/24h（含） |
| 1.2 | 能效等级：三级 |
| 1.3 | 容量：≥429L |
| 1.4 | -40°℃细胞级冷冻，PCM钢板防腐内胆 |
| 1.5 | 电子控温，-40°℃-10°℃可调，实时显示温度 |
| 1.6 | 双门双锁 |
| 1.7 | 高压微孔发泡技术，断电100h保温 |
| 1.8 | 制冷方式：5面制冷及顶部风循环 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 食品框1个 |

73、除湿机（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 日除湿量：≥50L |
| 1.2 | 水箱容量：≥7L |
| 1.3 | 压缩机除湿原理，支持定时功能触摸按键 |
| 1.4 | 4种除湿模式，3档风速调节，滤网清洗提示 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |

74、倒置显微镜（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 目镜：高眼点、超大视场目镜EW10X/22mm |
| 1.2 | 观察头：铰链式三目观察头，超大瞳距调节范围48-75mm |
| 1.3 | 物镜：无限远平场长距物镜4X/0.1，WD17.3mm；40X/0.6，WD2.1mm；无限远平场相 衬物镜：PH10X/0.25，WD10mm；PH20X/0.4，WD5.1mm |
| 1.4 | 转换器：五孔转换器 |
| 1.5 | 聚光镜：超长工作距离聚光镜NA0.3，工作距离72mm；卸下聚光镜后培养皿高度 可达150mm |
| 1.6 | 相衬滑板：10X-20X、40X预调中心相衬滑板 |
| 1.7 | 载物台：平面载物台160X250mm，载物台插入圆板，同步带机械移动尺，移动范围120X78mm，接长托板70X180mm，接长托板，Terasaki托架，直径35mm、54mm、90mm培养皿托架 |
| 1.8 | 焦距调节：同轴粗微调焦机构，粗微行程每圈37.7mm，微调行程每圈0.2mm，调焦 范围上8mm，下3mm |
| 1.9 | 照明系统：220V/6V30W卤素灯，亮度连续可调 |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 主机1台 |

75、无纸化远程系统（不允许进口产品投标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 无纸化会议交互设施 |
| 1.1.1 | 主机配置：内存≥4GB（双通道），硬盘≥32GB SSD + 2TB HDD，VGA显示×1 HDMI高清×1 RJ45百兆×1 RJ45千兆×1 3.5mm |
| 1.1.2 | 触摸屏：≥86寸，4K高清显示，可实现分屏显示、智能表格、屏幕录入、Windows和安卓双系统自由切换、会议白板、会议内容二维码分享 |
| ★1.1.3 | 兼容其他科研院校和目前所合作的农户在用的同类产品的代码和指令 |
| 1.1.4 | 采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果 |
| 1.1.5 | 四方无线投屏，方便数据对比分析，且兼容市面上其他主流视频会议平台； |
| 1.1.6 | 内置音响系统：音响≥8套，麦克≥1套 |
| 1.1.7 | 摄像系统：≥1200万像素 |
| 1.2 | 触摸升降显示屏 |
| 1.2.1 | 不小于17.3寸高清触摸液晶屏，分辨率最佳状态达：1920*1080，背面框架纯金属铝合金一体成型，厚度≥7mm，表面处理为阳极拉丝 |
| 1.2.2 | 传动结构为导轨式滑軌，结构运行稳定噪音小 |
| 1.2.3 | 内部采用合理的坦克链走线结构，机器在运行上升下降不会出现折线卡线 |
| 1.2.4 | CPU：Intel（R）Core i5双核，内存≥8.00GB，硬盘容量≥128GB SSD硬盘，网卡：千兆网络接口，操作系统：Windows7/10 64位操作系统（中文） |
| 1.2.5 | 标准接口：1×DC_IN接口、1×HDMI、1×RJ45、1×VGA、2×USB2.0、2×USB3.0、1×HP_OUT、1×MIC_IN |
| 1.2.6 | 信号输入： （1）支持HDMI和VGA两路信号输入； （2）当只有一路信号时，屏幕自动识别信号； （3）当两路信号同时输入时，可通过面板手动切换信号； （4）当无信号时，屏幕自动进入省电模式 |
| 1.2.7 | 控制方式： （1）面板手动控制； （2）中央控制系统RS232、RS485控制； |
| 1.3 | 全实木实验桌 |
| 1.3.1 | 尺寸：≥4500*1600*760 |
| 1.3.2 | 贴面：选用优质0.6mm厚胡桃木木皮贴面；无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，含水率<11.5% |
| 1.3.3 | 油漆：采用环保油漆，底漆为不饱和聚脂漆（PE），面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达2H~3H之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观 |
| 1.3.4 | 油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，做成全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈 |
| 1.3.5 | 环保标准：总成品甲醛释放量≤1.5mg/L，胶黏剂符合国标要求；成品家具漆膜附着力不低于3级，耐磨性不低于3级，耐干热性（70°C）不低于3级，符合国标要求 |
| 1.4 | 实木椅子 |
| 1.4.1 | 橡胶木材质 |
| 1.4.2 | 承重：≥100KG |
| 1.4.3 | 坐垫的尺寸：≥450×450mm |
| 二 | 配置要求（单台） |
| 2.1 | 无纸化交互设施1套 |
| 2.2 | 触摸升降屏10套 |
| 2.3 | 全实木实验桌1张 |
| 2.4 | 实木椅子20张 |
| 2.5 | 品牌电脑工作站1套（处理器：最新一代i5芯片；内存容量：8G及以上；硬盘容量：500G及以上；DVD-ROM光驱；Win7或者Win10中文系统。） |

注：供应商提供进口设备的，同一品牌的进口设备负偏离对应的技术参数为“提供进口设备的供应商，提供所投产品的原厂（或总代理商）针对本项目的唯一授权函和售后服务承诺，并加盖公章。”时，不累计扣分。

▲三、商务条款

| 1 | 交货期：自合同签订生效之日起100天内 交货和安装地点：业主指定，设备到货后接用户通知2周内完成仪器安装调试工作。 |
| --- | --- |
| 2 | 付款方法和条件：合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人预付签约合同价的65%；设备到货安装完成，采购人验收合格并收到发票后15日内支付剩余款项。 |
| 3 | 履约保证金金额：合同金额的1% 履约保证金形式：采用银行保函或保险保函。 中标人于合同签订后三个工作日内缴纳履约保证金至采购人指定账户，合同中所有事项履行完毕后无息退还。如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从中得到补偿。 |
| 4 | 质量保证期：1年 质保期时间从验收通过、业主接受并投入运行之日算起，质保期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用均由卖方负担。质保期外不收取任何维修、人工、差旅等费用，仅收取配件费并提供配件耗材的优惠价格清单。 质保期内被免费更换的零部件质量保证：1年 |
| 5 | 售后服务：须承诺将于中标公示之日起三个工作日内在宁波市内设售后服务点，驻点技术工程师不少于3人，以便及时提供上门服务，否则视为放弃中标资格。 中标人须在接到采购人维修要求电话后2小时内响应，3个小时内到达现场，不超过3个工作日内解决故障（特殊情况需与买方协商解决延长时间）。 |
| 6 | 培训：分二级培训：所有仪器提供不少于2天的现场培训，直至验收通过；提供不少于2人次的集中培训，在仪器培训中心进行。培训内容：包括仪器基本原理、操作应用、维护保养等并免费帮助客户建立实验检测方法，直至用户能正常使用和日常的仪器维护保养，培训期间产生的培训费、资料费等所有费用由中标人承担。 |
| 7 | 验收：中标人应保证所提供的设备和技术达到采购文件所提出的各项要求，设备调试后，确认满足各项要求或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用。 |
| 8 | 授予合同：按照政府采购管理办公室采购文件确定的事项、采购文件的规定、中标人的投标文件、中标通知书签订合同。 |
| 9 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30日内。 |

# 第四章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为 工业 。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.6执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

1.7本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的。

2.4在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.5提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中应载明核心产品（如有，具体见第三章“采购内容与技术需求”），多家供应商提供的所有核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.6评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.7综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.8推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.9确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、评标过程中投标无效的认定

投标文件存在下列情形之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）投标报价超过采购文件中规定的最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标有效期不符合采购文件要求的；

（6）投标文件组成或投标文件数量不符合采购文件要求的；

（7）采购文件中标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“▲”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；

（8）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的；

（9）符合采购文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（11）评标委员会经过审查，认定投标人投标报价低于成本价的；

（12）评标委员会对投标人投标文件报价有修正的，投标人不予确认的；

（13）有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人参与同一标项投标的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的投标；

（15）评标委员会经过审查，认定投标人虚假应标、串通投标的；

（16）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（17）法律、法规和本项目采购文件规定的其他无效情形。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第十、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价：标项1，人民币6989999.93元；投标报价超过最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号11在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

| 商务技术分70分 | 1、投标人所提供的产品技术参数对采购文件的响应情况（35分）：根据采购文件第三章“采购内容与技术需求”的要求，所有技术参数均符合要求的得35分；标注“★”的技术参数每负偏离一条扣2分，一般技术参数（无任何标注的）每负偏离一条扣1分，当偏离扣分超过35分的作无效标处理。 |
| --- | --- |
|  | 2、投标产品性能（3分）：对各家的投标产品的性能进行评分。 产品技术先进、设备功能充分满足使用要求的得3分； 产品技术较为先进、设备功能情况有部分不能满足使用要求的得2分； 产品技术较为落后，设备功能情况与使用要求差距较大的得1分。 |
|  | 3、投标设备稳定性（3分）：对各家的投标产品的稳定性、故障率进行评分。 产品性能稳定、运行可靠、故障率低的得3分； 产品性能比较稳定、故障率较低的得2分； 产品性能不稳定、故障率较高的得1分。 |
|  | 4、投标设备的配置（3分）：对各家的投标产品的配置合理性进行评分。 设备配置齐全、合理、科学，具有升级空间的得3分； 设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得2分； 设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 |
|  | 5、投标设备技术支持资料（3分）：根据投标人提供的技术支持资料进行评分：包括制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等。 技术支持资料有效并且完整的得3分； 技术支持资料有效且较完整的得2分； 技术支持资料不完整的得1分。 |
|  | 6、供货方案（5分）：根据投标人针对本项目的供货方案进行评分。 供货方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性，完全符合满足采购需求的得5分； 供货方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般，基本符合满足采购需求的得3分； 供货方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得1分。 |
|  | 7、安装调试方案（5分）：根据投标人针对本项目的安装调试方案进行评分：包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。 方案考虑充分措施有效的得5分； 方案合理措施一般的得3分； 方案考虑不够充分的得1分。 |
|  | 8、验收方案（3分）：根据投标人提供的验收大纲及实施方案进行评分。 验收大纲及方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性，完全符合满足采购需求的得3分； 验收大纲及方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般，基本符合满足采购需求的得2分； 验收大纲及方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得1分。 |
|  | 9、培训方案（3分）：根据投标人提供的培训方案进行评分。 技术服务、培训方案科学合理，能快速有效的协助采购人掌握产品特性的得3分； 技术服务、培训方案安排的合理性一般，预计效果能满足采购人基本使用需求的得2分； 技术服务、培训方案合理性较差，不能满足采购人使用需求的得1分。 |
|  | 10、售后服务方案（3分）：根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评分：包括网点分布、服务内容、响应时间、响应程度、产品调换措施、质保时间承诺、售后服务保障等。 售后服务方案内容详细、完善，实施性强，完全满足采购需求的得3分； 售后服务方案内容基本涵盖所列举的内容，实施性一般，基本能满足采购需求的得2分； 售后服务方案内容简单、存在缺陷，不能满足采购需求的得1分。 |
|  | 11、投标设备运行和维修成本（3分）：根据投标人提供的设备运行和维修成本进行评分。 提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，报价合理运维成本低的得3分；报价和运维成本较合理的得2分；报价不合理运维成本较高的得1分。 |
|  | 12、节能环保政策（1分） （1）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； （2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。其他要求详见第四章“评标办法及标准”第1.7条。 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分；

2、投标文件中未按上述要求提供相关资料的，不得分。

附表4：

价格评分表

| 价格分30分 | 参与评审的价格=评审价-小微企业价格扣除优惠值10% 评审基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评审基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评审基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） |
| --- | --- |

# 第五章  采购合同样本

（合同指引文本为参考文本，采购人和中标人经过协商后签署最终合同）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                              的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，（用途）。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）              法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                    地址：

邮编：                                    邮编：

电话：                                    电话：

签约时间：    年    月    日

签约地点：

# 第六章  附件（格式）

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目

采购编号：NBITC-202370001G

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

1、我单位为法人/其他组织/自然人。

2、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

A3、特定资格条件要求提供的资格证明材料（如有）；

A4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

B.商务和技术文件

封面

正（副）本

宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目

采购编号：NBITC-202370001G

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目（采购编号：NBITC-202370001G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目，采购编号为NBITC-202370001G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202370001G

项目名称：宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 从业人员数量 |  |
| 9 | 营业收入 |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202370001G

项目名称：宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

B6、技术条款响应表

采购编号：NBITC-202370001G

项目名称：宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 编制说明：1、供应商应对本技术条款响应表作一对一应答，应答要有具体内容，并应有相应材料证明，不能以“满足”或“符合”进行应答，否则，将视作不响应本技术规格。2、对本技术条款响应表的响应应真实、准确，如发现有弄虚作假等内容，将作无效标处理。 |
| 投标人声明：针对本采购标的，除本表已列明偏差外，我们接受采购文件规定的其余全部技术条件，并承诺按照采购文件规定的技术条件提供对应服务。 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

B14、第四章“评标办法及标准”中“附表3商务和技术评分表”要求提供的资料；

B15、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目

采购编号：NBITC-202370001G

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202370001G

项目名称：宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目

| 标项号 | 标项名称 | 投标报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： |  |
| 投标声明 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、政采云系统人工填写的“开标一览表”内容与上传的电子投标文件中本表内容不一致的，以上传的盖章电子投标文件为准。

3、以上投标报价应与“分项报价表”中的“合计”相一致。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202370001G

项目名称：宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 产地品牌 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写 人民币 元/套，小写：人民币 元/套）： |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

C3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.    （标的名称）   ，属于  工业  ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称）   ，属于  工业  ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：  （采购人名称）

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波市畜禽生命科学实验室仪器设备采购项目（采购编号：NBITC-202370001G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系      （如有，请如实说明）      。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与     （供应商名称）    之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）