政府采购公开招标文件

项目编号：DC1122023

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）

采 购 人：宁波市公共工程建设中心有限公司（盖章）

代理机构：德威工程管理咨询有限公司（盖章）

编制日期：2022年10月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、选择参加多个标项投标的单位，投标文件应按标项号分别编制。

4、供应商如至开标现场，建议自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	7

第三章  评标办法及标准	18

第四章  采购合同样本	29

第五章  招标内容与技术需求	32

第六章  商务条款	86

第七章  附件	87

- 第一章  招标公告

项目概况 中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年11月 21 日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DC1122023

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）

预算金额（元）：15731000

最高限价（元）：4000000，600000，3900000，1731000，1200000，1800000

采购需求：

标项一
标项名称：高清腔镜系统
数量：2
预算金额（元）：6000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要用于肝胆外科、普外及胸外等内窥镜手术的荧光成像。

备注：最高限价：4000000元，数量2套，不接受进口产品。具体采购需求见招标文件“第五章 采购内容与技术需求”。

标项二
标项名称：血液透析机（单泵）
数量：4
预算金额（元）：600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。
备注：最高限价：600000元，数量4台，不接受进口产品。具体采购需求见招标文件“第五章 采购内容与技术需求”。

标项三
标项名称：彩色多普勒超声诊断仪
数量：3
预算金额（元）：4200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要用于腹部、浅表组织与小器官、心脏、儿科、肌骨神经、介入诊疗、临床学术研究及方舱医技保障等。
备注：最高限价：3900000元，数量3台，不接受进口产品。具体采购需求见招标文件“第五章 采购内容与技术需求”。

标项四
标项名称：便携式彩超
数量：3
预算金额（元）：1731000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

- 便携式彩超1主要用于腹部、小器官、妇科、产科、心脏、血管等部位疾病的诊断，外周神经阻滞的引导，疼痛注射治疗的引导，急危重症疾病的诊断和治疗引导等。

- 便携式彩超2主要用于超声下引导可视化研究和临床实践。

- 便携式彩超3主要用于支持一体化颈部血管、周围血管及颅内动脉血管结构与血流动力学的常规检测及术中监测等功能。

备注：最高限价：1731000元，数量3台，不接受进口产品。具体采购需求见招标文件“第五章 采购内容与技术需求”。

标项五

标项名称：麻醉机
数量：5
预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要用于成人、小儿各类生理参数监护。
备注：最高限价：1200000元，数量5台，不接受进口产品。具体采购需求见招标文件“第五章 采购内容与技术需求”。

标项六
标项名称:应急模式实验检测设备
数量：1
预算金额（元）：2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要用于斑马鱼养殖（纯水机、独立4层单排养殖系统、循环系统）、胚胎、幼鱼培养（生化培养箱）、观察（体视显微镜）、显微注射（拉针仪、显微注射仪）、病理切片制备、样品转移（恒温运输箱）。
备注：最高限价：1800000元，数量1套，不接受进口产品。具体采购需求见招标文件“第五章 采购内容与技术需求”。

合同履约期限：标项1、2、3、4、5、6，合同生效后2个月内交货。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1至标项5：无；

标项6：专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年10月 28 日至2022年11月 4 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。（2）获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月 21 日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：德威工程管理咨询有限公司开标大厅（宁波市高新区星海南路100号华商大厦7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并递交投标文件（电子投标）。

开标时间：2022年11月 21 日09:00

开标地点（网址）：德威工程管理咨询有限公司开标大厅（宁波市星海南路100号华商大厦7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市公共工程建设中心有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区福明街道和济街68号城投大厦

传真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-89289969

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0574-89289967

2.采购代理机构信息

名称：德威工程管理咨询有限公司

地址：宁波市星海南路100号华商大厦7楼

传真：/

项目联系人（询问）：余敏、孙碧君、黄斌

项目联系方式（询问）：15968906452、15257491615、13505741384

质疑联系人：王皓

质疑联系方式：0574-87686671

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：/

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市公共工程建设中心有限公司。

2、“代理机构”系指德威工程管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

7、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见第一章 招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本项目的投标报价为含税固定价，包括但不仅限于设备价、规定的零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、人员培训、按照招标文件“第五章  招标内容与技术需求”中要求的维护保养价格等等、在质保期内的纠正和维护等完成该项目所需的一切费用。

2、本项目以人民币为结算单位。

3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成（适用于标项1、2、3、4、5）：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（附件一）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（附件二）；

B2、法定代表人身份证明（附件三）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（附件四）；

B4、供应商一般情况表（附件五）；

B5、商务条款响应表（附件六）；

B6、技术条款偏离表；对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应（附件七）；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告复印件等相关证明资料；（格式自拟）

B8、售后服务方案及其他优惠措施；（格式自拟）

B9、产品销售业绩表；（格式自拟）

B10、安装调试方案；（格式自拟）

B11、技术培训方案；（格式自拟）

B12、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B13、供应商认为需要的其他资料。

B14、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（附件八）；

C2、分项报价表（附件九）；

C3、中小企业声明函（附件十）；

C4、残疾人福利性单位声明函（如是，请提供，格式见附件十一）；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

温馨提示：各供应商如投多个标项的，各标项的投标文件须分别编制。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

1、投标文件的组成（适用于标项6）：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（附件一）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

（1）中小企业声明函（格式见附件十）；

（2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如是，请提供）；

（3）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供，格式见附件十一）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（附件二）；

B2、法定代表人身份证明（附件三）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（附件四）；

B4、供应商一般情况表（附件五）；

B5、商务条款响应表（附件六）；

B6、技术条款偏离表；对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应（附件七）；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告复印件等相关证明资料；（格式自拟）

B8、售后服务方案及其他优惠措施；（格式自拟）

B9、产品销售业绩表；（格式自拟）

B10、安装调试方案；（格式自拟）

B11、技术培训方案；（格式自拟）

B12、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B13、供应商认为需要的其他资料。

B14、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（附件八）；

C2、分项报价表（附件九）；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

温馨提示：各供应商如投多个标项的，各标项的投标文件须分别编制。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明书；授权代表签字的，应附法定代表人身份证明书和法定代表人授权书，并提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月内任意1个月为授权代表缴纳的证明资料扫描件。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                 “电子备份投标文件”                 ；

（2）项目编号：                      DC1122023                       ；

（3）项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                                ；

（5）在        年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                                  。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名持有核酸阴性证明（具体核酸时效以开标当日防疫要求为准）及“场所码”为绿色的法定代表人或其授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：德威工程管理咨询有限公司开标大厅（宁波市高新区星海南路100号华商大厦7楼）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：德威工程管理咨询有限公司（宁波市高新区星海南路100号华商大厦7楼德威招标代理部），联系方式：余敏 15968906452。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：676910716@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“场所码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守宁波市人民政府的各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，均视为投标文件撤回。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算金额及最高限价

1、本次公开招标设有最高限价，标项1：400万元；标项2：60万元；标项3：390万元；标项4：173.1万元；标项5：120万元；标项6：180万元；超出最高限价的作无效标处理。

十七、招标代理服务费

1、招标代理机构参照原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准的70%再下浮7.15%，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：德威工程管理咨询有限公司

开户银行：宁波银行大榭支行

银行账号：82610120108000245

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：（采购进口产品的项目不适用）

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- ★6、不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

- ★7、标项1、标项2、标项3、标项4、标项5、标项6：合格货物来源均为国产，不接受进口产品投标。

8、本次采购标项1、标项2、标项3、标项4、标项5为非专门面向中小除企业采购，标项6为专门面向中小企业采购。

- 9、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

（说明：各标项的开、评标顺序为标项1至标项6）

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业标为工业，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。（本条仅适用于标项1至标项5的采购项目）

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。如修正后的投标报价超过采购最高限价的，其投标无效。

2.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.5综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.7确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表（适用于标项1至标项5）

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

资格性审查表（适用于标项6）

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格 |
| 2 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位） | A3、落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业） （1）中小企业声明函（格式见附件十）； （2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如是，请提供）； （3）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供，格式见附件十一）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表（适用于所有标项）

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月内任意1个月为授权代表缴纳的证明资料扫描件。 |
| 3 | 本次公开招标设有最高限价，标项1：400万元；标项2：60万元；标项3：390万元；标项4：173.1万元；标项5：120万元；标项6：180万元；超出最高限价的作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 4 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 供应商有下列情形的，视为符合性审查不合格： 两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 11 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号11在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：DC1122023                                            适用于标项1至标项5

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分60分 | 1、“表B技术需求表”响应性（25分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得25分。 （2）“表B技术需求表”中标“★”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“▲”指标的扣2分。 （4）每负偏离一条未标“▲”指标或“★”指标的扣1分。 （5）本项最高得25分，当扣减分数≥25分时，作无效投标处理。 | 25 |
|  | 2、评标委员会对投标产品的先进性、操控性进行评议（6分）： 产品生产工艺、技术水平达到国内先进水平，简便智能，具有自主研发生产能力，优于招标需求的得6分； 产品生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致的得3分； 产品生产工艺、技术水平不成熟，与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对投标产品的性能稳定性进行评议（6分）： 产品质量、性能可靠、稳定，故障率低,达到国内先进水平，优于招标需求的得6分； 产品质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3分； 产品质量、性能不成熟，与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对投标产品的配置合理性进行评议（6分）： 产品配置完整、合理、科学，优于招标需求或具有升级空间的得6分； 产品配置完整、合理，与招标需求基本一致的得3分； 产品配置不完整、不合理，与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | 5、评标委员会根据供应商针对安装调试方案及工期安排的合理性等方面进行评议（6分）： 安装调试方案详细、完善，工期安排合理、可行，优于招标需求的得6分； 安装调试方案及工期安排与招标需求基本一致的得3分； 安装调试方案及工期安排与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | - 评标委员会根据投供应商提供规范与可行的验收方案及其验收措施进行评议（6分）： 验收方案方案详细、完善，验收措施合理、可行的，完全符合招标需求的得6分； 验收方案及其验收措施与招标需求基本一致的得3分； 验收方案及其验收措施与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | 7、评标委员会根据各供应商的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议（5分）： 培训方案完整、合理、科学，优于招标需求的得5分； 培训方案完整、合理，与招标需求基本一致的得3分； 培训方案完整、合理，与招标需求不一致的得0分。 | 5 |
| 商 务 分 10分 | 8、评标委员会对供应商的售后服务方案（包括详细的售后服务方案、质保期及明确质保期后的保修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力）及其他优惠措施进行评议（6分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，优惠措施合理、可行，优于招标需求的得6分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3分； 售后服务方案与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | 9、业绩（3分）： 以2019年1月1日（合同签订时间为准）至今，同类产品销售业绩进行评定，每提供1个合同复印件得1分，满分3分，同一用户不累计得分。 （合同内容与本次投标产品一致，不要求供货单位与供应商名称一致） 投标文件中提供合同复印件并加盖供应商公章。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值20% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

注：各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

评委签名：                                                    年  月  日

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：DC1122023                                                  适用于标段6

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分60分 | 1、“表B技术需求表”响应性（25分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得25分。 （2）“表B技术需求表”中标“★”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“▲”指标的扣2分。 （4）每负偏离一条未标“▲”指标或“★”指标的扣1分。 （5）本项最高得25分，当扣减分数≥25分时，作无效投标处理。 | 25 |
|  | 2、评标委员会对投标产品的先进性、操控性进行评议（6分）： 产品生产工艺、技术水平达到国内先进水平，简便智能，具有自主研发生产能力，优于招标需求的得6分； 产品生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致的得3分； 产品生产工艺、技术水平不成熟，与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对投标产品的性能稳定性进行评议（6分）： 产品质量、性能可靠、稳定，故障率低,达到国内先进水平，优于招标需求的得6分； 产品质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3分； 产品质量、性能不成熟，与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对投标产品的配置合理性进行评议（6分）： 产品配置完整、合理、科学，优于招标需求或具有升级空间的得6分； 产品配置完整、合理，与招标需求基本一致的得3分； 产品配置不完整、不合理，与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | 5、评标委员会根据供应商针对安装调试方案及工期安排的合理性等方面进行评议（6分）： 安装调试方案详细、完善，工期安排合理、可行，优于招标需求的得6分； 安装调试方案及工期安排与招标需求基本一致的得3分； 安装调试方案及工期安排与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | - 评标委员会根据投供应商提供规范与可行的验收方案及其验收措施进行评议（6分）： 验收方案方案详细、完善，验收措施合理、可行的，完全符合招标需求的得6分； 验收方案及其验收措施与招标需求基本一致的得3分； 验收方案及其验收措施与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | 7、评标委员会根据各供应商的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议（5分）： 培训方案完整、合理、科学，优于招标需求的得5分； 培训方案完整、合理，与招标需求基本一致的得3分； 培训方案完整、合理，与招标需求不一致的得0分。 | 5 |
| 商 务 分 10分 | 8、评标委员会对供应商的售后服务方案（包括详细的售后服务方案、质保期及明确质保期后的保修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力）及其他优惠措施进行评议（6分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，优惠措施合理、可行，优于招标需求的得6分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得3分； 售后服务方案与招标需求不一致的得0分。 | 6 |
|  | 9、业绩（3分）： 以2019年1月1日（合同签订时间为准）至今，同类产品销售业绩进行评定，每提供1个合同复印件得1分，满分3分，同一用户不累计得分。 （合同内容与本次投标产品一致，不要求供货单位与供应商名称一致） 投标文件中提供合同复印件并加盖供应商公章。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

注：各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

评委签名：                                                    年  月  日

- 采购合同

项目编号：

项目名称：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于             政府采购项目    的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：              元（￥            元）人民币。

合同金额包括但不仅限于：所有设备、运输及装卸、安装调试、验收、质保期内的售后服务、利润、税金、技术培训，及政策性文件规定的各项应有的所有费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。本合同履行过程中及设备使用过程中，如发生第三方主张甲方侵权，乙方须负责与第三方交涉，承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失，应承担的损失包括但不限于：生效判决书、仲裁书、调解书中所确定的赔偿金额、和解协议确定的赔偿金额、诉讼费或仲裁费、与诉讼或仲裁相关的费用、律师费、差旅费、公证费。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。乙方在规定时间内无法到达的，甲方有权另行聘请第三方进行维修，由此造成的一切损失由乙方承担，并有权自质保金中直接扣除，不足部分乙方应予以补足。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金上限不超过合同金额的5%。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

甲  方（盖章）：                                    乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）                            法定代表人（单位负责人）

或受委托人（签字）：                                或受委托人（签字）：

地  址：                                            地 址：

开户银行：                                          开户银行：

账号：                                              账号：

签约时间：                                          签约地点：

- 第五章  招标内容与技术需求

- 一、招标货物清单

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否允许进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清腔镜系统 | 2套 | 400 | 否 |
| 2 | 血液透析机（单泵） | 4台 | 60 | 否 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 3台 | 390 | 否 |
| 4 | 便携式彩超 | 3台 | 173.1 | 否 |
| 5 | 麻醉机 | 5台 | 120 | 否 |
| 6 | 应急模式实验检测设备 | 1套 | 180 | 否 |

- 注：★1、投标报价超出最高限价均作无效标处理。

- 二、招标货物技术规格和要求

- 总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2医用电器标准：GB706－1995

2. 交货前的采购人查验

2.1采购人有权在产品组装期间到供应商的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，采购人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。

3. 对供应商提供培训、产品安装与验收的要求

3.1供应商负责培训操作人员和管理人员，采购人有权要求更换供应商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由供应商承担。

3.2供应商应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3采购人验收的目的：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。采购人可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4采购人验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在采购人负责人确认货物外包装完整的前提下由供应商的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，供应商应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。供应商应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，采购人可拒绝接受全部设备，供应商负责赔偿该项目的一切损失。

- 表A投标货物概况

| 标项 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

表B技术需求表

1、技术需求表中，指明的品牌型号仅供参考，投标产品的质量性能指标及服务内容不应低于所推荐参考品牌型号之质量性能指标和服务内容。

2、投标文件中《技术条款偏离表》要根据“表B技术需求表”的内容逐条响应，根据投标产品的参数如实地详细地填写，不允许虚假应标，不允许简单应答“符合”、“响应”之类作为作为投标响应，也不允许缺项漏项，否则有可能被评委判定为技术参数的偏离甚至导致投标无效。

3、打“▲”指标为主要技术条款。

标项一：高清腔镜系统（数量：2套）

| 序号 | 招标文件要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1.1 | 适用范围：适用于肝胆外科、普外及胸外等内窥镜手术的荧光成像。 |
| 二 | 主要技术参数 |
| 2.1 | 摄像主机与摄像头： |
| ▲2.1.1 | 摄像系统主机可兼4K分辨率超高清荧光摄像头，具备4K图像处理性能，能够输出3840×2160P 60Hz动态图像； |
| 2.1.2 | 摄像系统主机支持五种图像模式：白光、亮荧光、暗荧光、三分屏和二分屏； |
| ▲2.1.3 | 采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示； |
| 2.1.4 | 摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过USB端口进行录像和图片输出，主机内置≥3个USB接口； |
| 2.1.5 | 摄像主机具备USB移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间； |
| 2.1.6 | 能够同时具备4K和全高清输出能力，具备多种4K和全高清输出接口，满足医院多显示器需求； |
| 2.1.7 | 具备至少4个能够同时输出的4K超高清信号，信号输出方式应包括12G-SDI或HDMI中至少一种，以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接，便于手术室线缆管理； |
| 2.1.8 | 具备至少2个能够同时输出的全高清信号，信号输出方式包括3G-SDI或DVI中至少一种； |
| 2.1.9 | 出厂预设手术模式选择，满足胸腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜等常见镜种的手术； |
| 2.1.10 | 摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管； |
| 2.1.11 | 摄像头具备≥5个遥控按钮，可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置，自定义按钮≥2个； |
| 2.1.12 | 具备2倍光学齐变焦技术和2倍电子变焦，最大可实现4倍图像放大。 |
| 2.2 | 光源： |
| 2.2.1 | 设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源； |
| 2.2.2 | 设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整； |
| 2.2.3 | 设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要； |
| 2.2.4 | 灯泡输入功率：≥120W； |
| 2.2.5 | 冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm； |
| 2.2.6 | 白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度； |
| 2.2.7 | LED灯泡工作寿命≥60000小时，节约医院后续维护成本； |
| 2.2.8 | 光输出最大中心照度≥3000000LUX，确保照明充足； |
| 2.2.9 | 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求； |
| 2.3 | 高流速气腹机50L： |
| ▲2.3.1 | 流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求； |
| 2.3.2 | 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg； |
| 2.3.3 | 采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息； |
| 2.3.4 | 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求； |
| 2.3.5 | 具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，有声、光或文字提示； |
| 2.3.6 | 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高； |
| 2.3.7 | 具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min； |
| 2.3.8 | 气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复； |
| ▲2.3.9 | 与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。 |
| 2.4 | 腹腔镜镜头： |
| ▲2.4.1 | 与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高； |
| 2.4.2 | 直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm； |
| 2.4.3 | 视场中心角分辨率≥7.0C/(°)； |
| 2.4.4 | 大景深光学视管，有效景深3mm-190mm； |
| 2.4.5 | 降低畸变现象，可减少中心到边缘图像扭曲； |
| 2.4.6 | 可进行高温高压、低温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥450次。 |
| 2.5 | 医用监视器： |
| 2.5.1 | 31寸或以上4K医用LCD监视器； |
| 2.5.2 | 支持3840×2160P 50/60Hz超高清4K显示； |
| 2.5.3 | 具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示； |
| 2.5.4 | 具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示； |
| 2.5.5 | 显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性； |
| 2.5.6 | 最大背光亮度≥525cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性； |
| 2.5.7 | 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求； |
| 2.5.8 | 显示器对比度≥1400:1。 |
| 三 | 系统配置要求 |
| 3.1 | 摄像系统主机，摄像头，光源，气腹机分别各2套 |
| 3.2 | 医用4K显示器：4个 |
| 3.3 | 4K荧光腹腔镜镜头：6根 |
| 3.4 | 医用台车：2台 |
| 3.5 | 导光束：10根 |
| 3.6 | 镜头消毒盒：10个 |
| 3.7 | 摄像头消毒盒：2个 |
| 四 | 其它 |
| ▲4.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |
| 4.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |
| 4.3 | 提供各类必要证件（书），交货时提供海关报关单（商检证书）（如有，请提供）,全套设备必须为全新。 |
| 4.4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |
| ▲4.5 | 供应商必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |
| 4.6 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |
| 4.7 | 提供近两年内用户名单、联系电话。 |
| 五 | 售后服务 |
| ▲5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥三年(签订合同时附原厂家证明)。 |
| 5.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |
| 5.3 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |
| 5.4 | 免费提供至少每年2次的上门全面保养服务。 |
| 5.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（至少2人，列出具体的培训方案）。 |
| ▲5.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |
| 5.7 | 提供厂家保修点地址。 |
| 5.8 | 升级：终身免费提供软件升级。用户享有该软件的终生使用权。 |
| 5.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |
| 六 | 安装及验收 |
| 6.1 | 安装地点：采购方指定地点。 |
| 6.2 | 安装完成时间：货到接到采购方通知后5天内安装完毕。 |
| ▲6.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |
| 6.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |

标项二：血液透析机（单泵）（数量：4台）

| 序号 | 招标文件要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1.1 | 设备用途要求：治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。 |
| 1.2 | 具备医疗器械注册证。 |
| 二 | 主要技术参数 |
| 2.1 | 透析液流速：300～700mL/min，可调精度≤1mL/min。 |
| 2.2 | 透析液温度：33.0～40.0°C，实时监测可调，有超温保护装置。 |
| 2.3 | 超滤速度：0.10～4.00L/h；精度：≤±30ml/h。 |
| ▲2.4 | 机身尺寸：机身宽度≤450mm。 |
| 2.5 | 动脉血泵：40～600mL/min。 |
| 2.6 | 动脉压力：测量范围：-300～+450mmHg。 |
| 2.7 | 透析器入口压：测量范围：-300～+600mmHg。 |
| 2.8 | 静脉压力：测量范围：-300～+450mmHg。 |
| 2.9 | 透析液压：测量范围：-600～+550mmHg。 |
| 2.10 | 透析液浓度：10.0～16.5mS/cm。 |
| ▲2.11 | 人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。 |
| 2.12 | 具有全自动透析系统，自动进行管路、透析器以及跨膜预冲，可选择自动双向引血或自动单向引血，可以使用透析液在线回血，可追加回血量 |
| 2.13 | 参数显示：可实时图文显示参数。 |
| 2.14 | 消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40min。原液吸液管路可联机清洗消毒。 |
| 2.15 | 原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改。 |
| ▲2.16 | 治疗曲线：可进行透析液浓度和碳酸氢盐浓度以及超滤曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线，实现个性化透析。 |
| 2.17 | B液干粉筒组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统。 |
| ▲2.18 | 透析液过滤：标配双透析液过滤器支架组件。 |
| 2.19 | 液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能，操作简便。 |
| 2.20 | 自检：全功能数字化自检，包括所有控制、监测、水路等系统，自检不可跳过。 |
| ▲2.21 | 设备具有水电分离结构。 |
| 2.22 | 标准配备RJ45网络接口。 |
| 2.23 | 标准配备血压计。 |
| 三 | 系统配置要求 |
| 3.1 | 血液透析机 4台 |
| 3.2 | 远红外治疗仪 1台 |
| 3.3 | 细菌过滤器 12支 |
| 四 | 其它 |
| ▲4.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |
| 4.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |
| 4.3 | 提供各类必要证件（书），交货时提供海关报关单（商检证书）（如有，请提供）,全套设备必须为全新。 |
| 4.4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |
| ▲4.5 | 供应商必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |
| 4.6 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |
| 4.7 | 提供近两年内用户名单、联系电话。 |
| 五 | 售后服务 |
| ▲5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥三年(签订合同时附原厂家证明)。 |
| 5.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |
| 5.3 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |
| 5.4 | 免费提供至少每年2次的上门全面保养服务。 |
| 5.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（至少2人，列出具体的培训方案）。 |
| ▲5.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |
| 5.7 | 提供厂家保修点地址。 |
| 5.8 | 升级：终身免费提供软件升级。用户享有该软件的终生使用权。 |
| 5.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |
| 六 | 安装及验收 |
| 6.1 | 安装地点：采购方指定地点。 |
| 6.2 | 安装完成时间：货到接到采购方通知后5天内安装完毕。 |
| ▲6.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |
| 6.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |

标项三：彩色多普勒超声诊断仪（数量：3台）

| 序号 | 招标文件要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求： |
| 1.1 | 功能要求：主要用于腹部、浅表组织与小器官、心脏、儿科、肌骨神经、介入诊疗、临床学术研究及方舱医技保障等 |
| 二 | 主要规格及系统概述： |
| 2.1 | 系统概述 |
| 2.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |
| 2.1.2 | 动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像 |
| 2.1.3 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比 |
| 2.1.4 | 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限 |
| 2.1.5 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持CFM/PDI、宽景成像、等技术 |
| 2.1.6 | 空间复合成像技术：支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数 |
| 2.1.7 | 组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示 |
| 2.1.8 | 系统动态范围≥300dB |
| 2.1.9 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 |
| 2.1.10 | 宽景成像技术：扫描长度≥90cm，支持所有成像探头 |
| 2.1.11 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围区间 |
| 2.1.12 | 应力式弹性成像技术：可同屏提供多个感兴趣区的硬度值和多个感兴趣区与参照区的硬度比 |
| 2.1.13 | 二维立体血流显示技术：二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速 |
| 2.1.14 | 类造影血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，真实反应血管内血流状态 |
| 2.1.15 | 超微细血流成像技术：显示超微细血流及低速血流信号，具备多级背景模式选择 |
| 2.1.16 | 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度 |
| 2.1.17 | 组织多普勒速度成像：无需多次取样，可直接将组织速度曲线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换，同屏显示曲线≥8条 |
| ▲2.1.18 | 造影成像技术：支持凸阵、线阵、相控阵、腔内等≥12把探头，支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器（附图证明） |
| 2.1.19 | 剪切波弹性成像技术：支持凸阵、线阵、腔内等≥6把探头 |
| 2.1.20 | 穿刺针增强显示功能：可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |
| 2.1.21 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示（附图证明） |
| 2.1.22 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节 |
| 2.1.23 | 主机一体化耦合剂加热装置 |
| 2.2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）： |
| 2.2.1 | 一般测量 |
| 2.2.2 | 妇产科测量 |
| 2.2.3 | 心脏功能测量 |
| 2.2.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 2.2.5 | 外周血管测量与分析 |
| 2.2.6 | 泌尿科测量与分析 |
| 2.2.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由可自由选择 |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 2.4 | 输入/输出信号：HDMI、USB等 |
| 2.5 | 连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |
| 2.6 | 图像管理与记录装置： |
| 2.6.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 2.6.2 | 硬盘：≥1TB SSD固态硬盘 |
| 2.6.3 | 一体化剪帖板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小≥3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |
| 2.6.4 | 以往图像与当前图像同屏对比显示 |
| 2.6.5 | USB一键快速存储功能 |
| 2.7 | 系统通用功能： |
| 2.7.1 | 显示器: ≥23英寸高分辨率显示器 |
| 2.7.2 | 液晶触摸屏：≥12英寸，支持滑动翻页功能 |
| 2.7.3 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 2.7.4 | ≥4个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口），均为无针触点式大接口 |
| 2.7.5 | 操作面板支持调节高度、前后左右位置及旋转，支持抽拉式式键盘 |
| 2.8 | 探头规格 |
| 2.8.1 | 频率：所有探头及所有检查模式有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
| 2.8.2 | 阵元数：线阵探头最大阵元数≥1000阵元 |
| ▲2.8.3 | 扫描角度：心脏相控阵探头扫描角度≥120°（附图证明） |
| 2.9 | 二维灰阶显像主要参数 |
| 2.9.1 | 扫描速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥50帧/秒 |
| 2.9.2 | 回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒 |
| 2.9.3 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 2.9.4 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |
| ▲2.9.5 | 系统最大扫描深度≥45cm（附图证明） |
| 2.10 | 频谱多普勒 |
| 2.10.1 | 方式：PW，CW，HPRF |
| 2.10.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 2.10.3 | PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s |
| 2.10.4 | 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号） |
| 2.10.5 | PW取样容积范围：1mm–20mm |
| 2.11 | 彩色多普勒 |
| 2.11.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示 |
| 2.11.2 | 彩色显示帧频：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥14帧/秒 |
| 2.11.3 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |
| 2.11.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°- +20° |
| 2.11.5 | 彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 三 | 配置要求： |
| 3.1 | 高档彩色多普勒超声诊断仪3套 |
| 3.2 | 腹部凸阵探头3把：超声频率1.0 - 6.0 MHz |
| 3.3 | 血管线阵探头1把：超声频率2.0 - 9.0 MHz |
| 3.4 | 浅表线阵探头2把：超声频率2.0 - 11.0 MHz |
| 3.5 | 心脏相控阵探头3把：超声频率1.0 - 5.0 MHz |
| 3.6 | 腔内微凸探阵头3把：超声频率4.0 - 10.0 MHz |
| 3.7 | 肝脏脂肪变定量功能软件2套（可在同一切面同时获取剪切波弹性及衰减系数定量数据） |
| 四 | 其它： |
| ▲4.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中 |
| 4.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |
| 4.3 | 提供各类必要证件（书），交货时提供海关报关单（商检证书）（如有，请提供）,全套设备必须为全新 |
| 4.4 | 提供制造商原厂datasheet，所有技术文件响应必须与datasheet相符 |
| ▲4.5 | 供应商必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应 |
| 4.6 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版 |
| 4.7 | 提供近两年内用户名单、联系电话 |
| 五 | 售后服务： |
| ▲5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥五年(签订合同时附原厂家证明) |
| 5.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据 |
| 5.3 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应 |
| 5.4 | 免费提供至少每年2次的上门全面保养服务 |
| 5.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（至少2人，列出具体的培训方案） |
| ▲5.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款 |
| 5.7 | 提供厂家保修点地址 |
| 5.8 | 升级：免费提供5年内软件升级。用户享有该软件的终生使用权 |
| 5.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天 |
| 六 | 安装及验收 |
| 6.1 | 安装地点：采购方指定地点 |
| 6.2 | 安装完成时间：货到接到采购方通知后5天内安装完毕 |
| ▲6.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供 |
| 6.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准 |

标项四：便携式彩超（数量3台）

便携式彩超1（数量：1台）

| 序号 | 招标文件要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1.1 | 适用范围：用于腹部、小器官、妇科、产科、心脏、血管等部位疾病的诊断，外周神经阻滞的引导，疼痛注射治疗的引导，急危重症疾病的诊断和治疗引导等。 |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以到货时间为准） |
| 二 | 主要技术参数 |
| 2.1 | 主机系统技术规格要求： |
| 2.1.1 | 笔记本式便携彩超，非触摸式液晶显示屏，屏幕角度可调节，具备实体操作按键; 具备内制式带选择按键的触控板，并且没有轨迹球，防止污渍、液体进入，避免损坏主板。 |
| ▲2.1.2 | 高端专业便携超声平台，无针贴片式设计探头接口功能（附图证明）。 |
| ▲2.1.3 | 主机操作面板具备良好的防液体泼溅功能，冷启动时间（关机状态下开机至启动完成可以开始扫查）≤25秒（提供原厂datasheet）。 |
| 2.1.4 | 医用高清彩色液晶显示器，尺寸≤14英寸。 |
| ▲2.1.5 | 主机重量（含电池）≤4.5公斤，操作模式为触控板操作，非传统轨迹球操作形式（提供原厂datasheet）。 |
| 2.1.6 | 主机键盘背光显示，防尘防液体泼溅设计，可擦拭清洁和消毒。 |
| 2.1.7 | 带有选择按键的触控板操作。 |
| 2.1.8 | 自定义功能按键≥2。 |
| 2.1.9 | 可充式锂电池 |
| ▲2.1.10 | 主机通过≥0.8米跌落试验（提供证明文件）。 |
| 2.1.11 | 系统动态范围≥165dB，可进行调节。 |
| 2.1.12 | 高分辨率成像技术：去除噪声，提高图像空间分辨率 |
| 2.1.13 | 多波束成像技术：减少伪像，提高图像对比分辨率。 |
| 2.1.14 | 组织谐波成像技术：二次谐波成像，优化图像质量。 |
| 2.1.15 | 高清彩色血流技术：提高彩色血流敏感度和分辨率。 |
| 2.1.16 | 自动增益调节技术：一键优化二维图像。 |
| 2.1.17 | 分段调节增益技术：时间增益补偿（TGC），可调节段数≥2。 |
| 2.1.18 | 穿刺针显像增强技术可以有效增强针尖跟针道的显示，支持线阵和凸阵探头。穿刺针显像增强技术可以独立开启或关闭。可以调节增强的方向和角度。 |
| 2.1.19 | 实时放大功能。 |
| 2.1.20 | 二维（2D/B）成像模式。 |
| 2.1.21 | 运动（M）成像模式。 |
| 2.1.22 | 彩色血流多普勒成像模式。 |
| 2.1.23 | 彩色能量血流多普勒成像模式。 |
| 2.1.24 | 脉冲波（PW）多普勒成像模式 |
| 2.1.25 | 连续波（CW）多普勒成像模式。 |
| 2.1.26 | 脉冲波组织多普勒成像模式。 |
| 2.1.27 | 测量与计算软件包：一般测量，心脏测量(1.自动心输出量包和患者报告包括：心室，主动脉和心房测量;射血分数，体积测量，辛普森法则，连续性方程，压力半衰期和心输出量; IVC萎缩率，LA / RA体积，TAPSE，PA AT，TV，E，A，PHT，TVI，MV时间，肺静脉，LV质量，TDI e'，TDI a'，HR，dP：dT，Qp / Qs 2.能够同时查看EF和FS 3. LVO（左心室变形）)，妇产科测量，血管测量。 |
| 2.1.28 | 具备图像及视频存储功能 |
| 2.1.29 | 内置病人数据管理系统，可查询和浏览病人信息、图像、测量计算数据和检查报告。 |
| 2.1.30 | 支持导出BMP、JPEG和DICOM格式的图片到USB。 |
| 2.1.31 | 主机有USB、DVI、以太网、S端子、复合视频、心电图等数据信号输入/输出接口。 |
| 2.2 | 探头技术规格要求： |
| 2.2.1 | 探头接口为无针贴片式设计，便于插拔，减少磨损。 |
| ▲2.2.2 | 探头为超宽频多频点设计，可支持的探头类型≥10种（包括经食道心脏超声探头和单晶体心脏超声探头） |
| 2.2.3 | 凸阵探头：频率范围 2-5MHz |
| 2.2.4 | 线阵探头：频率范围 6-13 MHz |
| ▲2.2.5 | 可选配铠装线缆探头：铠装线缆技术探头线缆，包裹经严格设计及测试的不锈钢铠装线缆内套，让探头更为耐用（提供证明文件）。 |
| 三 | 系统配置要求 |
| 3.1 | 主机一台 |
| 3.2 | 浅表高频探头1个 |
| 3.3 | 腹部凸阵探头1个 |
| 3.4 | 可充电锂电池1个 |
| 3.5 | 台车1辆 |
| 3.6 | 其他必备附件1套 |
| 四 | 其它 |
| ▲4.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |
| 4.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |
| 4.3 | 提供各类必要证件（书），交货时提供海关报关单（商检证书）（如有，请提供）,全套设备必须为全新。 |
| 4.4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |
| ▲4.5 | 供应商必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |
| 4.6 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |
| 4.7 | 提供近两年内用户名单、联系电话。 |
| 五 | 售后服务 |
| ▲5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥五年(签订合同时附原厂家证明)。 |
| 5.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |
| 5.3 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |
| 5.4 | 免费提供至少每年2次的上门全面保养服务。 |
| 5.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（至少2人，列出具体的培训方案）。 |
| ▲5.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |
| 5.7 | 提供厂家保修点地址。 |
| 5.8 | 升级：终身免费提供软件升级。用户享有该软件的终生使用权。 |
| 5.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |
| 六 | 安装及验收 |
| 6.1 | 安装地点：采购方指定地点。 |
| 6.2 | 安装完成时间：货到接到采购方通知后5天内安装完毕。 |
| ▲6.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |
| 6.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |

便携式彩超2 （数量：1台）

| 序号 | 招标文件要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1.1 | 主要用于超声下引导可视化研究和临床实践；该设备的整体功能必须具有世界领先水平，系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求。 |
| 二 | 主要技术参数 |
| 2.1 | 高分辨率液晶触摸显示器≥19英寸,无闪烁，不间断逐行扫描 |
| 2.1.1 | 电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥420分钟 |
| 2.1.2 | 台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒 |
| ▲2.1.3 | 台车支持电动升降功能，升降行程≥25cm |
| 2.1.4 | 全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672 |
| 2.1.5 | 具备数字化高分辨率二维灰阶成像 |
| 2.1.6 | 具备谐波成像技术 |
| 2.1.7 | 具备彩色多普勒 |
| 2.1.8 | 具备能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图 |
| 2.1.9 | 具备M模式 |
| 2.1.10 | 具备脉冲波多普勒，连续波多普勒 |
| 2.1.11 | 具备实时血流三同步 |
| 2.1.12 | 具备血流的自动频谱包络分析测量 |
| 2.1.13 | 具备实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线，可做曲别针实验。 |
| 2.1.14 | 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。 |
| 2.1.15 | 频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。 |
| ▲2.1.16 | 智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度。 |
| 2.1.17 | 自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。 |
| 2.1.18 | 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。 |
| 2.1.19 | 极简模式: 主机上可全屏显示图像而无任何其他按键界面，也可点击仅把常用几个按键调出，方便医生只关注图像或实施简单的操作 |
| ▲2.1.20 | 彩超内置专用的教学软件，以图文、3D动画显示，教学软件和探头实时图像同屏显示，方便医生刚接触超声能快速提升业务能力。 |
| 2.2 | 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式） |
| 2.2.1 | 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流 速、压力、流速比等） |
| 2.2.2 | 产科测量，具有产科应用软件 |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量与分析 |
| 2.2.4 | 全自动血流多普勒包络分析 |
| 2.3 | 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件 |
| 2.3.1 | 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现 |
| 2.3.2 | 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 2.4 | 输入/输出信号及参考信号： |
| 2.4.1 | 输入：网络 |
| 2.4.2 | 输出：HDMI，USB |
| 2.5 | 图像管理与记录装置： |
| 2.5.1 | 大容量硬盘≥256G |
| 2.5.2 | 图像可存储为PC兼容格式 |
| 2.5.3 | USB接口支持打印和数据输出 |
| 2.6 | 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调。 |
| ▲2.7 | 标配DICOM 3.0，开机实时连接4G无线网络且机器内置4G网卡和WiFi，拥有独立云端，支持云分享、云存储、超声图像可实时传输到移动设备及医院网络，实现大数据功能。 |
| 三 | 系统配置要求 |
| 3.1 | 主机1套 |
| 3.2 | 带按键线阵探头1把 |
| 3.3 | 带按键腹部探头1把 |
| 3.4 | 电动升降台车1辆 |
| 四 | 其它 |
| ▲4.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |
| 4.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |
| 4.3 | 提供各类必要证件（书），交货时提供海关报关单（商检证书）（如有，请提供）,全套设备必须为全新。 |
| 4.4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |
| ▲4.5 | 供应商必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |
| 4.6 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |
| 4.7 | 提供近两年内用户名单、联系电话。 |
| 五 | 售后服务 |
| ▲5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥六年(签订合同时附原厂家证明)。 |
| 5.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |
| 5.3 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |
| 5.4 | 免费提供至少每年2次的上门全面保养服务。 |
| 5.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（至少2人，列出具体的培训方案）。 |
| ▲5.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |
| 5.7 | 提供厂家保修点地址。 |
| 5.8 | 升级：终身免费提供软件升级。用户享有该软件的终生使用权。 |
| 5.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |
| 六 | 安装及验收 |
| 6.1 | 安装地点：采购方指定地点。 |
| 6.2 | 安装完成时间：货到接到采购方通知后5天内安装完毕。 |
| ▲6.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |
| 6.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |

便携式彩超3（数量：1台）

| 序号 | 招标文件要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1.1 | 性能要求：用途：支持一体化颈部血管、周围血管及颅内动脉血管结构与血流动力学的常规检测及术中监测等功能。 |
| 二 | 主要技术参数 |
| 2.1 | 操作平台： |
| 2.1.1 | 操作系统：Windows操作系统（Win10或以上），中、英文界面。 |
| 2.1.2 | 主机内置15寸触摸屏显示器，便于常规与术中监测的操作，并支持外接显示器。 |
| 2.1.3 | 具有DICOM 接口，可以与医院的PACS、HIS系统连接。 |
| 2.2 | 颅内段检测技术参数： |
| ▲2.2.1 | 主机包含1.6MHz、2MHz、4MHz、高频线阵探头接口。 |
| 2.2.2 | 双通道监测：双通道监测时双侧的血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节，连续多普勒声音/频谱存储和回放功能。 |
| 2.2.3 | 检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、lindegaard、Dmean指数。 |
| 2.2.4 | 30键以上防水小键盘，提供≥4个自定义功能键。 |
| 2.2.5 | 可支持栓子监测系统：具备栓子图、声谱图、统计直方图等； 可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件； TCD报告同时显示栓子图、声谱图、直方图。 |
| ▲2.2.6 | 发泡试验软件：发泡试验软件具有语音实时指导医生、护士、患者协调与统一的按照标准化执行操作检查等，并对流量（PFO）进行自动化分级大小（附截图）。 |
| 2.2.7 | 可支持长程监护系统：全程多参数记录曲线； 9导模拟输入+10导参数进行趋势监护； 事件标识、自动报警功能；监护数据AVI、WAV输出功能； TCD报告显示监护曲线和监护图谱。 |
| 2.2.8 | 图文管理系统：具备颈部血管超声、TCD报告诊断模板数据库，诊断模板数据库可由用户自行维护、TCD的数据自动录入报告，图像高清采集保存，自动合成图文报告；具有颈动脉超声报告自动生成工具，能根据录入的颈部血管诊断数据自动生成包含超声所见和超声提示的诊断报告；原始数据可通过关键词便捷查询，查询结果可导出生成PPT文件、Excel表。 |
| 2.3 | 彩色多普勒血流检测技术参数： |
| 2.3.1 | 工作模式： B型灰阶超声、脉冲多普勒（PWD）、连续多普勒(CW)、彩色多普勒血流成像(CDFI)、方向性能量多普勒(DirPWR)和能量多普勒(PWR) ，用于颈部或四肢外周血管病变的血管结构及血流动力学评估。 |
| 2.3.2 | 三同步显示功能：Triplex模式（二维、彩色多普勒和频谱多普勒实时显示）。 |
| 2.3.3 | TGC 8段可调。 |
| 2.3.4 | 图像显示方式应可上下、左右翻转。 |
| 2.3.5 | 基本测量功能距离、面积、周长等。 |
| 2.3.6 | 输出：高清输出端口可连接超声图文信息处理系统。 |
| 三 | 系统配置要求 |
| 3.1 | 多功能血管超声仪便携式主机 1套 |
| 3.2 | 1.6 MHz PW探头 1个 |
| 3.3 | 4.0 MHz CW探头 1个 |
| 3.4 | 监护探头 2个 |
| 3.5 | 线阵探头 1个 |
| 3.6 | 打印机 1台 |
| 3.7 | 医用台车 1台 |
| 3.8 | 相控阵探头 1个 |
| 3.9 | 监护头架 1个 |
| 四 | 其它 |
| ▲4.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |
| 4.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |
| 4.3 | 提供各类必要证件（书），交货时提供海关报关单（商检证书）（如有，请提供）,全套设备必须为全新。 |
| 4.4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |
| ▲4.5 | 供应商必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |
| 4.6 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |
| 4.7 | 提供近两年内用户名单、联系电话。 |
| 五 | 售后服务 |
| ▲5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥五年(签订合同时附原厂家证明)。 |
| 5.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |
| 5.3 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |
| 5.4 | 免费提供至少每年2次的上门全面保养服务。 |
| 5.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（至少2人，列出具体的培训方案）。 |
| ▲5.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |
| 5.7 | 提供厂家保修点地址。 |
| 5.8 | 升级：终身免费提供软件升级。用户享有该软件的终生使用权。 |
| 5.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |
| 六 | 安装及验收 |
| 6.1 | 安装地点：采购方指定地点。 |
| 6.2 | 安装完成时间：货到接到采购方通知后5天内安装完毕。 |
| ▲6.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |
| 6.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |

标项五：麻醉机（数量：5台）

| 序号 | 招标文件要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1.1 | 适用范围：用于成人、儿童患者进行吸入麻醉和呼吸管理。 |
| 1.2 | 具备医疗器械注册证。 |
| 二 | 主要技术参数 |
| 2.1 | 后备电池使用时间≥90分钟 |
| 2.2 | 机架：带推车，≥三个抽屉，前轮带脚刹 |
| 2.3 | 工作台双层灯光亮度可调 |
| 2.4 | 标配气体模块侧插槽 |
| 2.5 | 标配RS232接口、以太网络接口、投影仪分屏接口 |
| 2.6 | 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警 |
| 2.7 | 具有空气气源及接口 |
| 2.8 | 快速充氧范围25-75L/min |
| ▲2.9 | 电子流量计，氧气、空气流量通过屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min |
| 2.10 | 具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作 |
| ▲2.11 | 具备2个挥发罐的位置，标配一个麻醉机同品牌的七氟醚挥发罐，可选配麻醉机同品牌的地氟醚挥发罐 |
| 2.12 | 快速加药器式挥发罐 |
| 2.13 | 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装 |
| 2.14 | 所有模块可耐受134℃高温高压消毒 |
| 2.15 | 标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰 |
| 2.16 | 内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题 |
| 2.17 | 智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态 |
| 2.18 | 气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏 |
| 2.19 | 原机屏幕≥15英寸彩色可触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能。当触屏失灵,手动可调 |
| 2.20 | 用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检 |
| 2.21 | 自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况 |
| 2.22 | 提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、压力控制容量保证（PCV-VG）、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、手动通气、电子PEEP。 |
| 2.23 | 潮气量范围:20-1500ml |
| 2.24 | 呼吸频率：4-100次/分钟 |
| 2.25 | 吸呼比：2:1到1:8 |
| 2.26 | 最大吸气流速：≥120 l/min |
| 2.27 | 压力范围（压力模式）： 5-60 cmH2O |
| 2.28 | 压力限制范围：12-100 cmH2O |
| 2.29 | 标配具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式 |
| 2.30 | PEEP范围：关，4-30 cmH2O |
| 2.31 | 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差； |
| 2.32 | 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全 |
| 2.33 | 标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式 |
| 2.34 | 30分钟迷你趋势，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示 |
| 2.35 | 标配被动排污系统 |
| 2.36 | 监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。 |
| 2.37 | 标配回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气体流速。 |
| 2.38 | 可选配气体监测模块，可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换。五种麻醉气体、CO2 、MAC值等监测参数，在麻醉机原屏幕显示。 |
| 2.39 | 潮气量监测范围：5-1500ml |
| 2.40 | 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 |
| ▲2.41 | 韧钢抗变型加热流量传感器 |
| 2.42 | 可耐受134℃高温高压消毒 |
| 2.43 | 高精度流量传感器，最小潮气量监测值≤5ml |
| 2.44 | 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施 |
| 三 | 系统配置要求 |
| 3.1 | 麻醉机主机 5台 |
| 3.2 | 七氟醚挥发罐 5个 |
| 3.3 | 二氧化碳吸收罐 10个 |
| 四 | 其它 |
| ▲4.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |
| 4.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |
| 4.3 | 提供各类必要证件（书），交货时提供海关报关单（商检证书）（如有，请提供）,全套设备必须为全新。 |
| 4.4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |
| ▲4.5 | 供应商必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |
| 4.6 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |
| 4.7 | 提供近两年内用户名单、联系电话。 |
| 五 | 售后服务 |
| ▲5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥三年(签订合同时附原厂家证明)。 |
| 5.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |
| 5.3 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |
| 5.4 | 免费提供至少每年2次的上门全面保养服务。 |
| 5.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（至少2人，列出具体的培训方案）。 |
| ▲5.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |
| 5.7 | 提供厂家保修点地址。 |
| 5.8 | 升级：终身免费提供软件升级。用户享有该软件的终生使用权。 |
| 5.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |
| 六 | 安装及验收 |
| 6.1 | 安装地点：采购方指定地点。 |
| 6.2 | 安装完成时间：货到接到采购方通知后5天内安装完毕。 |
| ▲6.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |
| 6.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |

标项六：应急模式实验检测设备（数量：1套）

| 序号 | 招标文件要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1.1 | 适用范围：斑马鱼养殖（纯水机、独立4层单排养殖系统、循环系统）、胚胎、幼鱼培养（生化培养箱）、观察（体视显微镜）、显微注射（拉针仪、显微注射仪）、病理切片制备、样品转移（恒温运输箱）。 |
| ▲1.2 | 斑马鱼养殖系统含有温度、pH、电导率、溶解氧、盐度检测。 |
| 二 | 主要技术参数 |
| 2.1 | 独立式4层单排斑马鱼养殖系统： |
| 2.1.1 | 养殖鱼架：30x30mm不锈钢304L材质方管，厚1.5mm以上，可耐鱼缸重量不变形；四层养殖层，底部为水处理培菌过滤槽。 |
| 2.1.2 | 管道及阀门：可调式水流，每一层有独立的控制阀，其水流可每层单独调整；可调式水流，每一缸有独立的出水调节阀，其水流可每缸单独调整；每个饲育缸调节阀必须为可拆式，以利日后维修更换；管材为PVCU材质，外层不可以烤漆制品替代。 |
| 2.1.3 | 饲育缸：3升鱼缸20个、10L鱼缸10个。每层可替换PC鱼缸；食品级PC材质；厚度要求：饲育缸、盖板板、隔板(纱窗隔板除外)其厚度≥2.5mm；强度要求：离地2米掉落至水泥地面不可破裂；水循环采溢流方式，具自动清洁设计；抽取式透明隔板及盖板，容易观看；系统每缸换水率5~10次/小时。 |
| 2.1.4 | 过滤系统：包含白绵预过滤片；多孔性生化滤球；滤材：钙镁离子滤材 3L、石英培菌环 3L、负离子滤材活性碳滤材 3L、远红外线滤材3L，39W紫外线杀菌灯组，可在水流动状态直接更换灯管。 |
| 2.1.5 | 增氧泵：2.5升/min以上。 |
| 2.1.6 | 计量泵：≥1.0L/小时。 |
| ▲2.1.7 | 控制系统：弱电系统采用防火材质；电源具漏电断路器；控制箱：防泼溅控制箱；触控工业级面板：显示系统资讯、水质在线参数、水质参数24小时记录器；系统保护功能：低水位警报保护功能；工业用电极pH酸碱度精确至小数点后2位；工业用电极导电度监测范围：0~2000 us；工业用电极溶氧监测范围:0~20mg/L，分辨率≤0.01mg/L；工业用电极盐度监测范围：0~180g/ml,分辨率≤0.01g/L；pH、导电度、溶解氧、盐度可自定义高低警示范围。 |
| 2.1.8 | 生理参数监测 |
| 2.2 | 集中式斑马鱼养殖系统（纯水机、水体循环单元、集中式4层单排养殖单元）： |
| 2.2.1 | 纯水机：产水量≥100L/h |
| 2.2.2 | 养殖鱼架：30x30mm不锈钢 304L 材质方管，厚1.5mm以上，可耐鱼缸重量不变形； 四层养殖层，底部为水处理培菌过滤槽。 |
| 2.2.3 | 管道及阀门：可调式水流，每一层有独立的控制阀，其水流可每层单独调整；可调式水流，每一缸有独立的出水调节阀，其水流可每缸单独调整；每个饲育缸调节阀必须为可拆式，以利日后维修更换；管材为PVCU材质，外层不可以烤漆制品替代。 |
| 2.2.4 | 饲育缸：3升鱼缸20个、10L鱼缸10个。每层可替换PC鱼缸；食品级PC材质；厚度要求：饲育缸、盖板板、隔板(纱窗隔板除外)其厚度≥2.5mm；强度要求：离地2米掉落至水泥地面不可破裂；水循环采溢流方式，具自动清洁设计；抽取式透明隔板及盖板，容易观看；系统每缸换水率5~10次/小时。 |
| 2.2.5 | 过滤系统：包含白绵预过滤片；多孔性生化滤球；滤材：钙镁离子滤材 3L、石英培菌环 3L、负离子滤材活性碳滤材 3L、远红外线滤材3L，39W紫外线杀菌灯组，可在水流动状态直接更换灯管。 |
| 2.2.6 | 增氧泵：15升/min以上。 |
| 2.2.7 | 计量泵：≥1.0L/小时。 |
| ▲2.2.8 | 控制系统：弱电系统采用防火材质；电源具漏电断路器；控制箱：防泼溅控制箱；触控工业级面板：显示系统资讯、水质在线参数、水质参数24小时记录器；系统保护功能：低水位警报保护功能；工业用电极pH酸碱度精确至小数点后2位；工业用电极导电度监测范围：0~2000 us；工业用电极溶氧监测范围:0~20mg/L，分辨率≤0.01mg/L；工业用电极盐度监测范围：0~180g/ml,分辨率≤0.01g/L；pH、导电度、溶解氧、盐度可自定义高低警示范围。 |
| 2.2.9 | 小动物手术麻醉操作台 |
| 2.2.10 | PH计 |
| 2.3 | 生化培养箱： |
| 2.3.1 | 控温范围：5-50℃； |
| 2.3.2 | 分辨率：0.1℃； |
| 2.3.3 | 波动度：±0.5℃； |
| 2.3.4 | 均匀度：±1℃（37℃时）； |
| 2.3.5 | 内胆尺寸(mm)：≥500×450×1100； |
| 2.3.6 | 外形尺寸(mm)：≤650×600×1600； |
| 2.3.7 | 水平摇床 |
| 2.3.8 | 真空干燥烘箱 |
| 2.3.9 | 旋转培养器 |
| 2.4 | 拉针仪： |
| 2.4.1 | 毛细管外径范围：1.0-2.0mm； |
| 2.4.2 | 毛细管长度：50mm~260mm； |
| 2.4.3 | 加热丝：铬铝钴电阻丝； |
| 2.4.4 | 功率：≥60W； |
| 2.4.5 | 工作电压：≤2.5V； |
| 2.4.6 | 砝码：25g×2，100g×2； |
| 2.4.7 | 设备大小/重量：≤长220×宽200×高200mm，≤3.5KG。 |
| 2.5 | 显微注射仪： |
| 2.5.1 | 操作单元连接电缆长度≥2.5m |
| 2.5.2 | 脚踏开关连接电缆长度≥2.5m |
| 2.5.3 | 供应压力：0.4～0.7Mpa； 气压注射/平衡压力：0/0.005～0.5Mpa； 清除压力：0.4～0.7Mpa。 |
| 2.5.4 | 尺寸/重量： 控制单元≤宽150×长220×H高280mm，≤3.5kg； 操作单元≤宽150×长180×高70mm，≤1.0kg。 |
| 2.6 | 体视显微镜： |
| 2.6.1 | 光学系统：Greenough光路设计，高分辨率、高反差、立体感强。 |
| 2.6.2 | 主机：主机变倍比8：1，放大范围6.3x-100x；最高分辨率可达420Lp/mm；主机包含100:0/0:100分光光路，可接相机；主机包含0.5x相机接口；所有镜片采用防灰尘设计。 |
| 2.6.3 | 调焦支架：升降范围≥140mm。承重≥5KG。 |
| 2.6.4 | 目镜观察筒：人机工程学设计，35度倾角，瞳距可调。 |
| ▲2.6.5 | 目镜：10x目镜，大视场数23mm；高眼点，屈光度可调；目镜罩2只。 |
| 2.6.6 | 物镜：1x平场复消色差物镜（包含在主机机身中），工作距离：92mm，最大视野范围：35mm。 |
| ▲2.6.7 | 变倍：具有10个精准的变倍卡位，方便查看放大倍数信息。 |
| ▲2.6.8 | 主机自带LED双支光纤照明器，无需另配光源，可任意调节照射角度，实现反射光斜照明，暗场等观察方式。LED光源，寿命≥50000小时。 |
| 2.6.9 | 原厂同品牌摄像系统；彩色相机物理像素≥830万，Ultra HD(4K)；拍摄速度≥30幅/秒（分辨率3840 x 2160），HDMI/USB3.0 Type C/Ethernet/Micro-D多种数据传输接口；相机可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照。相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，无需额外配备电脑。相机带有主动降噪、主动锐化功能并可进行HDR模式采集。 |
| 2.6.10 | 同厂同品牌摄像系统显微图象处理软件平台；手动景深扩展功能，实现超景深拍摄；手动大图拼接功能，实现超大视野拍摄；支持bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm, czi等格式图像输入与输出；曝光模式自动、测光、手动可选；灰度测量值12位动态范围；可自动调整至3200K色温；多色彩通道白平衡调节，可手动白平衡调节，带有黑平衡调节；多种预览模式可选，预览图像下可调整放大或缩小,可对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等；亮度、对比度、gamma值调整，图像平滑、锐化等处理；图像存档可进一步编辑。 |
| 2.6.11 | 微单 |
| 2.7 | 冷冻病理切片机： |
| 2.7.1 | 双压缩机、四制冷。 |
| 2.7.2 | 冷冻箱温度：0～-35℃。 |
| 2.7.3 | 压缩机控制样本头温度范围：-10℃ ～ -50℃； |
| 2.7.4 | 带样本回缩功能，并可以关闭 |
| 2.7.5 | 冷冻架具有压缩机控制制冷及半导体制冷两种方式：快速冷冻架部分为压缩机制冷点：≥15个；快速冷冻架部分为半导体控制点：≥2个。 |
| 2.7.6 | 防卷板可侧向翻转，四边使用，延长其使用寿命。 |
| 2.7.7 | 切片厚度≥1～100µm。 |
| 2.7.8 | 快速修块：2种：40，30，20，10um，或1-600um。 |
| 2.7.9 | 垂直样本幅度≥59mm。 |
| 2.7.10 | 水平位移≥25mm。 |
| 2.7.11 | 控制键盘及手轮可任意锁定，高度可调。 |
| 2.7.12 | 具有机身内置一体化紫外线消毒功能，非臭氧消毒。 |
| 2.7.13 | 自动消毒持续时间：30min～3hours。 |
| 2.7.14 | 手动、自动除霜功能，除霜时间≥12min。 |
| 2.7.15 | 样本头方向可调：X/Y轴8°定位，Z轴360°旋转。 |
| 2.7.16 | 机箱纳米抗菌银表面涂层，有效防止病毒、细菌滋生。 |
| 2.7.17 | 机身防溅水设计。 |
| 2.7.18 | 冷冻箱、样品头独立制冷。 |
| 2.7.19 | 速冷架制冷温度最低达：-42℃。 |
| 2.7.20 | 切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全。 |
| 2.7.21 | 电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s。 |
| 2.7.22 | 按键图形化设计。 |
| 2.7.23 | 风扇静音式设计，确保工作环境舒适。 |
| 2.7.24 | 低温层析箱 |
| 2.8 | 恒温运输箱： |
| 2.8.1 | 制冷原理：压缩机制冷。 |
| 2.8.2 | 保温原理：第四代环保发泡LBA；保温层厚度：100mm。 |
| 2.8.3 | 产品外部尺寸：≤900*600*550mm； 产品内部尺寸：≥350*320*260mm； 内容积：≥30L。 重量：≤45kg。 |
| 2.8.4 | 温度范围：-20～+25℃。 |
| 2.8.5 | 保温时间：10小时（环温25℃，箱内2～8℃）。 |
| 2.8.6 | 适应环境温度：0～43℃。 |
| 2.8.7 | 制冷方式：风冷；制热功能：具备。 |
| 2.8.9 | 电源适应性：AC100～240V，DC12V、DC24V。 |
| 2.8.10 | USB接口及数据导出功能：标配。 |
| 2.8.11 | 模块化设计：制冷机组采用模块化设计，维修更方便。 |
| 2.8.12 | 运动异常检测：倾斜、冲击检测功能。 |
| 2.8.13 | 倾角保护：内置倾角保护机制，有效保护制冷系统。 |
| 2.8.14 | 通过GJB150和GJB899A等相关测试，整机减震设计有效保护血液质量； |
| 2.8.15 | 体温维持仪 |
| 三 | 系统配置要求 |
| 3.1 | 独立4层单排养殖系统 2套（含生理参数监护仪1台） |
| 3.2 | 集中式斑马鱼养殖系统： |
| 3.2.1 | 纯水机 1台 |
| 3.2.2 | 水体循环系统 1套 |
| 3.2.3 | 集中式4层单排养殖单元 6个 |
| 3.2.4 | 丰年虾孵化器 2只 |
| 3.2.5 | 小动物手术麻醉操作台 2个 |
| 3.2.6 | PH计 1个 |
| 3.2.7 | 繁殖缸 20个 |
| 3.2.8 | 野生型AB斑马鱼 100对 |
| 3.2.9 | 转基因斑马鱼 100对 |
| 3.2.10 | 配套耗材及饲料 |
| 3.3 | 生化培养箱 1台（含水平摇床4台，真空干燥烘箱1台，旋转培养器4个） |
| 3.4 | 拉针仪 1套 |
| 3.5 | 显微注射仪 1套 |
| 3.6 | 体视显微镜： |
| 3.6.1 | 主机 1台 |
| 3.6.1 | 340大底座，支架 1个 |
| 3.6.2 | 透射光底座 1个 |
| 3.6.3 | 双支光纤 1个 |
| 3.6.4 | 2.0X前端镜 1个 |
| 3.6.5 | 显微镜相机 1套 |
| 3.6.6 | 同厂同品牌摄像系统显微图象处理软件平台 1套 |
| 3.6.7 | 电脑 1套 |
| 3.6.8 | 微单 1个 |
| 3.7 | 冷冻病理切片机（双压缩机+紫外银离子消毒） 1套（含低温层析箱4台） |
| 3.8 | 恒温运输箱： |
| 3.8.1 | 恒温运输箱 1台 |
| 3.8.2 | 血袋筐 1只 |
| 3.8.3 | 滚塑箱 1只 |
| 3.8.4 | 体温维持仪 1台 |
| 四 | 其它 |
| ▲4.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |
| 4.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |
| 4.3 | 提供各类必要证件（书），交货时提供海关报关单（商检证书）（如有，请提供）,全套设备必须为全新。 |
| 4.4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |
| ▲4.5 | 供应商必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |
| 4.6 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |
| 4.7 | 提供近两年内用户名单、联系电话。 |
| 五 | 售后服务 |
| ▲5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥2年(签订合同时附原厂家证明)。 |
| 5.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |
| 5.3 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |
| 5.4 | 免费提供至少每年2次的上门全面保养服务。 |
| 5.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（至少2人，列出具体的培训方案）。 |
| ▲5.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |
| 5.7 | 提供厂家保修点地址。 |
| 5.8 | 升级：免费提供2年内软件升级。用户享有该软件的终生使用权。 |
| 5.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |
| 六 | 安装及验收 |
| 6.1 | 安装地点：采购方指定地点。 |
| 6.2 | 安装完成时间：货到接到采购方通知后5天内安装完毕。 |
| ▲6.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |
| 6.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期：合同生效后2个月内交货。 |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 付款方法和条件： （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价40%的预付款； （2）合同签订一个月内安装，调试验收合格正常使用后支付合同总价的60%； （3）签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定，另行约定。 （4）采购人支付前，中标人须向采购人提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 4 | 质量保证期：详见“第五章《技术需求表》” |
| 5 | 履约保证金：本项目无须提交履约保证金 |
| 6 | 售后服务要求：详见“第五章《技术需求表》” |
| 7 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

1、投标文件的组成（适用于标项1、2、3、4、5）：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（附件一）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（附件二）；

B2、法定代表人身份证明（附件三）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（附件四）；

B4、供应商一般情况表（附件五）；

B5、商务条款响应表（附件六）；

B6、技术条款偏离表；对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应（附件七）；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告复印件等相关证明资料；（格式自拟）

B8、售后服务方案及其他优惠措施；（格式自拟）

B9、产品销售业绩表；（格式自拟）

B10、安装调试方案；（格式自拟）

B11、技术培训方案；（格式自拟）

B12、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B13、供应商认为需要的其他资料。

B14、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（附件八）；

C2、分项报价表（附件九）；

C3、中小企业声明函（附件十）；

C4、残疾人福利性单位声明函（如是，请提供，格式见附件十一）；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

温馨提示：各供应商如投多个标项的，各标项的投标文件须分别编制。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

1、投标文件的组成（适用于标项6）：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（附件一）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

（1）中小企业声明函（格式见附件十）；

（2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如是，请提供）；

（3）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供，格式见附件十一）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（附件二）；

B2、法定代表人身份证明（附件三）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（附件四）；

B4、供应商一般情况表（附件五）；

B5、商务条款响应表（附件六）；

B6、技术条款偏离表；对第五章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应（附件七）；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告复印件等相关证明资料；（格式自拟）

B8、售后服务方案及其他优惠措施；（格式自拟）

B9、产品销售业绩表；（格式自拟）

B10、安装调试方案；（格式自拟）

B11、技术培训方案；（格式自拟）

B12、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B13、供应商认为需要的其他资料。

B14、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（附件八）；

C2、分项报价表（附件九）；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

温馨提示：各供应商如投多个标项的，各标项的投标文件须分别编制。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

A.资格文件

封面

正（副）本

中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）

项目编号：    DC1122023

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）

项目编号：   DC1122023

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：德威工程管理咨询有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）（项目编号：DC1122023）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表：（签字）

日           期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批），项目编号为DC1122023，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位开标截止时间前6个月内任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件。

B4供应商一般情况表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）

标 项 号：

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

B5商务条款响应表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）

标 项 号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

- B6技术条款偏离表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）

标 项 号：

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

- C.报价文件

封面

正（副）本

中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）

项目编号：  DC1122023

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）

标项号：

货币单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 产地品牌 |  | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（总计）（大写及小写：元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、有关投标报价优惠折扣等均应在投标声明中载明。

3、投标报价必须与分项报价表中的投标报价一致。

4、供应商自行选择所投标项进行报价，如该标项未投标的，投标报价填“/”。

供应商（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

- C2分项报价表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）

标项号：                                                                                                       货币单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标报价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 质保期内备品、备件费 | 特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13

3、除填写本表外，投标商还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表

②质保期内备品、备件清单及价目表                                           供应商（盖单位公章）：

③特殊工具清单及价目表（如有需提供）

④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

⑤配套试剂（或耗材）的报价（如有）

日期：    年    月    日

- C2-1货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

- C2-2质保期内备品、备件清单及价目表

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

- C2-3特殊工具清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

- C2-4所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

- C2-5配套试剂（或耗材）的报价（如有，需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._______________________________（标的名称），属于工业行业；制造商为_______________________________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._______________________________（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- C5 供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加中国科学院大学宁波华美医院综合改造工程医疗设备采购项目（第一批）（项目编号：DC1122023）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“评分标准（兼评委打分表）”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |