宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202210058G

采 购 人：宁波市第一医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2022年5月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	12

第四章  采购合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	30

第六章  商务条款	50

第七章  附件	51

- 第一章  招标公告

公告日期：2022年6月1日

发布日期：2022年6月1日

项目概况

宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年06月22日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202210058G

项目名称：宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目

预算金额（元）：5480093

最高限价（元）：5372640

采购需求：

标项名称:核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务

数量:1

预算金额（元）:5480093

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章招标内容与技术需求

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：标项1，接采购人通知后累计150日历天内完成建设，并满足总包工期需要，具体起始时间以采购人书面通知为准

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年06月01日至2022年06月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年06月22日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）

开标时间：2022年06月22日14:00

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。

4.开标时间后半小时内（2022年6月22日14时30分前）供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2022年6月22日14时30分前）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。
（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市第一医院

地址：宁波市海曙区广济街31号

传真：

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0574-87085068

质疑联系人：殷先生

质疑联系方式：0574-87085315

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：鲍顺翱

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市第一医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

▲7、合格货物来源：本项目不允许采购进口产品。

8、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

5.1本项目为“交钥匙”工程，固定单价合同。投标报价以人民币为结算货币，是经第三方检测机构检验合格的防辐射设施投入运行并交付采购人使用前所发生的一切费用，包括但不仅限于完成本项目所需深化设计，设备、材料的制造、运输、装卸、保险、保管、就位、水电驳接、安装（含辅材、工具使用费等）、调试、验收、税费、利润、培训及质保期维护等履行合同过程中产生的所有成本和费用以及成交供应商应承担的一切税费等所有费用的完整价格。具体详见招标文件第五章“招标内容与技术需求”。供应商应结合市场及自身情况自行报价。对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在合同总金额内。

5.2对于招标文件第六章未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设备、材料，投标供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

5.3供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、技术响应表（格式见附件）；

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）

B7、商务条款响应表；

B8、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、投标分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或相应人员的CA签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”                ；

（2）采购编号：             NBITC-202210058G                  ；

（3）项目名称：   宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目       ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价，标项一：5372640元。投标报价超出对应最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定的招标代理货物收费标准向中标供应商收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- ▲6、不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商/工程承建企业/服务承接企业均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中 开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.4确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违反黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注： 1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（税收违反黑名单），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违反黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违反黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个供应商案。 | 是否有两个供应商案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价:标项一：5372640元。超过最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202210058G

| 供应商 分值 |  |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2技术、商务70分 | 1、对“第五章 招标内容与技术需求”响应性（10分）： 完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”所有指标的得10分，“标★”符号每负偏离一条指标的扣2分；每负偏离一条指标的扣1分，扣完为止。 |  | 10 |
|  | 2、主要材料设备（包括电动平移防护门、手动辐射防护平开门、辐射防护涂料、铅玻璃等）的技术先进性、可靠性、成熟性等方面进行综合评审（7分）： 材料设备品质、质量档次、性能、先进性、稳定性、成熟可靠性、耐用性以及满足“放射工作用房辐射与防护设施产品的安全可靠性”等情况进行综合评审， 品质质量优秀，设备生产工艺、技术水平达到先进水平，同级领域里有丰富成熟的应用经验证明的得7-4分； 品质质量良好、技术水平较为成熟，与采购需求基本一致的得4-2分； 品质质量较差、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得2-0分。 |  | 7 |
|  | 3、评标委员会根据供应商针对本项目的工艺说明，特别是针对本项目的技术难点及关键部位工艺说明进行评议（6分）： 工艺说明详细、完善，优于招标需求的得6-4分； 工艺说明基本满足招标需求的得4-2分； 工艺说明存在缺陷，无法满足招标需求的得2-0分。 |  | 6 |
|  | 4、样品分 （6分） | （1）根据观察窗铅玻璃小样的工艺、材质、外观进行评议（3分）： 材质优质、耐用、坚固的，生产工艺先进得3-2分； 材质一般、较耐用、较坚固、生产工艺较先进的得2-1分； 材质粗糙、不耐用、松垮的、生产工艺落后的得1-0分。 | 3 |
|  |  | （2）根据防护门小样的工艺、材质、外观进行评议（3分）： 材质优质、耐用、坚固的，生产工艺先进得3-2分； 材质一般、较耐用、较坚固、生产工艺较先进的得2-1分； 材质粗糙、不耐用、松垮的、生产工艺落后的得1-0分。 | 3 |
|  | 5、评标委员会对供应商针对本项目的总体施工组织方案进行评议（4分）： 方案完整、合理，完全符合招标需求的得4-3分； 方案基本可行，基本符合招标需求的得3-1分； 方案不完整或有欠缺，偏离招标需求的得1-0分。 |  | 4 |
|  | 6、评标委员会对项目组人员投入、人员技术力量及人员配置方案进行评议 （1）拟派本项目项目负责人具有建筑工程或机电工程专业注册建造师证书的，二级的得1分，一级的得3分。（提供证书复印件加盖供应商公章） （2）对担任本项目经理和技术负责人的技术能力、工作履历、资质、类似项目经验及人员配置方案进行评议（3分）： 内容完整，配备方案合理，完全符合招标需求的得3-2分； 内容完整、配备方案基本保证，基本符合招标需求的得2-1分； 内容不完整或配置方案有欠缺，偏离招标需求的得1-0分。 （投标文件中提供上述人员开标前为其缴纳的社保证明并加盖供应商公章） |  | 6 |
|  | 7、评标委员会对项目实施进度计划安排合理性、可行性进行评议（3分）： 进度安排合理、可行、科学，优于招标需求的得3-2分； 进度安排完整、合理，与招标需求基本一致的得2-1分； 进度安排存在缺陷，无法满足招标需求的得1-0分。 |  | 3 |
|  | 8、评标委员会根据供应商针对本项目的安全保证措施，可行性进行评议（3分） 措施具体、可行、有效，符合采购人需求的得3-2分； 措施存在一定瑕疵，基本符合采购人需求的得2-1分； 措施简单，可行性不强，不能满足采购人需求的得1-0分。 |  | 3 |
|  | 9、评标委员会对供应商提供的质量保证措施进行综合评议（3分）： 措施具体、可行、有效，符合采购人需求的得3-2分； 措施存在一定瑕疵，基本符合采购人需求的得2-1分； 措施简单，可行性不强，不能满足采购人需求的得1-0分。 |  | 3 |
|  | 10、评标委员会对供应商提供的技术培训方案进行综合评议（2分）： 方案具体、可行，符合采购人需求的得2-1分； 方案可行性不强，但基本符合采购人需求的得1-0.5分； 方案简单，可行性较弱，难以满足采购人需求的得0.5-0分。 |  | 2 |
|  | 11、评标委员会对供应商的售后服务方案（包括响应承诺时间、后期维保服务方案、维护人员安排、后续技术支持、应急保障措施）进行评议（6.5分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，优惠措施合理、可行，优于招标需求的得6.5-4分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得4-2分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得2-0分。 |  | 6.5 |
|  | 12、评标委员会对供应商针对本项目的其他合理化建议进行评议（2分）： 建议切实可行，符合采购人实际情况得2-1.5分； 建议基本可行，基本符合采购人实际情况得1.5-1分； 建议较为简单，可行性不强，难以满足采购人实际情况得1-0分； |  | 2 |
|  | 13、检测报告（3分）： 供应商所投铅板、铅玻璃板、防护涂料板3种材料具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所（或同级别同类检测机构）核发的放射防护《检测报告》，每提供1个得1分，其他级别同类检测机构核发的，每提供1种得0.5分，本项目满分3分。（就高计取，提供上述有效检测报告复印件加盖供应商公章） |  | 3 |
|  | 14、资质证书（4.5分）： （1）供应商具有质量管理体系证书得0.5分； （2）供应商具有环境体系认证证书得0.5分； （3）供应商具有职业健康安全管理体系认证证书得0.5分； （4）供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得1.5分； （5）供应商具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的得1.5分； （提供上述有效证书复印件加盖供应商公章） |  | 4.5 |
|  | 15、业绩（3分）： 供应商自2019年1月1日（合同签订时间为准）至今具有类似核医学防辐射项目建设业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 （提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中无法体现业绩相关认定内容的，还须提供用户证明，否则不得分。同一用户不累计得分。） |  | 3 |
|  | 16、政策性因素加分：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分（须加盖公章） |  | 0.5 |
|  | 17、政策性因素加分：投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分（须加盖公章） |  | 0.5 |
| 综合得分70分 |  |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。上述分值范围重复的，上限含下限不含。2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。原件和投标文件中的复印件不一致的不得分。

评委签名：                                                         年  月  日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202210058G

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

买方（全称）

卖方（全称）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

# 一、定义和法律

1.1 “合同”系指买方和卖方已签署的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

1.2 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、器具、耗材、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料等。

1.3 “服务”系指合同规定卖方须承担与货物相关的服务，包括但不限于安装就位、安装指导、安装调试、技术协助、校准、培训以及其它卖方应承担的义务。

1.4 “现场”系指合同项下货物仓储、存放、安装就位、安装指导、安装调试、运行的现场。

1.5 “验收”系指买方依据技术规格书（用户需求书）规定接受合同货物所依据的程序和条件。

1.6  本合同适用的是中国的法律、法规，以及部门规章、项目所在地的地方法规、地方规章。

# 二、合同标的

2.1 合同生效后，买方同意采购、卖方同意提供本合同项下的所有货物及服务。本次合同的标的为：                ，具体内容及要求详见合同附件。

2.2 卖方提供的所有货物及服务内容必须完全满足合同的要求。

# 三、合同价格

3.1本合同总金额为：（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。详细分项报价见合同附件。

3.2 本合同约定的货物单价为固定价格，在合同执行期间不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等影响。

3.3 本项目为“交钥匙”工程，固定单价合同，以人民币为结算货币，是经第三方检测机构检验合格的防辐射设施投入运行并交付采购人使用前所发生的一切费用，包括但不仅限于完成本项目所需深化设计，设备、材料的制造、运输、装卸、保险、保管、就位、水电驳接、安装（含辅材、工具使用费等）、调试、验收、税费、利润、培训及质保期维护等履行合同过程中产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费等所有费用的完整价格。具体详见招标文件第五章“招标内容与技术需求”。对于单价中没有包含的项目，买方将不再支付，并均认为已包含在合同总金额内。

3.4 质保期内的备品备件均由卖方提供，费用已含入合同总金额内。

3.5 合同及附件中所列的数量为本次预计采购数量，如有调整以买方发出的交货通知为准。不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同履行期间按照本合同约定的货物单价执行。

# 四、交货

4.1交货期：接买方通知后累计   日历天内完成建设，并满足总包工期需要，具体起始时间以买方书面通知为准。

4.2 项目地点：买方指定的仓储地点或现场存放点，存放点由买方现场指定。卖方负责交货地点的卸货和现场存放点的就位。

# 五、合同文件和资料

5.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3除了合同本身之外，合同条款5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如买方有要求，卖方在完成本合同后应将这些文件及复制件全部归还给买方。

5.4 卖方应提供与货物相符的中文技术资料，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，并随每批货物一同装箱。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

5.5技术资料的全部费用已包含在合同总金额内。

# 六、知识产权

6.1卖方应保证，买方在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉；若买方受到此类侵权指控（包括收到第三方的律师函、索赔函等文书）或起诉，卖方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用（包括但不限于法院诉讼费、保全费和律师费等为处理相关事宜支出的所有费用）。如买方不得不继续使用该货物，由此扩大损失部分也由卖方承担，但买方需提前发函告知卖方。

6.2买方永久享有卖方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需承担任何费用。

# 七、包装运输

7.1 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

7.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7.3．卖方负责办理运输和保险，将设备运抵至买方指定地点，并负责到场卸货，设备运输费、保险费及装卸费包含在设备总价中。

7.4．设备运输及到场卸货均由卖方自行负责，设备到场后，继续由卖方负责保管直至通过最终验收并办理交接手续为至。

# 八、安装、验收

8.1卖方应于发货前3个工作日书面通知买方，根据双方协定时间地点进行交货并开箱检验，该检验不代表已经验收合格。如发现设备元件、配件规格和数量或两者都与合同文件、招标文件不符，卖方应无条件及时更换。

8.2货物检验时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：①装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料；②该批次货物采购文件及本合同附件所涉及的质量、技术、服务及验收的相关内容。

8.3．卖方负责其提供货物的就位、安装和调试，包括卖方提供货物与公用设施、建筑等界面的连接。卖方应在买方指定日期派遣工程师到现场进行就位、安装和调试工作，并应提供全部安装、调试过程中的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表。

8.4．就位、安装、调试的安全管理

（1）卖方是本项目施工和安装调试的责任人，应对建设工程安全管理负全部责任并承担所有的责任和费用支付。卖方承诺：应对本项目的安装和调试过程的安全管理负责；在整个过程中遵守国家法规和买方所在地相关主管部门的有关规定。

（2）卖方应对项目实施从深化设计、采购到安装、调试直至顺利通过验收并交付使用的全过程的质量、安全负责，并按照本项目的设计图纸、标准与规范和有关技术要求组织本项目的实施，不得偷工减料。

（3）除本合同另有规定，卖方应根据安装工程的实际需要，自行解决施工所用的照明、围栏、各种警示标志和警卫。除不可抗力外，由于卖方的原因导致安装调试过程所产生的设备、设施损失和损坏以及人身伤害（包括买方的设备、设施受损及配合人员受伤），由卖方承担责任及所有发生的费用，并全价赔偿。

（4）卖方应严格执行安装施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。遵守政府有关部门对工地交通和卫生管理的有关规定，达到文明工地标准，并承担由于违反规定引起的罚款及买方的损失。文明施工费已包含在合同总价内。

（5）卖方承包范围内部分已经竣工的工程未正式交付买方之前，卖方负责已完工程的保护工作，如保护期间发生成品损坏，卖方应自费予以修复或赔偿。

8.5设备在通过买方组织的竣工验收合格后，一个月内设备运行正常无问题，视为最终验收合格，最终验收合格之日起计算质保期。

# 九、质量标准、质保期和售后服务

9.1卖方交付的货物应符合技术规格书(用户需求书)所述的标准。如没有提及适用标准，则应符合国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

9.2本合同项下的货物质保期：     个月，自最终验收合格之日起计算。

9.3有保质期的产品，卖方所供的有效日期必须大于整个保质期的2/3以上。如涉及到特殊物品，由双方协商决定。

9.4卖方提供的货物必须是全新原装正品，符合货物要求的规格型号和技术指标。质保期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，卖方需在2天内负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

9.5质保期内维修包括提供维修所需的材料、配件的生产、运输、装卸至维修现场、安装调试等全过程所产生的成本和费用以及卖方应承担的一切税费。质保期满后，卖方应继续提供维修服务，只收取维修配件成本费、免收人工费。

9.6在质保期内，卖方应实行一年一次的质量跟踪服务和反馈。在质保期满前时作一次免费维护保养。质保期外，实行二年一次的跟踪服务和反馈。

9.7质保期外，如若设备故障，卖方提供维修服务，维修费买方先付50%，另50%待设备运行一月后结清，设备配件如需要重新购买则按不超过投标文件中承诺的报价计算。

9.8如配件将要停止生产，卖方应事先告知买方将要停止生产的计划，使买方有足够的时间采购所需的备品备件。

9.9在配件停止生产后，如买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

# 十、所有权与风险转移

10.1 货物所有权和毁损、灭失的风险自卖方将货物运至买方指定的交货地点并通过最终验收后止，出具书面验收报告并办理交接手续后由卖方转移至买方。

10.2 所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不得减轻或免除卖方的产品质量责任；不影响因卖方履行义务不符合合同约定，买方要求其承担违约责任的权利。

# 十一、付款方法和条件

11.1合同签订并收到履约保证金后，支付合同金额的40%作为预付款。

11.2货物到项目现场经监理、买方确认后支付该批货物合同价的40%（分批发货的分批支付到货款）。

11.3安装调试完成，经相关单位验收合格后，卖方按买方要求提交竣工资料、结算资料并经买方委托的造价咨询单位最终确认造价后，支付至结算造价的95%；

11.4剩余结算造价的5%在验收合格12个月后，且经买方确认无质量问题后15个工作日内付清（不计息）。

11.5每次付款前，卖方需提供买方同等金额的增值税普通发票。

# 十二、履约保证金：

12.1履约保证金金额：合同总金额的2.5%。

12.2履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（买方认可的银行开具的保函）、保险保单等；卖方应于预付款支付前将履约保证金交至买方指定账户。合同履行期间，卖方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在合同履约完成后全额无息退还卖方（卖方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

# 十三、违约责任

13.1如买方未按时支付合同款项，应按延误天数及同期银行存款利率向卖方支付违约金。

13.2如卖方延期交货，每逾期一日，卖方应按未交付货物的金额1%向买方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的10％；逾期超过20日仍不能交货的，买方有权单方解除合同。

13.3如卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、数量、质量及提供服务等不符合合同规定及技术资料规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换补货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换补货物的，买方可单方解除合同。如因买方原因造成的，卖方可免除责任。

如有合同变更，如卖方所交付货物性能、品牌、规格型号等与合同不一致，本项货物经买方认可同意更换，优于原合同的，按原合同价格结算，并扣除本项物资金额5%的违约金；更换补货物性能、品牌、规格型号差于原合同的，按照市场询价结果结算，并扣除本项物资金额5%的违约金。

13.4卖方不履行保修义务或拖延履行保修义务的，买方有权罚没余款，同时买方有权将卖方列入不良行为记录名单、一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.5 卖方存在恶意磋商或虚假承诺等不正当竞争行为，买方有权将卖方列入不良行为记录名单，一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.6由于卖方所提供的产品质量不合格给买方或第三方造成人身财产损失的，卖方应承担全部赔偿责任。

13.7卖方存在违反合同条款有关知识产权的违约行为，向买方支付合同总金额的10%违约金。

13.8卖方存在违反合同条款有关转让和分包的违约行为，经买方指出仍不纠正的，买方有权单方解除合同。

13.9因卖方逾期交货、不能交货或交付的货物不符合规定要求等违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总金额10%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

13.10对于合同中所列的违约金和赔偿款，买方有权从货款中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除卖方继续履行合同的义务，也不减轻卖方合同项下的其他责任和义务。

# 十四、不可抗力

14.1不可抗力系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2 受阻方应在不可抗力事件发生后7日内，以书面形式通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生原因、情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同下义务的影响，并在另一方合理要求的时间内提供证明。

14.3发生不可抗力事件时，双方应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

14.4若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

14.5一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成一致的处理办法。

14.6 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

# 十五、税费

15.1根据中国现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

15.2发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

# 十六、变更

16.1、当买方提出设备数量减少时或者增加不超过投标数量10%时，合同价款可进行调整。调整的依据为：设备清单中的单价×增减的数量。

16.2、涉及买方要求设备变更的，双方在变更确定后7天内，卖方提出变更合同价款的报告，经买方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更设备的单价，按合同已有的单价变更合同价款；

（2）合同中只有适用或类似于变更设备的单价，可以参照类似单价变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更设备的价格，由卖方提出适当的变更单价，经买方或买方委托的造价咨询确认后执行。

16.3、卖方在双方确定变更后7天内不向买方提出变更签证的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

16.4、买方提出的对已交货部分进行变更，卖方对于有可能被重复利用的设备，必须报买方确认，否则视为全部重新利用。

16.5、现场签证由卖方填写，买方单位派人审核数量和单价，经买方代表审定后方为有效。

16.6、因卖方擅自变更发生的费用和由此导致买方的直接损失，由卖方承担，延误的工期不予顺延。

16.7、卖方提出的合理化建议涉及到对清单内规定的设备的更改及对设备的换用，须经买方代表同意。未经同意擅自更改或换用时，卖方承担由此发生的费用，并赔偿买方的有关损失，延误的工期不予顺延。

# 十七、转让和分包

除买方事先书面同意外，卖方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

# 十八、合同修改

欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

# 十九、合同的解除和终止

19.1如果卖方迟延履行或交付不符合要求，买方有选择是否继续接受。

1）如买方接受，则买方应支付与所交付产品相对应的相关款项；

2）如买方不接受，解除合同，卖方需支付合同总金额10%的违约金。

19.2合同的解除及终止不影响任何一方依据本合同的约定向另一方提出索赔、追索或其他约定、法定权利。

# 二十、争端处理

20.1因本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，由宁波市仲裁委员会裁决解决。

20.2仲裁发生的费用（包括仲裁费、律师费、保全费、执行费等）均由违约方承担。

# 二十一、合同生效及其它

21.1本合同在双方签字盖章后生效。

21.2招标文件、投标文件和招标过程中的澄清文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

21.3 本合同一式陆份，买方肆份，卖方贰份，具有相同法律效力。

二十二、合同附件

下列合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1)供货范围及分项报价表；

22.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下:

1) 本合同文本及附件；

2) 中标通知书；

3) 授标前澄清文件（含询标纪要及承诺）；

4) 招标文件及招标补充文件（澄清文件、其他补充资料）；

5) 投标文件及附件。

买方（盖章）：                           卖方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：         法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

开户账号：                               开户账号：

开户银行：                               开户银行：

税号：                                   税号：

签订日期：                               签订日期：

- 第五章  招标内容与技术需求

- 一、项目概况

- 建设地址：宁波市奉化区方桥，东环线以东，儒江路以南，北仓路以北。

- 技术规范要求：

2.1、按GB18871-2002《电离辐射与辐射源安全基本标准》进行施工。

2.1.1剂量率<250UR/h。

2.1.2累积剂量：工作人员<2msv/a；公众人员: <0.5msv/a；年剂量约束值＜0.3msv。

2.1.3空气比释动能率：＜7.5uGy/h。

2.2、防护铅板采用一号纯铅，含铅量为99.994%，密度不低于11.37g/cm³。平整度高、厚薄均匀、杂质含量低。按照放射防护器材与含放射产品环保管理办法（卫生部第18号函）执行。

★提供辐射防护铅玻璃、铅板、硫酸钡粉 X 射线防护材料衰减性能（GBZ/T147-2002）的监督报告（提供生产厂家检测报告复印件加盖供应商公章）。

2.3、防护用玻璃、铅板、辐射防护涂料必须达到或者高于国家药品监督管理局  YY0292-2-7 1997标准。

- 国家标准及行业标准

3.1《电离辐射与辐射源安全基本标准》GB18871-2002；

3.2《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2020；

3.3《建设项目职业病危害放射防护评价编制规范》GBZ/T181-2006；

3.4 《职业性外照射个人监测规范》GBZ 128-2002；

3.5 《医用诊断X射线个人防护材料及用品标准》GBZ 176-2006；

3.6 《放射工作人员健康标准》GBZ 98-2002；

3.7 《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》GBZ/T 180-2006；

3.8 《医用X射线诊断影像质量保证的一般要求》WS/T76-1996；

3.9 《X线诊断中受检者放射卫生防护标准》GB l6348-1996；

3.11 《育龄妇女和孕妇的X线检查放射卫生防护标准》GB16349-1996；

3.12 《儿童X线诊断放射卫生防护标准》GB 16350-1996；

3.13 《医用X射线诊断设备影像质量控制检测规范》WS/T189-1999；

3.14 《医疗照射放射防护基本要求》GBZ 179-2006；

3.15 《医学放射工作人员的卫生防护培训规范》GBZ/T149-2015；

3.16 《医用诊断X射线防护玻璃板标准》GBZ/T 184-2006；

3.17 《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003；

3.18 《X射线计算机断层摄影放射防护要求》GBZ 165-2012；

3.19 《建筑安装工程质量检验统一标准》GB50300-2013；

3.20 《建筑装饰工程质量验收规范》GB502010-2018；

3.21 《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ 120-2006）；

3.22 《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第1部分:一般原则》（GBZ/T 201.1-2007）

3.23 建设单位设计要求及国家、地方颁布的其它相关法律法规；

注：如上述国家标准有最新版本或替代标准颁布，则执行最新版本或替代标准。

供应商遵守不仅限于此技术规格书中的标准时，应向采购人及时解释清楚。

4、本项目招标范围核医学科放射机房辐射防护设备采购及安装，具体内容如下：

核医学科PET-CT机房1间、SPECT机房1间及辅助配套用房约约904.96㎡的辐射防护。

核医学衰变池：不锈钢池体、不锈钢电动球阀、手动阀门、止回阀、潜水泵、传感器、本地控制器、触摸屏远程控制系统、远程电脑终端、交换机、报警系统、辐射监测系统、专用软件、电缆、管材及辅材。

- 二、招标货物清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 辐射防护采购 |  |  |  |
|  | 留观（抢救）、卫生间、污洗间 |  |  |  |
| 1 | 墙面防护 | 1、30mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 117.14 |
| 2 | 手动双开防护门 | 1、带门框尺寸：（750+750）×2100，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层4.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 1 |
| 3 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层4.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 1 |
| 4 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：4.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 5.29 |
|  | 运动室 |  |  |  |
| 5 | 墙面防护 | 1、30mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 59.14 |
| 6 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层4.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 1 |
| 7 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：4.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 2.50 |
|  | SPECT病人通道 |  |  |  |
| 8 | 墙面防护 | 1、30mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 376.87 |
| 9 | 手动双开防护门 | 1、带门框尺寸：（750+750）×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层6.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁，6、门禁系统。 | 樘 | 3 |
| 10 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：6.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 8.34 |
|  | SPECT-CT |  |  |  |
| 11 | 墙面防护 | 1、30mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 123.6 |
| 12 | 铅玻璃观察窗 | 1、规格：1500×900×23，2、配1600×1000 铅镀锌方管框，3、铅当量：4.5mmPb。 | 套 | 1 |
| 13 | 电动病人通道防护门 | 1、尺寸：1700×2250，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层4.0mmPb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、门机联锁装置、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1 |
| 14 | 电动医务人员通道门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层4.5mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢。 | 樘 | 1 |
| 15 | 移门电动系统 | 1、微电脑控制系统、上轨道、盖板、五金配件,2、其他配置：红外安全光幕、手动开关2套、后备电源。 | 套 | 1 |
| 16 | 平开门电动系统 | 1、微电脑控制系统、铝合金拉杆、五金配件,2、其他配置：手动开关2套、后备电源。 | 套 | 1 |
| 17 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：4.0/4.5mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 6.79 |
| 18 | 304不锈钢防护窗套 | 1、基层材料：4.5mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 3.02 |
| 19 | 防护百叶窗 | 1、规格：400×400，2、铅当量：4.0mmPb，3、配换气扇。 | 套 | 1 |
|  | 注射室候诊、卫生间、固废暂存间 |  |  |  |
| 20 | 墙面防护 | 1、30mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 141.53 |
| 21 | 手动双开防护门 | 1、带门框尺寸：（750+750）×2100，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层4.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 1 |
| 22 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层4.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 1 |
| 23 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：4.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 5.28 |
|  | 注射、高活室 |  |  |  |
| 24 | 墙面防护 | 1、30mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 128.11 |
| 25 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层6.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 3 |
| 26 | 注射窗 | 1、600*600成品注射窗（设计防护量为40mmpb），包括制作、运输、安装、配件及打胶。 | 樘 | 1 |
| 27 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：6.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 7.50 |
|  | PET-CT |  |  |  |
| 28 | 墙面防护 | 1、50mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 128.61 |
| 29 | 铅玻璃观察窗 | 1、规格：1500×900×20x2，2、配1600×1000 铅镀锌方管框，3、铅当量：8.0mmPb。 | 套 | 1 |
| 30 | 电动病人通道防护门 | 1、尺寸：1700×2250，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层8.0mmPb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、门机联锁装置、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1 |
| 31 | 电动医务人员通道门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层8.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢。 | 樘 | 1 |
| 32 | 移门电动系统(重型） | 1、微电脑控制系统、上轨道、盖板、五金配件,2、其他配置：红外安全光幕、手动开关2套、后备电源。 | 套 | 1 |
| 33 | 平开门电动系统(重型） | 1、微电脑控制系统、铝合金拉杆、五金配件,2、其他配置：手动开关2套、后备电源。 | 套 | 1 |
| 34 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：8.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 7.64 |
| 35 | 304不锈钢防护窗套 | 1、基层材料：8.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 3.02 |
| 36 | 防护百叶窗 | 1、规格：400×400，2、铅当量：8.0mmPb，3、配换气扇。 | 套 | 1 |
|  | PET-MR |  |  |  |
| 37 | 墙面防护 | 1、50mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 128.46 |
|  | 污洗间、固废暂存、高活室、注射室 |  |  |  |
| 38 | 墙面防护 | 1、50mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 160.28 |
| 39 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层8.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 5 |
| 40 | 注射窗 | 1、600*600成品注射窗（设计防护量为40mmpb），包括制作、运输、安装、配件及打胶。 | 樘 | 1 |
| 41 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：8.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 16.00 |
|  | PET病人通道 |  |  |  |
| 42 | 墙面防护 | 1、50mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 268.9 |
| 43 | 手动双开防护门 | 1、带门框尺寸：（750+750）×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层8.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁，6、门禁系统。 | 樘 | 2 |
| 44 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：8.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 7.11 |
|  | 留观2、留观1 |  |  |  |
| 45 | 墙面防护 | 1、50mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 188.03 |
| 46 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层8.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 2 |
| 47 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：8.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 6.40 |
|  | 候诊3、候诊2、候诊1 |  |  |  |
| 48 | 墙面防护 | 1、50mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 286.25 |
| 49 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层8.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 3 |
| 50 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：8.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 9.60 |
|  | 污洗间、给药室、甲功室 |  |  |  |
| 51 | 墙面防护 | 1、50mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 146.12 |
| 52 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层6.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 1 |
| 53 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层8.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 4 |
| 54 | 注射窗 | 1、600*600成品注射窗（设计防护量为40mmpb），包括制作、运输、安装、配件及打胶。 | 樘 | 2 |
| 55 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：8.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 16.00 |
|  | 甲癌患者通道 |  |  |  |
| 56 | 墙面防护 | 1、50mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 283.1184 |
| 57 | 手动双开防护门 | 1、带门框尺寸：（750+750）×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层8.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁，6、门禁系统。 | 樘 | 2 |
| 58 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：8.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 7.10 |
|  | 单人间 |  |  |  |
| 59 | 墙面防护 | 1、50mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 175.48 |
| 60 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层6.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 2 |
| 61 | 铅玻璃观察窗 | 1、规格：1000×800×20，2、配1100×900 铅镀锌方管框，3、铅当量：4.0mmPb。 | 套 | 2 |
| 62 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：6.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 6.40 |
| 63 | 304不锈钢防护窗套 | 1、基层材料：4.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 4.54 |
|  | 双人间 |  |  |  |
| 64 | 墙面防护 | 1、50mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 354.21 |
| 65 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层6.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 4 |
| 66 | 铅玻璃观察窗 | 1、规格：1000×800×20，2、配1100×900 铅镀锌方管框，3、铅当量：4.0mmPb。 | 套 | 4 |
| 67 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：6.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 12.80 |
| 68 | 304不锈钢防护窗套 | 1、基层材料：4.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 9.08 |
|  | 走廊、固废暂存间 |  |  |  |
| 69 | 墙面防护 | 1、50mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | ㎡ | 161.4615 |
| 70 | 手动平开防护门 | 1、带门框尺寸：1000×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层6.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁。 | 樘 | 3 |
| 71 | 传递窗 | 1、600*600成品传递窗（设计防护量为20mmpb），包括制作、运输、安装、配件及打胶。 | 樘 | 1 |
| 72 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：6.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 9.60 |
|  | 顶面防护 |  |  |  |
| 73 | 顶面防护（一层楼面） | 1、30mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | m2 | 351.21 |
| 74 | 顶面防护（一层楼面） | 1、40mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | m2 | 604.47 |
|  | 地面防护 |  |  |  |
| 75 | 地面防护 | 1、30mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | m2 | 271.56 |
| 76 | 地面防护 | 1、40mm辐射防护涂料粉刷层，2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂网布。 | m2 | 535.84 |
|  | 衰变池 |  |  |  |
| 77 | 手动双开防护门 | 1、带门框尺寸：（750+750）×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层6.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁，6、门禁系统。 | 樘 | 1 |
| 78 | 手动双开防护门 | 1、带门框尺寸：900×2100，2、材质：镀锌方管承重骨架，3、底层6.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑锌铁合金钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：轴承门枢、无对穿式门拉手或门锁，6、门禁系统。 | 樘 | 1 |
| 79 | 304不锈钢防护门套 | 1、基层材料：6.0mm国标1#医用铅板12mm阻燃胶合板，2、面层材料：1.0mm304短丝不锈钢。 | m2 | 5.28 |
|  | 零星防护 |  |  |  |
| 80 | 零星防护（暂估） | 1、管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等零星外包4.0mm国标1#医用铅板。 | m2 | 40.37 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 81 | 双联分装防护通风柜 | 1、尺寸：1600×700×2000（约） 2、参数：分为升降式、非升降式分装通风橱，是分装、淋洗之最佳产品。内外不锈钢装饰，正面配有铅玻璃观察窗、伸手孔，与通风处底部成60度角，方便观察及使用，内部配置有通风、照明、灭菌系统。3.观察窗玻璃为300×300，采用ZF6型防辐射铅玻璃，同箱体有同等防护能力；通风橱一侧开有400×300门洞，配防护平开门，底部开有活度计井，井体防护为50.0mmpb，在伸手孔一侧留有放射性废物储存箱；排风装置，直径为110mm,额定电压220V，频率50HZ，功率17W，噪音＜50db；在观察窗下方有两个直径为160mm的伸手孔，伸手孔边缘用不锈钢法兰固定，孔盖直径为220mm，内置与箱体同等厚度的铅板。 | 套 | 1 |
| 82 | 双联分装防护通风柜 | 1、尺寸：1600×700×2000（约） 2、参数：分为升降式、非升降式分装通风橱，是分装、淋洗之最佳产品。内外不锈钢装饰，正面配有铅玻璃观察窗、伸手孔，与通风处底部成60度角，方便观察及使用，内部配置有通风、照明、灭菌系统。3.观察窗玻璃为300×300，采用ZF6型防辐射铅玻璃，同箱体有同等防护能力；通风橱一侧开有400×300门洞，配防护平开门，底部开有活度计井，井体防护为10.0mmpb，在伸手孔一侧留有放射性废物储存箱；排风装置，直径为110mm,额定电压220V，频率50HZ，功率17W，噪音＜50db；在观察窗下方有两个直径为160mm的伸手孔，伸手孔边缘用不锈钢法兰固定，孔盖直径为220mm，内置与箱体同等厚度的铅板。 | 套 | 1 |
| 83 | 双联分装防护通风柜 | 1、尺寸：1600×700×2000（约） 2、参数：分为升降式、非升降式分装通风橱，是分装、淋洗之最佳产品。内外不锈钢装饰，正面配有铅玻璃观察窗、伸手孔，与通风处底部成60度角，方便观察及使用，内部配置有通风、照明、灭菌系统。3.观察窗玻璃为300×300，采用ZF6型防辐射铅玻璃，同箱体有同等防护能力；通风橱一侧开有400×300门洞，配防护平开门，底部开有活度计井，井体防护为53.0mmpb，在伸手孔一侧留有放射性废物储存箱；排风装置，直径为110mm,额定电压220V，频率50HZ，功率17W，噪音＜50db；在观察窗下方有两个直径为160mm的伸手孔，伸手孔边缘用不锈钢法兰固定，孔盖直径为220mm，内置与箱体同等厚度的铅板。 | 套 | 1 |
| 84 | 分装柜独立排风管道防护 | 分装柜独立排风系统，排风管尺寸300x300。外层包铅板防护，室内部分铅板为4.0mm。 | m2 | 60.00 |
| 二 | 衰变池采购 |  |  |  |
|  | 衰变池 |  |  |  |
| 1 | 低压塑料管 | 1、DN100工业级UPVC给水管材（粘接） ，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象。 | m | 40.00 |
| 2 | 低压塑料管 | 1、DN100工业级UPVC给水透明管材（粘接） ，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象。 | m | 20.00 |
| 3 | 低压塑料管 | 1、DN80工业级UPVC给水管材（粘接） ，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象。 | m | 40.00 |
| 4 | 低压塑料管 | 1、DN65工业级UPVC给水管材（粘接） ，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象。 | m | 128.00 |
| 5 | 低压塑料管件 | 1、工业级UPVC给水管件，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象DN100 90度弯头。 | 个 | 11 |
| 6 | 低压塑料管件 | 1、工业级UPVC给水管件，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象DN80 45度弯头。 | 个 | 23 |
| 7 | 低压塑料管件 | 1、工业级UPVC给水管件，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 DN80弯头。 | 个 | 9 |
| 8 | 低压塑料管件 | 1、工业级UPVC给水管件，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 DN65弯头。 | 个 | 15 |
| 9 | 低压塑料管件 | 1、工业级UPVC给水管件，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象DN100 三通。 | 个 | 2 |
| 10 | 低压塑料管件 | 1、工业级UPVC给水管件，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象DN80 三通。 | 个 | 2 |
| 11 | 低压塑料管件 | 1、工业级UPVC给水管件，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象DN80 斜三通。 | 个 | 5 |
| 12 | 低压塑料管件 | 1、工业级UPVC给水管件，具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象DN65 三通。 | 个 | 25 |
| 13 | 软接头（软管） | 1、DN40法兰软接头。 | 个 | 10 |
| 14 | 低压塑料管件 | 1、DN65-DN40大小头。 | 个 | 10 |
| 15 | 低压塑料管件 | 1、DN65-DN100大小头。 | 个 | 7 |
| 16 | 压力仪表 | 1、压力表及配套接头连接件。 | 台 | 10 |
| 17 | 低压法兰阀门 | 1、手动法兰闸阀安装（工业级UPVC双由令球阀DN80 1.6Mp）。 | 个 | 11 |
| 18 | 低压法兰阀门 | 1、手动法兰闸阀安装（工业级UPVC双由令球阀DN65 1.6Mp）。 | 个 | 31 |
| 19 | 低压法兰阀门 | 1、手动法兰闸阀安装（工业级UPVC止回阀DN65 1.6Mp）。 | 个 | 6 |
| 20 | 法兰 | 1、塑料法兰DN100。 | 片 | 11 |
| 21 | 法兰 | 1、塑料法兰DN80。 | 片 | 21 |
| 22 | 法兰 | 1、塑料法兰DN65。 | 片 | 32 |
| 23 | 法兰 | 1、塑料法兰DN40。 | 片 | 10 |
| 24 | 法兰 | 1、塑料盲法兰DN100。 | 片 | 4 |
| 25 | 法兰 | 1、塑料盲法兰DN65。 | 片 | 5 |
| 26 | 配线 | 1、电源线RVV-6x0.5。 | m | 500.00 |
| 27 | 配线 | 1、电源线RVV-2x0.5。 | m | 100.00 |
| 28 | 配线 | 1、电源线YJV-4x1.5。 | m | 100.00 |
| 29 | 配线 | 1、信号线RVVP3x0.3。 | m | 100.00 |
| 30 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 DN25。 | m | 50.00 |
| 31 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配PVC管 DN25。 | m | 50.00 |
| 32 | 桥架 | 1、50x100x2.0热浸锌水平槽式桥架。 | m | 25.00 |
| 33 | 潜水泵 | 1、潜水排污泵安装Q=10m3/h,H=10m,N=0.75KW 380V（一备一用，包括阀门、橡胶软接头、压力表、电控柜 泵基础 联结板加隔震垫等） 2、设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(m3以内)0.03 | 台 | 2 |
| 34 | 潜水泵 | 1、自吸式污水泵安装380V，Q=12m3/h，H=20m,N=1.5Kw。 | 台 | 4 |
| 35 | 水箱 | 1、底板3.00mm壁厚，侧板2.5mm壁厚，顶板2.0mm组合式304不锈钢，液压模板，现场氩弧焊接成型；底座采用8＃热镀锌槽钢，含内外扶梯、检修孔、透气孔。5m*3m*2.5m(h)。 | 台 | 4 |
| 36 | 水箱 | 1、底板3.00mm壁厚，侧板2.5mm壁厚，顶板2.0mm组合式304不锈钢，液压模板，现场氩弧焊接成型；底座采用8＃热镀锌槽钢，含内外扶梯、检修孔、透气孔。3m*2m*2.5m(h)，含2块隔板。 | 台 | 1 |
| 37 | 低压法兰阀门 | 1、DN80不锈钢电动法兰闸阀安装（主控制水池进出水。输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC公称压力:PN1.6） 2、定制控制系统。 | 个 | 7 |
| 38 | 低压法兰阀门 | 1、DN65不锈钢电动法兰闸阀安装（主控制水池进出水。输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC公称压力:PN1.6） 2、定制控制系统。 | 个 | 9 |
| 39 | 传感器 | 1、浮球传感器安装，单点位控制，耐腐蚀外装式。 | 支 | 56 |
| 40 | 传感器 | 1、投入式液位传感器安装（高性能扩散硅压阻传感器 精度0.5% ，输出4-20ma 量程范围 5M,DC24V供电）定制防潮模块。 | 支 | 8 |
| 41 | 传感器 | 1、温湿度传感器安装（输出4-20ma，485协议 量程范围：湿度0-100% 温度0-60℃ 24VDC）。 | 支 | 2 |
| 42 | 传感器 | 1、浮球液位计，3点位控制，耐腐蚀浸入式。 | 支 | 2 |
| 43 | 系统软件 | 1、本地控制系统，各本地控制电气及PLC控制模组，实现本地控制及配合远程显示。含触摸屏实时状态和信息显示及报警复位等定制系统。 | 套 | 2 |
| 44 | 系统软件 | 1、手机终端APP，具备系统状态实时显示（图形和数据）、短信和APP报警、数据查看功能，电脑端同步显示状态、报警信息和数据查看、数据导出（不含电脑） | 套 | 2 |
| 45 | 交换机 | 1、4个网口交换机 | 台 | 2 |
| 46 | 系统软件 | 系统出现报警时发出声光，结合手机端报警状态，确保不错过报警信息，控制室或就近位置部署。 | 套 | 2 |
| 47 | 系统软件 | 探测辐射：X、γ射线；测量范围：0.1μGy/h～2mGy/h；能量范围：50keV～3MeV；能量响应：≤20%（相对于137Cs，661.5keV）；安装方式：壁挂式，内置RS485接口。 | 套 | 1 |
| 48 | 系统软件 | 1、排放辐射监测系统，测量射线种类：β、γ；测量单位：Bq/L；能量范围：20keV～1.5MeV；量程：0.1Bq/L-3.7×105Bq/L；测量周期：2S；测量下限：≤1Bq/L | 套 | 2 |
| 49 | 软件 | 1、专用软件（定制软件，系统按该软件设定全自动运行。 确保系统按设计流程自动运行，实现方案要求的各报警功能，可实现局域网内任何低点部署和控制系统，停电或维修开机后能接续前序状态运行，保留2年以上或10个运行周期的运行纪录，随时可调阅或打印存档） | 套 | 2 |
| 50 | 管道支架 | 设备及管道支架制作安装，含除锈刷漆 | Kg | 300.00 |

- 注：就位、水电驳接、安装、调试、验收及培训（含管线材、辅材、工具使用费等）,质保及相关其他服务内容本表未单列，视为已包含上表的各个分项中，请自行计算计入。

- 三、技术要求

| 序号 | 技术要求 | 投标文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 核医学总体要求 |  |
| 1.1 | 核医学科防护必须按照建设项目职业病危害放射防护预评价、环评要求实施 |  |
| 1.2 | 防护门铅板层要隔绝空气，防止氧化，绝对不能用钉子固定，采用特殊工艺粘贴。内部为全钢结构，长期使用不变形 |  |
| 1.3 | 保证电动防护移门门体的左右重叠部分大于200mm，保证射线不外泄。对射线具有良好的防护作用，防护质量达到国家有关防护标准 |  |
| 1.4 | 防护门整体经自动恒温高压机一次性压铸成形，保证防护的防护质量及平整度及坚固性，并防止防护门体空气流通后铅板氧化产生粉尘，严重影响放射工作人员身体健康 |  |
| 1.5 | 电动病人通道防护门应操纵灵活、移动轻巧、无噪音、内质冷拉型铝合金承重骨架、结实耐用。夹衬优质射线防护铅板，能有效防护X、γ射线和中子射线。防护质量完全达到国家防护质量标准。电动装置需具备红外线防夹功能，能变频、自由控制速度，载重达到300kg以上。停电后，门体能自动打开，待电源恢复后，门体正常运行，门体双面喷塑锌铁合金钢板饰面、中间嵌150mm拉丝不锈钢板腰带，1.0mm拉丝不锈钢304包边。防护门平整度的误差在1mm内。移门安装采用整体铝合金大梁悬挂式。 |  |
| 1.6 | 病人通道电动防护移门要求入口地面平整，不能有凹凸，保证患者推车进出平稳，门口设置整排红外线安全感应装置。 |  |
| 1.7 | 手动医务人员通道门应操纵灵活、活动轻巧、无噪音、内质冷拉型铝合金承重骨架、结实耐用。夹衬优质射线防护铅板，能有效防护X、γ射线和中子射线。防护质量完全达到国家防护质量标准。框架采用冷拉防护专用型材制作而成，包括防护的装饰边，并配用重型轴承门枢，长期使用不变形，开启门闭合状态时设计合理的安全缓冲功能，保证门的稳妥闭合，内外可控，高雅大方。门体双面喷塑锌铁合金钢板饰面及1.0mm拉丝不锈钢304包边。防护门平整度的误差在内1mm内。 |  |
| 1.8 | 配置：防辐射警示红灯，并设置门机联锁；警示标识：设置醒目的电离辐射标志牌 |  |
| 1.9 | 参考品牌 |  |
| 1.9.1 | 水泥参考品牌：海螺、金墅、胜达或相当于 |  |
| 1.9.2 | GF型辐射防护涂料参考品牌：九龙山、鲁强、玉鑫或相当于 |  |
| 1.9.3 | 铅玻璃参考品牌：宏健、神网、鲁强或相当于 |  |
| 1.9.4 | 电动系统（自动门动力装置梁）参考品牌（载重300kg以上）：欧尼克、多玛、松下或相当于 提供2020年以来市级及以上检验报告，检验报告加盖生产单位公章 |  |
| 1.9.5 | 1.0mm304拉丝不锈钢参考品牌：鸣晨、金豪、锦桥、宝新或相当于 |  |
| 1.9.6 | 型钢及钢板参考品牌：宝钢、唐钢、鞍钢或相当于 |  |
| 1.9.7 | 12mm细木板参考品牌：兔宝宝、千年舟、莫干山或相当于 |  |
| 1.9.8 | 国标1#铅板参考品牌：兆星、仁诚、美伦或相当于 |  |
| 1.9.9 | 防护门参考品牌：汉菲达、欧宝、欧尼克或相当于 |  |
| 1.9.10 | 双联分装防护通风柜参考品牌：鲁强、居里宝、平安或相当于 |  |
| 二 | 衰变池技术要求 |  |
| 1.1 | 水箱：1、底板3.00mm壁厚，侧板2.5mm壁厚，顶板2.0mm组合式304不锈钢，液压模板，现场氩弧焊接成型；底座采用8＃热镀锌槽钢，含内外扶梯、检修孔、透气孔。5m*3m*2.5m(h)。 |  |
| 1.2 | 水箱：1、底板3.00mm壁厚，侧板2.5mm壁厚，顶板2.0mm组合式304不锈钢，液压模板，现场氩弧焊接成型；底座采用8＃热镀锌槽钢，含内外扶梯、检修孔、透气孔。3m*2m*2.5m(h)，含2块隔板。 |  |
| 1.3 | 焊接法兰阀门：1、DN80不锈钢电动法兰闸阀安装（主控制水池进出水。输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC公称压力:PN1.6）2、定制控制系统。 |  |
| 1.4 | 焊接法兰阀门：1、DN65不锈钢电动法兰闸阀安装（主控制水池进出水。输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC公称压力:PN1.6）2、定制控制系统。 |  |
| 1.5 | 潜水泵：1、潜水排污泵安装Q=10m3/h,H=10m,N=0.75KW 380V（一备一用，包括阀门、橡胶软接头、压力表、电控柜 泵基础 联结板加隔震垫等） 2、设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(m3以内)0.03 |  |
| 1.6 | 潜水泵：1、自吸式污水泵安装380V，Q=12m3/h，H=20m,N=1.5Kw。 |  |
| 1.7 | 系统软件：1、本地控制系统，各本地控制电气及PLC控制模组，实现本地控制及配合远程显示。含触摸屏实时状态和信息显示及报警复位等定制系统。 |  |
| 1.8 | 系统软件：1、手机终端APP，具备系统状态实时显示（图形和数据）、短信和APP报警、数据查看功能，电脑端同步显示状态、报警信息和数据查看、数据导出（不含电脑） |  |
| 1.9 | 探测辐射系统软件：X、γ射线；测量范围：0.1μGy/h～2mGy/h；能量范围：50keV～3MeV；能量响应：≤20%（相对于137Cs，661.5keV）；安装方式：壁挂式，内置RS485接口。 |  |
| 1.10 | 排放辐射监测系统系统软件，测量射线种类：β、γ； 测量单位：Bq/L；能量范围：20keV～1.5MeV；量程：0.1Bq/L-3.7×105Bq/L；测量周期：2S；测量下限：≤1Bq/L |  |
| 1.11 | 专用软件：定制软件，系统按该软件设定全自动运行。确保系统按设计流程自动运行，实现方案要求的各报警功能，可实现局域网内任何低点部署和控制系统，停电或维修开机后能接续前序状态运行，保留2年以上或10个运行周期的运行纪录，随时可调阅或打印存档） |  |
| 2 | 参考品牌 |  |
| 2.1 | 管材、弯头、三通、法兰片、球阀参考品牌：沃德、中财、伟星或相当于 |  |
| 2.2 | 水箱参考品牌：宏坤、联丰、海盛或相当于 |  |
| 2.3 | 焊接法兰阀门参考品牌：南贾、欧特莱、冠龙或相当于 |  |
| 2.4 | 潜水泵参考品牌：连辰、蓝深、速本或相当于 |  |
| 2.5 | 系统软件参考品牌：康华医建、易造、菲澈或相当于 |  |
| 2.6 | 探测、监测辐射系统软件参考品牌：中科核安、中辐、瑞派宁或相当于。 |  |

- 注：采购人在本章节中参考品牌是采购人认为最适合本项目的品牌，供应商应予以积极响应。供应商可以选择能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品进行投标，但必须在投标文件中提供所投产品详细的技术参数、证明材料，并对照本表提供的技术参数逐一说明响应情况，未提供所投产品详细的技术参数、证明材料或未逐一说明响应情况的，作无效标处理。

- 四、样品要求

| 序号 | 样品要求 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应提供以下样品： （1）观察窗铅玻璃小样（尺寸为300mm×300mm）。 （2）防护门小样（尺寸：高宽厚为700mm×500mm×80mm）。 |
| 2 | 投标样品仅作为评分项，评标委员会按照招标文件规定的评分办法和评分标准对样品进行评价，未提供样品的样品分得0分，投标样品不符合招标文件要求的，按评标办法酌情扣分，投标样品质量不影响其投标文件的有效性。 |
| 3 | 样品开标时必须随投标文件一起提供，开标结束后，采购人将对中标候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据。其他供应商的样品在开标结束后自行领回。 |
| 4 | 样品应隐去包括生产厂家名称、地址、商标（品牌）、供应商名称等供应商特有的标识，否则样品分得0分。 |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货期：接采购人通知后累计150日历天内完成建设，并满足总包工期需要，具体起始时间以采购人书面通知为准。 |
| ▲2 | 付款方法和条件： （1）合同签订并收到履约保证金后，支付合同金额的40%作为预付款。 （2货物到项目现场经监理、采购人确认后支付该批货物合同价的40%（分批发货的分批支付到货款）。 （3）安装调试完成，经相关单位验收合格后，中标供应商按采购人要求提交竣工资料、结算资料并经采购人委托的造价咨询单位最终确认造价后，支付至结算造价的95%； （4）剩余结算造价的5%在验收合格12个月后，且经采购人确认无质量问题后15个工作日内付清（不计息）。 （5）每一次付款前，中标供应商需提供同等金额的增值税普通发票。 |
| ▲3 | 履约保证金： 履约保证金金额：合同总金额的2.5%。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等；中标供应商应于预付款支付前将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标供应商不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在合同履约完成后全额无息退还中标供应商（中标供应商未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| ▲4 | 货物质保期：≥24个月，自最终验收合格之日起计算。 |
| ▲5 | 售后服务： 1、技术支持要求：质保期内出现问题，中标单位在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内中标单位必须在不得以任何理由影响正常使用。 2、中标供应商应负责提供充足的备品备件，实行一年一次的质量跟踪服务和反馈。在质保期满前时作一次免费维护保养。质保期外，实行二年一次的跟踪服务和反馈，中标供应商应继续提供维修服务，只收取维修配件成本费、免收人工费。如若设备故障，维修费采购人先付50%，另50%待设备运行一月后结清。设备配件如需要重新购买则按不超过报价响应文件中承诺的报价计算。 3、其他见合同条款 |
| ▲6 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同 |
| ▲7 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202210058G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- B.商务和技术文件

封面

正本

宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202210058G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目（采购编号：NBITC-202210058G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖签章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目，采购编号为NBITC-202210058G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术响应表

项目名称：宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202210058G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商对招标文件对第五章“招标内容与技术需求”中“四、招标清单及技术要求”中各项条款逐条作出响应详细说明，如有偏离须标明偏离并详细作出偏离说明。如果未逐条完整响应此表的各项条款，评委会有权认定相关未响应条款为负偏离。如投标人未完整响应某技术条款且未在本表中列出偏离说明，该条款评委会未认定为负偏离的，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标投标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）

B7商务条款响应表

项目名称：宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202210058G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章  商务条款”逐项比较填写，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

。

供应商（盖章）：

日          期：

B8、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202210058G

子    包：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202210058G

| 标项 | 名称 | 投标价 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

C2投标分项报价表

项目名称：宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202210058G

货币单位：元

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产地品牌 规格/型号 | 含税综合单价单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 辐射防护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 留观（抢救）、卫生间、污洗间 |  |  | / | / | / | / |
| 1 | 墙面防护 | ㎡ | 117.14 |  |  |  |  |
| 2 | 手动双开防护门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 手动平开防护门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 5.29 |  |  |  |  |
|  | 运动室 |  |  | / | / | / | / |
| 5 | 墙面防护 | ㎡ | 59.14 |  |  |  |  |
| 6 | 手动平开防护门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 2.50 |  |  |  |  |
|  | SPECT病人通道 |  |  | / | / | / | / |
| 8 | 墙面防护 | ㎡ | 376.87 |  |  |  |  |
| 9 | 手动双开防护门 | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 8.34 |  |  |  |  |
|  | SPECT-CT |  |  | / | / | / | / |
| 11 | 墙面防护 | ㎡ | 123.6 |  |  |  |  |
| 12 | 铅玻璃观察窗 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 电动病人通道防护门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 电动医务人员通道门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 移门电动系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 平开门电动系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 6.79 |  |  |  |  |
| 18 | 304不锈钢防护窗套 | m2 | 3.02 |  |  |  |  |
| 19 | 防护百叶窗 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 注射室候诊、卫生间、固废暂存间 |  |  | / | / | / | / |
| 20 | 墙面防护 | ㎡ | 141.53 |  |  |  |  |
| 21 | 手动双开防护门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 手动平开防护门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 5.28 |  |  |  |  |
|  | 注射、高活室 |  |  | / | / | / | / |
| 24 | 墙面防护 | ㎡ | 128.11 |  |  |  |  |
| 25 | 手动平开防护门 | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 26 | 注射窗 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 7.50 |  |  |  |  |
|  | PET-CT |  |  | / | / | / | / |
| 28 | 墙面防护 | ㎡ | 128.61 |  |  |  |  |
| 29 | 铅玻璃观察窗 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 电动病人通道防护门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 电动医务人员通道门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 移门电动系统(重型） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 平开门电动系统(重型） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 7.64 |  |  |  |  |
| 35 | 304不锈钢防护窗套 | m2 | 3.02 |  |  |  |  |
| 36 | 防护百叶窗 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | PET-MR |  |  | / | / | / | / |
| 37 | 墙面防护 | ㎡ | 128.46 |  |  |  |  |
|  | 污洗间、固废暂存、高活室、注射室 |  |  | / | / | / | / |
| 38 | 墙面防护 | ㎡ | 160.28 |  |  |  |  |
| 39 | 手动平开防护门 | 樘 | 5 |  |  |  |  |
| 40 | 注射窗 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 16.00 |  |  |  |  |
|  | PET病人通道 |  |  | / | / | / | / |
| 42 | 墙面防护 | ㎡ | 268.9 |  |  |  |  |
| 43 | 手动双开防护门 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 44 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 7.11 |  |  |  |  |
|  | 留观2、留观1 |  |  | / | / | / | / |
| 45 | 墙面防护 | ㎡ | 188.03 |  |  |  |  |
| 46 | 手动平开防护门 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 6.40 |  |  |  |  |
|  | 候诊3、候诊2、候诊1 |  |  | / | / | / | / |
| 48 | 墙面防护 | ㎡ | 286.25 |  |  |  |  |
| 49 | 手动平开防护门 | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 50 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 9.60 |  |  |  |  |
|  | 污洗间、给药室、甲功室 |  |  | / | / | / | / |
| 51 | 墙面防护 | ㎡ | 146.12 |  |  |  |  |
| 52 | 手动平开防护门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 手动平开防护门 | 樘 | 4 |  |  |  |  |
| 54 | 注射窗 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 55 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 16.00 |  |  |  |  |
|  | 甲癌患者通道 |  |  | / | / | / | / |
| 56 | 墙面防护 | ㎡ | 283.1184 |  |  |  |  |
| 57 | 手动双开防护门 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 7.10 |  |  |  |  |
|  | 单人间 |  |  | / | / | / | / |
| 59 | 墙面防护 | ㎡ | 175.48 |  |  |  |  |
| 60 | 手动平开防护门 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 61 | 铅玻璃观察窗 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 62 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 6.40 |  |  |  |  |
| 63 | 304不锈钢防护窗套 | m2 | 4.54 |  |  |  |  |
|  | 双人间 |  |  | / | / | / | / |
| 64 | 墙面防护 | ㎡ | 354.21 |  |  |  |  |
| 65 | 手动平开防护门 | 樘 | 4 |  |  |  |  |
| 66 | 铅玻璃观察窗 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 67 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 12.80 |  |  |  |  |
| 68 | 304不锈钢防护窗套 | m2 | 9.08 |  |  |  |  |
|  | 走廊、固废暂存间 |  |  | / | / | / | / |
| 69 | 墙面防护 | ㎡ | 161.4615 |  |  |  |  |
| 70 | 手动平开防护门 | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 71 | 传递窗 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 9.60 |  |  |  |  |
|  | 顶面防护 |  |  | / | / | / | / |
| 73 | 顶面防护（一层楼面） | m2 | 351.21 |  |  |  |  |
| 74 | 顶面防护（一层楼面） | m2 | 604.47 |  |  |  |  |
|  | 地面防护 |  |  | / | / | / | / |
| 75 | 地面防护 | m2 | 271.56 |  |  |  |  |
| 76 | 地面防护 | m2 | 535.84 |  |  |  |  |
|  | 衰变池 |  |  | / | / | / | / |
| 77 | 手动双开防护门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 78 | 手动双开防护门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 304不锈钢防护门套 | m2 | 5.28 |  |  |  |  |
|  | 零星防护 |  |  | / | / | / | / |
| 80 | 零星防护（暂估） | m2 | 40.37 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | / | / | / | / |
| 81 | 双联分装防护通风柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 双联分装防护通风柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 双联分装防护通风柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 84 | 分装柜独立排风管道防护 | m2 | 60.00 |  |  |  |  |
| 二 | 衰变池 |  |  |  |  |  |  |
|  | 衰变池 |  |  | / | / | / | / |
| 1 | 低压塑料管 | m | 40.00 |  |  |  |  |
| 2 | 低压塑料管 | m | 20.00 |  |  |  |  |
| 3 | 低压塑料管 | m | 40.00 |  |  |  |  |
| 4 | 低压塑料管 | m | 128.00 |  |  |  |  |
| 5 | 低压塑料管件 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 低压塑料管件 | 个 | 23 |  |  |  |  |
| 7 | 低压塑料管件 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 8 | 低压塑料管件 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 9 | 低压塑料管件 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 低压塑料管件 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 低压塑料管件 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 低压塑料管件 | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 13 | 软接头（软管） | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 低压塑料管件 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 低压塑料管件 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 16 | 压力仪表 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | 低压法兰阀门 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 18 | 低压法兰阀门 | 个 | 31 |  |  |  |  |
| 19 | 低压法兰阀门 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 20 | 法兰 | 片 | 11 |  |  |  |  |
| 21 | 法兰 | 片 | 21 |  |  |  |  |
| 22 | 法兰 | 片 | 32 |  |  |  |  |
| 23 | 法兰 | 片 | 10 |  |  |  |  |
| 24 | 法兰 | 片 | 4 |  |  |  |  |
| 25 | 法兰 | 片 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 配线 | m | 500.00 |  |  |  |  |
| 27 | 配线 | m | 100.00 |  |  |  |  |
| 28 | 配线 | m | 100.00 |  |  |  |  |
| 29 | 配线 | m | 100.00 |  |  |  |  |
| 30 | 配管 | m | 50.00 |  |  |  |  |
| 31 | 配管 | m | 50.00 |  |  |  |  |
| 32 | 桥架 | m | 25.00 |  |  |  |  |
| 33 | 潜水泵 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 潜水泵 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 35 | 水箱 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 36 | 水箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 低压法兰阀门 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 38 | 低压法兰阀门 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 39 | 传感器 | 支 | 56 |  |  |  |  |
| 40 | 传感器 | 支 | 8 |  |  |  |  |
| 41 | 传感器 | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 传感器 | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 43 | 系统软件 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 44 | 系统软件 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 46 | 系统软件 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 系统软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 系统软件 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 49 | 软件 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | 管道支架 | Kg | 300.00 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注、1、本表开项与第五章第二条的开项序号一一对应，以后者为准。本表最终“合计”价格与开标一览的“投标总价”一致。

2、本项目固定单价合同。就位、水电驳接、安装、调试及验收（含辅材、工具使用费等）；质保及其他服务费用不单列，均包含在上述各表相应设备材料分项中，相关费用供应商自行计算计入，在合同执行过程上述费用不予调整。

供应商（盖章）：

日          期：

备品备件和专业工具清单表

采购编号：

项目名称：

单位：人民币/元

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列项目计入投标总价；

2．须列明设备正常运行二年所需的专用工具及备件。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

供应商（盖章）：

日          期：

- C3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、标的名称，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、标的名称，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波市第一医院方桥院区核医学诊疗中心核医学区域辐射防护、衰变池采购及相关服务项目（采购编号：NBITC-202210058G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）