关于关圣桥水自动站和入海河水自动站等建设项目

公开招标采购文件

项目编号：ZGBLZB2020-030

采购人：宁波市生态环境局北仑分局（盖章）

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司（盖章）

二○二○年九月

- 目 录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标资料表	6

第三部分  投标人须知	9

第四部分  评标办法及标准	19

第五部分  采购内容及要求	22

第六部分  拟签订的合同文本	35

第七部分  格式与表格	39

- 第一部分 采购公告

项目概况

关于关圣桥水自动站和入海河水自动站等建设项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/） 获取采购文件，并于2020年9月30日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1.项目编号：ZGBLZB2020-030

1.2.项目名称：关于关圣桥水自动站和入海河水自动站等建设项目

1.3.预算金额：560万元；

1.4.最高限价：560万元，投标报价超过最高限价作无效标处理；

1.5.采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 采购需求 | 采购预算/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 关圣桥水自动站和入海河水自动站等建设服务 | 服务年限为7年，合同一年一签；一年结束后，采购人有权根据上一年度合同履约服务情况等，决定是否续订下一年度的合同，签订合同后90天内完成建设并投入试运行 | 详见采购文件 | 560万元 |

1.6.合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

1.7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。

2.3.本项目的特定资格要求：

2.3.1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.2.投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格）。

三、获取采购文件

3.1.时间：自采购公告发布之日起至投标截至时间止。

3.2.地点：政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/)

3.3.方式：本项目不提供纸制版采购文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上报名操作指南：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件，未按规定获取采购文件者的投标将被拒绝。

3.4.售价：0元。

3.5.提示：

（1）采购文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1.时间：2020年9月30日14点00分（北京时间）

4.2.地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）、开标会议地点：浙江省宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B楼3层宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心交易厅（详见中心候标区电子显示屏）。

4.3.说明：

4.3.1供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

4.3.2供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份电子投标文件递交可采用现场递交或邮寄的方式。

（一）现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至浙江省宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B楼3层宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心交易厅（详见中心候标区电子显示屏），投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

（二）邮寄送达。供应商可以通过邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：中冠工程管理咨询有限公司（宁波市北仑区凤凰国际商务广场2幢701室），联系方式：15869381992。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：372715441@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。电子投标文件邮寄送达截止时间2020年9月29日17:00。

疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守北仑区公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送标时间。

4.4开标时间后30分钟内（2020年9月30日下午14:30前）供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年9月30日下午14:30前）无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

2.投标与开标注意事项：

2.1.投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。

3.2投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html，

供应商投标文件制作及电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2575.html （PDF操作指南）

4、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1.采购人信息

采购人：宁波市生态环境局北仑分局

联系人：俞老师

联系电话：0574-86781595

质疑联系人：张罡

联系电话：13777277755

7.2.采购代理机构信息

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

联系人：曹家春、马超群

联系电话：15869381992     传真：0574-86822258

联系地址：宁波市北仑区凤凰国际商务广场2幢701室

质疑联系人：曹家春

联系电话：15869381992

7.3.监管单位信息

监管部门：北仑区财政局政府采购办公室

联系人：阮老师

电话：0574-89383756

联系地址：宁波市北仑区长江路1166号行政大楼

第二部分  投标资料表

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市生态环境局北仑分局 联系人：俞老师 联系电话：0574-86781595 |
|  | 采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 联系地址：宁波市北仑区凤凰国际商务广场2幢701室 联系人：曹家春、马超群 电话：15869381992 传真：0574-86822258 |
| 2 | 采购方式：公开招标 |
| 3 | 投标人的资格要求：详见第一部分“采购公告” |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审 |
| ★5 | 商务条款资料部分： 1、服务期限：服务年限为7年，合同一年一签；一年结束后，采购人有权根据上一年度合同履约服务情况等，决定是否续订下一年度的合同，签订合同后90天内完成建设并投入试运行； 2、服务地点：采购人指定地点； 3、付款方式：首年，水质自动监测系统建造完成后支付当年数据服务费的30%；验收合格后，支付当年数据服务费的20%，数据服务满一年后依据当年四个季度考核结果支付当年剩余的数据服务费用。第二年起，服务费按季度结算，在每季度考核结果公布后15日内，支付该季度的数据服务费用。 4、履约保证金：无； 5、转包与分包：本项目不得转包与分包。 |
| ★6 | 投标报价： 1、本项目最高限价：80万元/年，560万元，投标报价超过最高限价作无效标处理。 2、投标报价：包括完成服务所需运营及管理期间，水电费、通讯费、试剂耗材、仪器设备维修和更新、管理费、运输费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训、试运行、验收、后期服务、保修、设施设备的保养和水站安全保障等所发生等全部费用； 3、其中人员基本工资不得低于宁波市政府相关部门最新发布的宁波市最低劳动工资。投标人应考虑潜在的市场风险及政策风险，在合同履行期间如遇法定基本工资上调等政策性因素的情况，合同价均不作调整； 4、不论中标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| ★7 | 投标有效期：开标之日起90日历天 |
| ★8 | 投标文件的编制和递交部分： 1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。 2、本项目采用在线上传电子投标文件投标形式，投标人可提供U盘形式提供的备份电子投标文件1份（包含资格审查文件、商务技术文件和报价文件）。 3、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。 4、投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。 |
| 9 | 投标文件提交时间及投标截止时间：2020年9月30日14点00分（北京时间） |
| 10 | 开标时间：2020年09月30日14点00分（北京时间） 开标地点：浙江省宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B楼3层宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心交易厅（详见中心候标区电子显示屏）。 |
| 11 | 开标顺序： 1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起1小时内。 2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查； 3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审； 4、在系统上公开资格和商务技术评审结果； 5、在系统上公开报价开标情况； 6、评标委员会对报价情况进行评审； 7、在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 12 | 按照采购文件确定的事项、采购内容变更的规定、成交供应商的投标响应、成交供应商的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 13 | 其他：采购公告与中标公告发布网站： 本次采购公告同时在“宁波公共资源交易网北仑区分网（网址：http://beilun.bidding.gov.cn/）”和“浙江政府采购网（网址：www.zjzfcg.gov.cn）”上发布 |
| 14 | 招标服务费： - 本项目为服务类采购项目，按照中标总价向成交供应商收取招标服务费，收费标准依据如下标准下浮30%： 2、成交供应商应在接到采购代理机构通知后5个工作日内向采购代理机构支付招标服务费。 3、因预成交供应商原因导致本次采购失败的，预成交供应商依旧按本条约定向代理机构支付服务费。 |

第三部分 投标人须知

# 说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经招标管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 投标人

### 2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《投标资料表》的报名条件，符合、承认并承诺履行本采购文件各项要求的具有独立法人资格的中国境内企业或组织。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备的条件详见《投标资料表》。

### 3、投标人代表

若投标人为具有独立法人资格的中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

### 4、投标费用

不论招采购的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明（针对货物采购）

本项目不适用。

# 三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 评标办法及标准

第五部分 采购内容及要求

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对投标人具有约束力。

8、采购文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

# 投标文件

9、投标文件的组成

9.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分；

资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）投标人的营业执照复印件（加盖公章）；

（2）投标人的由第三方机构出具的2019年财务审计报告复印件（加盖公章）或其基本账户开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）或税务部门备案的财务报表（复印件加盖公章），如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）（银行资信证明开具要求见附件1）；

（3）投标人的2019年缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

（4）投标人的2020年任意月份缴纳社会保险的凭据证明或企业社保缴纳证明材料复印件（加盖公章）或缴纳社会保险证明材料（复印件加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（复印件加盖公章）；

（5）投标人承诺函（格式见附件）；

（6）投标人认为有需要提供的其他文件资料。

报价文件包含但不限于以下文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函；（格式见附件）；

（4）残疾人福利单位声明函；（如有，格式见附件）；

商务技术文件包含但不限于以下文件：

（1）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见附件））；

（2）项目总体实施方案；

（3）类似业绩表，附业绩合同复印件（如有，加盖投标单位公章）；

（4）技术、商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）投标人认为需提交的其他文件资料。

9.2本次采购对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

10、投标报价

10.1投标人应全面充分了解本采购项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

10.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

10.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

10.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

10.5除非采购文件在《投标资料表》中对授予合同的数量增减有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

11、投标文件编写

11.1投标文件应字迹清晰，表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表应按格式完整填写。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

11.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人在响应采购文件“采购内容及要求”时应作详细叙述。

11.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“采购内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

12、投标文件的有效期

12.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

# 五、投标文件的递交

14、投标文件的签署

14.1投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

14.2接受标书时间

（一）本项目采用线上递交方式。供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传至政采云平台。

15、投标文件的密封、标记和递送

15.1投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

15.2本项目采用在线上传电子投标文件投标形式，投标人可提供U盘形式提供的备份电子投标文件1份（包含资格审查文件、商务技术文件和报价文件）。

15.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

15.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16、投标

在采购文件《投标资料表》中规定的投标截止时间前，投标文件必须派人送达指定的投标地点。在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

17、投标文件的修改和撤回（撤销）

17.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，投标人可以要求修改、补充或撤标。但投标人若要撤销投标，应提交由授权代表（或法定代表人）签署的正式文件。

17.2投标人修改投标文件的书面材料应装入投标文件封袋，重新按规定密封，若单独封装递交，除按上述第15条规定封装外，还需在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

17.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

# 六、开标

18、开标

18.1招标方在采购文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会议并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守北仑区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

18.2电子招投标开标及评审程序：

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起1小时内。

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

18.3采购代理机构将组织各投标人法定代表人或其授权代表分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。

18.5采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

18.6资格审查、商务技术评审结束后，采购代理机构宣布资格审查未通过、商务技术评审无效投标人名单及理由；公布资格审查通过，经商务技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务技术得分。

18.7采购代理机构开启投标人报价文件，同时当场制作开标记录表。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

18.8评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

# 七、评标和定标

19、评标委员会

19.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

19.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.3评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第20条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.4评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

20、澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21、评标办法

21.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

21.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22、评标程序和原则

22.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

22.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，评标委员会对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

22.3澄清有关问题：按第19条规定进行。

22.4比较与评价：

22.4.1商务技术评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行商务技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的商务技术评分分值。

22.4.2综合评价：对经过商务技术评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+商务技术评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

22.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

23、推荐中标候选人

评标委员会将按照本须知第21条款的排列次序，确定排序第一的投标人为中标候选人。

24、招标方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

24.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

24.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式的，采购人依法报相关部门批准。

25、评标过程的监控与保密

25.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

26、确定成交供应商、评标结果公示与质疑

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定成交供应商，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为成交供应商。

26.2代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在发布采购公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

26.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人（负责人）签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 八、无效投标认定

27、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

27.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

27.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标声明书无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

27.3在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

27.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标人的报价低于其他通过符合性审查投标人的报价平均值的80%，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）采购文件规定的其他无效情形。

27.5被拒绝的投标文件为无效。

# 九、授予合同

28、数量变更

采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在采购文件《投标资料表》中规定的合同金额变更范围内，变更采购的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

29、中标通知

29.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

29.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向成交供应商发出中标通知书，向其他投标人发出采购结果通知书，中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

29.3成交供应商按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

30、签订合同

30.1成交供应商在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照采购文件和成交供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可按本须知第23条的规定处理，撤销其中标资格并按本须知规定另选成交供应商或重新招标。

30.2采购文件、成交供应商的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

31、履约保证金：详见采购文件《投标资料表》。

# 十、招标服务费用

32、招标服务费

成交供应商应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。

# 十一、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

33、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

33.1符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

33.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

33.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

34、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

35、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四部分 评标办法及评分标准（如有）。

36、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

37、如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

38、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四部分 评标办法及标准

本评标办法是对《投标人须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照采购文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

## ●评标办法

本次采购项目选用：综合评分法

## ●评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：有效投标中的最低投标报价为基准价格，其投标价格分得满分。其余投标价格分得分计算按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法修约到小数点后两位。

4、最终得分：各评委商务技术分的算术平均值+投标价格分=综合得分，以四舍五入法修约到小数点后二位。

5、评价排序：按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐综合得分最高的投标人为本项目中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序的排名确定中标候选人，得分且投标报价相同的并列，抽签决定中标候选人。

●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格（包括监狱企业）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

## ●评分标准

| 序号 | 评审内容 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分70分 | 技术及产品 （20分） | 仪器及系统集成品牌的统一性（2分） | 为确保仪器设备及系统集成功能的承接及后期维护、配件更换的便捷性，需保证仪器设备及系统集成品牌的统一性。投标人拟提供给招标人的地表水水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷自动分析仪及系统集成，提供的上述9参数地表水自动分析仪品牌及系统集成，同一品牌得2分，不同品牌得1分。 |
|  |  | 仪器适用性检测（2分） | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮均通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。投标人能够出具地表水水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷自动分析仪在有效期内的检测合格报告，得2分；有1个仪器没有检测合格报告的得1分；有2个（含）以上仪器没有检测合格报告的不得分。 |
|  |  | 质量保证（2分） | 投标人对所用全部分析仪器（五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）出具质量保证承诺的得2分，缺1台仪器得1分，缺2台仪器的得0.5分，缺3台及以上仪器的不得分。 |
|  |  | 水质仪器技术参数（10分） | （1）投标人提供水质分析仪器选型方案及详细介绍。水质自动在线监测仪器技术参数完全满足要求的得8分,不满足的每项扣1分,扣完为止。 （2）氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数四台仪器具备进样恒温功能的得2分，需提供相关证明材料。 |
|  |  | 仪器通信规约（2分） | 投标人提供水质分析仪器满足中国环境监测总站发布的《地表水自动监测仪器通信协议技术要求（试行）》的承诺及实施案例的，得2分；只提供承诺的得1分；均不提供的不得分。 |
|  |  | 站控平台（系统）通讯规约（2分） | 投标人提供的站控平台（系统）满足中国环境监测总站发布的《地表水自动监测系统通信协议技术要求（试行）》要求的承诺及实施案例，（平台需提供查询分析、报警预警、报表管理、系统设置等功能情况），得2分；只提供承诺的得1分；均不提供的不得分。 |
|  | 项目整体方案（20） | 站房设计方案（5分） | 评标委员会根据投标人提供站房设计方案，满足采购文件的材料、面积、配置、视频监控等功能进行综合评议。 |
|  |  | 采水、配水及预处理单元集成方案（5分） | 评标委员会根据投标人提供完整的采水、配水及预处理单元集成方案进行综合评议。 |
|  |  | 站控平台（控制单元及数据采集传输单元）（5分） | 评标委员会根据投标人提供完整的控制单元、数据采集与传输集成方案进行综合评议。 （投标人需提供各功能截图，否则不得分） |
|  |  | 软件技术方案（5分） | 评标委员会根据投标人提供的数据管理平台方案、智能运维监管平台方案、手机APP及微信公众号方案等进行综合评议。（其中数据管理平台投标人需提供各功能截图，否则不得分） |
|  | 项目建设方案（6分） | 实施方案（5分） | 评标委员会根据投标人提供的实施方案、投标人项目建设投入的施工、安装、调试人员、现货供应能力等进行综合评议。 |
|  |  | 完工周期（1分） | 投标人承诺合同签订后90天内完成本项目建设，得1分，不承诺的不得分。 |
|  | 运营及管理方案（6分） |  | 评标委员会根据投标人运维实施方案、运维应急预案、质量控制方案进行综合评议。 |
|  | 服务能力便捷性（7分） |  | 为保证项目后期运维服务的质量，投标人须在承诺中标后限期内在宁波设有运维服务机构。投标人在投标文件中提供营业执照（已有服务机构的）或承诺中标后在宁波设立服务机构的得1分。 |
|  |  |  | 评标委员会依据投标人服务能力：本地化的备机、备品备件库，用于质控、比对、试剂配制的水质实验室，生产基地、供货半径、最优服务网点、运维车辆、运维团队人员等。（提供相关证明材料和说明）（6分） |
|  | 企业信誉（3分） |  | 投标人提供近五年内在全国所有环境监测服务活动中未受到环保主管部门通报批评、行政处罚以及刑事犯罪的承诺书得2分，未提供不得分。 注：须如实承诺，如经证实提供不实承诺，将不实承诺的情形报送向宁波市政府采购管理办公室。 |
|  |  |  | 近3年内投标人获得过AAA级信用等级的，得1分，否则不得分，提供复印件加盖公章。 |
|  | 企业资质（2分） |  | 投标人同时具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得2分，缺1项得1分，缺2项及以上不得分。 |
|  | 项目经验（6分） |  | （1）近五年内，投标人或其全资子公司承担过水质自动监测数据服务采购项目，每个合同站点数量10个及以上的得0.5分。本项最高得3分。 （2）近五年内，投标人或其全资子公司承担过水质自动监测系统运行维护项目，每个合同站点数量10个及以上的得0.5分。本项最高得3分。（企业实力评审中已认定的业绩不再计入本项评分） 需提供合同、项目验收复印件加盖公章。合同原件携带至开标现场。标书里未提供证明材料或未提供原件的不得分。 |
| 价格分30分 | 满足采购文件要求最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分， 其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（基准价/参与评审的价格）×30%×100 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格扣除优惠值6%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |

投标人应提供真实有效的相关证明，采购人有权利调查其真实性，若提供的相关证明存在造假情况，将取消中标资格。

第五部分 采购内容及要求

1.项目概况

为进一步改善和保护北仑区的水生态环境，提升北仑区水治理的综合水平，实时掌握水质变化情况，拟建设4套水质自动监测系统，项目采用向第三方购买水质自动监测数据的方式进行，监测指标为五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数。并且每套水质自动监测系统由第三方提供2台自动监测系统的动态质控仪（质控氨氮、总氮、总磷和高锰酸盐指数）。由第三方提供前期建设投资及后期运营、维护的一站式服务，服务年限为7年，服务年限结束后第三方将能够正常运行的4套水质自动监测系统移交给采购方，即此后4套水质自动监测系统归采购方所有。每个站点三通一平（通水、通电、通路、站房基础平整等）建设费用及运营期间水电费、网络费均由中标单位负责。

本项目要求签订合同后90天内完成建设并投入试运行。

项目采购情况表

| 站点数量 | 监测因子 | 最高限价 | 数据采购年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4个 | 五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数，动态质控仪（质控氨氮、总氮、总磷和高锰酸盐指数） | 80万元/年 | 7年 |

2.招标要求

- 2.1水质自动在线监测仪器技术要求

▲2.1.1为保证监测数据的准确有效，常规五参数、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数等监测指标的分析方法均要符合国家标准方法，均要选用具有较好知名度、品牌形象且仪器功能、技术性能及质量均能体现先进水平的仪器。

| 仪器名称 | 分析方法 |
| --- | --- |
| 五参数分析仪 | 电极法 |
| 氨氮分析仪 | 光度法 |
| 总氮分析仪 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| 总磷分析仪 | 过硫酸钾氧化分解-钼酸铵分光光度法 |
| 高锰酸盐指数分析仪 | 酸性高锰酸钾氧化还原电位滴定法 |

2.1.2在线分析仪器技术指标要求

2.1.2.1基本要求

1.操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》(GB2312－1980）。

2.供电要求

固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz；浮船站设备的运行电压为：（24±10%)V。

所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

3.使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

4.试剂供应

（1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

（2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

（3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

2.1.2.2技术指标要求

| 水温自动分析仪技术指标要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 技 术 指 标 |  |  |  |
| 测定范围 | 0～50.0℃ |  |  |  |
| 测量精度 | ±0.5℃ |  |  |  |
| 分辨率 | 0.1℃ |  |  |  |
| 响应时间 | 0.5min以内 |  |  |  |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |  |  |  |
| pH自动分析仪技术指标要求 |  |  |  |  |
| 项 目 | 技 术 指 标 |  |  |  |
| 测定范围 | 2～12 pH |  |  |  |
| 测量精度 | 0.1 pH |  |  |  |
| 分辨率 | 0.01 pH |  |  |  |
| 温度补偿 | 自动温度补偿，补偿精度≤±0.1 pH |  |  |  |
| 响应时间 | 0.5min以内 |  |  |  |
| 漂移（pH=9） | ≤±0.1 pH |  |  |  |
| 漂移（pH=7） | ≤±0.1 pH |  |  |  |
| 漂移（pH=4） | ≤±0.1 pH |  |  |  |
| 平均无故障时间 | ≥720h/次 |  |  |  |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |  |  |  |
| 溶解氧自动分析仪技术指标要求 |  |  |  |  |
| 项 目 | 技 术 指 标 |  |  |  |
| 测定范围 | 0.00～20.00mg/L |  |  |  |
| 测量精度 | ≤±0.3mg/L |  |  |  |
| 分辨率 | 0.01mg/L |  |  |  |
| 零点漂移 | ≤±0.3mg/L |  |  |  |
| 量程漂移 | ≤±0.3mg/L |  |  |  |
| 温度补偿 | 自动进行温度补偿，补偿精度≤±0.3mg/L |  |  |  |
| 响应时间 | 2min以内 |  |  |  |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |  |  |  |
| 电导率自动分析仪技术指标要求 |  |  |  |  |
| 项 目 | 技 术 指 标 |  |  |  |
| 测定范围 | 0～5000 µS/cm |  |  |  |
| 测量精度 | ≤±1% F.S |  |  |  |
| 分辨率 | 0.1µS/cm |  |  |  |
| 零点漂移 | ≤±1%F.S |  |  |  |
| 量程漂移 | ≤±1%F.S |  |  |  |
| 温度补偿 | 自动温度补偿，补偿精度≤±1% F.S |  |  |  |
| 响应时间 | ≤30s |  |  |  |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |  |  |  |
| 浊度自动分析仪技术指标要求 |  |  |  |  |
| 项 目 | 技 术 指 标 |  |  |  |
| 测定范围 | 0-2000 NTU |  |  |  |
| 测量精度 | ±1% F.S |  |  |  |
| 分辨率 | 0.1 NTU |  |  |  |
| 零点漂移 | ≤±1% F.S |  |  |  |
| 量程漂移 | ≤±1% F.S |  |  |  |
| 平均无故障时间 | ≥720h/次 |  |  |  |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |  |  |  |

| 氨氮 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0.05～1.0/5/10.0 mg/L量程可调 |
| 重现性 | ±3% F.S |
| 分辨率 | 0.01 mg/l（量程0～1 mg/L）；0.05 mg/l（量程1～10 mg/L） |
| 最低检出限 | 0.05 mg/L |
| 零点漂移 | ≤±5% F.S |
| 量程漂移 | ≤±5% F.S |
| 最小测定周期 | ≤30 min |
| 电压稳定性 | 指示值变动在±5%以内 |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |

| 高锰酸盐指数 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0～10.0/20.0 mg/l量程可调 |
| 重现性 | ±5% F.S以内 |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 最低检出限 | 0.5 mg/l |
| 葡萄糖试验 | ≤±5% F.S |
| 零点漂移 | ≤±5% F.S |
| 量程漂移 | ≤±5% F.S |
| 最小测定周期 | ≤60min |
| 电压稳定性 | 指示值变动在±5%以内 |
| 绝缘阻抗 | 2 MΩ以上 |
| 总磷总氮 | 技 术 指 标 |
| 测定原理 | TN：碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
|  | TP：过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法 |
| 测定范围 | TN：0.05～2/5/10mg/L |
|  | TP：0.01～0.5/2 mg/L |
| 准确度 | TN：±3% F.S TP：±3% F.S |
| 重现性 | TN：±3% F.S TP：±3% F.S |
| 分辨率 | TN：0.01mg/ L |
|  | TP：0.001 mg/ L |
| 测量周期 | 不大于1小时 |
| 波长 | TN：220nm和275nm双波长检测 |
|  | TP：700nm |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |
| 耐电压 | 无异常现象（电弧和击穿） |
| 其他要求 | 校正后能自动进入待机状态 |

- 2.2 水质自动监测动态质控系统

- 质控仪器是独立设备，独立于水质在线分析仪，可与水质在线分析仪联用，通过现场集成软件控制逻辑升级，实现对水质在线分析仪的数据质量控制。通过质控单元，可实现对水质在线分析仪的标准样核查等数据质量控制功能。

| 质控参数 | 氨氮、总氮 | 总磷、高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- |
| 质控浓度范围 | 氨氮：0.5mg/L-20mg/L | 总磷：0.01mg/L-10mg/L |
|  | 总氮：0.01mg/L-10mg/L | 高锰酸盐指数：0.01mg/L-10mg/L |
| 质控浓度精度 | ≤±1% | ≤±1% |
| 质控浓度精密度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| 母液更换周期 | >30天 | >30天 |
| 纯净水更换周期 | >10天 | >10天 |
| 电源 | AC220v，50Hz±10%,1A | AC220v，50Hz±10%,1A |

- 2.3水质自动监测系统要求

整体方案、技术应符合《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）中的相关要求。

- 2.4水质自动监测站站房要求

2.4.1站房外型美观、与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积小，箱体内部面积7～10平方米,本次招标不接受低于7平方米或高于10平方米的投标方案。

2.4.2站房可移动。

2.4.3采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。

2.4.4须配备具有来电自启功能的冷暖空调。

2.4.5站房周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。

2.4.6箱体主要采用覆铝锌板制作，采用组件嵌装式；

2.4.7站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。同时站房应安装避雷设施和良好的接地装置；

2.4.8根据周边环境可设置防护栏等外观辅助设计，并设置站房铜牌；

- 2.5采水单元技术要求

2.5.1采水方式： 采水系统应在满足取水要求的前提下尽量简洁，根据现场情况选择适当的采水方案，保证安全可靠，满足丰、平、枯各个不同水期的采水需求。

2.5.2采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要；

2.5.3采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置和保温配套装置；

2.5.4 ▲取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；

2.5.5采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求；

2.5.6采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；

2.5.7采水单元设置采水单元清洗和防藻功能。但是当使用化学清洗时防止对环境造成污染；

2.5.8管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生；

2.5.9能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；

2.5.10采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；

2.5.11采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次；

2.5.12采水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求，兼顾将来增加2-3台分析仪器的需要。

- 2.6配水单元技术要求

2.6.1要求提供针对本项目仪器配置的配水单元详细流程图。

2.6.2流量和压力调节要求：配水单元应当能够通过对流量和压力的监控，满足所选用仪器和设备对样品水流量和压力的具体要求。

2.6.3为保证系统监测项目的扩充需要，应预留出预处理单元与分析设备水路连接的接口。

2.6.4预处理技术要求

（1）配水单元应尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求，并保证每次分析样品的代表性。

（2）配水单元需根据不同的仪器采取针对性的预处理措施。处理后的水质不仅要消除杂物对监测仪器的影响，又不能失去水样的代表性。

（3）五参数测量池和沉沙池等预处理装置必须为自清洗装置，具有水、气等自动清洗功能，对水路应有合理的旁路设计，配备足够的活动接口，易拆洗。

2.6.5系统清洗及辅助功能

（1）配水单元应当设置清洗和杀菌除藻功能，必要时配置清洗水增压设施。该功能应当能够遍及全部系统管路和相关设备，但不能损害仪器和设备，也不能对分析结果构成影响。

（2）配水单元不能对环境造成污染。对分析单元排放的废液应当回收处理。

2.5.6辅助单元技术要求

2.6.5.1供电要求

水质自动监测站一般都要采用双供电系统。主供电源为交流电，配备UPS不间断供电电源，可对监测站内各自动分析仪进行断电保护。

2.6.5.2防雷与接地

内部防雷装置为通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等提供三级防雷设施。

2.6.5.3空压机

配置无油静音空气压缩机，以供集成系统反吹使用。

2.6.5.4防盗

要求配备视频监控设备，实时观察内部与监测站周边环境；其他防盗措施（站房需配备智能门禁系统，可远程控制）。

2.6.5.5保温、温湿度控制

环境温湿度数据自动采集、存储，并可对排气扇、空调等设施进行自动控制。温度控制在8℃～30℃，相对湿度控制在80％以下，避免阳光直射仪器。

2.6.5.6视频监控系统

室外、室内摄像头视频监控，4路硬盘录像机，可存储两个月视频监控数据，电脑可远程监控。

- 2.7数据管理平台要求

- 数据管理平台软件由中标商负责开发，监测数据按照采购方要求接入“数字环保”统一服务平台，合同期内中标商应提供免费升级服务。应用软件运行平台、数据存储平台和数据传输链路由中标商负责。

2.7.1数据管理平台功能

2.7.1.1报警预警功能

平台需要及时以地图图形、声音、图标颜色变化、表格中数值的颜色等形式提供多样化的报警；并精确地描述超标数值，超标时间。平台应实现以下功能：

(1)地图显示

(2)不同用户登录，依据所属区域和权限，显示本级及以下GIS地图，图形化显示下设水站，出现超标、报警等异常时，在地图中可以直接展现。

(3)趋势图

a) 污染物曲线图

某项污染物日均值、周均值、月均值、季均值、年均值曲线，日K线（记录最大值、最小值）。

b) 水质量曲线图

某断面、区域、河流水质量曲线（小时、日、周、月、年）。

c)趋势预警

平台自动分析评估监测数据，实时汇总各种项目的数值，及时、准确地掌握监测点的动态，对发展趋势过快的情况提前预警。系统提供预警时间设定，由监测部门设定预警时间（比如天、周、月等）。

超标报警

当监测数据超出了平台设定的范围（异常大或者异常小）时，平台将数据以异常颜色（如红色）显示，并自动跳出对话框，并通过短信发送到运维人员手机，运维人员得到报警信息，经审核确认后上报领导，领导核准后以短信、邮件等形式发送给相关单位及人员；平台应为报警信息设置状态，包括未处理、处理中、已处理，并以不同颜色表示；并可以将一段时间内的报警信息汇总形成报警快报，并可按照区域、时间段进行统计和状态查询。

故障报警

采集终端发生故障时，平台发出故障报警信号，平台支持报警信息状态设置，并在处理完成后填写维修记录，并可按照区域、时间段进行统计和状态查询。

2.7.1.2查询分析功能

2.7.1.2.1质量评价

平台提供自定义公式模块，实现对评级指标、评价权重的定义，用户可选择指标、区域、时段等条件并以此为标准实现对各站点、断面、河流、区域地表水的日评价、周评价、月评价、年评价及排名。平台实现评价结果的保存、修改、删除、打印功能。

2.7.1.2.2查询统计分析

以地表水质量监测为主线，可以查询监测项的基本情况、区（流）域、站点地表水质量状况等。

查询统计分析系统应能实现根据权限查询统计分析智能化，查询统计分析条件的可选化，结果的多样化。提供自定义组合，可选条件包括区域、时间段、断面、河流等，查询结果可以采用报表、图形、图表等多种方式；平台提供查询结果的保存、打印、删除等功能。具体如下：

（1）单项指标查询统计分析功能

平台实现按照时段（如一周、一月、一年）对全市某单项指标（如总磷）进行统计分析，能够查询出此段时间（如总磷）数据、报警情况，并可根据日均值查看图形；并根据用户需要提供相关打印、保存及删除功能。

（2）区域日均值查询统计分析功能

平台提供按照区域（行政区域市、县、区等，流域，功能区）、河段（断面）、河流、站点统计查询地表水在一定时段的质量数据（日均值形式）功能，并可以图表、图形表现。

平台能够实现同条河流不同断面数据分析，根据上下游不同断面自动监测数据分析污染物进出情况，从而确定是哪个河段有新的排污情况发生；并将结果根据需要进行保存、打印，以邮件等形式发相关单位。

（3）水质统计分析评价结果查询功能

平台应提供水质评价结果查询功能，实现分河段（断面）、河流和区域，按周、月、季度、全年评价结果、排名进行查询，并可进行打印。

（4）异常情况查询统计分析功能

平台可实现异常情况查询，在用户设定时段、河段（断面）、河流、区域、指标后，平台能统计出异常情况（超出标准）。

（5）智能查询统计分析功能

用户可自行选定时段、区域、河段、河流、站点、指标等选项，平台提供日均值情况和水质量类别情况，并以图表等多种形式展现，提供对查询结果的保存、删除、打印功能。

（6）对比分析功能

平台能针对某单项指标，某区域、河段、河流、站点，几年、几月几日均值做对比，分析变化情况，并以图形表示。如系统可对比分析2016与2017年总磷的变化情况，并将两年日均线在同一坐标系画出。对比分析结果可以保存、删除与打印。

（7）时段统计分析功能

平台能按照月份统计分析几年内某几项指标的均值，从而得出相对应的月份（如几年的1月份数据）数据与图表；并分析出某指标的月份规律，如哪个月份均值偏高、哪个月份均值较低，据此可知道某区域污染情况，如平台可提供以柱状图形式表现某个月总磷均值。

平台实现按照月份统计分析几年内某几项指标的水质类别，从而得出相对应的月份（如几年的1月份数据）各类天数对比；并可分析出水质好坏的规律，如哪个月份水质好，哪个月份水质差。并能形成报表、图表，可保存、删除与打印。

a）趋势分析功能

平台可以分析各类水体变化情况；包括分析各断面、水系污染物情况，找出主要污染物，分析其变化趋势，为环境治理和治理效果提供辅助支持；如某断面历年污染物变化趋势，主要污染物及其变化趋势，各类水体变化趋势及水质类别统计分析表等。以图表形式表现，可实现分析结果的保存、打印。

b)设备查询统计分析

支持按照设备状态、所在区域、设备类型等查询设备基本信息；支持查询设备在某段时间内的监测指标项、环境项等信息。

2.7.1.3报表功能

（1）报表设计

平台提供报表设计功能，用户可以根据业务需要自行设计报表，设计内容包含监测指标项、数据计算公式、纸张设计、页面布局、字体格式及页码等方面。

（2）报表生成

平台可自动生成需要的报表，报表结果可自行添加的文字或进行修改，修改结果可进行保存。

（3）报表发布

可以实现在线发布功能，将报表信息如水质周报按照格式要求发布在内外部网站上。

（4）报表打印

要求实现报表的打印预览、页面设置、打印机设置及打印等基本的打印功能。

（5）报表导出

可以按照格式要求将报表导出为Excel、PDF、Word、RTF等文件格式。

1）涉及主要报表

本平台涉及报表及其主要内容包括：

①时间报表

实现任意时段、日、周、月度、季度、半年、年度的有关流域、站点、区域（市、县、区）、监测指标的各项水质监测报表，进行同比、环比及趋势分析，形成对监测数据的图形化显示。

地表水数据周报告，基本包含站点名称、时间、所在流域、监测数据产生的时间信息、污染物监测指标（CODmn、NH3-N、TN、TP）、参数均值、分项类别、水质类别、主要污染物、相关责任人等信息。

地表水质量月报告，基本包含站点名称、时间、所在流域、监测项目、项目计量单位、仪器状况、手工数据、质量控制措施（质控样测定结果、上月比对测定结果）、相关责任人等信息。

②监测指标项报表

按照流域、区域（市、县、区）、站点、时间段生成各监测指标项报表，包含同比、环比、趋势分析、数据统计等信息。可以动态的生成图形，图形简洁美观，能直观的反映出数据的趋势波动。

③区域、流域、站点报表

按时间、监测指标项生成区域（市、县、区）、流域、站点水质统计报表，包含省、市、县断面水质信息，干流、支流水质信息，同比、环比信息等。可以动态的生成图形，图形简洁美观，能直观的反映出数据的趋势波动。

④水质监测专项报表

为满足监测业务需要或变化产生的报表。

⑤报警预警及故障情况报表

对时段内区域站点故障情况报表，包括故障统计、故障内容、获取途径、解决情况等基本内容。

对时段内区域报警情况进行统计分析，形成报警预警报表，包括报警统计、预警统计、处理情况统计等基本内容。

2.7.1.4系统设置功能

（1）组织机构。可以方便的对组织机构进行添加、修改、删除。

（2）工作人员。添加、修改、删除工作人员信息，设定所属的组织机构和角色等。

（3）角色管理。设置角色，如巡检员、数据审核员等。

（4）权限设置。包括角色权限配置和人员权限配置；人员自动获取所属角色的权限。

（5）水站约束设置。设置上下游关系。

（6）流域内容设置。

（7）基础数据编码设置。基础数据编码采用国家与省规定标准代码，没有相应标准的与业主单位协商确定。

- 2.8 站点运营管理

（1）站点建设完成后需通过招标人的整体验收，验收后的日常运营管理由中标人负责，并且要符合《浙江省地表水水质自动监测系统运行管理细则》、《浙江省地表水环境自动监测技术规范》。

（2）建立站点日常运维管理的方案及保证数据有效性的措施。

（3）中标单位须保证24小时进行数据监控并及时向招标人汇报数据情况，如有突发事件需立即响应并采取有效措施。

（4）仪器发生故障后需在4小时内解决故障，如超过24小时不能解决故障需直接用同品牌型号备机替代，并按要求做好备机的质控和实样比对工作。

（5）因水位不足造成仪器无法取样分析，及时上报业主，如遇自然断流，须书面报告招标人备案。

（6）中标人保证充足的备品备件。

（7）根据浙江省关于《浙江省地表水水质自动监测系统运行管理细则》中规定，投标公司所配备的运维人员需持有中国环境监测总站或浙江省环境监测中心颁发的地表水环境自动监测系统运维上岗证。

2.9数据要求

（1） 中标单位必须保证数据有效、及时的交由招标人，数据应以电子报表和纸质报表的形式同时呈送，数据报表包含：原始数据、时均值、日均值、月均值等。未经招标人允许，不得将数据提供给任何单位和个人。

（2）数据采集频次每天每站点6组数据，不少于4组有效数据。如遇停电、断流等客观原因造成的数据缺失除外。

（3）为保证数据的有效性，中标人需接受业主对数据有效性的考核，考核办法另附 。

（4）数据质量要求

每个点位有效数据获取率大于等于90％(因地震、洪水等不可抗拒因素除外)。

（5）数据有效性判断

数据的有效性由业主根据中标单位提供的监测断面历史数据、当期运维报告、比对报告等进行判断。

- 2.10项目验收

项目建成连续运行30天后，由中标人准备好验收材料，向采购单位提出验收申请，由采购单位组织进行验收。

验收主要是针对水质自动监测数据采购项目的验收，内容包括系统集成、仪器分析、数据采集、数据传输等。着重考核仪器运行的稳定性、可靠性及上传数据的准确性。按照仪器性能测试、对比实验及系统运行状况三部分进行验收考核。

- 2.11考核及支付办法

2.11.1 付款方式

服务期项目付款采用预付款与考核结算两部分组成，具体如下：

首年，水质自动监测系统建造完成后支付当年数据服务费的30%；验收合格后，支付当年数据服务费的20%，数据服务满一年后依据当年四个季度考核结果支付当年剩余的数据服务费用。第二年起，服务费按季度结算，在每季度考核结果公布后15日内，支付该季度的数据服务费用。

注：因客观原因导致站点无法运行时，采购费用正常结算。

2.11.2 考核办法（按季度考核，按单个站点核算）

（1）单次考核结果在90分以上（含90分）为合格；

（2）单次考核结果在80分以上，90分以下（含80分），初级警告，扣除当季度运营费10%，并责令整改；

（3）单次考核结果在70分以上，80分以下（含70分），二级警告，扣除当季度运行费的20%，并责令整改；

(4)考核结果在60分以上，70分以下（含60分），扣除当季度运维费用的50%，并责令整改。

（5）考核结果在60分以下，扣除当季度运维费用的100%。

考核办法如下表：

水质自动站运维考核表

站点名称：                                  考核日期：

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．水站维护 （30分） | 站房（10分） | 清洁整齐，及时检查水、电、视频等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；认真做好每周巡检记录。 |  |
|  | 仪器维护（10分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；及时修复仪器故障并做好设备维护记录。 |  |
|  | 系统维护（10分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、稳压机、UPS、视频等正常运行；认真做好试剂更换记录、备品备件更换记录等。 |  |
| 二．质控管理 （70分） | 运行期质控样检查 （15分） | 按照每月一次进行质控样测试工作，认真做好记录，单次质控不合格扣2分，扣完为止；每季度计算一次平均分。 |  |
|  | 实验室比对（15分） | 每季度抽查一次，认真做好记录，单项比对不合格扣3分，扣完为止 |  |
|  | 有效数据获取率（30分） | 单站总获取率低于70%此项考评分为0，单台次仪器低于80%扣3分，扣完为止 |  |
|  | 档案、记录管理（10分） | 运行维护记录是否齐全，有无定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；及时维修 |  |
|  | 总分 |  |  |

注：宁波市生态环境局北仑分局每年组织两个季度的实验室比对工作，由宁波市北仑区环境保护监测站出具比对报告；中标方每年组织另两个季度的实验室比对工作，需提供经国家认监委认可的第三方公正检测机构的比对分析报告。比对结果参照《浙江省地表水环境自动监测技术规范》的要求。

第六部分  拟签订的合同文本（参考）

合同编号：

采购合同

项目名称：       关于关圣桥水自动站和入海河水自动站等建设项目

甲     方：                  宁波市生态环境局北仑分局

乙     方：

合同文本为参考文本，实际以签订为准；如本章与采购文件前款有出入之处以采购文件前款约定为准）

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

根据关于关圣桥水自动站和入海河水自动站等建设项目招标结果和采购文件要求，并依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》及其他 等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商 一致，订立本合同。

第一条：合同范围

1、服务项目：

2、服务范围包括：详见采购文件采购需求

3、服务地点：采购人指定地点

4、服务要求：详见采购文件采购需求

第二条：合同价

合同价（暂定）：         元（大写：                  ）；

合同单价：详见供应商报价文件,单价一次性包干；

合同履行期间，不因政策性调整、物价涨跌等任何因素调整合同价格。

第三条：资料的保密

1、乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料、技术咨询服务提供给与履行本合同无关的任何其他人。

3、未经甲方同意，不得将本项目技术资料提交给与本项目无关的第三方。

第四条：付款方式及考核办法：

1、 付款方式

服务期项目付款采用预付款与考核结算两部分组成，具体如下：

首年，水质自动监测系统建造完成后支付当年数据服务费的30%；验收合格后，支付当年数据服务费的20%，数据服务满一年后依据当年四个季度考核结果支付当年剩余的数据服务费用。第二年起，服务费按季度结算，在每季度考核结果公布后15日内，支付该季度的数据服务费用。

注：因客观原因导致站点无法运行时，采购费用正常结算。

2、考核办法（按季度考核，按单个站点核算）

（1）单次考核结果在90分以上（含90分）为合格；

（2）单次考核结果在80分以上，90分以下（含80分），初级警告，扣除当季度运营费10%，并责令整改；

（3）单次考核结果在70分以上，80分以下（含70分），二级警告，扣除当季度运行费的20%，并责令整改；

(4)考核结果在60分以上，70分以下（含60分），扣除当季度运维费用的50%，并责令整改。

（5）考核结果在60分以下，扣除当季度运维费用的100%。

第五条：甲方工作

1、甲方解决乙方外业调查过程协调沟通的工作。

2、甲方及时组织各季度监测数据验收及考核工作。

3、甲方及时确认监测数据的及时性、有效性。

第六条：乙方责任

1、乙方递交工作成果（监测成果数据信息、按采购文件采购需求要求及相关规定提供）；

2、乙方服务进度逾期的，乙方应按逾期每日暂定合同价的千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能提交服务结果的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提交服务结果或或服务结果准确度达不到业主要求的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的监测成果不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意重新服务但逾期服务的，按乙方逾期服务处理。乙方拒绝重新服务的，甲方单方面无条件解除合同。

4、在以后实际施工过程中，如需发现监测结果不符合现场实际情况须补测的，采购人不再支付其他费用。如中标人不按要求到场补测的，采购有权委托其他单位进行补测，费用在余款中扣除。

第七条、履约担保：无

第八条、安全措施：

1、服务期间乙方须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

2、道路上作业时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由乙方负责。

3、项目完成过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤、第三者事故，其一切责任和后果由乙方自己承担。

第九条、违约责任：

1、由于甲方原因造成合同解除的，应向乙方支付违约金，违约金按服务费总额的5%计算。

2、乙方没有按时提供服务，或者提供的服务达不到要求的，甲方有权选择以下办法处理：

⑴要求乙方重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同：乙方应向甲方支付违约金，违约金按服务费总额的5%计算。

3、未经允许不得转包和分包，如发现前述行为，甲方有权解除合同。

4、中标人提交的成果有造假行为的，每发现一处，扣除500元。

5、中标人提交的监测成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被采购人退回，并进行重新调查并提供符合要求的成果资料，服务期限不予延续。

第十条、争议的解决：

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十一条、合同的生效：

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式     份，甲方、乙方双方执     份，

3、本合同未尽事宜，双方签订补充协议协商解决。

4、合同附件、相关采购文件、投标文件、采购需求与本合同具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人（或委托人）：                 法定代表人（或委托人）：

联系方式：                               联系方式

开户行:                                  开户行：

账号：                                   账号：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

第七部分   格式与表格

1.封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年  月  日

## 格式一 投标函

# 投标函

宁波市生态环境局北仑分局：

1．我方已仔细研究了      （项目名称）采购文件的全部内容，经对工作服务内容进行仔细研究后愿意以投标总价人民币（大写）           元（¥          元）的投标报价承担服务任务；按合同约定实施和完成服务任务。

2．我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在领取中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．如我方中标，我方接受本项目采购人向我方拨付进度款的账户为：                ，开户银行为：                   ，账号为：

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

邮政编码：          电话：         传真：

年        月        日

## 格式二 开标一览表

# 开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 投标单价（元/年） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关圣桥水自动站和入海河水自动站等建设服务 | 服务年限为7年，合同一年一签；一年结束后，采购人有权根据上一年度合同履约服务情况等，决定是否续订下一年度的合同，签订合同后90天内完成建设并投入试运行 |  |  |  |

备注：

1、投标报价最多保留2位小数。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式三 投标人承诺函

- 投标人承诺函

致：宁波市生态环境局北仑分局

我方郑重承诺：

（一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，不能满足采购人进度要求，采购人有权单方无条件解除合同，损失由我方承担；

（二）规划编制按采购人指定要求编制；

（三）参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（四）我单位符合以下条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招投标活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他招标活动。

2）我单位及我单位法定代表人均无行贿犯罪记录。

特此承诺。

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

- 日期：       年   月   日

## 格式四  技术、商务条款偏离表

# 技术、商务条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》服务要求 | 《投标文件》服务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式： |  |  |
| 2 | 服务期限： |  |  |
| 3 | 转包与分包： |  |  |
| 4 | …… |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、列明采购文件的服务要求与投标文件对应响应，并说明偏离状况；2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务条款偏离”的字样。3、本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟（增加）表格。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式五 类似项目业绩表

# 类似项目业绩表

项目编号：                      项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

附合同复印件

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式六法定代表人身份证明书

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

## 格式七 法定代表人授权书

# 法定代表人授权书

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人（负责人）（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   (项目编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于   年   月    日签字生效，特此声明。

（后附被授权人身份证正反面复印件，加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

附：

被授权代表姓名（印刷体）：

职务：

被授权代表（签字或盖章）：

详细通讯地址：

传真：

电话：

格式八：中小企业声明函

# 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

职务：

日期：

## 格式九 残疾人福利性单位声明函（选用）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

附件1：银行资信证明要求

银行资信证明要求

银行资信证明开具要求：

1、非投标人基本账户的开户银行出具的资信证明无效。

2、证明投标人资金往来结算信誉情况良好。

3、落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章及日期。

4、银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。