（供应商做《技术规格偏离表》要根据“表B”的内容逐条响应，根据投标产品的参数如实地详细地填写，不允许虚假应标，不允许简单应答“符合”、“响应”之类作为作为投标响应，也不允许缺项漏项，否则有可能被评委判定为技术参数的偏离甚至导致投标无效。）

子包1：螺旋CT       数量：2台    预算金额：800.00万元人民币

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 螺旋CT（1） |  |  |
| 1. | 探测器及扫描架系统 |  |  |
| 1.1 | 滑环类型：低压滑环 |  |  |
| 1.2 | 扫描架孔径：≥70cm |  |  |
| 1.3 | 扫描架倾角：≥±30° |  |  |
| 1.4 | 三维激光定位系统：具备 |  |  |
| 1.5 | 机架按键预设扫描协议功能：≥2组 |  |  |
| 1.6 | 机架冷却方式：风冷 |  |  |
| 1.7 | 机架控制面板：≥4块 |  |  |
| 1.8 | 探测器类型： 各家提供新型探测器：GE提供Gemstone宝石探测器；西门子提供Stellar光子探测器；飞利浦提供微平板探测器；联影提供Z-Detector时空探测器，其他厂家提供同档次的探测器；并提供相关的技术证明材料复印件加盖公章； |  |  |
| 1.9 | 探测器排数：≥32排 |  |  |
| 1.10 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm |  |  |
| 1.11 | 每排探测器单元数（X-Y轴）：≥848个 |  |  |
| 1.12 | 探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.6mm |  |  |
| 1.13 | 数据采样率：≥4800views/圈或8000Hz |  |  |
| 1.14 | 提供机架内置无线一体化心电监测系统或独立心电监控系统：提供 |  |  |
| 2 | X线球管及高压发生器 |  |  |
| 2.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥6MHU |  |  |
| 2.2 | 球管阳极最大散热率：≥1300kHU/min |  |  |
| ▲2.3 | 球管最大实际电流（不含等效概念）：≥667mA |  |  |
| 2.4 | 球管最小实际电流（不含等效概念）：≤13mA |  |  |
| 2.5 | 最大管电压：≥140KV |  |  |
| ▲2.6 | 最小管电压：≤70KV |  |  |
| 2.7 | 球管大焦点：≤1.0mm×1.0mm |  |  |
| 2.8 | 球管小焦点：≤0.7mm×0.7mm |  |  |
| 2.9 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥75kW |  |  |
| 3 | 扫描床系统 |  |  |
| 3.1 | 扫描床长度：≥260cm |  |  |
| 3.2 | 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤48cm |  |  |
| 3.3 | 扫描床可扫描垂直升降最高高度：≥95cm |  |  |
| 3.4 | 扫描床水平移动范围：≥210cm |  |  |
| 3.5 | 扫描床水平可扫描范围：≥160cm |  |  |
| 3.6 | 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s |  |  |
| 3.7 | 扫描床水平移动最小速度：≤2mm/s |  |  |
| 3.8 | 扫描床垂直升降最高速度：≥40mm/s |  |  |
| 3.9 | 扫描床承重量：≥205kg |  |  |
| 3.10 | 扫描床移动精度：≤±0.25mm |  |  |
| 3.11 | 提供扫描床控制脚踏开关：提供 |  |  |
| 4 | 扫描参数 |  |  |
| *4.1 | 机架最快旋转扫描时间（不含等效概念）：≤0.4秒/360° |  |  |
| 4.2 | 最薄扫描层厚：≤0.6mm |  |  |
| 4.3 | 最薄图像重建层厚：≤0.6mm |  |  |
| 4.4 | 扫描重建视野范围：≥50cm |  |  |
| 4.5 | 定位片扫描长度：≥150cm |  |  |
| ▲4.6 | 螺距控制范围：最小螺距≤0.15，且最大螺距≥1.5 |  |  |
| 4.7 | 单次螺旋连续最长扫描时间：≥100秒 |  |  |
| 4.8 | 自动螺旋：具备 |  |  |
| 4.9 | 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准，提供实际临床图像：具备 |  |  |
| 5 | 图像质量 |  |  |
| 5.1 | X-Y轴空间分辨率@0%MTF：≥16 LP/CM |  |  |
| 5.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF：≥16 LP/CM |  |  |
| 5.3 | 密度分辨率：≤2mm@0.3% |  |  |
| 5.4 | 各向同性空间分辨率：≤0.25mm |  |  |
| 5.5 | 提供三维锥束重建技术： |  |  |
| 5.6 | CT值范围：-1024HU ~ +8191HU 具备 |  |  |
| 5.7 | 图像重建矩阵：≥512×512 |  |  |
| 5.8 | 图像重建速度：≥20幅/秒 |  |  |
| 6 | 主控制台计算机系统 |  |  |
| 6.1 | CPU：≥4核 |  |  |
| 6.2 | 内存：≥24GB |  |  |
| 6.3 | 硬盘容量：≥1.5TB |  |  |
| 6.4 | 图像存储量：≥2000,000幅(512矩阵不压缩图像) |  |  |
| 6.5 | 液晶显示器尺寸：≥24寸 |  |  |
| 6.6 | 液晶显示器分辨率：≥1920×1200 |  |  |
| 6.7 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 |  |  |
| 6.8 | 自动语音系统及双向语音传输 |  |  |
| 6.9 | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 |  |  |
| 6.10 | 自动照相功能 |  |  |
| ▲6.11 | 提供心脏冠脉优化算法：西门子提供BestPhase、GE提供SmartPhase、飞利浦提供Cardiac Motion Compensation、联影提供ePhase，其他厂家需提供具备自动提取最佳舒张期和最佳收缩期功能的心脏冠脉优化算法。 |  |  |
| 6.11.1 | 集成于主控台计算机系统，基于数据域进行心脏冠脉图像优化 |  |  |
| 6.11.2 | 具备全节段冠脉评估功能，自动提取最佳期相，包括最佳舒张期、最佳收缩期 |  |  |
| 7 | 原厂高级图像后处理工作站 |  |  |
| 7.1 | CPU：≥4核 |  |  |
| 7.2 | 主频：≥3.5GHz |  |  |
| 7.3 | 内存：≥24GB |  |  |
| 7.4 | 硬盘容量：≥1.5TB |  |  |
| 7.5 | 永久贮存刻录方式：DVD |  |  |
| 7.6 | 液晶显示器尺寸：≥24寸 |  |  |
| 7.7 | 液晶显示器分辨率：≥1920×1200 |  |  |
| 7.8 | 具备图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |  |  |
| 7.9 | 具备自动照相功能 |  |  |
| 8 | 临床应用软件 |  |  |
| 8.1 | 多平面重建MPR |  |  |
| 8.2 | 最大密度投影(MIP) |  |  |
| 8.3 | 最小密度投影(MinIP) |  |  |
| 8.4 | 曲面重建(CPR) |  |  |
| 8.5 | 容积三维重建 (VR) |  |  |
| 8.6 | 区域生长容积分析功能 |  |  |
| 8.7 | 表面重建（SSD） |  |  |
| 8.8 | 容积漫游（VRT） |  |  |
| 8.9 | 模拟手术刀 |  |  |
| 8.10 | 线束硬化伪影校正软件 |  |  |
| 8.11 | 后颅窝图像优化技术 |  |  |
| 8.12 | 条状伪影消除技术 |  |  |
| 8.13 | 螺旋扫描降噪技术 |  |  |
| 8.14 | 伪影校正软件 |  |  |
| 8.15 | 肺纹理增强技术 |  |  |
| 8.16 | 图像减影功能 |  |  |
| 8.17 | CT电影功能 |  |  |
| 8.18 | CT血管造影（CTA） |  |  |
| 8.19 | CT三维仿真内窥镜显示功能 |  |  |
| 8.20 | 高级血管分析软件包 |  |  |
| 8.20.1 | 零剪影头颈部血管成像功能 |  |  |
| 8.20.2 | 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能 |  |  |
| 8.20.3 | 头颈部血管进行标记追踪功能 |  |  |
| 8.20.4 | 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能 |  |  |
| 8.20.5 | 一键自动去除3D重建图像的体部骨组织 |  |  |
| 8.20.6 | 体部血管进行标记追踪 |  |  |
| 8.20.7 | 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量 |  |  |
| 8.21 | 灌注软件包 |  |  |
| 8.21.1 | 神经系统灌注软件包 |  |  |
| 8.21.1.1 | 提供Stroke和Tumor两种计算协议 |  |  |
| 8.21.1.2 | 自动/手动执行软组织分割、动脉定义 |  |  |
| 8.21.1.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 |  |  |
| 8.21.1.4 | 自动计算CBV，CBF，TTP，MTT和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示 |  |  |
| 8.21.1.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等 |  |  |
| 8.21.1.6 | 缺血半暗带分析 |  |  |
| 8.21.2 | 体部灌注软件包 |  |  |
| 8.22.2.1 | 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示 |  |  |
| 8.22.2.2 | 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作 |  |  |
| 8.22.2.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 |  |  |
| 8.22.2.4 | 自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数 |  |  |
| 8.22.2.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等 |  |  |
| 8.21.3 | 肿瘤灌注评估功能 |  |  |
| 8.22 | 心脏冠脉分析软件包 |  |  |
| 8.22.1 | 心电门控扫描技术 |  |  |
| 8.22.2 | 心脏前瞻性门控扫描技术 |  |  |
| 8.22.3 | 心脏回顾性门控采集重建技术 |  |  |
| 8.22.4 | 心脏多扇区重建技术：≥5扇区 |  |  |
| 8.22.5 | 心脏成像提供机架内置一体化心电监测装置，无需外配 |  |  |
| 8.22.6 | 一键式自动提取冠状动脉树 |  |  |
| 8.22.7 | 智能追踪特定冠脉分支 |  |  |
| 8.22.8 | 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择 |  |  |
| 8.22.9 | 智能心电编辑 |  |  |
| 8.22.10 | 冠脉狭窄分析 |  |  |
| 8.22.11 | 识别、标记冠脉狭窄部位 |  |  |
| 8.22.12 | 智能测量冠脉直径、截面积、长度、狭窄容积等 |  |  |
| 8.22.13 | 多点、两点中心线追踪和中心线校正 |  |  |
| 8.22.14 | 冠脉钙化分析 |  |  |
| 8.22.15 | 识别、标记、彩色编码冠脉钙化 |  |  |
| 8.22.16 | 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估 |  |  |
| 8.22.17 | 冠脉导航式分析钙化与非钙化病变 |  |  |
| 8.22.18 | 自动/手动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供 |  |  |
| 8.22.19 | 心脏功能评估 |  |  |
| 8.22.20 | 智能识别收缩末期、舒张末期，自动测量射血分数、左室容积、每搏输出量等心功能指标 |  |  |
| 8.22.21 | 自动标记心内膜、外膜，实现全面心肌分析 |  |  |
| 8.22.22 | 提供牛眼图智能显示室壁运动度、厚度 |  |  |
| 8.22.23 | 电影观察与记录心脏多时相运动，方便评估心肌与瓣膜运动功能 |  |  |
| 8.23 | 三维肺小结节分析评估软件 |  |  |
| 8.23.1 | 计算机辅助肺结节筛查功能（CAD），自动探查肺结节，自动给出结节体积等定量数据 |  |  |
| 8.23.2 | 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节 |  |  |
| 8.23.3 | 通过编辑结节轮廓线修改结节大小 |  |  |
| 8.23.4 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数 |  |  |
| 8.23.5 | 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线 |  |  |
| 8.23.6 | 自动计算结节内感兴趣成分占病灶整体的体积百分比、CT值等定量分析数据 |  |  |
| 8.23.7 | 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节） |  |  |
| 8.24 | 三维肺气肿分析评估软件 |  |  |
| 8.24.1 | 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿 |  |  |
| 8.24.2 | 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看 |  |  |
| 8.24.3 | 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示 |  |  |
| 8.24.4 | 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比 |  |  |
| 8.24.5 | 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示 |  |  |
| 9 | 低剂量平台 |  |  |
| 9.1 | 提供高端低剂量迭代技术： 西门子提供ADMIRE，GE提供ASIR-V,飞利浦提供IMR，联影提供KARL 3D，东芝提供AIDR 3D其他厂家提供同档次迭代技术。 |  |  |
| 9.2 | 提供智能mA调节技术 |  |  |
| 10 | 具备智能自动定位系统 |  |  |
| 10.1 | 具备AI摄像采集系统 |  |  |
| 10.2 | 具备AI扫描方案 |  |  |
| 10.3 | 摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况 |  |  |
| 10.4 | 人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置 |  |  |
| 10.5 | 人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置 |  |  |
| 10.6 | 人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动设置床高和进床距离；患者位置发生变化时，自动更新床高和进床距离 |  |  |
| 11、 | 附件 |  |  |
| 11.1 | 提供质控水模和床垫等 |  |  |
| 11.2 | 提供主计算机用不间断电源 |  |  |
| 11.3 | 提供主控台工作桌 |  |  |
| 二 | 螺旋CT（2） |  |  |
| - 1、 | 探测器及扫描架系统 |  |  |
| 1.1 | 滑环类型：低压滑环 |  |  |
| 1.2 | 扫描架孔径：≥65cm且≤70cm |  |  |
| 1.3 | 扫描架物理倾角（不含数字倾角）：≥±30° |  |  |
| 12.4 | 机架系统可遥控：具备 |  |  |
| 1.5 | 三维激光定位系统：具备 |  |  |
| 1.6 | 机架冷却方式：风冷 |  |  |
| 1.7 | 机架按键预设扫描协议功能：≥2组 |  |  |
| 1.8 | 探测器Z轴物理排数：≥32排 |  |  |
| 1.9 | 探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.75mm |  |  |
| 1.10 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥20mm |  |  |
| 21.11 | 每排探测器单元数（X-Y轴）：≥670个 |  |  |
| 1.12 | 探测器物理单元总数：≥30000个 |  |  |
| - 2、 | 扫描参数 |  |  |
| 2.1 | 最快扫描时间/360°：≤0.6s/360° |  |  |
| 2.2 | 单圈扫描最大可获得层数：≥32层 |  |  |
| 2.3 | 最薄扫描层厚：≤0.75mm |  |  |
| 2.4 | 最薄图像重建层厚：≤0.75mm |  |  |
| 2.5 | 扫描视野：≥50cm |  |  |
| 2.6 | 图像显示矩阵：≥512×512 |  |  |
| 2.7 | 单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s |  |  |
| 2.8 | 单次螺旋扫描最大范围：≥150cm |  |  |
| 2.9 | 3D锥形束重建：具有 |  |  |
| 2.10 | 定位像长度：≥150cm |  |  |
| 2.11 | 最小螺距：≤0.5 |  |  |
| 2.12 | 最大螺距：≥1.5 |  |  |
| 2.13 | 螺距自由选择：具备 |  |  |
| 2.14 | 扫描模式：轴扫、螺旋 |  |  |
| 2.15 | 自动螺旋：具备 |  |  |
| 3、 | 球管及高压系统 |  |  |
| *3.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥5MHU |  |  |
| 3.2 | 球管阳极实际冷却率：≥810KHU/min |  |  |
| 3.3 | 球管具备飞焦点技术：具备 |  |  |
| 3.4 | 冷却方法：风冷 |  |  |
| 3.5 | 最大球管电压：≥130KV |  |  |
| 3.6 | 最小球管电压：≤90KV |  |  |
| 3.7 | 球管电压可调档位数量：≥3档 |  |  |
| 3.8 | 最大输出管电流：≥400mA |  |  |
| 3.9 | 最小可调管电流：≤30mA |  |  |
| ▲3.10 | 最小毫安调节范围：≤1mA |  |  |
| 3.11 | 球管小焦点（IEC 60336）：≤0.65 mm² |  |  |
| ▲3.12 | 球管大焦点（IEC 60336）：≤1.30 mm² |  |  |
| 3.13 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥50KW |  |  |
| - 4、 | 扫描床 |  |  |
| 4.1 | 最大移动范围：≥1500mm |  |  |
| 4.2 | 可扫描范围：≥1500mm |  |  |
| 4.3 | 床升降最高高度：≥830mm |  |  |
| 4.4 | 床升降最低高度：≤500mm |  |  |
| 4.5 | 最大纵向进床速度：≥100mm/s |  |  |
| 4.6 | 最小纵向进床速度：≤2mm/s |  |  |
| 4.7 | 扫描床最大载重量：≥205Kg |  |  |
| 4.8 | 扫描床控制脚踏开关：具备 |  |  |
| 4.9 | 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查：提供 |  |  |
| 4.10 | 一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品：提供 |  |  |
| 4.11 | 一体化扫描床纸床单架 ：提供 |  |  |
| 5、 | 图像质量 |  |  |
| 5.1 | 空间分辨率（X-Y轴) @0%MTF：≥15LP/CM |  |  |
| 5.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF：≥15LP/CM |  |  |
| 5.3 | 各向同性空间分辨率：≤0.25mm |  |  |
| 5.4 | 密度分辨率：≤2mm@0.3% |  |  |
| 5.5 | CT值范围：-1024HU ~ +8191HU |  |  |
| 5.6 | 低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术，西门子提供ADMIRE、飞利浦提供iMR、GE提供AsiR-V、联影提供Karl 3D，其他厂家必须提供最新的双域迭代技术)。 |  |  |
| 6、 | 主控制台计算机系统 |  |  |
| 6.1 | 内存：≥32GB |  |  |
| 6.2 | 硬盘：≥3.5TB |  |  |
| 6.3 | 主频：≥2.2GHz |  |  |
| 6.4 | CPU内核数目：≥6核 |  |  |
| 6.5 | 24寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵：≥1920×1200 |  |  |
| 6.6 | 显示器逐行扫描：具备 |  |  |
| 6.7 | 网络接口DICOM 3.0：具备 |  |  |
| 6.8 | 永久贮存刻录方式：DVD |  |  |
| 6.9 | 激光相机DICOM3.0接口：具备 |  |  |
| 6.10 | 提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能：具备 |  |  |
| 6.11 | 自动照相技术：具备 |  |  |
| 6.12 | 自动语音系统及双向语音传输：具备 |  |  |
| 6.13 | 同步并行图像处理功能：具备 |  |  |
| 6.14 | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能：具备 |  |  |
| 7、 | 主要应用软件 |  |  |
| 7.1 | 线束硬化伪影校正软件：具备 |  |  |
| 7.2 | 后颅窝图像优化技术：具备 |  |  |
| 7.3 | 各种伪影消除软件：具备 |  |  |
| 7.4 | 图像减影功能：具备 |  |  |
| 7.5 | CT电影功能：具备 |  |  |
| 7.6 | 管电流自动调节功能：具备 |  |  |
| 7.7 | MPR/CPR/SSD/MIP/VR：具备 |  |  |
| 7.8 | 模拟手术刀功能：具备 |  |  |
| 7.9 | 三维（3D、SSD）软件：具备 |  |  |
| 7.10 | 最大及最小密度投影（MIP,MinP）：具备 |  |  |
| 7.11 | 三维容积测量评估功能：具备 |  |  |
| 7.12 | CT血管造影：具备 |  |  |
| 7.13 | 一键式容积重建：具备 |  |  |
| 7.14 | 三维CT内镜（CTVE）：具备 |  |  |
| 7.15 | 一键式去骨功能：具备 |  |  |
| 7.16 | 造影剂自动跟踪技术：具备 |  |  |
| 7.17 | 容积漫游（VRT）：具备 |  |  |
| 7.18 | 三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查：具备 |  |  |
| ▲7.19 | 计算机辅助肺结节筛查功能（CAD），自动探查肺结节，自动给出结节体积等定量数据：具备 |  |  |
| 7.20 | 三维肺气肿分析评估软件：具备 |  |  |
| 8、 | 低剂量平台 |  |  |
| 8.1 | 提供各家最新发布的高端迭代技术：具备 |  |  |
| 8.2 | 提供80KV及以下超低电压超高对比度成像技术：具备 |  |  |
| 8.3 | 提供低毫安肺部扫描技术：具备 |  |  |
| 8.4 | 提供智能mA调节技术：具备 |  |  |
| 9、 | 附件 |  |  |
| 9.1 | 提供质控水模和床垫等：具备 |  |  |
| 9.2 | 提供主计算机用不间断电源（UPS）：具备 |  |  |
| 9.3 | 提供主控台工作桌椅套件：具备 |  |  |
| 9.4 | 提供原厂原装后处理工作站一套：具备 |  |  |
| 三、 | 其它 |  |  |
| *3.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在总价中。 |  |  |
| 3.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |  |  |
| *3.3 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |  |
| 3.4 | 提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，并提供标准操作规程电子版。 |  |  |
| 3.5 | 承诺配齐投标机型所有可用软件功能。 |  |  |

表C、售后服务要求及其它

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务及培训 |  |  |
| 1.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥一年。 |  |  |
| 1.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：提供保修具体方案及价格。 |  |  |
| 1.3 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |  |  |
| 1.4 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |  |
| 1.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)）。 |  |  |
| 1.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |  |  |
| 1.7 | 提供厂家保修点地址。 |  |  |
| 1.8 | 升级：免费提供5年内软件升级。 |  |  |
| 1.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天； |  |  |
| 2 | 交货、安装与验收： |  |  |
| 2.1 | 交货时间：合同生效后60天内 |  |  |
| 2.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |  |
| 2.3 | 安装完成时间：到货后接到院方通知后20天内安装完毕。 |  |  |
| 2.4 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准 |  |  |
| 2.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |  |
| *2.6 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |  |